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前附表
	序号
	名称
	内   容

	1
	招标编号
	JSZC-320509-JJJS-G2026-0005

	2
	招标内容
	[bookmark: _Hlk224141930]吴江四院扩建工程-净化区域设备采购，分二个标段

	3
	采购代理机构
	苏州建苏工程咨询有限公司
地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1619号恒业站前广场131幢12楼1201室
联系人：陈留群、周娟、赵至欧
联系电话：0512-63368621

	4
	采购单位
	[bookmark: _Hlk224206807]苏州市吴江区第四人民医院
地址：苏州市吴江区震泽镇镇南一路1333号
联系人：戴剑虹
联系电话：0512-63192201-8000

	5
	投标文件组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	根据苏州市财政局《关于进一步优化市级政府采购营商环境的通知》（苏财购〔2020〕32号），本项目不收取投标保证金。投标人应在投标文件中提交《投标(响应)保证承诺书》，格式详见招标文件第三章。

	7
	投标有效期
	投标文件提交截止之日起九十天（日历日）

	8
	获取招标文件时间
	自招标公告发布之日起5个工作日。

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年08月10日09:30（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2026年08月10日09:30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间(投标文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	时间：2026年08月10日09:30（北京时间）
地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心3楼评标区（吴江区开平路998号三楼）

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。
中标后5个工作日内，中标单位向采购代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	按合同约定，未做说明的则为无。

	15
	评分标准
	具体见招标文件

	16
	评标方法
	综合评分法

	17
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	18
	中标服务费
	代理服务费以中标金额为计费基数，按计价格[2002]1980号文件货物招标收费标准的50%计取，各供应商在投标报价中考虑代理服务费，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。
服务费交纳账户：苏州建苏工程咨询有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部
账   号：32201997636059500229

	19
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	20
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。
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[bookmark: _Toc25033]

[bookmark: _Toc224207545]第一章 投标邀请函
[bookmark: _Toc128746626][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]项目概况：
吴江四院扩建工程-净化区域设备采购JSZC-320509-JJJS-G2026-0005招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年08月10日09点30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320509-JJJS-G2026-0005
2.项目名称：吴江四院扩建工程-净化区域设备采购
3.预算金额：人民币壹仟陆佰万元整(小写: 16000000.00元)
最高限价：人民币壹仟贰佰捌拾贰万贰仟伍佰壹拾捌元叁角捌分(小写:12822518.38元)
标段一：吴江四院扩建工程-手术室和ICU净化区域设备采购
预算金额：人民币壹仟万元整(小写: 10000000.00元)
最高限价：人民币柒佰柒拾玖万叁仟捌佰壹拾玖元玖角陆分 (小写:7793819.96元)
标段二：吴江四院扩建工程-检验科、血透、抢救、防辐射等区域设备采购
预算金额：人民币陆佰万元整(小写: 6000000.00元)
最高限价：人民币伍佰零贰万捌仟陆佰玖拾捌元肆角贰分(小写:5028698.42元)
本项目共分为2个标段，根据最终总得分排名，每个标段中标单位为一名。投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标。已递交某标段投标文件且实质性响应招标需求，但已在前期标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不计入该标段的实质性响应供应商数量内（投标文件不再参与价格分和技术标的评审），也不具备本次招标如有废标标段再次挂牌的投标资格。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的投标单位不得少于三家，如不足三家，应认定该标段招标失败。标段开标顺序按一标段、二标段依次开标。
4.采购方式：公开招标
5.采购需求：净化区域设备采购、安装、调试，具体内容详见招标文件。
6.交货地点：具体按采购人指定地点。
7.合同履行期限：合同签订并接到采购人供货通知之日起100日历天内安装调试完毕。
8.本项目不接受联合体投标。
9.本项目不接受全进口设备前来投标。
[bookmark: _Toc128746627]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc128746628]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力 ；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ；
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK14]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。
3.本项目的特定资格要求：
标段一:
3.1具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
3.2具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包二级及以上资质；
3.3具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
3.4具有《特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级或以上）；
3.5具有有效的安全生产许可证。
标段二:
3.1具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
3.2具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包二级及以上资质；
3.3具有《特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级或以上）；
3.4具有有效的安全生产许可证。
4.其他要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
三、获取招标文件
1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
2.地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
3.方式：苏采云系统报名后自行下载。
4.报名流程：
[bookmark: _Toc128746629]（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 
（4）补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
5.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099； 
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
6.售价：免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc29387]1.本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。
2.提交投标文件截止时间：2026年08月10日09:30（北京时间）
远程签到起止时间：2026年08月10日09:00至09:30（北京时间）
注：投标供应商必须先签到才能进入文件解密环节，如未签到，不能进入文件解密环节。
3.开标时间：2026年08月10日09:30（北京时间）
4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态
[bookmark: _Toc128746630]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc128746631]六、其他补充事宜
1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
[bookmark: _Toc128746632]2.本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
3.有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
[bookmark: OLE_LINK12]4.勘察现场：为更好地了解现场情况，各供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。
5.质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留《投标供应商确认函》质疑时与质疑函一并提交。
地 址：江苏省苏州市吴江区中山南路1619号恒业站前广场131幢12楼1201室
联系人：陈留群、周娟、赵至欧          联系电话：0512-63368621
投标单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。
6.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：苏州市吴江区第四人民医院
地址：苏州市吴江区震泽镇镇南一路1333号
联系人：戴剑虹   
联系电话：0512-63192201-8000
2.采购代理机构信息：
名称：苏州建苏工程咨询有限公司
地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1619号恒业站前广场131幢12楼1201室
联系人：陈留群、周娟、赵至欧
[bookmark: OLE_LINK10]联系电话：0512-63368621
3.项目联系方式
项目联系人：陈留群、周娟、赵至欧
电话：0512-63368621
[bookmark: OLE_LINK15]备注：本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网、中国政府采购网等媒体上发布，敬请留意,请各单位获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。
[bookmark: _Toc22783]

[bookmark: _Toc224207546]第二章 投标人须知
一、说明和释义
1.说明
1.1.本招标文件仅适用于苏州建苏工程咨询有限公司组织的招标活动。
1.2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3.本招标文件的解释权属于采购人或者采购代理机构。
[bookmark: _Toc27555]2.词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州建苏工程咨询有限公司。
2.3投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8天：日历日。
2.9时间：除特别说明，均指北京时间。
2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.14服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.16实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.17产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.18进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
[bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc14976]2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.20中小微企业：小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件：
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。
3.3本项目的特定资格要求：
标段一
3.3.1具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
3.3.2具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包二级及以上资质；
3.3.3具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
3.3.4具有《特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级或以上）；
3.3.5具有有效的安全生产许可证。
标段二
3.3.1具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
3.3.2具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包二级及以上资质；
3.3.3具有《特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级或以上）；
3.3.4具有有效的安全生产许可证。
[bookmark: _Hlk213148842]3.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.6法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
4.投标人代表
4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc5764][bookmark: _Toc31958]6.2本项目不接受转包、分包。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.投标答疑
9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。
9.2勘察现场：
9.2.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2.1招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.2.3经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。
10.投标质疑
[bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc16745]10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：陈留群、周娟、赵至欧
联系电话：0512-63368621
现场递交地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1619号恒业站前广场131幢12楼1201室
邮寄收取地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1619号恒业站前广场131幢12楼1201室
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。
13.知识产权
13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14.投标文件的组成（一、二标段均适用）
14.1封面
14.2开标一览表（按“苏采云”系统内统一格式）
14.3投标报价分析表（格式见第三章）
14.4资格审查文件
14.4.1合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。（提供2025年度经会计师事务所审计的财务报告或投标文件截止时间前半年内至少一个月财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供证明材料或承诺，格式见第三章）；
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明函，格式见第三章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明函，格式自拟）；
14.4.2本项目的特定资格要求：
标段一
14.4.2.1具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
14.4.2.2具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包二级及以上资质；
14.4.2.3具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
14.4.2.4具有《特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级或以上）；
14.4.2.5具有有效的安全生产许可证。
标段二
14.4.2.1具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
14.4.2.2具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包二级及以上资质；
14.4.2.3具有《特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级或以上）；
14.4.2.4具有有效的安全生产许可证。
14.4.3其他有关资格证明的文件（如有）。（包括但不限于招标公告中其他资格要求的证明文件，如有要求须提供）。
14.5符合性审查文件
14.5.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
14.5.2投标单位情况表（格式见第三章）；
14.5.3投标人法定代表人身份证复印件；
14.5.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
14.5.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
14.5.6投标函（格式见第三章）；
14.5.7技术响应对照表（格式见第三章）；
14.5.8商务条款偏离表（格式见第三章）；
14.5.9对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
14.5.10投标（响应）保证承诺书（格式见第三章）；
14.5.11其他有关符合性证明的文件（实质性条款响应证明等）。
14.6综合评审文件（所需材料详见第六章评分标准）
14.6.1质保期内备品备件、易损件一览表；
14.6.2交货计划及安装、调试、验收方案，产品质量承诺；；
14.6.3产品的技术服务，售后服务体系与维保方案（包括投标单位提供保养、维修操作规程、设备保修期限等，质保期自安装调试验收合格起计算）；
[bookmark: _Hlk225758863]14.6.4投标单位类似项目业绩情况表（格式见第三章）；
14.6.5项目组人员表（格式见第三章）；
14.6.6采购需求及评分标准中要求的其他相关资料。
14.7价格折扣文件格式
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK11]14.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第三章）。
14.7.2关于符合本国产品标准的声明函。（如有）
注：（1）以上14.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.4-14.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
（6）投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。上述文件内容分类如与电子文件内的编排顺序不一致，以软件格式中的顺序为准。
15.投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。
16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.6最低的报价或最高的优惠率不能作为中标的保证。
17.投标保证金：本项目不收取投标保证金，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见招标文件第三章）
18.履约保证金：按合同约定，未做说明的则为无。
19.投标文件的有效期
19.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
19.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
20.投标文件的制作、签署、上传
20.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
20.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
20.3电子投标文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]20.4电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
21.投标文件的递交
21.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
21.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
22.投标截止时间
22.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
22.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
22.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
23.投标文件的补充、修改和撤回
23.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc29371][bookmark: _Toc22837]23.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
24.开标
24.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
24.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24.3资格审查
24.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
25.评标委员会或评标小组
25.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标采购单位负责依法组织组建。
25.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
25.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
25.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
25.2.3对投标文件进行比较和评价；
25.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；
25.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
25.3评标委员会成员应当履行下列义务：
25.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
25.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
25.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
25.3.4参与评标报告的起草；
25.3.5配合财政部门的投诉处理工作；
25.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
26.评标内容的保密
26.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
26.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
27.对投标文件初审
27.1开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标单位的资格进行审查，评标委员会应当对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝，作无效投标处理：
27.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
27.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不符合招标要求的；
27.1.3与招标文件有重大偏离；
27.1.4投标人拒绝修正错误；
27.1.5投标人的报价是选择性的；
27.1.6投标人的报价只投了部分内容；
27.1.7投标人的报价不符合采购规定或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.8其他被评委会认定无效的情况。
27.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
27.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。
27.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
27.2.3查询证据留存方式：采购单位、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
27.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
27.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
27.4评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
27.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
27.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
27.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
27.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
27.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
27.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
27.6评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标单位不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.7评审过程中出现下列情况之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，会要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会会将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构会为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，会严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果会在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
28.投标的澄清
28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
29.无效投标和废标
29.1无效投标的具体情形有：
29.1.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；
29.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
29.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；
29.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
29.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
29.1.6投标文件与招标文件有重大偏离；
29.1.7平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的；
29.1.8不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
29.1.9因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况；
29.1.10法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29.2废标的具体情形有：
29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.2.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
29.2.4因重大变故，采购任务取消的；
29.3投标单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标单位的合法权益。
评标过程中发现投标单位有下述情形的，评标小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。
有下列情形之一的，视为投标单位恶意串通，其投标无效：
（1）不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标单位的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同投标单位的投标文件相互混装。
30.投标文件的评价和比较
[bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc19501]30.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
30.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标文件内容进行比较评价，同时考虑以下因素：
30.2.1交货状态和交货期；
30.2.2零配件价格及维修服务措施；
30.2.3货物设备出厂验收情况；
30.2.4投标者的履约能力；
30.2.5投标者提供的其他优惠条件；	
30.2.6参与苏州市吴江区政府采购工作的态度及信誉；
30.2.7最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
30.3评标原则及方法
30.3.1公正、公平、公开、科学、择优。
30.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。
30.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。
30.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。
30.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，公证员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。
七、授予合同
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
33.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.合同的签订
34.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。
34.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。
34.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
34.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.代理服务费：
35.1中标供应商须按前附表的规定支付采购代理服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清。
35.2中标供应商如果未按规定支付采购代理服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。
36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。



[bookmark: _Toc224207547]第三章 投标文件格式
（一、二标段均适用）
说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


[bookmark: _Toc60314552]格式1：投标函
投标函

苏州建苏工程咨询有限公司：
我们收到贵方            号第       标段招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：
1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。
2、我们愿意按照招标文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为提交投标文件的截止之日起 90 天。
5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；
10、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：
地址：                 邮政编码：
联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年     月     日

格式2：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系     （投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州建苏工程咨询有限公司组织实施的编号为           号的采购活动。授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自采购活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。
    
投标人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）  
被授权人：（签字或盖章）                     
     年    月     日



注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。


格式3：开标一览表
开标一览表
	项目编号
	项目名称
	标段号
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                    ￥：





投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月    日

格式4：投标报价分析表
投标报价分析表
项目编号：                       
标段号：                   
项目名称：
	序号
	标的物名称
	品牌、型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	人民币大写：          ￥：

	交货期限：



投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月    日

注：1.请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。
2.投标总报价应包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、衔接配合费、验收相关费用、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。
格式5：设备、材料清单表
设备、材料清单表
项目编号：                       
标段号：                   
项目名称：
	序号
	名称
	型号/规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日




注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备、材料清单表》投标。
    2、各投标人必须附详细配置清单。












格式6：技术响应对照表
技术响应对照表
项目编号：                       
标段号：                   
项目名称：
	序号
	货物名称
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。


投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月    日

格式7：质保期内备品备件、易损件一览表

质保期内备品备件、易损件一览表
项目编号：                       
标段号：                   
项目名称：
	序号
	设备（配件）名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月    日



格式8：售后服务承诺书
售后服务承诺书
项目编号：                       
标段号：                   
项目名称：
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	
	
	
	




投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月    日

格式9：商务条款偏离表
商务条款偏离表
项目编号：                       
标段号：                   
项目名称：             
	序号
	内容
	招标文件要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	交货期限
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	其他商务要求
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日


说明：
1.商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、交货期限、合同主要条款等内容。
2.无偏离应在本表“响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。



格式10：投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人/负责人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	生产范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	               万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	年         万元

	实现利润
	年    万元
	
	

	营业面积
	       平方米
	其中：
	自有面积     平方米
承租面积     平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近两年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




格式11：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

                          ：
本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人（公章）：   
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日  期：



格式12：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

       （采购代理机构）    ：

我单位   （供应商名称）   郑重声明：我单位具有履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。


声明人：（公章）
日期：    年    月    日







格式13：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



声明人：（公章）
日期：    年    月    日


格式14：投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
项目编号：                       
标段号：                   
项目名称：
	与投标供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人（公章）：   
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日  期：


格式15：项目实施方案
项目实施方案
	提示：
1.投标单位应根据本次采购项目要求，对本项目的实施方案进行说明与描述。
2.投标供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	



投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日




格式16：类似业绩一览表
类似业绩一览表
项目编号：                       
标段号：                   
项目名称：
	序号
	项目名称
	业主单位
（采购单位）
	合同签订时间
	合同金额（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标单位应随此表附上相关的业绩证明（如合同等）。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日


格式17：针对本项目的人员配置表
针对本项目的人员配置表
项目编号：                       
标段号：                   
项目名称：                  
	序号
	姓名
	性别
	身份证号码
	学历
	专业
	职称
	责任或分工
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日



格式18：中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。
2.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
5.投标单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
6.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

格式19：残疾人福利性单位声明函（如属）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：（盖章）
日期：    年   月   日


备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。


格式20：监狱企业证明文件（如属）

监狱企业证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标单位提供本企业（单位）的服务。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  企业名称（盖章）：
                          日  期：


格式21：关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
（本表适用投国产产品的情况）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


格式22：投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致：（采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加           （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）
地址：
电话：                    传真：
电子邮件：                 邮编：
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
日期：


[bookmark: _Toc224207548]第四章 采购内容
[bookmark: _Hlk213074660]苏州建苏工程咨询有限公司受苏州市吴江区第四人民医院的委托，就其委托的吴江四院扩建工程-净化区域设备采购的政府采购进行国内公开招标，欢迎符合资格的供应商前来参加投标。
一、项目编号：JSZC-320509-JJJS-G2026-0005
二、项目名称：吴江四院扩建工程-净化区域设备采购
三、预算金额：人民币壹仟陆佰万元整(小写: 16000000.00元)
最高限价：人民币壹仟贰佰捌拾贰万贰仟伍佰壹拾捌元叁角捌分(小写:12822518.38元)
标段一：吴江四院扩建工程-手术室和ICU净化区域设备采购
预算金额：人民币壹仟万元整(小写: 10000000.00元)
最高限价：人民币柒佰柒拾玖万叁仟捌佰壹拾玖元玖角陆分 (小写:7793819.96元)
标段二：吴江四院扩建工程-检验科、血透、抢救、防辐射等区域设备采购
预算金额：人民币陆佰万元整(小写: 6000000.00元)
最高限价：人民币伍佰零贰万捌仟陆佰玖拾捌元肆角贰分(小写:5028698.42元)
本项目共分为2个标段，根据最终总得分排名，每个标段中标单位为一名。投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标。已递交某标段投标文件且实质性响应招标需求，但已在前期标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不计入该标段的实质性响应供应商数量内（投标文件不再参与价格分和技术标的评审），也不具备本次招标如有废标标段再次挂牌的投标资格。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的投标单位不得少于三家，如不足三家，应认定该标段招标失败。标段开标顺序按一标段、二标段依次开标。
四、采购需求
（一）采购清单中的设备技术要求（第一标段：手术室和ICU净化区域）
本项目需满足的法规要求（不仅限于）：
1、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）
2、《综合医院建筑设计规范》 （2025）
3、《医院洁净护理与隔离单元技术标准》 GB/T 51457-2024
4、《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）
5、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018
6、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010
7、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
8、《传染病医院建筑设计规范》GB 50849-2014
9、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
10、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
11、《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012
12、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010
13、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011
14、《重症监护病房医院感染预防与控制规范》 WS/T 509-2016
15、《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019
16、《洁净室及相关受控环境 第1部分：空气洁净度等级》 GB/T 25915.1-2021
17、《医院空气净化管理规范》 WS/T 368-2012
18、《医院负压隔离病房环境控制要求》 GB/T 35428-2017
19、 其他相关法规
（一）医用钢制平移气密自动门
1、产品符合国家标准GB/T41659-2022《建筑用医用门通用技术要求》。
▲2、医用自动门气密性能检测应符合（GB/T7106-2019），在10Pa下，手术室内单位缝长每小时空气渗透量正压﹤0.06m³/（㎡/h）的、负压﹤0.08m³/（㎡/h）（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲3、医用自动门气密性在关闭状态下，气密性能符合GB/T31433-2015 中 8级的技术指标要求，且符合使用要求（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲4、气密自动门应符合国际门窗标准：手动开启力≤65N（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲5、医用自动门反复启闭耐久性能不低于300万次（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
6、控制装置在带电情况下能承受1000V50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。
7、门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N。
▲8、整机消耗功率＜40W（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
9、开闭门速度：250-550MM/S（可调）,门体开放时间：2-20S(可调)。
10、医用自动门安全传感器功能应符合GB/T34616的规定（检测依据GB/T41659-2022）
11、导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动作。
12、电机采用自主品牌，无刷直流电机，高寿命，免维护。
13、运用PID闭环控制技术，侦测运行轨迹，自动计算缓行距离和运行速度。
14、门体和门套方面技术参数要求：
▲产品表面需出具具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的抗菌检测报吿（其中大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌率≥99.9%）的扫描件。
1)	门扇表面材质：1.0mm镀锌钢板静电喷塑；
2)	门扇内部填充：铝蜂窝芯填充；
3)	门扇骨架：铝合金龙骨；
4)	防撞带：1.0mm不锈钢（嵌入式）；
5)	观察视窗：双层5.0mm圆角钢化玻璃，常规尺寸600*400mm，多种尺寸选择，可定制。
6)	门扇厚度：42mm；门体备选方案：门体无包边无防撞带，一体化门扇门，门体厚度40mm；ICU门体采用10mm钢化玻璃制作，净化铝材收边；
7)  门扇把手：不锈钢圆管拉手、暗拉手；
8)  包边材质：铝合金包边、不锈钢包边或者无包边；
9)  立柱材质：铝合金、1.0mm镀锌钢板静电喷塑；
10) 动力梁材质：铝合金轨道、铝合金盖板。
15、产品具有官方相关部门认证，具有ISO9001质量、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系规范化生产和管理、ISO13485:2016医疗器械-质量管理体系认证。
（二）医用钢制防辐射平开气密门
1、材质要求：钢板采用优质电镀锌板，门扇钢板厚度≥1mm，门框钢板厚度≥1.5mm，门扇内填充物采用高强度纸蜂窝（铝蜂窝），内衬铅板（采用纯铅板），与钢板充分粘结，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷，具有防护性能、防护等级合格证明文件。
2、喷涂要求：门扇及门框表面采用静电粉末喷涂工艺
3、结构外观要求：门框、门扇表面平整光滑，无明显凹凸、擦痕等缺陷，无色差，连接处无任何焊点及铆钉。门体表面平整，门框三侧有优质橡胶密封条，门框底部设有防漏铅档条，具有防护性能。
4、五金要求：锁体采用防漏铅，把手采用高档不锈钢U型把手（或尼龙抗菌把手）。合页采用重型不锈钢标准合页，且安装时合页与门框门体表面齐平，无突起现象。
5、视窗要求：采用双层玻璃,一层为5mm钢化玻璃，一层为同等铅档量（一个铅当量为5mm）的铅玻璃，玻璃四周丝印，玻璃面保持与门板齐平，保证门扇和窗户之间不漏铅。
（三）医用钢制防辐射平移气密门
1、采用纯铅板、防护粘合剂、抗氧化剂同门体的内部材料结合，具有防护性能、防护等级合格证明文件。配置满足国家标准及规范要求，配有“当心电离辐射”警示牌、联动工作指示灯（射线有害，灯亮勿入）等。
2、控制系统完全按照医用电气系统安全要求设计，并可根据医院方的要求采用多种控制方式，不对同一环境中的其他设备形成电磁干扰。
门体技术要求：
1、门框钢板：1.5mm厚镀锌钢板门框/+内衬铅板（采用纯铅板）
2、门扇钢板厚度：1mm厚镀锌钢制门板
3、门扇厚度：门扇厚度 ≥41mm 
4、表面静电粉末喷涂，涂料厚度不小于65μm，颜色由建设单位确定认可
5、内部填充：采用高强度蜂窝（铝蜂窝）+内衬铅板（采用纯铅板）
6、观察窗：采用双层玻璃,一层为5mm钢化玻璃，一层为同等铅档量的铅玻璃，玻璃四周丝印，玻璃面保持与门板齐平，保证门扇和窗户之间不漏铅。
（四）钢制防火门
技术要求：
1.执行标准：符合GB12955-2008《防火门》；
2.门扇钢板厚度≥0.8mm,门芯材料填充工艺:新型防火门芯板,门扇厚度≥62mm；
3.门扇防火玻璃开口尺寸≥300mmX900mm,透光尺寸≥263mmX863mm；
4.隔热型防火玻璃结构5mm自片玻璃+防火胶+5mm自片玻璃。钢质玻璃框≥1.5mm。
5.门框：门框钢板厚度≥1.5mm，钢板厚度满足国家标准，采用矩框，门框厚度≥120mm。
6.五金：防火锁、防火铰链、双开门配防火插销、防火闭门器等。
（五）医用钢制平开气密门\电动医用钢制平开气密门
门体材料采用≥1mm镀锌钢板喷颜色，门体内部采用高强度铝合金骨架，门扇内填充物采用高密度铝蜂窝，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门扇上制作圆角平面视窗，视窗玻璃要求采用双层钢化玻璃≥5mm，丝印宽度≥15mm黑边，整个门扇无钉头、焊点外露，门体四周铝合金黑色镶边，可配不锈钢防撞带，铝合金镶边、玻璃窗、防撞带跟门体齐平。  
气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019）8级
（六）UPS不间断电源
▲1、在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲2、输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，对电网无污染，系统效率大于95%，输入电流谐波小于绿色环保，高效节能（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲3、满足下述过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应满足I类≥10min（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
4、可实现 EPO 紧急关机功能。
5、数字化环流控制技术，并机可靠性极高。
6、超长的平均无故障时间(>200,000h), 超低的平均检修时间(<15min)
7、智能化电池管理方案.延长电池使用寿命
8、配置双 DSP控制器，整流、逆变、充电、放电全部实现 DSP数字化控制，功率模块独立自主均流控制，无单点故障风险。
9、所有电路板均采用三防工艺。
（七）医用IT隔离电源系统
1、医用IT系统组件包括：医用IT隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器、专用电源、KWIS智能终端、网关组成；同一区域多套IT系统采用7寸KWIS智能终端并装载医疗级KWIS系统软件；为保证系统稳定性及后期接入监控平台与医疗物联网的接入需配置通讯网关，所选器件为同一品牌。
▲2、隔离电源柜必须经过中国质量认证中心认证，产品须符合中国质量认证中心CQC12-000001-2020认证规则要求，产品标准和技术要求符合GB/T7251.2-2023（提供认证证书扫描件，提供在国家市场监督管理总局认监委官网上查询记录页面扫描件）
3、医用IT隔离变压器产品要求符合以下标准：
▲医用IT隔离变压器须出具国家级电器安全质量检验机构出具的检测报告并符合以下标准：依据 GB/T 19212.1-2023《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全第1部分：通用要求和试验》、GB/T 19212.16-2017《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验》（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
[bookmark: _Toc12883]容量 3.15KVA-10KVA
频率 50/60HZ
额定输入电压L-N AC 230V
额定输出电压 U1-U2 AC 230V
温度监测内置温度传感器
连接方式独立接线端子
绝缘电阻 ：（型式试验）危险的带电零部件与壳体之间（MΩ）:≥7MΩ
输入电路与输出电路之间（MΩ）: ≥5
介电强度：（型式试验） 输入电路的带电零部件和输出电路的带电零部件之间（kV）3.00kV/60s，无击穿闪络
带电零部件和壳架之间（kV）3.00kV/60s，无击穿闪络
漏电流：（型式试验）变压器接地端子对地之间（mA）：≤10
▲以上绝缘电阻、介电强度、漏电流参数。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
4、KWIS智能终端报警系统
装载医疗级KWIS系统
1）采用纯彩色液晶触摸屏显示
2）MODBUS标准通讯协议支持
3）出厂预设数据，全智能自动匹配设置数据
4）智能化声音报警、可更改多种提醒方式、可暂停报警设计。
5）须具有系统设置、系统监测、温度监测、故障记录等功能
6）在三相用电时实时显示三相ABC的每一相相电压及相电流，具有三相相电压/相电流/线电压预设报警值；当电压电流波动过高超过预设危险值时进行报警，并同时显示ABC三相的每一相对地绝缘监视的实时绝缘阻值；
（八）新风及净化空调机组
1、 设备制造商应为本项目提供全新的定制型全新风形式的组合式空调机组，产品各项要求符合招标文件的要求。有完整的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全体系认证保障系统保障。采用依据GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准执行生产的专用型机组，不得用普通机组代替。
2、 制造商依据GB/T27922-2011标准，中央空调末端设备（组合式空调机组、单元式空气调节机组）已通过五星级售后服务认证。制造商通过中国设备维修安装企业能力等级证书-净化空调设备维修安装制冷空调 B类Ⅱ级认证，可为本项目提供持久良好的售后服务。
3、 循环机组由混合段、风机段、均流段、初校过滤段、中效过滤段、表冷段、加热段、加湿段（电极加湿）、出风段等组成。
4、 集中新风机组由进风段、初校过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、亚高效过滤段、加热段、表冷段、深度除湿段、出风段等组成。
▲5、空调机组箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。依据EN1886：2007《建筑物通风-空气调节装置-机械性能》标准，空调机组具有良好的机械强度性能。在压力为±1000Pa的条件下实测机组箱体的最大相对偏移量≤0.13mm/m，在压力为±2500Pa的条件下实测机组箱体的最大相对偏移量≤0.44mm/m；机组箱体机械强度符合D1（M）级要求（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲6、空调机组过滤器要求：初效过滤采用铝合金框架板式过滤器，过滤材料无纺布；中效过滤器采用金属框架袋式过滤器，滤料为进口化纤；过滤器槽架要求采用框架单元，密封良好，拆装方便。过滤器旁通泄露量在压力为 ±400帕的条件下实测机组过滤器(风机上、下游)的旁通漏风量均≤0.002%。符合F9类过滤器要求（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲7、空调机组面板要求采用双面保温箱板结构保温层厚度不小于50mm，内充填聚氨脂发泡保温（密度≥48kg/m3）。外板采用彩色镀锌钢板,内板采用锌铝板或304不锈钢板；保温性能当稳态的外部和内部温差为20K时，实测机组热传递系数≤0.39W/（㎡.K），符合T1级要求。当稳定状态的外部和内部温差为20K时，实测机组热桥因子≥0.93，符合TB1级要求（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲8、空调机组具有良好的密封性能，依据GB/T14294-2008标准，漏风率在机组内静压保持正压段700Pa，负压段-400Pa 时测得≤0.008%；依据EN1886：2007标准在压力为-400Pa及700Pa的条件下实测机组的空气泄漏量均≤0.04L/（s·㎡），符合L1级要求（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲9、空调机组具有良好的抗凝露性能，机组达到凝露工况后，连续运行12小时空调机组外表面无凝露滴下（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
▲10、空调机组内部具有优秀的抗菌性能，机组专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和的空气自然菌抗菌率均达到99.99%以上，抗菌活性值均＞5.8。空调机组结构用密封胶为食品级专用密封材料，符合 FDA认证标准，综合菌落总数、需氧菌总数、霉菌、酵母菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群、蜡样芽孢杆菌、产气荚膜梭菌均不大于10CFU/g，沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌为Neg/25g，志贺氏菌为Neg/250g，粪大肠菌群测试结果<2.6MPN/g，克罗诺杆菌(阪崎肠杆菌)为Neg/100g。大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率测试≥99.99%。（灭菌方式）（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
11、空调机组具有优秀的防火性能。箱板燃烧性能不低于B1级且燃烧增长速率指数≤22W/s,600s内总热释放量≤1.3MJ；
12、风机和电机要求：风机采用采用优质三相异步电机，如西门子、华力、德东或同等品牌。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积；
13、空调机组加湿器要求：加湿器康迪、卡乐、嘉乐斯乐或同等品牌电极式加湿器，机电一体化设计，可接受机组控制器控制，实现加湿量连续控制；采用可更换或可拆洗式加湿桶；配不锈钢加湿喷管及连接软管；配水质调理器，可适应各种不同水质条件下的加湿需要。
14、空调机组依据EN1886：2007《建筑物通风-空气调节装置-机械性能》标准，空调机组具有良好的热传递性能，热传递系数≤0.5W/(㎡.K），符合T1级要求。
15、空调机组的输入功率不应大于名义功率的110%，输入功率≤4.345KW，额定值3.95KW。
16、空调机组的供冷量不低于额定值的95%，额定值52KW，供冷量≥49.4KW。
17、空调机组的绝缘电阻冷、热态对地绝缘电阻值不应小于2MΩ
18、空调机组的泄露电流，其外部金属部分和电源线间泄漏电流不应大于5mA。
19、空调机组的盘管耐压性能，机组按GB/T14296规定试验压力和JB/T9064规定的耐压试验和密封性检查，应无渗漏；
a)气压试验压力应为设计压力的1.2倍，保压至少lmin:
b)水压试验压力应为设计压力的1.5倍，保压至少3min.
设计压力:2.OMPa
（九）净化空调自动化控制系统
（1）整体要求：采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。
（2）新风机组与对应的循环机组实现联动启停功能。
（3）控制系统能实现根据系统阻力变化自动变频恒定系统风量的功能。
（4）净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。
（5）远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：
a.	机组启、停；
b.	值班运行/全风量运行转换；
c.	温度的设定；
d.	室内温、湿度的显示；
e.	机组启、停指示；
f.	机组值班状态指示；
g.	机组运行指示；
h.	机组故障指示；
i.	高效过滤器堵塞报警指示
j.	正负压转换控制及指示（仅正负压转换手术室有此要求）。
（6）机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：
a.	室内控制面板实现的全部功能
b.	风机运行频率显示；
c.	中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；
d.	手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；
e.	冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；
f.	试灯和功能切换；
g.	各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。
（7）自控系统具备散热效果好的功能
（十）手术室智能控制面板
1. 手术室设备集中控制
（1）灯光控制：支持手术灯、无影灯、观片灯、辅助照明等设备的开关及亮度调节，可设置灯光颜色模式以适应不同手术需求。
（2）空调系统管理：实时显示手术室温湿度，支持远程启停、风速调节、值班模式切换，并具备初效、中效、高效过滤器堵塞报警功能。
（3）医疗气体监控：实时监测氧气、笑气、二氧化碳、压缩空气、负压吸引等气体压力状态，异常时触发声光报警。
（4）背景音乐控制：支持音乐播放、暂停、音量调节，并可自定义播放列表，营造舒适的手术环境
2. 时间管理与报警系统
（1）时钟与计时功能：显示北京时间（24小时制），支持手术计时、麻醉计时（正计时/倒计时，倒计时结束可触发声音提醒。
（2）智能报警系统：空调故障、过滤器堵塞报警
（3）医疗气体压力异常报警
（4）IT电源故障、消防报警（连接防火阀）
（5）支持报警信息自动弹屏，并提供“测试”和“止响”功能。
3. 通讯与远程管理
（1）电话功能：支持RJ11（固话）、RJ45（IP电话），具备来电显示、免提通话、重拨、音量调节等功能，可存储常用号码并支持一键呼叫。
（2）远程监控：手机APP远程操作，实时同步手术室设备状态
（3）PC端云平台数据分析，支持历史记录查询与故障诊断。
4. 智能交互与扩展功能
（1）语音控制：支持AI语音助手，可通过语音指令控制灯光、空调、音乐等设备，并支持故障语音提示。
（2）HIS系统对接：可与医院信息系统无缝连接，快速调取患者病历、手术记录等数据。
（3）非接触式操作：兼容空中成像技术，支持手势控制，适用于无菌环境。
（4）数字示教接口：预留高清示教信号输入，可连接教学设备实现手术直播或远程会诊。
5. 系统维护与升级
（1）U盘一键升级：支持固件快速更新，无需专业技术人员操作。
（2）权限管理：分级用户权限设置，防止误操作，保障系统安全。
（3）数据接口丰富：提供USB、RS232/485、TCP/IP、SD卡槽等，便于扩展外设或对接第三方系统。
（十一）智能化呼叫系统
	序号
	产品名称
	技术参数
	备注

	1
	呼叫分机
	1.液晶屏幕：≥7英寸液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9。
2.扬声器：功率≥1W，单声道，出音方式为正出音。
3.外观结构：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患，配色医疗白，支持嵌入式安装。
4.采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。
5.内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位。
6.支持与护士站主机的双向呼叫及对讲。
7.分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位、呼叫存储等语音信息交互功能。
8.支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。 
9.分机可在线调整病人信息界面的样式和内容，支持同时展示5张及以上患者信息界面，支持手动切换查看，支持设置任何一张为正常待机默认界面。 
10.呼叫开关通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。 
11.床头分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。
	

	2
	呼叫主机
	1.采用安卓≥11.0操作系统，≥15英寸高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率≥1920*1080；采用≥1300万像素前置摄像头；
2.采用≥6核CPU，主频可达≥1.8GHz，搭配≥4G内存，≥32G的存储组合，保证运行更流畅；
3.双声道立体声输出扬声器，支持MIC输入；
4.电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作；
5.支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活；
6.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。
7.软件功能：护理通讯、床位一览、呼叫分机、医声助手、门禁控制、话筒广播、音频广播、呼叫记录、留影留言、系统设置等。
	含病房交互系统软件

	3
	可视对讲门口机
	1.采用安卓≥11.0操作系统，分辨率≥1280*800，摄像头数量；
2.摄像头像素：≥200W+200W支持可视门禁对讲开门；
3.采用≥6核CPU，主频可达≥1.8GHz，搭配≥4G内存，≥32G的存储组合，保证程序稳定运行；
4.支持IC读卡模块、看门狗、蓝牙、WIFI；
5.软件功能：信息展示：自动唤醒人脸识别、刷脸开门、刷卡开门、密码开门、请求开门、视频通话、远程开门、开门提示、防拆报警、断网工作、宕机工作、门禁记录、定时常开、屏幕亮度调整、终端音量调整、回音消除、自动增益、噪音抑制、网络抖动抑制、硬件看门狗、硬件重启、延时上电。
	


（十二）气体终端
1.按照EN 737 - 1:1998、DIN13260-2、ISO9170-1, ISO9170-2德式终端标准进行加工制造必须达到可带气维修，具有止回阀,CE认证。
2.100%气密性试验。
3.采用ISO32颜色标准识别气体。
4.采用6个锁止点双重锁定,灵活稳定,按压解锁。
5.一组直径相异,分别与各特定气体或设施匹配的内、外接头组件,以保持气体专用性。
6.多种安装方式,可以是外径Φ8的进气管,也可以是气管接头或者是螺纹接口。
7.气体类型有氧气,吸引,空气,氮气,笑气,二氧化碳,废气等。
8.超大流量设计,所有正压气体终端，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压气体终端，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。
9.除密封件，其他所有零件为全金属结构，强度可靠。
10.安装方式:墙式,塔式,设备带式等。
11.带脱卸保护式的压盖。
▲12.200000次插拔无故障（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件）
▲13.气体终端压盖，通过盐雾测试（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件）
14.终端压盖抗菌，通过GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C 贴膜法检测。
15.通过国家食药监局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准的检测，检验报告应包含对终端安全性结构、压力、泄漏和压降的检测。
（二）采购清单中的设备技术要求（第二标段：检验科、血透、抢救、防辐射等区域）
本项目需满足的法规要求（不仅限于）：
1、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）
2、《综合医院建筑设计规范》 （2025）
3、《医院洁净护理与隔离单元技术标准》 GB/T 51457-2024
4、《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）
5、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018
6、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010
7、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
8、《传染病医院建筑设计规范》GB 50849-2014
9、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
10、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
11、《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012
12、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010
13、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011
14、《重症监护病房医院感染预防与控制规范》 WS/T 509-2016
15、《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019
16、《洁净室及相关受控环境 第1部分：空气洁净度等级》 GB/T 25915.1-2021
17、《医院空气净化管理规范》 WS/T 368-2012
18、《医院负压隔离病房环境控制要求》 GB/T 35428-2017
19、 其他相关法规
一、吊桥（干湿分离）
▲1.主体材料采用高强度6063铝合金型材（提供材质报告扫描件）；整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。表面采用进口品牌环保粉沫喷塑处理，粉沫通过抗菌、重金属检测（提供具有SGS或CMA标识的第三方检测机构出具的粉末抗菌测试报告扫描件）可根据需要安装通讯接口、视频接口、等设备。吸顶式安装，稳定牢固；
▲2.湿区：塔体净承载为300kg，通过四倍承重测试（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件）
▲a.台面2个：其中三侧导轨设备托盘：1个；（每层仪器平台承重100kg（提供托盘承重第三方检测报告））。（提供托盘部件第三方机构出具的盐雾试验报告扫描件）（高度可调）圆角防撞设计，尺寸：（550*400mm），抽屉1个，尺寸400*350*150mm。
▲b.吊柱式箱体，长度≥950mm，为全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离（提供带有CMA、CNAS标识的气电分离第三方检测报告扫描件）。接口可同时使用。
▲c.气体接口标准配置：国标终端、氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件）
d.电器插座：十孔5个、220V、10A；
e.等电位接地端子：2个；可旋转输液组合架1个；平台绕线器1个 、网络接口1个、电话接口1个；
▲f.水平旋转角度340°，具有限位系统。（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件）
3.干区：塔体净承载为300kg，通过四倍承重测试（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件）
a.双侧导轨设备托盘：3个（每层仪器平台承重100kg（提供托盘承重第三方检测报告））（提供托盘部件第三方机构盐雾试验报告）。（高度可调）圆角防撞设计.尺寸：（550*400mm）,抽屉1个，尺寸400*350*150mm。
b.吊柱式箱体，长度≥1200mm，为全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离。（提供带有CMA、CNAS标识的气电分离第三方检测报告）接口可同时使用。
c.气体接口标准配置：国标终端、氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；.接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件）
d.电器插座：5孔8个、220V、10A；
e.等电位接地端子：2个；平台绕线器1个 网络接口1个、电话接口1个；
f.水平旋转角度340°，具有限位系统。（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件）
▲4.采用医用优质气体管路，须为三层管设计，为保证临床使用安全，所有医用气体软管均符合ISO 5359:2014标准，皮肤致敏测试、体外细胞毒性测试、重金属含量检测（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件）
▲5.气体终端通过CE认证，所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，能带气维修，气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。（提供气体终端CE认证扫描件）
6.箱体可左右平移400mm,有多种线缆收集管理装置供选择。
7.工作电源：AC220V、50Hz；
8.横梁尺寸：实际尺寸以用户现场实测为准；照明区段（LED）：夜间照明1套；
▲9.外壳防尘通过GB/T 4208-2017测试，等级≥IP5X，防水通过GB/T 4208-2017测试，等级≥IPX2。（提供带有CMA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件，并提供报告通过国家认监委网址查询截图证明扫描件），防火等级达到UL94-VO级（提供带有CMA、CNAS标识的第三方防火级别检测报告扫描件）
10.产品通过ISO 9001质量管理体系、ISO 13485质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系、国家高新技术企业。（提供证书加盖生产厂家公章的扫描件）
2、 等离子体空气消毒器
1. 产品尺寸：598mm×598mm×85mm
2. 整机重量≤5kg
3. 安装方式：产品为嵌入式空气消毒机，自带光源，配带遥控器，无易损件和易耗件
4. 噪音＜55db
▲5.消毒模块功率≤8W（提供节能技术服务认证证书扫描件）
6.照明功率≤38W
▲7.可以分解空气中的有害气体和挥发性物质，从而净化空气。（提供硫化氢去除率≥90.9%的第三方检测报告扫描件）
8.无耗材，产品内部无滤网，无需更换清洗，无二次污染问题
9. 等离子体电子密度最大值应≥6.26×1018m-3
10. 适用消毒空间≥60m3
11.白色葡萄球菌杀灭率≥99.9% 空气自然菌消亡率≥90%
12.臭氧泄漏量＜0.004mg/m3
13.等离子体发生器使用寿命≥55000h
14.可在0-99%湿度的范围内使用
15.可人机共存
16.可实现360°无死角消毒
17.符合WST648-2019文件要求：产品内部不得加装任何中高效过滤器、静电吸附和紫外线杀菌灯。
3、 2mm厚同质透心PVC卷材地板
1.耐磨等级T级（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件）
2.燃烧性能B1（C）级，产烟量＜200%xmin，产烟毒性达到ZA级（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件）
▲3.依据GB/T31402-2023、IS022196标准，有≥15项的抗菌性能检测报告（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件）
▲4.依据GB/T43355-2023标准，有≥10项的抗病毒性能检测报告;（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件）
▲5.依据GB6566-2010标准，有≥6项的放射性检测报告（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件）
▲6.依据GB18587、GB31604、30-2025标准，有≥45项的增塑剂检测报告（提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测（验）报告扫描件）
7.所需品牌为"中国驰名商标”且被认证为“中国绿色建材产品"。
四、多联机空调
1.产品制造商同时获得国家工信部或中国质量认证中心颁发的“绿色工厂评价”、“国家绿色供应链管理企业”和第三方专业认证机构颁发的“绿色领跑企业”证书。（提供证书复印件并加盖制造商公章的扫描件）
2.制造商同时具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理认证证书、企业诚信管理体系认证证书。（提供证书复印件并加盖制造商公章的扫描件）
▲3.产品制造商的多联机产品焓差实验室，应获得第三方专业认证机构颁发《试验装置评定合格证书》，制冷量范围≥100kW；环境温度范围≤-20℃。（提供证书复印件并加盖制造商公章的扫描件）
4.所投空调产品优于1级能效，产品入选《节能降碳技术装备推荐目录》。（提供第三方检测机构出具的目录复印件响应以上要求，并加盖制造商公章的扫描件）
▲5.所投多联机应具备负荷预测负荷、主动寻优、AI模型批量化等先进软件算法和控制硬件。主控板具备独立的芯片可进行AI算法处理，AI算法准确率≥95%，节能率≥20%。（提供第三方检测机构证书复印件和检测报告证明并加盖制造商公章的扫描件）
▲6.需提供多联机产品2020年之后的《中央空调系统节能工程在役跟踪检查合格证书》，且运行性能及质量检验均符合《产品质量鉴定检测实施规则》及相关节能减排规定，节能减排效果显著。（提供证书复印件并加盖制造商公章的扫描件）。
▲7.为体现产品运行稳定性，所投设备制造商需提供一个变频中央空调可靠运行报告，可靠运行时间≥18年。（提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章的扫描件）
8.所投多联机室外机、室内机、压缩机为同一品牌，且采用全直流变频喷气增焓涡旋式压缩机，提供第三方检测报告证明并加盖制造商公章。
▲9.所投多联机控制系统应具备智慧物联网技术，包括云监测、能耗分析等功能，且计算得到的制冷量与实测制冷量的偏差不大于10%，制冷消耗功率与实测制冷消耗功率的偏差不大于5%。（提供第三方检测机构证书复印件和报告证明并加盖制造商公章）
10.所投多联机具有制冷剂泄漏量智能精准监测功能，当制冷剂充注量低于系统设定的报警值时，应能通过APP、云服务、短信等方式通知空调管理人员，提示系统发生制冷剂泄漏异常并显示制冷剂泄漏量百分比，与实际泄漏量偏差不大于2%。提供第三方检测机构证书复印件和报告证明并加盖制造商公章的扫描件。
11.为保障机组使用过程中电器部件安全可靠，所投多联机室外机具备风机绕组耐高温，风机绕组绝缘材料要求在 130°C环境下可符合加强绝缘的要求，提供第三方检测机构证书复印件和报告证明并加盖制造商公章的扫描件。
12.为保陪机组使用过程中电器部件安全性，要求所投产品符合相关阳燃要求，所投多联机室外机具备电路板高温灼热丝不引燃的要求，主控电脑板、功率模块采用的 PCB板材应满足灼热丝的燃烧指数为850℃的要求。提供第三方检测机构证书复印件和报告证明并加盖制造商公章的扫描件。
13.多联机系列具备模块自由组合功能，可同框体间自由组合，其制冷、制热、除霜工况均正常（提供第三方检测机构出具的证书和报告复印件及相关网页截图，响应以上要求，并加盖制造商公章的扫描件）。
（二）采购清单
第一标段：手术室和ICU净化区域设备清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	数量

	　
	 1、电气专业
	　
	　

	1
	配电箱
	1.名称：4AST1配电箱
2.安装方式：UPS间内落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	2
	配电箱
	1.名称：4AST2配电箱
2.安装方式：净化空调机房内落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	3
	配电箱
	1.名称：4AST3配电箱
2.安装方式：净化空调机房内落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	4
	配电箱
	1.名称：4ASL1~5配电箱
2.安装方式：污物走廊处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	5

	5
	配电箱
	1.名称：4ASL6配电箱
2.安装方式：洁净走廊处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	6
	配电箱
	1.名称：4ASL7~9配电箱
2.安装方式：洁净走廊处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	3

	7
	配电箱
	1.名称：AP4DSA配电箱
2.安装方式：DSA设备间内落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	8
	配电箱
	1.名称：4ASPK1配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	9
	配电箱
	1.名称：4ASPK2配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	10
	配电箱
	1.名称：4ASPK3配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	11
	配电箱
	1.名称：4ASPK4配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	12
	配电箱
	1.名称：4ASPK5配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	13
	配电箱
	1.名称：4ASPK6配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	14
	配电箱
	1.名称：4ASPK7配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	15
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	265.4

	16
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	175.86

	17
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG32
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	26.35

	18
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG40
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	5.39

	19
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	1061.59

	20
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	703.42

	21
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG32
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	105.41

	22
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG40
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	21.55

	23
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG50
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	3.65

	24
	配管
	1、名称：焊接钢管
2、规格：DN70
3、配置形式：明配
4、含接地
	m
	10

	25
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：300x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	97.04

	26
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：200x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	153.65

	27
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：100x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	199.42

	28
	铁构件
	1、名称：明管或桥架支架制作、安装
2、材质：型钢
3、规格：综合
	kg
	1478.55

	29
	金属结构刷油
	1、除锈级别：轻锈
2、油漆品种：刷铁红二道,灰色调和漆二道
	kg
	1478.55

	30
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：JY(ST)Y-2x0.5
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	35

	31
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4x2.5
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	11.57

	32
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4x4
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	107.96

	33
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x4
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	248.42

	34
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x6
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	398.55

	35
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x10
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	104.46

	36
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x16
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	367.26

	37
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4X25+1x16
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	69.64

	38
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4X50+1x25
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	59.41

	39
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4X70+1x35
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	116.94

	40
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4X95+1x50
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	85.23

	41
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-4
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	5321.45

	42
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-2.5
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	6615.45

	43
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-4x2.5
	个
	2

	44
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-4X4
	个
	12

	45
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-5x4
	个
	26

	46
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-5x6
	个
	32

	47
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（压铜接线端子）
2.型号：WDZ-YJY-5x10
	个
	10

	48
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（压铜接线端子）
2.型号：WDZ-YJY-5x16
	个
	20

	49
	电力电缆头
	1、名称：电缆头
2、型号：WDZ-YJY-4X25+1x16
	个
	4

	50
	电力电缆头
	1、名称：电缆头
2、型号：WDZ-YJY-4X50+1x25
	个
	2

	51
	电力电缆头
	1、名称：电缆头
2、型号：WDZ-YJY-4X70+1x35
	个
	6

	52
	电力电缆头
	1、名称：电缆头
2、型号：WDZ-YJY-4X95+1x50
	个
	2

	53
	荧光灯
	1、名称：气密性LED灯
2、规格：1200*300 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	130

	54
	荧光灯
	1、名称：应急气密性LED灯
2、规格：1200*300 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	52

	55
	荧光灯
	1、名称：气密性LED灯
2、规格：300*300 20W
3、安装形式：吸顶
	套
	6

	56
	荧光灯
	1、名称：气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	12

	57
	荧光灯
	1、名称：应急气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	16

	58
	荧光灯
	1、名称：防爆气密性LED灯
2、规格：1200*300 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	4

	59
	插座
	1、名称：边台插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	2

	60
	插座
	1、名称：不间断电源插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	1

	61
	插座
	1、名称：单相五孔插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	117

	62
	插座
	1、名称：地插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	5

	63
	插座
	1、名称：防水插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	8

	64
	插座
	1、名称：烘手器插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	2

	65
	插座
	1、名称：设备带插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	12

	66
	插座
	1、名称：投影插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	1

	67
	插座
	1、名称：小厨宝插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	7

	68
	插座
	1、名称：自动门插座M
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	8

	69
	插座
	1、名称：自动门插座MJ
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	4

	70
	照明开关
	1、名称：单联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	5

	71
	照明开关
	1、名称：双联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	40

	72
	照明开关
	1、名称：三联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	2

	73
	接线盒
	1、名称：铁质接线盒
2、安装形式：WR
	个
	220

	74
	接线盒
	1、名称：铁质开关盒
2、安装形式：WR
	个
	214

	75
	蓄电池屏（柜）
	1、名称：UPS
2、材质：80KVA,延时30min，三进三出
3、备注：含连接电缆、调试和电池组等
4、其他：满足设计要求
	台
	1

	76
	医用隔离变压器
	1、名称：医用隔离变压器 
2、参数：容量 8/10KVA，频率 50/60HZ，额定输入电压AC200V-230V，额定输出电压 AC200V-230V，温度监测 内置温度传感器，连接方式 独立接线端子绝缘电阻 ≥7MΩ。介电强度 施加电压：1773V，施压时间：60S，无击穿闪络漏电流 变压器一次侧输入额定电压，二次侧开路，测量二次侧端子对地漏电流不大于0.5mA；
3、性能要求：（1）：医用IT隔离变压器是将TT\TN供电系统转换为IT供电系统的主要元件；（2）绝缘等级高达H级；（3）可立式、壁挂、卧式安装；（4）无振动、无噪声；（5）更好的电磁兼容性和物理特性优化；
4、其他：满足设计要求。
	套
	5

	77
	绝缘监视仪
	1、名称：绝缘监视仪
2、参数：所具备的通讯更适合第三方监控平台及医疗物联网的接入
具有强抗干扰性，减少偶发错报警a.交流内阻抗应至少为100KΩ；
b.测试电压不应大于直流25V；
c.在任何故障状态下，测试电流峰值不应大于1mA；
d.当绝缘电阻减少到50KΩ时发出报警信号，并备有试验设施；
1） 能实时测量和显示绝缘电阻、隔离变压器一次、二次侧温度、阻抗、过流、等功能
2） 配有支持Modbus RTU协议的RS485串行通信端口
3） 不受电网干扰和波动影响1） 能实时测量和显示绝缘电阻、隔离变压器一次、二次侧温度、阻抗、过流、等功能
2） 配有支持Modbus RTU协议的RS485串行通信端口
3） 不受电网干扰和波动影响
4）产品参数
供电电源：AC110V/AC220V/AC380V
监视电源AC50-60HZ 220V
绝缘测量方式：AWP
负荷监测：0-100%
通讯协议：QMB/RS485  通讯距离：1200米
防护等级：IP20  接线端子：0.5mm
冲击电压：5KV 测量电流：0-100A
测量峰值电压：12V
工作环境：-10-+55°C绝缘监视响应值：5K
绝缘故障报警值20-500K
电磁干扰：EN6100-6-2
最大注入电流：50A   功耗：3W
阻抗：100K
报警方式：继电器
报警输出：常开或常闭触点
通讯输出：有
3、性能要求：（1）绝缘监视仪应用于医疗场所的IT隔离电源系统，在发生对地绝缘故障和IT供电回路故障时，进行报警并联动相关设备；（2）供电系统与绝缘实时监测与报警；（3）变压器监测与报警；（4）接地系统监测与报警；
4、其他：满足设计要求。
	套
	5

	78
	电流互感器
	1、名称：电流互感器 
2、参数：专为医疗场所专用电流互感器应采用全封闭结构，使产品不易受潮，要求适用于额定频率为50Hz或60Hz，额定电压为0.66KV以下的电路中测量电流、电能、功率测量等用途，导磁采用经过退火处理的环形铁芯保证产品更高的精度。环氧浇筑工艺封装、绝缘性好、防潮、防腐蚀、抗老化；
3、性能要求：（1）专用互感器用于绝缘监测、故障定位等多种系统中，测量或传感线路电流或信号,；（2）可实时监测附加于测量线路上的各种反馈信号，用于绝缘监测、故障定位；
4、其他：满足设计要求。
	套
	5

	79
	专用电源
	1、名称：专用电源  
2、参数：1）将220V/110V电源转换成远程报警或其它仪器所需的电源输出，2）具有电磁兼容与抗干扰功能，3）全铜的层间屏蔽；4）采用双备份热冗余电路设计，其中一路中断供电时，另一路继续供电无需转投时间。有效保持监视报警系统工作性能稳定。自带外置开关与指示灯具有内部多重保障功能有多种电压可选；
3、性能要求：（1）仪器专用电源是医疗供电系统仪器专用的小型电压转换器,内部为一个小型的隔离电源，发生任故障均能保证整个IT隔离电源系统的安全（2）良好的电磁兼容（3）良好的抗干扰性；
4、其他：满足设计要求。
	套
	5

	80
	外接报警显示和测试仪
	1、名称：外接报警显示和测试仪 
2、参数：彩色液晶触摸屏报警显示仪符合下列要求1）采用纯液晶触摸屏显示 2）MODBUS标准通讯协议支持 3）出厂预设数据，常规应用无须更改4）智能化声音报警、可更改多种提醒方式5）并有显示IT系统运行正常和具有系统设置、  故障查询，报警时间查询等功能 用于对IT隔离供电系统的远程监测和报警6）实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度；
7）实时监视隔离电源系统各元器件与系统接地的接线状况；8）实时显示隔离电源系统用电负荷百分比、系统绝缘阻值；
3、性能要求：（1）用于对IT隔离电源系统的远程监测或报警（2）需要需要专用电源供电（3）QMS高速率通讯协议支持（4）出厂预设数据，常规应用无需更改。                                                  5.智能化的声音报警，容易更改的多种提示方式。                  
4、其他：满足设计要求。
	套
	5

	81
	绝缘故障评估仪
	1、名称：绝缘故障评估仪
2、参数：IT电路有绝缘故障产生时，KD20P绝缘监视仪驱动KD20P-C1绝缘故障评估仪发出一个特殊的绝缘故障测试信号，这个信号会被实时工作的KD20P-CK绝缘故障定位仪进行评估定位，相对应的指示灯亮，输出继电器闭合。KD20P-C1可本机进行设，也可通过QBM通讯总线连接KD20P-AU(BU)进行远程设置；
3、性能要求：当发生绝缘故障时，对IT进行绝缘评估和发生定位信号；                  
4、其他：满足设计要求。
	套
	5

	82
	接地母线
	1、名称：户内接地母线
2、材质：镀锌扁钢
3、规格：-40*4
	m
	175.69

	83
	接线盒
	1、名称：局部等电位接地箱
2、规格：CLTD28型,300x200x100
	套
	12

	84
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	300

	85
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	300

	86
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-6
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	300

	87
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-16
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	300

	88
	接地装置
	1、名称：接地网调试
	系统
	1

	　
	 2、四层手术室器具部分
	　
	　

	89
	器械柜
	1、名称：器械柜
2、参数：1200×1700×350，隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择。1）316不锈钢材质2）尺寸：按设计图纸3）厚度：1.5mm厚4）安装方式：内嵌式安装5.隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	5

	90
	药品柜
	1、名称：药品柜
2、参数：1200×1700×350，隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择。1）316不锈钢材质2）尺寸：按设计图纸3）厚度：1.5mm厚4）安装方式：内嵌式安装5.隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	5

	91
	麻醉柜
	1、名称：麻醉柜
2、参数：1200×1700×350，隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择。1）316不锈钢材质2）尺寸：按设计图纸3）厚度：1.5mm厚4）安装方式：内嵌式安装5.隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	5

	92
	导管柜
	1、名称：导管柜
2、参数：1200×1700×350，隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择。1）316不锈钢材质2）尺寸：按设计图纸3）厚度：1.5mm厚4）安装方式：内嵌式安装5.隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	5

	93
	控制箱
	1、名称：电源插座箱DY
2、规格：900*250*100，4个单向插座和一个等电位接地端子
3、安装方式：满足设计要求
	台
	5

	94
	控制箱
	1、名称：电源插座箱DY1
2、规格：900*250*100，带有1个380V电源座，4个单向插座和一个等电位接地端子
3、安装方式：满足设计要求
	台
	5

	95
	LED两联观片灯
	1、名称：LED两联观片灯
2、参数：600×600×120；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	10

	96
	情报控制柜32寸（中央控制箱）
	1、名称：情报控制柜32寸（中央控制箱）
2、参数：DP,1000*1000*300，屏幕尺寸780*477*300包括控制时钟、计时器、控制净化主机开停，温湿度控制及故障报警，控制屏，气体报警功能，传呼系统等，表面为液晶显示屏，带记录台1000*400*350；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	5

	97
	医用气体面板
	1、名称：医用气体面板
2、参数：3气体5终端，气体终端为国产，不锈钢制(厚1.2mm)；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	5

	98
	输液导轨
	1、名称：输液导轨
2、参数：直线型输液导轨(含2个可升降的吊钩)。长2600mm/套,手术床两侧平行布置；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	10

	99
	吊塔锚栓
	1、名称：吊塔锚栓
2、参数：与吊塔匹配；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	10

	100
	无影灯锚栓
	1、名称：无影灯锚栓
2、参数：与无影灯匹配；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	5

	101
	2~8℃保冷柜
	1、名称：2~8℃保冷柜
2、参数：595*570*865mm
容积：150L，尺寸：宽595*深570*高865mm，功率：130W，嵌入式安装；                  
3、其他：满足设计要求。
	台
	2

	102
	2~48℃保温柜
	1、名称：2~48℃保温柜
2、参数：595*570*865mm
容积：150L，尺寸：宽595*深570*高865mm，功率：150W，嵌入式安装；                  
3、其他：满足设计要求。
	台
	2

	103
	单臂外科吊塔
	1、名称：单臂外科吊塔
2、参数：1．工作电源：AC220V，50HZ；
2．旋转臂臂长：≥950mm；活动范围（半径）:≥750mm；（可根据用户要求选择）;
3．水平旋转角度≥340°，横臂和箱体可同时旋转；
4．净载重量≥200kg；
5．台面2个：其中三侧导轨设备托盘：1个（每个设备托盘最大承载重量≥80Kg）；（高度可调），圆角防撞设计。
6．吊柱式箱体，长度≥1000mm，为全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离。接口可同时使用;
7．气体接口标准配置：国标终端、氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；a.接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b.插拔次数2万次以上；
8.电器插座：十孔电源插座5个、220V、10A； 
9．等电位接地端子：2个；
10．台面尺寸550*400*30mm；抽屉1个，尺寸400*350*150mm
11．可旋转输液组合架1个；
12．网络接口1个、电话接口1个；
13．平台绕线器 1个
14．主体材料采用高强度铝合金型材；整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有旋转限位装置，吊塔表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，半亚光无眩目感，防紫外线，防腐蚀，便于清洁。
15可根据需要安装通讯接口、视频接口、等设备。吸顶式安装，稳定牢固；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	5

	104
	单臂麻醉吊塔
	1、名称：单臂麻醉吊塔
2、参数：1．工作电源：AC220V，50HZ； 
2．旋转臂臂长：≥950mm；活动范围（半径）:≥750mm；（可根据用户要求选择）
3．水平旋转角度≥340°，具有限位系统（提供带有CMA、CNAS的第三方检测报告）横臂和箱体可同时旋转； 
4．总承重为300kg，通过四倍承重测试（提供四倍承重第三方检测报告）；
5．台面 2 个：（每层仪器平台承重100kg（提供托盘承重第三方检测报告））。（提供托盘部件第三方机构盐雾试验报告）（高度可调），圆角防撞设计。
6．吊柱式箱体，长度≥1000mm，为全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离， 强电和弱电分离。（提供带有CMA、CNAS的气电分离第三方检测报告）接口可同时使用。 
7．气体接口标准配置：国标终端、氧气 2 个、负压吸引 2 个、压缩空气 1 个、废气终端 1 个；a.接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b.插拔次数 2 万次以上； （提供气体终端插拔次数、抗菌第三方检测报告）
8.电器插座：十孔电源插座 5 个、220V、10A； 等电位接地端子：2 个； 
9．台面尺寸 550*400*30mm；抽屉 1 个，尺寸 400*350*150mm 
10．可旋转输液组合架 1 个； 
11．网络接口 1 个、电话接口 1 个； 
12．平台绕线器 1 个 
13．主体材料采用高强度6063铝合金型材（提供铝材材质报告）；整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。表面采用进口品牌环保粉沫喷塑处理，粉沫通过抗菌检测、重金属检测（提供专业检测机构出具的粉末抗菌检测报告）可根据需要安装通讯接口、视频接口、等设备。
14、采用医用优质气体管路，须为三层管设计，为保证临床使用安全，所有医用气体软管均符合ISO 5359:2014标准，皮肤致敏测试、体外细胞毒性测试、重金属含量检测（提供权威机构检测报告）
15.气体终端通过CE认证，所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，能带气维修，气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。（提供气体终端CE认证）
16.外壳防尘通过GB/T 4208-2017测试，等级≥IP5X，防水通过GB/T 4208-2017测试，等级≥IPX2。（提供带有CMA、CNAS的第三方检测报告，并提供报告通过国家认监委网址查询截图证明），防火等级达到UL94-VO级（提供带有CMA、CNAS的第三方防火级别检测报告）
17、产品通过ISO9001、ISO13485质量体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系、高新技术企业。（提供证书加盖厂家公章复印件，原件备查）
	套
	5

	　
	 3、医用气体
	　
	　

	105
	氧气二级减压箱
	1、氧气二级减压箱
2、双回路，含成套箱配件
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	106
	压缩空气二级减压箱
	1、压缩空气二级减压箱
2、双回路，含成套箱配件
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	107
	四气阀门报警箱
	1、四气阀门报警箱
2、四气（压缩空气Φ22、氧气Φ22、负压吸引Φ54、二氧化碳Φ12）
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	108
	二氧化碳汇流排
	1、全自动切换二氧化碳汇流排
2、带加热装置，2*2组，配套自动切换柜、减压阀、安全阀、高压金属软管、角阀、托架等
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	109
	区域阀门箱
	1、四气医用压力表箱
2、四气（压缩空气Φ10、氧气Φ10、负压吸引Φ12、二氧化碳Φ10）
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	110
	医用流量计
	1、医用流量计
2、规格：热式，0–300 L/min
3、满足技术要求及相关规范
	台
	1

	111
	医用级不锈钢管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ54×2.0
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	5.12

	112
	医用级不锈钢管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ42×1.5
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	38.16

	113
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ22×1.2
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	99.56

	114
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ15×1
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	59.03

	115
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ12×0.8
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	344.01

	116
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ10×0.8
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	473.52

	117
	铁构件
	1、名称：明管或桥架支架制作、安装
2、材质：型钢
3、规格：综合
	kg
	407.76

	118
	金属结构刷油
	1、除锈级别：轻锈
2、油漆品种：刷铁红二道,灰色调和漆二道
	kg
	407.76

	119
	低压塑料管
	1、材质：高强度UPVC管（含管件）
2、规格：DN20
3、连接形式：专用胶水胶粘
	m
	55

	120
	低压塑料管
	1、材质：高强度UPVC管（含管件）
2、规格：DN25
3、连接形式：专用胶水胶粘
	m
	17

	121
	低压塑料管
	1、材质：高强度UPVC管（含管件）
2、规格：DN32
3、连接形式：专用胶水胶粘
	m
	10

	122
	医疗设备带
	1 执行标准 遵循：T/CAME 41-2022、GB 50751-2012、GB 51039-2014、GB/T 5237-2017、GB 9706.1-2020、GB 50303
2 型材材质 6063-T5 医用级挤压铝合金型材
3 型材壁厚主腔体≥1.2mm，分隔板、面板≥1.0mm
4 表面处理 静电粉末哑光喷涂，医用纯白色；耐腐蚀、耐擦洗、抗菌、防泛黄褪色
5 腔体结构 三腔独立分隔：医气腔、强电腔、弱电呼叫腔完全隔离，不得互通串腔
6 阻燃等级 整体阻燃等级达 V-0 级
7 气体配置 适配国标医用气体终端（氧气、负压吸引、医疗空气等），接口防错插不可互换
8 医气工艺 内部管路及配件全脱脂、钝化处理；系统 1.2MPa 保压 30min 无泄漏、无压降
9 电气配置 强弱电物理隔离；配套医用五孔插座、呼叫分机底盒、开关预留位；防护等级≥IP54
10 安全接地 设备带整体防静电可靠接地，符合医气及电气规范
11 安装高度 标准病房下沿距地 1.30～1.50m；无障碍病房按 0.8～1.0m 设置
12 安装精度 水平度偏差≤2mm/m，拼接接缝平整严密无明显缝隙
13 结构承重墙体固定牢靠，单点承重≥50kg，无松动变形
14 终端间距 各气体、电源、呼叫终端中心间距≥100mm
15 附加配置 可预留嵌入式夜灯位、输液架挂点、护栏固定位
16 验收要求 外观无划痕、色差、变形；医气试压合格，电气绝缘、接地、回路检测全部达标
17 质保要求 整体免费质保≥2 年，铝合金型材长期不变形、不脱层
	m
	15.2

	123
	氧气终端
	1、医气快速插头GSO德式终端（氧气）
2、德标、金属压盖、自带阀门、具有防错差结构
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	17

	124
	负压吸引终端
	1、医气快速插头GSO德式终端负压吸引
2、德标、金属压盖、自带阀门、具有防错差结构
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	17

	125
	压缩空气终端
	1、医气快速插头GSO德式终端压缩空气
2、德标、金属压盖、自带阀门、具有防错差结构
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	11

	126
	二氧化碳终端
	1、医气快速插头GSO德式终端二氧化碳
2、德标、金属压盖、自带阀门、具有防错差结构
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	5

	127
	麻醉气体终端
	1、医气快速插头GSO德式终端麻醉气体
2、德标、金属压盖、自带阀门、具有防错差结构
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	5

	128
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬针阀
2、Φ10
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	68

	129
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ12
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	20

	130
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ22
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	2

	131
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ54
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	1

	132
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN32
4、填料材质：含封堵材料
	个
	20

	133
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN40
4、填料材质：含封堵材料
	个
	8

	134
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN50
4、填料材质：含封堵材料
	个
	10

	135
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN80
4、填料材质：含封堵材料
	个
	6

	　
	 手术区域-网络设备综合布线
	　
	　

	1
	路由器
	1、名称：无线AP
2、类别：RJ45口
3、规格：WiFI6
	台
	16

	2
	交换机
	1、名称：无线AC控制器(含授权)
2、参数：企业级千兆无线控制器，机架式/桌面式可选
≥2个10/100/1000Mbps自适应以太网口，含1个RJ45管理口
最大可管理AP数量：≥32个
本次配置授权：支持管理6个以上无线AP
支持802.11b/g/n/ac/ax，兼容Wi‑Fi 5/ Wi‑Fi 6 AP
整机转发吞吐量≥5Gbps，满足6AP高并发接入
最大并发用户数≥256，支持SSID隔离、带宽限速
DC 12V或AC 220V供电，低功耗设计
	台
	1

	3
	电视、电话插座
	1、名称：电话网络插座
2、安装方式：墙壁式
3、底盒材质、规格：含86底盒，配套RJ11+RJ45模块
	个
	26

	4
	信息插座
	1、名称：单口电话插座
2、安装方式：墙壁式
3、底盒材质、规格：含86底盒，配套RJ45模块
	个(块)
	7

	5
	信息插座
	1、名称：双口网络插座
2、安装方式：墙壁式
3、底盒材质、规格：含86底盒，配套双RJ45模块
	个
	44

	6
	配线架
	1、名称：网络配线架
2、规格：24口千兆，含六类模块
	个
	8

	　
	 手术区域-呼叫系统
	　
	　

	7
	出入口目标识别设备
	1、名称：呼叫主机
2、规格：声光报警，LCD数字显示
	台
	1

	8
	出入口目标识别设备
	1、名称：呼叫分机
2、规格：具备通话、叫通指示、呼叫清除功能
	台
	11

	9
	入侵探测设备
	1、名称：紧急呼叫器
2、探测范围：卫生间紧急呼叫器
	套
	4

	　
	 手术区域-空调自控
	　
	　

	10
	控制器
	1、名称：空调控制面板
2、规格：单联，10寸液晶彩色触摸屏
	台
	2

	　
	 配套管线
	　
	　

	11
	双绞线缆
	1、名称：网络线
2、规格：UTP6
	m
	6120

	12
	机柜、机架
	1、名称：弱电机柜
2、材质：金属铁质
3、规格：18U，600*600*1000MM
	台
	1

	13
	配线
	1、名称：电线
2、配线形式：暗配
3、敷设方式：管内、线槽内
4、型号：RVV2*1.0mm
	m
	265

	14
	配线
	1、名称：呼叫线缆
2、配线形式：暗配
3、敷设方式：管内、线槽内
4、型号：RVB2*1.0mm
	m
	285

	15
	配线
	1、名称：自控线
2、配线形式：暗配
3、敷设方式：管内、线槽内
4、型号：RVVP2*1.0mm
	m
	235

	16
	配管
	1、名称：配管JDG
2、材质：紧定式镀锌钢管
3、规格：DN16
4、配置形式：明配
	m
	1180

	17
	桥架
	1、名称：弱电桥架
2、型号：托盘式电缆桥架
3、规格：200*100
4、材质：镀锌钢质
	m
	35

	18
	桥架
	1、名称：弱电桥架
2、型号：托盘式电缆桥架
3、规格：300*100
4、材质：镀锌钢质
	m
	117

	19
	铁构件
	1、名称：桥架、配管支吊架
2、材质：镀锌圆钢、角钢
	kg
	580.2

	20
	配管
	1、名称：金属软管
2、规格：DN20
3、配置形式：吊顶内敷设
	m
	100

	21
	终端调试
	1、名称：系统调试
2、功能：所有弱电系统与原有老系统对接调试
	项
	1

	　
	 一、给水
	　
	　

	1
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De20
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	102.8

	2
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De25
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	8.2

	3
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De32
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	36.8

	4
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De50
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	28.6

	5
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De63
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	4.8

	6
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、材质、规格：PP-R De20
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	12.6

	7
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、材质、规格：PP-R De25
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	12.5

	8
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、材质、规格：PP-R De32
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	18.2

	9
	螺纹阀门
	1、类型：铜质截止阀
2、规格：DN15
3、连接方式：螺纹
	个
	18

	10
	螺纹阀门
	1、类型：铜质截止阀
2、规格：DN20
3、连接方式：螺纹
	个
	1

	11
	螺纹阀门
	1、类型：铜质截止阀
2、规格：DN40
3、连接方式：螺纹
	个
	4

	12
	管道支架
	1、材质：型钢铁件综合
2、油漆：除锈后刷红丹防锈漆两道+灰色调和漆两道
	Kg
	32.8

	13
	管道绝热
	1、绝热材料品种：难燃橡塑发泡保温
2、绝热厚度：15mm
	m3
	0.62

	14
	阀门绝热
	1、绝热材料品种：难燃橡塑发泡保温
2、绝热厚度：综合考虑
	个
	23

	15
	凿（压）槽
	1、名称：管道墙体开槽
2、规格：综合考虑
3、类型：含开槽后砂浆填充具体满足施工及验收要求
	m
	88.5

	　
	 二、排水（污废水）
	　
	　

	16
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质、规格：UPVC  DN50
4、连接形式：粘结
	m
	35.2

	17
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质、规格：UPVC  DN75
4、连接形式：粘结
	m
	45.2

	18
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质、规格：UPVC  DN100
4、连接形式：粘结
	m
	22.8

	19
	给、排水附（配）件
	1、名称：不锈钢地漏
2、规格：DN50
	个
	8

	20
	给、排水附（配）件
	1、名称：不锈钢地漏
2、规格：DN100
	个
	2

	　
	 三、手术室区域洁具专项
	　
	　

	21
	洗脸盆
	1、名称：立式陶瓷洗手盆
2、附件：含感应水嘴、角阀、金属软管、排水栓等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	2

	22
	洗漱台
	1、名称：成套台盆柜（台盆另计）
2、规格：台面1000×550×800；台下盆600×350×200
3、柜体材质：实木多层板
4、台面材质：岩板
5、门板工艺：免漆
6、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	套
	1

	23
	洗漱台
	1、名称：成套台盆柜（台盆另计）
2、规格：台面1500×550×800；台下盆600×350×200
3、柜体材质：实木多层板
4、台面材质：岩板
5、门板工艺：免漆
6、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	套
	1

	24
	洗脸盆
	1、名称：成套陶瓷台下盆
2、附件：含感应水嘴、角阀、金属软管、排水栓等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	2

	25
	大便器
	1、名称：成套陶瓷蹲式大便器
2、附件：配套角阀、水箱等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	4

	26
	小便器
	1、名称：成套陶瓷小便斗
2、附件：配套感应冲水器、角阀、排水栓等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
4、部位：公共卫生间
	组
	1

	27
	淋浴器
	1、名称：成套淋浴花洒
2、附件：含花洒、角阀等
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	4

	28
	洗涤盆
	1、名称：不锈钢污洗池
2、规格：600×600×600
3、附件：含普通水嘴、含角阀、排水栓等配件
4、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	8

	29
	洗涤盆
	1、名称：四人位刷手池
2、附件：1.5mm304不锈钢板
配给皂器、消毒液器、配独立镜灯、膝控式感应龙头、带60L电热水器
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	套
	2

	　
	 一、手术室区域空调系统
	　
	　

	1
	空调器
	1、名称：恒温恒湿净化空调机组AHU401（含内外机）
2、参数：送风量13000m3/h,回风量9100m3/h,新风量3900m3/h制冷量104kw,冷热源直膨式,配套控制箱（变频压缩机）未尽事宜具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	2
	空调器
	1、名称：恒温恒湿净化空调机组AHU402（含内外机）
2、参数：送风量12500m3/h,回风量11000m3/h,新风量1500m3/h制冷量79kw,冷热源直膨式,配套控制箱（变频压缩机）未尽事宜具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	3
	空调器
	1、名称：恒温恒湿净化空调机组AHU403（含内外机）
2、参数：送风量2800m3/h,回风量2000m3/h,新风量800m3/h制冷量25.5kw,冷热源直膨式,配套控制箱（变频压缩机）未尽事宜具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	4
	空调器
	1、名称：恒温恒湿净化空调机组AHU404（含内外机）
2、参数：送风量4200m3/h,回风量3400m3/h,新风量800m3/h制冷量41kw,冷热源直膨式,配套控制箱（变频压缩机）未尽事宜具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	5
	空调器
	1、名称：恒温恒湿净化空调机组AHU405（含内外机）
2、参数：送风量3300m3/h,回风量2500m3/h,新风量800m3/h制冷量30kw,冷热源直膨式,配套控制箱（变频压缩机）未尽事宜具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	6
	空调器
	1、名称：恒温恒湿净化空调机组AHU406（含内外机）
2、参数：送风量11000m3/h,回风量10000m3/h,新风量1000m3/h制冷量62kw,冷热源直膨式,配套控制箱（变频压缩机）未尽事宜具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	7
	空调器
	1、名称：多联空调室外机组 V-4F-3
2、参数：制冷量73.5kw,制热量82.5kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	8
	空调器
	1、名称：净化新风室外机组XV-4F-3（只安装室外机价格计入室内机）
2、参数：制冷量15kw,制热量17kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	9
	空调器
	1、名称：空调机组XF403（含外机价格）
2、参数：送风量1000m3/h,新风量1000m3/h制冷量25kw,配套控制箱,具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	10
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP2.2
2、参数：制冷量2.2kw,制热量2.5kw,电量15w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	2

	11
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP2.8
2、参数：制冷量2.8kw,制热量3.3kw,电量15w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	3

	12
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP3.6
2、参数：制冷量3.6kw,制热量4.0kw,电量20w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	3

	13
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP4.5
2、参数：制冷量4.5kw,制热量5.0kw,电量20w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	5

	14
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP5.6
2、参数：制冷量5.6kw,制热量6.5kw,电量20w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	15
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP6.3
2、参数：制冷量6.3kw,制热量7.5kw,电量30w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	16
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP7.1
2、参数：制冷量7.1kw,制热量8.5kw,电量30w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	3

	17
	空调器
	1、名称：一拖一吸顶式空调器DV28
2、参数：制冷量2.8kw,制热量3.3kw随机配供控制线及控制器(其中冷媒管及冷凝水管单计）
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	套
	1

	18
	空调器
	1、名称：一拖一吸顶式空调器DV36
2、参数：制冷量3.6kw,制热量4.0kw,随机配供控制线及控制器(其中冷媒管及冷凝水管单计）
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	套
	1

	19
	冷媒填充
	1、说明：空调制冷剂R410a追加量
	kg
	145.8

	20
	小电器
	1、名称：多联空调线控器（只安装）
2、本体安装及调试试运行
	个
	18

	21
	配管
	1、名称：多联空调线控器配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内敷设
	m
	102.6

	22
	配管
	1、名称：多联空调线控器配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、其它：含开槽及补槽具体满足施工及验收要求
	m
	63

	23
	配线
	1、名称：多联空调信号线
2、配线形式：管内穿线
3、型号：RVVP-2×0.75
	m
	188.6

	24
	中压铜及铜合金管件
	1、名称：分歧管（规格综合考虑）
2、材质：铜
3、规格：综合考虑
4、焊接方法：氧乙炔焊
	个
	34

	25
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠6.35mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	119.8

	26
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠9.52mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	85.8

	27
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠12.7mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	142.2

	28
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠15.88mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	178.2

	29
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠19.05mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	124.8

	30
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠22.2mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	16.2

	31
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠25.4mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	18.5

	32
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠28.6mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	136.4

	33
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠31.8mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	16.8

	34
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠38.1mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	62.6

	35
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN25
4、连接形式：粘结
	m
	112.5

	36
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN32
4、连接形式：粘结
	m
	6.8

	37
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN40
4、连接形式：粘结
	m
	25.2

	38
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN50
4、连接形式：粘结
	m
	68.8

	39
	消声器
	1、名称：多穿孔板消声器（L=1500)
2、规格：400×320
3、支架形式、材质：支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
	个
	2

	40
	消声器
	1、名称：多穿孔板消声器（L=1500)
2、规格：500×320
3、支架形式、材质：支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
	个
	2

	41
	消声器
	1、名称：多穿孔板消声器（L=1500)
2、规格：500×400
3、支架形式、材质：支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
	个
	2

	42
	消声器
	1、名称：多穿孔板消声器（L=1500)
2、规格：800×500
3、支架形式、材质：支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
	个
	2

	43
	消声器
	1、名称：多穿孔板消声器（L=1500)
2、规格：1000×500
3、支架形式、材质：支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
	个
	4

	44
	碳钢阀门
	1、名称：70度防火阀
2、规格：400×320
	个
	2

	45
	碳钢阀门
	1、名称：70度防火阀
2、规格：500×320
	个
	2

	46
	碳钢阀门
	1、名称：70度防火阀
2、规格：500×400
	个
	2

	47
	碳钢阀门
	1、名称：70度防火阀
2、规格：800×500
3、支架形式、材质：支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
	个
	2

	48
	碳钢阀门
	1、名称：70度防火阀
2、规格：1000×500
3、支架形式、材质：支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
	个
	3

	49
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：250×250
	个
	7

	50
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：320×200
	个
	27

	51
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：320×250
	个
	1

	52
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：400×200
	个
	4

	53
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：400×250
	个
	6

	54
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：400×320
	个
	4

	55
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：500×320
	个
	2

	56
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：500×400
	个
	3

	57
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：630×320
3、支架形式、材质：支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
	个
	4

	58
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：630×400
3、支架形式、材质：支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
	个
	2

	59
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：800×500
3、支架形式、材质：支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
	个
	2

	60
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：1000×500
3、支架形式、材质：支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
	个
	4

	61
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：320×200
	个
	2

	62
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：320×250
	个
	1

	63
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：500×320
	个
	1

	64
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：500×400
	个
	1

	65
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1、名称：方形散流器
2、规格：300×300
	个
	7

	66
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1、名称：带滤网蛋格回风口
2、规格：500×320
	个
	9

	67
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：高效过滤送风口
2、型号：500m3/h
	个
	1

	68
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：高效过滤送风口
2、型号：1000m3/h
	个
	30

	69
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：带中效百叶回风窗
2、型号：500×320
	个
	16

	70
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：带中效百叶回风窗
2、型号：900×320
	个
	23

	71
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：层流送风天花(送风静压箱)
2、型号：2600×2400×550
3、其它：含高效、散流板
	个
	1

	72
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：层流送风天花(送风静压箱)
2、型号：2600×1400×550
3、其它：含高效、散流板
	个
	3

	73
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：320×200
	个
	4

	74
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：500×400
	个
	1

	75
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：800×300
	个
	1

	76
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：1000×400
	个
	1

	77
	净化通风管道
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）综合考虑
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》δ=0.75mm
5、接口形式：具体详设计要求
6、支架形式、材质：型钢综合满足设计及规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，以及满足设计要求设定的风量测定孔等具体详见设计要求
	m2
	802.5

	78
	净化通风管道
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）综合考虑
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》δ=1.0mm
5、接口形式：具体详设计要求
6、支架形式、材质：型钢综合满足设计及规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，以及满足设计要求设定的风量测定孔等具体详见设计要求
	m2
	458.8

	79
	柔性接口
	1、名称：风管软连接
2、材质：双层人造革软接
	m2
	8.82

	80
	管道支架
	1、材质：型钢铁件综合
2、油漆：除锈后刷红丹防锈漆两道+灰色调和漆两道
	Kg
	278.8

	81
	管道绝热
	1、名称：冷媒管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：28mm
	m3
	2.56

	82
	管道绝热
	1、名称：冷媒管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：32mm
	m3
	1.58

	83
	管道绝热
	1、名称：冷凝水管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：15mm
	m3
	0.65

	84
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
2、绝热厚度：25mm
	m3
	34.2

	85
	金属结构刷油
	1、名称：风管支吊架刷油
2、油漆：除锈后刷樟丹两道+灰色调和漆两道
	kg
	2428.5

	　
	 二、手术室区域通排风系统
	　
	　

	86
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF402
2、参数：风量600m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	87
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF403
2、参数：风量1000m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	88
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF404
2、参数：风量1500m3/h, 余压400Pa, 功率0.5KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	89
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF405
2、参数：风量600m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	90
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF406
2、参数：风量500m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	91
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF407
2、参数：风量500m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	92
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF408
2、参数：风量500m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	93
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF409
2、参数：风量500m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	94
	风扇
	1、名称：超静音天埋扇PQ-1
2、参数：风量140m3/h, 静压100Pa, 功率15W具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	4

	95
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：320×200
	个
	7

	96
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：400×250
	个
	1

	97
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：320×200
	个
	7

	98
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：400×250
	个
	1

	99
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1、名称：蛋格排风口
2、规格：400×400
	个
	17

	100
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：250×250
	个
	1

	101
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：320×200
	个
	5

	102
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：400×250
	个
	1

	103
	碳钢通风管道
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）综合考虑
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》4.2.1条确定δ=0.75mm
5、接口形式：综合考虑
6、支架形式、材质：型钢综合满足设计及规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，以及满足设计要求设定的风量测定孔等具体详见设计要求
	m2
	188.8

	104
	柔性接口
	1、名称：风管软连接
2、材质：双层人造革软接
	m2
	3.42

	105
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
2、绝热厚度：25mm
	m3
	4.82

	106
	金属结构刷油
	1、名称：风管支吊架刷油
2、油漆：除锈后刷樟丹两道+灰色调和漆两道
	kg
	345.6

	　
	 三、暖通系统调试
	　
	　

	107
	通风工程系统调试
	1、系统形式：系统调试
	系统
	1

	　
	 4层
	　
	　

	　
	 手术室区域
	　
	　

	1
	石材楼地面
	专用粘结剂贴20mm厚花岗岩门槛石/成品保护
	m2
	0.73

	2
	塑料卷材楼地面
	界面剂/3厚自流平/2.0mm厚同质透心防静电PVC卷材/成品保护
	m2
	953.81

	3
	水泥砂浆楼地面
	硫酸钡水泥砂浆找平/采用硫酸钡水泥砂浆找平,厚度不小于50mm,BaSO4含量应不低于80%
	m2
	160.21

	4
	塑料卷材楼地面
	界面剂/3厚自流平/手术室2.0mm厚同质透心防静电PVC卷材/成品保护
	m2
	160.21

	5
	块料楼地面
	水泥砂浆一道(内掺建筑胶)/20厚1:3水泥砂浆找平层/20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层/600*600防滑地砖/成品保护
	m2
	81.14

	6
	水泥砂浆楼地面
	50mm厚C30混凝土保护层
	m2
	81.14

	7
	垫层
	陶粒混凝土回填
	m3
	24.34

	8
	楼（地）面涂膜防水
	地面2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	81.14

	9
	墙面涂膜防水
	墙面2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	189.54

	10
	零星钢构件
	镀锌钢骨架反支撑
	t
	10.03

	11
	吊顶天棚（电解钢板）
	全丝杆天棚吊筋φ8/镀锌方管/12mm厚石膏板/1.2mm厚电解钢板/表面静电喷涂
	m2
	172.29

	12
	吊顶天棚（电解钢板 DSA手术室及百级手术室）
	镀锌钢骨架/12mm厚石膏板/1.2mm电解钢板表面喷涂防水抗菌型进口抗菌涂料
	m2
	161.03

	13
	铅板吊顶（百级手术室）
	镀锌钢架制作、安装/2mm厚铅板
	m2
	85.28

	14
	铅板吊顶（DSA手术室）
	镀锌钢架制作、安装/3mm厚铅板
	m2
	75.75

	15
	吊顶天棚
	8全丝杆吊筋/铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm/50主龙骨斜撑/0.8厚600*600铝单板
	m2
	200.24

	16
	吊顶天棚
	50厚双层手工玻镁岩棉彩钢板密度100kg/M^3
导热系数0.045w/m k,岩棉与彩钢板粘结强度≥0.06MPa, 岩棉容重120kg/m3,耐火极限≥1h。
中字铝连接,彩钢板采用0.5mm厚镀锌钢板,外表面做灰白色树脂涂层, 
用于洁净室时涂层应防静电,表面电阻值 2.5*105~109Ω。 
与墙面阴阳角均为R=50 铝合金圆弧角
	m2
	630.1

	17
	木窗帘盒
	400宽窗帘盒/15厚水泥纤维压力板/9.5厚纸面石膏板/自粘胶带/钉眼防锈/满批腻子三遍/抗菌涂料三遍
	m
	54.35

	18
	送风口、回风口
	顶面各种装饰面层开灯孔、喷淋孔等/孔洞大小综合考虑
	个
	620

	19
	送风口、回风口
	格式灯孔
	个
	18

	20
	无机预涂板隔断
	50mm厚成品无机预涂板隔断，中间龙骨，双面6mm无机预涂板板；岩棉容重≥120kg/m2；龙骨采用厚度不小于1mm热浸锌钢板经冷轧成型，结构形式为E（形状弓型）型龙骨框架/含成品铝合金内圆弧、成品铝合金外圆角、天轨、地轨等一切配件
	m2
	673.71

	21
	电解钢板墙面
	镀锌钢骨架/50mm铝合金槽铝/1.2mm厚电解钢板墙面/12mm厚石膏板/防火岩棉保温层/0.5mm厚镀锌钢板
	m2
	296.81

	22
	电解钢板圆弧墙面
	镀锌钢骨架/1.2mm电解钢板圆弧墙面/12mm厚石膏板
	m2
	72.21

	23
	铅板墙面
	镀锌钢架制作、安装/2mm厚铅板墙面
	m2
	108

	24
	铅板墙面
	镀锌钢架制作、安装/3mm厚铅板墙面
	m2
	97.28

	25
	不锈钢防撞带
	1.2mm厚200mm宽不锈钢防撞带/详见图纸
	m
	79.22

	26
	塑料板踢脚线
	100高2mm厚PVC踢脚线/5厚不锈钢线条收口/R50成品铝合金材质圆弧过度
	m
	497.05

	27
	墙面喷刷涂料
	刮腻子磨平(三遍)/抗菌涂料
	m2
	1052.06

	28
	墙面一般抹灰
	界面剂/抹20厚水泥砂浆
	m2
	1588.28

	29
	石材零星项目
	18厚阻燃板/专用粘结剂贴20厚人造石窗台板
	m2
	13.59

	30
	块料墙面
	界面剂/20厚1：3水泥防水砂浆找平/专业粘结剂粘贴300*600墙砖
	m2
	256.98

	31
	成品隔断
	12厚抗倍特板卫生间隔断/含配套五金件
	间
	6

	　
	 门窗工程
	　
	　

	32
	气密性脚感应电动门
	AD1522 /5+5双层中空钢化玻璃气密性脚感应电动门含门套、气密胶条/红外安全光栅/升级式扫地条/门机主机/导轨/气密电磁锁/防撞条
	樘
	6

	33
	防辐射气密性脚感应电动门
	QAD1522/5+5防辐射铅玻璃防辐射气密性脚感应电动门含门套、防辐射气密胶条/红外安全光栅/升级式扫地条/门机主机/导轨/防辐射气密电磁锁/防撞条
	樘
	2

	34
	防辐射气密性钢板单开门
	QM1022门/防辐射8厚透明玻璃防辐射气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	3

	35
	气密性钢板门
	M0822门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	2

	36
	气密性钢板门
	M1022门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	18

	37
	气密性钢板门
	M1122门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	12

	38
	气密性钢板门
	M1222门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	1

	39
	气密性钢板门
	M1522门/5厚玻璃气密性钢板双开门含门套、密封条/气密铰链/双开开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	7

	40
	甲级防火双开门
	FM甲1522门/钢质甲级防火双开门含门套/双开门锁/闭门器/铰链/门吸
	樘
	1

	41
	DSA手术室铅防护窗
	DSA手术室铅防护窗尺寸为1200*800,8mm厚铅防护玻璃,防护值为2mmpb
	套
	2

	42
	护士站观察窗
	护士站观察窗尺寸为1800*1200,5mm厚双层玻璃
	套
	2

	43
	谈话窗
	谈话窗尺寸为800*1200,5mm厚双层玻璃,下部带气密性移窗
	套
	1

	44
	门框加固
	镀锌钢架制作、安装
	t
	2.36

	　
	 1、电气专业
	　
	　

	1
	配电箱
	1.名称：4AIT1配电箱
2.安装方式：净化空调机房内落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	2
	配电箱
	1.名称：4AIT2配电箱
2.安装方式：强电井内落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	3
	配电箱
	1.名称：4AIL1~4配电箱
2.安装方式：监护大厅内暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	4

	4
	配电箱
	1.名称：AL4XX配电箱
2.安装方式：四层信息机房落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	5
	配电箱
	1.名称：4AIL5配电箱
2.安装方式：监护大厅处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	6
	配电箱
	1.名称：4AIL6配电箱
2.安装方式：监护大厅处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	7
	配电箱
	1.名称：4AIPK1配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	8
	配电箱
	1.名称：4AIPK2配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	9
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	187.75

	10
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	109.73

	11
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG32
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	6.72

	12
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG40
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	2.65

	13
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	751.01

	14
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	438.93

	15
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG32
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	26.9

	16
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG40
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	10.62

	17
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG50
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	4.41

	18
	配管
	1、名称：焊接钢管
2、规格：DN50
3、配置形式：明配
4、含接地
	m
	5

	19
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：300x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	86.5

	20
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：200x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	108.57

	21
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：100x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	5.19

	22
	铁构件
	1、名称：明管或桥架支架制作、安装
2、材质：型钢
3、规格：综合
	kg
	815.78

	23
	金属结构刷油
	1、除锈级别：轻锈
2、油漆品种：刷铁红二道,灰色调和漆二道
	kg
	815.78

	24
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：JY(ST)Y-2x0.5
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	8

	25
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4x2.5
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	33.66

	26
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x4
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	108.48

	27
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x6
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	75.65

	28
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x10
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	55.44

	29
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-3x10
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	101.13

	30
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4X25+1x16
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	96.21

	31
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-4
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	3339.89

	32
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-2.5
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	3293.13

	33
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-4x2.5
	个
	4

	34
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-5x4
	个
	6

	35
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-5x6
	个
	4

	36
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（压铜接线端子）
2.型号：WDZ-YJY-5x10
	个
	4

	37
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（压铜接线端子）
2.型号：WDZ-YJY-3x10
	个
	8

	38
	电力电缆头
	1、名称：电缆头
2、型号：WDZ-YJY-4X25+1x16
	个
	6

	39
	荧光灯
	1、名称：气密性LED灯
2、规格：300*300 20W
3、安装形式：吸顶
	套
	6

	40
	荧光灯
	1、名称：气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	63

	41
	荧光灯
	1、名称：应急气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	53

	42
	荧光灯
	1、名称：防爆气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	2

	43
	插座
	1、名称：边台插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	5

	44
	插座
	1、名称：不间断电源插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	1

	45
	插座
	1、名称：单相五孔插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	75

	46
	插座
	1、名称：地插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	4

	47
	插座
	1、名称：防水插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	8

	48
	插座
	1、名称：小厨宝插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	19

	49
	插座
	1、名称：自动门插座M
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	4

	50
	插座
	1、名称：自动门插座MJ
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	5

	51
	照明开关
	1、名称：单联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	5

	52
	照明开关
	1、名称：双联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	19

	53
	照明开关
	1、名称：三联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	11

	54
	接线盒
	1、名称：铁质接线盒
2、安装形式：WR
	个
	124

	55
	接线盒
	1、名称：铁质开关盒
2、安装形式：WR
	个
	152

	56
	蓄电池屏（柜）
	1、名称：UPS
2、材质：40KVA,延时30min，三进三出
3、备注：含连接电缆、调试和电池组等
4、其他：满足设计要求
	台
	1

	57
	医用隔离变压器
	1、名称：医用隔离变压器 
2、参数：容量 8/10KVA，频率 50/60HZ，额定输入电压AC200V-230V，额定输出电压 AC200V-230V，温度监测 内置温度传感器，连接方式 独立接线端子绝缘电阻 ≥7MΩ。介电强度 施加电压：1773V，施压时间：60S，无击穿闪络漏电流 变压器一次侧输入额定电压，二次侧开路，测量二次侧端子对地漏电流不大于0.5mA；
3、性能要求：（1）：医用IT隔离变压器是将TT\TN供电系统转换为IT供电系统的主要元件；（2）绝缘等级高达H级；（3）可立式、壁挂、卧式安装；（4）无振动、无噪声；（5）更好的电磁兼容性和物理特性优化；
4、其他：满足设计要求。
	套
	4

	58
	绝缘监视仪
	1、名称：绝缘监视仪
2、参数：所具备的通讯更适合第三方监控平台及医疗物联网的接入
具有强抗干扰性，减少偶发错报警a.交流内阻抗应至少为100KΩ；
b.测试电压不应大于直流25V；
c.在任何故障状态下，测试电流峰值不应大于1mA；
d.当绝缘电阻减少到50KΩ时发出报警信号，并备有试验设施；
1） 能实时测量和显示绝缘电阻、隔离变压器一次、二次侧温度、阻抗、过流、等功能
2） 配有支持Modbus RTU协议的RS485串行通信端口
3） 不受电网干扰和波动影响1） 能实时测量和显示绝缘电阻、隔离变压器一次、二次侧温度、阻抗、过流、等功能
2） 配有支持Modbus RTU协议的RS485串行通信端口
3） 不受电网干扰和波动影响
4）产品参数
供电电源：AC110V/AC220V/AC380V
监视电源AC50-60HZ 220V
绝缘测量方式：AWP
负荷监测：0-100%
通讯协议：QMB/RS485  通讯距离：1200米
防护等级：IP20  接线端子：0.5mm
冲击电压：5KV 测量电流：0-100A
测量峰值电压：12V
工作环境：-10-+55°C绝缘监视响应值：5K
绝缘故障报警值20-500K
电磁干扰：EN6100-6-2
最大注入电流：50A   功耗：3W
阻抗：100K
报警方式：继电器
报警输出：常开或常闭触点
通讯输出：有
3、性能要求：（1）绝缘监视仪应用于医疗场所的IT隔离电源系统，在发生对地绝缘故障和IT供电回路故障时，进行报警并联动相关设备；（2）供电系统与绝缘实时监测与报警；（3）变压器监测与报警；（4）接地系统监测与报警；
4、其他：满足设计要求。
	套
	4

	59
	电流互感器
	1、名称：电流互感器 
2、参数：专为医疗场所专用电流互感器应采用全封闭结构，使产品不易受潮，要求适用于额定频率为50Hz或60Hz，额定电压为0.66KV以下的电路中测量电流、电能、功率测量等用途，导磁采用经过退火处理的环形铁芯保证产品更高的精度。环氧浇筑工艺封装、绝缘性好、防潮、防腐蚀、抗老化；
3、性能要求：（1）专用互感器用于绝缘监测、故障定位等多种系统中，测量或传感线路电流或信号,；（2）可实时监测附加于测量线路上的各种反馈信号，用于绝缘监测、故障定位；
4、其他：满足设计要求。
	套
	4

	60
	专用电源
	1、名称：专用电源  
2、参数：1）将220V/110V电源转换成远程报警或其它仪器所需的电源输出，2）具有电磁兼容与抗干扰功能，3）全铜的层间屏蔽；4）采用双备份热冗余电路设计，其中一路中断供电时，另一路继续供电无需转投时间。有效保持监视报警系统工作性能稳定。自带外置开关与指示灯具有内部多重保障功能有多种电压可选；
3、性能要求：（1）仪器专用电源是医疗供电系统仪器专用的小型电压转换器,内部为一个小型的隔离电源，发生任故障均能保证整个IT隔离电源系统的安全（2）良好的电磁兼容（3）良好的抗干扰性；
4、其他：满足设计要求。
	套
	4

	61
	外接报警显示和测试仪
	1、名称：外接报警显示和测试仪 
2、参数：彩色液晶触摸屏报警显示仪符合下列要求1）采用纯液晶触摸屏显示 2）MODBUS标准通讯协议支持 3）出厂预设数据，常规应用无须更改4）智能化声音报警、可更改多种提醒方式5）并有显示IT系统运行正常和具有系统设置、  故障查询，报警时间查询等功能 用于对IT隔离供电系统的远程监测和报警6）实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度；
7）实时监视隔离电源系统各元器件与系统接地的接线状况；8）实时显示隔离电源系统用电负荷百分比、系统绝缘阻值；
3、性能要求：（1）用于对IT隔离电源系统的远程监测或报警（2）需要需要专用电源供电（3）QMS高速率通讯协议支持（4）出厂预设数据，常规应用无需更改。                                                  5.智能化的声音报警，容易更改的多种提示方式。                  
4、其他：满足设计要求。
	套
	4

	62
	绝缘故障评估仪
	1、名称：绝缘故障评估仪
2、参数：IT电路有绝缘故障产生时，KD20P绝缘监视仪驱动KD20P-C1绝缘故障评估仪发出一个特殊的绝缘故障测试信号，这个信号会被实时工作的KD20P-CK绝缘故障定位仪进行评估定位，相对应的指示灯亮，输出继电器闭合。KD20P-C1可本机进行设，也可通过QBM通讯总线连接KD20P-AU(BU)进行远程设置；
3、性能要求：当发生绝缘故障时，对IT进行绝缘评估和发生定位信号；                  
4、其他：满足设计要求。
	套
	4

	63
	接地母线
	1、名称：户内接地母线
2、材质：镀锌扁钢
3、规格：-40*4
	m
	138.59

	64
	接线盒
	1、名称：局部等电位接地箱
2、规格：CLTD28型,300x200x100
	套
	9

	65
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	250

	66
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	250

	67
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-6
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	250

	68
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-16
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	250

	69
	接地装置
	1、名称：接地网调试
	系统
	1

	　
	 2、四层ICU器具部分
	　
	　

	70
	输液导轨
	1、名称：输液导轨
2、参数：每套含4个可升降吊钩；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	16

	71
	吊塔锚栓
	1、名称：吊塔锚栓
2、参数：与吊塔匹配；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	16

	72
	隔帘
	1、名称：隔帘
2、参数：满足设计要求；
	套
	16

	73
	ICU吊桥（干湿分离）
	1、名称：ICU吊桥（干湿分离）
2、参数：1.工作电源：AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；2.桥身长约2600mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明区段（LED）：夜间照明1套；3.主体材料采用高强度铝合金型材；整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。吊塔表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，半亚光无眩目感，防紫外线，防腐蚀，便于清洁。可根据需要安装通讯接口、视频接口、等设备。吸顶式安装，稳定牢固；
4.湿区：净载重量≥200kg；a.台面2个：其中三侧导轨设备托盘：1个（每个设备托盘最大承载重量≥80Kg）。（高度可调）圆角防撞设计.尺寸：（550*400mm），抽屉1个，尺寸400*350*150mm。b.吊柱式箱体，长度≥950mm，为全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离。接口可同时使用。c.气体接口标准配置：国标终端、氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；d.电器插座：十孔5个、220V、10A；e.等电位接地端子：2个；可旋转输液组合架1个；平台绕线器1个 、网络接口1个、电话接口1个；f.可左右平移400mm,具有旋转限位装置；箱体旋转角度≥340°5.干区：净载重量≥200kg；a.双侧导轨设备托盘：3个（每个设备托盘最大承载重量≥80Kg）。（高度可调）圆角防撞设计.尺寸：（550*400mm）,抽屉1个，尺寸400*350*150mm。b.吊柱式箱体，长度≥1200mm，为全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离。接口可同时使用。c.气体接口标准配置：国标终端、氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；.接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；d.电器插座：5孔8个、220V、10A；
e.等电位接地端子：2个；平台绕线器1个 网络接口1个、电话接口1个；f.可左右平移400mm,具有旋转限位装置；箱体旋转角度≥340°                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	16

	　
	 3、医用气体
	　
	　

	74
	氧气二级减压箱
	1、氧气二级减压箱
2、双回路，含成套箱配件
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	75
	压缩空气二级减压箱
	1、压缩空气二级减压箱
2、双回路，含成套箱配件
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	76
	区域阀门箱
	1、三气阀门报警箱
2、三气（压缩空气Φ28、氧气Φ22、负压吸引Φ54）
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	77
	区域阀门箱
	1、三气医用压力表箱
2、三气（压缩空气Φ10、氧气Φ10、负压吸引Φ12）
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	78
	医用流量计
	1、医用流量计
2、规格：热式，0–300 L/min
3、满足技术要求及相关规范
	台
	1

	79
	医用级不锈钢管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ54×2.0
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	31.59

	80
	医用级不锈钢管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ42×1.5
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	5.33

	81
	医用级不锈钢管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ35×1.5
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	55.33

	82
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ28×1.2
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	21.01

	83
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ22×1.2
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	74.52

	84
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ15×1
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	42.15

	85
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ12×0.8
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	42.56

	86
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ10×0.8
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	95.42

	87
	铁构件
	1、名称：明管或桥架支架制作、安装
2、材质：型钢
3、规格：综合
	kg
	147.17

	88
	金属结构刷油
	1、除锈级别：轻锈
2、油漆品种：刷铁红二道,灰色调和漆二道
	kg
	147.17

	89
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬针阀
2、Φ10
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	34

	90
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ12
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	17

	91
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ22
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	1

	92
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ28
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	1

	93
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ54
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	1

	94
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN32
4、填料材质：含封堵材料
	个
	5

	95
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN40
4、填料材质：含封堵材料
	个
	4

	96
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN50
4、填料材质：含封堵材料
	个
	4

	97
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN80
4、填料材质：含封堵材料
	个
	6

	　
	 ICU区域-网络设备综合布线
	　
	　

	1
	路由器
	1、名称：无线AP
2、类别：RJ45口
3、规格：WiFI6
	台
	10

	2
	交换机
	1、名称：无线AC控制器(含授权)
2、参数：企业级千兆无线控制器，机架式/桌面式可选
≥2个10/100/1000Mbps自适应以太网口，含1个RJ45管理口
最大可管理AP数量：≥32个
本次配置授权：支持管理6个以上无线AP
支持802.11b/g/n/ac/ax，兼容Wi‑Fi 5/ Wi‑Fi 6 AP
整机转发吞吐量≥5Gbps，满足6AP高并发接入
最大并发用户数≥256，支持SSID隔离、带宽限速
DC 12V或AC 220V供电，低功耗设计
	套
	1

	3
	电视、电话插座
	1、名称：电话网络插座
2、安装方式：墙壁式
3、底盒材质、规格：含86底盒，配套RJ11+RJ45模块
	个
	14

	4
	信息插座
	1、名称：单口电话插座
2、安装方式：墙壁式
3、底盒材质、规格：含86底盒，配套RJ45模块
	个
	5

	5
	信息插座
	1、名称：双口网络插座
2、安装方式：墙壁式
3、底盒材质、规格：含86底盒，配套双RJ45模块
	个
	35

	6
	配线架
	1、名称：网络配线架
2、规格：24口千兆，含六类模块
	个
	5

	　
	 ICU区域-呼叫系统
	　
	　

	7
	出入口目标识别设备
	1、名称：呼叫主机
2、规格：声光报警，LCD数字显示
	台
	1

	8
	出入口目标识别设备
	1、名称：呼叫分机
2、规格：具备通话、叫通指示、呼叫清除功能
	台
	16

	9
	入侵探测设备
	1、名称：紧急呼叫器
2、探测范围：卫生间紧急呼叫器
	套
	4

	　
	 ICU区域探视系统
	　
	　

	10
	显示设备
	1、名称：视频探视主机
2、规格：15.6寸液晶屏，具备视频通话功能
	台
	1

	11
	显示设备
	1、名称：视频探视分机
2、规格：15.6寸液晶屏，具备视频通话功能
	台
	1

	12
	交换机
	1、名称：交换机
2、功能：24口千兆
	台
	1

	13
	显示设备
	1、名称：床头分机
2、规格：10.2寸液晶屏，具备视频通话功能，含吊臂支架
	台
	16

	　
	 ICU区域-空调自控
	　
	　

	14
	控制器
	1、名称：空调控制面板
2、规格：单联，10寸液晶彩色触摸屏
	台
	2

	　
	 配套管线
	　
	　

	15
	双绞线缆
	1、名称：网络线
2、规格：UTP6
3、敷设方式：管内、线槽内
	m
	4201

	16
	机柜、机架
	1、名称：弱电机柜
2、材质：金属铁质
3、规格：18U，600*600*1000MM
	台
	1

	17
	配线
	1、名称：电线
2、配线形式：暗配
3、敷设方式：管内、线槽内
4、型号：RVV2*1.0mm
	m
	443

	18
	配线
	1、名称：呼叫线缆
2、配线形式：暗配
3、敷设方式：管内、线槽内
4、型号：RVB2*1.0mm
	m
	285

	19
	配线
	1、名称：自控线
2、配线形式：暗配
3、敷设方式：管内、线槽内
4、型号：RVVP2*1.0mm
	m
	110

	20
	配管
	1、名称：配管JDG
2、材质：紧定式镀锌钢管
3、规格：DN16
4、配置形式：明配
	m
	1041

	21
	桥架
	1、名称：弱电桥架
2、型号：托盘式电缆桥架
3、规格：300*100
4、材质：镀锌钢质
	m
	107

	22
	铁构件
	1、名称：桥架、配管支吊架
2、材质：镀锌圆钢、角钢
	kg
	479.7

	23
	配管
	1、名称：金属软管
2、规格：DN20
3、配置形式：吊顶内敷设
	m
	100

	24
	终端调试
	1、名称：系统调试
2、功能：所有弱电系统与原有老系统对接调试
	项
	1

	　
	 一、给水
	　
	　

	1
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De20
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	150.8

	2
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De25
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	8.8

	3
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De32
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	18.2

	4
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De40
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	12.5

	5
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De50
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	12.8

	6
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、材质、规格：PP-R De20
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	15.8

	7
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、材质、规格：PP-R De25
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	4.8

	8
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、材质、规格：PP-R De32
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	42.8

	9
	螺纹阀门
	1、类型：铜质截止阀
2、规格：DN15
3、连接方式：螺纹
	个
	16

	10
	螺纹阀门
	1、类型：铜质截止阀
2、规格：DN25
3、连接方式：螺纹
	个
	3

	11
	螺纹阀门
	1、类型：铜质截止阀
2、规格：DN40
3、连接方式：螺纹
	个
	1

	12
	管道支架
	1、材质：型钢铁件综合
2、油漆：除锈后刷红丹防锈漆两道+灰色调和漆两道
	Kg
	35.6

	13
	管道绝热
	1、绝热材料品种：难燃橡塑发泡保温
2、绝热厚度：15mm
	m3
	0.82

	14
	阀门绝热
	1、绝热材料品种：难燃橡塑发泡保温
2、绝热厚度：综合考虑
	个
	20

	15
	凿（压）槽
	1、名称：管道墙体开槽
2、规格：综合考虑
3、类型：含开槽后砂浆填充具体满足施工及验收要求
	m
	132.5

	　
	 二、排水（污废水）
	　
	　

	16
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质、规格：UPVC  DN50
4、连接形式：粘结
	m
	82.8

	17
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质、规格：UPVC  DN75
4、连接形式：粘结
	m
	16.8

	18
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质、规格：UPVC  DN100
4、连接形式：粘结
	m
	45.5

	19
	给、排水附（配）件
	1、名称：不锈钢地漏
2、规格：DN50
	个
	8

	20
	给、排水附（配）件
	1、名称：不锈钢地漏
2、规格：DN100
	个
	1

	　
	 三、ICU区域洁具专项
	　
	　

	21
	洗脸盆
	1、名称：立式陶瓷洗手盆
2、附件：含感应水嘴、角阀、金属软管、排水栓等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	13

	22
	洗漱台
	1、名称：成套台盆柜（台盆另计）
2、规格：台面1500×550×800；台下盆600×350×200
3、柜体材质：实木多层板
4、台面材质：岩板
5、门板工艺：免漆
6、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	套
	1

	23
	洗漱台
	1、名称：成套台盆柜（台盆另计）
2、规格：台面2100×550×800；台下盆600×350×200
3、柜体材质：实木多层板
4、台面材质：岩板
5、门板工艺：免漆
6、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	套
	1

	24
	洗脸盆
	1、名称：成套陶瓷台下盆
2、附件：含感应水嘴、角阀、金属软管、排水栓等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	2

	25
	大便器
	1、名称：成套陶瓷坐式大便器
2、附件：配套角阀、软管等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	3

	26
	大便器
	1、名称：成套陶瓷蹲式大便器
2、附件：配套角阀、水箱等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	2

	27
	小便器
	1、名称：成套陶瓷小便斗
2、附件：配套感应冲水器、角阀、排水栓等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
4、部位：公共卫生间
	组
	2

	28
	淋浴器
	1、名称：成套淋浴花洒
2、附件：含花洒、角阀等
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	4

	29
	洗涤盆
	1、名称：不锈钢污洗池
2、规格：600×600×600
3、附件：含普通水嘴、含角阀、排水栓等配件
4、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	4

	30
	洗涤盆
	1、名称：不锈钢污洗池
2、规格：1200×700×600
3、附件：含普通水嘴、含角阀、排水栓等配件
4、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	1

	　
	 一、ICU区域空调系统
	　
	　

	1
	空调器
	1、名称：多联空调室外机组 V-4F-1
2、参数：制冷量40kw,制热量45kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	2
	空调器
	1、名称：多联空调室外机组 V-4F-2
2、参数：制冷量106.5kw,制热量120kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	3
	空调器
	1、名称：净化新风室外机组XV-4F-1（只安装室外机价格计入室内机）
2、参数：制冷量15kw,制热量17kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	4
	空调器
	1、名称：净化新风室外机组XV-4F-2（只安装室外机价格计入室内机）
2、参数：制冷量33.5kw,制热量37.5kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	5
	空调器
	1、名称：空调机组XF401（含外机价格）
2、参数：送风量1000m3/h,新风量1000m3/h制冷量25kw,配套控制箱,具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	6
	空调器
	1、名称：空调机组XF402（含外机价格）
2、参数：送风量3500m3/h,新风量3500m3/h制冷量33.5kw,配套控制箱,具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	7
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP2.2
2、参数：制冷量2.2kw,制热量2.5kw,电量15w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	4

	8
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP2.8
2、参数：制冷量2.8kw,制热量3.3kw,电量15w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	4

	9
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP3.6
2、参数：制冷量3.6kw,制热量4.0kw,电量20w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	5

	10
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP4.5
2、参数：制冷量4.5kw,制热量5.0kw,电量20w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	2

	11
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP5.6
2、参数：制冷量5.6kw,制热量6.5kw,电量20w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	3

	12
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP6.3
2、参数：制冷量6.3kw,制热量7.5kw,电量30w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	2

	13
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP8.4
2、参数：制冷量8.4kw,制热量9.6kw,电量39w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	14
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP12.5
2、参数：制冷量12.5kw,制热量14kw,电量60w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	6

	15
	空调器
	1、名称：一拖一吸顶式空调器DV28
2、参数：制冷量2.8kw,制热量3.3kw,随机配供控制线及控制器(其中冷媒管及冷凝水管单计）
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	套
	1

	16
	冷媒填充
	1、说明：空调制冷剂R410a追加量
	kg
	155.8

	17
	小电器
	1、名称：多联空调线控器（只安装）
2、本体安装及调试试运行
	个
	24

	18
	配管
	1、名称：多联空调线控器配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内敷设
	m
	122.8

	19
	配管
	1、名称：多联空调线控器配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、其它：含开槽及补槽具体满足施工及验收要求
	m
	84

	20
	配线
	1、名称：多联空调信号线
2、配线形式：管内穿线
3、型号：RVVP-2×0.75
	m
	228.2

	21
	中压铜及铜合金管件
	1、名称：分歧管（规格综合考虑）
2、材质：铜
3、规格：综合考虑
4、焊接方法：氧乙炔焊
	个
	46

	22
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠6.35mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	125.2

	23
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠9.52mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	132.8

	24
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠12.7mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	155.6

	25
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠15.88mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	50.5

	26
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠19.05mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	70.2

	27
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠22.2mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	16.2

	28
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠25.4mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	96.5

	29
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠28.6mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	16.4

	30
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠31.8mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	8.2

	31
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠38.1mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	45.2

	32
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN25
4、连接形式：粘结
	m
	92.5

	33
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN32
4、连接形式：粘结
	m
	36.8

	34
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN40
4、连接形式：粘结
	m
	55.2

	35
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN50
4、连接形式：粘结
	m
	6.5

	36
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：250×250
	个
	10

	37
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：320×250
	个
	1

	38
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：500×320
	个
	1

	39
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：320×250
	个
	1

	40
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：500×320
	个
	1

	41
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1、名称：方形散流器
2、规格：300×300
	个
	10

	42
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：400×320
	个
	1

	43
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：630×400
	个
	1

	44
	净化通风管道
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）综合考虑
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》δ=0.75mm
5、接口形式：具体详设计要求
6、支架形式、材质：型钢综合满足设计及规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，以及满足设计要求设定的风量测定孔等具体详见设计要求
	m2
	75.8

	45
	净化通风管道
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）综合考虑
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》δ=1.0mm
5、接口形式：具体详设计要求
6、支架形式、材质：型钢综合满足设计及规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，以及满足设计要求设定的风量测定孔等具体详见设计要求
	m2
	128.8

	46
	柔性接口
	1、名称：风管软连接
2、材质：双层人造革软接
	m2
	1.22

	47
	管道支架
	1、材质：型钢铁件综合
2、油漆：除锈后刷红丹防锈漆两道+灰色调和漆两道
	Kg
	226.8

	48
	管道绝热
	1、名称：冷媒管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：28mm
	m3
	2.12

	49
	管道绝热
	1、名称：冷媒管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：32mm
	m3
	1.08

	50
	管道绝热
	1、名称：冷凝水管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：15mm
	m3
	0.82

	51
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
2、绝热厚度：25mm
	m3
	5.36

	52
	金属结构刷油
	1、名称：风管支吊架刷油
2、油漆：除锈后刷樟丹两道+灰色调和漆两道
	kg
	248.5

	　
	 二、ICU区域通排风系统
	　
	　

	53
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF401
2、参数：风量1000m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	54
	风扇
	1、名称：超静音天埋扇PQ-1
2、参数：风量140m3/h, 静压100Pa, 功率15W具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	9

	55
	紫外线杀菌设备
	1、名称：吸顶式医用空气消毒机
2、规格：消毒面积120m2  0.12kw
	台
	13

	56
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：320×200
	个
	1

	57
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：320×200
	个
	2

	58
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1、名称：蛋格排风口
2、规格：400×400
	个
	4

	59
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：250×250
	个
	4

	60
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：320×200
	个
	1

	61
	碳钢通风管道
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）综合考虑
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》4.2.1条确定δ=0.75mm
5、接口形式：综合考虑
6、支架形式、材质：型钢综合满足设计及规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，以及满足设计要求设定的风量测定孔等具体详见设计要求
	m2
	84.2

	62
	柔性接口
	1、名称：风管软连接
2、材质：双层人造革软接
	m2
	0.42

	63
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
2、绝热厚度：25mm
	m3
	2.26

	64
	金属结构刷油
	1、名称：风管支吊架刷油
2、油漆：除锈后刷樟丹两道+灰色调和漆两道
	kg
	165.6

	　
	 三、暖通系统调试
	　
	　

	65
	通风工程系统调试
	1、系统形式：系统调试
	系统
	1

	　
	 4层
	　
	　

	　
	 ICU大厅
	　
	　

	1
	石材楼地面
	专用粘结剂贴20mm厚花岗岩门槛石/成品保护
	m2
	0.44

	2
	塑料卷材楼地面
	界面剂/3厚自流平/2.0mm厚同质透心防静电PVC卷材/成品保护
	m2
	739.87

	3
	块料楼地面
	水泥砂浆一道(内掺建筑胶)/20厚1:3水泥砂浆找平层/20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层/600*600防滑地砖/成品保护
	m2
	40.89

	4
	水泥砂浆楼地面
	50mm厚C30混凝土保护层
	m2
	40.89

	5
	垫层
	陶粒混凝土回填
	m3
	12.27

	6
	楼（地）面涂膜防水
	地面2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	40.89

	7
	墙面涂膜防水
	墙面2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	104.26

	8
	零星钢构件
	镀锌钢骨架反支撑
	t
	7.81

	9
	吊顶天棚
	8全丝杆吊筋/铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm/50主龙骨斜撑/0.8厚600*600铝单板
	m2
	781.38

	10
	送风口、回风口
	顶面各种装饰面层开灯孔、喷淋孔等/孔洞大小综合考虑
	个
	420

	11
	木窗帘盒
	400宽窗帘盒/15厚水泥纤维压力板/9.5厚纸面石膏板/自粘胶带/钉眼防锈/满批腻子三遍/抗菌涂料三遍
	m
	55.6

	12
	岩棉彩钢板隔断
	50mm厚成品无机预涂板隔断，中间龙骨，双面6mm无机预涂板板；岩棉容重≥120kg/m2；龙骨采用厚度不小于1mm热浸锌钢板经冷轧成型，结构形式为E（形状弓型）型龙骨框架/含成品铝合金内圆弧、成品铝合金外圆角、天轨、地轨等一切配件
	m2
	281.3

	13
	不锈钢防撞带
	1.2mm厚200mm宽不锈钢防撞带/详见图纸
	m
	58.26

	14
	塑料板踢脚线
	100高2mm厚PVC踢脚线/5厚不锈钢线条收口/R50成品铝合金材质圆弧过度
	m
	244.22

	15
	石材零星项目
	18厚阻燃板/专用粘结剂贴20厚人造石窗台板
	m2
	55.6

	16
	墙面喷刷涂料
	刮腻子磨平(三遍)/抗菌涂料
	m2
	612.38

	17
	墙面一般抹灰
	界面剂/抹20厚水泥砂浆
	m2
	612.38

	18
	块料墙面
	界面剂/20厚1：3水泥防水砂浆找平/专业粘结剂粘贴300*600墙砖
	m2
	141.79

	19
	成品隔断
	12厚抗倍特板卫生间隔断/含配套五金件
	间
	4

	　
	 门窗工程
	　
	　

	20
	气密性脚感应电动门
	AD1522/5+5双层中空钢化玻璃气密性脚感应电动门含门套、气密胶条/红外安全光栅/升级式扫地条/门机主机/导轨/气密电磁锁/防撞条
	樘
	1

	21
	气密性脚感应电动门
	SAD1522 /5+5双层中空钢化玻璃气密性脚感应电动门含门套、气密胶条/红外安全光栅/升级式扫地条/门机主机/导轨/气密电磁锁/防撞条
	樘
	3

	22
	气密性钢板门
	M0822门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	2

	23
	气密性钢板门
	M0922门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	2

	24
	气密性钢板门
	M1022门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	19

	25
	气密性钢板门
	M1222门 /5厚玻璃气密性钢板双开门含门套、密封条/气密铰链/双开开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	1

	26
	气密性钢板门
	M1522 门/5厚玻璃气密性钢板双开门含门套、密封条/气密铰链/双开开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	5

	27
	乙级防火门
	FMY1022门/6厚防火玻璃钢质乙级防火单开门含门套/单开门锁/闭门器/铰链/门吸
	樘
	4

	28
	ICU观察窗
	ICU观察窗尺寸为1800*1200,5mm厚双层玻璃
	套
	4

	29
	门框加固
	镀锌钢架制作、安装
	t
	1.7


第二标段：检验科、血透、抢救、防辐射等区域设备清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	数量

	　
	 1、一层放射中心电气
	　
	　

	1
	配电箱
	1.名称：1AL1配电箱
2.安装方式：污物走廊处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	2
	配电箱
	1.名称：1APK1配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	3
	配电箱
	1.名称：1APK2配电箱
2.安装方式：净化空调机房内落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	4
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	51.57

	5
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	10.65

	6
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG40
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	8.02

	7
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	206.26

	8
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	42.59

	9
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG40
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	32.1

	10
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：200x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	55.3

	11
	铁构件
	1、名称：明管或桥架支架制作、安装
2、材质：型钢
3、规格：综合
	kg
	233.15

	12
	金属结构刷油
	1、除锈级别：轻锈
2、油漆品种：刷铁红二道,灰色调和漆二道
	kg
	233.15

	13
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：JY(ST)Y-2x0.5
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	10

	14
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4x2.5
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	195.42

	15
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x2.5
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	25.23

	16
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x4
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	25.23

	17
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x16
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	30.75

	18
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-4
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	493.86

	19
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-2.5
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	1274.4

	20
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-4x2.5
	个
	4

	21
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-5x2.5
	个
	2

	22
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-5x4
	个
	2

	23
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（压铜接线端子）
2.型号：WDZ-YJY-5x16
	个
	2

	24
	荧光灯
	1、名称：气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	21

	25
	荧光灯
	1、名称：应急气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	7

	26
	插座
	1、名称：设备带插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	10

	27
	照明开关
	1、名称：双联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	6

	28
	接线盒
	1、名称：铁质接线盒
2、安装形式：WR
	个
	28

	29
	接线盒
	1、名称：铁质开关盒
2、安装形式：WR
	个
	16

	30
	医用隔离变压器
	1、名称：医用隔离变压器 
2、参数：容量 8/10KVA，频率 50/60HZ，额定输入电压AC200V-230V，额定输出电压 AC200V-230V，温度监测 内置温度传感器，连接方式 独立接线端子绝缘电阻 ≥7MΩ。介电强度 施加电压：1773V，施压时间：60S，无击穿闪络漏电流 变压器一次侧输入额定电压，二次侧开路，测量二次侧端子对地漏电流不大于0.5mA；
3、性能要求：（1）：医用IT隔离变压器是将TT\TN供电系统转换为IT供电系统的主要元件；（2）绝缘等级高达H级；（3）可立式、壁挂、卧式安装；（4）无振动、无噪声；（5）更好的电磁兼容性和物理特性优化；
4、其他：满足设计要求。
	套
	1

	31
	绝缘监视仪
	1、名称：绝缘监视仪
2、参数：所具备的通讯更适合第三方监控平台及医疗物联网的接入
具有强抗干扰性，减少偶发错报警
a.交流内阻抗应至少为100KΩ；
b.测试电压不应大于直流25V；c.在任何故障状态下，测试电流峰值不应大于1mA；
d.当绝缘电阻减少到50KΩ时发出报警信号，并备有试验设施；
1） 能实时测量和显示绝缘电阻、隔离变压器一次、二次侧温度、阻抗、过流、等功能
2） 配有支持Modbus RTU协议的RS485串行通信端口
3） 不受电网干扰和波动影响1） 能实时测量和显示绝缘电阻、隔离变压器一次、二次侧温度、阻抗、过流、等功能
2） 配有支持Modbus RTU协议的RS485串行通信端口
3） 不受电网干扰和波动影响
4）产品参数
供电电源：AC110V/AC220V/AC380V
监视电源AC50-60HZ 220V
绝缘测量方式：AWP
负荷监测：0-100%
通讯协议：QMB/RS485  通讯距离：1200米
防护等级：IP20  接线端子：0.5mm
冲击电压：5KV 测量电流：0-100A
测量峰值电压：12V
工作环境：-10-+55°C 绝缘监视响应值：5K
绝缘故障报警值20-500K电磁干扰：EN6100-6-2
最大注入电流：50A   功耗：3W
阻抗：100K
报警方式：继电器
报警输出：常开或常闭触点
通讯输出：有
3、性能要求：（1）绝缘监视仪应用于医疗场所的IT隔离电源系统，在发生对地绝缘故障和IT供电回路故障时，进行报警并联动相关设备；（2）供电系统与绝缘实时监测与报警；（3）变压器监测与报警；（4）接地系统监测与报警；
4、其他：满足设计要求。
	套
	1

	32
	电流互感器
	1、名称：电流互感器 
2、参数：专为医疗场所专用电流互感器应采用全封闭结构，使产品不易受潮，要求适用于额定频率为50Hz或60Hz，额定电压为0.66KV以下的电路中测量电流、电能、功率测量等用途，导磁采用经过退火处理的环形铁芯保证产品更高的精度。环氧浇筑工艺封装、绝缘性好、防潮、防腐蚀、抗老化；
3、性能要求：（1）专用互感器用于绝缘监测、故障定位等多种系统中，测量或传感线路电流或信号,；（2）可实时监测附加于测量线路上的各种反馈信号，用于绝缘监测、故障定位；
4、其他：满足设计要求。
	套
	1

	33
	专用电源
	1、名称：专用电源  
2、参数：1）将220V/110V电源转换成远程报警或其它仪器所需的电源输出，2）具有电磁兼容与抗干扰功能，3）全铜的层间屏蔽；4）采用双备份热冗余电路设计，其中一路中断供电时，另一路继续供电无需转投时间。有效保持监视报警系统工作性能稳定。自带外置开关与指示灯具有内部多重保障功能有多种电压可选；
3、性能要求：（1）仪器专用电源是医疗供电系统仪器专用的小型电压转换器,内部为一个小型的隔离电源，发生任故障均能保证整个IT隔离电源系统的安全（2）良好的电磁兼容（3）良好的抗干扰性；
4、其他：满足设计要求。
	套
	1

	34
	外接报警显示和测试仪
	1、名称：外接报警显示和测试仪 
2、参数：彩色液晶触摸屏报警显示仪符合下列要求1）采用纯液晶触摸屏显示 2）MODBUS标准通讯协议支持 3）出厂预设数据，常规应用无须更改4）智能化声音报警、可更改多种提醒方式5）并有显示IT系统运行正常和具有系统设置、  故障查询，报警时间查询等功能 用于对IT隔离供电系统的远程监测和报警6）实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度；
7）实时监视隔离电源系统各元器件与系统接地的接线状况；8）实时显示隔离电源系统用电负荷百分比、系统绝缘阻值；
3、性能要求：（1）用于对IT隔离电源系统的远程监测或报警（2）需要需要专用电源供电（3）QMS高速率通讯协议支持（4）出厂预设数据，常规应用无需更改。                                                  5.智能化的声音报警，容易更改的多种提示方式。                  
4、其他：满足设计要求。
	套
	1

	35
	绝缘故障评估仪
	1、名称：绝缘故障评估仪
2、参数：IT电路有绝缘故障产生时，KD20P绝缘监视仪驱动KD20P-C1绝缘故障评估仪发出一个特殊的绝缘故障测试信号，这个信号会被实时工作的KD20P-CK绝缘故障定位仪进行评估定位，相对应的指示灯亮，输出继电器闭合。KD20P-C1可本机进行设，也可通过QBM通讯总线连接KD20P-AU(BU)进行远程设置；
3、性能要求：当发生绝缘故障时，对IT进行绝缘评估和发生定位信号；                  
4、其他：满足设计要求。
	套
	1

	　
	 2、二层检验科电气
	　
	　

	36
	配电箱
	1.名称：2AJT1配电箱
2.安装方式：强电井内落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	37
	配电箱
	1.名称：2AJT2配电箱
2.安装方式：强电井内落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	38
	配电箱
	1.名称：2AJL1配电箱
2.安装方式：核对区暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	39
	配电箱
	1.名称：2AJL2配电箱
2.安装方式：男更柱子处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	40
	配电箱
	1.名称：2AJL3配电箱
2.安装方式：洁净走廊处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	41
	配电箱
	1.名称：2AJL4配电箱
2.安装方式：洁净走廊处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	42
	配电箱
	1.名称：2AJL5配电箱
2.安装方式：洁净走廊处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	43
	配电箱
	1.名称：2AJPK1配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	44
	配电箱
	1.名称：2AJPK2配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	45
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	167.76

	46
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	98.72

	47
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG32
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	4.98

	48
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG40
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	5.39

	49
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	671.03

	50
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	394.9

	51
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG32
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	19.93

	52
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG40
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	21.55

	53
	桥架
	1、名称：镀锌防火托盘式电缆桥架
2、规格：600x150
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	70.23

	54
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：300x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	70.23

	55
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：200x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	60.28

	56
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：100x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	4.79

	57
	铁构件
	1、名称：明管或桥架支架制作、安装
2、材质：型钢
3、规格：综合
	kg
	771.16

	58
	金属结构刷油
	1、除锈级别：轻锈
2、油漆品种：刷铁红二道,灰色调和漆二道
	kg
	771.16

	59
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4x2.5
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	75.42

	60
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x4
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	205.26

	61
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x6
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	124.6

	62
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x16
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	119.36

	63
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-4
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	1547.73

	64
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-2.5
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	2830.46

	65
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-4x2.5
	个
	4

	66
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-5x4
	个
	12

	67
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-5x6
	个
	8

	68
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（压铜接线端子）
2.型号：WDZ-YJY-5x16
	个
	8

	69
	荧光灯
	1、名称：气密性LED灯
2、规格：300*300 20W
3、安装形式：吸顶
	套
	7

	70
	荧光灯
	1、名称：气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	39

	71
	荧光灯
	1、名称：应急气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	45

	72
	荧光灯
	1、名称：防爆气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	1

	73
	荧光灯
	1、名称：紫外线杀菌灯
2、规格：40W
3、安装形式：吸顶
	套
	19

	74
	插座
	1、名称：边台插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	21

	75
	插座
	1、名称：不间断电源插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	1

	76
	插座
	1、名称：单相五孔插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	89

	77
	插座
	1、名称：地插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	4

	78
	插座
	1、名称：防水插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	6

	79
	插座
	1、名称：通风柜/安全柜插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	3

	80
	插座
	1、名称：小厨宝插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	16

	81
	插座
	1、名称：自动门插座MJ
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	4

	82
	照明开关
	1、名称：单联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	14

	83
	照明开关
	1、名称：单联单控开关T
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	9

	84
	照明开关
	1、名称：双联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	15

	85
	照明开关
	1、名称：三联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	5

	86
	接线盒
	1、名称：铁质接线盒
2、安装形式：WR
	个
	187

	87
	接线盒
	1、名称：铁质开关盒
2、安装形式：WR
	个
	111

	88
	蓄电池屏（柜）
	1、名称：UPS
2、材质：30KVA,延时30min，三进三出
3、型号、规格：满足设计要求
	台
	1

	89
	接地母线
	1、名称：户内接地母线
2、材质：镀锌扁钢
3、规格：-40*4
	m
	139.44

	90
	接线盒
	1、名称：局部等电位接地箱
2、规格：CLTD28型,300x200x100
	套
	11

	91
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	50

	92
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	50

	93
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-6
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	50

	94
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-16
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	50

	95
	接地装置
	1、名称：接地网调试
	系统
	1

	　
	 3、三层透析室电气
	　
	　

	96
	配电箱
	1.名称：3AXT1配电箱
2.安装方式：净化空调机房内落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	97
	配电箱
	1.名称：3AXT2配电箱
2.安装方式：净化空调机房内落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	98
	配电箱
	1.名称：3AXL1配电箱
2.安装方式：核对区暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	99
	配电箱
	1.名称：3AXL2配电箱
2.安装方式：核对区暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	100
	配电箱
	1.名称：3AXL3配电箱
2.安装方式：男更柱子处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	101
	配电箱
	1.名称：3AXL4配电箱
2.安装方式：办公走廊处暗装,底边距地1.4m
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	102
	配电箱
	1.名称：3AXPK1配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	103
	配电箱
	1.名称：3APK2配电箱
2.安装方式：净化空调机房内适当位置落地安装
3.系统配置：详设计图
4.包含：箱体安装、开孔、挂墙安装的含支架制安、落地安装的含基础型钢制安、附件安装联接、焊压接线端子、端子外部接线、接地、防火封堵、功能测试、元器件调试等
5.其它：为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中
	台
	1

	104
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	121.26

	105
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	123.59

	106
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG32
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	13.93

	107
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	485.06

	108
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	494.37

	109
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG32
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	55.7

	110
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG40
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	3.08

	111
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG50
3、配置形式：吊顶内明配
4、含接地
	m
	4.67

	112
	配管
	1、名称：焊接钢管
2、规格：DN70
3、配置形式：明配
4、含接地
	m
	5

	113
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：300x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	43.76

	114
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：200x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	110.6

	115
	桥架
	1、名称：镀锌托盘式电缆桥架
2、规格：100x100
3、材质：钢制
4、类型：含隔板、弯通、三通、连接片等所有附件
5、接地方式：铜编织带
	m
	20.09

	116
	铁构件
	1、名称：明管或桥架支架制作、安装
2、材质：型钢
3、规格：综合
	kg
	698.11

	117
	金属结构刷油
	1、除锈级别：轻锈
2、油漆品种：刷铁红二道,灰色调和漆二道
	kg
	698.11

	118
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4x2.5
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	108.2

	119
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x2.5
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	145.98

	120
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x4
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	90.54

	121
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x6
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	99.73

	122
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x10
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	44.56

	123
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-5x16
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	38.89

	124
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4X25+1x16
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	81.09

	125
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号：WDZ-YJY-4X70+1x35
3.敷设方式、部位：管内或桥架
	m
	95.94

	126
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-4
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	2996.4

	127
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-2.5
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	2532.94

	128
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-4x2.5
	个
	4

	129
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-5x2.5
	个
	4

	130
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-5x4
	个
	2

	131
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（端子外部接线）
2.型号：WDZ-YJY-5x6
	个
	8

	132
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（压铜接线端子）
2.型号：WDZ-YJY-5x10
	个
	4

	133
	电力电缆头
	1.名称：电缆头（压铜接线端子）
2.型号：WDZ-YJY-5x16
	个
	2

	134
	电力电缆头
	1、名称：电缆头
2、型号：WDZ-YJY-4X25+1x16
	个
	4

	135
	电力电缆头
	1、名称：电缆头
2、型号：WDZ-YJY-4X70+1x35
	个
	4

	136
	荧光灯
	1、名称：气密性LED灯
2、规格：300*300 20W
3、安装形式：吸顶
	套
	3

	137
	荧光灯
	1、名称：气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	30

	138
	荧光灯
	1、名称：应急气密性LED灯
2、规格：600*600 40W
3、安装形式：吸顶
	套
	36

	139
	插座
	1、名称：边台插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	2

	140
	插座
	1、名称：不间断电源插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	1

	141
	插座
	1、名称：单相五孔插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	47

	142
	插座
	1、名称：防水插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	6

	143
	插座
	1、名称：烘手器插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	3

	144
	插座
	1、名称：设备带插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	46

	145
	插座
	1、名称：透析机插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	22

	146
	插座
	1、名称：小厨宝插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	12

	147
	插座
	1、名称：自动门插座MJ
2、规格：250V  10A
3、安装方式：WR
	个
	3

	148
	照明开关
	1、名称：单联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	8

	149
	照明开关
	1、名称：双联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	15

	150
	照明开关
	1、名称：三联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：WR
	个
	2

	151
	接线盒
	1、名称：铁质接线盒
2、安装形式：WR
	个
	69

	152
	接线盒
	1、名称：铁质开关盒
2、安装形式：WR
	个
	167

	153
	蓄电池屏（柜）
	1、名称：UPS
2、材质：80KVA,延时30min，三进三出
3、型号、规格：满足设计要求
	台
	1

	154
	接地母线
	1、名称：户内接地母线
2、材质：镀锌扁钢
3、规格：-40*4
	m
	114.39

	155
	接线盒
	1、名称：局部等电位接地箱
2、规格：CLTD28型,300x200x100
	套
	8

	156
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	50

	157
	配管
	1、名称：定式镀锌电线管
2、规格：JDG25
3、配置形式：暗配
4、包括凿槽、刨沟、补槽和接地
	m
	50

	158
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-6
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	50

	159
	配线
	1.名称：配线
2.型号：WDZ-BYJ-16
3.敷设方式：穿管或走桥架敷设
	m
	50

	160
	接地装置
	1、名称：接地网调试
	系统
	1

	　
	 4、一层放射科及抢救室器具部分
	　
	　

	161
	输液导轨
	1、名称：输液导轨
2、参数：每套含4个可升降吊钩；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	5

	162
	吊桥锚栓
	1、名称：吊桥锚栓
2、参数：与吊桥匹配；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	5

	163
	隔帘
	1、名称：隔帘
2、参数：满足设计要求；
	套
	5

	164
	吊桥（干湿分离）
	1、名称：吊桥（干湿分离）
2、参数：1.工作电源：AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；2.桥身长约2600mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明区段（LED）：夜间照明1套；3.主体材料采用高强度铝合金型材；整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。吊塔表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，半亚光无眩目感，防紫外线，防腐蚀，便于清洁。可根据需要安装通讯接口、视频接口、等设备。吸顶式安装，稳定牢固；4.湿区：净载重量≥200kg；a.台面2个：其中三侧导轨设备托盘：1个（每个设备托盘最大承载重量≥80Kg）。（高度可调）圆角防撞设计.尺寸：（550*400mm），抽屉1个，尺寸400*350*150mm。b.吊柱式箱体，长度≥950mm，为全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离。接口可同时使用。c.气体接口标准配置：国标终端、氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；d.电器插座：十孔5个、220V、10A；e.等电位接地端子：2个；可旋转输液组合架1个；平台绕线器1个 、网络接口1个、电话接口1个；f.可左右平移400mm,具有旋转限位装置；箱体旋转角度≥340°5.干区：净载重量≥200kg；a.双侧导轨设备托盘：3个（每个设备托盘最大承载重量≥80Kg）。（高度可调）圆角防撞设计.尺寸：（550*400mm）,抽屉1个，尺寸400*350*150mm。b.吊柱式箱体，长度≥1200mm，为全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离。接口可同时使用。c.气体接口标准配置：国标终端、氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；d.接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；d.电器插座：5孔8个、220V、10A；e.等电位接地端子：2个；平台绕线器1个 网络接口1个、电话接口1个；f.可左右平移400mm,具有旋转限位装置；箱体旋转角度≥340°                
3、其他：满足设计要求。
	套
	5

	　
	 5、三层计生手术室及抢救室器具部分
	　
	　

	165
	输液导轨
	1、名称：输液导轨
2、参数：每套含4个可升降吊钩；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	2

	166
	隔帘
	1、名称：隔帘
2、参数：满足设计要求；
	套
	2

	167
	吊桥锚栓
	1、名称：吊桥锚栓
2、参数：与吊塔匹配；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	1

	168
	器械柜
	1、名称：器械柜
2、参数：1200×1700×350，隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择。1）316不锈钢材质2）尺寸：按设计图纸3）厚度：1.5mm厚4）安装方式：内嵌式安装5.隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	1

	169
	药品柜
	1、名称：药品柜
2、参数：1200×1700×350，隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择。1）316不锈钢材质2）尺寸：按设计图纸3）厚度：1.5mm厚4）安装方式：内嵌式安装5.隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	1

	170
	麻醉柜
	1、名称：麻醉柜
2、参数：1200×1700×350，隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择。1）316不锈钢材质2）尺寸：按设计图纸3）厚度：1.5mm厚4）安装方式：内嵌式安装5.隔板高度自由调节，有推拉和平开可供选择；                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	1

	171
	2~48℃保温柜
	1、名称：2~48℃保温柜
2、参数：595*570*865mm
容积：150L，尺寸：宽595*深570*高865mm，功率：150W，嵌入式安装；                  
3、其他：满足设计要求。
	台
	1

	172
	抢救室吊桥
	1、名称：抢救室吊桥
2、参数：1.工作电源：AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；
2.桥身长约2600mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明区段（LED）：夜间照明1套；
3.主体材料采用高强度铝合金型材；整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。吊塔表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，半亚光无眩目感，防紫外线，防腐蚀，便于清洁。可根据需要安装通讯接口、视频接口、等设备。吸顶式安装，稳定牢固；
4.湿区：净载重量≥200kg；
a.台面2个：其中三侧导轨设备托盘：1个（每个设备托盘最大承载重量≥80Kg）。（高度可调）圆角防撞设计.尺寸：（550*400mm），抽屉1个，尺寸400*350*150mm。
b.吊柱式箱体，长度≥950mm，为全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离。接口可同时使用。
c.气体接口标准配置：国标终端、氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；
d.电器插座：十孔5个、220V、10A；
e.等电位接地端子：2个；可旋转输液组合架1个；平台绕线器1个 、网络接口1个、电话接口1个；
f.可左右平移400mm,具有旋转限位装置；箱体旋转角度≥340°
5.干区：净载重量≥200kg；
a.双侧导轨设备托盘：3个（每个设备托盘最大承载重量≥80Kg）。（高度可调）圆角防撞设计.尺寸：（550*400mm）,抽屉1个，尺寸400*350*150mm。
b.吊柱式箱体，长度≥1200mm，为全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离。接口可同时使用。
c.气体接口标准配置：国标终端、氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；.接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；
d.电器插座：5孔8个、220V、10A；
e.等电位接地端子：2个；平台绕线器1个 网络接口1个、电话接口1个；
f.可左右平移400mm,具有旋转限位装置；箱体旋转角度≥340°                  
3、其他：满足设计要求。
	套
	1

	　
	 6、一层放射科及抢救室器医用气体
	　
	　

	173
	氧气二级减压箱
	1、氧气二级减压箱
2、双回路，含成套箱配件
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	174
	压缩空气二级减压箱
	1、压缩空气二级减压箱
2、双回路，含成套箱配件
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	175
	区域阀门箱
	1、三气阀门报警箱
2、三气（压缩空气、氧气、负压吸引）
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	176
	区域阀门箱
	1、三气医用压力表箱
2、三气（压缩空气、氧气、负压吸引）
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	177
	医用流量计
	1、医用流量计
2、规格：热式，0–300 L/min
3、满足技术要求及相关规范
	台
	1

	178
	医用级不锈钢管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ35×1.5
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	35.42

	179
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ22×1.2
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	42.51

	180
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ15×1
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	35.41

	181
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ12×0.8
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	44.52

	182
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ10×0.8
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	64.15

	183
	铁构件
	1、名称：明管或桥架支架制作、安装
2、材质：型钢
3、规格：综合
	kg
	88.84

	184
	金属结构刷油
	1、除锈级别：轻锈
2、油漆品种：刷铁红二道,灰色调和漆二道
	kg
	88.84

	185
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬针阀
2、Φ10
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	10

	186
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ12
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	5

	187
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ15
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	1

	188
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ22
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	1

	189
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ35
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	1

	190
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN32
4、填料材质：含封堵材料
	个
	5

	191
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN40
4、填料材质：含封堵材料
	个
	2

	192
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN50
4、填料材质：含封堵材料
	个
	2

	193
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN80
4、填料材质：含封堵材料
	个
	2

	　
	 7、二层检验科气体
	　
	　

	194
	氧气二级减压箱
	1、氧气二级减压箱
2、双回路，含成套箱配件
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	195
	区域阀门箱
	1、二气阀门报警箱
2、二气（氧气Φ12、二氧化碳Φ12）
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	196
	区域阀门箱
	1、二气医用压力表箱
2、二气（氧气Φ10、二氧化碳Φ10）
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	197
	二氧化碳汇流排
	1、全自动切换二氧化碳汇流排
2、带加热装置，1*2组，配套自动切换柜、减压阀、安全阀、高压金属软管、角阀、托架等
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	198
	医用流量计
	1、医用流量计
2、规格：热式，0–300 L/min
3、满足技术要求及相关规范
	台
	1

	199
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ12×0.8
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	38.4

	200
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ10×0.8
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	39.2

	201
	铁构件
	1、名称：明管或桥架支架制作、安装
2、材质：型钢
3、规格：综合
	kg
	31.04

	202
	金属结构刷油
	1、除锈级别：轻锈
2、油漆品种：刷铁红二道,灰色调和漆二道
	kg
	31.04

	203
	医疗设备带
	1 执行标准 遵循：T/CAME 41-2022、GB 50751-2012、GB 51039-2014、GB/T 5237-2017、GB 9706.1-2020、GB 50303
2 型材材质 6063-T5 医用级挤压铝合金型材
3 型材壁厚 主腔体≥1.2mm，分隔板、面板≥1.0mm
4 表面处理 静电粉末哑光喷涂，医用纯白色；耐腐蚀、耐擦洗、抗菌、防泛黄褪色
5 腔体结构三腔独立分隔：医气腔、强电腔、弱电呼叫腔完全隔离，不得互通串腔
6 阻燃等级 整体阻燃等级达 V-0 级
7 气体配置 适配国标医用气体终端（氧气、负压吸引、医疗空气等），接口防错插不可互换
8 医气工艺 内部管路及配件全脱脂、钝化处理；系统 1.2MPa 保压 30min 无泄漏、无压降
9 电气配置 强弱电物理隔离；配套医用五孔插座、呼叫分机底盒、开关预留位；防护等级≥IP54
10 安全接地 设备带整体防静电可靠接地，符合医气及电气规范
11 安装高度 标准病房下沿距地 1.30～1.50m；无障碍病房按 0.8～1.0m 设置
12 安装精度 水平度偏差≤2mm/m，拼接接缝平整严密无明显缝隙
13 结构承重 墙体固定牢靠，单点承重≥50kg，无松动变形
14 终端间距 各气体、电源、呼叫终端中心间距≥100mm
15 附加配置 可预留嵌入式夜灯位、输液架挂点、护栏固定位
16 验收要求 外观无划痕、色差、变形；医气试压合格，电气绝缘、接地、回路检测全部达标
17 质保要求 整体免费质保≥2 年，铝合金型材长期不变形、不脱层
	m
	9.2

	204
	氧气终端
	1、医气快速插头GSO德式终端（氧气）
2、德标、金属压盖、自带阀门、具有防错差结构
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	9

	205
	二氧化碳终端
	1、医气快速插头GSO德式终端二氧化碳
2、德标、金属压盖、自带阀门、具有防错差结构
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	9

	206
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬针阀
2、Φ10
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	6

	207
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ12
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	2

	208
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN32
4、填料材质：含封堵材料
	个
	4

	209
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN40
4、填料材质：含封堵材料
	个
	2

	210
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN50
4、填料材质：含封堵材料
	个
	6

	　
	 8、三层透析室气体
	　
	　

	211
	氧气二级减压箱
	1、氧气二级减压箱
2、双回路，含成套箱配件
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	212
	压缩空气二级减压箱
	1、压缩空气二级减压箱
2、双回路，含成套箱配件
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	213
	区域阀门箱
	1、二气阀门报警箱
2、二气（氧气Φ15、负压吸引Φ35）
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	214
	区域阀门箱
	1、二气医用压力表箱
2、二气（氧气Φ10、负压吸引Φ12）
3、参数满足技术要求及相关规范
	套
	1

	215
	医用流量计
	1、医用流量计
2、规格：热式，0–300 L/min
3、满足技术要求及相关规范
	台
	1

	216
	医用级不锈钢管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ35×1.5
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	16.86

	217
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ28×1.2
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	19.75

	218
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ15×1
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	72.43

	219
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ12×0.8
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	85.42

	220
	医用级紫铜管
	1、名称：医用级紫铜管
2、规格：φ10×0.8
3、连接形式：银基钎焊（含管件）
4、含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫等
	m
	115.42

	221
	铁构件
	1、名称：明管或桥架支架制作、安装
2、材质：型钢
3、规格：综合
	kg
	143.99

	222
	金属结构刷油
	1、除锈级别：轻锈
2、油漆品种：刷铁红二道,灰色调和漆二道
	kg
	143.99

	223
	医疗设备带
	1 执行标准 遵循：T/CAME 41-2022、GB 50751-2012、GB 51039-2014、GB/T 5237-2017、GB 9706.1-2020、GB 50303
2 型材材质 6063-T5 医用级挤压铝合金型材
3 型材壁厚 主腔体≥1.2mm，分隔板、面板≥1.0mm
4 表面处理 静电粉末哑光喷涂，医用纯白色；耐腐蚀、耐擦洗、抗菌、防泛黄褪色
5 腔体结构 三腔独立分隔：医气腔、强电腔、弱电呼叫腔完全隔离，不得互通串腔
6 阻燃等级 整体阻燃等级达 V-0 级
7 气体配置 适配国标医用气体终端（氧气、负压吸引、医疗空气等），接口防错插不可互换
8 医气工艺 内部管路及配件全脱脂、钝化处理；系统 1.2MPa 保压 30min 无泄漏、无压降
9 电气配置 强弱电物理隔离；配套医用五孔插座、呼叫分机底盒、开关预留位；防护等级≥IP54
10 安全接地 设备带整体防静电可靠接地，符合医气及电气规范
11 安装高度 标准病房下沿距地 1.30～1.50m；无障碍病房按 0.8～1.0m 设置
12 安装精度 水平度偏差≤2mm/m，拼接接缝平整严密无明显缝隙
13 结构承重 墙体固定牢靠，单点承重≥50kg，无松动变形
14 终端间距 各气体、电源、呼叫终端中心间距≥100mm
15 附加配置 可预留嵌入式夜灯位、输液架挂点、护栏固定位
16 验收要求 外观无划痕、色差、变形；医气试压合格，电气绝缘、接地、回路检测全部达标
17 质保要求 整体免费质保≥2 年，铝合金型材长期不变形、不脱层
	m
	45.23

	224
	氧气终端
	1、医气快速插头GSO德式终端（氧气）
2、德标、金属压盖、自带阀门、具有防错差结构
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	22

	225
	负压吸引终端
	1、医气快速插头GSO德式终端负压吸引
2、德标、金属压盖、自带阀门、具有防错差结构
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	22

	226
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬针阀
2、Φ10
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	6

	227
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ12
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	5

	228
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ15
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	2

	229
	低压焊接阀门
	1、黄铜镀铬截止阀
2、Φ35
3、参数满足技术要求及相关规范
	个
	1

	230
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN32
4、填料材质：含封堵材料
	个
	8

	231
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN40
4、填料材质：含封堵材料
	个
	8

	232
	套管
	1、名称、类型：一般钢套管
2、材质：焊接钢管
3、规格：DN50
4、填料材质：含封堵材料
	个
	4

	　
	 其它区域-网络设备综合布线
	　
	　

	1
	路由器
	1、名称：无线AP
2、类别：RJ45口
3、规格：WiFI6
	台
	12

	2
	交换机
	1、名称：无线AC控制器(含授权)
2、参数：企业级千兆无线控制器，机架式/桌面式可选
≥2个10/100/1000Mbps自适应以太网口，含1个RJ45管理口
最大可管理AP数量：≥32个
本次配置授权：支持管理6个以上无线AP
支持802.11b/g/n/ac/ax，兼容Wi‑Fi 5/ Wi‑Fi 6 AP
整机转发吞吐量≥5Gbps，满足6AP高并发接入
最大并发用户数≥256，支持SSID隔离、带宽限速
DC 12V或AC 220V供电，低功耗设计
	台
	1

	3
	电视、电话插座
	1、名称：电话网络插座
2、安装方式：墙壁式
3、底盒材质、规格：含86底盒，配套RJ11+RJ45模块
	个
	28

	4
	信息插座
	1、名称：单口电话插座
2、安装方式：墙壁式
3、底盒材质、规格：含86底盒，配套RJ45模块
	个
	9

	5
	信息插座
	1、名称：双口网络插座
2、安装方式：墙壁式
3、底盒材质、规格：含86底盒，配套双RJ45模块
	个
	90

	6
	配线架
	1、名称：网络配线架
2、规格：24口千兆，含六类模块
	个
	12

	　
	 其它区域-呼叫系统
	　
	　

	7
	出入口目标识别设备
	1、名称：呼叫主机
2、规格：声光报警，LCD数字显示
	台
	4

	8
	出入口目标识别设备
	1、名称：呼叫分机
2、规格：具备通话、叫通指示、呼叫清除功能
	台
	29

	　
	 其它区域-空调自控
	　
	　

	9
	控制器
	1、名称：空调控制面板
2、规格：单联，10寸液晶彩色触摸屏
	台
	4

	　
	 配套管线
	　
	　

	10
	双绞线缆
	1、名称：网络线
2、规格：UTP6
	m
	8250

	11
	机柜、机架
	1、名称：弱电机柜
2、材质：金属铁质
3、规格：18U，600*600*1000MM
	台
	6

	12
	配线
	1、名称：电线
2、配线形式：暗配
3、敷设方式：管内、线槽内
4、型号：RVV2*1.0mm
	m
	235

	13
	配线
	1、名称：呼叫线缆
2、配线形式：暗配
3、敷设方式：管内、线槽内
4、型号：RVB2*1.0mm
	m
	285

	14
	配线
	1、名称：自控线
2、配线形式：暗配
3、敷设方式：管内、线槽内
4、型号：RVV4*1.0mm
	m
	1200

	15
	配管
	1、名称：配管JDG
2、材质：紧定式镀锌钢管
3、规格：DN16
4、配置形式：明配
	m
	1107

	16
	桥架
	1、名称：弱电桥架
2、型号：托盘式电缆桥架
3、规格：200*100
4、材质：镀锌钢质
	m
	89

	17
	桥架
	1、名称：弱电桥架
2、型号：托盘式电缆桥架
3、规格：300*100
4、材质：镀锌钢质
	m
	50

	18
	桥架
	1、名称：弱电桥架
2、型号：托盘式电缆桥架
3、规格：100*50
4、材质：镀锌钢质
	m
	174

	19
	铁构件
	1、名称：桥架、配管支吊架
2、材质：镀锌圆钢、角钢
	kg
	825.9

	20
	配管
	1、名称：金属软管
2、规格：DN20
3、配置形式：吊顶内敷设
	m
	200

	21
	终端调试
	1、名称：系统调试
2、功能：所有弱电系统与原有老系统对接调试
	项
	1

	　
	 一、给水
	　
	　

	1
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De20
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	188.2

	2
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De25
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	32.5

	3
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De32
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	68.2

	4
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De40
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	15.2

	5
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De50
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	38.2

	6
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De63
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	12.6

	7
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PP-R De75
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	22.6

	8
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、材质、规格：PP-R De20
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	55.8

	9
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、材质、规格：PP-R De25
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	12.8

	10
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、材质、规格：PP-R De32
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	38.2

	11
	螺纹阀门
	1、类型：铜质截止阀
2、规格：DN15
3、连接方式：螺纹
	个
	53

	12
	螺纹阀门
	1、类型：铜质截止阀
2、规格：DN20
3、连接方式：螺纹
	个
	3

	13
	螺纹阀门
	1、类型：铜质截止阀
2、规格：DN25
3、连接方式：螺纹
	个
	1

	14
	螺纹阀门
	1、类型：铜质截止阀
2、规格：DN32
3、连接方式：螺纹
	个
	1

	15
	螺纹阀门
	1、类型：铜质截止阀
2、规格：DN40
3、连接方式：螺纹
	个
	5

	16
	管道支架
	1、材质：型钢铁件综合
2、油漆：除锈后刷红丹防锈漆两道+灰色调和漆两道
	Kg
	82.5

	17
	管道绝热
	1、绝热材料品种：难燃橡塑发泡保温
2、绝热厚度：15mm
	m3
	1.68

	18
	阀门绝热
	1、绝热材料品种：难燃橡塑发泡保温
2、绝热厚度：综合考虑
	个
	63

	19
	凿（压）槽
	1、名称：管道墙体开槽
2、规格：综合考虑
3、类型：含开槽后砂浆填充具体满足施工及验收要求
	m
	142.5

	　
	 二、排水（污废水）
	　
	　

	20
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质、规格：UPVC  DN50
4、连接形式：粘结
	m
	138.2

	21
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质、规格：UPVC  DN75
4、连接形式：粘结
	m
	40.2

	22
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：污废水
3、材质、规格：UPVC  DN100
4、连接形式：粘结
	m
	145.5

	23
	给、排水附（配）件
	1、名称：不锈钢地漏
2、规格：DN50
	个
	12

	24
	给、排水附（配）件
	1、名称：不锈钢地漏
2、规格：DN100
	个
	5

	　
	 三、其它区域洁具专项
	　
	　

	25
	洗脸盆
	1、名称：立式陶瓷洗手盆
2、附件：含感应水嘴、角阀、金属软管、排水栓等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	18

	26
	洗漱台
	1、名称：成套台盆柜（台盆另计）
2、规格：台面1500×550×800；台下盆600×350×200
3、柜体材质：实木多层板
4、台面材质：岩板
5、门板工艺：免漆
6、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	套
	1

	27
	洗脸盆
	1、名称：成套陶瓷台下盆
2、附件：含感应水嘴、角阀、金属软管、排水栓等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	1

	28
	大便器
	1、名称：成套陶瓷坐式大便器
2、附件：配套角阀、软管等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	1

	29
	大便器
	1、名称：成套陶瓷蹲式大便器
2、附件：配套角阀、水箱等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	6

	30
	小便器
	1、名称：成套陶瓷小便斗
2、附件：配套感应冲水器、角阀、排水栓等配件
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
4、部位：公共卫生间
	组
	3

	31
	淋浴器
	1、名称：成套淋浴花洒
2、附件：含花洒、角阀等
3、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	6

	32
	洗涤盆
	1、名称：不锈钢污洗池
2、规格：600×600×600
3、附件：含普通水嘴、含角阀、排水栓等配件
4、其它：其它未尽事宜具体详见材料选型表
	组
	3

	　
	 四、纯水系统
	　
	　

	33
	循环水处理及加药设备
	1、名称：二层检验科纯水处理系统
2、容量：300L/H
3、组件：配套水箱、增压泵、过滤装置、反渗透装置、EDI装置、电控装置、电气管线、内部水管网、阀门、附件等具体详见技术要求说明书内相关要求
4、本体安装及调试试运行
	项
	1

	34
	循环水处理及加药设备
	1、名称：三层血透纯水处理系统
2、容量：1500L/H
3、组件：配套水箱、增压泵、过滤装置、反渗透装置、EDI装置、电控装置、电气管线、内部水管网、阀门、附件等等具体详见技术要求说明书内相关要求
4、本体安装及调试试运行
	项
	1

	35
	循环水处理及加药设备
	1、名称：内镜中心纯水处理系统
2、容量：500L/H
3、组件：配套水箱、增压泵、过滤装置、反渗透装置、EDI装置、电控装置、电气管线、内部水管网、阀门、附件等等具体详见技术要求说明书内相关要求
4、本体安装及调试试运行
	项
	1

	36
	低压不锈钢管
	1、安装部位：室内
2、介质：纯水
3、材质、规格：SUS304不锈钢管 DN20（25.4×1.5）
4、连接形式：氩弧焊
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	50.8

	37
	低压不锈钢管
	1、安装部位：室内
2、介质：纯水
3、材质、规格：SUS304不锈钢管 DN25（32×1.5）
4、连接形式：氩弧焊
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒
6、管件含在管道综合单价内
	m
	172.8

	38
	低压螺纹阀门
	1、名称：不锈钢隔膜阀
2、材质：DN20
	个
	33

	39
	管道支架
	1、材质：不锈钢支吊架
	Kg
	382.5

	　
	 一、一层放射科及抢救室通排风系统
	　
	　

	1
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF101
2、参数：风量1500m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	2
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF102
2、参数：风量1500m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	3
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF103
2、参数：风量1500m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	4
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF104
2、参数：风量1500m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	5
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF105
2、参数：风量1500m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	6
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF106
2、参数：风量1000m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	7
	紫外线杀菌设备
	1、名称：吸顶式医用空气消毒机
2、规格：消毒面积120m2  0.12kw
	台
	3

	8
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：250×250
	个
	1

	9
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：400×200
	个
	5

	10
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：250×250
	个
	1

	11
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：400×200
	个
	5

	12
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1、名称：蛋格排风口
2、规格：400×400
	个
	8

	13
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：250×250
	个
	1

	14
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：400×200
	个
	5

	15
	碳钢通风管道
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）综合考虑
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》4.2.1条确定δ=0.75mm
5、接口形式：综合考虑
6、支架形式、材质：型钢综合满足设计及规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，以及满足设计要求设定的风量测定孔等具体详见设计要求
	m2
	68.2

	16
	柔性接口
	1、名称：风管软连接
2、材质：双层人造革软接
	m2
	2.82

	17
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
2、绝热厚度：25mm
	m3
	1.82

	18
	金属结构刷油
	1、名称：风管支吊架刷油
2、油漆：除锈后刷樟丹两道+灰色调和漆两道
	kg
	135.9

	　
	 二、二层检验科净化空调系统
	　
	　

	19
	空调器
	1、名称：多联空调室外机组V-2F-1
2、参数：制冷量33.5kw,制热量37.5kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	20
	空调器
	1、名称：多联空调室外机组V-2F-2
2、参数：制冷量85kw,制热量95kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	21
	空调器
	1、名称：净化新风室外机组XV-2F-1（只安装室外机价格计入室内机）
2、参数：制冷量15kw,制热量17kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	22
	空调器
	1、名称：净化新风室外机组XV-2F-2（只安装室外机价格计入室内机）
2、参数：制冷量33.5kw,制热量37.5kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	23
	空调器
	1、名称：空调机组XF201（含外机价格）
2、参数：送风量1000m3/h,新风量1000m3/h制冷量15kw,配套控制箱,具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	24
	空调器
	1、名称：空调机组XF202（含外机价格）
2、参数：送风量3000m3/h,新风量3000m3/h制冷量33.5kw,配套控制箱,具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	25
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP2.2
2、参数：制冷量2.2kw,制热量2.5kw,电量15w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	9

	26
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP2.8
2、参数：制冷量2.8kw,制热量3.3kw,电量15w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	5

	27
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP3.6
2、参数：制冷量3.6kw,制热量4.0kw,电量20w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	28
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP4.5
2、参数：制冷量4.5kw,制热量5.0kw,电量20w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	2

	29
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP5.6
2、参数：制冷量5.6kw,制热量6.5kw,电量20w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	30
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP7.1
2、参数：制冷量7.1kw,制热量8.5kw,电量30w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	31
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP8.4
2、参数：制冷量8.4kw,制热量9.6kw,电量39w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	32
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP12.5
2、参数：制冷量12.5kw,制热量14kw,电量60w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	5

	33
	空调器
	1、名称：一拖一吸顶式空调器DV22
2、参数：制冷量2.2kw,制热量2.5kw,随机配供控制线及控制器(其中冷媒管及冷凝水管单计）
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	套
	1

	34
	空调器
	1、名称：一拖一吸顶式空调器DV28
2、参数：制冷量2.8kw,制热量3.3kw,随机配供控制线及控制器(其中冷媒管及冷凝水管单计）
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	套
	2

	35
	冷媒填充
	1、说明：空调制冷剂R410a追加量
	kg
	68.5

	36
	小电器
	1、名称：多联空调线控器（只安装）
2、本体安装及调试试运行
	个
	28

	37
	配管
	1、名称：多联空调线控器配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内敷设
	m
	132.6

	38
	配管
	1、名称：多联空调线控器配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、其它：含开槽及补槽具体满足施工及验收要求
	m
	87.5

	39
	配线
	1、名称：多联空调信号线
2、配线形式：管内穿线
3、型号：RVVP-2×0.75
	m
	243.8

	40
	中压铜及铜合金管件
	1、名称：分歧管（规格综合考虑）
2、材质：铜
3、规格：综合考虑
4、焊接方法：氧乙炔焊
	个
	48

	41
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠6.35mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	112.6

	42
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠9.52mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	136.5

	43
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠12.7mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	48.2

	44
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠15.88mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	24.2

	45
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠19.05mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	48.6

	46
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠22.2mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	12.2

	47
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠25.4mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	36.2

	48
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠28.6mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	6.8

	49
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠31.8mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	45.5

	50
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN25
4、连接形式：粘结
	m
	72.2

	51
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN32
4、连接形式：粘结
	m
	25.8

	52
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN40
4、连接形式：粘结
	m
	62.5

	53
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：250×250
	个
	12

	54
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：320×250
	个
	2

	55
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：500×320
	个
	2

	56
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：320×250
	个
	1

	57
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：500×320
	个
	2

	58
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1、名称：方形散流器
2、规格：300×300
	个
	15

	59
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：400×320
	个
	1

	60
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：630×400
	个
	1

	61
	净化通风管道
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）综合考虑
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》δ=0.75mm
5、接口形式：具体详设计要求
6、支架形式、材质：型钢综合满足设计及规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，以及满足设计要求设定的风量测定孔等具体详见设计要求
	m2
	93.2

	62
	柔性接口
	1、名称：风管软连接
2、材质：双层人造革软接
	m2
	1.82

	63
	管道支架
	1、材质：型钢铁件综合
2、油漆：除锈后刷红丹防锈漆两道+灰色调和漆两道
	Kg
	155.2

	64
	管道绝热
	1、名称：冷媒管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：28mm
	m3
	1.42

	65
	管道绝热
	1、名称：冷媒管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：32mm
	m3
	0.62

	66
	管道绝热
	1、名称：冷凝水管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：15mm
	m3
	0.68

	67
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
2、绝热厚度：25mm
	m3
	2.48

	68
	金属结构刷油
	1、名称：风管支吊架刷油
2、油漆：除锈后刷樟丹两道+灰色调和漆两道
	kg
	155.8

	　
	 三、二层检验科通排风系统
	　
	　

	69
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF201
2、参数：风量1000m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	70
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF202
2、参数：风量1000m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	71
	风扇
	1、名称：超静音天埋扇PQ-1
2、参数：风量140m3/h, 静压100Pa, 功率15W具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	8

	72
	紫外线杀菌设备
	1、名称：吸顶式医用空气消毒机
2、规格：消毒面积120m2  0.12kw
	台
	5

	73
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：320×200
	个
	2

	74
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：250×250
	个
	8

	75
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：320×200
	个
	5

	76
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1、名称：蛋格排风口
2、规格：400×400
	个
	7

	77
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：250×250
	个
	2

	78
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：800×200
	个
	1

	79
	碳钢通风管道
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）综合考虑
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》4.2.1条确定δ=0.75mm
5、接口形式：综合考虑
6、支架形式、材质：型钢综合满足设计及规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，以及满足设计要求设定的风量测定孔等具体详见设计要求
	m2
	76.8

	80
	柔性接口
	1、名称：风管软连接
2、材质：双层人造革软接
	m2
	0.82

	81
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
2、绝热厚度：25mm
	m3
	1.92

	82
	金属结构刷油
	1、名称：风管支吊架刷油
2、油漆：除锈后刷樟丹两道+灰色调和漆两道
	kg
	122.6

	　
	 四、三层血透中心净化空调系统
	　
	　

	83
	空调器
	1、名称：多联空调室外机组 V-3F-1
2、参数：制冷量90kw,制热量100kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	84
	空调器
	1、名称：净化新风室外机组XV-3F-1（只安装室外机价格计入室内机）
2、参数：制冷量33.5kw,制热量37.5kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	85
	空调器
	1、名称：净化新风室外机组XV-3F-2（只安装室外机价格计入室内机）
2、参数：制冷量12.5kw,制热量37.5kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	86
	空调器
	1、名称：净化新风室外机组XV-3F-3（只安装室外机价格计入室内机）
2、参数：制冷量25kw,制热量37.5kw具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	87
	空调器
	1、名称：空调机组XF301（含外机价格）
2、参数：送风量3000m3/h,新风量3000m3/h制冷量33.5kw,配套控制箱,具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	88
	空调器
	1、名称：空调机组XF302（含外机价格）
2、参数：送风量600m3/h,新风量600m3/h制冷量12.5kw,配套控制箱,具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	89
	空调器
	1、名称：空调机组XF303（含外机价格）
2、参数：送风量1000m3/h,新风量1000m3/h制冷量25kw,配套控制箱,具体详见设计要求
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	90
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP2.2
2、参数：制冷量2.2kw,制热量2.5kw,电量15w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	8

	91
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP3.6
2、参数：制冷量3.6kw,制热量4.0kw,电量20w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	2

	92
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP4.5
2、参数：制冷量4.5kw,制热量5.0kw,电量20w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	93
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP7.1
2、参数：制冷量7.1kw,制热量8.5kw,电量30w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	1

	94
	空调器
	1、名称：四面出风型室内机FP12.5
2、参数：制冷量12.5kw,制热量14kw,电量60w,随机配线控器等
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	台
	5

	95
	空调器
	1、名称：一拖一壁挂式空调器DV28
2、参数：制冷量2.8kw,制热量3.3kw,随机配供控制线及控制器(其中冷媒管及冷凝水管单计）
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	套
	3

	96
	空调器
	1、名称：一拖一吸顶式空调器DV45
2、参数：制冷量4.5kw,制热量5.0kw,随机配供控制线及控制器(其中冷媒管及冷凝水管单计）
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	套
	1

	97
	空调器
	1、名称：一拖一吸顶式空调器DV84
2、参数：制冷量8.4kw,制热量9.6kw,随机配供控制线及控制器(其中冷媒管及冷凝水管单计）
3、减震措施：综合考虑
4、支架制作安装（型钢综合考虑）/支架除锈刷油符合设计及相关规范要求
5、本体安装及调试试运行
	套
	1

	98
	冷媒填充
	1、说明：空调制冷剂R410a追加量
	kg
	88.6

	99
	小电器
	1、名称：多联空调线控器（只安装）
2、本体安装及调试试运行
	个
	18

	100
	配管
	1、名称：多联空调线控器配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内敷设
	m
	142.8

	101
	配管
	1、名称：多联空调线控器配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗配
4、其它：含开槽及补槽具体满足施工及验收要求
	m
	59.5

	102
	配线
	1、名称：多联空调信号线
2、配线形式：管内穿线
3、型号：RVVP-2×0.75
	m
	228.5

	103
	中压铜及铜合金管件
	1、名称：分歧管（规格综合考虑）
2、材质：铜
3、规格：综合考虑
4、焊接方法：氧乙炔焊
	个
	30

	104
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠6.35mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	122.6

	105
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠9.52mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	128.8

	106
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠12.7mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	58.5

	107
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠15.88mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	32.2

	108
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠19.05mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	40.8

	109
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠22.2mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	5.8

	110
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠25.4mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	23.5

	111
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠28.6mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	12.2

	112
	中压铜及铜合金管
	1、名称：空调冷媒管
2、介质：R410a
3、规格：￠31.8mm
4、连接方式：氧乙炔焊
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压缩空气吹扫、保压检漏、抽真空
	m
	34.6

	113
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN25
4、连接形式：粘结
	m
	42.5

	114
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN32
4、连接形式：粘结
	m
	18.5

	115
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN40
4、连接形式：粘结
	m
	60.2

	116
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：200×200
	个
	2

	117
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：250×250
	个
	2

	118
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：320×200
	个
	1

	119
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：500×320
	个
	1

	120
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：200×200
	个
	1

	121
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：320×200
	个
	1

	122
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：500×320
	个
	1

	123
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1、名称：方形散流器
2、规格：300×300
	个
	11

	124
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：630×400
	个
	1

	125
	净化通风管道
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）综合考虑
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》δ=0.75mm
5、接口形式：具体详设计要求
6、支架形式、材质：型钢综合满足设计及规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，以及满足设计要求设定的风量测定孔等具体详见设计要求
	m2
	126.8

	126
	柔性接口
	1、名称：风管软连接
2、材质：双层人造革软接
	m2
	1.22

	127
	管道支架
	1、材质：型钢铁件综合
2、油漆：除锈后刷红丹防锈漆两道+灰色调和漆两道
	Kg
	142.5

	128
	管道绝热
	1、名称：冷媒管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：28mm
	m3
	1.42

	129
	管道绝热
	1、名称：冷媒管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：32mm
	m3
	0.48

	130
	管道绝热
	1、名称：冷凝水管保温
2、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
3、绝热厚度：15mm
	m3
	0.58

	131
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
2、绝热厚度：25mm
	m3
	3.32

	132
	金属结构刷油
	1、名称：风管支吊架刷油
2、油漆：除锈后刷樟丹两道+灰色调和漆两道
	kg
	228.5

	　
	 五、三层血透中心通排风系统
	　
	　

	133
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF301
2、参数：风量1000m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	134
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF302
2、参数：风量400m3/h, 余压300Pa, 功率0.25KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	135
	离心式通风机
	1、名称：排风机箱PF303
2、参数：风量1000m3/h, 余压400Pa, 功率0.37KW具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	1

	136
	风扇
	1、名称：超静音天埋扇PQ-1
2、参数：风量140m3/h, 静压100Pa, 功率15W具体详见设计要求
3、本体安装及调试试运行
	台
	5

	137
	紫外线杀菌设备
	1、名称：吸顶式医用空气消毒机
2、规格：消毒面积120m2  0.12kw
	台
	9

	138
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：250×250
	个
	2

	139
	碳钢阀门
	1、名称：电动风量调节阀
2、规格：320×200
	个
	1

	140
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：250×250
	个
	6

	141
	碳钢阀门
	1、名称：对开多叶调节阀
2、规格：320×200
	个
	4

	142
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1、名称：蛋格排风口
2、规格：400×400
	个
	7

	143
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：250×250
	个
	2

	144
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：防雨百叶风口
2、型号：320×200
	个
	1

	145
	碳钢通风管道
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）综合考虑
4、板材厚度：根据系统工作压力按《通风空调工程施工质量验收规范》4.2.1条确定δ=0.75mm
5、接口形式：综合考虑
6、支架形式、材质：型钢综合满足设计及规范要求
7、其他要求：风管穿越可能失火的区域采用加强措施，缝隙应采用不燃材料将其周围缝隙填塞密实，以及满足设计要求设定的风量测定孔等具体详见设计要求
	m2
	115.6

	146
	柔性接口
	1、名称：风管软连接
2、材质：双层人造革软接
	m2
	0.96

	147
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温棉板
2、绝热厚度：25mm
	m3
	2.98

	148
	金属结构刷油
	1、名称：风管支吊架刷油
2、油漆：除锈后刷樟丹两道+灰色调和漆两道
	kg
	185.6

	　
	 六、暖通系统调试
	　
	　

	149
	通风工程系统调试
	1、系统形式：系统调试
	系统
	1

	　
	 一层
	　
	　

	1
	塑料卷材楼地面
	界面剂/50厚3个当量硫酸钡水泥/3厚自流平/2.0mm厚同质透心防静电PVC卷材/成品保护
	m2
	113.59

	2
	塑料卷材楼地面
	界面剂/50厚2个当量硫酸钡水泥/3厚自流平/2.0mm厚同质透心防静电PVC卷材/成品保护
	m2
	35.9

	3
	塑料卷材楼地面
	界面剂/3厚自流平/2.0mm厚同质透心防静电PVC卷材/成品保护
	m2
	62.74

	4
	塑料卷材楼地面
	双层3厚SBS防水/3厚PVC绝缘板/0.21厚紫铜板射频屏蔽体/2厚自流平/2.0mm厚同质透心防静电PVC卷材/成品保护
	m2
	47.16

	5
	塑料板踢脚线
	100高2mm厚PVC踢脚线/5厚不锈钢线条收口/R50成品铝合金材质圆弧过度
	m
	159.7

	6
	吊顶天棚
	8全丝杆吊筋/铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm/50主龙骨斜撑/0.8厚600*600铝单板
	m2
	60.58

	7
	吊顶天棚
	8全丝杆吊筋/50*80防腐木龙骨/防火漆三遍/铝合金无磁龙骨/50主龙骨斜撑/PE防潮膜/3厚PVC绝缘板/0.21厚紫铜板射频屏蔽体/50厚吸音棉/1厚无磁抗菌铝扣板
	m2
	46.44

	8
	吊顶天棚
	镀锌钢架制作、安装/2个当量铅板/铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm/0.8厚600*600铝单板
	m2
	76.79

	9
	吊顶天棚
	镀锌钢架制作、安装/3个当量铅板/铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm/0.8厚600*600铝单板
	m2
	69.82

	10
	送风口、回风口
	格式灯孔
	个
	18

	11
	木窗帘盒
	400宽窗帘盒/15厚水泥纤维压力板/9.5厚纸面石膏板/自粘胶带/钉眼防锈/满批腻子三遍/抗菌涂料三遍
	m
	3.14

	12
	墙面装饰板
	轻钢龙骨/6厚无机预涂板
	m2
	376.8

	13
	墙面装饰板
	防腐木龙骨/防火漆三遍/6厚无机预涂板
	m2
	80.74

	14
	墙面装饰板
	镀锌钢架制作、安装/铅屏蔽螺丝4个当量铅板墙面
	m2
	141.7

	15
	墙面装饰板
	镀锌钢架制作、安装/铅屏蔽螺丝3个当量铅板墙面
	m2
	136.6

	16
	墙面装饰板
	10厚混合砂浆打底，5厚混合砂浆/1.5厚聚氨酯/3厚PVC绝缘板/防腐木龙骨/防火漆三遍/0.21厚紫铜板射频屏蔽体/20厚无磁吸声绒毡
	m2
	154.74

	17
	石材零星项目
	18厚阻燃板/专用粘结剂贴20厚人造石窗台板
	m2
	1.88

	　
	 二层
	　
	　

	18
	石材楼地面
	专用粘结剂贴20mm厚花岗岩门槛石/成品保护
	m2
	0.9

	19
	块料楼地面
	水泥砂浆一道(内掺建筑胶)/20厚1:3水泥砂浆找平层/20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层/600*600防滑地砖/成品保护
	m2
	20.5

	20
	塑料卷材楼地面
	界面剂/3厚自流平/2.0mm厚同质透心防静电PVC卷材/成品保护
	m2
	549.05

	21
	塑料板踢脚线
	100高2mm厚PVC踢脚线/5厚不锈钢线条收口/R50成品铝合金材质圆弧过度
	m
	499.41

	22
	楼（地）面涂膜防水
	地面2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	29.99

	23
	墙面涂膜防水
	墙面2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	68.89

	24
	吊顶天棚
	8全丝杆吊筋/铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm/50主龙骨斜撑/0.8厚600*600铝单板
	m2
	538.09

	25
	木窗帘盒
	400宽窗帘盒/15厚水泥纤维压力板/9.5厚纸面石膏板/自粘胶带/钉眼防锈/满批腻子三遍/抗菌涂料三遍
	m
	68.98

	26
	送风口、回风口
	格式灯孔
	个
	79

	27
	墙面一般抹灰
	界面剂/抹20厚水泥砂浆
	m2
	574.48

	28
	墙面喷刷涂料
	刮腻子磨平(三遍)/抗菌涂料
	m2
	543.58

	29
	块料墙面
	界面剂/20厚1：3水泥防水砂浆找平/专业粘结剂粘贴300*600墙砖
	m2
	92.83

	30
	石材零星项目
	18厚阻燃板/专用粘结剂贴20厚人造石窗台板
	m2
	20.27

	31
	配血窗
	C1012窗口/8厚乙级防火玻璃/40宽1.2厚不锈钢收口
	m2
	1.2

	32
	成品隔断
	12厚抗倍特板卫生间隔断/含配套五金件
	间
	8

	　
	 三层
	　
	1

	33
	石材楼地面
	专用粘结剂贴20mm厚花岗岩门槛石/成品保护
	m2
	0.75

	34
	块料楼地面
	水泥砂浆一道(内掺建筑胶)/20厚1:3水泥砂浆找平层/20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层/600*600防滑地砖/成品保护
	m2
	32.45

	35
	塑料卷材楼地面
	界面剂/3厚自流平/2.0mm厚同质透心防静电PVC卷材/成品保护
	m2
	618.4

	36
	塑料卷材楼地面
	界面剂/50厚2个当量硫酸钡水泥/3厚自流平/2.0mm厚同质透心防静电PVC卷材/成品保护
	m2
	18.45

	37
	塑料板踢脚线
	100高2mm厚PVC踢脚线/5厚不锈钢线条收口/R50成品铝合金材质圆弧过度
	m
	352.84

	38
	楼（地）面涂膜防水
	地面2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	36.92

	39
	墙面涂膜防水
	墙面2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	31.53

	40
	水泥砂浆楼地面
	50mm厚C30混凝土保护层
	m2
	21.56

	41
	垫层
	陶粒混凝土回填
	m3
	3.85

	42
	吊顶天棚
	8全丝杆吊筋/铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm/50主龙骨斜撑/0.8厚600*600铝单板
	m2
	624.32

	43
	吊顶天棚
	镀锌钢架制作、安装/2个当量铅板/铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm/0.8厚600*600铝单板
	m2
	18.45

	44
	木窗帘盒
	400宽窗帘盒/15厚水泥纤维压力板/9.5厚纸面石膏板/自粘胶带/钉眼防锈/满批腻子三遍/抗菌涂料三遍
	m
	60.98

	45
	送风口、回风口
	格式灯孔
	个
	59

	46
	墙面装饰板
	镀锌钢架制作、安装/3个当量铅板墙面
	m2
	65.43

	47
	墙面装饰板
	轻钢龙骨/6厚无机预涂板
	m2
	57.95

	48
	墙面一般抹灰
	界面剂/抹20厚水泥砂浆
	m2
	462.22

	49
	墙面喷刷涂料
	刮腻子磨平(三遍)/抗菌涂料
	m2
	437.15

	50
	块料墙面
	界面剂/20厚1：3水泥防水砂浆找平/专业粘结剂粘贴300*600墙砖
	m2
	49.38

	51
	石材零星项目
	18厚阻燃板/专用粘结剂贴20厚人造石窗台板
	m2
	15.25

	52
	卫生间扶手
	残疾人座便扶手
	个
	4

	53
	卫生间扶手
	残疾人台盆扶手
	个
	2

	54
	成品隔断
	12厚抗倍特板卫生间隔断/含配套五金件
	间
	4

	　
	 门、窗
	　
	　

	55
	防辐射气密性钢板单开门
	一层QM1022门/防辐射8厚透明玻璃防辐射气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	4

	56
	防辐射气密性脚感应电动门
	一层QAD1524门/防辐射气密性脚感应电动门含门套、防辐射气密胶条/红外安全光栅/升级式扫地条/门机主机/导轨/防辐射气密电磁锁/防撞条
	樘
	4

	57
	防辐射气密性脚感应电动门
	一层TAD1524门/磁屏蔽气密性感应电动门含门套、气密胶条/红外安全光栅/升级式扫地条/门机主机/导轨/气密电磁锁/防撞条
	樘
	1

	58
	气密性钢板门
	一层M1522a门/5厚玻璃气密性钢板双开门含门套、密封条/气密铰链/双开开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	1

	59
	特种门
	一层AD1822门/5+5双层中空钢化玻璃气密性脚感应电动门含门套、气密胶条/红外安全光栅/升级式扫地条/门机主机/导轨/气密电磁锁/防撞条
	樘
	1

	60
	金属（塑钢、断桥）窗
	一层QC1510铅防护窗/8厚铅防护玻璃防护值mmpd
	m2
	6

	61
	金属（塑钢、断桥）窗
	一层QC1510磁屏蔽窗/双层紫铜网一体化，透光率80%无干扰纹
	m2
	1.5

	62
	气密性钢板门
	二层TLM0922门/5厚玻璃气密性钢板推拉门含门套、密封条/上下导轨/移门锁/限位器/门体缓冲器
	樘
	3

	63
	气密性钢板门
	二层M0922门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	5

	64
	气密性钢板门
	二层M1022门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	12

	65
	气密性钢板门
	二层M1122门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	13

	66
	特种门
	二层YM0922门手动钢质移门/上下导轨/移门锁/限位器/门体缓冲器
	樘
	1

	67
	金属（塑钢、断桥）窗
	二层C2512窗
	m2
	6

	68
	气密性钢板门
	三层M1022门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	8

	69
	甲级防火双开门
	三层FM甲1522门/钢质甲级防火双开门含门套/双开门锁/闭门器/铰链/门吸
	樘
	2

	70
	乙级防火门
	三层FMY1022门/6厚防火玻璃钢质乙级防火单开门含门套/单开门锁/闭门器/铰链/门吸
	樘
	3

	71
	气密性钢板门
	三层M1122门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	1

	72
	气密性钢板门
	三层M1522门/5厚玻璃气密性钢板双开门含门套、密封条/气密铰链/双开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	2

	73
	特种门
	三层M1122门手动钢质移门/上下导轨/移门锁/限位器/门体缓冲器
	樘
	1

	74
	防辐射气密性钢板单开门
	三层QM1022门/防辐射8厚透明玻璃防辐射气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	2

	75
	气密性钢板门
	三层M1522a门/5厚玻璃气密性钢板双开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	1

	76
	气密性钢板门
	三层M1022门/5厚玻璃气密性钢板单开门含门套、密封条/气密铰链/单开洁净门锁/门吸/升降式扫地条
	樘
	12

	77
	特种门
	三层YM1222门手动钢质移门/上下导轨/移门锁/限位器/门体缓冲器
	樘
	1

	78
	特种门
	三层YM1022门手动钢质移门/上下导轨/移门锁/限位器/门体缓冲器
	樘
	1

	79
	门框加固
	镀锌钢架制作、安装
	t
	2.277

	　
	 隔墙
	　
	　

	80
	岩棉彩钢板隔断
	50mm厚手工岩棉彩钢板隔断，0.5mm厚钢板；岩棉容重≥120kg/m2；彩钢板龙骨采用厚度不小于1mm热浸锌钢板经冷轧成型，结构形式为E（形状弓型）型龙骨框架/含成品铝合金内圆弧、成品铝合金外圆角、天轨、地轨等一切配件
	m2
	286.15

	81
	无机预涂板隔断
	50mm厚成品无机预涂板隔断，中间龙骨，双面6mm无机预涂板板；岩棉容重≥120kg/m2；龙骨采用厚度不小于1mm热浸锌钢板经冷轧成型，结构形式为E（形状弓型）型龙骨框架/含成品铝合金内圆弧、成品铝合金外圆角、天轨、地轨等一切配件
	m2
	195


本项目确定核心产品为：空调机组（含新风机组）。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心设备（标注）品牌相同的，按上述规定处理。
招标文件中涉及推荐品牌仅供参考，投标人可以选择满足招标技术参数要求或高于招标技术参数要求的产品进行投标。
（三）售后服务要求
1、质量保证期：项目整体质保期不低于3年（含耗材及易损件）。质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内，所涉及产品质量原因导致的设备维修、更换零部件、人工上门服务和设备（耗材、易损件）的全部费用由中标人承担。质保期满后，投标人必须对所提供的设备及系统定期进行检查和保养，并负责终身维护维修。
2、提供专业的系统培训，对维修内容进行一周以上培训，具有专业的售后服务团队。
3、售后服务及运维服务要求：投标单位具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。
4、投标人具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。驻场配备项目实施运维工程师1人，驻场时间3年(驻场服务期间所发生的人员食宿费用，均由投标人自行承担)。投标人选派的驻场工程师应具备相关专业、相应技术能力，能够迅速定位故障，并提供相应解决方案。服务内容，包含但不限于：本项目的设备驻场服务、针对医院现有系统及设备等提供运维服务、进行故障诊断、问题处理、配合备件更换等服务、对各类系统及设备进行维护工作。
5、现场驻场人员的工作时间服从采购人的工作与作息时间要求（特殊情况除外），不得以任何理由推诿、拖延安排的工作。
6、中标人须提供7×24小时技术支持服务，以优良的服务态度做到,接到招标人故障通知后 2小时内响应，8小时内派技术人员到达现场，24小时内彻底解决问题并恢复正常运行。若因设备或软件本身质量问题导致招标人系统停机，且中标人未能在前述约定时限内恢复的，系统每中断运行一天（不足一天按一天计），合同质保期在原有基础上免费延长10天，并承担由此给招标人造成的全部直接损失。
（四）项目实施要求
1、制造、安装设计、运输要求：
投标人须根据采购文件要求提供的完成项目所需设备并提供以下工作服务但不仅限于以下：
（1）制造、包装、运输：
按采购人认可的方案和材料进行加工、制造、供货，负责设备运输至采购人建设工地。设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。
投标人在投标时间须提供所供设备与材料的具体防护措施供采人认可，并对此工作负责。机组及器材外表面应洁净，无折皱和剥落等。不油漆且易腐蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组及器材所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。
所有器材应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显地方。
每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。
（2）安装深化设计要求：
投标人在投标时根据采购文件要求提供项目具体安装深化设计资料，包括项目设计的修改，设计方案须经采购人认可。
投标人对安装、调试、试运行等负责。设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。
沟槽与通道：
任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交采购人认可。
完工装修
在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购人的认可。
（3）到货查验：
供货人在所供设备到工地时应通知采购人到场进行到货查验。若发现任何损坏及质量问题，供货人应负责更换。并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用就由供货人自行承担。
2、测试和试运行
（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员
中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。
（2）程序和表格
中标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。
（3）测试
部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5 个工作日内提交测试报告给采购人。
（4）试运行
设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行。
2、验收
安装完成后，采购方根据国家和行业标准及采购文件、投标文件、合同等相关规定进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的具有检测资质的检测中心进行检测，验收所需的相关费用由中标单位承担,只有在仪器完全正常运转和招标人确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。
（1）产品保护
安装完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。
（2）验收合格条件
a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。
b．测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。
c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。
d．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。
3、培训
（1）免费根据采购人要求为使用人员、维修人员提供现场培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能
（2）提供培训视频软件及操作手册。
4、标段一验收标准:
总体合规性验收
手术室及ICU的净化装修、空调系统、电气系统及医用气体系统必须严格按照洁净手术部规范执行。各类净化设备、医用吊塔、无影灯锚栓等大型设施的安装隐蔽记录和负载测试报告必须齐全。整体竣工验收需由具备资质的第三方检测机构出具综合性能检测报告，确认各项指标达到设计级别。
净化装修与围护结构验收
电解钢板墙面和吊顶的安装必须平整牢固，拼接缝密封处理到位，表面涂层均匀无损伤。层流送风天花（静压箱）的安装密封性是验收重点，其内部高效过滤器安装必须严密。铅板吊顶和铅板墙面的防辐射性能需通过专业检测。所有净化区域的门窗必须具有良好的气密性，自动门感应及防夹功能正常，观察窗双层玻璃密封完好。
医用气体系统验收
手术室和ICU涉及的气体种类最多（氧气、空气、吸引、二氧化碳、麻醉废气），系统验收必须确保所有气体终端压力稳定、流量充足。二级减压箱和区域报警箱的冗余切换及报警功能需实测。吊塔上的气体终端需在满载工况下测试压降，确保生命支持区域供气不受干扰。
净化空调与恒温恒湿系统验收
直膨式恒温恒湿净化空调机组是手术室的核心设备，验收时需在系统调试完成后验证温湿度控制精度和稳定性。净化风管的严密性是关键控制点，尤其是百级手术室风管的漏风率必须严格达标。消声器、防火阀、电动调节阀等附件的安装位置与功能需逐个检查。系统联动运行时，需确保各手术室可独立调节温湿度且互不干扰。
大型设备器具与吊塔锚栓验收
手术室和ICU的吊塔、无影灯锚栓等悬挂设施的安全性是验收的强制性内容。需核查预埋件的隐蔽验收记录和负载测试报告，确认吊塔承载能力满足设计要求。麻醉吊塔和外科吊塔的各项功能（气体终端、电源插座、网络接口、输液架等）需全部测试到位。情报控制柜的显示与控制功能（温湿度设定、机组启停、故障报警、气体压力显示等）需逐项验证。
电气与IT隔离电源验收
手术室和ICU全域配置医用隔离电源系统（IT系统），每套系统均需测试绝缘监视仪、电流互感器和外接报警显示仪的功能，模拟绝缘故障验证报警准确性和响应速度。UPS电源需进行带载放电测试，确认延时时间达到设计要求。局部等电位联结需覆盖所有可能接触人体的金属部件。
智能化系统验收
手术室和ICU的弱电工程包含网络信息点、呼叫对讲系统、空调自控面板及ICU专属视频探视系统。所有系统需完成单机调试和联调联试，确认与原有老系统的对接数据传输正常。ICU的床头分机视频通话功能需进行实际通话测试，确保音视频清晰稳定。紧急呼叫器的报警位置显示需准确无误。
5、标段二验收标准:
总体合规性验收
整个区域的装修材料、净化设备、电气装置及医用气管线必须符合国家现行医疗建筑规范。验收时需核查所有设备材料的合格证明、进场检验报告及隐蔽工程验收记录。工程竣工后，整体观感质量需达到洁净医疗场所要求，各功能房间的洁净度等级或通风换气次数应满足相应医疗工艺需求。
辐射防护与磁屏蔽验收
一层放射科及抢救室的防辐射工程是重中之重。所有铅板墙面、铅防护窗及防辐射气密门安装完成后，必须通过专业的射线泄漏检测，确保无任何剂量泄漏点。对于磁屏蔽房间（如核磁共振区域），需测试紫铜板射频屏蔽体的连续导通性，确保外部电磁干扰被有效阻隔。硫酸钡水泥楼地面的当量厚度需符合设计要求。
医用气体系统验收
氧气、负压吸引、压缩空气及二氧化碳管路系统需完成压力试验与泄漏性试验，确保系统密闭性。区域阀门报警箱和二级减压箱的报警及调压功能必须逐个验证，确保超压或欠压时声光报警及时触发。所有气体终端必须具有防错插结构，避免不同气体接反。设备带安装需满足三腔隔离要求，电气与气体管路互不干涉。
纯水处理系统验收
检验科纯水系统与血透纯水系统需进行整机联动调试，验证产水量和水质是否满足相应医疗用水标准。配套的不锈钢纯水管路需完成压力试验与清洗消毒，确保管路洁净无污染。
电气与安全验收
各楼层的配电箱、UPS不间断电源及局部等电位联结需按设计图纸核对就位。对于配置医用隔离电源系统（IT系统）的场所，需测试绝缘监视仪的报警功能，确保绝缘电阻下降时能够及时发出故障信号。所有插座回路需正确接线并测试接地连续性。
暖通空调系统验收
多联机空调系统与新风净化机组需完成冷媒管路的保压检漏和抽真空处理，确保系统运行无泄漏。室内外机的安装牢固度、冷凝水管坡度及保温完整性需逐一检查。排风系统需测试风量和余压，确保有害气体有效排出。
五、综合说明：
1、投标人明确所投设备的品牌、规格、型号；提供设备的详细功能及技术参数说明；提供设备配置清单；提供设备彩页宣传资料。当提供的设备功能及技术参数和彩页宣传资料不一致时以彩页宣传资料为准。
2、投标人收到采购人供货通知，必须无条件免费供应以接到采购人通知时间后的最新升级的硬件及软件产品来供货。
3、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、投标总报价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、衔接配合费、验收相关费用、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。
5、交货时间：合同签订并接到采购人通知后100日历天内安装调试完毕。
6、交货地点：具体根据采购人指定地点。
7、付款方式：详见合同条款。
8、安装要求
（1）由中标单位负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。
（2）中标单位对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标单位承担一切经济法律责任。中标单位进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。
（3）中标单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标单位负责。
（4）伴随服务：投标方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在1个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。
（5）安装要求：投标人需具备仓储能力，采购方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，采购方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由投标人自行负责保管。
9、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
11、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
12、采购项目需要落实的政府采购政策：
12.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。 
12.2 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。 
12.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。 
12.4苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。
12.5财库【2022】19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。
12.6苏财购【2022】16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知
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六、政策执行（如涉及）
1.本次招标不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2.中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
（5）绿色采购
1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
（6）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。


















[bookmark: _Toc224207549]第五章 合同条款
（一、二标段均适用）
合同一般条款
[bookmark: _Toc13642117][bookmark: _Toc13889377]一、合同文件
1.合同文件适用法律
1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2.合同文件组成和解释顺序
2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：
2.1.1 合同的特殊性条款
2.1.2 合同的一般性条款
2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件
2.1.5 有关图纸
2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求
2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力
3.合同文件使用文字
3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明
3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。
[bookmark: _Toc13543214]二、标的物的一般条款
4.完整物权
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
5.质量保证
5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
5.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
5.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。
6.包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
7.伴随服务
7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
7.1.1  标的物的现场启动、调试、监督；
7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
7.1.3  在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。
7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
[bookmark: _Toc13543215]三、标的物的交付、检验和验收
8.标的物的交付
8.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。
8.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
8.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9.检验和验收
9.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
9.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
9.3  验收期限自标的物交付并安装调试完毕之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。
9.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
[bookmark: _Toc13543216]四、对标的物提出异议的时间和办法
10.对标的物提出异议的时间和办法
10.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
10.2  乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
[bookmark: _Toc13543217]五、合同价款和支付
11.合同价款和支付
11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。
11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
11.2.1 正式的发票。
11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
[bookmark: _Toc13543218]六、违约责任
12.违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13方违约责任
13.1 甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。
13.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。
14.乙方违约责任
14.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。
14.2  乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每天千分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。
14.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。
14.4甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于施工。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：
14.4.1另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。
14.4.2乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。
15.不可抗力
15.1 如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。
15.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。
[bookmark: _Toc13543219]七、索赔
16.索赔
16.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
16.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
16.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
16.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。
16.2.3用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
16.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
[bookmark: _Toc13543220]八、履约保证金
17.履约保证金：详见合同特殊条款
[bookmark: _Toc13543221]九、合同的解除和转让
18.合同的解除
18.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；
18.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
18.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
18.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
19.合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
[bookmark: _Toc13543222]十、合同的生效
20.合同的生效
[bookmark: _Toc13543223]本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同需在合同签订后2个工作日内上网公示。
十一、争议解决
21.争议解决
[bookmark: _Toc13543224]甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。
十二、附则
22.合同份数。
本合同一式六份，甲乙双方各执二份、招标代理机构执二份。
23.未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。











合同特殊条款
甲方 ： 
联系人：
联系电话：
地址：
乙方 ：
联系人：
联系电话：
地址：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、采购编号       号     标段公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的                  项目的购销事宜，签订本合同书。
1、 项目内容：
	序号
	项目名称
	规格、型号
	单位
	数量
	生产厂家
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：



二、下列文件为本合同不可分割部分：
（一）中标通知书；
（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；
（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；
（四）技术文件；
（五）其他约定文件等。
三、合同价格与支付：  
（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。
（二）本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、衔接配合费、验收相关费用、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。
（三）付款步骤：
1.在政府采购合同签订生效后，合同签订备案后甲方支付合同价款的30%的货款（乙方需提供相同金额的银行保函）；货物到达现场，经监理、招标代理和采购人验收合格后甲方付至合同价款的50%；专业验收合格后付至合同价款的80%（同时在乙方提交书面退还申请后，经甲方同意，无息退还30%预付款对应的银行保函）；经审计后付至结算审定价的90%；审计满一年付至97%；余款待质保期满后付清，审计晚于质保期满后完成的，余款10%支付时间延迟至审计后。
2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。
3.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
4.甲方每次付款时，乙方需提供以下资料：
A、合格销售发票
B、甲方签收后的送货回单
C、验收合格证明
5.按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
6.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。
7.乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
四、交付时间、地点、方式： 
（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。
[bookmark: OLE_LINK6]     （二）交货期限：合同签订并接到采购人供货通知之日起100日历天内安装调试完毕（注：每逾期一天，按合同总价的万分之四罚款。）
（三）交货地点：具体按照甲方要求。
（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。
（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。
（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：
A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件
C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书
E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料
（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。
五、验收标准：
（一）乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。
（二）根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
（三）项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。
六、售后服务及其他要求：
（一）具体按招标文件售后服务条款。
（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。
七、税费：
（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。
（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。
八、违约责任：
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（一）甲方违约责任
1、 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。
3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
（二）乙方违约责任
1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照合同总价的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
（三）不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
（四）合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
3、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
4、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
5、乙方违反其他合同约定的，甲方有权解除合同，因乙方原因导致合同被解除的，乙方应退还已收全部款项，并赔偿甲方全部损失。
九、索赔：
（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。
（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害或财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。
十、履约保证金：
[bookmark: EBa0424f6267d64f13b2750778b414c022]本合同是否需要提供履约担保：☑是□否
履约担保的金额为中标金额的5%，形式为银行履约保函或保证金（无息）或履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函。乙方需在合同签订前向甲方提供履约担保，如逾期提供履约担保的，逾期每天支付合同金额的万分之0.5的违约金，甲方有权从未付款中直接扣除，最高不超过20万元，甲方保留取消其中标资格的权利。如因甲方原因造成的逾期，不予支付违约金。提供履约保函、履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函的，应提供满足以甲方为受益人或被保险人或担保权人，不可撤销的，凭甲方通知无条件赔付为条件，保函或保证保险凭证正本由甲方保存。
履约担保返还：竣工验收合格并经甲方确认后无息返还。
十一、合同生效及其它
 1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同在2个工作日内上传系统公示。
  2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。
3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。
4、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份、招标代理机构贰份，具备同等法律效力。

甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：	

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

















[bookmark: _Toc224207550]第六章 评标办法及评分标准
一、评标办法（一、二标段适用）
1.本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。
2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。
4.如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低（投标优惠率较高）者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。
5.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
[bookmark: _Hlk60839198]6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
7.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
8. 本项目共分为2个标段，根据最终总得分排名，每个标段中标单位为一名。投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标。已递交某标段投标文件且实质性响应招标需求，但已在前期标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不计入该标段的实质性响应供应商数量内（投标文件不再参与价格分和技术标的评审），也不具备本次招标如有废标标段再次挂牌的投标资格。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的投标单位不得少于三家，如不足三家，应认定该标段招标失败。标段开标顺序按一标段、二标段依次开标。
二、评分标准（一标段适用）
本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为35%（权重），其它分值占总分值的比重为65%（权重）。
（一）报价得分（35分）
1.投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（35%）×100。
3.根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
A、评审过程中出现下列情形之一的【采购预算与最高限价一致的按照序号（1）】，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，会要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会会将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构会为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，会严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果会在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（二）产品质量与技术指标（40分）
所投设备的技术参数满足或高于招标文件要求的得40分；打“▲”的为重要技术指标，出现一个负偏离扣1.5分，其他技术指标出现负偏离，每一个扣1分, 技术指标各投标单位均应提供相关的证明材料并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为负偏离处理。
（三）技术方案（16分）
1.实施方案（3分）
对本项目具有充分了解（项目背景、建设目标、技术方案等），并提出规范合理的总体实施方案，由评审小组会进行综合比较。对本项目充分了解，且项目总体实施方案可行性合理性强，完全符合项目需求的得3分；方案描述笼统、合理性一般、基本可操作的得2分；方案较差的得1分；未提供方案不得分。
2.项目进度方案（3分）
根据项目情况提供项目进度方案，针对进度保障的可行性进行评比，方案详细完整、科学合理、可操作性高的得3分；方案描述笼统、合理性一般、基本可操作的得2分；方案较差的得1分；未提供方案不得分。
3.安全管理方案（3分）
根据项目情况提供安全管理方案，针对安全管理方案的防护措施进行评比，以及各项紧急预案。安全管理方案完整详细、可行性强的得3分；安全管理方案基本详细、可行性一般的得2分；方案较差的得1分；未提供方案不得分。
4.运维服务方案（3分）
服务方案包括服务团队、服务响应时间、排除故障时间、备品备件方案等内容进行比较，服务方案全面具体、科学合理、可行性高的得3分；方案一般、可行性一般的得2分；方案较差、可行性较差的得1分；未提供方案不得分。
5.售后服务（2分）
针对本项目制定完整、详细的培训实施计划、售后服务人员安排及售后服务方案。培训计划全面、售后服务人员安排合理、售后服务方案可实施性强得2分；培训计划涵盖一般、售后服务人员安排一般、及售后服务方案可实施性一般得1分；培训计划缺失、售后服务人员安排不合理、售后服务方案无可实施性或未提供方案不得分。
6. 针对本项目合理化建议（2分）
投标人能提供需符合本项目的实际情况的具有指导作用的建议，操作性强的得2分；建议考虑有缺陷，但具有可操作性的得1分；建议与项目实际情况不相适应或未提供方案的不得分。
(四) 项目组成员（3分）
（1）拟派项目负责人具有建筑工程专业或机电工程专业一级注册建造师证书并具有工程师及以上职称的得2分；拟派项目负责人具有建筑工程专业或机电工程专业二级注册建造师证书并具有工程师及以上职称的得1分；本项最多得2分。
（2）拟派项目技术负责人具有高级及以上职称的得1分，具有中级职称的得0.5分。
(提供投标人为上述人员截止投标时间前3个月内投标人为其连续缴纳的社保证明，提供相关证书复印件并加盖投标人公章否则不得分。)
(五) 相关体系认证证书（3分）
投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围与净化工程相关，否则不得分），每项认证得1分，最多得3分，提供证书复印件，不提供不得分。（投标文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台相关证书截图扫描件，未提供或资料不全、不清晰的不得分）。
（六）类似业绩情况（3分）
投标人自2023年1月1日至投标截止时间（以项目验收时间为准），具有类似医疗净化系统或净化工程（含医疗类实验室）业绩的，每提供一个业绩证明材料得 1分，最高 3分。(投标文件中提供该业绩项目以下资料扫描件： ①中标通知书；②合同文本；③能够证明该业绩项目经釆购人盖章验收合格的相关证明文件；如未按以上要求提供该项业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予认可。)
注：
1.报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的将不进入综合评审程序，也不得中标。
2.付款步骤、交付期限如有负偏离的不得中标。
3.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。
4.要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章；要求提供复印件的，也可提供扫描件。
5.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
二、评分标准（二标段适用）
本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为35%（权重），其它分值占总分值的比重为65%（权重）。
（一）报价得分（35分）
[bookmark: _GoBack]1.投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效        投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（35%）×100。
3.根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
A、评审过程中出现下列情形之一的【采购预算与最高限价一致的按照序号（1）】，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，会要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会会将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构会为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，会严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果会在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（二）产品质量与技术指标（40分）
所投设备的技术参数满足或高于招标文件要求的得40分；打“▲”的为重要技术指标，出现一个负偏离扣1.5分，其他技术指标出现负偏离，每一个扣1分, 技术指标各投标单位均应提供相关的证明材料并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为负偏离处理。
（三）技术方案（16分）
1.实施方案（3分）
对本项目具有充分了解（项目背景、建设目标、技术方案等），并提出规范合理的总体实施方案，由评审小组会进行综合比较。对本项目充分了解，且项目总体实施方案可行性合理性强，完全符合项目需求的得3分；方案描述笼统、合理性一般、基本可操作的得2分；方案较差的得1分；未提供方案不得分。
2.项目进度方案（3分）
根据项目情况提供项目进度方案，针对进度保障的可行性进行评比，方案详细完整、科学合理、可操作性高的得3分；方案描述笼统、合理性一般、基本可操作的得2分；方案较差的得1分；未提供方案不得分。
3.安全管理方案（3分）
根据项目情况提供安全管理方案，针对安全管理方案的防护措施进行评比，以及各项紧急预案。安全管理方案完整详细、可行性强的得3分；安全管理方案基本详细、可行性一般的得2分；方案较差的得1分；未提供方案不得分。
4.运维服务方案（3分）
服务方案包括服务团队、服务响应时间、排除故障时间、备品备件方案等内容进行比较，服务方案全面具体、科学合理、可行性高的得3分；方案一般、可行性一般的得2分；方案较差、可行性较差的得1分；未提供方案不得分。
5.售后服务（2分）
针对本项目制定完整、详细的培训实施计划、售后服务人员安排及售后服务方案。培训计划全面、售后服务人员安排合理、售后服务方案可实施性强得2分；培训计划涵盖一般、售后服务人员安排一般、及售后服务方案可实施性一般得1分；培训计划缺失、售后服务人员安排不合理、售后服务方案无可实施性或未提供方案不得分。
6. 针对本项目合理化建议（2分）
投标人能提供需符合本项目的实际情况的具有指导作用的建议，操作性强的得2分；建议考虑有缺陷，但具有可操作性的得1分；建议与项目实际情况不相适应或未提供方案的不得分。
(四) 项目组成员（3分）
（1）拟派项目负责人具有建筑工程专业或机电工程专业一级注册建造师证书并具有工程师及以上职称的得2分；拟派项目负责人具有建筑工程专业或机电工程专业二级注册建造师证书并具有工程师及以上职称的得1分；本项最多得2分。
（2）拟派项目技术负责人具有高级及以上职称的得1分，具有中级职称的得0.5分。
(提供投标人为上述人员截止投标时间前3个月内投标人为其连续缴纳的社保证明，提供相关证书复印件并加盖投标人公章否则不得分。)
(五) 相关体系认证证书（3分）
投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项认证得1分，最多得3分，提供证书复印件，不提供不得分。（投标文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台相关证书截图扫描件，未提供或资料不全、不清晰的不得分）。
（六）类似业绩情况（3分）
投标人自2023年1月1日至投标截止时间（以项目验收时间为准），具有本项目相关医院类型业绩的，每提供一个业绩证明材料得 1分，最高 3分。(投标文件中提供该业绩项目以下资料扫描件： ①中标通知书；②合同文本；③能够证明该业绩项目经釆购人盖章验收合格的相关证明文件；如未按以上要求提供该项业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予认可。)
注：
1.报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的将不进入综合评审程序，也不得中标。
2.付款步骤、交付期限如有负偏离的不得中标。
3.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。
4.要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章；要求提供复印件的，也可提供扫描件。
5.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
（全文完）
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