睢宁县人民医院彩色多普勒超声诊断仪(全身机)采购项目
《更正(澄清)内容》
一、以下为澄清或者修改的内容
（一）原招标文件第六章 《采购需求》
一、本项目不接受超过178.00万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。报价包括全部货物和服务的报价，应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
现更正为：一、本项目不接受超过178.00万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。报价包括全部货物和服务的报价，应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、PACS系统对接费用(含采集卡)、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目说明
4、项目概况：本项目为采购睢宁县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一套。
现更正为：4、项目概况：本项目为采购睢宁县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一套，该设备为体检中心使用的全身机。
三、采购清单
删除原招标文件中采购清单第6条
	6
	腹部容积探头
	1
	把


删除后清单为：
	序号
	名  称
	数  量
	单位

	1
	主机
	1
	台

	2
	单晶腹部凸阵探头
	1
	把

	3
	高频线阵探头（血管、小器官）
	2
	把

	4
	单晶相控阵探头
	1
	把

	5
	腔内探头
	1
	把



五、技术参数要求(加“★”为重要参数，不允许负偏离，否则投标无效；加“▲”为次重要参数；其他未标注参数为一般响应指标)：
5.1.3 ★主机探头接口数量≥5个，主机探头接口通用，支持不同类型探头即插即用。
[bookmark: _GoBack]现更正为：5.1.3 ★主机探头接口数量≥4个，主机探头接口通用，支持不同类型探头即插即用。
5.1.10设备内置原装大容量锂电池，无需外接电源可连续正常成像扫查≥4小时;电池自带智能管理系统，支持电量实时百分比显示、低电量自动提醒，符合医用电气安全标准，可拆卸或内置免维护设计。
现更正为：▲5.1.10设备外置不间断电源，可连续正常成像扫查 ≥4 小时 ；符合医用电气安全标准，可拆卸或内置免维护设计。
5.2.6 须具备肌骨智能扫查技术，在肌骨二维成像实时模式下，支持一键自动识别肌骨标准切面，并对切面的不同组织结构用不同颜色标记和名称注释标注，可同屏显示。(投标文件中需提供证明图片)
现更正为：5.2.6 具备基于AI的辅助扫查及智能测量功能，支持腹部、浅表、肌骨等主要临床应用，可辅助操作者进行标准切面识别与测量。（投标文件中需提供证明图片）
6.1.1频率:需为超宽频带探头，频率范围覆盖1MHz到40MHz。
现更正为：6.1.1 频率：具备适用于全身多部位检查的超宽频带探头，频率范围应覆盖低频至高频区间，满足从深部腹部脏器到浅表肌骨组织的成像需求。浅表组织成像模式下的中心频率≥18MHz。
6.1.6需配置单晶腹部凸阵探头(频率范围1-8MHz)(投标文件中需提供证明图片)
现更正为：6.1.6 ▲ 需配置单晶腹部凸阵探头（频率范围1-6MHz）。（投标文件中需提供证明图片）
6.1.7需配置高频线阵探头(频率范围4-40MHz)
现更正为：6.1.7 需配置高频线阵探头（频率范围4-18MHz）。
原参数：6.1.9需配置腔内探头(频率范围3-15MHz)，不使用扩展成像技术情况下成像角度需≥190°，扩展成像后角度需≥210。(投标文件中需提供扩展前后证明图片)
现更正为：6.1.9 需配置腔内探头（频率范围3-15MHz），不使用扩展成像技术情况下成像角度需≥170°，扩展成像后角度需≥190°。（投标文件中需提供扩展前后证明图片）
删除原条款：
6.1.10 需配置腹部容积探头（频率范围2-7MHz）。
6.1.11 ▲ 腔内探头须具备实时温控技术，温度值需实时显示在显示屏上。（投标文件中需提供证明图片）。
六、项目实施要求：
2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、（必须提供有效的医疗器械注册证且注册证批准日期为2022年1月1日之后）符合国家有关质量标准的产品。
现更正为：2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、（必须提供有效的医疗器械注册证且注册证批准日期为2023年1月1日之后）符合国家有关质量标准的产品。
二、开标及投标截止时间
原招标文件中相关的时间更正为：
招标文件获取时间：2026年06月26日00:00至2026年07月15日 23:59
投标截止时间：2026年7月24日北京时间09:10。
开标时间：2026年7月24日北京时间09:10。
投标文件提交与接收时间：2026年7月24日北京时间09:10前。
三、其他内容不变。本项目招标文件内容以本次更正后版本为准。

徐州睢达项目管理有限公司
2026年7月8日
