招　标　文　件

项目名称：南京林业大学疲劳实验系统

项目编号：JSZC-320000-DCXG-G2026-0014

采 购 人：南京林业大学

代理机构：南京达琛鑫工程咨询有限公司

二 ○ 二 六 年 六 月

目录

第一章  投标邀请（招标公告）	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同条款及格式	19

第四章  项目需求	28

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	39

# 第一章  投标邀请（招标公告）

南京达琛鑫工程咨询有限公司受南京林业大学的委托，就南京林业大学疲劳实验系统实施公开招标采购，兹邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况

南京林业大学疲劳实验系统  JSZC-320000-DCXG-G2026-0014   采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”下载 获取招标文件，并于2026年07月17日 14:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本概况

1.项目编号：JSZC-320000-DCXG-G2026-0014

2.项目名称：南京林业大学疲劳实验系统

3.预算金额：人民币240万元整

4.最高限价：人民币240万元整

投标报价超过采购预算和最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。

5.项目需求（简介）：为满足学科发展以及学院省级工程平台、重点实验室需要，拟购置一台疲劳实验系统，实现对金属材料和生物质工程材料极端环境的疲劳、断裂性能研究。

6.交货期：自合同签订之日起，180个日历日内供货到位。

7.本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

8.本项目接受进口产品投标（本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度的财务报表或财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；

5.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（三）其他资格要求：如使用进口产品投标，而投标人非所投产品的制造商，则必须具有所投产品制造商或其驻中国办事机构或制造商授权的中国境内最高级别代理机构针对本项目的专项授权书。本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（四）拒绝下述投标人参加本次招标活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.投标人在投标截止日前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的投标人（提供网页截图）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：在“江苏政府采购网”下载

3.方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jsczt.cn/首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子文件（文件后缀名为“.kedt”）并进行操作。

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年07月17日14：00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

本次公开招标公告期限为五个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘查及答疑：本项目不组织现场勘查。

3.请各位供应商领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按照招标文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加开标活动。若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注“江苏政府采购网”发布的关于本项目的信息更正公告。

4.供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5.项目代理编号：NJDCX-202604301315。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京林业大学

地  址：南京市玄武区龙蟠路159号

联系人：陆老师

联系电话：025-85428503

2.采购代理机构信息

单位名称：南京达琛鑫工程咨询有限公司

单位地址：南京市秦淮区中和桥路1号（光华茂1号门）6楼6001室

联系人：徐工

联系电话：025-52639995转8009

3.项目联系方式

项目联系人：徐工

电话：025-52639995转8009

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

- 一、总则

    - 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

    - 2、定义

2.1“采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“使用单位”是指使用货物、服务的单位。

2.3“采购代理”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.4“投标人”“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

    - 3、政策功能

3.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位政策

3.1.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.4中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.1.5中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.6政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.1.7政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.2节能产品政策

3.2.1根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），拟采购的产品属于节能产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.2.2参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.3环境标志产品政策

3.3.1根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），拟采购的产品属于环境标志产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2参加政府采购活动的环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.4进口产品政策

3.4.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

3.4.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

3.4.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5采购本国产品的支持政策

3.5.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.5.3本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.5.4本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.5.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

3.5.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

3.5.7评审过程中，如发现供应商在《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

    - 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京达琛鑫工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书费。

4.3代理服务费：采购代理机构按照以下中标代理费收取比例合理收取采购代理服务费，单个采购分包代理服务费按照计价格[2002]1980号文件规定的基准费率50%收取，如单个分包按上述计价方式折扣后计算的招标代理服务费用不足3000元的，按3000元计。采购代理服务费由所代理项目的中标供应商支付。根据财库〔2018〕2号《政府招标代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，中标供应商凭《中标通知书》与采购人签订合同。

- 二、招标文件

    - 5、招标文件构成

5.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  合同条款及格式

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

5.3招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

5.4 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

    - 6、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

    - 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

    - 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

    - 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以招标文件内的格式为准。

    - 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标报价明细表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

    - 12、响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

12.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

    - 13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表，所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

    - 14、投标有效期

14.1 投标有效期为开标之日后九十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

    - 15、投标有效期的延长

    - 15.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 四、投标文件的递交

    - 16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

    - 17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

17.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

    - 18、投标文件的拒收

18.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

    - 19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、解密与评标

    - 20、解密

20.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启后，在规定时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密；如因供应商自身原因造成的电子投标文件未在规定时间内解密成功的，按照无效响应处理。供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人等候代理机构或评标委员会联系。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。

    - 21、评标

21.1 代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人委托直接确定中标人。

    - 22．评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

    - 23．投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

    - 24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

24.1.1.1在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

24.1.1.2接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知具体原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

    - 25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理

25.3.1如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

    - 26、同品牌多家供应商处理原则

26.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

26.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件规定。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 六、定标

    - 37、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

    - 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（代理机构和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章  合同条款及格式

（以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订）

南京林业大学仪器设备（国产）招标采购合同

招标编号：                            采购代理机构：

甲方： 南京林业大学                    签订地点：南京林业大学

乙方：                                用户：     院/处      老师

受甲方委托，采购代理机构于   年  月   日组织了南京林业大学    的采购及相关服务的国内采购招标，经评委认真严格评审，确定乙方为中标单位。根据有关法律法规，经甲乙双方友好协商，为保护各自合法权益，现就该设备采购及售后服务等事宜签订本协议。

第一条、	标的设备及价款

1、甲方向乙方采购及乙方向甲方出售和供应的设备（包括设备的附属、配件、产品说明等资料的整套设备，下称“标的设备”）及价款如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/ 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

2、标的设备及其详细配置及技术指标按附件规定及招投标文件的规定，乙方交付标的设备时应同时交付包括产品使用、注意事项、日常维护等内容的产品说明书、出厂合格证或检测合格证明及证明生产厂商的资料。

3、合同总金额：人民币      元（大写：     万      仟    佰    元整）为包干价，已包括设备本身和随机附件、包装、运输、装卸、安装、调试和培训、质保，保险，以及验收鉴定费等全部费用，甲方无需就本合同及本项目向乙方额外支付其他任何费用、款项。

第二条、交货时间和地点

1、乙方应在本合同签订之日起     天内将标的设备运抵并交付至南京市玄武区龙蟠路159号南京林业大学     楼     实验室，由双方按本合同约定办理收货及初步验收手续。甲方指定收货人    （联系电话：     ）。

2、乙方完成所有标的设备的安装、调试并经甲方最终验收合格的，视为完成交付。

第三条、付款方式

甲乙双方同意并确认甲方按以下约定向乙方支付标的设备货款（合同总金额）：标的设备经甲方最终验收合格后，甲方凭乙方签字盖章的验收报告及增值税专用发票将标的设备货款（合同总金额的 %）支付给乙方，余款待验收合格  年后乙方无违约行为且涉笔运行没问题时一次性结清。如有特殊情况甲、乙双方另行协商。

第四条、标的设备的交付、安装调试及验收

1、乙方应提前 5 个工作日通知甲方，以便甲方有充分时间做好标的设备到货接收及安装的准备工作。交货时应由甲乙双方共同开箱验货，按本合同约定及招投标文件的内容对标的设备及其附属配件、包装、数量、规格、型号、外观等进行初步核对验收。符合约定的，甲乙双方签字确认，乙方开展安装及调试工作。标的设备的毁损灭失风险在甲乙双方初步验收合格之前由乙方承担，初步验收合格并经甲乙双方签字确认后由甲方承担，但乙方仍应按本合同约定承担保证标的设备的质量、功能、性能、技术参数等符合约定（合格）的责任和义务。

2、标的设备经初步验收合格并经甲乙双方签字确认后，乙方应在双方签字确认之日起【7】日内完成标的设备的安装调试；乙方完成安装调试后应及时通知甲方试用，甲方在接到乙方通知之日起【15】日内组织最终验收，甲乙双方根据本合同约定及招投标文件中列明的技术参数、功能、性能指标进行最终验收，最终验收合格的由甲乙双方签字、盖章确认，乙方完成交付。

3、验收过程中，若甲、乙双方就技术指标、参数等专业性事项产生争议的，甲、乙双方可以协商指定第三方机构进行检测，协商不成的，由甲方单独指定第三方检测机构，检测费及因此发生的一切费用均由乙方承担。若前述费用由甲方先行垫付的，甲方有权从未付合同款项中直接予以抵扣。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的标的设备必须符合行业标准及国家有关标准（以较高者为准），并提供合格完整的资料（如制造厂商签发的质量证明书等）；标的设备的详细配置、技术指标及服务要求按附件。

2、乙方保证提供的设备是全新、未使用过的原装合格正品，并保证设备在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有令甲方满意的性能。

第六条、售后服务

1、乙方应按照本合同约定履行质保服务责任和义务，服务内容详见附件。

2、标的设备免费质保期为自标的设备验收合格之日（即双方签字确认之日）起   个月。

3、质保期内由于设备质量、安装调试原因或正常使用产生任何故障，乙方应按约定维修，维修所产生的全部费用（包括更换零配件的费用）均由乙方承担。

4、乙方在接到甲方故障通知后   小时内作出响应，  小时之内上门服务，维修服务的联系人为     ，联系电话是    。

第七条、违约责任

1、标的设备经初步验收或最终验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内重新提供原厂未拆封的全新设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给甲方造成的损失。标的设备更换一次后，经验收仍旧不合格的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金。

2、乙方未能按本合同约定期限交付标的设备、完成安装调试或逾期交付的，每迟延一天应向乙方支付合同总金额万分之四的违约金；迟延超过【90】天的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方未能按本合同约定付款的，每迟延一天应向甲方支付应付金额万分之四的违约金。如因不可抗力导致延迟交货的，乙方应在发现或应当发现不可抗力之事发生时，立即以书面形式告知甲方。甲、乙双方应通力协作，采取合理方案解决问题。如乙方未及时通知甲方而导致损失，乙方应承担赔偿责任。

3、如乙方未按约定提供保修服务的，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和维修服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方损失等均由乙方承担，如若有尾款的，甲方可以在尾款中直接扣除。

4、在使用过程中，一旦发现乙方所提供的设备不符合本合同约定或国家有关规定或质量有缺陷，经查实后，乙方无条件接受甲方退货，并按原价货款退还给甲方，同时按合同总金额的20%向甲方支付违约金，承担违约责任。

第八条、纠纷处理

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规协商解决，协商不成的，应提交甲方所在地人民法院通过诉讼解决。

第九条、协议生效及其他

本合同附件、招投标文件及乙方投标时出具的承诺函、保证函均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式六份，甲方五份，乙方一份，经甲方、乙方授权代表签字并盖章后生效。

| 甲方(加盖公章)： | 乙方(加盖公章)： |
| --- | --- |
| 南京林业大学 | 有限公司 |
| 负责人签字： | 代表签字： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 设备科电话025-85427252 | 开户行： |
|  | 银行帐号： |
| 202 年 月 日 | 202 年 月 日 |

附件：设备的详细配置（含附件清单）及技术指标

（1）详细配置

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 产地 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 台 |  |  |
| 2 |  |  | 台 |  |  |
| 合 计： 万 仟 佰 元整 |  |  | —— |  |  |

（2）主要技术参数

（进口设备）合同模板：

南京林业大学进口设备技术协议

招标编号：                             采购代理机构：         有限公司

甲方： 南京林业大学                    签订地点：南京林业大学

乙方：            有限公司             用户：         院/处         老师

受甲方委托，采购代理机构于2026年   月   日组织了南京林业大学设备采购及相关服务的国内招标，经评委认真严格评审，确定乙方为中标单位。根据有关法律法规，经甲乙双方友好协商，为保护各自合法权益，现就进口设备采购及售后服务等事宜签订本协议。

第一条、标的设备及价款

- 甲方向乙方采购及乙方向甲方出售和供应的设备（包括设备的附属、配件、产品说明等资料的整套设备，下称“标的设备”）及价款如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 产地/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 一套 |  |  |  |
| CIP：南京林业大学 合同总额为：人民币 元 大写： 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |

- 标的设备及其详细配置及技术指标按附件规定及招投标文件的规定，乙方交付标的设备时应同时交付包括产品使用、注意事项、日常维护等内容的产品说明书、出厂合格证或检测合格证明及证明生产厂商的资料。

- 合同总金额：人民币      元（大写：   万   仟   佰   拾   元整）为包干价，已包括设备本身和随机附件、运输、装卸、安装、调试和培训、质保，以及外贸代理费等全部费用，甲方无需就本合同及本项目向乙方额外支付其他任何费用、款项。

- 交货时间和地点

- 乙方应在本合同第三条所述《外贸协议》签订之日起    天内将标的设备运抵并交付至南京市玄武区龙蟠路159号南京林业大学     楼      实验室，由双方按本合同约定办理初步验收及交付手续。甲方指定收货人     （联系电话：     ）。

第三条、外贸手续办理

1、鉴于标的设备为境外产品且甲方采购标的设备用于教学科研目的，为了顺利办理标的设备进口手续，甲乙双方同意由甲方委托外贸代理公司     有限公司（联系人：     ，电话：     ）(下称“外贸代理公司”)根据本协议内容与乙方指定的境外供货商     （下称“境外供货商”）签订《外贸协议》；委托外贸代理公司办理标的设备进口审批以及免税申请、报关、提运等手续，乙方应协助外贸代理公司办理有关免税批文及相关的进口手续，安排并保证境外供货商供货按法律法规的规定协助并提供相关进出口手续所需资料。

2、甲乙双方充分理解并确认：甲方以甲方的名义委托外贸代理公司代理标的设备的进口手续及签订《外贸协议》的目的是为了实现标的设备顺利办理进口手续及甲方可以按相关法律法规享受教学进口设备免税的政策，并不影响乙方作为标的设备的供应商的在本合同项下及本项目相关任何的权利、义务及责任，乙方不得以上述内容为理由免除其在本合同项下及本项目有关的任何义务和责任；同时鉴于境外供应商是由乙方指定，因乙方原因、境外供应商原因或其他任何第三方原因（甲方原因除外）导致乙方未能全面按本合同约定供应标的物的产生的一切责任均由乙方承担。

3、鉴于境外供应商是由乙方指定，乙方应对境外供应商按《外贸协议》履行交付标的设备义务、协助办理清关手续及免税申请手续的义务、违约责任及损害赔偿等承担连带责任保证担保，境外供应商未能按约定供应标的设备的，乙方应按甲方要求承担返还标的设备货款、赔偿损失等责任。

第四条、付款方式

详见第四章项目需求中付款方式。

第五条、标的设备的交付、安装调试及验收

1、乙方应在标的设备抵达海关后，提前 5 个工作日通知甲方，以便甲方有充分时间做好标的设备到货接收及安装的准备工作。交货时应由甲乙双方及外贸代理公司共同开箱验货，按本合同约定及招投标文件的内容对标的设备及其附属配件、包装、数量、规格、型号、外观等进行初步核对验收。符合约定的，甲乙双方签字确认，乙方开展安装及调试工作。标的设备的毁损灭失风险在甲乙双方初步验收合格之前由乙方承担，初步验收合格并经甲乙双方签字确认后由甲方承担，但乙方仍应按本合同约定承担保证标的设备的质量、功能、性能、技术参数等符合约定（合格）的责任和义务。

2、标的设备经初步验收合格并经甲乙双方签字确认后，乙方应在双方签字确认之日起【7】日内完成标的设备的安装调试；乙方完成安装调试后应及时通知甲方试用，甲方在接到乙方通知之日起【15】日内组织验收，甲乙双方根据本合同约定及招投标文件中列明的技术参数、功能、性能指标进行验收，验收合格的由甲乙双方签字确认。验收过程中，对于专业性的问题，甲乙双方可以协商指定第三方机构进行检测，协商不成的，由甲方单独指定第三方检测机构；检测合格的，检测费及相关费用由甲方承担，检测不合格的，检测费及相关费用由乙方承担。

第六条、质量保证

1、乙方所提供的标的设备必须符合行业标准及国家进口商品质量管理有关要求（以较高者为准），并提供合格完整的资料（如制造厂商签发的质量证明书等）；标的设备的详细配置、技术指标及服务要求按附件。

2、乙方保证提供的设备是全新、未使用过的原装合格正品，并保证设备在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有令甲方满意的性能。

第七条、售后服务

1、乙方应按照本合同约定履行质保服务责任和义务，服务内容详见附件。

2、标的设备质保期为自标的设备验收合格之日（即双方签字确认之日）起12个月。

3、质保期内由于设备质量、安装调试原因或正常使用产生任何故障，乙方应按约定维修，维修所产生的全部费用（包括更换零配件的费用）均由乙方承担。

4、乙方在接到甲方故障通知后2小时内作出响应，48小时之内上门服务，维修服务的联系人为     ，联系电话是     。

第八条、违约责任

1、标的设备经初步验收或安装调试后的验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内重新提供设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给甲方造成的损失。标的设备更换一次后，经验收仍旧不合格的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金。

2、乙方未能本合同约定期限交付标的设备或完成安装调试的，每迟延一天应向乙方支付合同金额万分之四的违约金；迟延超过【90】天的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金；甲方未能按本合同约定付款的，每迟延一天应向甲方支付应付金额万分之四的违约金。如因不可抗力导致延迟交货的，乙方应在发现或应当发现不可抗力之事发生时，立即以书面形式告知甲方。甲、乙双方应通力协作，采取合理方案解决问题。如乙方未及时通知甲方而导致的损失，乙方应承担赔偿责任。

3、乙方未能按本合同约定的或相关法律法规的规定协助甲方或外贸代理公司办理进口手续的，或者因境外供应商原因、标的设备本身原因，如导致迟延交货的，应向甲方承担迟延交货的违约责任；如导致甲方未能享受免税政策的，乙方应承担因此产生的税费及给甲方造成的其他损失

4、如乙方未按协议提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和维修服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担，如若有尾款的，甲方可以在尾款中直接扣除。

5、在使用过程中，一旦发现乙方所提供的设备不符合国家有关规定或质量有缺陷，经查实后，乙方无条件接受甲方退货，并按原价货款退还给甲方，同时按有关规定给予乙方承担违约责任。并且外贸代理公司办理进口及退货所有费用（报关，商检，提货，运输等相关手续费）由乙方承担。

第九条、纠纷处理

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规协商解决，协商不成的，应提交甲方所在地人民法院通过诉讼解决。

第十条、协议生效及其他

本合同附件、招投标文件及乙方投标时出具的承诺函保证函为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式六份，甲方五份，乙方一份，经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

| 甲方(加盖公章)： | 乙方(加盖公章)： |
| --- | --- |
| 南京林业大学 | 有限公司 |
| 用户代表签字： | 代表签字： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 设备科电话025-85427252 | 开户行： 银行 支行 |
|  | 银行帐号： |
| 202 年 月 日 | 202 年 月 日 |

- 第四章  项目需求

- 一、项目概况

为满足学科发展以及学院省级工程平台、重点实验室需要，拟购置一台疲劳实验系统，实现对金属材料和生物质工程材料极端环境的疲劳、断裂性能研究。

- 二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疲劳实验系统 | 1 | 台 | 是 |

- 三、技术指标（所有技术规格、参数均须在“技术条款响应表”中作出明确响应说明，注明在投标文件中页码，否则作负偏离扣分。标记“★”的内容为核心指标，有一项负偏离，作无效投标处理；标记“▲”的为重要指标，其余为一般指标，有一项负偏离作扣分处理。）

★1、系统动态载荷能力≥250kN；动态行程≥150mm。

▲2、设备主机框架、控制器、伺服阀液压夹具核心部件为同一品牌，投标产品如为进口产品时须提供原厂证明资料。

▲3、配置≥2 部动态伺服阀，单阀额定流量≥50LPM，动态响应≥100Hz。

▲4、数据采集通道≥6 个，可外接应变/位移传感器通道≥4个，外接传感器数据可集成至控制软件与荷载数据同步采集，采样频率≥100kHz，投标提供产品资料证明。

▲5、最大垂直测试空间 ≥1600mm，立柱间距 ≥600mm。内置位移传感器，量程 2%～100% 范围内位移精度≤±1%。

6、载荷传感器量程≥±250kN，过载能力≥150%，载荷精度≤±1% 示值。

7、波形发生频率范围：0.00001~1000Hz。

8、横梁采用液压动力升降 + 独立锁紧装置，避免立柱升降调节试验空间而影响设备同轴度和测试精度。

9、配备液晶显示远程控制手柄，可调节作动缸位置、自动调零、启停试验、控制液压源。

▲10、支持载荷、位移、应变、计算通道等四种及以上控制模式，可平滑切换；具备反馈限制指令保护功能，位移控制时不超设定载荷，提供安全方案说明。

11、提供智能算法实时修正信号的功能，确保试件刚度退化时可维持恒振幅波形稳定；投标提供制造商样本证明。

▲12、采用PIDF/PID控制回路，支持手动 / 自动调谐，P/I/D/F 参数可调；无 F 环节时可弹性加载自动整定 PID，无需专业人员操作，提供方案说明。

13、软件具备载荷 / 位移 / 应变峰值保护 + 最大误差保护功能，投标提供功能截图。

14、测试软件为简体中文界面，可切换≥3 种外语；运行于 Windows 系统，图形化界面，鼠标拖拽定义流程，支持升级扩展；提供操作说明。

15、输出波形：正弦波、三角波、方波、斜坡、保持信号；支持第三方编程语言自定义计算自动生成Excel 报告，自由配置数据 / 曲线 / 图表显示。

16、满足应变 / 荷载控制低 / 高周疲劳，软件提供自动实时补偿热膨胀带来的轴向应变功能，投标提供功能截图。

17、满足裂纹扩展、断裂韧性、JIC 试验；支持 C (T)、SE (B)、M (T) 试样，在线绘制载荷 - 位移、da/dN 等曲线。

▲18、静音液压动力源额定工作流量≥90LPM，供电 380V，压力可调0～21MPa；电机内浸液压介质中，1 米处噪声≤70dB；变量柱塞泵可自动调节流量；全密闭隔热外壳，防尘防烫，设备运行表面常温（18~35℃），配套相应油管和首次液压油。

▲19、液压楔形夹具：工作温度：-40℃～+65℃，动态载荷≥±250kN，夹持供油压力连续可调，最大夹持强度≥20MPa，夹持范围：

板材：0～40mm（≤20mm 夹具≥2 套，20～40mm 夹具≥1 套）;

棒材：5～35mm（≥1 套）。

▲20、高温引伸计（≥1 套）

20.1自动识别，精度优于±0.5‰示值，提供制造商标定证书。

20.2最高温度≥1200℃，标距≥10mm，应变 -10%～20%。

20.3接触力≥400g。

▲21、常温引伸计（≥1 套）

21.1多段标距：10/15/20/25/30/35/40/45/50mm。

21.2行程：≥±5mm，温度：-85～150℃。

▲22、裂纹扩展引伸计，量程≥5mm，行程 - 1～+3mm，温度 - 100～200℃，精度不低于0.5级。

23、三点弯曲夹具（≥1 套）：动态载荷≥100kN，静态≥125kN，下跨距 40～300mm，工作温度-120℃～350℃。

24、机械压盘（≥1 套）：直径:≥150mm。

25、CT 夹具（≥1 套）：B≥25mm，W/B=2，动态载荷≥50kN，无需拆卸液压夹具。

▲26、全温液压夹具（≥1 套）：荷载≥250kN，液压助力，温度 -120℃～350℃。

27、环境箱（≥1 套）：温度范围 -70℃～350℃，采用空气压缩机制冷，双机制冷；适配主机框架，可完成满足国标/美标/欧标的金属、复材、混凝土和竹、木材料的拉伸 / 压缩 / 弯曲试验。温度梯度：≤2℃；温度波动：≤±1℃；温度偏差：≤±2℃；温控显示精度：≤±0.1℃。

28、循环冷却装置（≥1 套）：制冷量≥35KW/hr,压缩机功率≥9KW，泵浦流量≥100L/min,保证油温稳定在40-45℃之间，可连续运行≥30 天，适应冬、夏季工况。

29、空气压缩机（≥1 套）：专为高温引伸计供气，储气量≥30L，排气量≥50L/min，压力≥5Bar。

30、UPS 不间断电源（≥1 套）：输入电压110~300V，额定容量≥2000W，输出电压220V（1±2%），过载能力100%±5%，后备时间≥30min。

31、配套设施要求  配置不低于：Core i5/16G RAM/2G独立显卡/256SSD固态硬盘+1T硬盘/27寸显示器/双网口/光驱/无线鼠标/Win10中文专业系统/带串口/三年保修。

- 四、采购标的的验收标准及要求

标的货物运输及储存符合行业要求，外包装完好无损，品牌、型号、质量性能符合合同约定、技术文件要求和国家及行业标准。按技术参数进行验收，并完成不小于168小时（或不小于100万次循环）的疲劳试验。

- 五、采购标的需实现的功能及标准、规范

采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 六、商务要求（斜体且有下划线部分为实质性要求，不得负偏离，否则做无效投标处理）

1.交货期：自合同签订之日起，180个日历日内供货到位。

2.交付地点：采购人指定地点。

3.交付方式：将全部标的产品运输至采购人指定地点，安装、调试完成并经采购人验收合格的视为完成交付。中标人负责办理运输、装卸、安装调试等，费用由中标人承担。

4.包装方式：中标人应按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装标的产品。因包装不善引起的产品损失均由中标人承担。

5.保险：设备在运输过程中的运输保险费用以及遭遇自然灾害和意外事故所造成的损失由中标人承担（须提供承诺书并加盖投标单位公章）。

6.报价要求：包含项目实施所有费用及税（包括但不限于包装、仓储、运输、安装、保险、劳保、验收及保修期内的所有含税的费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及中标人利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括中标人应当提供的附随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经采购人、中标人双方协商同意，中标人不得要求追加任何费用。同时，除非另有规定，中标人所报价格不因市场变化因素而变动。

7.付款方式：

国产设备：合同签订3日内，供应商提交合同总价70%的银行预付款保函（由境内国有商业银行或全国性股份制商业银行分行级及以上机构开具、以采购人为受益人、见索即付、不可撤销，有效期至设备全部验收合格）。采购人收到预付款保函后7个工作日内支付合同总价的70%。设备验收合格后，供应商提交合同总价10%的履约保证金。采购人收到质量保证金后7个工作日内支付合同总价30%的尾款，并退还银行预付款保函。设备验收合格一年且无质量问题后，采购人向供应商无息退还履约保证金。

进口设备：采购人委托的外贸代理公司按以下方式支付货款，100%不可撤销即期信用证，90%凭装运单据兑付，10%尾款在设备稳定运行3-6个月后凭采购人出具的验收合格证明结清。如有特殊情况采购人、中标人双方另行协商。

8.质保期：自项目验收合格之日起不少于24个月。如投标产品为进口产品，由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。在质保期内中标人向采购人免费提供配件和上门维修服务，同时参照产品包装内生产厂商保修承诺，且以对采购人最优承诺为准。质保期过后服务要求提供终身上门维修服务（只收材料成本费，其余费用均不得收取）。

9.质量要求

（1）所投产品必须是成熟、稳定的产品。投标人确保产品技术成熟、性能可靠，并能提供完善的售后服务和技术支持。(须提供承诺书并加盖投标单位公章)

（2）应严格按照招标文件的要求和国家有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。

（3）需有产品的出厂检测报告。

（4）保证向采购人提供的货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由中标人承担。

10.验收方式

（1）货物到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

（3）中标人应提供完备的技术资料、原厂真货证明、装箱单和合格证等。

（4）设备技术参数与项目合同一致，性能指标达到规定的标准。货物技术资料、原厂真货证明、装箱单、合格证等资料齐全。在规定时间内完成交货并由双方组织验收小组进行验收，并经验收小组签字确认。采购人有权邀请第三方专家或检测机构参与验收，相关费用由中标人承担。

（5）如检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

11.服务与响应能力：中标人必须具备相应的维护保养、后续跟进服务能力，能提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）；中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）正常使用范围内造成的损坏均免费维修，出现质量缺陷问题或同一货物在质保期内出现三次质量问题，中标人须免费予以更换。

（2）电话咨询

中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（3）现场响应

自接到委托人报修时起，2小时内响应，并提出解决方案。48小时内到达委托人现场并解决问题，如不能完成维修工作的，必须提供替代产品以保证项目的正常进行；质保期内配件及维护免费。

12.培训要求：

中标人需免费提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训，现场培训时间不少于3天，并免费提供相关技术资料。

培训内容包括但不限于工作原理、设备组成、安全事项、设备使用、软件操作、维护保养，并进行实操培训，确保采购人能够独立熟练使用。

13.其他要求

所投产品应具有先进性、创新性、优越性。投标人需在投标文件中提供有效技术证明材料（如产品说明书、产品彩页、产品技术手册、检测报告、专利证书等）。要求材料完整清晰、资料全面，产品介绍清晰、详细且能够反应出产品优势，创新能力强，技术优势明显。

14.增值税开票信息：

单位名称：南京林业大学

统一社会信用代码：12320000466006885L

税 号：320102466006885

地 址：江苏省南京市龙蟠路159号

联系电话：025-85427252、85428952

开户银行：中国建设银行南京市城东支行

开户账号：32001597336050000659

行号：105301000894

第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术参数优劣顺序排列，由评标委员会根据采购人的委托直接确定排名第一的投标人为中标供应商。

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行同品牌认定：

1.认定原则：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定，本项目对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行同品牌产品认定。使用相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

2.处理方式：

a.经评标委员会认定，当同一品牌产品投标人数量等于或少于招标文件允许中标供应商数量时，该品牌的投标人均可作为有效投标人进入后续评审。

b.经评标委员会认定，当同一品牌产品投标人数量多于招标文件允许中标供应商数量时，评标委员会应按照招标文件规定的评审方法和标准，对该品牌的所有投标人进行评审，并仅推荐综合得分排名前1名的投标人，作为该品牌的中标候选人。

c.如按上述方式处理后，导致有效投标人不足法定家数的，应依法执行。

3.得分相同的处理：在适用本条第2款b项时，如出现综合得分相同的同品牌投标人，其排序规则遵循本招标文件“评标方法与标准”中关于综合得分相同情况的规定。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2.1 | 技术 （44分） | 投标人应对招标文件“第四章 项目需求”中采购设备技术要求响应，全部满足技术要求的得满分30分；加“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；加“▲”号指标为重要技术参数，有一项负偏离扣2分；其余技术指标为一般参数，有一项负偏离扣1分；扣完为止。 注：加★及▲项须在投标文件中提供技术支持资料并加盖公章【如彩页或官网截图或具有CNAS或CMA认证资质的检测机构出具的检测报告（若具体指标中另有要求的，以具体指标中的要求为准）】。未按要求提供技术支持资料的，视同未对招标文件采购要求作出响应，评审时不予认可。 （投标人需在“项目技术及商务需求响应表”中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置） | 30 |
| 2.2 |  | 评委根据投标文件提供的技术保障措施（包括但不限于包括技术团队、技术方案、技术人员等内容）进行综合评分。 内容全面合理、科学可行、保障措施到位优于招标文件要求的得7分； 内容具有一定的全面性、科学性、合理性与可行性、保障措施基本到位满足招标文件要求的得4分； 内容片面、科学性、合理性与可行性一般低于招标文件要求的得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 2.3 |  | 所投产品应具有先进性、创新性、优越性（需提供有效技术证明材料）。资料全面，产品介绍清晰、详细且能够反应出产品相关优势，优于招标文件要求的得7分；资料较为全面，较为详细，满足招标文件要求的得4分；资料不完整、不详细，未体现出产品性能优势，低于招标文件要求的得1 分；未提供不得分。 | 7 |
| 3.1 | 售后服务 （16.5分） | 评委根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于包括维护计划，对故障的响应、处理、定期巡检、其他优惠等承诺等内容）进行综合评分。 方案全面具体、科学合理、操作可行优于招标文件要求的得7分； 方案具有一定的全面性、科学性、合理性与可操作性满足招标文件要求的得4分； 方案全面性、科学性一般低于招标文件要求的得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 3.2 |  | 评委根据供应商提供的培训方案（包括但不限于培训课时、周期、培训资料等内容）进行综合评分。 方案全面具体、科学合理、操作可行优于招标文件要求的得7分； 方案具有一定的全面性、科学性、合理性与可操作性满足招标文件要求的得4分； 方案内容片面低于招标文件要求的得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 3.3 |  | 质保期为24个月，投标人承诺每增加3个月，可得0.5分，最高可得2.5分。 | 2.5 |
| 4.1 | 业绩 （7.5分） | 自2023年1月1日（含）以来，投标人承担过同类设备相关项目业绩，且通过验收的，每提供一项得1.5分，本项最高得7.5分（投标文件中提供合同、验收报告及发票复印件，其中合同和验收报告复印件需加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同需能反映产品清单，未提供或提供不全不得分）。 | 7.5 |
| 4.2 | 售后满意度书面评 价（2分） | 在上述业绩中供应商能够提供用户方的售后满意度书面评价良或优秀或满意的（须有清晰完整的用户签字及其单位盖章），每提供一个得0.5分（同一家单位不重复计算），本项最高得2分（投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章）。 | 2 |
| 合计总分 |  |  | 100 |

注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,报财政部门按照政府采购相关规定处理。

说明：

（一）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（二）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（三）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（四）异常低价的处理

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。”

（五）采购本国产品的支持政策

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（5）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（7）评审过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录

一、资格要求的证明文件

二、投标函

三、法定代表人授权委托书

四、开标一览表

五、报价明细表

六、技术要求响应表

七、商务要求响应表

八、业绩

九、方案（格式自拟）

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

十一、三年内无重大违纪声明

十二、中小企业声明函格式

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、关于符合本国产品标准的声明函

十五、制造商出具的授权函

十六、其他（如有）

注：如招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以招标文件内的格式为准。

- 一、资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料（加盖电子公章）

- 二、投标函

致：南京达琛鑫工程咨询有限公司

根据贵方的         （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方        （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：年月日

- 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：         （投标人名称）授权        （被授权人的姓名）为我方就       编号为           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：

单位地址：

日    期：

附：法定代表人及受托人身份证正反面。

授权单位（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或签章）

年  月  日

- 四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 | 人民币（小写） 人民币 (大写) |
| 交货期 |  |
| 是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （是 否） 证明材料在投标文件中的页码： |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年月日

注:

1、采用人民币报价。

2、投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。

3、供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。

- 五、报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 内容描述（品牌、型号、产地等） | 数量 | 单价 （元） | 单项合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计： |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“报价明细表”中“投标报价总计”数额应当与“开标一览表”中“投标总价”数额一致。

3.行数不够，可自行添加。

4.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 六、技术要求响应表

填写说明：本表应包含“第四章　项目需求”中的各项技术要求。

| 序号 | 技术要求条目 | 招标文件中的 技术要求 | 投标人 的承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | （本表可根据需要自行添加行） |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年月日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

3、投标人必须仔细阅读本招标文件中所有商务要求，并列入上表。

4、若投标文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

- 七、商务要求响应表

填写说明：本表应包含招标文件中的各项商务类要求。

| 序号 | 商务要求条目 | 招标文件中的 商务要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | （本表可根据需要自行添加行） |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年月日

填写说明：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

③供应商必须仔细阅读本采购文件中所有商务要求，并列入上表。

④若响应文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

- 八：业绩（加盖电子公章）

- 九：方案（格式自拟，加盖电子公章）

- 十：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                。

主要专业技术能力有：                        。

投标人名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年月日

- 十一：三年内无重大违纪声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额违约金等行政处罚。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：  年月日

- 十二：中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（公司名称 ）组织的 （项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业(采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业(采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

说明：

1、“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4、货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

- 十三：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

- 十四：关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：    年___月___日

：

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

- 十五、制造商出具的授权函

致：（招标机构）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

⑴ 代表我方在中华人民共和国办理贵方第（投标邀请编号）号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

⑵ 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

⑶ 我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_  __年_  __月_  __日签署本文件，（贸易公司名称）于_ _ _年_ _ _月_ _ _日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                            制造商名称：

签字人职务：                         　   签字人职务：

签字人姓名：                              签字人姓名：

签字人签名：                              签字人签名：

- 十六、其他（如有，加盖电子公章）