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第一章  招标公告
项目概况
南京市计量监督检测院2026年流量仪表及其他仪器仪表采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年8月18日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
 一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2026-0277
1.2项目名称：南京市计量监督检测院2026年流量仪表及其他仪器仪表采购项目
1.3预算金额：185.6万元
1.4最高限价：
采购包1：流量仪表95.1万元；
采购包2：其他仪器仪表90.5万元
1.5采购需求：南京市计量监督检测院拟采购以下设备，主要用于实验室能力提升，满足实验室日常检测和科研需求，投标人须对采购包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以采购包为单位。本次招标货物需包含所有电缆、附件、配件以及开通调试培训。投标总价或设备单价超出最高限价均按无效投标处理。本项目不接受进口产品投标，技术参数详见招标文件第四章采购需求。
采购包1：流量仪表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	核心产品
	质保期
	溯源
	最高限价（万元）

	1
	一体式超声波流量计
	10
	台
	否
	自验收通过之日起3年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	4.30 

	2
	一体式超声波流量计
	4
	台
	否
	自验收通过之日起3年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	1.76 

	3
	腰轮流量计
	2
	台
	否
	自验收通过之日起2年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	2.48 

	4
	腰轮流量计
	1
	台
	否
	自验收通过之日起2年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	1.32 

	5
	腰轮流量计
	1
	台
	否
	自验收通过之日起2年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	1.45 

	6
	腰轮流量计
	1
	台
	否
	自验收通过之日起2年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	3.04 

	7
	 超声流量计
	1
	台
	否
	自验收通过之日起2年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	1.98 

	8
	 超声流量计
	1
	台
	否
	自验收通过之日起2年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	2.40 

	9
	 超声流量计
	1
	台
	否
	自验收通过之日起2年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	2.94 

	10
	 超声流量计
	1
	台
	否
	自验收通过之日起2年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	3.92 

	11
	质量法水表检定装置
	1
	套
	是
	自验收通过之日起3年内免费质保
	省级或省级以上技术机构，包含装置、压力传感器、温度传感器、密度计和耐压装置的溯源证书
	33.98 

	12
	音速喷嘴式燃气表检验装置
	1
	套
	否
	自验收通过之日起3年内免费质保
	省级或省级以上技术机构，包含装置、差压传感器、温度传感器、绝压传感器、压力传感器、湿度变松器、晶振和音速喷嘴的溯源证书。
	25.80 

	13
	直流稳压电源
	1
	台
	否
	自验收通过之日起3年内免费质保
	无需溯源
	0.11 

	14
	数字转速表
	1
	台
	否
	自验收通过之日起2年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	0.35 

	15
	精密数字温度计
	1
	台
	否
	自验收通过之日起2年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	1.00 

	16
	精密压力表
	1
	台
	否
	自验收通过之日起2年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	0.07 

	17
	科里奥利质量流量计
	1
	台
	否
	自验收通过之日起3年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	8.20 


采购包2：其他仪器仪表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	核心产品
	质保期
	溯源
	最高限价（万元）

	1
	高精度电子平台秤
	1
	台
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	省级及省级以上技术机构
	4.77 

	2
	光电测距仪精尺频率测量装置
	1
	套
	是
	自验收通过之日起 2 年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	35.00 

	3
	ISO12233:2000 标准线对测试图卡
	1
	台
	否
	自验收通过之日起 3 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.49 

	4
	双面黑色图卡支架
	1
	台
	否
	自验收通过之日起 3 年内免费质保
	无需溯源
	1.60 

	5
	补光灯源
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 3 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	2.93 

	6
	图像质量综合测试软件
	1
	台
	否
	自验收通过之日起 3 年内免费质保
	无需溯源
	1.08 

	7
	可编程图像测试云台
	1
	台
	否
	自验收通过之日起 3 年内免费质保
	无需溯源
	5.50 

	8
	铁路机车车辆车轮检查器检具
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构检定证书或校准证书
	1.98 

	9
	钢轨磨耗测量器检具
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构检定证书或校准证书
	4.88 

	10
	标准光泽度板
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 2 年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	1.38 

	11
	黑白密度片
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 3 年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	1.00 

	12
	色温灯
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	3.71 

	13
	升色温板
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	0.60 

	14
	同轴度专用量规
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.82 

	15
	量块
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.50 

	16
	量块
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.75 

	17
	大量程数显卡尺
	3
	台
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	1.14 

	18
	数显卡尺
	3
	台
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.48 

	19
	数显高度卡尺
	2
	台
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	1.16 

	20
	标准测力仪
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	1.72 

	21
	砝码
	3
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	2.97 

	22
	电子引伸计
	1
	台
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.86 

	23
	手持式转速表
	3
	套
	否
	自验收通过之日起 3 年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	0.18 

	24
	数字式测温仪
	3
	套
	否
	自验收通过之日起 3 年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	1.23 

	25
	个人剂量报警仪
	2
	台
	否
	自验收通过之日起 3 年内免费质保
	省级或省级以上技术机构
	1.36 

	26
	干燥保存一体柜
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	2.65 

	27
	移液器密封性测试仪
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	1.00 

	28
	激光测振仪
	1
	台
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	4.88 

	29
	锚杆拉拔仪
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.38 

	30
	数显推拉力计
	2
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.42 

	31
	数显推拉力计
	2
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.60 

	32
	抗渗仪校准装置
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	2.10 

	33
	内径百分表
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.06 

	34
	外径千分尺
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.02 

	35
	游标深度尺
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.06 

	36
	量块
	1
	套
	否
	自验收通过之日起 1 年内免费质保
	市级或市级以上技术机构
	0.24 


1.6 合同履行期限：自合同签订之日起 120 日内
1.7行业划分：工业。
1.8本项目非专门面向中小企业采购。
1.9本项目不接受联合体投标。
 
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年财务报表，公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代（2-5）的证明材料；
（7）提供投标法定代表人或授权代表近3个月内任意一个月社会保险缴纳凭据。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 无
（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
（四）拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
 
三、获取招标文件
3.1时间：自本公告发布之日起5个工作日（北京时间，法定节假日除外）
3.2地点：江苏省政府采购网
3.3获取方式：网上下载。
 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1投标截止时间及开标时间：2026年8月18日14点30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
4.3开标地点：“苏采云”开标大厅。
 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
 
六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。
6.2本项目设两个采购包，供应商可兼投兼中，按采购包分别制作、上传投标文件，按采购包进行评审。
6.3投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”－－获取CA后绑定、登录系统－－采购项目参与－－下载采购文件（文件后缀名为“kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.4 勘查现场：无
6.5政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并加盖单位公章，随投标文件一并递交。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料（不含授权代表社保证明材料）；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
 
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名称：南京市计量监督检测院
联系人：程飞
电话：025-85421539
地址：南京市栖霞区仙林大道10号
 
7.2采购代理机构信息
名 称：江苏省设备成套股份有限公司
联系人：瞿凯
联系电话：025-86630962
邮箱：quk@jcec.cn	
地址：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D栋1002室 


第二章 投标人须知
一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称“政府采购法实施条例”）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7本国产品支持政策
3.7.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.7.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“ 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.7.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.7.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.8政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中的格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是采购包。招标货物数量及技术要求中未分采购包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分采购包的，可以以采购包为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
本项目不适用
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件；
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金
不收取
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标由中标人支付服务费，中标人服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格 〔2002〕1980号）货物类项目的50%计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费，投标人报价需包含此费用。本项目专家评审费由采购人支付，投标人报价无需考虑此费用。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的（实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求）；
（9）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.4有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构书面提出。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、 其他
    29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。


 第三章评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30

	2
	技术能力（46分）
	对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审。
选型、规格高、设计方案清楚合理可操作性强、材质选用、制造工艺水平高，得6分；
选型、规格较高、设计方案较清楚合理可操作性较强、材质选用、制造工艺水平较高，得4分；
选型、规格一般、设计方案基本清楚合理可操作性一般、材质选用、制造工艺水平一般，得2分；
选型、规格差、设计方案不清楚不合理可操作性差、材质选用、制造工艺水平差，得0分。
	6

	
	
	投标产品对招标文件具体需求的响应程度 
满足招标文件技术指标、参数要求的得40分，★项有一项负偏离按无效投标处理；▲项有一项负偏离减2分，其他每有一项负偏离减1分，扣完为止；
注：①技术参数需逐项响应，投标人如在投标文件中描述为无负偏离，实际情况(以官网或公开的产品彩页等)中有负偏离的，经评审小组发现作虚假应标，其投标文件做无效投标文件处理。 
②投标人在全部投标书中提供的任何内容，无论是否为打“★”项，必须确保真实，不得弄虚作假，否则在项目任何阶段均作无效投标文件处理，并追究相应责任。
③标注★及▲项参数投标文件中提供相应证明材料（如产品彩页、技术报告、检测报告、功能截图等）复印件（加盖投标人公章）
	40

	3
	服务
（10分）
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、售后服务机构及人员及响应时间等方面）进行综合评分：售后服务方案针对性、可实施性强的得5分；
售后服务方案针对性、可实施性较强得3分；
售后服务方案针对性、可实施性一般得1分；
未提供的本项不得分。
	5

	
	
	培训：对买方操作、维护人员的培训方案及计划。
培训方案及计划清楚合理具有较强的可操作性，得5分；
培训方案及计划基本清楚合理具有基本的可操作性，得3分；
培训方案及计划不清楚不合理不具有可操作性，得1分；
未提供的本项不得分。
	5

	4
	业绩
（4分）
	提供2023年1月1日以来，投标人对类似项目（须包含核心产品）的销售业绩。每提供一份得2分，最多得4分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）
	4

	5
	实施方案（6分）
	根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分。
实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于招标人需求的得6分；
实施方案内容一般、进度计划安排较合理、基本满足招标人需求的得4分；
实施方案内容较少、进度计划安排不合理、不能很好满足招标人需求的得2分；
未提供不得分。
	6

	6
	履约能力（3分）
	投标人或所投核心产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、售后服务评价体系（GB/T 27922-2011）认证的，每提供1项得1.5分，最高得3分。
	3

	7
	国家政策导向
（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	1

	合计
	100


 
说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.本国产品的价格扣除
3.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


第四章 采购需求
对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），否则评标委员会有权判定其未对招标文件实质性要求作出响应。对带星号（“▲”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），否则评标委员会对该项扣分处理。
一、主要参数
采购包1：流量仪表
	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	一体式超声波流量计
	10
	台
	否

	设备用途
	开展水量平衡测试项目

	设备技术依据
	JJG 1030-2007超声流量计检定规程

	技术参数

	1.MPE：±2.0%
2.重复性：不超过0.4%
3.测量范围：0.3m/s～8m/s
4.适用口径范围：（15～40）mm
5.输出方式：RS485、（4～20）mA
★6.流量计类型：一体式卡箍安装
7.锂电池容量不小于10000mAh

	配置清单

	1. 一体式超声波流量计   10台
2. 锂电池电源           10个
3. 2米长连接电缆       10根
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	一体式超声波流量计
	4
	台
	否

	设备用途
	开展水量平衡测试项目

	设备技术依据
	JJG 1030-2007超声流量计检定规程

	技术参数

	1.MPE：±2.0%
2.重复性：不超过0.4%
3.测量范围：0.3m/s ～ 8m/s
4.适用口径范围：（50～65）mm
5.输出方式：RS485、（4～20）mA
★6.流量计类型：一体式卡箍安装
7.锂电池容量不小于10000mAh

	配置清单

	1. 一体式超声波流量计    4台
2. 锂电池电源          4个
3. 2米长连接电缆      4根
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	腰轮流量计
	2
	台
	否

	设备用途
	为燃气公司流量计送检时提供备用表，增加检测业务量

	设备技术依据
	JJG 633-2024《气体容积式流量计检定规程》

	技术参数

	1.流量范围：（1～100）m³/h
2.准确度等级：1.0级
3.压力范围：工作压力0.5MPa，公称压力1.6MPa
4.公称通径： 50mm
5.温度范围：-25℃～55℃
6.流量计外壳防护等级：IP66
7.防爆等级：不低于Ex ia IIC T4 Ga

	配置清单

	1. 腰轮流量计2台
2.密封垫片2片
3.内六角扳手1把
4.润滑油1瓶
5.螺栓、垫片1套

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	腰轮流量计
	1
	台
	否

	设备用途
	为燃气公司流量计送检时提供备用表，增加检测业务量

	设备技术依据
	JJG 633-2024《气体容积式流量计检定规程》

	技术参数

	1.流量范围：（1～160）m³/h
2.准确度等级：1.0级
3.压力范围：工作压力0.5MPa，公称压力1.6MPa
4.公称通径： 80mm
5.温度范围：-25℃～55℃
6.流量计外壳防护等级：IP66
7.防爆等级：不低于Ex ia IIC T4 Ga

	配置清单

	1. 腰轮流量计1台
2.密封垫片2片
3.内六角扳手1把
4.润滑油1瓶
5.螺栓、垫片1套

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	腰轮流量计
	1
	台
	否

	设备用途
	为燃气公司流量计送检时提供备用表，增加检测业务量

	设备技术依据
	JJG 633-2024《气体容积式流量计检定规程》

	技术参数

	1.流量范围：（1.6～250）m³/h
2.准确度等级：1.0级
3.压力范围：工作压力0.5MPa，公称压力1.6MPa
4.公称通径： 80mm
5.温度范围：-25℃～55℃
6.流量计外壳防护等级：IP66
7.防爆等级：不低于Ex ia IIC T4 Ga

	配置清单

	1. 腰轮流量计1台
2.密封垫片2片
3.内六角扳手1把
4.润滑油1瓶
5.螺栓、垫片1套

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	腰轮流量计
	1
	台
	否

	设备用途
	为燃气公司流量计送检时提供备用表，增加检测业务量

	设备技术依据
	JJG 633-2024《气体容积式流量计检定规程》

	技术参数

	1.流量范围：（4～650）m³/h
2.准确度等级：1.0级
3.压力范围：工作压力0.5MPa，公称压力1.6MPa
4.公称通径： 100mm
5.温度范围：-25℃～55℃
6.流量计外壳防护等级：IP66
7.防爆等级：不低于Ex ia IIC T4 Ga

	配置清单

	1. 腰轮流量计1台
2.密封垫片2片
3.内六角扳手1把
4.润滑油1瓶
5.螺栓、垫片1套

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	超声流量计
	1
	台
	否

	设备用途
	为燃气公司流量计送检时提供备用表，增加检测业务量

	设备技术依据
	JJG 1030-2007《超声流量计检定规程》

	技术参数

	1.流量范围：（1～160）m³/h
2.准确度等级：1.5级
3.压力范围：工作压力0.5MPa，公称压力1.6MPa
4.公称通径： 50mm
5.温度范围：-25℃～60℃
6.声道数：不少于2声道
7.流量计外壳防护等级：IP65
8.防爆等级：不低于Ex ib IIB T4 Gb

	配置清单

	1. 超声流量计1台

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	超声流量计
	1
	台
	否

	设备用途
	为燃气公司流量计送检时提供备用表，增加检测业务量

	设备技术依据
	JJG 1030-2007《超声流量计检定规程》

	技术参数

	1.流量范围：（2.5～400）m³/h
2.准确度等级：1.5级
3.压力范围：工作压力0.5MPa，公称压力1.6MPa
4.公称通径： 80mm
5.温度范围：-25℃～60℃
6.声道数：不少于4声道
7.流量计外壳防护等级：IP65
8.防爆等级：不低于Ex ib IIB T4 Gb

	配置清单

	1. 超声流量计1台

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	超声流量计
	1
	台
	否

	设备用途
	为燃气公司流量计送检时提供备用表，增加检测业务量

	设备技术依据
	JJG 1030-2007《超声流量计检定规程》

	技术参数

	1.流量范围：（8～650）m³/h
2.准确度等级：1.0级
3.公称通径： 100mm
4.压力等级：PN16
5.防护等级：IP67
6.探头通道数：不少于7
7.防爆等级：不低于Ex ib IIB T4 Gb

	配置清单

	1. 超声流量计1台

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	超声流量计
	1
	台
	否

	设备用途
	为燃气公司流量计送检时提供备用表，增加检测业务量

	设备技术依据
	JJG 1030-2007《超声流量计检定规程》

	技术参数

	1.流量范围：（20～1600）m³/h
2.准确度等级：1.0级
3.公称通径： 150mm
4. 探头通道数：不少于7
5.压力等级：PN16
6.防护等级：IP67
7.防爆等级：不低于Ex ib IIB T4 Gb

	配置清单

	1. 超声流量计1台

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	质量法水表检定装置
	1
	套
	否

	设备用途
	用于民用冷水水表检定

	设备技术依据
	JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》

	技术参数

	1.检定水表口径：DN15\DN20\DN25；
▲2、检定水表工位数量：DN15不少于10只，DN20不少于8只，DN25不少于5只，表串联前后直管段≥10D，串联装夹；
3.检测水表类型：机械式水表、机械表带电子远传智能水表（包含有部分遮挡指针式智能水表）
4、检定方法:质量法、换向法；
5、流量范围：0.016 m³/h～8 m³/h；
6、准确度等级：0.2级；
7、压力传感器：测量范围0～4MPa，2.5级；
8、温度传感器:最大允许误差不超过±1℃；
9、密度计：最大允许误差不超过±0.04%； 
10、工作台及附件：防锈材料；
▲11、快速检定模式下完成公称（Q3）、分界（Q2）、小流（Q1）三个流量点检验时间不超过10分钟；
12、支持条码枪录入表号（条形码、二维码）；
★13、标准衡器：测量范围15kg一台，分辨力0.5g，最大允许误差：0.5 g，满足IP65；测量范围150kg一台，分辨力5g，最大允许误差：5g，满足IP65，衡器的重复性优于主标准器最大允许误差的三分之一；推荐品牌：梅特勒托利多、赛多利斯、佩萨及同档次的品牌。
14、耐压装置：装置具备自动耐压功能,最大压力不低于2.5MPa,设备自动耐压功能，须有有效安全防护设计，耐压测试范围不少于：0～2.5 MPa，准确度等级1.6级；
15、装置自动化：能按预先设定的流量点流量自动对各类水表各流量点的检定，电脑控制全自动检测，能自动采集标准器值和被检水表的量值数据及瞬时流量值。整个过程完全自动；对数据自动采集、计算、判断、输出、保存。可根据时间及表号等信息对检定记录查询、修正、统计、打印等功能。
★16、相机要求及采样功能：相机采用视觉处理技术，满足水表检测过程的自动采用功能，高速相机需满足摄像端与相机屏幕为分体式结构，甲方后期维护可以自行从相机制造商采购，不可使用手机。相机需具备全屏采样功能，除误差检测外，相机误差采样需满足同时测量梅花瓣+升位红指针功能。相机具备有效规避气泡干扰功能。后期如遇特殊水表类型，设备软件应免费升级，并承诺在20日内完成新水表类型视觉模型库的创建工作；
17、装置可测试机电转换误差：具备支持NB水表机电转换误差测试。
★18、软件：适用于windows平台，若需修改和升级及时可提供免费服务。系统具有良好的操作界面，满足检定的实际需求，能够按照水表检定规程要求采集数据、自动生成原始记录（原始记录格式可调整为与甲方要求一致）、 自动计算结果、 自动生成报告；能够实现对设备使用人员及检校、核验、批准人员基本管理；数据存储采用独立的数据库，对原始数据、证书报告进行管理、导出、统计；能根据水温自动把质量换算成体积；所有检定数据均可及时储存、备份，可随时查询或删除。查询功能应包括时间、表号等数据，以便快速查询。所有的检定报告可直接打印，格式要符合技术规范的要求，可即时单独打印也可保存到数据库中集中打印。水表检定装置系统与甲方云测系统对接，按照云测接口文档实现检测任务获取和检测结果上传。

	配置清单

	1.质量法水表检定装置1套；
2.水泵：1个
3.蓄水池：1个
4.稳压罐：1个

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构，包含装置、压力传感器、温度传感器、密度计和耐压装置的溯源证书

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	装置软件免费升级，且与我院一体化平台对接实现检定完直接生成证书。




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	音速喷嘴式燃气表检验装置
	1
	套
	否

	设备用途
	用于民用燃气表的检定

	设备技术依据
	JJG577-2012《膜式燃气表检定规程》
JJG1190-2022《超声波燃气表检定规程》

	技术参数

	1.测量范围：（0.016～6） m3/h，满足G1.6、G2.5、G4规格的qmax、0.2qmax、qmin流量点检测
2.12工位，负压法，电脑控制，可切换左右进气、压损测试、示值误差等自动检测、计算；
3.装置扩展不确定度Ur≤0.5%，k=2；内置音速喷嘴的扩展不确定度Ur≤0.2%，k=2；
4.差压传感器：测量范围（0～2）kPa，不低于1.0级；
5.温度传感器：测量范围（0～50）℃，分度值≤0.2℃；
6.绝压传感器：测量范围（0～100）kPa，分辨力≤200Pa；
7.压力传感器：测量范围（-5～5）kPa，分辨力≤10Pa；
8.湿度变送器,测量范围（10～100）%.MPE：±10%；
9.晶振：分度值0.01s
★10.气动夹表系统、快速安装，视频采集系统能自动捕捉字轮。
★11.软件配套系统。若需修改和升级及时可提供免费服务，系统具有良好的操作界面，满足检定的实际需求，能够按照燃气表检定规程要求采集数据、自动生成原始记录I（原始记录格式可调整为与甲方要求一致）、 自动计算结果、 自动生成报告；能够实现对设备使用人员及检校、核验、批准人员基本管理；数据存储采用独立的数据库，对原始数据、证书报告进行管理、导出、统计；所有检定数据均可及时储存、备份，可随时查询或删除。查询功能应包括时间、表号等数据，以便快速查询。所有的检定报告可直接打印，格式要符合技术规范的要求，可即时单独打印也可保存到数据库中集中打印。燃气表检定装置系统与甲方云测系统对接，按照云测接口文档实现检测任务获取和检测结果上传。

	配置清单

	1.音速喷嘴式燃气表检验装置1套；
2.真空泵1台
3.空压机1台
4.扫描枪1把

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构，包含装置、差压传感器、温度传感器、绝压传感器、压力传感器、湿度变松器、晶振和音速喷嘴的溯源证书。

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	装置软件免费升级，且与我院一体化平台对接实现检定完直接生成证书。




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	直流稳压电源
	1
	台
	否

	设备用途
	检校流量计时为流量计提供直流电源

	设备技术依据
	SJ/T 11432-2012《直流稳定电源通用规范》

	技术参数

	1. 输出电压：0～60 V
2.输出电流：0～5 A
3.显示方式：LED数显
4.分辨率：电压0.01 V，电流0.001 A
5.电压电流可保存4组不同的设置以方便调用
6.具有过压保护、过流截止保护功能

	配置清单

	1.直流稳压电源主机 1台
2. 输入电源线（国标三叉电源线） 1条

	溯源要求

	无需溯源

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	数字转速表
	1
	台
	否

	设备用途
	用于风机机组节能监测

	设备技术依据
	JJG 105-2019《转速表检定规程》

	技术参数

	1.测量范围:（100～20000）r/min
2. MPE:±0.1%

	配置清单

	1. 数字转速表1台

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	精密数字温度计
	1
	台
	否

	设备用途
	用于空气压缩机组节能监测项目的温度测量

	设备技术依据
	JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》

	技术参数

	1.测量范围：（-80～300）℃
2.MPE：±（0.1℃+0.1%RD）
3.支持U盘模式，可通过Micro USB等接口进行充电、数据传输
4.支持蓝牙通讯
5.防护等级：IP64

	配置清单

	1. 精密数字温度计1台
2.铂电阻温度传感器1只

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	精密压力表
	1
	台
	否

	设备用途
	用于空气压缩机组节能监测项目的压力测量

	设备技术依据
	JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》

	技术参数

	1.测量范围：（0～10）MPa
2. 准确度等级：0.4级

	配置清单

	1. 压力表1台

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	科里奥利质量流量计
	1
	台
	否

	设备用途
	用作液体微小流量检定装置的比对

	设备技术依据
	JJG 1038-2008《科里奥利质量流量计》

	技术参数

	★1. 科里奥利质量流量计传感器
管径：DN2，MPE：±0.1%，重复性：优于0.05%，流量范围（3～50）kg/h，传感器材质316L不锈钢；
2. 科里奥利质量流量计变送器
输出方式：脉冲，4～20mA（叠加Hart通讯），RS-485输出

	配置清单

	1.科里奥利质量流量计传感器   1台
2.科里奥利质量流量计变送器   1台
3.配套连接电缆            1根

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	无




采购包2：其他仪器仪表
	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	高精度电子平台秤
	1
	台
	否

	设备用途
	用于定量包装机、电子皮带秤、大质量标准体的检测和配合市场监督管理局执法行动，未来用于对液态物料定量灌装机、非连续自动衡器的扩项。

	设备技术依据
	JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》

	技术参数

	★1.准确度等级应符合JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》中级要求。
★2.最大秤量：3000kg，检定分度值：500g，显示分度值：10g（需能稳定）
3.秤体尺寸在1.2米×1.2米到1.3米×1.3米之间。
4.应具有与其秤体配套的便于叉车运输的托盘。

	配置清单

	1. 秤体（含运输托盘）1台 
2. 显示器组件1套
3. 电源组件1套

	溯源要求

	省级及省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	1. 预采购的高精度电子平台秤应经过相应的型式评价，铭牌上应有CPA标识。
2. 供应商提供的溯源证书应为检定证书。




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	光电测距仪精尺频率测量装置
	1
	套
	否

	设备用途
	光电测距仪精尺频率测量装置测量光电测距仪测距光调制信号频率,用于全站仪乘常数、测尺频率开机特性、温漂特性的检测。该装置一般由光电转换传感器、光纤分束器、透镜和电源组成。装置利用光纤分束器实现指示光路与测量光路一体化,解决同类装置“照准困难”的问题,具有易于操作、频率测量范围广及测量结果准确度高等优点。

	设备技术依据
	JJG 703-2003《光电测距仪检定规程》、JJF 1784-2019《全站仪型式评价大纲》

	技术参数

	光电测距仪精尺频率测量装置由频率计、铷原子钟、显示器、光电耦合器和测试软件等组成一体化装置，具体的技术参数如下：
1.精尺频率测量范围：(1~800) MHz。
2.适用波长范围：(400~1000) nm。
3.最大安全光功率：10 mW。
4.测量要求最小光功率：10 μW。
5.频率测量
（1）测量范围30 MHz~6 GHz。
（2）具备双通道，测量结果显示12位。
（3）可测量信号功率，功率测量范围不小于（-20~10）dBm。
★（4）频率测量误差：<±1 Hz (f=100 MHz)。
（5）支持外置BNC接口，输入10 MHz等信号可实现对测频装置的计量。
6.内置时间基准
★（1）频率稳定度：不小于±3×10-11(1 s)；
★（2）相对频率偏差：不低于±1×10-11
（3）频率漂移率：不大于3×10-10/月
7.光路对准指示标志：圆形亮点支持全站仪望远镜对准。
8.其他：装置支持频率自动化测量及显示，可自动测量测距信号的精测尺频率，通过显示屏显示频率测量值和功率值，统计频偏结果和绘制曲线。

	配置清单

	1.光电测距仪精尺频率测量装置  1套
2.显示屏1台，五棱镜1个，反射镜1个，夹具3个

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	ISO12233:2000标准线对测试图卡（反射式，2000线4倍，装裱）
	1
	台
	否

	设备用途
	为开展无人机相机的分辨率测试项目，申请购置分辨力测试卡。分辨率测试卡是成为摄像机、扫描仪、和显示器等成像设备性能测试的核心工具。

	设备技术依据
	依据：ISO12233：2000《摄影 电子照相机 分辨率测试》，《GB/T 19953-2005 数码照相机 分辨率的测量》

	技术参数

	ISO12233:2000标准线对测试图卡的主要技术参数如下：
1.符合ISO12233规定，呈光谱中性或有效光谱中性，仅采用黑白两种特定反射比或透射比，由双曲线、微倾斜线块、变频方波图等图案单元组成；
2.测试标板采用反射式；
3.精度：2000线4倍；
4.尺寸：约为80 cm×142.2cm；
5.装裱方式：加磁吸；

	配置清单

	1. ISO12233:2000标准线对测试图卡（反射式，2000线4倍，装裱）1台

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	双面黑色图卡支架
	1
	台
	否

	设备用途
	图卡支架用于挂载ISO 12233分辨率测试卡

	设备技术依据
	依据：ISO12233：2000《摄影 电子照相机 分辨率测试》，《GB/T 19953-2005 数码照相机 分辨率的测量》

	技术参数

	双面黑色图卡支架用于挂载ISO 12233分辨率测试卡，其主要技术参数如下：
1. 图卡中心高度默认为1350mm左右；
2. 背景金属板可磁性吸附；
3. 由两个冷轧板组成，表面喷N5烤漆。

	配置清单

	1. 双面黑色图卡支架1台
 

	溯源要求

	无需溯源

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	补光灯源
	1
	套
	否

	设备用途
	为测试卡提供均匀的照度，保证一定范围内光源的均匀性和稳定性。

	设备技术依据
	依据：ISO12233：2000《摄影 电子照相机 分辨率测试》和ISO7985：1984《摄影 感光测量用光源 日光和白炽钨灯规范》,《GB/T 19953-2005 数码照相机 分辨率的测量》

	技术参数

	补光灯源由2台照明设备组成，其主要技术参数如下：
1. 具备符合ISO7985规定的日光型光源及850nm、940nm两组红外光源；
2. 亮度范围：10-20000 cd/m2；
3. ★色温：2300K-10000K可调，误差±100K以内；
4. ★照度：0Lux-3000Lux可调，误差±10%以内；
5. 红外波峰值：850nm±10nm、940nm±10nm；
6. 补光均匀性：2米距离均匀性90%±5%；对于反射图卡，最大图卡区域的照明均匀性应≥80%；
7. 功率：单灯1200W以上。
8. 控制方式：按键控制+软件控制。
 

	配置清单

	1.补光灯源1套，共2台

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	包上门安装调试




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	图像质量综合测试软件
	1
	台
	否

	设备用途
	用于分析图像质量，测试出对应仪器的分辨率、MTF参数等。

	设备技术依据
	依据：ISO12233：2000《摄影 电子照相机 分辨率测试》，《GB/T 19953-2005 数码照相机 分辨率的测量》

	技术参数

	图像质量综合测试软件用于对相机成像结果进行分析，分析图像质量，具备以下方面的测试功能：
1. MTF参数测试
2.★分辨率测试
3. 色彩还原测试
4. 噪声测试
5. 灰度测试
6. 畸变测试
7. 动态范围测试等
 

	配置清单

	1. 图像质量综合测试软件1台
 

	溯源要求

	无需溯源

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	后续有更新的版本都可以免费提供。使用权范围包括软件当前基础功能及后续官方免费推送的版本更新（不含定制化更新、增值服务模块）




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	可编程图像测试云台
	1
	台
	否

	设备用途
	该产品为摄像头测试专用云台，针对载物进行定位控制。为相机分辨率评价体系提供专业的测试平台。

	设备技术依据
	依据：ISO12233：2000《摄影 电子照相机 分辨率测试》，《GB/T 19953-2005 数码照相机 分辨率的测量》

	技术参数

	可编程图像测试云台主要由滚珠丝杆，轨道，相机安装平台，平台升降系统，手柄控制盒，光源控制箱，可编程控制系统组成，其主要技术参数如下：
1. 可精确控制行驶距离，精度达±2mm以上；
2. 升降平台：(1～1.7)m，可满足不同高度需求；
3. 导轨有效行程： 3000mm；
4. 移动速度：可设置，≤1m/s，速度、移动距离、旋转角度可软件设定；
5. 标准载重：100kg；
6. 控制方式：触摸屏+手动控制盒；
7. 运行方式：可编程+手动控制；
8. 零点设置方式：自定义零点，调节适合镜头最佳位置，设置参数程序等皆可保存删除。

	配置清单

	可编程图像测试云台1台。
 

	溯源要求

	无需溯源

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	包上门安装调试




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	铁路机车车辆车轮检查器检具
	1
	套
	否

	设备用途
	用于建立铁路机车车辆车轮检查器相关计量标准，填补我院铁路机车车辆车轮检查器项目的空白。

	设备技术依据
	JJG 1155-2018《铁路机车车辆车轮检查器检具检定规程》
JJG 1080-2013《铁路机车车辆车轮检查器检定规程》

	技术参数

	1. 工作面的表面粗糙度
检具各工作面的表面粗糙度Ra应不大于0.4μm。
2. 标记宽度
主块和副块标记宽度为（0.15～0.20）mm。
3. 工作面的平面度
S面、F面和D面的平面度应不大于0.006mm，各面不应中间凸出。
4. 工作面间的垂直度
	项目
	技术要求（mm）

	F面对S面的垂直度
	≤0.01

	N面对D面的垂直度（仅适用于动车组用检具副块）
	≤0.02

	B面对S面的垂直度
	≤0.01


5. 主块参数
	项目
	技术要求（mm）

	顶部70mm标记线中心至S面的距离
	70±0.05

	侧面70mm标记线中心至F面的距离
	70±0.05

	侧面95mm标记线中心至F面的距离
	95±0.05


6. 主块与副块组合参数（mm）
	项目
	机车
	车辆
	动车组
	技术要求

	
	JM
	JMx
	LM
	LMA、LMD
	LMB
	LMC
	

	主块顶部70mm标记处F面至B面的距离
	30
	28
	27
	28
	28.2
	29
	±0.02

	副块侧面标记中心至F面的距离
	12
	10
	12
	10
	±0.03

	
	18
	18
	15
	
	

	副块顶部竖标记中心至S面的距离
	2、20、24
	—
	—
	±0.03

	副块侧面标记处N面至S面的距离
	30~33间任意值
	-0.03~0


注：JMX是指JM1、JM2、JM3；副块侧面标记处N面至S面的距离可按实际值（按只入不舍原则修约至0.05mm）使用。
7. 主块与副块厚度及厚度差
检具厚度为（20～25）mm,同一套检具的主块和副块的厚度差应不大于0.2mm。

	配置清单

	1. 铁路机车车辆车轮检查器检具 1套

	溯源要求

	“市级或市级以上技术机构”的检定证书或校准证书。

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	钢轨磨耗测量器检具
	1
	套
	否

	设备用途
	用于建立钢轨磨耗测量器相关计量标准，填补我院钢轨磨耗测量器项目的空白。

	设备技术依据
	JJG 1127-2016《钢轨磨耗测量器检定规程》

	技术参数

	1. 工作面的表面粗糙度
检具工作面的表面粗糙度Ra应不大于0.8μm。
2. 标记宽度
零位副块侧面磨耗测量点标记和垂直磨耗测量点标记宽度为 (0.15~0.20) mm。最大磨耗示值副块侧面磨耗测量点标记和垂直磨耗测量点标记宽度为(0.25~0.30)mm。
3. 基准块参数（mm）
	轨型
	S点至竖工作面的横向距离
	S点至横工作面的垂直距离
	下基准边斜度
	下基准边长度
	侧基准边长度
	下基准边与侧基准边的夹角

	P43
	40.00
	10.106
	1:3
	>22
	>22
	108°26′

	P50
	40.00
	13.023
	1:4
	>20
	>20
	104°2′

	P60
	42.00
	16.099
	1:3
	>20
	>20
	105°34′

	P75
	43.54
	25.856
	1:4
	>18
	>20
	101°10′


S点(即基准块侧基准边与其下基准边的交点)至竖工作面的横向距离的允许偏差为+0.03 mm，S点至基准块横工作面垂向距离的允许偏差为-0.04 mm，下基准边斜度的允许偏差为-0.1%，下基准边与侧基准边的夹角的允许偏差为±5'。
专用检具厚度为(15~20)mm，同一套专用检具的基座、基准块、副块的厚度差应不大于0.2 mm。
4. 零位副块参数
零位副块高度应不超过(20.00±0.01) mm，宽度应不超过mm。
垂直磨耗测量位置标记至右侧工作面的距离(垂直磨耗测量位置标记中心至右侧工作面下部的水平距离，下同)、侧面磨耗测量位置标记至顶工作面的距离(侧面磨耗测量位置标记中心至顶工作面的垂直距离，下同)及其允许偏差见下表。
	轨型
	垂直磨耗测量位置标记至副块右侧工作面的距离（mm）
	侧面磨耗测量位置标记至副块顶工作面的距离（mm）

	P43、P50
	6.67±0.02
	

	P60
	6.31±0.02
	

	P75
	5.98±0.02
	


5. 各工作面的平面度
基座上工作面的平面度应不大于0.006 mm，不允许中间凸出。
副块底面、顶面的平面度应不大于0.006 mm，底面不允许中间凸出。
6. 示值副块参数（mm）
	副块编号
	垂直磨耗
	侧面磨耗
	说明

	1#
	5
	6
	/

	2#
	10
	12
	/

	3#
	15
	18
	附垂直磨耗测量位置标记

	4#
	—
	24
	高度大于10，附侧面磨耗测量位置标记


7. 副块各工作面间的平行度和垂直度
顶面对底面的平行度应不大于0.01 mm，侧面对底面的垂直度应不大于0.02 mm，且只允许上端向副块内倾斜。
8. 基准块各工作面间的平行度和垂直度
基准块竖工作面的平面度应不大于0.006 mm；基准块竖工作面对基座上工作面的垂直度应不大于0.02 mm，且只允许上端向基准块内倾斜。

	配置清单

	1. 钢轨磨耗测量器检具1套

	溯源要求

	“市级或市级以上技术机构” 的检定证书或校准证书。

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	标准光泽度板
	1
	套
	否

	设备用途
	镜向光泽度标准装置中计量标准器需要更换，用于光泽度计的检定工作。

	设备技术依据
	JJG 696-2015《镜向光泽度计和光泽度板》
JJG 2069-2005《镜向光泽度计量器具检定系统表》

	技术参数

	1.光泽度标准板由高光泽、中光泽和低光泽标准板组成，至少三块；
2.测量范围：（0.0～120）GU，年变化量：±0.6 GU；
3.高光泽度板平面度：高光泽度板的长度小于等于80 mm时，其工作面的干涉光圈不大于10个光圈，局部光圈不大于2个光圈；长度大于等于80 mm时，其工作面的干涉光圈不大于15个光圈，局部光圈不大于3个光圈；
4.高光泽段光谱透射比：高光泽度板在（400～760）nm范围内的光谱透射比应不大于0.03；
5.陶瓷光泽度板的反射中性误差：陶瓷光泽度板在（400～760）nm范围内的光谱反射中性误差不超过±12%。
6.不确定度：U≤1.0光泽单位，k=2

	配置清单

	1.标准光泽度板1套
 

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起2年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	黑白密度片
	1
	套
	否

	设备用途
	用于校准漫透射视觉密度计和黑白密度片

	设备技术依据
	JJG 920-2017《漫透射视觉密度计检定规程》
JJG 452-2021《黑白密度片检定规程》

	技术参数

	一套黑白密度片应满足以下要求：
一、黑白密度片1：
1.密度值范围包含0.03～4.0
2.密度级数不少于14级，密度级差：≤0.3
3.标准级，扩展不确定度不大于：U=0.01（0.0＜D＜2.0），k=2；U=0.015（2.0≤D＜4.0），k=2；U=0.02（4.0≤D≤5.0），k=2。
4.均匀性：≤0.005
5.年变化量：≤0.01
二、黑白密度片2：
1.密度值范围包含0.03～5.0
2.4.0～5.0范围内密度级数不少于3级，密度级差：≤0.3
3.标准级，扩展不确定度不大于：U=0.01（0.0＜D＜2.0），k=2； U=0.015（2.0≤D＜4.0），k=2； U=0.02（4.0≤D≤5.0），k=2。
4.均匀性：≤0.005
5.年变化量：≤0.01

	配置清单

	1.黑白密度片1套

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	色温灯
	1
	套
	否

	设备用途
	用于色温表、光谱照度计等设备色温参数的校准

	设备技术依据
	JJF 2100-2024《色温表校准规范》
JJF 1989-2022《光谱照度计校准规范》
JJG 213-2003 《分布（颜色）温度标准灯》

	技术参数

	1.颜色温度或分布温度标准灯：不低于二级
2.光电参数：
	序号
	额定分布温度/K
	额定电压/V
	额定电流/A
	发光强度/cd
	备注

	1
	2856
	36
	1.6
	90
	充气钨丝灯

	2
	2856
	92
	2.9
	450
	充气钨丝灯

	3
	2856
	100
	6.3
	1100
	充气钨丝灯


3．年稳定性：在2856 K点，分布温度的年变化量：不超过10 K；
4．不确定度：U≤18 K，p=0.99。

	配置清单

	1.色温灯1套

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	升色温板
	1
	套
	否

	设备用途
	用于色温表、光谱照度计等设备色温参数的校准

	设备技术依据
	JJF 2100-2024《色温表校准规范》

	技术参数

	1.SSB型蓝色玻璃滤光片，其透射光的相对光谱功率分布应满足与同色温的黑体相近似；
2.当校准示值范围为（＞3200～5500）K时，采用厚度较薄的升色温滤光片；
3.当校准示值范围为（＞5500～9500）K时，采用厚度较厚的升色温滤光片；
4.升色温板与色温标准灯组合使用时满足色温范围（＞3200～9500）K的要求。

	配置清单

	1. 升色温板1套

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	同轴度专用量规
	1
	套
	否

	设备用途
	用于齿轮千分尺的同轴度测量工作

	设备技术依据
	JJF（浙）1176-2021《齿轮千分尺校准规范》

	技术参数

	1.专用量规，φ3.5 mm H7/φ6±0.1 mm /L35 mm /同轴度φ0.002 mm
2. 专用量规，φ3.5 mm H7/φ6±0.1 mm /L60 mm /同轴度φ0.002 mm
3. 专用量规，φ3.5 mm H7/φ6±0.1 mm /L85 mm /同轴度φ0.002 mm
4. 专用量规，φ3.5 mm H7/φ8±0.1 mm /L110 mm /同轴度φ0.002 mm
5. 专用量规，φ3.5 mm H7/φ8±0.1 mm /L135 mm /同轴度φ0.002 mm
6. 专用量规，φ3.5 mm H7/φ8±0.1 mm /L165 mm /同轴度φ0.002 mm
7. 专用量规，φ5.0 mm H7/φ6±0.1 mm /L35 mm /同轴度φ0.002 mm
8. 专用量规，φ5.0 mm H7/φ6±0.1 mm /L60 mm /同轴度φ0.002 mm
9. 专用量规，φ5.0 mm H7/φ6±0.1 mm /L85 mm /同轴度φ0.002 mm
10. 专用量规，φ5.0 mm H7/φ8±0.1 mm /L110 mm /同轴度φ0.002 mm
11. 专用量规，φ5.0 mm H7/φ8±0.1 mm /L135 mm /同轴度φ0.002 mm
12. 专用量规，φ5.0 mm H7/φ8±0.1 mm /L165 mm /同轴度φ0.002 mm
 
 

	配置清单

	1. 同轴度专用量规：φ3.5 mm H7，6件
2. 同轴度专用量规：φ5.0 mm H7，6件

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	量块
	1
	套
	否

	设备用途
	 
用于卡尺量具的计量工作
 

	设备技术依据
	JJG 146-2011《量块检定规程》

	技术参数

	1. 规格： 12块组，10 mm-291.8 mm，卡尺专用量块；
2. 精度等级：5等
 
 

	配置清单

	1. 量块  1套

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	量块
	1
	套
	否

	设备用途
	 
用于千分尺、卡尺的计量工作。
 

	设备技术依据
	JJG 146-2011《量块检定规程》

	技术参数

	1. 规格：大八块，125 mm-500 mm
2. 精度等级：4等
 
 

	配置清单

	1. 量块1套

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	大量程数显卡尺
	3
	台
	否

	设备用途
	用于包含长度参数的多种设备的计量工作

	设备技术依据
	JJF(新)68－2021《一维、二维几何尺寸测量校准规范》等

	技术参数

	1.测量范围：（0~600）mm；
2.MPE：±0.05mm；
3.分度值：0.01mm 

	配置清单

	1. 大量程数显卡尺3台
2. 配套仪器包装盒3个
 
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	数显卡尺
	3
	台
	否

	设备用途
	用于包含长度参数的多种设备的计量工作

	设备技术依据
	JJF(新)68－2021《一维、二维几何尺寸测量校准规范》等

	技术参数

	1.测量范围：（0~300）mm；
2.MPE：±0.03mm；
3.分度值：0.01mm

	配置清单

	1.数显卡尺 3台
2.配套仪器包装盒 3个
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	数显高度卡尺
	2
	台
	否

	设备用途
	用于包含长度参数的多种设备的计量工作

	设备技术依据
	JJF(新)68－2021《一维、二维几何尺寸测量校准规范》等

	技术参数

	1.测量范围：（0~600）mm；
2.MPE：±0.05mm；
3.分度值：0.01mm和0.005mm可切换

	配置清单

	1.数显高度卡尺 2台
2.配套仪器包装盒 2个
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	标准测力仪
	1
	套
	否

	设备用途
	用于试验机检定工作

	设备技术依据
	JJG 139-2014《拉力、压力和万能试验机》

	技术参数

	1.测量范围：（0~3000）kN；
2.准确度等级：0.3级；
 

	配置清单

	1.数字显示器1台
2.配套仪器仪表箱2个
3.测力传感器1台
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	砝码
	3 
	套
	否

	设备用途
	用于大质量电子天平的检定、校准

	设备技术依据
	JJG1036-2022《电子天平检定规程》、JJF1847-2020《电子天平校准规范》
JJG 99-2022《砝码检定规程》

	技术参数

	测量范围: （1～5）kg ；
等级：E2等级
 

	配置清单

	1、 砝码3套（每套4只）
2、 配套盒子12个

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	电子引伸计
	1
	台
	否

	设备用途
	用于新材料力学性能检测

	设备技术依据
	JJG762-2007《引伸计检定规程》、JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》

	技术参数

	1、测量范围：标距：（0～50）mm；变形（0～10）mm ；
2、等级：0.5级
 

	配置清单

	1.电子引伸计1台
2.数据线 3根
3.引伸计盒子1个
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	手持式转速表
	3
	套
	否

	设备用途
	用于离心机、振筛机等转速计量工作

	设备技术依据
	JJG 105-2019《转速表检定规程》

	技术参数

	1.准确度等级：0.5级
2.示值有效位数：不少于4位。 
3.最小测量范围应满足（100~8000）r/min。
4. 最大允许误差：±0.5%。
5.示值变动性：0.5%。

	配置清单

	1.手持式转速表 3套
2.电池 3套
 

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	数字式测温仪
	3
	套
	否

	设备用途
	用于离心机、水浴锅等温度计量工作

	设备技术依据
	JJF(皖)75-2019《工作用数字温度计校准规范》

	技术参数

	1.测温范围：（-80℃~+300℃）。
2.分辨力：0.001℃。
3.测量误差：±0.5℃（-80℃~+300℃）；±0.1℃（-50℃~+300℃）。
4.测温传感器：铂电阻传感器。
5.供电方式：具备可充电功能。
 

	配置清单

	1.数字式测温仪 3套
2.传感器引线 3根（1米/根）
3.充电器  3套
4.防尘仪器箱 3个
 

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	个人剂量报警仪
	2
	台
	否

	设备用途
	用于企业X射线、实时成像等辐射条件下的环境检测

	设备技术依据
	JJG 393-2018 《便携式X、γ辐射周围剂量当量（率）仪和监测仪检定规程》

	技术参数

	1.外观：应完好无损，不应有锈蚀、裂纹和破损等缺陷以及影响正常工作的机械损伤。
2.探测器位置和参考取向：明确标示在机身外表。
3.显示单位: Sv（或Sv/h）。
4.有效测量范围：至少覆盖3个十进位量级，并必须包含10μSv/h（剂量当量率）和/或100μSv（剂量当量）
5.本底计量特性(满足下列2条中至少1条)：
(1)本底测量平均值不超过±0.5μSv/h，或不超过最小显示分度的士3倍/(h)。
(2）具有零点调节旋钮(或类似装置)的仪器，调零功能能使仪器的本底测量值低于0.1pSv/h（或最小显示分度值）。
6.相对固有误差：-15%~+22%（有效范围内，至少覆盖3个数量）
7.重复性:1.4（16-H/H0）%(H0≤H≤11H0)；1.255（16-/）%()（H0、分别为剂量当量和剂量当量率有效测量范围的下限。） 
8.能量响应：-23%~+43%（80keV~1.5MeV）
9.剂量当量率有效测量范围：须包含10μSv/h。
10.剂量当量：须包含100μSv。
11.电池及使用时长：内置充电电池、连续使用超过 200h。
12.温度范围：-15℃~+50℃；
13.防水等级：IP65；
14.相对湿度：≤95% (35℃，非冷凝)

	配置清单

	1.个人剂量报警仪 2台
2.充电器 2套
3.防尘仪器箱 2个
 

	溯源要求

	省级或省级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起3年内免费质保。

	其他要求

	无




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	干燥保存一体柜
	1
	套
	否

	设备用途
	 
用来干燥各类玻璃器皿，温度最高到60℃，符合相应操作规范
 

	设备技术依据
	JJG196-2006《常用玻璃量器》、JJG10-2005《专用玻璃量器》、JJG(交通)092-2009《李氏密度瓶》

	技术参数

	测量范围：容量：（0～900）L

	配置清单

	1.干燥保存一体柜 1套
2.置物筐 1个
3.多规格网眼板 1套
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	移液器密封性测试仪
	1
	套
	否

	设备用途
	 
用来检测移液器常规检定项目密合性
 

	设备技术依据
	JJG646-2006《移液器》

	技术参数

	/

	配置清单

	1.压力表   1个
2.抽气设备 1套 
3.连接装置 1套

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	激光测振仪
	1
	台
	否

	设备用途
	 
振动频率、速度、位移测量的非接触式测量，用于模拟运输台、摇床、振筛机、振动筛分仪、恒温水浴振荡器等计量器具的频率及振幅非接触式测量
 

	设备技术依据
	JJF1219-2009《激光测振仪校准规范》、JJG676-2019《测振仪检定规程》

	技术参数

	1.频率测量范围：（5～5000）Hz；
★2.频率MPE：±0.5%；
3.频率响应MPE：±5%；
★4.幅值测量范围：加速度：（1～50）m/s2；速度：（0.1～4.5）m/s；位移：（0.1～100）mm；
★5.幅值线性度MPE：±3%；
6.需具备频谱分析功能。
 
 

	配置清单

	1.激光测振仪主机1台
2.连接线缆2根
3.固定套装1套（含三脚架）

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	锚杆拉拔仪
	1
	套
	否

	设备用途
	常用力学（含测力传感器或测力单元）的仪器测量，用于现场仪器的力值测量，也可作为辅助动力源辅助非标力学仪器时使用。
 

	设备技术依据
	JJG455-2000《工作测力仪》

	技术参数

	1.力值范围：（1～100）kN；
★2.力值精度等级：±1.0%FS；
3.具备峰值、实时力值显示两种模式；

	配置清单

	1.自复位液压缸 1台
2.手动油泵 1只（带显示）
3.数据线、电源线共2根，油管2根
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	数显推拉力计
	2
	套
	否

	设备用途
	非标仪器小力值（多针对1000N以下）的测量，用于现场仪器的力值测量，尤其是仪器的外形空间和加载方式在常用力传感器无法放置或者不便于传感器测量的情形下测量使用。
 

	设备技术依据
	JJG455-2000《工作测力仪》

	技术参数

	3、 力值范围：（0～100）N；
★2.力值精度等级：±0.5%；
3.显示分度值：0.01N；
4.具备峰值、实时力值显示两种模式，且具备试验数据储存功能，；

	配置清单

	1.测力计主机 2台
2.推力、拉力测量转接头若干（以实际需要为准）
3.充电器 2只
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	数显推拉力计
	2
	套
	否

	设备用途
	非标仪器小力值（多针对1000N以下）的测量，用于现场仪器的力值测量，尤其是仪器的外形空间和加载方式在常用力传感器无法放置或者不便于传感器测量的情形下测量使用。
 

	设备技术依据
	JJG455-2000《工作测力仪》

	技术参数

	4、 力值范围：（0～1000）N；
★2.力值精度等级：±0.5%；
3.显示分度值：0.1N；
4.具备峰值、实时力值显示两种模式，且具备试验数据储存功能 

	配置清单

	1.测力计主机 2台
2.推力、拉力测量转接头若干（以实际需要为准）
3.充电器 2只
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	抗渗仪校准装置
	1
	套
	否

	设备用途
	主要用于各种抗渗仪的现场测量，也可用于工程测试类仪器的压力测量。
 

	设备技术依据
	JG/T 249-2009《混凝土抗渗仪》

	技术参数

	5、 力值范围：（0～6）MPa；
★2.压力精度等级：±0.05%；
3.显示分度值：0.001 MPa；
4.具备峰值、实时值显示两种模式，且具备试验数据储存功能

	配置清单

	1.测量主机 1台
2.连接线1根，连接软管3根
3.充电器   1只（含线）
4.转接配件 1盒
 

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	内径百分表
	1
	台
	否

	设备用途
	 
用来测量容量筒内径 符合相应操作规范
 

	设备技术依据
	JJG264-2025《谷物容重器检定规程》

	技术参数

	6、 规格（0-100）mm
7、 MPE ±0.005 mm
 

	配置清单

	内径百分表 一个

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	外径千分尺
	1
	台
	否

	设备用途
	 
用来测量插片厚度 符合相应操作规范
 

	设备技术依据
	JJG264-2025《谷物容重器检定规程》

	技术参数

	8、 规格（0-25）mm 
9、 MPE: ±4 μm
 

	配置清单

	外径千分尺一个

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	游标深度尺
	1
	台
	否

	设备用途
	 
用来测量容量筒深度 符合相应操作规范
 

	设备技术依据
	JJG264-2025《谷物容重器检定规程》

	技术参数

	10、 规格（0-300）mm  
2、MPE ±0.04 mm
 
 

	配置清单

	游标深度尺一个

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次




	设备名称
	数量
	数量单位
（台/套）
	是否进口

	量块
	1
	台
	否

	设备用途
	 
用来配合内径百分表使用 符合相应操作规范
 

	设备技术依据
	JJG146-2011《量块检定规程》

	技术参数

	11、 测量范围：（50~100）mm
2、准确度等级：4等

	配置清单

	38块2组

	溯源要求

	市级或市级以上技术机构

	质保期

	自验收通过之日起1年内免费质保。

	其他要求

	免费人员培训2次


 
二、其他要求：
1、设备为现场交货价，报价包括详细设备、零部件技术参数及报价明细、售后服务承诺（包括人员代培训）、设备溯源费用。
2、原厂合格证；
3、产品质量证明文件：
3.1、国家相关品质证书。
3.2、设备实物图、操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料。
 
三、服务要求：
1、售后：
（1）质保期内：实行“三包”，采购人所购设备各部件发生非人为故障，供应商免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件。
（2）质保期后：供应商提供终身优惠服务和技术支持，设备出现故障需要修理时，所换零件按成本价收取，如检定规程发生变更，免费升级检定软件。
（3）设备制造商须在接到报障信息后，2小时内回应，通过电话、传真及邮件的方式指导买方排除故障；若故障仍不能排除，在24小时内上门调试维修排故。
2、培训：供应商组织设备制造商原厂技术人员免费在采购人现场对采购方人员进行不少于3个工作日的本设备操作、维修、检测相关技术培训，培训内容视采购人需求而定。
 
四、质量证明文件
1、证明材料：供应商提供生产厂家彩页或官方技术资料作证明材料，对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），否则评标委员会有权判定其未对招标文件实质性要求作出响应。
 
五、交付使用时间：
1、交付时间：自合同签订之日起120日内。
2、送货地点：由南京市计量监督检测院指定，供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、溯源等，费用由供应商负责。供应商派技术人员到达现场提供安装、调试等服务并协助采购人组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用；若有缺少或损坏，供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至采购人满意为止；检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
 
六、付款要求：
合同签订后付50%，验收合格后一年内付50%。
 


第五章 合同主要条款及格式
合同编号：
采购包号：采购包1流量仪表/采购包2其他仪器仪表
委托方（采购单位）：南京市计量监督检测院      （以下简称甲方）
供应商（中标单位）：（以下简称乙方）
根据                项目的公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方协商一致，签订本合同。
一、合同内容
1、乙方负责完成本次采购范围：
	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	质保年限（自验收通过之日起）
	是否进口
	溯源机构

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


本合同项下货物总价款为                        元整（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定，本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用，本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务及溯源等费用。
2、到货时间：自合同签订之日起      日内。
3、下列文件为本合同不可分割部分：
①中标通知书；
②公开招标文件、附件、补充通知（如有）；
③乙方中标的投标文件；
二、价格与支付
1、合同总价应包括实现本项目功能所需人工、设备、劳务、制作、维护、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、付款步骤：合同签订后付50%，验收合格后一年内付50%。
3、付款方式：电汇或转账支票。
4、税费
4.1政府部门根据现行税法向甲方征收的与履行本合同有关的一切税费由甲方支付。
4.2政府部门根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。
5、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。
6、若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。
三、质量与验收
1、乙方提供的建设及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求，乙方应在合同中提供服务详细的技术资料，详细技术参数说明，文字资料。乙方提供的技术方案应能全面适应（或超出）采购单位制定的采购要求。
2、乙方保证采购单位在使用项目任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或设计权的纠纷。如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。
3、验收：乙方按照招标文件中要求提供检测报告。
4、验收标准：供应商派技术人员到达现场提供安装、调试等服务并协助采购人组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用；若有缺少或损坏，供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至采购人满意为止；检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
5、设备验收时需提供招标文件中所提验收要求的相应文件，费用包含在总价中。
6、其他要求
6.1 乙方应按照投标文件的有关规定提供合格服务；
6.2 服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到采购单位的要求；
6.3 服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；
6.4 验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准；
6.5 乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方，并与甲方采购中心的专员联系及备案；
6.6 乙方需按照政府疫情防控相关文件及甲方的要求完成供货设备的检测和消杀、相关人员的防疫检查等疫情防控工作，所产生的费用包含在总价中。
四、售后服务
见招标文件采购需求。
按照公开招标文件和乙方在投标文件中承诺的优于公开招标文件要求的服务执行。
五、甲乙双方义务
1、甲方自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任。
2、甲方按本合同约定按时支付合同价款。
3、乙方严格按本次公开招标文件及甲方的要求进行供货、安装、调试及售后服务工作，严格履行投标文件所约定的一切相关职责。
六、争议解决方式
在执行本合同中若发生争议，双方首先应通过友好协商解决，经协商在7天内不能达成协议时，任意一方可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。
七、沟通方式
双方可以以书面、口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件的沟通应以书面的方式进行。有当事人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在双方均认同的情况下可作为正式文件使用。
八、合同语言
合同书写应用简体中文。双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。
九、违约责任与索赔
1、甲方有权根据权威检测单位对设备检验报告向乙方提出索赔。
2、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜；
3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
4、甲方提出索赔的书面材料应报采购代理机构备案。乙方同意的索赔方案应报采购代理机构及甲方采购监管部门审核。
5、如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将书面通知乙方，乙方在接到通知书后7个工作日内确认无误后应对违反或拒绝相应部分做出修正，如果认为在7个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到修正或不提出修正计划，甲方有权暂停履行本合同的一部分或全部。甲方行使暂停权利后，甲方有权暂缓支付到期应向乙方支付的价款，对于这种暂停，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担。
6、除不可抗力因素外，乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的0.05%的违约金。如乙方逾期交货达60天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。 
十、保密及知识产权协议
本合同及合同涉及的其他资料、信息属保密性质，未经双方同意，任何一方不得向第三方泄露。对不属于本方、且受知识产权保护的产品、资料、信息不得用于其他目的。本项目最终成果知识产权归甲乙双方共同所有，同时乙方应保证甲方使用其提供的服务及产品不会产生知识产权侵权等问题，否则，责任一律由乙方承担。
十一、不可抗力
1、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
十二、合同的解除、转让、修改、补充
（一）合同的解除
1、甲方和乙方协商一致后，可以解除合同；
2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
（二）合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
（三）合同修改、补充
合同的修改、补充应事先经双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。
十三、附则
1、合同份数：本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。
2、未尽事宜：合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和公开招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
3、本合同如与合同一般条款有冲突，以合同一般条款要求为准。
十四、合同的生效
本合同在双方签字盖章后生效。
12、 附件
13、 供应商承诺书
14、 供应商ABC三级评价机制（试行版）
 
甲方（签章）：南京市计量监督检测院乙方（签章）：
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
开户银行：农业银行南京栖霞支行开户银行：
账号：10110001040215654                   账号：
联系人：联系人：
电话：电话：
 
年月日


供货一览表
	序号
	项目/设备
	型号规格
	制造单位
	数量
（套/台）
	单价（元）
	合价（元）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计
	小写：￥           元(小数点保留两位)
大写：               元整




产品配置清单
	序号
	设备品目
	配置名称
	数量

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
供货一览表、产品配置清单需求部门确认签字：


附件：
供应商承诺书
致[采购方名称]：
本单位作为贵方合作供应商，现就采购合作履约事宜郑重作出如下承诺：
一、已认真阅读并充分理解贵方发布的《供应商ABC三级评价机制（试行版）》（以下简称“评价机制”），同意并认可以下规定：
（一）A级（违法或实质性违约行为）：
A1级（违法行为）：如提供虚假材料、围标串标、行贿、供应假冒伪劣产品等。处理：解除合同；扣除全部履约保证金；由财政部门、公安部门、市场监管部门等依法处理。
A2级（实质性违约）：如拒绝履约、擅自转包、质量严重不达标、售后质保不到位严重影响使用等。处理：解除合同；扣除全部履约保证金；2年内不再参与贵方同类内控采购项目等。
（二）B级（一般性违约）：如交货延迟、质量偏差、售后响应不及时等。处理：限期整改；扣除部分履约保证金；累计多次升级处理；贵方可不再主动邀请本单位参与询价、需求论证环节，且1年内不再参与贵方同类内控采购项目等。
（三）C级（轻微瑕疵）：如包装不规范、资料不全等。处理：警示提醒；累计多次升级处理；整改合格免于处罚等。
二、本承诺书作为采购合同的补充条款，与主合同具有同等法律效力。
三、本单位承诺
在参与贵方采购项目及履行合同过程中，严格遵守上述规定。如发生相应违约行为，同意并认可贵方依据法律法规、本承诺书、合同约定、评价机制采取的处理措施，承担相应的法律和经济责任。
 
备注：供应商分级分类标准及处理方式，见附件《供应商ABC三级评价机制（试行版）》。
 
 
承诺方（盖章）：
 
法定代表人/授权代表人（签字）：
 
日期：年月日


附件：
供应商ABC三级评价机制（试行版）
为进一步规范采购合作秩序，压实供应商履约责任，有效规避采购合作中的各类风险，根据《中华人民共和国民法典》等法律要求，特制定本文件。旨在通过对供应商进行分级分类评价，合理运用履约保证金、解除合同、经济处罚等手段，并依法衔接行政处罚，保障采购工作合法合规、高质高效推进。
30、 原则导向
1.分级评价原则。根据违约行为的严重程度，实行三级分类评价。
2.公平平等原则。双方权利义务对等，处理措施与违约行为相适应。
3.程序公正原则。违约认定需经调查核实，保障供应商知情权和申辩权。
31、 适用范围
1.本文件适用于本单位组织的政府采购、内控采购项目。
2.对于依法应当通过法定政府采购方式实施的项目，仍须严格按照政府采购法律法规执行，本文件可作为合同履约管理的重要参考。
32、 分类明细与处理方式
（一）A级（违法或者实质性违约行为）
1.A1级（存在违法行为）
（1）范围（满足其中一条即属于）
主要指供应商存在以下违法行为：
①提供虚假材料谋取中标、成交的；
②采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
③与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
④向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
⑤在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
⑥拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
⑦供应假冒伪劣产品；
⑧其他违反《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律的行为。
（2）处理方式
①根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商企业面临的处罚包括：
Ⅰ供应商有前款1-6项情形之一的，处以罚款、列入不良行为名单、没收违法所得、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
Ⅱ供应商有前款第1-5项情形之一的，中标、成交无效。
②我单位处理方式
本单位尊重并执行财政部门以上的处罚决定，不影响本单位依据合同约定采取以下其中一项或多项处理方式。
Ⅰ合同处理：立即无条件解除合同，供应商承担全部赔偿责任并退还全部款项；未能退还的部分，提请财政部门按照“违法所得”处理，依法没收。
Ⅱ经济处理：扣除全部履约保证金。
Ⅲ依法报告：相关违法线索移交财政部门、公安部门、市场监管部门等主管单位，由其进行违法认定。
2.A2级（实质性违约行为）
（1）范围（满足其中一条即属于）
①无正当理由拒绝履行合同；
②未经采购人书面同意擅自转包、分包；
③产品质量、技术指标未达标，书面通知后仍无法整改到位；
④经书面催告后在合理期限内仍无法按约交付合格产品或完成服务；
⑤售后质保不到位，严重影响使用；
⑥其他导致合同目的无法实现的实质性违约行为。
（2）处理方式（我单位可结合实际情况选择适用其中一项或多项处理方式）
①合同处理：立即无条件解除合同，供应商承担全部赔偿责任并退还全部款项。
②经济处理：扣除全部履约保证金。
③合作限制：2年内不再参与本单位同类内控采购项目。
（二）B级（一般性违约行为）
1.范围（满足其中一条即属于）
（1）产品质量、规格、技术参数与合同约定存在偏差，但不影响基本使用功能；
（2）交货或完成服务延迟，且逾期未超过合同总额的20%；
（3）售后服务响应不及时，但经催告后及时补救；
（4）其他非根本性的一般违约行为。
2.处理方式（我单位可结合实际情况选择适用其中一项或多项处理方式）
（1）整改要求：限期整改；
（2）经济处理：根据情况扣除履约保证金的10%-20%；
（3）升级条款：同类问题累计3次，升级A级，按对应条款处理；
（4）合作限制：2年内不再主动邀约B级供应商参与本单位询价、需求论证等环节；1年内不再参与本单位同类内控采购项目。
（5）中小微企业政策：对于首次出现B类行为的中小微企业，本单位可视情节给予整改宽限期，宽限期内主动完成整改的，可减免经济处罚。
（三）C级（轻微瑕疵违约行为）
1.范围（满足其中一条即属于）
（1）产品包装不规范、配套资料不全；
（2）售后响应时效不足；
（3）其他轻微瑕疵问题，但整改及时的。
2.处理方式（我单位可结合实际情况选择适用其中一项或多项处理方式）
（1）警示要求：以警示提醒、限期整改为主；
（2）经济处理：整改合格后不作处罚；
（3）升级条款：同类问题累计3次则升级为B级，按对应条款处理；
（4）中小微企业政策：对于首次出现C类行为的中小微企业，主要以警示要求为主，可减免经济处罚。
四、认定过程
1.责任部门
由本单位采购管理部门牵头，会同需求部门、科学技术委员会、资产管理部门等共同组成违约认定小组，对供应商违约行为进行调查核实。涉嫌违法行为的，将相关线索、证据移交至财政部门、公安部门、市场监管部门等，由其对违法行为进行认定。
2.证据要求
应当以书面证据为主要依据，包括但不限于：验收报告、质量检测报告、合同履行记录、书面催告函及回执、往来邮件或函件、现场检查记录等。证据材料应当真实、完整，并归档保存。
五、异议申诉
供应商对行为认定或处理决定有异议的，可在收到书面通知后7个工作日内向本单位采购管理部门提出书面申诉。本单位在收到申诉后20个工作日内作出复核决定并书面告知。复核期间不停止处理决定的执行，但经复核认定处理确有错误的，应及时纠正并恢复供应商资格。
六、声明
本文件中“不再参与本单位同类内控采购项目”、“不再主动邀约B级供应商参与本单位询价、需求论证等环节”等表述，系基于合同约定对特定违约行为的后续合作管理措施，不构成政府采购工作要求的“不良行为记录名单”或“黑名单”。本单位不自行建立黑名单库，并与国家信用体系保持衔接。
七、其他
1.本文件自发布之日起试行，由本单位政府采购管理部门负责解释。
2.如遇国家法律法规或政策调整，本文件相应修订。
3.履约保证金在符合国家法律法规的前提下，可要求供应商采用银行或金融机构出具的见索即付保函等非现金形式提交，保函须明确载明“见索即付”字样，且担保期限应覆盖合同履约期限。
4.本单位在与供应商签订采购合同时，应在合同条款中对严格履约义务、违约后果及本文件规定的分级处理措施进行显著提示，确保供应商充分知悉并确认。
 
 
 
 


第六章 投标文件格式及附件
 
 
 
 
 
 
 
（项目名称）
（采购包号）
 
投标文件
 
 
 
 
 
 
 
 
投标人名称（加盖电子公章）：
 
年 月日


目录
（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））


附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。
3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人名称（加盖电子公章）：                        
日    期：     年    月    日


附件二、法定代表人授权书格式
 
法定代表人授权书
 
本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日期：
 
法定代表人身份证：
 
 
 
授权代表身份证：
 
 
 


附件三、开标一览表
 
开标一览表
               
项目名称：
项目编号：
采购包号：
采购包名称：
	投标总价（含税总价）
	大写         元
小写         元

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）

	备注
	 


 
 
 
投标人名称（加盖电子公章）：                              
 
说明：
33、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。
 


附表——分项报价表格式
 
分项报价表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
采购包名称：
	序号
	分项内容
	制造商名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计：      （小数点保留两位）
	 


如果行数不够，请自行增加。
 
投标人名称（加盖电子公章）：                              
 
 
 
     
 
 


 附件四、采购需求偏离表格式
 
采购需求偏离表
                       
项目名称：
项目编号：
采购包号：
采购包名称：  
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
	证明材料对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。
 
 
投标人名称（加盖电子公章）：                              
 
 
 
 
 
 
 


附件五、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：
项目编号：
采购包号：
采购包名称：         
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
	证明材料对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。
 
 
 
投标人名称（加盖电子公章）：                              
 
 
 
 


附件六、技术说明与服务方案
 
技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：
 
 
 
 


附件七、拟参与本项目服务人员一览表
 
拟参与本项目服务人员一览表
 
项目名称：
项目编号：
采购包号：
采购包名称：
 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人名称（加盖电子公章）：                              
 
 
 


附件八、 投标人类似业绩情况表
 
投标人类似业绩情况表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
采购包名称：
 
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人名称（加盖电子公章）：                              
 
 
 


附件九：企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
投标人名称（加盖电子公章）：
                                               日期：


关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 
 
 
 
 


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（加盖电子公章）：
日期：
 
 
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）
 
 
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）
 


附件十、无重大违法记录声明格式
 
无重大违法记录声明
 
江苏省设备成套股份有限公司：
 
我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
 
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
 
 
投标人名称（加盖电子公章）：         
日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件
 
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年财务报表，公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代（2-5）的证明材料；
（7）提供投标法定代表人或授权代表近3个月内任意一个月社会保险缴纳凭据。
 
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
 
 
 
附件十二、其他
 


