## 总表
物化实验室设备采购项目（二次）采购清单
序号 | 楼层 | 实验室科目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 一层 | 化学普通实验室 | 间 | 2
2 |  | 化学上通风实验室 | 间 | 1
3 |  | 化学准备室 | 间 | 1
4 |  | 化学药品室 | 间 | 1
5 |  | 化学危化品室 | 间 | 1
6 |  | 化学仪器室 | 间 | 1
7 |  | 化学实验仪器 | 批 | 1
8 | 三层 | 物理吊装实验室 | 间 | 1
9 |  | 物理普通实验室1（电学） | 间 | 1
10 |  | 物理普通实验室2、3（力学光学） | 间 | 1
11 |  | 物理准备室 | 间 | 1
12 |  | 物理仪器室 | 间 | 1
13 |  | 物理实验仪器（八年级） | 批 | 1
14 |  | 物理实验仪器（九年级） | 批 | 1

## 化学普通实验室
化学普通实验室
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 教师演示台1 | 1.规格：≥L2400mm*W700mm*H850mm； 2.台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板； 3.桌身：整体采用1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联出水控制阀； 5.柜门：门板加衬板双层结构，内含填充物，门板表面带ABS嵌入式拉手； 6.滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 7.三联出水控制阀：鹅颈式实验室优质出水控制阀：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水阀可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管； 8.下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏； ▲9、冷轧钢板通过第三方检测机构检测：漆膜抗冲击测试中等级1的要求。提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告； ▲10、教师演示台通过第三方检测机构检测：水平静载荷试验：力600N,10次；垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次；持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h；水平冲击稳定性：质量50kg,跌落高度40mm；独立操作台垂直加载稳定性：750N；跌落：跌落高度:150mm,10次；垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 2 | 张
2 | 实验演示多目仪 | 1.整机一体化设计，具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头； 2.整机≤5kg，机身整体高度≤545mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm； 3.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 4.具备辅助照明LED，可以调整亮度； 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置； 7.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 8.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整； 9.顶部辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。 | 2 | 台
3 | 实验演示多目仪应用软件 | 1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； | 2 | 套
4 | 实验桌 | 1.规格：≥L1200mm*W600mm*H780mm； 2.台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型； 3.桌架：桌架由左右横梁、前横梁、中横梁、后横梁及拉筋组成，整体稳固牢靠； 4.左右横梁：左右横梁采用3.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 5.前中横梁：左右横梁采用2.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6.后横梁：后横梁采用铝合金挤出，壁厚为1.3mm，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 7.拉筋：拉筋采用壁厚为1.5mm，60*30的平椭圆管与3.5mm的连接片焊接而成，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 8.桌腿：桌腿由前腿、装饰件及后腿组成，底部有橡胶脚垫或调节脚，减少与地面摩擦，桌腿底部预留孔位可与地面固定，整体由不同颜色搭配，使产品更具层次感； 9.前腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头，腿身具有ABS一体注塑置物挂钩，可承受5KG重量； 10.装饰件：采用壁厚为1.0mm厚的方形铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 11.后腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头； 12.书包斗：采用PP工程塑料作原料，经模具注塑一次成型，外形规格：420mm×300㎜×175㎜，壁厚3mm； ▲13.实验桌通过第三方检测机构检测：水平静载荷试验：力600N,10次；垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次；持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h；水平冲击稳定性：质量50kg,跌落高度40mm；独立操作台垂直加载稳定性：750N；跌落：跌落高度:150mm,10次；垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 52 | 张
5 | 功能柱 | 规格：≥L350*W200*H725mm，整体采用实验室专用PP材质，径注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装。四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 | 52 | 个
6 | 水槽柜 | 1.规格：≥L450mm*W600mm*H840mm； 2.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑一次性成型，水槽后端设置挡板，防止使用过程中水溅至前排学生，内置溢水孔，防止水位过高导致溢水，整体外观线条简约硬朗； ▲3.水槽通过第三方检测机构检测： 1）外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷； 2）抗负载：试验完成后，样品没有裂纹、破裂、或变形等情况，符合要求； 3）耐化学腐蚀和耐污染性能：试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等现象，符合要求； 提供上述3小项具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告。 4.水槽托架：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理,通过螺丝将水槽固定在托架上，使整体更加稳固； 5.水槽柜体：水槽柜体由侧板、前门板、后门板及底座组成，前后各设置一个柜门，便于日后维修养护； 侧板：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 前门板：内置衬板，整体采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 后门板：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，通过搭扣锁与柜体连接，拆卸方便； 底座：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，底部配置调节脚，减少与地面摩擦。 ▲6.钢制水槽柜通过第三方检测机构检测： 1）柜体邻边垂直度（正视面板、框架）：对角线长度、对边长度等检测结果为合格或符合； 2）位差度：要求检测结果为符合要求； 3）分缝：开门检测结果为符合要求； 4）电镀层外观要求：要求检测结果为符合要求； 5）安全性：要求检测结果为符合要求； 提供上述5小项具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告。 7.三联出水控制阀：鹅颈式实验室优质出水控制阀：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水阀可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 26 | 个
7 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 | 28 | 套
8 | 下水装置 | 采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 26 | 套
9 | 学生安全电源 | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便； 2.学生低压电源由教师集中供电，具有过载保护，过载指示灯点亮，自动复位功能； 3.交流低压电源输出:2V到24V，由教师分档调节送给。学生直流输出的电压为学生交流全桥整流方式； 4.220V电源插座，由教师集中控制220V，安全可靠。保险丝保护，220V电源指示灯，电源开关控制。 | 52 | 套
10 | 教师总控电源 | 1.教师控制台控制区采用10寸触摸屏操作方式； 2.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A； 3.具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能； 4.定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定； 5.采用10寸触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流； 6.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制； 7.2组5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A； 8.教师集中供电控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁； 9.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 10.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能； 11.大电流短时输出。8秒自动关断； 12.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能； ▲13.电源通过第三方检测机构检测： 1）环境条件：室内使用，高度在 2000m 以下，温度在 5℃~40℃范围内，温度低于31℃时最大相对湿度为80%；温度为40℃时相对湿度线性降低 50%，一瞬态过压为设施类别(过压类别)，电源电压波动不应超过标称电压的±10%，检测结果：合格； 2）安全要求：①电击危险：备设计和构造以防止电击危险的要求，包括隔离、保护和接地；②火灾危险：设计和构造以防止火灾危险的要求，包括电气和机械方面的防护。检测结果：合格； 提供上述2小项具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 2 | 套
11 | 实验凳 | 1.凳面：直径300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光； 2.凳架：采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm； 4.托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固； 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音； ▲6.实验凳通过第三方检测机构检测： 1)外观性能要求：①管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；②焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；③冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；④铆接件：铆接处应铆接应牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印；⑤皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致； 2)安全性能要求：活动部件间距离≤5mm或≥25mm,折叠产品应无非预期的自行折叠现象，所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落，抽屉、键盘、拉蓝等推拉构件应有防脱落装置，人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）； 提供上述2小项具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 104 | 条
12 | 教师椅 | 1.规格：≥L500mm*W500mm*H800mm； 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好； 3.面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方； 4.骨架钢管电镀，气动升降。 | 2 | 条
13 | 洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.供水软管：采用1.5米长不锈钢软管。技术参数公称压力：0.4MPA密封压力：0.45MPA流量：≧11L/min工作压力：0.2-0.4MPA适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水安装说明：1.将固定托盘安装固定于台面上。2.将供水软管锥度母端（内装胶垫）从固定托盘下部穿过，与控水阀G1/2接头部位连接。 | 2 | 套
14 | 边台 | 1.全钢结构 L1000*500*840（±10）mm； 2.台面：采用12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5.铰链：采用采用优质平板铰链，开合十万次不变形； 6.滑轨：抽屉全部采用优质16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚； 8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 | 16 | 米
15 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 2 | 套
16 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 2 | 套

## 化学上通风实验室
化学上通风实验室 | [5 empty] | 返回总表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 教师演示台1 | 1.规格：≥L2400mm*W700mm*H850mm； 2.台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板； 3.桌身：整体采用1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联出水控制阀； 5.柜门：门板加衬板双层结构，内含填充物，门板表面带ABS嵌入式拉手； 6.滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 7.三联出水控制阀：鹅颈式实验室优质出水控制阀：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水阀可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管； 8.下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张
2 | 实验演示多目仪 | 1.整机一体化设计，具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头； 2.整机≤5kg，机身整体高度≤545mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm； 3.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 4.具备辅助照明LED，可以调整亮度； 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置； 7.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 8.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整； 9.顶部辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。 | 1 | 台
3 | 实验演示多目仪应用软件 | 1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； | 1 | 套
4 | 实验桌 | 1.规格：≥L1200mm*W600mm*H780mm； 2.台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型； 3.桌架：桌架由左右横梁、前横梁、中横梁、后横梁及拉筋组成，整体稳固牢靠； 4.左右横梁：左右横梁采用3.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 5.前中横梁：前中横梁采用2.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6.后横梁：后横梁采用铝合金挤出，壁厚为1.3mm，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 7.拉筋：拉筋采用壁厚为1.5mm，60*30的平椭圆管与3.5mm的连接片焊接而成，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 8.桌腿：桌腿由前腿、装饰件及后腿组成，底部有橡胶脚垫或调节脚，减少与地面摩擦，桌腿底部预留孔位可与地面固定，整体由不同颜色搭配，使产品更具层次感； 9.前腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头，腿身具有ABS一体注塑置物挂钩，可承受5KG重量； 10.装饰件：采用壁厚为1.0mm厚的方形铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 11.后腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头； 12.书包斗：采用PP工程塑料作原料，经模具注塑一次成型，外形规格：420mm×300㎜×175㎜，壁厚3mm。 | 26 | 张
5 | 功能柱 | 规格：≥L350*W200*H725mm，整体采用实验室专用PP材质，径注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装。四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 | 26 | 个
6 | 水槽柜 | 1.规格：≥L450mm*W600mm*H840mm； 2.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑一次性成型，水槽后端设置挡板，防止使用过程中水溅至前排学生，内置溢水孔，防止水位过高导致溢水，整体外观线条简约硬朗； 3.水槽托架：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理,通过螺丝将水槽固定在托架上，使整体更加稳固； 4.水槽柜体：水槽柜体由侧板、前门板、后门板及底座组成，前后各设置一个柜门，便于日后维修养护； 侧板：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 前门板：内置衬板，整体采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 后门板：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，通过搭扣锁与柜体连接，拆卸方便； 底座：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，底部配置调节脚，减少与地面摩擦。 5.三联出水控制阀：鹅颈式实验室优质出水控制阀：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水阀可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 13 | 个
7 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 | 14 | 套
8 | 下水装置 | 采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 13 | 套
9 | 学生安全电源 | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便； 2.学生低压电源由教师集中供电，具有过载保护，过载指示灯点亮，自动复位功能； 3.交流低压电源输出:2V到24V，由教师分档调节送给。学生直流输出的电压为学生交流全桥整流方式； 4.220V电源插座，由教师集中控制220V，安全可靠。保险丝保护，220V电源指示灯，电源开关控制。 | 26 | 套
10 | 教师总控电源 | 1.教师控制台控制区采用10寸触摸屏操作方式； 2.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A； 3.具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能； 4.定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定； 5.采用10寸触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流； 6.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制； 7.2组5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A； 8.教师集中供电控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁； 9.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 10.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能； 11.大电流短时输出。8秒自动关断； 12.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能； | 1 | 套
11 | 实验凳 | 1.凳面：直径300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光； 2.凳架：采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm； 4.托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固； 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 | 52 | 条
12 | 风机 | 1.材料：PP米黄板，耐酸碱及腐蚀材料； 2.电机功率：6A-5.5KW； 3.技术要求：转速：1450r/min，风量：6652-14685m3/h，全压：1123-733Pa，噪声符合国家标准； 4.标准配件：防雨风帽、电机防雨罩、及减震垫。 | 1 | 套
13 | 消音器 | 1.规格：外径φ480mm，内径φ400，高度1000mm，圆形； 2.材料：PP米黄板，那酸碱及腐蚀材料；内置隔音棉装置； 3.对接口可做承插或法兰链接，方便现场对接管道。 | 1 | 套
14 | 风机软连接 | 采用PVC柔性材料制作，规格：φ600-φ400mm，用途：风机伸缩软连接具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便，还可以大大降低管道系统的震动和噪声，可从根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。 | 1 | 套
15 | 变频器 | 变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。主要参数指标有：1、 LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等；2、额定输入电压：三相380V，±15%；3、额定输入频率：50/60 HZ；4、控制方式：空间电压矢量控制； | 1 | 套
16 | 教师椅 | 1.规格：≥L500mm*W500mm*H800mm； 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好； 3.面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方； 4.骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 套
17 | 洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.供水软管：采用1.5米长不锈钢软管。技术参数公称压力：0.4MPA密封压力：0.45MPA流量：≧11L/min工作压力：0.2-0.4MPA适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水安装说明：1.将固定托盘安装固定于台面上。2.将供水软管锥度母端（内装胶垫）从固定托盘下部穿过，与控水阀G1/2接头部位连接。 | 1 | 套
18 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度ABS材质，旋转处为锯齿状，使旋转时更具触感； 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果； 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆； 4.关节松紧旋钮：高密度ABS材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 5.拱形集气罩：直径280mm，高密度PC制成； 6.伸缩导管：4节直径65mm的专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕； 7.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下； 8.导管连接件：专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面为阳极氧化处理，连接件由3个部件组成，首先将连接件A通过铆钉与导管连接，后通过套筒以螺纹的形式与连接件A连接，整体结构牢靠，外观无螺钉裸露； 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 27 | 套
19 | 室内风管 | 1.主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ315㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm； 2.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 套
20 | 室外风管 | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能； 2.规格：主风管直径400mm； 3.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 套
21 | 风机控制线 | 1.采用6mm²铜线为主线连接； 2. 电缆的额定电压300/500V； 3. 电缆长期工作温度-30～90℃； 4. 电缆敷设温度不低于0℃。 | 1 | 室
22 | 边台 | 1.全钢结构 L1000*500*840（±10）mm； 2.台面：采用12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5.铰链：采用采用优质平板铰链，开合十万次不变形； 6.滑轨：抽屉全部采用优质16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚； 8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 | 8 | 米
23 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套
24 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套

## 化学准备室
化学准备室 | [5 empty] | 返回总表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 准备台 | 1.全钢结构4800*1200*840（±10）mm； 2.台面：采用12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5.铰链：采用采用优质平板铰链，开合十万次不变形； 6.滑轨：抽屉全部采用优质16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚； 8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 | 1 | 张
2 | 水槽 | 430*330*280mm，采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个
3 | 中央台试剂架 | 1.规格：4000L*300W*750H； 2.双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用80*42*1.0mm，护栏采用30*12*1.0mm铝合金型材，玻璃托盘厚8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。 | 2 | 套
4 | 滴水架 | 1.材质:高密度PP； 2.尺寸：550*400*120mm，27支滴水棒； 3.底部托盘中间设有排水孔； 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 | 1 | 组
5 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 | 1 | 套
6 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 套
7 | 通风柜 | 1.规格：1500*850*2350； 2.外壳说明： 外壳采用 1.0mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观； 3.内壳说明：采用5mm灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路； 4.日光灯说明：防爆灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用防爆灯1支，并设有5mm钢化玻璃； 5.把手说明：暗式一字拉手； 6.导流板说明：采5mm灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质； 7.电源说明：采用实验室专用防爆电源插座； 8.窗口说明：铝型材配合塑料型材边框，视窗口采用单块5mm安全玻璃，窗口也可采用配3块5mm安全玻璃，可左右移动，单块并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节； 9.调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm； 10.集气罩说明：采用PP材质； 11.配电箱说明：符合220V及380V供电要求，有漏电及电机保护装置； 12.控制开关说明：防爆开关，集中控制整个电路系统； 13.工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔； 14.三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1800m³/h左右，且噪声小； 15.下部柜体（一般型底柜），门板：采用1.0mm优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 | 1 | 台
8 | 仪器柜1 | 1.规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤； 2.材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）； 3.结构： ①分区结构：采用上下双柜体设计，上层为玻璃门展示存储区，内置多层可调式隔板，可根据仪器尺寸灵活调整空间；下层为封闭式储物区，保障物品隐私性与安全性。 ②辅助结构：左侧设置百叶式通风区，增强柜体内部空气流通，有效防止仪器因潮湿受损。 ③五金结构：配置双锁具系统（上下柜体各一套），采用防锈锁芯与锁具，确保仪器存放的安全性；柜门配备暗藏式铰链，开合顺畅且具备良好的承重性。 4.柜体侧板： ①规格：970✕485✕50mm，壁厚：3mm。 ②结构：侧面板设有双色条纹工艺；装饰条纹板规格：352✕32✕15mm。 5.柜体底板板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm， ②材质：采用改性增强型PP材料作基材， ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，底板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。 6.柜体中层腰板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm ②材质：采用改性增强型PP材料作基材。 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，腰板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。中腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。 7.柜体顶板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm ②材质：采用改性增强型PP材料作基材 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，底板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。 8.活动层板： ①规格尺寸：950✕455✕30mm， ②材质：材料采用改性增强型PP作基材。 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30✕20✕1.0mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5✕21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板承重不低于20公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每档升降距离175mm。 9.玻璃门： ①规格尺寸：950✕455✕30mm， ②材质：采用改性增强型PP作基材 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽芯生产工艺，设有天地门锁装置，门框顶部与底部设有玻璃门弹簧碰珠，达到闭门时的定位功能，开启关闭时使用丝滑顺畅。由内向外嵌入一块玻璃，玻璃规格：818✕378✕5mm厚，门框的玻璃做周边高温烤漆工艺，中间做透明镂空加工处理，透明视窗方便用户可视柜内物品。门内测设有2个U型塑料件的卡玻璃装置，安装方便，使用安全，钢化玻璃有印刷CCC标志。 10.调整脚: ①规格：M10✕30mm螺丝 ②材质：采用改性增强型PP作基材 ③工艺和结构：经注塑模具一次性成型，塑料脚盘直径30mm，塑料脚高20mm,达到柜体升降可调。 11.其他配件： ①紧固件:M6✕75mm内六角螺丝4枚，M6✕55mm内六角螺丝8枚，配套对应的螺母与工具。 ②门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，圆弧造型，人体工学原理设计，美观耐用。 ③门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏弹簧，耐腐蚀，经久耐用，安装方便。 | 2 | 台
9 | 仪器柜2 | 1.规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤。仪器柜内外部肉眼可视金之处无任何金属部件的材料外露，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性； 2.材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）； 3.柜体侧板：规格尺寸：970✕485✕50mm，壁厚：3mm； 4.柜体底板板：底板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm； 5.柜体中层腰板：腰板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。中腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能； 6.柜体顶板：具有通风功能，规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能； 7.活动层板：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用改性增强型PP作基材，经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30✕20✕0.8mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5✕21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板物体平放承重不低于120公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每档升降距离175mm； 8.玻璃门：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用材料采用改性增强型PP作基材，注塑门框颜色为：浅蓝色（客户可选择定制），选用透明无色差玻璃，经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽芯生产工艺，右侧门设有上下天地门锁装置，门框顶部与底部设有玻璃门弹簧碰珠，达到闭门时的定位功能，开启关闭时使用丝滑顺畅。由内向外嵌入一块玻璃，玻璃规格：818✕378✕5mm厚（+-0.2mm)上柜，透明视窗方便用户可视柜内物品。门内测设有2个U型塑料件的卡玻璃装置，安装方便，使用安全，钢化玻璃有印刷CCC标志。下柜整面玻璃烤漆工艺，存放防透光物品； 9.调整脚:M8✕25mm螺丝，经注塑模具一次性成型，塑料脚盘直径25mm，塑料脚可调高度20mm。10、紧固件:M6✕75mm内六角螺丝4枚，M6✕55mm内六角螺丝8枚，配套对应的螺母与工具； 10.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，一个把手四分之一的圆弧造型，人体工学原理设计，美观耐用； 11.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏弹簧，耐腐蚀，经久耐用，安装方便。 | 2 | 台
10 | 药品柜1 | 1.规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤； 2.材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）； 3.结构： ①分区结构：采用上下双柜体设计，上层为玻璃门展示存储区，内置多层可调式隔板，可根据仪器尺寸灵活调整空间；下层为封闭式储物区，保障物品隐私性与安全性。 ②辅助结构：左侧设置百叶式通风区，增强柜体内部空气流通，有效防止仪器因潮湿受损。 ③五金结构：配置双锁具系统（上下柜体各一套），采用防锈锁芯与锁具，确保仪器存放的安全性；柜门配备暗藏式铰链，开合顺畅且具备良好的承重性。 4.柜体侧板： ①规格：970✕485✕50mm，壁厚：3mm。 ②结构：侧面板设有双色条纹工艺；装饰条纹板规格：352✕32✕15mm。 5.柜体底板板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm， ②材质：采用改性增强型PP材料作基材， ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，底板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。 6.柜体中层腰板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm ②材质：采用改性增强型PP材料作基材。 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，腰板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。中腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。 7.柜体顶板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm ②材质：采用改性增强型PP材料作基材 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，底板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。 8.活动层板： ①规格尺寸：950✕455✕30mm， ②材质：材料采用改性增强型PP作基材。 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30✕20✕1.0mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5✕21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板承重不低于20公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每档升降距离175mm。 9.玻璃门： ①规格尺寸：950✕455✕30mm， ②材质：采用改性增强型PP作基材 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽芯生产工艺，设有天地门锁装置，门框顶部与底部设有玻璃门弹簧碰珠，达到闭门时的定位功能，开启关闭时使用丝滑顺畅。由内向外嵌入一块玻璃，玻璃规格：818✕378✕5mm厚，门框的玻璃做周边高温烤漆工艺，中间做透明镂空加工处理，透明视窗方便用户可视柜内物品。门内测设有2个U型塑料件的卡玻璃装置，安装方便，使用安全，钢化玻璃有印刷CCC标志。 10.调整脚: ①规格：M10✕30mm螺丝 ②材质：采用改性增强型PP作基材 ③工艺和结构：经注塑模具一次性成型，塑料脚盘直径30mm，塑料脚高20mm,达到柜体升降可调。 11.其他配件： ①紧固件:M6✕75mm内六角螺丝4枚，M6✕55mm内六角螺丝8枚，配套对应的螺母与工具。 ②门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，圆弧造型，人体工学原理设计，美观耐用。 ③门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏弹簧，耐腐蚀，经久耐用，安装方便。 | 3 | 台
11 | 药品柜2 | 1.规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤。仪器柜内外部肉眼可视金之处无任何金属部件的材料外露，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性； 2.材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）； 3.柜体侧板：规格尺寸：970✕485✕50mm，壁厚：3mm； 4.柜体底板板：底板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm； 5.柜体中层腰板：腰板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。中腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能； 6.柜体顶板：具有通风功能，规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能； 7.活动层板：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用改性增强型PP作基材，经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30✕20✕0.8mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5✕21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板物体平放承重不低于120公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每档升降距离175mm； 8.玻璃门：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用材料采用改性增强型PP作基材，注塑门框颜色为：浅蓝色（客户可选择定制），选用透明无色差玻璃，经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽芯生产工艺，右侧门设有上下天地门锁装置，门框顶部与底部设有玻璃门弹簧碰珠，达到闭门时的定位功能，开启关闭时使用丝滑顺畅。由内向外嵌入一块玻璃，玻璃规格：818✕378✕5mm厚（+-0.2mm)上柜，透明视窗方便用户可视柜内物品。门内测设有2个U型塑料件的卡玻璃装置，安装方便，使用安全，钢化玻璃有印刷CCC标志。下柜整面玻璃烤漆工艺，存放防透光物品； 9.调整脚:M8✕25mm螺丝，经注塑模具一次性成型，塑料脚盘直径25mm，塑料脚可调高度20mm。10、紧固件:M6✕75mm内六角螺丝4枚，M6✕55mm内六角螺丝8枚，配套对应的螺母与工具； 10.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，一个把手四分之一的圆弧造型，人体工学原理设计，美观耐用； 11.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏弹簧，耐腐蚀，经久耐用，安装方便。 | 3 | 台

## 化学药品室
化学药品室 | [5 empty] | 返回总表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 药品柜2 | 1.规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤。仪器柜内外部肉眼可视金之处无任何金属部件的材料外露，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性； 2.材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）； 3.柜体侧板：规格尺寸：970✕485✕50mm，壁厚：3mm； 4.柜体底板板：底板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm； 5.柜体中层腰板：腰板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。中腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能； 6.柜体顶板：具有通风功能，规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能； 7.活动层板：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用改性增强型PP作基材，经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30✕20✕0.8mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5✕21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板物体平放承重不低于120公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每档升降距离175mm； 8.玻璃门：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用材料采用改性增强型PP作基材，注塑门框颜色为：浅蓝色（客户可选择定制），选用透明无色差玻璃，经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽芯生产工艺，右侧门设有上下天地门锁装置，门框顶部与底部设有玻璃门弹簧碰珠，达到闭门时的定位功能，开启关闭时使用丝滑顺畅。由内向外嵌入一块玻璃，玻璃规格：818✕378✕5mm厚（+-0.2mm)上柜，透明视窗方便用户可视柜内物品。门内测设有2个U型塑料件的卡玻璃装置，安装方便，使用安全，钢化玻璃有印刷CCC标志。下柜整面玻璃烤漆工艺，存放防透光物品； 9.调整脚:M8✕25mm螺丝，经注塑模具一次性成型，塑料脚盘直径25mm，塑料脚可调高度20mm。10、紧固件:M6✕75mm内六角螺丝4枚，M6✕55mm内六角螺丝8枚，配套对应的螺母与工具； 10.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，一个把手四分之一的圆弧造型，人体工学原理设计，美观耐用； 11.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏弹簧，耐腐蚀，经久耐用，安装方便。 | 42 | 台
2 | 通风风机 | 110W 轴流风机。 | 11 | 台
3 | 通风系统（室内） | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 室
4 | 安装辅件 | 含固定支架、连接管、耗材等。 | 1 | 室

## 化学危化品室
化学危化品室 | [5 empty] | 返回总表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 易燃存储柜 | 1.尺寸：1840mm*900mm *510mm；门类型：双开门； 2.易燃存储柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 3.易燃存储柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm（其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品； 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）； 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m³/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）； 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉； 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度； 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强； 11.配备接地装置实现完全接地； 12.装箱时柜内外的说明标识。 | 1 | 台
2 | 易爆存储柜 | 1.尺寸：1840mm*900mm *510mm；门类型：双开门； 2.易爆存储柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 3.易爆存储柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm（其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品； 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）； 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m³/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）； 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉； 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度； 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强； 11.配备接地装置实现完全接地； 12.装箱时柜内外的说明标识。 | 1 | 台
3 | 耐腐蚀品储存柜 | 1.尺寸：1840mm*900mm *510mm；门类型：双开门； 2.耐腐蚀品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 3.耐腐蚀品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm（其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品； 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）； 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m³/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）； 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉； 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度； 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强； 11.配备接地装置实现完全接地； 12.装箱时柜内外的说明标识。 | 1 | 台
4 | 可燃液体防火安全柜 | 1.规格：1090*460*1650mm； 2.整体为双层1.2mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，内填特种防火材料，防火性能更为卓越。柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护； 3.内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响.红色和蓝色柜分别用进口粉做氟碳喷涂； 4.连续钢琴铰链便于平滑关闭； 5.采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好； 6.醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性； 7.焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏； 8.本产品具有防爆性能； 9.独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。蓄液槽高度为50mm符合EPA要求； 10.柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢； 11.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； 12.内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。 | 1 | 台
5 | 灭火设备 | 4KG干粉灭火器，符合安全条例，满足意外事故需要；两个灭火器和1个灭火器箱。 | 1 | 套
6 | 通风风机 | 110W 轴流风机。 | 2 | 台
7 | 通风系统（室内） | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 室
8 | 安装辅件 | 含固定支架、连接管、耗材等。 | 1 | 室

## 化学仪器室
化学仪器室 | [5 empty] | 返回总表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 仪器柜1 | 1.规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤； 2.材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）； 3.结构： ①分区结构：采用上下双柜体设计，上层为玻璃门展示存储区，内置多层可调式隔板，可根据仪器尺寸灵活调整空间；下层为封闭式储物区，保障物品隐私性与安全性。 ②辅助结构：左侧设置百叶式通风区，增强柜体内部空气流通，有效防止仪器因潮湿受损。 ③五金结构：配置双锁具系统（上下柜体各一套），采用防锈锁芯与锁具，确保仪器存放的安全性；柜门配备暗藏式铰链，开合顺畅且具备良好的承重性。 4.柜体侧板： ①规格：970✕485✕50mm，壁厚：3mm。 ②结构：侧面板设有双色条纹工艺；装饰条纹板规格：352✕32✕15mm。 5.柜体底板板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm， ②材质：采用改性增强型PP材料作基材， ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，底板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。 6.柜体中层腰板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm ②材质：采用改性增强型PP材料作基材。 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，腰板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。中腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。 7.柜体顶板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm ②材质：采用改性增强型PP材料作基材 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，底板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。 8.活动层板： ①规格尺寸：950✕455✕30mm， ②材质：材料采用改性增强型PP作基材。 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30✕20✕1.0mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5✕21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板承重不低于20公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每档升降距离175mm。 9.玻璃门： ①规格尺寸：950✕455✕30mm， ②材质：采用改性增强型PP作基材 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽芯生产工艺，设有天地门锁装置，门框顶部与底部设有玻璃门弹簧碰珠，达到闭门时的定位功能，开启关闭时使用丝滑顺畅。由内向外嵌入一块玻璃，玻璃规格：818✕378✕5mm厚，门框的玻璃做周边高温烤漆工艺，中间做透明镂空加工处理，透明视窗方便用户可视柜内物品。门内测设有2个U型塑料件的卡玻璃装置，安装方便，使用安全，钢化玻璃有印刷CCC标志。 10.调整脚: ①规格：M10✕30mm螺丝 ②材质：采用改性增强型PP作基材 ③工艺和结构：经注塑模具一次性成型，塑料脚盘直径30mm，塑料脚高20mm,达到柜体升降可调。 11.其他配件： ①紧固件:M6✕75mm内六角螺丝4枚，M6✕55mm内六角螺丝8枚，配套对应的螺母与工具。 ②门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，圆弧造型，人体工学原理设计，美观耐用。 ③门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏弹簧，耐腐蚀，经久耐用，安装方便。 | 6 | 台
2 | 仪器柜2 | 1.规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤。仪器柜内外部肉眼可视金之处无任何金属部件的材料外露，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性； 2.材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）； 3.柜体侧板：规格尺寸：970✕485✕50mm，壁厚：3mm； 4.柜体底板板：底板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm； 5.柜体中层腰板：腰板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。中腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能； 6.柜体顶板：具有通风功能，规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能； 7.活动层板：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用改性增强型PP作基材，经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30✕20✕0.8mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5✕21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板物体平放承重不低于120公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每档升降距离175mm； 8.玻璃门：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用材料采用改性增强型PP作基材，注塑门框颜色为：浅蓝色（客户可选择定制），选用透明无色差玻璃，经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽芯生产工艺，右侧门设有上下天地门锁装置，门框顶部与底部设有玻璃门弹簧碰珠，达到闭门时的定位功能，开启关闭时使用丝滑顺畅。由内向外嵌入一块玻璃，玻璃规格：818✕378✕5mm厚（+-0.2mm)上柜，透明视窗方便用户可视柜内物品。门内测设有2个U型塑料件的卡玻璃装置，安装方便，使用安全，钢化玻璃有印刷CCC标志。下柜整面玻璃烤漆工艺，存放防透光物品； 9.调整脚:M8✕25mm螺丝，经注塑模具一次性成型，塑料脚盘直径25mm，塑料脚可调高度20mm。10、紧固件:M6✕75mm内六角螺丝4枚，M6✕55mm内六角螺丝8枚，配套对应的螺母与工具； 10.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，一个把手四分之一的圆弧造型，人体工学原理设计，美观耐用； 11.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏弹簧，耐腐蚀，经久耐用，安装方便。 | 6 | 台

## 化学实验仪器
化学实验仪器
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
实验室基础器材
安全防护用品
1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 1 | 件
2 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子止血带（长度≥30 cm）等 | 1 | 个
3 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 48 | 件
4 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 48 | 个
5 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 24 | 个
6 | 防毒口罩 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 1 | 个
7 | 防毒口罩 | CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 1 | 个
8 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖 | 2 | 双
环保器材
9 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理量≥6 L/次 | 1 | 套
10 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25 L | 2 | 个
电器
11 | 电加热器 | 密封式 | 1 | 个
12 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电阻大于 100 MΩ | 1 | 台
13 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 1 | 台
14 | 教学电源 | 1、外观结构： a、电源采用全金属结构，铝合金型材框架，面板为不锈钢镜面面板，严禁用塑料材质做机箱或面板以免因电源发热变形发生危险。 b、市电输入采用标准三芯“品”型电源插口并自带保险装置，低压输出端口采用通用仪器接口。 2、电源调节： a、电源输出调节采用轻触式按键，上升、下降的自动加、减法调节方式。 b、应具有上、下调节锁定功能，当输出电压达到最高值12V时，自动锁定。 3、电源输出： a、直流稳压输出：0V-12V全电压覆盖，数码显示，有微调功能，调节值1V，额定电流2A。过载自动保护。 b、直流微调具有自动识别功能，当直流步进达到最高值时，将自动锁定微调调节功能。 c、交流输出电压：1V、2V、3V、4V、5V、6V、7V、8V、9V、10V、11V、12V，额定电流5A。过载自动保护。 4、直流特性： a、电压偏调：±（2%U标+0.1V）。 b、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时输出电压变化量不大于2%U标+0.1V。 c、负载稳定性：输入电压220V，负载电流在0至满载范围内变化，输出电压变化量不大于2%U标+0.1V。 d、纹波电压：满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。 5、交流特性： a、空载输出电压不大于1.05xU标+0.3V。 b、满载输出电压不小于0.95xU标-0.3V。 6、过载保护：电源在额定电流值内，应能正常、连续工作。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。 7、工作条件： a、环境温度：-20～＋40℃。 b、相对湿度：≤90%(40℃)。 c、工作电压：198V~242V 50Hz～60Hz。 d、工作时间：连续工作时间不小于8h。 | 1 | 台
收纳整理用具
15 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥50 kg | 2 | 辆
16 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm | 24 | 个
17 | 实验用品提篮 | 产品为塑料制作.附手柄.仪器中间隔开.可固定试管，中间有九个可以固定试管的孔径.分别为：2孔径均为18mm.5孔径均为16mm.2孔径均为21mm.内口宽度280mm.内口长度420mm.单独小内口120mm.高度118mm | 6 | 个
工具
18 | 一字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 1 | 支
19 | 十字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 1 | 支
20 | 钢丝钳 | 160 mm | 1 | 把
21 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 1 | 把
22 | 三角锉 | 250 mm，带柄 | 1 | 个
23 | 民用剪刀 | 3 号，150 mm，A 型 | 3 | 把
24 | 玻璃管切割器 | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管 | 1 | 个
25 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm， 并配一支带柄金属通扦 | 2 | 套
26 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 1 | 个
27 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M 板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 1 | 个
28 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头 | 1 | 台
测量仪器
29 | 托盘天平 | 100 g，0.1 g | 24 | 台
30 | 托盘天平 | 500 g，0.5 g | 1 | 台
31 | 电子天平 | 1000 g，0.1 g | 1 | 台
32 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 30 | 支
33 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃，有保护套 | 1 | 支
34 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 | 2 | 个
35 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 13 | 台
支架
36 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬 | 25 | 套
37 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm | 25 | 个
38 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑 30 mm 坩埚 | 13 | 个
39 | 试管架 | 1.为8孔型式，由试管孔板、支撑板、试管棒、底座组成，采用透明聚碳酸酯注塑成型； 2.外形尺寸为240mm×63mm×74mm，试管孔孔直径为22mm，试管防止棒棒顶端外直径8mm，底端外直径10mm，棒高65mm；底座上与孔上下对应有圆弧孔穴，孔穴断面孔直径为12mm，深3mm； 3.支撑板与试管孔板底座结合牢固、与底座垂直，试管孔板与底座平行。 | 48 | 个
40 | 试管架 | 木制，8 孔，孔径 25 mm | 4 | 个
41 | 试管架 | 木制，8 孔，孔径 35 mm | 4 | 个
42 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 1 | 个
43 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 1 | 个
44 | 滴定夹 | 塑料材质，加持部位有防滑脱凹槽 | 1 | 个
45 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 25 | 个
计量类玻璃仪器
46 | 量筒 | 10 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 50 | 个
47 | 量筒 | 25 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 50 | 个
48 | 量筒 | 50 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 50 | 个
49 | 量筒 | 100 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 30 | 个
50 | 量筒 | 500 mL,透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 10 | 个
51 | 容量瓶 | 250 mL,透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀 | 1 | 个
52 | 容量瓶 | 500 mL,透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀 | 1 | 个
53 | 滴定管 | 酸式，具塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 1 | 支
54 | 滴定管 | 碱式，无塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 1 | 支
可加热玻璃仪器
55 | 试管 | Φ 12 mm ×70 mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 50 | 支
56 | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 150 | 支
57 | 试管 | Φ 18 mm × 180 mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 50 | 支
58 | 试管 | Φ 20 mm × 200 mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 50 | 支
59 | 试管 | Φ 32 mm × 200 mm,透明硼硅酸盐玻璃制 | 10 | 支
60 | 口部具支试管 | Φ 20 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 10 | 支
61 | 硬质玻璃管 | Φ 15 mm × 150 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口 | 10 | 支
62 | 硬质玻璃管 | Φ 20 mm × 250 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口 | 10 | 支
63 | 烧杯 | 10 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 50 | 个
64 | 烧杯 | 25 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 50 | 个
65 | 烧杯 | 50 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种. | 50 | 个
66 | 烧杯 | 100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种. | 50 | 个
67 | 烧杯 | 250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种. | 50 | 个
68 | 烧杯 | 500 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种. | 3 | 个
69 | 烧杯 | 1000 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种. | 3 | 个
70 | 烧瓶 | 250 mL， 圆底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不 转动 | 13 | 个
71 | 烧瓶 | 250 mL， 平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不 转动 | 3 | 个
72 | 锥形瓶 | 100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 50 | 个
73 | 锥形瓶 | 250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 10 | 个
74 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 2 | 个
容器类玻璃仪器
75 | 集气瓶 | 125 mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落 | 50 | 个
76 | 集气瓶 | 250 mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落 | 20 | 个
77 | 液封除毒气集气瓶 | 250 mL 瓶口光滑，液封口深度≥1 cm | 5 | 个
78 | 广口瓶 | 60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 150 | 个
79 | 广口瓶 | 125 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 30 | 个
80 | 广口瓶 | 250 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 30 | 个
81 | 广口瓶 | 500 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 5 | 个
82 | 茶色广口瓶 | 60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 30 | 个
83 | 茶色广口瓶 | 125 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 5 | 个
84 | 茶色广口瓶 | 250 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 5 | 个
85 | 细口瓶 | 60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 50 | 个
86 | 细口瓶 | 125 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 100 | 个
87 | 细口瓶 | 250 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 10 | 个
88 | 细口瓶 | 500 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 5 | 个
89 | 细口瓶 | 1000 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 2 | 个
90 | 细口瓶 | 3000 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 2 | 个
91 | 茶色细口瓶 | 60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 5 | 个
92 | 茶色细口瓶 | 125 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 30 | 个
93 | 茶色细口瓶 | 250 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 5 | 个
94 | 茶色细口瓶 | 500 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 2 | 个
95 | 茶色细口瓶 | 1000 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 1 | 个
96 | 滴瓶 | 30 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 50 | 个
97 | 滴瓶 | 60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 50 | 个
98 | 茶色滴瓶 | 30 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 50 | 个
99 | 茶色滴瓶 | 60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 50 | 个
一般玻璃仪器
100 | 酒精灯 | 150 mL 透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 50 | 个
101 | 干燥器 | 150 mm 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔 | 1 | 个
102 | 气体发生器 | 250 mL 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边） | 1 | 个
103 | 冷凝器 | 300 mm ±10 mm 直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 2 | 支
104 | 牛角管 | Φ 18 mm × 150 mm | 2 | 支
105 | 漏斗 | 60 mm 直径准确，锥度适中 | 30 | 个
106 | 漏斗 | 90 mm 直径准确，锥度适中 | 3 | 个
107 | 安全漏斗 | 直形，径长300 mm 上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚度适中 | 30 | 个
108 | 安全漏斗 | 双球 球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 2 | 个
109 | 分液漏斗 | 50 mL，锥型 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 5 | 个
110 | 分液漏斗 | 50 mL，球型 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 5 | 个
111 | 三通连接管 | T 形 Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 2 | 个
112 | 三通连接管 | Y 形 Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 2 | 个
113 | 滴管 | 100 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 100 | 支
114 | 滴管 | 150 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 100 | 支
115 | 干燥管 | 145 mm，单球 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 | 4 | 支
116 | 干燥管 | Φ 15 mm × 150 mm， U 型 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 | 2 | 支
117 | 玻璃活塞 | 直形 | 2 | 支
118 | 圆水槽 | Φ210 mm ×110 mm 水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑 | 2 | 个
119 | 圆水槽 | Φ270 mm ×140 mm 水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑 | 2 | 个
其他配套用品材料
120 | 坩埚 | 瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 3 | 个
121 | 坩埚钳 | 200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm | 3 | 个
122 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 2 | 个
123 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 | 30 | 个
124 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm， 厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 30 | 个
125 | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º， 弹性好，不漏液 | 30 | 个
126 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm | 5 | 个
127 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 25 | 个
128 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 25 | 个
129 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 25 | 个
130 | 玻璃管 | Φ 5 mm ～6 mm 中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 3 | kg
131 | 玻璃管 | Φ 7 mm ～8 mm 中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 2 | kg
132 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm ～8 mm 一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长度约 20 cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，人工烧制.避免划伤事故 | 2 | kg
133 | 玻璃棒 | Φ 5 mm ～6 mm 粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 3 | kg
134 | 玻璃棒 | Φ 7 mm ～8 mm 粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 3 | kg
135 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号 白色，质地均匀 | 5 | kg
136 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 3 | kg
137 | 乳胶管 | 外径 6 mm，内径 4 mm 弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100% | 15 | m
138 | 乳胶管 | 外径 7 mm，内径 5 mm 弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100% | 15 | m
139 | 乳胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm 弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100% | 15 | m
140 | 试管刷 | Φ 12 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 25 | 个
141 | 试管刷 | Φ 18 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 25 | 个
142 | 试管刷 | Φ 32 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 5 | 个
143 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 5 | 个
144 | 烧瓶刷 | 500 mL 烧瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 5 | 个
145 | 结晶皿 | 80 mm，平底 无色硼硅酸盐玻璃制 | 2 | 个
146 | 表面皿 | 60 mm 无色硼硅酸盐玻璃制 | 25 | 个
147 | 表面皿 | 100 mm 无色硼硅酸盐玻璃制 | 2 | 个
148 | 研钵 | 60 mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 25 | 个
149 | 研钵 | 100 mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 1 | 个
150 | 蒸发皿 | 100 mm 瓷制，耐受温度≥800℃ | 30 | 个
151 | 蒸发皿 | 120 mm 瓷制，耐受温度≥800℃ | 3 | 个
152 | 反应板 | 白色陶瓷，6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 25 | 个
153 | 井穴板 | 透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用 | 30 | 个
154 | 井穴板 | 透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 30 | 个
155 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好 | 250 | 支
156 | 塑料洗瓶 | 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm～2 mm，瓶口紧实不漏气 | 30 | 个
157 | 塑料水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm | 30 | 个
158 | 集气瓶挂扣器 | 125 mL，塑料制 | 30 | 个
159 | 集气瓶挂扣器 | 250 mL，塑料制 | 5 | 个
160 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面 升降范围 50 mm～150 mm | 13 | 个
161 | 注射器 | 10 mL，塑料制，符合医用器具卫生标准 | 50 | 只
162 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃ | 2 | 个
163 | 储气装置 | 容积≥2 L | 2 | 台
试剂
164 | 铝片 | 工业 | 100 | g
165 | 铝丝 | 工业 | 100 | g
166 | 铝箔 | 工业 | 50 | g
167 | 锌片（锌花） | 工业 | 250 | g
168 | 铁粉 | 试剂 | 500 | g
169 | 铁丝 | 直径≤2 mm | 250 | g
170 | 紫铜片 | 工业 | 250 | g
171 | 铜丝 | 工业 | 100 | g
172 | 活性炭 | 工业 | 1000 | g
173 | 碘 | 试剂 | 100 | g
174 | 二氧化锰 | 试剂 | 500 | g
175 | 三氧化二铁 | 试剂 | 500 | g
176 | 氧化铜 | 试剂 | 500 | g
177 | 氧化钙 | 试剂 | 500 | g
178 | 氯化钾 | 试剂 | 500 | g
179 | 氯化钠 | 试剂 | 500 | g
180 | 氯化钠 | 工业 | 1000 | g
181 | 氯化钙 | 试剂 | 500 | g
182 | 无水氯化钙 | 工业 | 500 | g
183 | 氯化镁 | 试剂 | 500 | g
184 | 三氯化铁 | 试剂 | 500 | g
185 | 氯化铵 | 工业 | 500 | g
186 | 氯化钡 b | 试剂 | 500 | g
187 | 硫酸钾 | 试剂 | 500 | g
188 | 硫酸铝 | 试剂 | 500 | g
189 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 500 | g
190 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 500 | g
191 | 硫酸铵 | 工业 | 500 | g
192 | 硫酸铝钾 | 工业 | 500 | g
193 | 碳酸钾 | 试剂 | 500 | g
194 | 碳酸钠 | 工业 | 1000 | g
195 | 碳酸氢钠 | 工业 | 1000 | g
196 | 大理石 | 块状 | 1500 | g
197 | 碳酸钙 | 粉末 | 500 | g
198 | 碳酸氢铵 | 工业 | 500 | g
199 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 500 | g
200 | 氢氧化钠 b | 试剂 | 500 | g
201 | 氢氧化钠 b | 工业 | 1000 | g
202 | 氢氧化钾 b | 试剂 | 500 | g
203 | 氢氧化钡 b | 试剂 | 500 | g
204 | 氨水 | 试剂 | 500 | mL
205 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 500 | g
206 | 碱石灰 | 工业 | 500 | g
207 | 煤油 b | 工业 | 500 | mL
208 | 酒精 b | 95%，工业 | 15 | L
209 | 汽油 b | 工业 | 500 | mL
210 | 乙酸（醋酸）b | 试剂 | 500 | mL
211 | 葡萄糖 | 试剂 | 500 | g
212 | 蔗糖 | 试剂 | 500 | g
213 | 石蕊 | 指示剂 | 25 | g
214 | 酚酞 | 指示剂 | 25 | g
215 | 品红 | 染料 | 25 | g
216 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 25 | 本
217 | 蓝石蕊试纸 | 蓝石蕊试纸 | 25 | 本
218 | 红石蕊试纸 | 红石蕊试纸 | 25 | 本
219 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 4 | 盒
220 | 定性滤纸 | 快速，15 cm，100 张 | 1 | 盒
主题学习器材
科学探究
数字化探究实验
221 | 实验数据采集处理软件 | 中文简体界面，数据采集器接入计算机后能自动识别数据采集器及其状态，实时显示实验数据或曲线，具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具，实验数据可以导出为表格或文本格式。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10、windows11等 | 1 | 套
222 | 数据采集器 | 1.一体化结构，内含电源指示灯，含接地装置； 2.与计算机或便携式实验终端连接采用USB2.0通讯协议，八路全数字通道，可同时接入八个传感器，自动识别所有传感器，采样频率最大可达100KHz； 3.通过USB接口供电，无需外接电源，预留DC5V电源接口，所有端口具备短路保护功能； 4.与传感器连接采用USB接口，数字、模拟共用，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，采集分辨率14bits； 5.内置处理器主板，CPU主频48Mhz，可自动升级以支持新开发的传感器或新增加的功能; ▲6.数据采集处理单元：支持开放式软件、智能接口，具有演示电压、电流、温度、声强、气压、磁场、位移、光强、力、光电一体传感器等数据采集处理功能；支持在线和离线方式，可配套专用实验仪器。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告） | 1 | 套
223 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃； 2.不锈钢探针，用于测各种物体或溶液的温度；手持式技术，便于直接观察数据； 3.无需实体功能按键或触摸笔，需融合传感器、内置4.3寸电容触摸屏、内置大容量可充电锂电池/蜂鸣器/振动马达为一体化设计，为保证产品整体性和性能稳定性，不接受分体拼接模式； ▲4.配置4.3英寸高清电容触摸屏与振动警告功能单元，支持多点触摸方式，可通过多点触摸方式选择曲线界面内任意区域的放大缩小；传感器自带滚轮调节键，通过滚轮可调节温度采集频率；（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告） 5.屏幕上支持曲线、仪表、表格、数字等多种显示方式，一键顺滑切换；具备曲线对比功能，可保留每次采样数据，可同时显示多组数据曲线； 6.屏幕上可选自动、手动采样模式，自由调节采样频率、区间，可根据实验教学要求采样取值； 7.屏幕上可选usb有线连接方式和蓝牙无线连接方式，内置蓝牙通讯模块，可根据实验教学需要切换工作模式； 8.屏幕上可自定义逻辑指令，并执行一个或多个蜂鸣、振动、延时、记录、停止采集等指令，满足复杂数字实验条件下的智能需求； 9.屏幕上可直接新建实验、保存实验、删除实验等；可直接显示电量； 10.支持快速开关机功能，极速启动，即时进入实验界面；支持智能节能，检测到设备空闲，倒计时自动关机，节约能耗。 | 1 | 台
224 | 高温传感器 | 1.量程：0～1200°C，分辨率：0.25°C。用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，也可用于超高温的测量； 2.传感器数据传输接口为智能Type-C接口，支持正反盲插，即插即用，自动识别； 3.支持与智能数字实验终端的Type-C接口嵌合卡口连接，也可与其USB接口连接； 4.支持与数据采集器的USB接口连接，多个传感器并行采集实验数据； 5.还支持与普通计算机USB口直接连接，传输数字化实验数据。 | 1 | 个
225 | 电导率传感器 | 1.量程：0～20000μS/cm，分辨率：10μS/cm。用于测量溶液的电导率及其变化； 2.传感器数据传输接口为智能Type-C接口，支持正反盲插，即插即用，自动识别； 3.支持与智能数字实验终端的Type-C接口嵌合卡口连接，也可与其USB接口连接； 4.支持与数据采集器的USB接口连接，多个传感器并行采集实验数据； 5.还支持与普通计算机USB口直接连接，传输数字化实验数据。 | 1 | 个
226 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100%，分辨率：0.025%； 2.用于测量空气中氧气含量变化；手持式技术，便于直接观察数据； 3.无需实体功能按键或触摸笔，需融合传感器、内置4.3寸电容触摸屏、内置大容量可充电锂电池/蜂鸣器/振动马达为一体化设计，为保证产品整体性和性能稳定性，不接受分体拼接模式； ▲4.配置4.3英寸高清电容触摸屏与振动警告功能单元，支持多点触摸方式，可通过多点触摸方式选择曲线界面内任意区域的放大缩小；传感器自带滚轮调节键，通过滚轮可调节氧气采集频率；（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告）； 5.屏幕上支持曲线、仪表、表格、数字等多种显示方式，一键顺滑切换；具备曲线对比功能，可保留每次采样数据，可同时显示多组数据曲线； 6.屏幕上可选自动、手动采样模式，自由调节采样频率、区间，可根据实验教学要求采样取值； 7.屏幕上可选usb有线连接方式和蓝牙无线连接方式，内置蓝牙通讯模块，可根据实验教学需要切换工作模式； 8.屏幕上可自定义逻辑指令，并执行一个或多个蜂鸣、振动、延时、记录、停止采集等指令，满足复杂数字实验条件下的智能需求； 9.屏幕上可直接新建实验、保存实验、删除实验等；可直接显示电量； 10.支持快速开关机功能，极速启动，即时进入实验界面；支持智能节能，检测到设备空闲，倒计时自动关机，节约能耗。 | 1 | 台
227 | 二氧化碳传感器 | 1.量程： 0～50,000 ppm，分辨率：1 ppm； 2.用于测量空气中二氧化碳含量变化；手持式技术，便于直接观察数据； 3.无需实体功能按键或触摸笔，需融合传感器、内置4.3寸电容触摸屏、内置大容量可充电锂电池/蜂鸣器/振动马达为一体化设计，为保证产品整体性和性能稳定性，不接受分体拼接模式； ▲4.配置4.3英寸高清电容触摸屏与振动警告功能单元，支持多点触摸方式，可通过多点触摸方式选择曲线界面内任意区域的放大缩小；传感器自带滚轮调节键，通过滚轮可调节二氧化碳采集频率；（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告）； 5.屏幕上支持曲线、仪表、表格、数字等多种显示方式，一键顺滑切换；具备曲线对比功能，可保留每次采样数据，可同时显示多组数据曲线； 6.屏幕上可选自动、手动采样模式，自由调节采样频率、区间，可根据实验教学要求采样取值； 7.屏幕上可选usb有线连接方式和蓝牙无线连接方式，内置蓝牙通讯模块，可根据实验教学需要切换工作模式； 8.屏幕上可自定义逻辑指令，并执行一个或多个蜂鸣、振动、延时、记录、停止采集等指令，满足复杂数字实验条件下的智能需求； 9.屏幕上可直接新建实验、保存实验、删除实验等；可直接显示电量； 10.支持快速开关机功能，极速启动，即时进入实验界面；支持智能节能，检测到设备空闲，倒计时自动关机，节约能耗。 | 1 | 台
228 | 气体压强传感器 | 1.量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa。配有针筒，用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的绝对压强； 2.传感器数据传输接口为智能Type-C接口，支持正反盲插，即插即用，自动识别； 3.支持与智能数字实验终端的Type-C接口嵌合卡口连接，也可与其USB接口连接； 4.支持与数据采集器的USB接口连接，多个传感器并行采集实验数据； 5.还支持与普通计算机USB口直接连接，传输数字化实验数据。 | 1 | 个
229 | 浑浊度传感器 | 1.量程：0～400 NTU，分辨率：0.1NTU。用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的散射程度，标示不同悬浊液的浊度； 2.传感器数据传输接口为智能Type-C接口，支持正反盲插，即插即用，自动识别； 3.支持与智能数字实验终端或数据采集器的USB接口连接，多个传感器并行采集实验数据； 4.还支持与普通计算机USB口直接连接，传输数字化实验数据。 | 1 | 个
230 | pH传感器 | 1.量程：0～14 pH，分辨率：0.01 PH； 2.用于精确测量溶液的酸碱值；手持式技术，便于直接观察数据； 3.无需实体功能按键或触摸笔，需融合传感器、内置4.3寸电容触摸屏、内置大容量可充电锂电池/蜂鸣器/振动马达为一体化设计，为保证产品整体性和性能稳定性，不接受分体拼接模式； ▲4.配置4.3英寸高清电容触摸屏与振动警告功能单元，支持多点触摸方式，可通过多点触摸方式选择曲线界面内任意区域的放大缩小；传感器自带滚轮调节键，通过滚轮可调节pH采集频率；（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告）； 5.屏幕上支持曲线、仪表、表格、数字等多种显示方式，一键顺滑切换；具备曲线对比功能，可保留每次采样数据，可同时显示多组数据曲线； 6.屏幕上可选自动、手动采样模式，自由调节采样频率、区间，可根据实验教学要求采样取值； 7.屏幕上可选usb有线连接方式和蓝牙无线连接方式，内置蓝牙通讯模块，可根据实验教学需要切换工作模式； 8.屏幕上可自定义逻辑指令，并执行一个或多个蜂鸣、振动、延时、记录、停止采集等指令，满足复杂数字实验条件下的智能需求； 9.屏幕上可直接新建实验、保存实验、删除实验等；可直接显示电量； 10.支持快速开关机功能，极速启动，即时进入实验界面；支持智能节能，检测到设备空闲，倒计时自动关机，节约能耗。 | 1 | 台
物质性质
231 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 1 | 盒
232 | 溶液导电演示器 | 电表式，10 mA，DC6 V，串联电位器 1 kΩ ，电阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 1 | 台
233 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3 mL | 13 | 套
物质构成的奥秘
化学物质的多样性
234 | 水电解演示器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 1 | 台
235 | 水电解实验器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液。实验时间：制取 20 mL 氢气，使用电压 12 V，时间约 1 min；采用相同条件电解 Na2SO4 溶液，时间不超过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏 | 12 | 台
236 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学键：Φ 3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根 | 1 | 套
237 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ 30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学键：Φ 3 mm×50 mm 镀镍金属杆 45 根，Φ 3 mm×90 mm 镀镍金属杆 14 根 | 1 | 套
238 | 碳-60 结构模型 | 碳原子：Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学键：Φ 6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根 | 1 | 套
239 | 碘升华凝华管 | ≥Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪； 主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 60 | 个
微粒构成的物质
240 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 1 | 件
241 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个；Φ 30 mm 塑料球：氢原子（白色）12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 1 | 套
242 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13个；钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个； 化学键：Φ 3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 | 1 | 套
认识化学元素
243 | 元素周期表 | 带轴，≥150 cm×110 cm，字迹信息清晰，易于观看 | 1 | 件
化学与社会发展
化学与生产
244 | 原油常见馏分标本 | 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 1 | 盒
245 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 1 | 套
新型材料
246 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实， 不易脱落 | 1 | 盒
247 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 | 1 | 盒

## 物理吊装实验室
物理吊装实验室 | [5 empty] | 返回首页
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 教师演示台2 | 1.规格：≥L2400mm*W700mm*H850mm； 2.台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板； ▲3.台面通过第三方检测机构检测：①甲醛释放量≤0.124，符合E1级；②4种重金属含量都达标（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）。提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告。 4.桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 5.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 6.柜门：门板加衬板双层结构，内含填充物，门板表面带ABS嵌入式拉手； 7.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 1 | 张
2 | 实验演示多目仪 | 1.整机一体化设计，具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头； 2.整机≤5kg，机身整体高度≤545mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm； 3.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 4.具备辅助照明LED，可以调整亮度； 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置； 7.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 8.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整； 9.顶部辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。 | 1 | 台
3 | 实验演示多目仪应用软件 | 1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； | 1 | 套
4 | 教师椅 | 1.规格：≥L500mm*W500mm*H800mm； 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好； 3.面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方； 4.骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 条
5 | 智能主控电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流6A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流4A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V; 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制: （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 1 | 台
6 | 实验桌 | 1.规格：≥L1200mm*W600mm*H780mm; 2.台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型; 3.桌架：桌架由左右横梁、前横梁、中横梁、后横梁及拉筋组成，整体稳固牢靠； 4.左右横梁：左右横梁采用3.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 5.前中横梁：前中横梁采用2.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6.后横梁：后横梁采用铝合金挤出，壁厚为1.3mm，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 7.拉筋：拉筋采用壁厚为1.5mm，60*30的平椭圆管与3.5mm的连接片焊接而成，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 8.桌腿：桌腿由前腿、装饰件及后腿组成，底部有橡胶脚垫或调节脚，减少与地面摩擦，桌腿底部预留孔位可与地面固定，整体由不同颜色搭配，使产品更具层次感； 9.前腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头，腿身具有ABS一体注塑置物挂钩，可承受5KG重量； 10.装饰件：采用壁厚为1.0mm厚的方形铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 11.后腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头； 12.书包斗：采用PP工程塑料作原料，经模具注塑一次成型，外形规格：420mm×300㎜×175㎜，壁厚3mm。 | 26 | 张
7 | 实验凳 | 1.凳面：直径300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光； 2.凳架：采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm； 4.托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固； 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 | 52 | 条
8 | 边台 | 1.全钢结构 L1000*500*840（±10）mm； 2.台面：采用12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5.铰链：采用采用优质平板铰链，开合十万次不变形； 6.滑轨：抽屉全部采用优质16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚； 8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 | 17.5 | 米
9 | 智能吊装系统 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 | 13 | 个
|  | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 13 | 个
|  | 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作；可以分组或独立控制。 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸屏式，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用2.8寸彩色液晶显示电源学生交直流电压；检测合格。 3.学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A；用数字万用表现场测试交流30V；检测合格。 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A；检测合格。 5.一个吊舱上的2组低压电源应能组成正负电源，测试方法，把一组电源的负极用导线连到另一组电源的正极，组成正负电源。用数字万用表现场测试电压正负24V电压，串联48V； 6.一个吊舱有2个网络接口及两个USB接口。 | 26 | 个
|  | 采用220V，多功能安全插座; | 26 | 个
|  | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 13 | 组
|  | 学生举手系统，通过按压电源面板“举手”按键，语音提示反馈与老师。 | 13 | 组
|  | 整体采用自动升降机构，内置卷线盘、铝合金转盘、U型导轮及直流减速电机，通过减速电机带动卷线盘实现正反转，U型导轮定位电缆线，装置设置有触碰开关，对电源升降起限位作用。 | 13 | 个
10 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 1 | 项
11 | 系统安装支架 | 采用环氧树脂喷涂吊杆，横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 | 15 | 项

## 物理普通实验室1（电学）
物理普通实验室1（电学） | [5 empty] | 返回总表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 教师演示台2 | 1.规格：≥L2400mm*W700mm*H850mm； 2.台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板； 3.桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5.柜门：门板加衬板双层结构，内含填充物，门板表面带ABS嵌入式拉手； 6.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 1 | 张
2 | 实验演示多目仪 | 1.整机一体化设计，具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头； 2.整机≤5kg，机身整体高度≤545mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm； 3.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 4.具备辅助照明LED，可以调整亮度； 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置； 7.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 8.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整； 9.顶部辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。 | 1 | 台
3 | 实验演示多目仪应用软件 | 1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； | 1 | 套
4 | 实验桌 | 1.规格：≥L1200mm*W600mm*H780mm； 2.台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型； 3.桌架：桌架由左右横梁、前横梁、中横梁、后横梁及拉筋组成，整体稳固牢靠； 4.左右横梁：左右横梁采用3.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 5.前中横梁：前中横梁采用2.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6.后横梁：后横梁采用铝合金挤出，壁厚为1.3mm，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 7.拉筋：拉筋采用壁厚为1.5mm，60*30的平椭圆管与3.5mm的连接片焊接而成，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 8.桌腿：桌腿由前腿、装饰件及后腿组成，底部有橡胶脚垫或调节脚，减少与地面摩擦，桌腿底部预留孔位可与地面固定，整体由不同颜色搭配，使产品更具层次感； 9.前腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头，腿身具有ABS一体注塑置物挂钩，可承受5KG重量； 10.装饰件：采用壁厚为1.0mm厚的方形铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 11.后腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头； 12.书包斗：采用PP工程塑料作原料，经模具注塑一次成型，外形规格：420mm×300㎜×175㎜，壁厚3mm。 | 26 | 张
5 | 功能柱 | 规格：≥L350*W200*H725mm，整体采用实验室专用PP材质，径注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装。四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 | 26 | 个
6 | 数控学生电源 | 1.学生电源应采用独立变压器的嵌入式受控电源； 2.学生电源显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制； 3.学生低压交流电源电压为0V-30V/2A分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 4.学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调； 5.学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作； 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流； 7.配置1组220V5孔插座。保险过载保护。 | 26 | 个
7 | 教师总控电源 | 1.教师控制台控制区采用10寸触摸屏操作方式； 2.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A； 3.具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能； 4.定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定； 5.采用10寸触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流； 6.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制； 7.2组5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A； 8.教师集中供电控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁； 9.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 10.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能； 11.大电流短时输出。8秒自动关断； 12.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。 | 1 | 台
8 | 实验凳 | 1.凳面：直径300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光； 2.凳架：采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm； 4.托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固； 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 | 52 | 条
9 | 教师椅 | 1.规格：≥L500mm*W500mm*H800mm； 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好； 3.面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方； 4.骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 条
10 | 边台 | 1.全钢结构 L1000*500*840（±10）mm； 2.台面：采用12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5.铰链：采用采用优质平板铰链，开合十万次不变形； 6.滑轨：抽屉全部采用优质16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚； 8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 | 16 | 米
11 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套

## 物理普通实验室2、3（力学光学）
物理普通实验室2、3（力学光学） | [5 empty] | 返回总表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 教师演示台2 | 1.规格：≥L2400mm*W700mm*H850mm； 2.台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板； 3.桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5.柜门：门板加衬板双层结构，内含填充物，门板表面带ABS嵌入式拉手； 6.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 1 | 张
2 | 实验演示多目仪 | 1.整机一体化设计，具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头； 2.整机≤5kg，机身整体高度≤545mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm； 3.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 4.具备辅助照明LED，可以调整亮度； 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置； 7.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 8.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整； 9.顶部辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。 | 1 | 台
3 | 实验演示多目仪应用软件 | 1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； | 1 | 套
5 | 实验桌 | 1.规格：≥L1200mm*W600mm*H780mm； 2.台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型； 3.桌架：桌架由左右横梁、前横梁、中横梁、后横梁及拉筋组成，整体稳固牢靠； 4.左右横梁：左右横梁采用3.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 5.前中横梁：前中横梁采用2.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6.后横梁：后横梁采用铝合金挤出，壁厚为1.3mm，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 7.拉筋：拉筋采用壁厚为1.5mm，60*30的平椭圆管与3.5mm的连接片焊接而成，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 8.桌腿：桌腿由前腿、装饰件及后腿组成，底部有橡胶脚垫或调节脚，减少与地面摩擦，桌腿底部预留孔位可与地面固定，整体由不同颜色搭配，使产品更具层次感； 9.前腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头，腿身具有ABS一体注塑置物挂钩，可承受5KG重量； 10.装饰件：采用壁厚为1.0mm厚的方形铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 11.后腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头； 12.书包斗：采用PP工程塑料作原料，经模具注塑一次成型，外形规格：420mm×300㎜×175㎜，壁厚3mm。 | 26 | 张
6 | 功能柱 | 规格：≥L350*W200*H725mm，整体采用实验室专用PP材质，径注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装。四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 | 26 | 个
7 | 学生安全电源 | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便； 2.学生低压电源由教师集中供电，具有过载保护，过载指示灯点亮，自动复位功能； 3.交流低压电源输出:2V到24V，由教师分档调节送给。学生直流输出的电压为学生交流全桥整流方式； 4.220V电源插座，由教师集中控制220V，安全可靠。保险丝保护，220V电源指示灯，电源开关控制。 | 26 | 套
8 | 教师总控电源 | 1.教师控制台控制区采用10寸触摸屏操作方式； 2.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A； 3.具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能； 4.定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定； 5.采用10寸触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流； 6.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制； 7.2组5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A； 8.教师集中供电控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁； 9.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 10.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能； 11.大电流短时输出。8秒自动关断； 12.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。 | 1 | 套
9 | 实验凳 | 1.凳面：直径300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光； 2.凳架：采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm； 4.托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固； 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 | 52 | 条
10 | 教师椅 | 1.规格：≥L500mm*W500mm*H800mm； 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好； 3.面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方； 4.骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 条
11 | 边台 | 1.全钢结构 L1000*500*840（±10）mm； 2.台面：采用12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5.铰链：采用采用优质平板铰链，开合十万次不变形； 6.滑轨：抽屉全部采用优质16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚； 8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 | 16 | 米
12 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材。 | 1 | 套

## 物理准备室
物理准备室 | [5 empty] | 返回总表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 准备台 | 1.全钢结构4800*1200*840（±10）mm； 2.台面：采用12mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5.铰链：采用采用优质平板铰链，开合十万次不变形； 6.滑轨：抽屉全部采用优质16寸三节滚珠轨，开合十万次不变形，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.调整脚：柜体内可调节镀锌铁质调整脚； 8.抽屉及门板的材质，横梁框架的材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 | 1 | 张
2 | 仪器柜1 | 1.规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤； 2.材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）； 3.结构： ①分区结构：采用上下双柜体设计，上层为玻璃门展示存储区，内置多层可调式隔板，可根据仪器尺寸灵活调整空间；下层为封闭式储物区，保障物品隐私性与安全性。 ②辅助结构：左侧设置百叶式通风区，增强柜体内部空气流通，有效防止仪器因潮湿受损。 ③五金结构：配置双锁具系统（上下柜体各一套），采用防锈锁芯与锁具，确保仪器存放的安全性；柜门配备暗藏式铰链，开合顺畅且具备良好的承重性。 4.柜体侧板： ①规格：970✕485✕50mm，壁厚：3mm。 ②结构：侧面板设有双色条纹工艺；装饰条纹板规格：352✕32✕15mm。 5.柜体底板板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm， ②材质：采用改性增强型PP材料作基材， ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，底板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。 6.柜体中层腰板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm ②材质：采用改性增强型PP材料作基材。 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，腰板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。中腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。 7.柜体顶板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm ②材质：采用改性增强型PP材料作基材 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，底板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。 8.活动层板： ①规格尺寸：950✕455✕30mm， ②材质：材料采用改性增强型PP作基材。 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30✕20✕1.0mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5✕21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板承重不低于20公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每档升降距离175mm。 9.玻璃门： ①规格尺寸：950✕455✕30mm， ②材质：采用改性增强型PP作基材 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽芯生产工艺，设有天地门锁装置，门框顶部与底部设有玻璃门弹簧碰珠，达到闭门时的定位功能，开启关闭时使用丝滑顺畅。由内向外嵌入一块玻璃，玻璃规格：818✕378✕5mm厚，门框的玻璃做周边高温烤漆工艺，中间做透明镂空加工处理，透明视窗方便用户可视柜内物品。门内测设有2个U型塑料件的卡玻璃装置，安装方便，使用安全，钢化玻璃有印刷CCC标志。 10.调整脚: ①规格：M10✕30mm螺丝 ②材质：采用改性增强型PP作基材 ③工艺和结构：经注塑模具一次性成型，塑料脚盘直径30mm，塑料脚高20mm,达到柜体升降可调。 11.其他配件： ①紧固件:M6✕75mm内六角螺丝4枚，M6✕55mm内六角螺丝8枚，配套对应的螺母与工具。 ②门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，圆弧造型，人体工学原理设计，美观耐用。 ③门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏弹簧，耐腐蚀，经久耐用，安装方便。 | 6 | 台
3 | 仪器柜2 | 1.规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤。仪器柜内外部肉眼可视金之处无任何金属部件的材料外露，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性； 2.材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）； 3.柜体侧板：规格尺寸：970✕485✕50mm，壁厚：3mm； 4.柜体底板板：底板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm； 5.柜体中层腰板：腰板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。中腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能；； 6.柜体顶板：具有通风功能，规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能； 7.活动层板：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用改性增强型PP作基材，经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30✕20✕0.8mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5✕21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板物体平放承重不低于120公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每档升降距离175mm； 8.玻璃门：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用材料采用改性增强型PP作基材，注塑门框颜色为：浅蓝色（客户可选择定制），选用透明无色差玻璃，经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽芯生产工艺，右侧门设有上下天地门锁装置，门框顶部与底部设有玻璃门弹簧碰珠，达到闭门时的定位功能，开启关闭时使用丝滑顺畅。由内向外嵌入一块玻璃，玻璃规格：818✕378✕5mm厚（+-0.2mm)上柜，透明视窗方便用户可视柜内物品。门内测设有2个U型塑料件的卡玻璃装置，安装方便，使用安全，钢化玻璃有印刷CCC标志。下柜整面玻璃烤漆工艺，存放防透光物品； 9.调整脚:M8✕25mm螺丝，经注塑模具一次性成型，塑料脚盘直径25mm，塑料脚可调高度20mm。10、紧固件:M6✕75mm内六角螺丝4枚，M6✕55mm内六角螺丝8枚，配套对应的螺母与工具； 10.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，一个把手四分之一的圆弧造型，人体工学原理设计，美观耐用； 11.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏弹簧，耐腐蚀，经久耐用，安装方便。 | 6 | 台

## 物理仪器室
物理仪器室 | [5 empty] | 返回总表
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 仪器柜1 | 1.规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤； 2.材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）； 3.结构： ①分区结构：采用上下双柜体设计，上层为玻璃门展示存储区，内置多层可调式隔板，可根据仪器尺寸灵活调整空间；下层为封闭式储物区，保障物品隐私性与安全性。 ②辅助结构：左侧设置百叶式通风区，增强柜体内部空气流通，有效防止仪器因潮湿受损。 ③五金结构：配置双锁具系统（上下柜体各一套），采用防锈锁芯与锁具，确保仪器存放的安全性；柜门配备暗藏式铰链，开合顺畅且具备良好的承重性。 4.柜体侧板： ①规格：970✕485✕50mm，壁厚：3mm。 ②结构：侧面板设有双色条纹工艺；装饰条纹板规格：352✕32✕15mm。 5.柜体底板板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm， ②材质：采用改性增强型PP材料作基材， ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，底板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。 6.柜体中层腰板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm ②材质：采用改性增强型PP材料作基材。 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，腰板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。中腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。 7.柜体顶板： ①规格尺寸：1020✕515✕50mm ②材质：采用改性增强型PP材料作基材 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕1.0mm，底板前沿内部隐藏1条34✕3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。 8.活动层板： ①规格尺寸：950✕455✕30mm， ②材质：材料采用改性增强型PP作基材。 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30✕20✕1.0mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5✕21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板承重不低于20公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每档升降距离175mm。 9.玻璃门： ①规格尺寸：950✕455✕30mm， ②材质：采用改性增强型PP作基材 ③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽芯生产工艺，设有天地门锁装置，门框顶部与底部设有玻璃门弹簧碰珠，达到闭门时的定位功能，开启关闭时使用丝滑顺畅。由内向外嵌入一块玻璃，玻璃规格：818✕378✕5mm厚，门框的玻璃做周边高温烤漆工艺，中间做透明镂空加工处理，透明视窗方便用户可视柜内物品。门内测设有2个U型塑料件的卡玻璃装置，安装方便，使用安全，钢化玻璃有印刷CCC标志。 10.调整脚: ①规格：M10✕30mm螺丝 ②材质：采用改性增强型PP作基材 ③工艺和结构：经注塑模具一次性成型，塑料脚盘直径30mm，塑料脚高20mm,达到柜体升降可调。 11.其他配件： ①紧固件:M6✕75mm内六角螺丝4枚，M6✕55mm内六角螺丝8枚，配套对应的螺母与工具。 ②门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，圆弧造型，人体工学原理设计，美观耐用。 ③门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏弹簧，耐腐蚀，经久耐用，安装方便。 | 17 | 台
2 | 仪器柜2 | 1.规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤。仪器柜内外部肉眼可视金之处无任何金属部件的材料外露，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性； 2.材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）； 3.柜体侧板：规格尺寸：970✕485✕50mm，壁厚：3mm； 4.柜体底板板：底板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm； 5.柜体中层腰板：腰板规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。中腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能； 6.柜体顶板：具有通风功能，规格尺寸：1020✕515✕50mm，采用改性增强型PP材料作基材，经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34✕34✕0.8mm。2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm,宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能； 7.活动层板：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用改性增强型PP作基材，经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30✕20✕0.8mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5✕21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板物体平放承重不低于120公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每档升降距离175mm； 8.玻璃门：规格尺寸：950✕455✕30mm，材料采用材料采用改性增强型PP作基材，注塑门框颜色为：浅蓝色（客户可选择定制），选用透明无色差玻璃，经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽芯生产工艺，右侧门设有上下天地门锁装置，门框顶部与底部设有玻璃门弹簧碰珠，达到闭门时的定位功能，开启关闭时使用丝滑顺畅。由内向外嵌入一块玻璃，玻璃规格：818✕378✕5mm厚（+-0.2mm)上柜，透明视窗方便用户可视柜内物品。门内测设有2个U型塑料件的卡玻璃装置，安装方便，使用安全，钢化玻璃有印刷CCC标志。下柜整面玻璃烤漆工艺，存放防透光物品； 9.调整脚:M8✕25mm螺丝，经注塑模具一次性成型，塑料脚盘直径25mm，塑料脚可调高度20mm。10、紧固件:M6✕75mm内六角螺丝4枚，M6✕55mm内六角螺丝8枚，配套对应的螺母与工具； 10.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，一个把手四分之一的圆弧造型，人体工学原理设计，美观耐用； 11.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏弹簧，耐腐蚀，经久耐用，安装方便。 | 19 | 台

## 物理实验仪器（八年级）
物理实验仪器（八年级）
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
实验室基础器材
传感器
1 | 智能数字实验终端 | 1.组成：智能数字实验终端、8路TYPE-C接口、4路USB接口等组成，传感器插头采用双面设计，双向易插易用，且与采集器之间无需有线连接； 2.无需实体功能按键或触摸笔，需融合数据采集器和内置4.3寸电容触摸屏为一体化设计，可直接显示实验数据，手指即可触摸操作相应功能，手指即可切换任意页面，为保证产品整体性和性能稳定性，不接受分体拼接模式； ▲3.支持曲线、仪表、表格、数字等多种显示方式，并且显示方式之间有一键切换功能；支持多次采样，多曲线显示功能；支持逻辑输出功能；（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告） 4.与计算机或便携式实验终端连接采用USB2.0通讯协议，12路全数字通道，可同时接入12个传感器同时工作，数据可以同时显示在屏幕上；传感器嵌合卡口采用隐藏式智能Type-C接口，数字、模拟共用，传感器可任意热拔插、更换种类、更换位置、同时连接、并行采集、即插即用、实时显示数据、通信快速稳定；任选一个如温度传感器，无需区分正反面，无需使用数据线，任意选择一个嵌合卡口，插入即可连接成功； 5.可结合传感器，多次测量实验数据（如测量水温时，两个温度不相同），数据可分别保存，并调用多次采集的数据重叠显示在同一坐标轴上。可直接在屏幕上调节数据显示方式，手指放置在X或Y轴上，可自由缩放X/Y轴数据，也可点击自适应显示，系统可自动调节数据显示方式，显示数据更清晰； 6.内置蓝牙通讯模块，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换；①有线通讯方式：在显示屏上点击“usb连接方式”，与计算机或便携实验终端的USB口有线连接进行实验；②无线通讯方式：在显示屏上点击“蓝牙连接方式”，输入“蓝牙地址”，与计算机或便携实验终端无线连接； 7.内置自定义采样功能，可根据实验教学要求，方便自动、手动采样模式切换；①自动采样模式：在显示屏上设置自动采样频率和时间；②手动采样模式，在显示屏上选择手动模式，采集数据时需手动点击“取值”按钮； 8.内置逻辑指令功能，可设置多种自定义条件时，执行一个或多个蜂鸣器、振动、延时、记录、停止采集等指令，满足复杂数字实验条件下的智能需求；支持新建实验、保存实验、删除实验等功能，保存时可自定义实验名称，数据都保存到本机内；本机内的实验数据，还可通过USB有线和蓝牙无线两种方式，上传到计算机中，在数字化实验软件内打开查看实验数据，并可使用回放功能，查看到整个数据测量变化的过程。 9.内置大容量可充电锂电池，供室内及户外长时间使用；智能节能模式①：可设置背光亮度，节约能耗；智能节能模式②：一段时间无任何操作，进入息屏模式，再过一段时间自动关机，节约能耗； 10.内置TF卡卡槽，最大可支持256GB内存卡；内置蜂鸣器和振动马达，可根据需要执行逻辑指令功能，比如在采集温度时，可以设置在温度超过60℃时，蜂鸣器自动报警，或者振动马达自动振动提示； 11.支持快速开关机功能，极速启动，即时进入实验界面。 | 1 | 台
2 | 实验数据采集处理软件 | 中文简体界面，数据采集器接入计算机后能自动识别数据采集器及其状态，实时显示实验数据或曲线，具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具，实验数据可以导出为表格或文本格式。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10、windows11等 | 1 | 套
3 | 力传感器 | 1.量程：±50N，分辨率：0.01N。用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 自带硬件调零按钮，短按自动校零，长按可自动切换力的正负值，节约时间，无需软件内设置公式； 2.传感器数据传输接口为智能Type-C接口，支持正反盲插，即插即用，自动识别； 3.支持与智能数字实验终端或数据采集器的USB接口连接，多个传感器并行采集实验数据； 4.还支持与普通计算机USB口直接连接，传输数字化实验数据。 | 2 | 个
4 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃; 2.不锈钢探针，用于测各种物体或溶液的温度；手持式技术，便于直接观察数据； 3.无需实体功能按键或触摸笔，需融合传感器、内置4.3寸电容触摸屏、内置大容量可充电锂电池/蜂鸣器/振动马达为一体化设计，为保证产品整体性和性能稳定性，不接受分体拼接模式； 4.配置4.3英寸高清电容触摸屏与振动警告功能单元，支持多点触摸方式，可通过多点触摸方式选择曲线界面内任意区域的放大缩小；传感器自带滚轮调节键，通过滚轮可调节温度采集频率； 5.屏幕上支持曲线、仪表、表格、数字等多种显示方式，一键顺滑切换；具备曲线对比功能，可保留每次采样数据，可同时显示多组数据曲线； 6.屏幕上可选自动、手动采样模式，自由调节采样频率、区间，可根据实验教学要求采样取值； 7.屏幕上可选usb有线连接方式和蓝牙无线连接方式，内置蓝牙通讯模块，可根据实验教学需要切换工作模式； 8.屏幕上可自定义逻辑指令，并执行一个或多个蜂鸣、振动、延时、记录、停止采集等指令，满足复杂数字实验条件下的智能需求； 9.屏幕上可直接新建实验、保存实验、删除实验等；可直接显示电量； 10.支持快速开关机功能，极速启动，即时进入实验界面；支持智能节能，检测到设备空闲，倒计时自动关机，节约能耗。 | 1 | 台
5 | 磁感应强度传感器 | 1.量程：-100mT～+100mT，分辨率：0.05mT。用于测量磁场的磁感应强度； 2.传感器数据传输接口为智能Type-C接口，支持正反盲插，即插即用，自动识别； 3.支持与智能数字实验终端的Type-C接口嵌合卡口连接，也可与其USB接口连接； 4.支持与数据采集器的USB接口连接，多个传感器并行采集实验数据； 5.还支持与普通计算机USB口直接连接，传输数字化实验数据。 | 1 | 个
6 | 声波传感器 | 1.量程：20HZ～20,000HZ，分辨率：1Hz； 2.用于探测声音的波形；手持式技术，便于直接观察数据； 3.无需实体功能按键或触摸笔，需融合传感器、内置4.3寸电容触摸屏、内置大容量可充电锂电池/蜂鸣器/振动马达为一体化设计，为保证产品整体性和性能稳定性，不接受分体拼接模式； ▲4.配置4.3英寸高清电容触摸屏与振动警告功能单元，支持多点触摸方式，可通过多点触摸方式选择曲线界面内任意区域的放大缩小；传感器自带滚轮调节键，通过滚轮可调节音频采集频率；（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告） 5.屏幕上支持曲线、仪表、表格、数字等多种显示方式，一键顺滑切换；具备曲线对比功能，可保留每次采样数据，可同时显示多组数据曲线； 6.屏幕上可选自动、手动采样模式，自由调节采样频率、区间，可根据实验教学要求采样取值； 7.屏幕上可选usb有线连接方式和蓝牙无线连接方式，内置蓝牙通讯模块，可根据实验教学需要切换工作模式； 8.屏幕上可自定义逻辑指令，并执行一个或多个蜂鸣、振动、延时、记录、停止采集等指令，满足复杂数字实验条件下的智能需求； 9.屏幕上可直接新建实验、保存实验、删除实验等；可直接显示电量； 10.支持快速开关机功能，极速启动，即时进入实验界面；支持智能节能，检测到设备空闲，倒计时自动关机，节约能耗。 | 1 | 台
7 | 多量程电流传感器 | 量程1：-2A～+2A、分辨率：0.01A； 量程2：-200mA～+200mA、分辨率：0.1mA； 量程3：-20mA ～+20mA、分辨率：0.01mA ；用于测量电路中的电流。 自带硬件切换按钮，短按可在3种量程间循环切换。 1.传感器数据传输接口为智能Type-C接口，支持正反盲插，即插即用，自动识别； 2.支持与智能数字实验终端的Type-C接口嵌合卡口连接，也可与其USB接口连接； 3.支持与数据采集器的USB接口连接，多个传感器并行采集实验数据； 4、还支持与普通计算机USB口直接连接，传输数字化实验数据。 | 1 | 个
8 | 多量程电压传感器 | 量程1：-20V～+20V、分辨率：0.01V； 量程2：-2V～+2V、分辨率：0.001V； 量程3：-0.2V～+0.2V、分辨率：0.0001V；用于测量电路、电器两端的电压。 自带硬件切换按钮，短按可在3种量程间循环切换。 1.传感器数据传输接口为智能Type-C接口，支持正反盲插，即插即用，自动识别； 2.支持与智能数字实验终端的Type-C接口嵌合卡口连接，也可与其USB接口连接； 3.支持与数据采集器的USB接口连接，多个传感器并行采集实验数据； 4.还支持与普通计算机USB口直接连接，传输数字化实验数据。 | 1 | 个
安全防护用品
9 | 工作服 | 棉 | 48 | 件
10 | 机械危害防护手套 | 3 级 | 48 | 双
11 | 套袖 | 棉 | 48 | 套
12 | 激光防护镜 | 激光类实验用 | 1 | 个
13 | 护目镜 | 防机械冲击 | 48 | 个
14 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子止血带（长度≥30 cm）等 | 1 | 个
收纳整理用具
15 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，车轮Φ75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥50 kg | 2 | 辆
16 | 小托盘 | 200 mm×300 mm×60 mm | 13 | 套
17 | 大托盘 | 250 mm×400 mm×80 mm | 3 | 套
18 | 提盒 | 承重大于 3 kg | 1 | 个
工具
19 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 1 | 套
20 | 十字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 1 | 套
21 | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒 | 1 | 套
22 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料 | 1 | 个
23 | 锥子 | 锥头长 77 mm，锥杆直径渐变 | 1 | 个
24 | 镊子 | 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm 镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 1 | 个
25 | 水准器 | 气泡水准器 | 1 | 个
物质
物质的形态和变化
26 | 寒暑表 | 面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志 | 1 | 只
27 | 体温计 | 水银，量程 35 ℃～42 ℃，分度值 0.1 ℃ 感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV 标志 | 1 | 支
28 | 电子体温计 | 量程 35.0 ℃～41.0 ℃，分辨力 0.1 ℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 1 | 支
29 | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃ | 30 | 支
30 | 水银温度计 | 量程 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，有保护套 | 1 | 支
31 | 演示温度计 | 框体为金属材质包边.量程-5 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，误差± 1 ℃；全长不小于 585 mm，感温泡长度不小于 30 mm，标尺不小于 350 mm，标度板上有摄氏温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N 的力时，板中部挠度应不大于 5 mm | 1 | 支
32 | 数字温度计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm | 1 | 支
33 | 湿度计 | 指针式 | 1 | 个
34 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60 mm | 12 | 个
35 | 橡胶塞 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 12 | 套
36 | 试管 | Φ15 mm×150 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 30 | 支
37 | 试管 | Φ30 mm×200 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 支
38 | 烧瓶 | 圆、长，500 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 个
39 | 烧瓶 | 平、长，250 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 5 | 个
40 | 烧杯 | 100 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 25 | 个
41 | 烧杯 | 150 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 25 | 个
42 | 烧杯 | 250 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 25 | 个
43 | 烧杯 | 300 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 5 | 个
44 | 烧杯 | 500 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 5 | 个
45 | 酒精灯 | 150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹， 无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 25 | 个
46 | 漏斗 | 漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级 | 1 | 个
47 | 电子打火枪 | 电加热丝 | 2 | 个
48 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 12 | 台
49 | 烧瓶用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 1 | 台
50 | 注射器 | 100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 24 | 个
51 | 三通连接管 | T 形 | 25 | 个
52 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 | 25 | 个
53 | 打气筒 | 气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度 15 mm，台阶口，工作气压不小于 0.295 MPa | 1 | 个
54 | 脚踏打气筒 | 气嘴外径 8 mm±0.1 mm，台阶口，工作气压不小于 0.295 MPa | 1 | 个
55 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa | 1 | 个
56 | 物理支架 | 立杆Φ12 mm×500 mm、Φ12 mm×700 mm 各1 根；A 形座 2 个，质量分别不小于 1.5 kg和 3.0 kg；平行夹 2 个、垂直夹 2 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、台边夹 1 个、大铁环1 个、圆托盘 1 个、绝缘杆 1 个、吊杆 1 个,吊钩 4 个 | 1 | 套
57 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层 | 12 | 套
58 | 多功能实验支架 | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个 | 1 | 套
59 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140 mm×140 mm，下台面有效面积不小于 160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg | 12 | 台
60 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃ | 1 | 个
物质的属性
61 | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等 5 种导热棒的材料，每种材料 1 根；导热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复 | 1 | 个
62 | 双金属片 | 双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温时弯曲程度明显 | 1 | 个
63 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g 单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，盒内配有塑料材质的镊子一把. | 12 | 台
64 | 托盘天平 | 500 g，0.5 g 单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：200 g、50 g、10 g 各 1 个，100 g、20 g 各 2 个，钢制镊子 | 1 | 台
65 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 | 1 | 台
66 | 体重秤 | 量程 0 kg〜160 kg，分度值 1 kg | 1 | 台
67 | 物理天平 | 量程 0 g〜500 g，分度值 0.02 g，配 5 级（M1 级）砝码，钢制镊子 | 1 | 台
68 | 案秤 | 量程 0 kg〜10 kg，分度值 10 g，普通准确度等级，有“CMC”标志 | 1 | 台
69 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 12 | 套
70 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩 | 12 | 套
71 | 长方体组 | 含铜、铁、铝、木材 4 种材质，包括 6 cm3 8 cm3、10 cm3、12 cm3、14 cm3、20 cm3 等 6 种不同体积 | 13 | 套
72 | 量筒 | 500 mL，5 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 13 | 个
73 | 量筒 | 250 mL，2 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 13 | 个
74 | 量筒 | 100 mL，1 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 15 | 个
75 | 量杯 | 250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm，耐水性 HGB3 级 | 1 | 个
76 | 密度计 | ＞1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 1 | 支
77 | 密度计 | ＜1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 1 | 支
物质的结构与物体的尺度
78 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm | 12 | 个
运动和相互作用
多种多样的运动形式
79 | 分子间作用力模型 | 模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，弹簧长 13 cm，Φ2 cm，能直观表现出分子间斥力、分子间引力 | 12 | 个
80 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm 铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2， 挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 1 | 个
81 | 食用色素 | 红色 | 100 | mL
机械运动和力
82 | 演示直尺 | 由尺身和指示线框 2 部分组成，可采用木材塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为1000 mm±2 mm，宽度为 45 mm±1 mm，塑料及木直尺厚度为8 mm±0.2 mm分度值 1 cm，分度线在任意 10 cm 内的累计误差不应超过 1 mm，全长累计误差不应超过2 mm | 1 | 把
83 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm 0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志 | 25 | 把
84 | 钢直尺 | 600 mm，1 mm0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm，其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志 | 25 | 把
85 | 钢卷尺 | 量程 0 mm～2000 mm，分度值 1 mm。B 型（自卷制动式），尺带宽不小于 12 mm，厚不低于 0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 13 | 盒
86 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程 0 m～30 m，分度值 1 cm，尺带宽度 20 mm，有“CMC”标志，刻度清晰边缘平直、材料环保、耐磨损 | 1 | 盒
87 | 游标卡尺 | 测量范围 0 mm～150 mm，分度值 0.02 mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 | 1 | 把
88 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 量程 0 mm～25 mm，分度值 0.01 mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 1 | 只
89 | 激光测距仪 c | 量程 1 mm～50 m，分辨力 1 mm | 1 | 台
90 | 机械秒表 | 分度值 0.1 s，一等 | 13 | 块
91 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 13 | 块
92 | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径 300 mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为 36°～87°，有角度指示，误差≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含 2 时至 22 时；每隔 15°均匀分布 1 长线，7.5°分布 1 短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直 | 1 | 个
93 | 斜面小车 | 1.本产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。 2.斜面车： a. 外形尺寸：长815+6mm，宽100±3mm，高20±2mm；档条：宽15±1mm,高14±1mm b. 斜面板用变形小的木材制造，木材须经过脱脂干燥处理，工作表面应光滑，不得有疖疤、开裂和窝孔。 c. 标尺全长800mm，累计误差不超过2mm，最小分度值为10mm，白底黑字。其“0”位与档条内侧边线齐平，刻度和数字应清晰。 d. 安装支撑杆孔为φ6mm，深为30～40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。 e. 斜面板工作表面度误差小于2mm，背面平面度误差小于3mm，工作面和背面均不得上漆，其它各表面漆层光亮牢固。 f. 滑轮支架倾角应能调整，一经紧固后，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。 g. 滑轮质量小于8g,外径约为30mm，支撑滑轮之顶针用黄铜制造。 h. 滑轮与支架组装后，应转动灵活，并无明显的跳动。 3.支撑杆总长为130±1mm，其中长100±1mm一段直径φ10±0.5mm，其余一段直径φ6-0.15mm，支撑杆表面镀铬。 4、小车： a. 小车外形尺寸约为100x80x40mm，上表面设有放置砝码的孔，小车一端有挂钩，另一端有纸带夹，当小车放在一平台上，应使纸带下沿距离平台尺寸为16±1mm。 b. 小车轮轮距小于40mm，轴距不小于60mm，车轮直径不大于24mm，轮轴总质量不大于40g。 c. 支承轮轴顶尖用黄铜制造。 d. 小车总装后，总质量为200g,小车在700mm长度平面内，直线运动偏差小于5mm，当小车在1：35斜度之斜面板上应能自由下滑。 5.摩擦块外形尺寸：长100±3mm宽80±2mm，高40±2mm。其中一个100x40mm的平面和一个100x80mm的平面为摩擦面。两摩擦面的背面分别有2个和4个圆孔，用以放置法码，圆孔直径约为30mm，一端面的中心安有挂钩，摩擦面应无疤无裂，并不上漆。摩擦块用变形小的木材，须经脱脂干燥处理。 6.砝码桶质量不大于6g，并有盖，吊线长度不小于800mm。 | 13 | 套
94 | 物体受力与运动演示器 | 含直流电机、绕线盘、电源开关等；直流电机额定电压 3 V，空载电流小于 50 mA，悬挂200 g 重物匀速上升时工作电流小于 150 mA 电源开关应能控制电机正/反向旋转，中间为停；绕线盘外应有标志，可看到绕线盘旋转方向，线长 800 mm±50 mm | 1 | 套
95 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 13 | 组
96 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 1 | 个
97 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 13 | 个
98 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 13 | 个
99 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 13 | 个
100 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 13 | 个
101 | 圆盘测力计 | 圆弧刻度尺，直径 160 mm，刻度范围 180°量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1 分度，重复性偏差≤1 分度 | 1 | 个
102 | 数字测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 1 | 个
103 | 拉压测力计 | 指针式，量程为-10 N～10 N，分度值 0.2 N 示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度重复性偏差≤1/4 分度 | 1 | 个
104 | 重锤 | 300 g | 1 | 个
105 | 金属钩码 | 10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ26 mm）×2 ,50 g（Φ30 mm）×2，200 g（Φ48 mm）×1 允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g | 13 | 套
106 | 金属钩码 | 50 g±0.5 g，每盒 10 个，可叠放 | 13 | 套
107 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小800 mm×100 mm×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 13 | 套
108 | 轴承模型 | 包括滚动轴承和滑动轴承 2 种：滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成；滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15 mm）组成，外圈外径≥120 mm 内圈内径≥55 mm，能看清滚动轴承内部结构 | 1 | 套
109 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm； 铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm | 1 | 套
110 | 伽利略理想斜面演示器 | 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100 mm高度≥200 mm；轨道采用可弯曲的软性材料， 长≥1200 mm，内侧宽度为9 mm，平行度公差≤0.2 mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°～15°之间连续可调 | 1 | 套
111 | 惯性演示器 | 1.仪器由铸铁底座、立柱、弹片、钢球、塑料片、组成； 2.底座长160mm，宽100mm,高25mm，材料为铸铁，放置平稳无晃动，表面涂漆； 3.立柱采用φ16mm圆钢加工，长110mm，表面涂漆防锈处理； 4.弹片应有足够的弹力，能把立柱头上压有钢球的塑料片弹走，钢球因惯性落入支座柱头凹坑中； 5.钢球外径约20mm，钢球表面镀铬； 6.弹片经1000次拉开、释放实验后，仪器实验效果不变。 | 1 | 套
112 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 24 | 套
113 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 1 | 套
114 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 1 | 套
115 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 1 | 套
116 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续 套完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮时倾斜不超过 10° | 12 | 套
117 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥120 mm×50 mm×60 mm； 配套多孔弹性材料，尺寸≥180 mm×80 mm ×30 mm | 12 | 套
118 | 压力作用效果演示器 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3 个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 1 | 套
119 | 钉板实验材料 | 由钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破， 用疏钉板时水袋破 | 2 | 套
120 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm 硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm 有手动转动机构，有标尺 | 1 | 套
121 | 微小压强计 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U 形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好 | 13 | 台
122 | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％ | 13 | 个
123 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 1 | 台
124 | 液体压强与深度关系试验器 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8° | 13 | 套
125 | 帕斯卡球 | 活塞筒长 200 mm，外径 25 mm，壁厚≥1.5 mm；圆球外径 60 mm，不锈钢或者铝合金材质；喷嘴数量≥10 个，孔径 0.5 mm | 1 | 个
126 | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、切刀和压簧等组成，全透明，工作介质为水；大小活塞直径比≥3.5，压簧全压缩时压力≥1200 N，用手抽动小活塞产生的压力能切断直径 2 mm 纯铜丝 | 1 | 个
127 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％ | 13 | 个
128 | 乳胶管 | 外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ | 10 | m
129 | 乳胶管 | 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa 扯断伸长率≥700％ | 10 | m
130 | 马德堡半球 | 1.产品由两个附有拉手的铸铁半球、底座组成。 2.产品为铸铁件应符合： （1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀和底座插杆。 （2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。 （3）金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号。半球（圆盘）的合口处光洁度不低于▽5，不得有砂眼、气孔和毛刺。金属球体内表面涂防锈漆。 （4）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1∶7，外径φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。 （5）当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后，其压差不低于480mmHg。 3.产品为橡胶件应符合： （1）橡胶件应选用优质橡胶制造，表面应平整光洁，边缘不应有破边、明显的浇口飞边，两半球接触面应光滑平整，不应有变形、凹凸不平等缺陷。 （2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。 （3）将橡胶两半球对合轻压，施加500N拉力，保持3秒，两半球不得分离，金属拉环等不得脱落。 | 1 | 套
131 | 玻璃管 | Φ5 mm～Φ6 mm、长 600 mm，壁厚＞0.8 mm | 1500 | g
132 | 玻璃管 | Φ7 mm～Φ8 mm，长 600 mm，壁厚＞0.8 mm | 1500 | g
133 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、 压强观测部件组成，应带气源 | 1 | 套
134 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成） 平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 1 | 套
声学
135 | 音叉 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 13 | 套
136 | 音叉 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 13 | 套
137 | 电铃 | 在 15 m 范围内铃声清晰 | 1 | 个
138 | 波动弹簧 | 应不少于 130 圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕，弹簧刚度 2.0×10-3 N/mm～5.0×10-3 N/mm | 1 | 套
139 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 1 | 套
140 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V | 1 | 台
141 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、玻璃钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2 MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB | 1 | 套
142 | 发音齿轮 | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 1 | 个
143 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm | 1 | 台
光学
144 | 平行光源 | 至少 2 条平行光，非激光光源 | 13 | 个
145 | 凹面镜 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 13 | 块
146 | 凸面镜 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 13 | 块
147 | 光的传播、反射、折射实验器 c | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm | 1 | 台
148 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 13 | 套
149 | 透明水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm | 13 | 个
150 | 凹透镜 | 焦距-50 mm，误差±2 mm | 13 | 面
151 | 凸透镜 | 焦距 75 mm，误差±2 mm | 13 | 面
152 | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 13 | 盒
153 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 1 | 套
154 | 颜料的三原色 | 品红、黄、青 | 13 | 套
155 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 箱式 | 13 | 套
156 | 三棱镜 | 重火石玻璃制 | 13 | 个
157 | 玻璃砖 | 无色光学玻璃，上底边长 35 mm，高度 35 mm厚度 15 mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为 0.10 mm | 13 | 块
158 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm， 宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 1 | 套
159 | 光具座 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 1 | 套
160 | 擦镜纸 | 20 cm×15 cm，纸纹细密 | 10 | 本
电和磁
161 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥200 mm×150 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 12 | 对
162 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 12 | 对
163 | 电磁实验用旋转架 | 1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。 2. 底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。 3. 底座直径Φ≥70mm，杆高约95mm。 4. 支杆上嵌有钢针以支撑旋转体。 5. 旋转体由透明塑料制成，倒立口杯型，下口直径约82mm，上底约50mm，高100mm。上端嵌有放条形磁铁和玻棒，胶棒的凹槽，旋转体内上端由铜制(直径5mm,长8mm,孔直径1mm,深2mm)顶针轴直径，下端附有配重环,铁制直径2mm,环直径82mm,表面镀铬。 | 12 | 对
164 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm 长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm | 1 | 个
165 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中 位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能 带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。 性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应 ≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30° 以上的时间≥10 min | 1 | 对
166 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方应有一个导电挂钩导电挂钩不应有尖端；半枕形导体应采用304 号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与 D－YDQ－Z－100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电10 min 内指针验电器的指针张角应≥ 30º | 1 | 副
167 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布； 莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF 击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥ 8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min 火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm | 1 | 台
168 | 电子起电机 | 放电距离应为 5 mm～35 mm，输出高压电流应≤500 μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于 30 min；输出电压对地正负对称；安全要求：变压器的一次绕阻和二次绕阻抗电强度应达到交流 3000 V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器（II 类电器) | 1 | 台
169 | 静电实验箱 | 应包括静电植绒、静电除尘、静电乒乓等 | 1 | 套

## 物理实验仪器（九年级）
物理实验仪器（九年级）
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
物质
1 | 教学用远红外加热器 | 可用于试管加热，炉芯内径 50 mm～60 mm， 炉芯内高度 80 mm～90 mm，炉体内芯应采用陶瓷加热材料，炉体外壳应采用耐温材料，能正常连续工作 1 h | 1 | 台
物质的属性
2 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 1 | 套
机械运动和力
3 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 | 13 | 套
4 | 演示滑轮组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 1 | 组
5 | 滑轮组 | 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 13 | 组
电和磁
6 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 25 | 对
7 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 25 | 个
8 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥9 mT | 1 | 组
9 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT | 25 | 组
10 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃ 时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 1 | 套
11 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 1 | 套
12 | 磁感线演示板 | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 1 | 套
13 | 学生电源 | 直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U标＋0.1 V负载稳定度≤2％U标＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V | 12 | 台
14 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3 V 直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1 V） | 1 | 台
15 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 1 | 套
16 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃ 吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N | 1 | 个
17 | 电磁铁实验器 | 电磁铁线圈 2 组、柱形铁芯 1 个、蹄形铁芯1 个、衔铁 2 个组成，附连接导线 3 根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为 500 mA 时，产生的吸力应能提起质量≥200 g 的物体 | 13 | 个
18 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370 匝， 线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm；副线圈0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm | 1 | 套
19 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝， 线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈： 0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内 径 24 mm，绕线宽度 52 mm | 24 | 套
20 | 充磁器 | 1.仪器由壳体、充磁线圈、电路装置、操作开关等构成。 2.壳体为塑料整体注塑成形，金属饰面，操作开关为旋扭式； 3.使用电源：交流220V，充磁电流2A； 4.充磁磁场：≥80KA/m； 5.充磁效果：磁钢端面处磁感应强度≥40mT； 6.消磁效果：磁钢端面处剩磁≤4mT； 7.电学安全性能指标应符合国家强制性标准； | 1 | 台
21 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA 吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA 触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω， 开距≥2 mm | 1 | 个
22 | 电磁继电器 | DC6V,采用透明底座，面板应有继电器符号，采用Φ4香蕉插座，面板尺寸不小于54×54mm。 | 13 | 个
23 | 磁场对电流作用实验器 | 包括Φ2 mm 铜棒 1 根、接线柱、导轨、U 形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用， 动作电流≤2 A | 13 | 套
24 | 电机原理演示器 | 1.电机原理说明器主要由转子、两个金属半环、机座等组成。外形尺寸：约260x230x254(mm）； 2.演示直流电动机： a 定子与转子串激，加4V至16V电压，转速可变。 b 定子与转子并激，加10V至6V电压，转速可变。 3.演示直流发电机。定子加6V电压，转子转速在180转／分以内，电机输出大子80μA。 4.演示交流发电机，定子加6V电压，电机的输出使电流计指针左右偏转满刻度。 5.导体与机座之间的绝缘电阻，不小于10MΩ。 6.定子与转子串激，加24V额定工作电压，连续工作不低于1小时。 7.电枢用红、蓝色布包扎成方口线圈，外框尺寸142X70mm，线圈外应有电流输入的标志。电磁铁结芯用软铁，线圈应整齐美观，井标有线圈绕向指示线。 8.两个组合的接触环（换向器）与转轴的同轴度不大于0.3mm。电枢两端与极靴的距离不小于1mm，不大于3mm，电枢在定子中转动要灵活，无停滞摩擦或碰撞现象。 9.电刷的材料必须用锡青铜（QSn）或铍青铜（QBc），表面要完洁，无锈层蚀班痕，边缘无毛刺。 10.站架为金属模具一次成形，厚2mm。 11.机座应为塑料一次注塑成形，无变形，实验时仪器应平稳。无晃动现象。 12.本仪器的机座和铁皮环应喷涂烤漆，铁皮环件油漆应为红、兰两色，以示出不同的磁极。 | 1 | 个
25 | 小型电动机实验器 | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压 1.5 V～8 V，工作电流 0.5 A～1 A；启动性能：永磁≤3 V，励磁并励≤3 V，励磁串励≤6 V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 | 1 | 套
26 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成， 长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 13 | 套
27 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V 接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 1 | 个
能量
机械能
28 | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于 5 个摆球。摆球直径 20 mm，穿线孔两端直径相同，线长 1500 mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 13 | 个
内能
29 | 气体做功内能减少演示器 | 10 kΩ的NTC 热敏电阻封在100 mL 注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1 s | 1 | 套
30 | 机械能内能互变演示器 | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成； 导热管用紫铜管制成，Φ16 mm，厚 1 mm， 长 65 mm；摩擦绳为约Φ4.5 mm 腊旗绳，长度不小于 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～ 55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N | 1 | 套
31 | 金属线膨胀演示器 | 包括金属试棒（铜、铁和铝棒各 1 根）、传 动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒 精槽和火焰罩等；标尺不小于 40°，每 10° 有一主刻度线；专用酒精槽 120 mm×40 mm ×25 mm，铝材，有能盖住 3 根金属棒的火焰 罩；3 组传动机构带动指针运动互不干扰， 调节指针零位平稳，实验过程中指针运动方 向与试棒伸缩方向一致，无跳动；在室内无 风条件下，用专用酒精槽加热 3 min，指针 最小偏转角应不小于 5°，最大偏转角与最 小偏转角差应不小于 30° | 1 | 个
32 | 空气压缩引火仪 | 1.产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成； 2.气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕； 3.底座直径φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好； 4.手柄直径φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度，活塞杆头直径φ10mm，密封圈槽呈U型 ，活塞杆与活塞头压力铆接； 5.产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显； 6.连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变； | 12 | 个
33 | 蒸汽机模型 | 气源吹动或手动，示结构原理，清晰显示气缸、气路（左、右气道和排气管）、活塞、曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料尺寸≥380 mm×140 mm×220 mm。气室进气口直径应为大端外径 31 mm±1 mm，小端外径 30 mm±1 mm，长度 36 mm±2 mm。配套小型气源，气压为 5.8 kPa±0.3 kPa | 1 | 套
34 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高不小于 300 mm | 1 | 个
电磁能
35 | 演示电表 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A，直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V | 1 | 只
36 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 24 | 只
37 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 24 | 只
38 | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级 | 24 | 只
39 | 灵敏电流计 | 300 μA，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω | 12 | 只
40 | 电池盒 | 适用于 R20 电池 | 100 | 个
41 | 教学用 E10 螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ | 60 | 个
42 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 100 | 个
43 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 100 | 个
44 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A | 100 | 个
45 | 电珠(小灯泡) | 6 V、0.15 A | 100 | 个
46 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 100 | 个
47 | 单刀双掷开关 | 单刀双掷，量高工作电压36V，额定工作电流6A。 | 50 | 个
48 | 双刀双掷开关 | 双刀双掷，量高工作电压36V，额定工作电流6A。 | 1 | 个
49 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A，铝合金支架，六角滑竿，0.8康铜线，磷铜接触片单面面积不小于8×28mm。 | 1 | 个
50 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；铝合金支架，6mm六角滑竿，0.65mm康铜线，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，4只接线柱。 | 25 | 个
51 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A铝合金支架，6mm六角滑竿，0.5mm康铜线，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，4只接线柱。 | 1 | 个
52 | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 25 | 组
53 | 演示电阻箱 | 采用插头短路式，胶木底板（尺寸不小于240×120mm),4个电阻值分别是1Ω、2Ω、2Ω、5Ω。 | 1 | 个
54 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω,0.1级，面板铭牌有教学示范专用计量仪器标记，PPT材料盘式开关，基板不小于0.4mm铜板，电阻元件为2W线绕电阻，输出端子具有接、插功能，外形尺寸不小于：180×140×80mm。 | 1 | 个
55 | 电阻定律演示器 | 由金属底板（表面喷塑）、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接 线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm500 mm，直径均为 0.3 mm）面板铭牌有金属丝的长度，线径，材料标识。接线柱具有接、插防脱落功能。连接片3条（尺寸不小于50×12×1mm)。 | 1 | 台
56 | 电阻定律实验器 | 由金属底板（表面喷塑）、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接 线柱、连接片等组成；康铜导线 2根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为500mm、300 mm 直径均为 0.3 mm）铭牌标有金属丝的线径、长度、材料，接线柱具有接、插防脱落功能。连接片2条（尺寸不小于50×12×1mm)。 | 12 | 台
57 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 50 | 套
58 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 50 | 套
59 | 接线叉导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 50 | 套
60 | 组合接头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 50 | 套
61 | 演示线路实验板 | 初中型，包括线路底板 6 块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5 Ω、4 W）1 块， 电阻器（15 Ω、4 W）1 块， 电阻器（20 Ω、4 W）1 块， 电阻器（10 Ω、8 W）2 块，V 表座 3 块，A 表座 3 块，接线柱座 6块，单级开关 3 块，双极开关 2 块，灯座 3块。零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A）6 只，灯泡（6 V，0.3 A）6 只，导线不少于 48 根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 | 1 | 套
62 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 1 | 套
63 | 焦耳定律实验器 | 包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围不小于 0 ℃～100 ℃， 分度值为 1 ℃，误差≤±1 ℃ | 12 | 套
64 | 安全用电示教板 | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 | 1 | 套