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第一章  投标邀请
受江苏省中医院的委托，江苏省政府采购中心就省中医院宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统(JSZC-320000-SCZX-G2026-0270)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 省中医院宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月26日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0270 
2.项目名称：省中医院宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统
3.预算金额
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	40


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价（人民币：万元）

	1
	35


5. 采购需求（简介）：本项目旨在采购一套功能全面、性能顶尖、具备医疗器械注册相关规范的细胞学AI诊断系统，涵盖细胞学全场景智能分析功能，辅助医疗机构病理科提升诊断效率与准确性，推动病理诊断数智化、标准化建设，满足临床高负荷诊断需求与长期技术扩展需求。具体需求详见第四章。
6.合同履行期限：合同签订后90个工作日
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）

	1
	否


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年8月26日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796]七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：江苏省中医院
地址：汉中路155号
联系人：诸明
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：025-86558915
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：　南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人： 张文怡、王烨
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：　025-83668505、025-83668550
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14.投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
16.投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
18.投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
20.开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标委员会
21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标条款和废标条款
25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
29.签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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第三章  合同文本
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江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   
采购编号：*****             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
6.2.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
6.2.3履约保证金退还的条件：采购人在项目通过验收后按照合同条款规定的时间内将履约保证金退还中标人；
履约保证金退还时间：符合退还条件的5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同、有质量问题未修复好产品缺陷时，履约保证金不予退还。质量问题中标人须承担修复责任并赔偿采购人损失，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
6.2.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按照合同条款规定的比例支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2.5本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订并收到发票后10工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。
8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的70%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                         
 
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]采购标的清单
	采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统
	软件与信息服务业


项目属性：服务类项目
本项目不接受进口产品参加投标。
一、项目概况
本项目旨在采购一套功能全面、性能顶尖、具备医疗器械注册相关规范的细胞学AI诊断系统，涵盖细胞学全场景智能分析功能，辅助医疗机构病理科提升诊断效率与准确性，推动病理诊断数智化、标准化建设，满足临床高负荷诊断需求与长期技术扩展需求。
以下采购要求中打斜体下划线的内容为实质性要求，投标人必须响应且满足要求，否则投标无效。
二、采购内容
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]    宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统1套（含数字病理图像智能管理平台、核心诊断模块、可扩展模块、高性能GPU服务器）
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]三、技术参数要求
（一）总体要求
[bookmark: OLE_LINK5]    ☆1、系统需涵盖细胞学系统+数字病理图像智能管理平台两大核心板块，具备智能辅诊、智能质控、数据统计、报告生成与管理、数据分级存储等全功能，支持多系统无缝对接与高并发数据交互。
    ☆2、遵循最新版TBS标准，支持膜式、自然沉降式、离心沉降式等所有主流制片方式，对国内外10种及以上品牌扫描仪器（如江丰、生强、滨松、徕卡、蔡司等）的扫描数字液基细胞学制片具有优异泛化性。
[bookmark: OLE_LINK6]☆3、系统性能需满足临床高精准诊断需求，关键指标（敏感性、特异性、检出率等）需提供所投产品在三甲医院完成的、符合药监局要求的临床验证报告（需包含备案及伦理文件）的，可提供相关证明材料作为技术实力佐证。
☆4、全系统符合国产化标准：软件需兼容麒麟操作系统（Kylin OS）、统信操作系统（UOS）等国产操作系统 。
（二）数字病理图像智能管理平台功能要求
[bookmark: OLE_LINK8]    ☆1、设备与格式兼容：支持 kfb、mrxs、svs、ndpi、cvs、sdpc、vms、bif、tif/tiff、zyp、tmap 等 11 种及以上病理图像格式，兼容国内外主流数字病理扫描仪（需列出支持的具体品牌及型号清单），扫描完成后自动触发分析，无需人工干预。
    ☆2、支持OCR自动识别病理切片机打标签或二维码，提取病理号、切片号等信息自动归档；支持 Excel/Txt 文档信息解析，实现病理号/切片号精准匹配。
☆3、支持数字切片手动上传，上传进度可跟踪、暂停。
    4、阅片与交互功能：
   ☆ 4.1支持在线无损缩放（缩放倍率1-400×）、多倍率快捷切换（10×/20×/40×/100×）、自由拖拽平移、缩略图导航与浏览轨迹记录、分辨率尺显示；
   ☆ 4.2支持病理图像旋转（0°/90°/180°/270°）、左右/上下翻转、截图、多图对比（≥4 张图像同步浏览）；
   ☆ 4.3提供矩形、自由笔、箭头、文字等标注工具，支持在线直线测量（精度≤1μm）、细胞直径/组织长度量化计算，标注与测量数据可随切片永久保存。
☆4.4查询与批量操作：
    病例列表支持病理号（精确/区间）、切片名、患者姓名、检查项目、阅片状态、时间范围等多维度组合查询。
（三）细胞学系统功能要求
    1. 通用功能
☆1.1、支持开放接口（RESTful API /消息接口），可与正在建设的病理数字基座平台系统对接，分析结果以 JSON/XML 格式回传，支持断点续传，接口为标准接口，免费开放，确保数据交互的实时性与业务流转的便捷性。
数字病理基座平台：
数字病理基座平台是医院病理科的专业数据中心，是病理数字化的核心基础设施。其任务是：实现病理检查数据的全流程管理，实现病理切片从扫描、上传、存储、管理到数字阅片的全流程闭环。并以病理号为核心索引，整合送检信息、诊断报告、免疫组化、分子病理等多源数据，形成患者病理全周期数据视图。作为PIS系统与各病理应用系统之间的数据桥梁，实现标准化数据交换。为病理诊断、科研分析、教学培训、远程会诊提供统一的数据服务和技术底座。
宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统是部署在数字病理基座平台之上的上层应用系统，两者之间是基础平台与上层应用的关系。宫颈细胞学AI系统依赖基座平台提供的病理图像数据存储服务、病例信息查询服务以及诊断结果回传服务，基座平台则为AI系统提供标准化的病理图像和病例数据输入，并将AI系统生成的辅助诊断结果接收后转发至PIS系统，两者共同构成完整的宫颈细胞学人工智能辅助诊断解决方案。
在接口要求方面，两者之间通过标准化API接口实现双向数据交换。基座平台向AI系统提供数据分发接口，将病理图像和病例信息以标准化格式推送给AI系统进行分析处理；AI系统则向基座平台提供结果回传接口，将辅助诊断结果返回给基座平台，再由基座平台转发至PIS系统。接口应支持RESTful API或消息队列协议，数据格式采用JSON或XML，并支持大数据量传输时的断点续传功能。所有接口通信须强制启用TLS加密协议，确保数据传输安全。投标人须承诺宫颈细胞学AI系统能够与数字病理基座平台实现无缝对接，对接工作所涉及的全部费用应包含在投标总报价中，不得另行向采购人收费。
☆1.2、质控管理：对扫描模糊、细胞数量少、胶水杂质覆盖的样本自动提示，需提供系统质控界面截图。
2. 宫颈细胞学智能分析模块
▲2.1、模型敏感性（含 ASC-US）≥95%，模型特异性≥85%，为确保准确率，避免漏诊风险，需提供软件单独测试（非人机结合）结果。（投标文件中需提供药监局临床实验备案记录和各临床试验机构伦理备案和审批的临床试验报告进行佐证）。
2.2  TBS标准可疑细胞提示
☆2.2.1遵循最新版TBS标准，支持 HSIL、ASC-H、LSIL、ASC-US、AGC等宫颈细胞学病变分级提示。
☆2.2.2 滴虫、念珠菌、 线索细胞、放线菌、疱疹病毒等可疑细胞级提示。  
☆2.3、使用深度学习辅助诊断，可作为执业病理医师进行辅助诊断工具。（注册证需明确描述具备深度学习辅助诊断功能，投标文件中提供注册证对应功能描述截图佐证）。
☆2.4、全切片分析模式，按疑似病变置信度从高到低排序展示疑似区域，可按临床要求设置展示区域数量，点击区域一键定位全场图复核；
☆（三）系统可拓展辅助诊断包含但不限于：消化道（含胃、结直肠、食管）、乳腺、肺、前列腺等组织学诊断模块。（需提供系统截图）
（四）报告生成与管理要求
4.1 报告模板管理
☆4.1.1、可与数字病理基座平台系统对接，支持结构化报告模板
☆4.1.2 模板可自定义、配置（字段显示 / 隐藏）、激活/停用、删除，支持一键复制已有模板；
   ☆4.2、报告内容可智能填入 AI 分析结果，支持报告常用语管理，支持图片插入（病灶截图 / 标注图）。
☆4.3、支持报告预览、保存、导出（PDF），可一键发送至数字病理基座平台系统，报告修改记录全程留痕。
（五）高性能GPU服务器
	序号
	一级指标1
	二级指标 1
	指标要求

	
1
	CPU规格
	CPU 信息
	（1）最低要求：配置2颗国产处理器，单颗处理器物理核心数≥32核，总核心数≥64核，主频≥2.5GHz，三级缓存≥64MB。

	
2
	
	主板支持的CPU 和内存情况
	（1）内存插槽数量：≥16个，支持内存类型：DDR4 RDIMM ECC（或更优），支持内存速率：≥2933MT/s，支持单条内存容量：≥32GB，支持最大内存容量：≥512GB

	
3
	主板规格
	主板内存槽数量
	支持不少于16个DDR4 RDIMM ECC内存插槽，内存速率≥2933MT/s。

	
4
	
	主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 2 种及以上存储接口类型

	
5
	
	PCIe 插槽接口
	服务器PCIe插槽接口应符合PCIe 4.0或以上高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。

	

6
	
	
主板PCIe 插槽数量及规格
	（1）最低要求：支持PCIe 4.0及以上协议；标准PCIe插槽数量≥8个，其中至少1个为x16规格；另需提供RAID扣卡专用槽位（或等效扩展接口）及灵活IO网卡槽位（或等效网络扩展能力）。

	8
	
	板载网络接口
	≥4个千兆电口+≥2个万兆SFP+光口+1个BMC管理口

	
	
	
	

	9
	
	主板OCP 插槽数量
	≥2张OCP3,0卡

	10
	
内存规格
	内存数量
	插槽≥16个

	11
	
	内存规格
	
≥DDR4 RDIMM ECC

	12
	
	内存通道
	每颗CPU支持的内存通道数≥8个（双路服务器总计≥16通道）

	13
	





存储规格
	硬盘类型
	系统盘类型	M.2 NVMe SSD（优先）/ SATA SSD（备选）
数据盘类型	SAS HDD（优先）/ SATA HDD（备选）

	14
	
	硬磁盘实配容量
	系统盘≥480GB SSD；数据盘≥10TB HDD（RAID 1后可用容量）

	
16
	
	硬盘实配数量
	≥系统盘2块SSD（RAID 1）+数据盘2块HDD（RAID 1）

	
17
	
	硬盘插槽数量及规格
	前端≥12个3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘槽位；后端16个3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘槽位；≥4个2.5英寸NVMe SSD专用槽位；最大支持27个2.5英寸SAS/SATA硬盘或16个2.5英寸NVMe SSD

	19
	RAID卡规格（若支持RAID
卡）
	☆RAID 卡支持的 SAS接口数
	RAID卡支持的SAS接口数量≥8，支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60


	
22
	
网络规格
	网口速率和数量
	≥4个千兆电口+≥2个万兆SFP+光口+1个BMC管理口

	27
	
外部接口规格
	显示接口
	显示接口类型应不少于 1 种，如：
VGA、DP、HDMI 等

	28
	
	USB 接口
	配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等

	32
	电源规格
	电源模块数量
	
≥2

	
33
	
	电源功率
	≥900W（推荐2000W×2，1+1冗余，80PLUS白金认证）

	




35
	

















整机规格
	




外观和结构
	服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度；

	36
	
	尺寸（高×宽×深）
	2U存储型服务器（约175mm×447mm×790mm）

	
38
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U) 比
	
2颗处理器/2U机箱

	
39
	
	环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T
9813.3 的有关规定，工作温度 10～
35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa

	41
	
	机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定

	42
	
	噪声
	符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB

	43
	

AI 计算单元规格
	AI 计算单元
	采用昇腾Atlas 300I Duo AI推理卡（或同等级国产AI推理卡），单卡提供280 TOPS INT8算力、140 TFLOPS FP16，配置2-4张

	44
	
	一键式迁移
	提供AI辅助工具、提供切片文件同步工具

	45
	




机柜规格
	机柜尺寸
	2U存储型服务器（约175mm×447mm×790mm）

	
46
	
	机柜管理板
	
配备机柜管理板

	47
	
	机柜电源规格
	1) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换；机柜电源模块支持 N+1 冗余配置，电源模块可独立更换

	48
	主板功能
	主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口

	51
	网络功能
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	

52
	
CPU功能
	计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	
53
	
	密码算法实现
	CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T
37092 或 GM/T 0028 的相关规定

	
57
	RAID卡功 能（若支持RAID
卡）
	RAID 卡RAID 级别支持
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60
缓存≥4GB

	60
	
电源功能
	电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	整机功能
	散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	













64
	













管理系统功能
	














BMC 固件基础功能
	1) 支持DHCP 设置网络功能；
2) 支持静态IP 设置网络功能；
3) 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4) 支持日志信息导出和记录删除功能；
5) 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6) 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7) 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能；
8) 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9) 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10) 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11) 支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等；
12) 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13) 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14) 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15) 支持设置口令策略功能；
16) 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17) 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18) 支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19) 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能；
20) 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理；
21) 应支持固件版本查询、固件升级
22) 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23) BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24) 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能
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BIOS 固件基础功能
	1） 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
2） 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
3） 支持设置界面中英文显示切换功能；
4） 支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能；
5） 支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
6） 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
7） 支持安全启动功能；
8） 支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
9） 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
10） 支持 RAID 识别和启动功能；
11） 支持串口重定向功能；
12） 支持固件更新功能；
13） 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
14） 支持网络引导启用和关闭功能
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	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
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操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
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	操作系统及驱动的备份还原
	
支持操作系统备份及还原功能
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	操作系统功能
	1) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	
71
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	
符合GB 18030 最新版的有关规定
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关键部件安全要求
	关键部件安全要求3
	
CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
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	固件安全要求
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
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系统安全要求
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
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	白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制
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	二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别
后，才能执行操作
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	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
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	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如
SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息
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信息安全要求
	研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	
	漏洞管理
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看
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	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定
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增强要求
	嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；
支持可信平台控制模块(TPCM)；
支持在固件系统（BMC、BIOS） 启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复；
支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功 能；
支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；
所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定；
可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
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	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1 最新版的规定
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	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	
限用物质的限量应符合GB/T 26572 最新版的要求
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CPU性能
	CPU 主频
	≥2.5GHz
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	单CPU 核数
	
≥32核
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	单CPU 末级缓存容量
	≥32MB
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内存性能
	☆单内存模块容量
	≥32GB

	106
	
	内存速率
	≥2933MT/s（DDR5建议≥4800MT/s）

	107
	存储性能
	☆硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于 7200rpm
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	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	≥4GB
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	FC HBA卡性能
	☆FC HBA 卡速率
	若配备FC HBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s（建议16Gb/s或32Gb/s）
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网络性能
	独立网卡速率
	≥10GE
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	板载网卡速率
	≥1GE

	112
	电源能耗
	电源能耗
	符合GB/T 9813.3 的有关规定
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部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格
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	固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存
储设备规格

	115
	
	FC HBA 卡兼容性
	FC HBA 应适配两种或以上厂商产品

	116
	
	RAID 卡兼容性
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	
	网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
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	功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	

119
	
外设兼容性
	
外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统
均能正常识别和安装驱动

	120
	

软件兼容性
	数据库兼容
	兼容 2 个及以上厂商的数据库产品

	121
	
	中间件兼容
	兼容 2 个及以上厂商的中间件产品

	122
	
	平台软件兼容
	兼容 2 个及以上厂商的大数据平台
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	☆虚拟化软件兼容
	兼容 2 款及以上虚拟化软件
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	存储可靠性要
求
	
☆SATA SSD可靠性
	
SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不低于 200000h
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整机可靠性要求
	整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h
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	风扇可靠性
	风扇寿命应不低于 40000h
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	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	
128
	包装及运输要
求
	标志、包装、运输和贮存
	
符合GB/T 9813.3 最新版和商品包装政府采购需求标准的相关规定
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服务响应
	

服务响应
	1) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
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	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
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服务周期
	

服务周期
	1) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
2) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
3) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
4) 产品发布日期需在随机文件中明确
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服务工具要求
	工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
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辅助工具
	支持如下功能
1) 本地的数据备份和还原功能；
2) 网络的数据备份和还原功能；
3) 服务器操作系统的自动安装功能；
4) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
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	驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具
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	代码迁移工具
	供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
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	性能分析工具
	供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、
IO、网络等方面的性能，并给出优
化建议
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	跨架构平台应用兼容
	跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
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	管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	[bookmark: _Hlk231025974][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK10]
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增值服务


	厂家升级产品软件与扩容服务
	
供应商应具有提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
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	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务
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	提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	144
	

供应链质量
	
抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
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	供应能力证明 
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



    1、性能要求
    供应商提供的服务器方案须满足以下性能指标，验收时将进行现场测试：
    ☆1.1 并发支持：支持不少于5名医生同时进行AI辅助阅片操作，系统响应不出现明显延迟。
☆1.2 图像加载：在诊断级分辨率（40倍物镜等效，即≤0.25微米/像素）下，全视野数字切片从打开到完整加载显示的时间≤1秒。
    ☆1.3  AI辅助分析完成时间：在40倍物镜扫描分辨率下，系统对单张全视野数字切片的核心AI推理时间不超过120秒，且医生阅片过程中AI实时辅助响应延迟不超过500毫秒。
   ☆1.4 阅片体验：阅片过程中任意拖拽、缩放操作，界面响应延迟≤500毫秒，无卡顿、无马赛克现象。
    2、可靠性要求
    ☆2.1 数据冗余：存储子系统须消除单点故障。模拟任意一块硬盘损坏时，业务不中断，数据不丢失。
    ☆2.2 电源冗余：配置冗余电源，单路电源故障不影响系统正常运行。
    ☆2.3 长期稳定：支持7×24小时连续运行，年故障停机时间不超过8小时。
    3、国产化合规要求
    ☆3.1 服务器整体须符合国家国产化要求，所使用的主要硬件部件（CPU、整机、操作系统等）应在国家国产化目录中可查询。
    ☆3.2 供应商须在投标文件中提供硬件适配清单，并书面承诺清单中所列硬件均可在国家国产化目录中查询到且状态有效。验收时采购人将逐项核查。
    4 、操作系统要求
☆4.1服务器物理机须预装国产操作系统（如麒麟V10、统信UOS等）。
☆4.2供应商应确保AI应用在此操作系统环境下获得完整性能支持，或提供在此操作系统上运行AI应用的可行方案（如容器化部署），并证明该方案不会导致性能损失。
    5、验收要求
    5.1 供应商须在验收时配合采购人进行上述第二条（性能要求）的现场测试，所有指标达标方可通过验收。
    5.2 供应商须提供详细的硬件配置清单、国产化目录查询截图、操作系统部署方案说明等文档。
    5.3. 如验收不通过，供应商须无条件整改，由此产生的费用及工期延误由供应商自行承担。
6. 性能承诺：
投标人须基于其投标的硬件配置，承诺系统在验收时满足以下硬性性能指标，如测试不通过，视为验收不合格，采购人有权无条件退货并追究违约责任：
并发能力：支持不少于5名医生同时进行AI辅助阅片操作，系统响应无延迟；
加载速度：全视野数字切片（WSI）从打开到完整加载显示的时间 ≤1秒；
推理速度：单张全视野数字切片核心AI推理时间 ≤120秒；
操作体验：阅片拖拽、缩放操作响应延迟 ≤500毫秒，且无卡顿、无马赛克现象。
验收约束：上述测试由采购人委托的第三方测评机构在实际部署环境中进行现场测试。若投标人提供的低配硬件无法支撑上述业务指标，由投标人无偿升级硬件直至满足指标为止，且不调整合同总价。
 7. 资源占用承诺条款：
为防止软件因优化不足而过度消耗硬件资源，投标人须承诺：
闲置占用：在无任何AI分析任务、仅有基础服务运行的闲置状态下，系统对内存的占用不超过4GB，对CPU的占用率不超过5%。
存储增长：承诺提供系统日志、临时文件等非核心业务数据在正常运行1年情况下的预计占用空间估算，并保证核心业务数据存储路径与系统盘分离。
满负荷测试：在满足“5名医生并发+AI持续推理”的满负荷状态下，系统内存占用不得超过物理内存的80%，CPU占用率（均值）不得超过80%，且不允许出现频繁的内存溢出或CPU 100%长时间阻塞。
违约处理：若验收测试中发现软件资源占用过高，导致系统运行不稳定或无法满足性能指标，投标人须在15个工作日内完成软件优化，否则视为无法满足招标需求。
[bookmark: OLE_LINK4](六）医疗数据安全要求：
1 网络安全等级保护
1.1 三级等级保护认证 
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]投标系统作为辅助诊断核心业务系统，须通过网络安全等级保护第三级测评。投标人须提供近三年内由公安部认证测评机构出具的等保三级测评报告（系统名称须与投标产品一致），且测评结论为“合格”。对于尚未取得测评报告的全新产品，投标人须出具书面承诺函，承诺在系统上线30个工作日内完成备案及测评，90个工作日内取得等保三级测评合格报告，否则视为根本违约，采购人有权无条件解除合同并追究违约责任。
☆1.2 系统定级与备案 
投标人须承诺协助采购人完成系统在属地公安机关的网络安全等级保护定级备案工作，提供完整的定级报告、拓扑图、资产清单等备案材料，并配合通过备案审核。
☆1.3 年度测评配合
系统通过等保三级测评后，投标人须在三年免费质保期内，每年无偿配合采购人完成等保三级年度测评工作，包括但不限于：提供设备安全配置基线、开放系统审计日志接口、配合漏洞扫描与渗透测试、协助完成安全整改加固。本条款作为项目验收及质保期履约评价的前置条件。
2 人工智能算法安全专项（AI安全）
▲2.1对抗样本与鲁棒性测试
    系统应具备抗机器学习规避能力（黑盒层面）。投标人须承诺在项目验收前配合采购人或其委托的第三方测评机构，通过基于真实扫描仪差异的黑盒一致性测试。
    测试方法至少包括：使用不少于两种不同品牌或型号的宫颈细胞学扫描仪，对同一批具有代表性的宫颈细胞切片（包含良性与恶性样本）分别进行扫描，获取对应的多张全视野数字切片（WSI）。将上述WSI输入本系统进行宫颈细胞良恶性判别，对比同一张切片在不同扫描仪下所得WSI的分析结果。
    验收通过标准：系统对不同扫描仪来源的同一病理样本WSI，其输出的良恶性判别结论应保持逻辑一致，不得因扫描仪物理差异出现临床意义上的矛盾性结果（如同一张切片在一台扫描仪下被判为阳性，另一台被判为阴性）。若一致性测试中出现上述矛盾，或系统拒绝分析某一来源的WSI且无法给出合理的病理学依据，则视为系统不满足三级安全防护能力要求，不予通过验收。此测试以人工判读为金标准，在具有统计学意义的样本量下，对一批具有代表性的样本进行AI性能测试，模型敏感性、特异性达到临床可使用标准。
2.2 模型溯源与审计
    ☆2.2.1、AI辅助诊断结果须支持全链路溯源。系统界面应完整展示：
    - 模型版本号；
    - 推理时间戳（精确到毫秒）；
    - 输入病理图像哈希值；
    - 签发医生工牌号/标注者标识。 
  ☆2.2.2、模型文件存储须实施完整性保护机制（如数字签名、哈希校验），防止模型被恶意替换、篡改或植入后门。系统应记录所有模型调用日志，保存期限不少于180天。
2.3 数据投毒防御
☆2.3.1训练数据管道须具备完整性校验与防篡改机制。
☆2.3.2标注数据入库时自动计算并存储哈希值，模型训练及推理阶段比对特征值。
☆2.3.3对篡改、伪造、重放的训练样本须产生实时告警并阻断后续流程。
☆2.3.4系统须内置数据血统追踪能力，至少完整记录至主治医师级标注者身份及标注时间。

3 权限管理与访问控制
3.1 用户身份鉴别 
☆3.1.1系统须支持双因素认证，密码复杂度策略须符合等保三级要求（长度≥8位，含大写、小写、数字、特殊字符三类以上）。
☆3.1.2支持与医院现有单点登录系统、轻量级目录访问协议服务器集成。
▲3.2 细粒度权限控制 
软件有自定义角色功能，支持对每个角色进行接口、菜单、按钮级别的权限设定，理论上支持无限种角色，系统应内置不少于4个预定义角色（例如：系统管理员、主任医师、诊断医师、技术员），并支持用户自定义角色，更细致的权限控制需用户自行设定。提供严格的基于角色的权限访问控制机制，支持功能权限（菜单、按钮、API）权限细分。
3.3 最小权限原则 
☆3.3.1系统默认配置须遵循最小权限原则，禁止使用超级管理员账户进行日常业务操作。
☆3.3.2系统管理员、安全审计员、业务管理员须实现三权分立，相互制约。
4 数据安全与隐私保护
4.1数据脱敏 
    系统应提供动态数据脱敏与静态数据脱敏双重能力。在病理图像共享、科研导出、第三方系统交互等场景下，支持对患者姓名、身份证号、手机号、住院号、病理号等敏感信息进行不可逆脱敏（掩码显示或仿真替换）。脱敏策略须支持按用户角色、按应用场景灵活配置。
☆4.2 加密传输与存储
   传输加密：系统所有对外通信接口须强制启用TLS 1.2/1.3协议，证书须使用SM2/RSA 2048位以上强度。严禁明文传输任何患者数据及病理图像。
▲4.3数据存证与溯源
    对病理图像上传、AI辅助诊断生成、报告签发、数据导出、诊断结论修改等关键数据交换行为，须提供具备司法效力的存证服务。可采用区块链存证或符合《电子签名法》《人民法院在线诉讼规则》的第三方可信时间戳+数字签名技术方案。存证内容至少包含：操作人、操作时间、操作对象哈希值、操作类型。存证记录应支持可视化查询与核验，保证数据交换行为的可追溯、可确认、不可抵赖。
☆4.4 数据分类分级
    系统须支持对医疗数据进行分类分级标识。临床诊断库与科研训练库须实现架构层逻辑强隔离，临床库严格落实三级等保防护（边界防火墙、主机入侵防御、数据库审计、动态脱敏）；科研库若定级为第二级，须建立数据匿名化审批流程，严禁未经审批使用未脱敏临床数据进行模型训练。
5 供应链安全与国产化适配
5.1 技术自主可控
投标方应承诺所提供的系统符合国家信息技术应用创新（国产化）战略要求，系统核心架构、关键组件及算法框架应具备自主知识产权或国产化替代方案。系统应具备源代码级或组件级的国产化迁移能力，关键技术不受外部出口管制或授权限制。
5.2国产软硬件适配
    系统须完整适配以下国产化软硬件环境（投标人须逐项勾选承诺）：
    - 服务器：鲲鹏、海光、飞腾等国产芯片架构；
    - 操作系统：麒麟、统信、欧拉等国产操作系统；
    - 数据库：达梦、人大金仓、OceanBase、openGauss等国产数据库；
    - 中间件：东方通、宝兰德、金蝶、Tendis 等国产中间件。
   项目实施时，如采购人要求部署于国产化环境，投标人须无偿完成适配与性能调优。
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    系统应支持在不中断业务服务的前提下完成功能更新及安全补丁推送。质保期内，投标人应对已知中高危漏洞在30个工作日内提供修复补丁或升级版本，重大安全更新须提前48小时主动告知采购人并提供变更说明。
6 安全交付与验收
6.1 交付物要求
    项目终验前，投标人须至少提供以下安全合规交付物，缺一不可：
    (1). 网络安全等级保护三级测评报告（结论为“合格”）及备案证明；
    (2) 本项目验收时，由采购人委托的第三方测评机构出具的对抗样本测试/一致性测试通过报告（测试费用包含在投标总价中）。
    (3). 软件物料清单及漏洞扫描报告；
    (4). 国产化环境适配认证/验证报告；
    (5). 系统安全配置基线指南。
6.2 违约条款
    若投标人未能在承诺期限内取得等保三级测评合格报告，或对抗样本测试实质性不通过，或交付物存在伪造、虚假承诺情形，采购人有权单方面解除合同，不支付任何款项，并追究投标人合同总金额30%的违约金。投标人应承担因此造成采购人项目延误、行政处罚等全部损失。
6.3 持续合规义务
    系统上线运行期间，如因投标人产品设计缺陷、代码漏洞、默认配置不安全等原因导致采购人发生网络安全事件、数据泄露事件或未能通过上级监管检查、公安机关执法检查，投标人须承担全部整改费用及相应的法律责任。
四、项目建设要求
1.设计方案
投标人应根据本项目技术要求，提供完整的系统设计方案。设计方案应至少包含以下内容：
2.1. 总体架构设计：提供系统整体架构图，说明技术架构（B/S架构、国产化适配、部署架构）及与现有系统（HIS、PIS、数字病理基座平台等）的集成架构。
2.2. 功能模块设计：覆盖细胞学AI诊断模块、数字病理图像管理平台、报告生成与管理、系统管理四大功能模块，说明各模块的功能组成与交互关系。
2.3. 数据流程设计：提供病理图像数据流转图（扫描→上传→存储→分析→阅片→报告），说明与PIS系统的数据对接流程、数据备份与恢复流程、数据分类分级存储策略。
2.4. AI算法与模型设计：说明深度学习模型架构、训练数据来源与标注方案、模型推理性能优化方案（并发、延迟、吞吐量）、模型版本管理与更新机制、模型泛化能力（不同扫描仪、不同制片方式）。具体要求详见本章“（三）细胞学系统功能要求”中关于模型敏感性、特异性、TBS标准支持、全切片分析模式等要求。
2.5. 安全合规设计：说明等保三级合规设计（物理环境、通信网络、区域边界、计算环境、管理中心）、数据安全设计（传输加密、存储加密、脱敏、存证溯源）、国产化适配设计、容灾备份设计。具体要求详见本章“（六）系统安全与合规要求”。
投标人应在投标文件中详细阐述上述内容，未按要求提供或内容缺失的，评标时将按第五章“评标方法与评标标准”中“设计方案”评分项相应扣分。
 2.项目实施方案
 供应商应对项目的需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统培训阶段、系统部署阶段、硬件安装调试、系统试运行阶段、系统验收阶段做出详细的实施方案。对项目的组织机构、人员及职责、工作内容、进度计划做出详细的安排。
项目实施流程需按照医院管理规定进行，详细记录系统开发上线的全过程，形成完善的工作文档（包括开发、测试、培训、发布等相关文档），并在信息管理系统中归档。
需遵守医院的信息安全规章制度，未经许可不得泄露医院任何资料包括技术文档，数据文件，应用程序等，遵守患者隐私保护相关规定，不得泄露患者个人资料、医疗档案等。 
供应商应具有完善的质量管理和控制体系。对本项目的风险预见以及风险规避有系统的解决方案，对项目进行中的突发事件有应急预案。
供应商应在本章节基础上，提供详细的项目实施方案，至少包含以下内容：
① 项目组织架构：项目团队组成、角色分工、职责说明；
② 进度计划：各阶段任务分解、时间节点、里程碑设置；
③ 风险控制：风险识别、应对措施、应急预案；
④ 质量保证：质量控制措施、测试方案、评审机制；
⑤ 沟通机制：与采购人的沟通方式、频次、汇报机制。
3. 硬件可扩展性方案
投标人应根据本项目需求，提供系统的可扩展性方案，至少包含以下内容：
（1）存储扩展：数据盘具备扩展能力，支持未来容量增长需求，说明扩展方式和最大支持容量。
（2）功能扩展：系统支持在不中断业务服务的前提下完成功能更新及安全补丁推送，说明升级机制和业务连续性保障措施。
（3）性能扩展：根据业务增长，提供硬件扩容或架构升级建议，说明扩容方案和预期性能提升。
（4）AI模型扩展：支持模型版本管理和更新，支持新增病种诊断模块的扩展，说明模型迭代机制和扩展接口。

    4.培训方案要求
供应商应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。系统的培训工作要在系统上线试运行前完成，并在培训前编制专门的培训材料。供应商应安排具备相应资质和经验的技术人员，对采购单位使用部门主要技术人员和骨干用户提供全流程使用及维护培训，对普通用户提供使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护。
供应商应在本章节基础上，提供详细的培训方案，至少包含以下内容：
① 培训对象：业务科室人员、信息科维护人员、管理人员；
② 培训内容：系统操作、日常维护、故障处理、AI辅助诊断使用；
③ 培训方式：现场培训、远程培训、操作手册、培训视频；
④ 培训计划：培训时间、课时安排、培训材料；
⑤ 考核机制：培训效果评估、上岗考核标准。
4.验收要求
本项目正式上线稳定运行3个月并且达到院方的验收标准后，双方组织验收，共同签署验收合格同意书。
在项目验收时应将系统全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告、数据结构等文档汇集成册交付院方。
主要验收文档包括但不限于：
安装程序
项目计划书、报告、需求变更单等项目文档
项目实施方案、项目实施计划
系统解决方案
系统应急预案
系统软件说明书、用户手册
系统安装手册（包括服务器数据库的安装）
系统操作手册
系统维护手册
系统验收标准
功能验收报告
总体验收报告
所有子系统后台数据字典（包括表名、主键、索引、字段名称、数据类型、长度、字段中文说明、表数据业务关系描述等）
与第三方系统数据接口技术说明文档

五、商务条款：
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]（一）质保及售后技术服务要求
1.1提供原厂质保硬件≥３年、软件≥1年，自采购人验收合格，验收报告确认签字日起，开始进入质保期。
售后服务与日常维护方案要求
1.2 售后服务方案：
1)功能修改：提供免费的同一大版本内系统软件升级服务。针对院方提出一些合理的功能修改要求，若当前软件本身能够解决的，需予以解决。
2)服务响应机制：提供软件故障免费上门解决、排除服务。维保期内，供应商应保证至少有一名工程师驻场提供服务，小型故障恢复时间为12个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。
硬件需提供原厂商专业的技术团队支持。
提供7×24 小时免费咨询服务，包括：日常的电话/传真/电子邮件技术服务、问题解答。
提供每月一次的例行正常巡检，在应用系统出现初期故障征兆时，需及时解决问题，最大限度保证系统正常高效运行。每次服务结束后需提供一式两份、公司盖章的书面巡检单或维护单并请使用科室和信息中心负责人签字确认，由医院信息部门负责对维保项目进行质量考核。
3) 需要为医院相关人员提供产品功能和使用培训。
4)运行分析：需定期对院方系统运行情况进行分析，并及时针对系统使用科室的实际工作需求提供系统优化扩展方案。
5)需遵守医院的信息安全规定，对医院的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，未经医院书面同意不得随意复制和传播。
6)需及时响应院方的重大维护保障需求，对于医院机房、网络、服务器调整或搬迁等重大维护配合要求，医院提前10个工作日书面通知供应商，需安排技术人员按时提供协助配合。
7）备件保障：提供完整的备件保障流程，包括备件库位置、备件清单、更换流程；
供应商应在本章节基础上，提供详细的售后服务方案，至少包含以下内容：
① 服务响应机制：响应时间、到场时间、解决时间的具体承诺；
② 服务团队配置：售后团队组成、人员资质、驻场安排；
③ 备件保障：备件库位置、备件清单、更换流程；
④ 服务方式：7×24小时电话、远程、现场服务；
⑤ 服务流程：故障报修、处理、升级、关闭的完整流程。
1.3 日常维护方案
1.3.1 定期巡检。 巡检频率：每月至少1次； 巡检内容：系统运行状态、AI推理性能、数据完整性、安全状态、存储空间；输出物：巡检报告（含问题记录、优化建议）
1.3.2. 主动监控与预警。系统健康监控：CPU、内存、磁盘、网络状态实时监控； AI性能监控：推理时间、准确率、并发响应时间；预警机制：资源使用率超阈值、AI性能下降、接口异常时主动告警
1.3.3. 数据维护。每日自动备份，定期验证备份可恢复性；数据归档策略：历史数据自动归档至低成本存储；日志管理：操作日志保留≥180天，定期清理
1.3.4. 安全维护，每季度进行漏洞扫描；配合等保三级年度测评；安全补丁：中高危漏洞30个工作日内推送修复方案；安全加固：根据测评报告进行整改
1.3.5. 性能优化。每季度分析AI推理性能，提供优化建议；根据业务增长，提供硬件扩容或架构升级建议；模型版本管理：定期评估AI模型更新，推送优化版本
1.3.6. 文档交付。巡检报告：每月提交；维护记录：每次维护后提交；年度维护总结报告：每年提交
1.4 供应商需提供以下书面承诺：
（1）	本次采购的软件要求不影响现有的业务系统，供应商要负责平台的部署。本项目投标总报价包括本次采购、安装调试、数据和售后服务等所有费用；
（2）	供应商提供的软件平台（系统）与江苏省中医院现有系统、集成平台无缝集成，包括系统及集成平台所需所有信息。投标系统免费与江苏省中医院集成平台对接，以及免费与江苏省中医院各院区该软件系统间、该系统与其他系统的对接，免费配合江苏省中医院以后的所有过级、评级改造需求。上述工作均含在此次报价中，且不再另行向采购人或系统涉及的第三方收费。需对接的系统包括且不限于电子病历系统、病理信息管理系统、互联网医院系统,。
（3）	供应商提供的软件平台（系统）终身免费开放软、硬件接口（硬件设备费用按报价收取），即无条件配合采购人增加软件工作站点、无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人的其他软件完成与本平台（系统）对接，如需接口开发，由于关联不确定的第三方，供应商承诺如产生接口费用供应商不再另行向采购人收费。上述工作均含在此次报价中，且不再另行向采购人或系统涉及的第三方收费。需对接的系统包括且不限于电子病历系统、病理信息管理系统、互联网医院系统,并保证所涉系统正常运行。
（4）	在不涉及大版本升级的情况下，无条件配合医院调整功能、需求。软件功能满足采购人个性化需求修改。且不再另行向采购人收费。并保证所涉系统正常运行。
（5）采购人只提供项目所需硬件资源基础设施，供应商为本项目提供的所有软件（含服务器端的操作系统、数据库等第三方软件），均需为正版软件，若由于未使用正版软件引起纠纷或处罚，由供应商负责。

[bookmark: OLE_LINK21]（二）交付期、交付方式及交付地点
2.1交付期：合同签订后90个工作日
2.2交付方式：供应商在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。
2.3交付地点：江苏省中医院，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。
（三）付款方式
3.1本项目合同签订完成并收到乙方发票后10个工作日支付合同总价的30%的预付款，系统进入开发和实施阶段。乙方需提供不低于本次付款金额的发票。
3.2 整个系统经江苏省中医院验收合格并收到乙方发票后10个工作日，支付合同总额的70%。系统进入免费维护阶段。乙方本次付款前需提供项目全额发票。
3.3履约保证金
中标人应在合同签订前缴纳合同总价10%的履约保证金。
3.3.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
3.3.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
3.3.3履约保证金退还的条件：采购人在项目通过验收后按照合同条款规定的时间内将履约保证金退还中标人；
履约保证金退还时间：符合退还条件的5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同、有质量问题未修复好产品缺陷时，履约保证金不予退还。质量问题中标人须承担修复责任并赔偿采购人损失，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
3.3.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按照合同条款规定的比例支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
3.3.5本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。
（四）货币
本项目单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。
[bookmark: OLE_LINK79]（五）备品备件及耗材等要求
常用备品、备件报价清单需列出，质保期满后，需根据采购人要求提供充足的备品、备件，并按投标时承诺的价格提供。
	序号
	货物名称
	备件名称
	价格

	
	
	
	

	
	
	
	


（六）出保后年维保价格要求 
质保期满后，如仍由该项目中标人负责维保的，年维保费用不高于合同总价的7%。
（七）投标人履约能力：
1、 投标人业绩要求：
为证明投标产品具备成熟的应用经验和技术稳定性，投标人应提供2023年1月1日以来同类项目业绩。应包含以下证明材料：
1.1.  采购合同协议书（含签订双方名称、采购内容、签订日期、盖章页等主要信息）；
1.2. 项目验收报告（终端客户签字）。
2、投标人须为所投宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统的软件著作权人，须提供由国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，证书载明的软件名称须与投标产品名称一致或实质性对应。
3、项目团队
供应商应成立专门的项目实施团队，项目经理应具有3年以上相关项目实施工作经验（提供项目经理基本情况介绍及供应商近6个月以来任意一个月为其缴纳社保的缴费记录），具有信息系统项目管理师证书，参与项目整个开发和实施的过程。项目团队需至少有3名计算机或信息化专业、病理学相关专业的全职人员，提供有关人员学历、从业经验、相关资质证书等证明文件及供应商近6个月以来任意一个月为其缴纳社保的缴费记录。并如有驻场人员需遵守院方的各项工作规章制度，并与院方作息时间一致。
（八）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。


[bookmark: _Toc120614281]第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.采购本国产品的支持政策
5.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
一、价格报价（20分）
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的最终投标报价）×20分。分值保留小数点后2位。
二、技术参数要求（35分）
评委会根据投标人对第四章采购需求中“三、技术参数要求”的响应情况进行打分。
2.1重要参数指标（8分）。满足招标文件中所有标记“▲”的技术指标、参数要求的得8分，每项不满足扣2分；
2.2普通条款（27分）。所有标记“☆”为普通条款共54项，全部满足得27分，每项不满足扣0.5分。
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]（备注：投标人须逐项填写“技术要求响应及偏离表”，包含“▲”的参数还需根据招标文件要求提供相应的证明材料等，并标记证明材料页码，如未提供证明材料不得分。）
三、业绩要求（10分）
3.1提供投标产品2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的与本项目同类的业绩，每提供1项有效业绩得2分，本项最多得10分，有效业绩指提供采购合同协议书及该项目的验收单，缺一不可。（合同协议书要求体现签订双方名称、采购内容、签订日期、盖章页等主要信息，验收单要求终端客户签字）。
4、 软件著作权（1分）
4.1投标人须为所投宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统的软件著作权人，须提供由国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。
注：投标人需提供证书复印件并加盖公章；如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。
五、项目团队（9分） 
[bookmark: OLE_LINK7]5.1项目经理应具有3年以上相关项目实施工作经验（提供项目经理基本情况介绍及供应商近6个月以来为其缴纳的任意一个月的社保缴费记录）得3分，具有信息系统项目管理师证书得3分（6分）
5.2开发团队需有计算机或信息化或病理学相关专业的全职人员，提供学历或学位证书，以及供应商为团队人员缴纳的近6个月以来任意一个月的社保缴费记录，每提供一名符合要求的人员得1分，最高得3分。未按要求提供有效证明材料的不得分。（3分）
六、项目方案（25分）
6.1设计方案（5分）
（1）投标文件未符合“设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“设计方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK50]（3）经评委认定，投标文件对“设计方案”中“总体架构设计”、“AI算法与模型设计”、“安全合规设计”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“设计方案”中除“总体架构设计”、“AI算法与模型设计”、“安全合规设计”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.2项目实施方案（5分）
（1）投标文件未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]（3）经评委认定，投标文件对“项目实施方案”中“项目组织架构”、“风险控制”、“质量保证”、“沟通机制”四项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“项目实施方案”中除“项目组织架构”、“风险控制”、“质量保证”、“沟通机制”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.3硬件可扩展性方案（5分） 
[bookmark: OLE_LINK17]（1）投标文件未符合“硬件可扩展方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“硬件可扩展方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]（3）经评委认定，投标文件对“硬件可扩展方案”中“功能扩展”、“性能扩展”、“AI模型扩展”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“硬件可扩展方案”中除“功能扩展”、“性能扩展”、“AI模型扩展”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.4培训方案（5分）
（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]（3）经评委认定，投标文件对“培训方案”中“培训内容”、“培训方式”、“培训计划”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“培训方案”中除“培训内容”、“培训方式”、“培训计划”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
[bookmark: OLE_LINK28]6.5售后服务与日常维护方案（5分）
[bookmark: OLE_LINK18]（1）投标文件未符合“售后服务与日常维护方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务与日常维护方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
[bookmark: OLE_LINK27]（3）经评委认定，投标文件对“售后服务与日常维护方案”中功能修改、运行分析、服务团队配置、备件保障、主动监控与预警、数据维护、安全维护、性能优化八项要求的响应内容全部优于招标文件要求（前提是投标文件对“售后服务与日常维护方案”中功能修改、运行分析、服务团队配置、备件保障、主动监控与预警、数据维护、安全维护、性能优化外其他要求响应内容符合招标文件要求）的，本项得5分。







第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               








投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年
内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式
见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提
供相关材料，否则作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
采购编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



附件2-1 投标分项报价表（采购包号：**）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。


2-2备品备件及耗材价格表
常用备品、备件报价清单需列出，质保期满后，需根据采购人要求提供充足的备品、备件，并按投标时承诺的价格提供。
	序号
	货物名称
	备件名称
	价格

	
	
	
	

	
	
	
	




                                           
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         


附件8                              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
供应商全称（加盖CA电子公章）：
                                      日      期：___年____月____日




[bookmark: _Toc120614284]

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                                   企业名称（加盖CA电子公章）：
                               日期：___年____月____日 

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部
关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
                           日期：___年____月____日   

附件11 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。


附件12  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。













质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


1

1

3
 
