扬州大学附属医院

奥林巴斯消化内镜维保服务采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2026-0027

代理机构编号：1802-264206315WDX

江苏苏豪创新科技集团有限公司

二○二六年六月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	39

第六章  投标文件格式	46

# 第一章  投标邀请

项目概况：受[扬州大学附属医院]的委托，江苏苏豪创新科技集团有限公司就[奥林巴斯消化内镜维保服务采购项目][项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2026-0027]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。本项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件获取招标文件，并于2026年07月03日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2026-0027

2.项目名称：扬州大学附属医院奥林巴斯消化内镜维保服务采购项目

3.预算金额：119.6万元人民币（01包：80.6万元、02包：39万元）

4.最高限价：90万元人民币（01包：76万元、02包：14万元）

5.采购需求：本项目项下2个包均为奥林巴斯消化内镜维保服务，服务范围、服务要求等详见《第四章 采购需求》

6、合同履行期限：一年，以签订合同为准。

7、本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，服务由中小企业承接(即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员)。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。

(二)本项目的特定资格要求：

1.投标人须根据所投服务相关产品的类别，提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（扫描件）。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2026年07月03日10时00分。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）参加投标活动，注册、领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

3.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持国办发〔2025〕34号、支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)等政策。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：扬州大学附属医院

联系地址：扬州市邗江区邗江中路368号

联 系 人：胡老师

联系电话：0514-82099555

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏豪创新科技集团有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座617室

联 系 人：吴冬晓、朱笑青

联系电话：025-52874082、025-52875975

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》；支持节能环保产品(财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)；实施本国产品标准及相关政策（国办发[2025]34号）、（财库[2025]30号）；支持企业发展（苏财购[2020]52号）等。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目预算已包含本次招标服务费，由中标供应商向采购代理机构支付服务费。

4.3 中标服务费收费标准：招标代理机构以中标金额为基数，按照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件收费标准的40%向中标供应商收取。

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 说明：招标代理服务收费按差额定律累进法计算。 |  |  |  |

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

### 10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应/偏离表、商务要求响应/偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

### 10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、项目承诺书

3.1、招标文件《第三部分：合同文本》条款不允许任何一项负偏离，否则投标无效。

### 13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务方案及人员配备等

14.1投标人需根据招标文件要求提供相应方案

14.2投标人需根据招标文件要求提供人员配备方案。

### 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日起九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件，并按照要求于投标截止时间前进行签到并对电子投标文件解密，对苏采云系统操作不当引发的相关责任由投标人自负。

### 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人：朱笑青，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）C座617室，联系电话：025-52875975。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书或联系采购代理机构领取中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行分包、转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

设备维保合同

版本号：设备维保第1版（20250929定稿）

审计编号：

项目编号：

甲方: 扬州大学附属医院

乙方:

甲乙双方经过平等协商，就乙方为甲方医疗设备保修服务事宜达成本保修服务合同 (以下简称“合同”)。签订本合同，具体如下：

- 乙方对设备的保修服务

  - 合同有效日期为： 年，自  年 月  日至   年   月   日

1.2  维修服务所保设备：

a) 乙方为甲方对下列清单内设备提供保修服务。

| 序号 | 设备品牌型号 | 设备名称 | 设备编号 | 数量 | 单价 (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

- 乙方保证在维保期内免费为甲方的上述设备进行保养和故障维修等服务。

1.3  维修服务内容及说明

a)服务内容:标准型保修，包括定期保养和故障维修。

b)服务时间:周一至周五9:00至18:00，周六上午9:00至12:00,国家法定假日除外。

紧急响应机制：对于危及患者生命安全的紧急故障，乙方应接到通知后2小时内抵达现场，该时段服务不另行收费。甲方如遇设备紧急故障影响医疗服务，乙方应在接到甲方通知后2小时内响应并协助处理，必要时安排工程师现场服务，服务时间不受上述限制。

c)定期保养：乙方每季度至少进行一次全面预防性保养（全年不少于4次），如因甲方原因导致保养无法进行(除设备故障、维修等外)，乙方不承担相应的责任。

d）故障维修:乙方为甲方提供在线支持和现场检修，零备件更换等维保服务。

Ⅰ)在线支持：乙方有责任为甲方的工程师分析和维修设备。

1)甲方拨打维修热线之后，乙方在4小时之内提供电话支援，由乙方工程师在线提供技术支持，答疑。

2)甲方未按照乙方在线支持的要求进行操作造成设备损害的，乙方不承担任何赔偿责任。

Ⅱ)检修：

1)若故障在电话指导下仍不能解决，双方可以协商具体到场维修或发至乙方维修，乙方应当在24小时内提供同等性能备用设备，以保证医院正常开展工作。

2)保修期内，乙方提供的服务以送修服务为主，甲方应尽快地将需维修的设备运送至乙方所指定的地点。如果甲方需乙方提供现场服务，则需向乙方申请，乙方应在接到正式报修通知后24小时（含非工作日）内完成故障诊断并派遣工程师到达现场。如因乙方原因影响医院正常工作，应承担所有损失。

Ⅲ)零备件更换：

1)乙方在必要时为甲方免费更换设备中自然损坏的零备件。是否需要更换零备件须视乙方的检测结果和具体情况由甲方认可而定。

注1：零件更换后，若本保修承诺余下的保修期限大于3个月，则该零件保修期限至本保修协议期满为止。

注2：零件更换后，若本保修承诺余下的保修期限小于3个月，则该零件保修期限为更换日期后三个月。

1)甲方须将更换下来的损坏的旧零件无偿交给乙方处理（仅限免费更换的零配件）。

2)更换零配件应提供原厂质量检测报告及适配证明文件。

3)乙方根据检测结果和具体情况判断明显为人为损坏的零备件，不在本项规定的免费更换的范围内。如甲方对乙方认定结果有异议，双方应协商解决，协商不成时可委托第三方专业机构鉴定，鉴定费用由责任方承担。如甲方要求乙方更换的，应该向乙方另外支付更换零备件的费用。

1.4 付款金额：

本合同第1.2条约定的保修服务费用总计为人民币   元整（¥ ）。

1.5 付款方式:

一年两次，合同签字盖章且收到服务发票后20个工作日内付50%当年款，服务满六个月且收到服务发票后20个工作日再付50%当年款。若乙方开票不及时或存在违约行为，甲方有权拒付，由此造成的责任和损失由乙方承担。

- 豁免及限制

2.1由于以下情况发生时,乙方不负责提供本合同第1.3条规定的保修服务：

2.1.1不可抗力事件。包括但不限于：火灾、雷电、洪水、龙卷风、冰雹、地震、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及撞车、蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工和停工等等。发生不可抗力事件时，受影响方应在事件发生后3个工作日内书面通知对方，并提供相关证明材料。双方应协商合理的后续处理方案，最大限度减少甲方损失。

2.1.2甲方自行安装软件、电脑病毒侵入等所造成的设备故障。

2.1.3甲方自行搬迁机器不当造成的设备损坏。

2.1.4甲方使用非甲方零件或耗材造成的设备故障或质量问题（经乙方书面确认不兼容的第三方配件除外）。

2.1.5甲方自行拆修不当，造成的设备损坏。

2.2本合同不包括下列服务项目。甲方如果要求乙方提供下列服务，则按规定的服务费用标准另行计费，同时甲方应承担由此产生的其它费用以及保险费。

2.2.1设备或部分设备甲方未经乙方拆检、翻修。

2.2.2非乙方指派的或甲方自行邀请的第三方或者甲方自己修理、调整机器、换装零件、改装机器及配件原因造成机器损坏而需乙方维护的。

2.2.3甲方或其工作人员未遵照保养及操作手册或说明书上的程序进行操作所引起的设备故障。

2.2.4本合同规定的服务项目范围以外的其它维修服务。

第3条双方责任

3.1乙方责任

3.1.1乙方保证每季度实施不少于1次标准化深度保养，并填写保养记录交甲方签字确认。甲方有权对保养记录进行留存和复印，作为后续服务质量追溯和维权依据。

3.1.2乙方根据甲方设备故障的报修通知，应在4小时内提供电话支援，由乙方工程师在线提供技术支持，答疑。

3.1.3若故障在电话指导下仍不能解决，乙方应4小时内到达甲方现场维修，保证医院正常开展工作。若乙方未按上述时限到场，每延误12小时，甲方有权按单台设备年服务费的5%向乙方收取违约金。

3.1.4乙方在维保期内上门维修不收取任何费用，乙方保证上门维修根据故障情况上门次数没有限制。

3.1.5乙方承诺为甲方完成技术服务的负责人，是在相关医疗设备技术服务方面有长期实践经验的高级工程师；在设备故障排除后，性能指标与该机器生产厂家提供的性能指标相符。

3.1.6乙方承诺对设备图像进行定期校准，保证最佳图像质量。

3.1.7乙方承诺若不能在五天内修复故障，医院有权请第三方维修公司维修，所发生的一切费用由乙方负责。

3.2甲方责任

3.2.1甲方保证机器所需电压正常、无干扰、确保照明和维修工作环境、确保洁净无尘和操作空间环境符合设备环境要求。

3.2.2乙方在保修期所提供的信息，甲方应该保密。未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或允许其他单位或个人使用或透露给其他单位或个人。

3.2.3现场检修时，甲方允许乙方工程师安全地及时充分接触标的设备，使其能够履行自己的义务。

3.2.4甲方在标的设备周围提供充足的工作空间供乙方人员使用，并提供乙方人员随时要求的测试设备和零部件储存保管所需各项合理设施。

3.2.5为了健康和安全，甲方保证乙方人员及时由一名甲方职工接待并在因本协议而在甲方有关场所逗留期间始终由一名熟悉医院场所和安全制度的甲方职工陪同。

3.2.6甲方免费为乙方人员提供有关乙方人员在提供服务时正当合理所需的各项设施和服务。

3.2.7甲方负责提供乙方在现场维修时合理所需的通信设施。

3.2.8无论在任何情况下，甲方均不得将本合同所保设备送至非原厂厂家进行维修。但如乙方未能在合同约定时限内完成维修，或甲方遇紧急情况时，甲方有权自行维修或委托第三方维修，乙方应无条件配合，并不得据此拒绝后续服务或收取额外费用，且应承担由此产生的合理费用。否则,乙方对经过非原厂厂家维修的设备进行维修时,将按正常标准向甲方收取维修费用。

3.2.9无论在任何情况下,甲方均不得自行拆卸本合同所保设备（乙方未按合同要求履行服务的情况除外）,否则,乙方对甲方自行拆卸的设备进行维修时,将按正常标准向甲方收取维修费用。

3.2.10甲方如果因为使用劣质或不匹配的非原厂内镜附件导致的损坏故障（乙方未按合同要求履行服务的情况除外）,乙方将向甲方收取正常的维修费,而不视为本合同费用。

第4条权利和义务的转让

合同期内乙方无权将本合同项下权利及义务转让或分包给第三方公司，如因乙方转让或分包权利及义务给甲方造成经济损失，乙方应赔偿所有经济损失并承担合同总价5%的违约金。

第5条违约责任

5.1任何一方未能履行本合同规定的条款，另一方有权依法提前解除本合同，追究责任方的违约责任，造成的损失由责任方承担。

5.2如甲方违反本合同规定逾期付款超过30天（乙方未按合同条款履行的情况除外）乙方有权提前10天书面通知甲方终止本合同。

5.3因乙方的重大过错，导致甲方无法正常使用设备，并造成了实际损失，乙方应赔偿甲方因违约造成的直接经济损失，包括但不限于设备停机造成的医疗收入损失、替代设备租赁费用、第三方维修费用及相关合理支出。    5.4乙方应按照合同约定提供技术指定、质量保修等服务，如乙方未能及时提供服务，并在收到甲方的书面警告后未在指定的时间内改正，甲方有权雇用第三方提供服务，并有权从任何应付给乙方的款项中扣除所发生的费用合同总价20%的违约金，或作为债务从乙方处追回。乙方应赔偿甲方因服务不到位导致的全部直接和间接损失，包括但不限于设备停机造成的医疗收入损失、患者投诉等。

5.5乙方应加强工作人员的管理，禁止乙方以各种手段腐蚀、贿赂甲方单位工作人员，并将诚信档案记录的工作人员违规不良行为纳入违约行为，如有违反，甲方将停止履行合同，并追究乙方违约责任。

第6条不可抗力

如果该被保设备在年保期内遇任何时候因火灾、烟、水灾、地震或地陷或任何不可预见的灾难或任何其它不可抗力事件而被毁坏或破坏，不在乙方保修范围，但乙方不得提前终止本协议。不可抗力持续超过30日，甲方有权解除合同。不可抗力消除后，乙方应在3个工作日内恢复并继续履行维保服务，保障甲方设备维保权益。

第7条适用法律

本合同适用中华人民共和国法律。如有未尽事宜，需经双方协商做出补充规定。补充规定与本合同具同等法律效力。

第8条争议解决

本合同执行期间如发生争议纠纷，双方应友好协商解决。协商未果的，均应提交甲方所在地有管辖权的人民法院，通过诉讼解决。

第9条通知

根据本合同需要发出的全部通知，均须以书面形式发出。乙方对甲方开出的发票、单据及其它通知，如送交或以挂号信寄给甲方地址，即被视为已发出。甲方发给乙方通知如送交、挂号寄送或通过电子邮件发送至乙方指定邮箱，也即被视为已经送达乙方。乙方应在合同签署时书面确认有效邮箱地址。

第10条保密信息

10.1甲乙双方承认保密信息构成有价值的秘密。乙方应对甲方的所有信息（包括但不限于医疗数据、设备运行数据、患者信息等）承担严格保密义务，未经甲方书面同意不得向任何第三方披露或用于合同约定以外的用途。乙方违反保密义务的，应承担全部法律责任并赔偿甲方损失。双方同意严格按照本合同的规定使用对方的保密信息，未经对方的事先书面许可，不得向第三方，或允许向第三方直接或间接地透露保密信息。

若任一方违反保密义务，单次泄露按维保设备单台年费200%向守约方支付违约金，且不影响守约方进一步追究损失。双方同意：

10.1.1对保密信息保密，并采取所有必要的预防措施（包括但不限于双方采取的用于保护自身保密信息的措施）防止未经授权使用及透露保密信息。

10.1.2不得向第三方提供保密信息或由保密信息衍生的信息。

10.1.3除了本合同确定的使用范围外，不得在其他任何时候使用保密信息。

10.2甲乙双方不负责保护以下信息：

10.2.1已公开的信息。

10.2.2由另一方从不受保密限制的第三方获得的信息。

10.2.3未参考保密信息而由另一方独立开发的信息。

10.2.4依据法律的规定或根据法律赋予的权力可以获取此信息的司法、政府机构的要求必须公开的信息。接到此类要求后的一方，应立即通知另一方,使另一方了解将要披露的内容并提出意见。

10.3本合同约定的双方所承担的保密义务不因本合同的变更、终止而终止，保密义务持续至合同终止后五年。如双方没有对保密期限加以规定，则直至保密信息在本行业中成为公知信息后，本合同约定的保密义务才予以解除。

10.4适用。本条款项下的义务适用于任何保密信息，或根据双方事先或目前合同由一方提供给另一方的其他专有和/或保密信息。

第11条本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具同等法律效力。

本合同附件包括设备清单（含序列号确认函）、廉洁合作协议、服务标准操作规范，附件与本合同具有同等法律效力。本合同经双方代表签字盖章后生效。在本合同生效后，由甲方与乙方之前签订的任何关于本合同所约定的设备的保修或维修服务的内容、条款及条件均告无效。甲方有权要求乙方对历史服务履约情况进行书面说明，乙方应如实提供，不得隐瞒或虚假陈述。双方同意有关设备的保修或维修服务均按本合同的约定执行。

甲方（签章）：扬州大学附属医院       乙方（签章）：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

地址:                                   地址:

电话:                                   电话:

日期：2026年  月   日                  日期:2026年  月   日

廉洁合作协议

甲方名称：扬州大学附属医院

乙方名称：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本合同的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲乙双方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得对外泄露涉及业务或个人的隐私数据，不得违规规提供医疗机构内未公开的数据、患者用药化验检查诊疗等信息。

三、甲乙双方工作人员应当保持与合作方的正常业务交往，不得以任何形式向合作方索要和收受个人回扣等好处费，不得接受合作方或其关联机构的礼金、有价证券和贵重物品。

四、甲乙双方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请、旅游、学习、考察、健身、娱乐活动等，不以讲课费、顾问费、咨询费、课题费等名义牟取高额利益，不违规在对方机构等兼（任）职并取酬，不利用职权为本人及特定关系人经商办企业提供便利条件。

五、甲乙双方工作人员不得要求或者接受合作方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。不得接受合作方工作人员介绍的家属、亲友等关系人从事与合同相关的业务。

六、甲乙双方工作人员不在交往中发生违背公序良俗行为，不通过合作方机构或关联机构支付或报销应当由本人支付的费用，不接受合作方提供的学术论文发表、个人关系疏通、工作生活照护等便利，不在医药产品院内推荐、采购、使用、管理等环节中接受不当利益，不通过编造学术讲课虚假理由等方式收受利益、收取超标准报酬、接受超规格接待等。

七、甲乙双方不得采用任何方式向对方索要、摊派或者变相摊派捐赠，不违规接受与医院采购、知识产权、科研成果、行业数据及信息等权利和主张相关的捐赠。

八、如发现工作人员有违反上述合同者，应向医院纪检部门举报（医院举报接待部门：纪委办公室：举报电话：87907263，电子邮箱：yyyjcs@126.com）。被投诉方不得找任何借口对投诉人进行报复。

九、任何一方发现对方有违反本合同或者采用不正当的手段行贿合作方工作人员等不正当竞争行为的，有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经合同双方签署后立即生效。

十一、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，从签订之日起生效。

甲方：（盖章）扬州大学附属医院             乙方：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

（或授权签约人）：                          （或授权签约人）：

日期:2026年   月   日                     日期：2026年   月   日

签订日期：2026年X月X日

# 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目。

## 01包 奥林巴斯消化内镜维保服务

    - 设备基本信息

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 2258735 |
| 2 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 2258741 |
| 3 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367144 |
| 4 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367135 |
| 5 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367185 |
| 6 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367309 |
| 7 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367293 |
| 8 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367279 |
| 9 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290T | 2302299 |
| 10 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290T | 2302302 |
| 11 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290T | 2302303 |
| 12 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290Z | 2339587 |
| 13 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2460403 |
| 14 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2358887 |
| 15 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2358893 |
| 16 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H290I | 2351772 |
| 17 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2359192 |
| 18 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H290I | 2351225 |
| 19 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2359189 |
| 20 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2359187 |
| 21 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2055950 |
| 22 | 电子上消化道内窥镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2061389 |
| 23 | 电子结肠内窥镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2753954 |
| 24 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2502258 |
| 25 | 电子上消化道内窥镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2757079 |
| 26 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2045854 |
| 27 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2045860 |
| 28 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2157638 |
| 29 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2257775 |
| 30 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290Z | 2237980 |
| 31 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2513555 |

    - 服务要求：

▲1. 配件质量与来源要求

保证维修所更换的零部件为优质合格产品，符合国家质量标准。维修需更换的零件必须为原厂全新配件，不得翻新或使用旧件。供应商在更换配件时，须提供相应证明文件。所有更换件由中标人提供，进口配件需提供报关单。

2. 全保服务范围

明细内所列产品的保修方式为全保。除人为故意破坏、自然灾害及其他不可抗力外，任何原因造成的内镜损坏，供应商均须无偿维修。否则，视为故障未处理。

▲3. 备用镜应急保障机制

维保服务期内，供应商需建立完善的备用镜应急保障体系。设备发生故障需要返回原厂维修基地进行维修时，中标供应商须在24小时内必须提供适合的可替代故障设备正常使用的原厂内镜备用品给采购人使用，所供备用镜须符合法律规范，详细的备用镜保障方案需在投标文件中载明。

▲4. 现场服务人员配置

供应商须配备不少于1名 具备奥林巴斯原厂培训证书的现场服务工程师。投标时须提供培训证书原件扫描件（或电子证书）及工程师在职证明。

5. 紧急维修响应

提供7×24小时 紧急维修响应服务，节假日无休。工程师在院方需要时，可随时提供上门服务，确保设备故障得以及时处理。维保期内，须定期对维修后的内窥镜进行全面检测，确保设备处于良好工作状态。

▲6. 巡检及预防性维护

每年需安排专业人员对维保范围内的电子内窥镜，进行 不少于两月一次的巡检及预防性维护。内容须包括但不限于：检查设备外观、性能及连接部位，清洁内窥镜内部管道，校准光学系统，检查电气性能等，以及时发现并处理潜在问题，延长设备使用寿命。

7. 维修记录管理

每次维修及维保后，须详细记录设备型号、故障情况、处理措施及更换配件等信息，并形成纸质或电子档案，提交采购人。

8. 年度设备状态报告

每年需提交一份详细的设备状态报告。内容须包含设备运行情况分析、年度维修记录汇总、故障率统计等，并提出针对性的使用和维护建议。

9. 年度现场培训

每年提供至少一次现场培训，内容包括内窥镜的正确使用、日常维护保养及常见故障应急处理等。

## 02包 奥林巴斯消化内镜维保服务

    - 设备基本信息

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2027835 |
| 2 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2027838 |
| 3 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2027840 |
| 4 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF TYPE Q260J | 2725969 |
| 5 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF TYPE Q260J | 2725958 |
| 6 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2625270 |
| 7 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2504581 |
| 8 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | PCF-Q260J | 2222117 |
| 9 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2202838 |
| 10 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2801366 |
| 11 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-XQ260 | 2522397 |
| 12 | 电子十二指肠镜 | 奥林巴斯 | TJF-260V | 2201858 |
| 13 | 电子十二指肠镜 | 奥林巴斯 | TJF TYPE 260V | 2723980 |
| 14 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AZI | 2600101 |
| 15 | 单气囊电子小肠内窥镜 | 奥林巴斯 | SIF TYPE Q260 | 2200601 |

    - 服务要求

1. 配件质量与来源要求
保证维修所更换的零部件为优质合格产品，符合国家质量标准。其中，CCD、驱动板、电气插头、按钮等主要电路元件必须为奥林巴斯全新原厂配件；其余配件应为全新原厂配件或性能符合原厂标准的替代品，不得使用翻新件或旧件。供应商在更换配件时，须提供相应证明文件。所有更换件由中标人提供，进口配件需提供报关单。

2. 全保服务范围
明细内所列产品的保修方式为全保。除人为故意破坏、自然灾害及其他不可抗力外，任何原因造成的内镜损坏，供应商均须无偿维修。否则，视为故障未处理。

▲3. 备用镜应急保障机制
维保服务期内，供应商需建立完善的备用镜应急保障体系。当内镜发生故障，须承诺在接到报修后24小时内，提供与故障镜同等型号的可正常使用的备用镜，确保临床工作不受影响。详细的备用镜保障方案需在投标文件中载明，将作为重要评审依据，所供备用镜须符合法律规范。

4. 现场服务人员配置
供应商须配备不少于1名具备维保设备培训证书的现场服务工程师。投标时须提供培训证书原件扫描件（或电子证书）及工程师在职证明。

5. 紧急维修响应
提供7×24小时紧急维修响应服务，节假日无休。工程师在院方需要时，可随时提供上门服务，确保设备故障得以及时处理。维保期内，须定期对维修后的内窥镜进行全面检测，确保设备处于良好工作状态。

▲6. 巡检及预防性维护
每年需安排专业人员对维保范围内的电子内窥镜，进行不少于二个月一次的巡检及预防性维护。内容须包括但不限于：检查设备外观、性能及连接部位，清洁内窥镜内部管道，校准光学系统，检查电气性能等，以及时发现并处理潜在问题，延长设备使用寿命。

7. 维修记录管理
每次维修及维保后，须详细记录设备型号、故障情况、处理措施及更换配件等信息，并形成纸质或电子档案，提交采购人。

8. 年度设备状态报告
每年需提交一份详细的设备状态报告。内容须包含设备运行情况分析、年度维修记录汇总、故障率统计等，并提出针对性的使用和维护建议。

9. 年度现场培训
每年提供至少一次现场培训，内容包括内窥镜的正确使用、日常维护保养及常见故障应急处理等。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目每包选取1名中标候选人。

## 一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 二、资格审查内容

在综合评审之前，采购人应当按采购文件的资格要求对所有投标人进行资格审查，具体内容详见《第一章 投标邀请》中“二、申请人的资格要求”。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 三、符合性审查内容

在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；投标文件存在下列情况之一的，属于重大偏差，投标文件无效。

- 报价要求：

1.1报价合理性：报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

2.1开标一览表及报价：格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价

- 商务要求：

2.1《第六章投标文件格式》中“投标文件构成”无实质性缺漏的；

2.2投标函中注明的投标有效期符合招标文件要求；

2.3合同文本无负偏离；

2.4未出现采购人不能接受的附加条件的；

2.5投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

- 技术要求：

3.1投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、付款方式、质保期、交货期限和合同条款等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

- 评分标准

- 01包评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 15分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／报价）×15。 |
| 2 | 需求响应 | 26分 | 完全满足招标文件第三部分采购需求技术要求的得满分，▲参数为重要参数，每负偏离一项扣4分，其余参数为一般参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 注：投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写技术响应偏离表中的“★”“▲”及招标文件提出明确证明材料要求的技术指标，应在投标文件中提供相应的佐证资料例如承诺书、实施方案等，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码。 |
| 3 | 维保工程师 | 3分 | 投标人在响应服务要求（配备本项目的工程师当中至少有1名）的基础上每增加1名具有奥林巴斯原厂培训证书的工程师得1分，最多得3分（需提供工程师名单及的维修培训证书复印件及开标日前近三个月内任意一个月投标人为其缴纳社保的缴费证明）。材料不全或不提供均不得分。 |
| 4 | 零备件保障能力 | 5分 | 对投标人库存零备件的保障能力进行评审（提供相关佐证材料）： 根据本项目实际实施过程中需要，符合项目需求的零备件种类齐全、数量充足，关键零备件现货率充足，保障能力充分得5分； 符合项目需求的零备件种类基本齐全、数量较充足，关键零备件现货率较充足，能够较充分保障供应得3分； 符合项目需求的零备件种类简单、数量较少，关键零备件现货率较低，保障供应能力较低得1分； 未提供佐证材料或佐证材料无法体现符合要求不得分。 |
| 5 | 维保方案 | 9分 | 根据项目需求提供具体维保方案（包含但不限于项目管理、保养方案（详细说明专业保养的项目、内容、以及更换的保养耗材）、项目实施流程及进度安排、对采购单位工程师及使用科室的培训计划安排、维保措施、为项目配备合理技术支持的方案等）进行评审。 根据其方案内容表述完整充实、方案表述清晰细化、方案计划逻辑严谨，进度安排科学合理，方案实际操作可行有效，采购人工程师及使用科室的培训安排合理，流程严谨，维保措施全面，技术支持好的，得9分； 表述比较完整充实、方案表述比较清晰细化、方案计划比较逻辑严谨，进度安排较科学合理，方案实际操作比较可行有效，采购人工程师及使用科室的培训安排比较合理，流程比较严谨，维保措施比较全面，技术支持较好的，得6分； 表述完整一般充实、方案表述一般清晰细化、方案计划逻辑一般严谨，进度安排一般科学合理，方案实际操作一般可行有效，采购人工程师及使用科室的培训安排一般合理，流程一般严谨，维保措施一般全面，技术支持一般好的，得3分； 与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 6 | 质量管控方案 | 9分 | 根据项目需求制定质量管控方案（包含但不限于保证服务质量的内部制度、实施方案、考核办法、项目现场工作规范要求的方案）进行评审： 根据其方案的内容完善具体、内部制度完整全面、实施方案切实可行、考核办法全面有效、项目现场工作规范要求严格的，得9分； 方案的内容比较完善具体、内部制度比较全面、实施方案比较切实可行、考核办法比较全面有效、项目现场工作规范要求较严格的，得6分； 方案的内容不太完善具体、内部制度不太全面、实施方案不太切实可行、考核办法不太有效、项目现场工作规范要求不太严格的，得3分； 与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 7 | 团队配置方案 | 9分 | 根据项目需求制定团队配置方案（包含但不限于管理制度、人员培训、人员资质、人员安排、人员服务能力、人员安全管理的方案）进行评审： 根据其方案的内容完善具体、人员安排合理、分工明确、人员管理措施有效、人员资质强且服务经验丰富、人员培训定期有效、人员安全保障能力好的，得9分； 方案的内容比较完善具体、人员安排比较合理、分工比较明确、人员管理措施比较有效、人员资质较强且服务经验比较丰富、人员培训规律有效、人员安全保障能力较好的，得6分； 方案的内容不太完善、人员安排和分工不太合理、人员管理措施缺少或不太有效、人员资质低和服务经验少、人员培训少、人员安全保障能力不好的，得3分； 与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 7分 | 根据项目需求提供售后服务方案（包含但不限于售后内容、售后人员安排、响应时间、故障预防措施、资料档案管理、日常巡检、售后措施等）进行评审： 售后服务方案合理全面且详细，响应时间迅速，服务人员齐全，技术人员专业素养高且有经验，故障预防措施全面有效、资料档案管理制度全面科学、日常巡检安排科学有效、售后措施完善有效的，得7分； 售后方案较合理，响应时间较迅速，服务人员较齐全，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，故障预防措施比较有效、资料档案管理制度比较科学、日常巡检安排比较科学有效、售后措施比较丰富的，得4分； 售后服务方案简单，响应时间速度较慢，服务人员较少，专业素养较低或没有经验，故障预防措施少、资料档案管理制度较少、日常巡检安排较少、售后措施较少的，得1分； 与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 9 | 应急方案 | 7分 | 根据应急方案（包含但不限于应急预案、应急处理、应急人员安排、时效性、对紧急事故做出快速、正确的反应、应急处理后确保临床工作正常开展的方案等）进行评审： 应急预案全面、应急处理迅速有效、应急人员安排充分、时效性短，对紧急事故能够做出快速、正确的反应，应急处理后完全能确保临床工作的正常开展，优于采购需求的，得7分； 应急预案比较全面、应急处理比较迅速有效、应急人员安排比较充分、时效性较短，对紧急事故能够做出比较快速、正确的反应，应急处理后能确保临床工作的正常开展，满足采购需求的，得4分； 应急预案简单、应急处理较慢、应急人员安排不太充分、时效性较长，对紧急事故能够做出的反应较慢，应急处理后基本能确保临床工作的正常开展，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的，得1分； 与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 10 | 业绩 | 10分 | 投标人具备2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似业绩；提供与本项目性质类似的消化内镜全保服务合同复印件。每提供1份得2分，本项最高得10分（提供的合同复印件须包括采购方名称、合同金额、签订时间、联系人及联系方式等。同一采购方业绩不重复得分）。 |

- 02包评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 15分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／报价）×15。 |
| 2 | 需求响应 | 22分 | 完全满足招标文件第三部分采购需求技术要求的得满分，▲参数为重要参数，每负偏离一项扣4分，其余参数为一般参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 注：投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写技术响应偏离表中的“★”“▲”及招标文件提出明确证明材料要求的技术指标应在投标文件中提供相应的佐证资料例如承诺书、实施方案等，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码。 |
| 3 | 维保工程师 | 6分 | 投标人在响应服务要求（配备本项目的工程师当中至少有1名）的基础上每增加1名具有维修资质的工程师得2分，最多得6分（需提供工程师名单及的维修培训证书复印件及开标日前近三个月内任意一个月投标人为其缴纳社保的缴费证明）。材料不全或不提供均不得分。 |
| 4 | 零备件保障能力 | 5分 | 对投标人库存零备件的保障能力进行评审（提供相关佐证材料）： 根据本项目实际实施过程中需要，符合项目需求的零备件种类齐全、数量充足，关键零备件现货率充足，保障能力充分得5分； 符合项目需求的零备件种类基本齐全、数量较充足，关键零备件现货率较充足，能够较充分保障供应得3分； 符合项目需求的零备件种类简单、数量较少，关键零备件现货率较低，保障供应能力较低得1分； 未提供佐证材料或佐证材料无法体现符合要求不得分。 |
| 5 | 维保方案 | 9分 | 根据项目需求提供具体维保方案（包含但不限于项目管理、保养方案（详细说明专业保养的项目、内容、以及更换的保养耗材）、项目实施流程及进度安排、对采购单位工程师及使用科室的培训计划安排、维保措施、为项目配备合理技术支持的方案等）进行评审。 根据其方案内容表述完整充实、方案表述清晰细化、方案计划逻辑严谨，进度安排科学合理，方案实际操作可行有效，采购人工程师及使用科室的培训安排合理，流程严谨，维保措施全面，技术支持好的，得9分； 表述比较完整充实、方案表述比较清晰细化、方案计划比较逻辑严谨，进度安排较科学合理，方案实际操作比较可行有效，采购人工程师及使用科室的培训安排比较合理，流程比较严谨，维保措施比较全面，技术支持较好的，得6分； 表述完整一般充实、方案表述一般清晰细化、方案计划逻辑一般严谨，进度安排一般科学合理，方案实际操作一般可行有效，采购人工程师及使用科室的培训安排一般合理，流程一般严谨，维保措施一般全面，技术支持一般好的，得3分； 与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 6 | 质量管控方案 | 9分 | 根据项目需求制定质量管控方案（包含但不限于保证服务质量的内部制度、实施方案、考核办法、项目现场工作规范要求的方案）进行评审： 根据其方案的内容完善具体、内部制度完整全面、实施方案切实可行、考核办法全面有效、项目现场工作规范要求严格的，得9分； 方案的内容比较完善具体、内部制度比较全面、实施方案比较切实可行、考核办法比较全面有效、项目现场工作规范要求较严格的，得6分； 方案的内容不太完善具体、内部制度不太全面、实施方案不太切实可行、考核办法不太有效、项目现场工作规范要求不太严格的，得3分； 与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 7 | 团队配置方案 | 9分 | 根据项目需求制定团队配置方案（包含但不限于管理制度、人员培训、人员资质、人员安排、人员服务能力、人员安全管理的方案）进行评审： 根据其方案的内容完善具体、人员安排合理、分工明确、人员管理措施有效、人员资质强且服务经验丰富、人员培训定期有效、人员安全保障能力好的，得9分； 方案的内容比较完善具体、人员安排比较合理、分工比较明确、人员管理措施比较有效、人员资质较强且服务经验比较丰富、人员培训规律有效、人员安全保障能力较好的，得6分； 方案的内容不太完善、人员安排和分工不太合理、人员管理措施缺少或不太有效、人员资质低和服务经验少、人员培训少、人员安全保障能力不好的，得3分； 与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 8分 | 根据项目需求提供售后服务方案（包含但不限于售后内容、售后人员安排、响应时间、故障预防措施、资料档案管理、日常巡检、售后措施等进行评审： 售后服务方案合理全面且详细，响应时间迅速，服务人员齐全，技术人员专业素养高且有经验，故障预防措施全面有效、资料档案管理制度全面科学、日常巡检安排科学有效、售后措施完善有效的，得8分； 售后方案较合理，响应时间较迅速，服务人员较齐全，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，故障预防措施比较有效、资料档案管理制度比较科学、日常巡检安排比较科学有效、售后措施比较丰富的，得5分； 售后服务方案简单，响应时间速度较慢，服务人员较少，专业素养较低或没有经验，故障预防措施少、资料档案管理制度较少、日常巡检安排较少、售后措施较少的，得2分； 与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 9 | 应急方案 | 7分 | 根据应急方案（包含但不限于应急预案、应急处理、应急人员安排、时效性、对紧急事故做出快速、正确的反应、应急处理后确保临床工作正常开展的方案等）进行评审： 应急预案全面、应急处理迅速有效、应急人员安排充分、时效性短，对紧急事故能够做出快速、正确的反应，应急处理后完全能确保临床工作的正常开展，优于采购需求的，得7分； 应急预案比较全面、应急处理比较迅速有效、应急人员安排比较充分、时效性较短，对紧急事故能够做出比较快速、正确的反应，应急处理后能确保临床工作的正常开展，满足采购需求的，得4分； 应急预案简单、应急处理较慢、应急人员安排不太充分、时效性较长，对紧急事故能够做出的反应较慢，应急处理后基本能确保临床工作的正常开展，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的，得1分； 与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 10 | 业绩 | 10分 | 投标人具备2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似业绩；提供与本项目性质类似的消化内镜全保服务合同复印件。每提供1份得2分，本项最多得10分（提供的合同复印件须包括采购方名称、合同金额、签订时间、联系人及联系方式等。同一采购方业绩不重复得分）。 |

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

| 项目名称： | 扬州大学附属医院奥林巴斯消化内镜维保服务采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320000-SOHO-G2026-0027 |
| 包号： |  |
| 投标人名称： | XXXXXXXXX（加盖CA电子公章） |
| 日期： | 2026年XX月XX日 |

投标文件目录

一、通用资格要求

二、特定资格要求

三、法定代表人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函（如适用）

六、残疾人福利性单位声明函（如适用）

七、投标分项报价表

八、开标一览表

九、项目承诺书

十、合同条款响应及偏离表

十一、服务方案

十二、投标人认为需要提供的其它资料（如有）

## 一、通用资格要求

## 1.具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

## 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2025年度财务报表复印件（如为一年内新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明。

## 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

投标人提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（由供应商根据项目需求提供材料）；

声明

致：扬州大学附属医院

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2026年XX月XX日

## 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人提供提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴的，提供证明材料。

## 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

投标人提供在经营活动中没有重大违法记录承诺（格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

声明

致：扬州大学附属医院

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2026年XX月XX日

## 6.法律、行政法规规定的其他条件。

## 二、特定资格要求

1.投标人须根据所投服务相关产品的类别，提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（扫描件）。

## 三、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以 	（投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或法人签章）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件（正反面），如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件（正反面）；

2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

## 四、投标函

（采购人/采购代理机构）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我单位参加本项目招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方具备招标文件要求的资格条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方同意遵守贵方有关招标的各项规定并且响应招标文件规定的响应有效期；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、提交投标文件截止时间结束后参加招标的投标人不足三家，或在评审期间出现符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

六、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

七、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；

八、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

九、我司承诺若获得中标/成交资格，我司保证在领取中标/成交通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、我单位未组成联合体投标，中标/成交后不进行分包、转包。

十二、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

十三、与本招标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

日期：________年____月____日

投标人名称：（加盖CA电子公章）

## 五、中小企业声明函（如适用，按项目类型填写）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其它未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（其它未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 六、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务

。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 七、投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

包号：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）：

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标一览表中总价一致。

## 八、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   包号：

| 投标服务名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| （投标服务名称） | 元 |
| 注：本开标一览表的格式以苏采云系统中为准。 |  |

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

## 九、技术响应及偏离表

技术响应及偏离表

（根据招标文件《第四章 采购需求》中(二)服务要求的内容填写，必须点对点应答）

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 十一、服务方案

投标人须根据本项目的采购需求及评标标准的要求编制项目服务方案按顺序编写，格式自拟

## 十二、投标人认为需要提供的其它资料（如有）

（评分或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

业绩情况一览表（投标人应随此表附上相关的业绩证明）

| 序号 | 项目名称/服务内容 | 采购人 | 联系人/电话 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   CA电子公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。