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[bookmark: _Toc481057143][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc172207477] 招标公告
受无锡学院的委托，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司就无锡学院储能电化学实验室建设项目(JSZC-320200-YZDC-G2026-0020号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]项目概况：
无锡学院储能电化学实验室建设项目招标的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年8月18日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320200-YZDC-G2026-0020号     
1.2项目名称：无锡学院储能电化学实验室建设项目
1.3核心产品：微电网实训平台
[bookmark: OLE_LINK7]1.3预算金额：208万元
1.4最高限价：208万元,投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
1.5采购需求：本项目拟采购微电网实训平台、电池储能小系统实验平台、电池充放电测试仪、电化学工作站、扣式电池封装机、磨抛机、扣式电池切片机、金相显微镜、台式电池内阻测试设备、环境模拟试验箱、超声波清洗器、金相热镶样机、洗眼器、鼓风干燥箱、防爆柜、酸碱柜、电子分析天平、万向抽气罩、热红外成像仪、接触角测试仪、高光谱相机、可视化实训示教设备、综合布线、实验室装修与通风、电池极片、隔膜、电解液、惰性气体等耗材。详见招标文件第四章采购需求。
详见采购文件第四章采购需求。
1.6本项目（是/否）接受联合体投标：否。
1.7本项目仅限本国国内生产产品参与报价。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)，投标文件中须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。未按要求提供的作无效投标处理。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: _Hlk170308707]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照扫描件并加盖供应商公章；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；
（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报表（资产负债表和利润表）扫描件并加盖供应商公章，或由会计师事务所出具的符合财政部规定的2025年度财务审计报告(投标人成立不满一年无需提供)）(扫描件加盖供应商公章)；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖供应商公章的承诺函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年中任意一个月份（不含开标当月：①提供缴纳税收的凭证扫描件并加盖供应商公章；②提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件并加盖供应商公章），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件并加盖供应商公章；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书扫描件并加盖供应商公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业。
2.3本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网
3.3方式：供应商登录http://jszfcg.jsczt.cn/自行下载招标文件。
3.4售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1 2026年 08月18日 10:00分（北京时间）
4.2地点：“苏采云”系统（网址:http://jszfcg.jsczt.cn）
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]6.1供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。
6.4供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在法定期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。  
6.5采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
6.6根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：工业。
6.7本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
6.8潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。
（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）
（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册
（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－-已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
单位名称：无锡学院 
单位地址：无锡市锡山区锡山大道333号
联系人： 吴庆干 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话： 18761800255 
7.2采购代理机构信息 
单位名称：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司
单位地址：无锡市梁溪区锡澄路260-1号圆融发展中心1201室
联系人：杨梅   吴艳阳 
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：jsdczbdl@163.com
7.3项目联系方式
项目联系人：杨梅   吴艳阳
[bookmark: OLE_LINK5]电话：0510-88551916、13915268043
[bookmark: _Toc452625218][bookmark: _Toc172207478]
 供应商须知
一、总 则
1、适用法律
1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1 中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评标标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.4强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.5本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）供应商须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.7供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、投标文件的组成
7.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评标时不予认可。
7.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
8、投标文件的商务部分
8.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）开标一览表（格式见第六章）；
（4）分项报价表（格式见第六章）；
（5）供应商资格资信证明文件：
1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）供应商拟投入本项目的设备、人员配置表；
（8）评分标准中对应的其他所需承诺或证明材料（如有自行添加）；
（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（10）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自拟并自行添加）。
上述资格资信证明文件必须全部提供且全部满足招标文件的要求，相关证书须在有效期内，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的资格资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。
9、投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）《技术条款偏离表》；
（2）技术方案或服务说明；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10、投标文件的价格部分
10.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。
10.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
10.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
10.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明。
10.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
10.7本项目预算为：详见第一章。
11、投标文件的其他部分
11.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
12、投标保证金（本项目不涉及）
13、投标有效期
13.1自开标之日起60天内投标有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
13.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
14、投标文件签署
14.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
15、投标费用
15.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
15.2招标代理服务费：招标代理服务费：代理费参照【2002】1980号文打3折计取（注：单个项目不满2000元按2000元计算；单个项目最高限价不超过50000元）。（本项目的采购预算已包含招标代理服务费。为简化支付流程、提高采购效率，本项目代理服务费由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时一次性支付给采购代理机构。供应商在投标报价时须充分考虑此项费用，将其纳入总报价中，采购人不再另行支付。）
四、投标文件的递交
16、投标文件的递交
16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
17、投标文件的解密：
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
18、投标文件的修改和撤回
18.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
18.2投标截止时间之后，投标文件不得撤销；如果撤销的，投标保证金不予退还。
19、诚实信用
19.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
20、开标
20.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。
20.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3供应商不足3家的，不得开标。
20.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
21、评标
21.1评标组织
21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评标工作。
21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。
21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: OLE_LINK10]21.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
21.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）供应商以明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
21.2.3澄清有关问题。
21.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
21.2.3.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
21.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担
21.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（通常为30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
21.2.3.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
21.3评标方法和标准
21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。
21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
评标因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An；
F1、F2……Fn分别为各项评标因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评标因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
21.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
21.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于21.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于21.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
21.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
21.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。




22、确定中标人
22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。
22.2采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
22.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。
22.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
22.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。
23、编写评标报告
23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
25、签订合同
25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
25.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
26、质疑
26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
26.3供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
26.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
26.6采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
任何单位和个人对采购代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。
27、投诉
27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28、 [bookmark: _Toc172099205][bookmark: _Toc172207479][bookmark: _Toc172124914]政府采购信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、采购代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。
28.1履约担保。
履约担保，是指由专业担保机构为中标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标人的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函，中标人以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。
28.2融资担保。
融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
28.3政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
28.4合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
29.其它
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
附1：
政府采购履约担保函（项目用）
编号：        
  （采购人）：        

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月       日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                          。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                 
保证人：（公章）
                   
年     月      日
[bookmark: _Toc481057145][bookmark: _Toc172207480] 评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。（计分均保留2位小数）。
[bookmark: _Hlk138702905]评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标单位，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
第二部分  评标标准
 一、落实政府采购政策的价格调整
本项目对小型和微型企业提供的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。本项目采购标的按中小企业划型标准规定所属行业区分为工业。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1.小微企业价格扣除
1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。
1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评标。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。
2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。
3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
5.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
5.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
一、评分项目及分值（总分100分）
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	一
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值
	30

	二
	商务部分（9分）

	1
	同类业绩
	投标人近三年（2023年7月1日至今）相似业绩（提供相应的合同首页、总金额页与合同双方盖章页扫描件上传系统，时间以签订合同时间为准）。提供一份业绩材料得2分，最多6分，未提供的不得分。
	6

	2
	体系认证
证书
	投标人具有下列体系认证证书。（提供相关证明材料复印件并加盖公章）
投标人或所投产品生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书且在有效期内的，每有一个得1分，最高得3分。

	3

	[bookmark: _Hlk121561540][bookmark: _Hlk76135840]三
	技术部分（53分）

	1
	整体实施
方案
	投标人须依据采购人所需实现的功能目标等情况，编写项目实施方案（包括各系统功能实现的解决方案）。具体评分标准如下：
针对以上内容，有详细、具体的实施方案，对以上内容均有详细说明及具体的措施和流程，符合现场实际情况、能完全满足采购人需求，得7分；
实施方案内容完整，对以上内容均有说明但具体操作措施及流程基本可行，可以满足采购人需求，得5分；
实施方案内容较完整，对以上内容有说明但具体操作措施及流程部分可以实施，基本满足采购人需求，得3分；
实施方案内容简单粗略，针对以上内容只有部分说明和操作措施及流程，得1分；
无方案不得分。
	7

	2
	售后服务方案
	售后服务方案包含但不限于：①售后服务承诺；②售后服务内容、组织机构、人员和流程；③质保期内的售后服务；④质保期外的售后服务。
售后服务方案内容完整详细、合理、可行，质量保证措施完善，响应时间、反应速度及时，得7分；
售后服务方案的完整性、合理性、可行性基本满足要求的，质量保证措施、响应时间、反应速度基本满足要求，得5分；
售后服务方案的完整性、合理性、可行性一般，质量保证措施不够完善，响应时间、反应速度一般，得3分；
售后服务方案内容有欠缺、合理性、可行性不足，质量保证措施有欠缺，响应时间、反应速度较差，得1分；
售后服务保障体系及措施较差或者未提供售后服务方案的，不得分。
	7

	3
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案、培训时间、培训内容进行综合评分。
培训方案目标明确、内容针对性强，培训计划安排合理且专业技术人员进行现场技术培训和指导，针对培训人员有分类、分岗的培训课程，有培训资料和讲义等文件，得7分；
培训方案基本完整、培训安排详细明了，有培训资料和讲义等文件，得5分；
培训方案基本完整、培训安排详细明了，有培训资料和讲义等文件，得3分；
培训方案内容存在缺漏，培训目标及任务模糊，未明确培训时间、地点和人员安排，得1分；
未提供培训方案的不得分。
	7

	4
	质量保障方案
	质量保障方案详细、保障措施可行性强、对可能出现的质量通病有具体、全面的预防措施且能保障项目实施质量，得7分；
质量保障较详细、保障措施可行性较强、对可能出现的质量通病有较全面的预防措施且能保障项目实施质量，得5分；
质量保障方案基本详细、保障措施基本可行、对可能出现的质量通病有预防措施但不全面，基本能保障项目实施质量，得3分；
质量保障方案不详细、保障措施不具备可行性、对可能出现的质量通病无具体预防措施，不能保障项目实施质量，得1分；
未提供方案不得分。

	7

	5
	技术参数证明材料
	根据投标人投标文件中《采购需求响应表》及相关证明材料评审。“▲”号条款为重要条款，每提供一项证明材料得1分，最高得25分。
	25

	四
	视频演示（8分）

	1
	视频演示
	投标人自备笔记本电脑进行演示。每完整演示一条内容得2分，最高得8分；未提供演示的不得分。
需针对以下要求提供视频演示资料：
1、实验课程软件需集成所有的实验例程，统一在一个软件中运行，可一键打开，自动完成程序的下载、仿真以及数据的在线观测。
2、实验课程软件需提供进行实验所需的各种支持。包括但不限于实验指导书，相关理论知识讲解，导出各类数据。  
3、支持通用软件运行环境及实验仿真模型，结合实验课程，可直接一键打开模型并自动搭建UI界面，提供离线模式和在线模型，可直接进行仿真实验验证。
4、数据库管理系统，并具备录波功能，波形数据可直接在通用软件或第三方软件中打开并查看。
	8


[bookmark: _Toc172207502][bookmark: _Toc481057147] 采购需求
1、 项目概况
[bookmark: _Hlk212109666]1.1本项目拟采购微电网实训平台、电池储能小系统实验平台、电池充放电测试仪、电化学工作站、扣式电池封装机、磨抛机、扣式电池切片机、金相显微镜、台式电池内阻测试设备、环境模拟试验箱、超声波清洗器、金相热镶样机、洗眼器、鼓风干燥箱、防爆柜、酸碱柜、电子分析天平、万向抽气罩、热红外成像仪、接触角测试仪、高光谱相机、可视化实训示教设备、综合布线、实验室装修与通风、电池极片、隔膜、电解液、惰性气体等耗材。
储能电化学实验室的建设旨在成为功能完善、设备先进、省内一流的教学科研平台，以教学为核心，兼顾科研创新与社会服务，为推动电池储能技术发展、培养高素质应用型人才以及服务地方产业发挥重要作用。实验室依托电池充放电测试仪、电化学工作站、电池储能小系统实验平台等设备，可开展电池的组装测试、性能评估及系统集成等实验教学与基础研究。
1.2项目属性：货物类项目
1.3项目名称：无锡学院储能电化学实验室建设项目
1.4核心产品：微电网实训平台
1.5预算金额：208万元
1.6最高限价：208万元,投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
2、 采购清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	微电网实训平台
	套
	1

	2
	电池储能小系统实训平台
	套
	5

	3
	电池充放电测试仪
	套
	6

	4
	电化学工作站
	套
	6

	5
	扣式电池封装机
	台
	6

	6
	磨抛机
	台
	4

	7
	扣式电池切片机
	台
	1

	8
	金相显微镜
	台
	1

	9
	台式电池内阻测试设备
	台
	1

	10
	超声波清洗器
	台
	1

	11
	金相热镶样机
	台
	1

	12
	洗眼器
	套
	2

	13
	鼓风干燥箱
	台
	1

	14
	防爆柜
	台
	1

	15
	酸碱柜
	台
	1

	16
	电子分析天平
	台
	1

	17
	万向抽气罩
	套
	2

	18
	热红外成像仪
	台
	1

	19
	接触角测试仪
	台
	1

	20
	高光谱相机
	台
	1

	21
	可视化实训示教设备
	套
	1

	22
	综合布线
	点
	1

	23
	实验室装修与通风
	项
	1

	24
	电池极片、隔膜、电解液、惰性气体等耗材
	批
	1



[bookmark: _Hlk215729301]二、项目要求及技术参数
	序号
	名称
	参数

	1
	微电网实训
平台
	光伏系统：
（1）光伏组件阵列模拟器：
1.可模拟太阳能电池板IV曲线输出特性。
2.功率≥400W，输出直流电压0-60V，直流电流0-10A。
3、可模拟不同光照和温度下的I-V曲线。
4.全数位设计，输出电压、电流及功率测量显示功能。
5.支持输入过/欠压保护、输入过流保护。
6.支持输出过压，过流短路保护功能、以及过温度保护功能。
7.RS-485通信。
（2）快速原型控制器：
1.支持代码自动生成和基于模型的程序设计,算法可直接仿真下载到快速原型控制器，能方便地使用配套软件进行控制算法设计并在线实时仿真的功能，无需了解软硬件实现及编程过程，就能进行控制设计和调试。
2.控制器需采用双DSP+FPGA双核结构，DSP核心负责算法运算，FPGA负责硬件接口，具备超快的运算速度、封装的底层驱动，方便进行电力电子、电机驱动等复杂算法的研究。
3.需采用以太网等高速率通讯方式，控制器在10k的控制频率下，保证所有监控数据实时全部传输，不接受通过串口定时抓取的通讯方式。
4.配套软件中具备此RCP控制器的硬件封装库，可直接调用并控制控制器的某一个管脚。
▲5.板卡资源参数
1）实时控制器：嵌入式开发板可实现20us仿真步长；
2）PWM驱动单元 ：外扩6组，12通道，可配置PWM多种工作模式；
3）AD采集单元：最多外扩16路，16位精度，最高采样率配置200KPSP，输入范围+-10V；
4）DA输出单元：外扩4路，16位精度，最快建立时间10us，输出范围0-2.5V；
5）通用DIDO单元 ：DI外扩4路，TTL电平，DO外扩4路，TTL电平；
6）同步通信单元 ：一路USB口、一路100M网口，一路RS232/RS485。
（3）光伏DC-DC-AC双级变流器模组：
1.在硬件上采用分体化设计，控制板、采集板、功率板、电容板等模块化，外壳采用透明的亚克力板材，美观实用，用户可以方便观察内部的硬件结构。同时顶盖可以打开，方便进行相关信号的测量。                                        
2.开放设计：开放给用户硬件原理图、硬件设计说明以及软件模块如底层驱动。
3.安全稳定：设计了健全的保护机制，软件方面有过压保护、欠压保护、过流速断保护、IGBT过热保护、通讯保护等；硬件方面有短路保护、IGBT过流保护等。
4.半实物仿真：方便与快速原型控制器、NI控制器、RT-LAB控制器、dSPACE控制器等数字实时仿真器对接，可提供相应的数字转接板。 
5.采集调理单元：
1）电流采集：8通道，电流霍尔传感器，输出为电流型，经过调理电路增大或者跟随进入ADC单元；
2）电压采集：8通道，采用差分电路形式采集，交流、直流电压均可进行调理采集；
3）温度采集：PT100铂电阻。
（4）实验管理及课程培训系统
1.将模型与快速原型控制器硬件结合在一起，下载到控制器中执行，控制器运行过程中，此软件可以将各类控制量直观显示，也可以随时修改各类控制参数，让控制器实时响应，从而实现了真正的在线仿真。
2.在线仿真运行界面，采用组态方式，科研者根据自己需求，可以随意添加控件，具备实时录波功能，可完整录制整体系统运行的波形数据，同时数据可以保存为xls等常用格式，波形数据可以通过常用专业软件直接打开并查看。
3.软件具备三类设置，包括通信IP、板卡的数量设置；PWM设置，主要指示PWM的频率值，死区值，以及动作有效值，编码器精度值等；显示界面设置，用于最终的数据查看以及设置。显示界面中包括遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。
4.组态化软件具备遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。
1）遥控控件，若DO控制源由RCP软件控制的话，可以通过此控件控制DO信号，OFF表示DO输出低，ON表示DO输出高。
2）遥调控件，此控件为浮点型控件，用户可以在线随时修改此控件值，传递给仿真机。
3）遥信控件，可以监测仿真机外扩的DI信号，灯亮的时候表示DI接收为高电平信号，灯灭的时候表示DI接收为低电平信号。
4）遥测控件，可以查看仿真机上传的数据值，此值为慢速数据，不需要实时观察的变量，可以用此控件来显示。
5）示波器控件，通过此控件可以查看实时变化的数据，其传送速率可以与控制频率相等，不丢点的查看数据波形。同时此控件可以控制采集深度，方便用户更加清晰的查看仿真机的控制效果。
6）实验课程软件需集成所有的实验例程，统一在一个软件中运行，可一键打开，自动完成程序的下载、仿真以及数据的在线观测。
7）实验课程软件需提供进行实验所需的各种支持。包括但不限于实验指导书，相关理论知识讲解、自动记录实验过程中的各种数据，导出各类数据。  
8）支持通用软件运行环境及实验仿真模型，结合实验课程，可直接一键打开模型并自动搭建UI界面，提供离线模式和在线模型，可直接进行仿真实验验证。
9）数据库管理系统，并具备录波功能，波形数据可直接在通用软件或第三方软件中打开并查看。
10）原理理论学习，实验管理系统提供相关实验的理论内容与辅助教学视频，可由教师机进行管理，或者强制学生勾选相关理论内容。
11）每一个例程都提供离线仿真模型和实物控制模型，学生导入模型，进行虚拟仿真和实物控制的实验验证。
12）集成所有实验例程，系统可自动导入相应实验的控制模型，无需打开其他软件。
13）可导入预设实验控制界面，集成章节化的实验说明手册，在实验工程文件基础上按照实验指导进行控制操。
14）可自动保存实验过程中产生的各种数据，支持自主导入控制模型，进行快速原型控制器的程序一键生成与烧写。
15）需具备以下实验内容：
1）并网光伏发电系统组成
2）光伏发电原理认知与特性曲线
3）光伏组件串并联输出特性
4）光伏组件特性曲线模拟试验
5）开路电压、短路电流、填充因子，光照度、温度的关系
6）光伏DC-DC-AC并网逆变离线仿真实验
7）模拟量电压、电流采集实验
8）光伏离网逆变开环控制实验
9）光伏并网外环电压PI算法及控制实验 
10）光伏并网内环电流PI算法及控制实验
11）光伏离网逆变带负载闭环控制实验
12）光伏并网逆变最大功率跟踪MPPT实验
五、柜体配件：
1.含隔离工频变压器，电气隔离。
2.具备功率电阻负载，负载可选档位，配备7寸液晶触控屏，方便开展离线实验。
3.柜体上印制电气拓扑，并留出各个输入输出和测试接口，接口采用香蕉头插孔和连接线，提高安全性。
风力系统：
（1）风力发电模拟系统：
1.采用两台永磁同步电机对拖模拟风机发电过程。
2.电机功率≥400W，转速为3000转/分。电压48V。
3.电动机和发电机安装在同一个底座上，使用联轴器相连接。采用增量式光电编码器实时测量电机转速和转子位置。
4、可模拟风力发电过程，据给出桨距角、叶片半径等值后，调速器会根据最大风能利用系数推到出对应的发电机转速。即通过建立好的风速模型，风机模型（包括桨距角、叶片半径等），按照最大风能利用系数即可得到发电机的最佳转速。
5、支持输出过压，过流短路保护功能、以及过温度保护功能。
6.RS-485通信。
（2）快速原型控制器：
1.支持代码自动生成和基于模型的程序设计,算法的模型可直接仿真下载到快速原型控制器，能方便地使用通用软件进行控制算法设计并在线实时仿真的功能，无需了解软硬件实现及编程过程，就能进行控制设计和调试。
2.控制器需采用双DSP+FPGA双核结构，DSP核心负责算法运算，FPGA负责硬件接口，具备超快的运算速度、封装的底层驱动，方便进行电力电子、电机驱动等复杂算法的研究。
3.需采用以太网等高速率通讯方式，控制器在10k的控制频率下，保证所有监控数据实时全部传输，不接受通过串口定时抓取的通讯方式。
4.通用软件中具备此RCP控制器的硬件封装库，可直接调用并控制控制器的某一个管脚。
5.板卡资源参数：
1）实时控制器：嵌入式开发板可实现20us仿真步长；
2）PWM驱动单元 ：外扩6组，12通道，可配置PWM多种工作模式；
3）AD采集单元：最多外扩16路，16位精度，最高采样率配置200KPSP，输入范围+-10V；
4）DA输出单元：外扩4路，16位精度，最快建立时间10us，输出范围0-2.5V；
5）通用DIDO单元 ：DI外扩4路，TTL电平，DO外扩4路，TTL电平；
6）同步通信单元 ：一路USB口、一路100M网口，一路RS232/RS485。
（3）风力DC-DC-AC双级变流器模组：
1.硬件上采用分体化设计，控制板、采集板、功率板、电容板等模块化，外壳采用透明的亚克力板材，美观实用，用户可以方便观察内部的硬件结构。同时顶盖可以打开，方便进行相关信号的测量。                                          
2.开放设计：开放给用户硬件原理图、硬件设计说明以及软件模块如底层驱动。
3.安全稳定：设计了健全的保护机制，软件方面有过压保护、欠压保护、过流速断保护、IGBT过热保护、通讯保护等；硬件方面有短路保护、IGBT过流保护等。
4.半实物仿真：方便与快速原型控制器、NI控制器、RT-LAB控制器、dSPACE控制器等数字实时仿真器对接，可提供相应的数字转接板。 
5.采集调理单元
1）电流采集：8通道，电流霍尔传感器，输出为电流型，经过调理电路增大或者跟随进入ADC单元；
2）电压采集：8通道，采用差分电路形式采集，交流、直流电压均可进行调理采集；
3）温度采集：PT100铂电阻。

（4）实验管理及课程培训系统
1.将模型与快速原型控制器硬件结合在一起，下载到控制器中执行，控制器运行过程中，此软件可以将模型中想要查看的各类控制量直观显示，也可以随时修改各类控制参数，让控制器实时响应，从而实现了真正的在线仿真。
▲2.在线仿真运行界面，采用组态方式，科研者根据自己需求，可以随意添加控件，具备实时录波功能，可完整录制整体系统运行的波形数据，同时数据可以保存为xls等常用格式，波形数据可以通过常用专业软件直接打开并查看。
3.软件具备三类设置，包括通信IP、板卡的数量设置；PWM设置，主要指示PWM的频率值，死区值，以及动作有效值，编码器精度值等；显示界面设置，用于最终的数据查看以及设置。显示界面中包括遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。
4.组态化软件具备遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。
1）遥控控件，若DO控制源由RCP软件控制的话，可以通过此控件控制DO信号，OFF表示DO输出低，ON表示DO输出高。
2）遥调控件，此控件为浮点型控件，用户可以在线随时修改此控件值，传递给仿真机，此控件与库中的GetData驱动配合使用。
3）遥信控件，可以监测仿真机外扩的DI信号，灯亮的时候表示DI接收为高电平信号，灯灭的时候表示DI接收为低电平信号。
4）遥测控件，可以查看仿真机上传的数据值，此值为慢速数据，不需要实时观察的变量，可以用此控件来显示。
5） 示波器控件，通过此控件可以查看实时变化的数据，其传送速率可以与控制频率相等，不丢点的查看数据波形。同时此控件可以控制采集深度，方便用户更加清晰的查看仿真机的控制效果。
6）实验课程软件需集成所有的实验例程，统一在一个软件中运行，可一键打开，自动完成程序的下载、仿真以及数据的在线观测。
7）实验课程软件需提供进行实验所需的各种支持。包括但不限于实验指导书，相关理论知识讲解、自动记录实验过程中的各种数据，导出各类数据。  
8）支持通用软件运行环境及实验仿真模型，结合实验课程，可直接一键打开模型并自动搭建UI界面，提供离线模式和在线模型，可直接进行仿真实验验证。
9）数据库管理系统，并具备录波功能，波形数据可直接在通用软件或第三方软件中打开并查看。
10）原理理论学习，实验管理系统提供相关实验的理论内容与辅助教学视频，可由教师机进行管理，或者强制学生勾选相关理论内容。
11）每一个例程都提供离线仿真模型和实物控制模型，学生导入模型，进行虚拟仿真和实物控制的实验验证。
12）集成所有实验例程，系统可自动导入相应实验的控制模型，无需打开其他软件。
13）可导入预设实验控制界面，集成章节化的实验说明手册，在实验工程文件基础上按照实验指导进行控制操。
14）可自动保存实验过程中产生的各种数据，支持自主导入控制模型，进行快速原型控制器的程序一键生成与烧写。
15）需具备以下实验内容：
1）风力发电系统整体原理认知实验
2）直驱式风力发电系统组成
3）风力曲线设定模拟试验
4）切入风速、切出风速、额定风速、最大模拟半径的关系
5）发电机转速与输出电压关系实验
6）风力AC-DC-AC背靠背变流离线仿真实验
7）模拟量电压、电流采集实验
8）SVPWM空间矢量控制算法实验
9）三相电机可控整流实验
10）风力并网外环电压PI算法及控制实验 
11）风力并网内环电流PI算法及控制实验
12）风力离网逆变带负载闭环控制实验
13）风力发电背靠背AC-DC-AC联合运行实验
（5）柜体配件：
1.含隔离工频变压器，电气隔离。
2.具备功率电阻负载，负载可选档位，配备7寸液晶触控屏，方便开展离线实验。
3.柜体上印制电气拓扑，并留出各个输入输出和测试接口，接口采用香蕉头插孔和连接线，提高安全性。
储能系统：
（1）磷酸铁锂电池组：
磷酸铁锂电池由24个3.2v6AH锂电池模块组成，由12个电池串联，2组并联。共400Wh，直流电压36V。
1.电池正极采用磷酸亚铁锂材料制作，安全性能好、循环寿命长；
2.单体锂电池模块参数：
1）额定容量：3.2v6AH；
2）内阻：≤0.7mΩ；
3）标准充电放电电流：0.5C/0.5C。
（2）储能电池BMS管理系统：
1.检测母线电压、母线电流，电池组电量等基本信息；
2.模拟量测量功能：实时测量蓄电池模块电压、充放电电流、温度和单体电池端电压等参数，并计算给出蓄电池模块的SOC值；
3.均衡功能：保证储能电池的一致性，BMS具有电池模块内部单节电池间的均衡；
4.电池系统运行报警功能；在电池系统运行出现过压、欠压、过流、通信异常、异常等状态时，可上报告警信息；
5.电池系统保护功能：在电池系统运行时，如果电池的电压，电流，出现超过安全保护门限的紧急情况时，可切断故障，保护电池；
6.与PCS通讯交互，通讯方式为RS485；
7.实时电压显示，配有7寸工控触摸屏，可以实时显示每块电池的电压，温度采集等参数；
8.蓄电池组的电气保护：过压保护、低压保护、过流保护、高温保护。
（3）快速原型控制器：
1.支持代码自动生成和基于模型的程序设计,算法的模型可直接仿真下载到快速原型控制器，能方便地使用通用软件进行控制算法设计并在线实时仿真的功能，无需了解软硬件实现及编程过程，就能进行控制设计和调试。
2.控制器需采用双DSP+FPGA双核结构，DSP核心负责算法运算，FPGA负责硬件接口，具备超快的运算速度、封装的底层驱动，方便进行电力电子、电机驱动等复杂算法的研究。
3.需采用以太网等高速率通讯方式，控制器在10k的控制频率下，保证所有监控数据实时全部传输，不接受通过串口定时抓取的通讯方式。
4.通用软件中具备此RCP控制器的硬件封装库，可直接调用并控制控制器的某一个管脚。
5.板卡资源参数：
1）实时控制器：嵌入式开发板可实现20us仿真步长；
2）PWM驱动单元 ：外扩6组，12通道，可配置PWM多种工作模式
3）AD采集单元：最多外扩16路，16位精度，最高采样率配置200KPSP，输入范围+-10V；
4）DA输出单元：外扩4路，16位精度，最快建立时间10us，输出范围0-2.5V；
5）通用DIDO单元 ：DI外扩4路，TTL电平，DO外扩4路，TTL电平；
6）同步通信单元 ：一路USB口、一路100M网口，一路RS232/RS485。
（4）储能双向变流器模组：
1.在硬件上采用分体化设计，控制板、采集板、功率板、电容板等模块化，外壳采用透明的亚克力板材，美观实用，用户可以方便观察内部的硬件结构。同时顶盖可以打开，方便进行相关信号的测量。                                          
2.开放设计：开放给用户硬件原理图、硬件设计说明以及软件模块如底层驱动。
3.安全稳定：设计了健全的保护机制，软件方面有过压保护、欠压保护、过流速断保护、IGBT过热保护、通讯保护等；硬件方面有短路保护、IGBT过流保护等。
4.半实物仿真：方便与快速原型控制器、NI控制器、RT-LAB控制器、dSPACE控制器等数字实时仿真器对接，可提供相应的数字转接板。 
5.采集调理单元
1）电流采集：8通道，电流霍尔传感器，输出为电流型，经过调理电路增大或者跟随进入ADC单元；
2）电压采集：8通道，采用差分电路形式采集，交流、直流电压均可进行调理采集；
3）温度采集：PT100铂电阻。
（5）实验管理及课程培训系统
1.将模型与快速原型控制器硬件结合在一起，下载到控制器中执行，控制器运行过程中，此软件可以将模型中想要查看的各类控制量直观显示，也可以随时修改各类控制参数，让控制器实时响应，从而实现了真正的在线仿真。
2.在线仿真运行界面，采用组态方式，科研者根据自己需求，可以随意添加控件，具备实时录波功能，可完整录制整体系统运行的波形数据，同时数据可以保存为xls等常用格式，波形数据可以通过常用专业软件直接打开并查看。
3.软件具备三类设置，包括通信IP、板卡的数量设置；PWM设置，主要指示PWM的频率值，死区值，以及动作有效值，编码器精度值等；显示界面设置，用于最终的数据查看以及设置。显示界面中包括遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。
4.组态化软件具备遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。
1）遥控控件，若DO控制源由RCP软件控制的话，可以通过此控件控制DO信号，OFF表示DO输出低，ON表示DO输出高。
2）遥调控件，此控件为浮点型控件，用户可以在线随时修改此控件值，传递给仿真机，此控件与库中的GetData驱动配合使用。
3）遥信控件，可以监测仿真机外扩的DI信号，灯亮的时候表示DI接收为高电平信号，灯灭的时候表示DI接收为低电平信号。
4）遥测控件，可以查看仿真机上传的数据值，此值为慢速数据，不需要实时观察的变量，可以用此控件来显示。
5） 示波器控件，通过此控件可以查看实时变化的数据，其传送速率可以与控制频率相等，不丢点的查看数据波形。同时此控件可以控制采集深度，方便用户更加清晰的查看仿真机的控制效果。
▲6）实验课程软件需集成所有的实验例程，统一在一个软件中运行，可一键打开，自动完成程序的下载、仿真以及数据的在线观测。
▲7）实验课程软件需提供进行实验所需的各种支持。包括但不限于实验指导书，相关理论知识讲解、自动记录实验过程中的各种数据，导出各类数据。  
8）支持通用软件运行环境及实验仿真模型，结合实验课程，可直接一键打开模型并自动搭建UI界面，提供离线模式和在线模型，可直接进行仿真实验验证。
9）数据库管理系统，并具备录波功能，波形数据可直接在通用软件或第三方软件中打开并查看。
10）原理理论学习，实验管理系统提供相关实验的理论内容与辅助教学视频，可由教师机进行管理，或者强制学生勾选相关理论内容。
11）每一个例程都提供离线仿真模型和实物控制模型，学生导入模型，进行虚拟仿真和实物控制的实验验证。
12）集成所有实验例程，系统可自动导入相应实验的控制模型，无需打开其他软件。
13）可导入预设实验控制界面，集成章节化的实验说明手册，在实验工程文件基础上按照实验指导进行控制操。
14）可自动保存实验过程中产生的各种数据，支持自主导入控制模型，进行快速原型控制器的程序一键生成与烧写。
15）需具备以下实验内容：
1）锂电池的种类及特性介绍
2）锂电池的应用和系统组成
3）电池管理系统（BMS）的介绍及操作
4）电池保护系统的介绍及设置
5）储能系统配置规划，电池串并联配置
6）储能PWM整流充电离线仿真实验
7）锂电池恒流充电电控制实验
8）锂电池恒压充电电控制实验 
9）锂电池恒功率充电控制实验
10)单相全桥PWM逆变放电离线仿真实验
11)锂电池恒流放电电控制实验
12)锂电池恒压放电电控制实验 
13)锂电池恒功率放电控制实验
14)锂电池系统孤岛带负载运行实验
15)储能系统能量自动双向流动实验
（6）柜体配件：
1.含隔离工频变压器，电气隔离。
2.具备功率电阻负载和电抗，可选档位，方便开展离网实验。
3.柜体上印制电气拓扑，并留出各个输入输出和测试接口，接口采用香蕉头插孔和连接线，提高安全性。
4.配备漏电保护，实验操作用电均在安全电压以内。
监控系统：
（1）集中控制器
1.具备8个10/100Mbps自适应以太网。
2.集成电力系统通用的标准协议；包括MODBUS、电力规约104协议等。
3.可以目前常见厂家设备进行通讯，如逆变器、变流器、BMS、负载模拟器等。
（2）微电网集中通讯规约调度系统
1.将所有微电网系统中的一侧设备进行通讯管理，并进行协议转化，使所有设备均可受微网控制器的调度。
2.具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口，用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后，实时上传主站系统，完成遥信、遥测等能源数据采集功能。
3.同时支持接收上级主站系统下达的命令，并转发给目标区域内的智能系列单元，完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定，实现遥控和遥调功能，达到远动输出调度命令的目标。
4.实现不同二次设备供应商的智能设备互联。作为自动化系统网络与监测设备之间的通信接口设备。
5.提供RS485通信端口，可根据仪表设备的通信波特率、通信线路长度及客户对通信数据的刷新速度要求决定每个通信端口所带的设备数量。
（3）智能微电网监控系统
系统是微网系统的神经中枢和能量管理中心，系统利用物联网技术构建传感测控网络，对智能微网各种类设备运行、环境状态及人员管理进行综合的信息感知，监控BMS和PCS的运行信息，集成微网系统发电和储能监控、供电监控、计费管理等功能。
1.软件采用QT平台开发，数据库采用SQL。支持用户或第三方的数据调用。
2.可与微网控制器系统通信：接受系统发送微电网实时运行信息、线路和设备信息和网络拓扑信息等；可模拟接收从上级调度系统下发的指令及相关运行参数，以此优化控制微电网运行。
3.SCADA：数据采集和处理、数据库的建立与维护、控制操作、报警处理、画面生成及显示、在线计算及制表、系统自诊断和自恢复。
4.微网统计：分布式电源发电监控、统计；储能充放电监控、统计；负荷分类进行监控、统计；微电网综合监视与统计。
5.具备完整的数据库，系统根据登录用户和时间自动保存实验运行数据，包含所有的实时数据、状态量、故障信息、波形数据等，并自动保存，以后二次开发处理，支持各种曲线绘制、可数据可导出为excel文档。提供开放的数据库接口，便于用户对数据进行读取。
▲6.具备组态化功能，能够自由配置多种组态画面，通过图元拖拽、动画设计、编辑用户脚本、绑定图元与实际 I/O 点等功能操作，实现包括整个工艺系统、各个子系统、各个设备以及不同季节的画面配置。组态界面的配置结果，要满足前台组态监控界面的各项要求。
（4）系统显示操作终端
1.采用铝合金型材，底部具备福马轮，具有定位移动等功能；
2.整体尺寸不小于630*2200*800mm（高*宽*深）；
3.具备对外扩展显示功能。
4.工控机，不低于以下配置：I5处理器、8G内存、512G SSD硬盘、Wi-Fi模块；
5.交互界面尺寸不低于27寸；
6.4口交换机1个，无线键盘鼠标。
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	电池储能小系统实训平台
	（1）磷酸铁锂电池组：
磷酸铁锂电池由24个3.2v6AH锂电池模块组成，由12个电池串联，2组并联。共400Wh，直流电压36V。
1.电池正极采用磷酸亚铁锂材料制作，安全性能好、循环寿命长。
2.单体锂电池模块参数：
1）额定容量：3.2v6AH；
2）内阻：≤0.7mΩ；
3）标准充电放电电流：0.5C/0.5C。
（2）储能电池BMS管理系统：
1.检测母线电压、母线电流，电池组电量等基本信息；
2.模拟量测量功能：实时测量蓄电池模块电压、充放电电流、温度和单体电池端电压等参数，并计算给出蓄电池模块的SOC值；
3.均衡功能：保证储能电池的一致性，BMS具有电池模块内部单节电池间的均衡；
4.电池系统运行报警功能；在电池系统运行出现过压、欠压、过流、通信异常、异常等状态时，可上报告警信息；
5.电池系统保护功能：在电池系统运行时，如果电池的电压，电流，出现超过安全保护门限的紧急情况时，可切断故障，保护电池；
6.与PCS通讯交互，通讯方式为RS485；
7.实时电压显示，配有7寸工控触摸屏，可以实时显示每块电池的电压，温度采集等参数；
8.蓄电池组的电气保护：过压保护、低压保护、过流保护、高温保护。
（3）快速原型控制器：
1.支持代码自动生成和基于模型的程序设计,算法的模型可直接仿真下载到快速原型控制器，能方便地使用配套软件进行控制算法设计并在线实时仿真的功能，无需了解软硬件实现及编程过程，就能进行控制设计和调试。
2.控制器需采用双DSP+FPGA双核结构，DSP核心负责算法运算，FPGA负责硬件接口，具备超快的运算速度、封装的底层驱动，方便进行电力电子、电机驱动等复杂算法的研究。
3.需采用以太网等高速率通讯方式，控制器在10k的控制频率下，保证所有监控数据实时全部传输，不接受通过串口定时抓取的通讯方式。
4.具备此RCP控制器的硬件封装库，可直接调用并控制控制器的某一个管脚。
5.板卡资源参数：
1）实时控制器：嵌入式开发板可实现20us仿真步长；
2）PWM驱动单元 ：外扩6组，12通道，可配置PWM多种工作模式；
3）AD采集单元：最多外扩16路，16位精度，最高采样率配置200KPSP，输入范围+-10V；
4）DA输出单元：外扩4路，16位精度，最快建立时间10us，输出范围0-2.5V；
5）通用DIDO单元 ：DI外扩4路，TTL电平，DO外扩4路，TTL电平；
6）同步通信单元 ：一路USB口、一路100M网口，一路RS232/RS485。
（4）储能双向变流器模组：
1.在硬件上采用分体化设计，控制板、采集板、功率板、电容板等模块化，外壳采用透明的亚克力板材，美观实用，用户可以方便观察内部的硬件结构。同时顶盖可以打开，方便进行相关信号的测量。                                          
2.开放设计：开放给用户硬件原理图、硬件设计说明以及软件模块如底层驱动。
3.安全稳定：设计了健全的保护机制，软件方面有过压保护、欠压保护、过流速断保护、IGBT过热保护、通讯保护等；硬件方面有短路保护、IGBT过流保护等。
4.半实物仿真：方便与快速原型控制器、NI控制器、RT-LAB控制器、dSPACE控制器等数字实时仿真器对接，可提供相应的数字转接板。 
5.采集调理单元
1）电流采集：8通道，电流霍尔传感器，输出为电流型，经过调理电路增大或者跟随进入ADC单元；
2）电压采集：8通道，采用差分电路形式采集，交流、直流电压均可进行调理采集；
3）温度采集：PT100铂电阻。
（5）实验管理及课程培训系统
1.将模型与快速原型控制器硬件结合在一起，下载到控制器中执行，控制器运行过程中，此软件可以将模型中想要查看的各类控制量直观显示，也可以随时修改各类控制参数，让控制器实时响应，从而实现了真正的在线仿真。
2.在线仿真运行界面，采用组态方式，科研者根据自己需求，可以随意添加控件，具备实时录波功能，可完整录制整体系统运行的波形数据，同时数据可以保存为xls等常用格式，波形数据可以通过常用专业软件直接打开并查看。
3.软件具备三类设置，包括通信IP、板卡的数量设置；PWM设置，主要指示PWM的频率值，死区值，以及动作有效值，编码器精度值等；显示界面设置，用于最终的数据查看以及设置。显示界面中包括遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。
4.组态化软件具备遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。
1）遥控控件，若DO控制源由RCP软件控制的话，可以通过此控件控制DO信号，OFF表示DO输出低，ON表示DO输出高。
2）遥调控件，此控件为浮点型控件，用户可以在线随时修改此控件值，传递给仿真机。
3）遥信控件，可以监测仿真机外扩的DI信号，灯亮的时候表示DI接收为高电平信号，灯灭的时候表示DI接收为低电平信号。
4）遥测控件，可以查看仿真机上传的数据值，此值为慢速数据，不需要实时观察的变量，可以用此控件来显示。
5）示波器控件，通过此控件可以查看实时变化的数据，其传送速率可以与控制频率相等，不丢点的查看数据波形。同时此控件可以控制采集深度，方便用户更加清晰的查看仿真机的控制效果。
6）实验课程软件需集成所有的实验例程，统一在一个软件中运行，可一键打开，自动完成程序的下载、仿真以及数据的在线观测。
7）实验课程软件需提供进行实验所需的各种支持。包括但不限于实验指导书，相关理论知识讲解、自动记录实验过程中的各种数据，导出各类数据。  
▲8）支持通用软件运行环境及实验仿真模型，结合实验课程，可直接一键打开模型并自动搭建UI界面，提供离线模式和在线模型，可直接进行仿真实验验证。
9）数据库管理系统，并具备录波功能，波形数据可直接在通用软件或第三方软件中打开并查看。
10）原理理论学习，实验管理系统提供相关实验的理论内容与辅助教学视频，可由教师机进行管理，或者强制学生勾选相关理论内容。
11）每一个例程都提供离线仿真模型和实物控制模型，学生导入模型，进行虚拟仿真和实物控制的实验验证。
12）集成所有实验例程，系统可自动导入相应实验的控制模型，无需打开其他软件。
13）可导入预设实验控制界面，集成章节化的实验说明手册，在实验工程文件基础上按照实验指导进行控制操。
▲14）可自动保存实验过程中产生的各种数据，支持自主导入控制模型，进行快速原型控制器的程序一键生成与烧写。
（6）柜体配件：
1.含隔离工频变压器，电气隔离。
2.具备功率电阻负载和电抗，可选档位，方便开展离网实验。
3.柜体上印制电气拓扑，并留出各个输入输出和测试接口，接口采用香蕉头插孔和连接线，提高安全性。
4、配备漏电保护，实验操作用电均在安全电压以内。
5、配备实验桌，采用铝合金型材，底部具备福马轮，具有定位移动等功能。
6、整体尺寸不小于630*1500*800mm（高*宽*深）；
（7）实验列表，需具备且不限于以下实验内容：
基于模型开发（MBD）半实物仿真介绍
1、基于模型开发（MBD）理念介绍
2、快速原型控制器（RCP）介绍
3、控制器与配套软件的对接操作
储能系统介绍
1、锂电池的种类及特性介绍
2、锂电池的应用和系统组成
3、电池管理系统（BMS）的介绍及操作
4、电池保护系统的介绍及设置
5、储能系统配置规划，串并联选型
交流-直流整流充电实验
1、单相全桥PWM整流充电离线仿真实验
2、半实物控制-锂电池恒流充电电控制实验
3、半实物控制-锂电池恒压充电电控制实验 
4、半实物控制-锂电池恒功率充电控制实验
DC-AC交流-直流逆变放电实验
1、单相全桥PWM逆变放电离线仿真实验
2、半实物控制-锂电池恒流放电电控制实验
3、半实物控制-锂电池恒压放电电控制实验 
4、半实物控制-锂电池恒功率放电控制实验
综合实验
1、锂电池系统孤岛带负载运行实验
2、储能系统能量自动双向流动实验
3、孤岛运行下负荷与储能系统变化关系实验
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	电池充放电测试仪
	（1）工作条件
1、电源：220V±10% 50HZ；
2、温度：15～35℃；
3、相对湿度：25～85%；
4、连续工作时间:连续操作。
（2）技术参数及指标
1、电压量程：5V；
2、双量程范围：量程一1mA/2mA/5mA/10mA(可选)；
量程二10mA/20mA/50mA/100mA(可选）；
充电电压：0V---5V；放电电压：-5V—5V  ；
充电电流：5uA- 100mA 放电电流：5uA -100mA；
▲3、单元通道：8通道，通道之间完全独立（独立编程）；
▲4、编程工步：恒流充放电、恒电压充电以及恒功率放电、支持倍率充放电、恒阻放电、直流内阻测试、支持负电压放电（恒压放电）、静置等工作模式；
▲5、 编程形式：支持流程图形式编程；
6、循环保持率：支持记录循环保持率数据（本周的放电容量/上一周的放电容量）*100%；
7、限制条件：时间、电压、电流、容量，-△V等近20种；
8、保护条件：过压、欠压、过流、欠流、过充容量、过放容量等等；
9、编程步数：不限（不少于800步）； 
10、输入阻抗：1GΩ；
11、远程控制：支持通过intern远程监控；
12、采样速率：100ms，能查看每个记录点的系统时间；
13、输出方式：四电极；
▲14、电压精度：≤0.05%FS（控制及检测）电流精度：≤0.05%FS（控制及检测）；
15、恒功率/恒阻精度： 0.1%RD+0.1%FS（控制）0.1%RD+0.1%FS（测量）；
16、计算机系统时间：±1秒（无累计误差）；
17、电压分辩率：5位有效数字（自动）电流分辩率：5位有效数字（自动）；
18、外形尺寸 ≤ 440*215*44.5mm；
19、重量7.5kg；
20、软件：支持Windows7/8/10/11等系统，32/64位操作系统。
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	电化学工作站
	1、输出电压范围：±21V；
2、施加/测量电位范围：±10V；
3、施加/测量电流范围：±1A（可拓展50A）；
4、施加电位精度：±0.1%；
5、施加电位分辨率： ±100mV（3μV）；
±1V （30μV）；
±10V（300μV）；
6、测量电位精度：0.1%×满量程读数±1mV；
7、测量电位量程：±100mV，±1V，±10V，量程自动切换；
8、测量电位分辨率：测量范围的 0.00038%；
9、施加电流精度：±0.1%满量程读数；
10、施加电流分辨率：0.0015%；
11、测量电流精度：±0.1%×满量程读数；
12、电流档：1nA-1A，10档电流量程自动切换；
13、恒电位带宽：2MHz；
14、切换速度：10V/μs；
15、上升时间：≤500ns；
16、差分静电计带宽：≥10MHz；
17、参比电极输入偏置电流：≤1pA@25℃；
18、iR补偿：自动或手动iR补偿；
▲19、阻抗测量频率范围：10μHz-1MHz，交流电压振幅：0.1mV-1V RMS，交流电流振幅：0.03mA-1Ap；
20、最大数据长度：0-200万点（200万-无限，可拓展）。
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	扣式电池封装机
	使用环境: 干燥房或手套箱；
适用范围: 直径φ5.0-φ35mm/高度Max：10mm；
封口压力: 不同直径的电池压力可调，出厂时设定为CR20系列纽扣电池封装的最佳压力：650-750kg；
封口行程: 25mm；
封口模具: 标配CR20系列封装模具；
设备尺寸: L460W195H310mm；
重量: 约35Kg。
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	磨抛机
	工作盘：φ203mm（标配）/φ230mm；
工作盘转速：1-1400 r/min（恒转速、恒扭矩）；
三档定速：S1=200 r/min，S2=500 r/min，S3=800 r/min（可自定义）；
预磨定速：400 r/min（可自定义）；
抛光定速：1400 r/min（可自定义）；
转向：顺时针或逆时针可调；
电压/频率：AC220V，50Hz；
电机功率：750W；
水压：1-10 bar / 0.1-1 MPa；
进水管：Φ8 mm，长2 m；
排水管：内径Φ40 mm；
操作方式：触摸屏 + 按钮（触摸屏设置参数，按钮用于启动/停止）；
工作温度：5-40℃；
工作湿度：0-95% RH；
外形尺寸：400×500×300 mm；
重量：25 kg。
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	扣式电池
切片机

	重量: 95kg；
轧辊规格: φ94*150mm；
轧辊硬度: 表面硬度HRC58~62,厚度≥10mm；
基材幅宽: Max:140mm；
轧辊材质: Cr12Mo1v1；
压辊精度: 圆跳动好于±2чm；
轧制压力: Max:2T,不可调；
下压量: 20％~25％；
轧制精度: ±2.5чm；
轧辊驱动: 采用特殊电机，可适用于氩气下；
轧制速度: 可调速，10~20mm/s；
设备尺寸: L526*W352*H370mm；
名称: 手动切片机；
模具冲头: 模具钢、硬度≥HRC58°；
模具凹模: 模具钢、硬度≥HRC58°；
弹簧夹: SUS304#；
本体机结构: 45# 钢架构一体式；
可冲材料: 0.01~0.5mm 厚片材，锂电池隔膜和极片均可冲切 (特殊的情况下需垫称重纸或 A4 纸 冲切)；
接料盒: 防静电 ABS 材料；
冲孔模具: 直径φ3~φ24mm，常规系列φ10/φ12/φ14/φ15/φ16/φ19/φ20mm；
标配模具: Φ12mm 与Φ16mm；
工作台面: L140mm x W80mm；
冲头行程: Max. 16mm；
冲切压力: Max:200Kg。
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	金相显微镜
	1、放大倍数：50X-1000X。
2、光学系统：无限远色差校正光学系统。
3、观察筒：30°倾斜，瞳距调节：50mm~76mm，三档分光比双目: 三目=100 ：0 /20:80 /0:100。
4、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X，视场≥25mm，其中一支目镜带单刻度十字分划板。
5、转换器：明暗场6孔物镜转换器，带DIC插槽。
6、物镜：明暗场半复消色差金相物镜：5X/NA≥0.15/WD≥13.5mm，10X/NA≥0.30/WD≥9.00mm；20X/NA≥0.50/WD≥2.50mm；50X/NA≥0.80/WD≥1.00mm；100X/NA≥0.80WD≥2.10mm。
7、载物台：机械移动平台，面积4英寸，X、Y方向同轴调节；移动范围：（Y）102mm*(X)105mm；带Y轴锁定机构，移动精度：0.1mm。
8、透反两用机架：低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程≥25mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置宽电压系统,双路电源输出，采用数字调光，具有光强设定与复位功能、反射/透射光切换开关,内置透射光滤色镜（LBD、ND6、ND25)；12V100W卤素灯照明。
9、明暗场反射照明器：带可变孔径光阑，中心可调；带可变孔径视场光阑，中心可调；带滤色片插槽与偏光装置插槽,带明暗场切换装置。
10、偏光附件（反射用）： 起偏镜插板、360°旋转检偏镜插板。
▲11、产品所采用的零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求，（复复印件加盖生产企业或授权代理商公章）。
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	台式电池内阻测试设备
	显示：3.5寸TFT真彩液晶；
信号源：1kHz±0.2Hz AC 测试电流：＜100mA；
交流内阻：
精度：±0.3%rdg,±5dgt;（3mΩ：±0.3%rdg,±10dgt）；
温度系数：（±0.05%rdg,±0.5dgt）/℃;（3mΩ量程：±0.05%rdg,±1dgt）/℃。
直流电压：
精度：±0.01%rdg ±3dgt，中速/快速(M/F)时加上±2dgt,超快速(EX.F)时加上±3dgt;
温度系数：±0.001%rdg ±0.3dgt/℃；
其他功能：
测试速度：慢速：3次/秒、中速：11次/秒、快速：57次/秒、超快速：100次/秒；
校正：全量程内短路清零；
比较器：30组记录，10档分选，档计数；
触发模式：内部触发、手动触发和外部触发、自动触发、总线触发
通讯接口：RS232 / RS485 / LAN / Handler（PLC interface）/ USB（host）；
通讯协议：SCPI / MODBUS。
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	超声波清
洗器
	1、容量:5L，清洗槽长·宽·高: 240*140*100 /240*140*150(mm)L/W/H；
2、超声功率:120W，频率: 40KHz；
3、优选超声波发生器，保证连续长时间工作，超声总时间: 1-600minn（步进1min），可设置为不定时工作状态，定时/连续双模式可切换；
4、工作方式：底部均匀振子阵列，清洗槽内的超声效果更为均一；
5、超声发生器具有功率补偿功能，使得超声均匀输出，清洗效果；
6、清洗槽采用优质304不锈钢一次冲压成型，无焊接处，实现超声发波均一，防水性能佳；
7、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢；
8、沥水篮筐材质采用优质304不锈钢焊接成型；
9、仪器的操作程序采用单片机控制，频率跟踪，使得功率损耗极低；
10、大屏幕液晶显示器，可显示超声时间；
11、具有工作参数断电记忆功能；
12、安全保护功能：具有短路保护，漏电保护，过电流保护及过载保护等安全保护功能；
配置清单：主机1台，降音盖1个，网架1个。
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	金相热镶
样机
	温控范围：90-200℃；
整机功率：≤800W；
输入电源：单相AC220V，50HZ；
外形尺寸：440mm*253mm*310mm；
净重：32KG；
电压/频率：220V,50HZ ,单相。
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	洗眼器
	1、适用环境：适用于安装在墙壁上或直接固定在适当规格的立管上，可外接排水管件，引导和排放冲洗液，保持地面干净整洁。
2、主体材质：304不锈钢，配置304不锈钢水盆，水盆尺寸：32*9.5（直径*高/cm）。
3、流速：11.4L/min。
4、进水口：1/2”，出水口：1-1/4”。
5、建议使用水压：210kPa或2.1bar或30psi。
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	鼓风干燥箱
	控温范围：RT+10～200℃（可扩展至250℃）（RT：室温）
温度分辨率：0.1℃
温度波动度：±1℃
定时范围：0～9999min
工作环境温度：5~40℃
电源电压：AC220V  50HZ
功率：1850W
容积：106L
工作室尺寸（mm）：550×350×550
外形尺寸（mm）：850×595×720
载物搁板-标配：2
载物搁板可调档数：11
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	防爆柜
	尺寸规格：H1090*W590*D460mm
材质结构：1.0mm冷轧钢板，双层结构，内部填有防火隔热岩棉
容积：12加仑/45升
工作电压：AC220V/50Hz
锁具：平板锁
隔热层板：2块防火隔热层板
层板承重：75kg
充电插排：PDU插排2组，8位
通风系统：侧置风扇2台
监测系统：高温报警、烟感报警
消防系统：气溶胶灭火器
▲电气安全：漏电保护、过载保护、紧急断电、远程报警
报警信息：环境异常、过流过压、门锁状态、风机状态、通讯状态
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	酸碱柜
	材质：PP（聚丙烯）
储存量：12加仑/45升
1、外部尺寸：H890×W590×D460mm
2、采用8mm厚度瓷白色PP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。
3、配备1块可调节层板。
4、门板，单开门设计。门板厚度不小于15mm
5、锁具：配备双锁，双人管理，防腐锁具，双锁结构，锁具无金属外漏。
▲6、使用的PP板材具有一定的阻燃性，垂直燃烧阻燃级别不低于V-0等级，PP板材的负荷变形温度不低于152℃（ISO 75-1：2020 & ISO75-2:2013 方法B），维卡软化温度不低于94℃（ISO 306：2022 方法 B50），热变形温度不低于200℃。过氧化值mmol/kg未检出（依据GB/T38286-2019）
▲7.产品需符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 24282-2021《塑料 聚丙烯中二甲苯可溶物含量的测定》标准。
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	电子分析
天平
	最大称量值：220g
可读性：0.1mg
重复性（标准方差）：0.1mg
线性误差：±0.2mg
稳定时间：4s
温漂(PPM/K)：±3
典型最小称量值：200mg
最小称量值：82mg
单位：毫克，克，千克，盎司，磅，克拉，Pennyweight，金衡盎司，牛顿
称量模式：基本称量、计件称量、百分比称量
秤盘尺寸：Ø 90 mm
去皮范围：全量程
电源要求：电源输入:100–240V~200mA，50–60Hz，12–18VA电源输出:12V DC 0.5A
整机尺寸(W × D × H)：201×317×333 mm
通讯接口：RS232
操作温度范围：10°C - 30℃       
操作湿度范围：30℃以下，湿度最大可达80%，30 - 40℃，湿度线性下降到50%
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	万向抽气罩
	1.主体：PP材质；
2.直管及罩子旋转装置要求铝合金材料确保装置稳定，并且360°旋转；
3.关节PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
4.关节连接杆：304不锈钢；
5.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；
6.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 
7.伸缩导管Φ75PP管；
8.拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质；
9.固定底座：采用PP材质。
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	热红外成像仪
	▲1、热像探测器物理像素：不低于384*288像素；
2、波长范围为：7～14μm；
3、温度灵敏度（NETD）： ≤40mk(0.04°C)；
4、最小成像距离：≤0.15m；
5、空间分辨率：1.14mrad；
6、图像帧频：≥30HZ；
7、镜头视场角（FOV）：标配25°× 19°； 
8、测温精度：±2℃或读数2%，取大值；
▲9、测温范围：-20℃—+350℃,支持 550℃高温扩展；
▲10、测温模式：本机≥6个可移动点、≥6个可移动区域分析、≥3条可移动直线同时显示，并支持分区设置发射率，为不同材料设置不同发射率，分析软件不限制；
11、对焦：手动对焦（非免调焦）；
12、可见光像素：工业级800万像素；
13、支持手机APP远程控制热像仪，可以快速获取、分析、分享数据； 
14、支持任意手机、电脑、平板等设备自带浏览器实时查看、远程操控热像仪，实时获取、分析分享热像仪数据；
15、WiFi-FTP数据快传：PC可以通过WiFi-FTP直连热像仪,无线快速传输热像仪的图片至PC,方便快捷的实现数据快传；
16、标签表格：支持自定义标签表格，用户可通过标签表格下拉列表或软键盘输入文本，保存至文件中，之后可在图库中通过标签值进行热图筛选，快速筛选相同属性热图数据；  
17、细节增强成像技术：实时热像画面中，通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像，其他区域则以黑白热成像显示，大幅增强复杂场景中特定目标的细微温差成像效果，有利于现场诊断电压致热型缺陷；
18、注释功能：支持语音注释，文本注释，标签注释，收藏注释；
19、收藏标注：对关注的热像图可以添加收藏标注，并且在热像仪的图库内快速查找到标注过的图片；
20、分区发射率：支持本机对每个测温标记单独设置发射率；
21、视频录制：本机全辐射热像视频录制、本机非辐射热像视频录制；
22、支持 OTA 远程免费升级和 U盘本地免费升级； 
23、存储介质：32GB SD卡；最大扩展128G； 
24、传输接口：USB、HDMI、蓝牙、WiFi；
25、单个电池工作时间：≥4小时； 
26、防护等级：IP54； 
27、电池数量：2个锂离子可充电电池，带座充；
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	接触角测试仪
	接触角测量范围：0-180°
接触角测量精度：±0.1°
表界面张力测量范围：0-1000mN/m
表界面张力测量精度：0.01mN/m
光学系统：0.7-4.5x，可调焦距
滴定系统：手动
相机速度：视频速度210幅图像/秒，130像素
相机角度：±4°可调
滴定精度：0.01μl
滴定系统移动：上下100mm，左右100mm
接触角测量方法：动、静态接触角
接触角分析方法：5种常用拟合方法
表面能测定：OWRK法、Fowkes法、wu法、Van Oss法
样品台尺寸：100mm×100mm
样品尺寸：300 x 100 x 160 mm (W x D x H)
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	高光谱相机
	分光方式：透射光栅分光
图像分辨率：≥4096**4096;
动态范围：≥12 bits;
成像速度：≤35秒
光谱通道数：1984
光谱范围：400-1000nm
光谱分辨率：2.5nm
狭缝宽度：≥25um
透射效率：≥60%
杂散光水平:≤0.5%
像素大小:≥(3.45um*3.45um)
探测器类型:CMOS
    传感器成像面尺寸：14.1mm*10.3mm
标配镜头焦距(mm)：25mm；
工作距离(mm)：≤100mm
视场角≥31°
最小曝光时间：≤20us
最大曝光时间：≥10秒
SNR(Peak):≥600/1
相机输出:USB3.0
    相机接口：C-Mount
成像功能：有ROI功能，可以实现单个区域ROI
辅助成像功能：辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控
供电方式：内置电池供电
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	可视化实训示教设备
	移动数据采集推车参数：
1、移动数据采集推车配备14寸IPS触摸显示屏；
2、主拍广角镜头像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448），俯拍标准镜头像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）；
3、拍摄720P视频帧速率为25帧/秒；
4、移动数据采集推车最高拍摄2.3米，单边拍摄宽度达1.4米；
5、移动数据采集推车采用机械臂设计，伸展距离可达0.5米，可前后伸展、上下翻动；
6、移动数据采集推车1.2米高铝合金管支架，可上下调整高度；
7、移动数据采集推车自带万向静音轮，可任意移动；
▲8、采用万向软管式设计，360度任意方向可调，支持微距显示（拍摄清楚线路板IC型号），也可以拍摄整个操作过程，也可侧拍捕捉操作细节。（投标文件中提供该参数的功能截图加盖制造商公章或授权代理商公章）；
9、内置高清麦克风，可采集实时音频；
10、连接方式：5G无线Wi-Fi连接、HDMI直连、有线连接；
▲11、移动数据采集推车设置HDMI接口、以太网接口、USB接口，实现多场景的使用需求，简单方便。（投标文件中提供该参数的功能截图加盖制造商公章或授权代理商公章）；
12、移动数据采集推车支持无线5Gwi-Fi连接，通过智慧实训教学软件无线调取移动数据采集推车的实时画面；
▲13、支持通过HDMI接口直连电视机使用，直连即用。直连时支持图像放大、缩小、录制和调节分辨率等功能（投标文件中提供该参数的功能截图加盖制造商公章或授权代理商公章）；
14、支持移动数据采集推车画面的单双屏切换，触摸双击当前画面，实现控制单屏和双屏画面任意切换展示；
15、支持微距展示，放大展示微距细节画面，支持自动对焦，电路板IC型号也都可看清楚；
16、支持调节分辨率，实现当前画面的分辨率调节。
软件参数：
1.支持笔记本、台式机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示，无线传输距离可达30米。
2.支持双屏显示，支持全屏，放大，缩小、切换展示，支持画面的动态即时旋转。
3.支持实时视频展示、本地图片展示、旋转、缩放、拍照等教学功能。
4.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。
5.支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能。
6.支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看。
7.支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换。
8.通过配套软件和局域网可以在不同地方查看移动数据采集推车的操作实时画面。
▲9.支持移动数据采集推车上的2路实操画面与课件PPT进行展示对比，支持画面切换。（（投标文件中提供该参数的功能截图加盖制造商公章或授权代理商公章）
▲10.支持远程调用推车上录制的视频和拍摄的照片，通过微课平台，支持分类查看、下载、删除等操作。（投标文件中提供该参数的功能截图加盖制造商公章或授权代理商公章）
11.支持微课录制，录制成MP4格式的视频文件，录制的视频文件可导出。
12.微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、暂停、继续录制、停止等功能。
13.支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档。
▲14.双软件：含实训教学软件和视频编辑软件。（投标文件中提供该参数的功能截图加盖制造商公章或授权代理商公章）
15.支持微课云平台功能，可以直接在软件端登入平台，支持微课上传、下载和在线观看。
16.支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等。
17.可以对微课任意位置的视频和音频进行剪切，且剪切后的视频、音频可恢复。
18.支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕。
19.支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小。
20.系统自动按照图片、微课等分类存档，微课按生成的日期自动归档，可以对图片、微课分类查看。
21.可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、智能裁边、剪裁、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。
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	综合布线
	管槽、超五类网线布线、机柜配线、理线配架、面板模块、标签、多媒体设备安装及调试人工及辅材等。
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	实验室装修与通风

	包括：通风管路设计与安装、抽风罩、废气处理装置（活性炭过滤）、地面防腐、防静电处理等。
墙面翻新160㎡，采用环保乳胶漆；上下水改造：两间实验室从卫生间引水，下水开槽引到窗外污水井；强电改造：两间实验室从配电房引电缆到房间，配电箱；PVC地胶垫：105㎡PVC地胶垫，含原地面找平；通风系统（2套）：含风机、风口、管道；水槽、三口龙头（2套）：550*450*310mm；洗眼器（2套）、万向罩（2套）：φ315mm；垃圾清运。
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	电池极片、隔膜、电解液、惰性气体等耗材
	参比电极与对电极：Ag/AgCl参比电极（水系ZnSO₄体系用）6支；Hg/HgO参比电极（碱性KOH/Zn空气体系备用）6支；铂片对电极（10×10 mm或相近规格）6片；石墨棒对电极（耐腐蚀，备用）12支；玻碳电极（3 mm或5 mm）6支。
电解池与夹具：电化学玻璃池（50～100 mL，三电极体系）6套；电极夹/鳄鱼夹/连接线（工作站配套线夹）12套；CR2032扣式电池测试夹具（适配电化学工作站）12套；CR2032扣式电池壳（含正负壳、垫片、弹片、密封圈）1200套。
隔膜：玻璃纤维隔膜（GF/A或GF/D，直径19 mm）1000片。
电极材料：锌箔/锌片（负极，厚度50～200 μm）100片；不锈钢网集流体（正极集流体/支撑体）500片；钛箔/碳布集流体（耐腐蚀正极集流体）50片；MnO₂正极材料（水系锌离子电池常用正极）1瓶；活性炭（用于锌离子混合电容或空气电极备用）1瓶。
导电剂与粘结剂：Super P导电炭黑（正极导电剂）1瓶；PVDF粘结剂（油系制浆）1瓶；CMC/SBR粘结剂（水系制浆备用）2瓶；NMP溶剂（PVDF制浆用）2瓶。
电解液与添加剂：ZnSO₄·7H₂O（用于配制2 M ZnSO₄电解液）1桶（5 kg/桶）；MnSO₄·H₂O（用于2 M ZnSO₄ + 0.1 M MnSO₄体系）1瓶。
极片制备与辅助耗材：电极冲片模具（12/14/16/19 mm冲片）1套；一次性耗材包（含移液枪头、注射器、滤膜、称量纸、手套等）1批；真空干燥/保存辅助耗材（干燥盒、密封袋、干燥剂等）2批；备用转接线/夹具（香蕉插、测试线、备用夹具）6套。
通用电化学测试耗材：
配置玻碳电极、铂片/铂丝对电极、石墨棒、Ag/AgCl 参比电极等三电极体系耗材（数量与（一）中已列明的参比电极和对电极合并计算）；根据碱性空气电池测试需要，可选配碱性体系参比电极。另配氧化铝抛光粉、抛光布、砂纸、玻璃电解池、O 型圈、密封垫、鳄鱼夹、导线、电极夹具等，用于循环伏安、线性扫描伏安、电化学阻抗和极化曲线测试。上述通用耗材合并计入一次性耗材包及备用转接线/夹具中，数量满足实验需求。



3、 有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品不在本项目的报价范围。
3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
6.项目工期：合同签订之日起2个月内完成本项目的供货、安装、调试。
7.项目整体质保期：免费质保期3年；自验收合格之日起，开始进入质保期。
8.付款方式：中标价即为合同价，合同签订后支付合同总价的30%作为预付款（供应商须提供等额预付款银行保函并向学校开具发票），终验合格后支付剩余尾款（支付尾款时供应商应向学校提供发票等付款凭据并提交合同价5%的质保函）。
9.本项目合同履行地点：无锡，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
10.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
11.维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后12小时内到达现场，并于24小时内维修完毕，如24小时内无法修复，采购方有权选择要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担。未尽事宜按产品说明的保修承诺执行。
12.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
四、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
3.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
4.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
5.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
6.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
7.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
8.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
9.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
10.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
11.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第三章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。





[bookmark: _Toc172207503][bookmark: _Toc534565550]合同格式
无锡学院储能电化学实验室建设项目
货物采购合同
甲方（买方）：无锡学院                       合同编号：            
乙方（卖方）：                               合同签约地：无锡   

[bookmark: _Hlk68891350]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方依据                （项目名称）                （项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。
第一条  货物清单及合同价款
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计总金额：大写人民币（大写）                      
（小写）¥                              元


注：本合同总价款是所有产品设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。
第二条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。
本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
第三条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方响应文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后36个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。
4、采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
第四条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。
3、商品包装、快递包装按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。（详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号））
第五条  交货
1、项目工期：合同签订之日起2个月内完成本项目的供货、安装、调试。
实施地点：无锡，具体地点以合同书约定为准。乙方必须按甲方要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
甲方联系人：                       。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
第六条 安装调试、培训和验收
1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。
2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。
3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方投标文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
第七条  伴随服务／售后服务
乙方应按采购文件、投标文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。
项目整体质保期：免费质保期3年；自验收合格之日起，开始进入质保期。
维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后12小时内到达现场，并于24小时内维修完毕，如24小时内无法修复，采购方有权选择要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担。未尽事宜按产品说明的保修承诺执行。
其他售后服务内容：                                       
第八条   货款支付
中标价即为合同价，合同签订后支付合同总价的30%作为预付款（供应商须提供等额预付款银行保函并向学校开具发票），终验合格后支付剩余尾款（支付尾款时供应商应向学校提供发票等付款凭据并提交合同价的5%质保函）。

第九条　违约责任
1、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。 
2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的日万分之四的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。
3、乙方所交付的货物品牌、规格型号、数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金。
4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 
5、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。
第十条  不可抗力
1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。
3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。
4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。
5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
第十一条 合同组成
双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；采购文件（含采购文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件、单一来源谈判文件等）、投标文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。

第十二条　合同的变更和终止
本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条　合同的转让
未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条  争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条   合同生效及其他
1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。
2、本合同一式   5  份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，见证单位1 份，具同等法律效力。
3、双方需补充的其他事项                                       。
（以下无正文）。
甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：    
单位地址：                       单位地址： 
授权代表：                       授权代表：
经办人：                         经办人：
电话：                           电话：                          
日期：   年     月    日         日期：   年     月    日
见证方（盖章）
日期：   年     月    日








[bookmark: _Toc172207504] 附  件




（项目名称：   项目）


投标文件
项目编号：







供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日



1


4


附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司
根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标报价为：详见开标一览表。
3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商名称（加盖电子公章）：       
日    期：       年    月    日

附件二、法人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：:


附件三、开标一览表格式
开标一览表
项目编号：                                                货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称  
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写 


供应商名称（加盖电子公章）：                 

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。
开标一览表附录
项目编号：     
项目名称：     
	内容
	备注

	投标总价
	小写：     元人民币（小数点后保留2位小数）
大写：     
	

	服务时间/交付使用时间
	满足采购文件要求。
	


	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	     （填写“是”或“否”）
	



供应商名称（加盖电子公章）：                 

说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；或提供供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责。
3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。（如适用）

附件四、分项报价表格式
分项报价表
	序号
	分项内容
	品牌
	型号规格
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	元(小数点后保留两位)






供应商名称（加盖电子公章）：                 



附件五、技术条款偏离表格式
 
技术条款偏离表
                       
	项目名称：
	项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
（正/负）

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	  
	 

	
	
	
	
	

	除上述条款外均无偏离



说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。




供应商名称（加盖电子公章）：                 
 
 
 
 
 




附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
（正/负）

	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	除上述条款外均无偏离


说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。




供应商名称（加盖电子公章）：                 
 
 

 


附件七、技术方案
技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

人员配置表
 
项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	技术职称
	相关工作年限
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
供应商名称（加盖电子公章）：                 
 
说明：
1、 上表可自行延长。
2、 请提供招标文件中要求所需提供的相关人员证明材料扫描件。

附件九、供应商类似业绩情况表
 
供应商近三年类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 
说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件与相关证明。

附件十、中小企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]中小企业声明函（货物）

  本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于软件和信息技术服务业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型
企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）:            
日期：   年    月    日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：


附件十二、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


附件十三、节能产品认证证书

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



附件十四、环境标志产品认证证书

环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


附件十五、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


附件十六、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十七、无重大违法记录承诺书格式

无重大违法记录承诺书

江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


供应商名称（加盖电子公章）：    
                                               日 期：        年    月    
附件十八、资格资信证明文件


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                 。
主要专业技术能力有：         。
                                     

                                 投标人名称（加盖电子公章）：
                         日  期：





















附件十九、操作视频演示得分点时间点对应表格式
操作视频演示得分点时间点对应表
	序号
	得分点内容
	视频中对应时间点（格式：分:秒-分:秒）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





附件二十、其他（供应商根据招标文件认为需要添加的资料）
