竞争性谈判文件

（线下）

项目名称：2025年南京市医疗设备集中采购医用磁共振设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-T2026-0307

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年8月

# 总  目  录

- 谈判邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 成交标准……………………………………26

- 响应文件格式………………………………27

# 第一章  谈判邀请

受南京市卫生健康委员会（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就2025年南京市医疗设备集中采购医用磁共振设备（项目名称）进行竞争性谈判采购，邀请前期该项目公开招标过程中（原项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0044）经评审实质性响应招标文件要求的两家供应商参加谈判。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-T2026-0307

2.项目名称：2025年南京市医疗设备集中采购医用磁共振设备

3.预算金额：8000万元

4.最高限价：7500万元

5.采购需求（简介）：7.0T磁共振成像系统（详细内容见本谈判文件第四章）。

6.合同履行期限：一年

7.本项目不接受联合体参加谈判。

8.本项目接受进口产品。

9.本项目不允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.所投产品若为国内生产，须提供生产厂家的《医疗器械生产许可证》；若为国外生产，须提供生产厂家或其国内总代出具的授权书。

- 2.投标人提供《医疗器械经营许可证》；提供所投产品（7.0T磁共振设备）《医疗器械注册证》。

三、获取谈判文件

1.时间：自谈判文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

开始时间：2026年9月4日14时10分（北京时间）

截止时间：2026年9月4日14时30分（北京时间）

地点：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心（南京市政务服务中心B区）一楼1227房间。

响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”，并提供电子文件光盘壹份。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次谈判不收取谈判保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求、供货安装地点和安装条件等有疑问，请咨询采购单位联系人。

南京脑科医院，联系人：孟老师，联系电话：13813812131。

3.供应商法定代表人或委托代理人出席谈判会。

4.有关本次谈判的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对本项目有关的所有询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人《质疑函》收件人：马安民，收件地址：南京市建邺区江东中路259号709室，联系电话：025-68787830。

七、本次谈判联系方式

1.采购人

名  称：南京市卫生健康委员会

地  址：南京市建邺区江东中路259号

联系人：马老师

联系电话：025-68787830

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙先生

联系电话：025-68505990

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称“谈判”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求。

2.2 满足谈判文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.谈判费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取谈判文件工本费与成交服务费。

5.谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、谈判文件

6.谈判文件构成

6.1 谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）成交标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.谈判文件的澄清或修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或修改的内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、谈判报价表、分项报价表、响应及偏离表、谈判响应函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的谈判文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。

10.谈判报价

10.1 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件另有规定的按规定执行。

10.2 供应商应按照谈判文件规定完整、准确填报谈判报价表和分项报价表，否则作为无效响应。

11.响应及偏离表

11.1 供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.谈判响应函和授权委托书

12.1 供应商应按照谈判文件规定完整、正确填报谈判响应函和法定代表人授权委托书，否则作为无效响应。

13.谈判有效期

13.1 谈判有效期为谈判公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。谈判有效期比规定短的将被视为未实质性响应谈判文件而被拒绝。

14.谈判有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃谈判。同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交、撤回和修改

15.谈判响应文件的密封和递交

15.1 供应商应当将响应文件密封。

15.2 供应商应当在谈判文件规定的提交响应文件截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。

15.3 在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达或未密封的任何响应文件将被拒收。

15.4 交易中心可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.响应文件的撤回和修改

16.1 响应文件的撤回

16.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其响应文件。

16.1.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

16.1.3 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

16.2 响应文件的修改

16.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其响应文件进行修改。

16.2.2 在提交响应文件截止时间后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

五、响应文件评审与谈判

17.响应文件评审

17.1 依法组建的谈判小组对响应文件进行评审。

17.2 谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

17.3 谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

18.评审过程的保密与公正

18.1 谈判小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.2 供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

18.3 交易中心和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

19.评审过程中的的澄清

19.1 项目评审期间，谈判小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都做澄清要求。

19.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，谈判小组将通过书面形式向供应商发出，供应商应当按照要求澄清、说明或者更正并加盖供应商公章或由法定代表人或其授权的代表签字。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分。

19.3 接到谈判小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

20.响应文件的审查

20.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.1.1 资格审查。依据法律法规和谈判文件的规定，谈判小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.1.2 符合性审查。谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定是否满足谈判文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

20.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在评审现场当面告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

20.2 在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3 异常低价投标审查

20.3.1评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的，即报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

（2）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价50%的，即报价<通过符合性审查的次低报价供应商报价×50%；

（3）报价低于采购项目最高限价50%的，即报价<采购项目最高限价×50%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商最后报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.3.2谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对最后报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为未实质性响应谈判文件处理。

21.无效响应

21.1 无效响应情形

21.1.1 未在谈判文件规定时间内提交响应文件。

21.1.2 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者报价（谈判文件另有约定的除外）。

21.1.3 供应商不具备谈判文件中规定的资格要求。

21.1.4 供应商的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

21.1.5 未通过符合性审查。

21.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

21.1.7 谈判小组按照本谈判文件规定对供应商进行异常低价审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。

21.1.8 响应文件未按照谈判文件要求加盖公章。

21.1.9 供应商串通响应。

21.1.10 不属于前期该项目公开招标过程中（原项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0044）经评审实质性响应招标文件要求的两家供应商。

21.1.11 法律法规及本谈判文件规定的其他无效响应的情形。

21.2 有下列情形之一的视为供应商串通响应：

21.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

21.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜。

21.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

21.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

21.2.5 不同供应商的响应文件相互混装。

22.谈判程序及采购活动终止

22.1 谈判程序

22.1.1 谈判小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判情况对谈判文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。

22.1.2 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将向所有实质性响应的供应商发出最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，向其发出最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.1.3 供应商未在谈判小组规定的时间内以书面形式提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，以书面形式提交并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。

22.2 采购活动终止情形

22.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形。

22.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.2.3在谈判文件规定时间内成功提交响应文件的供应商不足两家。

22.2.4在谈判过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足两家。

22.2.5法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

25.确定成交单位

23.1 成交候选供应商的确定原则和数量见谈判文件第五章。

23.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）谈判小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

23.3 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

23.3.1 提供虚假材料谋取成交。

23.3.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.3.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

23.3.4 不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被谈判小组发现。

23.3.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

24.成交通知书

24.1 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出《成交通知书》。

24.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25.签订合同

25.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

25.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

25.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

27.政府采购履约资金扶持政策

27.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

28.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第33条、第34条之规定以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对成交结果提出质疑的，为收到成交结果通知之日。

30.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

31.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，《质疑函》应按照本谈判文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32. 供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见谈判文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。

33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

33.2 超出政府采购法定期限的质疑。

33.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

33.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

33.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

33.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

35.促进中小企业发展

35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

35.3 在服务采购项目中，供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

36.节能环保产品

36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，成交时优先推荐（详见第五章成交标准）。

37.绿色采购

37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

38.创新产品采购

38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

39.网络产品、市场准入类产品采购

39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

40.实施本国产品标准及相关政策

40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

40.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

40.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

40.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对谈判、响应文件内容作实质性修改。

政府采购合同

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的                     项目竞争性谈判结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按谈判文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按谈判文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按谈判文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按谈判文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按谈判文件及响应文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的谈判文件、响应文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供货物、服务（包含与货物相关的服务或与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物、服务（包含与货物相关的服务或与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物、服务（包含与货物相关的服务或与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除谈判文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，乙方向甲方提供符合合同约定的履约保证金后，甲方支付合同总价款的50%作为预付款。

8.1.2 货到验收合格设备正常运行，由最终用户单位签章的验收报告回执作为付款的依据，甲方收到供应商开具的合法有效发票后一次性付清余款。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目谈判的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见谈判文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物或服务的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的     %。

13.3 乙方逾期交付货物或服务的，应按逾期交付总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付货物或服务的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或服务，乙方愿意更换货物或服务但逾期交货的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物或服务的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

谈判文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为加强医疗设备集中采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合实际，实施此项目。

本项目属于市级集中采购医疗设备，按照统招分签的政府采购组织形式实施。需求单位依据本项目成交结果，按照分签原则，与成交供应商签订采购合同，明确采购标的、数量、质量、交货期、售后服务及违约责任等。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.0T磁共振成像系统 | 1 | 套 | 66000000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 原厂后处理高级工作站 | 2 | 套 |  | 含在主系统中 | 工业 | 货物 |
| 3 | 31P核素双调谐头颅多核线圈 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 23Na核素双调谐头颅多核线圈 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 2H核素的双调谐头颅多核线圈 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 水冷机组 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 精密空调 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 稳压电源 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 患者视频监控系统 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 氘-标记的葡萄糖（≥40g/人份） | 50 | 人份 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 脑功刺激仪 | 1 | 套 | 300000 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 磁共振专用双立柱式铁磁探测系统 | 1 | 套 | 200000 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 磁共振信号检测仪 | 1 | 台 | 1200000 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 无磁高压注射器 | 1 | 台 | 350000 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | AED设备 | 1 | 台 | 70000 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 无磁转运车辆 | 1 | 辆 | 50000 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 无磁轮椅 | 1 | 个 | 50000 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 无磁灭火器 | 1 | 套 | 10000 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 无磁消毒仪 | 1 | 台 | 50000 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 线圈专用储存车辆 | 1 | 辆 | 10000 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 线圈支架 | 1 | 个 | 10000 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 磁共振机房及相关环境改造 | 1 | 套 | 1800000 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 医用6M诊断显示器（含质控模块） | 20 | 台 | 30000 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 人体电动升降工学工位及配套电脑、显示器 | 20 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 激光投影仪及配套台式电脑、显示器、手提电脑 | 1 | 套 | 50000 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 高端服务器 | 2 | 套 | 250000 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 科室管理系统软件 | 1 | 套 | 200000 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 结构化影像教学系统 | 1 | 套 | 500000 |  | 工业 | 货物 |
| 29 | 人工智能辅助诊断软件 | 1 | 套 | 1500000 |  | 工业 | 货物 |
| 30 | 影像诊断质控软件 | 1 | 套 | 500000 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | 智能医学研究辅助平台 | 1 | 套 | 500000 |  | 工业 | 货物 |

## 四、拟采购产品需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 磁体系统 |  |
| ▲1.1 | 磁场强度（T） | ≥7.0 |
| 1.2 | 磁场类型 | 超导磁体 |
| 1.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| ▲1.4 | 高阶超导匀场阶数 | ≥3 |
| ▲1.5 | 三阶超导匀场通道 | ≥12 |
| 1.6 | 匀场模式 | 主动＋被动 |
| 1.7 | 集成常规匀场程序 | 具备 |
| 1.8 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≤7.9m |
| 1.9 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≤4.95m |
| 1.10 | 液氦消耗量（待机） | 0液氦挥发 |
| 1.11 | 裸磁体重量（含液氦） | ≤45吨 |
| 1.12 | 磁场均匀度 | VRMS，24平面法测量 |
| 1.13 | 40cm DSV典型值（ppm） | ≤0.15 |
| 1.14 | 30cm DSV典型值（ppm） | ≤0.03 |
| 1.15 | 20cm DSV典型值（ppm） | ≤0.0075 |
| ▲1.16 | 10cm DSV典型值（ppm） | ≤0.001 |
| 二 | 梯度系统 |  |
| ▲2.1 | 单轴梯度场强（非有效值、非性能值）（mT/m） | ≥110 |
| ▲2.2 | 单轴梯度切换率（非有效值、非性能值）（T/m/sec） | ≥250 |
| 2.3 | 最大单轴梯度场强及最大梯度切换率同时达到 | 具备 |
| 2.4 | 梯度系统冷却模式 | 水冷 |
| 2.5 | 梯度散热功率（kW） | ≤94 |
| 2.6 | 梯度力矩校正技术(Force Balance/Equalizers) | 具备 |
| 2.7 | 梯度放大器功率（MW） | ≥2.4 |
| 2.8 | 梯度放大器输出电流（A） | ≥1000 |
| 2.9 | 梯度高阶匀场阶数 | ≥3 |
| 2.10 | 梯度高阶匀场通道 | ≥9 |
| 三 | 射频系统 |  |
| 3.1 | 临床模式射频发射功率（kW） | ≥15 |
| 3.2 | 科研模式单通道射频发射功率（kW） | ≥2 |
| 3.3 | 射频类型 | 全数字化发射、接收 |
| 3.4 | 科研模式并行发射通道数 | ≥ 8 |
| 3.5 | 临床模式并行发射通道数 | ≥ 2 |
| 3.6 | 各通道同时并行采样接收带宽（kHz） | ≥500 |
| 3.7 | 最大独立射频接收通道数 | ≥64 |
| 3.8 | 神经系统临床用线圈 | ≥32接收通道 |
| 3.9 | 膝关节系统临床用线圈 | ≥28接收通道 |
| 3.10 | 神经系统科研用线圈 | 并行发射通道≥8 接收通道≥32 |
| 四 | 计算机系统 |  |
| 4.1 | 主机主频（GHz） | ≥3.5 |
| 4.2 | 主机内存（GB） | ≥64 |
| 4.3 | 主机显示器 | ≥24″ |
| 4.4 | 主机硬盘容量（系统盘+数据盘）（ GB） | ≥1024 |
| 4.5 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |
| 4.6 | 阵列处理器主频（GHz） | ≥2.3 |
| 4.7 | 阵列处理器内存（GB） | ≥160 |
| 4.8 | 图像重建速度（256×256矩阵）（f/s） | ≥81000 |
| 4.9 | 数据外部存储形式 | CD/DVD |
| ▲4.10 | DICOM3.0软硬接口及全部功能 | 具备 |
| 五 | 检查床及检查环境 |  |
| 5.1 | 检查床最大承重（kg） | ≥200kg |
| 5.3 | 心电触发 | 具备 |
| 5.4 | 脉搏触发 | 具备 |
| 5.5 | 呼吸触发 | 具备 |
| 5.6 | 专用防磁耳机 | 具备 |
| 5.7 | 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |
| 六 | 序列和应用 |  |
| 6.1 | 自旋回波(SE)序列 | 具备 |
| 6.2 | 反转恢复(IR)序列 | 具备 |
| 6.3 | 2D/3D FLASH序列或GRE序列 | 具备 |
| 6.4 | 2D/3D FISP序列或GRE序列 | 具备 |
| 6.5 | 2D/3D PSIF序列或GRASS序列 | 具备 |
| 6.6 | 2D/3D TrueFISP序列或FIESTA序列 | 具备 |
| 6.7 | 2D/3D MEDIC序列或MERGE序列 | 具备 |
| 6.8 | 2D/3D TurboFLASH (MPRAGE)序列 | 具备 |
| 6.9 | 3D VIBE或LAVA序列 | 具备 |
| 6.10 | 2D/3D TSE序列或FSE序列 | 具备 |
| 6.11 | 双对比TSE或FSE序列 | 具备 |
| 6.12 | RESTORE TSE序列或FSE序列 | 具备 |
| 6.13 | 3D SPACE或CUBE序列 | 具备 |
| 6.14 | 2D/3D TurboIR序列或IR-FSE序列 | 具备 |
| 6.15 | 2D/3D SSFSE或HASTE序列 | 具备 |
| 6.16 | 2D/3D 反转恢复SSFSE或HASTE | 具备 |
| 6.17 | 2D/3D单次激发TSE或FSE序列 | 具备 |
| 6.18 | 2D/3D Time-of-Flight (ToF) 血管造影 | 具备 |
| 6.19 | 2D/3D相位对比血管造影 | 具备 |
| 6.20 | 单次激发EPI | 具备 |
| 6.21 | 2D/3D分段EPI | 具备 |
| 6.22 | 3D GRE场图 | 具备 |
| 6.23 | 实时在线弥散成像 | 具备 |
| 6.24 | DTI弥散张量成像技术 | 具备 |
| 6.25 | DTI纤维束追踪技术 | 具备 |
| 6.26 | DSI弥散谱成像技术 | 具备 |
| 6.27 | RESOLVE或MUSE高分辨弥散成像技术 | 具备 |
| 6.28 | SMS或Multi Shot同时多层成像技术 | 具备 |
| 6.29 | 3D PACE或3D PROMO运动校正技术 | 具备 |
| 6.30 | MP2RAGE成像 | 具备 |
| 6.31 | 基于k空间的并行采集技术 | 具备 |
| 6.32 | 3D实时脑功能成像 | 具备 |
| 6.33 | 自动配位技术(Autoalign) | 具备 |
| 6.34 | 磁敏感加权成像 | 具备 |
| 6.35 | 7T专用神经序列及应用软件包 | 具备 |
| 6.36 | 7T专用基于SPACE或CUBE技术的3D FLAIR脉冲序列 | 具备 |
| 6.37 | 深度学习重建技术 | 具备 |
| 6.38 | 压缩感知重建技术 | 具备 |
| 6.39 | 静音脑功能技术 | 具备 |
| 6.40 | ASL灌注成像 | 具备 |
| 七 | 高级后处理工作站 |  |
| 7.1 | 主机主频（GHz） | ≥2.4 GHz |
| 7.2 | 主机内存（GB） | ≥8GB |
| 7.3 | 主机显示器 | ≥19” |
| 7.4 | 主机硬盘容量（系统盘+数据盘）（GB） | ≥128 GB |
| 7.5 | MPR、MIP、SSD及VR等 | 具备 |
| 7.6 | 灌注后处理分析 | 具备 |
| 7.7 | 脑功能成像后处理分析 | 具备 |
| 7.8 | 频谱后处理分析 | 具备 |
| 7.9 | 弥散张量后处理分析 | 具备 |
| 7.10 | 白质纤维束成像软件包 | 具备 |
| 八 | 提供7.0T超高场专职科学家驻场支持≥2年（磁共振影像相关专业，有7.0T使用经验，博士以上学历） | 提供 |
| ▲九 | 配套设备 | 所提供设备需能与所投核磁主机配套使用 |
| 9.1 | 31P核素双调谐头颅多核线圈：1套 | 提供产品品牌 |
| 9.2 | 23Na核素双调谐头颅多核线圈：1套 | 提供产品品牌 |
| 9.3 | 2H核素的双调谐头颅多核线圈：1套 | 提供产品品牌 |
| 9.4 | 氘-标记的葡萄糖≥50人份（40g/人份） | 提供产品品牌 |
| 9.5 | 水冷机组：1套 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.6 | 精密空调：1套 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.7 | 稳压电源：1套 | 提供产品品牌 |
| 9.8 | 患者视频监控系统：1套 | 提供产品品牌 |
| 9.9 | 脑功刺激仪：1套 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.10 | 磁共振专用双立柱式铁磁探测系统：1套 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.11 | 磁共振信号检测仪：1台 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.12 | 无磁高压注射器：1台 | 提供产品注册证 |
| 9.13 | AED：1台 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.14 | 无磁转运车辆：1辆 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.15 | 无磁轮椅：1个 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.16 | 无磁灭火器：1套 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.17 | 无磁消毒仪：1台 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.18 | 线圈专用储存车辆：1辆 | 提供 |
| 9.19 | 线圈支架：1个 | 提供 |
| 9.20 | 磁共振机房及相关环境改造（包括磁体间×1、设备间×1、操作间×1、更衣间×1、注射室×1、阅片室×2、会议室×1等; 磁体间包括电磁屏蔽、射频屏蔽） | 提供 |
| 9.21 | 20台医用6M诊断显示器（含质控模块）：分辨率3280×2048；屏幕最大亮度1300 cd/m2；屏幕对比度2000:1 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.22 | 20套人体电动升降工学工位及配套电脑、显示器：尺寸1.5m*0.75m；材质：理化板桌面，亚克力屏风，钢结构桌腿；16G DDR5内存；1TSSD硬盘；正版操作系统；17升机箱；23.8英寸显示器； | 提供 |
| 9.23 | 激光投影仪及配套台式电脑、显示器、手提电脑1套：投影仪≥5800流明 , 台式电脑及显示器1套、手提电脑1台 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.24 | 高端服务器2套： 2×32核 64 线程 CPU； 8×64GB 2Rx4 DDR5-5600B(CAS-46-45-45) RDIMM； 2×960GB 6G SATA SSD； 12×16TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e He 或同等性能以上 | 提供产品品牌、型号 |
| 9.25 | 科室管理系统软件：必须包含人员信息化管理、设备信息化管理、智能排班、绩效分析管理、台账管理、质控管理、会议管理、教学管理模块 | 提供 |
| 9.26 | 结构化影像教学系统：必须包含影像病历库、晨读和病例讨论、教学考试、教学培训、资料管理、模拟报告模块 | 提供 |
| 9.27 | 人工智能辅助诊断软件：包含MR脑结构、脑纤维、脑静息DTI、脑小血管 | 提供注册证 |
| 9.28 | 影像诊断质控软件：必须包含质控纠错管理、诊断报告评分、危急值管理、报告阴阳性、PI-RADS管理、BI-RADS管理、报告复杂度、绩效管理模块 | 提供 |
| 9.29 | 智能医学研究辅助平台：智能查房助手、脑影像定量分析平台；实体瘤辅助评估助手 | 提供 |

特别说明：以上▲技术参数需在响应文件中提供证明材料（提供与所投产品一致的最新原厂中文版技术白皮书、产品彩页、官网截图或具有CMA标识的有效检测报告等，采购文件另有规定的，从其规定），否则不予认可。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含谈判文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，供应商需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。供应商应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；供应商及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

（2）质量要求

供应商提供的设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。供应商签订合同前提供制造商出具《产品技术标准》(白皮书)，若经核实发现与响应文件不一致，将视为提供虚假材料。设备的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按谈判文件要求、供应商响应文件承诺及国家规定的相关标准执行。

（3）验收要求

3.1设备验收由最终用户单位负责具体实施；应当按照谈判文件的要求及响应文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按照响应文件技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合响应文件承诺和合同要求时，供应商应及时解决。不符合谈判和响应文件要求的，将视情况按验收不合格设备进行处置。

3.2供应商交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。供应商交付设备及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时必须将本次响应文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖供应商公章的销售发票复印件交与最终用户单位。供应商应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件、原厂售后服务承诺，易损件和试剂耗材价格（未提供视同质保期内免费提供），中文使用说明书等。

3.3最终用户单位对供应商提供的设备在使用前进行调试时，供应商需负责安装并免费向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照供应商响应文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。

3.4验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托江苏省省级法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由采购人承担，质量不合格的，检测费用由供应商承担。

（4）质保（维保）及售后要求

4.1质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在总价中。

4.2质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

4.3供应商提供设备整机贰年及以上原厂免费保修，所配置的全部第三方产品贰年及以上原厂免费保修，免费开放科研平台，在保证设备稳定运行的基础上，配套软件终身免费升级及使用。质保期内维修（人为因素除外）费用包含在总价中，保修期结束后应保证原厂整机年维保费（包括所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于相应分项报价的5%，并根据医院实际需求进行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后12个月内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

采购文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

# 第五章  成交标准

一、成交标准

1.谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照评审价格由低到高顺序推荐2名成交候选供应商。

2.供应商的评审价格如相同，按照供应商递交响应文件的先后顺序进行排名。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在响应文件中对此作出承诺的（按照谈判文件要求在《分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照谈判文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、谈判响应函

四、谈判报价表

五、分项报价表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、中小企业声明函（如有）

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

十、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、信用承诺函

### 信用承诺函

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在响应、谈判、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至谈判有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅限谈判文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.供应商为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.供应商应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按谈判文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效响应处理。

三、谈判响应函

### 谈判响应函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的谈判文件，我方正式提交谈判响应函，并宣布同意如下内容：

1.按谈判文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务或与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的谈判日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

6.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

7.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）

8.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、谈判报价表

### 谈判报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

五、分项报价表

### 分项报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，谈判文件另有规定的除外。

2.《分项报价表中》“总报价”应当与《谈判报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效响应。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

六、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.供应商须对谈判文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按谈判文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.供应商须对谈判文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（谈判文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（谈判文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。谈判文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

- 十、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。