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[bookmark: _Toc32256][bookmark: _Toc27317][bookmark: _Toc514054470]第一部分  招标公告
	项目概况
江苏省公安厅警犬基地采购2026年度警犬犬粮项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网苏采云系统”获取招标文件，并于2026年9月7日10点00分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc2298][bookmark: _Toc29050][bookmark: _Toc7588]一、项目基本情况  	
项目编号：JSZC-320000-JSHY-G2026-0170 
项目名称：江苏省公安厅警犬基地采购2026年度警犬犬粮项目
预算金额：167.9万元（成犬犬粮131.4万元，幼犬犬粮36.5万元）
[bookmark: OLE_LINK30]最高限价：人民币最高限价167.9万元（成犬犬粮最高限价131.4万元（其中大中型犬成犬粮（12月龄以上）最高限价102.2万元，小型犬成犬粮（12月龄以上）最高限价29.2万元），幼犬犬粮（0-12月龄）最高限价36.5万元）
采购需求：
	序号
	类型
	包装单位
	数量（千克）
	分项限价
	是否允许进口产品

	1
	大中型犬成犬粮（12月龄以上）核心产品
	10kg/-15kg/包
	28000
	102.2万元
	否

	2
	小型犬成犬粮（12月龄以上）
	8kg-12kg/包
	8000
	29.2万元
	

	3
	幼犬犬粮（0-12月龄）
	8kg-12kg/包
	6500
	36.5万元
	

	以上为预估2026年犬粮采购数量，具体数量以实际采购为准。具体详见第四部分采购需求。


配送地点：南京市六合区冶山街道英雄岭路1号江苏省公安厅警犬基地。
供货期限：合同自签订之日起有效期一年，实行分批供货，各批次供货时间以采购人通知为准。
[bookmark: _Toc3038]本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc8033][bookmark: _Toc16192]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK17]1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK18]2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK19]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK20]4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK21]5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
[bookmark: OLE_LINK22]6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK28]1.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
1.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
1.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc1979][bookmark: _Toc13339][bookmark: _Toc26697]三、获取招标文件
1、时间：自公告发布之日起5个工作日。
2、地点：“江苏政府采购网苏采云系统”
3、方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。
[bookmark: _Toc2291][bookmark: _Toc12587][bookmark: _Toc28083]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间及开标时间：2026年9月7日10点00分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc5544][bookmark: _Toc8288][bookmark: _Toc19411]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc12845][bookmark: _Toc12830]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc10479]1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。    
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。
[bookmark: _Toc26301][bookmark: _Toc24284]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc5336][bookmark: _Toc11624][bookmark: _Toc25617]1.采购人信息
[bookmark: _Toc18962]名称：江苏省公安厅
[bookmark: _Toc17137]地址：江苏省南京市鼓楼区扬州路1号
[bookmark: _Toc18720]联系方式： 025-83526522
[bookmark: _Toc29917]2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc17590][bookmark: _Toc6514]名称：江苏弘业国际技术工程有限公司
[bookmark: _Toc8777][bookmark: _Toc29228]地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼
[bookmark: _Toc4151][bookmark: _Toc30931]联系方式：025-52278306
[bookmark: _Toc2685][bookmark: _Toc23093]传  真：025-52278761
[bookmark: _Toc4597][bookmark: _Toc21139]3.项目联系方式
[bookmark: _Toc23478][bookmark: _Toc18816]项目联系人：陆俊华
[bookmark: _Toc12073][bookmark: _Toc13399]电话：025-52278306
[bookmark: _Toc7212][bookmark: _Toc10498]            第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc10216][bookmark: _Toc514054471][bookmark: _Toc17216][bookmark: _Toc17705]投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。

	2
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	3
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]90日（从提交投标文件截止之日起算）

	4
	评标办法
	综合评分法
具体评标办法详见招标文件第三部分
评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序

	5
	中标通知书领取
	领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼
需提供材料：中标服务费缴纳截图

	6
	中标服务费的收取
	根据江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，为提高采购效率、简化资金支付流程，本项目招标代理费由中标供应商在领取中标通知书时，一次性支付至采购代理机构。代理费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）取费标准的68%计取，计费基准为最终成交价格。
本项费用已综合包含在供应商响应报价内，不单独列项、不另行结算。各供应商在编制报价文件时，须足额测算、统筹将该项代理费纳入成本综合考量，因未合理预估该项费用所产生的损失与风险，均由供应商自行承担。
	账户信息：
	户    名：江苏弘业国际技术工程有限公司
	开户银行：中国银行南京市中华路支行   
	账    号：527460884999

	7
	履约保函
	
1、中标供应商在采购合同签订之日起7个工作日内，向采购人缴纳中标价格总价金额5%的由金融机构出具的独立履约保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至合同截止时止；（4）担保金额为中标价格总价金额的5%。如中标供应商提供的保函未载明前述内容的，采购人可以拒收该保函，并拒绝支付货款。
2、对于中标供应商应承担的违约责任/索赔金额，采购人有权向出具独立保函的金融机构主张索赔。


	[bookmark: _Toc25522][bookmark: _Toc514054472]8
	采购标的所属行业
	本项目采购标的对应的行业主要为工业

	[bookmark: _Toc20458][bookmark: _Toc22298]9
	其它
	所有供应商应在开标结束后提供纸质投标文件一正二副递交至采购代理机构存档。




















一、总 则
1、招标方式
本次招标采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。
2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。
2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
3、适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
5、招标文件的约束力
投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。
6、相同品牌产品投标
6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc514054473][bookmark: _Toc21335][bookmark: _Toc17916][bookmark: _Toc30610]二、招标文件
7、招标文件构成
第一部分：招标公告；
第二部分：投标人须知； 
第三部分：评标方法和标准；
第四部分：采购需求；
第五部分：合同格式及条款；
第六部分：投标文件格式。
8、招标文件的澄清
任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。
9、招标文件的修改
9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。
9.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。 
9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。
[bookmark: EB453bde7f4ddc418fae2aad9fbcd82554][bookmark: EBec71fc1696a240c4b620fe1e00b2ce58]9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。   
[bookmark: _Toc26871][bookmark: _Toc20227][bookmark: _Toc514054474][bookmark: _Toc26908]三、投标文件的编制
10、投标文件的编制要求
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。
11、投标文件构成
11.1资格证明文件；
11.1.1具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
11.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；
11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
11.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）；
11.1.5 参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
11.1.6法律、行政法规规定的其他条件；
11.1.7 拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
11.1.7.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
11.1.7.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
11.1.7.3 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
11.2投标函；
11.3报价文件
11.3.1开标一览表；
11.3.2明细报价表。
11.4技术文件
[bookmark: EB7f6b24a996964930b08d6b290b36e3fd]11.4.1技术响应偏差表。
11.4.2其他技术文件（根据评分点自行提供）
11.5商务文件
[bookmark: EBdc2c24f6358343e896cd43bd6621a619]11.5.1商务响应偏差表；
11.5.2投标人承担类似项目业绩一览表
11.5.3其他商务文件（根据评分点自行提供）。
12、 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；
13、投标报价
[bookmark: EB54dd097a55df4796bd5f9b6bdf2ddc40]13.1投标人报价是根据招标文件所确定的供货范围内的全部货物和工作人员的价格体现，是为完成采购文件规定的供货工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于货物(设计、制造、包装、仓储、运输装卸)、人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费等），供货所用设备、工具购置及维护费用，供货所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等支出。
投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
13.3报价注意事项：
13.3.1价格一律以人民币计算；
13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
14、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
15.招标代理服务费
15.1根据江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，为提高采购效率、简化资金支付流程，本项目招标代理费由成交供应商在领取成交通知书时，一次性支付至采购代理机构。代理费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）取费标准的68%计取，计费基准为最终成交价格。
本项费用已综合包含在供应商响应报价内，不单独列项、不另行结算。各供应商在编制报价文件时，须足额测算、统筹将该项代理费纳入成本综合考量，因未合理预估该项费用所产生的损失与风险，均由供应商自行承担。
16、投标有效期
16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。 
[bookmark: EB12ed6b870f334fa092f7ed1f9a9dbab8][bookmark: EB5d36e8077cc64e309c0c0f0cd8a6f496]16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。     
[bookmark: _Toc26211][bookmark: _Toc5409][bookmark: _Toc9292][bookmark: _Toc514054475]四、投标文件的提交
[bookmark: _Toc514054476][bookmark: _Toc11452]17.1、投标文件的提交
17.1.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2、投标截止时间
17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。
17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
17.3、投标文件被拒绝接收的情形
[bookmark: EB200c38d7a1c345f29b604b38d510a951]17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。 
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]17.4、投标文件的撤回和修改
17.4.1投标文件的撤回
17.4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.4.2 投标文件的修改
17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc30306][bookmark: _Toc27625]五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款
[bookmark: EB94942e5430df4fb8a077f3cf7667f212]18、以下情形将视为无效投标
18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.1.6未通过符合性审查的。
18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
18.1.12投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；
18.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。
18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；
18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；
18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、以下情形投标将被拒绝
19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款
21.1提供虚假材料谋取中标的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律、法规规定的其它情况。
22、恶意串通投标的情形
22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
22.13不同投标人的投标文件相互混装；
[bookmark: _Toc29013][bookmark: _Toc13553][bookmark: _Toc11517][bookmark: _Toc514054477]六、开标、资格审查、评标程序
23、开标会议
23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
24、资格审查
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
25、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。
26、评标原则
“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。
27、评标过程的保密与公正
27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
28、评标程序
[bookmark: EB48e5ba2667fe4390bf237677a47020dd]28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
28.2澄清有关问题。
28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
[bookmark: EB66024636071342209da8bda483232040]28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。 
29、 [bookmark: EBf6bd108017b14bde8ec3ea4804c87c27]政府采购政策功能落实
[bookmark: EBd9bc59d5f2ed4fb8a64ee2e373d8cc72][bookmark: _Toc9744][bookmark: _Toc81493168][bookmark: _Toc23173][bookmark: _Toc5167][bookmark: _Toc514054478]29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》
工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。 
29.8进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。
 29.10落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。
29.11 支持乡村产业振兴管理：落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求。
29.12涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
29.13采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
29.14创新产品采购
优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
29.15 网络产品、市场准入类产品采购
29.15.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
29.15.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
29.16落实《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
29.17政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
29.17.1.本项目对采购本国产品给予政策支持。
29.17.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
29.17.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
29.18根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
29.19未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
29.20在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
七、中标及合同签订
30、标后审查
[bookmark: EB17cdacdfdd1244abbb73389fe0bfffe7]30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。
31、确定中标人
31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。
31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。
31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
32、中标通知书
32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。
32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
33、签订合同
33.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。
34、履约保函
[bookmark: EB3094b551b51c42ca93e0255d679fb06f][bookmark: EB0d6067c6e00d44b1ad5603550c455e87]见前附表。  
[bookmark: _Toc31894][bookmark: _Toc81493169][bookmark: _Toc25599][bookmark: _Toc514054479][bookmark: _Toc14752]八、验收及付款
35、验收
[bookmark: EBbbb2492ed6b84c9193a6bb6f72a512f3]35.1由采购人组织验收，中标人配合。
36、付款
[bookmark: EBf0da31fab3a04ad0893de83144a87b34]36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。
[bookmark: _Toc514054480][bookmark: _Toc26939][bookmark: _Toc81493170][bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc31322]九、质疑与投诉
37、质疑与投诉
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。
37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。 
[bookmark: _Toc26968][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc32340][bookmark: _Toc120614221]十、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 
[bookmark: _Toc2112][bookmark: _Toc28399]
第三部分  评标方法和标准
[bookmark: _Toc24217_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4647][bookmark: _Toc17445][bookmark: _Toc12296]一、资格审查
采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	符合招标文件规定

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	无重大违法行为声明
	

	法律、行政法规规定的其他条件
	

	符合联合体规定
	符合招标文件规定

	特定资格要求（如有）
	符合招标文件规定


[bookmark: _Toc18818][bookmark: _Toc17529]二、符合性审查
符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件的要求

	法定代表人身份证明或授权委托书（需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。
	符合招标文件的要求

	签署和盖章符合要求
	符合招标文件规定

	开标一览表及投标报价 
	格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价）

	投标文件对招标文件的实质性条款的响应性
	符合招标文件规定


[bookmark: _Toc11959][bookmark: _Toc3702][bookmark: _Toc17823]     三、评分办法—综合评分法
1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，服务方案得分高优先；评分、报价、方案得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。 
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。  
 2、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	[bookmark: _Toc514054481]序号
	评分
因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。（小数点后保留两位）
	30分

	2
	技术参数响应情况
	技术参数全部满足招标要求的得满分24分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标文件处理；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣3分，非打★号▲号指标为基本指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。
注：招标文件标注“★”和“▲”需如实填写所投产品参数并按照要求提供相应产品彩页或白皮书或产品说明书或检测报告或功能截图证明等证明材料（如招标文件第四部分有要求的，则按招标文件要求提供），证明材料原件备查。
	24分

	3
	服务方案
	供应商应根据招标文件要求及本项目特点， 提供项目供货方案（包括组织机构、产品运输、人员配置、时间进度安排、工作程序和步骤、关键步骤的思路和要点等）：
方案科学合理全面、重点突出、针对性强、可操作性强，得5分；
方案较科学较合理全面、重点突出、可操作性强，得3分；
方案一般、能重点突出、针对性一般，可操作性一般的得1 分；
未提供相应方案的不得分。
	5分

	
	
	根据供应商提供的产品质量控制和保障方案进行综合评分：
产品质量保障方案合理可行，针对性强的得5分；
产品质量保障方案较合理可行，针对性较强的得3分；
产品质量保障方案内容基本合理可行的得1分；
未提供不得分。
	5分

	
	
	根据供应商提供的应急处理方案（至少包括货物损坏、错漏等情况下的调换，恶劣天气的配送方案），从其方案的合理性、可行性等进行综合打分：
应急方案合理完善，可行的得3分；
应急方案合理完善性较强，较可行的得2分；
应急方案合理完善性一般，可行性一般的得1分；
应急方案方案较差或未提供不得分。
	3 分

	
	
	根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于货物交付安排 、验收方案、调换货服务、后续货品增订及服务响应时间进行打分：
方案详细，可操作性强得3分；
方案较详细，可操作性较强得2分；
方案粗略，可操作性一般得1分；
方案较差或未提供不得分。
	3分

	
	
	评委根据供应商提供的所投产品的整包样品（包括但不限于样品的成分、气味、外观、质量等）进行综合评分：
（1）大中型犬成犬粮（12月龄以上）（≥10kg/包，提供未拆封的一整袋）：
样品配方设计全面满足科学合理性，营养成分丰富且配比适宜，颗粒大小均匀，气味自然，无任何异味，得6分；
样品配方设计较好满足科学性，营养成分丰富、配比协调，颗粒大小基本均匀无偏差，气味自然，无异味，得 3分；
样品配方满足基本科学要求，营养成分基本达标，颗粒大小基本均匀，气味无明显异常，基本自然，得 1 分；
未提供或样品与本项目需求严重偏离不得分。
（2）小型犬成犬粮（12月龄以上）（≥8kg/包，提供未拆封的一整袋）：
样品配方设计全面满足科学合理性，营养成分丰富且配比适宜，颗粒大小均匀，气味自然，无任何异味，得 3分；
样品配方设计较好满足科学性，营养成分丰富、配比协调，颗粒大小基本均匀无偏差，气味自然，无异味，得 2分；
样品配方满足基本科学要求，营养成分基本达标，颗粒大小基本均匀，气味无明显异常，基本自然，得 1 分；
未提供或样品与本项目需求严重偏离不得分。
（3）幼犬犬粮（0-12月龄）（8kg/包或10kgG/包或12kg/包，提供未拆封的一整袋）：
样品配方设计全面满足科学合理性，营养成分丰富且配比适宜，颗粒大小均匀，气味自然，无任何异味，得 3分；
样品配方设计较好满足科学性，营养成分丰富、配比协调，颗粒大小基本均匀无偏差，气味自然，无异味，得 2分；
样品配方满足基本科学要求，营养成分基本达标，颗粒大小基本均匀，气味无明显异常，基本自然，得 1 分；
未提供或样品与本项目需求严重偏离不得分。
	12分

	
	
	注：
（1） 样品递交时间及地址：投标截止时间（2026年9月7日10：00北京时间）前递交至南京市中华路50号弘业大厦1楼开标大厅。投标截止时间后送达的样品概不接收。如因供应商未及时告知招标代理机构导致样品未能及时接收的风险由供应商自行承担。联系人:武芳瑶，电话:13644504467），具体要求详见“第四部分采购需求”。
中标结果公示后，代理机构将退还所有未中标供应商的样品，中标人的样品交由招标人保管，并作为履约验收的参考。未中标供应商在中标结果公示后请及时联系招标代理，办理样品退回的事宜。若需要邮寄的，邮寄费用由投标人自行承担。
	

	4
	业绩
	供应商自2023年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准）的类似犬粮供应业绩（至少包含核心产品）。每提供一个得3分，最多得9分。（同一采购单位的业绩不重复计算，提供合同复印件加盖投标单位公章，合同需能体现相关信息。）
	[bookmark: _GoBack]9分

	5
	履约能力
	如出现应急送货要求，自接到采购人通知时间至实际到货时间，承诺8小时内完成供货的得2分；承诺12小时内完成供货的1分，承诺24小时内完成供货的0.5分；未提供或其它均不得分， 提供承诺书（格式自拟 ）。(注:须提供承诺函并加盖投标供应商公章，承诺函格式自拟，未按要求提供不 得分。）
	2分

	6
	有利于本项目实施的其他内容
	1、 供应商提供承诺中标后可免费提供配套饲喂技术指导服务（服务配套：每50kg犬粮免费提供不低于0.5kg所投产品的货品，包括但不限于犬用罐头、奶糕等）得3分。(注:须提供承诺函并加盖投标供应商公章，承诺函格式自拟，未按要求提供不得分。）
2、 供应商结合本次项目实际提出切实有效其他内容的，每提供一条经评标小组认可、切实可行的得2分，本项最多得4分。
	7分


说明：
1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在投标文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
2、政策功能：
（1）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）小微企业的价格扣除
2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。
   2.2 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.3小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：
2.3.1供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；
2.3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
2.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
    2.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3、监狱和戒毒企业的价格扣除  
3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
4、残疾人福利性单位的价格扣除 
4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 
4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
1
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一、项目要求
（一）货物要求
★1、供应商必须严格按照招标文件要求，确保所供应的犬粮品质稳定可靠。供应商所投产品需符合GB/T31216—2014标准。所投产品需为同一品牌。在投标文件中提供投标产品符合国家规定的生产许可证明（证明材料可为供应商或产品生产厂家）。需提供承诺书，承诺书格式详见附件。
2、为保证产品质量、性价比，供应商不得提供散装犬粮，选用8KG/包-15KG/包的大包犬粮。
▲3、供应商提供的到货犬粮距保质期到期不得少于12个月。（提供书面承诺书）
（二）包装要求
1、犬粮包装应采用密封防潮包装材料，如复合铝箔袋或密封塑料桶等，确保在储存和运输过程中不受潮、不变质。
2、犬粮包装上应清晰标注产品名称、品牌、成分分析表、生产日期、保质期、使用方法、储存条件、生产厂家信息等内容，字体清晰、规范、不易褪色，方便使用和管理。
（三）供货要求
★1、供应商承诺须在接到招标人通知后48小时内将犬粮送至招标人指定地点，并且按照招标人要求码放整齐。
2、供货时供应商应提供每批次犬粮的质量检测报告、合格证明文件等相关资料，确保产品质量可追溯。
3、供应商应负责犬粮的运输及装卸工作，确保在运输过程中犬粮不受损坏、不变质。运输车辆应保持清洁卫生，符合食品运输卫生标准。
（四）验收要求
1、采购人将按照本招标需求及相关国家标准对每批次到货的犬粮在15个工作日之内进行验收。验收内容包括但不限于产品包装、外观、气味、营养成分、质量检测报告等。
2、如采购人发现犬粮存在质量问题或与招标要求不符的情况，供应商应按照招标人要求，无条件更换，并承担由此产生的一切费用和损失。
（五）售后要求
1、供应商需对采购人在喂养时发现的问题（包括但不限于发霉变质问题、异味异常问题、颗粒不均问题）犬粮，按照招标人要求无条件更换。
2、供应商应承诺对所供应的犬粮，如在保质期内出现任何质量问题，做免费更换或退货处理。
★3、投标人承诺如食用供应商所提供的到货犬粮，出现影响犬类健康或造成犬类疾病等情况，经查证是因食用供应商所供犬粮引起的，由供应商承担招标人的相应损失。
（六）其它要求
1、供应商应具备应急保障能力，能够切实承担采购人提出的应急需求，确保在紧急情况下可以组织调配犬粮。
2、供应商应根据采购人犬群情况提供饲养建议方案，并根据实际饲喂情况对饲养建议方案进行修改、调整。
3、供应商中标后在实际供货环节所交付的产品，须与提供的样品质量一致。
4、中标供应商在供货期间，须接受采购人不定期委托第三方机构对供货产品进行抽样检测。采购人有权根据项目实际需要确定抽样检测频次，原则上每年度不低于 3 次。抽检合格的，检测费用由采购人承担；若抽检不合格，中标供应商须对同批次产品无条件免费更换，并承担由此产生的第三方检测费用、退换货运费及由此造成的一切损失。 1 次抽检不合格的，在最后一次付款中按 5% 的货款扣除；合同期内累计出现 2 次及以上抽检不合格的，采购人有权终止合同。
二、产品营养指标参数要求
1、大中型犬成犬粮（12月龄以上）营养及卫生指标
	序号
	指标名称
	指标

	1
	▲粗蛋白
	≥22

	2
	▲粗脂肪
	≥11

	3
	▲粗灰分
	≤10

	4
	▲粗纤维
	≤8

	5
	钙
	≥0.9

	6
	总磷
	≥0.6

	7
	水溶性氯化物
	≥0.09

	8
	赖氨酸
	≥0.75

	9
	水分
	≤12

	10
	氟/(mg/kg)
	≤150

	11
	镉/(mg/kg)
	≤2

	12
	汞/(mg/kg)
	≤0.3

	13
	铅/(mg/kg)
	≤5

	14
	总砷(以As计)/(mg/kg)
	≤10(其中无机砷含量不超过2mg/kg)

	15
	曲霉毒素B1 /(μg/kg)
	≤10

	16
	细菌总数/(CFU/g)
	<1×104

	17
	沙门氏菌(25g中)
	不得检出

	18
	微生物
	符合商业无菌要求



2、小型犬成犬粮（12月龄以上）营养及卫生指标
	序号
	指标名称
	指标

	1
	▲粗蛋白
	≥25

	2
	▲粗脂肪
	≥14

	3
	▲粗灰分
	≤10

	4
	▲粗纤维
	≤8

	5
	钙
	≥0.9

	6
	总磷
	≥0.7

	7
	水溶性氯化物
	≥0.09

	8
	赖氨酸
	≥0.8

	9
	水分
	≤12

	10
	氟/(mg/kg)
	≤150

	11
	镉/(mg/kg)
	≤2

	12
	汞/(mg/kg)
	≤0.3

	13
	铅/(mg/kg)
	≤5

	14
	总砷(以As计)/(mg/kg)
	≤10(其中无机砷含量不超过2mg/kg)

	15
	曲霉毒素B1 /(μg/kg)
	≤10

	16
	细菌总数/(CFU/g)
	<1×104

	17
	沙门氏菌(25g中)
	不得检出

	18
	微生物
	符合商业无菌要求



3、幼犬犬粮（0-12月龄）营养及卫生指标
	序号
	指标名称
	指标

	1
	▲粗蛋白
	≥29

	2
	▲粗脂肪
	≥15

	3
	▲粗灰分
	≤10

	4
	▲粗纤维
	≤8

	5
	钙
	≥1

	6
	总磷
	≥0.8

	7
	水溶性氯化物
	≥0.45

	8
	赖氨酸
	≥0.9

	9
	水分
	≤12

	10
	氟/(mg/kg)
	≤150

	11
	镉/(mg/kg)
	≤2

	12
	汞/(mg/kg)
	≤0.3

	13
	铅/(mg/kg)
	≤5

	14
	总砷(以As计)/(mg/kg)
	≤10(其中无机砷含量不超过2mg/kg)

	15
	曲霉毒素B1 /(μg/kg)
	≤10

	16
	细菌总数/(CFU/g)
	<1×104

	17
	沙门氏菌(25g中)
	不得检出

	18
	微生物
	符合商业无菌要求



注：▲投标产品营养指标投标人需提供具备第三方检测机构出具的对应产品检测报告，报告内容包括但不限于以上所列营养指标。
三、样品要求
1、供应商应当按照招标文件的要求提供样品(样品递交时间及地址：投标截止时间（2026年9月7日10:00北京时间）前递交至南京市中华路50号弘业大厦1楼开标大厅。投标截止时间后送达的样品概不接收。如因供应商未及时告知招标代理机构导致样品未能及时接收的风险由投标人自行承担。 联系人:武芳瑶，电话:+86-13644504467），样品的质量标准应当符合或优于招标文件的标准和要求。
2、样品的评审方法以及评审标准见招标文件第三章评标标准部分。如样品不符合招标文件要求的品类、营养指标(含未提供样品等)等，按无效样品处理。
3、样品明细清单如下:
	序号
	类型
	单位
	数量
	规格

	1
	大中型犬成犬粮（12月龄以上）
	包
	1
	≥10KG/包

	2
	小型犬成犬粮（12月龄以上）
	包
	1
	≥8KG/包

	3
	幼犬犬粮（0-12月龄）
	包
	1
	≥8KG/包

	供应商所投以上产品需为同一品牌产品。


注:(1)供应商样品在投标截止时间前递交至采购代理机构，贴有注明招标项目的名称、编号、供应商名称等基本信息，以便识别。
（2）中标结果公示后，代理机构将退还所有未中标供应商的样品，中标人的样品交由招标人保管，并作为履约验收的参考。未中标供应商在中标结果公示后请及时联系招标代理，办理样品退回的事宜。若需要邮寄的，邮寄费用由投标人自行承担。
四、付款条件
1、本项目按采购人实际采购到货数量进行据实结算。 
2、供货方按采购人实际订单需求完成配送且验收合格，由供货方开具合法有效的增值税发票，在供货周期内，供货方必须在采购人规定时间范围内提供发票；采购人采用分批次付款，第一次付款：合同签订后15个工作日内，采购人向供货方支付合同总价款的30%作为预付款；第二次付款：供货方完成本合同项下全部货物配送工作，经采购人全面验收合格后支付剩余货款。

五、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章  评标方法和标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注：1、本章要求★号项为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效响应处理。供应商需在《技术条款偏离表》（格式见第六部分）中体现响应情况及偏离情况。
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第五部分 合同格式及条款
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

甲方：江苏省公安厅
乙方：
	经公开招标（项目编号：                             ）及甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方货物，特订立本合同。
一、货物名称、型号、数量和价格
	货物名称
	生产厂家
	规格
	数量
	单价

	大中型犬成犬粮（12月龄以上）
	
	
	
	

	小型犬成犬粮（12月龄以上）
	
	
	
	

	幼犬犬粮（0-12月龄）
	
	
	
	


2、 合同金额：
本合同金额为：人民币            元（含税）。上述金额包括包含货物金额、运输费、上门服务费、人工费等与本服务项目相关可能发生的所有费用。除非合同条款中另有规定且经双方协商一致，本合同金额在合同实施期间不因市场变化或其他因素而变动，乙方无权要求甲方支付其他任何费用。
3、 付款方式：
1、本项目按甲方实际采购到货数量进行据实结算。 
2、乙方按甲方实际订单需求完成配送且验收合格，由乙方开具合法有效的增值税发票，在供货周期内，乙方必须在甲方规定时间范围内提供发票；甲方采用分批次付款，第一次付款：合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；第二次付款：乙方完成本合同项下全部货物配送工作，经甲方全面验收合格后支付剩余货款。
3、履约保函：乙方在采购合同签订之日起7个工作日内，向甲方缴纳中标价格总价金额5%的由金融机构出具的独立履约保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至合同截止时止；（4）担保金额为中标价格总价金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并拒绝支付货款。
对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权向出具独立保函的金融机构主张索赔。
四、供货期限：合同自签订之日起有效期一年，实行分批供货，各批次供货时间以甲方通知为准。
配送地点：南京市六合区冶山街道英雄岭路1号江苏省公安厅警犬基地。
5、 质量验收标准
5.1乙方提供的犬粮必须符合现行国家行业质量标准，且无有毒有害成分、无变质发霉、无异味杂质，到货犬粮距保质期不低于12个月。
5.2犬粮出厂时需出具产品质量检验合格证明，每批次供应随货附带检验单复印件并加盖乙方公章。
5.3乙方承诺所有犬粮未受过污染、未感染任何疫病相关病菌，符合警用犬喂养安全要求。
5.4 到货验收要求：乙方每批次货物送达指定地点后15个工作日内，甲方对货物的外包装、生产期、保质期、产品品相、随货资料等进行现场验收，货物规格、品质、资料不符合合同约定的，甲方有权拒收，乙方须在甲方规定时限内无条件重新配送合格产品，产生的一切费用由乙方自行承担。
5.5 第三方抽检约定：乙方在供货期间，须接受甲方不定期委托第三方机构对供货产品进行抽样检测。甲方有权根据项目实际需要确定抽样检测频次，原则上每年度不低于 3 次。抽检合格的，检测费用由甲方承担；若抽检不合格，乙方须对同批次产品无条件免费更换，并承担由此产生的第三方检测费用、退换货运费及由此造成的一切损失。 1 次抽检不合格的，在最后一次付款中按 5% 的货款扣除；合同期内累计出现 2 次及以上抽检不合格的，甲方有权终止合同。
6、 合同转包或分包
6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
6.3乙方如有转包或分包行为，甲方有权解除合同。同时，乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总价款30%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的所有损失。
7、 违约责任
7.1 乙方逾期供货的，每逾期一日按逾期供货货款的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过7日的，甲方有权解除本合同，乙方需向甲方支付合同总金额5%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
7.2 若乙方供应的犬粮经检测质量不合格、存在霉变、异味、污染、病菌超标、保质期不足等质量问题，乙方需无条件退换该批次产品；同一季度内出现一次及以上产品抽检不合格的，甲方有权扣减当季度货款的5%。合同期内出现两次及以上产品抽检不合格的，甲方有权终止合同，乙方需支付合同总金额10%的违约金，并承担由此造成的所有后果。
7.3 甲方逾期支付货款的，每逾期一日按应付未付货款的0.5‰向乙方支付违约金。
7.4 任何一方违反本合同其他约定，给对方造成损失的，需承担足额赔偿责任。
八、廉政廉洁条款
8.1采购过程中如发现乙方围标、串标，或向甲方行贿等违法违规行为的，一经查实，甲方有权终止合同，并不再支付乙方剩余合同款，乙方退回已支付合同款，同时，承诺不再参加甲方后三年组织的政府采购活动。
九、保密条款
9.1甲乙双方在合作过程中知悉的对方一切秘密，包括但不限于有关本合同双方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，双方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。未经对方书面同意，任何一方均不得泄露、使用或许可给第三方使用上述保密信息。双方应当依法保护合作过程中收集、处理的公民个人信息。若乙方未能遵守本合同约定的保密义务，造成失泄密的，应当承担所有经济、法律责任。且乙方应当按本合同总金额30%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部损失。此外，还将依法追究乙方的刑事责任。
9.2无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。
9.3乙方应是以甲方签订保密协议书。
十、不可抗力
10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十一、其他约定
11.1本合同所有附件（含采购需求、投标报价表、中标通知书）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
11.2双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
11.3未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方承担转让债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。
11.4本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
11.5本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执贰份，乙方执贰份。
11.6进场前乙方应配合甲方对所有人员进行背景审查。现场严禁拍照及无故逗留，请送货人员完成工作后即刻离场。拒不遵守规定的，责任自负。

甲方（盖章）：江苏省公安厅                乙方（盖章）： 
地址：                                    地址： 
法定代表人（或授权人）：                  法定代表人（或授权人）：
部门负责人：                              开户行名称：
                                          开户行账号：
经办人:                                   经办人:    
签订日期：____年__ 月__日                 签订日期：____年__月__日。
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保密协议书
甲方（采购人）：江苏省公安厅
乙方（供货/中标单位）：
鉴于乙方参与江苏省公安厅警犬基地2026年度警犬犬粮采购项目（以下简称“本项目”）供货及配套服务工作，在项目实施、供货运输、现场对接、履约服务全过程中，将接触、知悉、获取甲方警务工作、基地管理、场地信息、犬群信息、采购管理、内部管控等涉密及内部敏感信息。为严格保守警务工作秘密、规范履约行为、维护甲方安全与管理秩序，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《中华人民共和国民法典》及公安机关保密管理相关规定，甲乙双方本着合法合规、权责对等、严守秘密的原则，订立本保密协议，双方共同严格遵照执行。
第一条 保密信息范围
本协议所指保密信息，指乙方在投标、合同签订、供货配送、现场服务、验收对接及项目存续期间知悉、接触、获取的全部甲方非公开信息，包含但不限于：
1、甲方警犬基地场地布局、执勤训练、犬群数量、犬只档案、饲养管理、日常勤务等内部工作信息；
2、本项目采购预算、采购方案、供货计划、验收标准、履约台账、对账资料、付款资料等内部采购信息；
3、甲方工作人员信息、值班值守安排、现场管理制度、出入管理规定等内部管控信息；
4、项目往来文件、会议内容、整改要求、工作指令、未公开的考核及履约评价信息；
5、甲方明确口头或书面告知需保密的其他警务信息、内部工作秘密及敏感信息。
第二条 乙方保密义务
1、乙方承诺严格遵守国家保密法律法规及甲方警务保密管理规定，对所有接触到的保密信息严格保密，不得向任何第三方泄露、传播、摘抄、复制、留存、转发。
2、乙方所有参与本项目供货、运输、装卸、对接、售后的工作人员，均须严格遵守甲方现场管理及保密规定，严禁在基地内拍照、录像、录音、私自传播现场画面及信息，严禁私自逗留、随意走动、探访无关区域。作业完成后须立即离场，不得滞留。
3、乙方不得利用甲方保密信息用于本项目履约以外的任何商业用途、宣传用途、自媒体传播、对外汇报或其他目的。
4、乙方如需委派人员进场供货、卸货、对接服务，须提前配合甲方完成人员背景核查，严格服从甲方出入登记、安全管控、现场管理要求。
5、乙方不得将本项目涉密、敏感信息通过微信、短视频、朋友圈、公众号、网站、媒体、社交平台等任何线上线下渠道对外披露。
6、项目履约过程中产生的涉密资料、内部文件、台账记录等，乙方仅可用于本项目履约，合同终止后须按甲方要求统一清理、销毁或交还，不得私自留存。
第三条 保密期限
1、乙方对本协议约定保密信息的保密义务为永久保密，不因本项目合同到期、终止、解除、履约完毕而失效。
2、对已经公开、由甲方主动对外公示的信息，不再适用本保密条款约束。
第四条 信息管理与人员管控
1、乙方须建立内部保密管理制度，对本项目参与人员进行保密教育、岗前告知及责任管控，确保全员知悉并遵守本协议约定。
2、乙方工作人员发生变动、离职、轮岗的，乙方须做好涉密信息交接、清理及保密交底，确保无泄密风险。
3、因乙方人员管理疏漏、教育不到位、管控不严造成泄密的，全部责任由乙方承担。
第五条 泄密责任与违约责任
1、若乙方或乙方工作人员发生泄露、传播、偷拍、录像、私自披露甲方保密信息等违约行为，一经查实，甲方有权立即终止采购合同、停止一切付款、取消乙方履约资格。
2、乙方须向甲方支付本项目合同总金额30%的保密违约金；若违约金不足以弥补甲方名誉损失、管理损失、警务安全损失及维权费用（含律师费、诉讼费、取证费等），乙方须另行足额赔偿。
3、若泄密行为造成警务工作隐患、造成不良社会影响、违反保密法律法规的，甲方有权将乙方列入不良合作名单、限制参与甲方后续采购项目，并依法移交相关部门追究行政、纪律乃至刑事责任。
第六条 免责情形
因国家司法机关、行政机关依法依规调取、查询、取证导致信息披露，且乙方已提前书面告知甲方并严格按照法定程序配合的，不视为乙方违约。
第七条 争议解决
因本协议产生或与本协议有关的一切争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，提交甲方住所地人民法院诉讼解决。
第八条 协议效力
1、本保密协议为《江苏省公安厅2026年度警犬犬粮采购项目采购合同》不可分割的附件，与主合同具有同等法律效力。
2、本协议一式四份，甲方执两份、乙方执两份，自双方签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
甲方（盖章）：江苏省公安厅
法定代表人/授权代表人：______________
日期：______年____月____日
乙方（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表人：______________
日期：______年____月____日













第六部分  投标文件格式

[bookmark: _Toc21788][bookmark: _Toc514054484][bookmark: _Toc26779][bookmark: _Toc16009]投标文件格式使用注意事项：
1. 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。
1. 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。
1. 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。




[bookmark: _Toc15407]封面




投 标 文 件





项   目   名   称：               
项   目   编   号：               
投 标 人 名 称 ： （加盖CA电子公章）           
日    期 ：                               
 
 

[bookmark: _Toc21292][bookmark: _Toc11040][bookmark: _Toc29318][bookmark: _Toc28278][bookmark: _Toc164203464]

[bookmark: _Toc5742]一、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	



[bookmark: _Toc13486][bookmark: _Toc15353][bookmark: _Toc24265][bookmark: _Toc164203465][bookmark: _Toc1147][bookmark: _Toc30008]
二、投标人资质（按资格要求提供）
    














[bookmark: _Toc18935][bookmark: _Toc4877][bookmark: _Toc164203466][bookmark: _Toc18278][bookmark: _Toc15822]三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供符合招标文件要求的资料
[bookmark: _Toc514054489][bookmark: _Toc11562_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29626][bookmark: _Toc3360][bookmark: _Toc1350][bookmark: _Toc26507][bookmark: _Toc164203467]
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人名称）：
   我单位具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
     年      月      日
[bookmark: _Toc13419][bookmark: _Toc514054490][bookmark: _Toc467_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5571_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19673][bookmark: _Toc514054491][bookmark: _Toc10808]
五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供符合招标文件要求的资料


[bookmark: _Toc25541][bookmark: _Toc16607][bookmark: _Toc164203468][bookmark: _Toc12145]六、无重大违法行为声明
[bookmark: _Toc7575_WPSOffice_Level2]无重大违法行为声明
 （采购人名称）：
我单位在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
（说明：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
     年      月      日
[bookmark: _Toc19202][bookmark: _Toc30396]

七、承诺函


（采购人名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。
2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。
 
本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标无效等。
 

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
























八、投标文件签署、盖章齐全完整


投标文件签署、盖章的声明

（采购人名称）：
我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。
特此声明
（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日















九、对实质性条款的响应性


对实质性条款的响应的声明

（采购人名称）：
我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。
特此声明
（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日












[bookmark: _Toc28775][bookmark: _Toc26700][bookmark: _Toc164203469][bookmark: _Toc20806]十、投标函
[bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc22395]                      ：
 经研究，我们决定参加项目编号为           ,项目名称为：    ，包号（如有）为  ：      的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；
二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。 
三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系； 
四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。 
五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；
六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。
七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。
八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；
九、我方响应招标文件规定的投标有效期。
十、我司承诺若获得中标资格，我司保证在领取中标通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。
十一、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
十二、与本投标有关的正式联系方式为： 
联系人：               
地址：                 
电话：                         
十三、我方正式开户银行和帐号为： 
开户银行：                               
银行账号：                               
投标人名称：                 （加盖CA电子公章） 
日 期： 年 月 日
[bookmark: _Toc12153][bookmark: _Toc164203470][bookmark: _Toc14010][bookmark: _Toc10914]
十一、法定代表人身份证明或授权委托书
法定代表人身份证明

供应商名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        系
                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）               


单位名称：             （加盖CA电子公章）
法定代表人：           （签字或盖法定代表人章）
     年      月      日

法定代表人授权委托书

[bookmark: _Toc164203471][bookmark: _Toc18616][bookmark: _Toc12853][bookmark: _Toc5779][bookmark: _Toc6146][bookmark: _Toc24999]  本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。


                         单位名称：             （加盖CA电子公章）

      法定代表人：           （签字或盖法定代表人章）

         投标人代表（签字）：           

            日期：     年   月   日


[bookmark: _Toc29285]注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；
2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

十二、开标一览表
项目编号：
项目名称：
	投标报价：

	小写：                 （人民币：元）



日期：       年   月   日
单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
[bookmark: _Toc4471][bookmark: _Toc8851][bookmark: _Toc31564][bookmark: _Toc164203472][bookmark: _Toc24436]

[bookmark: _Toc7189]十三、投标分项报价表
	序号
	货物名称
	品牌.产地
	规格（千克/袋）
	单价
（元）
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	

	投标报价总计
	￥                          
人民币（大写）：
    仟    佰    拾    万    仟    佰    拾    元   角   分

	
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
[bookmark: _Toc27976][bookmark: _Toc10632]
注：
1、“分项报价表”中“投标报价总计”金额应当与“开标一览表”中“投标报价”金额一致。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Toc22253][bookmark: _Toc18680][bookmark: _Toc164203481][bookmark: _Toc26570]

十四、中小企业声明函
[bookmark: _Toc6995_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16234][bookmark: _Toc12023]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（加盖CA电子公章）                 

日  期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。  


[bookmark: _Toc109304977][bookmark: _Toc32196]中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
 
 
 


[bookmark: _Toc5876]节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 

[bookmark: _Toc16386]环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 
 
[bookmark: _Toc1060]进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


[bookmark: _Toc4596][bookmark: _Toc15535][bookmark: _Toc356][bookmark: _Toc164203482]十五、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：如有）


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：　（加盖CA电子公章）  

                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线     划除的地方无需填写。















十六、响应偏差表
（一）技术响应偏差表
	序号
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              


[bookmark: _Toc9396][bookmark: _Toc8566]

（二）投标商务偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              

注：
1、投标人须对照招标文件第四部分 采购需求中所列商务要求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。
[bookmark: _Toc15828][bookmark: _Toc26943]

[bookmark: _Toc514054502][bookmark: _Toc25001_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20188][bookmark: _Toc164203484][bookmark: _Toc109][bookmark: _Toc21179][bookmark: _Toc5519][bookmark: _Toc7579]十七、服务方案
[bookmark: _Toc2882_WPSOffice_Level2]按照招标文件要求，格式自拟


[bookmark: _Toc14378]十八、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc6607][bookmark: _Toc5295][bookmark: _Toc20255][bookmark: _Toc164203485][bookmark: _Toc14046][bookmark: _Toc15753]

十九、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。















































附件一：
投标产品承诺书
             （采购人名称）：
     我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司承诺，本次投标产品均为同一生产厂家生产的合格产品。如本次项目中标，合同期内提供的所有货物均按投标样品供货。

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日


附件二：
投标产品保质期承诺书
             （采购人名称）：
     我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司承诺，如本次项目中标，提供的到货犬粮距保质期到期不得少于12个月。

供应商名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日


[bookmark: _Toc3075]

第七部分：特别提醒
[bookmark: _Toc31159]（有关围标串标情形的判定）

各投标人：	
评标委员会将对投标人提交的投标/响应文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：
1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；
3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标； 
4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标； 
5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
10.不同投标人的投标文件相互混装；
11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。
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