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第1章 [bookmark: _Toc500859144][bookmark: _Toc500859145]招标公告
关于宝应县产品质量综合检验检测中心检验检测设备采购及安装项目
(JSZC-321023-JCQY-G2026-0006)公开招标公告
受宝应县产品质量综合检验检测中心的委托，江苏精诚群业项目咨询管理有限公司就宝应县产品质量综合检验检测中心检验检测设备采购及安装项目(JSZC-321023-JCQY-G2026-0006)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
宝应县产品质量综合检验检测中心检验检测设备采购及安装项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网” 自行下载招标文件，并于2026年9月9日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321023-JCQY-G2026-0006
2.项目名称：宝应县产品质量综合检验检测中心检验检测设备采购及安装项目
3.预算金额：310万元
4.最高限价：310万元
5.采购需求：见招标文件第四章
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]6.合同履行期限：合同签订后且具备进场条件的45天内完成安装、调试
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: XMISLHT_1]7.本项目不接受联合体投标
8.本项目不接受进口产品投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
1.8供应商信用承诺函
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（工业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》，地址：
http://zfcg.yangzhoµ.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.htmL。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见http://zfcg.yangzhoµ.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.htmL。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年9月9日15点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]六、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的信息。
5.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805]七、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097]1.采购人信息
名    称：宝应县产品质量综合检验检测中心
地    址：宝应县安宜工业园区金源路8号
联系方式： 0514-88923005
2.采购代理机构信息
名    称：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司
地　　址：宝应县淮江大道5号
联系方式：0514-88261798
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]采购单位本项目联系人：范明红          电　　 话：0514-88923005
项目联系人：胡玲                      电　　 话：0514-88261798





第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321023-JCQY-G2026-0006号项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购由中标单位在领取中标通知书前按照苏政采协【2024】20号文件的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。 
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付。
账户名：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司宝应部
开户行：宝应建行开发区支行
账号：32001747446052501965
4.3本次采购专家评审费由采购人支付，专家评审费按宝财购〔2020〕14号《关于进一步规范宝应县政府采购专家评审费标准的通知》执行。
4.4在供货或服务期间，如遇政策改变，规定必须增加的内容，中标方需增加相应服务内容，服务费用不变。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.4投标人应在投标截止时间前关注采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制
9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其被授权代表签字。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括：
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务（或产品）质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务（或产品）与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务或设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用固定单价方式，投标人的报价应包括所投设备、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务（或货物）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
12.6.1项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在交货地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。投标报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。
12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 项目的总体安排与资源配置、对本项目总体思路的理解描述、项目重难点分析及应对措施、本项目的质量保证措施、进度保证措施、成本控制措施、项目的服务承诺。
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标保证金
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.1本项目免收投标人投标保证金。
17、投标有效期
17.1投标有效期为采购人规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc49090512]18、投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
18.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
18.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
18.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
18.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
18.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]19、投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
19.2 采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20、投标文件的拒收
20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的修改和撤回
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]22、开标
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.2投标人不足3家的，不得开标。
22.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23、评标委员会
    23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.1公开开标后，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 在评标期间，采购人将设专门工作人员与投标人联系。
24.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
    25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26、对投标文件的初审
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
若接受联合体投标的项目，两个及两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员必须同时满足本项目要求的资格条件。
26.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定中标人。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3投标人在报价时采用选择性报价；
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
27.1.6未通过符合性检查的；
 27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；
27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.9异常低价投标（响应）
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
27.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；
27.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.4因重大变故，采购任务取消的；
27.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 
27.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、采购人改正后依法重新招标；
27.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出三名中标候选人。
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购人将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的；
28.4.2向采购人、代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
28.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；
28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
[bookmark: _Toc200451960]28.4.7不符合法律、法规的规定的。
28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhoµ.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、中标通知书
30.L中标结果确定并公示期满后，采购人将向中标人发出中标通知书。
30.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31、签订合同
31.L中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
32、货物和服务的追加、减少和添购
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

[bookmark: _Toc500859146]第三章 合同条款及格式
[bookmark: _Hlt16619369]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。
政府采购合同（货物）
[bookmark: _Toc500859147]
项目名称：       
编号：JSZC-321023-JCQY-G2026-0006
甲方（采购人/买方）：
乙方（供应商/卖方）：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按本项目招标结果签订本合同。
1、合同标的
乙方根据甲方需求，提供下列货物：。
货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。
2、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：______________元人民币（¥_____元）。
2.2本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
3、组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
   （1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；
   （3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；
   （5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
   （7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。
4、知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5、产权保证
乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。
6、履约保证金
6.1 双方签订合同后7日内，乙方可以自主选择保单、保函等非现金形式缴纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.3履约保证金退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。
6.4履约保证金退还时间：项目验收合格后15日内。
6.5履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。
6.6履约保证金不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。
6.7履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
7、转包或分包
本合同禁止转包或分包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让或分包给他人供应。
8、质保期
质保期年。（自交货验收合格之日起计）
9、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：合同签订后且具备进场条件的45天内完成安装、调试。
9.2 交付方式：乙方负责运输至宝应县安宜工业园区金源路8号。
9.3 交付地点：宝应县安宜工业园区金源路8号。
10、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3付款方式：合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款；通过验收合格后一次性支付剩余合同余款，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付。
11、税费 
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  2  小时内到达甲方现场。
12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
13、交货、调试和验收
13.1乙方应当在合同生效后 　天内将货物交付甲方，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.2 货到甲方后，甲乙双方须在  15 工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。
13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           　　　　
14、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方交货地点。
14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方准备接货。根据甲方通知的时间和交货的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用由乙方承担。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方交货地点，经初步验收即视为货物交付。
15、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。
15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。
15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方除履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%的赔偿金。
16、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
17、争议解决
17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向宝应仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
18、合同其它
18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
18.2合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏精诚群业项目咨询管理有限公司见证盖章后生效。
18.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
18.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执贰份。

甲方：　　　　　　　　				   乙方： 
  地址：				                   地址： 
  法定代表人：                             法定代表人：
  联系电话：                               联系电话：
日期：      年    月    日               日期：      年    月    日



见证方：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司
项目经办人：胡玲
日期：     年   月   日

第四章 项目需求
一、项目属性:货物类项目
严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。
三、清单
本项目核心产品：三重四极杆质谱仪
	序号
	名称
	数量

	1
	三重四极杆质谱仪
	1

	2
	液相色谱仪
	1

	3
	顶空进样器
	1

	4
	微波消解仪
	1

	5
	原子荧光光度计
	1



四、技术参数
（一）三重四极杆质谱仪
一、应用范围：
用于复杂样本中化合物的定性、定量分析，应用于水质分析、食品分析等其他应用领域，能与超高效液相色谱仪联用。
二、工作条件
1.工作电压：220+10% V
2.操作温度：15 – 30°C
3、湿度：＜85% 
三、技术参数
1 质谱性能指标
1.1 离子源
▲1.1.1 配备独立的ESI离子源。为提高仪器的抗污染能力，离子源喷雾针垂直于质谱入口，并具有反吹氮气设计，以最大程度去除中性粒子干扰（提供离子源结构图证明材料复印件并加盖投标人公章）
1.1.2 离子源采用两路以上干燥气设计，以确保更好的离子化效果
▲1.1.3 离子源接口采用非锥孔的离子传输管设计，拥有抗污染的技术，确保系统不受污染，维护简单，无需卸真空，使用成本低。（提供离子源接口结构证明材料复印件并加盖投标人公章）
1.1.4 为增加质谱检测器内碰撞反应池的碰撞效果，碰撞池内的碰撞反应气采用氮气
1.2 四极杆质量分析器
1.2.1 四极杆采用金属材质。
▲1.2.2 四极杆可通过加热控温等设计提高仪器的抗污染能力和质谱参数的稳定性，实现四极杆终身免维护（提供四极杆加热控温的软件参数截图或其他能够保证稳定性及抗污染能力的证明文件复印件并加盖投标人公章。若不能实现免维护处理，需提供20次免费四极杆清洗维护服务）
▲1.3 碰撞反应池采用不小于90度弯曲多极杆且高压线性加速设计，能够有效消除记忆效应，能够有效消除中性碎片粒子干扰（提供碰撞池结构图复印件并加盖投标人公章）
1.4 检测器：采用偏轴设计的电子倍增器，保证负离子的灵敏度，高能打拿极设计，灵敏度高，寿命长
1.5 带有差动抽气真空系统，由2个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成。具有自动断电保护功能
1.6 调谐系统
 1.6.1 仪器内置传输泵系统以及切换阀，可通过软件进行控制，实现自动调谐校正，无需通过外置蠕动泵等方式完成
1.6.2 仪器内置调谐液存储装置，无需频繁进行人工准备
1.7 扫描方式：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描（MRM）、选择性离子监测，手动时间编程、动态多反应监测扫描、触发多反应监测扫描
1.8 检测性能
▲1.8.1 质量范围： m/z 5-3000（提供软件设置界面截图证明材料复印件并加盖投标人公章）
▲1.8.2 最大扫描速率：≥18,000amu/s（提供官网链接和官网截图证明材料复印件并加盖投标人公章）
1.8.3 ESI正离子模式灵敏度：液质联用柱上进样1pg 利血平，检测离子对 m/z 609->195，信噪比≥1400,000:1；柱上进样10 fg 利血平，检测离子对 m/z 609->195，仪器检出限（IDL）＜3.6fg（以IDL验收）（提供官方技术参数文件证明材料复印件并加盖投标人公章）
1.8.4 ESI负离子模式灵敏度：液质联用柱上进样1pg氯霉素，检测离子对 m/z 321->152，信噪比≥1400,000:1；柱上进样10 fg氯霉素， 检测离子对 m/z 321->152，仪器检出限（IDL）＜3.6g（提供官方技术参数文件证明材料复印件并加盖投标人公章）
1.8.5 正负模式切换时间：小于等于 25ms
1.8.6 动态范围：＞6×106
▲1.8.7 MRM最小驻留时间：≤ 0.5ms（提供官网链接和官网截图证明材料复印件并加盖投标人公章）
1.8.8 一次进样，可采集超过32,000个MRM通道的数据（提供官方参数截图材料复印件并加盖投标人公章）
2 工作站软件
2.1 仪器控制软件：所有液相单元和质谱由同一软件控制。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，以防软件兼容性掉线问题（提供软件截图材料复印件并加盖投标人公章）。
2.2 自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量，不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化
2.3 离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度。
2.4 质谱软件可出具全中文报告，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法
2.5 智能反馈功能：结合预设的判定标准（如交叉污染、线性范围等），仪器可以根据当前样品的检测结果进行自动判定。当检测结果超出所设定的判定标准时（如交叉污染过高，或检测值超出线性范围等），仪器会自动在同一序列中重新进样，直至分析结果符合所预设的判定标准；（提供针对该功能的官方彩页或公开可查的证明文件材料复印件并加盖投标人公章）
2.6 包含《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB2763）电子化数据库，实现智能导入：限量标准导入时只导入当前数据中农药和基质相关的限量，且按照GB2763附录进行基质的分类，同组内按照不同权重自定义计算，按“浓度和”标定结果，具备基质名称检查功能，输错名称可以提醒，且可设警告限百分比，超过警告限的结果报红提醒，国标限量标准和判定结果同时显示在批处理界面，便于查看（提供软件截图材料复印件并加盖投标人公章）。
2.7包含《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》（GB31650）及G31650.1电子化数据库，实现智能导入：限量标准导入时只导入当前数据中兽药和基质相关的限量，且按照GB31650附录进行基质的分类，同组内按照不同权重自定义计算，按“浓度和”标定结果，具备基质名称检查功能，输错名称可以提醒，可设警告限百分比，超过警告限的结果报红提醒，国标限量标准和判定结果同时显示在批处理界面，便于查看，包含“智能判读软件”定制化软件界面（提供软件截图材料复印件并加盖投标人公章）。
3其他
3.1 供电系统：6KVA延时60分钟以上UPS电源。
3.2 氮气发生器：流量＞30L/min，质保期三年以上。
四、售后服务和技术支持
4.1质保期：自物品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准）进入质保期。中标人应对设备提供至少五年的原厂免费质保服务（包含连接质谱的液相色谱仪在内），免费质保期内，除人为损坏情况外，原厂对物品或配件进行免费维修或更换。
4.2售后服务：由原厂专业维修中心负责售后非第三方售后服务，免费安装调试，维修在2小时内响应，在72小时之内到达仪器现场进行维护。
4.3中标人提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，免费对采购方指定的技术人员提供仪器维护及使用培训。提供至少2个实验室人员原厂培训名额，使其掌握仪器更详细的具体操作内容。
4.4生产厂家在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。
4.5提供工作站软件免费升级服务。
五、配置要求：
1.三重四极杆质谱系统：包括独立的ESI离子源1套
2.质谱仪主机1台
3.质谱工作站1套
4.数据处理和报告输出装备1套
5.2ml 样品瓶500个
6.色谱柱4根
7.过滤白头20个
8.泵油3L
9.UPS不间断电源1台
10.氮气发生器1台
（二）液相色谱仪
[bookmark: _Hlk216090429][bookmark: _Hlk216090574][bookmark: _Hlk43704714]一、应用范围
应用于水质、食品及农产品中食品添加剂、糖类等分析。
二、工作条件
1.电源：220±5%V，50Hz电源
2.环境温度：4˚C～55˚C
3.环境湿度：5%～95%
三、技术参数
3.1四元梯度泵
3.1.1 串联双柱塞泵，连续可变冲程，可以在软件里直接调节，设计可根据流速自动调节或手动调节
3.1.2 自主溶剂压缩因子设置，保证不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性；自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能
3.1.3流量范围：0.001mL/min～5.0mL/min，递增率0.001mL/min；流量精度：≤0.07%RSD
▲3.1.4压力范围：不低于800bar（提供官方网页截图和官网网址证明材料复印件并加盖投标人公章，提供网址备查。）
3.1.5压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%；可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择
3.1.6梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%
3.1.7梯度准确度±0.5%，不随反压变化；梯度精度：±0.20%RSD（提供官方文件证明资料复印件并加盖投标人公章）
3.2 智能化温控柱箱
[bookmark: _Hlk110512886]3.2.1 柱温范围：室温以下10～80˚C（提供官方网页截图和官网网址证明材料复印件并加盖投标人公章，提供网址备查。）
3.2.2 温度稳定性：＜±0.15˚C；温度准确度：±0.5˚C；控温方式：半导体控温，有流动相预加热功能
▲3.2.3柱容量：可容纳30cm色谱柱至少4根（提供官方网页截图和官网网址证明材料复印件并加盖投标人公章，提供网址备查。）
3.3 在线真空脱气机
流速：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化；最大流速：每一通路10.0ml/min 
3.4检测器
3.4.1 二极管阵列检测器
▲3.4.1.1 波长范围：190-950nm （提供软件截图材料复印件并加盖投标人公章）
[bookmark: _Hlk119265962]3.4.1.2 波长精度：＜±0.1 nm；灯源：氘灯和钨灯；噪音：＜±0.7·10-5 AU， 254 nm （单波长检测）
▲3.4.1.3 最大采样速率：120 Hz（提供官网截图和官方网址证明材料复印件并加盖投标人公章，提供网址备查。）
3.4.2示差检测器               
短期噪声：＜±1.25·10-9 RIU；最大数据采集速率不低于70 Hz；样品池体积不大于8ul；光学系统温度控制：5-55℃
[bookmark: _Hlk110512909]3.5 自动进样器：
3.5.1 样品量2mL样品位不低于130位（提供官方网页截图和操作软件截图技术文件证明材料复印件并加盖投标人公章，提供网址备查。）
3.5.2 进样量：0.1～100uL ；进样精度：0.3%RSD以内（10ul进样时）
3.5.3进样针清洗：可在进样前后任意设定，自动清洗
3.5.4交叉污染：＜0.005%
3.5.5进样速度：10秒/10ul
3.5.6具有编程进样功能，具有柱前衍生、柱前样品自动稀释、自动混合等复杂进样功能；
3.5.7重复进样次数：1～99次/样品
3.5.8采用高压、阀进样技术，通过微型计量泵精确控制取样体积，处于高压流路中
3.6 数据处理系统
3.6.1 软件：Windows11操作环境，液相色谱中文版软件
3.6.2 采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备升级的需要
3.6.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板
3.6.4 维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护
3.6.5电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态
3.7 智能功能
3.7.1 具有智能化面板可提供5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限；（提供智能化面板设置截图证明材料复印件并加盖投标人公章）
▲3.7.2可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等；（提供智能化面板设置可设定不少于50个任务程序和每个任务程序中包含至少3项不同工作截图证明材料复印件并加盖投标人公章）
3.7.3 至少2种判定仪器Purge和色谱柱平衡终点的方式；
3.7.4 至少3种任务开启模式：实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间；（提供智能化面板设置截图证明材料复印件并加盖投标人公章）
3.7.5 锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器；
3.7.6 面板操作不会干扰样品分析过程。
四、售后服务及技术支持
4.1质保期：自物品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准）进入质保期。中标人应对设备提供至少五年的原厂免费质保服务，免费质保期内，除人为损坏情况外，原厂对物品或配件进行免费维修或更换。
4.2售后服务：由生产厂家专业维修中心负责售后非第三方售后服务，免费安装调试，维修在2小时内响应，在72小时之内到达仪器现场进行维护。
4.3技术资料及培训：提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，免费对甲方指定的技术人员提供系统的维护及使用培训，直至技术人员熟练掌握设备使用和维护为止。提供至少2个实验室人员原厂培训名额，使其掌握仪器具体操作内容。
4.4生产厂家在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。
4.5提供工作站软件免费升级服务。
五、配置要求：
5.1四元梯度泵1套，
5.2独立柱温箱1套，
5.3二极管阵列检测器1套，
5.4示差检测器1套
5.5自动进样器1套
5.6液相安装工具包1套
5.7数据处理工作站1套
5.8报告输出设备1套
5.9色谱柱4根
5.10进样瓶（盖、密封垫）500个
5.11白色过滤头3包
5.12 PEEK手紧式接头10个
5.13溶剂入口玻璃过滤头10个
5.14氘灯2个

（三）顶空进样器
1、 应用范围
能与气相色谱（GC）、气相色谱-质谱（GC-MS）联用，用于水质及食品中挥发性、半挥发性组分前处理检测。
二、工作条件
1.电源：220±5%V，50Hz电源
2.环境温度：4˚C～55˚C
3.环境湿度：5%～95%
三、技术参数
1色谱性能指标：面积重复性：＜0.7%RSD；
▲2 样品位： 可以容纳45个以上顶空样品瓶，加热位不低于12位（提供实物图片材料复印件并加盖投标人公章）
3 进样方法：
3.1顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式（提供软件示意图片和实物图片材料复印件并加盖投标人公章）。
3.2标配的全电子气路技术，使用户可以采用软件对仪器进行全面控制（顶空瓶压 GC柱头压可以独立控制）
3.3样品瓶：可采用10ml,20ml和22ml尺寸的顶空样品瓶（无需适配器）； 在单次运行序列中可以使用不同尺寸的样品瓶；
3.4温度控制：加热炉范围：环境温度+5℃到300℃，传输线温度范围：环境温度+5℃-300℃
3.5气路控制：电子气路控制（EPC）具有下列性能指标： 
3.5.1气压和室温变化补偿功能为其标准特性 
3.5.2压力设定点可以调节的增量为0.001psi，在0.000到75.000psi之间的控制精度为±0.001（提供官方证明材料复印件并加盖投标人公章）； 
3.5.3流量的设定点可调节的增量为0.01mL/min，在0.0到200mL/min之间的控制精度为± 0.01（提供官方证明材料复印件并加盖投标人公章）
▲3.6顶空振荡功能具有9级可调参数，适应不同样品场景（提供软件截图复印件并加盖投标人公章）。
3.7可扩展条形码阅读功能，自动读取样品瓶信息（提供软件截图复印件并加盖投标人公章）。
3.8样品交叉污染 < 0.0001%
3.9顶空样品盘不低于2个，方便样品更换（提供实物图片复印件并加盖投标人公章）
3.10多次顶空提取模式每个样品瓶可以进行多达 100 次顶空提取（提供官方参数文件材料复印件并加盖投标人公章）
3.11多次顶空浓缩模式，从单个样品瓶可以进行多达 100 次顶空提取，紧接着用一台 GC 开始分析以得到更高的灵敏度（提供官方参数材料复印件并加盖投标人公章）
3.12方法开发模式，可增加任何一个参数用于优化顶空提取平衡如平衡时间、柱温箱温度或样品瓶摇动（提供官方参数材料复印件并加盖投标人公章）
3.13顶空自动进样器软件可嵌入现有气相色谱仪软件，无需独立的顶空软件，以防软件兼容性掉线问题（提供软件截图材料复印件并加盖投标人公章）
3.14气相色谱仪的触摸屏可控制顶空参数方便参数设置
四、售后服务及培训
4.1质保期：设备在通过最终验收合格后进入质保期。中标人应对设备提供至少三年质保服务，终身维护服务。
4.2售后服务：由生产厂家专业维修中心负责售后，非第三方售后服务，免费安装调试，维修在2小时内响应，在72小时之内到达仪器现场进行维护。
4.3技术资料及培训：提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，免费对甲方指定的技术人员提供系统的维护及使用培训，直至技术人员熟练使用和维护为止。
4.4生产厂家在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。
4.5提供工作站软件免费升级服务。
五、配置要求
5.1顶空自动进样器主机1台
5.2顶空瓶（盖、密封垫）600个
5.3压盖器1套
5.4启盖器1套

（四）微波消解仪
一、适用范围
用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于环境、食品、药品、化工、农产品、材料、化妆品等样品的分析检测，且可用于实验室中各种样品中有机化合物的微波萃取。
二、技术参数
2.1 主机
▲2.1.1双磁控管非脉冲变频控制系统，微波最大输出功率≥2000W，高频闭环反馈控制实时调节微波输出功率，保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性。
▲2.1.2炉腔采用316L材质不锈钢制谐振腔，体积≥62L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温。炉腔提供5年质保。（提供炉腔尺寸证明材料复印件并加盖投标人公章和炉腔质保承诺函原件）
2.1.3安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有抗流槽结构，提供高强度防爆能力的同时防止腔内微波泄漏；仪器标配机械和电子双重门锁功能，非低于安全温度无法打开炉门，安全温度可设置，以保证使用安全；同时具备感应自动开门功能，非工作状态下无需按压门锁或屏幕即可感应开门，使用更加便捷。（提供官方证明材料复印件并加盖投标人公章）
2.1.4为提高操作便捷性及安全性，炉门开启方式必须为侧开，非顶部开门或下开式方式。
▲2.1.5视频影像监控系统：炉腔内置摄像头，主机配备7寸彩色触摸屏及7寸彩色视频监控屏，可实时显示实验参数及温压变化曲线，又可同时清晰地观察炉腔内部工作影像，实验状态一目了然。（提供彩色双屏及视频监控系统影像图片材料复印件并加盖投标人公章）
2.1.6灯光识别系统：具有≥4种颜色变化功能，可远距离通过可视窗观察灯光变化，掌握机器运行状态。（提供实物图片证明材料复印件并加盖投标人公章）
2.1.7炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。
2.1.8提供主机CE认证书复印件件并加盖投标人公章。
2.2 温度、压力控制系统
▲2.2.1 采用非接触式中红外全罐测温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，测温范围不小于60-400℃，检测精度±0.1℃；同时配备插入式测温传感器，低温段测温准确，测温范围不小于-40℃～305℃，检测精度：±0.1℃。（提供同时配置以上两种测温方式的仪器实物图及软件截图证明材料复印件并加盖投标人公章）
2.2.2压力监控系统：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值可调；仪器采用高精度压力传感器，可实时显示压力数值，传感器测压范围不小于0-15MPa，检测精度±0.01MPa或1PSI。
2.3配备实时异常监控系统，能够在任意消解罐出现异常时，自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行。
2.4消解转子系统
▲2.4.1 外罐：采用宇航复合纤维材质，而非PEEK或者陶瓷材料，耐压≥20Mpa。外罐应整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。（提供带有CMA标志的外罐耐压检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲2.4.2 内罐：容积≥110mL，可适配一次性萃取组件。带有识别编码无需手写；内罐、罐盖等应采用TFM或PFA材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗，以保证实验的准确性和重复性。
2.4.3 批次处理量≥24位，转子应为上下双层高强度联体结构设计，以保证运行过程安全；消解转子可整体转移，使用更加方便。（提供高强度联体转子结构证明材料复印件并加盖投标人公章）
2.4.4 仪器最高工作温度≥250℃，最高工作压力≥4MPa。（提供带有CMA标志的仪器运行检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.5 软件系统
2.5.1 内置专业应用方法库和视频培训教程，仪器可自动识别转子类型，自动判断消解罐位置并计数消解罐数量，使用更加方便快捷。
2.5.2 配备≥7寸彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线。
2.5.3 可置顶最近用过的实验方法≥5个，可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。
2.5.4 操作系统应符合21CFR Part11要求，可实现用户权限分级管理、密码登录、日志追溯等功能。
2.5.5 可通过电脑工作站控制仪器，实时查看实验运行情况。
2.5.6操作软件权属清晰，提供官方认可的微波化学工作站软件产品证书和软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章。
[bookmark: _GoBack]2.6配备转子升降、转移系统，转子的转运、装载和取出均无需手工操作；配备电动拧罐器，消解罐可快速组装，并可有效保证每个消解罐固定扭矩一致。
2.7标配赶酸仪位数不低于配套罐体位数，赶酸仪器孔深≥10cm，加快赶酸进度，防止酸气冷凝造成实验时间过长。
三、配置要求
3.1 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）1台；
3.2 非接触式中红外温度传感器 2套；
3.3 光纤测温系统 1套；
3.4 实时异常监控系统 1套；
3.5 高精度压力监控系统1套；
3.6 全罐压力监控系统1套；
3.7 视频影像监控系统 1套；
3.8 电脑工作站软件及加密狗1套；
3.9 消解转子系统（包含外罐、内罐、罐盖） 1套；
3.10 消解转子升降转移系统 1套；
3.11内罐（含内罐和罐盖） 48套。
3.12电动拧罐工具 1套；
3.13内罐杯架   6套；
3.14 深孔电加热消解赶酸仪（≥24位） 1套；
3.15 专用工具包1套；
四、售后服务及培训
4.1 设备生产厂家在国内应有专门的应用实验室及技术支持工程师，保修期后保证长期供应零备件和正常的售后服务，需在用户交货地点提供上门安装调试并对用户指定的操作人员进行培训。安装验收期间，免费对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，内容包括但不限于仪器原理、使用方法和维护方法等。
4.2 质保期：提供主机不低于三年的原厂免费质保服务，免费质保期内，除人为损坏外，中标人对主机进行免费维修或更换。质保期满后每年免费上门维护保养2次，终身维修。
4.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知1日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

（五）原子荧光光度计
一、应用范围
用于水质、食品及农产品中砷、汞等元素的痕量、超痕量分析。
二、技术参数
1.检测限（D.L.）：As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te＜0.01µg/L，Ge＜0.05µg/L，Zn＜1.0µg/L，Hg、Cd＜0.001µg/L
2.相对标准偏差（RSD）＜0.7%
3. 线性范围：大于三个数量级
4.相关系数＞ 0.999
▲5.顶置平面扇形布局四通道四灯位设计，可单元素测定也可双元素、三元素、四元素同时测定。（提供实物图等有效证明材料复印件并加盖投标人公章）
▲6.原装进口注射泵断续流动进样装置；注射泵和蠕动泵联用进样。整机只有一个注射泵和一个蠕动泵，注射泵进样品，蠕动泵进还原剂。提高进样精度，避免还原剂对注射泵的腐蚀。注射泵和蠕动泵进样可互相切换。支持自动、手动进样方式切换，避免因进样器故障导致无法测样的问题。（整机有两泵，提供实物图和软件截图材料复印件并加盖投标人公章）
▲7.具有通道合并技术，进一步降低仪器的检出限，提高仪器的稳定性和重复性。（提供证明文件复印件并加盖投标人公章）
8.最小进样量小于3µL。（提供有效证明文件复印件并加盖投标人公章）
▲9.采用十滚轴六通道大蠕动泵进还原剂和排废。减小脉动提高样品反应的稳定性。（提供实物图复印件并加盖投标人公章）
▲10.通过夹管阀控制样品切换，试剂不接触阀体。无腐蚀无交叉污染。（提供有效证明文件复印件并加盖投标人公章）
11.编码空芯阴极灯，仪器自动识别元素，可监控空芯阴极灯使用寿命。
12.空芯阴极灯采用脉冲供电，提高其发射强度和效率，延长使用寿命。
13.屏蔽式石英炉低温原子化器，减少荧光猝灭和气相干扰，提高原子化效率。
14.高效无残留蒸气发生气液分离系统，气液分离干净彻底。（提供有效证明文件复印件并加盖投标人公章）
15.新式密闭气液分离装置，无需单独加液。
16.气路系统自动精确控制气体流量，并具有节气装置，有效节约氩气消耗量。
17.仪器具备开机自检、自动诊断、故障自动报警功能。
18.单个样品盘不小于180位的防酸外置式静音自动进样器。碳纤维进样针可通过软件控制进行清洗，避免样品对载流以及样品之间的交叉污染。（提供有效证明文件复印件并加盖投标人公章）
19.自动进样器长时间运行后进样臂可自动校准调节无需人工介入。 
20.自动在线稀释、自动清洗、单标自动配标准曲线、高浓度自动稀释，自动添加还原剂，掩蔽剂及自动进样系统。
21.可升级为液相色谱原子荧光联用仪，可与现有的液相单元模块进行联机。
三、配置清单
1.原子荧光光度计主机（注射泵进样系统）1台
2. 180位以上自动进样器1台
3.数据处理系统1套
4.砷、汞元素灯各2支，硒、锡、锑元素灯各1支
5.砷汞标液各1支
6.10mL样品管1000根
7.50mL样品管12根
8.碳纤维进样针2根 
9.进样泵管及毛细管7套
10.数据处理配套设备1套
11.废液桶1套
12.一级气液分离器、二级气液分离器、石英炉芯2套
13.稳压电源1套
四、售后服务要求
1.仪器到货后安排原厂工程师上门安装、调试，并对用户现场进行免费仪器培训，内容不限于仪器的原理、使用、日常维护及现场操作；
2.仪器现场安装培训后，提供不限次免费上门培训和不限人数不限次数的厂家免费正规培训。
3.自验收合格之日起，中标人提供不少于三年的原厂免费质保服务。质保期内，对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在48小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担；质保期外维修，只按维修成本收取费用，不收取任何上门费，未更换仪器电子元器件、电路板或机械部件（不包括消耗件）时不收取成本费用，承诺无额外增加费用。关键部位保修：光电倍增管质保10年。
4.终身享受软件免费升级服务。
5.技术支持响应时间：在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对甲方所提出的维修要求作出响应，48小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。
五、其他条款
1、项目方案、配送等
供应商在项目供货前严格按照采购文件和投标文件的要求及时联系厂家生产加工，跟踪备货进度并及时与采购人沟通报备采购进度及后期的配送方案。
2、提供质量管理体系与保障措施，确保提供产品设备质量及施工质量；同时需要进行安全文明施工，确保周边环境不受施工废弃物污染，保障项目安全、高效和顺利进行。
为了严格按要求施工，严格执行验收规范、工艺标准和质量检验评定操作，从各方面采取措施，预防和控制影响产品质量的各种因素，为采购人提供优良工程。本项目质量目标是合格，为达到合格必须有较好的质量管理体系，对项目供货整个过程实施全面质量管理控制，才能达到预期目标。
在保证项目质量及成本的基础上，优化方案，协调各方面关系，减少不必要的消耗；加强内部管理，提高施工管理的工作效率，营造出良好的安装环境，减少浪费；提高施工能力及效率供应商必须详细归纳本项目的质量管理的途径和保障措施。
3、售后服务
供应商需提供本项目售后服务方案，包括售后服务体系、人员分工、保障能力、服务承诺、响应时间、培训、维护、检测等环节。
在免费质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
提供 7*24 小时售后服务，须确定专人接受采购人故障申告。服务响应时间不超过2小时，业务系统恢复时间8小时。服务范围，包括但不限于：设备日常维护、巡检；故障及其他损坏设备的修理；备件备品的购买；重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；采购人重要活动的现场技术保障；其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）。
在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品，并对产品质量重新计算时间实行“三包”服务。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。
整个项目须指定专人或专门小组负责应对采购人的技术咨询和服务，实现7*24 小时电话技术支持咨询服务，确保采购人能及时找到项目的指定专人或小组。
每次故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档，及时提供采购人有关系统运行的状态报告和运行建议；并针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。
提供系统整合咨询服务，帮助采购人更好的维护现有的信息系统，并对未来新的信息系统提供系统规划建议等。
提供现场技术培训，要求使系统使用人员掌握系统管理、常见故障排除等知识。
4、本项目为交钥匙工程，项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各供应商认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。
5、供货、安装时间
合同签订后且具备进场条件的30天内完成安装、调试。若因供应商原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
6、交货地点
宝应县安宜工业园区金源路8号。
7、安装验收
提供本项目货物包装、运输、安装及验收方案。货物的包装应有良好的防潮、防雨及防碰撞措施。安装队伍必须加强管理，遵守采购人的规章制度，文明安装，注意安全。
验收方式:
（1）货到采购人交货地点后，采购人须在15个工作日内初验，采购人对货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初验，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初验不合格的不予签收。
（2）中标人按照招标文件要求负责产品安装并与采购人使用人员交接使用事宜，使用一段时间（不少于一个月）后，采购人组织最终验收。
（3）采购人如聘请国家认可的专业检测机构参与最终验收，验收时采购人和中标人均须在现场，验收检测费用由中标人支付。质量、环保等方面检测不合格的，视为乙方违约，采购人有权对产品进行退货处理，除对乙方处罚合同价10%以外，乙方还需要承担甲方经济等所有损失。
8、安全责任
（1）项目实施期间，中标人工作人员须遵守采购人各项规章制度，进入项目现场的车辆、设备按指定的地点停放，不得妨碍其它施工和阻碍交通。项目结束后，及时清理现场，墙面、门窗如有损坏需恢复原状。
（2）项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。




















[bookmark: _Toc500859148]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、本项目专门面向中小企业采购
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
	评审项目
	标准分
	评  分  标  准

	报   价
	30分
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。

	技术方案
	44分
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]1、根据供应商提供针对本项目的备供货实施方案、仪器包装方案、配送安装前准备、运输流程、设备安装方案等方面进行综合评审。满分10分。
以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求的得2分，满分10分。
每一项内容出现一处存在瑕疵或者漏洞的扣0.5分，缺项不得分，每项扣完2分为止。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]2、根据供应商提供针对本项目的产品设备质量、质量检验、质量保证措施、仪器性能测试、验收规范、验收流程、验收应急方案等方面进行综合评审。满分14分。
以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求的得2分，满分14分。
每一项内容出现一处存在瑕疵或者漏洞的扣0.5分，缺项不得分，每项扣完2分为止。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]3、根据供应商提供针对本项目的培训方案、培训计划、培训方式、人员分工、保障能力等方面进行综合评审。满分10分。
以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求的得2分，满分10分。
每一项内容出现一处存在瑕疵或者漏洞的扣0.5分，缺项不得分，每项扣完2分为止。
4、根据供应商提供针对本项目的售后服务方案、售后保障措施、备品备件供应、售后服务承诺、应急方案等方面进行综合评审。满分10分。
以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求的得2分，满分10分。
每一项内容出现一处存在瑕疵或者漏洞的扣0.5分，缺项不得分，每项扣完2分为止。

	产品技术参数
	26分
	1、根据采购文件提供的各项设备技术参数逐条对比，完全满足采购文件要求的得26分。
2、打▲为重要指标参数，有一项负偏离的扣1分，扣完为止。
3、其他指标参数，有一条负偏离每项扣0.01分，扣完为止。
注：未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。



第六章 投标文件格式



投  标  文  件





项 目 名 称：　　　　　　     　　 
编       号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：





投标主要文件目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）













一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章)
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
	

	3
	投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	4
	上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	8
	供应商信用承诺函（原件）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（工业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。
	

	特定资格条件

	10
	无
	

	其他资格条件

	11
	投标函（原件）
	

	12
	法人授权书（原件）
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。







































参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年月日





































供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
  承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日

投标函格式
致： 
根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
法定代表人或被授权代表（签字）： 
投标人名称（公章）： 
日 期：________年____月____日






法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）采购活动的合法人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________
联系电话（手机）：
单位名称：____________________________________
授权单位盖章：_________________________________
授权人签字：_______________________
地址：
日期：


被授权人身份证复印件：















1. 符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况
	页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	



















1. 非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


















[bookmark: _Toc90036778]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于工业（该行业类别不可修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于工业（该行业类别不可修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

企业名称（盖章）：
日 期：







中小微企业划型标准
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。










残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

               供应商全称（盖章）：
                              日  期：






关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　     
                            日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


四、开标一览表
项目名称：
项目编号：

	  投标服务或产品名称
	投标总报价

	
	（小写）：¥
（大写）：人民币

	核心产品品牌
	



                                              日期：  年月日



投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表签字（签字）：
日期：


填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。







五、投标分项报价表
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	序号
	产品名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

投标人全称(公章):

法定代表人或授权代表签字：
日     期:










六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（盖章）：

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料
	所在页码位置

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。










七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（盖章）：

	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明
	所在页码位置

	交付时间
	
	
	
	

	交货方式
	
	
	
	

	交货地点
	
	
	
	

	付款方式
	
	
	
	

	其他
	……
	
	
	






















八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）





















































九、联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏精诚群业项目咨询管理有限公司组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：


























十、服务方案


十一、拟投入设备一览表
投标人全称（加盖公章）：             项目名称：

	序号
	设备名称
	生产厂家
	简要技术参数
	数量
	采购时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




日期：     年    月     日
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