招 标 文 件

项目名称：盐城市生态环境监测监控中心应急监测能力提升项目

项目编号：JSZC-320900-MWGS-G2026-0001

盐城市生态环境监测监控中心

江苏铭洧项目管理有限公司

2026年7月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………6

合同条款……………………………………19

采购需求……………………………………43

评标方法与评标标准………………………64

投标文件格式………………………………68

第一章 招标公告

项目概况

盐城市生态环境监测监控中心应急监测能力提升项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年8月4日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-MWGS-G2026-0001

2.项目名称：盐城市生态环境监测监控中心应急监测能力提升项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：580万元

5.最高限价：580万元

6.采购需求（简介）：全面提升应对突发环境事件的现场感知与应急处置能力。采购便携式现场监测设备，具体内容及要求详见招标文件第四章“采购需求”。

7.合同履行期限：（1）合同签订后60天内，按照采购文件中的要求提供仪器配套设备，并完成安装、调试；（2）合同签订后65天内，完成仪器设备技术审查及最终验收。

质保运维期：三年

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年不需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

1.7 在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年8月4日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
    领取CA和办理电子签章【请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）】、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
    2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
    2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
    2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
    2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
    2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
    2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
    如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
    3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
    4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市生态环境监测监控中心

地 址：盐城市盐都区振兴路1号研创大厦11楼

联系人：梁先生

联系方式：0515-69008865

2.采购代理机构信息

名 称：江苏铭洧项目管理有限公司

地 址：盐城市人民南路新龙广场10号楼1718

联系人：施先生

联系电话：19962386998

3.项目联系方式

项目联系人：施先生

电　　 话：19962386998

第二章  投标人须知

- 总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

4.3本项目代理服务费由项目中标单位支付，在领取中标通知书时支付。

代理服务费收费标准：本项目中标单位在领取中标通知书前须向采购代理机构按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）×100%收费标准计取。供应商投标时综合考虑招标代理服务费进报价，此项费用不得单列，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

- 21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都作出澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对投标文件的初审

- 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低或免收履约保证金（AA级降低履约保证金缴纳比例为5%，AAA级免缴履约保证金）。

### 33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购 优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购 优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购 优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否     不涉及

- 合同金额

- 合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：

全额付款：  /

分期付款：（具体详见专用条款第二节第12.2款） ，其中涉及预付款的： （具体详见专用条款第二节第12.2款）

成本补偿：  /

绩效激励：   /

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：盐城市境内。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式： 见3.（4）

收取履约保证金金额：合同价的10%。

履约担保期限：有效期同质保期。

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

- 分期履行要求：/

（6）风险处置措施和替代方案： /

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：            。

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  否

是否邀请服务对象参加验收：þ是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  þ否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

- 履约验收时间：同专用条款 第二节 第23.1款。

（3）履约验收方式：þ一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：同专用条款 第二节 第23.1款。

（5）履约验收的内容：每一项技术和商务要求的履约情况，包含但不限于设备型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试功能是否合格，质量、人员要求等。

（6）履约验收标准：合格

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：/

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                        。

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 同招标公告及文件 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方应按响应文件规定的时间完成设备的供应、安装调试、运行、设备技术审查及项目最终验收、运维及其后期工作。如因乙方原因导致延迟，乙方应按日支付合同金额1%的违约金，累计不超过合同金额的20%。 2.乙方保证所交付的成果的所有权完全属于甲方且无任何产权瑕疵。不存在任何抵押、质押、留置等权利负担或产权瑕疵。 3.乙方应保证成果均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。 4.本合同范围的产品或服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。 5.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。 6.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予解除合同。 7.其他合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同协议书 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物由供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物技术审查合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超过数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 货物免费质保期三年。（自交货通过甲方技术审查之日起计）。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后提供7*24小时的服务响应，48小时内解决问题。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 1.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： 自合同签订生效之日起，甲方收到乙方合规发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款。项目所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后，乙方向甲方出具本合同总金额10%的保函（保函的有效期为36个月）；甲方收到乙方的保函及合规发票后，10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的70%款项。质保期满且无任何质量问题后，退还10%的履约保函。 注：如中标方为第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），AA级的降低履约保证金缴纳比例为5%，AAA得级免缴履约保证金。 如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付项目，那么甲方可要求中标人支付违约金，并违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，违约金最高额度不超过本合同总价的20%。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 设备合格证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的技术审查合格单。如因乙方未按照约定提供上述单据的，甲方有权顺延支付相应款项，且无需承担逾期付款责任。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2.退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3.退还时间：合同履行结束后。 4.退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。 5.逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 货物免费质保期 3年。（自交货通过甲方技术审查之日起计），乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1.乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准、运维及后期服务向甲方提供产品或服务。 2.在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 3.在质保期内，提供7*24小时的服务响应，48小时内解决问题。人员所需办公设备由乙方自行配置。 4.在质保期内，如遇软件产品升级、改版，乙方应免费提供更新、升级服务。升级程序应满足安全要求并能经过测试验证。如果乙方对项目软件在功能、运行维护等方面进行了技术改进，乙方应向甲方提供与上述技术改进有关的详细技术资料。 5.在质保期内，乙方应接受甲方针对服务内容的不定期抽查或检查验收，服从甲方的各项管理规定。在现场工作的乙方人员，应遵守甲方或管理单位的有关规章制度。乙方工作人员非因甲方原因造成的一切损失和责任由乙方承担。 6.对于不称职或不适合服务岗位的乙方人员，甲方有要求更换的权利，对此乙方应无条件接受。 7.乙方应承担本项目数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。 8.乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对技术审查文件进行整理，并列出清单，作为甲方技术审查和使用的技术条件依据，使用说明书、检验（检测）结果等应随技术审查报告一起提交甲方。 9.甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做技术审查/最终验收。 10.对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与技术审查及最竣工验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由预检结果决定方承担。 11.技术审查/最终验收时，乙方必须在现场，技术审查/最终验收完毕后作出技术审查/最终验收结果报告。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | 1.详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方技术审查/最终验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。因乙方原因导致合同解除的，乙方除应赔偿因此给甲方造成的损失外，还应向甲方支付合同总额15%的违约金。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价15%的违约金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期技术审查/最终验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方交付合同标的的标准以及履行合同义务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为盐城市； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2.纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织技术审查，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写技术审查合格单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.乙方所交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。若乙方在质保期内对同一质量问题维修3次仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方按合同总额15%支付赔偿金，同时质保期自动延长3个月。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。 4.货物技术审查/最终验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行技术审查/最终验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：60日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：甲方指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 5日内进行技术审查，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。技术审查合格后甲方应在技术审查报告上签字盖章，技术审查合格且项目运行满 12个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目（本项目不接受进口设备）

一、项目基本情况

1、项目名称：盐城市生态环境监测监控中心应急监测能力提升项目

2、项目概况：全面提升我市应对突发环境事件的现场感知与应急处置能力。通过采购先进的应急监测设备。构建现代化应急监测体系。

3、项目预算金额：580万元

4、项目最高限价：580万元

二、项目背景

当前，突发环境事件呈现突发性强、污染物复杂、波及范围广的特点，对应急监测的时效性与精准度提出更高要求；近年我市多起危化品运输事故及次生环境事件处置中，暴露出市级监测机构应急监测存在突出短板。常规水气监测虽有基础，但现场快速感知、特征污染物定性定量分析能力薄弱，现有设备老旧单一、智能化水平偏低，缺少快速感知、智能分析类核心装备，在应对化工园区事故与不明污染时高度依赖第三方，导致响应滞后、协调困难、自主性不足，难以在黄金时间内实现“测得快、报得准、说得清”。

三、建设目标

本项目旨在全面提升我市应对突发环境事件的现场感知与应急处置能力。通过采购先进的应急监测设备（如重金属应急监测系统等、一氧化碳测定仪），实现以下建设目标：

1.补齐应急监测能力短板：当前，我中心在现场快速感知及特征污染物定性定量分析方面能力薄弱，现有设备老旧、功能单一、智能化水平偏低，缺乏快速感知与智能分析的核心装备，难以有效应对化工园区事故、不明污染物等复杂突发环境事件。通过项目实施，可系统弥补上述短板，显著增强分析能力。

2.增强响应能力，减轻第三方依赖：近年来多起危化品运输事故及次生环境事件处置中，由于自主装备不足，高度依赖第三方机构，导致响应滞后、协调困难，无法在黄金时间内实现“测得快、报得准、说得清”。项目实施后，将有效提升自主监测能力，降低外部依赖，保障应急响应的及时性与可靠性。

3.推动应急监测模式转型：当前应急监测模式主要依赖人工巡检、固定点位和事后响应，难以应对突发环境事件高频化、复合型、隐蔽性强的新挑战，存在响应滞后、数据碎片化、预测能力弱等突出短板。面对“平急结合”与“智慧应急”的新要求，亟须向“数智化”转型，实现从“被动应对”到“主动防控”的跨越，全面提升应急响应的时效性、精准度与韧性。

四、项目设备清单明细及技术参数

一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要用途 | 采购数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测智能分析系统 | 通过自动移液工作站与一体化分析集群协同作业，实现全流程自动化、高效批量处理、多参数同步检测，具备黑灯运行能力，支持24小时无人值守，适配应急、汛期、夜间等特殊场景（黑灯实验室） | 1 |  |
| 2 | 水质、空气中重金属监测系统 | 用于水及空气中重金属的筛查和现场测定 | 1 |  |
| 3 | 一氧化碳测定仪 | 用于环境空气中的一氧化碳测定 | 1 |  |
| 4 | 环境质量监测车 | 用于应急项目现场抽样专项车 | 1 |  |

二、设备技术参数要求

（一）、水质监测智能分析系统

1.地面轨道机器人

1.1基本要求

1.1.1 用于样品瓶的搬运，将样品瓶在分样系统和分析系统中进行转移。

1.1.2 采用高速伺服电机进行直线移动，在智能实验室各个模块间移动，地面轨道两端配有传感器，滑台若移动到两段会立即停止，保护设备。

1.1.3配备六轴机械臂，工作半径≥0.9米，配备夹爪，夹爪前端夹指的移动距离≥80mm，实现样品的自动转移。六轴机械臂可与实验人员进行人机协作，机械臂轻微碰到人体之后即可停下，不会对操作人员有任何伤害。

1.1.4轨道机器人平台上配备多个样品杯缓冲模块，用于临时放置样品杯，缓冲模块为固定式，不随机械臂移动。

1.1.5 轨道机器人的移动速度≥1米/秒，移动精度±0.5mm。

1.1.6具有仪器样品上下样功能，可根据各自动分析单元的分析检测效率，智能调度样品管在自动分析仪器、分样模块之间流转与进出样；可根据不同仪器的需求，适应不少于3种样品管。

1.1.7安全作业要求：（1）设备配备急停开关，按下立即停止设备运行。（2）转移样品抓手具备误抓报警，没有抓取到瓶子或者瓶子意外脱落可检测出来，并报警。

1.2 配置要求

1.2.1 地面轨道移动模组1套

1.2.2 六轴机械臂1套

1.2.3 控制器1套

1.2.4 电动夹爪1套

1.3 技术指标

1.3.1 轨道长度：≥8米

1.3.2 移动速度：≥1米/秒

1.3.3 移动精度：≥±0.5mm

2.全自动分样工作站

2.1基本要求

2.1.1仪器具备样品信息自动录入，自动混匀，自动分样，自动调节pH功能。

▲2.1.2仪器具备至少1个采样瓶托架和3个分样瓶托架，托架采用抽屉式设计，均可抽出放置瓶子，每个托架均配有位置传感器。（投标时提供仪器设备实物照片并加盖投标单位公章）

▲2.1.3采用落地式一体机设计，四周均有视窗，工作状态清晰可见，整机尺寸长宽高不大于1900mm*2100mm*2150mm，内部分样平台最多可以同时放置40个采样瓶和360个分样瓶，分样瓶最小容积不小于60ml。（投标时提供仪器设备实物照片并加盖投标单位公章）

2.1.4 配备六轴机械臂，工作半径≥1.3米，配备夹爪，夹爪前端夹指的移动距离≥80mm，实现样品的自动转移，自动开盖。六轴机械臂可与实验人员进行人机协作，机械臂轻微碰到人体之后即可停下，不会对操作人员有任何伤害。

▲2.1.5设备内部至少有两套样品信息读取装置（投标时提供仪器设备实物照片并加盖投标单位公章），可自动读取采样瓶标签中的样品信息，支持片区扫描，3秒内可以扫描不少于40个样品的信息。

2.1.6 配备多参数模块，可自动检测pH，溶解氧浓度。

2.1.7具备自动调节pH功能，可根据分析项目的要求，设置需要调节到的pH数值。

2.1.8 安全作业要求：（1）设备配备急停开关，按下立即停止设备运行。（2）转移样品抓手具备误抓报警，没有抓取到瓶子或者瓶子意外脱落可检测出来，并报警。

2.1.9仪器可以快速分样，分样前自动混匀样品，单个样品的分样时间小于20秒。

2.1.10可以对接智能复合机器人或者轨道机器人进行上下料，也可以单机使用。软件可对接无人实验室中控系统，支持数据、样品状态、设备报警信息等实时上传。

2.1.11仪器平台包含了上料区和下料区，可以进行样品杯的上下料步骤，上料区配备了重力感应模块，可以检测样品的重量。

▲2.1.12仪器内部配备不少于三套机械臂和两套开盖拧盖装置（投标时提供仪器设备实物照片并加盖投标单位公章），实现快速分样和对采样瓶的稳定开合盖。

2.2配置要求

2.2.1 全自动分样工作站1台

2.2.2 采样瓶50个

2.2.3 60ml分样瓶150个

2.2.4 350ml分样瓶150个

2.2.5 系统操作软件1套

2.2.6分样工作站电脑1台：显示屏：≥27英寸，CPU：≥4核4线程，内存：≥16G，硬盘：≥128G固态＋1T机械盘，端口要求：≥2网口、≥6个USB、≥2个HDMI接口。

2.3 技术指标

2.3.1样品位：≥40位

2.3.2 700ml瓶（石油类）位数：≥20位

2.3.3 350ml分样瓶位数：≥78位

2.3.4 60ml分样瓶位数：≥120位

2.3.5 单次分样时间：≤20秒

3. 全自动CODcr测定仪升级

3.1基本要求

3.1.1对原有仪器全自动CODcr测定仪，进行改造升级，升级后可直接对接到黑灯实验室系统，实现全自动放样，全自动做样，全自动取样等功能。

3.1.2满足标准《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）。

3.1.3安全作业要求：

（1）▲样品分析前可以自动识别样品杯中是否放入了搅拌子，若未放置，可通过软件进行提示。（投标时提供软件截图并加盖投标单位公章）

（2）▲注射泵有报警功能，管路堵塞能自动报警，注射器上装有传感器，未抽取到试剂会自动报警。（投标时提供软件截图并加盖投标单位公章）

（3）▲仪器可自动判别待测样品位上是否放置样品杯，如有不匹配，仪器会自动报警。（投标时提供软件截图并加盖投标单位公章）

（4）▲有专用清洗杯，清洗冷凝管时，仪器可自动识别是否放置了清洗杯，如果没有放置清洗杯点“清洗冷凝管”键，软件会阻止操作并自动报警提示。（投标时提供软件截图并加盖投标单位公章）

3.1.4仪器采用分体式设计，通过主机和辅机的方式进行测试，主机和辅机仅通过单个管路连接，安装方便。仪器需额外配备自动进样器，自动进样器可向主机和辅机自动进样。

3.1.5.配备1套自动进样器，进样器具备自动定量，自动清洗，自动润洗功能，并对接无人实验室样品传输模块，自动上下样，样品位数不少于50位。

3.1.6软件可对接无人实验室中控系统，支持数据、样品状态、设备报警信息等实时上传。

3.2 配置要求

3.2.1 将原有全自动CODcr测定仪主机：1台，副机：1台，改造成可直接对接黑灯实验室的仪器。

3.2.2自动进样器：1台

3.2.3系统软件：1套

3.2.4样品杯不少于50个

3.3技术指标

3.3.1样品位数：≥50位

3.3.2消解位数：≥40位

3.3.3 自动进样器位数：≥50位

4.全自动红外测油仪升级

4.1基本参数要求

4.1.1对原有仪器全自动红外测油仪进行改造升级，升级后可直接对接到黑灯实验室系统，实现全自动放样，全自动做样，全自动取样等功能。

4.1.2仪器测量采用三波长红外分光光度法，符合“HJ637-2018”标准。可连续测量测量油类、石油类和动植物油，同时获得三个数据。

4.1.3设备可对接智能实验室中控系统软件，样品数据、仪器状态、报警错误等支持实时上传。

4.1.4设备进样器需升级为可对接智能实验室样品传输系统，支持自动上下样品，样品不得进行二次转移，需要在原样品杯中进行前处理。

5.全自动高锰酸盐指数分析仪升级

5.1基本要求

5.1.1对原有仪器全自动高锰酸盐指数分析仪进行改造升级，升级后可直接对接到黑灯实验室系统，实现全自动放样，全自动做样，全自动取样等功能。

5.1.2配备进样器，进样器具备自动定量，自动清洗，自动润洗功能，并对接无人实验室样品传输模块，自动上下样，样品位数不少于35位。

5.1.3 全自动高锰酸盐指数分析仪完全符合《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ1445-2026）、《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ1446-2026）、《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》（GB/T 5750.7-2023）标准方法的规定。

5.1.4软件可对接无人实验室中控系统，支持数据、样品状态、设备报警信息等实时上传。

5.2配置要求

5.2.1全自动进样器1台

5.2.2更新系统软件1套

- 全自动氨氮测定仪升级

6.1基本要求

6.1.1对原有仪器全自动氨氮测定仪进行改造升级，升级后可直接对接到黑灯实验室系统，实现全自动放样，全自动做样，全自动取样等功能。

6.1.2满足标准《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)中的实验流程。

6.1.3配备进样器，进样器具备自动定量，自动清洗，自动润洗功能，并对接无人实验室样品传输模块，自动上下样，样品位数不少于35位。

6.1.4软件可对接无人实验室中控系统，支持数据、样品状态、设备报警信息等实时上传。

▲6.1.5预处理平台有不少于90个样品反应显色位置，（投标时提供仪器设备实物照片并加盖投标单位公章）软件可根据最优的时序进行比色，保证数据的准确。

6.2 配置要求

6.2.1全自动进样器1台

6.2.2更新系统软件1套

6.3技术参数：

6.3.1进样器位数：≥35位

6.3.2反应位：≥90位

7.全自动总磷总氮测定仪升级

7.1基本要求

7.1.1对原有仪器全自动总磷总氮测定仪进行改造升级，升级后可直接对接到黑灯实验室系统，实现全自动放样，全自动做样，全自动取样等功能。

7.1.2用途：适用于实验室各类水样总磷及总氮项目的全自动分析，符合GB 11893-89《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》和HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》。

7.1.3仪器整机仅有一个注射泵（不接受多个注射泵联用的模式），用以添加试剂和转移比色液，有效降低故障率。所有试剂添加和比色液转移由一根管路完成，降低了由于管路过多造成的漏液风险。所有试剂和比色液不得进入注射器中。

7.1.4配备1套进样器，进样器具备自动定量，自动清洗，自动润洗功能，并对接无人实验室样品传输模块，自动上下样，样品位数不少于50位。

7.1.5软件可对接无人实验室中控系统，支持数据、样品状态、设备报警信息等实时上传。

7.2 配置要求

7.2.1 自动进样器1套

7.2.2 系统操作软件1套

8.全自动阴离子表面活性剂分析仪升级

8.1 基本要求

8.1.1 对原有仪器全自动阴离子表面活性剂测定仪进行改造升级，升级后可直接对接到黑灯实验室系统，实现全自动放样，全自动做样，全自动取样等功能。

8.1.2 符合国家监测方法，标准号亚甲蓝分光光度法（GB7494-87）.

8.1.3 配备进样器，进样器具备自动定量，自动清洗，自动润洗功能，并对接无人实验室样品传输模块，自动上下样，样品位数不少于35位。

8.1.4 软件可对接无人实验室中控系统，支持数据、样品状态、设备等状态实时上传。

8.2配置要求

8.2.1自动进样器1台

8.2.2系统操作软1套

- 仪器台:

9.1仪器台尺寸：

尺寸：2200*800*850mm 误差不超过：±10mm  5组

尺寸：1800*800*850mm 误差不超过：±10mm  5组

尺寸：3670*900*850mm 误差不超过：±10mm  1组

9.2厚度≥20mm 通体平板陶瓷材质，具备耐高温、耐刮擦、哑光漫反射等理化性能，各项技术参数及检验要求如下：

9.2.1、燃烧性能（A1 级不燃）：遵照 GB/T5464-2010、GB/T14402-2007 标准检测，产品燃烧性能达 A1 级不燃，燃烧热值＜0，无持续燃烧现象。

9.2.2、耐人工气候老化：按 GB/T 16422.2-2014《塑料实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯》A 法 9 号暴露循环开展氙灯老化试验，累计试验时长≥700h，报告明确标注完整试验条件，试样老化后外观无开裂、褪色、起皮等肉眼可见变化。

9.2.3、哑光光泽指标：台面为哑光漫反射饰面，成品光泽度检测数值控制在 16～30（单位：光泽度）。
9.2.4、破坏强度：执行 GB/T 3810.4-2016 检测规范，有效送检样品不少于 6 块，样品破坏强度算术平均值≥16100N。

10、抽气罩11套

- 理化性能检测要求
10.1、耐化学腐蚀性：试样常温下分别浸入 30% 氢氧化钠溶液、30% 硫酸溶液、30% 盐酸溶液、甲苯、乙醚五种试剂中连续浸泡 48h，目视检查产品表面无溶胀、开裂、发白、腐蚀变形。
10.2、耐高温性能：试样置于 110℃恒温环境持续烘烤 1h，产品外观、结构无变形、融化、开裂等异常。

- 10.3、管路压降性能：依据 ISO 5167-1:2003 标准进行管道压降试验，出具上下游压差测试曲线，管路内壁材质与密封结构密闭性优良，无杂质淤积，排风性能不受损耗。

（二）水质、空气中重金属监测系统

1.仪器总体要求

该仪器应适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环境、地质、化工、材料等分析要求。

2.工作条件

2.1环境温度：15~30℃；

2.2环境湿度：20~80%；

2.3电源：200~240V，30A，50/60Hz；

3.技术参数

3.1硬件参数

3.1.1雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器；

▲3.1.2在线气体稀释耐高盐系统：耐盐度≥20%（提供实物图及稀释倍数设置软件截图证明加盖投标单位公章）；

3.1.3雾化室：Scott双通道石英雾化室，标配半导体控温装置，控温范围-5~20℃；

3.1.4气路控制：至少配备5个高精度气体质量流量计（MFC），控制包括等离子体气、辅助气、稀释气、载气、碰撞/反应气等气体流量；

3.1.5炬管：拆卸和安装方便，一体式石英炬管，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成；

▲3.1.6接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，为防过多基体进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm；采样锥与截取锥之间不得使用任何气体，如果使用嵌片设计，需要额外多配置3套高灵敏度嵌片和3套高基体嵌片；（投标时提供由锥组成的接口实物图照片加盖投标单位公章，如使用嵌片设备须提供额外增加配置的承诺书并加盖投标人公章）；

▲3.1.7离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤27.12MHz，功率范围600~1600W，射频线圈水冷设计；（投标时提供射频频率软件截图或产品彩页并加盖投标单位公章）；

▲3.1.8离子源必须真实接地，采用屏蔽炬系统彻底消除二次放电，同时维持低功率下冷等离子体稳定运行，并增强动能歧视效果，如采用非屏蔽矩物理接地技术，需额外多配3套原装工作线圈和3套原装炬管，以预防意外放电造成的工作线圈击穿和炬管烧坏；（投标时如采用屏蔽炬技术的须提供屏蔽炬实物图片并加盖投标人公章，如采用非屏蔽矩物理接地技术的须提供额外增加配置的承诺书并加盖投标人公章）；

3.1.9离子透镜：

▲3.1.9.1由离子提取和离子偏转双系统组成，配备≥2个提取透镜，可通过电压调节来控制离子提取效果，提升全质量范围内离子传输效率，若配备≤1个提取透镜，须额外提供3套采样锥和截取锥，以及6升机械泵油；（投标时如配备≥2个提取透镜的须提供提取透镜实物图及软件控制电压截图并加盖投标单位公章，如配备≤1个提取透镜的须提供额外增加配置的承诺书并加盖投标人公章）；

3.1.9.2采用正负双电压调节实现离子束双重偏转，将待测离子与中性粒子及光子有效分离，同时平衡不同质量段灵敏度分布。

3.1.10碰撞/反应池：

▲3.1.10.1配备碰撞/反应池为八极杆设计，具有最佳离子聚焦及传输效率，如果是四极杆或六级杆设计，需要额外提供3套原装碰撞反应池备件；（投标时如配备八极杆设计的须提供相关彩页证明并加盖投标单位公章，如配备四极杆或六级杆设计的须提供额外增加配置的承诺书并加盖投标人公章）

3.1.10.2碰撞/反应池具有控温功能，控温范围55~95℃，0.1℃步进可调，保证更好的洁净度；

3.1.10.3碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式、氦气碰撞模式、高能干扰消除模式，不同模式切换时间≤3秒；

3.1.10.4碰撞/反应气流速：≥12mL/min；

3.1.11质量分析器：采用Mo材质双曲面四极杆，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度；

3.1.11.1四极杆驱动频率：≥2.5MHz；

3.1.11.2四极杆质量数范围：2~258amu；

3.1.12检测器：脉冲模拟双模式电子倍增器，动态线性范围≥10个数量级，离子离开质量分析器，经90度偏转后进入检测器；

3.2操作软件

3.2.1专业版操作系统；

3.2.2全自动工作条件调谐；

3.2.3虚拟内标法通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；

3.2.4批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

▲3.2.5自定义调谐的同时可以实时监测信号，实时任意更改调谐参数(投标时须提供软件截图证明并加盖投标人单位公章)；

3.2.6可接入网络版软件，实现权限管理和数据库管理；

3.3性能指标：（3.3.1~3.3.5指标须在同一条件下测定）；

3.3.1灵敏度【cps/ppm】

低质量数：7Li ≥ 110 M

中质量数：115In ≥ 350 M

高质量数：238U ≥ 500 M；

3.3.2检测限【3*sigma，ppt】

9Be ≤ 0.5 ppt

115In ≤ 0.1 ppt

209Bi ≤ 0.1 ppt；

3.3.3背景：≤0.5cps（在质量数9amu处实测背景）；

3.3.4氧化物产率（CeO+/Ce+）：≤2.0%；

3.3.5双电荷产率（Ce2+/Ce+）：≤3.0%；

3.3.6短期稳定性（RSD）：≤2%(20min)（须在1ppb标准溶液中测定）；

3.3.7长期稳定性（RSD）：≤3%(2hrs)（须在1ppb标准溶液中测定）；

3.3.8在线气体稀释高盐进样系统：

3.3.8.1高盐测试指标：标准模式(No Gas)下，氧化物产率CeO+/Ce+≤0.3%；

4.基本配置

4.1 ICP-MS主机1台；

4.2 ICP-MS原装操作软件1套；

4.3计算机1台：电脑配置:内存：≥32G，存储：≥512G+1T硬盘，显示器：≥23英寸，操作系统：专业版；打印机1台；

4.4 循环冷却水机1台；

4.5 6KVA的不低于两个小时的稳压电源1台；

4.6 ICP-MS调谐液1瓶，ICP-MS标准溶液1瓶，石墨垫圈3个，进样管线12根，内标管线12根，废液管线12根。

（三）一氧化碳测定仪

1.原理及适用范围

采用非分散红外法原理测量环境空气中CO的浓度，可用于环境空气监测、公共场所、工作场所、劳动保护、人防系统、卫生防疫、隧道等场合中CO浓度测量，也可用于农村环境空气质量监测、在线监测仪器对比。

2.执行标准

GB 9801-1988 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法

HJ 965-2018 环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法

GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物

GB 37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求

GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素

GBZ/T 300.37-2017 工作场所空气有毒物质测定 第 37 部分一氧化碳和二氧化碳

3.技术要求

3.1 非分散红外光学法测量CO准确度高，检出限低；

3.2 内置锂电池，可连续工作至少CO约20小时；

3.3 设备具备分钟均值、小时均值、8小时均值、日均值显示、存储等功能；

3.4 设备需配备≥0.8米可延长取样管；

▲3.5 设备具备彩色触摸屏，并且支持CO曲线显示（投标时须提供产品实物及曲线显示界面照片并加盖投标单位公章）；

3.6 具有超限报警功能，可以设定报警点浓度，超限自动声、光报警；

▲3.7 设备须具备内置CO洗涤器，可使用环境空气进行调零（投标时须提供产品实物照片并加盖投标单位公章）；

3.8 设备应具备环境温度、湿度、大气压读取和显示功能；

3.9 仪器具有大容量存储，可进行数据的存储、查询、打印、导出，轻松掌握实时数据；

3.10 实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数；

3.11 具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障，方便用户的维护、使用；

▲3.12设备应具备有自动定位和自动授时功能（投标时须提供具备有自动定位和自动授时功能显示界面并加盖投标单位公章）。

4.技术指标

4.1量程CO（0～50）μmol/mol；

4.2响应时间 ≤45s；

4.3示值误差 ≤±2%FS；

4.4重复性≤1.0%；

4.5零点/量程漂移≤±2%FS；

4.6非被测组分干扰误差 ≤±2%FS；

4.7抽气流量 0-1.0L/min；

4.8工作电源 内置锂电池(22.2V/5.2Ah）或交流供电（自带充电管理）；

4.9功耗≤15W。

5.单台仪器配置

5.1仪器主机1台；

5.2红外模块1套；

5.3蓝牙打印机1台；

5.4三角支架1台；

5.5主机电源线1套；

5.6校准证书1份。

（四）环境质量监测车

1.检测车整体要求

▲（1）车辆应具备在工信部网站可查询的检测车公告，（投标时须提供工信部官网查询截图加盖投标单位公章）；

（2）车辆参数具体要求如下：

整车长：＜6000mm

整车宽：＞2100mm

整车高：＜3300mm

整备质量：≥4100kg

总质量：≤4500kg

排放依据标准：国Ⅵ

排量：≥2998ml

最高车速≥130km/h

转向形式：方向盘

额定载客（含驾驶员）：2-3人

变速箱：自动

2.改装技术要求

2.1车体基础改造

（1）车辆分区

车内应分为驾驶区、实验综合区。其中实验综合区为后部独立舱体结构。

（2）车辆开门

后门应采用后双开门形式，副驾驶侧后部应配有侧开门，用于人员和仪器的进出，侧开门底部应设置电动踏板。

（3）车辆窗户

驾驶区应采用原厂车辆窗户，窗户应贴隔热膜保温处理，后侧开门设置观察窗。

（4）车身加固

车身内部需要承重的区域进行加固处理，内部进行发泡保温处理。

（5）车顶平台

车顶应设置有车顶平台，并加设不锈钢护栏，加强工作人员登顶工作的安全性。

（6）后爬梯

尾部应设置一个爬梯，爬梯各梯步采取防滑措施处理。

（7）车外照明

车顶平台两侧应安装有车载场地灯，满足现场夜晚照明需求。车顶应安装可升降倒伏照明灯，满足应急情况下照明需求。

（8）车辆遮阳棚

应在车辆副驾驶侧安装遮阳棚。

（9）车辆地板

实验区地板应采用防腐车辆专用地板革。

（10）防雷系统

车身应有良好的接地处理，可有效防止雷击及触电，在电源引入口安装电源防雷避雷器。

（11）防静电

整车应加装静电拖带，防止车辆静电引起仪器损坏。

（12）车身标识

外部字体、图案应根据采购人要求，字体图案明晰清楚。

（13）淋雨试验

车顶应保持完全密封状态，防止车辆进水。

2.2车内改装

（1）仪器设备柜及工作台面

在实验区应设置有实验台面用于现场办公使用，实验台面板材选用具有耐热、耐撞击、耐腐蚀、防水等特点的实验室专用理化台面，具有结构稳定、抗弯和抗冲击的性能；实验台面下应设置仪器柜，用于存放实验所需的配件、耗材、工具等；仪器柜材质应具有一定数量的扎带用于固定设备，同时具备耐潮耐热、耐腐蚀、抗冲击的性能。实验台面应设置电源/网络插座。

（2）车内座椅

驾驶区保持原车状态，可乘坐2-3人（包括驾驶员），实验区内应放置折叠座椅2张，可满足驻车实验条件下实验人员2人工作。

（3）车内照明

应符合移动实验室亮度要求，在连续进行工作的区域内的维持平均照度不宜低于200lx，车内均采用LED照明灯具。

（4）内饰

车辆内饰整体应采用实验室白色玻璃钢材质，便于后期的清理。

（5）安防附件

实验区应配备车用小型灭火器、温湿度计、烟雾报警器、应急医疗箱等安全防护物品。

2.3供电系统

（1）应配置有市电供电系统、不间断稳压电源系统和发电机供电系统三套供电模式。在市电、发电机无法正常供电的紧急情况下，不间断稳压电源应实现对车内办公以及便携式监测设备的应急供电保护。整车电源应采用集中控制，不同设备之间需要分开供电，并可查看电路实时供电电流、电压情况，车辆应配有空调与设备市电接口。采用车辆专用稳压电源，输出波形:纯正弦波。不间断电源功率不低于3KVA（配套不间断电源系统的后备电瓶总蓄电量不少于8KWH），满足核心仪器的使用，在市电断电时≤20ms切换，从而保护核心仪器，持续供电时间≥30Min，确保仪器安全停机。

（2）车辆电路接口应进行防水处理，拥有良好的电气绝缘性能、优良的抗冲击性能和防尘、防潮及防腐蚀的性能；

（3）线缆盘：车辆应配置两个长度不小于30米的线缆盘，线缆盘配漏电保护开关，保护用电安全，带电源指示灯，配户外专用电缆线，耐折弯，耐磨损，耐高低温；

（4）工作环境：供电系统可以在-20℃至60℃工作；

（5）保护功能：具备过压、低压、过温、过载、交流短路保护功能；

（6）报警功能：具备低电量、高温、高电压蜂鸣报警功能；

（7）车载发电机：车体设置发电机仓，发电机功率≥5KW。

2.4空调系统

（1）应合理计算空调制冷量，驾驶舱选用底盘自带空调系统；综合实验舱空调为顶置驻车空调。

2.5视频监控系统

（1）车内监控：在车内安装一个半球摄像机，可监控实验区的情况；

（2）车外监控：应在车头方向安装摄像头，车头使用云台摄像机，可360度旋转，对周边情况进行监控；

（3）存储空间：车载DVR应提供不少于1T的本地存储硬盘；

（4）倒车影像：车辆中控台应配置可夜视倒车影像系统；

（5）显示屏：车内应配置不小于43寸显示屏，用于设备数据展示及监控画面显示；

2.6车载水系统

应配置实验室专用水槽、实验室水龙头和污水箱、外部水路接口、水泵、外路等。污水箱应配置有液位传感器及报警器；

注：本技术参数中未加“▲”号的倾斜且带有下划线的条款为实质性条款投标人投标时需提供单独承诺符合采购需求，无负偏离。（承诺格式由投标人自拟）。如未单独提供承诺的将视为未实质性响应采购要求。

五、项目服务要求

投标人应根据本采购文件要求，围绕项目目标，制定全面完整、具体详细、科学合理、切实可行的服务方案，内容至少包括如下几个方面：项目整体实施方案、售后服务方案、培训方案、设备运行维保方案、质量保证方案。

（一）项目整体实施方案要求

投标人须根据本项目的实际需求，针对所投环境监测设备制定详尽、可行、有针对性的项目整体实施方案。方案应至少包含以下五项核心内容，该方案将作为评价投标人项目实施能力的重要依据：

1.项目进度安排：

投标人应提供详细的项目实施进度计划，需明确从合同签订到项目最终验收的全过程时间节点、各阶段工作任务划分（设备供货、设备安装、设备调试、培训、验收等）。进度安排需符合本项目规定的周期要求，且逻辑合理、切实可行。

2.项目进度保障措施：

基于上述进度安排，投标人需提出确保项目按时、保质完成的具体保障措施。至少包含：投入本项目的人员配置及职责分工（明确项目负责人及核心技术人员）、内外部沟通协调机制、进度监控与预警机制、应对潜在延期风险的应对策略等。

3.解决问题的方案：

针对本项目的建设目标、采购内容及潜在的难点（请投标人自行结合本项目特点进行分析），提出具体、有效的解决方案。方案需体现投标人对项目需求的理解深度，内容应至少包含关键问题的处理思路、解决策略、对接方案等，确保方案能够切实解决本项目实际运行中可能遇到的问题。

4.紧急故障处理预案：

投标人需制定针对项目上线运行后可能出现的各类突发故障的应急处理预案。预案内容至少包含：故障分级分类标准、应急响应流程、故障排查与恢复措施、应急联系人及团队保障、预防性维护建议等，确保故障发生时能迅速响应，最大限度降低对业务的影响。

5.安全生产和环境保护措施方案：

投标人需制定针对项目实施过程中的安全生产和环境保护措施方案。预案内容至少包含：安全责任体系与管理制度、安全防护与临时用电措施、环境保护与污染防控措施、固废及危废处置方案等。

（二）售后服务方案要求

投标人须根据本项目的实际需求，针对所投环境监测设备制定详尽、可行、有针对性的售后服务方案。方案应至少包含以下五项核心内容，该方案将作为评价投标人售后服务能力的重要依据：

1.送货安装调试：

投标人需详细说明设备交付至采购人指定地点后的全过程服务。至少包含以下内容：

1.1送货及签收：明确设备的包装、运输方式、交货期限，以及到货后的开箱检验流程（核对型号、数量、配件、技术资料等），并提供到货签收标准。

1.2安装环境要求：结合环境监测设备的运行条件，说明对安装场所的温度、湿度、电源、网络、防震、防尘等环境的具体要求及准备建议。

1.3安装调试：描述设备的安装步骤、系统连接、参数设置、初始化调试过程，确保设备达到规定的性能指标。

2.售后服务范围：

投标人须清晰界定所提供的售后服务边界。至少包含以下内容：

2.1质保期限：明确整机及主要部件的免费质保期，以及质保期内免费维修、更换零部件的具体条件。

2.2技术支持：说明质保期内及质保期后提供的技术支持内容，如电话、邮件、远程协助等在线技术支持服务，以及技术咨询、软件升级、使用指导等服务。

2.3维修服务：明确维修服务的范围、维修的周期、质保期外的维修服务承诺，以及备品备件的供应保障等。

3.故障处理机制：

投标人应建立完善的故障处理机制，确保设备出现故障时能快速响应并恢复运行。内容包括：

3.1故障接收与分级：设立固定的故障报修渠道（电话、在线平台等），并根据故障对监测工作的影响程度进行分级（如灾难性、严重、一般、轻微）。

3.2故障诊断与处理流程：描述从接到报修到问题解决的完整流程，包括初步远程诊断、派遣工程师现场处理、故障件更换、修复后测试等环节，并明确各环节的责任人。

3.3应急保障措施：针对关键监测设备或可能导致监测中断的重大故障，提供临时替代方案（如备机支持）或紧急恢复预案，确保监测数据的连续性。

4售后服务响应：

投标人需对售后服务的响应速度做出具体承诺和说明。至少包含以下内容：

4.1响应时间：明确接到故障报修后，技术工程师在多少时间内响应（如电话响应时间、远程介入时间）。

4.2到达现场时间：根据项目所在地，承诺故障发生后的技术人员到达现场的最长时间，并区分不同故障级别或地域距离给出差异化承诺。

4.3故障解决时间：针对不同级别的故障，承诺预计的解决时间，或在规定时间内无法修复时的处理方案。

5.设备使用情况回访：

投标人应制定主动的设备使用情况跟踪回访计划。至少包含以下内容：

2.1定期回访：明确质保期内及质保期后的定期回访频率（如每季度、每半年）和方式（电话、现场、在线问卷等），了解设备运行状态、使用问题及用户意见。

5.2巡检服务：提供定期的现场巡检计划，对设备进行预防性维护（如清洁传感器、检查气路/液路、软件检查等），并出具巡检报告。

5.3使用情况分析：结合回访和巡检情况，向采购人提供设备使用数据分析、维护建议及优化运行的建议，协助提升监测工作效率和设备使用寿命。

（三）培训方案要求

投标人须根据本项目的实际需求，针对所投环境监测设备制定全面、系统、切实可行的培训方案。以保障采购人相关人员能够熟练掌握设备的使用、维护及管理方案，应至少包含以下五项核心内容，：

1.设备培训时间和人数：

投标人应详细规划培训的时间安排和覆盖人数。至少包含以下内容：

1.1培训时间规划：明确培训的总时长、课程天数、每日课时安排，以及培训拟开展的时间阶段（如设备安装调试完成后、试运行期间等）。需说明培训时间是否可灵活调整以适应采购人工作安排。

1.2培训人数承诺：明确可为采购人提供的免费培训名额总数，以及每批次建议的参训人数上限。若分批次培训，需说明分批计划和每批次的侧重内容。

1.3课时分配：提供理论授课、现场实操、答疑交流等环节的具体课时分配。

2.师资力量：

投标人应介绍负责本次培训的师资团队整体情况。至少包含以下内容：

2.1师资团队构成：说明培训团队的人员组成（如资深技术工程师、设备研发人员、应用支持专家等），以及各自在培训中承担的任务。

2.2专业能力证明：提供师资团队在环境监测领域的技术背景、相关资质证书（如工程师职称、原厂认证讲师资格等）、参与过的类似培训项目经验等，证明其具备传授设备知识和操作技能的能力。

3.培训内容：

投标人应详细阐述培训的具体课程内容，确保内容覆盖设备使用的各个方面，满足实际工作需要。至少包含以下内容：

3.1设备原理与结构：介绍所投环境监测设备的工作原理、技术特点、主要部件功能、数据采集与传输原理等。

3.2操作与使用：详细讲解设备的日常操作流程、软件界面使用、参数设置、模式切换、数据读取与导出等。

3.3维护与保养：教授设备的日常清洁、耗材更换、简单故障排查、校准方法、定期保养要点等，以延长设备寿命、保障数据准确性。

3.4安全与注意事项：强调设备使用过程中的安全规范、紧急停机操作、易损件注意事项等。

3.5数据分析与应用：针对环境监测数据的解读、报表生成、异常值判断等基础应用进行培训。

4.培训授课人员：

投标人应明确具体承担授课任务的人员信息。至少包含以下内容：

4.1授课人员名单：列出拟安排的主讲教师、助教的姓名、职务/职称。

4.2个人资历介绍：针对每位授课人员，详细介绍其在环境监测设备领域的从业年限、专业特长、过往培训经验、相关资质等，以证明其具备承担本次培训授课的能力。

4.3职责分工：说明不同授课人员分别负责的培训模块。

5.培训效果保障：

投标人应提出确保培训取得实效的具体措施。至少包含以下内容：

5.1培训资料：承诺提供完整、准确、易懂的培训教材（纸质或电子版），包括设备操作手册、维护指南、常见问题解答、培训课件等，且资料需为中文或配有中文说明。

5.2考核与评估：设计培训考核方式（理论考试、实操考核、课堂提问等），以检验学员学习效果。同时提供培训满意度调查，收集学员反馈以便改进。

5.3后续支持：培训结束后，提供持续的答疑渠道（电话、邮件、在线群组），在一定期限内解答学员在实际操作中遇到的问题。

（四）设备运行维保方案要求

投标人须根据本项目的实际需求，针对所投环境监测设备制定全面、系统、切实可行的设备运行维保方案。以保障设备在运行期间的稳定性、可靠性和数据准确性，方案应至少包含以下五项核心内容，

1.设备维保保障人数：

投标人需明确承诺为本项目设备维保服务投入的专职人员数量及团队结构。至少包含以下内容：

1.1人员配置：说明维保团队的总人数，以及不同角色的配置。

1.2人员资质：说明主要维保人员的专业背景、技术资质、从业经验，特别是针对本项目所投环境监测设备的维护经验。

1.3人员常驻/覆盖能力：说明维保人员的服务覆盖范围，确保能够及时响应本项目所有设备的维保需求。

2.维保计划：

投标人应提供详细的、周期性的设备维保计划，确保设备始终处于良好运行状态。至少包含以下内容：

2.1日常维护：为使用人提供明确的日常检查内容清单（如设备运行状态、数据采集情况、电源/网络连接、传感器工作状态等）和维护要求。

2.2定期保养：制定定期的保养计划，包括设备清洁、传感器校准、气路/液路检查（如有）、易耗品更换（如滤芯、试剂等）、机械部件润滑等。

2.3预防性维修：基于设备历史数据和运行规律，提出预防性更换或维修的关键部件清单及更换周期，以降低突发故障概率。

3.维保范围：

投标人需清晰界定维保服务所涵盖的具体内容。至少包含以下内容：

3.1服务内容：详细说明维保包含的具体工作，如故障诊断、现场维修、备件更换（需明确是否包含所有零部件，如传感器、电路板、显示屏、电源适配器等）、软件升级、技术咨询等。

3.2备件保障：说明常用备件库的建立情况、备件清单、备件供应渠道及供应保障能力，确保维修时能及时更换。

4.运行维保时间：

投标人需对维保服务的时间安排做出明确承诺。至少包含以下内容：

4.1服务期限：明确本次维保方案对应的服务期限。

4.2服务时段：承诺提供维保服务的时间段，如7×24小时（每周7天，每天24小时）或5×8小时（工作日工作时间），并说明非工作时段是否提供紧急响应服务。

4.3响应时间承诺：针对不同故障级别，明确接到报修后的响应时间。

4.4现场到达时间：根据项目现场位置，承诺技术人员到达现场的最快时间。

4.5故障解决时限：承诺一般故障修复时限，若无法在规定时间内修复，是否提供备机或替代方案。

5.维保应急响应机制：

投标人应建立完善的应急响应机制，确保在突发重大故障或影响监测任务时能快速恢复。至少包含以下内容：

5.1应急流程：制定详细的应急响应流程，包括故障报告、初步判断、应急调度、现场处置、事后分析等环节。

5.2应急团队：明确应急响应小组的组成及联系方式，确保24小时可联络。

5.3备机支持：针对关键监测设备，承诺在无法及时修复时提供备用设备临时替换，确保监测工作不中断，并说明备机数量、型号、调配机制。

5.4重大故障应急预案：针对可能影响环境监测数据连续性的重大故障，制定专项应急预案，包括数据补救措施、临时监测方案等。

5.5演练与改进：说明是否定期组织应急演练，以及如何根据演练和实际故障进行机制优化。

（五）质量保证方案

为确保本项目高质量实施与长期稳定运行，投标人根据本项目要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的质量保证方案。内容至少包含质量管理体系、质量控制措施、质量管理制度、岗位职责、项目合格验收保障措施等内容。

1.质量管理体系

1.1依据该体系要求对本项目实施全过程质量管理。体系运行至少包括：

1.1.1质量方针：科学管理、质量为先、顾客满意、持续改进。

1.1.2质量目标：设备验收合格率100%；安装调试一次成功率100%；客户满意度≥98%；质保期内故障响应率100%。

1.1.3体系运行机制：设立专门的项目质量管理小组；建立项目质量档案，全程记录质量活动；定期开展内部质量审核与管理评审；通过“计划-执行-检查-处理”实现持续改进。

2.质量控制措施

2.1设备采购与出厂前控制

所有设备均从原厂或授权渠道采购，确保来源正规、质量可靠；出厂前进行严格性能测试，提供出厂检验报告、合格证及技术文件。

2.2运输与交付控制

采用防震、防潮、防尘的专业包装，符合《商品包装政府采购需求标准》；运输过程中实行GPS跟踪与保险全覆盖；到货后与采购人共同开箱验收，核对型号、数量、外观及附件。

2.3安装调试质量控制

安装前进行现场环境评估，确保符合设备运行条件；安装过程严格按设备厂家规范执行，使用专用工具与标准流程；调试阶段逐项验证技术参数，确保与招标文件要求一致；调试完成后出具调试报告，由采购人签字确认。

2.4验收与试运行控制

初步验收：设备安装调试完毕组织初步验收，并记录运行数据；最终验收：运行稳定后组织专家进行综合性能测试与验收，出具最终验收报告。

3.质量管理制度

3.1质量责任制度

明确项目负责人为质量第一责任人，各环节设质量专员；建立质量问题追溯机制，责任到人、到岗。

3.2质量文档管理制度

编制《项目质量计划》《安装调试规范》《验收标准》等文件；所有质量记录（如检验报告、调试日志、验收单）归档保存，便于审计与追溯。

3.3质量培训制度

对项目人员进行质量意识与专业技能培训；培训内容包括设备操作、维护保养、故障排查等。

3.4质量问题处理制度

设立质量问题反馈渠道，接到问题后立即启动处理流程；重大问题上报质量管理小组，组织专题分析并制定纠正与预防措施。

3.5质量评审与改进制度

定期度召开质量评审会，总结质量问题，提出改进措施；根据运行数据与用户反馈，持续优化质量管理流程。

4.岗位职责

4.1项目负责人

全面负责项目质量管理工作；组织制定并落实质量计划；协调资源，确保质量目标实现。

4.2质量专员

负责日常质量监督与检查；记录质量问题并跟踪处理；参与验收与评审工作。

4.3技术工程师

负责设备安装、调试与性能验证；提供技术培训与操作指导；处理设备故障与技术支持请求。

5.项目合格验收保障措施

5.1编制完整的验收流程图或进度表，涵盖到货验收环节（含开箱检查、数量核对、外观查验等）。

5.2针对所投环境监测设备的关键性能指标（如灵敏度、精密度、准确度、检出限、线性范围、零点漂移、量程漂移等），列出切实可行的验收方案。

5.3编制验收不合格情形编制具体处置流程（如外观损坏、数量短缺、型号不符等），明确处理时限。

五、现场运维要求

投标人需为本项目需提供实验室驻场人员、现场驻场人员以及应急驻场人员，地点为用户指定场所（盐城市范围内），负责本项目所有设备3年维护保养等服务工作（包括但不限于）：

1.日常仪器维护保养，基础故障现场维修，应急解决用户平时做样中突发问题等；遇到特殊情况（如突发应急来样、各类监测能力考核、比武活动等），需根据用户要求对设备逐一进行调试测试，确保设备保持最佳状态运行；

2.满足用户其他合理范围内的协助要求。为用户及时提供所用设备升级换代信息，如用户需要编制设备调研方案以供参考。

（一）实验室驻场人员

质保期内，中标方需提供1名实验室驻场人员，地点为用户指定场所（盐城市范围内），负责实验室设备工作，工作内容至少包含以下内容：

1.协调解决分析仪器的维护保养，基础故障现场维修，应急解决用户平时做样中突发问题等；

2.遇到特殊情况（如突发应急来样、各类监测能力考核、比武活动等），需根据用户要求对设备逐一进行调试测试，确保设备保持最佳状态运行；

3.满足用户其他合理范围内的协助要求。

4.为用户及时提供所用设备升级换代信息，如用户需要编制设备调研方案以供参考。

（二）现场驻场人员

质保期内，中标方需提供2名现场驻场人员，地点为用户指定场所（盐城市范围内），负责现场设备3年维护保养等服务工作，工作内容至少包含以下内容；

1.日常仪器维护保养，设备每次外出归来需及时调试测试；

2.如遇特殊情况（如突发应急情况、各类监测能力考核、比武活动等），需根据用户要求对设备逐一进行外出前调试测试工作，确保设备保持最佳状态运行，并配合用户前往相关地点，现场进一步做好保障服务。

3.为用户及时提供所用设备升级换代信息，如用户需要编制设备调研方案以供参考。

（三）应急驻场人员

质保期内，中标方需提供2名应急驻场人员，地点为用户指定场所（盐城市范围内），负责本次项目现场设备3年维护保养工作，工作内容包括但不限于：

1.日常仪器维护保养，每次设备外出回来需及时调试测试；

2.协助用户应急方案编制、数据整理等工作。

3.为用户及时提供所用设备升级换代信息，如用户需要编制设备调研方案以供参考。

注：招标文件提出的相关技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物、服务都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家、行业、地方相关标准以及等效或更优的其他权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按采购人要求的高标准的条款执行。

六、商务要求

1 交付时间：合同签订后60日历天内完成项目供货、安装、调试，交付采购人使用。合同签订后65天内，完成仪器设备技术审查及最终验收。

2 交付地点：盐城市生态环境监控中心（盐城市盐都区研创大厦11楼）

3 投标报价要求

3.1.招标人拒绝高于最高限价的投标报价。

3.2.投标报价应是在投标文件所承诺的服务期限内，并达到投标人所承诺的质量标准，为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容所需费用的全部价格体现。投标报价主要包含但不限于：货物价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、税金、利润、人员工资及福利待遇、不可预见费及其他相关所有费用，以及合同履行过程中包含的所有风险、责任、政策性文件规定以及不可竞争费等所需的全部费用，投标报价中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至报价中，结算时不予增加。

4 付款方式：

4.1.合同款项的支付方式及进度安排：

①自合同签订生效之日起，甲方收到乙方合规发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款。

②项目所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后，乙方向甲方出具本合同总金额10%的保函（保函的有效期为36个月）；甲方收到乙方的保函及合规发票后，10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的70%款项。质保期满且无任何质量问题后，退还10%的履约保函。

注：如中标方为第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），AA级的降低履约保证金缴纳比例为5%，AAA级的免缴履约保证金。

③如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付项目，甲方可要求中标人支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，违约金最高额度不超过本合同总价的20%。

5 验收：采购人依据相关规定、招标文件、投标文件及合同组织验收。若因服务质量产生争议，应由双方共同认可的具备资质的第三方检测机构进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由中标人承担，且中标人须在鉴定结果出具后15个工作日内完成整改并重新申请验收。

6 质量保证：所供货物及软件应为成熟、稳定的在售型号。免费质保期不少于三年，自最终验收合格之日起计算。质保期内，提供7×24小时技术支持，故障15分钟内电话响应，24小时内现场到位（如需），一般故障48小时内解决问题。质保期外，应能提供持续的技术支持与维护服务，收费标准不高于其官方公示价格或同期市场公允价格。质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准。

七、项目负责人及项目组成员

本项目包含3年售后及运维服务，投标人应为本项目配备具有丰富经验的服务团队：

1、投标人拟派项目负责人应具备环保类专业技术高级及以上职称的优先。

2、投标人拟派项目组成员（除项目负责人外）具备中级及以上职称的优先。

八、业绩

投标人需要具备丰富的经验，确保本项目的顺利实施、按时完成。投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似本项目的成功案例业绩优先。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市生态环境监测监控中心应急监测能力提升项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.6 进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分要素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（按四舍五入取至小数点后两位）。 | 30分 |
| 2 | 技术参数 | 评委根据《技术要求响应及偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 设备技术参数全部满足招标要求的得满分，在此基础上，招标文件中标注“▲”的内容为重要参数（共20项），供应商必须在投标文件内提供对应技术证明材料，满足招标文件要求的，每项加1.5分。 注：“技术参数”中明确要求提供证明材料的需提供证明材料加盖投标人公章，经评标委员会审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。需在《技术要求响应及偏离表》中清楚标注每一个证明材料对应项的具体页码。供应商需如实填写《技术要求响应及偏离表》，如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 | 30分 |
| 3 | 综合实力 | （1）体系认证 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康体系认证证书、环境体系认证证书、售后服务认证证书，同时提供全部4个证书的得2分，缺一项扣0.5分。 注：投标时需提供证书原件扫描件和国家认监委网站查询截图并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。 （2）项目负责人及项目组成员 ①本项目的项目负责人具备环保类专业技术高级及以上职称的得3分，具备注册环保工程师的得3分，本项最高得6分； ②除项目负责人外项目组成员中具备环保类专业中级及以上职称的，每提供1人得0.5分，最多得2分。 注：同一人员具有多项证书不重复加分。须提供证书原件扫描件及投标单位为其缴纳近一个月社保扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 （3）类似业绩 投标人提供2023年1月1日以来，类似销售业绩（类似销售业绩是指应急监测或实验室检测相关的仪器设备销售合同），每提供一份得1分，最高得3分。 注：以合同签订日期为准，需提供合同原件及合同发票原件扫描件并加盖投标人公章。 | 18分 |
| 4 | 项目整体实施方案 | 评委根据投标人为本项目制定的整体实施方案（包括1、项目进度安排；2、项目进度保障措施；3、解决问题的方案；4、紧急故障处理预案；5、安全生产和环境保护措施方案）五项内容进行评审。 以上方案内容满足全部要求且符合本项目实际需求的得5分，每缺一项扣1分；每一项内容不完整或针对性不强的得0.5分；每一项有偏差或不符合本项目实际情况的不得分。（偏差或不符合本项目实际情况是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） | 5分 |
| 5 | 售后服务方案 | 评委根据投标人针对本项目的售后服务方案（包括针对本次项目提供的1、送货安装调试；2、售后服务范围；3、故障处理机制；4、售后服务响应；5、设备使用情况回访）五项内容进行综合评分。 以上方案内容满足全部要求且符合本项目实际需求的得5分，每缺一项扣1分；每一项内容不完整或针对性不强的得0.5分；每一项有偏差或不符合本项目实际情况的不得分。（偏差或不符合本项目实际情况是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） | 5分 |
| 6 | 培训方案 | 评委根据投标人针对本项目的培训方案（包括针对本次项目提供的1、设备培训时间和人数；2、师资力量；3、培训内容；4、培训授课人员；5、培训效果保障）五项内容进行综合评分。 以上方案内容满足全部要求且符合本项目实际需求的得5分，每缺一项扣1分；每一项内容不完整或针对性不强的得0.5分；每一项有偏差或不符合本项目实际情况的不得分。（偏差或不符合本项目实际情况是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） | 5分 |
| 7 | 设备运行维保方案 | 评委根据投标人为本项目制定的设备运行维保方案（至少包括1、设备维保保障人数；2、维保计划；3、维保范围；4、运行维保时间；5、维保应急响应机制）五项内容进行综合评分（满分5分）： 以上方案内容满足全部要求且符合本项目实际需求的得5分，每缺一项扣1分；每一项内容不完整或针对性不强的得0.5分；每一项有偏差或不符合本项目实际情况的不得分。（偏差或不符合本项目实际情况是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） | 5分 |
| 8 | 质量保证方案 | 评委根据投标人为本项目制定的设备质量保证方案（至少包括1、质量管理体系；2、质量控制措施；3、质量管理制度；4、岗位职责；5、项目合格验收保障措施）五项内容进行综合评分（满分5分）： 以上方案内容满足全部要求且符合本项目实际需求的得5分，每缺一项扣1分；每一项内容不完整或针对性不强的得0.5分；每一项有偏差或不符合本项目实际情况的不得分。（偏差或不符合本项目实际情况是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） |  |
| 9 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（上至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年不需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、投标人认为需要提供的其他材料

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年不需提供）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表（总价）

项目编号 :JSZC-320900-MWGS-G2026-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市生态环境监测监控中心应急监测能力提升项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：           （电子签章）

日期： 年 月 日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、投标人认为需要提供的其他材料

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。