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[bookmark: _Toc231822725]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc21304]项目概况
[bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc15613][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc20859]江苏省特种设备安全监督检验研究院 水介质检验检测设备招标项目的潜在投标人应在江苏省南京市长江路198号苏美达大厦6楼西获取招标文件，并于2026年08月27日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc231822726][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc5396][bookmark: _Toc3342][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]一、项目基本情况
1、项目编号：4297-2641SUMEC307/01、02、03（公告编号：JSZC-320000-JSSB-G2026-0002 ）
[bookmark: _GoBack]2、项目名称：水介质检验检测设备
3、采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK2]4、预算金额：315.71万元（包1：122.66万元；包2：115.6万元；包3：77.45万元）（单位：人民币）
[bookmark: OLE_LINK7]5、最高限价：315.71万元（包1：122.66万元；包2：115.6万元；包3：77.45万元）（单位：人民币），投标人所投报价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效投标处理。
6、采购需求：本项目共分为3个分包，投标人可兼投兼中，具体需求见下表。
	分包
	品目
	设备名称
	数量
(台/套)
	简要技术要求
	用途
	项目预算金额
(万元/人民币)
	合同履行期限
	备注

	01
	一
	可见分光光度计
	1
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	检测
	4.93
	合同签订后3个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	

	
	二
	碳硫分析仪
	1
	
	
	19.5
	
	

	
	三
	微波消解器
	1
	
	
	28
	
	

	
	四
	便携式酸度计
	3
	
	
	1.8
	
	

	
	五
	台式酸度计
	1
	
	
	0.6
	
	

	
	六
	蒸馏水器
	1
	
	
	0.4
	
	

	
	七
	便携式电导率仪A
	2
	
	
	1.4
	
	

	
	八
	便携式电导率仪B
	1
	
	
	0.25
	
	

	
	九
	便携式溶解氧测定仪
	4
	
	
	14.4
	
	

	
	十
	原子吸收光谱仪
	1
	
	
	29.8
	
	核心产品

	
	十一
	铁含量分析仪
	1
	
	
	1.26
	
	

	
	十二
	磷酸根分析仪
	1
	
	
	1.26
	
	

	
	十三
	硅酸根分析仪
	1
	
	
	1.26
	
	

	
	十四
	联氨分析仪
	1
	
	
	1.26
	
	

	
	十五
	铜离子测定仪
	1
	
	
	1.26
	
	

	
	十六
	总有机碳ToC测定仪
	1
	
	
	6.8
	
	

	
	十七
	紫外分光光度计
	1
	
	
	7.5
	
	

	
	十八
	浊度计
	1
	
	
	0.98
	
	

	02
	一
	自动电位滴定仪A
	1
	
	
	38.8
	
	核心产品

	
	二
	自动电位滴定仪B
	2
	
	
	17.96
	
	

	
	三
	残炭测定仪
	1
	
	
	9.98
	
	

	
	四
	闭口闪点测定仪
	1
	
	
	8.98
	
	

	
	五
	卡式水份测定仪
	1
	
	
	17.88
	
	

	
	六
	蒸馏仪
	2
	
	
	22
	
	

	03
	一
	运动粘度测定仪A
	2
	
	
	75
	
	核心产品

	
	二
	运动粘度测定仪B
	1
	
	
	2.45
	
	


7、合同履行期限：详见采购需求
8、本次采购不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
9、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包
10、集中考察：不组织
11、采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业
12、本项目非专门面向中小企业采购。
[bookmark: _Toc231822727]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1)具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；
2)法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书，但须提供法定代表人身份证复印件）；
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间十二个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前十二个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章；
4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；
5)参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；
6)有依法缴纳税收的良好记录，提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的税收完税证明等相关证明材料复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，依法免税的应提供相应文件说明）；
7)有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期）；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：无；
4、供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
[bookmark: _Toc13065][bookmark: _Toc6688][bookmark: _Toc231822728]三、获取招标文件
1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日，2026年08月05日起至2026年08月12日止，每天9：00—11：30，14：00—17：00（北京时间，节假日除外）；未在规定时间内报名的潜在投标人将失去投标资格。
2、地点：“苏采云”系统注册登记成功后免费下载
3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
[bookmark: _Toc29481][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc231822729]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]1.投标截止时间：2026年08月27日09：30（北京时间）
2.开标时间：2026年08月27日09：30（北京时间） 
3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
4.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅。响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令。投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc27623][bookmark: _Toc231822730][bookmark: _Toc32448]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc27208][bookmark: _Toc231822731][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc4129][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目公告媒体：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941)
3.本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《节能产品政府采购实施意见》《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
[bookmark: _Toc231822732]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称：江苏省特种设备安全监督检验研究院
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦
联系人：李工
电  话：025-89621099
2、采购代理机构信息
名　称：江苏美达机电贸易有限公司
地　址：南京市长江路198号苏美达大厦6楼西
联系人：栾钧杰（01包）、郭琳（02、03包）
电　话：025-84532519、025-84532564
3、 项目联系方式
联系人：栾钧杰（01包）、郭琳（02、03包）
电　话：025-84532519、025-84532564
[bookmark: _Toc28996][bookmark: _Toc231822733][bookmark: _Toc5585]
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	主要内容

	1
	采购人：江苏省特种设备安全监督检验研究院
地　址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦
联系人：李工
电　话：025-89621099

	2
	采购代理机构：江苏美达机电贸易有限公司
联系地址：南京市长江路198号苏美达大厦6楼西
联系人：栾钧杰（01包）、郭琳（02、03包）
电　话：025-84532519、025-84532564

	3
	项目名称：水介质检验检测设备
采购编号：4297-2641SUMEC307/01、02、03
（公告编号：JSZC-320000-JSSB-G2026-0002 ）

	4
	采购方式：公开招标

	5
	投标有效期：开标之日起90天

	6
	投标保证金：本次不收取投标保证金

	7
	投标文件接收截止时间：2026年08月27日09点30分（北京时间）
开标时间：同投标文件接收截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

	9
	投标报价：
所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到江苏省特种设备安全监督检验研究院现场的全部费用，本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方指定地点）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及相关服务费等一切可能发生的费用。

	10
	现场勘查要求：
不组织，投标人可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	11
	投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 


[bookmark: _Toc231822734]
一、总则
[bookmark: _Toc231820594]1.适用法律
1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc231820595]2.定义
2.1本文件中采购代理机构为 江苏美达机电贸易有限公司；采购人为江苏省特种设备安全监督检验研究院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。
2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。
[bookmark: _Toc231820596]3.政策功能
 3.1 促进中小企业发展政策
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.2 节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3 采购本国产品的支持政策
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
具体内容如下：
3.3.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.3.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
3.3.5 评标过程中，如发现供应商《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.4 乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。 
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 根据财库〔2011〕59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。
3.7 为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。
[bookmark: _Toc231820597]在政府采购活动中，通过“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
[bookmark: _Toc231820598]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc231820599]5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc231822735]二、招标文件
[bookmark: _Toc231820601]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准
第四章  招标技术规格及要求
第五章  拟签订的合同文本
第六章  投标文件格式及附件
6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。
6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
[bookmark: _Toc231820602]7.招标文件的澄清、补充或修改
7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。
7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名供应商，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。
7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。
7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的供应商。
7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。 
[bookmark: _Toc231822736]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc231820604]8.投标文件的语言、计量单位、货币
8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。
8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。
8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。
8.5 所有投标投标报价具体详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc231820605]9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）
9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。
9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc231820606]10.投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端，并签电子公章）
10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效，若评分细则另有规定的以评分细则规定为准。
10.2 投标文件由商务部分、技术部分以及其他部分组成。
10.3 投标文件的商务部分：
商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。
（1）※ 投标函（投标申请及声明）；
（2）※法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件； 
（3）※投标人资格条件证明文件；
（4）※开标一览表（格式见附件）
1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。
2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。
（5）《商务条款偏离表》；
（6）《南京市政府采购供应商信用记录表》（如招标公告中要求提供）；
（7）※分项报价表（格式见附件）；
（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；
（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10.4 投标文件的技术部分：
技术部分是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：
（1） 货物、服务内容的详细说明；
（2）※《技术条款偏离表》；
（3）投标产品配置清单及技术说明；
（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；
（5）项目集成（实施）方案；
（6）服务承诺；
（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10.5 投标文件的其他部分：
其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
[bookmark: _Toc231820607]注：投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给招标人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。
[bookmark: _Toc231820608]11.投标文件的有效期
11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。
11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc231820609]12.投标文件的签署及其形式
12.1 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
12.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
12.3 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
12.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
[bookmark: _Toc231822737]四、投标文件的递交
13.电子投标文件的递交
13.1 投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
14.投标截止日期
14.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的作无效投标处理。
14.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]15.投标文件的拒收
15.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc231820611]16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc231822738]五、开标与评标
[bookmark: _Toc231820613]17.开标
17.1 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
17.2 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
17.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。投标人不足3家的，不得开标。
17.4 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
18.资格性审查
18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
18.2 信用信息查询
采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
18.3 通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
19.评标 
19.1 评标组织
评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
19.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。
[bookmark: _Toc16288]19.3 对投标文件的符合性审查
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
19.4所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
19.5评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：
（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；
（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
19.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
19.7在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。
[bookmark: _Toc231820614]20.投标文件的澄清
20.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容做必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。
20.2 评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。
20.3 供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
[bookmark: _Toc231820615]21.对投标文件的详细评审
21.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。
21.2评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。
21.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等
21.5评标标准详见文件第三章。
[bookmark: _Toc231820616]22.评标过程的保密与公正
22.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。
[bookmark: _Toc231820617]23.无效投标条款和废标条款
23.1无效投标条款
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；
（4）供应商在报价时采用选择性报价；
（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（11）不同供应商的投标文件相互混装；
（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（13）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（14）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
（15）未通过符合性检查的；
（16）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；
（17）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（18）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
23.2废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
[bookmark: _Toc231820618]24.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理
24.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
24.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
24.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。
[bookmark: _Toc231822739]六、授标
[bookmark: _Toc231820620]25.确定中标供应商
25.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
25.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。
25.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25.4评审结束后，采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。
25.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
25.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。
[bookmark: _Toc231820621]26.中标的通知
26.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。
26.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。
26.3中标通知书是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc231820622]27.签订合同
27.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。
27.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。
27.3若中标供应商未能按规定签约，依照政府采购法第七十七条第一款的规定，政府采购监督管理部门将对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。
27.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: 第三章_评标标准][bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc231820623][bookmark: _Toc12982]28.招标代理服务费
因项目预算中已包含招标代理服务费用，故本次项目服务费由中标供应商直接向招标代理机构支付。中标服务费采用差额定率累进计费方式。中标供应商在领取中标通知书时需参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）”中规定的收费标准，下浮20%（最低收费 3000 元整）向采购代理机构交付每包的招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。
例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：
100 × 1.2% = 1.2（万元）
(500-100) × 0.88% = 3.52（万元）
(1000-500) × 0.64% = 3.2（万元）
合计收费 = 1.2 + 3.52 + 3.2 = 7.92（万元）
	中标金额（万元）
	货物招标收费标准
	我公司收费
	服务招标收费标准
	我公司收费

	100以下
	1.5%
	1.2%
	1.5%
	1.2%

	100-500
	1.1%
	0.88%
	0.8%
	0.64%

	500-1000
	0.8%
	0.64%
	0.45%
	0.36%

	1000-5000
	0.5%
	0.4%
	0.25%
	0.2%

	5000-10000
	0.25%
	0.2%
	0.1%
	0.08%

	10000-100000
	0.05%
	0.04%
	0.05%
	0.04%

	1000000以上
	0.01%
	0.008%
	0.01%
	0.008%



服务费受理账户信息
开户名称：江苏美达机电贸易有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司南京城中支行
人民币账号：7351110182300007918
[bookmark: _Toc231822740]七、质疑
[bookmark: _Toc231820625]29、质疑
29.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
29.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。
29.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。
29.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
29.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
29.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据
（6）提出质疑的日期
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
29.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。
29.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。
29.10 采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
30、投诉
30.1提出质疑的供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
30.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
30.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
30.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，  禁止其一至三年内参加政府采购活动。
30.5投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；
30.6采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
30.7证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc231822741][bookmark: _Hlk297273538][bookmark: _Toc25032666][bookmark: _Toc521839351][bookmark: _Toc163629751][bookmark: _Toc522347554][bookmark: _Toc189726853][bookmark: _Toc142623417]第三章 评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。
总分值为100分，小数点后保留两位。评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选人。
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。

	2
	技术参数
（30分）
	根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价。
技术参数标注“★”为主要技术参数，每有1个不满足的扣3分，未标注的为一般参数，每有1个不满足的扣2分。要求投标人提供可以满足“★”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书等评标委员会认可的相关证明材料并加盖公章，如“★”技术参数有具体要求的，提供材料以要求为准）。完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会有可能视为不满足。

	
	产品详细配置、
备品备件
（10分）
	评标委员根据投标人提供的所投产品的详细配置、备品备件等满足招标文件要求的情况进行综合评分：方案详细，全面，满足招标文件要求的，得10分；方案较为详细，全面，基本满足招标文件要求的，得7分；方案不详细，不全面，但能满足招标文件要求的，得4分；方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。

	3
	业绩
（10分）
	投标人（或所投品牌制造商）提供2023年7月份以来（以合同签订时间为准）同类产品（至少包含核心产品）业绩证明材料（提供合同复印件及对应的发票并加盖公章，原件备查），每提供1份得2分，最高得10分。（未提供或提供的评委不认可的不得分）。

	4
	供货方案
（10分）
	评标委员根据投标人针对本项目的采购方案（包括购买、包装、运输）、仪器校准检定要求、仪器使用应急替换方案、进度、质量、安全控制措施等进行综合评分：上述方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得10分；上述方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得7分；上述方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得4分；未提供不得分。

	5
	售后服务方案
（10分）
	（1）质保期在满足招标文件要求（1年）的基础上，每增加1年得2分，最多得4分。

	
	
	（2）质保期内售后服务承诺，由评委综合比较，服务体系完善，人员配备充足可靠的，得2分；服务体系设置一般，人员配备一般的，得1分；不提供的本项评审不得分。

	
	
	（3）投标人提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况（作为附件在投标文件中提供），由评委综合评分：价格清单详细和折扣率高的，得2分；价格清单提供和折扣率一般的，得1分；提供不完整的本项评审不得分。

	
	
	（4）用户培训方案，由评委综合评分：方案设置合理，人员配置完善的，得2分；方案设置相对合理，人员配置相对完善的，得1分；不提供的本项评审不得分。


说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件并加盖公章为依据，原件备查。证明文件在投标文件或索引表中应标注详细页码。



[bookmark: _Toc231822742]第四章 招标技术规格及要求
一、采购清单
	[bookmark: _Toc20052][bookmark: _Toc15467]分包
	品目
	设备名称
	数量
(台/套)
	项目预算金额
(万元/人民币)
	合同履行期限
	备注

	01
	一
	可见分光光度计
	1
	4.93
	合同签订后3个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	

	
	二
	碳硫分析仪
	1
	19.5
	
	

	
	三
	微波消解器
	1
	28
	
	

	
	四
	便携式酸度计
	3
	1.8
	
	

	
	五
	台式酸度计
	1
	0.6
	
	

	
	六
	蒸馏水器
	1
	0.4
	
	

	
	七
	便携式电导率仪A
	2
	1.4
	
	

	
	八
	便携式电导率仪B
	1
	0.25
	
	

	
	九
	便携式溶解氧测定仪
	4
	14.4
	
	

	
	十
	原子吸收光谱仪
	1
	29.8
	
	核心产品

	
	十一
	铁含量分析仪
	1
	1.26
	
	

	
	十二
	磷酸根分析仪
	1
	1.26
	
	

	
	十三
	硅酸根分析仪
	1
	1.26
	
	

	
	十四
	联氨分析仪
	1
	1.26
	
	

	
	十五
	铜离子测定仪
	1
	1.26
	
	

	
	十六
	总有机碳ToC测定仪
	1
	6.8
	
	

	
	十七
	紫外分光光度计
	1
	7.5
	
	

	
	十八
	浊度计
	1
	0.98
	
	

	02
	一
	自动电位滴定仪A
	1
	38.8
	
	核心产品

	
	二
	自动电位滴定仪B
	2
	17.96
	
	

	
	三
	残炭测定仪
	1
	9.98
	
	

	
	四
	闭口闪点测定仪
	1
	8.98
	
	

	
	五
	卡式水份测定仪
	1
	17.88
	
	

	
	六
	蒸馏仪
	2
	22
	
	

	03
	一
	运动粘度测定仪A
	2
	75
	
	核心产品

	
	二
	运动粘度测定仪B
	1
	2.45
	
	


注：1.投标人需按照上述清单分别报价，并合并计入投标总价。
2.投标人的投标总价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效响应处理。
3.投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。
4.招标文件中标注的“★”条款，若严重不满足，经评委一致认定的作无效投标处理。
二、技术参数：
注：1.本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和产品的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和产品，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和产品。
2. 技术参数中提到的证明材料，均需投标人在投标文件中提供复印件并加盖公章，原件备查。

01包：
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3]品目一 可见分光光度计
[bookmark: OLE_LINK4]一、工作条件：
1. 电源：电池4节，外置电源110～240VAC，50/60Hz
2. 温度：≥10～40℃
3. 湿度：最大相对湿度不小于80%（非冷凝）
二、技术性能指标：
1. 测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）
2. 预置曲线：≥250条；
3. 用户自建曲线：不少于20条；
4. 波长范围：340～800nm
5. 波长选择：自动；
6. 波长准确性：±2nm；
7. 波长重复性：±0.1nm；
8. 光谱带宽：5nm；
9. 光度计测量范围：0～3.0Abs
10. 光度计准确度：±0.003Abs@0.0～0.5Abs
11. 光度计线性：＜0.5%（0.5～2.0Abs）
12. 杂散光：＜0.1T%@340nm，NaNO2
13. 数据储存量：不少于500条；
14. 显示：LCD，带背光；
15. 数据线接口：USB接口；
16. 操作语言：多国语言，含中文；
三、配置要求
1. 仪器主机
2. 电池×4
3. 比色皿适配器，4个
4. 1英寸比色池（10mL，2只）
5. 基础用户手册

品目二 碳硫分析仪
一、技术指标：
1. 测量范围：碳ω(C)0.00001%～99.999%，硫ω(S)0.00001%～99.999%
2. 读数精度（灵敏度）：0.00001%（0.1PPM）
3. 测量误差：符合GB/T20123-2006标准
4. 稳定性（分析精度）：C：1PPM或RSD≤0.5%，S：1PPM或RSD≤1.5%
5. 分析时间：25～60s可调
6. 测量池：测碳一池体，测硫一池体
7. 高频炉：振荡频率：20MHz，输出功率：大于2.5KVA
8. 电子天平：称量范围：≥0～100g，读数精度：0.0001g，自动联机输入
9. 工作环境：室内温度：10℃～30℃，相对湿度：小于75%
10. 电源：AC220V±5%   50Hz±2%
二、红外检测系统：
1. 光源：红外检测光源采用铂金红外线光源。
2. 调制电机：调制系统采用单片机控制的高精度同步电机，热稳定性好。
3. 分析池：镀金碳硫分析池及高精度热释电红外探测器。
4. 窄带滤光片：高效窄带红外滤光片，特征波长透射率高，带宽小，中心波长定位精度高。
5. 串口光电隔离抗干扰能力强。
三、软件系统：
1. 具有通道选择、数据统计、结果校正、释放曲线显示比较、系统监测、系统诊断等多种功能，动态显示各项实时数据和释放曲线。
2. 计算机采用无需ISA插槽且无需拆机安装接口板设计，不受机型约束
3. 数据统计及处理：可对存储的数据进行多模式查询，如按日期、样品编号、操作者、材料种类等查询；
4. 对不同种类样品可以分别建立相应的校准方法及参数，并存储到数据库，分析方法数量不受限制。
5. 可同数据中心或炉前报数系统实现连接。
四、高频燃烧系统
1. 高频功率管：功率管选用6.5KVA以上大功率管，电压4000～5000V，可不加样品空烧。
2. 高频控制电路：自动检测电磁阀、升降气缸及高频工作状况，自动过时、过流报警，保护高频炉在正常状态下工作。
3. 除尘系统：分析过程自动吸尘排灰，直通式排灰。
4. 炉头自动清扫：卡扣式炉头，拆卸方便，双钢刷气压式自动清扫。
5. 炉头循环风自动加热。
5、 [bookmark: OLE_LINK5]配置清单
1. 红外碳硫分析仪 1台
2. 高频感应燃烧炉 1台
3. 电子天平	 1台
4. 喷墨打印机 1台
5. 电脑工作站（1T/4G） 1台
6. 过滤器 1台
7. 坩埚桶 1台
8. 多用插座 1只
9. 减压阀 1台
10. 软件U盘 1个
11. 钨粒1000g装30瓶；
12. 瓷坩埚1000只/箱，10箱；
13. 石英燃烧管10支；
14. 石英坩埚托5只；

品目三 微波消解器
[bookmark: OLE_LINK1]一、技术指标
1、主机
1.1腔体采用不锈钢制造的工业级微波谐振腔，体积≥62L，炉腔提供至少5年质保；腔体内置双磁控管非脉冲变频控制系统，微波最大输出功率≥2000W，额定微波输出功率偏差值≤5%。
★1.2安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有抗流槽结构，提供高强度防爆能力的同时防止腔内微波泄露；仪器具备机械和电子双重门锁功能，非低于安全温度无法打开炉门，安全温度可设置，以保证使用安全；同时具备感应自动开门功能，非工作状态下无需按压门锁或屏幕即可感应开门。
1.3炉门开启方式：侧开。
★1.4视频影像监控系统：炉腔内置摄像头，主机配备不小于7寸彩色触摸屏及7寸彩色视频监控屏，可实时显示实验参数及温压变化曲线，同时清晰观察炉腔内部工作影像。（需提供彩色双屏及视频监控系统影像图片）
1.5灯光识别系统：具有≥4种颜色变化功能，可远距离通过可视窗观察灯光变化，掌握机器运行状态。
1.6炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。
1.7配备溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏情况。
2、温度检测系统
2.1采用非接触式中红外全罐测温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描，测温范围不小于60-400℃，检测精度±0.1℃。
★2.2配备光纤测温系统，低温段测温准确，测温范围不小于-40℃～305℃，检测精度：±0.1℃。（需提供同时配置以上两种测温方式的仪器实物图及软件截图证明等证明材料）
3、压力监控系统
3.1主控罐测压：采用高精度压力传感器，可实时显示压力数值，传感器测压范围不小于0-15MPa，检测精度±0.01MPa或1PSI。
3.2全罐压力监控：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值可调。
4、配备COT实时异常监控系统，能够在任意消解罐出现异常时，自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行。
5、消解转子系统
★5.1外罐：采用复合纤维材质，耐压≥20Mpa。外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。
5.2内罐：容积≥110mL，可适配一次性萃取组件。带有识别编码无需手写；内罐、罐盖等应采用TFM材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗，以保证实验的准确性和重复性。
5.3批次处理量≥24位，转子应为上下双层高强度联体结构设计，以保证运行过程安全；消解转子可整体转移，使用方便。
★5.4仪器最高工作温度≥250℃，最高工作压力≥4MPa。
6、软件系统
6.1内置应用方法库和视频培训教程，仪器可自动识别转子类型，自动判断消解罐位置并计数消解罐数量。
6.2配备≥7寸彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线。
6.3可置顶最近用过的实验方法≥5个，可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准。
6.4操作系统可实现用户权限分级管理、密码登录、日志追溯等功能。
6.5可通过电脑工作站控制仪器，实时查看实验运行情况。
★7、配备专用工具，用于升降、转移消解转子，转子的转运、装载和取出均无需手工操作；配备电动拧罐工具，消解罐可快速组装，并可有效保证每个消解罐固定扭矩一致。
8、标配赶酸仪位数不低于配套罐体位数，赶酸仪器孔深≥10cm。
二、配置要求
1. 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）1台；
2. 非接触式中红外温度传感器2套；
3. 光纤测温系统1套；
4. 实时异常监控系统1套；
5. 高精度压力监控系统1套；
6. 全罐压力监控系统1套；
7. 视频影像监控系统1套；
8. 电脑工作站软件及加密狗1套；
9. 消解转子系统1套：包含外罐、内罐、罐盖；
10. 辅助工具：消解转子平移升降工具车1台，电动拧罐工具，专用工具包1套，内罐杯架2套；
11. 深孔电加热消解赶酸仪（≥24位）1套。

品目四 便携式酸度计
1.仪器级别0.001级
2.mV范围(-2000.00～2000.00)mV，最小分辨率0.01mV，电子单元示值误差±0.03%或±0.1mV
3.pH范围(-2.000～20.000)pH，最小分辨率0.001pH，电子单元示值误差±0.002pH
★4.温度范围(-10.0～135.0)℃/(14.0～275.0)℉，最小分辨率0.1℃/0.1℉，电子单元示值误差±0.1℃
★5.电极接口有pH电极、温度电极
[bookmark: OLE_LINK53]6.具有USB接口，通过通信软件与PC连接，实现数据传输；支持连接LIMS系统；支持U盘导出和导入测量方法，支持U盘导出数据和连接扫描枪
7.内置蓝牙，支持无线传输
8.锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电
9.智能操作系统，具有方法管理，电极管理，数据管理和用户管理等功能
10.支持用户分级权限管理，支持密码管理
★11.支持1-8点pH具有标定提醒和报警功能，具备定位和授时功能
12.智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数
13.支持自动/手动温度补偿，温度单位可选：℃和°F
14.电极标定，支持1点ORP电极标定
15.自动识别多种标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组
16.具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能
★17.支持开机自诊断，自动关机，断电保护，背光调节和恢复出厂设置、恢复默认参数等功能
18.支持数据存储，查阅，删除，统计，分析，传输，实现数据追溯和统计分析
19.PC端操作软件，可同步数据，测量数据。
20.标配主机，pH三复合电极，pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液各10包，充电器5V，电极挂架，USB连接线，OTG转接线(USB接头)，触屏笔，防护套，腕带组装件，便携式防护箱，软件卡，使用说明书

品目五 台式酸度计
1.仪器级别0.001级
2.mV范围(-2000.00～2000.00)mV，最小分辨率0.01mV，电子单元示值误差±0.03%或±0.1mV
3.pH范围(-2.000～20.000)pH，最小分辨率0.001pH，电子单元示值误差±0.002pH
★4.温度范围(-10.0～135.0)℃/(14.0～275.0)℉，最小分辨率0.1℃/0.1℉，电子单元示值误差±0.1℃
[bookmark: OLE_LINK17]★5.具备三个电极接口，分别是pH电极、参比电极、温度电极
6.支持连接自动进样器，实现样品的自动测量和批量检测
7.具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选
8.具有USB接口，标配通信软件，实现PC端数据传输；支持连接LIMS系统;支持U盘导出和导入测量方法，支持U盘导出数据和连接扫描枪
9.智能操作系统，具有方法管理，电极管理，数据管理和用户管理等功能
10.支持仪器自检和用户分级权限管理，支持密码管理
★11.支持标定提醒和强制标定功能，支持pH标液核查和强制核查功能
★12.支持pH标定和测量报警限值设置，支持ORP测量报警限值设置
13.智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数
14.支持自动/手动温度补偿
★15.支持pH电极1-6点标定、ORP电极1点标定，支持pH电极诊断功能
16.自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS六组pH缓冲溶液，支持自定义标准溶液及标液组
★17.支持开机自诊断，自动关机，断电保护和恢复出厂设置、恢复默认参数等功能
18.支持数据存储，查阅，删除，统计，分析，传输和打印
★19.支持测量数据各1000套，标定数据100套，核查数据1000套
★20.支持操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪
21.支持不低于IP54防护等级
[bookmark: OLE_LINK21]22.标配主机，高精度pH复合电极，温度电极，pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液各10包，多功能电极架，电源适配器，防尘罩，三芯电源线，通用USB连接线，触屏笔，软件卡，使用说明书
[bookmark: OLE_LINK30]23.PC端操作软件，可同步数据，测量数据。

品目六 蒸馏水器
一、技术指标
1. 电源：AC220V/50Hz，出水量：≥5L/h
2. 结构材质：整机不锈钢，铜质浸入式加热管
3. 冷凝方式：盘管式冷凝，冷却水回流蒸发桶
4. 安全保护：缺水自动切断加热电源，待回流水补充到工作水位后继续加热
5. 放水阀可以排放桶内浓缩水，改善结垢条件。
二、配置要求
1. 蒸馏水器主机（含蒸发桶、冷凝器、加热管、断水自控装置）×1
2. 使用说明书×1
3. 产品合格证×1
4. 保修卡×1

品目七 便携式电导率仪A
1.仪器级别0.5级
[bookmark: OLE_LINK14]2.电导率范围0.000μS/cm～2000mS/cm，最小分辨率0.001μS/cm，根据量程自动切换，电子单元引用误差±0.5%FS
3.电阻率范围5.00Ω•cm～100.0MΩ•cm，最小分辨率0.01Ω·cm，根据量程自动切换，电子单元引用误差±0.5%FS
4.TDS范围0.000mg/L～1000g/L，最小分辨率0.001mg/L，根据量程自动切换，电子单元引用误差±0.5%FS
5.盐度范围(0.00～8.00)%，最小分辨率0.01%，电子单元引用误差±0.1%
[bookmark: OLE_LINK31]★6.温度范围(-10.0～135.0)℃/(14.0～275.0)℉，最小分辨率0.1℃/0.1℉，电子单元示值误差±0.1℃
7.支持连接自动进样器，实现样品的自动测量和批量检测
8.具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选
9.具有USB接口，通过通信软件与PC连接，实现数据传输；支持连接LIMS系统；支持U盘导出和导入测量方法，支持U盘导出数据和连接扫描枪
10.智能操作系统，具有方法管理，电极管理，数据管理和用户管理等功能
11.支持仪器自检和用户分级权限管理，支持密码管理
★12.支持标定提醒和强制标定功能，支持电导率标液核查和强制核查功能
★13.支持测量报警限值设置
14.智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数
15.支持自动/手动温度补偿
16.自动识别电导标准溶液，支持1-5点电导电极标定
17.支持不补偿，线性，非线性，纯水补偿等多种电导率补偿模式
18.支持海水盐度和默认盐度等多种盐度补偿模式
19.支持自动频率切换
★20.支持自动关机，断电保护和恢复出厂设置、恢复默认参数等功能
21.支持数据存储，查阅，删除，统计，分析，传输和打印
★22.支持操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪
★23.支持测量数据各1000套，标定数据100套，核查数据1000套
24.支持不低于IP54防护等级
25.标配主机，复合电导电极，电导率溶液10包，多功能电极架，电源适配器，防尘罩，三芯电源线，通用USB连接线，触屏笔，软件卡，使用说明书
26.PC端操作软件，可同步数据，测量数据

品目八 便携式电导率仪B
一、技术参数
1. 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
2. 支持不低于IP54防护等级
3. 标配复合电导电极、电极支架和防尘罩
4. 智能判别终点，支持连续读数和平衡读数
5. 支持自动/手动温度补偿
6. 自动识别多种电导标准溶液，支持1点电导电极标定
7. 支持自动频率切换
8. 支持数据存储、查阅和删除
9. 电导率级别：1.0级
10. 电导率范围：0.000μS/cm～200.0ｍS/cm，最小分辨率0.001μS/cm，根据量程自动切换，电子单元引用误差±1.0%FS
11. TDS范围：0.000mg/L～100.0g/L，最小分辨率0.001mg/L，根据量程自动切换，电子单元引用误差±1.0％FS
12. 温度范围：（-5.0～110.0）℃，最小分辨率0.1℃，电子单元示值误差±0.2℃，仪器示值误差±0.4℃（0.0℃～60.0℃），±1.0℃（其他范围）
13. 电源（输入：AC100V～240V，输出：DC20V）
[bookmark: _Toc26808][bookmark: _Toc31646]二、电导率仪配置要求
1. 电导率仪 1台
2. 电导电极 1支
3. 多功能电极架 1套
4. 电源适配器DC20V 1个
5. 防尘罩 1只
6. 使用说明书 1本
7. 产品合格证 1份

品目九 便携式溶解氧测定仪
一、技术参数要求：
1.检测范围：0.10μg/L～20.00mg/L；
★2.分辨率：0.01μg/L；
★3.零值误差：小于0.5μg/L；
★4.响应时间：小于15s；
5.温度传感器：NTC热敏电阻；精度：0.1℃；
6.标定：空气斜率校准、零点校准；
7.补偿功能：自动温补（0-50℃），手动气压和盐度；
8.电池寿命：可连续使用超过1500小时；
9.防护等级：仪器：IP67；探头：IP68；
10.储运环境：温度：0～45℃；相对湿度：≤90%；
11.测试条件：水样温度：0～45℃，流量：160～500mL/min并保持恒定。
二、配置要求
1、主机 1只
2、传感器（含线缆） 1套
3、备件包（电解液、渗透膜、流通池） 1套
4、产品说明书 1份
5、便携箱 1只

品目十 原子吸收光谱仪
一、分光系统
★1、波长范围：不小于185-910nm
2、单色器：消象差C-T型单色器
3、光栅刻线：≥1800条/mm
★4、不少于八只灯的回转灯架，自动精准找位；
5、光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动可选；
6、波长准确度：±0.15nm；
7、波长重复性：≤0.05nm；
8、基线漂移：±0.002A/30min（静态）；
★9、配备石墨炉、火焰一体自动进样器附件，具备自动清洗、欠压保护、水平调节、自动富集、自动配制标准溶液、自动添加基体改进剂等功能
二、火焰分析
★1、特征浓度（Cu)：Cu＜0.02ug/ml/1/％
2、检出限：Cu＜0.004μg/mL
3、燃烧器：金属钛燃烧头
4、喷雾器：高效玻璃雾化器
5、雾化室：耐腐蚀材料雾化室
6、位置调节：燃烧器高度可自动调节
7、安全措施：具有多种自动安全保护功能
8、精密度：Cu＜0.6%;
9、火焰监视器可随时监测火焰变化，意外熄火时，仪器会自动关闭乙炔流量并提示报警；配备乙炔漏气保护装置、压力异常保护装置
★10、内置空气—乙炔、空气—液化石油气和石墨炉三种原子化模式
11、空气—乙炔、空气—液化石油气两种火焰燃烧头自动识别，充分保障操作者的使用安全；扩张后笑气—乙炔三种火焰燃烧头自动识别
三、石墨炉分析
1、检出限(Cd)：≤0.4×10-12g
2、精密度：Cu＜2%，Cd＜2%，
★3、石墨管加热方式：石墨炉横向加热
4、加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制；原子化阶段采用光控最大功率方式；
5、氘灯背景校正：＞55倍@1Abs；
6、升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温
7、控温精度：＜1%
四、数据处理
1、测量方式：火焰法、石墨炉法、氢化物发生－原子吸收法
2、读出方式：连续、峰值、峰面积值
3、浓度计算方式：标准曲线法、标准添加法、内插法
4、其它：积分（0.1-100s）采样延时（0-20s），标样数（1-20个）；斜率，平均值，标准偏差，相对标准偏差等，相关系数，浓度值
5、通讯方式：标准RS-232串口通讯，支持USB通讯接口通讯
★6、配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉），实现重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力100倍以上，检出限要求达到5ppb以下；
五、配置要求：
1、火焰-石墨炉一体原子吸收分光光度计主机1台
2、自动控温冷却循环水装置1台
3、石墨炉自动进样器1台
4、常用元素灯，雾化器2只
5、石墨管5只
6、原子吸收检测软件1套
7、配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉）1套；
8、电脑打印机1套

品目十一 铁含量分析仪
一、功能及技术指标
1. 光源采用单色冷光源
2. 空白校准，消除零点漂移和电气漂移，提高测量精确度
3. 自动计时提醒功能
4. 数据循环存储，自动清除溢出，断电数据存储时间10年以上
5. 显示：触摸彩色液晶，中文显示
6. 测量范围：（0.0～200.0）μg/L
7. 示值误差：±3%F.S
8. 分辨率：0.1μg/L
9. 重复性：≤1%F.S
10. 稳定性：±1.5%F.S/4h
11. 环境温度：5～45℃
12. 环境湿度：≤85% RH（无冷凝）
13. 电源：AC 85～265 V；频率：45～65Hz
14. 功率：≤30W
二、配件
1. 铁含量标准液（10μg/mL）
2. 刚果红试纸
3. 排污管
4. 电源线
5. 进样杯

品目十二 磷酸根分析仪
一、功能及技术指标
1. 光源采用单色冷光源
2. 空白校准，消除零点漂移和电气漂移，提高测量精确度
3. 自动计时提醒功能，方便操作者使用，提高工作效率
4. 数据循环存储，自动清除溢出，断电数据存储时间10年以上
5. 触摸彩色液晶，中文显示
6. 测量范围：（0.00～20.00）mg/L、（0.00～50.00）mg/L（可选）
7. 示值误差：±2%F.S
8. 分辨率：0.01mg/L
9. 重复性：≤1%F.S
10. 稳定性：±1%F.S/4h
11. 环境温度：5～45℃
12. 环境湿度：≤85% RH（无冷凝）
13. 电源：AC 85～265 V；频率：45～65Hz
14. 功率：≤30W
二、配件要求
1. 磷酸根标准液（1mg/mL）
2. 磷酸根显色试剂（1套）
3. 排污管
4. 电源线
5. 进样杯

品目十三 硅酸根分析仪
一、功能及技术指标
1. 光源采用单色冷光源
2. 空白校准，消除零点漂移和电气漂移，提高测量精确度
3. 本底补偿功能，减少微量硅测量误差
4. 自动计时提醒功能，方便操作者使用，提高工作效率
5. 数据循环存储，自动清除溢出，断电数据存储时间10年以上
6. 显示：触摸彩色液晶，中文显示
7. 测量范围：(0.0～200.0)μg/L或(0.0～2000)μg/L（可选）
8. 精确度：±1.0% F.S
9. 分辨率：0.1μg/L
10. 重复性：≤1.0% F.S
11. 稳定性：±1% F.S/4h
12. 环境温度：5～45℃
13. 环境湿度：≤85% RH(无冷凝)
14. 供电电源：AC 85～265 V；频率：45～65Hz
二、配件要求
1. 硅酸根标准液（10μg/mL或100μg/mL）
2. 硅酸根显色试剂（1套）
3. 排污管
4. 电源线
5. 进样杯

品目十四 联氨分析仪
一、功能及技术指标
1. 光源采用单色冷光源
2. 空白校准，消除零点漂移和电气漂移，提高测量精确度
3. 自动计时提醒功能，方便操作者使用，提高工作效率
4. 数据循环存储，自动清除溢出，断电数据存储时间10年以上
5. 显示：触摸彩色液晶，中文显示
6. 测量范围：（0.0～100.0）μg/L
7. 示值误差：±2% F.S
8. 分辨率：0.1μg/L
9. 重复性：≤1% F·S
10. 稳定性：±1% F.S/4h
11. 环境温度：5～45℃
12. 环境湿度：≤85%RH（无冷凝）
13. 电源：AC 85～265 V；频率：45～65Hz
14. 功率：≤30W
二、配件要求
1. 联氨标准液（10μg/mL）
2. 排污管
3. 电源线
4. 进样杯

品目十五 铜离子测定仪
一、功能及技术指标
1. 光源采用单色冷光源
2. 空白校准，消除零点漂移和电气漂移，提高测量精确度
3. 自动计时提醒功能，方便操作者使用，提高工作效率
4. 数据循环存储，自动清除溢出，断电数据存储时间10年以上
5. 显示：触摸彩色液晶，中文显示
6. 测量范围：（0.0～200.0）μg/L
7. 示值误差：±3% F.S
8. 分辨率：0.1μg/L
9. 重复性：≤1% F.S
10. 稳定性：±1.5% F.S/4h
11. 环境温度：5～45℃
12. 环境湿度：≤85% RH（无冷凝）
13. 电源：AC 85～265 V；频率：45～65Hz
14. 功率：≤30W
二、配件要求
1. 铜含量标准液（10μg/mL）
2. 排污管
3. 电源线
4. 进样杯

品目十六 总有机碳ToC测定仪
1. 单独的系统适用性试验界面，检测曲线实时可见
2. 内置针式打印机
3. 紫外灯寿命倒计时，便于紫外灯的更换与维护
4. 具有超出上限报警输出功能
5. 可外接4～20mA信号输出
6. 配备在线进样装置，实现水系统的在线监测
7. 配备自动校准包，一键完成自动校准和系统适用性试验
8. 配备自动取样仪，实现无人值守
9. 操作TOC检测范围：0.1µg/L～1500.0µg/L
10. TOC检测精度：0.1µg/L（电导率＜1.0µS/cm）
11. 电导率检测范围：0.055～6.000µS/cm
12. TOC准确性误差：≤±4%
13. 重复性误差：≤2%
14. 分析时间：最短1min的分析间隔时间（可任意设定）
15. 响应时间：6min以内
16. 样品温度：0～100℃
17. 零点漂移：±2%/D
18. 量程漂移：±2%/D
19. 环境温度：0～60℃（温度变化在±5℃/d以内）
20. 相对湿度：≤90%
21. 电源要求电源：220±22VAC   50±1Hz
22. 功率：≤60W

品目十七 紫外分光光度计
一、主机
1.检测器：光电倍增管。
2.测光系统：双光束。
3.光学系统：高分辨率衍射全息光栅。
4.工作模式：PC联机模式。
5.波长范围：190nm～900nm。
6.波长准确度：±0.3nm（开机自动校准）。
7.波长重复性：≤0.15nm。
★8.光谱带宽：0.1nm，0.2nm，0.5nm，1.0nm，2.0nm，5.0nm  6档可调。
9.杂散光：≤0.010%T（220nmNaI溶液）。
10.光源转换：自动切换（可在320nm～380nm波段范围内任意设定）
11.光度方式：透过率，吸光度，反射率，能量。
12.光度范围：-4.0～4.0Abs。
13.光度准确度：±0.002Abs（0～0.5Abs）；±0.004Abs（0.5～1.0Abs）；±0.3%T（0～100%T）。
14.光度重复性：0.001Abs（0～0.5Abs）、0.002Abs（0.5～1Abs）
15.基线平直度：±0.001Abs/h。
16.基线漂移：≤0.2%T/h
17.光源：插座型溴钨灯，更换灯后无须调整。
二、软件
1.具有光度测量、光谱扫描、时间扫描、定量计算、三维谱图、DNA蛋白质测定等功能。
2.软件具有多用户管理、日志记录、二进制文件保存、质量控制及报告输出功能等。
三、配置清单
1.双光束紫外可见分光光度计 1台
2.中文工作站软件 1套
3. 10cm长样品池 1只
4. 1cm石英比色皿 2只
5.电脑 1台
6.打印机 1台

品目十八 浊度计
一、功能特点
1. 符合标准：符合《HJ1075-2019水质浊度的测定浊度计法》推荐的双光束测量
2. 测量方法：比率测量技术-90度散射法+透射光
3. 可直接测量(0～100)NTU的低浓度浊度样品；
4. 比色方式：25mm管比色
5. 屏幕显示：采用不小于3.5吋高清彩色屏幕；
6. 双光束测量：红外白光两种低量程测量模式可选；
红外低量程：有效进行低浓度色度补偿，适应带有颜色的样品测量；
白光低量程：精准实现低量程测值；
7. 数据非线性处理；采用比率读数，有效避免环境温度影响；
8. 内置常规模式和信号平均模式，常规模式适合多数样品，信号平均模式适合有悬浮物样品；
9. 采用高强度长寿命光源，减少维护成本，光源无需长时间预热，即可正常工作；
10. 超量程提示：通过测值区数值及表盘色彩变化直观显示测定结果是否超出量程，是否需要稀释检测；
11. 多点校准：可快速进行多点校准，更好适用各种水样浓度；
12. 校准记录：仪器保存最近一次校准记录，用户可查看校准值；
13. 比色管处理：配置硅油，可以在测量低值（5NTU以下）时在比色管表面用硅油处理，有效防止比色管划伤带来的误差；
14. 稳定的光路系统，无需空白调零即可直接测值；
15. 数据储存：仪器可存储至少5000条数据。
16. 具有Type-C数据传输接口，可将仪器数据传输至电脑端。
二、技术参数
1. 测量方法：比率测量技术-90度散射法+透射光
2. 符合标准：《HJ1075-2018水质浊度的测定浊度计法》
3. 测量范围：0～100NTU；
4. 分辨率：（0～9.99NTU）分辨率0.01NTU；（10～99.9NTU）分辨率0.1NTU；
5. 光源：红外LED；白光LED；
6. 测量模式：（0～100）NTU普通样品；（0～100）NTU颜色样品；
7. 准确度：误差≤±5%；
8. 示值稳定性：±0.5%FS/30分钟
9. 重复性：±2%；
10. 读数模式：常规模式、信号平均模式
11. 空白漂移值：±0.5%FS/30分钟
12. 灵敏度：0.01NTU
13. 数据存储数量：5000组
14. 测量方式：φ25mm管直读数据
15. 显示屏：不小于3.5吋高清彩色屏幕
16. 环境湿度：相对湿度≤85% RH（无冷凝）
17. 环境温度：5～40℃
18. 仪器功率：20W
19. 工作电压：AC220V

02包：
品目一 自动电位滴定仪A
一、技术参数
1运行环境
1.1相对湿度：≤80%；
1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)；
1.3环境温度：5℃～40℃；
2用途：用于各种电化学滴定分析
3技术参数及功能
3.1测试范围及精度
3.1.1 mV测量电极接口
1)测量范围：－2000mV～2000mV；
2)分辨率：0.1mV；
3)最大的可能误差：0.2mV；
3.1.2 pH测量电极接口
1)测量范围：－26.0～40.0pH；
2)分辨率：0.001pH；
3)最大的可能误差：0.003pH；
3.1.3极化电极接口（Upol）
1)极化电压：0-2000mV（交流电，增量0.1mV）；
2)测量范围：0-200μA；
3)分辨率：0.1μA；
4)误差范围：0.2μA；
3.1.4极化电极接口（Ipol）
1)极化电流：0-24μA（交流电，增量0.1μA）；
2)测量范围：0-2000mV；
3)分辨率：0.1mV；
4)误差范围：2mV；
3.1.5 PT1000温度电解接口
1)测量范围：-20-200℃/253.2-473.2K/-4-392℉；
2)分辨率：0.1℃/0.1K/0.18℉；
3)误差范围：0.2℃/0.2K/0.36℉；
3.1.6滴定仪主机可直接扩展电导率电极接口，实现电导率直接测量和电导率滴定
1)测量范围：±2000mV；
2)分辨率：0.1mV；
3)误差范围：0.2mV；
3.2性能特点
3.2.1具备等当点识别和终点识别判定滴定功能，内置离子浓度直接测定(非mv读数)方法；
★3.2.2主机为分体式结构，同时具备螺旋桨及磁力搅拌功能，螺旋桨搅拌器转速可调节，滴定台采用密闭滴定台，避免有毒试剂对操作人员的伤害；
★3.2.3具备自主学习滴定功能；
3.2.4内置滴定方法模板个数60个以上；
3.2.5每个系列中可支持的样品数量为300个；可支持的任务数量10个；
3.2.6连接工作站或使用U盘存储；
3.2.7具备RS232，USB，以太网和PDF等输出方式，并可输出PDF，csv，XML等格式的数据；
3.2.8具备多次标准加入法，可实现自动化的钠，钾，钙，硝酸根等离子的含量测定的功能，以备后续扩展实验项，仅需增加适配电极和滴定管等配件即可使用；
3.2.9能够按照GB/T 24747附录A要求检测酸值，并能够按照A6.6.3进行终点判定的设置。
3.3	控制操作单元
★3.3.1高亮度彩色触摸屏和主机分离式设计，触摸屏和主机具有黄、绿、红状态指示灯，可将主机置于通风橱内测量，避免有毒、有气味样品对人体的伤害；触摸屏可按不同滴定方法预设快捷测量键，每个用户可设置最常用的24个滴定方法为快捷启动键；
3.3.2触摸屏操作界面，可打印中文/英语/等多种语言的PDF报告；
★3.3.3可以设置30个用户，10个用户组，每个用户组分配不同的权限，并设有方便的密码/指纹保护；
★3.3.4滴定仪主机配备试剂和废液监控报警装置，在试剂缺少和废液溢出时进行系统提醒和报警，保证滴定剂和废液的及时提醒；
3.3.5需配置笔记本电脑一台并含原厂专用滴定仪软件，能够通过该软件实现标定溶液、做空白、顺序测样、自动抽排液的控制；
详细电脑配置如下（电脑应为当前主流配置）：
CPU：i5 13代以上；
屏幕分辨率：不低于1920*1080；
RAM内存：不低于16GB；
硬盘：不低于400G空余；
网卡：千兆；
操作系统：Win10、Win11、Win Server2016 SP2以上；
★3.4主机功能：仪器可以完成pH/mv滴定、电导率滴定，具有扩展功能，可根据需要扩展为库仑法水分测定或容量法水分测定的预留方式；
3.5智能滴定管
★3.5.1采用上推式四路三通阀结构，滴定管运动方式由下往上，可实现无死体积排空，能有效排除气泡，避免气泡对结果的影响；
★3.5.2滴定管分辨率：1/20000滴定管体积（10ml滴定管为例，精度：10ml/2000= 0.5µl），滴定管驱动器位不低于20000步驱动马达。
3.6即插即用滴定驱动器
3.6.1智能滴定管、滴定驱动器与主机连接采用即插即用方式，无需重新启动主机；
★3.6.2滴定管驱动器步进电机精度为：1/20000。
3.7智能电极
3.7.1电极须内置智能芯片，主机可自动识别和配置电极；电极校正可以分为折线性和线性，更准确的反映电极真实状态，更准确地判断终点；
3.7.2智能电极和主机相连后可被主机自动识别电极型号，避免因人工选择带来的误差。
★3.8滴定台单元：封闭式滴定台，避免有毒、有害样品挥发对人体造成危害，避免样品溅出，配有喷淋清洗装置，方便清洗；
3.10自动进样器
★3.10.1配置不少于18位全自动样品进样器，并且能全自动完成抽排液，淋洗等样品处理工作，并可根据需要扩展应用连接密度计、折光率仪、紫外等仪器；
3.10.2具备LED状态指示灯功能，表示分析状态，如正在运行、出现问题或准备就绪等待下一个样品，使系统一直保持高效的工作。
三、仪器配置清单
1全自动电位滴定仪1台，（含2个或2个以上智能识别mv/pH测量电极接口；滴定仪主机标配样品杯智能芯片识别器）；
2与滴定仪同品牌彩色触摸屏（带状态指示灯）1个；
3与滴定仪同品牌磁力搅拌器和螺旋浆搅拌器，各1套；
4 10mL可交换智能识别滴定管1套；
5滴定剂溃液管1根；
6内置上推式滴定管驱动器1套（不接受瓶顶式活塞下压驱动器，驱动器步进精度不低于20000步）；
7非水相酸碱滴定用复合pH玻璃智能识别电极1支（用于GB/T 24747附录A要求检测酸值，并能够按照GB/T 24747附录A  A6.6.3进行终点判定的设置）；
8智能识别电极电缆线1支；
9防腐蚀溶剂自动添加系统1套（用于自动添加酸价滴定所需的有机溶剂，减少人员接触有机试剂，保护操作人员健康，并降低仪器腐蚀，延长仪器使用寿命。）；
10防腐蚀自动排液系统1套（可被滴定仪主机直接自动控制，用于排出有害废液）；
11至少18位全自动进样器1套（可实现自动清洗），包含基座套件，(18x100mL)转盘套件；
12滴定仪原厂专用控制软件1套；
13原厂透明聚丙烯100ml滴定烧杯，100个；
14防扩散塞：每套滴定剂溃液管顶端需装有防扩散塞，防扩散塞采用一体化整体成型设计，材质需要与接触样品管路的材质完全相同，并耐受所有酸碱、有机溶剂等腐蚀，防扩散塞部件不会老化，无需更换；
15 1L塑料试剂瓶（含配套适配器），2L透明试剂瓶（玻璃）（含配套适配器），2L棕色试剂瓶（玻璃）（含配套适配器），1L塑料废液瓶（含配套适配器）,以上描述各一套；
16笔记本电脑工作站1台（见3.3.7电脑配置要求）；
17 1mol/L 的氯化锂乙醇溶液 250ml 1瓶；
18酸值标准样品0.05 mg/g 1瓶。

品目二 自动电位滴定仪B
一、技术性能要求：
★1、要求采用性能稳定可靠、传动噪音低的滴定单元和防扩散滴定头。
2、电极为双高阻输入，电极电位稳定可靠；
★3、配一体化工业电脑，Windows操作平台；
4、要求仪器分析系统能进行多参数设定与修正。自动判断终点，自动滤除假终点，无需指示剂。滴定结果及数据自动存储、自动打印，并能提供完整的滴定数据供分析研究用；
5、要求仪器数据处理系统具有浓度、含量自动计算功能。工作曲线一次、二次自动拟合，拟合使用最小二乘法(LSM)，并给出工作曲线的置信度区间，具有灵敏度自动校正功能；标准加入法。
二、技术参数要求：
1、电位测量范围：（0～±2000）mV，pH：0～14.00pH；
2、电子单位基本误差：mV：0.03%（F•S），pH：0.001pH；
3、输入阻抗：Ri≥1×1012Ω；
4、滴定管体积：10mL，最小体积0.01mL；
5、滴定管精度：0.1％（F•S）；
6、滴定管滴液时间：（60±20）秒（F•S）；
★7、最小发送体积(最小馈液)：0.001mL；
8、取样量：30 mL；
9、滴定终点重复性误差：≤0.2%；
★10、分析时间：2～3min(视样品大小而定)；
11、 整机功率：≤50W；
12、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%
三、配置要求：
1、仪器主机1台； 
2、一体式工业电脑1台；
3、滴定单元1套；
4、指示电极、参比电极、铂电极各1支；
5、短路插头2只；
6、串行通讯线1根；
7、磁力搅拌子2个；
8、多用插座1个；
9、安装光盘1张

品目三 残炭测定仪
一、技术性能要求：
1、要求仪器在全升温过程能精准控制升温速率，并使仪器在整个过程中恒温精度达到±1℃，并在升温和控温过程中实时显示实验时间和温升的关系曲线，方便了解升温速率和实时温度；同时可根据屏幕实时提示，确定仪器此时是处于“待机”、“吹扫”、“升温”、“恒温”、“降温”、“结束”的某一个状态；
2、要求采用一体式电热单元和电热管加热；
3、要求电路、气路采用分室设计，安全可靠；
4、要求仪器具有独立主动散热单元，在降温过程中能自动启动，缩短冷却时间；
★5、仪器配有独立自动采集计算系统，能单独与天平在天平室直接联用，自动采集天平数据，自动计算残炭值和重复性，提高实验工作效率；
★6、要求仪器燃烧室能配备三种不同规格样品管支架，一种可以放置12支4毫升标准样品管以测量残炭含量范围在0.10%～30.0%的样品残炭含量；一种可以放置6支10毫升样品管以测量残炭值低于0.10%的样品残炭含量；一种可以混合放置两种样品管9支以测量不同样品残炭含量。
二、技术参数要求：
1、符合标准：GB/T17144、GB/T41733标准；
2、燃烧室尺寸：不小于φ87×100mm；
3、燃烧室工作温度范围：室温～500℃；
★4、燃烧室恒温精度：500℃±1℃；
5、压力调节范围：0～392kPa（4kg/cm2）；
6、流量调节范围：150mL/min；600mL/min能自动切换；
7、整机功率：≤1500W； 
8、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%
三、配置要求：
1、仪器主机1台；
2、自动采集计算系统1台；
3、样品管支架3套（一套能放置12支4毫升标准样品管，一套能放置6支10毫升样品管；一种能混合放置9支样品管）；
4、取样钩1把；
5、数据连接线1根；
6、氮气专用连接线5米；
7、顶盖1套；
8、试样管（大、小）各20支；
9、称样座（大、小）各1个；
10、收集瓶1个

品目四 闭口闪点测定仪
一、技术性能要求：
1、要求仪器自动化程度高，能自动开盖、自动升降、自动控温、自动点火、自动测量、自动明火检测并灭火、智能火苗保持、自动强制冷却；
2、要求采用8英寸及以上彩色液晶触摸屏显示，可预设温度、试样名称、延后温度等参数；可自定义测试流程，设置升温速率、搅拌速率、点火频率、提前点火温度等参数；
3、要求仪器能模拟跟踪显示温度与试验时间的函数曲线，并具有中文误操作软件提示修改功能；
4、要求仪器自带大气压强传感器自动校正大气压强对试验结果的影响；
5、要求仪器可选快速模式对陌生试样进行快速预估，提高测试效率；
★6、要求采用集成气点火头、电点火头、火苗保持传感器为一体的三合一点火头，电点火或气点火由软件控制自由切换，无需更换任何硬件，并具有能检测到火苗熄灭后自动引燃的功能；（投标时需提供标注气点火头、电点火头、火苗保持传感器三合一点火头的实物图，以及由软件控制自由切换的测试界面截图予以佐证）；
7、要求实验完成后强制冷却系统能快速为加热系统降温，10分钟内可进行下一次测试；
★8、要求仪器采用主机与样杯智能散热架一体化结构，能根据样杯温度自动启停散热系统，采用双样杯轮流工作模式，提高测试效率；
★9、要求仪器自带自动灭火装置，能主动检测明火，自动对喷惰性气体两秒内将明火扑灭，保障实验过程安全。（投标时需提供仪器自带自动灭火装置的图片予以佐证，并标注如何实现自动灭火）。
二、技术参数要求：
1、测量范围：室温～400℃；
2、重复性：≤2℃；     
3、再现性：≤4℃；
4、分辨率：0.1℃；
5、升温速度：步骤A：（5～6）℃/min；步骤B：（1～1.5）℃/min；
步骤C：（2.5～3.5）℃/min；快速模式：（10～15）℃/min；
自定义模式：升温速率可调；
6、炉膛冷却：强制风冷；
7、样杯冷却：智能风冷；
8、灭火方式：惰性气体对喷灭火；
9、点火方式：气电一体点火头，软件控制自由切换；
★10火苗保持：智能检测、自动引燃；
11、整机功率：≤300W；
12、电源： AC 220V±10%，50Hz±10%
三、配置要求：
1、仪器主机1台；
2、油杯2个；
3、点火枪1把；
4、电源线1根
5、卡箍2个；
6、PU管6米；
7、变径接头1个；
8、丁烷气1瓶；
9、减压阀及连接管路1套；
10、灭火气体及连接管路1套

品目五 卡式水份测定仪
一、技术性能要求：
1、要求采用电脑控制和Windows操作系统，可接入LIMS系统；
2、要求仪器采用集成卡氏炉、电解池及干燥系统于一体的结构，节省实验空间；
3、要求仪器自带不低于42位载样盘，且每个样品位可独立设置测试温度；
4、要求试剂平衡、插拔取样针、泵送载气、计算结果等测试过程实现全自动化；
5、要求测试界面实时显示漂移值、电位值、水含量及测试曲线；
6、要求测试时实时监测电解池搅拌，防止电解电极附碘；
7、要求卡氏炉加热腔体积小巧，并配有高精度智能温控器，升温速率可调，使样品受热更均匀；
★8、要求载气管路采用高精度管道伴热单元，伴热管路控温范围：室温～150℃，控温精度：0.1℃
二、技术参数要求：
1、滴定方式：电量滴定法；
★2、载样数量：≥42位（提供42位载样盘的仪器实物图及对应测试界面截图予以佐证）；
3、控温范围：50～280℃；
4、控温精度：0.1℃； 
5、流量范围：0～200mL/min；        
6、电解电流：0～400mA；
7、测定范围：1μg～100mg；
8、分 辨 率：0.1μg；
9、准 确 度：10μg～1mg偏差≤±3ug；≥1mg偏差≤0.3%；
10、操作平台：Windows平台操作软件
三、配置要求：
1、仪器主机1台；
2、一体式电脑1台；
3、电解池1套；
4、电解液1瓶；
5、兰芯注射器1支；
6、微量注射器2支；
7、真空脂1支；
8、分子筛1瓶；
9、无水氯化钙1瓶；
10、顶空样品瓶100个；
11、压盖器1把；
12、载样盘1个

品目六 蒸馏仪
一、技术性能要求：
1、要求采用10寸及以上彩色工业液晶触摸屏，键盘控制、程序控制多种模式易于操作；
2、要求采用高精度PT100玻璃体温度传感器，数据准确可靠；
★3、要求采用高精度步进丝杆和红外线精确液面检测，检测范围0～105mL，分辨率：0.01mL，精度：±0.1mL,可无液面校准回收量筒精度；
4、要求内置高品质大气压力检测模块自动完成气压修正，使实验不受大气压变化的影响；
5、恒流红外发射和高速红外检测管，检测速度0～20mL/min，检测液滴丢失度0.1%；
★6、要求蒸馏烧瓶加热台自动升降，并检测烧瓶放置是否到位，防护罩自动升降方便烧瓶拿取和高温危险（投标时需提供仪器设置加热台自动升降的软件界面截图予以佐证）；
★7、要求具有冷却液体积检测、量筒放置检测、供电信息检测、回收室密封检测、核心部件电流检测、氮气连接检测、主板连接检测等功能；
8、硬件级自动检测失火，并快速接入外部惰性气体进行灭火。
二、技术参数要求：
1、蒸馏速率：4～5mL/min；
2、测温元件：高精度PT100玻璃体温度传感器；
3、冷浴恒温范围：0～+80℃；
★4、温度范围：室温～450℃，分辨率：0.01℃；
5、体积检测范围：0～105mL，分辨率：0.01mL；
6、整机功率：≤1500W；
7、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%
三、配置要求：
1、仪器主机1台；
2、温度传感器1支；
3、蒸馏烧瓶、专用量筒各2支；
4、石英隔热垫、不锈钢导流片各2块；
5、冷凝管擦拭带1根；
6、硅胶塞4个；
7、打印纸2卷

03包：
品目一 运动粘度测定仪A
一、	产品特点：
★1、执行标准：GB/T265、ISO3104；
★2、仪器采用工控机加单片机的硬件系统，工控机拥有不小于1G内存，4G的硬盘，Window操作系统，全中文操作界面（可换成英文界面）；
★3、仪器采用触屏操作，无需配电脑，提供多种通讯接口（RS-232、USB和RJ-45等），可连接LIMS系统，可连接局域网；
4、仪器温度浴的温度范围为20-100℃；温度稳定性±0.01℃；分辨率 0.01℃；
★5、要求运动粘度测量范围宽,每个粘度计均必须采用三个检测泡设计，具有100倍的粘度测量范围，仪器安装两支粘度计，每支粘度计在出厂前使用标准油进行标定，仪器系统要求有自动标定功能；
★6、可自动判断测试结果是否有效，并能自动计算粘度指数；
★7、粘度管：采用直管粘度计，采用热敏电阻检测方式或光电检测方式；
★8、仪器配有两个自动进样托盘，每个进样托盘配备12个进样孔，可一次性装好24个油样进行试验；每个进样托盘都必须可进行预热，最高预热温度为70℃；
★9、仪器试验过程：人工将试样置于托盘-托盘自动进样-自动寻样-自动抽样-自动恒温浸渍-自动粘度测试-自动清洗-自动吹干，然后自动做下一个试样，循环上述自动测试过程；
★10、清洗选择：全自动清洗，包括两路清洗A和清洗B，可自由选择使用一种或两种清洗剂清洗
二、	技术参数要求
1、冷却方式：以无水乙醇或纯净水为冷媒介质；
★2、测温元件：PT100；
3、控温精度：±0.01℃；
4、工作温度：20℃～100℃；
5、存储温度：-20℃～50℃；
★6、测试范围：0.5-5000；
★7、重复性：≤0.5%；
★8、再现性：≤0.5%；
9、外形尺寸：＜1500×500×1000；
10、显示屏：不小于彩色液晶LCD 10.4”；
11、显示分辨率：不小于800×600；
12、输入部件：外接键盘、触摸笔

品目二 运动粘度测定仪B
一、产品特点：
★1、执行标准：GB/T 265；
2、搅拌轴、搅拌桨、导流筒、加热管、冷却管均由不锈钢制成；
3、仪器配有重锤，重锤安装于浴缸与保护罩之间，用细线将重锤系在浴盖的螺钉上；
4、螺钉，使粘度计与重锤线处于平行位置；
5、浴缸底部设有环型日光灯照明，光线明亮便于观察；
6、仪器设有冷却水管，可接自来水或制冷循环水降温，保证环境温度高于20℃控温点的控温精度；
7、仪器设有投入式制冷机制冷插孔。当环境温度高于20℃可采用投入式制冷机降温；
8、仪器带有计算器，可自动计算运动粘度。
二、技术参数
1、控温点：20℃，40℃，50℃，80℃，100℃；
2、控温精度：±0.05℃；
3、调速电机功率：15W；
4、转数：0~1200转／分 任意可调；
5、加热功率：控温加热：0.6KW  辅助加热：0.8KW；
6、电源：AC 220V  50Hz；
7、材质：壳体喷塑、铝盖、玻璃水浴、有机玻璃外罩
三、商务条款：（以上品目均适用）
1、投标报价：
1.1、应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方指定地点）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。
1.2、在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
2、
2.1合同签订生效后，买方向卖方支付合同总价的50%；卖方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，买方收到卖方提供的合同总价10%的履约保函后向卖方支付合同总价的50%；在设备通过买方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，买方将无息退还卖方的履约保函。
2.2履约保函
（1）履约保函金额：合同总价10%；
（2）履约保函的形式：卖方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
（3）履约保函的退还：在设备通过买方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，买方将无息退还卖方的履约保函。
3、交货期及交货地点：
3.1、交货期：详见本章采购清单。
3.2、交货地点：江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。
4、设备包装要求：
应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。费用包含在投标总价中。
5、 安装、调试和验收
5.1、合同签订后，卖方将设备的实验室预安装条件发给用户，对所需的实验室环境条件，结合用户的实际情况进行指导并提出建议。接到用户安装要求后，协商时间，安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试，调试完成后验收。
5.2、调试检验验收要求：设备和配件是否齐全，外观是否完好，设备各部分功能是否能正常使用，所提供设备及零配件规格是否与买方要求相符。
5.3、最终验收要求：技术指标要求符合招标要求。
6、免费培训
6.1、现场培训：设备安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉设备结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。
6.2、国内培训：免费提供买方2人培训（培训费免费，交通和食宿费由买方自理），由专职工程师进行培训。
7、技术服务
7.1、提供终身技术服务和支持。
7.2、保修期内卖方免费提供保修零件。
8、质保及售后服务：
8.1卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后1年。
8.2在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接到买方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，36小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
8.3在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在8.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。
8.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
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政府采购合同





   



合同编号：                     
项目名称：                     
采购人（甲方）：               
供应商（乙方）：               
签订日期：                     











甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院
乙方：
采购代理机构：
一、说明：
受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了江苏省特种设备安全监督检验研究院所需检测设备采购项目（项目编号：       ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。
二、合同条款：
合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。
1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。
	产品名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	￥


2.合同总价（大写）：人民币               。（含税）
（小写）：￥       元。
2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方指定地点）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
3. 交付使用时间：合同签订后  个月内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。
4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。
5. 交货地点：甲方指定地点。
6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）
7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
8. 甲方付款方式及期限：
8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。
8.2履约保函
（1）履约保函金额：合同总价10%；
（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；
（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；
（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。
9. 交付和验收
9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。
9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。
10. 质保期及售后服务
10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后  年。
10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，36小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。
10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
11. 技术资料
按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。
12.货物风险承担
12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。
12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。
12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。
13. 乙方的违约责任
13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。
13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。
13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。
[bookmark: OLE_LINK11]13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万的违约金按照合同总价款的5%计算）。
13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。
13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。
13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。
13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。
14.甲方的违约责任
14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。
15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。
16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。
17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。
18. 合同的生效：本合同一式陆份，各份具有同等法律效力，自甲乙双方签字、盖章并加盖骑缝章之日起生效。
19. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。
20. 招标文件、成交通知书、乙方的投标文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据招标文件、成交通知书、乙方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。
三、合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
四、合同权利义务的转让
合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。
五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵
乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。
六、争议解决条款
合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。
七、廉洁条款
合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。
八、保密条款
双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
九、不可抗力
本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容：（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。
十、送达条款
合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。
十一、其他
1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。
2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。
3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。
（以下无正文）

	甲方（盖章）：
单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院
单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦
法定代表人：
委托代理人（签字）：
联系方式：



签订日期：  年  月  日
	乙方（盖章）：
单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人（签字）：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
税号：
签订日期：  年  月  日





[bookmark: _Toc231822744]第六章 投标文件格式及附件
注：
1.本部分内容仅提供格式参考。 
2.投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。 
3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 
4.投标人提交的材料不予退还。 
5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 
6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。 
                                                    江苏省特种设备安全监督检验研究院 
                                                                       观片灯等23项设备招标文件
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[bookmark: _Toc496780634][bookmark: _Toc29373][bookmark: _Toc24614][bookmark: _Toc31843][bookmark: _Toc4200]评审索引表
	评审项目
	评分要求
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc15346][bookmark: _Toc231822745][bookmark: _Toc28190][bookmark: _Toc4034][bookmark: _Toc1929][bookmark: _Toc9700][bookmark: _Toc24640]附件一 投标函格式
投标函
致：江苏美达机电贸易有限公司
根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    
2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。
6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7．其他说明：

投标人名称：                   （公章）
地址：             邮编：              
电话：             传真：              
日期：               

[bookmark: _Toc231822746]附件二 开标一览表
开标一览表

  项目名称：                        招标编号：               
	序号
	包号
	产品名称
	所投品牌
	数量
	投标货币/投标价格
	交货期
	是否为进口产品（是/否）
	投标标的是否全部由小微企业提供（是/否）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计：   （大写）   （小写）
	



投标人名称（公章）：
日期：


注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。
2、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。
3、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
4、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。



[bookmark: _Toc5534][bookmark: _Toc231822747][bookmark: _Toc24465][bookmark: _Toc11266]附件三 分项报价表
分项报价表
项目名称：                  招标编号：                      包号：                
	序号
	名 称
	品牌、规格或型号或分项目
	数量
	原产地和
制造商名称
	单项金额
	总价金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计：
	

	属于小微企业产品的金额：
	



投标人名称（公章）：
日期：

注：1、投标人应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。
2、表中表格行数可自行添加。




[bookmark: _Toc231822748][bookmark: _Toc113527849][bookmark: _Toc1916][bookmark: _Toc31821][bookmark: _Toc14830]附件四 商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（公章）：
日期：

注：1、投标人如对包括交货期/工期、质保期、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。
2、“投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
3、如果行数不够，请自行增加。




[bookmark: _Toc231822749][bookmark: _Toc7213][bookmark: _Toc6138][bookmark: _Toc113527850][bookmark: _Toc25051]附件五 技术条款偏离表
	序号
	招标文件
	投标文件
	
说明
	重要参数证明文件响应的具体位置

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称（公章）：
日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在产品验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
[bookmark: _Toc17724][bookmark: _Toc3639][bookmark: _Toc22252]4、如果行数不够，请自行增加。



[bookmark: _Toc231822750]附件六 拟参与本项目服务人员一览表


拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：
	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职
称
	相关工
作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：	
日期：


[bookmark: _Toc231822751]附件七 投标人类似业绩情况表


投标人类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目规模
	获奖情况
	签约及服务时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：	

日期：

[bookmark: _Toc113527851]

[bookmark: _Toc231822752]附件八 政府采购政策
[bookmark: _Toc231820635][bookmark: _Toc17125][bookmark: _Toc21802][bookmark: _Toc28798][bookmark: _Toc92][bookmark: _Toc18700]
（一）《中小企业声明函》


【不属于小微企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 1行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元2，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责
人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日 期：


注：1采购文件中明确的所属行业详见第一章项目基本情况。
2从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3供应商未严格按上述要求提供完整声明函的，价格将不做相应扣除。
4“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业(2011)300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。
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[bookmark: _Toc113527853][bookmark: _Toc17686][bookmark: _Toc231820636][bookmark: _Toc17455][bookmark: _Toc13680]（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日 期：    
[bookmark: _Toc113527854][bookmark: _Toc231820637]


（三）属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件


[bookmark: _Toc113527855][bookmark: _Toc231820638]（四）节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）




[bookmark: _Toc231820639][bookmark: _Toc113527856]（五）环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



[bookmark: _Toc113527857][bookmark: _Toc231820640]（六）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


[bookmark: _Toc231820641]（七）本国产品相关资信证明文件
[bookmark: _Toc231820642]《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
[bookmark: _Toc231820643]（特别说明：格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章。供应商填写以下具体情况时，序号、产品名称请与招标文件附件《采购清单》各采购包中的序号、产品名称在顺序、内容上均保持一致，供评委现场评审时逐一核对确认，请勿遗漏）
[bookmark: _Toc231820644]

关于符合本国产品标准的声明函
本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。
2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。
.....
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
[bookmark: _Hlk218765471]供应商全称（加盖公章）：
                              日  期：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填，下同。
[bookmark: _Hlk218765485]注：1）投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
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[bookmark: _Toc27256][bookmark: _Toc14428][bookmark: _Toc3177][bookmark: _Toc231822753][bookmark: _Toc113527858]附件九 资格证明文件
[bookmark: _Toc113527859][bookmark: _Toc231820646][bookmark: _Toc12234][bookmark: _Toc4916][bookmark: _Toc13646]1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）




投标人名称（公章）：
日期：



[bookmark: _Toc24535][bookmark: _Toc26588][bookmark: _Toc1205][bookmark: _Toc231820647]2、法人代表授权书（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书，但须提供法定代表人身份证复印件）
致江苏美达机电贸易有限公司：
   本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

 
供应商名称（公章）： 
日期：
 
附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件
	



[bookmark: _Toc3499][bookmark: _Toc231820648][bookmark: _Toc1910][bookmark: _Toc8662]3、制造商授权书（如需）
致：                 （采购代理机构）
我们             （制造商名称）是按    （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在           （制造商地址）。兹指派按     （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在      （贸易公司地址）的             （贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号竞争性磋商要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。
作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担响应文件中所规定的义务。
我方兹授予          （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认            （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于   年   月   日签署本文件，          （贸易公司名称）于   年   月   日接受此件，以此为证。

制造商名称         （盖章）
签字人姓名         



[bookmark: _Toc19702][bookmark: _Toc24273][bookmark: _Toc3078][bookmark: _Toc113527862][bookmark: _Toc231820649]4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间十二个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前十二个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章。


供应商名称（公章）：
日期：





[bookmark: _Toc15262][bookmark: _Toc113527863][bookmark: _Toc231820650][bookmark: _Toc385][bookmark: _Toc23961]5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写。

承诺函参考格式： 


承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。


供应商名称（公章）：
日期：



[bookmark: _Toc1099][bookmark: _Toc231820651][bookmark: _Toc17836][bookmark: _Toc113527864][bookmark: _Toc18889]6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录


无重大违法记录声明


江苏美达机电贸易有限公司：


我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写 “有”或“没有”）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）




供应商名称（公章）：
日期：
[bookmark: _Toc231820652][bookmark: _Toc13811][bookmark: _Toc113527865][bookmark: _Toc3968][bookmark: _Toc18345]7、依法缴纳税收的记录
提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的税收完税证明等相关证明材料复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，依法免税的应提供相应文件说明）。


供应商名称（公章）：
日期：



[bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc28812][bookmark: _Toc231820653][bookmark: _Toc8843][bookmark: _Toc113527866]8、依法缴纳社会保障资金的记录
提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。




供应商名称（公章）：
日期：
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[bookmark: _Toc113527867][bookmark: _Toc23117][bookmark: _Toc9645][bookmark: _Toc29638][bookmark: _Toc231820654]9、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的截图。




供应商名称（公章）：
日期：

[bookmark: _Toc20105]

[bookmark: _Toc231820655][bookmark: _Toc3374][bookmark: _Toc19453][bookmark: _Toc113527868]10、其他资格要求承诺函
[bookmark: _Toc231820656]
我单位承诺：
[bookmark: _Toc231820657]1、 我单位独立参加本项目采购活动，未与其他潜在供应商组成联合体响应。未提供进口产品投标。
[bookmark: _Toc231820658]2、我单位参加本次采购活动，遵守并符合以下要求：
[bookmark: _Toc231820659]（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包响应的情形。
[bookmark: _Toc231820660]（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
[bookmark: _Toc231820661]（3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动；我单位性质不属于此类情况。
[bookmark: _Toc231820662]特此承诺。


供应商名称（公章）：
日期：












[bookmark: _Toc231820663]11、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。



供应商名称（公章）：
日期：



[bookmark: _Toc22079][bookmark: _Toc21790][bookmark: _Toc5506]

[bookmark: _Toc231822754]附件十 其他相关文件

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、公开招标设备质保期内（外）的备品备件明细折扣表
	序号
	备品备件
名称
	型号及规格
	数量
(台/套)
	单价
(万元)
	折扣率%
	备注
(如外购请注明产地、制造商)
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3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）



4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）


		

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺




6、供应商认为应提供的其他材料
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）
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