规范 专业 高效

招　标　文　件

项目编号：（JSZC-320000-YCZB-G2026-0020）

YC2026-GK02062

项目名称：    南京医科大学生物医药分中心

液相色谱仪采购项目（三次）

采 购 人：           南京医科大学

代理机构：    江苏易采招标代理有限公司

二零二六年七月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	8

一、总 则	8

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	12

五、开标与评标	15

六、定标	16

七、授予合同	21

八、其他	24

第三章 合同文本	25

第四章 项目需求	37

第五章 评标方法与评标标准	47

第六章 投标文件格式	53

附件	63

# 第一章  投标邀请

江苏易采招标代理有限公司受南京医科大学的委托，就其所需的生物医药分中心液相色谱仪采购项目（三次）进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1.1项目编号：（JSZC-320000-YCZB-G2026-0020）YC2026-GK02062；

1.2项目名称：南京医科大学生物医药分中心液相色谱仪采购项目（三次）；

1.3预算金额：154万元；本项目共2个分包，具体预算金额见下表。投标报价超过各分包预算（分包最高限价）的为无效报价；

| 分包号 | 分包预算金额（分包最高限价） |
| --- | --- |
| 分包1：液相色谱仪1 | 77万元 |
| 分包2：液相色谱仪2 | 77万元 |

1.4本项目设定最高限价：154万元；

1.5采购需求：南京医科大学为满足实验研究和教学开展，拟采购两台液相色谱仪。详见采购文件“第四章 项目需求”；

1.6合同履行期限：合同签订生效后，一个月内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。详见采购文件“第四章 项目需求”；

1.7本项目采购标的所属行业为：工业；

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

（2）2024或2025年度审计报告，或2025年11月以来任意一个月的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。

2.3本项目不接受进口产品投标；本项目不接受联合体参与投标；

2.4本项目的特定资格要求：无。

2.5拒绝以下投标人参加本次采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

3.2地点：江苏政府采购网；

3.3方式：网站下载；

3.4售价：0.00元；

四、提交投标文件时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间和开标时间：2026年08月06日9时30分（北京时间）

4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告发布媒体及公告期限：自本公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.2本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

6.3本次招标不收取投标保证金；

6.4本项目兼投兼中，同一个供应商可同时参与多个分包。本项目按照分包号正顺序依次评审。若一个投标人同时投标多个分包，投标文件需分别分开装订成册，并在封面上标明包几及名称。

6.5如有财务方面问题，请与我司工作人员联系，联系电话：17715232736。

七、本次招标联系方式

7.1采购人信息

名  称：南京医科大学

地  址：南京市江宁区龙眠大道101号

联系人：马老师

联系电话：025-86868572

7.2采购代理机构信息

名  称：江苏易采招标代理有限公司

地  址：南京市鼓楼区建宁路37号智慧城市硅巷16楼1601室

联系人：王露、范蕾、王晓

联系电话：025-83606760

# 第二章  投标人须知

### 一、总 则

### 1、适用法律

1.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

### 2、定义

2.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 本次采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 3、政策功能（具体采购政策功能落实详见第五章评标方法与评标标准）

3.1中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）中小企业投标人参加政府采购活动的，应当出具《中小微企业声明函》（格式详见采购文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，投标人无需提供《中小微企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准[《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（4）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购，非中小企业或小型、微型企业参与本采购项目，将做无效投标文件处理。

（5）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%（工程项目为1%～2%）的价格扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第五章评标标准说明内容。

（3）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

（4）投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。

3.6环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

3.7进口产品政策

（1）除第一章投标邀请另有规定外，不允许进口产品参加，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.8实施本国产品标准及相关政策：

（1）对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法及评标标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏易采招标代理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取代理服务费。本项目代理服务费按分包收取，以各包中标金额为基础，参照“计价格[2002]1980号”文件收费标准的56%收取，若计算结果超过人民币壹万捌仟元的，按固定金额壹万捌仟元收取；计算结果不足壹万捌仟元的，按实际计算金额收取；代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。

### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

6.1.1投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3合同条款及格式

6.1.4项目需求

6.1.5评标方法与评标标准

6.1.6投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标产品配置及分项报价表、项目技术及商务需求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

### 12、投标产品配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2标的物

详见项目需求。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、代理服务费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6投标产品配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

### 13、项目需求响应及偏离表及投标产品说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3培训计划；

13.4详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标产品配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标保证金（如果收取）

15.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

15.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

15.3投标人应主动与代理机构联系办理投标保证金的退还事宜，办理退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

15.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.3条规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后提交的任何投标文件。

### 20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.3投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.4在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.5在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。

### 五、开标与评标

### 21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

23.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按要求交纳投标保证金的（如果收取）。

26.1.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.7未通过符合性检查的。

26.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中★项为实质性要求和条件）。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，为解决政府采购异常低价问题，本项目评审过程中执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2号)文件。

26.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

26.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求签字及加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

### 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出三名中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的。

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 28、中标通知书

28.l中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“投标函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。

28.2中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商按照招标文件要求获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字或盖章，并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字或盖章，并加盖公章。

29.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

29.6以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。

29.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.8质疑人应当在招标文件规定的质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在有效质疑期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

29.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 七、授予合同

### 30、签订合同

30.l中标人应按中标通知书的规定,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则按照政府采购规定追究其责任，由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，★中标人不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 31、货物和服务的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 八、其他

### 32、样品

32.1如本项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还；

32.2代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

32.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或代理机构处置。

32.4中标人的样品由代理机构在评审现场移交给采购人，中标人应按照采购人要求及时运送至指定地点封存。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京医科大学                          项目合同

甲方：（买方）_________         乙方：（卖方）_________

法定代表人：                   法定代表人：

地址：                         地址：

联系人：                       联系人：

联系方式：                     联系方式：

甲、乙双方根据南京医科大学                     项目 公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。

一、货物内容、数量及金额

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商和国别 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本合同总价款涵盖货物从设计、制造、包装、仓储、运输、安装直至验收合格之前的全部含税费用，以及保修期内备品备件相关的所有含税费用。乙方依约应提供的伴随服务及售后服务所涉费用，亦包含在本合同总价款内。 此外， （1）若合同在履行过程中因国家政策调整，不在进口货物免税清单内，加征的关税亦包含在本合同总价款中。 （2）若货物且在国务院关税税则委员会公告的加征关税商品清单范围内，加征的关税亦包含在本合同总价款中。因乙方自身原因导致本合同项下进口货物被加征、补征的一切关税、滞纳金、罚款等，均由乙方承担，甲方有权从履约保证金中直接抵扣。 以上两种情况，甲方按照采购合同约定的付款方式支付给委托的外贸公司后，甲方即完成向乙方付款义务，乙方不得再向甲方追索本项目款项。 2、采购人已通过招标方式确定了为其办理进口手续的外贸代理服务供应商。若该项目下的进口设备需要办理相关进口手续，则须由采购人指定的外贸代理服务供应商办理，否则由此产生的一切责任及后果均由中标供应商自行承担。 该外贸代理进口包干费用包含：银行费用、报关费用等进口相关费用，但是货款、税款除外。具体收费标准根据采购人与指定的外贸代理服务供应商签署的《南京医科大学进口产品委托代理服务协议》中约定的外贸代理费率执行。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、结算方式

2.1结算方式：

A【国产设备】：货物交付、安装、调试且通过验收后一周内（遇寒暑假和法定节假日顺延），学校支付合同总金额的100%，付款之前需收到中标供应商开具的合法有效的相应全额发票。

B【进口设备】：

（1）合同签订后，外贸代理公司提供受益人为南京医科大学的100%合同金额的预付款银行保函，保函有效期为     天（供货期＋2个月），银行保函服务费由中标单位承担。

（2）外贸代理公司收到100%货款后按照合同办理相关进口手续，货到验收合格后由学校通知外贸代理公司一周内开具合法有效的全额发票，并支付100%货款至境外厂家。

2.2履约保证金（根据招标文件要求选用）

£本项目不需要缴纳履约保证金。

£本项目需要缴纳履约保证金，具体要求如下：

（1）供应商中标后7个工作日内，将中标合同金额10%的履约保证金以银行对公转账形式支付至甲方指定账户，并将加盖单位公章的银行回执单或网银截图递交至甲方，甲方凭付款凭证及到款情况办理合同签订相关手续。

南京医科大学指定账户信息具体如下：

单位名称：南京医科大学

开 户 行：南京市工行汉中门支行

账    号：4301010109001038622

注：请在转账时备注“项目名称+履约保证保金”字样。

（2）合同履行过程中，若经甲方核实存在货物质量问题或乙方违约情形，甲方有权在通知乙方后，从履约保证金中抵扣相应的补偿或赔偿款项。

（3）履约保证金退还流程：自货物验收合格之日起12个月后，乙方可向甲方出具货物最终验收单，并同步提交填写完整的《履约保证金退还申请单》。经最终用户签字确认，核实无质量问题且乙方无违约情形后，甲方于确认完成后一个月内，将履约保证金一次性无息退还乙方。

2.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以本合同约定的成交单价进行计算。

2.4乙方指定账户信息：

开户行：

户名：

账号：

上述账户信息，如有变更，乙方应在变更前3日内书面通知甲方。否则，由此产生的后果由乙方承担。

三、交付方式、时间及地点

3.1交货期：合同签订生效后，一个月内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

3.2交货方式：中标人在采购方指定地点交货，并完成安装、调试。

3.3 交货地点：南京医科大学指定地点。

四、货物包装、发运及运输

4.1乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

五、质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准；如是进口商品，则需是获得国家相关部门颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3上述货物的质保期      年。（自交货验收合格次日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.4在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内响应，并在     小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或者更换零部件。如未及时维修的，甲方委托他人维修，维修费优先从履约保证金中直接扣除，履约保证金不足的，甲方有权向乙方追偿；甲方无需经乙方同意即可单方委托第三方维修，维修费用按实际发生额计算。

5.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.6质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。

六、调试和验收

6.1乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。

6.2甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

6.3在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

6.4甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。验收不合格的，乙方应在收到甲方书面整改通知后完成整改并重新申请验收，整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方按9.3条承担违约责任。

6.5设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。

6.6对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。

七、技术资料

7.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.2未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权

乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。

九、违约责任

9.1 乙方履约的前提下，甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。

9.2 乙方履约的前提下，甲方无故迟延支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方解除本合同，解除通知自送达时生效。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。因乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

9.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

9.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。

9.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权单方解除本合同，解除通知自送达时生效。合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。

9.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减总货款的10%作为违约金。

9.9 本合同前述条款约定的乙方应支付的违约金、赔偿金等全部款项，甲方均有权直接从履约保证金中扣除；履约保证金不足抵扣的，乙方应在收到甲方书面通知后3个工作日内补足差额，逾期未补足的，甲方有权按逾期金额的每日万分之五向乙方加收违约金。

十、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。

十二、合同生效及其它

12.1招投标文件作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.3本合同正本一式     份，甲方     份，乙方    份，具有同等法律效力。

12.4其他：                                              。

（以下无正文，为签字盖章处）

甲方：南京医科大学（盖章）                  乙方：（盖章）

地址：南京市江宁区龙眠大道101号            地址：

法定代表人/授权代表：（签字）               法定代表人/授权代表：（签字）

附件1：分项报价表

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：货物配置清单

| 产品、服务名称 | 品牌/规格/ 型号/产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项 合计价（元） | 产品 制造商 | 备注 (交付期等) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：履约保证金退还申请单

制表单位：

| 南京医科大学履约保证金退还申请单 |  |
| --- | --- |
| 采购项目 |  |
| 合同编号 |  |
| 合同总货款 | 人民币： 元 |
| 履约保证金金额 | 人民币： 元 |
| 收款单位 |  |
| 开户行账号 | 开户行： |
|  | 账 号： |
| 实验室（系）意见 | 自验收合格之日起，已正常使用满一年且无违约情况发生。 签名： |
| 物资保障科意见 |  |
| 资产与产业管理处意见 |  |

# 第四章  项目需求（分包1-分包2）

## 一、项目概况

南京医科大学为满足科研教学实验需要，采购两台液相色谱仪。

## 二、项目需求清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪1 | 1 | 台 | 77万元 | 分包1 |
| 2 | 液相色谱仪2 | 1 | 台 | 77万元 | 分包2 |

## 三、技术部分要求（项目需求响应评分项）

## （一）液相色谱仪1（分包1）

1.1输液泵

1.1.1、工作原理：串联双柱塞；流量范围：0.001~8.000 mL/min，步进0.001 mL/min；最大压力：2-103Mpa (20-1034 bar, 290-15000 psi)；压力波动：＜0.2 MPa or <1%；流量准确度：±0.1%；梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）；梯度精密度：＜0.15%SD；液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况；溶剂脱气：内置≥6通道脱气机；混合器体积：标配≥400μL。

1.1.2▲泵头数量≥2个，且流动相通道数量≥6个，集成在单个梯度泵模块中，不接受多个泵模块相叠加方案（提供泵模块实物照片证明）；

1.1.3★流量精密度：＜0.05% RSD or ＜0.01 min SD（提供相关证明材料并加盖公章包括明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告，自拟无效）；

1.2温控自动进样器

1.2.1▲进样单元：≥2个，可升级为双针同时进样，一台进样器模块同时拥有两个独立通道的进样针和六通阀（提供进样器模块内部实物照片证明）；

1.2.2、样品瓶位：≥216位2ml样品瓶 ；进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留；进样体积：标配0.01~25μL，最小步骤≤0.01μL；可选范围：0.01-100μL；进样准确度：通常对10μL水为±0.5%；进样量精度：对1μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD＜0.25%；对0.5μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD通常＜0.5%；最大压力：2-103Mpa (20-1034 bar, 290-15000 psi)；进样周期：＜8s；温控范围：4-40℃；用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能；进样线性：r＞0.99999（咖啡因水溶液）；自动化特点，条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理。

1.2.3★交叉污染：≤0.0004%（提供相关证明材料并加盖公章包括明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告，自拟无效）；

1.3柱温箱

1.3.1、安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况；控温原理：双模式温控或两个独立控温模块；温控范围：5~120℃；温度准确度：±0.5℃；温度稳定性：±0.05℃；容量：最多2支色谱柱，最长30cm；预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用；管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液；温度精度：±0.1℃。

1.3.2▲温控范围：5~120℃（提供软件截图证明）；

1.4 二极管阵列检测器

1.4.1、光学设计：单光束反向光学设计，包括凹面全息光栅、消色差光学元件、1024 像素光电二极管阵列；波长范围：190-800 nm；波长准确度：±1 nm；波长精密度：±0.1 nm；光谱带宽：像素分辨率：≤0.6 nm（平均）；通道数：≥10+3D UV光谱扫描；狭缝宽度：可调整；灯：氘灯、钨灯；噪声：＜±6 µAU 在254 nm；漂移：＜1 mAU/h 在254 nm；光谱全扫描：具备；流通池：标准流通池，标准生物兼容流通池，半分析型流通池，半微量流通池，半微量生物兼容流通池。

1.4.2▲最大数据采集频率：250Hz（提供软件截图证明）；

1.5紫外检测器

1.5.1、光学设计：带有附加内部参比光束的 UV/VIS/NIR 光度计（可调 Czerny-Turner 单色器）；光源：氘灯、钨灯；频带宽度：≤6nm在254 nm；通道数量：≥4个；波长范围：190-900 nm；波长准确度：±1nm；波长精确度：±0.1 nm；漂移：＜0.1 mAU/h 在254nm下；

1.5.2▲最大数据采集频率：250Hz（单通道），5Hz（多通道）（提供软件截图证明）；

1.6软件

1.6.1▲数据库：支持Oracle甲骨文和Microsoft SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找（提供数据库软件截屏）；

1.6.2▲色谱控制：可控制高效液相色谱仪HPLC、 离子色谱仪IC、气相色谱仪GC和毛细管电泳系统CE，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪（提供各仪器软件截屏）；

1.6.3▲检测器连接：可以双向连接（仪器控制和数据采集）的紫外检测器VWD、二极管阵列检测器DAD、荧光检测器FLD、电雾式检测器CAD、单四极杆质谱MSD以及三重四极杆质谱MSMS、高分辨质谱HRMS等检测器（提供各检测器软件截屏）；

1.6.4▲参数计算：支持EP、JP、USP以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行自动判断，得到通过或者失败的结论后，系统自动进行指定的相应操作，例如插入进样，重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等；也可以无条件地执行特定操作（提供适应性参数和自动判定软件截屏）；

1.6.5、符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。支持强密码策略。

1.6.6▲升级服务：供应商需提供永久免费设备升级服务，内容包含免费为用户安装、调试并培训后续新增的荧光检测器FLD、示差折光检测器RID及电雾式检测器CAD（提供各检测器软件截屏）；

1.6.7▲具有分析单抗药物、血清中抗生素类药物、mRNA疫苗中5种脂质体、生物制药中的聚山梨酯80、血清中维奈克拉的能力（提供相关证明材料并加盖公章包括明确说明该技术内容的公开发行的应用文章或第三方检测机构的检测报告）；

## （二）液相色谱仪2（分包2）

1.1输液泵

1.1.1、工作原理：串联双柱塞；流量范围：0.001~8.000 mL/min，步进0.001 mL/min；最大压力：2-103Mpa (20-1034 bar, 290-15000 psi)；压力波动：＜0.2 MPa or <1%；流量准确度：±0.1%；梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）；梯度精密度：＜0.15%SD；液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况；溶剂脱气：内置≥6通道脱气机；混合器体积：标配≥400μL。

1.1.2▲泵头数量≧2个，且流动相通道数量≧6个，集成在单个梯度泵模块中，不接受多个泵模块相叠加方案（提供设备实物照片证明）；

1.1.3★流量精密度：＜0.05% RSD or ＜0.01 min SD（提供相关证明材料并加盖公章包括明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告，自拟无效）；

1.2温控自动进样器

1.2.1▲进样单元：≥2个，可升级为双针同时进样，一台进样器模块同时拥有两个独立通道的进样针和六通阀（提供进样器模块内部实物照片证明）；

1.2.2、样品瓶位：≥216位2ml样品瓶；进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留；进样体积：标配0.01~25μL，最小步骤≤0.01 μL；可选范围：0.01-100 μL；进样准确度：通常对10μL水为±0.5%；进样量精度：对1μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD＜0.25%；对0.5μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD通常＜0.5%；最大压力：2-103Mpa (20-1034 bar, 290-15000 psi)；进样周期：＜8s；温控范围：4-40℃；用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能；进样线性：r＞0.99999（咖啡因水溶液）；自动化特点，条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理。

1.2.3★交叉污染：≤0.0004%（提供相关证明材料并加盖公章包括明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告，自拟无效）；

1.3柱温箱

1.3.1、安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况；控温原理：双模式温控或两个独立控温模块；温控范围：5~120℃；温度准确度：±0.5℃；温度稳定性：±0.05℃；容量：最多2支色谱柱，最长30cm；预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用；管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液；温度精度：±0.1℃。

1.3.2▲温控范围：5~120℃（提供软件截图证明）；

1.4 二极管阵列检测器

1.4.1、光学设计：单光束反向光学设计，包括凹面全息光栅、消色差光学元件、1024 像素光电二极管阵列；波长范围：190-800 nm；波长准确度：±1 nm；波长精密度：±0.1 nm；光谱带宽：像素分辨率：≤0.6 nm（平均）；通道数：≥10+3D UV光谱扫描；狭缝宽度：可调整；灯：氘灯、钨灯；噪声：＜±6 µAU 在254 nm；漂移：＜1 mAU/h 在254 nm；光谱全扫描：具备；流通池：标准流通池，标准生物兼容流通池，半分析型流通池，半微量流通池，半微量生物兼容流通池。

1.4.2▲最大数据采集频率：250Hz（提供软件截图证明）；

1.5紫外检测器

1.5.1、操作模式：分流或不分流双模式；光源：激光二极管，带有光校正系统，≥650nm；雾化气体：0-5L/min可调节；喷雾压力：0-80PSIG，可调节；温度范围：漂移管室温至120℃。

1.5.2★检测限：使用C18色谱柱，信噪比为5，以氢化可的松计2ng（提供相关证明材料并加盖公章包括明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告，自拟无效）；

1.6软件

1.6.1▲数据库：支持Oracle甲骨文和Microsoft SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找（提供数据库软件截屏）；

1.6.2▲色谱控制：可控制高效液相色谱仪HPLC、 离子色谱仪IC、气相色谱仪GC和毛细管电泳系统CE，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪（提供各仪器软件截屏）；

1.6.3▲检测器连接：可以双向连接（仪器控制和数据采集）的紫外检测器VWD、二极管阵列检测器DAD、荧光检测器FLD、电雾式检测器CAD、单四极杆质谱MSD以及三重四极杆质谱MSMS、高分辨质谱HRMS等检测器（提供各检测器软件截屏）；

1.6.4▲参数计算：支持EP、JP、USP以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行自动判断，得到通过或者失败的结论后，系统自动进行指定的相应操作，例如插入进样，重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等；也可以无条件地执行特定操作（提供适应性参数和自动判定软件截屏）；

1.6.5、符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。 可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。支持强密码策略。

1.6.6▲升级服务：供应商需提供永久免费设备升级服务，内容包含免费为用户安装、调试并培训后续新增的荧光检测器FLD、示差折光检测器RID及电雾式检测器CAD（提供各检测器软件截屏）；

1.6.7▲具有分析单抗药物、血清中抗生素类药物、mRNA疫苗中5种脂质体、生物制药中的聚山梨酯80、血清中维奈克拉的能力（提供相关证明材料并加盖公章包括明确说明该技术内容的公开发行的应用文章或第三方检测机构的检测报告）；

## 四、商务部分要求（项目需求响应评分项）

1、服务要求（以下需提供承诺函，格式自拟）

（1）技术培训：为采购方进行人员培训，提供每年不少于 1 次的设备操作培训，培训人员数量不低于 2 人。

（2）免费质保期：分包1和分包2的质保期均为 1年，自验收合格次日起算。

（3）售后技术服务要求：接到故障通知后 2 小时内作出答复，一般问题 24 小时之内解决；若采购方有需求， 48 小时之内到达现场解决；若遇重大问题在 3 天内解决。

2、安装要求

（1）按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，投标人应提供相关制造商标准。

（2）设备安装调试：设备到货后，卖方在接到通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。若安装调试后验收不合格的，采购方有权在最终不合格验收结论出具之日起7个工作日内无条件退货，相关退货产生的一切费用由供应商承担，供应商逾期未提回货物的，采购方有权自行处置，处置费用及货物残值损失均由供应商承担。

3、交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期：合同签订生效后，一个月内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

（2）交货方式：中标人在采购方指定地点交货，并完成安装、调试。

（3）交货地点：南京医科大学指定地点。

4、其他技术服务需求（以下需提供承诺函，格式自拟）

（1）投标人须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述相符。

（2）交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理之外，亦应退换新品。

5、付款方式

5.1国产设备：货物交付、安装、调试且通过验收后一周内（遇寒暑假和法定节假日顺延），学校支付合同总金额的100%，付款之前需收到中标供应商开具的合法有效的相应全额发票。

5.2进口设备：

（1）合同签订后，外贸代理公司提供受益人为南京医科大学的100%合同金额的预付款银行保函，保函有效期为     天（供货期＋2个月），银行保函服务费由中标单位承担。

（2）外贸代理公司收到100%货款后按照合同办理相关进口手续，货到验收合格后由学校通知外贸代理公司一周内开具合法有效的全额发票，并支付100%货款至境外厂家。

6、履约保证金

（1）缴纳履约保证金

供应商中标后7个工作日内，将中标合同金额10%的履约保证金以银行对公转账形式支付至学校指定账户，并将加盖单位公章的银行回执单或网银截图递交至学校，学校凭付款凭证及财务处到款情况办理合同签订相关手续。

南京医科大学指定账户信息具体如下：

单位名称：南京医科大学

开 户 行：南京市工行汉中门支行

账    号：4301010109001038622

注：请在转账时备注“项目名称+履约保证金”字样。

（2）若供应商中标后无故拖延、拒绝缴纳或逾期缴纳履约保证金，则视为中标供应商放弃中标资格，学校有权取消其中标结果，按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，或者重新组织招标。

（3）合同履行过程中，若经学校核实存在货物质量问题或中标供应商违约情形，学校有权在通知中标供应商后，从履约保证金中抵扣相应的补偿或赔偿款项。

（4）履约保证金退还流程

（4.1）自货物验收合格之日起12个月后，中标供应商可向学校出具货物最终验收单，并同步提交填写完整的《履约保证金退还申请单》。

（4.2）经最终用户签字确认，核实无质量问题且供应商无违约情形后，学校于确认完成后一个月内，将履约保证金一次性无息退还中标供应商。

七、投标报价要求

（1）所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。如投标产品为进口产品，投标响应报价必须报进口含税价。进口含税价须包含在采购人指定地点交货的,包含进口关税、进口增值税、进口代理服务费、安装、调试、培训和检测等的全部费用。

如进口货物在国务院税委会公告的加征关税商品清单中，加征的关税应包含在投标总价中，即采购人在按照政府采购合同规定的付款方式和金额支付完货款后，不承担任何其他的或后续的费用。

（2）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

（3）采购人已通过招标方式确定了为其办理进口手续的外贸代理服务供应商。若该项目下的进口设备需要办理相关进口手续，则须由采购人指定的外贸代理服务供应商办理，否则由此产生的一切责任及后果均由中标供应商自行承担。外贸代理进口包干费用包含：银行费用、报关费用等进口相关费用，但是货款、税除外。

各档代理费率为：

| 档列 | 合同价（单位：美元） | 每段代理费率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同价＜10000 | 0.13 |
| 2 | 10，000≤合同价＜30，000 | 0.11 |
| 3 | 30，000≤合同价＜50，000 | 0.07 |
| 4 | 50，000≤合同价＜100，000 | 0.05 |
| 5 | 100，000≤合同价＜200，000 | 0.04 |
| 合同价为20万美元及以上的，代理费率不高于上述代理费中最低一档。 |  |  |

注：如潜在供应商所投产品为进口产品，且在免税清单内，报价不接受免税报价，须为含税报价。请自行综合考虑外贸代理费等报价事宜。

八、  项目需求联系人（分包1）：孟鹏            联系电话：15001936798

项目需求联系人（分包2）：孟鹏            联系电话：15001936798

第五章  评标方法与评标标准（分包1-分包2）

## 一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一） 价格分 | 1.1价格分 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30分 |
| （二） 项目需求响应情况 | 2.1项目需求响应情况 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第四章 项目需求”技术部分和商务部分要求的得35分；标注“★”项为实质性要求和条件，如有任何一项不满足则为无效响应；其中标注▲项有负偏离的每项扣3分，其他有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（投标人需在“项目技术及商务需求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）） 注：（1）技术部分要求以最低一级序号的指标项为一项技术参数条款进行扣分。 （2）商务部分要求以最高一级序号的指标项为一项商务条款进行扣分。 | 35分 |
| （三） 项目方案 | 3.1实施方案 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案， 实施方案全面，具有合理的供货进度安排和配送组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施的，得8分； 实施方案不够全面，供货进度安排和配送组织架构不够合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施不全的，得5分； 实施方案不全面，供货进度安排和配送组织架构不合理，没有进度控制、风险控制管理、质量保障措施的，得2分； 未提供实施方案的不得分。 | 8分 |
|  | 3.2验收方案 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案， 验收方案全面，验收资料齐全，验收人员安排合理，对设备安装过程中全程记录的，得8分； 验收方案较全面，验收资料基本满足要求，验收人员安排缺乏经验，设备安装过程中记录不全的，得5分； 验收方案缺失部分，验收资料较为混乱，安排验收人员无经验，安装过程资料丢失的，得2分； 未提供验收方案的不得分。 | 8分 |
|  | 3.3售后服务方案 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目售后服务方案， 售后服务方案全面，细致，有针对性，且售后服务、质保期后服务等技术指导方案周全，备品、配件、耗材、维修的明细、价格或折扣合理的，得8分； 售后服务方案基本全面，针对性一般，且售后服务、质保期后服务等技术指导方案内容不够周全，备品、配件、耗材、维修的明细、价格或折扣较为合理的，得5分； 售后服务方案不全面、没有可操作性，备品、配件、耗材、维修的明细、价格或折扣不合理的得2分； 未提供售后服务方案的不得分。 | 8分 |
|  | 3.4培训方案 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目培训方案， 培训方案全面具体、科学合理且有针对性、完全满足项目实际需求的，得6分； 培训方案对要求的各部分有完整的论述且大部分内容详细清晰，内容基本合理并能够满足项目需求的，得4分； 培训方案中对要求的各部分的论述不完整且内容简单粗略，不能满足项目要求的，得2分； 未提供培训方案的不得分。 | 6分 |
| （四） 免费质保期 | 4.1免费质保期 在满足采购文件要求的1年免费质保期基础上，每多承诺1年质保期加2分，最高加2分（提供质保期承诺函并加盖公章，如承诺的设备质保期不一致按最低质保期计算。） | 2分 |
| （五） 业绩 | 5.1业绩 投标人提供自2023年1月1日（含）（时间以合同签订时间为准）以来承揽过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分，未提供或者提供不全不得分（提供业绩合同并加盖公章，合同需体现相关内容，未体现不得分。） | 3分 |
| 合计：100分 |  |  |

注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应，报财政部门按照政府采购相关规定处理。

## 三、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加本次采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（六）实施本国产品标准及相关政策

（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）相关规定政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《关于符合本国产品标准的声明函》。

（3）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第六章 投标文件格式

（如参与多个分包，建议按分包制作投标文件）

投  标  文  件

（正或副本）

项目名称：（如有分包，需注明分包号）

项目编号：

投标人全称：

日   期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表

2.投标产品配置及分项报价（格式见附件）

3.项目技术及商务需求响应及偏离表（格式见附件）

4.****

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

2.2024或2025年度审计报告，或2025年11月以来任意一个月的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

3.在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）；

7.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。）；

8.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

9.投标单位承诺函（格式见附件）；

10.法人授权书（格式见附件）；

11.投标函（格式见附件）。

三、符合性审查内容

投标人必须对本招标文件“第四章 项目需求”中加★项条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。(格式见附件)

四、价格扣除证明文件（本采购文件格式及苏采云系统默认格式均可）

1.中小微企业声明函

2.残疾人福利性单位声明函

3.关于符合本国产品标准的声明函

# 附件：

开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号 ：分包号

|  | 总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： 元 |

年  月  日

投标产品配置及分项报价表

分包号：

是否提供了中小微企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；

| 产品、服务名称 | 品牌/规格/ 型号/产地 (纯服务项目可不填报本列) | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项 合计价（元） | 产品 制造商 | 备注 (交付期等) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人应按招标文件所需货物或服务逐项报价，每项单价应包括设备费、服务费、安装费、税费等，“分项报价表”中“总报价”金额应当与“开标一览表”中“投标总报价”金额一致；

2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；

3、本表中的“产品、服务名称”如为货物的，需在“产品制造商”中列明“所投货物制造商的全称”，涉及小型/微型、国产/进口等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明；

4、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

项目技术及商务需求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应情况及承诺说明 | 符合/ 正偏离/ 负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“招标要求”栏按照本招标文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应将证明材料列于该表之下；

2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：******

主要专业技术能力有：******

供应商名称（公章）：

日期：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：

法人授权书

本授权书声明：____[投标人全称]____授权___[被授权人的姓名] [被授权人身份证号码] __为我方就  [项目编号]  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件、被授权人的有效身份证复印件；

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称（公章）：

单位地址：

日    期：   年   月   日

★备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章；

投标函

致：   [采购人单位全称]   ，江苏易采招标代理有限公司

根据贵方的   [项目编号]   号招标文件，正式授权 [被授权人的姓名]代表我方[投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意承担由此引起的所有责任。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本次投标有关的正式通讯信息如下：

| 联系电话 |  | 联系邮箱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传 真 |  | 邮 编 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 投标人账户信息 | 账户名称： 开户银行： 账户号码： |  |  |

投标人全称（公章）：

日期：  年  月  日

★备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章；

投标单位承诺函

我单位承诺，中标后不进行分包、转包。

我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

我单位对于本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

特此承诺。

企业名称（公章）：

日  期：

备注：★联合体中各方均须加盖公章。

符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即加“★”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标；若无实质性要求，则无需填列本表） |  |  |
| 2 | ****** |  |  |
| 3 | ****** |  |  |
| 4 | ****** |  |  |
| 5 | ****** |  |  |

备注：如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

联合体协议（参考格式）

（参考格式，非联合体形式参加投标的供应商无需提供）

[联合体中各供应商全称] 在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏易采招标代理有限公司组织的采购编号为[项目全称]项目的采购活动。

2、若我们联合中标，[供应商单位1全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。 [供应商单位2全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中 [小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称] 为  [企业名称] 企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

★备注：联合体中各方均须加盖公章。

供应商单位1名称（公章）：

供应商单位2名称（公章）：

……

日    期：     年  月  日

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                 项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：   年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。