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投标邀请
项目概况
兽用生物制品区域性检验实验室（华东）双扉穿墙式灭菌器等仪器设备采购项目JSZC-320000-HQGC-G2026-0028招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年9月2日15点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-HQGC-G2026-0028
项目名称：兽用生物制品区域性检验实验室（华东） 双扉穿墙式灭菌器等仪器设备采购项目
预算金额：181.8万元
最高限价（如有）：181.8万元
采购需求：兽用生物制品区域检验实验室（华东）仪器设备采购，具体要求详见招标文件。
合同履行期限：合同签订后60日历天内完成供货及安装。
本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求： 
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.提供格式条款《关于资格的声明函》；
2.提供法定代表人（负责人）授权委托书(法定代表人（负责人）签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人（负责人）亲自投标声明》)【授权委托人必须提供本单位近6个月中任意1个月份〈不含投标当月〉为其缴纳社保的证明或劳动合同复印件】。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。本项目所属行业为：工业。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件：
招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统内免费下载
方式：自行免费下载
售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
2026-9-2  15:00（北京时间） 
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
（一）获取招标文件，完成项目参与
1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 
1.招标人信息
单位名称：江苏农牧科技职业学院
单位地址：泰州市海陵区凤凰东路8号
联系人：王老师 
联系方式：0523-86158045 
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏华强工程投资管理咨询有限公司
单位地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼西侧
联系人：闵女士
联系方式：0523-86933620
3.项目联系方式
项目联系人：蔡老师
电话：15850875659

投标人须知
一、遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3.投标人应在投标人指定邮箱下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。
4.投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5.招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释：

1.投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在投标截止时间前十五日以书面形式提出（加盖公章）送至江苏华强工程投资管理咨询有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：283557423@qq.com。
2.本文件的最终解释权归采购人。
四、招标文件的补充或修正： 
1.江苏华强工程投资管理咨询有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2.澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江苏华强工程投资管理咨询有限公司将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的要求：
投标文件由下列部分组成：
（1）*投标函；
（2）*开标一览表；
（3）*投标分项报价表；
（4）*商务、技术要求响应及偏离表；
（5）*投标供应商综合信息一览表；

（6） 中小企业声明函；

（7） 关于符合本国产品标准的声明函；

（8）*资格证明文件；
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》（格式见附件）
文件2：法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人（负责人）签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人（负责人）亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近6个月中任意1个月份〈不含投标当月〉为其缴纳社保的证明或劳动合同复印件】。

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。
④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。
⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
⑦本项目不接受纸质投标文件。
六、投标文件的制作：
1.投标人从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。相关要求和说明如下：
①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
②开标当日，投标人不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功地做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请投标人参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。
⑤投标人应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。投标人在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
⑥因投标人原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因投标人之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
3.投标的有效期为开标后90天。
4.投标费用自理。
七、无效投标文件的确认：
（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.不具备招标文件中规定的资格要求的；
3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5.投标文件未按规定的期限、地点送达的；
6.投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
7.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8.不响应招标文件中的付款方式的。
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1.投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
2.评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
3.投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
4.投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
6.投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
7.投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
8.投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13.不同投标人的投标文件相互混装。
八、开标、评标：
（一）开标
1.开标由江苏华强工程投资管理咨询有限公司主持。
2.开标过程由江苏华强工程投资管理咨询有限公司负责记录。
3.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（二）评标
1.采购人代表对投标人的资格进行审查。
2.采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。
3.资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
4.符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：
（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章
（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求
确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
6.投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过书面扫描后，以电子远程交互形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当通过书面并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后，以电子远程交互形式进行。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
7.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
8.参照关于推动解决政府采购异常低价问题相关文件（苏财购〔2026〕36号）精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价 ×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
9.比较和评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
10.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
九、确定中标单位：
1.评标委员会根据评标方法和评标标准确定综合得分排序第一为中标候选单位，并依法确定为中标人。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。
2.确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。
3.投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4.采购人和采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：
1.投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。
2.投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3.投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑函格式请在江苏政府采购网“下载中心——有关质疑资料”下载；
（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购代理机构有权不予受理。
4.投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。
5.投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构（泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼），邮寄递交质疑函（收件地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼，收件电话：0523-86933620）的应当在快递寄出后联系采购代理机构告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。
6.潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
7.投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。
8.投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
9.采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密
十一、采购项目的废标：
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
注：如投标人只有两家的，采购人时间紧急，经评标委员会认证且出具了“投标单位资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。
竞争性谈判由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标单位中，确定最后报价最低的投标单位为成交投标单位。评委会（谈判小组）所有成员集中与单一投标单位分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标单位的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的投标单位。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的投标单位在规定时间内进行最后报价，最后报价是投标单位响应文件的有效组成部分。
十二、投标保证金：
本项目免收投标保证金。
十三、中标无效的确认：
投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。
十四、签订合同：
1.采购代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经采购代理机构档案留存。
2.签订合同时，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。
3.履约保证金的收取：合同签订前，中标供应商须在收到中标通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户。履约保证金在验收合格后30个工作日无息退还，乙方如有违约责任扣除违约金后无息退还。（本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构）
4.有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。
5.合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，采购人可依法取消其中标资格或解除合同，并追究相应责任。
十五、付款方式：
合同签订前，中标供应商须在收到中标通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户，履约保证金在合同价款全部支付完毕后无息退还。

付款阶段：货物送达、甲方查验无误后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%；设备安装、调试完毕，经甲乙双方共同验收合格并出具验收报告后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%。

发票：乙方应在甲方每次付款前提供对应金额的合法有效发票。乙方未提供或提供的发票不符合要求的，甲方有权顺延付款且不承担违约责任。因乙方发票问题导致甲方无法抵扣税款的，乙方应赔偿甲方相应损失。

十六、政策功能：
1 支持中小企业发展
1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%—6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%—20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2 强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
3 支持绿色发展
3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。
3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。
3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网—政采贷”网站。
5 支持创新发展
5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
6 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
7 实施本国产品标准
7.1本国产品是指
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
7.2本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.3.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
7.3.2有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
7.3.3平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
7.3.4中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
十七、履约保函政策：
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》要求，鼓励供应商以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
十八、政府采购合同融资：
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、质量及验收：
项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的包含但不限于会务等相关费用支出，均由投标人承担。
二十、中标服务费：
1.招标代理服务费：成交价100万元以下项目按3000元收取，成交价100万以上项目按下列收费标准的44.02%计取，上述费用由成交供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理单位，其费用充分考虑在本次投标报价中。
招标代理服务收费标准（ 费 率） 
	 服务类型     中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100—500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500—1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000—10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000—100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物招标代理业务中标金额为200万元

计算招标代理服务费额如下：100万元×1.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

1.5＋1.1＝2.6（万元）
打折后收费2.6×44.02％=1.1445万元
2.投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二十一、监督 
有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
二十二、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
本项目招标文件各章节内容具有同等法律效力；招标文件约定与合同模板冲突时，以招标文件约定为准，中标后签订合同不得违背招标文件实质性条款。
项目要求和有关说明
项目属性：货物类项目。
一、双扉穿墙式灭菌器等仪器设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单价
	小计

	
	
	（台套）
	（万元）
	（万元）

	1
	双扉穿墙式灭菌器

（核心产品）
	双扉穿墙式灭菌器（小）
	2
	15
	30

	2
	
	双扉穿墙式灭菌器（大）
	2
	19
	38

	3
	全自动高压灭菌锅（核心产品）
	3
	7
	21

	4
	小动物饲养检验辅助设备
	小动物安乐死箱
	1
	0.85
	0.85

	5
	
	小动物取材台
	1
	2.25
	2.25

	6
	
	大动物解剖台
	1
	2.5
	2.5

	7
	鼠IVC笼具
	小鼠IVC笼具
	1
	4.5
	4.5

	8
	
	大鼠IVC笼具
	1
	4.84
	4.84

	9
	
	豚鼠IVC笼具
	1
	1.5
	1.5

	10
	SPF禽隔离器（核心产品）
	8
	1.8
	14.4

	11
	猫犬兔养殖
笼具
	猫笼
	10
	0.28
	2.8

	12
	
	犬笼
	11
	0.9
	9.9

	13
	
	不锈钢干养兔笼
	1
	0.95
	0.95

	14
	孵化器
	3
	5
	15

	15
	电子天平
	电子天平（十万分之一）
	1
	5.2
	5.2

	16
	
	电子天平（万分之一）
	1
	2
	2

	17
	
	电子天平（千分之一）
	1
	1
	1

	18
	
	电子天平（百分之一）
	1
	0.9
	0.9

	19
	样品处理设备
	电热鼓风干燥箱
	4
	0.65
	2.6

	20
	
	制冰机
	2
	0.45
	0.9

	21
	
	96孔板恒温摇床
	2
	0.65
	1.3

	22
	
	金属浴
	2
	1
	2

	23
	
	脱色摇床
	1
	0.4
	0.4

	24
	
	超声波清洗器
	1
	1
	1

	25
	
	高频火花真空测定仪
	1
	0.1
	0.1

	26
	
	pH计
	2
	0.4
	0.8

	27
	
	水分测定仪
	1
	3
	3

	28
	
	水浴锅
	5
	0.35
	1.75

	29
	
	箱式电阻炉
	1
	4
	4

	30
	
	垂直电泳槽
	1
	1.8
	1.8

	31
	
	核酸电泳仪、核酸电泳槽及配件
	2
	1.6
	3.2

	32
	
	微型高速离心机
	4
	0.1
	0.4

	33
	
	样品转运箱
	2
	0.1
	0.2

	34
	真空干燥箱
	1
	0.76
	0.76

	合计
	
	
	181.8


本项目核心产品为双扉穿墙式灭菌器、全自动高压灭菌锅、SPF禽隔离器；提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算。
二、主要技术参数
（一）双扉穿墙式灭菌器（小）
1 主体：
1.1 容积≥250L；
1.2 主体结构：卧式灭菌腔，矩形截面，欧式环形一体式加强筋夹套结构，夹套与腔体密封槽整体焊接成型，腔体多点进汽、多段分区加热，满足压力容器强度、温度均匀性要求；
1.3 密封槽结构：密封槽直接焊接在两端环形夹套上；
▲1.4 内壳、夹套焊缝焊接采用自动焊接，自动控制无过烧现象；
1.5 内壳材质为SUS30408不锈钢，夹套材质为Q245R；
1.6 设计压力
夹套设计压力：≥0.3 MPa；
内室设计压力：-0.1~0.3MPa；
工作压力：0.1~0.25Mpa；
★1.7 设计温度：150℃，最高工作温度≥138℃；
1.8 温度均匀性：≤±1℃；
1.9 使用寿命：寿命≥10年（20000次以上灭菌循环）；
1.10 内室排水：内室底面有一定的向排水口的倾斜度，便于清洁和内室冷凝水排放；
1.11 主体保温：采用无氯、无石棉材料进行保温，保温棉厚度≥60mm，外表面采用不锈钢板保温罩；
1.12灭菌维持阶段温度控制：灭菌温度范围下限为灭菌温度，上限应不超过灭菌温度+3℃，同一时刻各点之间的差值不超过2℃；
1.13安全阀：设备夹套与内室应分别安装不锈钢安全阀；
▲1.14 外形尺寸：长≤1160mm、宽≤1350、高≤1900mm；
1.15 内胆尺寸：长≥550mm、宽≥550mm、高≥840mm；
2 密封门：
2.1门数量：双扉机动门；
2.2门材质：门板采用S30408不锈钢材质，加强筋采用Q245R材质，主体挡齿、门齿为S30408不锈钢材质；
2.3门组件：门组件焊后采用震动时效去应力处理，消除焊接应力；
2.4门结构：主体啮块可拆卸；
2.5动力方式：采用电动升降和压缩气密封技术；
2.6门电机：过载过流保护；
2.7密封圈：门密封圈采用圆形空心密封胶条，一次性冷压成型，无接口，材料为高抗斯硅橡胶，使用寿命≥1500次，与压缩气连接管路为金属固定管路，密封圈安装于柜体上； 
2.8安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开；
2.9双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作；                     3 管路系统：
3.1管路材质：采用304不锈钢卫生级管件，卡箍链接；
▲3.2真空泵：直连式水环真空泵，可零水压运行，防止水压过低影响真空功能（（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告），管路材质为不锈钢卫生级管路，卡箍连接。真空泵有足够的抽气速率，绝对压力≤33mbar。真空系统设有汽蚀保护装置；
3.3蒸汽源：内置蒸汽发生器；
3.4换热器：配备换热器，用于抽真空排汽冷却；
3.5空气过滤器：0.22μm超细除菌过滤器，除菌率≥99.97%；
                                                 4 控制系统：
4.1屏幕尺寸：≥7寸；
4.2 温度传感器：精度等级不低于A级，分辨力（显示分度值）≤0.1℃；
4.3 压力变送器：分辨力（显示分度值）≤0.1kPa；
4.4 程序：具有器械、敷料、液体灭菌程序和BD检测、真空泄漏检测等程序，以及干燥等辅助程序；
4.5自动控制：能够自动完成预热、真空、进气（升温）、灭菌、干燥、补气、冷却过程，每个过程能够对整个过程中的工艺参数，如：温度、压力、时间等进行实时监控、记录并打印；
4.6权限设置：参数设定必须通过用户权限管理保护（密码），至少设置3级权限；
4.7脉动方式：采用多次负压脉动+跨压脉动+正压脉动方式；                          
4.8电源：三相交流380V，50Hz。
（二）双扉穿墙式灭菌器（大）
1 主体：
1.1 容积≥600L；
1.2 主体结构：卧式灭菌腔，矩形截面，欧式环形一体式加强筋夹套结构，夹套与腔体密封槽整体焊接成型，腔体多点进汽、多段分区加热，满足压力容器强度、温度均匀性要求；
1.3 密封槽结构：密封槽直接焊接在两端环形夹套上；
▲1.4 内壳、夹套焊缝焊接采用自动焊接，自动控制无过烧现象；
1.5 内壳材质为SUS30408不锈钢，夹套材质为Q245R；
1.6 设计压力：
夹套设计压力：≥0.3 MPa；
内室设计压力：-0.1~0.3MPa；
工作压力：0.1~0.25Mpa；
★1.7 设计温度：150℃，最高工作温度≥138℃；
1.8 温度均匀性：≤±1℃；
1.9 使用寿命：寿命≥10年（20000次以上灭菌循环）；
1.10 内室排水：内室底面有一定的向排水口的倾斜度，便于清洁和内室冷凝水排放；
1.11 主体保温：采用无氯、无石棉材料进行保温，保温棉厚度≥60mm，外表面采用不锈钢板保温罩；
1.12 灭菌维持阶段温度控制：灭菌温度范围下限为灭菌温度，上限应不超过灭菌温度+3℃，同一时刻各点之间的差值不超过2℃；
1.13 安全阀：设备夹套与内室应分别安装不锈钢安全阀；
▲1.14 外形尺寸：长≤1500mm、宽≤1410mm、高≤2100mm；

1.15 内胆尺寸：长≥600mm、宽≥900mm、高≥1150mm。
2 密封门：
2.1 门数量：双扉机动门；
2.2 门材质：门板采用S30408不锈钢材质，加强筋采用Q245R材质，主体挡齿、门齿为S30408不锈钢材质；
2.3 门组件：门组件焊后采用震动时效去应力处理，消除焊接应力；
2.4 门结构：主体啮块可拆卸；
2.5 动力方式：采用电动升降和压缩气密封技术；
2.6 门电机：过载过流保护；
2.7 密封圈：门密封圈采用圆形空心密封胶条，一次性冷压成型，无接口，材料为高抗斯硅橡胶，使用寿命≥1500次，与压缩气连接管路为金属固定管路，密封圈安装于柜体上； 
2.8 安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开；
2.9 双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作；                     3 管路系统
3.1 管路材质：管路采用304不锈钢卫生级管件，卡箍链接；
▲3.2 真空泵：真空泵为直连式水环真空泵，可零水压运行，防止水压过低影响真空功能（提供测试报告），管路材质为不锈钢卫生级管路，卡箍连接。真空泵有足够的抽气速率，绝对压力≤33mbar。真空系统设有汽蚀保护装置；
3.3 蒸汽源：内置蒸汽发生器；
3.4 换热器：配备换热器，用于抽真空排汽冷却；
3.5 空气过滤器：0.22μm超细除菌过滤器，除菌率≥99.97%；
                                                 4 控制系统：
4.1 屏幕尺寸：≥7寸；
4.2 温度传感器：稳定性好，响应速度快，测量误差小，不低于A级，分辨力（显示分度值）≤0.1℃；
4.3 压力变送器：分辨力（显示分度值）≤0.1kPa；
4.4 程序：具有器械、敷料、液体灭菌程序和BD检测、真空泄漏检测等程序，以及干燥等辅助程序；
4.5 自动控制：能够自动完成预热、真空、进气（升温）、灭菌、干燥、补气、冷却过程，每个过程能够对整个过程中的工艺参数，如：温度、压力、时间等进行实时监控、记录并打印；
4.6 权限设置：参数设定必须通过用户权限管理保护（密码），至少设置3级权限。
4.7 脉动方式：采用多次负压脉动+跨压脉动+正压脉动方式；                          
4.8 电源：三相交流380V，50Hz。
（三）全自动高压灭菌锅
▲1. 灭菌器盖子带蒸汽导流设计；高温开盖时蒸汽从两侧平稳释放，防止从正面喷出，确保实验人员安全；
2. 可自适应饱和水蒸气判定：自动识别饱和蒸汽状态，确保最优灭菌效果，免设定海拔及沸点参数。
3. 缸内温度及推移过程通过LED实时显示监测；
★4. 上下翻盖开启式（附有安全锁定结构）；
5. 设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分；
6. 灭菌器内腔采用≥3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理；

7. 设计压力≥0.42Mpa，设计温度不低于151℃；

8. 最高使用温度≥135℃；

9. 温度均匀性≤±2℃；

9. 溶解温度：≤100℃，灭菌温度：105~135℃；

10. 最高使用压力≥0.255MPa；

11. 使用环境温度：5~40℃；

12. 排气阀两个：快排和缓慢排气用各1个；
13. 其他配置用接口：试料传感器接口（1/4），记录仪传感器接口（1/4）；
14. 配备全机型冷却风扇，可自由选择强制冷却和自然冷却。冷却风机采用轴流风机马达；
15. 电压：220V； 

▲16. 罐体有效容积：≥80L；
罐体有效直径：≥370mm。
（四）小动物安乐死箱
1 尺寸规格：长≤620mm、宽≤580mm、高≤1200mm；
2 箱体内部尺寸：长≥600mm、宽≥470mm、高≥220mm；

3 电源：AC 220V 50Hz；
4 功率：≤180W；
5 适用气体：二氧化碳；
6 注入压力：≤0.5MPa；
7 监测浓度：10000ppm；
▲8 外接二氧化碳气瓶；气瓶固定在下层置物架上；（提供实物图片证明作为技术支持资料）；
9 配有全新耐高温PSU材质塑盒，适用大小鼠、豚鼠等小动物；
10 可设置二氧化碳闷压浓度，闷压时间等参数；
11 显示屏实时显示运行步骤及二氧化碳压力、浓度参数；
12.CO2气体不足、未关门、风机故障等有报警提示；
13 全程风机排风，可将二氧化碳及有害气体排出；  
14 有紫外线杀菌功能。
（五）小动物取材台
1 外形尺寸：长≥1600 mm、宽≥800 mm、高≥1830mm；
2 使用电压：220V AC；
3 功耗：≤50W；
4 材质采用SUS 304全不锈钢结构，可操作台面长≥1480mm、宽≥790mm，台面内凹设计；
5 台面上方设有负压吸风网孔，顶部预留φ180mm集中排风接口；
6 取材台中间设有清洗水池，水池尺寸长≥450mm、宽≥350mm、高≥200mm；装有冷热水龙头、水池两侧装有可伸缩花洒龙头，水池排水口装有残渣粉碎机；
▲7 手术台顶部≥2个LED照明灯，功率≥15W，操作台面上方两侧各装有无影射灯。两侧各有一个五孔插座；（提供照明灯实物图片证明作为技术支持资料）；
8 手术台底部装有带刹车活动脚轮。
（六）大动物解剖台
1 材质：主体采用SUS 304不锈钢；
2 外形尺寸：长≥2200mm、宽≥820mm、高≥900mm；
3 使用电压：220V AC；
4 功耗：≤200W；
5 台面为模块化可卸式台面，台面下方特设负压进风口；
6 手术台一侧设有清洗水池，水池尺寸长≥450mm、宽≥300mm、高≥200mm；分别装有自来水感应龙头、纯水实验水嘴和花洒，水池排水口装有残渣粉碎机；
7 手术台操作二侧设有≥4个不锈钢挂钩，用于手术时固定大动物用；
8 手术台采用低噪音风机；
9 手术台底部装有带刹车活动脚轮。
（七）小鼠IVC笼具
1.IVC主机
1.1 主要材质：机壳采用SUS304不锈钢发纹板，操作面板支架采用ABS塑注塑成型，表面钢琴烤漆，抗污防尘；
1.2 主机外形长宽高：长≤310mm、宽≤600mm、高≤1650mm；
1.3 每台主机至少可同时连接1～4个单面笼架或1～2个双面笼架；
1.4 主机排风口采用恒压连接方式；笼架回风管采用一次成型等径三通及平板式插板连接器与主机连接；回风管可以根据笼架高度伸缩；
1.5 送排风系统：操作采用触摸彩色屏，尺寸≥7寸；主机具有正负压运行模式自动切换功能，可与中控室电脑连接；采用低噪音离心风机；
1.6 异常报警：具有温湿度超差报警功能及压差超差报警功能，支持短信报警功能；具有UPS电量显示功能，断电自启功能；
▲1.7 日常监控：可通过无线（Wi-Fi）或有线网络连接IVC系统实现联网监控，实现手机APP远程监控和短信透传，实时监测笼内温度、湿度、压力、换气次数等数据，并不间断上传至物联网云平台进行数据保存；（需提供IVC智能监控手机APP小程序图片证明）；
1.8 送风、排风各设≥初、高两级过滤器，无隔板，高效过滤器过滤率≥99.95%；
1.9 电源：220VAC/50Hz；功率：≤200W；排风量不低于100m3/h；换气次数至少（次/h）：15~50（可调）；压差梯度至少（Pa）：10~50（可调）；空气洁净度（级）：≤100级，噪音≤55分贝； 

▲1.10 主机要有内置UPS不间断电源，停电时，要求UPS电源可连续续航达到≥8小时；（需提供证明材料）；
1.11. 主机门两侧圆弧设计，带自吸锁定功能，无门锁装置（非靠门锁锁定）；
1.12 底部带4 个移动轮，其中2 个带刹车装置。
2 小鼠IVC笼架 
2.1 规格：64笼位单面笼架尺寸：长≤1730mm、宽≤500mm、高≤1870mm， 8笼×8层=64笼；

2.2 材质：外框架采用长≥25mm、宽≥25mm、厚≥1.2mm不锈钢304方管，可高压灭菌，可拆卸；

2.3 笼架送风气管和排风气管采用304不锈钢管，气管与笼盒连接口采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸快捷方便；
2.4 笼架导轨设有笼盒到位指示装置；
2.5 笼架通气嘴：笼架通气嘴具有自动关闭功能，保证系统压力稳定、防止交叉污染。
3 小鼠IVC笼盒 
3.1 材质：笼盒采用全新聚亚苯基砜（PPSU）材料一次成型，不能混有回收杂料，保证盒子颜色透明便于实验观察；耐高温灭菌（≥134℃，≥300次）。能耐受至少2m高度自由落下撞击水泥或瓷砖地面所产生的应力不破损；
3.2 密封方式：笼盒与笼盖之间采用侧向硅胶密封条（笼盒密封条需在底盒上沿外侧，应能保证高温灭菌后不易脱落），应保持良好的气密性；
3.3 笼盖采用硅胶O形圈密封弹簧气嘴，在使用状态时，进风、排风阀门能保持笼盒与气嘴间良好的密封状态；
3.4 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭。笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能；
3.5 笼盒顶部设有≥200cm2长方形生命窗，生命窗四周要带有硅胶密封压槽，覆盖 ≤0.22µm 微生物过滤膜，滤膜病毒、细菌过滤效率均≥99.95%，且透气率≥0.01L/cm²·s。滤膜可耐高温灭菌、耐低温无变脆现象、耐过氧化氢及紫外线消毒，并可重复使用；（需提供第三方检测机构出具的微生物滤膜过滤效率、透气率并可重复使用的检测报告作为技术支持资料）；
3.6 笼盒的饮水瓶插入口必须设置不锈钢自闭阀门，饮水瓶抽离后阀门能够即刻自动关闭。放置饮水瓶位置在笼盖的前侧右侧位置；
3.7 笼盖过滤装置：笼盖排风气嘴处设有插扣式过滤装置，过滤网≥100目，排风气嘴过滤装置过滤网尺寸≥5cm²。材质与生命窗盖板一致，且能同时高压灭菌；
3.8 笼盖顶部采用卡口设计，笼盖打开后可以将笼盖90°竖立放置在笼盒后端；

3.9 外置式饮水瓶为方形带液位刻度饮水瓶，容积≥250mL，材质要求采用PPSU（聚苯砜）材料，瓶口采用医用硅胶柔性密封圈，瓶嘴为 304不锈钢材质，进行抛光处理，水嘴无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺；
3.10 笼盒网盖为SUS 304 不锈钢材质或更优材质。笼盒网盖为整体式全覆盖网架结构，网架外边框采用直径≥3.5mm 圆钢，其他采用直径≥1.6mm 圆钢，钢丝间隙为≤7mm，放置饲料和水瓶应在同侧；

3.11 笼底盒两端与盒盖有弹性按压相扣装置；

3.12 整套笼盒含底盒、盒盖、不锈钢网盖、饮水瓶、塑料标示牌。

4 配置清单：
4.1 IVC主机：1台；

4.2 小鼠IVC笼架：1架；

4.3 小鼠IVC笼盒：64套。
（八）大鼠IVC笼具
1.IVC主机
1.1 主要材质：机壳采用SUS304不锈钢（或其他更优材料）发纹板。操作面板支架采用ABS塑注塑成型，表面钢琴烤漆，抗污防尘；
1.2 主机外形长宽高：长≤310mm、宽≤600mm、高≤1650mm；触摸屏界面斜面；
1.3 每台主机至少可同时连接1～4个单面笼架或1～2个双面笼架；
1.4 主机排风口采用恒压连接方式；笼架回风管采用一次成型等径三通及平板式插板连接器与主机连接；回风管可以根据笼架高度伸缩；
1.5 送排风系统：操作采用触摸彩色屏，尺寸≥7英寸；主机具有正负压运行模式自动切换功能，具备数字通信功能，可与中控室电脑连接；采用低噪音离心风机；
1.6 异常报警：具有温湿度超差报警功能及压差超差报警功能，支持短信报警功能；具有UPS电量显示功能，断电自启功能；
▲1.7 日常监控：可通过无线（Wi-Fi）或有线网络连接IVC系统实现联网监控，实现手机APP远程监控和短信透传，实时监测笼内温度、湿度、压力、换气次数等数据，并不间断上传至物联网云平台进行数据保存；（需提供IVC智能监控手机APP小程序图片证明）；
1.8 送风、排风各设≥初、高两级过滤器，无隔板，高效过滤器过滤率≥99.95%；
1.9 排风量不低于100m3/h；换气次数（次/h）：15~50（可调）；压差梯度至少（Pa）：10~50（可调）；空气洁净度（级）：≤100级，噪音≤55分贝；
▲1.10 主机要有内置UPS不间断电源，停电时，要求UPS电源可连续续航达到≥8小时；（需提供证明材料）；
1.11 主机门两侧圆弧设计，带自吸锁定功能，无门锁装置（非靠门锁锁定）；
1.12 底部带4 个移动轮，其中2 个带刹车装置。
2 大鼠IVC笼架
2.1 规格：30笼位单面笼架尺寸：长≤1550mm、宽≤600mm、高≤2050mm， 5笼×6层=30笼；

2.2 材质：外框架采用长≥25mm、宽≥25mm、厚≥1.2mm 304不锈钢方管，可高压灭菌，可拆卸；

2.3 笼架送风气管和排风气管采用304不锈钢管，气管与笼盒连接口采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸快捷方便；

2.4 笼架导轨设有笼盒到位指示装置；

2.5 笼架通气嘴：笼架通气嘴具有自动关闭功能，保证系统压力稳定、防止交叉污染。

3 大鼠IVC笼盒 

3.1 规格：长≥460mm、宽≥280mm、高≥230mm，笼盒底面积≥0.09㎡，底盒高度≥180mm。适用饲养大鼠数量≥3只。满足《GB14925-2023实验动物环境及设施》相关要求；

3.2 材质：笼盒采用全新聚亚苯基砜（PPSU）材料一次成型，不能混有回收杂料，保证盒子颜色透明便于实验观察；耐高温灭菌（≥134℃，≥300次）。能耐受至少2m高度自由落下撞击水泥或瓷砖地面所产生的应力不破损；

3.3 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭。笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能；

3.4 笼盒顶部设有≥170cm2圆形生命窗，生命窗四周带有硅胶密封压槽，覆盖 ≤0.22µm 微生物过滤膜，滤膜病毒、细菌过滤效率均≥99.95%，且透气率≥0.01L/cm²·s。滤膜可耐高温灭菌、耐低温无变脆现象、耐过氧化氢及紫外线消毒，并可重复使用；

3.5 笼盒的饮水瓶插入口设置不锈钢自闭阀门，饮水瓶抽离后阀门能够即刻自动关闭。饮水瓶位置必须在笼盖的前端右侧位置；

3.6 笼盖过滤装置：笼盖排风气嘴处设有插扣式过滤装置，过滤网≥60目，排风气嘴过滤装置过滤网尺寸≥10cm²。材质与生命窗盖板一致，且能同时高压灭菌；

3.7 笼盒网盖为SUS 304 不锈钢材质或更优材质。笼盒网盖为整体式全覆盖网架结构，网架外边框采用直径≥3.5mm 圆钢，其他采用直径≥1.6mm 圆钢，钢丝间隙为≤8mm，放置饲料和水瓶应在同侧；

3.8 整套笼盒含底盒、盒盖、不锈钢网盖、饮水瓶、塑料标示牌。

4 配置清单：
4.1 IVC主机：1台；

4.2 大鼠IVC笼架：1架；

4.3 大鼠IVC笼盒：30套。

（九）豚鼠IVC笼具
1.IVC主机
1.1 主要材质：机壳采用SUS304不锈钢（或其他更优材料）发纹板。操作面板支架采用ABS塑注塑成型，表面钢琴烤漆，抗污防尘；
1.2 主机外形长宽高：长≤310mm、宽≤600mm、高≤1650mm；触摸屏界面斜面；
1.3 每台主机至少可同时连接1～4个单面笼架或1～2个双面笼架；
1.4 主机排风口采用恒压连接方式；笼架回风管采用一次成型等径三通及平板式插板连接器与主机连接；回风管可以根据笼架高度伸缩；
1.5 送排风系统：操作采用触摸彩色屏，尺寸≥7英寸；主机具有正负压运行模式自动切换功能，具备数字通信功能，可与中控室电脑连接；采用低噪音离心风机；
1.6 异常报警：具有温湿度超差报警功能及压差超差报警功能，支持短信报警功能；具有UPS电量显示功能，断电自启功能；
▲1.7 日常监控：可通过无线（Wi-Fi）或有线网络连接IVC系统实现联网监控，实现手机APP远程监控和短信透传，实时监测笼内温度、湿度、压力、换气次数等数据，并不间断上传至物联网云平台进行数据保存；（需提供IVC智能监控手机APP小程序图片证明）；
1.8 送风、排风各设≥初、高两级过滤器，无隔板，高效过滤器过滤率≥99.95%；
1.9 电源：220V AC 50Hz；功率：≤200W；排风量不低于100m3/h；换气次数至少（次/h）：15~50（可调）；压差梯度至少（Pa）：10~50（可调）；空气洁净度（级）：≤100级，噪音≤55分贝；
▲1.10 主机要有内置UPS不间断电源，停电时，要求UPS电源可连续续航达到≥8小时；（需提供证明材料）；
1.11 主机门两侧圆弧设计，带自吸锁定功能，无门锁装置（非靠门锁锁定）；
1.12 底部带4 个移动轮，其中2 个带刹车装置。
2 豚鼠IVC笼架 
2.1 规格：20笼位单面笼架尺寸：长≤1560、宽≤600、高≤1950mm，4笼×5层=20笼；
2.2 材质：采用 SUS304不锈钢，可高压灭菌，可拆卸，管壁厚度不低于1.2mm；
2.3 笼架送风气管和排风气管采用304不锈钢管，气管与笼盒连接口采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸快捷方便；
2.4 笼架导轨设有笼盒到位指示装置；
2.5 笼架的两侧纵向带有坐标编号1、2、3、4…笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…坐标要求激光打印，保证不褪色，方便笼盒位置的准确记录；
2.6 笼架通气嘴：笼架通气嘴具有自动关闭功能，保证系统压力稳定、防止交叉污染；
2.7 底部要求有 4 个不锈钢万向脚轮，其中 2 个要带刹车装置。
3 豚鼠IVC笼盒 
3.1 规格：长≥505mm、宽≥365mm、高≥280mm（不含挂牌、水瓶尺寸），底面积≥0.11㎡，底盒高度≥200mm。适用饲养豚鼠数量2～3只。满足《GB14925-2023实验动物环境及设施》相关要求；

3.2 笼盒材质：笼盒要求采用全新聚亚苯基砜（PPSU）高分子材料一次成型，不能混有回收杂料，保证盒子颜色透明便于实验观察；耐高温灭菌（≥134℃，≥300次）。能耐受至少2m高度自由落下撞击水泥或瓷砖地面所产生的应力不破损；

3.3 笼盒与笼盖之间采用纵向硅胶密封条，笼盖上设有密封条镶嵌槽，保持良好的气密性。整套笼盒含底盒、盒盖、不锈钢网盖、不锈钢食盒、饮水瓶、塑料标示牌；
3.4 笼盖采用硅胶O形圈密封弹簧气嘴，在使用状态时，进风、排风阀门也能保持笼盒与气嘴间良好的密封状态；
3.5 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭。笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能；
3.6 笼盒顶部设有≥170cm2圆形生命窗，生命窗四周带有硅胶密封压槽，覆盖 ≤0.22µm 微生物过滤膜，滤膜病毒、细菌过滤效率均≥99.95%，且透气率≥0.01L/cm²•s。滤膜可耐高温灭菌、耐低温无变脆现象、耐过氧化氢及紫外线消毒，并可重复使用；

3.7 笼盒的饮水瓶插入口设置不锈钢自闭阀门，饮水瓶抽离后阀门能够即刻自动关闭。饮水瓶位置必须在笼盖的前端右侧位置；
3.8 外置式饮水瓶为方形带液位刻度饮水瓶，容积500mL，材质采用全新PPSU（聚苯砜）原材料，瓶口采用医用硅胶柔性密封圈，瓶嘴为SUS 304不锈钢材质，进行抛光处理，保证水嘴无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺；
3.9 不锈钢网罩：网罩留有不锈钢豚鼠食盒方形悬挂孔，食盒设置在笼盒的前端；网罩主框不锈钢丝直径≥3.5mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.8mm，网罩成品做表面电化处理，保证其外表光滑无毛刺。配备不锈钢食盒，底部带小圆孔；
3.10 笼盒搭扣采用航天工程塑料制造，置于盒盖两端。
4 单套笼具配置清单：
4.1.IVC主机：1台；
4.2 豚鼠IVC笼架：1架；
4.3 豚鼠IVC笼盒：20套。
（十）SPF禽隔离器
1 设备能力要求：
1.1 送排风均经过初、高效过滤二级过滤；
1.2 正、负压压差可调；
1.3 温度可调；
1.4 内部有照明灯、加热灯；
1.5 有饮水系统；
1.6 有传递窗；
1.7 有卷粪装置及配套粪膜。
2 性能指标要求：
2.1 换气次数：≥20次/小时；

2.2 气流速度：≤0.2m/s；

2.3 梯度压差：±100Pa；

2.4 腔体内送风口空气洁净度：100级；

2.5 氨浓度：≤14mg/m³；

2.6 隔离器室内沉降菌：≤0个/皿小时；

2.7 噪音：≤60dB；

2.8 工作照度：150~300Lx；

2.9 供电：AC220V 50Hz；

2.10 功率：≤400W。

3 结构与组件要求：
▲3.1 隔离器外形尺寸规格：长≤2200mm、宽≤850mm、高≤1800mm；

3.2 采用低噪音风机；
3.3 四个万向脚轮，两个带刹车；
3.4 高效过滤器效率≥99.995%；
3.5 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪；
3.6 隔离器所有组件不得有尖锐棱角；
3.7 手套采用丁晴胶材质，能耐受常规消毒剂和臭氧O3消毒。袖套采用PVC透明软膜材质，厚度≥0.4mm。手套和袖口连接处采用塑料抱箍，方便安装、拆卸；
4 操作与功能要求：
4.1 操作简单，可任意调节压差区间；
4.2 隔离器内部灯有单独开关；
4.3 风机旋钮调节开关控制；
4.4 配置透明钢化玻璃便于观察；
5 材料与加工要求：
5.1 主体材质使用SUS 304不锈钢；
5.2 方管材质使用SUS 304不锈钢；
5.3 不锈钢板经镭射切割等工艺制作而成，焊接应牢固，焊接表面应光滑；
5.4 所有焊缝须做相关处理；
5.5 钢化玻璃与设备接口采用密闭处理；
5.6 内部隔层采用SUS304不锈钢网垫。
（十一）猫笼
1 规格：长≥1000mm、宽≥800mm、高≥1800mm，双层设计，每层设置爬架；
2 材料：整体采用不锈钢304材质；

3 网片钢丝直径：≥ф3mm，间距均等、美观；焊点拉力：20N静态拉力20s不断裂、脱焊，侧门为不锈钢网格，下部为实心不锈钢板；
4 表面光洁，无毛刺，无划痕；每扇小门上带门销；
5 底部带4个移动轮（脚轮），其中2 个带刹车装置；
6 具有可换式插卡标识。
（十二）犬笼
1 外形尺寸：长≥1000mm、宽≥1000mm、高≥2080mm，双层笼具，含脚轮高度，笼内尺寸：长≥940mm、宽≥940mm、高≥830mm；

2 材质：除脚轮外，全部为304不锈钢材质，表面哑光；

3 框架：采用长≥30mm、宽≥30mm、厚≥1.5mm不锈钢304方管；

4 侧门：每层笼两侧面均有可拉开和关闭的侧门，相邻笼能互通，可活动侧门；侧门上部为不锈钢网格，下部为实心不锈钢板，侧门安装牢固，结合紧密，移动便捷，不产生晃动情况；
5 相邻笼具并排放置可无缝牢固连接并锁定，并且相邻的笼具底网之间无凸出物；
6 两侧下部半封板：采用不锈钢304板厚≥1.2mm；

7 后封板：≥1.0mm厚不锈钢板；

8 顶网片外框：≥φ8mm不锈钢圆钢，栅栏采用≥φ4.0mm不锈钢圆钢，网间隙为≤32×32mm；

9 底网片：≥25×13mm扁管，净间距≥18mm。底网可取下来；

10 托盘：冲水托盘净间距≥12cm，采用≥1.0mm厚不锈钢板，托盘中间固定，带上下调节插销，上下调节具有冲洗及收集尿液功能；

11 笼门框用≥φ8mm不锈钢圆钢，内用≥φ8.0mm不锈钢圆钢分成栅栏状，间隙≤52mm，右上角带卡片座，带水盒，饲料盒，方便取出，所有笼门可任意调换；

12 安装自动饮水系统（配饮水嘴、不锈钢饮水支管，无需软管）；

13 笼具尺寸及饮水口的位置的可接受误差范围为±3mm；

14 标识：笼牌牢固，固定于笼正面，表面罩有机玻璃面板（厚度≥5mm）；笼具本身需带不锈钢编号牌（如：MH001、MH002……），以用户提供的号码为准，标识位置在笼具正中上方，横梁处；

15 具有特殊设计的笼锁装置，可防止动物自行开门逃逸，且方便工作人员开关门操作；

16 笼具之间可以任意互锁固定，且方便工作人员开启和锁住；

17 笼具的内外边角应圆滑、无锐口，笼子内部无尖锐的突起伤害动物。表面哑光处理。

18 不锈钢管连接处应氩弧焊满焊处理，不得有缝隙漏水现象；

19 脚轮：采用不锈钢万向支架，4英寸聚氨酯静音轮，两个前轮带刹。不损坏环氧自流坪和PVC地面，能经受30分钟90℃高温的环境处理，脚轮的位置不影响相邻笼具的无缝连接锁定。
（十三）不锈钢干养兔笼
1 笼架：
1.1 规格：长≤2080mm、宽≤750mm、高≤1850mm，3层×4笼=12笼位；

1.2 材料：不锈钢304托盘板厚≥0.8mm，槽钢≥1.5mm，丁字钢板厚≥1.2mm；

1.3 框架：采用长≥25mm、宽≥38mm、厚≥1.5mm不锈钢304方管；

1.4 外观：表面光洁，无毛刺，无划痕。

2 兔笼：
2.1 规格：长≥460mm、宽≥620mm、高≥400mm，应满足《GB14925-2023实验动物环境及设施》相关要求；

2.2 材质：304不锈钢钢丝直径：≥Φ2.0mm，框架直径：≥Φ4.0mm，钢线间距：≤24mm笼底格栅间距：≤16mm，使用模具压花编织；

2.3 焊点拉力：20N静态拉力20S不断裂、脱焊；

2.4 外观：不锈钢丝焊后接头抛光色泽光滑；

2.5 兔笼距托盘中央；食斗板厚≥1.0mm。配500mL饮水瓶水瓶采用PP材质，带弯嘴橡胶瓶塞；

2.6 兔笼两侧及背面底部具有高度12cm的不锈钢挡尿板，板厚≥0.8mm，防止尿液溅出；
3 配置：含笼架1个，兔笼12只，配食斗12只，托盘12只，饮水瓶12只。
（十四）孵化器                              
1 电源：AC 220V±10%/50Hz；                 

2 容量：≥80枚鸡蛋；                       

3 温度设置范围：18℃~41℃ ；             

4 温度控制精度：0.1 ℃；                  

5 湿度控制范围：30%～95%，湿度调节精度：1%；

▲6 配有内置水箱，采用食品级耐腐蚀合成高分子材质，容量≥4.5L，可实时观察水位。孵化周期结束可放空水箱；                                          

★7 翻蛋方式：非翘翘板式翻蛋方式。电机驱动托盘水平慢速位移，通过摩擦力带动鸡胚自然缓慢地翻转，鸡胚翻转角度≥180°；                                    

8 控制系统具有自检功能，出现故障会显示故障原因。内置风扇转速具有实时检测功能；

9. 触控显示屏尺寸，≥7英寸；

10 系统可连接无线网络，可在线升级；

12 配有可调节式安全恒温器。

（十五）电子天平（十万分之一）
1 最大秤量：≥120g；
2 最小可读性：≤0.01mg；
★3 重复性（5%载荷，典型值）：≤0.01mg；
4 线性偏差：≤0.06mg；
5 秤盘尺寸：≥70mm×70mm；
6 防风罩有效高度：≥235mm；
7 稳定时间：≤1.5s；
▲8 后置式传感器；
9 悬挂式网格秤盘；
▲10 自动开关防风门；
11 操作终端：≥7英寸彩色触摸屏；
12 内置≥3种颜色状态指示灯，可在操作触摸屏熄灭状态下通过指示灯颜色判断天平状态；
▲13 不水平时发出声音警告并带有图形化水平调节向导；
14.
温度漂移和用户时间设置触发的全自动校正，每天可设置≥3个时间点，进行自动内校正；
15 主机配置≥4个USB接口和1个网络接口；

16 可保存变更历史记录≥5000条，日常测试记录≥500条，服务记录≥500条；

17 内置结果记事本功能，可保存称量任务参数和结果；

18 密码保护：防止未经授权更改设置。
（十六）电子天平（万分之一）
1 最大称量值：≥120g；
★2 可读性：0.1mg；
3 重复性：0.1mg；
4 线性误差：0.2mg；
5 灵敏度偏移（标称加载下）： 0.5mg；
最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：160mg ；                                           6.混合触摸屏，按键清晰，尺寸≥160mm×15mm；
7 配置引导式操作；
8 配置USB-A 与 RS232 两个接口，即插即用自动识别外围设备；
9 金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性的PBT外壳材料；
▲10 内部校正功能，一键触发的内置砝码校正功能；
11 密码保护：防止未经授权更改设置；
12 配置蓝牙模块；
13 样品ID功能可实现ID号递增；
14.5面玻璃徒手可拆卸。
（十七）电子天平（千分之一）
1 最大称量值：≥220g；
★2 可读性：1mg；
3 重复性（5%载荷下）：1mg；
4 线性误差：≤2mg；
5 灵敏度偏移（标称加载下）：≤8mg；
6 最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：≤1.4g；                                  
7.混合触摸屏，按键清晰，尺寸≥160mm×15mm；
8 配置引导式操作；
9 配置USB-A 与 RS232 两个接口，即插即用自动识别外围设备；

10 具有耐化学腐蚀性的金属底座；

11 密码保护：防止未经授权更改设置。

（十八）电子天平（百分之一）
1 最大称量值：≥2.2kg；

★2 可读性：10mg；

3 重复性（5%载荷下）：10mg；

4 线性误差：≤20mg；

5 灵敏度偏移（标称加载下）：≤8 mg；

6 最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：≤14g；  

7.混合触摸屏，按键清晰，尺寸≥160mm×15mm；

8 配置USB-A 与 RS232 两个接口，即插即用自动识别外围设备；

9 具有耐化学腐蚀性的ABS顶部外壳及金属底座；

10 密码保护：防止未经授权更改设置。

11 配置保护罩，秤盘保护贴纸采用PET材质，防止样品污染或者腐蚀秤盘。
（十九）电热鼓风干燥箱
1 符合CCC认证的三层钢化玻璃观察窗；

2 容积≥250L；

3 工作室采用304不锈钢钢材；

4 电源电压：AC220±10V 50Hz±1Hz；

5 控温范围：RT+10℃~300℃；

6 温度精确度：≤±1℃ at 100℃；

7 温度波动度：≤±1℃；

8 温度均匀度：≤±2℃ at 100℃；

9 控制器：PID微处理器控制，轻触式，液晶显示设定温度和实时温度；

10 搁架数量：≥3个。

（二十）制冰机
1 电源电压：220V；

2 制冰方式：双螺旋挤压式；  

3 制冰量 (kg/24h）：≥50；

4 储冰量 (kg）：≥15；

5 冷凝方式 ：风冷；

6 耗水量(L/h) ≤2.0；

7 压缩机/制冷剂：无氟环保配置；

8 箱体外壳：304不锈钢；

9 冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰；

10 有进出水口。

（二十一）96孔板恒温摇床
1 加热方式：上下加热；
2 样品处理量：4块标准微孔板/培养板/深孔板。
3 直流无刷电机驱动，软启动，免保养，无级调速；
4 转速范围：200~1200rpm；
5 振幅：3mm（水平回转）；
6 温控范围：室温+5℃~70℃；

7 温度设定范围：5℃~70℃；

8 温度稳定性@37℃：±0.2℃；

9 温度均一性：≤±0.5℃；

10 升温时间：25℃~70℃，≤10min。
（二十二）金属浴
1 磁吸附技术，配置模块可自动与机器吸附识别；拧钉模块并行，满足不同实验的需求；

2 配置保温功能模块罩，防止热量散失；

3 功能：加热、制冷、震荡；

4 温度控制范围：室温+15~100℃；

5 温度设定范围：0~100℃；

6 温度精准度：±0.5℃；

7 温度均一性：±0.5℃；

8 最大加热速率：5.5℃/min；

9 最大制冷速率：5℃/min；

10 屏幕：LED或TFT材质，尺寸≥55mm×30mm；
11 震荡速率：200~1500rpm；
12 周转直径：3mm。
13. 配置模块：96×0.2mL模块 ，24×1.5mL模块，8×5mL模块各1个。

（二十三）脱色摇床
1 搭载重量≥2.5kg（包括夹具）；
2 速度范围：40~200rpm；
3 运作方式：定时/连续运转；
4 时间设置范围：1min~99h59min；
5 电压：100～240V，50/60Hz；
6 外壳防护等级：IP20；
7 数据接口：RS232。

8 配套夹具：带防滑垫的大型培养皿托架1个，带3条挡杆的通用夹具1个。
（二十四）超声波清洗器
1 内槽长×宽×高：长≥ 500mm、宽≥300mm、高≥150mm；

2 容量：≥22.5L；

3 频率：40KHz； 

4 超声功率：600/720W；

5 温度可调：室温～80℃；

6 时间可调：1～999min；

7 网架：有；

8 降音盖：有；

9 排水：有。

（二十五）高频火花真空测定仪
1 检测范围：200 ~ 10⁻³ Pa；

2 工作电源：AC 220V ± 10%，50Hz ± 3Hz；

3 额定功率：≤ 70 W；

4 连续工作时间：≥ 8 小时；

5 工作温度：-10℃ ~ +40℃；

6 工作相对湿度：≤ 85% RH。

（二十六）pH计
1 测量范围：
1.1 pH:-2.00~16.00; 

1.2 mV:-2000~2000 mV; 

1.3 温度：-5 ℃~105 ℃； 

2 分辨率：

▲2.1 pH:0.01pH; 

2.2 mV:1 mV;
2.3 温度：0.1℃；

3 精度：

3.1 pH:±0.01pH;
3.2 mV:± 1 mV;
3.3 温度：± 0.3 ℃；

3.4 校准：5点，线性/分段，≥4组预定义缓冲液组；

▲4 自动校正、自动识别缓冲液，自动终点锁定，自动温度补偿，电极状态显示，随时提醒电极使用情况；

5 终点模式：自动，手动选择；

6 含有RS232、USB接口，可储存≥200组数据；

7 含三合一复合pH电极，电极支架，缓冲液等。

（二十七）水分测定仪
1 关机模式：全自动、定时、自由（1mg/10—140s）；

2 加热技术：卤素灯；

3 温度范围： 50.0℃~ 200.0 ℃；

4. 温度均匀性：≤±3°

5 最大秤量≥81.0 g；

6 方法存储： ≥2个；

7 温度增量： 1.0 ℃；
8 显示模式：不少于%MC、%DC、%AD、%AM、g；
9 重复性（校验砝码）： 50.0 g；
10 可读性：0.01%；
▲11 重复性：标配取样质量 2.0g，微量样品≤0.02%，常规样品≤0.15%；
12 升温程序：标准程序升温至设定温度后小幅恒温波动；快速程序升温超设定温度 40% 并恒温3分钟，再回落至设定温度；
13 显示屏：数显屏，尺寸≥140mm×15mm，显示测定结果，图形化操作指导，进程指示，菜单与设置信息等；

14 连通性：RS232；
15 打印：最终结果&间隔；
▲16 可以进行称量单元和温度单元的校正。
（二十八）水浴锅
1 显示：液晶显示屏，尺寸≥90mm×90mm，显示设定温度；

2 温度范围：5~99℃；

3.37℃时温度稳定性：≤±0.5℃；

4.37℃时温度均匀性：≤±0.1℃；

5 过温保护：有；

6 外壳材质：喷塑板；

7 与水接触部件（含盖子）：一次冲压成型304不锈钢内胆；

8 电源：220V, 50/60Hz。

9 外形尺寸：长≤520mm、宽≤255mm、高≤310mm

10 排水口：有。
（二十九）箱式电阻炉
1 使用温度范围：100~1150℃；

2 温度调节精度：±2℃（at 1150℃）；

3 温度控制方式：PID控制（10段修正）；

4 温度设定/表示：数字设定/数字表示；
5 超温保护：控制器一体型；
6 运转功能：定值运转、快速自动停止运转、自动停止运转、自动开始运转、程序运转（ ≥3 个模式）；
▲7 安全装置：自诊断回路（温度传感异常、显示异常、自动过升防止异常）、测定温度异常、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关；
8 外装：冷扎钢板，表面耐药品性涂装；
9 炉体：陶瓷纤维；
▲10 传感器：双支R热电偶：一支用于温控，一支用于过升，减少故障率；
11 加热器材质：铁铬铝合金加热丝；
12 加热器功率：3kW；
13 加热板独立于炉体，可单独更换；
14 冷却风叶：轴流风扇；
15 配备排气口：排气口内径20mm，上部；
16 内尺寸（宽×深×高mm）：宽≥250mm、深≥350mm、高≥200mm；
17 外形尺寸（宽×深×高mm）：宽≤506mm、深≤605mm、高≤676mm；
18 内容积：≥17.5L；
19 电源（50/60Hz）：AC220V； 

▲20 其他功能：偏差修正功能、停电补偿功能、锁键功能。
（三十）垂直电泳槽
1 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验；
2 胶面积：8.3cm×7.3cm（手灌）；8.6cm×6.8cm（预制胶）；
3 短玻璃板：10.1cm×7.3cm；长玻璃板：10.1cm×8.2cm ；
4 两块凝胶的缓冲液总体积：700mL；4块凝胶的缓冲液总体积：1000mL；
5.SDS-PAGE典型运行时间：35～45分钟（200V恒定电压下）； 
6 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上； 
7 灌胶系统：平行排列设计，能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计，密封性好； 
8 配备上样引导装置； 
9 配备1.0mm电泳梳；
10 模块化：可换置转印（western blot）等模块； 
11 一小时内转印2块10cm×7.5cm凝胶； 
12 电极丝相距4cm； 
13 内置制冷芯冷却元件； 
14 配置：电泳槽及附件1套，4块胶系统，转印槽及其附件1套，基础电源1台。
（三十一）核酸电泳仪、核酸电泳槽及配件
1 胶盘尺寸（W×L）：15cm×7 cm，15cm×10 cm；

2 兼容ReadyAgarose胶：20、32、2×32或4×26孔；

3 样品通量：10~60；
4 基座缓冲液容量：600～700mL；
5 溴酚蓝迁移率：4~5 cm/h(at 75 V）；
6 配置：基础电源1台，核酸电泳槽及等配件1套。
（三十二）微型高速离心机

1 转速3000~10000rpm；
2 翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停；
3 复合角转子，同时可放最大容量1.5/2mL×6 离心管，0.5mL×6 离心管，2×0.2mL PCR 8排管，免更换。

4 相对离心力：500~5400×g；

5 功率：AC100~240V/50Hz/60Hz 20W；
7.LED显示屏，显示转速和设定时间；
8 噪声：≤55dB。
（三十三）样品转运箱
1 适用于运输病原微生物菌（毒）种标本；
2 容积：≥30L；

3 承重：≥40kg；

4 保温性能‌：支持2~8℃冷藏或-20℃冷冻，持续时长48～72小时；

5 配置：电子温显和重复使用冰盒。‌‌
（三十四）真空干燥箱
1 微电脑智能控温仪：显示设定、测定温度；

2 控温范围：室温+10~250℃；

3 温度波动度：±1℃；

4 达到真空度：≤133Pa；

5 加热方式：隔板加热；

6 容积：≥53L；

7 载物托架：2块；

8 含真空泵1台，真空度≤133Pa。箱体密封性良好，关闭真空后8小时，箱体内真空度不高于0.08Mpa。
注：各投标人的投标单价及合价均不得高于上述清单中对应的单价及合价，否则作无效投标文件处理。
四、服务要求
（一）实施方案要求
1 投标人须单独编制完整实施方案，实施方案需与培训方案、售后服务方案深度衔接。
2 投标人须提供完整供货明细表、分批次到货计划表，书面承诺收到缺件、错发、破损通知后 3 个工作日内完成补发调换，配备专职供货对接人员并提供完整联系方式。
3 投标人须编制安装、调试、验收三阶段全流程进度表，列明项目负责人有效联系方式。设备到货后，安装调试服务须按甲方指定时间2日内开展，同时针对到货少量延期、批量延误情况，分别制定切实可行的应急处置方案。
4 投标人方案内须写明精密仪器运输防护、实验室安装施工安全、设备成品保护相关措施，承诺项目整体验收当日一次性交付全套纸质及电子版设备资料，完整列明项目负责人、供货对接专员、售后对接专员姓名及联系电话。
5 本项目交货的时间总要求：合同签订生效后。中标人根据采购人要求进场，在60日历天内完成供货及安装，完成项目的整体交付，达到验收标准，交付采购人使用，中标人无故每延迟1日，判罚其合同总额4‰的违约赔偿金给采购人。（投标人须提供书面盖章承诺书，格式自拟）
（二）培训方案要求
1 投标人须单独编制完整培训方案，方案须覆盖标段全部设备，并承诺交付后开展≥ 3 次集中培训。
2 培训统一采用理论讲解结合真机实操模式，实操课时占比不低于六成，以表格形式逐台列明培训内容、对应理论及实操课时，并提供简易版操作规程或视频。
3 培训内容和时间按甲方要求开展，核心产品培训期间工程师在场≥1个工作日，同步完成实操教学与现场故障答疑。
（三）售后服务方案要求
1 投标人须单独编制专项售后服务方案，同步出具加盖单位公章售后服务承诺书，承诺书全部条款须与售后服务方案内容保持一致。
2 投标人完整列明售后总负责人、项目专属售后对接专员、仪器维修工程师姓名及24小时联系电话，仅提供企业总机不予认可。
3 一般故障接到报修后两小时内电话响应，24小时工程师抵达现场，48小时完成全部修复工作。重大故障接到报修1小时内专人电话对接，24小时工程师到场维修，72小时内完成整机修复，若72小时无法修复须同期提供同等规格同等性能备用设备无偿供采购人使用至原设备维修完毕。
4 投标人制定全年巡检计划，核心产品每季度开展一次现场巡检，全年巡检次数不少于四次，每次巡检完成后三个工作日内向采购人提交加盖公章设备巡检记录表。
（四）质保期要求
1 本项目全部设备整机基础免费质保期限自验收合格当日起计算，不少于三年，质保期内设备维修人工费、更换零部件材料费、上门差旅费全部免收。
2 核心设备投标时，投标人提交出具三年质保函复印件，承诺提供原厂质保。灭菌器制造商需具备有效压力容器特种设备制造许可证。投标人免费协助采购人办理特种设备使用登记，直至取得使用登记证。
3 实施方案、培训方案、售后服务方案、质保承诺书四处文件标注质保年限必须统一。
4 投标人可自主承诺延长免费质保年限，延长质保周期内所有故障响应、上门维修、定期巡检、免费换件技术支持等服务标准不得低于三年基础质保要求。
五、验收要求
1 采购人依照国家相关验收规范、招标文件及中标人的投标文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
2 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收（采购人可请国家认可的专业检测机构参与），外观、说明书符合招标文件和技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3 如验收时发现不符合招标文件和合同要求时，将被视为不合格，采购人有权拒收或要求中标人赔偿相应经济损失。
4 验收由采购人验收小组、中标人及相关人员依据国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门（市场监督部门）鉴定。符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
5 最终货物验收在所有货物安装调试完毕、培训采购人熟练掌握操作流程后进行。在此期间中标人须派人员参加，若中标人所供货物出现问题，则中标人应及时维修并做好记录，该记录将作为安装调试的原始资料和验收结论。
6 验收交付前的保管安全责任由中标人承担。
7 验收方法：中标供应商交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料（产品检测报告、产品合格证、调试验证报告等），由采购人组织验收。采购人有权随机抽取部分产品或原材料送第三方检测机构进行破坏性检测，检测所产生的一切费用由中标供应商承担；如检测不合格，中标供应商须在采购人规定的时间内无条件退货、换货，直至符合招标文件的技术要求。（投标人须提供书面盖章承诺书，格式自拟）
六、报价要求
1 报价币种为人民币。应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
2 投标报价须包含但不限于设备价款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输（含二次运输）、装卸、货到就位以及安装（升级）、调试、检验检测、管理、售后、培训、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。
3 项目履约期间涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
七、履约能力要求
履约保证金：合同签订前，中标供应商须在收到中标通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户。履约保证金在验收合格后30个工作日无息退还，乙方如有违约责任扣除违约金后无息退还。（本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构）
八、款项支付
合同签订前，中标供应商须在收到中标通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户，货物送达查验无误支付合同价款的30%，设备安装、调试并经采购人验收合格后（验收由甲乙双方共同验收并出具验收报告），采购人支付合同价款的70%，同时退还履约保证金，上述付款均为无息。

评标方法和评标标准

一、评标方法
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评分标准
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分
	报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/最终报价）×30（计算结果保留两位小数）
	30分

	2
	技术响应

	根据投标人技术参数响应情况评分，完全满足采购文件技术要求的得48分。
采购文件中加★项为实质性强制要求，不满足或无法提供对应支撑资料的，直接按无效投标处理；标注 “▲” 为重要技术指标，每存在一项负偏离扣 2 分，其余普通指标每负偏离扣 1 分，本项分值扣完为止。
带★指标：必须提供对应支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书、官方网站截图（需附官网链接）或第三方检测机构的检测报告，并在评审索引表中（格式自拟）详细标明所在投标文件中的页码位置。如有规定支撑资料类型的以规定为准。）无有效支撑材料视为不满足★指标，投标无效；
带▲指标：投标人须提供对应支撑资料佐证响应参数，（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书、官方网站截图（需附官网链接）或第三方检测机构的检测报告，并在评审索引表中详细标明所在投标文件中的页码位置。如有规定支撑资料类型的以规定为准。）未提供有效佐证材料的，每项▲指标额外加扣 2 分（仅扣分，不判定无效投标）；
普通无标注指标无佐证材料不额外扣分，仅按参数负偏离正常扣分。
	48分

	3
	业绩

	供应商或者生产厂商提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目类似的项目业绩证明（必须包含核心产品），每提供一份业绩证明得1分，每个核心产品业绩最高得2分，本项最高得6分。（须提供合同及合同期内任意一个结算发票扫描上传作为得分依据，缺一不可）
	6分

	4
	实施方案

	评委根据投标文件对招标文件第三章“服务要求”中对“实施方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得3分。
	3分

	5
	培训方案
	评委根据投标文件对招标文件第三章“服务要求”中对“培训方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得3分。
	3分

	6
	售后服务方案

	评委根据投标文件对招标文件第三章“服务要求”中对“售后服务方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得4分。
	4分

	7
	质保期限

	评委根据投标文件对招标文件第三章“服务要求”中对“质保期要求”的响应情况进行评审：
所有仪器设备整机统一满足 3 年免费质保，在此基础上全部设备同步延长质保年限，每增加 1 年加 2 分，最高 6 分；仅部分设备延长质保不予以加分，增加的质保需提供供应商出具的售后服务承诺书原件（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	6分


备注：所有提供的材料复印件应清晰。若证明材料复印件因模糊等原因，导致评标专家无法判定，最终造成得分不予以计取的后果由投标供应商自行承担。
合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                
项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据代理机构名称         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：详见招标人采购清单
1.2 标的质量：详见招标人采购清单
1.3 标的数量（规模）：详见招标人采购清单
1.4 履行时间（期限）：合同签订后，根据采购人要求进场，在2026年 月 日前完成供货及安装，质保期3年。
1.5 履行地点：江苏农牧科技职业学院
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______元（___元）（含税）。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 未经甲方事前书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1合同签订前，中标供应商须在收到中标通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户。履约保证金在验收合格后30个工作日无息退还，乙方如有违约责任扣除违约金后无息退还。（本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构）

七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任。
八、合同款项支付
8.1 履约保证金：合同签订前，中标供应商须在收到中标通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户，履约保证金在合同价款全部支付完毕后无息退还。

8.2付款阶段：货物送达、甲方查验无误后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%；设备安装、调试完毕，经甲乙双方共同验收合格并出具验收报告后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%。

8.3 发票：乙方应在甲方每次付款前提供对应金额的合法有效发票。乙方未提供或提供的发票不符合要求的，甲方有权顺延付款且不承担违约责任。因乙方发票问题导致甲方无法抵扣税款的，乙方应赔偿甲方相应损失。

九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在________小时内到达甲方现场并进行处理。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 上述的货物整机质保期为    年(自交货安装验收合格之日起计)，超过保修期的机器设备，终身维修服务。因甲方人员违反操作规程、故意损坏或未经乙方许可擅自拆修等人为因素导致的故障，不在免费保修范围内。是否属于人为因素导致的故障，由双方协商确认；协商不成的，可委托具备资质的第三方检测机构鉴定。

10.6 乙方售后服务标准严格按照本项目招标文件第三章 “服务要求” 执行：（1）故障分级响应：一般故障 2 小时电话响应，24 小时工程师到场，48 小时修复；重大故障 1 小时专人对接，24 小时到场，72 小时无法修复须免费提供同等规格备用设备直至维修完成；（2）巡检服务：质保期内每季度 1 次现场巡检，全年≥ 4 次，每次巡检 3 个工作日内提交加盖公章巡检记录表；（3）培训服务：交付后开展≥ 3 次集中培训，实操课时占比≥60%，核心设备工程师现场驻场≥ 1 个工作日完成实操教学；（4）质保统一：全部设备整机免费质保≥ 3 年，延长质保年限承诺以投标文件最低质保年限为准，延长质保期服务标准不低于基础 3 年质保要求。

十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
11.7 货物安装交付验收前，全部保管、损毁、遗失风险由乙方承担；甲方有权随机抽取设备送第三方检测机构检测，检测合格费用由甲方承担，检测不合格所有检测费、退换货运费、拆装费由乙方全额承担，乙方须无条件换货、退货直至满足招标文件技术参数要求。

十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
12.6 货物安装过程中，乙方应做好安全施工，在安装施工过程中造成任何人身、财产安全受损的，由乙方自行承担责任。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 1% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之二 向乙方支付违约金。
13.3 乙方无故未能安装到位交付成品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之四向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期安装到位交付成品或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 30%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方在收到甲方拒收通知后，5个工作日内未能书面作出同意更换答复的，视为乙方拒绝更换货物，甲方可单方面解除合同并向乙方收取合同总值10%的违约金。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件发生后，双方应及时通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14.4不可抗力事件发生期间，因不可抗力导致的额外费用由双方各自承担。乙方已运至现场的货物，在不可抗力事件期间由乙方承担保管责任，相关费用由乙方承担；但因不可抗力导致货物毁损灭失的，乙方不承担赔偿责任。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
16.3 本合同正本一式陆份，每份具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。
  甲方：               乙方： 
  地址：               地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                 联系电话：          
                    
 签订日期：      年    月   日

投标文件的组成和格式
投
标
文
件
项 目 名 称：         
项 目 编 号：          
  投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
  日   期 ：        
一、投标函
致江苏华强工程投资管理咨询有限公司：
我方收到贵公司              （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。
1.愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。
2.我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。
3.我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
4.我们认为你们有权决定中标者。
5.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 
6.我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。
7.如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
8.如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付 / 履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。
9.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。
投标单位（电子签章）：             
固定电话：                            
传真：
地址：                            
邮编：
电子邮箱：
二、开标一览表
根据苏采云系统提供的固定格式填写。
三、投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	产品
名称
	品牌
	规格
或型号
	产地
	交付期
	单位
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	投标总报价（人民币：元）大写
 


备注：1 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）投标报价须包含但不限于设备价款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输（含二次运输）、装卸、货到就位以及安装（升级）、调试、检验检测、管理、售后、培训、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
四、商务、技术要求响应及偏离表
（一）商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。
2.质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。
3.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4.“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
5.表格不够可另接。
投标单位（电子签章）：
                    日期：     年    月    日
五、投标供应商综合信息一览表
	一、公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	成立日期：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	账号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	二、公司财务状况

	上一年度财务状况

	1
	销售收入（元）：
	
	2
	利润总额（元）
	

	3
	年末“固定资产合计”（元）：
	
	4
	年末“流动资产”余额（元）：
	

	5
	年末“短期负债”余额（元）：
	
	6
	年末“长期负债”余额（元）：
	

	7
	年末“资产总计”余额（元）
	
	8
	年末“货币资金”余额（元）：
	

	三、投标供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质认证：
	

	（二）
	公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况
	

	四、提供的案例清单

	项目名称
	合同金额（万元）
	项目联系人及电话
	实施时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本页后附营业执照复印件
六、资格证明文件
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件2：提供法定代表人（负责人）授权委托书(法定代表人（负责人）签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人（负责人）亲自投标声明》)【授权委托人必须提供本单位近6个月中任意1个月份〈不含投标当月〉为其缴纳社保的证明或劳动合同复印件】。（格式见附件）
资格证明文件部分格式
（投标供应商）法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）
江苏农牧科技职业学院 ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：　　　　　　
身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　
通讯地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：　　　　　　　
　　法定代表人（签名或盖章）：　　　　　　　
【授权委托人必须提供本单位近6个月中任意1个月份〈不含投标当月〉为其缴纳社保的证明或劳动合同复印件】
	法定代表人身份证
扫描件
	
	授权委托人身份证
扫描件


法定代表人亲自投标声明
江苏华强工程投资管理咨询有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
法定代表人情况：
姓名：性别：年龄：
身份证号码：电话：
通讯地址：
单位名称（盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
附：
	法定代表人身份证
扫描件


关于资格的声明函
江苏华强工程投资管理咨询有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声 明如下： 
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为            ， 全称为            ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人） 为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目， 由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。 
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情 形）和健全的财务会计制度。 
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。 
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购 合 同 我 公 司 具 备 如 下 主 要 设 备 和 主 要 专 业 技 术 能 力 ： 主 要 设 备 有：           。主要专业技术能力有：           。 
五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 
七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。
八、我单位未被采购人列入黑名单的供应商。
九、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。 
十、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、第七十七条之规定，若有 违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法 接受相应处罚。
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
说明： 

1 无此表或对此表作实质性修改，投标无效。 

2 投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。 
3 采购代理机构或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。
投标人认为需要提供的其他证明文件（如有）
（一）中小企业声明函（货物）

（非小微企业无需填写提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加江苏农牧科技职业学院的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日　期：
注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
（二）残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位无需提供此表内容）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位（电子签章）：　　　　　　　
                                               日期：     年    月    日　　　　　　　　　　
　　　
（三）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
[image: image1.png]


1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6 用斜线划除的地方无需填写。
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