南京红十字血液中心

核酸血筛一体机、酶免自动化流水线等设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0290

采购人：南京红十字血液中心

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二〇二六年八月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	7

一．总则	12

二．招标文件	16

三．投标文件	17

四．投标文件的递交	19

五．开标和评标	19

六．确定中标	22

七．询问与质疑	23

八．其他	24

第三章 政府采购合同条款及格式	25

第四章 采购需求	36

第五章 评标方法与评标标准	46

第六章 投标文件格式	46

- 招标公告

项目概况

南京红十字血液中心核酸血筛一体机、酶免自动化流水线等设备采购项目JSZC-320100-JITC-G2026-0290招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026-09-09 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JITC-G2026-0290

2.项目名称：南京红十字血液中心核酸血筛一体机、酶免自动化流水线等设备采购项目

3.预算金额：240.000000万元

4.最高限价（如有）：240.000000万元

5.采购需求：为更好保障血液质量安全，拟采购酶免自动化流水线1套

- 合同履行期限：合同生效后60日历天内供货并安装完毕。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度或2025年度的财务报表（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或响应截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（提供声明函原件）；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前3个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于1至6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1．中小企业政策：本项目不面向中小企业预留采购份额。

2．其它落实政府采购政策的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人为制造商且所投产品被纳入医疗器械管理的，须提供所投产品有效的《医疗器械生产许可证》（适用于生产Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械）或《医疗器械生产备案凭证》（适用于生产Ⅰ类医疗器械）；投标人为代理商且所投产品被纳入医疗器械管理的，须提供所投产品的有效的《医疗器械经营许可证》（适用于Ⅲ类医疗器械）或《第二类医疗器械的经营备案凭证》（适用于Ⅱ类医疗器械）或《医疗器械经营备案凭证》（适用于Ⅰ类医疗器械）及制造商的专项授权（本条适用于进口产品）。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的投标文件《投标报价明细表》中型号一致，否则将作无效投标处理。

（四）投标人存在下列情形的不得参加本次招标活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

2.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

3.通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)在“可参与项目”中选择“我要参与”→“项目参与”进行登记，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年09月09日09：30（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

地点：苏采云线上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

（六）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见

2．政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

4、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

单位名称：南京红十字血液中心

单位地址：南京市鼓楼区紫竹林3号

联系人：于老师

联系电话：025-83774121

2．采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省招标中心有限公司

单位地址：南京市鼓楼区郑和中路118号

联系人：王牌、孙宁、孙雯雯、于海涛

联系方式：025-82281899

3．项目联系方式

项目联系人：王牌、孙宁、孙雯雯、于海涛

电 话：025-82281899

- 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名称：南京红十字血液中心 地址：南京市鼓楼区紫竹林3号 联系人：于老师 联系电话：025-83774121 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名称：江苏省招标中心有限公司 地址：南京市鼓楼区郑和中路118号 联系人：王牌、孙宁、孙雯雯、于海涛 联系方式：025-82281899 电子邮箱：jstcc0509@163.com |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 不接受进口产品投标 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 投标人资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | 投标报价 | 报价为全包费用报价，报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。报价应包含产品生产、包装、仓储、运输装卸、保险、验收及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等，以及投标人认为需要的其他费用等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中。 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | 不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 17 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 18 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 29.2 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 20 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人以上单数。 |
| 21 | 30.5.3 | 核心产品 | 货物类，核心产品详见“第四章采购需求”。 |
| 22 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动 |
| 23 | 31.4 | 公告媒体 | 江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 24 | 35.1 | 履约保证金 | R不要求提供 |
| 25 | 37.1 | 投标人对采购文件提的 质疑 | 时间：递交投标文件截止时间前15日 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至jstcc0509@163.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 26 | 38.1 | 招标代理服务费 | 采购人根据中标金额按《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)文件规定的标准费率×70%向招标代理支付代理服务费，单个项目保底代理费为人民币贰仟伍佰元（¥2500.00），招标代理服务费一次付清。 |
| 27 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：货物 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业 |
|  |  |  | 其他规定：1.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 2.异常低价处理： （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
|  |  |  | 对本国产品的支持政策： 1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 注： ①本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 ②评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 |
|  |  |  | 中标人须于中标通知书发出之日起10个工作日内，向采购人提交经签字盖章的投标文件正本贰份及完整电子副本壹套，作为项目档案备案存查之用。 |
|  |  |  | 中标人须于中标通知书发出之日起10个工作日内，向招标人提交经签字盖章的投标文件正本贰份及完整电子副本壹套，作为项目档案备案存查之用。 |

投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标投标人”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的投标人。中标投标人是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标投标人也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的投标人被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，投标人须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2投标人不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是投标人自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清投标人提出的询问。

9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2投标人为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 投标人资格条件

15.1投标人资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即关键条款）。

16.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3投标人按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

三．投标文件

18.投标文件的组成

格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

★21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

★22.2投标人按照投标人须知前附表要求的形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该投标人电子印章或专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖投标人公章及电子印章或专用章。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

23.6投标文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。投标文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

四．投标文件的递交

# 24.投标文件的密封和标记

投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

# 25.投标文件解密

25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1采购方在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

28.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3投标人不足3家的，不得开标。

28.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，应当根据《操作手册》规定提出。

28.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；

（6）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

31.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问。

36.2采购方对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方将以书面形式答复质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章 政府采购合同条款及格式

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

合同编号：

（采购人）（项目名称）采购合同

（货物类）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

招标编号：

签订时间：

鉴于：

1. 甲方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，于[     ]年[   ]月[   ]日，依法就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ] 进行了招投标/竞争性谈判，乙方中标/入围。

2. 甲、乙双方根据招投标文件/竞争性谈判文件，就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ]事项达成本采购合同，以资双方共同遵照执行。

第一条  合同签订依据

下列文件（包括依法不时作出的修订）构成甲方与乙方就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ]的《招投标文件》：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；                （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                      （6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；              （8）甲乙双方商定的其他文件。

本合同与上述招投标文件之间有冲突的，在不违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的范围内，以本合同为准。

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

# 第三条  合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币         元（大写              ）（含税）；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

为避免疑义，本合同总价款包含了乙方在本合同下供应货物而发生的一切费用，包括但不限于合同涉及的全部货物的设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。乙方确认除该合同总价款（含税）之外，甲方无需因本协议项下的货物采购向乙方支付任何其他款项，本协议另有约定的除外。

# 第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方在本项目中提供的任何软硬件产品都不得侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担由此带来的所有责任。如甲方因乙方提供货物的使用而面临第三方提起诉讼、索赔、指控等，乙方应积极与第三方交涉并承担甲方因此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支），且在谈判、诉讼期间及最终决定以前，乙方应做出必要的安排，以保证提供给甲方的服务不会因此而中断（除非甲方要求中止服务）。甲方因使用本合同项下乙方提供的货物而造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）。

# 第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方将货物送至甲方指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同、采购文件、投标（响应）文件和承诺规定的质量、规格和性能的要求。货物交付前由乙方承担货物损毁灭失的风险。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

## 3、乙方应保证货物不存在已有的或可预见的权利负担，包括但不限于出租、抵押、留置权等有损于货物物权的其他权利。

## 4、如乙方提供的货物造成第三方人身或财产损害，乙方应承担由此产生的一切法律责任。如甲方因乙方提供货物的使用而面临第三方提起诉讼、索赔、指控等，乙方应积极与第三方交涉并承担甲方因此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支），且在谈判、诉讼期间及最终决定以前，乙方应做出必要的安排，以保证提供给甲方的服务不会因此而中断（除非甲方要求中止服务）。甲方因接受本合同项下乙方提供的货物而造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）。

# 第六条  包装要求

1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按货物属性及运输方式的特点，对产品进行符合行业最佳实践的包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

## 2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

# 第七条  交货和验收

## 1、交货时间地点

（1）交货时间：    年    月    日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。

乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在          （期间）前将货物交付甲方。

- 交货地点由甲方指定，交货地点：                    。

- 交货方式：现场安装、                    。

## 2、验收标准

（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，乙方应及时安排替换货物并承担因此产生的所有运输费用，并按照本协议第十三条承担相应逾期责任。造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。

（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。

4、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，设备及附件是否全新、完整无损，产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料是否齐全。进口设备还需提供进口报关单。如果乙方交付的上述资料出现损毁、短缺或无法辨认，乙方应在    个工作日内，为甲方补供所缺的、清晰的、正确的资料，由此发生的一切费用由乙方承担，乙方应同时按照本协议第十三条承担相应逾期责任。

5、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如在验收过程中甲方发现调试结果未达到验收合格标准，则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改，乙方应自收到甲方书面通知后   日内及时予以解决并承担相应费用。

6、乙方完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行____天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续，由甲方出具验收单。

7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

# 第八条 付款方式和期限

1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。

## 2、付款条件

乙方要求付款应提交下列单证和文件：

A、国家税务机关监制的正式发票（中标人向采购方开具合法票据，发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，发票不得由第三方代开，中标方未提供符合上述要求票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，由此引起的一切责任由乙方负责）。

B、制造厂家出具的货物质量合格证书。

C、甲方已收讫货物的验收凭证。

D、甲方签发的验收合格文件。

## 3、付款方式

甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是           （必选择项）

### 3.1一次性全部付款方式：

全部货物交货并经验收合格后___日内，甲方凭乙方根据本条第2款提供的完整单据和文件向乙方一次性支付____的货物价款。

### 3.2有尾款的付款方式：

合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后___日内支付90%合同款，质保期满无质量问题付清余款。

## 4、扣除/抵销

乙方同意，如乙方在本协议项下应支付违约金或赔偿甲方经济损失，甲方有权从上述未付款项中直接扣除。

# 第九条   履约保证金

乙方在签订本合同之前，按合同总价款（__无__）比例向甲方提交履约保证金。

# 第十条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等，产生费用由乙方承担）。

2、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

3、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

4、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

5、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

6、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

# 第十一条 售后服务

1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。

2、质保期：要求设备整体质保期     年，质保期自项目验收合格之日起开始计算。在质量保证期内，货物出现运行故障的，乙方应在收到甲方通知后无条件提供保修服务，因此发生一切费用（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）由乙方承担，且乙方应每年提供不少于     次的免费现场预防性维护和安全风险排查服务并出具服务报告。每年免费提供一次性能校验，出具校验报告，相关费用包含在总价中。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。如该等出现运行故障的货物，经乙方维修在      天内仍无法正常投入使用，乙方应当立即无条件更换同款型号的新货物，由此产生的一切费用由乙方承担，因此造成甲方无法如期将货物投入使用的，乙方还应当赔偿甲方损失。

3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在    小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，如发生设备关键部件或系统故障时，工程师应在     小时内修复，如为一般故障，工程师须在         小时内到达现场，      小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4、无论是否在产品质量保证期内，如经双方确认或双方认可的第三方检测机构确认，是由于乙方产品存在安全隐患或产品设计缺陷的，乙方应当无条件对有安全隐患的产品根据实际情况采取升级改造、更换或者召回等补救措施，由此产生的一切费用由乙方承担，乙方赔偿甲方因此造成一切损失（声誉损失及/或经济损失）。

5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

# 第十二条 合同的变更、终止与转让

1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。

4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过___ 次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

5、乙方出现下列情形之一的，甲方有权经通知后解除本合同。乙方出现下列情形对甲方造成损失的，应赔偿因此给甲方造成的损失：

（1）乙方恶意竞标、串通投标、拒绝履行合同义务，或甲方认为乙方存在有意扰乱采购秩序的其他行为；

（2）乙方存在与甲方集中采购项目相关人员及履约考核人员或亲属发生不正当的经济往来、商业贿赂或商业欺诈等违法违规情况；

（3）乙方存在经济纠纷、重大违约诉讼，乙方经营者或实际控制人涉及刑事诉讼，或甲方认为乙方存在可能影响其资信或可能危及其履约能力的其他情形；

（4）乙方泄露甲方商业秘密；

（5）乙方商业信誉出现问题，或在履约过程中出现责任事故、因质量问题或违约造成甲方损失的；

（6）甲方认为乙方的后续服务难以满足甲方业务需要，或存在可能给甲方带来重大风险的其他事项；

（7）甲方认为乙方发生财务危机或业务经营存在严重问题；

（8）乙方被政府及有关部门查处、曝光或已经进入行业协会禁用名单；

（9）乙方及其法定代表人被人民法院列入“失信被执行人名单”；

（10）乙方存在其他违反本协议或其他违法违规行为。

# 第十三条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的____%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日___%计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的____% 。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日___%向甲方支付违约金，不足一天按一天计，由乙方支付给甲方或由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。合同的解除不影响甲方依据上述规定要求乙方支付违约金的权利，也不影响甲方要求乙方承担损害赔偿的权利。

4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价___%的违约金。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除根据上述第3款支付逾期违约金外应另行应向甲方支付本合同约定总价款____%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的____%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的___%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供调试、安装和培训、售后服务的，应按合同总价款的_ _%向甲方承担违约责任。

10、乙方在承担上述5-9款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

12、货物送至甲方指定地点，安装调试并验收合格后视为交付。交付前，货物的毁损灭失风险由供应商承担；并付后，该风险由采购人承担。

# 第十四条 保密条款

1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。

本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。

2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

## 3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。

# 第十五条 不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

# 第十六条  争议的解决

1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向       仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

# 第十七条  合同生效及其他

1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

4、本合同一式     份，甲方   份，乙方   份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 统一社会信用代码： | 纳税人识别号： |
| 电话： | 电话： |

南京红十字血液中心廉洁诚信合同

甲方：南京红十字血液中心

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范南京红十字血液中心廉洁诚信行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及南京市卫生系统相关要求签订廉洁诚信合同。

二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与相关合同内容挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方提供信息，或为乙方提供便利。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员，不得提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）等相关规定处理。

八、本合同作为主体合同的重要组成部分，与主体合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：南京红十字血液中心        乙方（盖章）：

甲方责任人：                              乙方责任人：

日期：     年   月   日                    日期：     年   月   日

第四章采购需求

一、项目概况

| 分包号 | 产品名称 | 数量（套） | 合同履行期限 | 项目预算金额 （万元/人民币） | 是否接受进口产品 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶免自动化流水线 | 1 | 合同生效后60日历天内供货并安装完毕 | 240 | 否 | 1年 |

二、技术参数：

1、总体功能要求：可将实验室现有检测设备进行连接，实现酶免检测、血型检测的血液筛查样本自动处理、自动传输、自动与检测设备交互、自动下机等全过程自动化控制；系统具有可拓展性，可以根据实验室自动化需要灵活的增加仪器，支持拓展新功能。

2、智能传输轨道，性能要求如下：

▲2.1、采用磁驱轨道，传输速度≥1m/s；同一轨道可以同向或异向并行传输；

2.2	、固定式轨道具有传输样本和微板功能，微板可以通过轨道传输到所有全自动酶联免疫分析仪；

▲2.3、以样本架为载体传输样本管，每架≥8 个样本管；样本管批量传输，每批≥16个样本管；样本架的颜色支持自定义。

2.4、轨道可以选择直线段和旋转段，支持不规则布局。

3、全自动加样系统连接模块，性能要求如下：

▲3.1、连接模块支持样本管架和微板在轨道与设备之间传输，单次传输88个样本管的时间≤10 秒；单次传输微板的时间≤10 秒；

3.2、每个连接模块的RFID读写装置≥1个；

3.3、每个连接模块微板加样量监控装置≥1个。

4、全自动血型分析仪连接模块，性能要求如下：

4.1、连接模块支持样本管架在轨道与设备之间传输，单次传输88个样本管的时间≤10 秒；

4.2、每个连接模块的RFID读写装置≥1个。

5、全自动酶联免疫分析仪连接模块，性能要求如下：

▲5.1、每个连接模块的微板缓存位≥1个，每个缓存位可以放置微板数量≥4 个；

5.2、每个连接模块的条码扫描仪≥1个，实现对微板进行识别和追踪。

6、自动上样分析模块，性能要求如下：

6.1、自动完成样本的条码扫描、质量检测、开盖等工作，支持样本倒架、排序及载入流水线轨道；

6.2、抓管机械手具备抓取反馈功能，掉落自动检测，掉电自锁；

6.3、自动旋转扫描试管条码，并将样本条码朝向同一方向；

▲6.4、旋转式开盖模块，有效避免气溶胶产生；夹管、开盖、弃盖一体式设计，开盖速度≥800管/小时；

▲6.5、具备流水线对接功能，包含磁驱轨道≥1.9米，自动将样本排列到流水线样本架，可缓存≥500个样本用于流水线上机实验；

6.6、具有报警功能，声音、灯光双重报警。

7、系统控制单元，要求如下：

7.1、控制单元具有控制功能，可以根据实验要求调度所有设备运行，自动控制轨道传输样本和微板；

7.2、单元具有监控功能，实时监测设备、样本、微板状态，可根据需要灵活调整运行状态。

8、电源分时管理系统，要求如下：系统具有电源管理功能，可以实现所有设备一键开、关机，分时上电。使用一键关机时，能自动识别流水线上正在运行的设备，并阻止其关机。

9、配备相应性能验证盘，配备打印机1台；配备电脑2台。（提供承诺函）

10、流水线整体功率要符合实验室目前ups总功率需求；若超过，厂家负责UPS增容。

11、全自动酶联免疫分析仪移动位置造成的废液排放管道改造由厂家负责。

★12、软件对接：负责投标货物与采购人现使用的LIS系统信息对接，中标方支付对接费用，提供系统对接承诺函并加盖公章。

三、售后服务要求：

1、质保期：设备整体（包含配套设备和配件）质保期详见本章项目概况。提供售后服务方案并承诺中标后提供制造商或总代出具的针对本项目售后服务承诺书（原件）。

质保期自项目验收合格之日起开始计算。在质量保证期内，货物出现运行故障的，供应商应在收到采购人通知后无条件提供保修服务，因此发生一切费用（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）由供应商承担，且乙方应每年提供不少于1次的免费现场预防性维护和安全风险排查服务并出具服务报告。供应商每年免费提供一次性能校验，出具校验报告，相关费用包含在总价中。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。如该等出现运行故障的货物，经供应商维修后仍无法正常投入使用，供应商应当立即无条件更换同款型号的新货物，由此产生的一切费用由供应商承担，因此造成采购人无法如期将货物投入使用的，供应商还应当赔偿采购人损失。

2、售后服务响应时间：供应商应提供 7×24 小时人工技术支持，全天候受理故障报修，有针对采购人的应急保障方案。在接到采购人设备报修通知后，响应时间不超过2小时，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，如发生设备关键部件或系统故障时，供应商必须提供应急故障维修，工程师应不超过12小时修复故障，如为一般故障，工程师应不超过24小时到达现场，不超过48小时修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。

3、无论是否在产品质量保证期内，如经双方确认或双方认可的第三方检测机构确认，是由于供应商产品存在安全隐患或产品设计缺陷的，供应商应当无条件对有安全隐患的产品根据实际情况采取升级改造、更换或者召回等补救措施，由此产生的一切费用由供应商承担，供应商赔偿采购人因此造成一切损失（声誉损失及/或经济损失）。

4、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

5、售后服务方案：投标人须提供售后服务方案，售后服务机制、服务架构、响应时间等，以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作。内容包括但不限于：有明确的售后服务范围，售后服务人员配备齐全；提供明确的响应电话，响应时效、到达现场时间，有明确的故障处理时间，并提供备用设备供临时使用；有额外免费延保服务，免费上门巡检服务；有备品备件供应服务；质保期满后维修、维保、校准等各项服务优惠情况等。

6、应急方案：投标人有针对采购人的应急保障方案和风险管理等措施，应能有效应对可能出现的风险，保证供货和售后服务的及时性、稳定性和可靠性。供应商须详尽列明设备投入使用后可能发生的紧急情况及对不可预见因素的预测，并提供针对这些情况制定的完善的风险管理方案、应急处理措施、应急响应时间、应急人员安排、时效性、采取的补救措施、和风险管控措施等。

7、供应商须提供质保期满后设备维修保养服务、校准服务及易损零配件报价，包含年度维保服务费、维修服务费、校准服务费以及易损零配件单价，格式自拟并加盖投标人公章。

8、供应商须提供设备所有配套专用试剂、耗材及其他用品等相关材料（如有），须提供名称、规格型号、单价、是否纳入江苏省或南京市试剂耗材集中采购平台等信息。格式自拟并加盖投标人公章。

四、验收要求：

1、设备安装、调试、验收：供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的、制造商出厂原装合格正品，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。供应商应保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，应当完全符合招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的或有任何质量问题，采购人有权拒收货物，供应商应无条件换货物并承担因此产生的所有运输费用，并承担相应逾期责任。造成采购人损失的，供应商应当承担赔偿责任。

2、验收标准依照招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和供应商投标文件的承诺。

3、供应商所提供的技术资料应完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。检查设备及附件是否全新、完整无损，如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。

4、供应商应保证产品合格书、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。进口设备还需提供进口报关单。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。

5、供应商负责在货物到达采购人交货地点或者指定地点三个工作日内到采购人现场调试服务，供应商应派技术人员配合采购人开展设备性能确认和验证等相关工作。采购人在调试过程中发现调试结果或性能验证结果未达到验收合格标准，则由采购人出具书面通知，并责令供应商限期整改，供应商应无条件更换符合要求的新产品，供应商应自收到采购人书面通知后五个工作日内及时予以解决并承担相应费用。若供应商拒绝退换货，采购人有权拒绝支付货款，追究供应商的违约责任，供应商应承担由此给采购人造成的一切损失。

6、供应商在约定期限内完成设备安装、调试、培训，经性能确认和验证合格，满足正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生任何质量问题，供应商应无条件退换货，试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续，由采购人出具验收单。

7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

五、付款方式：

（1）中标人向采购方开具合法票据，发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，发票不得由第三方代开，中标方未提供符合上述要求票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，由此引起的一切责任由乙方负责。

（2）付款条件：合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后支付90%合同款，验收合格后满1年无质量问题付清余款。

（3）中标方同意，如中标方在本协议项下应支付违约金或赔偿采购人经济损失，采购人有权从上述未付款项中直接扣除。

六、交货期及交货地点：

1、交货期：合同签订之日起60天内完成现场安装、设备调试、培训、试用并交付使用。提供项目实施方案。

2、交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。

六、包装和运输：

供应商提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，按货物属性及运输方式的特点，对产品进行符合行业最佳实践的包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

七、安装、调试服务要求：

1、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接、垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

2、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

3、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

4、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

5、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，培训费用包含在报价中。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

八、质量保证

1、供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数及性能质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、供应商将货物送至采购人指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。供应商应保证货物是全新、未使用过的且为近一年内生产的原装合格正品，并完全符合采购文件、响应文件和承诺规定的质量、规格和性能的要求。货物交付前由供应商承担货物损毁灭失的风险。

3、供应商应保证其提供的货物及主要部件必须为成熟的产品，在其使用寿命内能提供备件、附件和耗材的供应。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

4、供应商应保证货物不存在已有的或可预见的权利负担，包括但不限于出租、抵押、留置权等有损于货物物权的其他权利。

九、实施要求

1、供应商中标后须与采购人签订合同前验证成交产品的功能、技术要求、产品检测报告及业绩合同原件等投标资料，如发现与采购要求偏离太大或发现成交供应商虚假应标，采购人有权取消其成交资格，并记入不良信用记录。

2、实施方案：投标人须根据实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求、项目验收方案等编制方案。方案内容包括但不限于：时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）；安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）；系统对接方案和数据安全保障措施；安全保证措施（施工安全机构设置、现场安全管理、安全防护措施等）；质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）、货物出现质量问题时的响应和处理方案；货物验收安排，指定专人配合进行性能验证和验收，含验收资料准备、现场演示、问题整改闭环机制等；售后服务。各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业有匹配度，响应完成招标文件要求。

十、其它方面：

1、供应商应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案和合格的投标产品，应对投标产品提供完整、详细的技术说明，对于产品提供完整的技术指标，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标中清楚地注明。

2、供应商须针对上述采购要求在偏离表（见附件）中逐条表述及承诺。

3、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

# 第五章 评标方法与评标标准

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

1、资格性审查

开标后，招标代理机构和采购人依法对供应商的资格性进行审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的供应商，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度或2025年度的财务报表（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或响应截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（提供声明函原件）；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前3个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于1至6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1．中小企业政策

本项目不面向中小企业预留采购份额。

2．其它落实政府采购政策的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人为制造商且所投产品被纳入医疗器械管理的，须提供所投产品有效的《医疗器械生产许可证》（适用于生产Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械）或《医疗器械生产备案凭证》（适用于生产Ⅰ类医疗器械）；投标人为代理商且所投产品被纳入医疗器械管理的，须提供所投产品的有效的《医疗器械经营许可证》（适用于Ⅲ类医疗器械）或《第二类医疗器械的经营备案凭证》（适用于Ⅱ类医疗器械）或《医疗器械经营备案凭证》（适用于Ⅰ类医疗器械）及制造商的专项授权（本条适用于进口产品）。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的投标文件《投标报价明细表》中型号一致，否则将作无效投标处理。

（四）投标人存在下列情形的不得参加本次招标活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

2.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

3.通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

2、评分细则

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审委员会依次推荐三家中标候选供应商。具体打分方法如下：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。其余价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 商务/技术要求 | 投标人必须制定“商务/技术偏离表”，对照采购需求中规定的商务/技术参数要求进行逐项应答。逐项应答但未提供依据或证明材料的，可能被判为不成立。 评委根据投标人提供的货物的“商务/技术偏离表”和相关证明材料评分，投标人所投产品技术参数和性能要求完全满足采购文件技术参数的得30分，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣5分，其他参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。注：所有技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。 注：项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 | 30 |
| 3 | 项目 业绩 | 2022年1月1日以来（以中标通知书或供货合同日期为准），投标人或所投产品制造商有本项目同类型产品销售业绩，每提供一个得1分，本项最高得5分。 注：须同时提供中标通知书和供货合同并加盖公章，且必须含有标的物以及开具时间，否则不得分。若中标通知书和供货合同未体现标的物内容或字样，并且评委也无法推断的，不得分。中标后，投标人提供中标通知书和合同原件供采购单位复核，如若与投标文件不相符，视为提供虚假材料谋取中标，终止合同。 | 5 |
| 4 | 质保期 | 投标人承诺项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年得1分，本项最高得4分，需提供售后服务承诺书（原件），不提供不得分。（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据） | 4 |
| 5 | 拟投入产品的质量性能和先进性 | 评委对所投产品选型、规格、设计的科学性、合理性、先进性、材质选用、制造工艺水平、自动化程度、人工干预程度等进行评审： 产品选型先进、规格、设计的科学合理，制造工艺水平好，自动化程度高、无需人工干预且与项目需求的吻合度高的得6分； 产品选型较先进、规格、设计的较为科学合理，制造工艺水平较好，自动化程度较高、个别步骤需要人工干预且与项目需求的吻合度较好的得4分； 产品选型一般、规格、设计的一般合理，制造工艺水平一般、自动化程度一般、多个步骤需要人工干预且与项目需求的吻合度一般，得2分； 其他不得分。 | 6 |
| 6 | 实施 方案 | 评委根据投标人提供的包括但不限于供货计划、运输工具、安装调试、进度计划、系统对接等项目实施方案的合理性、可行性、对不可预见因素的预测、人员配置、协调能力和实施步骤、进度计划和保证措施、质量和安全控制方案及措施等进行综合评分。 实施方案关键思路清晰、准确、完整、全面，计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，得7分； 计划和措施有可行性满足项目需求，得4分； 计划和措施有可行性但有瑕疵，得1分； 计划和措施有缺陷，不可行，得0分。 | 7 |
| 7 | 售后方案 | 评委根据投标人提供的投标人针对本项目提供完整售后服务方案或承诺，包括但不限于技术支持、售后服务内容及体系、售后服务响应时间及响应机制、售后服务团队配备、质保期满后的售后服务范围和收费情况及其他供应商可提供的优惠条件等进行综合评分。 内容编写充分且条理清晰，具有可实施性、科学性和合理性，得7分； 售后服务方案编写条理基本清晰，方案内容虽有欠缺或不完善的地方，但尚不影响项目的实施和售后服务，得4分； 实施方案编写条理不够清晰，内容简略、与项目实际情况相差较大的得1分； 未提供售后服务方案的不得分。 | 7 |
| 8 | 应急方案 | 根据该项目提供符合采购方情况的应急保障方案和风险管理方案。 根据其提供的应急方案、对不可预见因素的预测、风险管理方案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，根据其可行性、有效性、合理性等进行综合评审。 要求：具有应急和重大故障预防措施，以及可能出现的紧急情况和其他不可预见的问题的应急响应时间、补救措施等，重大故障分析规划出合理应对的措施、有关经验措施和实施预案、对重点难点的分析等。 方案全面合理，响应时间迅速，应急处理措施成熟、方案全面利于执行、与采购人配合度高，优于采购需求的得6分； 方案合理可行，响应时间可行，应急处理措施可行，与采购人配合的对应措施可行，满足采购需求的得4分； 应急处理方案略有缺陷经后期优化后可以符合采购需求的得2分； 未提供方案，或方案内容与本项目无关的不得分。 | 6 |
| 9 | 培训服务实施方案 | 评委根据投标文件中的培训方案进行打分，具体方案包括但不限于：拟派技术人员清单、培训计划及培训方案、是否具有详细的安装、使用、维护、保养等相关现场培训、事后的集中免费培训等计划内容进行综合评审。 内容科学合理、完整、切实可行的得5分； 内容较为详细的，有一定的科学性和可行性的得3分 内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得1分； 未提供服务方案的不得分。 | 5 |
|  | 合计 | / | 100 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  / 。

11、二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件：

1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

5.评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

南京红十字血液中心

核酸血筛一体机、酶免自动化流水线

等设备采购项目

投 标 文 件

项目编号：【  】

包号：【  】

投标人名称：_____________________

地址：_____________________

二O   年  月  日

目录

法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（加盖ca电子公章）：

法定代表人：

身份证号码：

授权代表：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1. 若投标人为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当招标文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

响应函

南京红十字血液中心（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：正本1份，副本    份，电子版文件   份。

2、单独密封的开标一览表（含分项报价表，如有）    份。

3、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

4、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

5、本投标有效期为自投标日起 90  个日历日。

6、如果在规定的提交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

7、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

8、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

9、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

10、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖ca电子公章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：	     年 	月   	日

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

单位名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：	     年 	月   	日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

单位名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：	     年 	月   	日

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

分项报价表

项目名称：

项目编号：

包【】：【】

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 数量/单位 | 含税 单价 （元） | 含税 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价（含税） |  |  |  | 元 |  |  |  |

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3.供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计”。

4.如果行数不够，请自行增加。

5.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

6.供应商对以上数据的真实性负责。

7.采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

包【】：【】

| 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据第四章《采购需求》要求填写此表，并作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称(加盖ca电子公章)：____________

日期：______年____月____日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

包【】：【】

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝采购文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。

3.如供应商无任何偏离，也需在上表中注明并在响应文件中递交此表。

4.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

投标人名称(加盖ca电子公章)：____________

日期：______年____月____日

开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号 ：分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

______年    月    日

招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件其他部分

投标标的物符合招标文件规定的证明文件

注：提供第二章“投标人须知”和第四章“采购需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。

拟任执行管理及人员配置情况

项目负责人情况

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职务 |  | 执业资格 |  |
| 拟任职 |  | 相关工作年限 |  | 在本单位工作年限 |  |
| 担任过项目负责人的项目名称 |  |  |  |  |  |

备注：结合评标办法要求提供相关资料。

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：______年____月____日

其他主要人员

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 在本项目中担任的职务 | 专业 | 学历 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：______年____月____日

投标人认为需提供的其他文件或证明材料

要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

投标货物报告

供应商按照采购文件的要求，根据用户要求内容做出全面响应并编制服务方案，包括但不限于以下内容：

1.产品主要技术参数；

2.产品资质、主要性能、质量及综合评价，附货物彩页及设备性能质量检测报告等相关证明资料；

3.实施方案，包含产品供货、安装调试方案、安装场地要求、验收标准、系统对接方案（如有）；

4售后服务方案；

5.应急响应方案和风险管理措施方案等；

6.质量保证措施方案；

7.免费质保期承诺；

8类似项目业绩和经验；

9.履约能力；

10.供应商须提供质保期满后设备维修保养服务、校准服务及易损零配件报价，包含年度维保服务费、维修服务费、校准服务费以及易损零配件单价，其中零配件应注明零配件名称、品牌、规格型号、产地、优惠单价等信息。格式自拟并加盖投标人公章。

11.供应商须提供设备所有配套专用耗材及其他用品等相关材料（如有），须提供名称、品牌、规格型号、产地、优惠单价、是否纳入江苏省或南京市试剂耗材集中采购平台等信息。格式自拟并加盖投标人公章。

单位名称：（加盖ca电子公章）

其他针对“第五章  评标方法与评标标准”的相关内容

（所有“评标方法与评标标准”中涉及，但是在响应文件格式中未提供具体目录和格式的内容。）

政府采购节能产品政策（不适用可不提供）

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品（不含政府强制采购节能产品“图形建模工作站和配套的显示器”）属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

投标人名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：      年   月   日

政府采购环境标志产品政策（不适用可不提供）

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

投标人名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：      年   月   日

资格条件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

财务报表

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度或2025年度的财务报表（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或响应截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（提供声明函原件）；

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（加盖ca电子公章）：______________________

日期：______年    月    日

依法缴纳税收的相关材料

提供本次采购活动前3个月内，至少1个月缴纳税收，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

依法缴纳社会保障资金的相关材料

提供本次采购活动前3个月内，至少1个月社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

投标人为制造商且所投产品被纳入医疗器械管理的，须提供所投产品有效的《医疗器械生产许可证》（适用于生产Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械）或《医疗器械生产备案凭证》（适用于生产Ⅰ类医疗器械）；投标人为代理商且所投产品被纳入医疗器械管理的，须提供所投产品的有效的《医疗器械经营许可证》（适用于Ⅲ类医疗器械）或《第二类医疗器械的经营备案凭证》（适用于Ⅱ类医疗器械）或《医疗器械经营备案凭证》（适用于Ⅰ类医疗器械）。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的投标文件《投标报价明细表》中型号一致，否则将作无效投标处理。

投标人存在下列情形的不得参加本次招标活动： 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章） 2.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章） 3.通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

承诺函

一、本单位郑重承诺：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。

3、通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

二、本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

综合评审评分项

拟投入产品的质量性能

实施方案

售后方案

培训服务实施方案

商务/技术要求

项目业绩

质保期