## 汇总表
无锡市梁溪区夹城里地块规划学校专用室器材项目汇总表
序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位
1 | 生物实验室装备 | 生物实验室1装备 | 1 | 套
2 | 生物实验室装备 | 生物准备室1装备 | 1 | 套
3 | 生物实验室装备 | 生物探究实验室2装备 | 1 | 套
4 | 生物实验室装备 | 生物准备室2装备 | 1 | 套
5 | 物理实验室装备 | 物理吊装实验室1和物理教室2（共两间）装备 | 1 | 套
6 | 物理实验室装备 | 物理热学实验室3装备 | 1 | 套
7 | 化学实验室装备 | 化学实验室（两间）装备 | 1 | 套
8 | 化学实验室装备 | 化学准备室兼药品室&化学危化品室装备 | 1 | 套
9 | 化学实验室装备 | 化学准备室装备 | 1 | 套
10 | 化学实验室装备 | 废水处理设备 | 1 | 套
11 | 仪器 | 初中物理实验仪器 | 1 | 套
12 | 仪器 | 初中化学实验仪器 | 1 | 套
13 | 仪器 | 初中生物实验仪器 | 1 | 套
14 | 仪器 | 理化生综合数字化器材 | 1 | 套
15 | 仪器 | 初中生物实验教学实验箱 | 1 | 套
16 | 仪器 | 科学常规仪器 | 1 | 套
17 | 仪器 | 标本 | 1 | 套
18 | 仪器 | 小学科学实验箱 | 1 | 套
19 | 代理费 | 按差额定率累进法计算，100万元及以下按中标金额的1.05%，100万元-500万元按中标金额的0.77%。 | 1 | 项

## 生物实验室1装备
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
生物实验室1装备
1 | 实验室专用水槽 | 550*450*300（±5mm） | 1、规格：外径尺寸：550mm*450mm*310mm（±5mm），采用优质全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成长方形，槽内底部坡度设计，利于快速排水，且保证槽内不存水。 2、水槽主体四周边沿加大加厚，安装时利于桌柜紧密形成一体。 3、水槽内部四角圆弧过渡设计，整体平整度不大于1.5mm（±0.1mm），有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽深度不小于310mm不易溅水，90°垂直加深槽体，可容不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。 4、底部排水装置由分别采用全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成型的排水盖、锥形过滤网、下水口和锁紧螺母组成。 | 只 | 1 | 工业
2 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、水龙头主体采用H63加厚铜管，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。表面高亮度环氧树脂塑粉涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 2、整体高度不小于580mm（±2mm），重量不小于1740g，直管管径不小于Φ26mm*1.2mm（±0.1mm），臂管管径不小于Φ22mm*1.2mm（±0.1mm），鹅颈管管径不小于Φ19mm*1.0mm（±0.1mm），可360°旋转，固定底座直径不小于55mm（±0.1mm），底座锁母与台面中间添加齿形止退垫与台面安装牢固，连接后不易松动稳定性强。 3、开关手柄采用PP塑料，符合人体工学设计，开闭方式为旋钮平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应轻便无卡阻，旋钮与陶瓷阀芯通过阀杆连接，可90°旋转，使用寿命开关不少于67万次，稳定性强，不易松动。 | 套 | 1 | 工业
3 | 升降折叠水龙头 | 双口 | 1、鹅颈式双联实验室专用水嘴：鹅颈出水嘴采用直径25mm加厚铜管弯制成型，铜管外表涂有具有耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射等特点的高亮度环氧树脂塑粉。 2、龙头开关：采用高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，启闭寿命经过67万次寿命试验后，阀芯中部件无断裂，无卡阻，无渗漏，试验完成后阀芯上下游密封性能符合国家标准。 3、出水咀：采用铜质螺纹式加工，方便拆卸安装，可配备强冲洗水咀和泡沫水咀。 4、开关手柄：采用PP塑料，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应轻便无卡顿，与阀杆连接后不易松动，稳定性强。 5、出水主管：主体采用直径25mm（±0.1mm）加厚铜管加工，铜管外表涂有具有耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射等特点的高亮度环氧树脂塑粉。上部两个出水鹅颈式水嘴插进两根出水主管内，便于抽拉旋转；下部与进水主管铰链式连接。相关连接处设置多层耐磨、耐疲劳O型密封圈，防止漏水。 6、使用方式：两个出水鹅颈总成可以向前折叠，不用时掩藏在水槽柜内，节约室内空间。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 套 | 12 | 工业
4 | 教师演示电源 | 500*260（±5mm） | 部件：由钢制壳体、触摸屏、控制器、电源、接触器、断路器、插座、绿色启动按钮和红色急停开关等主要部件组成。 1.规格：500*260（±5mm）外形尺寸，通过冷轧钢板焊接打磨工序，并喷涂环氧树脂塑粉粉末喷涂高温固化。 2.总电源部分：教师演示台配备1个总断路器和4个分断路器，其中总断路器作用是控制整个教师演示台的电源；总电源后分4各分断路器，分断路器的电源输出到各独立学生组别，可以独立控制4个组的电源。 3.触摸屏：教师演示台配备十英寸触摸显示屏，触摸屏集成各系统，可以独立选中需要控制的系统。 4.启动功能：当教师演示台处于关机状态，按下绿色启动按钮，系统启动 ，触摸屏立即进入初始屏页面。 5.停止功能：停止可分为紧急停止和自动关机；当情况紧急需要马上关闭所有输出的电源，可以按下教师演示台上的红色急停开关，系统将立即断电；正常情况关机可以通过触摸屏内的关机按钮，按下关机后系统延时几秒钟自动关闭。 6.大电流：输出通过圆孔插座，可以通过插头快速取电，按下屏幕内的大电流按键，大电流输出口可以输出9V 20A电源，10s后自动关断。 7.恒压直流输出：输出通过圆孔插座，可以通过插头快速取电，通过屏幕内各系统内的教师低压控制恒压直流的输出，输出1.25V-24V，分辨率0.1V可调，额定电流2.5A。 8.恒压交流输出：输出通过圆孔插座，可以通过插头快速取电，通过屏幕内各系统内的教师低压控制恒压交流流的输出，输出1V-24V，分辨率1V可调，额定电流2.5A。 9.网络接口：可扩展延长网络接口，当外部网线直接接到教师演示台内部，此接口可以作为网线的延伸。 10.AC220V插座：输出为AC220V，通过国标插座输出，当教师演示台通电后，插座即通电。 | 套 | 1 | 工业
5 | 顶装智能控制平台 | 定制 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 摇臂控制：点击触摸屏的 “摇臂控制” 界面，通过 A1-A8、B1-B8、C1-C8、D1-D8 单选键或右上方的 “全选” 快速选择按键，选中需要操作的装置，再按下屏幕右下角的 “升”、“降”“停” 按键，摇臂会自动执行相应的操作。 风机控制：选择触摸屏的 “风机控制” 界面，按下右侧的 “初始化” 按键，随后按下 “开启” 按键，系统启动通风风机。可通过下方的 “＋”、“－” 按键选择变频器的频率改变风量大小，且系统能够通过右侧的小窗口看到变频器的实时频率。按下 “停止” 按键则停止通风。 220V电源控制：选中触摸屏的 “220V 电源” 界面，通过 A1-A8、B1-B8、C1-C8、D1-D8 单选按键或右上方的 “全选” 快捷选择按键，选定需操作的装置位置，再按下屏幕右下角的 “开”、“关” 按键，即可打开 / 关闭 220V 插座的电源。 低压电源控制：选择触摸控制屏的 “低压电源” 界面，在屏幕中间选择操作；若需要输出 DC，则按下屏幕中间 “DC” 的白色框选区，在弹出的菜单中录入需要输出的电压值，按下键盘的 OK 键完成数据录入，再按下 “确定输出” 按钮即可在选中的学生处输出对应设置值的低压电压；AC 输出期间，输出电压值在 1.5 - 24V 之间。 给排水控制：选择触摸屏的 “给排水” 界面，通过 A1-A8、B1-B8 单选按键或左方的 “全选” 快速选择按键，选中需要操作的位置号，按下屏幕右下角的给水 “开” 按键，打开给水的同时，自动排水；按下给水 “关” 按键，关闭给水，排水会在废水排完后自动停止。 | 套 | 1 | 工业
6 | 实验室远程控制系统 | 定制 | 远程控制系统： （1）、有网络APP注册登入功能，使用者可登入系统进行操作，若忘记密码可方便找回，提供系统在线升级功能，给使用者带来全新的体验。 （2）、使用者通过APP界面同步控制智能系统控制柜。 | 项 | 1 | 软件与信息技术服务业
7 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，是含有己校准数字信号输出的温湿度复合型传感器，包括一个电容式感湿元件和一个高精度集成测温元件，并与一个高性能微处理器相连接。相对湿度范围0-99%，最高温度可测80℃，响应时间＜5秒。实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性。 | 项 | 1 | 软件与信息技术服务业
8 | 摇臂升降动力系统 | 定制 | 1.内部动力伸缩装置：内部动力机构采用24V/ 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，由主臂、支撑臂、摆动臂、固定座四部分压铸铝件组成，引用杠杆原理，绞式连接支撑设计，通过主杆推动联结机构进行工作。部件分别为主臂、支撑臂、摆动臂和固定座组成，其中主臂、支撑臂均为H形设计，通过销轴绞式连接保证双面推动。动力机构主推杆和电机尾端分别通过销轴浮装在舱体底部钢制支撑件和主臂与支撑臂联结点上，支撑臂通过销轴与舱体底部钢制支撑件绞式连接；主臂浮装在与摆动臂一体成型的固定轴两侧上；摆动臂的轴安装在固定座上，边上转有两个限位开关，可以90度内自由摆动，两侧固定座旋转处各镶嵌1个耐磨滚轴轴承。摆动臂由左右臂通过不锈钢螺丝连接组成，两臂连接处预留可以夹住φ90mm（±1mm）不锈钢管空间，作为通风管道组成的一部分。其中主臂、支撑臂、摆动臂连接孔内都镶嵌有润滑轴承，每个臂之间采用φ10mm不锈钢轴销连接；三个臂和固定座均为压铸铝一体成型，主臂尺寸：不小于271mm*166mm*46mm（±1mm）、支撑臂尺寸：不小于162mm*72mm*32mm（±1mm）、摆动臂尺寸：不小于199mm*126mm*116mm（±1mm），固定座尺寸：不小于143mm*90mm*18mm（±1mm），其表面均采用喷砂氧化处理。 | 套 | 12 | 工业
9 | 自动控制系统 | 定制 | 集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。 | 套 | 12 | 工业
10 | 主体结构系统 | 定制 | 1、舱体：整体尺寸1360mm*500mm*365mm（±10mm），由舱体底部钢制支撑件、双侧边铝型材、两端ABS塑料件端头、内部动力伸缩装置、集成控制模块和上盖板。 2、舱体底部：由2.5mm厚镀锌钢板3500W激光切割冲压折弯成U字，承重部分加固设计，拼接开槽插入排布成H型后满焊成框架结构，并与1.0mm镀锌板折弯成Z型结构底板焊接密封，整体尺寸不小于1220mm*473mm*186mm。框架上预留多个自带丝牙的安装孔位，下方预留通风管和机械摆臂安装孔位，中间预留动力机构和集成模块控制板安装位，利于后续精确安装方便。整体表面采用白色环氧树脂塑粉粉末喷涂高温固化处理。 3、舱体两侧边：采用不小于1200mm*200mm*35mm（±1mm）的6063-T5铝合金拉伸一体成型的型材，表面采用白色环氧树脂塑粉粉末喷涂高温固化处理;内部定制2条专用通长卡槽，下侧卡槽放入2个M6滑块螺母，可用螺栓与舱体底部紧密连接，上侧卡槽用于多舱体拼接时插入锌合金条进行桥式连接。 4、舱体端头：采用ABS吸塑工艺一体成型，内侧有多个卡槽，可轻松卡入底部钢制支撑件和侧边型材中，尺寸不小于500mm*200mm*88mm（±2mm） ，表面采用白色喷涂低温烘烤处理。 5、内部动力伸缩装置：内部动力机构采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，由主臂、支撑臂、摆动臂、固定座四部分压铸铝件组成，引用杠杆原理，绞式连接支撑设计，通过主杆推动联结机构进行工作。部件分别为主臂、支撑臂、摆动臂和固定座组成，其中主臂、支撑臂均为H形设计，通过销轴绞式连接保证双面推动。动力机构主推杆和电机尾端分别通过销轴浮装在舱体底部钢制支撑件和主臂与支撑臂联结点上，支撑臂通过销轴与舱体底部钢制支撑件绞式连接；主臂浮装在与摆动臂一体成型的固定轴两侧上；摆动臂的轴安装在固定座上，边上转有两个限位开关，可以90度内自由摆动，两侧固定座旋转处各镶嵌1个耐磨滚轴轴承。摆动臂由左右臂通过不锈钢螺丝连接组成，两臂连接处预留可以夹住φ90MM不锈钢管空间，作为通风管道组成的一部分。其中主臂、支撑臂、摆动臂连接孔内都镶嵌有石墨自润滑轴承，每个臂之间采用φ10不锈钢轴销连接；三个臂和固定座均为铝压铸一体成型，主臂尺寸：不小于271mm*166mm*34mm（±1mm）、支撑臂尺寸：不小于162mm*72mm*32mm（±1mm）、摆动臂尺寸：不小于199mm*126mm*116mm（±1mm），固定座尺寸：不小于145mm*90mm*18mm（±1mm），其表面均采用喷砂氧化处理。 6、集成控制模块：安装在舱体内部一侧的钢制支撑件上，用螺栓固定；控制模块接受主控信号，发送输出信号；控制模块预留专用接线口，便于现场快速对接。 7、上盖板：由一块主检修盖板与左右2块对插同尺寸L型小检修盖板组成，主检修盖板尺寸不小于964mm*494mm*1mm，小检修盖板尺寸不小于494mm*115mm*9mm（±1mm），均采用不小于1.0镀锌板剪切冲压而成，表面均采用白色环氧树脂塑粉粉末喷涂高温固化处理；检修盖板表面预留安装孔，通过螺丝安装到侧边型材卡槽中预留的螺丝孔上，保证整个舱体安装牢固。 | 套 | 12 | 工业
11 | ★多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 550*85*240（±5mm） | 1、多功能伸缩臂：尺寸不小于537mm*198mm*156mm（±1mm）；结构包含：通风装置、电源供应装置、给排水装置等组成；智能伸缩臂安装在智能摇臂摆动装置内部组合使用，智能摇臂摆动装置为过渡装置，具有收张以及悬停功能。多功能摇臂伸缩装置采用两块ABS工程塑料件对扣组成主体壳，底部嵌入ABS塑料盖。 2、通风装置：嵌入安装在多功能伸缩臂预留的两侧塑料壳卡槽中，并带有磁吸功能，能轻松放进快捷接口，且具有磁性吸合功能。 3、电源供应装置：嵌入安装在多功能伸缩臂上，拥有2块ABS一体注塑成型的安装工作面，其尺寸145mm*145mm（±5mm），单个安装工作面分高压和低压接口，电源部分为左右两块，高压模块：各带有2个5A的220V插座、网络接口1个、USB电源接口1个；低压模块：各带一个1.5-24V的2.5A直流输出插孔和一个0-24V的2.5A交流输出插孔，两组交直流低压输出口为独立接口，方便两组学生在独自实验操作过程中互不干扰，其中低压交直流和220V输出由教师主控；两块工作面各安装1个不小于50mm*25mm（±1mm）的智能显示屏和1个紧急情况下可以快速断电的急停按钮，显示屏下方设有智能调节按键，供学生调节使用。 4、给排水装置：安装在多功能伸缩臂下方塑料盖上，接口分给水与排水接口和针式航空插头；给排水端的4分口径接口为PVC材质,具有耐酸碱，防冻裂等特点，拔插轻松，即插即用，并带自动锁紧和一键解锁功能，连接后不易脱落。同时接口具有快速自动断水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象。针式航空插头采用铝塑针孔对接装置，并设有按键卡槽，确保水槽柜供应电源和控制信号线传输稳定。 | 套 | 12 | 工业
12 | 智能摇臂升降系统 | 定制 | 智能摇臂总成由智能摇臂摆动装置和智能摇臂伸缩装置两部分组成 1、智能摇臂摆动装置：整体尺寸不小于694mm*242mm*180mm（±1mm）；结构包含外部ABS塑料件保护壳、铝合金安装卡槽、可伸缩通风管滑动导轨、伸缩尼龙通风管、给排水软管和桥式塑料拖链线槽等组成；智能摇臂与舱体内部的摆动臂连接。 2、外部保护壳：由U型左右ABS吸塑工艺一体成型壳卡式连接，表面采用白色喷涂低温烘烤处理，上颈尺寸不小于160mm*143mm*104mm（±1mm），其边缘结构预留螺丝孔；下部主体尺寸不小于554mm*242mm*180mm（±1mm），保护壳中间内侧装有LED报警灯，通电后正常为常亮白色光状态，如遇到异常情况红色灯亮起。 3、铝合金安装卡槽：采用材质为6063-T5拉伸一体成型的铝合金，表面经阳极氧化处理，卡槽尺寸不小于535mm*24mm*10mm（±1mm），插入左右外部保护壳边缘，方便后续安装。 4、伸缩通风管滑动导轨：滑动导轨为两段式设计与其独立伸缩电机组成滑动机构，上部为钢制结构，尺寸不小于234mm*149mm*173mm（±1mm），用不小于φ90mm不锈钢管和厚度不小于2.5mm镀锌板折弯焊接而成，表面采用白色环氧树脂塑粉粉末喷涂高温固化处理；下部为铝型材方管结构，尺寸不小于334mm*85mm*80mm（±1mm），插入到尺寸不小于280mm*107mm*90mm（±1mm）的铝方管中，内部空心结构设计作为通风主管，边缘预留专用螺丝孔，利于和上部钢制结构连接，内外管间隙采用ABS耐磨柔性密封圈密封，确保密封严密。铝型材结构外表面均采用喷砂氧化处理，内表面采用打磨抛光工艺保证内壁光滑，运动顺畅；传动部分采用24V 150mm 25mm/s 500N推杆电机,推杆底座采用φ8mm不锈钢轴连接在上部钢制结构左侧。 5、伸缩尼龙通风管：与φ90mm不锈钢管和伸缩铝方管构成的主通风管三通结构连接，分左右两根支管，风管采用不小于φ63mm尼龙布风管；三通模块尺寸不小于205mm*136mm*92mm（±1mm），采用ABS工程塑料一体注塑成型；两条风管的一端组装在三通模块尾端上，内部装有自由伸缩钢丝，接头处装有铝制可以旋转接头，通风管可以自由拉长不小于1600mm和360°旋转，出风端各卡入1个ABS塑料快捷接口,接口尺寸不小于106mm*77mm*77mm（±1mm）;三通模块前端的中间与伸缩滑动轨道用螺栓连接，左侧和电机推杆用φ8mm不锈钢轴连接。 | 套 | 12 | 工业
13 | 学生电源系统 | 定制 | 包含：低压交流0V～24V输出1组、直流1.5V～24V输出1组、输交流220V插座2个、USB输出5V电源1组。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥45mm×20mm（±0.1mm）尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 3、学生交流电源通过上下键0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 24 | 工业
14 | 供应端口 | 定制 | 1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象； 2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 | 套 | 24 | 工业
15 | 故障显示系统 | 定制 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥145mm×20mm，配置LED故障灯≥1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 12 | 工业
16 | 废水存储过滤系统 | 定制 | 1、废水箱：由上盖、外箱和内过滤网组成，采用PP一级新料一体注塑成型，外箱尺寸280mm*330mm*290mm（±5mm），具有耐酸碱、耐老化、承重力强等特点。 2、上盖：尺寸18mm*319mm*269mm（±5mm），上面预留孔径φ32mm的进水口和孔径φ20mm的出气口，预留上限为和下限位液位感应器安装口与管线穿通工艺孔。 3、外箱：尺寸313mm*269mm*245mm（±5mm），内深不小于167mm，下端四角各安装1个球式万向滚轮，方便移动。 4、箱底：排水泵可通过耐酸碱防腐蚀的金属管件悬装于箱底预留的安装位，并隐藏在箱底内部，用于排水。 | 套 | 12 | 工业
17 | 给水系统 | 定制 | 采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 | 套 | 1 | 工业
18 | 排水系统 | 定制 | 采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 | 套 | 1 | 工业
19 | 电源供应线路 | 2.5mm² | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 套 | 1 | 工业
20 | 智能控制系统线路 | 1mm² | 采用1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 | 套 | 1 | 工业
21 | 安装辅件 | 定制 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 1 | 工业

## 生物准备室1装备
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
生物准备室1装备
1 | 挡水条 | 1200*100*12.7（±2mm） | 采用实验室专用理化板制作 | 个 | 1 | 工业
2 | 实验室专用水槽 | 800*460*325（±5mm） | 1、规格：外径尺寸：≥800mm×460mm×325mm（±5mm），采用优质全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成长方形，槽内底部坡度设计，利于快速排水，且保证槽内不存水。 2、水槽主体四周边沿加大加厚，安装时利于桌柜紧密形成一体。 3、水槽内部四角圆弧过渡设计，整体平整度不大于1.5mm（±0.1mm），有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽深度不小于310mm（±2mm）不易溅水，90°垂直加深槽体，可容不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。 4、底部排水装置由分别采用全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成型的排水盖、锥形过滤网、下水口和锁紧螺母组成。 | 只 | 1 | 工业
3 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、水龙头主体采用H63加厚铜管，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。表面高亮度环氧树脂塑粉涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 2、整体高度不小于580mm（±2mm），重量不小于1740g，直管管径不小于Φ26mm*1.2mm（±0.1mm），臂管管径不小于Φ22mm*1.2mm（±0.1mm），鹅颈管管径不小于Φ19mm*1.0mm（±0.1mm），可360°旋转，固定底座直径不小于55mm（±0.1mm），底座锁母与台面中间添加齿形止退垫与台面安装牢固，连接后不易松动稳定性强。 3、开关手柄采用PP塑料，符合人体工学设计，开闭方式为旋钮平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应轻便无卡阻，旋钮与陶瓷阀芯通过阀杆连接，可90°旋转，使用寿命开关不少于67万次，稳定性强，不易松动。 | 套 | 1 | 工业
4 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750（±5mm） | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂塑粉喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm（±0.1mm）,型材壁厚≥1.2mm（±0.1mm）；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度冷轧钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm（±0.1mm）厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 5、≥4个五孔插座。 | 组 | 1 | 工业
5 | 实验室专用洗眼器 | 双眼 | 1、出水头：出水头由模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，去除水中杂质，出水经缓压处理呈泡沫柱状。通过U型金属水管左右连接在主金属水管上，组成一个双口洗眼器，用于洗脸及清洁眼睛。 2、防尘盖：PP 材质，卡在出水头上,使用时自动被水冲开。 3、开关：通过捏下钳式塑料手柄，压下带回位簧的柱塞阀门，水流快速流出 ，松开手柄，水流自动切断。 4、软管：供水软管直径长度根据需要配置，由软性PVC内管外覆不锈钢丝网和外包裹PE管一体组成，具有有效防止折弯、划手、生锈、磨损等特点。 5、标准件:采用国标金属镀铬防锈、防腐蚀连接件连接。 | 付 | 1 | 工业
6 | 滴水架 | PP | 1、背板：采用ABS一级新料一体注塑成L型，尺寸:550mm×400mm×110mm（±2mm），具有优越的耐老化与抗菌抗腐蚀性，整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，紧固耐用。 2、滴水棒：背板上预留27个插孔位，可嵌入27个滴水棒。滴水棒采用ABS一级新料一体注塑成型，安装后呈40°仰角，便于器皿倒扣放置，轻易拆装、省时方便。 3、排水管：背板底部凸出倾斜台阶设计，台阶中间内侧设有排水孔，接上塑料排水软管后可迅速排走废水。 | 组 | 1 | 工业
7 | 双面标本展示设备 | 1000*1000*2000（±5mm） | 1、全钢结构，应为完整独立的落地型全钢制设计。优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级高强度冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂塑粉静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上部为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。 | 个 | 7 | 工业
8 | 器材存储设备 | 1000*500*1970（±10mm） | 1、PP塑料 2、设备：侧板、顶底板采用改性PP塑料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证整体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP塑料注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、把手：采用经过改性PP塑料注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、铰链：采用经过射出成型的PP塑料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP塑料 9、备注：可以用于各种器材的储存，如玻璃器皿、实验器材等。 | 个 | 32 | 工业

## 生物探究实验室2装备
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
生物探究实验室2装备
1 | 学生安全电源 | 92*152（±5mm） | 1、输入电源：AC220V±10%，频率50Hz。 2、工作环境：温度-10ºC~+40ºC，相对湿度<85％（25ºC），海拔<4000M。 3、ABS翻转式电源盒：可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 4、学生机电源：采用2.3寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压。 5、学生机交流电源：通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 6、学生机直流电源：通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 7、学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作。 8、学生机220V电源交流输出为带安全门的新国标五孔插座*2组。 9、学生电源尺寸(含塑料盒):191mm x 148mm x 65mm (W*D* H)。 | 个 | 24 | 工业
2 | 教师演示电源 | 500*260（±5mm） | 1、输入电源：AC220V±10%，频率50Hz。 2、工作环境：温度-10ºC~+40ºC，相对湿度<85％（25ºC），海拔<4000M 。 3、教师演示台：配备总漏电保护开关和分组保护开关，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便。 4、教师智能控制系统：采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源和对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色触摸屏控制，采用高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源控制均可在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏、更简便、更直观。 5、教师智能控制系统：系统内置3个用户选择，3个用户可以分别设置不同的密码，可同时满足用户多人管理需求；液晶屏内附带使用说明和时钟显示，方便教师操作和时间管理。 6、教师交流电源：通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 7、教师直流电源：通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 8、教师电源低压大电流输出值为40A，输出电流大于10A时，10秒自动关断。 9、220V交流输出为两位带安全门的新国标五孔插座，带有过载保护和电源指示。 10、USB电源输出*2组：为其它用电器提供2组5V电源。 11、网络接口*2组：为教师上网提供方便的网络接口。 12、教师主机上设置好下传给学生端的高低压电源后，可设置倒计时关闭时间，到达倒计时时间后，可切断高压和关闭低压（输出为0）。 13、学生低压交流电源：通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作；限压状态时可在设定值内调节），最小调节单元为1V。 14、学生低压直流电源：通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作；限压状态时可在设定值内调节），最小调节单元为0.1V。 15、学生220V交流电源通过教师主控上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出。 16、选配（风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全）。 17、教师主控电源尺寸:500mm x 260mm x 120mm (W*D* H) | 套 | 1 | 工业
3 | 实验室专用水槽 | 550*450*300（±5mm） | 1、规格：外径尺寸：550mm*450mm*310mm（±5mm），采用优质全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成长方形，槽内底部坡度设计，利于快速排水，且保证槽内不存水。 2、水槽主体四周边沿加大加厚，安装时利于桌柜紧密形成一体。 3、水槽内部四角圆弧过渡设计，整体平整度不大于1.5mm，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽深度不小于310mm不易溅水，90°垂直加深槽体，可容不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。 4、底部排水装置由分别采用全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成型的排水盖、锥形过滤网、下水口和锁紧螺母组成。 | 只 | 1 | 工业
4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、水龙头主体采用H63加厚铜管，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。表面高亮度环氧树脂塑粉涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 2、整体高度不小于580mm（±2mm），重量不小于1740g，直管管径不小于Φ26mm*1.2mm（±0.1mm），臂管管径不小于Φ22mm*1.2mm（±0.1mm），鹅颈管管径不小于Φ19mm*1.0mm（±0.1mm），可360°旋转，固定底座直径不小于55mm（±0.1mm），底座锁母与台面中间添加齿形止退垫与台面安装牢固，连接后不易松动稳定性强。 3、开关手柄采用PP塑料，符合人体工学设计，开闭方式为旋钮平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应轻便无卡阻，旋钮与陶瓷阀芯通过阀杆连接，可90°旋转，使用寿命开关不少于67万次，稳定性强，不易松动。 | 套 | 1 | 工业
5 | 升降折叠水龙头 | 双口 | 1、鹅颈式双联实验室专用水嘴：鹅颈出水嘴采用直径25mm加厚铜管弯制成型，铜管外表涂有具有耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射等特点的高亮度环氧树脂塑粉。 2、龙头开关：采用高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，启闭寿命经过67万次寿命试验后，阀芯中部件无断裂，无卡阻，无渗漏，试验完成后阀芯上下游密封性能符合国家标准。 3、出水咀：采用铜质螺纹式加工，方便拆卸安装，可配备强冲洗水咀和泡沫水咀。 4、开关手柄：采用PP塑料，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应轻便无卡顿，与阀杆连接后不易松动，稳定性强。 5、出水主管：主体采用直径25mm（±0.1mm）加厚铜管加工，铜管外表涂有具有耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射等特点的高亮度环氧树脂塑粉。上部两个出水鹅颈式水嘴插进两根出水主管内，便于抽拉旋转；下部与进水主管铰链式连接。相关连接处设置多层耐磨、耐疲劳O型密封圈，防止漏水。 6、使用方式：两个出水鹅颈总成可以向前折叠，不用时掩藏在水槽柜内，节约室内空间。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 套 | 12 | 工业
6 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 | 套 | 12 | 工业
7 | 多功能柱 | 360*245*735（±5mm） | 规格：≥360mm×245mm×735mm（±5mm） 整体采用实验室专用PP塑料，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 24 | 工业
8 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25mm阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 工业
9 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 工业

## 生物准备室2装备
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
生物准备室2装备
1 | 挡水条 | 1200*100*12.7mm（±2mm） | 采用实验室专用理化板制作 | 个 | 1 | 工业
2 | 实验室专用水槽 | 800*460*325（±5mm） | 1、规格：外径尺寸：≥800mm×460mm×325mm（±5mm），采用优质全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成长方形，槽内底部坡度设计，利于快速排水，且保证槽内不存水。 2、水槽主体四周边沿加大加厚，安装时利于桌柜紧密形成一体。 3、水槽内部四角圆弧过渡设计，整体平整度不大于1.5mm，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽深度不小于310mm不易溅水，90°垂直加深槽体，可容不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。 4、底部排水装置由分别采用全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成型的排水盖、锥形过滤网、下水口和锁紧螺母组成。 | 只 | 1 | 工业
3 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、水龙头主体采用H63加厚铜管，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。表面高亮度环氧树脂塑粉涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 2、整体高度不小于580mm（±2mm），重量不小于1740g，直管管径不小于Φ26mm*1.2mm（±0.1mm），臂管管径不小于Φ22mm*1.2mm（±0.1mm），鹅颈管管径不小于Φ19mm*1.0mm（±0.1mm），可360°旋转，固定底座直径不小于55mm（±0.1mm），底座锁母与台面中间添加齿形止退垫与台面安装牢固，连接后不易松动稳定性强。 3、开关手柄采用PP塑料，符合人体工学设计，开闭方式为旋钮平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应轻便无卡阻，旋钮与陶瓷阀芯通过阀杆连接，可90°旋转，使用寿命开关不少于67万次，稳定性强，不易松动。 | 套 | 1 | 工业
4 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750（±5mm） | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂塑粉喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm（±1mm）,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度冷轧钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 5、≥4个五孔插座。 | 组 | 1 | 工业
5 | 实验室专用洗眼器 | 双眼 | 1、出水头：出水头由模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，去除水中杂质，出水经缓压处理呈泡沫柱状。通过U型金属水管左右连接在主金属水管上，组成一个双口洗眼器，用于洗脸及清洁眼睛。 2、防尘盖：PP 材质，卡在出水头上,使用时自动被水冲开。 3、开关：通过捏下钳式塑料手柄，压下带回位簧的柱塞阀门，水流快速流出 ，松开手柄，水流自动切断。 4、软管：供水软管直径长度根据需要配置，由软性PVC内管外覆不锈钢丝网和外包裹PE管一体组成，具有有效防止折弯、划手、生锈、磨损等特点。 5、标准件:采用国标金属镀铬防锈、防腐蚀连接件连接。 | 付 | 1 | 工业
6 | 滴水架 | PP | 1、背板：采用ABS一级新料一体注塑成L型，尺寸:550mm×400mm×110mm（±5mm），具有优越的耐老化与抗菌抗腐蚀性，整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，紧固耐用。 2、滴水棒：背板上预留27个插孔位，可嵌入27个滴水棒。滴水棒采用ABS一级新料一体注塑成型，安装后呈40°仰角，便于器皿倒扣放置，轻易拆装、省时方便。 3、排水管：背板底部凸出倾斜台阶设计，台阶中间内侧设有排水孔，接上塑料排水软管后可迅速排走废水。 | 组 | 1 | 工业
7 | 器材存储设备 | 1000*500*1970（±10mm） | 1、PP塑料 2、设备：侧板、顶底板采用改性PP塑料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证整体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP塑料注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、把手：采用经过改性PP塑料注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、铰链：采用经过射出成型的PP塑料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP塑料 9、备注：可以用于各种器材的储存，如玻璃器皿、实验器材等。 | 个 | 30 | 工业

## 物理吊装实验室1和物理教室2（共两间）装备
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
物理吊装实验室1和物理教室2（共两间）装备
1 | 教师演示电源 | 500*260（±5mm） | 部件：由钢制壳体、触摸屏、控制器、电源、接触器、断路器、插座、绿色启动按钮和红色急停开关等主要部件组成。 1.规格：500*260mm（±5mm）外形尺寸，通过钢板焊接打磨工序，并喷涂环氧树脂塑粉粉末喷涂高温固化。 2.总电源部分：教师演示台配备1个总断路器和4个分断路器，其中总断路器作用是控制整个教师演示台的电源；总电源后分4各分断路器，分断路器的电源输出到各独立学生组别，可以独立控制4个组的电源。 3.触摸屏：教师演示台配备十英寸触摸显示屏，触摸屏集成各系统，可以独立选中需要控制的系统。 4.启动功能：当教师演示台处于关机状态，按下绿色启动按钮，系统启动 ，触摸屏立即进入初始屏页面。 5.停止功能：停止可分为紧急停止和自动关机；当情况紧急需要马上关闭所有输出的电源，可以按下教师演示台上的红色急停开关，系统将立即断电；正常情况关机可以通过触摸屏内的关机按钮，按下关机后系统延时几秒钟自动关闭。 6.大电流：输出通过圆孔插座，可以通过插头快速取电，按下屏幕内的大电流按键，大电流输出口可以输出9V 20A电源，10s后自动关断。 7.恒压直流输出：输出通过圆孔插座，可以通过插头快速取电，通过屏幕内各系统内的教师低压控制恒压直流的输出，输出1.25V-24V，分辨率0.1V可调，额定电流2.5A。 8.恒压交流输出：输出通过圆孔插座，可以通过插头快速取电，通过屏幕内各系统内的教师低压控制恒压交流流的输出，输出1V-24V，分辨率1V可调，额定电流2.5A。 9.网络接口：可扩展延长网络接口，当外部网线直接接到教师演示台内部，此接口可以作为网线的延伸。 10.AC220V插座：输出为AC220V，通过国标插座输出，当教师演示台通电后，插座即通电。 | 套 | 2 | 工业
2 | 顶装智能控制平台 | 定制 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 2 | 工业
3 | 远程控制系统 | 定制 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 套 | 2 | 软件与信息技术服务业
4 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 套 | 2 | 软件与信息技术服务业
5 | 顶部多模块电源供应装置 | DN235mm×110mm（±5mm） | 外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0～24V低压电源、网络接口安装位置。 | 个 | 24 | 工业
6 | 模块储藏装置 | DN390mm×140mm（±5mm） | 采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm×140mm（±1mm），材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 | 24 | 工业
7 | 24V电源供应模块 | 定制 | 带有1个USB接口电源、网络接口1个。低压1.5V-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A，低压0V-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。 | 个 | 48 | 工业
8 | 学生端调节终端 | DN50mm（±5mm） | 带两块DN50mm（±5mm）尺寸面板，供学生调节使用 1、数字仪表盘用于展示学生电流电源； 2、采用面板上的数字按键进行电源电压的调节； 3、采用面板上的数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整； | 个 | 48 | 工业
9 | 伸缩线束 | 定制 | 1、配备220V电源线，导线规格为0.3mm²，线芯数量3根；线芯颜色分别为红色、黄色、蓝色，单根线芯长度均为≥1m。 2、网络线缆：采用国际标准网线配置，配置网线2根，单根长度≥1m。 | 项 | 24 | 工业
10 | 智能升降系统 | 490mm×390mm×150mm（±5mm） | 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥490mm×390mm×150mm（±5mm），表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μm,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度≥350mm，适合不同高度房间。 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 | 个 | 24 | 工业
11 | 综合布线 | 国标 | ≥2.5mm²电线，给学生低压电源供电；≥0.5mm²屏蔽电源线 | 项 | 2 | 工业
12 | 安装支架 | 国标 | 1、支架：采用镀锌钢板材质，规格50mm×25mm，板材厚度0.6mm，总供货长度不低于10m。 | 间 | 2 | 工业
13 | 安装辅件 | 定制 | 安装辅件: 1、吊框：数量1套。 2、膨胀螺栓四件套：配置1套，适配配套支架安装使用。 3、配套螺母、平垫圈：各配置2个，满足支架安装配套使用。 4、丝杆：材质为冷镦钢，规格：M8，总长度不小于15m。 | 间 | 2 | 工业

## 物理热学实验室3装备
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
物理热学实验室3装备
1 | 学生安全电源 | 92*152mm（±5mm） | 1、工作环境：温度～10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000m 2、预留220V交流输出的插座安装孔 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥49mm×24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5V～24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1V～24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 个 | 24 | 工业
2 | 教师演示电源 | 500*260*120（±5mm） | 1、输入电源：AC220V±10%，频率50Hz。 2、工作环境：温度-10ºC~+40ºC，相对湿度<85％（25ºC），海拔<4000M 。 3、教师演示台：配备总漏电保护开关和分组保护开关，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便。 4、教师智能控制系统：采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源和对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色触摸屏控制，采用高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源控制均可在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏、更简便、更直观。 5、教师智能控制系统：系统内置3个用户选择，3个用户可以分别设置不同的密码，可同时满足用户多人管理需求；液晶屏内附带使用说明和时钟显示，方便教师操作和时间管理。 6、教师交流电源：通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 7、教师直流电源：通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 8、教师电源低压大电流输出值为40A，输出电流大于10A时，10秒自动关断。 9、220V交流输出为两位带安全门的新国标五孔插座，带有过载保护和电源指示。 10、USB电源输出*2组：为其它用电器提供2组5V电源。 11、网络接口*2组：为教师上网提供方便的网络接口。 12、教师主机上设置好下传给学生端的高低压电源后，可设置倒计时关闭时间，到达倒计时时间后，可切断高压和关闭低压（输出为0）。 13、学生低压交流电源：通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作；限压状态时可在设定值内调节），最小调节单元为1V。 14、学生低压直流电源：通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作；限压状态时可在设定值内调节），最小调节单元为0.1V。 15、学生220V交流电源通过教师主控上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出。 16、选配（风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全）。 | 套 | 1 | 工业
3 | 实验室专用水槽 | 550*450*310（±5mm） | 1、规格：外径尺寸：550mm*450mm*310mm（±5mm），采用优质全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成长方形，槽内底部坡度设计，利于快速排水，且保证槽内不存水。 2、水槽主体四周边沿加大加厚，安装时利于桌柜紧密形成一体。 3、水槽内部四角圆弧过渡设计，整体平整度不大于1.5mm，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽深度不小于310mm不易溅水，90°垂直加深槽体，可容不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。 4、底部排水装置由分别采用全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成型的排水盖、锥形过滤网、下水口和锁紧螺母组成。 | 只 | 1 | 工业
4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、水龙头主体采用H63加厚铜管，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。表面高亮度环氧树脂塑粉涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 2、整体高度不小于580mm（±2mm），重量不小于1740g，直管管径不小于Φ26mm*1.2mm（±0.1mm），臂管管径不小于Φ22mm*1.2mm（±0.1mm），鹅颈管管径不小于Φ19mm*1.0mm（±0.1mm），可360°旋转，固定底座直径不小于55mm（±0.1mm），底座锁母与台面中间添加齿形止退垫与台面安装牢固，连接后不易松动稳定性强。 3、开关手柄采用PP塑料，符合人体工学设计，开闭方式为旋钮平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应轻便无卡阻，旋钮与陶瓷阀芯通过阀杆连接，可90°旋转，使用寿命开关不少于67万次，稳定性强，不易松动。 | 套 | 1 | 工业
5 | 实验室专用水槽 | 440*340*200（±5mm） | 1、规格：外径尺寸：440mm×340mm×200mm（±5mm），采用优质全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成长方形，槽内底部坡度设计，利于快速排水，且保证槽内不存水。 2、水槽主体四周边沿加大加厚，安装时利于桌柜紧密形成一体。 3、水槽内部四角圆弧过渡设计，整体平整度不大于1.5mm，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽深度不小于310mm（±2mm）不易溅水，90°垂直加深槽体，可容不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。 4、底部排水装置由分别采用全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成型的排水盖、锥形过滤网、下水口和锁紧螺母组成。 | 只 | 8 | 工业
6 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、水龙头主体采用H63加厚铜管，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。表面高亮度环氧树脂塑粉涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 2、整体高度不小于580mm（±2mm），重量不小于1740g，直管管径不小于Φ26mm*1.2mm（±0.1mm），臂管管径不小于Φ22mm*1.2mm（±0.1mm），鹅颈管管径不小于Φ19mm*1.0mm（±0.1mm），可360°旋转，固定底座直径不小于55mm（±0.1mm），底座锁母与台面中间添加齿形止退垫与台面安装牢固，连接后不易松动稳定性强。 3、开关手柄采用PP塑料，符合人体工学设计，开闭方式为旋钮平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应轻便无卡阻，旋钮与陶瓷阀芯通过阀杆连接，可90°旋转，使用寿命开关不少于67万次，稳定性强，不易松动。 | 套 | 8 | 工业
7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 工业
8 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 工业

## 化学实验室（两间）装备
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
化学实验室（两间）装备
1 | 落地式紧急冲淋 | 立式 | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 套 | 2 | 工业
2 | 万向抽风装置 | 90*150*45（±2mm） | 万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸≥90mm×150mm×45mm（±2mm），左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理 | 套 | 48 | 工业
3 | 升降折叠水龙头 | 双口 | 1、鹅颈式双联实验室专用水嘴：鹅颈出水嘴采用直径25mm加厚铜管弯制成型，铜管外表涂有具有耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射等特点的高亮度环氧树脂塑粉。 2、龙头开关：采用高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，启闭寿命经过67万次寿命试验后，阀芯中部件无断裂，无卡阻，无渗漏，试验完成后阀芯上下游密封性能符合国家标准。 3、出水咀：采用铜质螺纹式加工，方便拆卸安装，可配备强冲洗水咀和泡沫水咀。 4、开关手柄：采用PP塑料，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应轻便无卡顿，与阀杆连接后不易松动，稳定性强。 5、出水主管：主体采用直径25mm（±0.1mm）加厚铜管加工，铜管外表涂有具有耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射等特点的高亮度环氧树脂塑粉。上部两个出水鹅颈式水嘴插进两根出水主管内，便于抽拉旋转；下部与进水主管铰链式连接。相关连接处设置多层耐磨、耐疲劳O型密封圈，防止漏水。 6、使用方式：两个出水鹅颈总成可以向前折叠，不用时掩藏在水槽柜内，节约室内空间。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 套 | 24 | 工业
4 | 教考一体终端 | 定制 | 整机收纳尺寸≥568mm*120mm*399mm（±5mm），整机工作尺寸≥568mm*380mm*760mm（±5mm）; 部件材质工艺说明：1.摄像头支架：材质为铝合金，采用特殊工艺氟碳漆进行喷漆表面处理，耐候性强，耐化学腐蚀，自洁性佳，长期保持设备美观。 2.屏幕支架和底座：材质为钢制，表面环氧树脂喷涂处理，稳定性强，耐酸碱性优良，力学性能优异，确保设备稳固耐用。 功能说明： 一、视频采集终端：1.三维立体采集：系统配备三路视频采集——侧拍、顶拍、正拍，实现全方位无死角的立体监控，确保实验操作的每一个细节都被精确捕捉。 2.高清画质与海量存储：≥400万像素，提供1920×1080的分辨率，支持每秒25帧的视频采集速度，确保实验过程的连贯性与完整性。 3.高效视频处理：支持H.265、H.264H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）等多种视频压缩标准。 4.智能编码技术：H.264:支持；H.265:支持。 5.安全保障：具备遮挡报警，网络监测。 6.接入标准兼容性强：遵循ONVIF、CGI、GB/T28181等国际与国家标准，轻松融入各种视频监控网络。 二、显示采集终端： 1.强劲处理器：搭载6核处理器，频率≥1.8GHz，提供快速流畅的操作体验。 2.大容量存储：配备≥4G RAM+32G存储空间，确保系统运行稳定，保障考试数据存储的安全性。 3.高清显示屏：采用≥15英寸IPS显示屏，分辨率≥1920*1080。 三、基础集成系统： 1.一体化设计：支架、主机、屏幕、摄像头等组件不可拆卸，确保结构稳固。 2.便携式设计：简洁的220V电源接口、网络接口及两个USB接口，方便快速部署和使用。 3.智能摄像头支架：摄像头支架在展开时自动定位至取景位置，收纳时自动复位，操作便捷。防误碰设计：摄像头在打开状态下若遭遇误碰，支架将自动恢复至正常取景位置，确保实验过程的准确性。其中侧拍能自动升降≥66mm行程 4.视角灵活调整：屏幕倾斜调节范围：0-20°，高度调节行程：0-25mm，可根据学生视角进行前后与上下调整，满足不同身高和视角的需求。支架俯视角高度≥685mm，适应不同实验环境。 5.高品质材质：铝合金型材表面氟碳漆处理：耐候性强，耐化学腐蚀，自洁性佳，长期保持设备美观。纤维增强塑料底座：稳定性强，耐酸碱性优良，力学性能优异，确保设备稳固耐用。 | 套 | 2 | 工业
5 | 实验教学云服务平台 | 定制 | 二、实验教学云服务平台系统：系统登录：系统支持账号密码、手机验证码登录。 个人中心：1.系统支持修改手机号，头像，密码等个人资料。 备课管理：1.支持突破地域空间限制，教师随时随地登录，围绕实验课程开展教学设计。 2.支持根据课堂需要，导入视频，图片等教学资源，从系统内置题库选择试题或自行设置试题。 3.支持查看备课记录。 4.支持查看收藏教案，针对教案进行复用备课。 题库管理：系统支持教师自行导入实验实操试题，填写评分标准。 视频资源：系统内置初高中理化生学科实验操作视频资源，供教师查看学习。 实验标准：系统内置初高中理化生学科实验标准，含基础信息，实验步骤，评分要点等内容，供教师查看学习。 学案交流：系统为用户提供学案交流平台，支持用户查看其他学校的教师公开的备课资源，可进行点赞，收藏、评论操作 | 项 | 2 | 软件与信息技术服务业
6 | 实验课堂教学管理系统 | 定制 | 三、实验课堂教学管理系统： 1、课堂教学系统：系统登录，支持通过账号密码方式登录系统。 同步资源：支持同步云上备课资源，如试题、教案资源、标准视频。 白板功能：支持教师使用移动端进行板书教学，可进行白板图画，清屏等操作。 大屏教学：支持教师通过移动终端将教学资源同步投屏至教室智慧大屏。 实操测评：支持发起实验操作测评，教师进行实验操作示范，全程录制操作视频，教师可当堂回放点评。 随堂提问：系统支持大屏显示课前准备的练习题，如选择题，填空题等。 课堂巡视：系统支持通过课堂巡视功能查看摄像头画像。 2、讲台终端系统：实操录制，系统支持接收教师端下发实操试题，录制实验过程。 回看点评：系统支持接收教师端下发回看实操视频，并对操作进行评分。 | 项 | 2 | 软件与信息技术服务业
7 | 移动储能终端 | 470×630×1010（±10mm） | 一.储能终端 1.规格尺寸：470×630×1010mm（±10mm），整体水槽分段式设计，上半部分水槽下半部分为柜体； 2.水槽靠人面弧度设计，上口内径宽度≥395mm，上口内径最大长度≥400mm，水槽最低处深度≥210mm，最高处深度≥200mm，水槽底面坡度设计。 3.水槽两侧有透明挡板，挡板的有效高度135mm（±5mm）。水槽底部有2级过滤网，一层平面初滤不锈钢过滤网板，尺寸320×90mm（±5mm），可拆卸清理维护，二层兜式细过滤网，可以过滤细小杂物； 4.钣金壳体：材质为≥1.2mm高强度钢板，表面环氧喷涂。 5.前门：材质为≥1mm高强度钢板，表面环氧喷涂，并贴有装饰标识。后门：材质为不小于1mm高强度钢板，表面环氧喷涂，并贴有装饰标识。 6.电路控制系统：PCBA板。 7.定向轮：底部前方安装2个1寸低重心定向轮，用于整机移动时推动，轮体材质是聚氨酯，具有静音效果。 8.万向轮：底部后方安装2个直径≥30mm的万向球轮，用于整机移动时推动，球体的材质是尼龙，具有静音效果。 9.净水箱：采用一体化集成水箱，容量≥8L，用于储存净水。 10.废水箱：采用一体化集成水箱，容量≥8L，用于储存废水。 11.水路系统：由静音隔膜泵、排水泵、液位传感器、水管配件组成； 11.1静音隔膜泵：流量1L/分钟，工作电压DC24V，配压力开关可以和水龙头形成联动，打开水龙头隔膜泵自动启动自动出水，关闭水龙头会自动关闭隔膜泵。 11.2液位传感器：量程≥250mm，工作电压DC24V，2个液位传感器分别安装在净水箱和废水箱里面，液位信号输出到电路控制系统，可以实时监控每个水箱的水位。 二.多源集成控制装置 1.三合一储能系统：集成储水、储电、空气净化于单机系统 全链路智能调度：支持上水下水流协同控制算法，实时监测废水和净水的水量；充电和低电量保护功能，精准分配输出的交流直流电压；空气净化功能，三档式风量调节，实时监控滤芯使用状态。 2.交互操作 通过触摸屏，可实现人机交互操作界面；有无线连接功能，可以与主控器无线连接通讯。 三.双联龙头 1.主体材质为加厚铜管，主管管径不小于25mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头。 3.实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径不小于50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。 4.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。" 四.电源输出模块：电源输出模块有外壳、底座、显示屏、操作面板、开关电源、控制电路板、吸风罩，五孔插座组成； 1.外壳：材质为≥1.0mm高强度钢板，表面环氧喷涂。 2.底座：材质为≥5mm高强度钢板，表面环氧喷涂,底部有防滑垫。 3.操作面板：3.5寸液晶面板触摸屏，屏幕视窗尺寸70×45mm（±5mm）；交流电源通过数字键盘直接选取1~36V电压，最小调节单元可达1V，额定电流1.38A;直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围1.5~36V电压，分辨率可达0.1V，额定电流1.38A；有1个USB和1个TYPE-C接口。 4.开关电源：输入AC100-250V，输出36V/1.38A/50W。 5.控制电路板：尺寸120×120×20mm（±5mm）； 6.吸风罩：尺寸110×75×75mm（±5mm），和电源输出模块为一体式设计，材质为ABS工程塑料注塑成型，吸风罩的吸风口设有均匀吸风孔，吸风罩可以90°旋转。 五.空气过滤器组件：空气过滤器组件由风箱外壳、滤芯、盖板、拉线盒、风机、消音棉、伸缩管组成； 1.风箱外壳：采用3mmPP板材焊接而成； 2.滤芯：采用钣金封装，材质为不小于1mm高强度钢板，表面环氧喷涂，滤芯滤料是含有化学试剂的活性炭粉料，可过滤吸风实验过程中产生的化学气体成分； 3.盖板:采用2mm厚的高强度钢板，表面环氧喷涂，盖板可以打开方便更换滤芯。 4.拉线盒：拉线盒用于收缩伸缩管。 5.风机：工作电压DC24V，风机的通风量是300立方米/小时。 6.消音棉：用于降低风机的噪音，并可均匀排风出风。 7.伸缩管：尼龙材质。 六.水电连接终端 1.规格尺寸：470×230×75mm（±5mm） 2.集成一体式模块设计，由地插、地插安装板、地插安装盒、90度万向弯头、快速接头组成；滑盖式设计，用于连接电源插座插头和水管接头；地插安装板上有定位槽，用于定位设备底部的万向轮。 | 个 | 2 | 工业
8 | 桁架 | 248*310*12400（±5mm） | 采用30*30*2mm（±0.1mm）镀锌方管焊接成型，整体尺寸为248*310*12400mm（±5mm）（尺寸可根据现场情况定制）每隔一米焊接斜支撑，增强整体结构牢固稳定，每组桁架承重500KG，桁架两端采用50*50*5mm（±0.1mm）三角铁固定墙体或梁上,桁架顶部采用吊丝或角铁固定顶部。包含辅料：高强螺栓、螺母垫片、焊条、防锈底漆 | 组 | 4 | 工业
9 | 教师演示电源 | 500*260（±5mm） | 部件：由钢制壳体、触摸屏、控制器、电源、接触器、断路器、插座、绿色启动按钮和红色急停开关等主要部件组成。 1.规格：500*260mm（±5mm）外形尺寸，通过钢板焊接打磨工序，并喷涂环氧树脂塑粉粉末喷涂高温固化。 2.总电源部分：教师演示台配备1个总断路器和4个分断路器，其中总断路器作用是控制整个教师演示台的电源；总电源后分4各分断路器，分断路器的电源输出到各独立学生组别，可以独立控制4个组的电源。 3.触摸屏：教师演示台配备十英寸触摸显示屏，触摸屏集成各系统，可以独立选中需要控制的系统。 4.启动功能：当教师演示台处于关机状态，按下绿色启动按钮，系统启动 ，触摸屏立即进入初始屏页面。 5.停止功能：停止可分为紧急停止和自动关机；当情况紧急需要马上关闭所有输出的电源，可以按下教师演示台上的红色急停开关，系统将立即断电；正常情况关机可以通过触摸屏内的关机按钮，按下关机后系统延时几秒钟自动关闭。 6.大电流：输出通过圆孔插座，可以通过插头快速取电，按下屏幕内的大电流按键，大电流输出口可以输出9V 20A电源，10s后自动关断。 7.恒压直流输出：输出通过圆孔插座，可以通过插头快速取电，通过屏幕内各系统内的教师低压控制恒压直流的输出，输出1.25V-24V，分辨率0.1V可调，额定电流2.5A。 8.恒压交流输出：输出通过圆孔插座，可以通过插头快速取电，通过屏幕内各系统内的教师低压控制恒压交流流的输出，输出1V-24V，分辨率1V可调，额定电流2.5A。 9.网络接口：可扩展延长网络接口，当外部网线直接接到教师演示台内部，此接口可以作为网线的延伸。 10.AC220V插座：输出为AC220V，通过国标插座输出，当教师演示台通电后，插座即通电。 | 套 | 2 | 工业
10 | 通风矢量控制系统 | 定制 | 风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V；输出功率：7.5Kw 13A；3.输入额定频率：50/60Hz；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：0~600Hz；6.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 套 | 2 | 工业
11 | 顶装智能控制平台 | 定制 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 2 | 工业
12 | 远程控制系统 | 定制 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 2 | 软件与信息技术服务业
13 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 2 | 软件与信息技术服务业
14 | 活动式学生端抽风装置 | 定制 | 主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求 | 套 | 48 | 工业
15 | 吊装式通风系统 | 定制 | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 套 | 24 | 工业
16 | 室外行程通风系统 | 定制 | 1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2、规格：定制风管，满足实验室通风要求， 3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 2 | 工业
17 | 防腐风机 | 5.5kw | 功率：7.5KW。风量：10602-21204m3/h。风压：1550-984Pa。 | 台 | 2 | 工业
18 | 风机控制线 | 定制 | 2.5mm²*3+1.5mm²*2 | 套 | 2 | 工业
19 | 活性炭废气处理器 | 定制 | 活性炭废气处理器，处理风量：9000m3/h。 ①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。 ②、检查门开启方便，密封严密。 ③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。 | 台 | 2 | 工业
20 | 摇臂升降动力系统 | 定制 | 采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：199*126*116mm（±1mm）、271*166*34mm（±1mm）、162*72*32mm（±1mm），保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 | 套 | 24 | 工业
21 | 自动控制系统 | 定制 | 集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。 | 套 | 24 | 工业
22 | 主体结构系统 | 定制 | 两侧采用1200*200*35mm（±1mm）铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚冷轧钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 套 | 24 | 工业
23 | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 550*85*240（±5mm） | 分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。 | 套 | 24 | 工业
24 | 智能摇臂升降系统 | 定制 | 由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。 | 套 | 24 | 工业
25 | 学生电源系统 | 定制 | 包含：低压交流0V～24V输出1组、直流1.5V～24V输出1组、输交流220V插座2个、USB输出5V电源1组。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥45mm×20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 3、学生交流电源通过上下键0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 48 | 工业
26 | 供应端口 | 定制 | 1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象； 2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 | 套 | 48 | 工业
27 | 故障显示系统 | 定制 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥145mm×20mm（±1mm），配置LED故障灯≥1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 24 | 工业
28 | 废水存储过滤系统 | 定制 | 由水过滤箱和排水装置组成。尺寸≥280mm×330mm×290mm（±1mm）。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。 | 套 | 24 | 工业
29 | 给水系统 | 定制 | 采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 | 套 | 2 | 工业
30 | 排水系统 | 定制 | 采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 | 套 | 2 | 工业
31 | 电源供应线路 | 2.5mm² | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 套 | 2 | 工业
32 | 智能控制系统线路 | 1mm² | 采用1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 | 套 | 2 | 工业
33 | 安装辅件 | 定制 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 2 | 工业

## 化学准备室兼药品室&化学危化品室装备
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
化学准备室兼药品室&化学危化品室装备
1 | 挡水条 | 1200*100*12.7mm（±2mm） | 采用实验室专用理化板制作 | 个 | 1 | 工业
2 | 实验室专用水槽 | 800*460*325（±5mm） | 1、规格：外径尺寸：800mm×460mm×325mm（±5mm），采用优质全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成长方形，槽内底部坡度设计，利于快速排水，且保证槽内不存水。 2、水槽主体四周边沿加大加厚，安装时利于桌柜紧密形成一体。 3、水槽内部四角圆弧过渡设计，整体平整度不大于1.5mm，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽深度不小于310mm不易溅水，90°垂直加深槽体，可容不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。 4、底部排水装置由分别采用全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成型的排水盖、锥形过滤网、下水口和锁紧螺母组成。 | 只 | 1 | 工业
3 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、水龙头主体采用H63加厚铜管，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。表面高亮度环氧树脂塑粉涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 2、整体高度不小于580mm（±2mm），重量不小于1740g，直管管径不小于Φ26mm*1.2mm（±0.1mm），臂管管径不小于Φ22mm*1.2mm（±0.1mm），鹅颈管管径不小于Φ19mm*1.0mm（±0.1mm），可360°旋转，固定底座直径不小于55mm（±0.1mm），底座锁母与台面中间添加齿形止退垫与台面安装牢固，连接后不易松动稳定性强。 3、开关手柄采用PP塑料，符合人体工学设计，开闭方式为旋钮平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应轻便无卡阻，旋钮与陶瓷阀芯通过阀杆连接，可90°旋转，使用寿命开关不少于67万次，稳定性强，不易松动。 | 套 | 1 | 工业
4 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750（±5mm） | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂塑粉喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度冷轧钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 5、≥4个五孔插座。 | 组 | 1 | 工业
5 | 滴水架 | PP | 1、背板：采用ABS一级新料一体注塑成L型，尺寸:550mm×400mm×110mm（±1mm），具有优越的耐老化与抗菌抗腐蚀性，整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，紧固耐用。 2、滴水棒：背板上预留27个插孔位，可嵌入27个滴水棒。滴水棒采用ABS一级新料一体注塑成型，安装后呈40°仰角，便于器皿倒扣放置，轻易拆装、省时方便。 3、排水管：背板底部凸出倾斜台阶设计，台阶中间内侧设有排水孔，接上塑料排水软管后可迅速排走废水。 | 组 | 1 | 工业
6 | 通风设备 | 1500*850*2350（±10mm） | 1、结构组合：采用三段组合式，上部（通风），中间（操作），下部（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳设计。 2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度冷轧钢板，表面经环氧树脂塑粉喷涂处理。 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：采用≥30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 | 台 | 1 | 工业
7 | 单一器材储存设备 | 900*510*2000（±10mm） | 1、门类型：双开门 2、单一器材储存设备外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂塑粉粉末喷涂，烘热固化处理。 3、单一器材储存设备体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设≥h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5、柜中部有≥3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。 6、柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10～+70）摄氏度，无火花静电，当单一器材储存设备通电前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10、电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用≥Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12、温湿度报警装置： 12.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 12.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10～70℃，湿度启控0～99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 12.3集时控开关、温湿度值于一体的≥4.3英寸嵌入式一体化触摸屏，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 12.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 13、配备接地装置实现完全接地。 | 个 | 3 | 工业
8 | 隔离储存设备 | H1650*W1090*D460（±10mm） | 1、设备采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过完全焊接，非铆接的构造结识牢固，延长使用寿命，并且由于减少了空隙，能够在火灾中提供更多的保护。 2、采用双层钢板结构，两层钢板之间相隔有≥35mm的空气绝缘层，可有效隔离热源，柜子内外经酸洗磷化后进行环氧树脂塑粉粉末静电喷涂，烘热固化处理。 3、中部配有2块镀锌层板，可上下调节，防液漏，最大可承托400lbs的钢制安全罐。 4、电子密码锁：可实现双人双锁管理，锁具经安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料件制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 5、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 6、设备两侧一上一下装设有防闭火装置的双透气孔；方便空气排散，防止有害气体聚集。 7、设备设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止静电聚集产生火花风险； 8、配备接地装置实现完全接地。 | 个 | 2 | 工业
9 | 校级平台 及系统 | 定制 | 一、系统设置 1、支持“有RFID”和“无RFID”两种系统的配置； 2、支持是否使用智能秤的配置； 二、基础信息管理 1、支持系统基础数据的新增、编辑、启用/禁用、查询，包括：角色、用户、实验、实验室、仓库、班级、危化品库、器耗材库； 2、支持查询仓库器耗材出入库明细记录； 三、层级监管 1、支持按校查看学校实验室数量、各年级各科目实验计划、各年级各科目实验完成率、器材损坏排行、危化品使用量排行； 四、借还管理 1、支持“演示实验”和“学生实操”两种不同类型实验的不同预约方式，并根据不同的实验类型，自动计算借用器耗材的数量； 2、支持一次预约多个实验室、多个时段、多个实验、多个班级； 3、支持多类角色预约，包括：学生、任课老师、实验室管理员； 4、支持对实验预约申请进行审批和退回； 5、支持通过小推车、移动平板、智能秤自动识别器耗材和危化品，并对借还的器耗材计数，对多借多还、漏借漏还、错借错还进行提醒； 五、实验计划管理 1、查看并管理学校实验计划； 六、实验进度管理 1.查看各实验、各科目、各年级、各老师实验计划完成状态； 七、盘点管理 1.支持“无RFID”手动盘点或“有RFID”自动盘点，并更新库存； 2.支持查询、查看盘点记录和盘点明细； 八、低值耐耗品管理 1.支持查看低值耐耗品概览，包括总数量、可用数量、已用/报废数量、各分类数量、各仓库存储数量； 2.支持查询低值耐耗品明细，新增、报废、变更仓库； 3.对损坏或无仓库的低值耐耗品进行统计； 九、固定资产管理 1.支持查看固定资产概览，包括总数量、正常数量、报废数量、资产分布数量、资产总值、历年资产总值、今年新增资产总值； 2.支持查询固定资产明细，新增、报废、变更仓库、变更维保期； 3.对损坏、无仓库、过保、临保的固定资产进行统计； | 套 | 1 | 软件与信息技术服务业
10 | 危化品子系统 | 定制 | 1、支持查看学校危化品概况，包括品类数量、各类危化品数量； 2、支持查看、管理危化品库存、预警值、生产日期、保质期、上下架； 3、支持危化品库存预警； 4、支持查看危化品单笔出入库记录，并对每个危化品出入库数量进行记录和统计； | 项 | 1 | 工业
11 | 智能无感移动设备 | 定制 | 功能参数： 自动识别借还器耗材类别及数量； 配置参数： 1、两层专用层板，层板尺寸≧800mm*400mm，移动设备把手上可放置智能盘点可视化终端，带充电功能、带有4个万向轮； 2、在借还仪器时，仪器放到智能无感移动设备上自动读取设备仪器及仪器数量； 3、设备上带近场天线，天线参数：读写距离 至少保证1-15cm 4、设备带有自动电量报警、电池容量 可充电锂聚合物电池≧8000mAh 待机时间≧100小时，工作时间≧10小时（取决于使用情况和网络环境） 5、材质为底座为金属表面环氧喷涂，主立柱上设有把手，带4个万向轮。 | 个 | 1 | 工业
12 | 智能盘点可视化终端 | 定制 | 功能参数： 内置实验室数字管理App：支持实验器耗材借还审批、领用和归还（自动识别器耗材类别及数量）；查看低值耐耗品、固定资产、危化品明细库存；支持库存盘点； 配置参数： 1、规格尺寸 250.8mm x 152mm x 15mm（±2mm），键盘 1个正面实体键，1个电源键，1个侧面音量键 2、显示屏 8寸，IPS LTPS 分辨率：1920x1200，其中触摸屏 康宁大猩猩玻璃，支持多点触控，支持手套或湿手操作； 3、工业级标准 超长续航，达到IP65工业级三防等级，抗1.5米自然跌落； 4、八核处理器、大容量高速存储，采用安卓7.1系统，八核高速处理器、支持128GB TF卡扩展、机身内存 2GB+16GB/3GB+32GB、CPU频率 Qualcomm 1.8GHz 八核 / Qualcomm 2.0GHz 八核 5、电池容量 可充电锂聚合物电池8000mAh 待机时间>500小时，工作时间>10小时（取决于使用情况和网络环境） 充电时间5-7小时（使用标配电源适配器和数据线） 6、多样化无线通讯功能，集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种无线通讯功能，WLAN 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议, (2.4G/5G双频)；内置天线 7、后置摄像头：1300万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯，前置摄像头，800万像素彩色摄像头 | 个 | 1 | 工业
13 | RFID 电子称量仪 | 定制 | 功能参数： 支持自动识别危化品类别，称取危化品重量，并将数据传输给系统； 配置参数： 1、326*315*451mm（±5mm） 144*124mm（±5mm） ₵125 量程：1000g 秤盘尺寸 144*124mm（±5mm） ₵125 工作电压： DC12-24 功耗≤3W 2、LCD 6位数 14MM（字高） 白色背光 3、采用一体化设计， 秤体支架外壳坚固且整体外形美观 4、天平具有单点及多点校正功能，确保精准度 5、特殊的结构设计，具有过载、倒拉、运送等保护功能 6、RFID整合识读天线、读写及网络通讯模组、内置8路GPIO 7、支持主动、应答及自主触发工作方式 | 个 | 1 | 工业
14 | 超高频空白电子标签 | 30*13（±1mm） | 适配玻璃、塑料等非金属类器耗材 1、产品尺寸 30*13mm（±1mm） 2、有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好。 3、耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱，耐大多数溶剂。 4、可在55-60℃温度范围内长期使用，短期使用可耐65℃高温，可耐-70℃低温，且高、低温时对其机械性能影响很小。 5、气体和水蒸气渗透率低，既有优良的阻气、水、油及异味性能。 6、透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好。 7、无毒、无味，卫生安全性好。 8、读取距离 约1.5m取决于工作环境和读写器 | pcs | 4000 | 工业
15 | 柔性可抗金属标签 | 50*15（±1mm） | 适配金属类器耗材 1、产品尺寸 50*15mm（±1mm）。 2、有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好。 3、耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱，耐大多数溶剂。 4、可在55-60℃温度范围内长期使用，短期使用可耐65℃高温，可耐-70℃低温，且高、低温时对其机械性能影响很小。 5、气体和水蒸气渗透率低，既有优良的阻气、水、油及异味性能。 6、透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好。 7、无毒、无味，卫生安全性好。 8、适用于富含金属和液体的使用环境，它可以封装为任何种类的打印标签、条形码或者图形标签使用，轻薄如纸张的外形使它可以轻松贴在曲面物品上 9、读取距离 约1.5m取决于工作环境和读写器 | pcs | 1000 | 工业
16 | 路由器 | 千兆 | 无线 双频 千兆企业级VPN路由器 1、企业VPN：支持内置AC功能：支持WAN口：2个1000Base-T以太网口 2、LAN口：3个1000Base-T以太网口 3、无线速率：1350Mbps 4、工作频段：802.11n、802.11b/g：2.4Ghz↵802.11ac、820.11a：5G 5、发射功率>23dBM 6、适用面积：120平方米以上 7、整机功耗<20W 8、MTBF>50000H 9、认证：无线电发射设备型号核准证 | 个 | 1 | 工业
17 | 安全防护站 | 430*530*110（±5mm） | 规格：≥430mm×530mm×110mm（±5mm） 含防漏液托盘，PP塑料，注塑成型，载重36KG | 个 | 2 | 工业
18 | 安全防护站 | 28L | 含废液桶，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶 | 个 | 2 | 工业
19 | 安全防护站 | 52升 | 含固废桶，采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 个 | 2 | 工业
20 | 安全防护站 | 600*400*400（±5mm） | 1、含黄沙箱 2、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 3、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。 4、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。 5、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 | 工业
21 | 药品存储设备 | 1000*500*1970（±10mm） | 1、PP塑料 2、设备：侧板、顶底板采用改性PP塑料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证整体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP塑料注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、把手：采用经过改性PP塑料注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、铰链：采用经过射出成型的PP塑料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP塑料 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 19 | 工业
22 | 阶梯药品存储设备 | 1000*500*1970（±10mm） | 1、PP塑料 2、设备：侧板、顶底板采用改性PP塑料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证整体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP塑料注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、把手：采用经过改性PP塑料注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、置物架：上柜配置阶梯置物架，由改性PP塑料一次注塑成型塑料板，经环保胶水粘合梯形结构，台阶下沿均匀镂空，利于空气流动，防止冷凝水过多，滴落到层板上，腐蚀层板。四沿围沿设计，R圆弧倒角，承重力强，美观大方；整体可随意放在合适的隔层上，自由组合各层空间，上面可根据需求放置不同的实验器皿。 8、铰链：采用经过射出成型的PP塑料制成，耐腐蚀性好。 9、螺丝：PP塑料 10、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 5 | 工业
23 | PP离心风机 | 5# | 5#, 功率；2.2KW,风量；3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速；1440转/分,电压：380V | 台 | 1 | 工业
24 | 风帽 | 5# | 5#，PP塑料，具有防雨功能，风阻小。 | 只 | 1 | 工业
25 | 进风口软接头 | 定制 | De500/300*250H（±5mm），软质PVC | 只 | 1 | 工业
26 | 防火阀 | 定制 | 300*250H（±5mm），不锈钢材质 | 只 | 1 | 工业
27 | 室内行程通风管道 | 定制 | 室内管道，采用防腐蚀PP塑料，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s | 项 | 1 | 工业
28 | 室外行程通风管道 | 定制 | 室外管道，采用防腐蚀PP塑料，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s | 项 | 1 | 工业
29 | 风机电缆线、控制线 | 定制 | 4mm²*3+2.5mm²*2 | 项 | 1 | 工业
30 | 智能变频时控控制电箱 | 300*400*200（±5mm） | 电箱尺寸300*400*200（±5mm），内含空开交流接触器散热风扇，变频调速系统:变频器:2.2KW,3个点，时间定时控制系统:含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换 | 套 | 1 | 工业
31 | 耗材及附件 | 定制 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 项 | 1 | 工业
32 | 活性炭废气处理器 | 定制 | 活性炭废气处理器，处理风量：6000m3/h。 ①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。 ②、检查门开启方便，密封严密。 ③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。 | 台 | 1 | 工业

## 化学准备室装备
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
化学准备室装备
1 | 挡水条 | 1200*100*12.7（±2mm） | 采用实验室专用理化板制作 | 个 | 1 | 工业
2 | 实验室专用水槽 | 800*460*325mm（±5mm） | 1、规格：外径尺寸：≥800mm×460mm×325mm（±5mm），采用优质全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成长方形，槽内底部坡度设计，利于快速排水，且保证槽内不存水。 2、水槽主体四周边沿加大加厚，安装时利于桌柜紧密形成一体。 3、水槽内部四角圆弧过渡设计，整体平整度不大于1.5mm（±0.1mm），有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽深度不小于310mm（±2mm）不易溅水，90°垂直加深槽体，可容不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。 4、底部排水装置由分别采用全新高密度聚丙烯一级新料一体注塑成型的排水盖、锥形过滤网、下水口和锁紧螺母组成。 | 只 | 1 | 工业
3 | 三联高低位龙头 | 三联 | 1、水龙头主体采用H63加厚铜管，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。表面高亮度环氧树脂塑粉涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 2、整体高度不小于580mm（±2mm），重量不小于1740g，直管管径不小于Φ26mm*1.2mm（±0.1mm），臂管管径不小于Φ22mm*1.2mm（±0.1mm），鹅颈管管径不小于Φ19mm*1.0mm（±0.1mm），可360°旋转，固定底座直径不小于55mm（±0.1mm），底座锁母与台面中间添加齿形止退垫与台面安装牢固，连接后不易松动稳定性强。 3、开关手柄采用PP塑料，符合人体工学设计，开闭方式为旋钮平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应轻便无卡阻，旋钮与陶瓷阀芯通过阀杆连接，可90°旋转，使用寿命开关不少于67万次，稳定性强，不易松动。 | 套 | 1 | 工业
4 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750（±10mm） | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂塑粉喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm×82mm（±1mm）,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度冷轧钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 5、≥4个五孔插座。 | 组 | 1 | 工业
5 | 滴水架 | PP | 1、背板：采用ABS一级新料一体注塑成L型，尺寸:550mm×400mm×110mm（±2mm），具有优越的耐老化与抗菌抗腐蚀性，整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，紧固耐用。 2、滴水棒：背板上预留27个插孔位，可嵌入27个滴水棒。滴水棒采用ABS一级新料一体注塑成型，安装后呈40°仰角，便于器皿倒扣放置，轻易拆装、省时方便。 3、排水管：背板底部凸出倾斜台阶设计，台阶中间内侧设有排水孔，接上塑料排水软管后可迅速排走废水。 | 组 | 1 | 工业
6 | 通风设备 | 1500*850*2350（±10mm） | 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计。 2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度冷轧钢板，表面经环氧树脂塑粉喷涂处理。 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、设备面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：采用≥30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 | 台 | 1 | 工业
7 | 药品存储设备 | 1000*500*1970（±10mm） | 1、PP塑料 2、设备：侧板、顶底板采用改性PP塑料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证整体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP塑料注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、把手：采用经过改性PP塑料注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、铰链：采用经过射出成型的PP塑料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP塑料 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 12 | 工业
8 | 阶梯药品存储设备 | 1000*500*1970（±10mm） | 1、PP塑料 2、设备：侧板、顶底板采用改性PP塑料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证整体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上视窗部分：内框采用改性PP塑料注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP塑料注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、把手：采用经过改性PP塑料注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、置物架：上柜配置阶梯置物架，由改性PP塑料一次注塑成型塑料板，经环保胶水粘合梯形结构，台阶下沿均匀镂空，利于空气流动，防止冷凝水过多，滴落到层板上，腐蚀层板。四沿围沿设计，R圆弧倒角，承重力强，美观大方；整体可随意放在合适的隔层上，自由组合各层空间，上面可根据需求放置不同的实验器皿。 8、铰链：采用经过射出成型的PP塑料制成，耐腐蚀性好。 9、螺丝：PP塑料 10、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 7 | 工业
9 | PP离心风机 | 5# | 5#, 功率；2.2KW,风量；3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速；1440转/分,电压：380V | 台 | 1 | 工业
10 | 风帽 | 5# | 5#，PP塑料，具有防雨功能，风阻小。 | 只 | 1 | 工业
11 | 进风口软接头 | 定制 | De500/300*250H（±5mm），软质PVC | 只 | 1 | 工业
12 | 防火阀 | 定制 | 300*250H（±5mm），不锈钢材质 | 只 | 1 | 工业
13 | 室内行程通风管道 | 定制 | 室内管道，采用防腐蚀PP塑料，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s | 项 | 1 | 工业
14 | 室外行程通风管道 | 定制 | 室外管道，采用防腐蚀PP塑料，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s | 项 | 1 | 工业
15 | 风机电缆线、控制线 | 定制 | 4mm²*3+2.5mm²*2 | 项 | 1 | 工业
16 | 智能变频时控控制电箱 | 300*400*200（±5mm） | 电箱尺寸不小于300*400*200mm，内含空开交流接触器散热风扇，变频调速系统:变频器:2.2KW,3个点，时间定时控制系统:含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换 | 套 | 1 | 工业
17 | 耗材及附件 | 定制 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 项 | 1 | 工业
18 | 活性炭废气处理器 | 定制 | 活性炭废气处理器，处理风量：2000m3/h。 ①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。 ②、检查门开启方便，密封严密。 ③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。 | 台 | 1 | 工业

## 废水处理设备
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
废水处理设备
1 | 实验室综合废水处理设备 | 3t | 技术参数： 1、主机尺寸规格：1300*750*1600mm＋1500*750*1600mm 2、设备控制方式：PLC+触摸屏 全自动控制 3、处理水质要求：《国家污水综合排放标准》的三级排放标准 4、处理水量：≥3T/D 吨/天） 5、收集水箱配置：≥1500L （PP塑料） 6、设备占地面积：8-10平米 7、设备电源：220V AC 50Hz，进线控制柜固定在墙面离地面 1.5 米 8、设备运行总功率：4KW 9、工作方式：可 24 小时连续工作,无人值守 10、地漏要求：房间布置两个 DN50 或一个 DN75 排水口 一个地漏 11、进水口径/出水口径：DN50-100/DN50 12、自来水进水要求：DN20 自来水管预留 1/2 内牙 13、工作环境：5℃-45℃，避免阳光直射，避免日晒雨淋 14、报警方式：设备声光报警及触摸屏显示 15、水质监测：PH在线监测 | 套 | 1 | 工业
2 | 废水收集池 | 定制 | PP塑料，V=3000L 2300*800*1700 Hmm（±5mm）; 厚度10mm | 1 | 套 | 工业

## 初中物理实验仪器
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
初中物理实验仪器
1 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 2 | 工业
2 | 电动无油静音真空泵 | 适用于中小学实验中的抽气，抽气极限真空≤133Pa。质量3.5kg。含接口、PU管、消音器等 | 台 | 4 | 工业
3 | 两用气筒 | 手持式。钢管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。1. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。2.最低打气压力不小于2.9×105Pa | 个 | 2 | 工业
4 | 抽气盘 | 1． 产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2． 底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3． 钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4． 抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 6． 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 套 | 8 | 工业
5 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm（±5mm）。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 4 | 工业
6 | 水准器 | 1、气泡式,铝制。2、水准泡应安装牢固、清洁透明、刻线清晰均匀、气泡移动平稳、无跳动停滞现象；3、水准器分度值的误差应小于10%，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10%。4、外形尺寸：290mm×17mm×47mm。 | 个 | 4 | 工业
7 | 望远镜 | 双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。 | 个 | 4 | 工业
8 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。 | 个 | 4 | 工业
9 | 透明水槽(圆形或方形) | 长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 个 | 4 | 工业
10 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 个 | 56 | 工业
11 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 套 | 4 | 工业
12 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2． 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3． 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4． 立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 56 | 工业
13 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 套 | 4 | 工业
14 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。4、上下面板均采用厚不小于1mm的冷轧板冲压成型，成型厚度约8mm，表面烤黑漆。其它金属表面均电镀处理。 | 台 | 4 | 工业
15 | 旋转架 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：40mm×25mm×20mm（±2mm），旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 | 套 | 4 | 工业
16 | 学生电源 | 1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。2.额定电流：1.5A。3.空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。4.电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。5.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V。6.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。7.过载保护：当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍间自动关断输出。8.短路保护：当输出电路短路时，仪器自动关断电压输出。8.工作电压：220V 50Hz。9.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：190mm×160mm×95mm。 | 台 | 56 | 工业
17 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。5.直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断 。7.过载保护：交流和直流稳压输出电流在额定电流值的1.05－1.5倍时，自动关断输出。 8.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 台 | 4 | 工业
18 | 调压变压器 | 1、输入电压：交流220V 50Hz。2、输出电压：交流0—250V、连续可调。3、最大输出电流：8A。4、额定功率：2kVA。5、绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。6、空载电源：应小于0.2A。7、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5kV，不带保护接地端子为3kV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不出现飞狐击穿现象。 | 台 | 2 | 工业
19 | 电池盒 | 4个电池盒为1组。1．仪器可放置1节1号电池。外形尺寸81×43×29mm（±2mm）。2．各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。 | 个 | 100 | 工业
20 | 感应圈 | 电子开关式，1、直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W 。2、输出端放电火花距离为100mm 3、火花条数在两条以上 4、可连续工作15分钟 5、箱内装有一对（两根）放电针杆 。 | 台 | 2 | 工业
21 | 演示直尺 | 木材制作，表面平整。最小分度值：1cm。外形尺寸：1000mm×40mm×8mm），全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，印黑色刻度线和红色数字。 | 只 | 2 | 工业
22 | 木直尺 | 1．用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。2．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。3. 漆层色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm（±2mm）。6.全尺刻度累计误差≤2mm。 | 只 | 56 | 工业
23 | 钢直尺 | 200mm,不锈钢制。最小分度值为1mm。 | 只 | 28 | 工业
24 | 钢卷尺 | 2000mm，塑料外壳，有尺带锁紧装置。最小分度值为1mm。 | 盒 | 8 | 工业
25 | 布卷尺 | 30m。布卷尺。外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能。采用全公制，纤维尺带不导电，不生锈，尺带黄色、亚光，尺带宽13mm。 | 盒 | 2 | 工业
26 | 游标卡尺 | 测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。 | 把 | 8 | 工业
27 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。 | 只 | 8 | 工业
28 | 物理天平 | 一、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。二、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 | 台 | 2 | 工业
29 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 56 | 工业
30 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6. 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 4 | 工业
31 | 高精度电子秤 | 1.最大秤量500g ,分度值 0.01g。 2.塑料上下壳，配有调整脚，LED显示。 3.使用电源：干电池。 | 台 | 2 | 工业
32 | 金属钩码 | 50g×10。塑料盒包装。 | 套 | 56 | 工业
33 | 金属钩码 | 200g×4，塑料盒包装。 | 套 | 56 | 工业
34 | 电子停表 | 双层防水，10道以上记忆选择，0.01秒精确度，记忆数据储存成绩 | 块 | 56 | 工业
35 | 机械停钟 | 1、采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝机构。2、盘内附两个刻度图，及两根指针。3、一幅刻度图最小刻度为0.1s，共60个数值；一幅刻度图最小刻度为1分钟。 4、外壳尺寸：约95×85×55mm，重量：约120克。 5、金属外壳，表机能在－10℃到＋40℃温度范围内保持正常工作。 | 块 | 4 | 工业
36 | 日晷 | 赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成。盘面直径250mm；支架为直径4mm铁丝绕制而成，可任意调整角度。 | 个 | 2 | 工业
37 | 条形盒测力计 | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm（±2mm）。3.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 56 | 工业
38 | 条形盒测力计 | 2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm（±2mm）。3.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 4 | 工业
39 | 条形盒测力计 | 1N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm（±2mm）。3.最小刻度：0.02N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 8 | 工业
40 | 圆筒测力计 | 5N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.1N，最大分度值1N上标有数字。 | 个 | 4 | 工业
41 | 平板测力计 | 5N，由对疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N，白色塑料面板或铝板。面板尺寸：170mm×40mm×5mm（±2mm）。 | 个 | 112 | 工业
42 | 圆盘测力计 | 10N，圆盘指针式。产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下予力调正套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板等组成。表面直径约200mm，分度值1N。 | 个 | 4 | 工业
43 | 演示测力计 | 由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品，外形尺寸：310mm×85mm×8mm（±2mm），中间槽孔尺寸：272mm×25mm，刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右左侧刻度线一致。 | 个 | 8 | 工业
44 | 握力计 | 指针式。1、最大秤量130Kg，指针可锁。2、塑料外壳，尺寸：135mm×100mm×20mm（±2mm）。 | 个 | 4 | 工业
45 | 拉力计 | 弹簧可增减。1.产品由木质手柄2个、挂簧架2个及拉簧5根组成。2.金属件表面电镀处理。3.弹簧直径15mm，长250mm（±2mm），密绕。 | 个 | 2 | 工业
46 | 演示电表 | 测量范围：G：-100uA~0~+100uA；DCA：0~200uA、0~0.5A、0~2.5A压降95mV；DCV：0~2.5V、0~10V；电压灵敏度2KΩ/V；精度：2.5级；防外磁场Ⅳ级；阻尼时间：不大于6秒；外形尺寸：270mm×270mm×112mm（±2mm）。 | 只 | 6 | 工业
47 | 数字演示电表 | 1.使用电源：220V 50Hz。2.交、直流电压量程：a.200mV档：0~199.9mV。b.2V档：0~1.9999V。c.20V档：0~19.999V。d.200V档：0~199.99V。e.500V档：0~499.9V。3.交、直流电流量程：a.检流档：0~199.99uA。b.2mA档：0~1.9999mA。c.20mA档：0~19.999mA。d.200mA档：0~199.99mA。e.10A档：0~9.9A。4.LED数码管4位半显示，字高55mm。5.塑料外壳，外形尺寸：288mm×100mm×320mm（±5mm）。 | 只 | 6 | 工业
48 | 数字智能电能表 | 单相。1.电压：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kw.h。2.塑料外壳，尺寸：105mm×45mm×145mm（±2mm）。 | 只 | 2 | 工业
49 | 直流电流表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm（±2mm）。 | 只 | 56 | 工业
50 | 灵敏电流计 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：±300μA内阻。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm（±2mm）。 | 只 | 56 | 工业
51 | 多用电表 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm（±2mm）。重量：0.6kg。 | 只 | 8 | 工业
52 | 密度计 | 1． 标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。 2． 密度范围：0.700～1.000。 3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4． 其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。 | 支 | 56 | 工业
53 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 | 4 | 工业
54 | 空盒气压计 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm（±2mm）。3.全透明外壳。 | 台 | 4 | 工业
55 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm（±2mm）。塑料盒定位包装。 | 套 | 56 | 工业
56 | 立方体组 | 1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为25mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。4.塑料盒包装。 | 套 | 56 | 工业
57 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于110mm×75mm×40mm（±2mm），金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。 | 套 | 56 | 工业
58 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm（±2mm）。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 套 | 4 | 工业
59 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm（±2mm）。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 56 | 工业
60 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成。2、5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N。弹簧直径分别为：1mm、0.9mm、0.8mm、0.6mm、0.5mm。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。 | 组 | 4 | 工业
61 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ110×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于Φ70×90（mm）。2、排气管1个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部。3、浮体附配重物5个，直径49mm、高17mm。4、附浮胶管1根。 | 套 | 8 | 工业
62 | 物体浮沉条件演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm、内径60mm、高98mm（±2mm）。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 套 | 8 | 工业
63 | 潜水艇浮沉演示器 | 1． 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 2． 透明球体直径≥70mm。 3． 吸排气筒容量：0～20ml。 4． 透明塑胶管长度≥20cm. 5． 各处配合无漏气现象。 | 套 | 8 | 工业
64 | 液体内部压强实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经Φ36mm，转轴孔径Φ4mm。3、支杆由Φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°，表面油漆。 | 套 | 56 | 工业
65 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、外形尺寸360×38×16mm（±2mm）。4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为4－6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。5、三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 台 | 56 | 工业
66 | 液体对器壁压强演示器 | 流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm | 台 | 4 | 工业
67 | 气体浮力演示器 | 基本结构：由大球Φ15cm、大气球 、 塑料网、50g钩码1个、球针、杠杆尺、支架、底座等组成。底座尺寸不小于200mm×60mm×10mm（±2mm）。 | 套 | 4 | 工业
68 | 马德堡半球 | 1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。 | 套 | 8 | 工业
69 | 压力和压强演示器 | 由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm（±2mm）。 | 盒 | 28 | 工业
70 | 杠杆 | 塑料制品。1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：520mm×28mm×7mm（±2mm）。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。 | 套 | 56 | 工业
71 | 演示滑轮组 | 可卡式。1、配备：单滑轮2只。外径53mm。三并滑轮2组，外径53mm。三串滑轮2组，外径53、40、30mm；可卡2套，滑轮直径53mm，所有尺寸允许±2mm。2、滑轮框架结构均为封闭式，采用ABS塑料制成。3、滑轮挂钩由金属制成，使用时将挂钩置于滑轮的挂钩孔位内即可。 | 组 | 8 | 工业
72 | 滑轮组 | 可卡式。1、单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。2、滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、轮盘采用ABS塑料注塑制成，直径40mm（±2mm）。 | 组 | 56 | 工业
73 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm。5、摆体重心偏移轴线公差为0.5mm。6、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 4 | 工业
74 | 单摆 | 1、由摆球、线绳组成。2、钢球直径19mm（±2mm）。3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4、摆球附悬线1根，长度均≥1100（±10mm）mm。 | 个 | 28 | 工业
75 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用塑料支架悬挂弹簧形式，全长不小于100cm（±10mm）、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm（±2mm）的纸箱内。 | 套 | 4 | 工业
76 | 超声应用演示器 | 超声应用演示器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示器。主要参数：电源电压：220V 50Hz，工作频率：40kHz，显示距离：0.2－2.5m，消耗功率：小于3W，外形尺寸：210mm×200mm×75mm（±5mm），重量：0.5Kg。 | 套 | 4 | 工业
77 | 声速测量仪 | 由一台主机、两个专用传感器带支架底座、自行车铃及连接导线组成。声源频率：5kHz；传感器间距：3-4m；测量精度：5%；工作电压：DC9V。 | 台 | 4 | 工业
78 | 内聚力演示器 | 由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。1、铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸不小于：Φ20mm，长50mm（±2mm）。2、刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。 | 套 | 10 | 工业
79 | 空气压缩引火仪 | 机械能转化内能外力对气体做功点火科学物语 | 个 | 10 | 工业
80 | 气体做功内能减少演示器 | 热敏电阻演示。外形尺寸：长145mm×宽105mm×高155mm（±5mm），产品由透明圆筒（内装热敏电阻）、酒精容器（置于透明圆筒内）、底座（盒体）、橡胶塞、塑料管及电路组成。1、透明圆筒应采用透明聚苯乙烯塑料注塑成型，壁厚≥2mm，外径45mm，高100mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。2、酒精容器为塑料制品，置于透明圆筒内，且与底座固定可靠。3、橡胶塞应与出气孔配合良好。4、底座应为盒体，盒盖为底座，上面竖直固定透明圆筒、安装外接线柱、增益、调零旋扭及电源指示灯和开关。5、塑料管：长度≥300mm（±5mm）。5、演示效果可见度良好，直观明显。 | 套 | 8 | 工业
81 | 纸盘扬声器 | 1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：165mm（±5mm）。 | 台 | 2 | 工业
82 | 手持式喇叭 | 手持式，塑料制。功能：音亮调节、语音播放、音乐播放。口径150mm，高240mm（±5mm），输出功率15W。 | 个 | 2 | 工业
83 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm（±5mm）。 | 对 | 8 | 工业
84 | 玻棒(附丝绸) | 有机机棱(附丝绸），学生用。1、直径为8mm、长为150mm（±5mm），一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：100mm×100mm（±2mm）。 | 对 | 50 | 工业
85 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm（±5mm），一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm（±2mm）。 | 对 | 8 | 工业
86 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用。1、直径为8mm、长为150mm（±5mm），一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：60mm×60mm（±2mm）。 | 对 | 50 | 工业
87 | 箔片验电器 | 一对装。1．产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成。 2．外壳采用透明塑料注塑成型。 3．圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm（±2mm）。 | 对 | 8 | 工业
88 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒Φ170mm（±52mm）,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm（±5mm）。2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 对 | 2 | 工业
89 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃。 2、起电盘直径：235mm（±5mm）。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 | 6 | 工业
90 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm（±2mm）m，高约68mm（±2mm）；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm（±2mm）；底座Φ85mm，高约13mm（±2mm） | 副 | 2 | 工业
91 | 小灯座 | 螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm（±2mm）,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 个 | 100 | 工业
92 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm（±2mm）,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 个 | 150 | 工业
93 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 56 | 工业
94 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A 2、电阻阻值误差≤10% 3、绝缘层耐压1.5V 4、工作温升≤300℃ 5、绝缘电阻：≥20MΩ 6、耐压1.5kV不出现飞弧和击穿。 7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象。 8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。 | 个 | 2 | 工业
95 | 电阻圈 | 1、电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接线柱固定于长方形塑料座中。塑料座外形尺寸为：95mm×30mm×20mm。2、阻值：5Ω、10Ω、15Ω各一只。3、总阻值误差≤±1％。4、电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐。塑料座应牢固美观，并标明电阻圈的规格。接线柱与电阻丝要接触良好。5、在额定电流下工作后，电阻丝无明显变形，绝缘层不得剥落，塑料座无灼焦及开裂现象。 | 组 | 56 | 工业
96 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm， 3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm（±5mm）。 | 台 | 2 | 工业
97 | 电阻定律实验器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2、由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 3、有效长度均为500mm（±5mm）。 | 台 | 56 | 工业
98 | 演示电阻箱 | 采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。1.裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω）。2.整体固定有木板上，附支脚，木板尺寸：238mm×98mm×8mm（±2mm）。 | 个 | 4 | 工业
99 | 教学电阻箱 | 仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。二、主要性能：1、准确等级0.5级；2、阻值范围0～9999.9Ω，3、零位电阻小于0.05Ω；4、电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。 | 个 | 4 | 工业
100 | 简式电阻箱 | 仪器采用旋扭式结构，外壳用塑料压制而成。1、阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω；2、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。3、各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。 | 个 | 56 | 工业
101 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×35mm×9mm（±2mm）。 | 个 | 100 | 工业
102 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×53mm×10mm（±2mm）。 | 个 | 4 | 工业
103 | 焦耳定律演示器 | 带数字显示，双温度显示，带开关柜按钮和加热按钮 | 套 | 4 | 工业
104 | 条形磁铁 | 一对装，外形尺寸：178mm×20mm×10mm（±2mm）。 | 对 | 56 | 工业
105 | 蹄形磁铁 | 附衔铁。外形尺寸：60mm×16mm×80mm（±2mm）。 | 个 | 8 | 工业
106 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm（±2mm），盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 套 | 4 | 工业
107 | 立体磁感线演示器 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm（±2mm），组装后的高度为200mm（±2mm）。 | 套 | 4 | 工业
108 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm（±2mm）。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 | 套 | 4 | 工业
109 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。1.底座尺寸分别为：178×138×38mm（±2mm）一块和140×88×38mm地二块。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 套 | 4 | 工业
110 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 套 | 56 | 工业
111 | 翼形磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 对 | 56 | 工业
112 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 4 | 工业
113 | 原副线圈 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm（±2mm）。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 56 | 工业
114 | 蹄形电磁铁 | 产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成。1、铁芯直径11.5mm，两端中心距45mm（±2mm），高110mm（±2mm），带挂钩。2、线圈绕线长度44mm，有绕向标志。3、衔铁厚度2mm，带挂钩。 | 组 | 4 | 工业
115 | 电磁铁实验器 | 产品由螺旋管3支、铁芯2支、连接片1个、衔铁1个、铃声1个及塑料盒组成。1.铁芯直径5mm，长47mm。2.线圈骨架长44mm，为弹簧装置。3.盒体尺寸：116mm×77mm×28mm（±2mm）。 | 台 | 56 | 工业
116 | 电磁继电器 | 分组用。主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。底座外形尺寸：70mm×50mm×10mm（±2mm）。 | 个 | 56 | 工业
117 | 磁场对电流作用实验器 | 1、仪器由磁钢架、活动轨道、空心铜管（导电管）、支架及导线等组成。2、接入电源DC4V-6V；3、活动轨道长70mm.4、空心铜管外径4.8mm,长67mm（±2mm）。5、支架采用元钢加工制成，表面电镀处理，形式为7型，Φ5mm，高80mm。6、轨道为铜制，表面电镀处理，Φ 2mm，长为70mm（±2mm），成U型。7、附带鱼夹头导线两条（一红一黑） | 套 | 56 | 工业
118 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm（±2mm）。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 个 | 4 | 工业
119 | 凹面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 | 个 | 8 | 工业
120 | 凸面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 | 个 | 8 | 工业
121 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。1、外形尺寸：80mm×45mm×15mm（±2mm）。2、两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。3、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；4、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 块 | 56 | 工业
122 | 光具座 | 铝合金材质，总长1000mm（±5mm）,内有轨道，滑行座内嵌在光具座的滑轨上，滑行轨道两侧丝印有刻度标识，光具座两侧轨道下分别有一个小抽屉，收纳光屏、凸透镜、F光源、蜡烛、火柴等小配件，光具座与光具座之间可以叠加，减少存储空间 | 套 | 56 | 工业
123 | 光具组 | 产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。1、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。2、透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；F=300±12mm，Φ=50mm；F=-75±4.5mm，Φ=30mm。3、底座4只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝、可使插杆上下移动。4、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm（±2mm），一端为连接丝杆为M4。 | 套 | 56 | 工业
124 | 三棱镜 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm（±2mm），相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 | 个 | 8 | 工业
125 | 白光的色散与合成演示器 | 1、由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。 | 套 | 8 | 工业
126 | F型光源 | F光源（贴片式） | 盒 | 56 | 工业
127 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸约：120mm×70mm（±2mm），厚度5mm。 | 套 | 56 | 工业
128 | 光的传播、反射、折射实验器 | 产品由曲线透明玻璃棒、PVC平面镜、半圆水槽、圆型角度盘、激光笔、磁性激光笔套（带扩束镜）、支架组成。1、曲线玻璃棒为Z型，直径5mm，一端为缩小的圆头。2、平面镜外形尺寸：95mm*20mm*0.8mm。3、水槽为透明塑料注塑成型，为半圆型，直径87mm，可挂在角度盘上。4、角度盘为白色塑料，直径109mm，圆盘上印有0－90度的四等分刻线，并有中心线。5、支架为金属制品,表面喷漆防锈处理，尺寸：150×54×160mm（±2mm）。 | 套 | 56 | 工业
129 | 光的三原色合成实验器 | 1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2、工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。4、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。 | 套 | 8 | 工业
130 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 | 套 | 4 | 工业
131 | 轮轴模型 | 供物理教学中演示轮轴结构用。由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。 | 个 | 4 | 工业
132 | 轴承模型 | 模型为滚动轴承,仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。轴承外径105mm，内孔51mm，厚23mm。外圈外圆中心剖，滚珠8个。 | 个 | 4 | 工业
133 | 抽水机模型 | 1.吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。 2.立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。 3.缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成，缸筒壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm（±2mm）。 4.安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 | 个 | 4 | 工业
134 | 水轮机模型 | 产品由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。1.水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，外径分别为：41mm、103mm、138mm，总高125mm（±2mm）。2.传动轮直径100mm。3.支脚塑料制，直径7.5mm，带弧形，长120mm。4.各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。 | 套 | 4 | 工业
135 | 汽油机模型 | 产品由塑料制成，高度300mm（±2mm）。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm（±2mm）。 | 个 | 4 | 工业
136 | 磁分子模型 | 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。外形尺寸：150mm×100mm×19mm（±2mm）。 | 套 | 4 | 工业
137 | 电机模型 | 立式结构,即转子的转轴为竖直方向。产品由集流环、电刷、电刷架、接线柱、U型支架、电枢、摇手、转轴、指示灯、开关、磁铁、上盖板、电路板等组成。1.起动电压4V。2.U型支架为塑料制，外尺寸：：197mm×72mm×205mm（±2mm）。3.整体高度：280mm（±5mm）。 | 个 | 4 | 工业
138 | 量筒 | 50mLA级六角底座玻璃量筒，玻璃制 | 个 | 4 | 工业
139 | 量筒 | 100mLA级六角底座玻璃量筒，玻璃制 | 个 | 56 | 工业
140 | 量杯 | 250mLA级玻璃量杯，玻璃制 | 个 | 4 | 工业
141 | 试管 | Φ15mm×150mm，玻璃制 | 支 | 56 | 工业
142 | 试管 | Φ30mm×200mm，玻璃制 | 支 | 10 | 工业
143 | 烧杯 | 250mL，玻璃制 | 个 | 112 | 工业
144 | 烧杯 | 500mL，玻璃制 | 个 | 10 | 工业
145 | 烧瓶 | 圆、长，500mL，玻璃制 | 个 | 10 | 工业
146 | 烧瓶 | 平、长，250mL，玻璃制 | 个 | 10 | 工业
147 | 酒精灯 | 150mL，玻璃制 | 个 | 60 | 工业
148 | 漏斗 | 90mm，玻璃制 | 个 | 10 | 工业
149 | 平底管 | Φ12mm×150mm，玻璃制 | 支 | 4 | 工业
150 | T形管 | 玻璃制 | 个 | 10 | 工业
151 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，小号125mm | 支 | 56 | 工业
152 | 陶土网 | 由天然黏土烧结而成，空隙均匀；150mm*150mm（±2mm） | 个 | 60 | 工业
153 | 乳胶管 | 60m/kg，乳胶制品 | 米 | 8 | 工业
154 | 蒸发皿 | 1． 瓷，Φ60-75mm，附中铁圈。 2． 皿口内径：Φ60mm±2mm；皿高约为外径的1/2。 3． 白色无杂色。 | 个 | 100 | 工业
155 | 一字螺丝刀 | 中号，木制手柄，长度为160mm（±2mm）。 | 支 | 4 | 工业
156 | 十字螺丝刀 | 中号，木制手柄，长度为160mm（±2mm）。 | 支 | 4 | 工业
157 | 尖咀钳 | 中号，其他符合执行QB/T 2442.3标准。 | 个 | 4 | 工业
158 | 电工刀 | 规格3#，符合SG177的标准要求 | 个 | 2 | 工业
159 | 木锉 | 规格：长200mm（±2mm）。形式为手柄及锥形锉体。 | 个 | 2 | 工业
160 | 木工锯 | 规格350mm（±2mm） | 个 | 2 | 工业
161 | 木工锤 | 0.25kg,羊角锤。手柄长250mm（±2mm）。 | 个 | 2 | 工业
162 | 剥线钳 | 规格160mm（±2mm） | 个 | 2 | 工业
163 | 钢丝钳 | 中号，长度160mm，高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄，加弹簧片。 | 个 | 2 | 工业
164 | 手锤 | 0.25kg,羊角锤。手柄长250mm（±2mm）。 | 个 | 4 | 工业
165 | 手剪 | 由剪口和手柄组成，剪口长度180mm（±2mm），钢制。手柄长200mm（±2mm） | 个 | 2 | 工业
166 | 直角尺 | 钢质 | 个 | 4 | 工业
167 | 平口钳 | 高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄，加弹簧片。 | 个 | 2 | 工业
168 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工) | 个 | 2 | 工业
169 | 手套 | 线手套 | 双 | 8 | 工业
170 | 塑料桶 | 5L食品级塑料桶带刻度带盖「消毒液桶带刻度的专用水桶 | 个 | 56 | 工业
171 | 亚克力透明圆柱筒 | 外径150mm（±2mm）内径144mm（±2mm）壁厚3mm筒高300mm（±2mm） | 个 | 112 | 工业
172 | 亚克力透明半球罩 | 亚克力透明半球罩直径350mm（±2mm）,有口沿！ | 个 | 4 | 工业
173 | 可密封长玻璃管（带塞带尺） | 可密封长玻璃管托里拆利实验，配塞子，配刻度尺。 | 个 | 56 | 工业
174 | 音叉（256Hz） | 音叉（256Hz）配橡胶锤 | 个 | 56 | 工业
175 | 音叉（512Hz） | 音叉（512Hz）配橡胶锤 | 个 | 56 | 工业
176 | 红外灯 | 飞利浦远红外线灯泡烤电理疗家用红光加热神灯热敷暖宫腰烤灯 | 个 | 4 | 工业
177 | 飞机升力原理演示器 | 飞机升力原理演示器初高中物理力学实验器材教学仪器机翼模型风洞模型气体对流体流速空气动力原理 | 台 | 4 | 工业
178 | 把柄烧杯 | 把柄烧杯200ml耐高温高硼硅烧杯 | 个 | 56 | 工业
179 | 直流电压表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5V~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm（±2mm）。 | 只 | 56 | 工业
180 | 1:15亿八大行星模型+长方摆盘 | 1:15亿等比例还原八大行星太阳系八大行星宇宙探索科普天文认知 | 套 | 4 | 工业
181 | 红色健身球100cm | 1000mm（±2mm）直径橙色光面，用作1:15亿太阳模型 | 个 | 4 | 工业
182 | 教师版光学演示实验箱 | 实验箱概述： 本演示光学实验箱主要探究光的直线传播、光的折射和反射问题，各种光学仪器的成像原理光路；探究凸透镜对光的会聚，凹透镜对光的发散，探究白光的色散和三原色问题。 实验箱规格描述： 箱体外观尺寸（mm）：光学器材箱JG-6≥775mm*390mm*105mm（±2mm）； 箱体颜色：以橙色、黄色为主的彩色印刷。 箱体材料：铝合金手提箱（金属卡扣，金属边角） 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有固定插槽 主要配置及用材： 单线光源-红光*2、单线光源-绿光*1、大F光源*1、凹透镜F5cm、凸透镜F10cm、凸透镜F15cm、凹透镜F-15cm、漫反射镜*1、双凹透镜*1、双凸透镜（大）*1、双凸透镜（小）*1、单凹透镜*1、平凹透镜*1、半圆透镜*1、玻璃砖（梯形）*1、凹凸面镜*1、反F*2、黑板*1、白板*1、茶色板*1、平面镜长条*1、圆形底座*1、光具座支撑杆*1、水盒*1、水盒支撑杆*1、强手电筒*1、三棱镜*1、三原色实验器*1、光具座*1、锂电池充电器*1、测角磁扣*6、漏斗*1、注射器*1、遮光片旋转器*1、胶塞*3、七号电池*2、眼球模型纸片*1、光具座模型纸片*1、平面镜成像模型*1、水透镜*1、说明书*1等 单线光源： 规格：≥Φ18.8*130mm（±2mm），光源底座220mm*106mm*47mm；组成：光源底座、单线光源；材质： ABS；工艺：光源底座塑料注塑成型；光源底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板；单线光源方便安装和拆卸光源底座、独立操作使用；便携，手易握的笔型发射器；内置大功率LED发光二极管； 内置充电锂电池，微型USB充电接口，配有电源适配器(5V,500mA) ；有红绿色光源两种，不同的光色照射出不同的光点亮度；探究光的传播规律，凹透镜与凸透镜对光的作用。 水透镜： 规格：≥190mm*80mm*26mm（±2mm）;材质;ABS、塑料透明薄膜、PP止水夹;工艺：塑料注塑成型、螺丝螺母固定；插入式支杆；薄膜直径≥45mm；注水后薄膜可收缩扩张；可以模拟凹透镜和凸透镜，模拟眼睛的变焦、模拟视力的矫正。 F光源： 规格：≥140mm*80mm*20mm（±2mm）；组成：光源盒、电子模块；材质： ABS、电子模块PCB电路板；壁厚： PCB板厚度≥1.5mm；工艺：光源盒塑料注塑成型；内置大功率LED发光二极管绿光，F型光源，7号电池供电；拓展制作“小孔成像仪”、凹凸透镜对光的作用； 凸透镜： 规格：≥175mm*75mm*11mm（±2mm）；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；一体式支杆；透镜直径70mm，焦距有5cm、10cm、15mm；蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用；验证透明材料制成的透镜可以使物体放大成像。 凹透镜： 规格：≥175mm*75mm*11mm（±2mm）；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；一体式支杆；透镜焦距有15mm；蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用；验证透明材料制成的透镜可以使物体缩小成像。 水盒圆盘套装 规格：500mm*380mm*30mm（±2mm）；材质：瓷白亚克力；工艺：塑料注塑成型；圆形光屏的屏面漆成白色，边缘有刻度，每格为10度；内置双支架杆，支架杆可夹持激光笔，在支架杆可360°自由转动，内置半圆水盒，可放置水，探究不同介质光的传播规律；半圆水盒平面放置平面镜，转动激光笔将光线以各种不同的方向射到平面镜，平面镜可使射入的光线经镜面反射。 三棱镜： 规格：≥52mm*30mm*22mm（±2mm）；材质：ABS；工艺：塑料注塑成型；可拆卸式三棱镜支架；透明材料作成的截面呈三角形的光学仪器；太阳光照射三棱镜，分解不同颜色的光；探究光的色散。 双凸透镜： 规格：≥150mm*25mm*15mm（±2mm）；材质：玻璃；工艺：切割成型；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板；白色背景贴纸；多规格形状，不同的边缘中间厚薄；探究凸透镜对光的会聚作用。 双凹透镜： 规格：≥150mm*25mm*15mm（±2mm）；材质：玻璃；工艺：切割成型；底座全新设计，底面强力磁性，吸附黑板；白色背景贴纸；多规格形状，不同的边缘中间厚薄；探究凹透镜对光的发散作用。 三原色实验器 规格：≥100mm*55mm*24mm（±2mm）；材质： ABS、电子模块PCB电路板；壁厚： PCB板，厚度≥1.5mm；工艺：塑料注塑成型；上盖、后盖上下组装PCB电路板；PCB电路板焊有红、绿、蓝三色发光二极管，三色LED位于等边三角形的三顶点处，船型开关独立控制三色光的亮、灭；放置光具座滑动座上，探究光的三原色。 | 套 | 10 | 工业
183 | 教师版磁吸式电学演示实验箱 | 实验箱概述： 本演示光学实验箱主要；01.认识简单电路 02.利用发光二极管判断电流的方向 03.连接串联电路 04.连接并联电路 05.练习使用电流表 06.探究串联电路中各处电流的关系 07.探究并联电路中干路电流与各支路电路的关系 08.探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端的电压的关系 09.练习使用电压表 10.探究电池和电池组两端电压的关系 11.探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系 12.验证物体传导电荷导电)的能力 13.探究影响导体电阻大小的因素 14.用铅笔芯控制小灯泡的明亮程度 15.练习使用滑动变阻器 16.用滑动变阻器改变小灯泡的亮度 17.月滑动变阻器控制电阻两端的电压 18.探究电流与电压的关系 19.探究电流与电限的关系 20.伏安法测电阳 21.测定小灯泡的电功率 22.装配直流电动机模型 23. 运用单刀双柳开关实理电动机的正转和反转 24.观察手摇发电机 25. 电铃的工作原理 26.利用立体磁粉盒观察理场 27.研究进场对通电导线的作用 28.探究保险丝对电路的保护作用。 实验箱规格描述： 箱体外观尺寸（mm）：纸箱电磁学演示实验箱JD2-3 66.5*44*44.5（±2mm）； 箱体颜色：以橙色、黄色为主的彩色印刷。 箱体材料：铝合金手提箱（金属卡扣，金属边角） 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有固定插槽 主要配置及用材： 电动机模型*I，灯座*3，电铃*1，20Q滑动变阻器*1，磁贴式电流表*1，磁贴式电压表*1，50Ω滑动变阻器*1，安培力实验器*1，电阻定律演示器*1，电池盒*4，绿色发光二极管*1，红色发光二极管*1，绿色发光二极管*1，保险丝*1，单刀单掷开关*1，单刀双掷开关*2，5Ω电阻*1，10Ω电阻*1，15Ω电阻*1，Rx未知电阻5Ω*1，鳄鱼夹导线把（红、黄）*1，磁粉盒*1，手摇发电机*1，安培力配件包*1，保险丝包*1，风扇叶*4，圆柱形磁铁*3，灯泡袋2.5V灯泡*6,3.8V灯泡*3 滑动变阻器20Ω： 规格：≥24*7*15mm，组成：滑动侧吸-右，教电学02滑动侧吸-左，滑动上推板，滑动管，滑动上推夹大件铜，滑动上推夹小件铜，滑动上推方孔不锈铁件，滑动半圆铜，方形双头螺杆，康铜丝，双头螺杆，六角螺母M5，强磁，十字平头自攻螺丝，接线柱黑，接线柱红，十字圆头带垫螺丝，六角螺母，滑动变阻器20Ω，圆形平垫M5孔，POF收缩膜交联膜，作用；1.保护电路，2.改变电压，探究欧姆定律，起到改变与其串联的用电器两端电压的作用 单刀双掷开关： 规格：≥15*8*5cm；组成：单刀双掷开关板，通用底板，开关帽，刀夹铜，刀夹盖铜，六角螺栓，六角螺母，磁铁强磁，十字平头自攻螺丝，接线柱黑攻丝)，接线柱红攻丝)，POF收缩膜交联膜40cm，作用；单刀双掷开关由动端和不动端组成，动端就是所谓的“刀”，它应该连接电源的进线，也就是来电的一端，一般也是与开关的手柄相连的一端；另外的两端就是电源输出的两端，也就是所谓的不动端，它们是与用电设备相连的。它的作用，一是可以控制电源向两个不同的方向输出，也就是说可以用来控制两台设备，或者也可以控制同一台设备作转换运转方向使用。 电阻5Ω： 规格：≥15*8*4mm；组成：25W绕线电阻5Ω，灯座、二极管、电阻底板、保险丝)底板，电阻板5Ω印字)，接线柱黑攻丝)，接线柱红攻丝)，十字圆头带垫螺丝，六角螺母，保险丝连接片，强磁，十字平头自攻螺丝，POF收缩膜交联膜40cm，作用；“电阻的作用是在电路中起到限流、分流、分压、将电能转化为内能发热） 红二极管： 规格：≥15*8*4mm；组成：二极管板绿印字)，通用底板，直插LED雾状绿发绿10mm，电阻、二极连接铜片，十字圆头带垫螺丝，六角螺母，接线柱黑攻丝)，接线柱红攻丝)，磁铁强磁，十字平头自攻螺丝，POF收缩膜交联膜40cm，作用；能够起到开关和隔离的作用，二极管不通畅的情况，起到隔离的作用 保险丝： 规格：≥15*8*4mm；组成：25W绕线电阻5Ω，灯座、二极管、电阻底板、保险丝)底板 电阻板5Ω印字)，接线柱黑攻丝)，接线柱红攻丝)，十字圆头带垫螺丝5*18-铜件，六角螺母M5*10，保险丝连接片，强磁12*3-镀镍，十字平头自攻螺丝3*10，POF收缩膜交联膜40cm 磁粉盒： 规格：≥正常；组成：磁粉盒上盖，磁粉盒下壳，铸铁铁粉50目，46#白油，透明热熔胶棒，POF收缩膜交联膜40cm，高密度珍珠棉，作用，容纳磁粉 灯座： 规格：≥15*8*4；组成；灯座板（ABS+粉碎料头），底板（ABS+粉碎料头），灯座上勾（不锈钢），灯座下铜片（材质：黄铜 工艺：酸洗），接线柱黑攻丝，POM)，接线柱红攻丝，POM)，六角螺栓（纯铜 酸洗），六角螺母（纯铜 酸洗），磁铁强磁（不锈钢），十字平头自攻螺丝，POF收缩膜交联膜（1.5丝对折膜/每公斤100米） 五排电阻定律：组成；五排电阻定律板印字)，强磁20*3，十字平头自攻螺丝3*10 接线柱黑攻丝)，接线柱红攻丝)，十字圆头普通螺丝5*20，六角螺母M5*10，镍铬丝Φ0.2mm 镍铬丝Φ0.6mm，康铜丝Φ0.2mm，铁铬铝丝Φ0.2mm用处：测试不同材料的电阻情况，分辨出电阻的大小 导线包： 规格：≥正常；组成；安培力包导线把铜),灯泡袋9个装),保险丝包20个装),风扇叶已钻孔),长磁铁组件21款),短磁铁组件21款),电磁铁,合格证磁吸式电磁学作用；“常用的导线都包有一层橡胶,橡胶属于绝缘体,这层橡胶起到绝缘的作用 电铃： 规格：≥15*10*7；组成；电铃板，磁铁强磁，十字平头自攻螺丝，六角螺母M4，十字圆头普通螺丝，电铃弹，簧铃铛M5教电学01铃锤M5扩孔，十字圆头普通螺丝，十字圆头带垫螺丝，六角螺母M5*10，接线柱黑攻丝)，接线柱红攻丝)，POF收缩膜交联膜40cm 手摇发电机： 规格：≥3.1*4.5*9.6；组成；立式手摇发电机A壳，聚碳酸脂PC02-10R，立式手摇发电机B壳，聚碳酸脂PC02-10R，手摇大齿轮，共聚甲醛-GM90，绿色色粉9850，手摇配四齿轮轴 手摇杆，ABS树脂PA-707K，绿色色粉A10458，手摇圆手柄，聚丙烯树脂T30S，聚丙烯M30RH 绿色色粉9812/1895，十字圆头自攻带垫φ5螺丝2*8，十字圆头自攻螺丝2.5*12，手摇润滑膏500g | 套 | 12 | 工业
184 | 木制提篮 | 产品为全木质、带提手。上部放试剂瓶、底部有抽屉。1.提蓝外形尺寸约（不带提手）：350mm×280mm×130mm（±2mm），底部抽屉深度不小于40mm。2.提手部位为圆柱形，高约150mm（±2mm）（装好后的高度）。3.整体表面刷清漆。 | 个 | 16 | 工业
185 | 塑料盒 | 蓝色，303×205×85mm（±2mm），箱体材质及功能：采用HDPE材料一次成型 | 个 | 100 | 工业
186 | 塑料盒 | 蓝色加厚型，410×300×145mm（±2mm），箱体材质及功能：采用ABS阻燃性材料一次成型 | 个 | 100 | 工业
187 | 液体内部压强实验器（升级版） | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经约Φ36mm，转轴孔径Φ3.8mm。3、支杆由Φ3.8mm的低碳钢制成，一端弯成为90°±1°，表面电镀（或油漆）。升级版，齿轮传动 | 个 | 50 | 工业

## 初中化学实验仪器
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
初中化学实验仪器
1 | 胶头滴管 | L=90mm（±2mm） | 90mm（±2mm）直形，滴管直径10mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm（±2mm） | 根 | 50 | 工业
2 | 玻璃棒 | D=6mmL=200mm（±2mm） | Φ6mm,长200mm（±2mm），粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 100 | 工业
3 | 试管 | D=15mmL=150mm（±2mm） | Φ15mm×150mm（±2mm），壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 600 | 工业
4 | 烧杯 | 250ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm,口部外径79mm内径65mm，总高97mm | 个 | 100 | 工业
5 | 小灯座 | 定制 | 由底座、接线柱和螺旋式灯座等组成，与小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料，具有弹性，连接片为铜片；接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm，接线柱螺帽应防止旋出。产品外形尺寸：长75mm*宽35mm*高32mm（±2mm） | 个 | 50 | 工业
6 | 小灯泡 | 2.5v0.3A | 螺口，2.5V0.3A，灯泡直径11mm,长度23mm | 个 | 200 | 工业
7 | 单刀开关 | 单刀单掷 | 最高工作电压36V,额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为金属导电材质。闸刀宽度46mm,闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm,有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35°C,操作手柄允许温升≤25°Co开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV，单刀开关底座尺寸：75mm*35mm,产品外形尺寸：长89mm*宽35mm*高33mm（±2mm） | 个 | 50 | 工业
8 | 电池 | 1号 | 1.5V/节 | 节 | 100 | 工业
9 | 电池盒 | 1号电池盒 | R20（1#）电池用，有插夹两用接线柱，正负极用弹性磷铜片，有串并联接插口，产品外形尺寸：长103mm*宽41mm*高53mm（±2mm） | 个 | 100 | 工业
10 | 鳄鱼夹 | 单柄夹插孔4mm | 带有防护套，小号，长度：53mm适应范围：尾部可以插4.0mm香蕉插头，开口最大尺寸8mm | 个 | 400 | 工业
11 | 导线 | 蓝色 | 长度分别为500mm（±10mm）；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；蓝色 | 根 | 150 | 工业
12 | 导线 | 红色 | 长度分别为500mm（±10mm）；线径3mm,单芯4mm香蕉插头，纯铜导线；红色 | 根 | 150 | 工业
13 | 砂纸 | 3M细砂纸2000目 | 3M产品，规格140mm×227mm（±10mm），碳化硅矿砂+耐水牛皮纸基+耐水树脂合成胶 | 张 | 100 | 工业
14 | 脱脂棉 | 10g棉球 | 脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：160mm*100mm*18mm（±2mm） | 克 | 500 | 工业
15 | 蜡烛 | 8*72mm | 石蜡材质直径10mm高57mm，10个/包，总尺寸52*60*22mm（±2mm） | 包 | 50 | 工业
16 | 镊子 | L=125mm | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 50 | 工业
17 | 长柄药勺长柄L=195mm | 长柄L=195mm | 长度195mm（±2mm）,带小勺，材质塑料 | 根 | 50 | 工业
18 | 坩埚钳 | 坩埚30ml钳 | 防滑弯头钳嘴，圆钢镀铬25cm | 个 | 50 | 工业
19 | 防爆酒精灯 | 不锈钢酒精灯100ml | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形最大尺寸：直径80mm*高72mm（±2mm） | 盏 | 50 | 工业
20 | 点火器 | 长嘴打火枪带锁 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量显示，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 50 | 工业
21 | 试管夹 | 180mm（±2mm） | 木制，长度≥180mm（±2mm）,宽度28mm（±2mm）,厚度9.5mm（±2mm）；试管夹闭口缝≤1mm,开口距≥25mm；试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 50 | 工业
22 | 滤纸 | 快速 | 快速定性滤纸，直径φ9cm，100张/盒，外盒尺寸：长95mm*宽95mm*厚25mm（±2mm） | 盒 | 50 | 工业
23 | 量筒 | 50ml | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm,筒直径为25mm,总高200mm，壁厚1-2mm | 个 | 50 | 工业
24 | 容量瓶 | 100ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀,平底，底直径46mm，底部肚子直径61mm,颈部直径18mm长115mm，总高180mm（±2mm），配有匹配的玻璃塞,加塞后尺寸为195mm | 个 | 100 | 工业
25 | 试管 | D=30mmL=200mm（±2mm） | Φ30mm×200mm（±2mm），壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 60 | 工业
26 | 烧杯 | 100ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52mm,口部外径58mm内径49mm，总高71mm | 个 | 200 | 工业
27 | 玻璃导管 | 60度D=8mmL=200+60mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,—端长度为60mm，—端长度约200mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 50 | 工业
28 | 玻璃导管 | 90度D=8mmL=190+60mm | ∅8mm，—端长度为60mm，—端长度约190mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 50 | 工业
29 | 玻璃导管 | 90度D=8mmL=85+55mm | ∅8mm，—端长度为55mm，—端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 50 | 工业
30 | 玻璃导管 | 120度D=8mmL=60+60mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,两端长度均为60mm，呈120度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 50 | 工业
31 | 集气瓶 | 125ml | 125mL透明钠钙玻璃制，底部直径56mm，颈部直径39mm，口部内径33mm，总高105mmm。 | 个 | 100 | 工业
32 | 毛玻璃片 | 50*50mm（±2mm） | 50*50mm（±2mm），透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光，盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 片 | 100 | 工业
33 | 橡皮塞 | 22*30*30mm孔径7.8mm*1 | 橡胶材质，锥形，22mm（底部直径）*30mm（顶部直径）*28.5mm（高度）（±2mm），单孔，孔径8mm | 个 | 50 | 工业
34 | 剪刀 | 180*65mm（±2mm） | 尺寸180*63mm（±2mm）,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 50 | 工业
35 | 乳胶管 | 内径7mm外径10mmL=1000mm（±2mm） | 透明橡胶材质，7mm外径10mmL=1000mm（±2mm） | 根 | 100 | 工业
36 | 升降台 | 100mm*100mm（±2mm）铝制 | 铝制100mm*100mm（±2mm），防腐蚀，易清洁，结构牢固，升降平稳，黑色调节旋扭，可以根据需求轻松调节高度，升降范围在：45mm-145mm之间 | 个 | 50 | 工业
37 | 量筒 | 25ml | 25ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径47mm,筒直径为21mm,总高165mm，壁厚1-2mm | 个 | 50 | 工业
38 | 短柄药勺 | 红：113mm（±2mm）黄：123mm（±2mm）绿：131mm（±2mm） | 红、黄、绿三种颜色。三尺寸分别为：123mm（±2mm）、135mm（±2mm）、150mm（±2mm），材质塑料 | 套 | 100 | 工业
39 | 长颈漏斗 | 40*300mm（±2mm） | 硼硅玻璃，直型,下口径8mm,长245mm,总长300mm，上口直径40mm±3mm,玻璃壁厚1.5mm左右 | 个 | 50 | 工业
40 | 锥形瓶 | 250ml | 250ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径84mm,口部直径34mm，内径29mm,总高145mm（±2mm）放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 50 | 工业
41 | 橡皮塞 | 26*32*30mm孔径7.8mm*2 | 橡胶材质，锥形，26mm（底部直径）*32mm（顶部直径）*28.5mm（高度），双孔，孔径8mm | 个 | 50 | 工业
42 | 烧杯 | 50ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm,口部外径49mm内径42mm，总高61mm | 个 | 100 | 工业
43 | 烧杯 | 100ml塑料 | 100mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 100 | 工业
44 | 短颈漏斗 | D=60mmH=110mm | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm，斗茎长60mm，总长105mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 50 | 工业
45 | 蒸发皿 | 75ml | 瓷，75ml，半圆形，Φ80 mm，深度30mm | 个 | 50 | 工业
46 | 井穴板 | 六孔陶瓷反应板 | 陶瓷反应板,尺寸：81mm×53mm*13mm，6孔，单孔直径20mm | 块 | 100 | 工业
47 | 广泛PH试纸 | 80张/本 | 80张/本，外形尺寸：长66mm*宽45mm*厚5mm（±1mm） | 本 | 50 | 工业
48 | 量筒 | 10ml | 10ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，底座直径39mm,筒直径为15.5mm,总高139mm，壁厚1-2mm | 个 | 50 | 工业
49 | 研钵 | 80ml | 80ml,瓷制，口部直径83mm，平底，底部直径50mm,总高40mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 50 | 工业
50 | 研杵 | 直径27mm | 瓷制，用于物体的研磨，一端球形，直径27mm,柄直径约15mm，总长98mm | 个 | 50 | 工业
51 | 铁架台 | 定制 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为220×140*25mm（±2mm），铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm（±5mm），由支撑杆（螺纹头）300mm（±5mm）和支撑杆（螺纹孔）300mm（±5mm）两根组合而成，立杆直径为Φ10mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 50 | 工业
52 | 塑料水槽 | 268*195*100mm（±2mm） | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸268mm×195mm×100mm（±2mm），壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 50 | 工业
53 | 试管架 | PC透明 | PC透明塑料制，孔径30mm的6个孔,孔径20mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：250mm*133mm*70mm（±2mm） | 个 | 50 | 工业
54 | 试管刷 | 小号304不锈钢手柄 | 尺寸Φ20mm*200mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 50 | 工业
55 | 试管刷 | 中号304不锈钢手柄 | 尺寸Φ26mm*240mm手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 50 | 工业
56 | 毛巾 | 550*250 | 纯棉550*250mm（±2mm） | 条 | 50 | 工业
57 | 托盘天平 | 200g天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，不锈钢镊子。 | 套 | 50 | 工业
58 | 三脚架 | 定制 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm（±2mm），直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 50 | 工业
59 | 酒精喷灯 | 直径100mm | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 50 | 工业
60 | 乒乓球 | D=40mm高弹性三星球 | ABS材质，D=40mm | 个 | 50 | 工业
61 | 塑料洗瓶 | 250ml | 250mL,聚丙烯PP塑料，瓶身尺寸：直径60mm*高110mm，总高150mm,水嘴略向下倾斜，口径1mm〜2mm,瓶口紧实不漏气 | 只 | 50 | 工业
62 | 细口瓶 | 60mL | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 100 | 工业
63 | 细口瓶 | 125mL | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 400 | 工业
64 | 滴瓶 | 30ml | 30ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 | 工业
65 | 滴瓶 | 60ml | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 150 | 工业
66 | 滴瓶 | 棕色，30ml | 棕色，30ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 50 | 工业
67 | 滴瓶 | 棕色，60ml | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 10 | 工业
68 | 广口瓶 | 60mL | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应揺晃或转动 | 个 | 340 | 工业
69 | 集气瓶挂扣器 | 125mL | 适合125mL集气瓶，塑料制 | 个 | 50 | 工业
70 | 废液缸圆形带手提 | 5L | 圆形带手提5L，直径165mm,高315mm螺纹口带盖，防溢出，密封好，防跑味 | 个 | 4 | 工业
71 | 实验服 | S~XXXL | 材质：涤棉；性能：宽松舒适，S~XXXL | 件 | 100 | 工业
72 | 一次性乳胶手套 | 100支 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 4 | 工业
73 | 防护眼镜 | 黑色（耐刮擦） | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：长150mm*宽50mm*高60mm（±2mm） | 副 | 50 | 工业
74 | 酸碱手套 | 350mm（±2mm） | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350mm（±2mm） | 个 | 4 | 工业
75 | 防护面罩 | 195*250 | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：195*250mm（±2mm） | 个 | 2 | 工业
76 | 试管 | D=20mmL=200mm（±2mm） | Φ20mm×200mm（±2mm），壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 300 | 工业
77 | 试管 | D=12mmL=75mm（±2mm） | Φ12mm×75mm（±2mm），壁厚1.2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 120 | 工业
78 | 橡皮塞 | 14*20*30mm（±2mm） | 橡胶材质，锥形，14mm（±2mm）（底部直径）*20mm（±2mm）（顶部直径）28.5mm（±2mm）（高度），无孔 | 个 | 180 | 工业
79 | 玻璃导管 | D=8mmL=80mm（±2mm）尖嘴 | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm（±2mm），尖嘴口内径2mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 60 | 工业
80 | 冷凝管 | L=380（±2mm）mm不同侧具支 | 口径Φ24mm，外径Φ35mm，总长380（±2mm）mm，不同侧有具支接口，透明高硼硅玻璃制， | 根 | 4 | 工业
81 | 螺口塑料盖 | 14mm弯头螺口 | 塑料材质，配冷凝管用 | 个 | 8 | 工业
82 | 蒸馏头 | 24/29磨口14mm螺口110mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，用于蒸馏实验用 | 个 | 4 | 工业
83 | 螺口塑料盖 | 14mm螺口 | 塑料材质，配蒸馏头、分馏柱、具支接头等，用于固定温度计 | 个 | 8 | 工业
84 | 牛角管 | 磨口24/29 | 透明硼硅酸盐玻璃制，口部磨口24/29，弯形，弯管直径为10mm,长80mm,尖嘴处厚度2mm | 个 | 2 | 工业
85 | 锥形瓶 | 100ml | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径64mm,口部直径32mm，内径26mm,总高104mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 2 | 工业
86 | 圆底烧瓶短颈 | 磨口250ml | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径84mm,口径31mm,总高136mm | 个 | 4 | 工业
87 | 陶土网 | L=150mm | Φ100mm，边长150mm（±2mm），金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 60 | 工业
88 | 玻璃导管 | D=8mmL=200mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 2 | 工业
89 | 橡皮塞 | 14*20*30mm（±1mm）孔径7.8mm*1 | 橡胶材质，锥形，14mm（±1mm）mm）（底部直径）*20mm（±1mm）（顶部直径）*28.5mm（±1mm）（高度）单孔，孔径8mm | 个 | 2 | 工业
90 | 橡皮塞 | 22*30*30mm（±1mm） | 橡胶材质，锥形，22mm（±1mm）（底部直径）*30mm（±1mm）（顶部直径）*28.5mm（±1mm）（高度），无孔 | 个 | 2 | 工业
91 | 气球 | 10英寸 | 乳胶气球，10英寸，光面 | 个 | 4 | 工业
92 | 小咀磨口接头 | 磨口24/29L=85mm | 透明硼硅酸盐玻璃制,一端磨口用于24/29磨口的接头，一端做翻口直径为11mm，用于橡胶管的连接，总长85mm | 个 | 4 | 工业
93 | 硬质玻璃管 | 双口型磨口24/29L=200（±2mm） | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，两端口部磨口，直径30mm，总长200mm（±2mm） | 根 | 2 | 工业
94 | 具支洗气瓶 | 150ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，150ml，洗气瓶直径55mm,高度135mm,两个支嘴处距离106mm | 个 | 2 | 工业
95 | 燃烧匙 | L=215mm（±2mm） | 铜制，勺直径20mm,柄长210mm（±2mm）,柄与勺成90度角 | 根 | 2 | 工业
96 | 喷水瓶 | 50ml | PET材质，平身高113mm，瓶体高72mm，瓶底直径32mm，口内径14mm | 个 | 8 | 工业
97 | 橡皮塞 | 22*30*30mm（±1mm）孔径7.8mm*2 | 橡胶材质，锥形，22mm（±1mm）（底部直径）*30mm（±1mm）（顶部直径）*28.5mm（±1mm）（高度），双孔，孔径8mm | 个 | 2 | 工业
98 | 止水夹套件 | 套件 | Φ1-3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。2个/盒，透明塑料盒尺寸：56*53*12mm（±1mm） | 套 | 4 | 工业
99 | 烧杯 | 500ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87mm,口部外径93mm内径83mm，总高122mm（±2mm） | 个 | 60 | 工业
100 | 二连球 | 橡胶双联加压球 | 软橡胶材质，总长650mm（±5mm），加压球直径47mm（±2mm） | 个 | 4 | 工业
101 | 石墨棒 | D=8mmL=150mm（±2mm） | D=8mmL=150mm（±2mm），电极石墨棒，高纯高密导电性好，耐高温，抗酸碱耐腐蚀，润滑性好 | 套 | 4 | 工业
102 | 双孔塑料板 | 3*60*120mm | 亚克力板材质3mm厚，120mm*60mm，孔径10mm,两孔间距45mm | 块 | 4 | 工业
103 | 表面皿 | D=60mm | 直径60mm,玻璃厚度2mm,内凹约5mm无色透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 4 | 工业
104 | 小木棒 | 直径5mm | 直径5mm*长300mm（±2mm） | 根 | 4 | 工业
105 | 防护手套 | 加厚款独立包装 | 一次性橡胶手套，L号 | 盒 | 20 | 工业
106 | 玻璃板 | 10cm*10cm0.15~0.2cm厚度 | 透明玻璃材质，边长10cm*10cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 4 | 工业
107 | 电子天平 | 100g/0.001g | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：137mm*91mm*67mm（±2mm） | 台 | 60 | 工业
108 | 称量纸 | 100*100mm（±2mm）（薄） | 100mm×100mm（±2mm）薄款,500张/袋，厚度13mm | 包 | 60 | 工业
109 | 橡皮塞 | 32*40*30mm（±2mm）孔径7.8mm*1 | 橡胶材质，锥形，32mm（±2mm）（底部直径）*40mm（±2mm）（顶部直径）*30mm（±2mm）（高度），单孔，孔径7.8mm | 个 | 2 | 工业
110 | 橡皮塞 | 26*32*30mm（±2mm） | 橡胶材质，锥形，26mm（±2mm）（底部直径）*32mm（±2mm）（顶部直径）*30mm（±2mm）（高度），无孔 | 个 | 2 | 工业
111 | 发光二极管红色 | 22*30*30mm（±1mm）孔径7.8mm*3 | 红色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm（±1mm）额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 2 | 工业
112 | 发光二极管黄色 | 22*30*30mm（±1mm）孔径7.8mm*4 | 黄色，尺寸：直径3mm*灯泡长度5.3*脚长17/19mm（±1mm）额定电压：1.8V~2.2V | 个 | 2 | 工业
113 | 橡皮塞 | 26*32*30mm（±1mm）孔径7.8mm*1 | 橡胶材质，锥形，26mm（±1mm）（底部直径）*32mm（±1mm）（顶部直径）*30mm（±1mm）（高度），单孔，孔径8mm | 个 | 2 | 工业
114 | 玻璃导管 | D=8mmL=200mm（±2mm）尖嘴 | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,长度约200mm（±2mm），尖嘴口内径2mm，直形，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 2 | 工业
115 | 长颈圆底烧瓶 | 长颈无磨口250ml | 250ml,透明硼硅酸盐玻璃制，底部球直径85mm,口径28mm,长85mm,总高180mm（±2mm） | 个 | 2 | 工业
116 | 橡皮筋 | 50g | 50g | 包 | 2 | 工业
117 | 玻璃导管 | D=8mmL=80mm（±2mm）尖嘴 | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,长度约80mm（±2mm），管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 2 | 工业
118 | 水电解器简易型 | 直径88mm×125mm（±2mm） | 产品外形尺寸：直径88mm×125mm（±2mm） | 套 | 60 | 工业
119 | 具支锥形瓶250ml | 250mL | 250mL，类似有一个分支的锥形瓶，又名吸滤瓶。能够进行真空反应的玻璃仪器。透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 60 | 工业
120 | 美工刀 | 小号 | 小号，适用于裁剪纸张、塑料、软木等材料 | 把 | 60 | 工业
121 | 平底烧瓶 | 250mL | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶下部呈球状，平底放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 4 | 工业
122 | 气体发生器 | 250ml | 250 mL ，透明高硼硅材质 ， 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边） | 套 | 2 | 工业
123 | 塑料洗瓶 | 250ml | 250mL,聚丙烯PP塑料，瓶身尺寸：直径60mm*高110mm，总高150mm（±2mm）,水嘴略向下倾斜，口径1mm〜2mm,瓶口紧实不漏气 | 只 | 50 | 工业
124 | 喷水瓶 | 50ml | PET材质，平身高113mm，瓶体高72mm，瓶底直径32mm，口内径14mm | 个 | 20 | 工业
125 | 喷壶 | 500ml | 塑料材质 | 个 | 20 | 工业
126 | 蒸发皿 | 75ml | 瓷，75ml，半圆形，Φ80 mm，深度30mm | 个 | 60 | 工业
127 | 塑料药品瓶 | 50mL | PP塑料，有盖子可密封，耐酸 | 个 | 100 | 工业
128 | 塑料药品瓶 | 100mL | PP塑料，有盖子可密封，耐酸 | 个 | 100 | 工业
129 | 塑料药品瓶 | 250mL | PP塑料，有盖子可密封，耐酸 | 个 | 50 | 工业
130 | 塑料药品瓶 | 500mL | PP塑料，有盖子可密封，耐酸 | 个 | 50 | 工业
131 | 塑料实验盒 | 346*270*130mm（±2mm） | 蓝色，加厚 | 个 | 60 | 工业
132 | 试管 | D=18mmL=180mm（±2mm） | Φ18mm×180mm（±2mm），壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 600 | 工业
133 | 橡胶塞 | 14-19mm | 下直径14mm，上直径19mm | 个 | 200 | 工业
134 | 试管 | D=15mmL=150mm（±2mm） | Φ15mm×150mm（±2mm），壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 600 | 工业
135 | 橡胶塞打孔器 | 四件套 | 3mm,6mm,8mm,10mm | 套 | 8 | 工业
136 | 玻璃导管 | 60度D=8mmL=200+60mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,—端长度为60mm，—端长度约200mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 60 | 工业
137 | 玻璃导管 | 90度D=8mmL=190+60mm | ∅8mm，—端长度为60mm，—端长度约190mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 60 | 工业
138 | 玻璃导管 | 90度D=8mmL=85+55mm | ∅8mm，—端长度为55mm，—端长度约85mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 60 | 工业
139 | 玻璃导管 | 120度D=8mmL=60+60mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,两端长度均为60mm，呈120度角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 60 | 工业
140 | 橡胶塞 | 22-29mm | 下直径22mm，上直径29mm | 个 | 20 | 工业
141 | 橡胶塞 | 17-23mm | 下直径17mm，上直径23mm | 个 | 20 | 工业
142 | 橡胶塞 | 33-42mm | 下直径33mm，上直径42mm | 个 | 20 | 工业
143 | 丁腈手套 | L码 | 100只每盒，加厚 | 盒 | 8 | 工业
144 | 磁力搅拌器磁子（橄榄型） |  | 聚四氟乙烯材质；40mm*15mm（±1mm） | 个 | 10 | 工业
145 | 磁力搅拌器磁子（圆柱形） |  | 聚四氟乙烯材质；40mm*8mm（±1mm） | 个 | 10 | 工业
146 | 塑料广口瓶 |  | PP材质，透明，50mL和100mL | 个 | 100 | 工业
147 | 塑料广口瓶 |  | PP材质，透明，500mL | 个 | 20 | 工业
148 | 塑料实验盒 |  | 315*245*95mm（±2mm） | 个 | 100 | 工业
149 | 塑料实验盒 |  | 345*265*125mm（±2mm） | 个 | 100 | 工业
150 | 试管 |  | 直径20mm和直径12mm | 支 | 500 | 工业
151 | 蒸馏仪器套组 |  | 单口圆底烧瓶 250mL；蒸馏头24*3；螺口温度计套管24#；红水温度计0-200℃；直形冷凝管200mm（±2mm）；真空接收管；标口三角烧瓶150mL | 套 | 5 | 工业

## 初中生物实验仪器
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
初中生物实验仪器
1 | 双面刀片 | 10片/盒 | 双面刀片，43mm×22mm，10片/盒，外形尺寸：49mm×27mm*11mm（±2mm） | 盒 | 50 | 工业
2 | 砧板 | 200*150*0.8mm | 透明塑料砧板200mm（±2mm）*150mm（±2mm）*0.5mm，材质柔韧，可以卷曲，表面磨砂设计，防止切菜时打滑 | 块 | 50 | 工业
3 | 盖玻片 | 18*18mm（±1mm） | 无色透明，平整，玻片18mm×18mm（±1mm）厚度0.13-0.17mm，每盒100片 | 盒 | 50 | 工业
4 | 载玻片 | 25*75mm（±1mm） | 高清透明，25mm×75mm（±1mm），每盒50片 | 盒 | 50 | 工业
5 | 小狼毫毛笔 | 笔杆长239mm（±2mm）小号 | 笔杆材质：铝杆有机笔头材质：狼羊兼毫笔杆长200mm（±2mm）出锋30mm（±2mm）直径7mm | 支 | 50 | 工业
6 | 胶头滴管 | L=90mm（±2mm） | 90mm（±2mm）直形，滴管直径10mm,尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm，配有胶头。胶头组装后长度约110mm（±2mm） | 根 | 500 | 工业
7 | 镊子 | L=125mm（±2mm） | 尖头，镊子采用不锈钢材质，长123mm，硬度HRC45°。离镊子尖端1mm长度范围内，镊子上下两块金属片应满足：金属片宽度小于1.6mm；金属片厚度小于0.8mm；金属片之间咬合间隙小于0.1mm；咬合后金属片之间左右及前后偏移小于0.4mm。镊子头带防护套。 | 把 | 50 | 工业
8 | 防爆酒精灯 | 不锈钢酒精灯100ml | 它由灯帽、灯芯、带孔陶瓷灯芯座、酒精入孔塞、灯芯薄膜管、灯瓶、浮块及内塞构成。即使灯瓶翻倒，由于内塞将灯瓶密封，灯芯薄膜管将灯芯与酒精部分隔离，而浮块却始终将灯芯薄膜管的管口托起，使之高于酒精液面高度。灯芯与灯体精密结合，防止酒精灯倒置造成酒精外流，减少事故发生；灯帽做工细腻，用于罩灭火焰和防止酒精挥发；瓶身表面光滑圆润不伤手，美观大方；底座圆润平稳，做工扎实，放置不易倒，底座直径74mm,产品外形最大尺寸：直径80mm*高72mm（±2mm） | 盏 | 50 | 工业
9 | 点火器 | 长嘴打火枪带锁 | 智能脉冲点火器，,USB充电，电量显示，大容量锂电，续航更持久 | 个 | 50 | 工业
10 | 培养皿 | 无色透明玻璃制 | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径98mm*高21mm（±1mm），底外径90mm，高19mm，盖外径98mm，高17mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 200 | 工业
11 | 烧杯 | 50ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为46mm,口部外径49mm内径42mm，总高61mm | 个 | 100 | 工业
12 | 烧杯 | 100ml塑料 | 100mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 100 | 工业
13 | 烧杯 | 250ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为70mm,口部外径79mm内径65mm，总高97mm | 个 | 100 | 工业
14 | 纱布 | 80*80mm（±2mm） | 纱布绑带，规格：80mm×80mm（±2mm）*10片。厚度17mm | 袋 | 50 | 工业
15 | 放大镜 | 十倍带灯 | 手持式，放大镜外径84mm,内径70mm,小孔镜直径18mm,总长195mm,放大10倍,带LED灯，4.5V | 个 | 50 | 工业
16 | 生物玻片标本 | 50片动植物人体组织两盒 | 采用高透光载玻片和盖玻片结构、玻片光滑打磨不伤手，采用特殊倒角处理，安全防扎手，部位着色明显清晰、整洁美观，组织结构清晰易见，动物与植物各一盒。100片/盒，每片都有标识，每盒附有清单，玻片按清单的编号进行摆放，方便进行查找。每片玻片的尺寸为：75*25*1mm，图案为直径14mm的圆形，外包装为PP加厚材质的塑料盒，尺寸为：175*198*36mm（±2mm） | 套 | 50 | 工业
17 | 解剖器7件套 | 七件套 | 不锈钢材料，7件,包括：解剖剪大小各1把，解剖镊子平头、弯头各1把，解剖刀柄2把，解剖刀头圆头、尖头各1个、解剖针1根，定制马口盒包装，外盒尺寸：170mm*90mm*15mm（±2mm） | 套 | 50 | 工业
18 | 脱脂棉 | 10g棉球 | 脱脂棉，棉球0.5g/只，10g/袋。袋尺寸：160mm*100mm*18mm（±2mm） | 克 | 500 | 工业
19 | 橡皮健身锤 | L=170mm（±2mm） | 手柄材质：不锈钢，总长170mm（±2mm），锤大头18mm小头13mm，敲击部位橡胶材质。 | 把 | 50 | 工业
20 | 培养皿 | D=150mm | 无色透明玻璃制，总体尺寸：直径160mm*高34mm，底外径150mm，高29mm，盖外径160mm，高25mm，壁厚1～2mm，薄厚均匀，耐高温高压，其他技术要求应符合QB/T2296-1997 | 个 | 100 | 工业
21 | 陶土网 | L=150mm（±2mm） | Φ100mm，边长150mm（±2mm），金属包边，耐火材料为陶土 | 张 | 50 | 工业
22 | 单面刀片 | 5片/盒 | 单面刀片，40*20mm，5片/盒，外形尺寸：46mm×25mm×13mm（±2mm） | 盒 | 50 | 工业
23 | 牙签 | 320支/盒 | 材质：桦木，直径2mm，长度63mm，数量320支，单头木质细牙签 | 盒 | 50 | 工业
24 | 擦镜纸 | 100×150*3mm（±2mm） | 产品尺寸：100×150*3mm（±2mm） | 本 | 50 | 工业
25 | 铁架台 | 定制 | 1．由矩形底座、立杆、横杆、四爪万用夹、铁圈、双嘴钳等组成。2．方座支架的底座尺寸为220×140*25mm（±2mm），铁架台表面采用ABS材质，耐酸碱，立杆长600mm，由支撑杆（螺纹头）300mm和支撑杆（螺纹孔）300mm两根组合而成，立杆直径为Φ10mm，一端有M8×31mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。并配有一根横杆3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座固定采用蝴蝶螺母，直接可以手拧，不需要借助其他工具就可以锁紧，组装后与底座垂直。5.配有用于夹持用万用夹及铁圈一套，双嘴钳两只 | 套 | 50 | 工业
26 | 一次性乳胶手套 | 100支 | 产品毛重：0.7kg； 产品材质：橡胶/乳胶/合成橡胶；100支（s`l) | 盒 | 4 | 工业
27 | 防护眼镜 | 黑色（耐刮擦） | 侧面安全遮挡，强化镜片，黑色塑料框架，整体弧形设计，尺寸：长150mm*宽50mm*高60mm（±2mm） | 副 | 100 | 工业
28 | 酸碱手套 | 350mm | 毛重：0.2kg 材质乳胶，350mm | 个 | 4 | 工业
29 | 防护面罩 | 195*250mm（±2mm） | 1套含一个眼镜框，2个面罩 毛重：0.2kg 材质：PC/APET，产品外形尺寸：195*250 | 个 | 2 | 工业
30 | 滴瓶 | 30ml | 30ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 200 | 工业
31 | 滴瓶 | 60ml | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 200 | 工业
32 | 滴瓶 | 棕色，30ml | 棕色，30ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 200 | 工业
33 | 滴瓶 | 棕色，60ml | 棕色，60ml，钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻,滴管应附橡胶帽,吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 200 | 工业
34 | 量筒 | 10ml | 100ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径63mm,筒直径为30mm,总高260mm，壁厚1-2mm | 个 | 80 | 工业
35 | 长柄药勺长柄L=195mm | 长柄L=195mm（±2mm） | 长度195mm（±2mm）,带小勺，材质塑料 | 根 | 50 | 工业
36 | 解剖盘蜡盘 | 260mm×190mm×15mm（±2mm） | 260mm×190mm×15mm（±2mm），蜡盘，主要用于固定标本 | 个 | 50 | 工业
37 | 锥形瓶 | 50ml | 50ml，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 60 | 工业
38 | 燃烧匙 | L=215mm（±2mm） | 铜制，勺直径20mm,柄长210mm（±2mm）,柄与勺成90度角 | 根 | 50 | 工业
39 | 试管 | D=20mmL=200mm（±2mm） | Φ20mm×200mm（±2mm），壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 150 | 工业
40 | 蜡烛 | 10*57mm | 石蜡材质直径10mm高57mm，10个/包，总尺寸52*60*22mm | 包 | 50 | 工业
41 | 试管 | D=30mmL=200mm（±2mm） | Φ30mm×200mm（±2mm），壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007 | 根 | 4 | 工业
42 | 玻璃导管 | 90度D=8mmL=85+55mm | ∅8mm，—端长度为55mm（±2mm），—端长度约85mm（±2mm），形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 2 | 工业
43 | 玻璃导管 | 90度D=8mmL=155+80mm | 外径∅8mm，内径∅5mm，壁厚1.5mm,—端长度为80（±2mm）mm，—端长度约150（±2mm）mm，形状为直角，管口烧结处理，避免划伤 | 根 | 2 | 工业
44 | 烧杯 | 100ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为52mm,口部外径58mm内径49mm，总高71mm（±2mm） | 个 | 100 | 工业
45 | 烧杯 | 500ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口和标称容量的两液面间距大于10mm，烧杯底部直径为87mm,口部外径93mm内径83mm，总高122mm（±2mm） | 个 | 100 | 工业
46 | 烧杯250ml塑料 | 250ml塑料 | 250mlPP加厚材质，柔韧好，抗压耐摔，持久耐用抗老化，边缘光滑不毛刺，刻度精细，标准容量 | 个 | 100 | 工业
47 | 透明广口瓶 | 250mL带瓶塞 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动,直径70mm,总高135mm（±2mm） | 个 | 4 | 工业
48 | 短颈漏斗 | D=60mmH=110mm | 硼硅玻璃制，漏斗口径60mm，斗茎长60mm，总长105（±2mm）mm,下口磨成45º角，斜口边口倒角，耐水性HGB3级 | 个 | 2 | 工业
49 | 乳胶管 | 内径7mm外径10mmL=1000mm（±2mm） | 透明橡胶材质，7mm外径10mmL=1000mm（±2mm） | 根 | 2 | 工业
50 | 止水夹套件 | 56*53*12mm（±1mm） | Φ1-3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。2个/盒，透明塑料盒尺寸：56*53*12mm（±1mm） | 套 | 4 | 工业
51 | 保温杯 | 配盖盖中心孔15mm*1300mL | 产品由外筒、护热套、盖架组成，圆形，直径100mm,高度140mm（±2mm） | 套 | 4 | 工业
52 | 锥形瓶 | 250ml | 250ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径84mm,口部直径34mm，内径29mm,总高145mm（±2mm）放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 20 | 工业
53 | 枝剪 | 直头橡胶手柄 | 橡胶手柄+钢材，直头长度为190mm，重约105g | 把 | 2 | 工业
54 | 美工刀 | 小号 | 小号，适用于裁剪纸张、塑料、软木等材料 | 把 | 2 | 工业
55 | 寒署表 | 235×53×12mm（±2mm） | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏-50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：235mm×53mm×12mm（±2mm）。 | 个 | 2 | 工业
56 | 橡皮塞 | 36*45*37mm孔径7.8mm*2 | 橡胶材质，锥形，36mm（底部直径）*45mm（顶部直径）*36mm（高度），双孔，孔径8mm | 个 | 4 | 工业
57 | 塑料水槽 | 268mm×195mm×100mm（±2mm） | 长方形，透明塑料材质，外形尺寸268mm×195mm×100mm（±2mm），壁厚壁厚≥1mm。底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好，透光率不小于80%，四周加筋，承重加强。 | 个 | 100 | 工业
58 | 试管架 | PC透明30mm20mm | PC透明塑料制，孔径30mm的6个孔,孔径20mm的16个孔,对应的孔底部有圆形凹槽，7根直径为14mm的立柱，立柱粘结牢固，用于φ15mm、φ20mm、φ30mm试管放置使用，产品尺寸：250mm*133mm*70mm（±2mm） | 个 | 50 | 工业
59 | 试管刷 | 小号304不锈钢手柄 | 尺寸Φ20mm*200mm（±2mm）手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 50 | 工业
60 | 试管刷 | 中号304不锈钢手柄 | 尺寸Φ26mm*240mm（±2mm）手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝无外露。 | 个 | 50 | 工业
61 | 呼吸模型膈肌运动模拟器 | 手动 | PVC塑料，橡胶材质，L=200mm（±2mm），主体直径100mm,底座直径110mm | 套 | 2 | 工业
62 | 恒温培养箱 | 530×560×780（±2mm） | 1、箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成，箱门具有大视角玻璃观察窗。 2、≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性； 4、实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热； 5、具备传感器故障报警，参数记忆≥20组和长达9999分钟的定时功能，具有照明功能； 7、具有紫外消毒一键启动功能和预约杀菌功能，可对箱体定时杀菌； 8、风速20档可调。 9、容积：≥80L； 10、控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门； | 个 | 2 | 工业
63 | 恒温水浴锅 | 300*150*140cm（±2mm） | 电热恒温水浴锅一般采用水槽式结构，为方形结构。使用者可根据需要设定温度。其主要特点：温控精确，有数字显示，自动温控，操作简便，使用安全。 1.温度范围：室温-100℃ 2.功率：600w 3.精度：0.1℃ 4.工作盘尺寸：300*150*140cm（±2mm），一列两孔 | 个 | 2 | 工业
64 | 小型无土栽培智能装置 |  | 1、小型无土栽培装置，无土栽培智能装可连接电脑等设备，进行实时监控，配有自动换气，光照强度可调，灯光、排风、水培、雾培、基培、管培均可独立编程设计开关。 2、≥4.3寸彩色触摸屏控制，显示营养液温度/pH/电导率/TDS/ORP/盐度(ppt)/盐度(%)/比重；实时监测营养液各项指标，确保种植营养液符合种植需要； 3、营养液三种模式选择，可定时、定量、手动切换，定时设置范围（0.1~3000min）；定量设置范围（10~9999ml)； 4、基质栽培部分可检测温湿度+电导率+PH+氮磷钾的指标； 5、水泵3组独立控制，水泵20组时间段循环控制，照明2路独立控制，20组时间段循环控制； 6、光照：24V安全LED植物灯组合光照； 7、营养液储液箱容积：不少于14L； 8、营养液报警提示：当营养液缺乏时系统会报警。 | 台 | 4 | 工业
65 | 三脚架 | 外径：90mm | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 50 | 工业
66 | 玻璃板 | 200*150mm（±2mm） | 透明玻璃材质20cm*15cm厚度0.15~0.2cm | 块 | 50 | 工业
67 | 真空玻璃罩 | 压力表气阀调节 | 由透明可密封容器和压力表组成；可封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa,并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音真空不能传声实验，透明罩体直径100mm高165mm，底座225*115*45mm（±2mm）,组装后最高200mm（±2mm） | 个 | 4 | 工业
68 | 剪刀 | 180*65mm | 尺寸180*63mm,采用钢材材质，表面光泽自然，刃口锋利，剪柄外面包有塑料，握拿舒适 | 把 | 50 | 工业
69 | 电子天平 | 100g/0.001g | 量程0g〜100g，分辨力0.001g，带标准砝码，外形尺寸：137mm*91mm*67mm（±2mm） | 台 | 2 | 工业
70 | 烘干箱 | 650mm*420mm*500mm（±20mm） | 1、外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况，内胆采用不锈钢材质。 2、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 3、具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间； 4、实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热 5、具备传感器故障报警、超温报警等功能，控温精度高、功能强； 6、三档加热（慢、中、快)，风速20档可调。 7、容积：≥43L； 8、控温范围：室温+5℃-300℃；温度均匀性为±0.03℃ 9、温度波动：±1℃； 10、温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示 11、电源在AC220V/50Hz±10%的条件下正常工作； 12、功率：800w±2%； 13、参数记忆≥20组，定时0-9999分钟； 14、外形尺寸（长*宽*高）：650mm*420mm*500mm（±20mm）； 15、内胆尺寸（长*宽*高）：350mm*350mm*350mm（±20mm）。 | 台 | 2 | 工业
71 | 玻璃棒 | D=6mmL=200mm（±2mm） | Φ6mm,长200mm（±2mm），粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 根 | 50 | 工业
72 | 滤纸 | 90mm快速 | 快速定性滤纸，直径φ9cm，100张/盒，外盒尺寸：长95mm*宽95mm*厚25mm（±2mm） | 盒 | 50 | 工业
73 | 喷水瓶 | 50ml | PET材质，平身高113mm（±2mm），瓶体高72mm，瓶底直径32mm，口内径14mm | 个 | 100 | 工业
74 | 广泛PH试纸 | 80张/本 | 80张/本，外形尺寸：长66mm*宽45mm*厚5mm（±2mm） | 本 | 50 | 工业
75 | 钢尺 | 30cm | 不锈钢材质，表面光滑圆润不伤手，尺寸：330*26*1mm,外有塑料包装375*33mm（±2mm） | 把 | 50 | 工业
76 | 白棋子 | 仿玉棋子 | 白色，22×5.2mm（±1mm），材质密胺 | 枚 | 1500 | 工业
77 | 黑棋子 | 仿玉棋子 | 黑色，22×5.2mm（±1mm），材质密胺 | 枚 | 500 | 工业
78 | 圆底不锈钢盒 | 中号107mm无字 | 不锈钢材质，无字，中号，直径107mm，高度48mm | 只 | 100 | 工业
79 | 彩色布 | 0.8m*0.8m | 材质：棉 | 块 | 50 | 工业
80 | 木楔 | D=8mmL=100mm（±2mm） | 直纹，D=8mm，L=100mm（±2mm） | 根 | 100 | 工业
81 | 托盘 | 270*200*20mm（±2mm） | 不锈钢材质，长方形，260×190×20mm（±2mm） | 个 | 50 | 工业
82 | 锥形瓶 | 100ml | 100ml，透明硼硅酸盐玻璃制，底部直径64mm,口部直径32mm，内径26mm,总高104mm放在平台上直立不摇晃、不转动 | 个 | 60 | 工业
83 | 脱脂棉签 | 双头 | 双头，纸轴棉签，180支/盒，盒尺寸：直径56mm*高81mm（±2mm） | 盒 | 50 | 工业
84 | 陶瓷刀 | 陶瓷 | 刀身材质：陶瓷，手柄材质：PP塑料，刀柄长117mm，刃长112mm（±2mm）。4.5寸水果刀 | 把 | 50 | 工业
85 | 透明胶 | 带宽18mm*32m | 宽18mm，总长32m,整卷直径53mm（±2mm） | 卷 | 50 | 工业
86 | 试管 | D=15mmL=150mm（±2mm） | Φ15mm×150mm（±2mm），壁厚2mm，透明高硼硅玻璃制，口部做卷边处理，其它性能指标符合GB/T21298-2007。 | 根 | 150 | 工业
87 | 量筒 | 50ml | 50ml，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，底座直径54.5mm,筒直径为25mm,总高200mm，壁厚1-2mm | 个 | 50 | 工业

## 理化生综合数字化器材
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
理化生综合数字化器材
教师端
1 | 无线色度计 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 吸光度量程：0-3 透射率量程：0到100% 可用范围：0.05至1（吸光度）（90%至10%T） 光源波长：430nm，470nm，565nm，635nm 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
2 | 无线图形分析系统 | 1.系统可自动发现周边传感器并且自动连接； 2.在数据采集之前绘制预测曲线； 3.在线数据共享。可作为数据源通过互联网将数据实时同步至其他设备，且可随时停止同步数据，也可接受来自全球其他设备的在线实时共享数据； 4.自定义数据的显示精度，小数点后可显示0-9位小数； 5.可在系统界面插入实验视频，与数据图像同步播放； 6.系统可生成网站链接，无需安装，直接在线使用： 7.支持多页面显示实验图形、表格和文字； 8.从现有数据表手动输入数值或导入数据；实验数据导出到文本或Excel。 9.对所有数据或选定数据进行拟合，拟合函数有：比例、线性的、二次方程式、功率、倒数、平方反比、自然指数、自然对数、正弦、余弦、余弦平方，还可自定义拟合曲线表达式及拟合函数名称，支持的表达式公式有：平方根、立方根、正弦、双曲正弦、反正弦、反双曲正弦、余弦、双曲余弦、反余弦、反双曲余弦、正切、双曲正切、反正切、反双曲正切、行号、缩短、四舍五入、余数、次方、下一个、求余、Log、以b为底的对数、以2为底的对数、1+X的自然对数、斜边、下限、上限、Exp-1、以2为底的指数、误差、互补误差、绝对值、一阶导数、二阶导数、求差、RMS、积分等 10.可打印数据表； 11.提供实验的XY图表、记录图、双Y图、带状图和FFT图； 12.从DV摄像机和笔记本摄像头捕获视频。同步播放传感器的数据和实验视频；逐帧分析视频或从静态照片进行测量。 | 套 | 2 | 软件与信息技术服务业
3 | 无线三维磁场传感器 | 该传感器含6个测量通道可同时开启：X磁场、Y磁场、Z磁场、X磁场130mT、Y磁场130mT、Z磁场130mT。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 低量程：±5 mT；高量程：±130mT ±5mT量程下传感器检测点距离传感器尖端约5mm ±130 mT量程下传感器检测点距离传感器尖端约10.5mm 最大采样速率：50Hz ±5 mT量程分辨率： 0.00015 mT ±130 mT 量程分辨率：0.1 mT 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
4 | 无线加速度传感器 | 该传感器有11个测量通道：XYZ三轴加速度、XYZ三轴加速度（高量程）、XYZ三轴陀螺仪、高度、角度 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 陀螺仪和加速计的最大采样速率：1000样本/秒 高度计的最大采样速率：2样本/秒 加速度量程：±157m/s² 加速度高量程：±1960m/s²（±200 g） 陀螺仪量程：±35rad/s (±2000 °/s) 高度计量程：–1,800m到10,000m 角度量程：±180° 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
5 | 无线二氧化碳传感器 | 该传感器含3个测量通道可同时开启：二氧化碳浓度、温度和相对湿度。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 二氧化碳通道：红外吸收检测；预热时间180秒；气体采样模式：扩散 量程：0-100000 ppm；分辨率：1ppm CO2 精度：±100ppm(0-1000ppm)；读数的±5% + 100ppm(1000-10000ppm)；读数的±10%(10000-50000ppm)；读数的±15%(50000-100000ppm) 温度通道：类型：集成电路（IC），精度：±1°C，分辨率：0.1°C 相对湿度传感器：类型：集成电路（IC）， 范围：0到100%（不凝结）， 精度：±5%或者更高，分辨率：0.1% 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
6 | 无线导电率传感器 | 该传感器有3个测量通道可同时开启：电导率、无温度补偿电导率、温度 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用 外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极 量程：0到20,000 uS/cm（0至10000 mg/L TDS） 温度补偿：5°C~35°C自动补偿(可关闭) 温度范围：0~80°C 分辨率：0.01 uS/cm 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 4 | 工业
7 | 充电座 | 含有16个充电口：包含8个USB充电口以及8个电极放大器充电口，LED灯将展示充电状态。 输入电压：210-240V | 套 | 2 | 工业
8 | 无线电流传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 低量程：±0.1A ；高量程： ±1A 任意输入的最大电压：±10V 低量程的最大无损电流: 0.5 A 高量程的最大无损电流: 1.5 A 低量程的输入阻抗（输入之间）：1Ω 高量程的输入阻抗（输入之间）：0.1Ω 输入阻抗（接地）：10MΩ 线性：0.01% 低量程分辨率: 0.003mA 高量程分辨率: 0.031mA 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
9 | 无线滴数传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电; 插传感器圆孔直径：适配温度传感器和适配溶液用传感器 准确滴计数率：6滴/秒 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
10 | 无线力和加速度传感器 | 该传感器含有7个测量通道可同时开启：力、X/Y/Z 3轴加速度和X/Y/Z 3轴角速度。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 力量程：±50 N 加速度量程：±156.8 m/s² 陀螺仪量程：±34.9 rad/s 响应时间：1 ms 最大采样速率：1000样本/秒 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
11 | 无线气体压强传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 量程：0至400kPa 典型精度：±3kPa 分辨率：0.03kPa 最大采样速率：50样本/秒 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
12 | 无线光色传感器 | 传感器含5个测量通道：光，UV，615nm（红光），525nm（绿光）和465nm（蓝光）。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 光强量程：0 lx到150000 lx 最大光强采样速率：1000样本/秒 小于10000lux时的分辨率：±0.2 lx 大于10000lux时的分辨率：±5 lx UV半灵敏度范围：300nm到425nm 红、绿、蓝范围：0到1000（相对比例） 自带LED光源 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
13 | 无线运动传感器 | 该传感器有3个测量模式：运动模式、运动（小车）模式和运动（自动温度补偿）模式。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 运动和运动（温度补偿）模式量程：0.25m到3.5m 运动（小车）模式量程：0.15m到3.5m 分辨率：1mm 运动和运动（小车）模式的温度补偿：出厂时进行室温校准，校准到一个已知的距离来提高距离精度。 运动（温度补偿）模式：使用内置温度传感器来响应动态温度变化 精度：2mm 超声频率：50kHz 最大采样速率：30样本/秒 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
14 | 无线氧气传感器 | 该传感器含3个测量通道可同时开启：气体中的氧气浓度、氧气浓度（快速温度补偿）和温度 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 量程：0–100% (0–1000 ppt)O2 精度（760mm汞柱标准大气压下）：O2体积的±1% 分辨率：0.01% O2 响应时间：12秒内达到最终读数的90% 预热时间：少于5秒达到最终读数的90% 压强影响：直接成比例 压强范围：0.5atm到1.5atm 气体采样模式：扩散 温度传感器：类型：热敏电阻，精度：±0.5°C，分辨率：0.1°C 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
15 | 无线PH传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 类型：密封体，凝胶填充，主体材质为聚碳酸酯，银/氯化银参比电极 pH量程：0-14 典型精度：±0.2pH 分辨率：0.01PH 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
16 | 无线音强传感器 | 该传感器有4个测量通道，麦克风、A声级、C声级和波幅 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 麦克风频率范围：100到15,000Hz 典型最大频率：10,000Hz 可选的声级响应：A级或者C级 声级范围：55-110dB 声级精度：±3dB 声级分辨率：0.1 dB 声级频率范围：30到10,000Hz 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
17 | 无线温度传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 温度范围：-40到125℃ 精度：±0.25℃ 分辨率：0.01℃ 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
18 | 无线电压传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 输入电压低量程：±1 V 输入电压高量程：±20 V 任意输入的最大安全电压：24 V 输入阻抗（接地）：10 MΩ 差分阻抗：＞20 MΩ 线性：0.01% 分辨率：在20 V通道时 5 mV 最大采样速率：1000样本/秒 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
19 | 无线光电门 | 该传感器含9个测量通道：物体速度，物体加速度（多挡光带），门1–门状态 ，门2–门状态，激光门-门状态 ，远程门-物体速度，远程门-物体加速度，门1/远程门-计时，激光门/远程门-计时。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 红外光源：峰值在880nm 内置光闸间隔：20mm（±2mm) LED灯指示阻挡状态：不亮是指撤销阻挡状态;亮是指阻挡状态 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
20 | 无线热电偶温度传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 量程：-200℃至1400℃ 精度：±2.2℃或读数的0.75% 热电偶线可塑形 包裹有封闭绝缘体防护 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 2 | 工业
21 | 配套玻璃器皿 | 玻璃仪器套装（包含以下6件） 1.Y型反应管 内20*80*70 1件 2.斜二口直筒型烧瓶 250ml 29/19 1件 3.斜三口直筒型烧瓶 500ml 34/24/24 1件 4.斜三口圆底烧瓶 250ml 34/24/19 1件 5.硅胶塞带孔 34# 1件 6.硅胶塞带孔 24# 2件 （可配合气体压强传感器，氧气传感器，二氧化碳传感器，pH传感器，电导率传感器，不锈钢温度传感器，氯离子传感器等使用） | 套 | 2 | 工业
22 | 无线浑浊度传感器 | 1.无线传感器，内置电极信号放大模块及无线模块，可充电电池供电；2.测量范围：0 -1000 NTU 3.分辨力：0.1 NTU | 套 | 2 | 工业
23 | 数据采集套装 | 套装包含：图形计算器一套 一、硬件： 中文彩屏显示;显示屏尺寸≥3.2 寸；显示屏像素≥320 x 240；分辨率≥125 DPI; 电池：充电电池（内置）；内存≥100 MB 储存内存; 操作内存：不小于 64MB 操作内存; 独立的英文字母按键，符合学生在数学学习中，中英文和公式输入的要求 单独公式编辑器快捷键，常用公式不低于 20 个;主要功能键中文标识 USB 支持：用于连接电脑以及图形计算器之间的互连 二、内置系统功能： 全中文菜单显示，全中文输入(学生机可直接输入中文)。 系统功能：计算机符号代数系统功能，函数及二次曲线作图分析；几何；电子表格；统计分析，记事本，数据采集程序。 WINDOWS 菜单风格；支持页面管理功能。 1.最多可分四屏显示,每个屏幕的内容可以在计算，图形，表格，统计，实验等模块间自由组合，比如可以同时呈现函数、图像、表格之间的相关关系,当三者之间任一参数发生变化, 与其对应的表达式、图像、数据同时改变。 2.动态图像与绘图：在坐标系中输入函数表达式,即可直接抓移该函数图像，实现平移、放缩等图形变换，并观察相对应的方程和数据的变化。 3.具有三维坐标系,可直接输入函数表达式绘制立体图形，并进行各种图形变化。 4.可在课件中插入 JPG 等图片格式，可以在计算器、图形、几何、数据和统计等应用程序中通过系统插入多种格式图片进行分析，将数学知识与实际生活紧密相连。 5.通过配套计算器系统，可以把 office 办公系统中的数据、文字、公式、图片等以简单的复制粘贴的方式，制作到课件中，并发送到学生的图形计算器中，便于学生学习研究。 三、可扩展性 1、可与传感器进行连接，能够方便地采集数据进行理科实验。 2、通过无线课堂教学系统，可同时与课堂内所有图形计算器实时连接，实现课堂中教师与学生之间的实时信息交流，反馈和评价，实现互动教学，提高学生的课堂参与度。 3.、能够编程控制相应芯片，进行电子工程制作 四、数据采集器 1.四个USB接口，可同时接入四个传感器，同时采集不同种数据。2.数模混用采集通道，支持接入蓝牙接收器进行无线数据传输，支持有线、无线状态下并行采集。3.支持传感器自动识别,即插即用。4.可连接图形计算器进行数据通讯，亦可连接电脑进行数据通讯。5.可通过图形计算器或电脑的USB端口供电。6.含便携式移动电源接口，可以连接便携式移动电源补充供电（适合室外长时间、多通道数据采集）。 五、附件线包 含输入端为miniUSB公口，输出端为Type-C公口的定制版专用数据线1根；含输入端为普通USB公口，输出端为Type-C公口的数据线4根；含输入端为miniUSB公口，输出端为普通USB母口的转接头1个。应用于数据传输和供电。 六、传感器 传感器均采用Type-C高速传输接口；能通过有线、无线的方式与图形计算器、采集器进行数据通讯。包含以下传感器各1个(组）： 1.温度传感器 量程：-50℃～250℃;分辨率：0.1℃;采用不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 2.分体位移传感器 量程：0m～2m；分辨率： 0.5mm； 3.力传感器 量程：-50N～+50N；分辨率：≤0.003N；可调整钩子的角度,力传感器之间可紧密对接，内置硬件调零按钮和固定位； 4.压强传感器 量程：0～700kPa ；分辨率：0.1kPa； 5.声强传感器 量程：30～120dB；分辨率：0.1dB； 6.光强传感器 量程：0～50,000 Lux ；分辨率：10Lux ； 7.电流传感器 量程：-2A～+2A；分辨率：1mA； 8.电压传感器 量程：±25V；分辨率：0.01V ；准确度：±0.5%FS； 9.PH传感器 量程：0～14PH；分辨率：0.01PH；精度： ±0.05 PH； 10.电导率传感器 量程：0～2000μS/cm 、0～20000μS/cm ；分辨率：1μS/cm 、10μS/cm； 七、定制铝合金收纳箱 外层框架铝合金材质，内置定制高硬度海绵，配套器材的凹槽设计。 | 套 | 4 | 工业
23 | 多用力学轨道 | 一、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm） 二、功能 1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。 2.小车导轨是一套能轻松完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。 3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。 4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。 5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。 7.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 | 工业
24 | 数字化机械能守恒实验器 | 一、组成 主板、挡光柱、收纳装置、光电门传感器部件（0～∞s）、人字形底座、一字胶木螺丝、蝶形螺栓*2、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于探究机械能守恒定律。 2.实验方法贴合教材，主板设有等距的10个挡光柱且高度值预设于系统中，摆锤内置光电门传感器，当下落经过挡光柱时，可直接测得瞬时速度，并计算出动能、势能、机械能的数值，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。安装简单，无需外接传感器与采集器。 3.实验操作便捷，下落一次可得到10个点处的动能、势能、机械能，配有专有系统模板，实现智能采集、自动停止、自动记录实验数据并以数值、图像等多种形式呈现，有效提升课堂效率。 4.挡光柱无需拆卸，通过系统即可自由勾选1～10号单个或多个挡光柱，获得多组不同的高度组合，进行多组实验验证。 5.收纳装置，有效防止摆锤下落至底部后回摆造成的实验误差。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.可支持有线、无线两种工作方式。 8.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 | 工业
25 | 环形线圈 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于探究通过环形线圈的磁场方向与电流方向的关系、探究通过环形线圈产生的磁感应强度大小与电流的大小的关系等实验。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电线圈磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 | 套 | 2 | 工业
26 | 通电螺线管 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于测量通电螺线管内部的匀强磁场，探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强度的关系。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电螺线管磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.环形线圈内部预留较大空间方便探究螺线管内部磁场特性。 4.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 | 套 | 2 | 工业
27 | 数字化摩擦力实验器 | 一、组成 小车控制部件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、轨道*2（600mm，含三种不同摩擦面：软木塞面、毛毡面、聚四氟乙烯面）、金属配重块、电源适配器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于摩擦力实验，探究摩擦面、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 2.小车控制部件拉动小车在轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的档位改变小车运动速度，探究运动速度对摩擦力大小的影响。 4.通过翻转小车方式改变接触面积，探究接触面积对摩擦力大小的影响。 5.轨道与控制部件插拔式连接，便于轨道面的快速更换，通过更换不同的轨道面来探究摩擦面粗糙程度对摩擦力大小的影响。 6.通过添加金属配重块的方式改变压力大小，从而探究压力对摩擦力大小的影响。 7.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能。 8.轨道内置测力识别区域，使测量数据更加精确。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验系统，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 | 工业
28 | 远红外实验用加热器 | 一、组成 加热炉（220V 80W）、底座、电源线 二、功能 1.用于查理定律、晶体熔化和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 2.圆筒型远红外辐射加热炉芯，可使物体均匀受热。 3.外壳为耐热材料，隔热性能良好，可减少实验中的热量流失。 4.直接使用，无需任何搭建操作。 | 套 | 2 | 工业
29 | 电阻定律实验器 | 一、组成 亚克力底座、镍铬丝（0.2mm）、镍铬丝（0.4mm）、镍铬丝（0.6mm）、锰铜丝（0.6mm）、铁铬丝（0.6mm）、夹式测试钩1对（带4mm插孔钩） 二、功能 1.用于电阻定律实验，探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。 2.电阻定律实验器配合电源、电流传感器，通过传感器测得的电流大小来比较接入的金属丝电阻大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.夹式测试钩可自由选择接入金属丝的长度，探究导体长度对电阻的影响。 4.提供三种材料相同，直径不同的金属丝，便于探究导体横截面积对电阻的影响。 5.提供三条直径相同的材料不同的镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，探究导体材料对电阻的影响。 6.底座标有刻度及金属丝的名称和直径，并在每条金属丝下方标有长度标记，可直接读出长度数值。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 8.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 | 工业
30 | 电磁铁实验器 | 一、组成 电磁铁1套、滑动变阻器、单刀单掷开关、双端鳄鱼夹线*5 二、功能 1.用于测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度。 2.配合磁感应强度传感器与电流传感器测得磁感应强度及接入电路中的电流大小，并可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，观察探究电磁铁线圈通电后其磁场的变化。 3.提供多组不同匝数的线圈，可探究线圈匝数对磁感应强度大小的影响。 4.提供铁芯，可探究有无铁芯对磁感应强度大小的影响。 5.滑动变阻器可用来改变电路中电流大小，探究电流大小对磁感应强度大小的影响。 | 套 | 2 | 工业
31 | 流体压强实验器 | 一、组成 电机管组件（含风机、三节通风管（粗、中、细不同管径））、支撑座、软管*3（含鲁尔公接头） 二、功能 1.用于探究流体压强和流速的关系实验。 2.三节不同管径的通风管，按照粗中细异形接通，风机使气流通过通风管，配合相对压强传感器可一次性测得不同流速的流体的相对压强，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.通风管采用三色设计，易分辨，搭建简单高效。 4.通风管颜色标识与系统一致，可快速分辨不同流速下压强的大小关系曲线。 5.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 | 工业
32 | 焦耳定律实验器 | 一、组成 电路板、底座组件、传感器固定座、导线*2 二、功能 1.用于焦耳定律实验，探究电流热效应与电流的关系。 2.电阻丝对应面板位置有传感器插入孔，与传感器适配性高，配合温度传感器，能定量地反映出电流热效应与电流、导体电阻和通电时间的关系，1分钟内即有明显数据变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.预置独立的串联、并联电路，插拔式接线设计，连接线路方便牢靠。 4.串联电路可以探究相同电流时电流热效应与电阻之间的关系。 5.并联电路可以探究相同电阻时电流热效应与电流之间的关系。 6.电路板带有三个电流数字显示模块。 7.双层保温杯体设计，有效防止热量散失，四周透明化设计，可保证温度传感器探头插入的深度相同。 8.底座具有垫脚，稳定防滑。 | 套 | 2 | 工业
33 | 二力平衡实验器 | 一、组成 电机套件、重物套件、转接头套件、L型支架套件、导线*2、铁架台（800mm（±5mm）） 二、功能 1.用于观察物体做匀速直线运动时二力平衡的规律。 2.配合力传感器测得运动过程中力的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可探究物体做匀速直线运动时二力平衡的规律特点。 3.电机套件具有匀速电机，可使重物做匀速直线运动。 4.重物套件具有反射板配合位移传感器可得到重物运动的实时位置。 | 套 | 2 | 工业
34 | 电学实验板 | 一、组成 17种实验电路板（含RC/RL移相、半波整流与滤波、全波整流与滤波、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性、分压法测灯泡的伏安特性、自感现象、电池电动势与内阻的测量、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象、传感器简单应用）、隔离柱、香蕉头导线*12、鳄鱼夹*6、9V电池、小灯泡若干 二、功能 1.用于电学类实验，如电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势等。 2.集成电路，实验方便快捷。 3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。 4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。 5.实验丰富，基本涵盖电学类初高中分组及演示实验。 | 套 | 2 | 工业
35 | 阿基米德原理实验器 | 一、组成 升降铁架台、电子称托盘组件、重物、溢杯1个、量杯2个、手紧螺丝2个 二、功能 1.用于阿基米德原理实验，探究浸在液体中的物体所受的浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力。 2.采用溢流法，学生更容易理解，配合上下两个力传感器，可直接测量物重和排开水的重力，系统自动记录和计算重物所受浮力与排开水重力进行对比，并以数值、表格、图形等形式在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，数据采集更精确。 3.升降铁架台采用齿轮式升降结构，重物下降平稳，有效减小实验误差。 4.重物采用流线体构造，有效减小水面张力等因素对实验结果的影响。 5.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 | 工业
36 | 玻璃导电实验器 | 一、组成 底座、实验电路板、鳄鱼夹*2、玻璃保险丝管*10、接线柱（铜）*2、香蕉插头（镀金）*2、纽扣电池（3V） 二、功能 1.用于探究玻璃等材料在不同状态下的导电情况。 2.玻璃加热至熔融状态时具有导电性，配合毫电流传感器测得电流变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究玻璃等材料在不同状态下的导电情况。 3.铜制接线柱、镀金香蕉插头，具有良好导电性，同时方便固定玻璃保险丝管。 4.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 | 工业
37 | 压缩气体做功实验器 | 一、组成 支架、注射器（100mL）、橡胶管、快速温度传感器探头 二、功能 1.用于压缩气体做功实验，探究一定质量的气体被压缩时的温度变化。 2.缓慢推动注射器活塞，配合快速温度传感器测量注射器内部空气温度变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.通过支架固定注射器，避免人手与注射器直接接触，有效减小热传递导致的实验误差。 4.快速温度传感器探头直接测量注射器内部温度，测量数值科学准确。 5.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 | 工业
38 | 作用力与反作用力实验器 | 一、组成 底板部件、磁铁部件（N极2个、S极1个）、滑块部件、连接杆部件 二、功能 1.用于牛顿第三定律实验。 2.底板部件与滑块部件可保证两个作用力在同一直线上受力，配合两个力传感器，测得两个力的具体数值和变化趋势，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律明显。 3.通过更换力传感器间的连接装置磁铁部件或连接杆部件，可探究非接触性力或接触性力下的的相互作用和牛顿第三定律。 4.专用系统可描绘出力的变化曲线，并进行“映像”使两个力分布与轴线两侧，利于学生理解力的相互作用原理。 5.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 6.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 | 工业
39 | 质量守恒实验器 | 一、组成 数字化高精度电子秤（0～500g）（含高精度微力传感器、托盘、金属底盘）、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于质量守恒定律的探究，能检测化学反应过程中质量的微小变化情况，验证质量守恒定律。 2.实验器配有高精度微力传感器，无需采集器，直接与终端连接可测得化学反应过程中质量的微小变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.托盘设有硅胶垫片，具有防滑功能。 4.底座采用金属材质，实验过程中有效保持平稳，设有脚垫，有效防滑。 5.实验环境搭建简单，无需繁琐操作。 6.可支持有线、无线两种工作方式。 | 套 | 2 | 工业
40 | 水凝固与冰熔化实验器 | 一、组成 制冰器（含散热器）、试管（φ12mm、75mm）、水槽、电源适配器、注射器、硅胶管、胶头滴管、玻璃棒、快速温度传感器探头 二、功能 1.用于探究水的瞬间结冰与冰熔化的规律及图线。 2.制冰器将试管内水的热量传递至水槽中的冰水混合物，实现持续降温，配合传感器得到水凝固与冰熔化的温度变化曲线，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.金属围挡设有观察口，保证制冰效率又可完整观察水凝固冰熔化的全过程。 4.通过注射器及胶管抽动水槽中的水使其热量散布更均匀。 5.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 | 工业
41 | 斜面作用实验器 | 一、组成 铁架台（800mm（±5mm））、小车控制部件、轨道（600mm（±5mm），聚四氟乙烯面）、角度盘组件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、电源适配器（12V 500mA）、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于斜坡的启示实验，探究斜面对拉力大小的影响。 2.小车控制部件拉动小车在斜面轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.小车控制部件与铁架台采用套筒式连接，上下移动即可改变斜面的倾斜程度，倾角在0°～90°内可任意调节。 4.角度盘组件上的铅垂线直接标明斜面倾角角度，探究不同倾角时斜面的省力情况。 5.斜面轨道底部有平底垫脚，保证斜面不侧倾。 6.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能。 7.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的档位自由选择小车运动速度。 8.通过翻转小车方式改变小车与轨道的接触面积。 9.斜面轨道内置测力识别区域，使测量数据更加精确。 10.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 11.可支持有线、无线两种工作方式。 12.配套专用实验系统，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 | 工业
42 | 百变电路 | 一、组成 包含电池、开关、电阻、可变电阻、电位器、小灯泡、二极管、插孔、连线共27块、导线*4 二、功能 1.用于搭建各种电学实验电路。 2.所有元器件模块的侧面均有导电铜片且具磁性，靠近时会自动吸附，连通电路。 3.所有元器件模块的背面均具有磁性，可吸附于黑板或白板上。 4.元器件模块化设计，积木式搭建实验电路，无需借助电路板。 5.支持传统实验，也支持外接传感器设计数字化实验。 6.元器件上印有标准符号，丝印清晰，远距离也可观察。 | 套 | 2 | 工业
43 | 音频信号发生器V2.0 | 可设置波形： 正弦波，三角波，方波 可选频率：2000HZ，1000HZ，750HZ，500HZ，250HZ，100HZ，50HZ，25HZ，10HZ，5HZ，1HZ 可选振幅：1/4振幅， 1/2振幅，3/4振幅， 原振幅（正弦波和三角波） 占空比：分为0-99档 （方波特有） | 套 | 2 | 工业
44 | 多用途生化传感器支架A | 一、组成 底座、多功能支架 二、功能 1.用于固定传感器探头。 2.底座与支架插拔式连接，安装简单。 3.支架可360°旋转，自由伸缩。 4.支架上臂有电缆线固定口，可固定传感器电缆线或探头连线。 5.支架顶部可同时固定7个传感器，例如pH、电导率、温度、氧气、二氧化碳、离子类等多种传感器。 | 套 | 6 | 工业
45 | 空气中氧气含量测定实验器 | 一、组成 高压电源、反应发生装置（底座、集气瓶、燃烧匙、孔塞、烧杯）、电源线、香蕉插头转鳄鱼夹导线 二、功能 1.用于空气中氧气含量的测量，不仅能观察到红磷燃烧的现象，还可以监测红磷燃烧过程中氧气含量的变化以及瓶中压强的变化情况。 2.利用高压电源产生电火花点火，实验过程不直接接触燃烧的红磷，有效减少燃烧物及其产物对人体的危害，实验安全性高。 3.反应发生及检测全程密闭，有效减少红磷燃烧后再放入集气瓶导致内部空气受热膨胀外泄产生的误差，实验数据更精准。 4.集气瓶上有传感器插入孔，适配性好，可配合氧气传感器、绝对压强传感器直观的显示氧气含量和瓶内气压的变化过程，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 5.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 6 | 工业
46 | 电磁搅拌器 | 一、组成 搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子 二、功能 1.专用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。 2.通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸：130*130mm，外观尺寸：150*200*55mm（±2mm），净重：0.5kg，电源电压：12V。 | 套 | 4 | 工业
47 | 原电池实验器 | 一、组成 方形缸体及盖板*2、锌电极*2、铜电极*2、铁电极*2、发光二极管、鳄鱼夹导线*2、U型双头端子线*2 二、功能 1.用于研究电解池或者原电池。 2.配合微电流传感器或电压传感器可清楚地看到原电池产生电流或电压的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，同时电路中的发光二极管会点亮，用于探究原电池的工作原理，实验现象明显。 3.缸体采用透明材质设计，可以看到反应过程，实验更加直观。 4.提供三种金属作为电极，可选用不同材料作为原电池的电极进行探究。 | 套 | 2 | 工业
学生端
1 | 无线图形分析系统 | 1.运行平台：Windows系统、macOS系统、Linux； 2.系统支持16种语言； 3.自动识别和匹配传感器； 4.支持80多个不同的传感器的实时绘图和分析； 5.自动绘制数据图表； 6.多种不同的数据采样模式： 7.支持多页面显示实验图形、表格和文字； 8.从现有数据表手动输入数值或导入数据；实验数据导出到文本或Excel。 9.对数据进行统计分析，包括积分，切线，曲线拟合 10.可打印数据表； 11.提供实验的XY图表、记录图、双Y图、带状图和FFT图； 12.从DV摄像机和笔记本摄像头捕获视频。同步播放传感器的数据和实验视频；逐帧分析视频或从静态照片进行测量。 | 套 | 2 | 软件与信息技术服务业
2 | 无线三维磁场传感器 | 该传感器含6个测量通道可同时开启：X磁场、Y磁场、Z磁场、X磁场130mT、Y磁场130mT、Z磁场130mT。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 低量程：±5 mT；高量程：±130mT ±5mT量程下传感器检测点距离传感器尖端约5mm ±130 mT量程下传感器检测点距离传感器尖端约10.5mm 最大采样速率：50Hz ±5 mT量程分辨率： 0.00015 mT ±130 mT 量程分辨率：0.1 mT 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
3 | 无线加速度传感器 | 该传感器含有7个测量通道可同时开启：力、X/Y/Z 3轴加速度和X/Y/Z 3轴角速度。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 力量程：±50 N 加速度量程：±156.8 m/s² 陀螺仪量程：±34.9 rad/s 响应时间：1 ms 最大采样速率：1000样本/秒 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
4 | 无线二氧化碳传感器 | 该传感器含3个测量通道可同时开启：二氧化碳浓度、温度和相对湿度。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 二氧化碳通道：红外吸收检测；预热时间180秒；气体采样模式：扩散 量程：0-100000 ppm；分辨率：1ppm CO2 精度：±100ppm(0-1000ppm)；读数的±5% + 100ppm(1000-10000ppm)；读数的±10%(10000-50000ppm)；读数的±15%(50000-100000ppm) 温度通道：类型：集成电路（IC），精度：±1°C，分辨率：0.1°C 相对湿度传感器：类型：集成电路（IC）， 范围：0到100%（不凝结）， 精度：±5%或者更高，分辨率：0.1% 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
5 | 无线导电率传感器 | 该传感器有3个测量通道可同时开启：电导率、无温度补偿电导率、温度 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用 外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极 量程：0到20,000 uS/cm（0至10000 mg/L TDS） 温度补偿：5°C~35°C自动补偿(可关闭) 温度范围：0~80°C 分辨率：0.01 uS/cm 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
6 | 无线电流传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 低量程：±0.1A ；高量程： ±1A 任意输入的最大电压：±10V 低量程的最大无损电流: 0.5 A 高量程的最大无损电流: 1.5 A 低量程的输入阻抗（输入之间）：1Ω 高量程的输入阻抗（输入之间）：0.1Ω 输入阻抗（接地）：10MΩ 线性：0.01% 低量程分辨率: 0.003mA 高量程分辨率: 0.031mA 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
7 | 无线力和加速度传感器 | 该传感器含有7个测量通道可同时开启：力、X/Y/Z 3轴加速度和X/Y/Z 3轴角速度。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 力量程：±50 N 加速度量程：±156.8 m/s² 陀螺仪量程：±34.9 rad/s 响应时间：1 ms 最大采样速率：1000样本/秒 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
8 | 无线气体压强传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 量程：0至400kPa 典型精度：±3kPa 分辨率：0.03kPa 最大采样速率：50样本/秒 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
9 | 无线运动传感器 | 该传感器有3个测量模式：运动模式、运动（小车）模式和运动（自动温度补偿）模式。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 运动和运动（温度补偿）模式量程：0.25m到3.5m 运动（小车）模式量程：0.15m到3.5m 分辨率：1mm 运动和运动（小车）模式的温度补偿：出厂时进行室温校准，校准到一个已知的距离来提高距离精度。 运动（温度补偿）模式：使用内置温度传感器来响应动态温度变化 精度：2mm 超声频率：50kHz 最大采样速率：30样本/秒 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
10 | 无线氧气传感器 | 该传感器含3个测量通道可同时开启：气体中的氧气浓度、氧气浓度（快速温度补偿）和温度 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 量程：0–100% (0–1000 ppt)O2 精度（760mm汞柱标准大气压下）：O2体积的±1% 分辨率：0.01% O2 响应时间：12秒内达到最终读数的90% 预热时间：少于5秒达到最终读数的90% 压强影响：直接成比例 压强范围：0.5atm到1.5atm 气体采样模式：扩散 温度传感器：类型：热敏电阻，精度：±0.5°C，分辨率：0.1°C 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
11 | 无线PH传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； pH量程：0-14 典型精度：±0.2pH 分辨率：0.01PH 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
12 | 无线音强传感器 | 该传感器有4个测量通道，麦克风、A声级、C声级和波幅 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 麦克风频率范围：100到15,000Hz 典型最大频率：10,000Hz 可选的声级响应：A级或者C级 声级范围：55-110dB 声级精度：±3dB 声级分辨率：0.1 dB 声级频率范围：30到10,000Hz 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
13 | 无线温度传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 温度范围：-40到125℃ 精度：±0.25℃ 分辨率：0.01℃ 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
14 | 无线电压传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 输入电压低量程：±1 V 输入电压高量程：±20 V 任意输入的最大安全电压：24 V 输入阻抗（接地）：10 MΩ 差分阻抗：＞20 MΩ 线性：0.01% 分辨率：在20 V通道时 5 mV 最大采样速率：1000样本/秒 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
15 | 无线光电门 | 该传感器含9个测量通道：物体速度，物体加速度（多挡光带），门1–门状态 ，门2–门状态，激光门-门状态 ，远程门-物体速度，远程门-物体加速度，门1/远程门-计时，激光门/远程门-计时。 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 红外光源：峰值在880nm 内置光闸间隔：20mm LED灯指示阻挡状态：不亮是指撤销阻挡状态;亮是指阻挡状态 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
16 | 无线热电偶温度传感器 | 连接到分析系统，系统识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一系统下使用。 外观：电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 量程：-200℃至1400℃ 精度：±2.2℃或读数的0.75% 适配的热电偶线：K型（标配）、J型、T型 热电偶线可塑形 包裹有封闭绝缘体防护 连接方式：无线蓝牙、有线USB | 套 | 16 | 工业
17 | 配套玻璃器皿 | 玻璃仪器套装（包含以下6件） 1.Y型反应管 内20*80*70 1件 2.斜二口直筒型烧瓶 250ml 29/19 1件 3.斜三口直筒型烧瓶 500ml 34/24/24 1件 4.斜三口圆底烧瓶 250ml 34/24/19 1件 5.硅胶塞带孔 34# 1件 6.硅胶塞带孔 24# 2件 （可配合气体压强传感器，氧气传感器，二氧化碳传感器，pH传感器，电导率传感器，不锈钢温度传感器，氯离子传感器等使用） | 套 | 16 | 工业
18 | 多用力学轨道 | 一、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm） 二、功能 1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。 2.小车导轨是一套能轻松完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。 3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。 4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。 5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。 7.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 16 | 工业
19 | 电磁铁实验器 | 一、组成 电磁铁1套、滑动变阻器、单刀单掷开关、双端鳄鱼夹线*5 二、功能 1.用于测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度。 2.配合磁感应强度传感器与电流传感器测得磁感应强度及接入电路中的电流大小，并可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，观察探究电磁铁线圈通电后其磁场的变化。 3.提供多组不同匝数的线圈，可探究线圈匝数对磁感应强度大小的影响。 4.提供铁芯，可探究有无铁芯对磁感应强度大小的影响。 5.滑动变阻器可用来改变电路中电流大小，探究电流大小对磁感应强度大小的影响。 | 套 | 16 | 工业
20 | 环形线圈 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于探究通过环形线圈的磁场方向与电流方向的关系、探究通过环形线圈产生的磁感应强度大小与电流的大小的关系等实验。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电线圈磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 | 套 | 16 | 工业
21 | 通电螺线管 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于测量通电螺线管内部的匀强磁场，探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强度的关系。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电螺线管磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.环形线圈内部预留较大空间方便探究螺线管内部磁场特性。 4.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 | 套 | 16 | 工业
22 | 数字化摩擦力实验器 | 一、组成 小车控制部件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、轨道*2（600mm（±2mm），含三种不同摩擦面：软木塞面、毛毡面、聚四氟乙烯面）、金属配重块、电源适配器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于摩擦力实验，探究摩擦面、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 2.小车控制部件拉动小车在轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的档位改变小车运动速度，探究运动速度对摩擦力大小的影响。 4.通过翻转小车方式改变接触面积，探究接触面积对摩擦力大小的影响。 5.轨道与控制部件插拔式连接，便于轨道面的快速更换，通过更换不同的轨道面来探究摩擦面粗糙程度对摩擦力大小的影响。 6.通过添加金属配重块的方式改变压力大小，从而探究压力对摩擦力大小的影响。 7.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能。 8.轨道内置测力识别区域，使测量数据更加精确。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验系统，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 16 | 工业
23 | 远红外实验用加热器 | 一、组成 加热炉（220V 80W）、底座、电源线 二、功能 1.用于查理定律、晶体熔化和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 2.圆筒型远红外辐射加热炉芯，可使物体均匀受热。 3.外壳为耐热材料，隔热性能良好，可减少实验中的热量流失。 4.直接使用，无需任何搭建操作。 | 套 | 16 | 工业
24 | 阿基米德原理实验器 | 一、组成 升降铁架台、电子称托盘组件、重物、溢杯1个、量杯2个、手紧螺丝2个 二、功能 1.用于阿基米德原理实验，探究浸在液体中的物体所受的浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力。 2.采用溢流法，学生更容易理解，配合上下两个力传感器，可直接测量物重和排开水的重力，系统自动记录和计算重物所受浮力与排开水重力进行对比，并以数值、表格、图形等形式在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，数据采集更精确。 3.升降铁架台采用齿轮式升降结构，重物下降平稳，有效减小实验误差。 4.重物采用流线体构造，有效减小水面张力等因素对实验结果的影响。 5.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 16 | 工业
25 | 电阻定律实验器 | 一、组成 亚克力底座、镍铬丝（0.2mm）、镍铬丝（0.4mm）、镍铬丝（0.6mm）、锰铜丝（0.6mm）、铁铬丝（0.6mm）、夹式测试钩1对（带4mm插孔钩） 二、功能 1.用于电阻定律实验，探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。 2.电阻定律实验器配合电源、电流传感器，通过传感器测得的电流大小来比较接入的金属丝电阻大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.夹式测试钩可自由选择接入金属丝的长度，探究导体长度对电阻的影响。 4.提供三种材料相同，直径不同的金属丝，便于探究导体横截面积对电阻的影响。 5.提供三条直径相同的材料不同的镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，探究导体材料对电阻的影响。 6.底座标有刻度及金属丝的名称和直径，并在每条金属丝下方标有长度标记，可直接读出长度数值。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 8.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 16 | 工业
26 | 压缩气体做功实验器 | 一、组成 支架、注射器（100mL）、橡胶管、快速温度传感器探头 二、功能 1.用于压缩气体做功实验，探究一定质量的气体被压缩时的温度变化。 2.缓慢推动注射器活塞，配合快速温度传感器测量注射器内部空气温度变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.通过支架固定注射器，避免人手与注射器直接接触，有效减小热传递导致的实验误差。 4.快速温度传感器探头直接测量注射器内部温度，测量数值科学准确。 5.配套专用实验系统，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 16 | 工业
27 | 电学实验板 | 一、组成 17种实验电路板（含RC/RL移相、半波整流与滤波、全波整流与滤波、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性、分压法测灯泡的伏安特性、自感现象、电池电动势与内阻的测量、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象、传感器简单应用）、隔离柱、香蕉头导线*12、鳄鱼夹*6、9V电池、小灯泡若干 二、功能 1.用于电学类实验，如电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势等。 2.集成电路，实验方便快捷。 3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。 4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。 5.实验丰富，基本涵盖电学类初高中分组及演示实验。 | 套 | 16 | 工业
28 | 原电池实验器 | 一、组成 方形缸体及盖板*2、锌电极*2、铜电极*2、铁电极*2、发光二极管、鳄鱼夹导线*2、U型双头端子线*2 二、功能 1.用于研究电解池或者原电池。 2.配合微电流传感器或电压传感器可清楚地看到原电池产生电流或电压的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，同时电路中的发光二极管会点亮，用于探究原电池的工作原理，实验现象明显。 3.缸体采用透明材质设计，可以看到反应过程，实验更加直观。 4.提供三种金属作为电极，可选用不同材料作为原电池的电极进行探究。 | 套 | 16 | 工业
29 | 化学启蒙教育套装 | 该套装能够充分调动学习者的学习积极性，有效提高认知水平，培养发现问题、解决问题及协同合作的能力，符合国家课程标准中除了要培养学生的化学学科观念，还需要培养学生五大化学核心素养的要求。 6种学习模式： 模式1. 化学元素。以“化学元素岛的历史”微课创设情境，导入课堂，引起学生注意，激发兴趣，同时可作为探究性问题。内容涵盖原子序数前20号及铁、铜两种元素的符号、元素书写规则，此外还有表现元素及其化合物的性质或用途的卡通形象，特色鲜明，具有生动性与丰富性，给人以深刻的印象。 模式2. 化学开胃菜。内容通过花色和颜色涵盖元素及其符号、物质分类、物质及其化学式和金属活动性顺序，操作简单，目标明确，帮助学生逐步加强对化学用语的记忆，如蓝色代表空气体系、红色代表盐类体系、黄色代表金属体系、绿色代表酸碱体系。 模式3. 化学翻翻乐。理清知识重难点，挖掘游戏元素，能够有效提高学生参与意识，有助于维持课堂纪律。内容涉及物质及其化学式、物质相关的性质与用途、物质的分类，在颜色设计上，参照”UNO”的卡片和游戏规则，由颜色区分五种物质。该模式通过卡片花色及卡片信息初步认识物质的分类及其分类方法，注重知识点推导的逻辑过程，诱导学生从被动接受知识转化成主动探究知识。 模式4. 化学争上游。将知识点情境化、条理化，以便记忆和回顾。内容涉及化学方程式的书写、复分解的条件。该模式通过举例介绍，让学生学会举一反三，自主提炼信息点，进行知识点类比和规律的整合。 模式5.化学骰子。该学习模式操作简单，目标明确，产品涵盖离子的名称、符号、花色及点数，内容涉及初中常见的12种阴阳离子、物质及其化学式、复分解反应的条件。用不同花色将离子分成四类，结合物质组成原理即可得到物质分类的花色标准，由花色可判断两种离子能否组成一种新物质并推测新物质所属的类别。学生通过该模式合作完成化学任务，复习巩固复分解反应知识。 模式6.化学桌游。该模式构建新情境，重在考查学生对知识点的记忆和理解，并构建完整的知识网络。内容涉及离子符号、元素符号、化学式、化学方程式、实验基础知识和化学史，可以考察学生对化学式、化学方程式等知识的记忆、理解和应用，同时考察其反应速度和合作能力。 套装包含： 5种化学学习卡 1对阴阳离子选择器 1副化学反应进程地图 | 套 | 16 | 工业

## 初中生物实验教学实验箱
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
初中生物实验教学实验箱
1 | 生物体的结构层次 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP塑料活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： “上”字玻片1片、松叶切片1片、小鼠肾脏纵切永久装片1片、洋葱鳞片叶表皮装片1片、口腔上皮细胞装片1片、洋葱根尖细胞有丝分裂装片1片、上皮组织永久玻片1片、结缔组织永久玻片1片、肌肉组织永久玻片1片、神经组织永久玻片1片、番茄果肉切片1片、纱布1袋、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、短胶头滴管2支、玻璃烧杯1个、单面刀片1盒、吸水纸1盒、载玻片1盒、盖玻片1盒、消毒牙签1筒、脱脂棉1包、12色彩泥套装1个、放大镜（带LED灯）1个等。 短胶头滴管： 规格：外形尺寸90×10×1.5mm（±5mm），壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于吸取或滴加少量液体试剂。 玻璃烧杯250mL： 规格：外形尺寸：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。 能完成的基本实验活动：1.练习使用光学显微镜（七年级上册P37） 2.观察池塘水中的微小生物（七年级上册P39） 3.制作植物细胞、动物细胞的临时装片（如观察洋葱鳞片叶表皮细胞、观察人体口腔上皮细胞等）（七年级上册P42/47） 4.制作植物细胞、动物细胞的结构模型（七年级上册P48） 5.观察根尖细胞分裂的永久装片（七年级上册P42/47） 6.观察人体和植物体的基本组织（如人体组织的永久装片、番茄果实不同组织的临时装片等）（七年级上册P61） 7.观察某种原生动物（如草履虫），并探究其取食、运动或趋性（七年级上册P67） | 箱 | 13 | 工业
2 | 生物的多样性 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP塑料活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 放大镜（带LED灯）1个、脱脂棉1包、短胶头滴管1支、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、载玻片1盒、盖玻片1盒、吸水纸1盒、纱布1包、大头针1盒、解剖盘（带蜡盘）1个、培养皿（玻璃，D=90mm）2套、透明胶带（小号）1卷、接种针（镍铬合金材料，含手柄）1个、酒精灯（150mL）1盏、电子点火器（230mm×45mm）1把、血球计数板1盒、解剖针1支、标签纸1包、无菌棉棒（4支/包）4包等。 短胶头滴管： 规格：外形尺寸90×10×1.5mm（±5mm），壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于吸取或滴加少量液体试剂。 能完成的基本实验活动：8.观察不同类群的植物，认识其主要特征（如观察藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物等）（七年级上册P73/P75/P76//P82） 9.观察不同类群的动物，认识其主要特征（如观察蛔虫、缢蛏、蚯蚓、蝗虫、鲫鱼、家鸽、家兔等）（八年级上册P9） 10.培养并观察细菌的菌落（八年级上册P68） 11.观察酵母菌和霉菌（八年级上册P76） | 箱 | 13 | 工业
3 | 生物与环境 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP塑料活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 铁盘 （不锈钢，27cm×20cm×4.8cm）1个、硬纸板（3mm×14.8cm×21cm）1张、有机玻璃板（圆角，210mm×150mm×3mm）1块、电子秒表计时器（PVC）1个、记号笔1只、干湿计1个等。 能完成的基本实验活动：12.探究影响鼠妇（或蚯蚓等）分布的环境因素（七年级上册P14） 13.探究植被类型与环境湿度或温度之间的关系（七年级上册P17） 14.调查校园或附近的小池塘、农田等环境中生物之间的关系（七年级上册P10） 15.调查生态环境被破坏或者改善的实例（七年级下册P112） 16.设计校园绿化方案（七年级上册P135） | 箱 | 13 | 工业
4 | 植物的生活 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP塑料活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 放大镜（带LED灯）1个、单面刀片1盒、短胶头滴管1支、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、培养皿（玻璃，D=90mm）1套、解剖针1支、玉米根尖纵切玻片1片、迎春叶横切玻片1片、松叶切片玻片1片、双面刀片1盒、载玻片1盒、吸水纸1盒、纱布1包、毛笔1支、小木板（100mm×100mm×5mm）1块、胶布（9mm×3m）1卷、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套、标签纸1包、罐头瓶4个、绿豆种子1袋、花盆带底座1套、向日葵种子1袋、回形针1盒、遮光纸1张、玻璃烧杯（高硼硅3.3，100mL，72mm×54mm）1个、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）1个等 短胶头滴管： 规格：外形尺寸90×10×1.5mm（±5mm），壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于吸取或滴加少量液体试剂。 玻璃烧杯： 规格：外形尺寸：①、100mL：72×54mm（±5mm），壁厚2.0mm；②、250mL：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。 能完成的基本实验活动：17.观察种子的结构（如菜豆、玉米等）（七年级上册P79） 18.观察根尖的结构（如洋葱根尖、大蒜根尖等）（七年级上册P96） 19.解剖和观察花的结构（如桃花、百合等）（七年级上册P103） 20.制作徒手切片，观察叶片的结构（如绿萝、黑藻等）（七年级上册P110） 21.探究种子萌发所需的条件（七年级上册P89） 22.栽培一种常见植物并观察其生长发育的全过程（如向日葵、彩椒等）（八年级下册P3） 23.运用无土栽培技术栽培一种植物（如水培大蒜、沙培花生等）（七年级上册P102） 24.探究植物光合作用的条件、原料和产物（七年级上册P116） 25.调查生活中利用呼吸作用原理保存食物的方法措施（七年级上册P129） | 箱 | 13 | 工业
5 | 人体生理与健康 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP塑料活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 培养皿（玻璃，D=90mm）1套、棉球1袋、玻璃烧杯（高硼硅3.3，100mL，72mm×54mm）1个、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）1个、单面刀片1盒、小试管（高硼硅3.3 φ15mm×150mm）3支、玻璃棒（高硼硅3.3，D=6mm，L=300mm）1支、玻璃量筒（高硼硅3.3，10mL，142mm×16mm×1.8mm）1个、记号笔1支、垫板（10cm×10cm×5mm）1块、玻璃量筒（高硼硅3.3，50mL，195mm×25.7mm×2mm）1个、玻璃锥形瓶（高硼硅3.3，100mL，105mm×64mm）1个、30号红色单孔硅胶塞（30mm/22mm/30mm，孔径Φ7）1个、红水温度计（-10～110℃）1支、棉线（10cm）1根、燃烧匙1支、纱布1包、人血永久涂片1片、小鼠肾脏纵切永久装片1片、肾的内部结构示意图1张、观察某种脊椎动物的肌肉、骨骼、关节的基本结构1张、短胶头滴管1支、载玻片1盒、试管（高硼硅3.3 φ20mm×195mm）2支、吸管10支、直玻璃导管（D=8mm，L=80mm）1支、90°玻璃弯管（高硼硅3.3，D=8mm，L=85mm+55mm）1支、30号红色双孔胶塞（30mm/22mm/30mm，孔径Φ7mm）1个、呼吸膈肌模拟器1套、橡皮锤1把、3D立体遮光眼罩2个、电子秒表计时器（PVC）1个、计数器1个等。 短胶头滴管： 规格：外形尺寸90×10×1.5mm（±5mm），壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于吸取或滴加少量液体试剂。 玻璃烧杯： 规格：外形尺寸：①、100mL：72×54mm（±5mm），壁厚2.0mm；②、250mL：99×70mm（±5mm），壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。 红色硅胶塞： 规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm（±5mm）；②、30号胶塞：30×22×30mm（±5mm）；③、37号胶塞：37×29×30mm（±5mm）；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。 玻璃量筒： 规格：外形尺寸：①、10mL：142×16×1.8mm，壁厚1.8mm；②、25mL：168×21×1.8mm，壁厚1.8mm；③、50mL：195×25.7×2mm，壁厚2mm；④、100mL：243×31.9×2mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体。 能完成的基本实验活动：26.探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用（七年级下册P27） 27.探究几种食物能量的差异（如薯条、花生等）（七年级下册P20） 28.制订合理的膳食计划（七年级下册P33） 29.观察血涂片永久装片（七年级下册P52） 30.观察小鱼尾鳍内血液流动现象（七年级下册P56） 31.观察哺乳动物心脏的形态与结构（七年级下册P60） 33.验证人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳（七年级下册P45） 34.模拟吸气与呼气时肺与胸廓的变化（七年级下册p46） 35.观察哺乳动物肾脏的形态与结构（七年级下册P72） 36.观察小鼠肾脏纵切永久装片（七年级下册P72） 37.观察人或动物的某些反射活动（如膝跳、缩手、眨眼、唾液分泌等反射（七年级下册p91） 38.观察某种脊椎动物的肌肉、骨骼、关节的基本结构（如鸡翅、羊腿骨等）（八年级上册P42） 39.探究酒精对水蚤心率或成活率的影响（八年级下册P104） 40.调查当地某种传染病的发生及预防措施（八年级下册p77） 41.设计和制作社区海报，宣传预防某种传染病的科普知识（八年级下册p77） | 箱 | 13 | 工业
6 | 遗传与进化 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP塑料活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 放大镜（带LED灯）1个、解剖剪刀1把、培养皿（玻璃，D=90mm）1套、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、白棋子（30枚，袋装）1袋、黑棋子（10枚，袋装）1袋、圆底金属盒（不透明，小号）2套、记号笔1支、蓝球（D=15mm，20个袋装）1袋、红球（D=15mm，20个袋装）1袋、圆规套尺1套、红色彩纸（全开）1张、彩纸（15cm×15cm，2张/色）8张、剪刀1把等。 能完成的基本实验活动：42.观察鸡卵的结构（八年级下册p18） 43.模拟人的性别决定过程（八年级下册p41） 44.模拟遗传性状显隐性的形成过程（八年级下册p35） 45.探究某种植物果实的性状差异（如玉米果穗、花生果实等）（八年级下册P44） 46.模拟保护色的形成过程（八年级下册p64） | 箱 | 13 | 工业
7 | 生物学与社会·跨学科实践 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP塑料活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 具支洗气瓶（高硼硅3.3，100mL，两侧具支口最大直径10mm，带24号螺口盖子和硅胶垫φ22mm）1个、硅胶管（φ7mm×φ10mm，L=80mm）2根、鲁尔头注射器（60mL）1个、脱脂棉（5g）1包、直头镊子（不锈钢，L=125mm）1把、生态瓶（85mm×85mm）1个、沙子（浅肤色，200g）1袋、玻璃烧杯（高硼硅3.3，250mL，99mm×70mm）1个、玻璃锥形瓶（高硼硅3.3，100mL，105mm×64mm）2个、蚕的生长变化图片卡1张、蚕的一生图卡1张、小鱼缸（饲养盒）（透明，方形不带绳）1个、气球4只、短柄药匙（塑料，红黄绿三色各1个）1套、玻璃棒（高硼硅3.3，D=6mm，L=300mm）1支、酸奶布丁瓶1个、红水温度计（-10～110℃）1支、玻璃烧杯（高硼硅3.3，100mL，72mm×54mm）1个、容量瓶（玻璃，100mL，配玻璃塞）1个、比色管（磨口，25mL，带玻璃塞）6支、胶头刻度滴管（3mL）1支、陶瓷刀1把、记号笔1支、pH广泛试纸（1～14）1本、纱布1包、玻璃漏斗（高硼硅3.3，短颈平口，d=60mm，h=110mm）1个等。 具支洗气瓶： 规格：外形尺寸95×90×54mm（±5mm），24#瓶口螺纹，壁厚2mm ，具支最大直径10mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准瓶口螺纹便于安装及拆卸瓶口密封盖，密闭性好,能够满足多种不同实验的洗气的需求。 能完成的基本实验活动：48.制作实验装置模拟吸烟有害健康（八年级下册p106） 49.设计并制作能较长时间维持平衡的生态瓶（七年级上册P19） 50.探究栽培一种植物所需的物理和化学环境条件（七年级上册P102） 51.探究影响扦插植物成活的生物和非生物因素（八年级下册P7） 52.饲养家蚕并观察家蚕的生殖与发育（八年级下册P9） 53.制作水族箱，饲养热带鱼（七年级上册P19） 54.收集当地面包酵母菌种并比较发酵效果（八年级上册P84） 56.制作泡菜并探究影响泡菜亚硝酸盐浓度的因素（八年级上册P86） 55.设计简单装置，制作酸奶（八年级上册P86） | 箱 | 13 | 工业
8 | 初中生物配套实验仪器 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP塑料活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 酒精灯（150mL）1盏、X型支座（黑色增强尼龙、镀锌圆钢，φ10mm凹凸式双轨插孔）1套、铁三环（金属，黑色，配紫色M6螺丝，大中小各1个） 1套、600mm支撑杆-母杆（不锈钢，D=10mm，L=300mm）1根、600mm支撑杆-公杆（不锈钢，D=10mm，L=310mm）1根、250mm支撑杆（不锈钢，D=10mm，L=250mm）1个、陶土网（150mmx150mm）1个、电子点火器（230mm×45mm）1把、双向转接头（铝合金，配紫色M6螺丝2个）2个、电子天平（1000g，0.1g）1套、多功能卡夹（橙色ABS，70×35×25mm）1个、万用夹具（金属，黑色）1个、试管架（塑料，8孔8立柱，孔径22mm）1个、滤纸（中速，D=110mm）1包、称量纸（100mm×100mm）1盒、解剖盘1个、解剖器（7件套）1套、小号试管刷（L=180mm，毛粗20mm）1把、大号试管刷（L=230mm，毛粗35mm）1把、砧板（塑料）1个、LED灯（白色，插电款，三档白光+线+充电头）1个等。 X型支座： 材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：Half-Half对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。 双向转接头： 规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。 配套实验仪器，应与其他实验箱配合使用。 | 箱 | 13 | 工业
9 | 学生用数码显微镜 | 1、目镜：大视野广角目镜WF16/13mm，LB推拉式双目观察筒45°倾斜，可以360°旋转，视度可调 2、物镜：消色差物镜4X/0.10成像清晰圆直径≧7.5mm，消色差物镜10X/0.25成像清晰圆直径≧7.4mm，消色差物镜40X/0.65成像清晰圆直径≧6.8mm，消色差物镜100XS/1.25。 3、放大倍率：64X-1600X 4、转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.025； 5、载物台：复全金属机械载物台110×120mm，平台移动范围60mm（X）×30（Y）mm，精度0.1mm，载物台侧向守5N水平方向作用力最大位移≤0.020，不可重复性≤0.003 6、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A=1.25、光栏：可变光栏 7、显微镜内置LED可充电式底光源，充电后可以连续使用50小时以上。 | 台 | 13 | 工业
10 | 眼球仪 | 主要配置及特征参数： 由眼球仪主体（含眼球剖面图）、五线激光光源、光学零件（正常眼球玻璃、远视眼球玻璃、近视眼球玻璃、近视镜玻璃、远视镜玻璃）组成。 眼球仪主体： 外形尺寸772×470（±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS塑料精密注塑成型边框；功能描述：整体为磁吸附式结构，配有眼球剖面图，光学零件及五线激光光源可以吸附在矩形光盘上演示眼睛的工作原理及视力矫正实验。 五线激光光源： 规格：尺寸133×89×30mm，工作电压DC3V；主要材质：ABS工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：激光光学光源，磁吸式，内置电池可充电，提供1～5线平行光源（中间绿色光源），配合光学零件可直接或眼球仪主体或其他磁性材料上完成多种光路的演示实验。 光学零件： 产品组成：正常眼球玻璃、远视眼球玻璃、近视眼球玻璃、近视镜玻璃、远视镜玻璃。 规格：统一厚度20mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：磁吸式，配合激光光源可直接或吸附在眼球仪主体或其他磁性材料上进行光线折射等相应光学实验。 能够完成的教学演示： 眼睛的工作原理；近视眼矫正；远视眼矫正等。 能完成的基本实验活动：47.制作可调节的眼球成像模型（七年级下册P80） | 件 | 13 | 工业
11 | 心肺复苏模型 | 1、全身心肺复苏模拟人1具（身长1600mm；采用热塑弹性体混合胶材料；解剖标志准确，开展人工呼吸、心肺复苏、包扎止血等模拟实践活动2、使用说明书1本3、屏障面膜(50张/盒)1盒4、可换肺袋装置4套5、可换面皮1只6、操作指南光盘1张7、急救手册1本8、保修卡合格证1套9、复苏操作垫1条10、豪华超厚牛津袋1只等。 能完成的基本实验活动：32.开展人工呼吸、心肺复苏、包扎止血的模拟实践活动（八年级下册p91） | 套 | 1 | 工业
12 | 泡菜坛 | 1000 mL 能完成的基本实验活动：56.制作泡菜并探究影响泡菜亚硝酸盐浓度的因素（八年级上册P86） | 个 | 13 | 工业
13 | 学科组长教学资源与评价云管理平台 | 用于年级组长的实验教学、实验项目发布、对学生实验技能评价以及对学科教材、实验属性、发布审核进行管理。 基本功能： 1.年级组长账号登陆及身份识别； 2.云平台实验教学资源的浏览、收藏； 3.在线安排实验任务、查阅学生提交的实验内容、电子实验报告评价； 4.发布实验项目并本地存储，需通过年级组长审核通过； 5.查阅自己已发布实验项目和本地存储的相同学科老师发布的实验项目； 6.可在线就教师自己发布的实验，有针对性的与学生互动，解决学生提出的疑问； 7.对本学科段老师发布的实验项目进行审核，从而优化教师发布实验项目质量； 8.可针对所教教材进行教材管理，方便在更换教材时变更实验教材属性； 9.也可就教师发布实验的其他属性比如常规实验、创新实验等进行类型划分管理； 10.可以预先根据教材创建实验目录，对教师发布实验进行有序管理； 11.在“互联网+教育”的背景下，为理科实验教学提供优质实验教学资源，采用B/S架构，无需本地额外部署服务器等设备，可实现小学科学、初中理化生、高中理化生学科资源信息的集中管理，助力学校的教育信息化； 12.支持Windows、iOS、Android 等跨平台访问，支持电脑、触摸一体机、智慧黑板等多终端访问； 13.提供永久账号使用权，并可免费获得持续不断的新增教学资源。 注：“永久账号使用权”特指本项目采购范围内已交付系统账号的终身基础使用权限、基础运维保障（含系统正常登录、数据留存、功能稳定运行、故障排查）；免费持续新增教学资源限定为适配本项目设备、对应学段课标配套的常规教学资源迭代更新，不含定制化专项开发、跨领域增值付费资源。同时明确服务器运维、数据存储、基础带宽等基础运维费用纳入中标人整体投标报价，不再额外收费。 | 套 | 1 | 软件与信息技术服务业
14 | 教师教学资源与评价云管理平台 | 用于教师实验教学、实验项目发布和对学生实验技能评价管理。 基本功能： 1.教师账号登陆及身份识别； 2.教师对云平台实验教学资源的浏览、收藏； 3.在线安排实验任务、查阅学生提交的实验内容、电子实验报告评价； 4.发布实验项目并本地存储，需通过年级组长审核通过； 5.查阅自己已发布实验项目和本地存储的相同学科老师发布的实验项目； 6.可在线就教师自己发布的实验，有针对性的与学生互动，解决学生提出的疑问； 7.实验课程资源可支持完成相关学生实验以及部分随堂实验和演示实验，提供包含每个学科每个产品的课标实验主题、实验器材、实验步骤、实验结论等版块，为实验提供详细的使用指导。实验器材明确了所在位置、名称及数量，并附有与配置器材一致的实物照片，便于师生快速准确找到相应器材做好实验准备，高效启动实验学习。部分实验还提供了实验指导视频等形式的配套资源，所选用的演示器材也与配置器材一致，真实还原实验操作场景，可直接用于实验备课与实验教学，充分展示实验的真实性； 8.支持Windows、iOS、Android 等跨平台访问，支持电脑、触摸一体机、智慧黑板等多终端访问； 9.提供永久账号使用权，并可免费获得持续不断的新增教学资源。 注：“永久账号使用权”特指本项目采购范围内已交付系统账号的终身基础使用权限、基础运维保障（含系统正常登录、数据留存、功能稳定运行、故障排查）；免费持续新增教学资源限定为适配本项目设备、对应学段课标配套的常规教学资源迭代更新，不含定制化专项开发、跨领域增值付费资源。同时明确服务器运维、数据存储、基础带宽等基础运维费用纳入中标人整体投标报价，不再额外收费。 | 套 | 1 | 软件与信息技术服务业
15 | 学生学习资源云管理平台 | 用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 基本功能： 1.学生账号登陆及身份识别；可在台式电脑或者智慧课堂平板上登录账号，访问云端海量学习资源； 2.云平台实验教学资源的课前预习、课中查阅或课后复习浏览、收藏； 3.在线接收教师安排的实验任务、阅读实验内容，提交电子实验报告给教师评价； 4.学生可以查看自己过往实验情况及教师的评价信息，结合评价自主进行纠错学习； 5.学生可以查阅本地教师发布实验学习资源，并就该实验进行在线提问互动； 6.提供永久账号使用权，并可免费获得持续不断的新增教学资源； 7.对接丰富的科学实验箱、数字化实验系统等提供配套的实验操作手册、实验指导视频等资源，对应各版本教材章节相关实验，可用于课前备课预习、课中对照练习、课后复习浏览及考前实验培训。 注：“永久账号使用权”特指本项目采购范围内已交付系统账号的终身基础使用权限、基础运维保障（含系统正常登录、数据留存、功能稳定运行、故障排查）；免费持续新增教学资源限定为适配本项目设备、对应学段课标配套的常规教学资源迭代更新，不含定制化专项开发、跨领域增值付费资源。同时明确服务器运维、数据存储、基础带宽等基础运维费用纳入中标人整体投标报价，不再额外收费。 | 套 | 1 | 软件与信息技术服务业

## 科学常规仪器
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
科学常规仪器
1 | 打孔器 4件 | 4件 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外长为6mm．8mm．10mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Ф2.8mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 8 | 工业
2 | 打气筒 | Φ30mm*500mm(±5mm) | 1. 充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭。 2. 气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成. 3. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 | 个 | 8 | 工业
3 | 仪器车 | 600*400*800(±5mm) | 1． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 2． 车架用直径不小于φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，高不低于800mm。 3． 车架脚安装φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 4． 车隔板为1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 5． 整车安装好后应载重50Kg。 | 辆 | 2 | 工业
4 | 放大镜 | 3*Φ40 | 1．由凸透镜、透镜框及手柄组成。2．凸透镜直径不小于φ40mm,柄长52mm，放大倍率：3*。3．透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0[0.5]。 | 个 | 25 | 工业
5 | 放大镜 | 5*Φ30 | 1．由凸透镜、透镜框及手柄组成。2．凸透镜直径不小于φ30mm,柄长52mm 放大倍率：5*。3．透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。 | 个 | 25 | 工业
6 | 天文望远镜 | 口径: 50mm(2”) | 焦距: 600mm,折射式,配备：Ø24.5H6mm H20mm ,3X巴洛镜 5x24寻星镜 铝脚架 | 套 | 4 | 工业
7 | 酒精喷灯 | Φ100*135(±2mm) | 用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座。纯铜制作。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，3、喷管与壶体连接螺纹。 | 个 | 4 | 工业
8 | 手持移动灯 | Φ80*1000 | 可充电式 | 只 | 13 | 工业
9 | 水槽 | Φ230*100(±5mm) | 圆形透明 | 个 | 25 | 工业
10 | 方座支架 | 185*115*600(±5mm) | 底座、立杆、垂直夹、平行夹、烧瓶夹、铁环（大、小）各1只，底座金属，立杆直径不小于10mm，杆长不小于600mm(±5mm)，一端为螺纹。 | 套 | 25 | 工业
11 | 三脚架 | 74/90*150(±2mm) | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：74mm ，外径：90mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等。脚高：150mm 4.三脚架须经烤漆防锈处理。 | 个 | 25 | 工业
12 | 试管架 | 250*28*4.5/ 250*60*4.5(±1mm) | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8插。2．顶板、底板均由ABS注塑而成。3．顶板为大于250*28*4.5的塑料板，8孔分布均匀，孔径不小于19mm。4．底板为大于250*60*4.5的塑料板，底板8孔应与顶板8孔同心，孔深2mm。5．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 个 | 25 | 工业
13 | 旋转架 | 40*25*20(±2mm) | 底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 | 套 | 25 | 工业
14 | 百叶箱 | 460*290*537(±2mm) | 1.应选柯木或杉木并经干燥脱脂处理，百叶为单层，人字形排列。2.箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形。3.百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm。 | 个 | 1 | 工业
15 | 学生电源 | 220V（1.5v-9v/1.5A） | 1．输出电压：直流输出，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V四档；额定电流：1.5A。2．直流稳压输出：a.电压偏调：±（2％U标＋0.1V）b.电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化。c.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化。d.纹波电压：电源电压保持220V。3．有过载显示、过载保护和复位按钮：a.直流稳压输出有过载保护。b.电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.1倍时，电源应能过载保护。c.各档输出电路短路时应能自动关断。4．连续工作时间不少于8h。 | 台 | 25 | 工业
16 | 教学电源 | 交流2V-12V*5A,直流1.5V-12V*2A | 交流 每2V一档；直流 分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共六档 | 台 | 1 | 工业
17 | 电池盒 | 81*43*29(±1mm) | 4个电池盒为1组。1．仪器可放置1节1号电池。2．各触点使用不锈钢材料。 | 个 | 25 | 工业
18 | 直尺 | 500*25(±2mm) | 用木制材料制成。 | 只 | 25 | 工业
19 | 软尺 | 1500 | 软塑。 | 个 | 25 | 工业
20 | 托盘天平 | 500g | 双盘式托盘天平。有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：0.5g标尺称量范围：0～10g，秤盘直径：Φ100mm。结构：杠杆为钢材制成。 | 台 | 25 | 工业
21 | 金属钩码 | φ27*17.2 | 1．产品为50g±0.5g*10只，定位装入塑料盒内。2．上钩高不低于10mm。底呈半球形，上下钩开口方向应垂直。3．材料用钢材制成，外表镀铬。4．上、下钩的连线应通过钩码主体的轴线。 | 套 | 25 | 工业
22 | 电子停表 | 0.1S | 防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。 | 块 | 25 | 工业
23 | 条形盒测力计 | 5N | 1． 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2．分度值为量程的1／50。 | 个 | 25 | 工业
24 | 条形盒测力计 | 2.5N | 1． 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2． 分度值为量程的1／50。 | 个 | 25 | 工业
25 | 条形盒测力计 | 1N | 1． 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2．分度值为量程的1／50。 | 个 | 25 | 工业
26 | 多用电表 | 2.5N | 磁电系整流式仪表，共设19档基本量程，能分别测量交直流电压，直流电流，电阻等。 | 个 | 1 | 工业
27 | 单摆 | 一个摆球 | 1、由摆球、线绳组成。2、钢球直径19mm。3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4、摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。 | 套 | 25 | 工业
28 | 液体表面张力演示器 |  | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成，手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 4 | 工业
29 | 毛细现象演示器 |  | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm(±2mm)，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm(±2mm)；毛细管长度均为130mm(±2mm)。 | 套 | 4 | 工业
30 | 条形磁铁 | 教师用 | 对装，外形尺寸：178mm×20mm×10mm(±2mm)。 | 套 | 4 | 工业
31 | 蹄形磁铁 | 教师用 | 附衔铁。外形尺寸：60mm×16mm×80mm(±2mm)。 | 套 | 4 | 工业
32 | 白光的色散与合成演示器 |  | 1、由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。 | 套 | 4 | 工业
33 | 光的三原色合成实验器 |  | 1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2、工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。4、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。 | 套 | 4 | 工业
34 | 三球仪 |  | 电动手摇两用。由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。太阳模型直径约100mm，地球模型直径约58mm，地球倾角约66.5°，月球模型直径约19mm。季节盘直径约198mm，底座直径约193mm。电压：220V 50Hz。 | 台 | 4 | 工业
35 | 斜面 |  | 产品由铁制的斜面板、底座、支撑杆及角度指示板组成。1.斜面板长度为600mm(±5mm)，宽100mm(±2mm)，斜面板一侧面印有0-60cm的刻线，最小分度值为1cm，斜面板的顶端应有固定滑轮。2.斜面一端高度可连续调节，可调角度不小于60度。3.角度指示板为白底黑字，角度刻线清晰。 | 个 | 25 | 工业
36 | 压簧 | 5N | 用1.2mm的钢丝绕成，圈的直径20mm，长度约50mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。采用PVC塑料成型包装。 | 套 | 25 | 工业
37 | 拉簧 | 5N | 两端带钩环。用1mm的钢丝绕成，圈的直径19mm，有效圈数22圈，总长度60mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。采用PVC塑料成型包装。 | 套 | 25 | 工业
38 | 沉浮块 |  | 主要技术参数：产品由水槽及盖（水槽和盖分别采用透明塑料注塑成型、水槽尺寸：198mm*98mm*98mm(±2mm)，盖与水槽配合良好）；立方体块大小不同重量相同5个（正方体的边长分别为：50mm、40mm、35mm、30mm、20mm）；半球体大小相同重量不同4个（半球直径为40mm）；圆柱筒重量45g1个（圆柱筒直径30mm、高60mm）；浮体塑料鸡蛋1个（可打开）；浮筒带盖1个（浮体直径为35mm，高78mm）组成。 | 套 | 25 | 工业
39 | 杠杆尺及支架 |  | 产品由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm*80mm*13mm(±1mm)，底座中间有一直径4mm的通孔。支架杆表面电镀处理，表面光亮无划痕，外形尺寸：高210mm(±2mm)，上端为圆弧，宽15mm，下端宽23mm，整体厚度为8mm。杠杆尺的有效长度不小于500mm(±5mm)，杠杆两侧分别标有数字，每1cm一小刻线、5cm一大刻线、并标有数字（分别为5、10、15、20、25），在大刻线处下应有一挂孔，孔径4.5mm。尺的两端为调平螺母，调平螺母重量不大于8g。 | 个 | 25 | 工业
40 | 滑轮组及支架 |  | 底座、支架、横梁、单滑轮2个、双滑轮1个构成。底座采用塑料注塑成型，底座中间有一直径4mm的通孔。支架杆应采用元钢加工制成，外形尺寸：7型长端不小于237mm(±2mm)，7型短端不小于77mm(±2mm)。单双滑轮为全塑料，滑轮直径为40mm(±2mm)。 | 套 | 25 | 工业
41 | 轮轴及支架 |  | 轮轴、支杆、底座、挂线、轴承组成。1、底座采用厚2mm的冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：150mm*120mm*20mm，底座中部有一直径5mm孔。2、轮轴为四轮整体式，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。3、支杆为7字型，直径8mm，高不小于250mm(±2mm)，表面防锈处理。 | 套 | 25 | 工业
42 | 齿轮组及支架 |  | 底座、立杆、大中小齿轮（各1）、手摇柄组成，全套为塑料制品。大齿轮齿数为28 ，中齿轮齿数21，小齿轮齿数为14 。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm*80mm*13mm，底座中间有一孔，用于固定支杆用。支架杆表面电镀处理，表面光亮无划痕，外形尺寸：高210mm(±2mm)，上端为圆弧，宽15mm，下端宽23mm，整体厚度为8mm。支杆上有安装齿轮的定位孔。 | 套 | 25 | 工业
43 | 弹簧片 |  | 不锈钢片。 | 套 | 25 | 工业
44 | 小车 |  | 塑料制品，车体上部带有可放置重物的凹槽，凹槽尺寸不小于52mm*58mm*20mm(±2mm)。车轮直径为20mm。 | 个 | 25 | 工业
45 | 三球仪 | 太阳模型φ100 | 由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、插头、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。太阳模型 地球模型直径约58ｍｍ，地球倾角约66.5°，月球模型直径约19ｍｍ。 | 台 | 1 | 工业
46 | 太阳高度测量器 | 底盘φ100mm。 | 底盘、立杆、角度投影板、角度指示针。 | 个 | 25 | 工业
47 | 风的形成实验材料 | 300*200*150(±2mm) | 材料由箱体、蜡烛、蚊香、火柴组成。2.箱体由2mm的铁皮制成。3.观察面用有机玻璃制成。4.箱体内部漆色与烟雾颜色有显明对比。5.箱体一侧开有圆形小孔，小孔直径约20mm。 | 套 | 25 | 工业
48 | 组装风车材料 | 5支杆φ5*100 | 1.由支杆、叶片基座、叶片（6片）、轴芯等组成；2.叶片、基座、支架用塑料注塑成型；3.叶片角度可调。4.叶片与叶片基座连接设计，叶片转动灵活。5.叶片基座直径20mm、厚7mm，中心孔径3.5mm。6.叶片外形尺寸：37mm*25mm*1mm。7.轴芯应与支杆配合，与叶片基座孔连接转动灵活。 | 套 | 25 | 工业
49 | 组装水轮材料 |  | 组装电动喷水式，全塑料制。材料由底座、支架、轴骰、轴、叶片六片、小皮带轮、微型电动潜水泵、出水管、二节5号电池盒及透明塑料盒（带水槽）构成。1.底座尺寸：70mm*50mm*8mm，座上应有安装支架的插孔。2.支架高度为55mm。3.轴骰直径20mm，应有可插叶片的槽。4.叶片尺寸：35mm*25mm*0.8mm，并有插脚。5.小皮带轮直径14mm。6.微型潜水泵额定直流电压3V-9V，出水品外径7.5mm。7.透明塑料盒外形尺寸：150mm*110mm*45mm(±2mm)、盒底深度不小于30mm。 | 套 | 25 | 工业
50 | 太阳能的应用材料 | 105*65*35 | 本材料由太阳能电池板、发光二极管、小电机、风叶及蜂鸣器（小喇叭）组成。1.太阳能电池板的外形尺寸：50mm*38mm，并接有正负极导线，导线长250mm，线端接红黑夹。2.发光二极管直径为5mm，红色。3.电机为直流电机，电压3V。4.风叶为塑料制品，叶片数为4片，外径约58mm。5.蜂鸣器（小喇叭）直径为10mm。6.材料采用塑料盒包装. | 套 | 25 | 工业
51 | 音叉 | 190 | 音叉采用碳钢制成，表面镀铬，音叉频率256Hz，叉枝宽8mm，叉枝厚5mm，两支股内间距8mm，需配音叉槌头，共鸣箱。 | 只 | 25 | 工业
52 | 小鼓 | φ150*80 | 鼓身为塑料制， 双面鼓面，配鼓棰2支。 | 个 | 25 | 工业
53 | 组装土电话材料 | Φ55*40 | 1、产品由塑料话筒2个、PVC片2块、话筒盖2个、棉线1根组成；2、PVC片直径为28mm，中心孔直径约1.5mm，应与话筒上口大小相符；3、话筒盖直径不小于30mm，4、棉线粗约直径0.5mm,长度5m。 | 套 | 25 | 工业
54 | 热传导实验材料 | 80*60*40(±2mm) | 1、产品由塑棒1根、木棒1根、铜片1片、铁片1片、玻璃片、瓷匙、石棉布、棉花组成。2、用塑料盒包装。 | 套 | 25 | 工业
55 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球及塑料球Φ15 | 金属球、塑料球、实验架等，实验器需带手柄，手柄长度不小于100mm(±2mm)，实验圆环外径不小于20mm。 | 套 | 25 | 工业
56 | 灯座及灯泡 | 36V、2.5A | 1.由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.该产品底板（塑料）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作；3.小灯座为螺旋式灯座与小电珠配用； | 个 | 25 | 工业
57 | 开关 | 36V、6A | 开关闸刀与接线柱及垫片为导电性好的材料制成，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm.接线柱直线4mm，有效行程不小于4mm。 | 个 | 25 | 工业
58 | 物体导电性实验材料 | 116*60*25(±2mm) | 由塑料盒、插座、发光二极管、电池盒、测试片等组成；塑料盒盖上有插座一对、发光二极管1个，电池盒置于盒底中，电池盒可装五号电池2节。测试片：铜、铁、铝、塑料、木片各一片。插座由磷铜片制成。 | 套 | 25 | 工业
59 | 条形磁铁 | 168*18.5*8.5(±2mm) | 铁氧体制作, 南北两极。 | 套 | 1 | 工业
60 | 条形磁铁 | 35*9*5(±1mm) | 铁氧体制作 | 套 | 25 | 工业
61 | 蹄形磁铁 | 170*30*10(±1mm) | 铁氧体制作，形状为马蹄形，南北两极。 | 套 | 1 | 工业
62 | 蹄形磁铁 | 40*36*6(±1mm) | 铁氧体制作，形状为马蹄形 。 | 套 | 25 | 工业
63 | 磁铁 | 长度为144(±2mm) | 1.磁针两极，每一极端点磁感应强度不小于9MT；2.有垂直翼形针体和支座两部分；3.磁针体：具有磁性的片状针体；翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直；两翼面端斜面向下；4.磁针体的中间铆接铜轴承套。 | 套 | 25 | 工业
64 | 环型磁铁 | 40*36*6(±1mm) | 学生用 | 套 | 25 | 工业
65 | 电磁铁组装材料 |  | 线圈骨架2个、铁芯2根、多股导线（长2m、短1m各1根）、小垫片30片。 | 套 | 25 | 工业
66 | 电磁铁 | Φ7*40 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、联接线、桥板、骨架、小磁针（1对）、线圈。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于7mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度 30mm。 | 套 | 1 | 工业
67 | 小孔成象装置 | 组装式 | 组装式全塑料制，由底座、支杆、支架、小孔板、毛玻璃屏、烛台、蜡烛组成。1.底座直径64mm+0.5mm，高不小于18mm，中心为圆柱形，供支杆连接使用。2.支杆直径10mm，长54mm，两端为插孔，为连接底座和支架。3.支架为U形，放置白屏、小孔板可靠，支架外形尺寸84mm*47mm*8mm(±2mm)，槽宽2.8mm。4.小孔板及毛玻璃屏尺寸分别为102.5mm*79mm*2mm、118mm*78mm*2.5mm，小孔板中心孔径为1mm。5.烛台由支杆及台面组成，支架长34mm，台面内径35mm+1mm，边缘深度5mm，供放置蜡烛时使用。6.蜡烛外径35mm，厚9mm，外为铝套。 | 套 | 25 | 工业
68 | 平面镜及支架 | 组装式 | 产品由底座2个、支杆2根、支架2个、平面镜2块组成。1.底座直径64mm+0.5mm，高不小于18mm，中心为圆柱形，供支杆连接使用。2.支杆直径10mm，长54mm，两端为插孔，为连接底座和支架。3.支架为U形，放置平面镜可靠，支架外形尺寸84mm*47mm*8mm，槽宽2.8mm。4.平面镜尺寸为112mm*75mm，四周及背面为塑料外框。 | 套 | 25 | 工业
69 | 曲面镜及支架 | Φ65*20 | 曲面镜由底座、支杆、支架及曲面镜面组成。 支杆直径10mm，长55mm。支架为U形。曲面镜外形尺寸：98mm*60mm*10mm(±1mm)。 | 套 | 25 | 工业
70 | 透镜、菱镜及支架 | Φ65*20 | 产品由双凸透镜、双凹透镜、等边三棱镜、镜框、立杆、底座组成。双凹凸镜直径为50mm，等边三棱镜尺寸为25mm。 支杆直径10mm，长55mm。 | 套 | 25 | 工业
71 | 成象屏及支架 | 65*20 | 组装式，底座、支杆、支架、毛屏、白屏等，毛屏及白屏尺寸：98mm*60mm*1mm，支杆直径10mm，长55mm。支架为U形，放置白屏、毛屏可靠。 | 套 | 25 | 工业
72 | 昆虫观察盒 | Φ76*47*75 | 1.盒体带圆锥形，上小下大，底部有毫米的刻度标尺并可取下；2.带有 3倍的放大镜；3.盒体放大镜直径Φ36±1mm；4.镜片透光性能好，中心Φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象；5.塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。 | 个 | 13 | 工业
73 | 动物饲养笼 | 300*300*300 | 产品主要有铁笼、塑料盘组成。采用直径1mm的铁丝或铁条围成，上面配有挂钩。2、塑料槽，尺寸：300mm*290mm*20mm(±1mm)，上面配有挂钩。 | 个 | 8 | 工业
74 | 单摆一个摆球 | Φ19 | 一个摆球,线一根。 | 套 | 25 | 工业
75 | 照相机模型 | 光学 | 塑料外壳，光学玻璃组成。 | 套 | 2 | 工业
76 | 儿童骨骼模型 | H850 | 模型应采用无毒PVC材料制作，按成人比例缩小，整体男性少年骨架。可直观头颅骨、脊柱、骨盆等。 | 台 | 1 | 工业
77 | 儿童牙列模型 | 三部分 | 乳牙牙列、恒牙牙列及乳牙三部分，并附牙刷。 | 台 | 6 | 工业
78 | 少年人体半身模型 | H650 | 模型应采用无毒PVC材料制作，模型以上肢根部横断，按正常人比例所缩小，男性儿童头、颈、躯干解剖模型，内脏器官均有，器官可拆装。 | 台 | 1 | 工业
79 | 眼构造模型 | 放大6倍 | 应为成人眼球模型 | 台 | 1 | 工业
80 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大 | 用羽毛制作 | 件 | 1 | 工业
81 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大 | 用羽毛制作 | 件 | 1 | 工业
82 | 平面政区地球仪 | Φ310 | 比例尺1∶40000 000 | 个 | 1 | 工业
83 | 平面地形地球仪 | Φ310 | 比例尺1∶40 000 000 | 个 | 1 | 工业
84 | 地动仪模型 | 组装型 | ①由地动仪筒体一套、塑料龙8条、塑料蛙8只、底座1个、支杆1根、龙珠8颗组成。筒身下端直径约178mm、上端直径约180mm。②地动仪筒体为塑制，含：筒座、筒身、筒盖、筒顶盖4部分组成。③表面均涂有金色漆。筒身内部带有地震摇晃碰触机制。龙珠为金属制，直径8mm，表面镀铬。 | 台 | 1 | 工业
85 | 地球构造模型 | Φ320*450(±2mm) | 可剖分，内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。底座直径不小于210mm(±2mm) 。 | 件 | 1 | 工业
86 | 司南模型 | 218*218*30(±2mm) | 塑料件 ，指南龟135*40*30mm(±2mm) | 台 | 1 | 工业
87 | 月相变化演示器 | 750*520*50(±2mm) | 采用胶合板外箱，图面采用喷绘写真，箱面绘有新月、峨眉月、上弦月、凸月、下弦月、峨眉月、新月等。 | 件 | 1 | 工业
88 | 昆虫标本 | 6-7种 | 常见益虫、害虫 | 套 | 3 | 工业
89 | 桑蚕生活标本 | 瓶装 | 单细胞期，尾芽期，具内腮的蝌蚪，具外腮的蝌蚪，具后肢的蝌蚪，具前后肢的蝌蚪，尾缩期的蝌蚪，幼蛙。 | 套 | 3 | 工业
90 | 植物种子传播方式标本 | 盒装120*70*25(±2mm) | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 3 | 工业
91 | 天然材料标本 | 盒装120*70*25(±2mm) | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 | 3 | 工业
92 | 人造材料标本 | 8件 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 套 | 3 | 工业
93 | 纺织品标本 | 盒装200*100*80(±2mm) | ①标本盒为木质材料，经脱脂干燥处理，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，装有锁扣，具有耐压、防潮。盒盖内侧贴有与各标本对应的品名。 ②标本为：蓝色金丝绒、黄绸子、咖啡色花缎子、红色平绒、的确良、红色绒格布、黄尼龙绸、灰色棉绸、花灯芯绒、泡泡布、黑尼子，标本与盒内的定位表格相对应，粘贴牢固。 ③表格均标有标本名称及用途说明 | 套 | 3 | 工业
94 | 各种纸样标本 | 盒装200*100*80(±2mm) | ①标本盒为木质材料，经脱脂干燥处理，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，装有锁扣，具有耐压、防潮。盒盖内侧贴有与各标本对应的品名。 ②标本为：金纸、纵纹纸、腊光纸、宣纸、胶版纸、无碳纸、书皮纸、坐标纸、窗花纸、铜版纸、不干胶纸、牛皮纸、皮纹纸、卡纸、吹塑纸， ③表格均标有标本名称及用途说明。 | 套 | 3 | 工业
95 | 矿物标本 | 盒装130*75*25(±2mm) | 标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为锡石、赤铁矿、铝土矿、黄铜矿、白云石、云母等。 | 套 | 3 | 工业
96 | 岩石标本 | 盒装120*70*25(±2mm) | 标本盒尺寸应不小于120mm*70mm*25mm，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为玄武岩、花岗岩、安山岩、流纹岩、砂岩、页岩等。 | 套 | 3 | 工业
97 | 金属矿物标本 | 盒装150*100*25(±2mm) | 标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为铜、铁、铝、钨、锡等。 | 套 | 3 | 工业
98 | 土壤标本 | 盒装170*100*25(±2mm) | 标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为砖红壤、红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等。 | 套 | 3 | 工业
99 | 矿物提炼物标本 | 盒装170*110*25(±2mm) | 标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒底内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本用胶水固定在表格上，标本分别为：石油、塑料、橡胶、铝矿石、铜矿石、铁矿石、铝、铜、铁等。 | 套 | 3 | 工业
100 | 玻片标本 | 盒装 | 11种片玻片 | 套 | 13 | 工业
101 | 量筒 | 500ml | 玻璃制 | 个 | 25 | 工业
102 | 量杯 | 250ml | 玻璃制 | 个 | 25 | 工业
103 | 甘油注射器 | 30ml | 玻璃制 | 个 | 25 | 工业
104 | 试管 | 15*150 | 玻璃制 | 支 | 100 | 工业
105 | 试管 | 20*200 | 玻璃制 | 支 | 50 | 工业
106 | 烧杯 | 50ml | 玻璃制 | 个 | 50 | 工业
107 | 烧杯 | 100ml | 玻璃制 | 个 | 13 | 工业
108 | 烧杯 | 250ml | 玻璃制 | 个 | 13 | 工业
109 | 烧杯 | 500ml | 玻璃制 | 个 | 13 | 工业
110 | 烧瓶 | 平、长、250ml | 玻璃制 | 个 | 50 | 工业
111 | 烧瓶 | 锥形、100ml | 玻璃制 | 个 | 13 | 工业
112 | 酒精灯 | 150ml | 玻璃制 | 个 | 25 | 工业
113 | 漏斗 | 60ml | 玻璃制 | 个 | 50 | 工业
114 | Y型管 | 40ml | 玻璃制 | 个 | 50 | 工业
115 | 滴管 | 60ml | 玻璃制 | 个 | 50 | 工业
116 | 集气瓶 | 125ml | 玻璃制 | 个 | 50 | 工业
117 | 镊子 | 110 | 不锈钢。 | 个 | 50 | 工业
118 | 试管夹 | 150 | 木制 | 个 | 25 | 工业
119 | 石棉网 | 100*100 | 铁网及石棉 。 | 个 | 25 | 工业
120 | 燃烧匙 | 200 | 金属 。 | 个 | 25 | 工业
121 | 药匙(组) | 100 | 塑料 。 | 个 | 25 | 工业
122 | 玻璃管 | 5~6mm | 玻璃制 | kg | 1 | 工业
123 | 玻璃棒 | 5~6mm | 玻璃制 | 个 | 50 | 工业
124 | 橡胶管(m) | Φ6-8 | 乳胶 | kg | 1 | 工业
125 | 橡胶塞(kg) | 0号-9号 | 橡胶制，白色 。 | kg | 1 | 工业
126 | 试管刷 | 5寸 | 铁线、猪鬃绳 | 个 | 25 | 工业
127 | 烧瓶刷 | 5寸 | 铁线、猪鬃绳 | 个 | 25 | 工业
128 | 培养皿 | 100ml | 陶瓷制 | 个 | 50 | 工业
129 | 蒸发皿 | 瓷、60ml | 陶瓷制 | 个 | 25 | 工业
130 | 塑料量杯 | 500ml | 塑料制 | 个 | 25 | 工业
131 | 小学科学实验材料 | 标配 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等（根据需要及时补充） | 套 | 2 | 工业
132 | 栽玻片 | 24*75*1 | 玻璃制 | 盒 | 10 | 工业
133 | 盖玻片 | 18*18*0.15 | 玻璃制 | 包 | 50 | 工业
134 | 一字螺丝刀和十字螺丝刀 | 160（±2mm） | 中号，木制手柄，长度为160mm（±2mm）。 | 个 | 13 | 工业
135 | 尖嘴钳 | 中号 | 中号，其他符合执行QB/T 2442.3标准。 | 个 | 13 | 工业
136 | 木锯 | 300（±2mm） | 小型 。 | 个 | 13 | 工业
137 | 钢手锯 |  | 竹棒，可调节 | 个 | 1 | 工业
138 | 钢丝钳 | 150（±2mm） | 大号 | 个 | 13 | 工业
139 | 手锤 | 120（±2mm） | 中号 | 个 | 1 | 工业
140 | 活动扳手 | 6寸 | 铁制 | 个 | 13 | 工业
141 | 电络铁 | 60w,20w | 电络铁配络架 | 个 | 2 | 工业
142 | 剪刀 | 5寸 | 金属制品 | 个 | 13 | 工业
143 | 花盆 | Φ80 | 塑料 | 个 | 13 | 工业
144 | 小刀 | 80 | 金属制品 | 个 | 13 | 工业
145 | 塑料桶 | Φ30*400（±2mm） | 塑料 | 个 | 13 | 工业
146 | 手摇铃 | Φ70*2 | 铜制作，柄为木制。 | 个 | 8 | 工业
147 | 手持筛子 | Φ70 | 塑料或金属 | 个 | 13 | 工业
148 | 喷水壶 | Φ100*200（±2mm） | 塑料 | 个 | 8 | 工业
149 | 采集捕捞工具 | 5件 | 标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪等 | 个 | 4 | 工业

## 标本
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
标本
1 | 红腹锦鸡 |  | 成体，自然大，体长80cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
2 | 白鹇 |  | 成体，自然大,体长75cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
3 | 绿头鸭 |  | 成体，自然大,体长35cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
4 | 喜鹊 |  | 成体，自然大,体长25cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
5 | 乌鸫 |  | 成体，自然大,体长25cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
6 | 花脸鸭（雌雄） |  | 成体，自然大,体长30cm 仿真标本 | 只 | 2 | 工业
7 | 鸳鸯 |  | 成体，自然大,体长35cm 仿真标本 | 只 | 2 | 工业
8 | 海鸥 |  | 成体，自然大,体长25cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
9 | 池鹭 |  | 成体，自然大,体长35cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
10 | 牡丹鹦鹉 |  | 成体，自然大,体长10cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
11 | 白鹭 |  | 成体，自然大,体长45cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
12 | 红骨顶 |  | 成体，自然大,体长25cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
13 | 伯劳 |  | 成体，自然大,体长15cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
14 | 灰喜鹊 |  | 成体，自然大,体长15cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
15 | 丝光椋鸟 |  | 成体，自然大,体长15cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
16 | 灰椋鸟 |  | 成体，自然大,体长15cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
17 | 白头翁 |  | 成体，自然大,体长10cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
18 | 夜鹭 |  | 成体，自然大,体长25cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
19 | 蜡嘴雀 |  | 成体，自然大,体长9cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
20 | 斑嘴鸭 |  | 成体，自然大,体长35cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
21 | 家鸽 |  | 成体，自然大,体长15cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
22 | 灰喜鹊 |  | 成体，自然大,体长15cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
23 | 海雀 |  | 成体，自然大,体长25cm 仿真标本、各种姿态 | 只 | 3 | 工业
24 | 牛背鹭 |  | 成体，自然大,体长35cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
25 | 环颈雉 |  | 成体，自然大,体长35cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
26 | 石鸡 |  | 成体，自然大,体长25cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
27 | 黄鹡鸰 |  | 成体，自然大,体长8cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
28 | 斑鸠 |  | 成体，自然大,体长18cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
29 | 黄鹂 |  | 成体，自然大,体长12cm 标本 | 只 | 1 | 工业
30 | 猪獾 |  | 成体，自然大,体长65cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
31 | 北极狐 |  | 体长60-70cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
32 | 黄鼠狼 |  | 成体，自然大,体长15cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
33 | 野兔 |  | 成体，自然大,体长25cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
34 | 赤狐 |  | 体长60cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
35 | 水貂 |  | 成体，自然大 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
36 | 黄麂 |  | 体长60cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
37 | 貉 |  | 成体，自然大 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
38 | 果子狸 |  | 体长70cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
39 | 山羊 |  | 成体，自然大,体长100--120cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
40 | 鼯鼠 |  | 成体，自然大,体长55cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
41 | 鼬獾 |  | 成体，自然大,体长35cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
42 | 梅花鹿 |  | 成体，自然大,体长100---120cm 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
43 | 蝙蝠 |  | 成体，自然大 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
44 | 麝鼠 |  | 成体，自然大 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
45 | 松鼠 |  | 成体，自然大 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
46 | 刺猬 |  | 成体，自然大 仿真标本 | 只 | 1 | 工业
47 | 猕猴 |  | 成体，自然大 仿真标本 | 只 | 1 | 工业

## 小学科学实验箱
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业
小学科学实验箱
1 | 苏教版一年级上册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。、配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了苏教版一年级上册教材四大单元分组的约70余种，具体配置名称如下：科学家工程师图卡（纸质）x12、斜坡（可调）x12、红色圆点贴（自粘式）x1、绿色圆点贴（自粘式）x1、钢球（Ø2cm）x12、木球（Ø2cm）x12、塑料球（Ø2cm）x12、泡沫球（Ø2cm）x12、空心小球（Ø2cm）x12、绒布（13*100cm）x12、短铅笔（短）x48、卡纸（A4）x2、吸管（塑料直型）x1、胶带（1.2cm宽）x12、安全剪刀（塑柄金属）x12、铅笔加长器（三款）x12、实验室安全贴图（纸质）x1、实验室规则板贴（纸质）x1、圆柱形瓶（Ø5.5*10cm）x12、扁圆柱形瓶（Ø8.5*6cm）x12、塑料杯（PET20Z）x48、量筒（50mL）x12、红色素（2克）x1、绿色素（2克）x1、感官板贴（纸质）x1、磁贴（5*2cm背胶A5）x1、感官图卡（纸质）x12、盲文板（塑料）x12、放大镜（双光 3X/5X）x12、简易显微镜（组装式）x12、指纹图（纸质）x12、印泥（红色）x12、听诊器（教学用）x12、望远镜（套材）x1、纸盘（7英寸）x36、眼罩（儿童用）x12、蜡烛（10cm）x12、蜡烛支架（金属）x12、火柴（安全火柴）x12、恐龙模型（塑胶）x1、视觉图卡（纸质）x12、牛顿摆（碰碰球）（小号）x12、暗盒（12*9*2cm）x12、玻璃珠（Ø1.6cm）x24、泡沫块（模切）x1、暗盒密封贴（自粘）x1、暗盒位置贴纸（自粘）x12、自封袋（9号）x1、植物叶图卡（纸质）x12、银杏叶卡片（纸质）x12、木勺（木质）x12、玻璃球（Ø1.6cm）x12、棉花（20克）x1、泥土（300克）x1、棉布（10*10cm）x12、瓦块（小块）x12、毛线（20克）x12、卡纸片（5*5cm）x12、木块（5*5*0.3cm）x12、塑料片（5*5*0.1cm）x12、垫片（3克金属）x12、贝壳（500克）x1、线（棉纱线）x1、卵石（天然）x12、丙烯颜料（套材）x12、芦苇（天然）x1、塑料扎带（塑料）x1、食行衣住卡片（纸质）x12、木轮（带孔）x24、竹棒（Ø0.5cm）x50、轴承模型（金属Ø2cm）x12、小车纸盒（纸质模切）x12、轮子（橡胶）x48、轴（金属）x24、吸管（细）x1、气球（10寸）x1、打气筒（针式两用）x12、吸管（Ø1厘米）x1、皮筋（小号10克）x1、双面胶（1.2cm宽）x12、苏教版单份器材（一年级上册）x1、塑料抽屉（抽拉式）x4、铅笔头（短）x24、吸管（塑料直型）x1、放大镜（带灯）x12、恐龙（塑胶）x11、竹棒（Ø0.5cm）x1、小车纸盒（纸质模切）x24、轮子（橡胶）x94、轴（金属）x48、吸管（细）x1、气球（10寸）x1、吸管（Ø1厘米）x1、显示屏式显微镜（电接式）x1、望远镜（单筒）x1、心率传感器（电子）x1等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品+教师资源包：给科学老师一封信，PP袋、材料支持中心页，新一上思维导图、实验室守则贴纸、实验室仪器装饰贴、单元盒贴纸（放在单元盒中），爱牛笔、便利贴、科学家名片、奖励贴纸10张、标签纸1小包、爱牛小挂件、实验计划表、教学评价表、组号卡、爱牛礼兑换卡、合格证等材料，说明书包：新版说明书（附课件下载、反馈意见）、活体材料领取卡、实验操作试卷、《本茨》520*760mm贴画。 本实验材料箱可完成不少于13个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：走进科学1.小小科学家2.小小工程师3.上好科学课；用感官观察4.认识感官5.借助工具观察6.感官总动员；用大脑思考7.事实与猜想 8.从猜想到验证9.探究秋叶的秘密；用双手创造10.自然物与人造物11.人工世界12.轮子的故事；专项学习 像工程师那样 | 箱 | 2 | 工业
2 | 苏教版二年级上册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。、配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了苏教版二年级上册教材五大单元分组的约80余种，具体配置名称如下：布片（9*5.5cm）x12、木片（4.8*2.5*0.9cm）x12、橡胶片（9*5.5cm）x12、塑料片（9*5.5cm）x12、铁丝（20cm*0.18）x12、纸片（9*5.5cm）x12、玻璃片（4.8*2.5*0.9cm）x12、棉手套（棉质）x1、一次性手套（PVC）x1、棉胶手套（带胶）x1、丁晴手套（中号）x1、纸杯（小号6cm）x12、陶瓷杯（小号）x12、塑料杯（直径6.5高8cm（橙色））x12、玻璃杯（玻璃）x12、金属杯（不锈钢）x12、竹杯（小号φ4-6cm*H7cm）x12、变温杯（定制款）x1、铜棒（Φ0.5*13cm）x12、铝棒（Φ0.5*13cm）x12、铁棒（Φ0.5*13cm）x12、木棒（Φ0.5*13cm）x12、塑料棒（Φ0.5*13cm）x12、砂纸（约27*20cm）x6、铜丝（13cm）x24、铁丝（13cm）x24、铝丝（13cm）x24、金箔（3*3厘米）x1、蹄形磁铁（小号U42）x12、蹄形磁铁（中号U48*37mm）x12、条形磁铁（小号F50*9*9mm）x12、条形磁铁（中号F50X15*10mm）x12、环形磁铁（小号）x12、圆形磁铁（小号）x12、球形磁铁（小号）x12、玻璃珠（1.4cm）x12、长尾夹（15mm）x12、回形针（3号）x1、木片（原木色93*10*2mm 50/根）x1、积木块（彩色塑料）x12、橡皮（2B 45*18*7mm）x12、铜钥匙（8.8*1.6*27.5mm）x12、钢尺（20cm）x12、铅坠（小号15克）x12、铝盖（小号）x12、螺丝（沉头4*30mm）x20、钢针（1号长41mm，直径1mm）x1、螺丝刀（一字）x12、螺丝刀（十字）x12、螺丝（M2.2*16mm）x20、铁钉（5cm）x20、钢珠（Φ0.6cm）x12、测磁力卡（纸质）x12、蜻蜓纸卡（纸质A5模切）x12、彩线（多色）x12、钓鱼玩具（套材）x12、塑料管（18*1.2*100mm亚克力材质）x12、玩具甲虫（塑料小号）x12、双面胶（圆形）x12、强磁（小号）x12、小垫圈（Ø0.5cm）x12、尼龙线（0.6mm）x1、抽屉模型（塑料）x1、打气筒（针式两用）x12、拉力器（简易）x12、超轻黏土（50g）x1、竹片（20cm*1cm）x12、扭扭棒（50cm彩色）x1、橡皮筋（中号细）x20、挂钩（金属S形）x36、钩码（20克6个）x12、拉力板（塑料套材）x12、塑料小车（塑料卡车）x24、吹小球盒（AISJ2003）x12、空心塑料球（2厘米）x12、吸管（Φ0.6*19cm）x1、工具包（多种）x12、铁丝（10cm*0.16）x12、木块（15cm*6cm*1.5cm带孔）x12、钉子（5cm）x20、螺丝套装（十字一字两种）x12、螺栓套装（4种）x12、玩具小象（套装）x12、穿绳板（纸板）x12、鞋带（布质）x12、手动钻孔器（手动）x12、苏教版单份器材（二年级上册）x1、塑料抽屉（抽拉式）x4、棉手套（棉质）x11、一次性手套（PVC）x11、棉胶手套（带胶）x11、丁晴手套（中号）x11、变温杯（定制款）x11、金箔（3*3厘米）x11、抽屉模型（塑料）x11、磁传感器（电子）x1、力传感器（电子）x1等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品+教师资源包：给科学老师一封信，PP袋、材料支持中心页，新一上思维导图、实验室守则贴纸、实验室仪器装饰贴、单元盒贴纸（放在单元盒中），爱牛笔、便利贴、科学家名片、奖励贴纸10张、标签纸1小包、爱牛小挂件、实验计划表、教学评价表、组号卡、爱牛礼兑换卡、合格证等材料，说明书包：新版说明书（附课件下载、反馈意见）、活体材料领取卡、试卷。 本实验材料箱可完成不少于12个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：它们是用什么做的1.认识常见材料2.各种各样的杯子3.金属；玩磁铁4.磁铁能吸什么5.隔物吸铁6.磁铁的妙用；用力以后7.推和拉8.形状改变了9.动起来与停下来；打开工具箱10.认识常用工具11.拧螺丝12.做个穿绳板 | 箱 | 2 | 工业
3 | 苏教版三年级上册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。、配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了苏教版三年级上册教材五大单元分组的约80余种，具体配置名称如下：园艺小铲（4MM*14CM 小铲）x12、塑料彩盘（26x18x5.5cm）x12、塑料杯（pet30z）x12、搅拌棒（塑料）x12、蜡烛（火力大φ3*2.5cm）x1、火柴（安全火柴）x12、铝箔盒（浅式）x12、简易加热装置（套材）x12、放大镜（3X/5X）x12、土壤（三种各500克）x3、过滤杯（AN4105）x36、塑料杯（pet30z）x36、自封袋（9号）x1、喷头（塑料）x12、油（250ml）x1、蜂蜜（80g）x1、圆柱瓶（4*5.5cm）x1、锥形瓶（高度100mm，直径50mm）x1、方形瓶（4*4*6cm）x1、五角星瓶（Ø3cm*8cm）x1、塑料瓶（洗发水瓶）x12、蓝色素（5g）x1、量杯（塑料50ml）x12、注射器（20mL）x12、橡胶堵头（红色 3*6*13mm）x12、电子秤（精度0.01克）x12、木块（2cm*2cm*2cm）x12、砖块模型（4.8cm*2.5cm*0.9cm）x12、玻璃弹珠（1.4cm）x12、蜡烛（长7.5cm）x12、橡皮泥（100克）x12、木块（1*1*1cm36块）x12、沙（500g）x1、黄豆（400g）x1、绿豆（400g）x1、玉米粉（400g）x1、木屑（100克）x1、铁屑（100克）x1、红糖（400g）x1、塑料杯（PET40Z）x36、食盐（500g）x1、白砂糖（400g）x1、定量勺（2g双头）x12、脱脂棉（50克）x1、太空沙（300g米黄色）x12、塑料杯（pet70z）x12、塑料杯（pet30z）x12、碎石（500g）x1、金属勺（加热勺）（16.6*5cm）x24、滴管（2ml）x24、方格纸（A4）x12、金属小勺（不锈钢小号）x12、气球（10寸）x1、漏斗（塑料）x12、带孔塑料杯（AN3003）x12、乒乓球（Ø40mm）x12、保鲜袋（中号）x1、塑料袋（封口塑料袋）x12、吸管（Φ0.6*19cm）x1、竹棒（35cm）x12、线（小飞环线）x1、充气小球（橡胶4寸）x12、热气球纸筒（纸质覆铝膜）x12、热气球袋（80*50cm 薄）x24、线香（棒香款）x1、风的成因纸盒（AN3006）x12、棉质毛巾（20cm*20cm）x1、化纤毛巾（20cm*20cm）x1、吸水树脂（200g）x1、无纺布袋（小号）x50、纺织材料样品（多种）x1、腈纶棉（50g）x1、棉花（50g）x1、石膏粉（200克）x12、塑料盒模具（方形）x24、铁丝（细铁线50cm）x24、荷叶（干制）x1、纸杯（纸质）x12、苏教版单份器材（三年级上册）x1、塑料抽屉（抽拉式）x4、塑料彩盘（26x18x5.5cm）x12、铝箔盒（浅式）x12、喷头（塑料）x12、圆柱瓶（4*5.5cm）x11、锥形瓶（高度100mm，直径50mm）x11、方形瓶（4*4*6cm）x11、五角星瓶（Ø3cm*8cm）x11、手工筛（塑料）x12、棉质毛巾（20cm*20cm）x11、化纤毛巾（20cm*20cm）x11、纺织材料样品（多种）x11、氧气传感器（电子）x1等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品+教师资源包：给科学老师一封信，PP袋、材料支持中心页，新一上思维导图、实验室守则贴纸、实验室仪器装饰贴、单元盒贴纸（放在单元盒中），爱牛笔、便利贴、科学家名片、奖励贴纸10张、标签纸1小包、爱牛小挂件、实验计划表、教学评价表、组号卡、爱牛礼兑换卡、合格证等材料，说明书包：新版说明书（附课件下载、反馈意见）、活体材料领取卡、试卷。 本实验材料箱可完成不少于20个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：研究土壤1.土壤里面有什么2.不同的土壤3.肥沃的土壤4.植被与土壤；固体和液体5.认识液体6.认识固体7.固体的混合与分离8.固体、液体的混合与分离；地球上的水体9.河流与湖泊10.地下水11.海洋12.珍惜水资源；空气的性质13.吹气球14.称空气15.热气球 16.风的形成材料的演变17.天然材料与人造材料18.纺织材料19.建筑材料20.纳米材料 | 箱 | 2 | 工业
4 | 苏教版四年级上册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。、配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了苏教版四年级上册教材六大单元分组的约70余种，具体配置名称如下：动物分类图卡（纸质）x12、脊椎模型材料（套材）x12、中国珍稀动物图卡（纸质）x12、鱼类图卡（纸质）x12、食用色素（2克）x1、滴管（塑料）x12、鸟类图卡（纸质）x12、羽毛（两种）x1、冰格袋（自封）x1、塑料杯（PET2OZ）x12、哺乳类图卡（纸质）x12、草原运动图卡（纸质）x12、风车（塑料）x12、陀螺（木质）x12、塑料圈（塑料）x12、摆材料（套材）x12、竹蜻蜓（塑料）x12、飞盘（塑料）x1、软尺（5米）x1、磁力小车（自制套材）x1、小篮球（4寸）x1、打气筒（针式两用）x1、小车（金属）x12、桌沿定滑轮（AN4002）x12、垫圈（约3克）x1、线（细线）x1、木棒（方形两种）x12、斜面木板（带槽）x12、钢珠（0.5）x12、磁铁（强磁）x12、皮筋（中号）x1、海绵（小号）x12、弹簧（小号）x1、握力器（橡胶）x1、拉力器（橡胶）x1、拉力板（AN4003）x12、拉簧（1N）x48、挂钩（金属钩）x48、钩码（20克十个）x12、带钩木块（9cm*3.5cm*2cm）x12、砂纸（27*10cm两种）x12、橡皮泥（100克）x1、塑料瓶（小号）x36、空心塑料球（大、中、小号）x12、橡皮泥（100克）x2、电子秤（精度0.01克）x1、电池（5号）x24、镀锡导线（15cm）x24、灯泡（2.5V）x1、电路板贴（kt板）x1、小电机（130型）x1、蜂鸣器（电子式）x1、开关（单刀）x12、自制开关材料（自制套材）x12、手电（塑料）x1、导电性检测材料（多种）x12、导电检测连接装置（AN4004）x12、U型导线（20cm）x80、灯座（教学用）x24、电池盒（5号）x24、验电球（教学用）x1、电路暗箱（AN4004）x12、水果电池材料（套材）x12、岩石标本（10种）x12、矿物标本（10种）x12、铜钥匙（黄铜）x12、铁钉（5.5cm）x12、石膏粉（1000克）x1、塑料杯（PET2OZ）x12、搅拌棒（塑料）x12、LED手环（套材）x1、手环带（橡胶）x12、自制LED手环配件（套材）x12、苏教版单份器材（四年级上册）x1、塑料抽屉（抽拉式）x4、飞盘（塑料）x11、软尺（5米）x11、磁力小车（自制套材）x11、小篮球（4寸）x11、弹簧（小号）x11、握力器（橡胶）x11、拉力器（橡胶）x11、电子秤（精度0.01克）x11、小电机（130型）x11、蜂鸣器（电子式）x11、手电（塑料）x11、LED手环（套材）x11、力传感器（电子）x1等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品+教师资源包：给科学老师一封信，PP袋、材料支持中心页，新一上思维导图、实验室守则贴纸、实验室仪器装饰贴、单元盒贴纸（放在单元盒中），爱牛笔、便利贴、科学家名片、奖励贴纸10张、标签纸1小包、爱牛小挂件、实验计划表、教学评价表、组号卡、爱牛礼兑换卡、合格证等材料，说明书包：新版说明书（附课件下载、反馈意见）、活体材料领取卡、试卷。 本实验材料箱可完成不少于19个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：动物大家族1.给动物分类2.鱼类3.鸟类4.哺乳类；物体的运动5.运动与位置6.不同的运动7.运动的快慢；常见的力8.力与运动9.弹力10.摩擦力11.浮力；简单电路12.点亮小灯光13.导体和绝缘体14.电路暗箱15.生活中的电；岩石与矿物16.常见的岩石17.认识矿物18.矿物与我们的生活；专项学习 像工程师那样…… | 箱 | 2 | 工业
5 | 苏教版五年级上册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。、配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了苏教版五年级上册教材六大单元分组的约60余种，具体配置名称如下：蜡烛（白蜡烛）x1、蜡烛支架（金属）x12、火柴（安全火柴）x12、电池（5号）x4、电池盒（5号）x4、鳄鱼导线（鳄鱼夹形）x1、沙（100克）x1、细钢丝（约5克）x1、激光笔（小功率）x12、塑料盒（透明方形）x12、线香（10cm）x2、线香支架（金属）x12、手电（LED）x12、光的传播纸卡（纸质）x12、竹棒（20cm）x12、小孔成像套材（AN5001）x12、多用平面镜（可调角度）x24、潜望镜模型（塑料）x1、潜望镜套材（AN5002）x12、三棱镜（小号）x12、彩色滤光纸（红色9.5*5cm）x12、彩色滤光纸（绿色9.5*5cm）x12、彩色滤光纸（蓝色9.5*5cm）x12、牛顿盘（A005）x12、手动拉线器（小号）x12、带柄金属片（带柄变温油墨）x12、凡士林（400克）x1、温度计（红液）x24、玻璃瓶（7mL）x12、色素（5克）x1、木屑（30克）x1、走马灯套材（AN5003）x12、太阳灶模型（小型）x1、简易太阳能灶材料（套材）x12、小棒（多种13cm）x12、珠子（塑料）x1、黄油（3克）x12、地形图（立体）x12、地形图卡（纸质）x12、陶泥（300克）x6、番茄酱（80克）x1、超轻黏土（10克）x1、淀粉（500克）x1、海绵（三色）x12、木片（条形）x1、泡沫块（10*1*2cm）x24、地球结构模具（透明）x1、超轻黏土（三色）x1、塑料盘（彩色方形）x12、石块（页岩）x1、玉米碎粒（500克）x1、玉米粉（200克）x1、吸管（20cm）x1、护目镜（塑料）x12、橡皮泥（多色）x6、冰格袋（自封）x1、金属盒（小号）x12、电子温度计（针式）x12、水循环贴图（纸质）x1、反应纸尺（带刻度）x24、绒球（小号）x12、皮肤测试卡（纸质）x12、视觉错图（纸质）x12、棋子（木质）x12、红色圆点贴（自粘）x1、七巧板（纸质）x12、降落伞材料（套材）x12、苏教版单份器材（五年级上册）x1、塑料抽屉（抽拉式）x4、电池（5号）x44、电池盒（5号）x44、鳄鱼导线（鳄鱼夹形）x22、沙（100克）x11、潜望镜模型（塑料）x11、太阳灶模型（小型）x11、橡皮泥（多色）x6、降落伞材料（套材）x12、光的合成演示器（电池款）x1、电动牛顿盘（A005）x1、温度传感器（电子）x1等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品+教师资源包：给科学老师一封信，PP袋、材料支持中心页，新一上思维导图、实验室守则贴纸、实验室仪器装饰贴、单元盒贴纸（放在单元盒中），爱牛笔、便利贴、科学家名片、奖励贴纸10张、标签纸1小包、爱牛小挂件、实验计划表、教学评价表、组号卡、爱牛礼兑换卡、合格证等材料，说明书包：新版说明书（附课件下载、反馈意见）、活体材料领取卡、试卷。 本实验材料箱可完成不少于18个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：光与色彩1.光源2.光的传播3.光的反射4.七色光；热传递5.热传导6.热对流7.热辐射8.物体的传热本领；地球的表面与内部9.地球的表面10.火山和地震11.地球的内部12.地表雕刻师；水在自然界的循环13.云和雾14.露和霜；人体“司令部”17.刺激与反应18.从刺激到反应19.我们的大脑；专项学习 像工程师那样…… | 箱 | 2 | 工业
6 | 苏教版六年级上册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。、配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了苏教版六年级上册教材六大单元分组的约60余种，具体配置名称如下：蜡烛（白蜡烛）x1、蜡块（400克）x1、棉线（棉质线）x1、铝盖（小号）x24、火柴（安全火柴）x12、加热勺（14cm）x12、瓷勺（小号）x12、熟石灰（5克）x1、金属浅盘（金属）x12、铁钉（小号）x1、生锈铁钉（小号）x1、砂纸（20*20cm）x2、锈铁片（小块）x1、试管（塑料带盖）x36、油（3克）x12、滴管（2mL）x12、干燥剂（200克）x1、细铁丝（200克）x1、小苏打（200克食品级）x2、白醋（500mL）x1、橡胶塞（带孔）x12、塑料管（Ø0.5cm）x24、橡胶管（2米）x1、锥形瓶（塑料）x12、塑料勺（塑料彩色）x1、吸管（单支装）x1、糖（400克）x1、食用级色素（5克黄色）x1、蜡烛高低支架（金属）x12、宣纸（16K）x1、水笔（黑色）x12、性状图卡（纸质）x12、性状图（纸质）x12、米（多种）x1、豌豆的遗传图（纸质）x12、DNA双螺旋结构模型（套材）x1、恐龙模型（塑胶）x4、恐龙图卡（纸质）x12、弓石燕（天然）x12、木化石（天然）x12、贝类化石（天然）x12、化石图卡（纸质）x12、太阳系贴画（纸质）x1、太阳图（纸质大号）x1、太阳系八颗行星图（纸质）x12、旋转星图（AN001）x12、纸杯（小号）x12、盖子（塑料）x12、弓字钉（彩色）x12、小灯（带灯）x12、羽毛（天然）x1、小球（绒球）x12、沙包（小号）x12、火箭发射器（AN6001）x12、宇宙贴画（纸质）x1、月球贴画（纸质）x1、绿豆（200克）x1、塑料杯（PET30Z）x48、带槽塑料片（6.5cm）x48、水培营养素（100克）x1、珍珠岩（150克）x1、岩棉（2.5*4cm）x1、泥炭（500克）x1、水培土培盒（多用）x12、石膏粉（2000克）x1、塑料盒模具（方形浅）x24、沙（1000克）x1、小石子（1000克）x1、铁丝（细铁线50cm）x1、电动机（130型）x12、自制电动机套材（套材）x12、蒸汽船材料（套材）x12、苏教版单份器材（六年级上册）x1、塑料抽屉（抽拉式）x4、蜡块（400克）x1、棉线（棉质线）x1、铝盖（小号）x24、铁钉（小号）x1、试管（塑料带盖）x36、油（3克）x12、干燥剂（200克）x1、恐龙模型（塑胶）x12、纸杯（小号）x36、盖子（塑料）x36、小灯（带灯）x36、水培营养素（100克）x1、石膏粉（2000克）x1、塑料盒模具（方形浅）x24、沙（1000克）x1、小石子（1000克）x1、铁丝（细铁线50cm）x1、自制电动机套材（套材）x12、狼鳍鱼化石（天然）x1、二氧化碳传感器（电子）x1等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品+教师资源包：给科学老师一封信，PP袋、材料支持中心页，新一上思维导图、实验室守则贴纸、实验室仪器装饰贴、单元盒贴纸（放在单元盒中），爱牛笔、便利贴、科学家名片、奖励贴纸10张、标签纸1小包、爱牛小挂件、实验计划表、教学评价表、组号卡、爱牛礼兑换卡、合格证等材料，说明书包：新版说明书（附课件下载、反馈意见）、活体材料领取卡、试卷。 本实验材料箱可完成不少于17个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：物质的变化1.蜡烛的变化2.铁钉生锈3.制作汽水4.化学家的研究；遗传与变异5.生物的遗传6.生物的变异 7.寻找遗传与变异的秘密；化石的奥秘8.消失的恐龙9.化石告诉我们什么 10.用化石做证据；探索宇宙11.太阳系大家庭12.观察星空13.冲出地球；科技改变生活16.人造肥料与现代农业17.钢筋混凝土与现代建筑业18.电动机与现代工业；专项学习 像工程师那样…… | 箱 | 2 | 工业
7 | 苏教版一年级下册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。 配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了苏教版一年级下册教材四个单元分组的约70多种，具体配置名称如下：石头（多种）x12、放大镜（双光3X/5X）x12、塑料盘（26cm*18cm*5.5cm）x12、颜色卡（纸质）x12、细沙子（500克）x2、粗沙子（500克）x2、筛子（塑料）x12、沙漏配件（带孔可调）x12、沙漏（小号）x12、计时器（电子）x12、沙画材料（套材）x12、流沙画（套材）x1、园艺铲（小号）x12、培养皿（塑料90mm）x12、陶土（100克）x12、干黏土（500克）x1、泥塑工具（塑料）x12、泥塑模具（塑料）x12、陶鸟玩具（陶质）x1、砖块模型（5*3*1cm）x1、杯子（PET3OZ）x48、序号贴（不干胶）x1、星形瓶（塑料）x3、锥形瓶（塑料）x3、心形瓶（塑料）x3、柱形瓶（塑料）x3、保鲜袋（中号）x1、滴管（塑料2mL）x12、铁丝（20cm）x24、铝片（4*1.5cm）x1、橡皮泥（100克）x2、小水轮（套装）x12、漏斗（塑料）x24、橡胶管（2米 外8内6）x2、塑料接头（两款）x24、食盐（500克）x1、红糖（500克）x1、沙子（500克）x1、杯子（PET3OZ）x48、勺子（塑料）x36、搅拌棒（塑料20cm）x36、油（500克）x1、胡椒粉（1克）x12、味精（150克）x1、面粉（250克）x1、醋（500毫升）x1、酱油（500毫升）x1、泡腾片（单个装）x12、塑料袋（大号）x12、保鲜袋（中号）x1、马夹袋（小号）x1、自封袋（7号）x12、小哨子（塑料）x12、牙签（竹木质）x1、气球（四种）x1、打气筒（针式两用）x12、海绵块（小号）x12、石块（天然）x12、砖块（小块）x12、玻璃珠（透明）x12、棉花球（10克）x2、木块（2*2*2厘米）x12、干香菇（干制）x12、收纳袋（小号）x1、抽气筒（抽气专用款）x1、泡泡液（10mL）x12、吹泡泡器（塑料）x12、吸管（0.6cm）x1、注射器（20mL）x24、包装膜（带气泡）x1、减震充气袋（小号自封式）x1、动物图卡（纸质）x12、饲养盒（塑料）x12、植物图卡（纸质）x12、植物观察记录单（纸质）x24、相像植物图卡（纸质）x12、植物铭牌（KT板）x12、人工草坪（小块）x1、仿真花（单支）x12、仿真植物（塑料多肉）x1等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品 本实验材料箱可完成不少于12个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：石头与泥土1.捡石头2.玩沙子3.捏泥巴；水4.水是什么样的5.玩转小水轮6.盐和糖哪儿去了；空气7.找空气8.这里面有空气吗9.玩空气；动物与植物10.形形色色的动物11.多姿多彩的植物12.动物与植物 | 箱 | 2 | 工业
8 | 苏教版二年级下册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。 配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了苏教版二年级下册教材五大单元分组的约60多种，具体配置名称如下：空白卡片（A4纸质）x12、天气图卡（纸质）x12、天气符号卡片（纸质）x12、天气日历图（纸质）x1、松果（天然）x12、方形盘（彩色塑料）x12、天气影响图卡（纸质）x12、四季变化图卡（纸质）x12、二十四节气图（纸质57*42cm）x1、太阳的影响图卡（纸质）x12、塑料瓶（透明）x24、黑塑料袋（中号）x12、太阳铝箔气球模型（铝箔）x1、方位图卡（纸质）x1、月相图（纸质）x12、月相盒（AISJ2001）x12、月球仪（8.5CM）x1、月相记录图（大号）x1、星星板贴纸（A4纸质模切）x12、手电（LED）x12、手电筒套（AISJ2002）x12、星星卡纸（纸质模切）x12、皮筋蝴蝶（带橡皮动力）x12、橡皮筋小车（套材）x12、橡皮筋扑翼机（套材）x1、云海-橡皮筋飞机（套材）x1、天驰-橡皮筋飞机（套材）x1、塑料瓶（350ml）x12、木片（114*10*2mm）x1、皮筋（中号3.2CM）x1、不倒翁（2.6*2.3*4CM）x12、纸鹦鹉（纸质）x12、回形针（3号）x1、小丑走钢丝（套材）x12、橡皮泥（20g）x12、纸杯（中号）x24、环形双面胶（∅4cm）x24、双面胶（0.9cm）x24、彩色卡纸（180gA4）x1、塑料半球（4cm）x24、玻璃珠（1.4cm）x12、翻滚的胶囊（套材）x1、回力小车（带动力）x12、回力齿轮（拉线式带动力）x12、塑料片（2cm*20cm）x12、弹跳青蛙（金属）x1、发条船（套材）x12、园艺小铲（木质）x12、花盆（带底座）x24、葱种子（约100粒/包）x12、种植用椰砖（10g）x24、喷头（塑料）x12、植物阳光盒（纸质）x12、小动物饲养盒（手提13*10*7cm）x12、方形饲养盒（大号）x1、棉签（盒装）x1、镊子（塑料）x12、土壤（500）x1、土壤动物图卡（纸质）x12、动物巢穴图卡（纸质）x12、小动物夹（塑料）x12、李时珍贴画（纸质）x1、观察记录单（纸质）x12、放大镜（双光3X/5X）x12、糖（3g）x12等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品 本实验材料箱可完成不少于13个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：关心天气1.今天天气怎么样、2.天气的影响、3.四季的天气；天空中的星体4.晒太阳、5.看月亮、6.数星星；探秘玩具7.“蝴蝶”飞起来 、8.不倒翁立起来 、9.回力车跑起来；共同家园10.植物生长需要什么、11.动物生存需要什么、 12.寻访小动物的家；专项学习 像科学家那样 | 箱 | 2 | 工业
9 | 苏教版三年级下册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。 配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了苏教版三年级下册教材六大单元分组的约70多种，具体配置名称如下：气温计（A001型）x12、气温计认读模型（套材）x12、气温记录表（纸质）x1、云图卡片（纸质）x12、直型瓶子（透明500mL）x12、雨量器贴纸（透明自粘）x1、喷头（塑料两用）x12、雨量器模型（塑料）x1、风向标模型（塑料套材）x12、飘带（软式）x1、风向袋（专用）x1、小旗（小号）x12、纸杯（中号6cm）x48、吸管（φ0.6cm*19cm）x1、竹签（竹签）x1、蒲氏风力表（纸质）x1、天气符号卡（A4纸质）x12、天气预报贴画（纸质）x1、蒲公英种子（瓶装）x12、槭树种子（瓶装）x12、蚕豆（100克）x1、水稻（100克）x1、苹果（25克）x1、番茄种子（25克）x1、黄瓜种子（25克）x1、园艺小铲（木质）x12、花盆（带底座）x12、种子发芽盒（带盖PET2OZ）x48、绿豆（200g）x1、花生（200g）x1、塑料量筒（带底座 50ml）x12、油（3g）x12、彩笔（小号红色）x12、小刀（72*16mm）x12、色素（5g）x1、植物茎图卡（纸质）x12、花的图卡（纸质）x12、果实图卡（纸质）x12、植物与环境图卡（八种）x12、水生植物图卡（纸质）x12、海绵（6*4*2cm）x12、自封袋（5号）x1、莲子（种子100克）x1、沙漠植物图卡（纸质）x12、放大镜（3x/5x）x12、湿纸巾（单片装）x36、蜡纸（16k）x1、苔藓（100g）x1、牙签（竹质）x1、培养皿（塑料70ml）x12、电子秤（0.01克）x2、卷柏（标本）x12、塑料尺（20cm）x12、塑料试管（18*105mm）x12、陶鸟玩具（陶质）x1、钹（铜质小号）x1、音叉（金属）x1、小鼓（小号）x1、泡沫粒（1g）x1、防水袋（透明）x12、蜂鸣器（电子）x12、土电话材料（套材）x12、钢片琴（八音）x12、人体器官拼图（纸质）x12、保鲜袋（中号）x1、熟石灰（10g）x1、简易肺活量袋（AN4005）x12、吸管（Ø1厘米）x1、人体器官围裙（布制）x1、食物图卡（纸质）x12、碘酒（8mL）x12、淀粉（150克）x1、滴管（塑料）x12、冰格袋（小号）x1、盐（250克）x1等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品 本实验材料箱可完成不少于20个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：观测天气1.气温有多高2.雨有多大3.刮什么风4.天气预报；植物的一生5.种子发芽了6.幼苗长大了7.植物开花了8.植物结果了；不同环境里的植物9.形态各异的植物10.水里的植物11.沙漠里的植物12.石头上的植物；声音的奥秘13.声音的产生14.声音的传播15.不同的声音人的呼吸和消化17.人的呼吸器官18.测量脉搏和肺活量19.人的消化器官20.食物的作用；像科学家那样 | 箱 | 2 | 工业
10 | 苏教版四年级下册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。 配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括了苏教版六年级下册教材三大单元分组的约80多种，具体配置名称如下：塑料杯（PET3OZ）x36、多用夹子（可调）x12、温度计（红液）x1、电子温度计（针式）x12、双金属温度计（盒式）x1、玻璃瓶（西林瓶）x24、橡胶塞（小号）x24、吸管（硬质圆形细）x1、橡胶塞（4号带孔）x12、导管（13cm）x12、色素（5克）x1、气球（10寸）x1、固体热胀冷缩器（小号）x12、蜡烛（白蜡烛）x12、蜡烛支架（金属）x12、火柴（安全火柴）x12、乒乓球（Φ40mm）x12、冰格袋（自封）x2、简易加热装置（套材）x12、绘制温度曲线图（纸质）x2、铝箔（方形）x1、搅拌棒（塑料）x12、试管（塑料Φ18*105mm）x24、标记贴纸（自粘单面）x1、盐（500克）x1、勺子（塑料）x1、塑料罐（扁柱形）x12、地球形状模拟器（AN4101）x12、小船模型（纸质）x1、小旗（小号）x1、充气地球仪（约30cm）x12、气球（12寸）x1、气筒（气球专用）x1、陆地板贴（纸质）x12、月球仪（Φ8.5cm）x1、塑料盒（PET8OZ）x12、细沙（1000克）x1、石子（100克）x1、手电（LED）x12、泡沫球（Φ5cm）x12、月相图（纸质）x12、月相记录图（纸质）x1、太阳高度仪（教学用）x12、量角器板（纸质）x12、竹棒（带孔）x12、线（棉纱线）x1、灯（旋开式）x12、轨道（共用）（地球形状模拟器）x0、影子观察器（带底座）x12、指南针（顶针式）x1、影子观察记录纸（纸质）x12、日晷（赤道式）x12、自制日晷（纸质）x12、昆虫图卡（纸质）x12、昆虫模型（塑料）x1、昆虫模型自制材料（AN4102）x12、蚕卵（约200粒）x1、放大镜（3X/5X）x12、饲养盒（带孔方形）x12、饲养槽（大号带孔）x1、小毛笔（小号）x1、蚕饲料（25克）x1、《养蚕》教材（爱牛自编）x1、养蝴蝶手册（折页）x1、盒子（纸质）x12、蚕豆（400克）x1、镊子（平头）x12、发芽实验盒（PET2OZ带盖）x24、凤仙花种子（20克）x1、葵花子（100克）x1、萝摩种子（瓶装）x12、苍耳（瓶装）x12、水培土培盒（塑料多用）x12、浅碟（塑料）x12、动物繁殖图卡（纸质）x12、鸡繁殖图卡（纸质）x12、胎儿发育图卡（纸质）x12、动物庇护所图卡（纸质）x12、人工鸟窝（人工型）x1、摆球（两种）x12、摆球连接件（塑料带钩）x24、线（棉纱线）x1、计时器（电子）x12等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品 本实验材料箱可完成不少于16个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：冷和热1.冷热与温度2.热胀冷缩3.水受热以后4.水遇冷以后；地球、月球与太阳5.地球6.月球7.太阳8.太阳钟；昆虫9.庞大的“家族”10.养昆虫11.探究昆虫的奥秘；繁殖12.用种子繁殖13.用根、茎、叶繁殖14.动物的繁殖；生物与环境16.动物的庇护所；专项学习 像工程师那样…… | 箱 | 2 | 工业
11 | 苏教版五年级下册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。 配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括苏教版五年级下册教材五大单元分组的约60多种，具体配置名称如下：手持显微镜（LED灯55X）x12、放大镜（3X/5X）x12、切片标本（12片）x1、广口瓶（1000毫升）x1、稻草（10g）x1、滴管（2mL）x12、载玻片（标准型）x1、盖玻片（标准型）x2、吸水纸（标准型）x1、微生物卡片（纸质）x12、干面条（100g）x1、塑料盒（带盖2OZ）x24、手套（pvc）x1、白糖（5克）x12、仿生图卡（纸质）x12、苍耳（天然）x1、尼龙粘条（1米）x1、真空吸盘（塑料）x12、萝摩种子（天然）x12、形状纸片（纸质）x12、内切圆形纸片（纸质）x12、白纸（A4）x1、扑翼机（橡筋模型）x1、塑料半球（Φ40MM）x4、木板（木质A4）x1、拱桥模型（A010）x12、纸卡（纸质多种）x24、垫片（金属3克）x1、贝壳（天然）x1、动物头饰（纸质）x12、手臂模型材料（套材）x12、木质手臂模型（木质可动）x12、仿真纸卡（纸质）x1、迷彩布（三种）x1、地球仪（全塑8.5cm）x12、圆点贴（不干胶）x1、手电（LED）x12、林奈花钟纸卡（纸质）x12、牵牛花种子（5g）x1、太阳花种子（5g）x1、月见草种子（5g）x1、紫茉莉种子（5g）x1、橡皮泥（10克）x2、牙签（竹质）x1、电子温度计（指针式）x2、纸套（纸质）x12、简单机械材料包（组合式）x12、钩码（20克）x12、自制小杆秤材料（套材）x12、螺丝（多种）x1、螺丝刀（十字一字）x12、木块（15cm*6cm*1.5cm）x12、内六角螺杆（金属）x12、螺母（金属）x12、内六角扳手（金属）x12、竹蜻蜓（塑料）x1、自制升旗材料（套材）x12、线（纱线）x1、斜面（三级可调）x12、小车（教学用）x12、木棒（30厘米）x1、青菜种子（约20g）x1、番茄种子（约3g）x1、萝卜种子（约10g）x1、生菜种子（约3g）x1、营养钵（塑料）x50、园艺小铲（木柄）x1、喷壶（软袋式）x1等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品 本实验材料箱可完成不少于16个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：显微镜下的生命世界1.搭建生命体的“积木”2.微小的生命体3.发霉与防霉4.微 生 物 的“ 功 ”与“ 过 ”；仿生5.生物的启示6.蛋壳与拱形建筑7.海豚与声呐8.我们来仿生；地球的运动9.昼夜交替10.昼夜对植物的影响12.四季循环；简单机械13.撬重物的窍门14.拧螺丝的学问15.升旗的方法16.斜坡的启示；stem学习 立体小菜园 | 箱 | 2 | 工业
12 | 苏教版六年级下册-科学配套材料箱 | 外箱:55*41*43cm 大单元盒:39*27*24cm小单元盒:39*27*16cm。 配套材料以四个单元纸盒(两个大单元盒、两个小单元盒)分装，包括苏教版六年级下册教材六大单元分组的约60多种，具体配置名称如下：象棋(大号)x1、红点(自粘)x1、蓝点(自粘)x1、皮球(4寸)x12、打气筒(针式两用)x1、软尺(1.5米)x12、皮筋(中号)x1、弹簧(金属)x1、冰格袋(自封式)x1、太阳能风扇(套材)x1、辐射计(教学用)x1、手电(强光)x1、牛顿摆(小号)x12、飞旋扣子(套材)x12、圆形塑料片(2厘米)x12、摇摇发电棒(套材)x12、小苏打(500g)x1、白醋(500毫升)x1、火柴(安全火柴)x12、蜡烛(白蜡烛)x12、大铁钉(铁质)x24、小铁钉(铁质)x24、单芯导线(10米)x2、电池盒(5号)x24、电池(5号)x24、回形针(3号)x2、电磁铁套管(塑料)x24、螺杆螺丝(两种)x12、条形磁铁(小号)x12、食物链图卡贴(纸质)x12、白卡纸(9*5.5cm A4)x12、线(粗线)x2、广口瓶(1000mL)x2、鱼捞网(小号)x1、土壤(100g)x1、沙石(100g)x1、动物越冬图卡(纸质)x12、煤(天然)x12、石英(天然)x12、塑料瓶(200ml)x12、双孔塞(橡胶)x12、长颈漏斗(塑料)x12、导管(两款)x12、橡胶管(5米)x1、塑料杯(PET2OZ)x12、塑料杯(PET3OZ)x12、色素(5克)x1、食用油(400毫升)x1、小石子(1000克)x1、太阳能小车(套材)x12、风力发电模型(套材)x1、温度计(红液)x1、多向夹子(LED)x12、记时器(电子)x1、圆形泡沫片(带孔)x12、色素(5克)x1、泡沫碎粒(5克)x1、塑料盘(彩色)x12、塑料袋(大号)x2、镜子(圆镜)x36、凡士林(400克)x1、中国珍稀动植物图卡(纸质)x12、家园转盘(纸质)x12、小屋材料(拼装式)x12、太阳能板(60*60mm3V)x1、电线(镀锡)x2、LED灯(红光)x2、鱼食(10克)x1等实验材料，以12组配备+4个大号堆叠式塑料抽屉+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品 本实验材料箱可完成不少于16个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：神奇的能量1.什么是能量2.各种各样的能量3.能量的转换4.电磁铁；生物和栖息地6.有趣的食物链7.做个生态瓶8.适应生存的本领；自然资源9.多种多样的自然资源10.煤、石油和天然气11.开发新能源12.善用自然资源；理想的家园13.洁净的水域14.清新的空气15.多样的生物16.健康的土地；stem学习 节能小屋 | 箱 | 2 | 工业