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第一章  投标邀请
受南通市通州生态环境局的委托，江苏广和工程咨询有限公司就2026-2027年南通市通州区镇级空气自动监测站运维服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
2026-2027年南通市通州区镇级空气自动监测站运维服务项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月31日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号： JSZC-320612-JSGH-G2026-0014  
2.项目名称：2026-2027年南通市通州区镇级空气自动监测站运维服务项目
3.预算金额：人民币158万元/年。
4.最高限价：人民币158万元/年，投标报价超过最高限价按照无效标处理。
5.采购需求：南通市通州区14个镇级空气自动监测站的运行维护及管理工作（含电费、网络传输费、无线通讯费、场地费），站点数据审核、每日数据汇总报告等数据服务工作，以及镇街空气质量末位提醒、技术服务等大气管控工作，具体详见采购文件第四章项目需求。
6.合同履行期限：1年，合同一年一签，运维服务项目的起始日在后续的采购合同中另行规定。
7.项目类型：服务。
8.所属行业：其他未列明行业。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2.2025年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的银行资信证明；
1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；
1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件无需提供证明材料）
3.本项目专门面向中小企业采购。
4.本项目不接受联合体投标。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式：
地点：江苏政府采购网
获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。
2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
2.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。
2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月31日9点00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _GoBack]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本次招标落实的政府采购政策
（1）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（2）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：南通市通州生态环境局
地址：江苏省南通市通州区金新街道银河路66号
联系人： 杨先生
联系电话：0513-86527677 
2.采购代理机构信息
名 称：江苏广和工程咨询有限公司
地　址：南通高新区金通路7号
联系方式：吴先生 13862811224
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.甲方式
1.1 本次招标采取公开方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求。
2.2 满足本文件的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏广和工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标，采购代理机构和采购人不收取标书工本费。
4.3关于采购代理服务费的说明。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等相关规定，采购人依法委托采购代理机构组织实施本次采购活动。为明确费用承担及支付事宜，现就采购代理服务费约定如下：
4.3.1费用承担原因
采购代理机构为本项目提供采购文件编制、组织开评标、结果公示、合同协助签订等全流程专业服务，相关服务成本及合理报酬由中标（成交）供应商承担。
4.3.2收取方式
中标（成交）供应商应在领取中标（成交）通知书时，中标（成交）供应商一次性足额向采购代理机构缴纳采购代理服务费。供应商报价时包含招标代理费，报价时综合考虑，采购人不单独支付。
4.3.3收费标准
本项目招标代理费人民币4000元。
4.3.4收费依据
招标代理费收费标准依据采购人年度招标代理合同价确定。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、商务技术标文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12 未按照投标文件格式及要求填写的。
26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]31.货物（包含与货物相关的服务）的追加。
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]
第三章  合同文本

2026-2027年南通市通州区镇级空气自动监测站运维服务项目政府采购合同










甲方：                       

乙方：                     

签订地：                   

    签订日期：2025年　月　 日


甲方：_________         
乙方：________
2026年月日，南通市通州生态环境局以公开招标方式对2026-2027年南通市通州区镇级空气自动监测站运维服务项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南通市通州生态环境局(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
第一条  合同内容
1、服务内容：南通市通州区14个镇级空气自动监测站的运行维护及管理工作（含电费、网络传输费、无线通讯费、场地费），站点数据审核、每日数据汇总报告等数据服务工作以及技术服务等大气管控工作。
2.服务期限：2026年5月12日-2027年5月11日。 
第二条 合同总价
1、合同价格（大写）人民币 圆整（￥：     .00）。
合同价格包括项目全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，含完成本项目所需的一切电费、网络传输费、无线通讯费、场地费、数据服务、管控服务、安全防护、人工、管理、设备、耗材、零部件的更换、培训、售后服务、免费维护、质控、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。
2、如遇镇级空气自动站上收、停运等情况，运维费用按照已开展的运维月数核算，最终尾款支付以实际运维的时间为准，在已支付款项的基础上多退少补。计算方法如下：每一个站的运维费均按以下方式计算：成交价总额÷14÷12×实际已运维月数。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于采购磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：（1）招标文件；（2）乙方递交的投标文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。
第四条  考核细则
详见招标文件第四章。（如有调整按新标准执行）
第五条质量保证
1、建立质量管理体系并有效运行，运维服务能够接受质量考核。
2、各项承诺指标及所采取的措施符合“招标文件”要求及承诺。
第六条  双方责任
一、甲方责任
1、按考核办法对乙方进行考核，如有调整按新考核标准执行。
2、按规定向乙方支付服务费用。
3、在服务进度满足条件时，及时组织对乙方的工作进行考核。
二、乙方责任
1、乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。
2、乙方根据考核办法和响应文件所作的承诺自觉开展各项工作。
3、乙方应独立承担服务中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等），包括但不限于采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，防止发生安全事故、设备损坏遗失事故等。防护措施费用已包含在合同价格内，在项目实施过程中发生的一切事故的责任与费用均由乙方自行承担。
4、乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进行服务作业，并负责维护、管理工作环境。乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方的工作规定和管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，甲方有权解除合同并提出索赔。
5、乙方根据甲方要求，开展运维服务的同时，协同做好镇街大气污染防治工作，
6、乙方在监测数据及其相关资料的真实性和保密性方面对甲方负责，若由于乙方原因导致数据存在弄虚作假或者数据泄露，甲方有权解除合同并提出索赔。
7、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。
第七条履约保证金
1、本项目履约保证金为中标价的5%，形式为转账或保函形式，在合同签订前缴纳完成。
2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
3、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在服务期满后退还给乙方。
4、甲方若无故逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
第八条合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，服务发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。
2、付款方式：
合同签订后，采购人一次性支付合同额的30%作为项目首付款， 运维半年后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的40%，运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的30%余款。
说明：若因不可控因素导致本次运维服务超过原有运维周期，2026年5月12日至本合同签订之日期间的运维仍由原运维单位负责。成交供应商需承诺，超原有运维周期所产生的运维费用以本次中标价格和实际发生时间计算，由成交供应商支付给原运维单位。
第九条违约责任
1、乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
2、乙方无正当理由，违反本合同第二条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。
3、乙方在承担上述1、2款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十条 不可抗力
1、由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能按合同和采购文件规定的要求履行服务的，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。
2、在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。
3、除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。
4、如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。
第十一条 合同的变更和终止
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，在三年内不得参加通州区的政府招标活动。
第十二条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向通州区仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
第十五条附则
本合同一式六份，甲、乙方各执两份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。
甲方（单位盖章）：	乙方（单位盖章）：

甲方代表签字：                         乙方代表签字：




时间：                                     时间：

发包人保留对合同修改和完善的权利。



第四章 项目需求
[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在“技术商务部分正负偏离”上明示，如不明示的视同完全响应。
供应商提供的服务人员必须是响应文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求成交供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意不得随意私自更换技术人员。
一、项目概况
采购需求：
（一）南通市通州区14个镇级空气自动监测站运维服务（详见下表）
	序号
	名称
	数量
	单位
	型号
	品牌

	1
	SO2分析仪
	14
	台
	43i
	赛默飞世尔

	2
	NOX分析仪
	14
	台
	42i
	赛默飞世尔

	3
	CO分析仪
	14
	台
	48i
	赛默飞世尔

	4
	O3分析仪
	14
	台
	49i
	赛默飞世尔

	5
	PM2.5分析仪
	14
	台
	5014i
	赛默飞世尔

	6
	PM10分析仪
	14
	台
	5014i
	赛默飞世尔

	7
	五参数气象仪
	14
	台
	110WX
	Airmar

	8
	零气发生器
	14
	台
	111
	赛默飞世尔

	9
	动态校准仪
	14
	台
	146i
	赛默飞世尔

	10
	臭氧校准仪
	1
	台
	49i-ps
	赛默飞世尔

	11
	数据采集和传输系统
	14
	套
	/
	宇星科技定制

	12
	工控机
	14
	套
	/
	研华

	13
	机柜
	14
	套
	/
	宇星科技定制

	14
	采样总管
	14
	套
	/
	宇星科技定制

	15
	视频监控
	28
	套
	/
	宇星科技定制

	16
	空调
	28
	台
	/
	宇星科技定制

	17
	站房
	14
	套
	/
	宇星科技定制

	18
	防雷
	14
	套
	/
	宇星科技定制


备注：（1）必须提供气站日常运行维护所必须的各类设备；（2）SO2、NOx、CO气体分析仪含在有效期内的标气；（3）臭氧校准仪：需按相关技术规范要求由有资质单位进行量值溯源，并取得相关证书；（4）14个站房的防雷设施每年必须由有资质单位进行检测并取得证书；（5）日常用于校准的流量计须定期进行检定。
1.投标人须严格执行《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1010 -2018)、《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》、《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》、《南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）》等现行有效的国家技术规范开展本项目工作。当国家或省有关规定和技术文件要求出台新的气站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以最新发布的文件为准，采购人保留对相关要求的解释权。建立日常运行管理制度，实施空气自动站的运行和维护，对空气自动站的正常、稳定、安全运行负责。
2.按照质量管理要求，建立内部质量管理体系，实施自动监测数据的质量控制，明确细化运维内容、程序、责任，确保数据质量和正常稳定上传。
3.保障空气自动站监测数据的采集与传输工作，负责运维自动站的数据初核工作，对未通过审核数据及时进行核实与排查。
4.建立数据异常快速响应机制，发现数据中断、异常等情况时，及时查找分析原因，排除异常情况，采取有效预防措施。
（二）数据服务工作。根据数据审核要求，安排人员每日对14个镇级空气自动监测站点的数据进行审核，形成每日数据汇总分析报告。按照采购人需求，在重点时段配合开展审核、分析等数据服务工作。
（三）大气污染防治工作。按照采购人需求，在重点区域配合开展大气污染防治工作并开展防人为干扰巡查检查。
二、总体要求
运维服务期间，成交供应商必须遵守国家的有关法律、法规及环保行业规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各空气站系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修空气站系统和仪表的故障，更要防范和减少故障，使各空气站真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。
1、电、通讯及财产保护：运行管理期间所需的电、通讯、场地租赁费用由成交供应商负责，委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、软件、配套设施、空气自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押、出借或转移；同时，在委托运行管理及维修期间，协助采购人做好空气自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作，空气自动站必须配备看护人员，驻地看护。成交供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。
2、积极参加国家、省、市主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人及上级部门的工作考核及质量考核。
3、按照《国家环境监测网环境空气自动监测质量管理办法》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》、《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》、《江苏省环境空气自动监测管理暂行规定》以及其他国家、省、市有关规范要求对委托空气自动站进行管理。
4、成交供应商需保证不得少于3名合格技术人员（获得中国环境监测总站颁发的有效期内空气自动站运维上岗证）常驻南通市通州区，全日制从事空气自动监测站的日常运行和维护，1名专职工作人员负责每日各站点监测数据审核、汇总、上报等站点管理相关工作。运维人员须在南通市生态环境监测站备案，运维人员上岗证（培训合格证明）复印件须在其运维点位站房内张贴公示。法定节假日期间若设备出现故障也能到现场进行检修，保证系统的正常运行，同时确保安排至少3辆专车用于日常巡检（成交供应商签订合同前需提供承诺书原件，否则采购人可根据排名依次确定其他供应商为成交人）。
5、不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。相关监测数据必须按相关要求成功接入区、市级数据平台并可正常使用，实现一点多发，多址传送。
6、成交供应商成交后也不得转包。供应商的投标响应须满足或满足且优于本采购文件中的要求，不得有负偏离，若有负偏离视为无效投标。
7、如果需要现场查看，在开标前和采购方联系，否则可能产生的后果由成交供应商自负。
8、因故障或报废需使用备机或移动监测设备时，成交供应商应在48小时内向采购人提出申请，经同意后实施。备机监测原理应与原仪器一致，按要求开展调试、试运行及验收，性能满足监测要求，备机使用原则上不超过1个月。
9、成交供应商应保证数据采集硬件和软件等正常运行，在出现非网络因素的传输故障时，应在24小时内恢复数据传输。数据传输模式、格式以及其他技术要求均应严格按技术规范要求执行，不得擅自修改、删除原始记录。
三、运维内容
[bookmark: _Hlk83202420]根据服务内容，供应商在报价中应包含下表所列各部分工作的费用。因管理不当造成设备或辅助设施丢失和损坏由成交供应商承担。 
	序号
	服务项目
	备注

	1
	原厂备品备件、易耗品
	设备、配件、消耗品

	2
	社会化运行维护费
	人工费、差旅费、交通费、电费、网络通讯费、场地租赁费等

	3
	设备维修保养费
	根据维护经验，计算设备日常维修费用

	4
	质量控制费
	标准气体等质量控制工作产生的费用以及运维终端设备

	5
	年度维修等
	按照要求进行年度维护的服务内容。


[bookmark: _Hlk82770841]1、标准气体需从正规标气生产厂家采购，具备相关证书，并在有效期内使用；根据仪器运行状况和类型，提供并定期更换空气自动站监测仪器和仪表所需备品备件；配件、备品、耗材需各站点仪器设备匹配，并对服务器硬件免费维修和软件免费升级；
2、制定气站监测仪器和仪表每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容；
3、及时排除空气自动站监测仪器和仪表出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；
4、对空气自动站仪表进行定期校准、核查、性能测试；
5、负责站房及相关附属设施的维修、维护工作。保证站房清洁、整齐，每周清扫站房，不得堆放杂物，不得在站房内抽烟、饮食，每月清理站房外围杂物，每年对站房整修并更换损坏标识牌；需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告；定期对站房门禁、防火设施、文化建设等附属设施进行维护或更换，保障站房安全。
6、负责确保站房内的环境温度、湿度满足仪器运行的要求，确保空调、温湿度计等环境控制设施处于正常状态，如有损坏由成交供应商负责更换。
7、建立子站维护档案，认真、及时做好维护记录，并进行归档管理，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括但不限于：
⑴子站运行维护记录表；
⑵颗粒监测仪校准记录；
⑶气态污染物监测仪校准记录；
⑷子站仪器设备维修记录表；
⑸子站备品备件管理记录表；
⑹子站主要耗材使用登记表；
⑺多点线性校准表格；
⑻子站室内外环境记录；
⑼标准物质使用记录。
填写记录时要求字迹工整，不乱涂乱改。写错的地方宜采用杠改，并在旁边签上名字和日期。
四、运行维护要求
1、实施方案。成交供应商应根据相关管理规定针对各站点结合仪器设备品牌制定并提供完整的运行维护管理实施方案及作业指导书，明确气站的采样系统、分析系统、控制系统、数据记录和传输系统（包括工控机、路由器、UPS）、气象仪器、校准仪器等仪器仪表及其它辅助设备（空调、稳压电源等）和联网软件系统的维护方法、周期、内容及技术保障等。气站现场配备必要的操作手册、管理规章和应急预案等。每次维护后做好系统运行维护记录。
2、运维保障。供应商应具备完善的仪表配件供应渠道，在南通地区设有服务及办事机构，运维人员应具备1年以上的空气自动站项目运维经验，且在运维期间内不能兼职从事其它环保相关工作。
3、工作目标
运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：
⑴所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；
⑵单站设备运行率必须高于90%(含)，有效率必须高于80%(含)；
⑶异常情况处理率100%。
4、维护内容
成交供应商应遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏省生态环境厅、南通市通州生态环境局关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台了新的空气自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。
[bookmark: _Hlk82781683]成交供应商应每天至少两次（包括早晨、夜晚）检查各子站数据是否存在异常，以及仪器设备参数是否在范围内，每周至少一次巡检各个子站，对整个空气自动监测子站进行检查，对各个子站站房外部环境、内部环境、仪器设备系统、通讯系统、防雷系统、各气路系统、外部采样系统等的运行情况进行检查，检查各仪器单元的工作状态，必须关注关键的技术参数如：仪器的光强，仪器数据的有效性，空调的工作情况，稳压电源的工作情况，室内温度湿度，采样管，PM10、PM2.5加热温度，室内密封情况，室外采样头，避雷，接地等情况，数据采集器的数据是否与仪器一致，子站通讯是否正常，数据采集工控机及数据采集软件运行情况，易损耗件使用情况等。要按照行业标准要求及时更换易耗品及进行检查。遇到可能影响空气站运行的特殊天气情况如台风、雷电、暴雨等时，成交供应商应及时到达现场，并对站房及所有仪器进行常规检查，确保正常运行。对于巡视中发现的问题，成交供应商应立即解决，并做好相应巡检和处理记录等；不能立即解决的问题，向采购人汇报，并以书面形式说明故障原因及确定最佳的解决方案。
⑴远程监视
气站运维技术人员每天上午和下午至少两次远程检查各子站数据是否存在异常，以及仪器设备参数是否在范围内，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：
判断系统数据采集与传输情况；
根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；
根据仪器分析数据判断仪器运行情况；
根据故障报警信号判断现场状况；
每日检查数据是否及时按照采购方要求上传；
每日对数据情况进行初审，完成数据标记位标识，对异常数据进行标注。发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行检查和处理。
⑵例行巡检
成交供应商每周至少巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：
A站房
检查站房门窗、门禁系统是否正常，外围设施有无破损；
对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除；站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；
检查站房是否漏水，烟感、温感探测器是否正常，避雷设施是否可靠；
检查子站的接地线路是否可靠，排风装置工作是否正常；
根据需要开启空调，站房温度25±5℃，（最佳：夏季28℃或更高、冬季20℃左右，注意站房内外温差，防止采样装置出现冷凝水现象），相对湿度小于80%；
检查灭火器（仪器设备专用灭火器）是否处于有效期，将灭火器放置在站房门口附近显眼位置（如遇过期灭火器，需及时更换符合要求灭火设施）；
检查站房内物件摆放是否整齐，清理杂物，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。
B设备
每周：
检查子站气象杆和天线是否被刮坏，对气象仪器的运行情况进行检查；
查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；
检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；
检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；
检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；
检查空气自动站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；
检查硅胶是否变色，3/5变红时及时更换；
检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；
检查纸带位置、长度是否正常（采样斑点需圆滑、均匀、完整）；
每月：
更换PM10及PM2.5分析仪纸带，进行系统自检；
清洗PM10及PM2.5切割头，检查仪器喷嘴、压环等部件；
检查PM10及PM2.5、气态分析仪、动态校准仪流量，必要时校准；检查仪器是否泄漏；
检查加热装置是否正常，加热温度是否正常；
对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；对数据进行备份；
清洗各仪器散热防尘网和站房空调的过滤网，防止尘土。
每季度：
校准和检查PM10及PM2.5温度、气压、时钟；
用标准气压计、温度计、手持式风速风向仪校准气象五参数；
采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；
对气态分析仪进行多点线性检查；
每半年：
检查PM2.5、PM10分析仪气体湿度传感器，仪器读数与标准湿度计读数应在±4%范围内，超出时应校准。
检查氮氧化物分析仪钼炉转化率，转换效率≥96%；
更换零气发生器中的氧化剂、活性碳等，对零气性能进行检查； 
每年（合同期内）
对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。
对采样管路至少进行一次清洗，清洗后须进行气密性检查，并进行采样流量校准；
更换所有泵组件（易损件）。
5、质量控制与质量保证
各种技术与质量文件均保持现行有效，需根据管理需要进行调整或修订，各项质量保证与质量控制记录均须按要求填写，每年整理归档。
（1）量值溯源要求
供应商在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为有证标准物质。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。
供应商应每半年对站点所用的校准设备进行核查，性能指标应符合要求。供应商所用的量值传递设备，例如流量、温度、气压检查设备，臭氧校准仪等每年应通过技术监督部门的检定或校准。
（2）日常校准要求
每周对气态分析仪进行零点及跨度检查，漂移超过国家规范要求，需对仪器的状态进行校准；
PM10、PM2.5设备每月进行一次流量校准，必要时进行标准膜片校准，每次更换纸带后，应检查仪器的采样流量；
每季度动态校准仪流量单点检查（±1%），各监测仪器精密度监测（相对标准偏差≤5%）；
每季度对仪器设备进行1次多点线性校准，0.95≤斜率≤1.05，相关系数>0.999，截距≤±1%满量程；仪器进行维修或更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准；
每年进行一次流量、气温、气压、湿度审核；至少一次对每台仪器进行准确度审核；
仪器大修或更换关键部件后，应按漂移（零点、跨度）、重复性、多点线性检查，并提交相应报告。
（3）日常质量控制要求
分析仪器在以下情况下需进行校准和再校准①安装时②移动位置时③进行可能影响校准结果的维修或维护后④分析仪暂停工作一段时间后⑤有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化⑥达到国家规范或招标文件要求的校准周期或校准要求的。
（4）根据《南通市环境质量自动监测站质控检查工作计划》、《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法》等文件要求，对所运维14个气站的质控检查工作年度开展情况进行梳理和汇总，形成年度质控检查工作报告。
6、应急维护要求
仪器故障处置：当系统仪器出现故障时，保证在2小时内到达现场检修，4小时内解决故障。如48小时内无法排除故障，直接使用本项目大气自动监测系统主要分析仪表的备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。当系统出现数据未上传或出错等问题时，确保12小时内完成诊断，确认传输问题或仪器设备故障；如为传输问题，应确保现场数据并在一周内将现场数据重新备份至系统。
数据异常处置：空气自动站出现监测数据异常时，成交供应商应在1小时内响应并通知采购人，4小时内到达完成故障排查并解决问题（特殊情况如通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系），12小时内提交数据异常报告。如确定为空气质量异常或气站所在区域发生污染事故时，需要立即向采购人汇报，在保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通的同时，协助采购人进行手工监测。
突发情况处置：针对突发情况，空气自动站实行应急运维管理，成交供应商应制定应急运维预案。在发生突发环境事件时，成交供应商应当主动配合做好加密监测工作。在汛期、强降雨、重污染天气等期间应当加大维护巡查力度。
停复站管理：因特殊情况，如子站改造、子站搬迁、自然灾害、停电等情况导致气站无法正常运行时，运维单位应及时向采购人出具停运（站）报告；气站恢复正常运行后，要及时申请复站。
7、耗材与备件更换
若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经采购人同意；
仪器故障发生后对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，应安装备用仪器；
若数据存储/控制仪发生故障，在24小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失；
投标人应承诺中标后1个月，按表2、表3的要求配备质量控制设备（设备产权归投标单位所有），以及足额配齐1年期的基础备品备件及耗材，存放于备品备件库，备品备件库须在本项目2小时车程内。建立清单实施出入库管理，每季度向采购人备案。运行服务过程中可能使用到的其他未列物资，投标人须根据需要自行进行配置。
投标人至少配备与本项目常规站型号相同的备机（常规六因子、动态校准仪、零气发生器）各2套（须提供购置发票或采购合同复印件，备机产权归投标单位所有）。
所使用的质量控制设备必须通过法定授权计量部门检定/校准，并在有效期内，投标人须提供相应计量部门检定/校准证书。
表2  环境空气质量自动监测站质量控制设备清单
	序 号
	质控设备名称
	数  量

	1
	大量程流量计
	2套

	2
	小量程流量计
	2套

	3
	标准气压计
	2个

	4
	电子温湿度计
	2个

	5
	动态校准仪（臭氧校准仪）
	1套

	备注
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]质控设备必须包含但不限于上述设备，投标人可结合项目实际，增加相应的质控设备。


表3 环境空气质量自动监测仪器设备耗材一览表
	序 号
	耗材名称
	数  量

	环境空气自动监测设备

	1
	滤膜
	60盒

	2
	变色硅胶
	120瓶

	3
	活性炭
	20瓶

	4
	氧化剂
	20瓶

	5
	SO2标准气体
	5瓶

	6
	NO标准气体
	5瓶

	7
	CO标准气体
	5瓶

	8
	纸带
	60盒

	9
	泵膜
	10个（8小2大）

	10
	红外光源
	5个

	11
	红外检测器
	2个

	12
	泵维修包
	6个

	13
	24V电源
	4个

	备注
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]1. 相关的耗材必须包含但不限于上述内容，投标人可结合项目实际，增加相应的耗材等；
2. 相关备品及耗材须满足项目1年期的使用要求；
3. 备品备件存放于备品备件库。


运维人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。
8、交接方式
[bookmark: _Hlk83214421]在合同生效前，成交供应商应与采购人、前一运维方共同对气站进行现场清点和评估，做好记录，签字备案。内容包括系统设备的完好度、系统运行情况、数据采集情况、技术资料、运维记录、站房及辅助设施，以及存在的问题等。
9、执行技术规范和标准（不限于以下标准、技术规范等）
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
《环境质量监测点位管理办法》（环办[2011]107号）
《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）
《关于设置国家环境空气质量监测城市站房及采样区警示牌的通知》（总站气字[2016]260号）
《关于国家环境空气质量监测网城市站点位调整相关事项的通知》（总站气字[2017]403号）
《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）
《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）
《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）
《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）
《国家环境空气质量监测网城市站自动监测仪器关键技术参数管理规定（试行）》
《环境空气自动监测标准传递管理规定（试行）》
《国家环境监测网环境空气自动监测质量管理办法（试行）》的通知（总站质管字[2014]227号）
《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ194-2005)
《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005） 
《国家环境监测网环境环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）自动监测手工比对核查技术规定（试行）》
《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ 818-2018）
《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）
10、视频监控设备维护与平台联网
成交供应商须做好站点视频监控设备的维护保养，主动配合视频监控信息联网上传，确保真实有效的监控视频信息在环境质量自动监控平台上实时反馈。
五、监督管理与考核办法
1、监督管理
（1）数据必须真实有效，响应供应商须确保在项目实施过程中没有弄虚作假行为。否则，采购人有权终止合同。
（2）响应供应商应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。
（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚。
（4）如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购人有权提前终止合同。
（5）违反国家及省级运行维护管理办法的，一经查实采购人有权终止运维合同。
（6）合同解除后对空气自动站进行资产后评估，若达不到要求，新的托管方在修复并达到考核要求时，所需费用由原成交供应商承担。
2、考核办法
考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、自动站运行维护，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。考核总分=两率得分×50%+运行维护得分×50%。
当所有设备运行率高于（含）90%时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。
A两率部分（50%）
①当单站点考核周期内月监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=100；
②当单站点考核周期内月监测数据有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×100；
③当单站点考核周期内月监测数据有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×100。
设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。
B运行维护部分(50%)
运行维护部分由采购人组织对运维单位运维情况进行考核，考核内容包括日常运维操作、质量保证与控制、现场测试、档案和管理等4部分，满分100分，采用扣分制。
经采购人认定，投标人存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：
（1）每月存在以下情形，单个站点累计满4次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。
a. 投标人未按时审核数据或数据错审的；
b. 投标人未按要求进行例行维护、未定期完成耗材更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；
c. 投标人未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；
d.站点现场未按要求形成运维记录的；
e.投标人存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。
（2）投标人在1个月内未将备机、备件、耗材按要求配置完整，扣除年度总运维费用的1%；
（3）投标人未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费；
（4）仪器设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止；
（5）未及时提交月度运维报告，或提交报告内容不符合要求，每次扣款500元。
（6）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚。
（7）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。
C考核情况
考核总分90（含）分以上的，支付全额运维费；考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费；
参加省级及以上环境空气自动监测设备质控检查，相关盲样考核不合格或检查出现重大失误，扣除该站点该项目当月运维费。
3、付款办法
付款条件和方式：合同签订后两周内，采购人一次性支付合同额的30%作为项目首付款， 运维半年后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的40%，运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的30%余款。
设备运行维护过程中产生的水电、场地租赁、通讯、交通、耗材备件、设备的年检和年度校准、设备的维修和更换（包括空调、风机等附属设备）等一切费用均由中标方承担，采购方不再支付与该项目有关的各类费用；由于运维技术人员操作不当、违反规程等造成的维修费用及外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换费用由中标方承担。
运行维护服务期限：运维服务期为2026年5月至2027年5月，具体以合同签订日期为准。若因不可控因素导致本次运维服务超过原有运维周期，2026年5月11日至本合同签订之日期间的运维仍由原运维单位负责。成交供应商需承诺，超原有运维周期所产生的运维费用以本次中标价格和实际发生时间计算，由成交供应商支付给原运维单位。


第五章  评标方法与评标标准
本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。
一、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
注：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
二、商务技术标、报价标评分标准（70分+30分）
1.商务技术标评审（70分）
	评标项目
	分值
	评分标准

	商务部分（31分）

	企业认证
	6分
	1. 投标人提供企业所获得的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，以上全部具备得4分，每缺1个扣1分，扣完为止。（证书须在有效期内，认证范围必须与本次采购项目相关，需提供证书复印件并加盖投标人公章，不提供则相应项不得分）。
2. 投标人具有环境空气连续自动监测系统运营服务认证一级证书的得2分，二级得1分，若无不得分。（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分）

	响应时间
	4分
	确保合同期限内提供全程服务，以投标人的售后服务响应时间打分。
投标人接到采购人的售后服务需求后，能够在1.5小时内到达现场处理的，得4分;
能够在3小时内到达现场处理的，得2分;
在6小时以上到达现场处理的，得0分。
投标人须提供售后服务承诺书及响应方案。

	服务能力
	15分
	1、具有履行合同所必需的设备：投标人需配备一定运维专用车辆和工具等（需提供行驶证或租车协议等证明材料）。提供1台得1分，最高得3分。
2、为本项目配备的运维负责人符合项目要求的同时，具备副高及以上技术职称，且具有中国环境监测总站或者中国环境保护产业协会颁发的环境空气相关运维资格证书的，得4分。
3、为本项目配置的运维技术人员持有中国环境监测总站或者中国环境保护产业协会颁发的环境空气相关运维资格证书的，每个得2分，最高得6分；须提供技术人员的证书、劳动合同、近3个月内任意一个月社保缴费记录等相关证明材料。（复件加盖公章）
4.投标人自有运维管理平台软件或智慧运营管理平台、同时具有环境突发事件应急响应与处置系统软件、环境监测综合管理移动端系统软件等类似运维管理平台软件自主开发证明的，每个1分，最高可得2分。（自主开发软件证明包括软件著作权或软件知识产权证明等，提供证书复印件并加盖投标人公章证明，否则不得分）。

	业绩证明
	6分
	投标人须提供 2024年 1 月 1 日起至今（以合同签署日期为准）同类运维项目业绩合同，提供1份合同得1.5分，最高得6分。 
注：上述业绩须为至少包含《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 全部 6 项基本项目（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO 和 O3）的空气站或超级站（背景站、区域站）类运维或质控业绩，不包含基于光散射法的小微站（网格化站点）的运维或质控业绩。
提供中标通知书及合同复印件（涉及商业机密的可自行屏蔽处理）并加盖公章。

	技术部分（39分）

	运维方案
	10分
	投标人提供详细的运维实施方案，包括但不限于：
①日常管理制度；
②备品备件保障；
③管理体系文件；
④运维质量考核办法；
⑤标准气体管理及故障维修。
以上每项方案符合本次采购需求的计2分，欠合理的得0.5分，未提供的不计分。

	质控方案
	10分
	根据投标人承诺按照计划开展质控工作，并提供质控方案，根据质控方案的编写情况，编写内容需包括：
①运维质量控制体系管理；
②质量控制计划；
③质量控制内容；
④质量保证措施；
⑤异常数据的审核与校验控制等内容；
以上每项方案符合本次采购需求的计2分，欠合理的得0.5分，未提供的不计分。

	应急预案
	10分
	提供针对数据或空气异常和不可抗力导致不具备运维条件的应急预案，内容包括：
①异常数据识别办法；
②响应办法；
③应急监测流程；
④污染事故应急监测方案；
⑤自然灾害、电路检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施。
以上每项方案符合本次采购需求的计2分，欠合理的得0.5分，未提供的不计分。

	备机情况
	9分
	针对本项目准备的备机，满足运维需要，覆盖本项目常规站型号相同的备机（常规六因子、动态校准仪、零气发生器）得9分，缺一项扣1分，扣完为止。注：①须提供备机配置清单（厂家、型号、数量、来源、监测方法）②提供备机适用性检测报告③投标人为设备生产厂家的需提供库存清单，已购买的提供发票或采购合同复印件及备机地点，不满足上述备注任一要求的，不得分。


2.报价标评审标准（30分）
价标分的评审标准为：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（30%）*100。
注：评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
       


第六章  投标文件格式
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投  标  文  件















项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               



投标文件组成
1.开标一览表
资格审查材料
2.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；
3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
4.法人授权书；
5.2025年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的银行资信证明；
6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
9.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函。
符合性条件材料
10.投标函；
11.技术要求响应及偏离表；
12.商务要求响应及偏离表。
商务技术文件材料
13.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。


格式附件如下：

开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                               日期：       年   月   日





投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函  
我单位参加________________（项目名称） （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                       承诺人名称（加盖CA电子签章）：
    
                                 日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件
（扫描件）


法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就     号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         



2025年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的银行资信证明



依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                 。
主要专业技术能力有：                  。
                                     


参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




投标函
致：采购人名称
根据贵方的      号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目服务工作。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子签章）：
日期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
             日  期：

















技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	符合或偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
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商务要求响应及偏离表
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	招标文件要求
	投标响应情况
	符合或偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。




中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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