南通市食品药品监督检验中心智汇园新址实验室设备采购项目五

招标文件

项目编号：JSZC-320600-JCEC-G2026-0162（ZZ06602658ZC01024）

采购人：南通市食品药品监督检验中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年8月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标标准	16

第四章 采购需求	20

第五章 合同主要条款及格式	28

第六章 投标文件格式及附件	45

招标公告

项目概况

南通市食品药品监督检验中心智汇园新址实验室设备采购项目五招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月10日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320600-JCEC-G2026-0162（ZZ06602658ZC01024）

1.2项目名称：南通市食品药品监督检验中心智汇园新址实验室设备采购项目五

1.3预算金额：人民币360万元。

1.4最高限价：人民币360万元，超过预算或最高限价，作无效投标处理。

1.5采购需求：采购三重四级杆液质联用仪一套，具体详见招标文件第四章采购需求。

1.6合同履行期限：合同签订后30天。

1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

1.9本项目不接受进口产品投标

1.10本项目标的所属行业：工业。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特殊条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自本项目招标公告发布之日起5个工作日（北京时间）

3.2地点：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

3.3获取方式：本项目采用网上注册登记方式：

投标人应在招标文件提供的时间内，打开江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）首页通过点击“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月10日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

4.4投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录“苏采云”开标大厅，投标文件递交截止时间后，系统将自动公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人应在开标大厅按规定时间自行实施远程解密，投标人解密时间限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件未能在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或“苏采云”平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，采购人可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在“江苏政府采购网”网站发布公告。

6.2勘察现场或答疑：不集中组织。

6.3投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”—“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南通市及区县客服热线0519-86722801、0519-86722806、0513-59001950。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6.4有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南通市食品药品监督检验中心

地址：南通市胜利路168号4幢

联系人：葛先生

联系电话：0513-51001918

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室

联系人：路紫明

联系方式：025-86633685

邮箱：luzm@jcec.cn

7.3项目联系方式

项目联系人：路紫明

电话：025-86633685

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7 本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标：本项目不接受联合体投标。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，招标代理服务费以中标金额为基准，依据下表标准按差额定率累进法计算：

| 中标金额（万元） | 货物类（%） | 单项保底价 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.125 | 单项委托的中标服务费保底价：5000元 |
| 100-500 | 0.825 |  |
| 500-1000 | 0.6 |  |
| 1000以上 | 0.375 |  |

中标人应在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的，作无效投标处理，导致实质性响应的投标人不足三家的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

22.4.3 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。（投标报价相同且均排名第一的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。）

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为评标基准价，评标基准价的价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（评标基准价／该投标人评标价）×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2 | 技术响应 （44分） | 评委根据招标文件第四章《采购需求》，对投标文件中技术偏离情况和相关佐证材料进行打分，全部响应即满足采购文件功能技术参数及项目实施要求的得44分。非▲号参数每有一项负偏离扣0.6分，▲号参数每有一项负偏离扣3.5分，扣完为止。★号参数为不可负偏离项，如不符合，作无效投标处理。 注：所有对招标文件标注“★”“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持材料包括产品注册登记表、厂家技术说明书、使用手册、屏幕截图、检测报告、彩页及技术参数中要求提供的其他材料等任意一种能够证明的材料均可），简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评标委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权将其作负偏离处理。 | 44 |
| 3 | 产品业绩 （6分） | 提供制造商近三年（自2023年1月1日至今，以合同签订时间为准）投标质谱仪（同品牌、同型号）的供货业绩。每提供一份合同复印件并加盖电子签章得1分，最多得6分。 | 6 |
| 4 | 安装调试方案 （6分） | 安装调试方案针对下列内容进行综合考评：①工作目标（1分）；②程序和步骤（1分）；③人员构架（1分）；④管理和协调（1分）；⑤时间进度（1分）；⑥关键要点（1分）。 上述内容要求阐述到位，方案各步骤均经过设计，以确保安装目标顺利实现，同时方案还充分预见到各种情况并提出具体应对措施以保证整体可行性，每有一条内容进行了描述且满足采购需求的得1分；以上每条内容中存在1处不满足要求的扣0.5分，扣完为止。本项最高得6分。 | 6 |
| 5 | 技术方案 （4分） | 技术方案针对下列内容进行综合考评： ①方案设计理念先进，设计、制造技术成熟；（1分） ②提供的工艺流程图、图纸详细且科学合理；（1分） ③项目的各项需求分析精准、功能齐全、结构完整；（1分） ④对采购技术要求做出优化完善，技术方案具有针对性。（1分） 上述内容阐述合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。每有一条内容进行了描述且满足采购需求的得1分；以上每条内容中存在1处不满足要求的扣0.5分，扣完为止。本项最高得4分。 | 4 |
| 6 | 培训方案 （4分） | 培训方案针对下列内容进行综合考评：①培训内容和目标（1分）；②时间地点安排和方法要点（1分）；③师资管理和人员协调（1分）；④培训效果评价（1分）。 上述内容要求包含上述要点，能够根据货物特点安排有针对性并符合业主要求的培训内容，由经验丰富的师资力量开展培训活动，具有详细培训课程安排和培训效果评价计划，每有一条内容进行了描述且满足采购需求的得1分；以上每条内容中存在1处不满足要求的扣0.5分，扣完为止。本项最高得4分。 | 4 |
| 7 | 售后服务方案 （4分） | 售后服务方案针对下列内容进行综合考评：①保修时间响应和服务响应速度（1分）；②应急处理方式及日常维护和保养（1分）；③零配件、维修备品备件的供应保障和服务人员专业素养（1分）；④软件免费升级保障和客户反馈处理机制（1分）。 上述内容要求包含上述要点，能够根据业主要求提供售后服务，每有一条内容进行了描述且满足采购需求的得1分；以上每条内容中存在1处不满足要求的扣0.5分，扣完为止。本项最高得4分。 | 4 |
| 8 | 国家政策导向 （2分） | （1）投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得0.5分，最高得1分。 注：投标时提供认证证书复印件。 | 1 |
|  |  | （2）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分。（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分） | 1 |
|  |  | 特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.以上所称“不满足要求”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3.小微企业价格扣除

3.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

5.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.本国产品的价格扣除

7.1本项目依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

- 第四章 采购需求

# 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 数量 | 是否属于强制环保节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四级杆液质联用仪 | 工业 | 1套 | 否 |

# 二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

1.质谱仪

1.1离子源技术
1.1.1离子源类型：标配独立电喷雾离子源（ESI源）和独立大气压化学电离源（APCI源）。

▲1.1.2 ESI源最大耐流速2.8mL/min，且确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流。{提供官网离子源耐流速范围截图，以及投标产品设置流速≥2.8mL/min时离子源端液体完全雾化无液体出现的视频，以及农药多菌灵在不同流速：0.4，0.8，1，2，2.8mL/min下，灵敏度不损失（即农药多菌灵在不同流速下得到的各个色谱峰峰高差在5%以内）的谱图数据作为证明材料，以上材料缺一不可}

1.1.3离子源内辅助加热气温度至少达到720℃。{提供官网数据截图及软件截图作为证明材料}

▲1.1.4离子源接口须采用锥孔真空结构，非毛细管引流等有实体管路的离子通道设计（毛细管组件如加热毛细管、非加热毛细管、DL管等均视为毛细管），无需作为耗材更换。（提供离子源接口硬件结构图及彩页截图作为证明材料）

1.1.5离子源具有废气主动排放功能，可有效降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。（提供离子源负压装置结构图作为证明材料）

1.2质量分析系统
1.2.1质量分析器：三重四级杆质谱质量分析系统。
▲1.2.2碰撞室：为有效消除“交叉污染”、保证高通量分析能力的同时灵敏度不损失，碰撞室物理结构需为弯曲非直线碰撞室。{提供所投产品彩页碰撞室结构截图，及所投产品拆机视频（视频内容无剪辑至少展现出仪器型号、碰撞室结构等内容），同时提供农药多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失（即农药多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时得到的色谱峰峰高差在5%以内）的谱图及数据证明，以上材料缺一不可}

▲1.2.3气源要求：为节约成本，方便用户管理气体，一台氮气发生器即可满足所投产品所有气源（包括雾化气、辅助加热气、碰撞气等）要求，无需高压钢瓶、液氮罐及额外发生器等其他辅助设备再提供气源。（需提供制造厂家盖章的安装说明书）。

★1.2.4质量范围m/z：至少覆盖5-2000amu。

1.2.5正负离子极性切换速度：≤5ms（提供软件截图）

1.2.6定量范围：至少6个数量级
1.2.7灵敏度和重现性：

▲1.2.7.1标准品1fg利血平(609/195)柱上进样，仪器检出限IDL＜0.28fg。（提供完整实验谱图、数据结果、IDL计算过程及计量院检测报告作为证明材料）

★1.2.7.2 ESI+: 实际柱上进样1pg利血平，流速0.8mL/min，m/z 609.3>195.1，peak to peak（非RMS模式），信噪比≥3,500,000:1，基线噪声采集区间不低于0.3min。重现性实验：1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV小于3%。（提供完整的实验谱图及实验结果等证明文件）

▲1.2.7.3草甘膦灵敏度与重复性验证实验：按照 GB 23200.122-2026 规定的色谱条件进行分析，采用色谱柱季铵化聚乙烯醇阴离子分析柱（4.0mm×150 mm×5μm）或者相当者。流动相 A 为水，流动相 B 为含 200 mmol/L 碳酸氢铵及 0.05% 氨水的水溶液。在柱上进样量为 1pg的条件下，对草甘膦进行检测。结果表明，在未进行数据平滑且基于 peak-to-peak 方式计算信噪比的情况下，目标峰信噪比（S/N）大于10，满足痕量检测要求。此外，在柱上进样量为 1pg的条件下连续进样至少8针的峰面积相对标准偏差（RSD）小于 3%，表明仪器具有良好的重复性与稳定性。（提供完整的实验谱图及实验结果等证明文件）

▲1.2.7.4萘乙酸、调环酸、14-羟基芸苔素甾醇灵敏度与重复性验证实验：2025版药典植物生长调节剂残留量测定法中第一法给出的流动相条件和离子对，采用色谱柱 C18（2.7μm 150×2.1mm）。流动相 A 为水（含0.05%甲酸， 10mmol/L甲酸铵），流动相 B 为甲醇（含0.05%甲酸， 10mmol/L甲酸铵）。党参的基质加标溶液,对萘乙酸、调环酸在柱上进样量为 10 pg和14-羟基芸苔素甾醇柱上进样量为 20 pg的条件下进行检测。结果表明，在未进行数据平滑且基于 peak-to-peak 方式计算信噪比的情况下，萘乙酸、调环酸、14-羟基芸苔素甾醇目标峰信噪比（S/N）大于 10，满足痕量检测要求。此外，在以上柱上进样量（萘乙酸、调环酸10 pg, 14-羟基芸苔素甾醇20 pg）的条件下连续进样至少 6 针, 以上3个化合物峰面积相对标准偏差（RSD）小于 5%，表明仪器具有良好的重复性与稳定性。（提供完整的实验谱图及实验结果等证明文件）

1.2.7.5实际样品ESI+灵敏度 ：2pg二氢睾丸酮MRM分析测量m/z159（子离子）、m/z291（母离子），柱上进样，信噪比≥20:1,CV小于6%，n=3（连续进样）。分别测量500fg、2pg、10pg柱上量的二氢睾丸酮（每个浓度下连续进样3次），要求其回归系数R＞0.99，浓度准确度偏差小于15%，每个浓度下的重现性CV小于15%。（要求提供完整的谱图支持文件）

▲1.2.7.6 灵敏度稳定性：多菌灵 (carbendazim)甲醇溶液，不接色谱柱仅接二通的情况下，使用80%的乙腈水溶液作为流动相，不同流速0.4、0.8、1、2mL/min下分别进样1µL，分别测定峰高值（多重反应监测 192/160），计算{（最高值峰高值-最低值峰高值）/最高值峰高值}≤5%。（提供软件界面全屏的截图，要求界面上显示多重反应监测离子对及峰高信息并提供具备CMA或CNAS资质的第三方认证机构出具的投标型号质谱的检测报告证明）

1.2.8一针进样正负切换检测GB 316583.25-2022中6种利尿剂不损失灵敏度，化合物浓度10ppb，正离子包括氨苯蝶啶、螺内酯、坎利酮，负离子包括氢氯噻嗪、4-氨基-6-氯苯-1,3-二磺酰胺、氯噻嗪。 (提供制造商盖章图谱证明材料，至少包括单独正离子检测或单独负离子检测，与正负切换一针检测色谱峰峰高偏差≤5%)

▲1.2.9在数据采集过程中具有动态背景扣除功能（非手动扣除背景），保证低含量化合物也能采集到有效的二级谱图{须提供软件截图及视频（视频无剪辑须体现出动态背景扣除功能、二级谱图等信息）等证明材料，以上材料缺一不可}

▲1.2.10提供原厂开发（非第三方开发）完整、标准化的实验方法包：≥1750种化合物（其中：农药≥750种（覆盖GB 23200.121-2026、GB 2763-2026），兽药≥600种（覆盖GB 31650系列），新污染物≥400种（覆盖《重点管控新污染物清单（2023年版）》），方法涵盖MRM离子对及其保留时间信息、离子源参数、色谱柱配置、液相梯度及流动相条件等关键要素，实现真正意义上的“开箱即用”。（提供公开发布的技术应用文章及所投产品实机软件演示视频，视频无剪辑，需体现出仪器型号，化合物数量，MRM离子对及其保留时间信息、离子源参数等关键信息作为证明材料）

1.2.11 MRM离子对数据库收录不少于5300种化合物。其中：正离子模式不少于3900种、负离子模式不少于1300种。数据库信息至少包含化合物CAS号、分子式、MRM离子对参数、中英文名称、加和方式、源内裂解信息以及正/负离子模式等关键信息。数据库至少覆盖农药、兽药、非法添加物、食品添加剂、包装材料迁移物、治疗药物、天然产物、毒物及环境污染物等多个类别。该数据库支持直接调用，可快速导入化合物参数生成检测方法，适用于日常检测与风险评估等多种应用场景。（提供软件数据库截图）

1.3检测器技术：电子脉冲计数检测器技术，非光电倍增管技术，无正负离子歧视效应，保障长期数据稳定性。

1.4 数据处理系统：操作软件符合21 CFR Part 11电子稽查的要求，具有数据追踪和电子签名，符合FDA、CFDA认证的各项要求。（提供软件截图作为证明文件）

1.5 拓展升级能力：可兼容毛细管电泳作为CE-MS/MS检测大分子蛋白多肽分析；可兼容离子色谱质谱联用方法 IC-MS/MS 检测强极性化合物如卤代乙酸/溴酸盐高氯酸盐等；可拓展离子淌度模块提高同分异构体区分能力（提供文献等证明文件）

2.超高效液相色谱仪

2.1二元超高压输液泵： 最高操作压力≥15000psi；最高流速可达2.0mL/min；流量精度：≤0.075%RSD；在线脱气机：≥4路在线真空脱气

2.2柱温箱：温度设定范围：5～95℃（提供柱温箱温度设置截图）；

2.3自动进样器系统：可制冷自动进样器（温控范围：4～40℃）；进样范围：0.1～10μL；交叉污染：≤0.002%；样品位数：≥108位2ml样品瓶（提供实物截图）

# 三、商务要求

1．采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

投标产品能够充分满足采购人开展药品监督检验工作的应用需求。

2．采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

质量要求不明确的，执行强制性国家标准；没有强制性国家标准的，执行推荐性国家标准；没有强制性、推荐性国家标准的，执行行业标准；没有国家标准、行业标准的，执行通常标准或者符合合同目的的特定标准。

3．采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

★3.1质保期≥3年（从所有设备安装验收合格之日起算），在质保期内发现货物质量缺陷的，中标人应于15日内更换有缺陷的货物或部件。质保期内维修、零配件更换、维修用到的耗材、人工、差旅等所有费用由中标人承担。质保期内中标人每年提供一次原厂技术维护，提供设备终身维修保养服务。（提供针对本项要求的承诺函，承诺函应明确具体质保时间）

3.2确保设备质保期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。

★3.3本次所投产品的使用年限为10年，设备使用年限内中标人承诺保证配件、耗材的供应。（提供承诺函）

4．采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

4.1采购标的数量：三重四级杆液质联用仪 1套。

4.2产品配置要求

4.2.1 三重四级杆质谱仪1套（配置独立的ESI和APCI离子源）
4.2.2 超高效液相色谱仪1套（高压二元泵、在线脱气机、自动进样器和柱温箱）

4.2.3 仪器控制和数据处理系统2套（≥32GB 内存, ≥1TB 固态硬盘, ≥23英寸屏，包括与相关操作分析软件）

4.2.4 不间断稳压电源UPS（10kV/2H）1台

4.2.5 液质专用氮气发生器2套（氮气流速≥19L/min，80psi，纯度≥99.5%）

4.2.6 数据输出系统1台

4.2.7、耗材包1批（包含ESI喷针5根，APCI喷针5根，泵油6瓶，样品瓶1000个，PPG安装标准品1盒等）

4.2.8 季铵化聚乙烯醇阴离子分析柱1根（150mm*4mm,5um），C18色谱柱3根

4.2.9 隔离变压器1台

4.3交货期：合同签订后30天。

4.4交货地点：采购人指定地点

4.5包装和运输要求：由中标供应商负责包装，办理运输和装卸等，费用由供应商负责。

5．采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

5.1售后服务要求：

5.1.1安装调试：仪器制造商授权的技术人员现场免费进行安装调试、确保仪器技术指标经验收合格。

5.1.2维修响应时间：项目质保期内一旦发生质量问题，投标人保证在接到用户故障通知后，应在2小时响应，24小时内赶到现场进行修理或更换，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。

5.1.3制造商有驻南通维修工程师（列出工程师联系方式等证明材料）

5.2培训要求：按用户指定时间对使用和管理人员进行免费培训，使其能够掌握设备的操作、使用方法以及必要的维护技能，培训地点、人数、时间根据采购人要求确定。投标人须提供完善的针对采购方使用人员的培训计划、培训深度、培训范围，及如何较好满足设备使用维护需要等培训方案。每台仪器提供4名制造商培训中心培训名额。

6．采购标的的验收标准：

6.1中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，且须考虑到可能会发生的野蛮装卸、长途运输及多次装卸之需要。如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

6.2中标人在货物运输到达之前应提前通知采购人，并提示货物运输装卸的注意事项，采购人配合中标人做好货物的交接工作。

6.3按行业通行标准、厂方出厂标准和中标人投标文件的承诺（不低于国家相关标准）验收。中标人交付的货物应当完全符合招投标文件和合同所规定的货物、数量和规格要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担。

6.4供货时中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料原件及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，中标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

6.5货物送达后，中标人在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标人保证请货物原制造厂有经验的工程师上门组织安装、调试及操作培训，并协助采购人对设备试用后进行验收，填好相应的安装、调试、培训及验收表格并签字。

6.6如果验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题的，采购人有权拒收。中标人应在30天内按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

7．付款方式：

合同签订后支付合同总价款的30%；货物交付安装、调试完成、验收合格后支付余款。以上付款均通过银行转账，不计利息。如因经费支付审批流程等客观原因导致付款滞后的，采购方出具书面证明材料后可适当放宽付款时限，且不承担逾期付款责任。

8．关于进口产品投标：

本项目不接受进口产品投标。

9．商品包装和快递包装要求执行财办库【2020】123号，具体如下：

9.1商品包装环保要求

9.1.1商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

9.1.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

9.1.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

9.1.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

9.1.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；

9.1.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

9.1.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

9.2快递包装环保要求

9.2.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

9.2.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

9.2.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

9.2.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

9.2.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

9.2.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

9.2.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

9.2.8快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

9.2.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

9.2.10快递应使用电子面单；

9.2.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

9.2.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

10、履约保证金：

10.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交通知书发出之日起30日内，中标供应商凭成交通知书和履约保证金缴纳凭证与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

10.2以履约保函形式提交履约保证金的，中标人全部履行合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，履约保函到期后自动失效；以支票、汇票、本票形式提交履约保证金的，中标人全部履行合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后10个工作日内一次性退还履约保证金。

10.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

10.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。

# 四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1 商务部分实质性要求

4.1.1 投标人承诺在中标通知书发出后30日内凭履约保证金缴纳凭证，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同，超期视为自动放弃成交资格。

4.1.2 投标人承诺中标后严格按“商务要求：4.2产品配置要求”配置供货。

4.1.3 投标人承诺中标后所供应的产品是全新、未使用过的原装合格正品，严禁供应改装、翻新产品。

4.1.4 投标人承诺中标后将设备安全无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用，如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，采购人有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由中标人承担。

4.1.5 投标人承诺中标后供货时，报采购人同意后再进场，保证绝不将不合格的货物使用到本项目，否则一切损失及后果由中标人自行承担。

4.1.6 投标人承诺中标后保证采购人在使用货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，采购人有权单方解除本合同，中标人应退还采购人已支付货款，承担因此产生的全部责任，并赔偿或补偿采购人因此产生的所有损失（包括预期利益损失及采购人维权产生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费、差旅费、保全保险费等费用），此外还须向采购人支付本合同总价款20%的赔偿金。

4.1.7 投标人承诺中标后保证设备报修后4小时内响应，2个工作日内到达现场维修。

4.1.8 投标人承诺中标后如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，中标人承担违约责任。

4.1.9 投标人在投标时须填写并提交商务要求响应及偏离表，每条均注明“超出”、“符合”或“偏离”。未提交者作无效投标处理。

4.2 技术部分实质性要求

4.2.1 投标参数应客观真实，保证不虚假应标。

4.2.2 投标人在投标时须填写并提交技术要求响应及偏离表，每条均注明“超出”、“符合”或“偏离”。未提交者作无效投标处理。

4.3 报价部分实质性要求

4.3.1 本项目报价包含但不限于投标、货物供应、运输、安装调试、培训、质保等各方面产生的全部费用，投标人承诺中标后不要求采购人支付除合同价款以外的其他任何费用。

- 第五章 合同主要条款及格式

（以最终签订的合同为准）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：南通市食品药品监督检验中心

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：南通市食品药品监督检验中心（采购人）

乙方（全称）：                                          （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  ¨部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是   þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

产地（生产国家）：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

（2）合同定价方式：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式：

¨全额付款：

þ分期付款：合同签订完毕并收到乙方开具的发票后10个工作日内支付合同总价款的30%（人民币     元）；货物交付安装、调试完成、验收合格并收到乙方开具的发票后10个工作日内支付余款（人民币     元）。以上付款均通过银行转账，不计利息。如因经费支付审批流程等客观原因导致付款滞后的，甲方出具书面证明材料后可适当放宽付款时限，且不承担逾期付款责任。

¨成本补偿：

¨绩效激励：

本合同项下的采购款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。付款前，乙方应当向甲方开具符合甲方要求及法律规定的发票，否则甲方可以延迟付款且不承担任何因此产生的违约责任。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 南通市胜利路168号4幢指定楼层的指定安装位置

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

收取履约保证金金额：           项目成交金额的10%

履约担保期限：         提交履约保证金之日起至货物验收合格之日止。

（4）分期履行要求：               /

（5）风险处置措施和替代方案：如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：     采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：    自供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好、开机运行是否正常等。

（6）履约验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。乙方交付的货物应当完全符合招投标文件和本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是 þ否

（8）履约验收其他事项：乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

- 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自                             生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执 叁 份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 南通市食品药品监督检验中心 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 | 南通市胜利路168号4幢 | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 甲方未在60日内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方提供的服务人员必须是投标响应文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。甲方发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求乙方按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经甲方同意不得随意私自更换技术人员。 2.仪器设备到达后，乙方在5个工作日内安排有经验的工程师到达设备使用现场，免费安装调试设备，并在3天内安装、调试完毕。 3.仪器设备安装调试完毕并验收通过后，乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，保证相关人员能独立上机进行基本操作、基本维护，简单故障排除等。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。现场培训3天以上，除现场培训外，乙方根据甲方需要和招投标文件规定提供仪器设备生产厂家培训基地免费培训名额若干。 4.保修期内乙方按投标承诺提供免费维护和质量保证，所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，保修费用计入合同总价，不再另行收取。 5.售后服务4小时内响应，2个工作日内上门。保修期内每年提供一次原厂技术维护。乙方提供设备终身维修保养服务。 6.货物发生故障后，乙方在规定时间内响应并上门维修，若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在一周内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。 7.如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、乙方提供质保从纠正之日起重新计算质保期。 8.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。 9.仪器设备安装后，乙方需长期提供技术支持和维修服务，包括软件的免费升级、为甲方提供需要的方法开发及应用资料。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装和快递包装要求执行财办库【2020】123号，具体如下： 1.1商品包装环保要求 1.1.1商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%； 1.1.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 1.1.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 1.1.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； 1.1.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色； 1.1.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 1.1.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 1.2快递包装环保要求 1.2.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； 1.2.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； 1.2.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； 1.2.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； 1.2.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； 1.2.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； 1.2.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次； 1.2.8快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带； 1.2.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； 1.2.10快递应使用电子面单； 1.2.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； 1.2.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 采购人指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，且须考虑到可能会发生的野蛮装卸、长途运输及多次装卸之需要。如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。 2.乙方发货到甲方指定地点，并送达甲方指定楼层的安装位置。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 质保期 年，质保期内维修、零配件更换、人工、差旅等所有费用由乙方承担。乙方提供设备终身维修保养服务。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 1.乙方维修的响应时间为4小时，2个工作日内到达现场维修。 2.乙方应于15日内更换有缺陷的货物或部件。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 1.乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合； 2.乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等； 3.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订完毕并收到乙方开具的发票后10个工作日内支付合同总价款的30%（人民币 元）；货物交付安装、调试完成、验收合格并收到乙方开具的发票后10个工作日内支付余款（人民币 元）。以上付款均通过银行转账，不计利息。如因经费支付审批流程等客观原因导致付款滞后的，甲方出具书面证明材料后可适当放宽付款时限，且不承担逾期付款责任。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还： a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。 b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 以现金形式提交履约保证金的，乙方全部履行合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后10个工作日内一次性退还履约保证金（无息），甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日万分之一支付违约金；以履约保函等非现金形式提交履约保证金的，乙方全部履行合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，履约保函等文件到期后自动失效，无逾期退还情形。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 质保期 年，质保期内维修、零配件更换、人工、差旅等所有费用由乙方承担。乙方提供设备终身维修保养服务。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、乙方提供质保从纠正之日起重新计算质保期。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如乙方不能按期交付货物、完成安装调试并验收通过的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付本合同总价款5%的违约金。如乙方逾期交付达10天及以上的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，甲方有权要求乙方退还甲方已支付货款并向甲方支付本合同总价款20%的赔偿金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付逾期款的万分之一作为逾期付款违约金，但累计违约金总额不超过逾期款的5%。 但因财政支付审批流程等客观原因导致付款滞后的，甲方出具书面证明材料后免责。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付本合同总价款5%的违约金。 2.如乙方不能按期交付货物、完成安装调试并验收通过的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付本合同总价款5%的违约金。 3. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还，除退还甲方已支付货款外，还应向甲方支付不少于本合同总价款30%的赔偿金。 4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收并扣留乙方全部履约保证金。甲方拒收的，乙方应向甲方支付本合同总价款5%的违约金。 5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须向甲方支付本合同总价款20%的赔偿金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。 6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应承担甲方另行采购相关服务而支付的费用，并按本合同总价款的5%向甲方承担违约责任。 7.乙方具有一项或多项违约事由，除应承担违约金、赔偿金外，乙方还须承担甲方因维权产生的的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费、差旅费、保全保险费等费用，以及甲方因此产生的其他一切损失。 8.乙方在承担一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决： （1）向南通市仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 南通市 ； （2）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 |

- 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称:

招标编号:

投标人名称:(加盖电子公章)

日期:

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目交货期为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成所有筛查服务，数据交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

投标人法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

法定代表人授权代表身份证：

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 总价（小写）： 总价（大写）： | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |  |
| 核心产品品牌 |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

3、评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏省设备成套股份有限公司有权将相关内容进行公示。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 名称 | 投标产品配置 | 详细规格型号 | 品牌 | 制造商、产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

1、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）