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江苏省中医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目




招标文件
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招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司
日期：二〇二六年八月
                                                                 认真 高效 廉洁
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第一章 投标邀请
项目概况
江苏省中医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0124
项目名称：江苏省中医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目
预算金额：2219万元
最高限价：详见下表，投标报价超过最高限价或单项限价的为无效投标。
	包号
	采购包名称
	产品/标的名称
	数量
（台）
	单项限价
（万元）
	最高限价
（万元）

	采购包1
	彩色多普勒超声诊断仪 采购包1
	彩色多普勒超声诊断仪
（体检全身彩超）
	4
	150
	1060

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（全身检查彩超1）
	1
	200
	

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（全身检查彩超2）
	2
	130
	

	采购包2
	彩色多普勒超声诊断仪 采购包2
	彩色多普勒超声诊断仪
（产科检查用彩超）
	1
	180
	719

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（心脏彩超）
	1
	220
	

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（体检心超）
	1
	220
	

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（生殖检查用彩超）
	1
	99
	

	采购包3
	彩色多普勒超声诊断仪 采购包3
	彩色多普勒超声诊断仪
（彩超1）
	1
	180
	440

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（彩超2）
	1
	180
	

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（便携彩超）
	1
	80
	


采购需求：江苏省中医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目，具体详见采购文件。
注：本项目共有3个采购包，本次招标为①采购包1、②采购包2、③采购包3，3个采购包同时进行招标，同一供应商可以同时参加3个采购包招标，但只能中一个采购包（即“兼投不兼中”）。本项目评标顺序为：①采购包1、②采购包2、③采购包3，在评标阶段按评标顺序，若供应商在依次评标的采购包中被推荐为第一中标候选人，则供应商可以参加后续采购包的评审，但不得被推荐为中标候选人。本项目供应商需单独按采购包制作投标文件。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]合同履行期限（交货期）：合同签署后1个月。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供评审前六个月内银行出具的资信证明，或评审前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或上一年度经审计的财务报告）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供投标截止时间前六个月内任意一个月的依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无。
7.注：①第5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见采购文件第三章。
（三）本项目的特定资格要求：
1.采购包1：
（1）若投标供应商为代理商，须根据所投产品类别提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；（提供证书复印件加盖供应商公章）
（2）若投标供应商为生产商，须根据所投产品类别提供有效的《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证；（提供证书复印件加盖供应商公章）
（3）根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械注册证。（提供证书复印件加盖供应商公章）
2.采购包2：
（1）若投标供应商为代理商，须根据所投产品类别提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；（提供证书复印件加盖供应商公章）
（2）若投标供应商为生产商，须根据所投产品类别提供有效的《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证；（提供证书复印件加盖供应商公章）
（3）根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械注册证，其中“彩色多普勒超声诊断仪（心脏彩超）”和“彩色多普勒超声诊断仪（体检心超）”需具有有效的第三类医疗器械注册证。（提供证书复印件加盖供应商公章）
3.采购包3：
（1）若投标供应商为代理商，须根据所投产品类别提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；（提供证书复印件加盖供应商公章）
（2）若投标供应商为生产商，须根据所投产品类别提供有效的《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证；（提供证书复印件加盖供应商公章）
（3）根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械注册证，其中“彩色多普勒超声诊断仪（便携彩超）”需具有有效的第三类医疗器械注册证。（提供证书复印件加盖供应商公章）
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。
（五）本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：网上下载
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间及开标时间：2026年9月14日9点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目成交后不允许转包、分包。
2.本项目是否专门面向中小企业：否
3.本项目采购标的所属行业为：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300 号)及《国家统计局关于印发(统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》(国统字(2017〕213 号)等文件规定，本项目所属行业为“工业”。
4.集中勘察或答疑：
采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]5.公告媒体
（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。
6.采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
7.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购（2023）101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接:
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941)
8.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（6）请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]单位名称：江苏省中医院
单位地址：南京市汉中路155号
联系人：马老师 
联系电话：025-86617141
2.采购代理机构信息
单位名称：南京苏宁工程咨询有限公司
单位地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：李佳蓉025-84200809
3.项目联系方式
项目联系人：李佳蓉 
联系电话：025-84200809

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。
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第二章 供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1中小供应商政策
（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2017〕213号）。
（2）政府采购支持监狱和戒毒供应商发展政策，监狱和戒毒供应商提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒供应商，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱供应商的证明文件，监狱和戒毒供应商享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。
（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
（4）强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强 制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志 产品。
（5）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证 颁发的有效认证证书复印件。
（6）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
（7）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.2 政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件第三章。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.3 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.4 进口产品政策
（1）除在采购文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
二、招标文件
4、招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1 招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
7、联合投标
本次招标不接受联合体投标。
8、投标费用
8.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2 本次招标，中标人按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002] 1980号）规定的标准费率的39%收取代理服务费（不按差额定率累进法计算），在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。
9、投标文件组成
9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10、投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中本招标文件中用“★”标注的内容为实质性要求和条件，不得有缺失或无效。
★（1）投标函（投标申请及声明）；
★（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件； 
★（3）第一章投标邀请中“二、申请人的资格要求”：（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件； 
★（4）第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明文件（如本项目专门面向中/小/微）；
★（5）第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；  
★（6）开标一览表；
（7）《商务条款偏离表》； 
（8）合同条款
（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11、投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》； 
（3）服务承诺； 
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况； 
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
12、投标文件的价格部分
12.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
12.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。
12.5《开标一览表》须加盖电子公章。
12.6评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
12.7评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
12.8启动异常低价投标（响应）审查程序后，评标委员会将通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。
13、投标文件的其他部分
13.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14、投标保证金：无
15、投标有效期
15.1 自开标之日起60天内投标有效。
15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16、投标文件的签署
16.1 投标文件应加盖响应供应商公章，招标文件中注明须签字的地方应由供应商的法定代表人或委托代理人签字。
16.2 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
17、投标文件的密封和递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
17.3 所有投标人使用 CA 证书在递交响应文件截止后，解密各自响应文件，投标人不足3家的，不得评标。
17.4 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。部分投标文件未解密的，其他投标文件的评标可以继续进行。
17.5 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
18、有下列情形之一的投标文件将拒收：
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的修改
19.1.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2 投标文件的撤回
19.2.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标供应商
20、开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20.4 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，招标代理根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。
21、评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托协议直接确定中标人；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查。
21.2.1.1 采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。
21.2.1.2 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以 确定投标供应商是否具备投标资格。 
21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
 21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理： 
（1）不具备招标文件中规定资格条件的；
（2） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。 
21.2.2 投标文件的符合性审查。
21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件 的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带星号（“★”）的商务和技术要求。 
21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
 21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理： 
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（2）供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的。
（3）供应商不具备采购文件中规定资格要求的；
（4）供应商在报价时采用选择性报价；
（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（10）不同供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（11）不同供应商的投标文件相互混装；
（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（13）未通过符合性检查的；
（14）磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；
（15）未按文件要求签署、盖章的；
（16）不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；
（17）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体 ，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；
（18）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。
21.2.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.4 款执行。 
21.2.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商： 
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。
21.2.3 投标文件的进一步评审。 
21.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上 的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。
（2）投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
（5）同时出现21.2.3.1中两种以上不一致的,按照（1）-（4）的顺序修正。
（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法修正投标文件中的投标价，修正后的报价由法定代表人或其授权的代表通过“苏采云”系统确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。 
21.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。 
21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容， 评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2.3.5 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
21.2.3.6接到评标委员会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。供应商拒不按照要求对响应件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
21.2.3.7 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投 标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.3.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.2.3.9 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.3 评标方法和标准 
21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。 
21.3.3 评分标准详见文件第三章。
22、确定中标供应商
22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（技术部分）优劣顺序排列。
本项目共有3个采购包，本次招标为①采购包1、②采购包2、③采购包3，3个采购包同时进行招标，同一供应商可以同时参加3个采购包招标，但只能中一个采购包（即“兼投不兼中”）。本项目评标顺序为：①采购包1、②采购包2、③采购包3，在评标阶段按评标顺序，若供应商在依次评标的采购包中被推荐为第一中标候选人，则供应商可以参加后续采购包的评审，但不得被推荐为中标候选人。本项目供应商需单独按采购包制作投标文件。
22.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.6 代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23、编写评标报告
23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
五、签订合同
25、签订合同
25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑文件原件以书面形式送达招标代理。
27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。
27.4上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
27.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
27.6 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
27.7 招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素详见评分标准。评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（技术部分）优劣顺序排列。
本项目共有3个采购包，本次招标为①采购包1、②采购包2、③采购包3，3个采购包同时进行招标，同一供应商可以同时参加3个采购包招标，但只能中一个采购包（即“兼投不兼中”）。本项目评标顺序为：①采购包1、②采购包2、③采购包3，在评标阶段按评标顺序，若供应商在依次评标的采购包中被推荐为第一中标候选人，则供应商可以参加后续采购包的评审，但不得被推荐为中标候选人。
	序号
	内容
	评分因素
	分值

	价格部分

	1
	价格分
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。
	30

	商务部分

	2
	产品技术响应情况
	供应商对招标文件具体项目需求的响应程度：完全响应招标文件第四章内容的得30分。其中打“★”的为实质技术指标，不允许负偏离，投标人必须完全响应，凡不能真实响应这些条款的投标人均视为不符合，视作无效投标；打“▲”号参数为重要参数，有负偏离的每项扣2分；其他参数为一般参数，每项负偏离每项扣0.5分，扣完为止。
	30

	3
	业绩
	提供2023年8月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）与所投采购包中核心产品同品牌同型号产品的销售业绩，每提供一个有效成功案例得1分，本项最高得5分，未提供不得分。
（提供销售合同复印件并加盖供应商公章，其中合同关键信息如：品牌、型号、合同双方名称公章签订时间等信息需清晰可见无遮挡涂改）
	5

	4
	免费质保期
	在满足第四章中对应采购包质保期要求的基础上， 供应商或制造商额外每增加一年免费质保期的，得0.5分/年，满分1分。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。）
	1

	技术部分

	5
	实施方案
	评标委员会根据供应商针对本项目提供的项目实施计划和实施方案（包含安装、调试等），根据投标单位项目组织实施管理方案的合理性、人员安排、现场应急处理方案等方面进行打分。
方案详细全面，针对性及可行性强，得7分；
方案基本详细，针对性及可行性一般，得4分；
方案一般、针对性及可行性较差，得1分；
未提供的不得分。
	7

	6
	培训方案
	评标委员会根据供应商针对本项目提供的培训方案（包括但不限于人员操作培训、维修保养培训等进阶培训、学习会议等）进行打分。
方案详细全面，针对性及可行性强，得7分；
方案基本详细，针对性及可行性一般，得4分；
方案一般、针对性及可行性较差，得1分；
未提供的不得分。
	7

	7
	验收方案
	评标委员会根据供应商针对本项目的项目需求及项目要点提供的项目验收方案进行打分，包括但不限于验收节点设计、验收计划设计等方面。
方案详细全面，针对性及可行性强，得7分；
方案基本详细，针对性及可行性一般，得4分；
方案一般、针对性及可行性较差，得1分；
未提供的不得分。
	7

	8
	售后服务方案
	评标委员会根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括现场服务、售后服务安排、维修响应时间、故障解决措施及售后服务团队等方面）进行打分。
方案详细全面，针对性及可行性强，得7分；
方案基本详细，针对性及可行性一般，得4分；
方案一般、针对性及可行性较差，得1分；
未提供的不得分。
	7

	9
	应急保障方案
	评标委员会根据供应商提供的应急保障方案进行打分，包括但不限于备品备件保障、应急保障设备、应急保障人员配备、常见突发情形分析等：
备品备件充足易得，应急保障设备和人员配备完善，常见突发情形分析全面透彻，得6分；
备品备件基本充足、应急保障设备和人员配备较为完善，常见突发情形分析较为全面，得3分；
备品备件不充足，应急保障设备及人员配备不完善，常见突发情形分析简略，得1分；
未提供不得分。
	6


说明：
一、小微企业的价格扣除
1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
 二、监狱和戒毒企业的价格扣除
1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
三、残疾人福利性单位的价格扣除
1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。
2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
四、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
五、采购本国产品的支持政策
1、 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式及附件”中的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
七、投标人应如实填写技术/商务条款偏离表。投标人填写的偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有CMA标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页、官网截图等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的可以视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。
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[bookmark: _Toc324237156][bookmark: _Toc18960]第四章 项目需求
（第一部分：技术部分要求）
一、采购包1技术部分要求
★（一）采购清单
	[bookmark: _Hlk213770435]包号
	采购包名称
	产品/标的名称
	数量
（台）
	单项限价（万元）
	最高限价（万元）
	单台配置要求
	备注

	采购包1
	彩色多普勒超声诊断仪 采购包1
	彩色多普勒超声诊断仪
（体检全身彩超）
	4
	150
	1060
	主机1台，腹部凸阵探头*1，高频线阵探头*2，腔内探头*1，超声图文工作站1套
	核心产品

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（全身检查彩超1）
	1
	200
	
	主机1台，腹部凸阵探头*1，高频线阵探头*2，腔内探头*1，线阵探头*1，小微凸探头*1
	

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（全身检查彩超2）
	2
	130
	
	第1台：主机1台，腹部凸阵探头*1，高频线阵探头*2，腔内探头*1，线阵探头*1；
第2台：主机1台，腹部凸阵探头*1，高频线阵探头*2，腔内探头*1，相控阵探头*1
	



（二）技术参数
彩色多普勒超声诊断仪（体检全身彩超）：
1.所配软件为投标机型最新软件版本。
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供。
3.具有单晶体凸阵探头。
▲4.具有单晶体线阵探头，单晶体线阵探头阵元数≥256。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
5.彩超主机屏幕高分辨率显示器≥24英寸，触摸屏≥12英寸。
6. 图像储存，彩超主机内置固态硬盘≥2TB，非外设扩展硬盘。
▲7.时间增益补偿≥8段，侧向增益补偿≥8段，侧向增益补偿可视可调。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲8.动态范围≥350dB	。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲9.探头最大扫描深度≥50cm 。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
10.最低测量速度≤0.25mm/s（非噪音信号）；最大测量速度：PWD≥10.0m/s，CWD≥21.0m/s。
11.通用成像探头接口≥4个，接口均通用。
▲12.支持探头最大频率≥22MHz。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
13.具有超宽视野成像扫描技术：实现对大面积病灶的整体观察，最大扫描长度≥60cm，支持线阵、凸阵探头。
14.支持B、Color、PW、CW、彩色M型、解剖M型、TDI等多种成像模式。
15.多普勒取样门可调范围覆盖0.5-20mm，线阵扫描感兴趣图像范围覆盖-20°-+20°。
▲16.可支持单晶体探头≥10种。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
17.智能实时图像优化技术：可实现自动优化远场图像，提高穿透显示；多级可调，范围±20dB；可实现自动补偿声影后方图像，提高图像均匀性，提升图像信息量；多级可调，范围±10dB。
18.具有实时组织多普勒定量技术：支持≥3种组织多普勒成像模式，可对室壁的速度、应变等参数进行定量测量与分析。
▲19.具备实时剪切波弹性成像：可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价，腹部取样框ROI可调节大小，腹部最大达5*6cm。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
20.具有肝脏剪切波定量技术：可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度，取样框ROI可调节大小。
21.具有声衰减成像技术：具备组织衰减成像技术，可对肝脏弥漫性病变完成无创定量分析。
22.具有超微细血流成像技术：可以捕捉组织中极低速和微弱的血流信号，提高血流敏感度。
23.具有立体血流成像技术：可以在二维图像上实现血流立体显示。
24.具有血流参数定量分析技术：可对感兴趣区彩色血流像素等多参数进行定量分析，测量结果需包含VI、FI、VFI。
25.具有血管内中膜自动测量技术：可自动测量血管前、后壁内中膜厚度；
26.具有声速匹配技术：可根据人体组织情况，自动匹配至最佳成像声速，提高组织细节及边界显示。
27.具有扫查专家技术：可自动检查记录及自动进行模式切换。
▲28.具有脑卒中预警功能或软件：自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果；自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值并计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
29.支持主机直接浏览阅读CT、MR图像数据，非融合导航功能下实现多影像实时对比。
30.具有斑点噪音抑制技术：改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头。
31. 具备应变弹性成像功能，可增强囊性和复杂囊性结构的无回声成像，支持乳腺、妇科及泌尿外科成像应用。
32. 具备实时复合成像技术，多角度实时发射和接收，可达≥9种角度。
33. 具备脉冲反相谐波和编码谐波。
34. 具有组织差异校正成像技术；
35. 具备解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。
36. 具备乳腺扫查预设置：可实现自动校正超声声速，并有2种选择按钮。
37. 具备全程动态聚焦发射声束。
38. 支持医学数字图像和通信DICOM3.0接口。
39. 超声图像及病案管理系统中病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。
40. 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。


彩色多普勒超声诊断仪（全身检查彩超1）：
1.所配软件为投标机型最新软件版本。
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供。
3.彩超主机屏幕高分辨率显示器≥24英寸。
4.≥12英寸彩色触摸液晶触摸屏。
▲5.动态范围≥350dB。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲6.最大扫描深度≥50cm。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
7. 支持单晶体线阵探头技术。
▲8.单晶体探头≥10种。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
9. 具备全程动态聚焦发射声束。
10.智能实时图像优化技术：可实现自动优化远场图像，提高穿透显示；多级可调，范围±20dB；可实现自动补偿声影后方图像，提高图像均匀性，提升图像信息量；多级可调，范围±10dB。
11.增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段，图像实时或冻结后均可以调节TGC，优化图像。B/M 可独立调节。
12.显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察占位病变及介入穿刺。
13.具有≥4个可激活可互换通用探头接口。
14.具备解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。
15.具备脉冲反相谐波和编码谐波。
16.具有组织差异校正成像技术。
17.多普勒取样门可调整范围：0.5-20mm。
18.具备穿刺针增强技术。
19.具有微视血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号。 
20.双微造影：结合造影及微细血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性。
21.具备高帧频造影模式，凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒。触摸屏具备独立按键，可实现一键开启。
22.实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果。
23.超分辨造影微血管成像：使用超分辨率处理方法和高级运动补偿技术来提高血管空间分辨率和减少运动伪像。可用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况。支持凸阵、微凸阵、线阵、心脏、腔内及矩阵探头。
▲24.超微造影及超微造影时间到达成像 ：使用超分辨率处理方法和高级运动补偿技术来提高血管空间分辨率和减少运动伪像。可用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况。具有造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，可对彩色和时间进行设置。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
25.具备应变弹性成像功能，可增强囊性和复杂囊性结构的无回声成像，支持乳腺和妇科及泌尿外科成像应用
▲26.智能剪切波弹性成像技术：自动选最稳的一帧，自动找最佳测量区域，自动避开最不可靠的干扰及伪像。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲27.具备实时剪切波弹性成像：可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价，腹部取样框ROI可调节大小。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
28.具备立体光影血流成像技术：结合血流速度和能量信号，通过模拟光照，在二维探头下实现三维立体血流显示。
29.具备肝衰减定量分析功能。
30.具备扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。
31.血管中内膜自动测量与分析，要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置。
▲32.具有脑卒中预警功能或软件：自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果；自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值并计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
33.最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)。
34.科研工作站一台。
35.彩超主机硬盘≥2TB，非外设扩展硬盘。
36.支持医学数字图像和通信DICOM3.0接口。
37.具备超宽视野成像扫描技术，可与复合成像等技术结合使用，具有测量和电影回放功能，扫查长度≥60cm。
38.具备腹部组织差异校正成像技术，可自动校正超声声速，增加对肥胖、困难病人的超声扫查穿透力，提高图像分辨率。
39.超声图像及病案管理系统中病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等，可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。
40.免费接入医院在用的海斯菲德超声管理系统，承担接口费用。



彩色多普勒超声诊断仪（全身检查彩超2）：
1.所配软件为投标机型最新软件版本。
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供。
3.彩超主机显示器：≥24英寸高分辨率显示屏。
4.彩超主机触摸屏：≥12英寸，操作面板可上下左右进行调整及旋转。
▲5.动态范围≥350dB。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲6.扫描深度≥50cm 。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲7.可支持单晶体线阵探头技术，单晶体线阵探头阵元数≥1000。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
8.智能实时图像优化技术：可实现自动优化远场图像，提高穿透显示；多级可调，范围±20dB；可实现自动补偿声影后方图像，提高图像均匀性，提升图像信息量；多级可调，范围±10dB。
9.乳腺扫查预设置：可实现自动校正超声声速。
10.具备腹部组织差异校正成像技术，可自动校正超声声速，增加对肥胖、困难病人的超声扫查穿透力，提高图像分辨率。
11.具备智能多普勒技术，实时自动调节取样框位置和偏转，实时自动调节多普勒取样容积位置和取样线角度。
12.具备超宽视野成像扫描技术，可与复合成像等技术结合使用，具有测量和电影回放功能，扫查长度≥60cm。
13.双微造影：结合造影及微细血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性。
14.具备高帧频造影模式，凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒。触摸屏具备独立按键，可实现一键开启。
15.造影与基于多普勒技术的微血流实时对比成像：造影全过程中可同屏双幅实时显示造影图像及微血流图像，可单幅叠加实时显示造影及微血流图像。
16.实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果。
17.超分辨造影微血管成像：使用超分辨率处理方法和高级运动补偿技术来提高血管空间分辨率和减少运动伪像。可用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况。
▲18.超微造影及超微造影时间到达成像：使用超分辨率处理方法和高级运动补偿技术来提高血管空间分辨率和减少运动伪像。可用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况。具有造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，可对彩色和时间进行设置。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
19.具有实时弹性成像技术：具有灰阶、彩色多普勒等多种显像方式，具备浅表及腔内弹性成像。
▲20.具备实时剪切波弹性成像：可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价，腹部取样框ROI可调节大小。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
22.扫描线：每帧线密度≥300超声线。
▲23.具有脑卒中预警功能或软件：自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果；自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值并计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
24.图像存储：彩超主机内置硬盘≥2TB，非外设扩展硬盘，DVD/USB图像存储,电影回放重现单元≥2000帧。
25.支持医学数字图像和通信DICOM3.0接口。
26.探头接口：可激活探头接口≥4个，可通用互换。
▲27.单晶体探头≥10种。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
28.可针对不同的检查脏器预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。
29.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围≥-20°- +20°。
30.增益调节：TGC深度增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M 可独立调节。
31.具有双同步/三同步显示。
32.取样框偏转角度≥-20°- +20°。
33.具备彩色多普勒增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)。
34.显示控制：支持零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。
35.成像模式：支持脉冲多普勒PW，连续多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF。
36.最大测量速度：PWD血流速度≥10m/s；CWD血流速度≥26m/s。
37.最低测量速度≤0.25mm/s（非噪声信号）。
38.取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调。
39.零位移动≥9级。
40.超声图像及病案管理系统中病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。



二、采购包2技术部分要求
★（一）采购清单
	包号
	采购包名称
	产品/标的名称
	数量
（台）
	单项限价（万元）
	最高限价（万元）
	单台配置要求
	备注

	采购包2
	彩色多普勒超声诊断仪 采购包2
	彩色多普勒超声诊断仪
（产科检查用彩超）
	1
	180
	719

	主机1台，腹部凸阵探头*1，腹部容积探头*1，高频线阵探头*1，腔内探头*1，腔内容积探头*1，高频腹部凸阵探头*1
	

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（心脏彩超）
	1
	220
	
	主机1台，二维心脏探头*1，三维心脏探头*1，血管探头*1，超声图文工作站1套
	核心产品

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（体检心超）
	1
	220
	
	主机1台，二维心脏探头*1，血管探头*1，超声图文工作站1套
	

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（生殖检查用彩超）
	1
	99
	
	主机1台，腔内探头*2，腹部探头*1，12个可复消穿刺架，图文输出设备1台
	



（二）技术参数
彩色多普勒超声诊断仪（产科检查用彩超）：
1.所配软件为投标机型最新软件版本。
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供。
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）。
▲4.整机设计使用寿命≥10年。【提供生产铭牌或医疗器械说明书或医疗器械标签并加盖供应商公章。】
5.彩超主机配备≥23.8英寸高分辨率彩色液晶医用显示器。
6.彩超主机配备≥15英寸彩色触摸屏。
7.全激活探头接口数量≥4个，大小一致相互通用无针式接口。
8.支持的线阵探头最大振元数≥256。
▲9.支持的线阵探头最大发射频率≥14MHz。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲10.最大动态范围≥350dB。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
11.二维成像扫描深度≥48cm。
12.成像模式：2D，Color,PW,CW,TDI,3D,4D。
13.二维线阵探头支持CW连续波多普勒成像。
14.二维凸阵探头支持CW连续波多普勒成像。
15.容积探头可以CW连续波多普勒成像。
16.数字化全域动态聚焦，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示。
17.局部高分辨率显示技术，提高感兴趣区的图像分辨率，支持全局图像与局部图像的同屏双幅双实时显示。
18.一键自动优化，支持二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒及造影图像。
19.困难条件成像技术：可一键获取高体重指数（BMI）。
20.具备自动 NT 及 IT 测量技术。
21.具备宽景成像。
22.具备解剖M型。
23.彩色多普勒成像支持速度、速度方差、能量、方向能量显示。
24.支持低速血流多普勒成像功能。
25.具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术。
26.具备探头智能响应技术：拿取探头后，探头自动激活，并进入到扫描状态。
27.具有实时四维动态容积对比成像技术。
28.具备实时四维自动动态跟踪胎儿面部成像功能。
29.具备应变式弹性成像。
30.主机具备产筛软件或功能，自动检测识别≥20个中孕期产前筛查切面，同时实现自动注释及测量。
31.具备三维/四维成像，支持多光源模式的容积渲染，可实现表面成像和透视剪影成像。
32.智能产筛切面质量控制功能，基于AI技术系统将获取的切面的结构与标准解剖示意图切面显示的结构进行对比。
33. 具备卵巢和卵泡体积自动测量与分析功能。
34. 具备子宫内膜自动成像与测量，智能盆底检查技术。
35. 智能先心病筛查技术。
36.支持产科切面AI自动识别及自动测量，可识别标准切面数量≥20个，同时实现自动注释及测量。
37.支持基于二维斑点追踪技术同时对左右心室进行多节段定量分析功能，对胎儿心脏的大小、形状、收缩力进行自动测量及分析，并可出具评估报告。
38.具备不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积。
39.具备容积能量直方图技术，结合不规则体积测量可计算容积组织的血管指数VI，FI和VFI。
40.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放。
41.具备储存后的图像再次优化调节功能，后处理参数≥30种。
42.彩超主机内置固态硬盘≥1TB。
43.科研工作站一台。
44.支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告。



彩色多普勒超声诊断仪（心脏彩超）：
1.所配软件为投标机型最新软件版本。
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供。
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）	。
4.彩超主机配备≥23英寸彩色液晶显示器。
5.彩超主机配备≥12英寸液晶触摸屏。
6.探头接口≥4个，全激活。
▲7.成人相控阵探头扫描角度范围≥10°-120°。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲8.数字全域动态聚焦，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点。
9.具备多普勒能量图，方向性多普勒能量图，脉冲多普勒，连续多普勒，HRPF，组织多普勒成像。
10.具备频谱自动包络与分析功能。
11.具备空间复合成像，斑点噪音抑制技术。
12.具备频率复合成像。
13.具备一键自动优化图像功能。
14.具备谐波成像。
15.具备解剖M型。
16.具备心肌纹理成像模式。
17.具备左室造影功能，包括高机械指数和低机械指数的心肌灌注造影，实时双幅成像。
18.具备实时三维灰阶全容积成像。
19.具备实时三维血流全容积成像。
20.具备单心动周期心脏全容积成像，无需拼接。
21.具备多心动周期心脏全容积成像。
22.具备实时多平面成像。
23.具备立体光影成像与深度渲染，采用光源投照下心脏三维类解剖结构显示，光源深度、方向与级别可调。
▲24.支持经胸实时三维探头与经食道实时三维探头。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
25.具备一般测量。
26.具备血管内中膜自动测量。
27.具备多普勒血流测量及分析。
28.具备心脏功能测量与分析。
29.具备心脏频谱自动测量，可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统。
30.具备自动左室应变定量：全自动化识别、追踪、分析心脏超声切面，几秒内获取LV整体和节段应变、应变率、达峰时间、左心室长径等参数显示。
▲31.具备专用二维左心房定量工具，提供LA不同时相应变值和曲线。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
32.具备二维右心室定量工具，提供RV整体及游离壁节段的应变值和曲线（支持三尖瓣位移TAPSE参数）。
33.具备四维自动左心室定量分析功能。
34.具备四维容积数据的二尖瓣定量分析功能。
35.具备四维容积数据的主动脉瓣定量分析功能。
36.具备四维容积数据的右心室定量分析功能。
37.具备主机内置四维左房功能定量功能。
38.具备四维负荷超声。
39.数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，可进行参数编程调节。
40.彩超主机配备硬盘≥1T，DVD／USB图像存储。
41.病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。
42.具备DICOM联网接口及相关功能（如：DICOM store、DICOM worklist等）。
43.具有软、硬件升级更新能力；为保持最新版本，自装机日起一年内，主机软、硬件免费升级；软件终生免费升级。



彩色多普勒超声诊断仪（体检心超）：
1.所配软件为投标机型最新软件版本。
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供。
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）	。
4.彩超主机配备≥23英寸彩色液晶显示器。
5.彩超主机配备≥12英寸液晶触摸屏。
6.探头接口≥4个，全激活。
▲7.成人相控阵探头扫描角度范围≥10°-120°。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲8.数字全域动态聚焦，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点。
9.具备多普勒能量图，方向性多普勒能量图，脉冲多普勒，连续多普勒，HRPF，组织多普勒成像。
10.具备频谱自动包络与分析功能。
11.具备空间复合成像，斑点噪音抑制技术。
12.具备频率复合成像。
13.具备一键自动优化图像功能。
14.具备谐波成像。
15.具备解剖M型。
16.具备心肌纹理成像模式。
17.具备左室造影功能，包括高机械指数和低机械指数的心肌灌注造影，实时双幅成像。
18.具备实时三维灰阶全容积成像。
19.具备实时三维血流全容积成像。
20.具备单心动周期心脏全容积成像，无需拼接。
21.具备多心动周期心脏全容积成像。
22.具备实时多平面成像。
23.具备立体光影成像与深度渲染，采用光源投照下心脏三维类解剖结构显示，光源深度、方向与级别可调。
▲24.支持经胸实时三维探头与经食道实时三维探头。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
25.具备一般测量。
26.具备血管内中膜自动测量。
27.具备多普勒血流测量及分析。
28.具备心脏功能测量与分析。
29.具备心脏频谱自动测量，可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统。
30.具备自动左室应变定量：全自动化识别、追踪、分析心脏超声切面，几秒内获取LV整体和节段应变、应变率、达峰时间、左心室长径等参数显示。
▲31.具备专用二维左心房定量工具，提供LA不同时相应变值和曲线。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
32.具备二维右心室定量工具，提供RV整体及游离壁节段的应变值和曲线（支持三尖瓣位移TAPSE参数）。
33.具备四维自动左心室定量分析功能。
34.具备四维容积数据的二尖瓣定量分析功能。
35.具备四维容积数据的主动脉瓣定量分析功能。
36.具备主机内置四维左房功能定量功能。
37.具备四维负荷超声。
38.数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，可进行参数编程调节。
39.彩超主机配备硬盘≥1T，DVD／USB图像存储。
40.病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。
41.具备DICOM联网接口及相关功能（如：DICOM store、DICOM worklist等）。
42.具有软、硬件升级更新能力；为保持最新版本，自装机日起一年内，主机软、硬件免费升级；软件终生免费升级。



彩色多普勒超声诊断仪（生殖检查用彩超）：
1.所配软件为投标机型最新软件版本。
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供。
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）	。
▲4.整机设计使用寿命≥10年。【提供生产铭牌或医疗器械说明书或医疗器械标签并加盖供应商公章。】
5.彩超主机配备显示器≥21英寸，可多方向旋转移动，多点触控彩色触摸屏≥12英寸。
▲6.二维成像扫描深度≥45cm。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
7.系统动态范围≥400dB 。
8.具有全数字波束形成器。
9.具有数字化二维灰阶成像单元，彩色多普勒单元，能量多普勒成像单元，脉冲波多普勒单元，频谱多普勒显示和分析单元，组织多普勒成像单元。
10.具有高分辨率血流成像模式及二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。
11.二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。
▲12.具有可偏转连续波多普勒，支持腹部凸阵探头，高频探头，腹部容积探头。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲13.支持低速血流多普勒成像功能。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
14.组织二次谐波成像支持所有探头。
15.具有宽景成像技术。
16.具有实时空间复合成像技术及图像像素优化降噪技术。
17.具有支持弹性成像和分析功能。
18.具有胎儿生长指标测量功能。
19.具有二维灰阶、 频谱多普勒等自动图像优化功能。
20.具有实时三维扫描成像。
21.具有胎儿自动识别技术。
22.具有容积探头扫查角度自动偏转技术，无需转动探头即可至少在±45°范围内偏转扫查平面，扩大检查应用范围。
23.具有不规则体积测量技术。
24.具有反转成像模式。
25.具有容积对比成像或厚度成像技术。
26.具有任意切面成像功能。
27.具有断层超声显像技术。
28.具有时间空间相关成像技术。
29.具有计算机辅助胎心容积导航技术，可自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。
30.容积探头和软件功能满足盆底超声技术的要求。
31.具有实时4D穿刺引导功能。
32.具有谐波造影功能，支持容积腔内探头四维输卵管造影检查，二维扫描角度≥180°，容积扫描角度≥120°。
33.具备3D/4D成像功能。
34.具有一般测量。
35.具有妇产科测量。
36.具有心脏功能测量。
37.具有多普勒血流测量与分析。
38.具有外周血管测量与分析。
39.DICOM 3.0接口。
40.彩超主机配备硬盘≥2TB。
41.探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口。
42.频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。
43.频谱多普勒最大测量速度：PWD血流速度≥15m/s；CWD血流速度≥20m/s；最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)。
44.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。
45.具有软、硬件升级更新能力；为保持最新版本，自装机日起一年内，主机软、硬件免费升级；软件终生免费升级。

三、采购包3技术部分要求
★（一）采购清单
	包号
	采购包名称
	产品/标的名称
	数量
（台）
	单项限价（万元）
	最高限价（万元）
	单台配置要求
	备注

	采购包3
	彩色多普勒超声诊断仪 采购包3
	彩色多普勒超声诊断仪
（彩超1）
	1
	180
	440

	主机1台，探头：腹部凸阵探头*1，高频线阵探头*1，血管线阵探头*1，腔内探头*1，超高频浅表探头*1，双平面腔内探头*1
	核心产品

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（彩超2）
	1
	180
	
	主机1台，腹部凸阵探头*1，腹部容积探头*1，高频线阵探头*1，腔内探头*1，腔内容积探头*1，腔内线阵容积探头*1
	

	
	
	彩色多普勒超声诊断仪
（便携彩超）
	1
	80
	
	主机1台，腹部凸阵探头*1，高频线阵探头*2，腹腔镜探头*1，台车*1
	



（二）技术参数
彩色多普勒超声诊断仪（彩超1）：
1.所配软件为投标机型最新软件版本。
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供。
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）。
▲4.整机设计使用寿命≥10年。【提供生产铭牌或医疗器械说明书或医疗器械标签并加盖供应商公章。】
▲5.物理通道数≥256 。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
6.彩超主机配备高分辨率彩色显示器≥27英寸，可多方向灵活调节移动。
7.彩超主机操作面板具备彩色触摸屏≥15英寸，触摸屏可调节角度。
8.可激活探头接口≥5个，可通用互换，均为无针触点式大接口。
▲9.具备超宽频探头，最高频率≥22MHz。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲10.支持的线阵探头最大振元数≥1000。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
11.数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。
12.最大显示深度≥50cm，动态范围≥320dB。
13.具备彩色多普勒成像，频谱多普勒成像，连续多普勒成像，组织多普勒成像。
14.具备全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致。
15.具备穿刺增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影。
16.具备图像自动优化技术，可快速优化二维、彩色多普勒、造影图像质量。
17.智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度。
18.具备二维/彩色取样框角度独立偏转技术，线阵探头偏转角度≥±30°。
19.频谱多普勒：显示方式：速度方差显示、能量显示、方向能量显示。
20.超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，提高血流敏感度、血管空间分辨力。
21.立体血流成像：通过光照模型，使用二维探头在二维血流成像的基础上呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。
22.向量血流技术：具备实时获得血管或心脏中各点血流的流速大小和方向，可直观显示出层流、涡流、湍流等，并呈现出流动效果。
▲23.可通过无创方式进行脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
24.具备造影成像、造影定量分析技术及造影时间顺序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。
▲25.具备超高分辨率造影成像技术,支持腹部及浅表部位检查。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
26.具备实时应变弹性成像与定量分析技术。
▲27.具备剪切波弹性成像与定量分析，可动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
28.支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。
▲29.具备粘弹性成像技术。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
30.支持自动工作流。
31.具备基于原始射频信号的肝/肾比分析技术。
32.具备超高分辨率造影定量分析，支持多种参数。
33.具备多参数联合分析技术。
34.具备动脉硬化评估技术。
35.具备血管中内膜测量与分析，可测量血管前、后壁内中膜厚度。
36.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放。
37.支持原始数据处理，最大可进行≥32项参数调节。
38.彩超主机固态硬盘≥1TB。
39.支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告，.DICOM联网接口及相关功能（如：DICOM store、DICOM worklist等）。
40.免费接入医院在用的海斯菲德超声管理系统，承担接口费用。




彩色多普勒超声诊断仪（彩超2）：
1.所配软件为投标机型最新软件版本。
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供。
3.主机所有软件及功能模块须全部开放（含选配）。
▲4.整机设计使用寿命≥10年。【提供生产铭牌或医疗器械说明书或医疗器械标签并加盖供应商公章。】
5.彩超主机配备高分辨率彩色液晶医用显示器≥27英寸。
6.彩超主机配备高分辨率高分辨率触摸屏≥15英寸。
7.全激活探头接口数量≥5个，大小一致无针式接口。
▲8.物理通道数≥256。
▲9.支持的线阵探头最大振元数≥1000。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲10.支持的线阵探头最大发射频率≥22MHz。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲11.支持腔内360度环扫探头，可360度自动旋转扫查，可获取完整的腔内数据，进行三维重建。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
★12.最大动态范围≥260dB。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
13.具备数字化全域动态聚焦，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示。
14.具备局部高分辨率显示技术，提高感兴趣区的图像分辨率，支持全局图像与局部图像的同屏双幅双实时显示。
15.具备一键自动优化，支持二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒及造影图像。
16.具备自动参数匹配技术，一键快速获得最适宜当下扫查器官场景的成像效果，适用于二维灰阶、彩色多普勒、能量图与三维成像。
17.具备扩展成像和宽景成像功能，宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头。
18.具备彩色多普勒成像支持速度、速度方差、能量、方向能量显示。
19.凸阵探头、线阵探头、相控阵探头支持连续多普勒成像。
20.具备立体血流成像。
21.具备造影成像及造影定量分析技术，支持容积造影，支持时间强度分析曲线。
▲22.具备超高分辨率造影成像技术。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
23.具备应变式弹性成像技术，支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能。
24.具备点式及二维剪切波弹性成像，腔内探头支持剪切波成像。
▲25.具备粘弹性成像技术。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
26.具备三维/四维成像技术，支持多光源模式的容积渲染，可实现表面成像和透视剪影成像。
27.支持自动盆底超声解决方案，支持前中后盆腔2D全自动测量，支持提肌裂孔自动评估（自动识别、自动容积渲染成像、自动测量），支持肛提肌横断面自动评估（自动识别、自动多切面成像、自动测量），支持肛门括约肌自动断层成像。
▲28.支持子宫内膜二维妇产场景自动配置，无需手动划线或手动ROI设置，即可自动完成子宫内膜识别和厚度测量。同时支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
29.支持自动工作流。
▲30.支持卵巢和卵泡自动测量与分析，支持2D和3D模式。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
31.具备多参数联合分析功能，支持包括组织硬度值，粘性系数/频散系数，声衰减等同屏显示。
▲32.支持子宫内膜自动成像与容积分析功能，可全自动获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
33.具备微血流定量分析：可对微血管灌注及形态多指标进行分析（包含密度，强度，迂曲度等），量化分析微血管特征改变，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流。
34.支持产科切面AI自动识别及自动测量，可识别标准切面数量≥50个，自动测量项目≥40项。
35.支持持子宫内膜蠕动波分析。
36.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放。
37.原始数据处理，最大可进行≥32项参数调节。
38.彩超主机固态硬盘≥1TB。
39.支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告。
40.DICOM联网接口及相关功能（如：DICOM store、DICOM worklist等）。



彩色多普勒超声诊断仪（便携彩超）：
1.所配软件为投标机型最新软件版本。
2.配置探头所对应的功能模块须全部提供。
▲3.整机设计使用寿命≥10年。【提供生产铭牌或医疗器械说明书或医疗器械标签并加盖供应商公章。】
▲4.探头规格：支持凸阵、线阵、相控阵、心脏经食道。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲5.支持双平面探头、腹腔镜探头。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
6.高清晰医用专业彩色 LED 显示屏≥15 英寸，自动调节亮度。
7.物理轨迹球设计，支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能采用。
8.探头接口1个，可扩展≥3个探头接口。
9.台车支持升降，扩展usb，机器防盗锁控制。
10.数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。
11.最大显示深度≥33cm，动态范围≥230dB。
12.具备彩色多普勒成像，频谱多普勒成像，连续多普勒成像，组织多普勒成像。
13.具备斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等。
14.具备扩展成像，可支持凸阵、线阵、腔内探头。
15.具备穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角。
16.具备图像自动优化技术，可快速优化二维、彩色多普勒、造影图像质量。
17.具备二维/彩色取样框角度独立偏转技术。
18.具备智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量 图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率。
19.具备宽景成像，支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头。
20.彩色多普勒显示方式：速度方差显示、能量显示、方向能量显示。
21.彩色多普勒支持线阵探头取样框偏转: ≥±30°。
22.凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒。
23.位标记：≥ 120种，可以自定义注释。
24.具备造影成像技术，可用于腹部、浅表和微血管造影、心肌及心腔造影。
25.造影成像支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换。
26.具备造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI。
27.支持微血管造影增强功能。
28.具备高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像。
▲29.具备应变式弹性成像，支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
▲30.支持自动舒张功能评估：自动舒张功能评估, 自动检测左心多普勒和组织多普勒信号，以自动测量心脏舒张功能评估参数。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
31.自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式。
32.具备全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科血管内中膜自动测量技术。
▲33.支持自动下腔静脉定量分析。【提供技术支持资料并加盖供应商公章。技术支持资料包括但不限于制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet或技术说明书或产品介绍彩页或官网截图等）、食药监局出具的注册证或检测机构出具的检测报告等。】
34.支持自动胃窦测量，自动识别胃窦边缘，进行胃窦面积测量，降低病人术中反流误吸风险。
35.具备血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线。
36.支持小儿髋关节测量功能，可识别组织结构，计算α角,β角。
37.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放。
38.原始数据处理，可对回放图像进行≥34种参数调整。
39.支持医学数字图像、网络数据传输系统和通信DICOM接口部件。
40.支持图像无线传输到监护中央工作站。


（第二部分：商务部分要求）
四、商务条款（各采购包通用）
★1、质保期：原厂保修≥3年。
2、免费操作培训，提供使用和维修中文手册。
3、明确服务能力（包括现场服务、售后服务、维修响应时间等情况）。
4、保内开机率≥95%（法定工作日），不足部分双倍延长保修期。
5、付款方式：合同签订后，货到安装，经采购人验收合格提供全额款项发票后付款90%，使用正常一年付10%。
6、到货时间：合同签署后1个月。
[bookmark: _GoBack]
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第五章  合同主要条款及格式
（最终合同以签订版本为准，本格式供参考）
 合同协议书
合同编号：              

甲方: 江苏省中医院
乙方:  XXXXXXX	
甲、乙双方根据XXXXXXXXX设备的招标采购结果，签署本合同。
本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。
1、 合同有效构成
下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：
第一部分  本合同协议书
第二部分  中标通知书
第三部分  招标文件及澄清补充文件
第四部分  投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料
第五部分  标准规范
第六部分  图纸（如果有）
第七部分  构成本合同文件的其它文件
上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。
2、 乙方提供设备名称、型号、数量等；
1、 名称（医疗器械注册证或备案证名称、医疗器械注册证编号或者备案编号、医疗器械注册人或者备案人名称）：XXXXXXX
2、 品牌、型号：XXXXXXX
3、 数量：XXXXXXX
4、 详见配置附件及标书
3、 设备价格、交货地点及付款方式
5、 设备价格为：人民币XXXXXXX元整（¥XXXXXXX元）
6、 交货日期：合同签订后XXXXXXX天内到货。
7、 交货方式：CIP医院。如乙方不能及时供货，除人力不可抗拒的事故外，乙方应付给甲方每周按迟交货总额千分之五为计作为罚款，此项罚款总额不得超过全部迟交货物总额的百分之五。
8、 付款方式：合同签订后，货到安装，经甲方验收合格提供全额款项发票后付款90%，使用正常一年付10%。
4、 质量标准：
乙方保证所提供设备符合出厂标准、相应国际标准和行业标准。严格按合同规定的数量、型号和配套供货。
5、 安装调试和技术培训：
9、 乙方在协议签订后，将派工程师到甲方现场考察机房及免费提供设备的安装图纸，进行机房设计，协助甲方做好机房的准备工作。
10、 设备到达后，甲、乙双方共同对其进行查验。
11、 乙方免费负责设备的安装调试，并在规定的时间内完成相应的工作，且达到验收标准。
12、 乙方将按标书要求提供操作及维修人员的培训。
6、 保修期和维修服务：
13、 本设备的保修期从安装调试合格后开始起XXXXXXX个月；乙方保证保修期年开机率>=95%（法定工作日）。如未能达到正常开机率，则双倍延长，提供终身维修。
14、 为确保甲方整套设备的正常运用，乙方协助保证第三方产品的售后服务。如果在设备的正常使用年限内出现产品缺陷而导致的人身伤害或者财产损失，乙方应当承担赔偿责任，并补偿甲方因此而产生的损失。
15、 如质保期内半年内累计出现5次及以上故障或者同一质量问题累计出现3次及以上故障，甲方有权提出无条件退货或者换货。质量问题经乙方维修后，质保期相应延长。
16、 设备服务期出现故障时，乙方在XXXXXXX小时内响应，及时维修。保修期外收取配件费（不收取维修费、人工差旅费等）。
17、 乙方将提供原版印刷产品技术指标文件。
18、 设备服务期内，乙方承诺用户享受免费软件升级及优惠硬件升级待遇。
19、 维修服务热线为：XXXXXXX
7、 其他事宜：
20、 本协议一式六份，签字盖章后作为正式合同附件与正式合同具有同等的法律效用。
21、 相关其他说明详见各附件。
22、 禁止生产供应商用回扣手段腐蚀、贿赂医院卫生单位及其他工作人员，如有违反，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方按照合同金额的50%承担违约金。
23、 乙方提供的公司资质、产品证照（医疗器械必须具备医疗器械注册证）等材料须真实完整有效，否则须承担由此造成甲方的经济损失和相应法律责任。
24、 有关未尽事宜双方协商解决。
8、 附件：一、XXXX型XXXX配置清单；二、中标通知书；三、产品安装调试计划；四、承诺书;五、设备采购廉政协议。

甲方：江苏省中医院                        乙方：XXXXXXX
代表：                                    代表：
日期：										   日期：












附件一：
XXXX型XXXX配置清单

	序号
	产品描述
	数量

	1
	XXXXXX
	XX

	2
	XXXXXX
	XX

	3
	XXXXXX
	XX

	4
	XXXXXX
	XX

	5
	XXXXXX
	XX

	6
	XXXXXX
	XX

	7
	XXXXXX
	XX

	8
	XXXXXX
	XX

	9
	XXXXXX
	XX

	10
	XXXXXX
	XX

	11
	XXXXXX
	XX

	12
	XXXXXX
	XX

	13
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附件二：
略
附件三：
产品安装，调试和培训计划
1. 我公司按招标的要求，免费将产品直接送货到医院指定地点，并负责免费安装、调试和培训。
2. 设备到货后，我公司将在5个工作日内，派专业工程师到医院指定的地点进行设备的按照、调试及试运行，并对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。
3. 安装和调试的费用均包含在投标价格内，无需另行支付。
4. 我公司配备专业工程师，将根据设备安装调试的需要，携带相关的工具。
5. 我公司将向院方提供设备操作说明书及维护手册。
6. 我公司将根据医院方面的安排，对医院相关科室的技术人员和操作人员进行培训。
7. 培训时间：设备安装试运行5个工作日内，我公司将为院方提供标准1批次培训。
8. 培训地点：设在医院使用科室,或医院指定部门。
9. 培训人员：我公司提供专业的医学培训专员、售后服务工程师、医院专家教授对该设备进行现场的指导培训。院方参加培训的学员应为临床相关科室和医学工程处人员，参加培训人数由医院自定，培训费用由我公司承担。
10. 培训内容：设备的安装和拆卸；设备的基本结构和性能；设备的正确操作使用；设备应急情况的处理；设备的日常维护和保养；设备使用的注意事项；设备常见故障的处理等。
11. 培训要求：每套设备至少有4人能够熟练使用和维护，并能回答培训人员提出的相关问题。
12. 延伸培训和深度培训：院方后续提出培训要求，我公司将按照院方要求合理安排培训时间和培训内容，通过安排电话、视频、现场等多种培训方式，及时提供完善的培训服务，以便达到最好的培训效果。我公司将在医学学术标准变化、产品涉及医学问题有新进展时提供主动的培训服务。
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附件四：
     产品质量和售后服务承诺书
1. 设备质量承诺
1.1 我公司保证所提供的设备符合江苏省中医院设备采购项目招标要求。
1.2 我公司保证所供设备是经过出厂检验的合格产品，生产日期需在到货日期壹年内。
1.3 我公司承诺对所供设备满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求，并附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。
2. 设备售后服务服务承诺
2.1 该设备质保修期为XXXX个月，保修期的计算，自合同设备安装调试完毕医院验收合格之日开始。
2.2 在保修期内，我公司免费维修，更换有缺陷的设备或元件，承诺使用全新的部件进行更换。如果我公司收到医院通知后在合同规定的期限内未及时前往现场进行维修或更换，医院可自行委托第三方进行维修或更换，由此产生的风险及相关费用将由我公司承担。免费保修期限内发生的一切维修、更换费用及因设备故障给医院造成的一切损失均由我公司按合同约定予以承担及赔偿。
2.3 在免费保修期内我公司将定期对合同下的所有设备进行维护（每季度至少一次）。保修期满后，我公司将提供终生维修服务，维修只收取配件成本费，免收人工差旅费及维修费。设备在质保期半年内累计出现5次及以上故障或者同一质量问题累计出现3次及以上故障，我公司承诺更换同型号全新设备，且更换处理时间不长于合同约定的供货期，否则，我公司将按合同中未及时供货的相关条款承担相应的违约赔偿责任。
2.4 对于因设备质量给江苏省中医院造成的损失包括但不限于因为产品质量瑕疵或者缺陷导致的人身损害或者财产损失的，我公司将给予全额赔偿（包括但不限于赔偿金、诉讼费、保全费、执行费、律师费、鉴定费、评估费等）。
2.5 我公司保证在设备验收合格后的十年内，能够提供相关消耗品与维修备件，否则将免费提供性能不低于现有型号的设备给医院使用。保修期满后零配件具体费用标准以市场价格为准，若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。
2.6 我公司承诺不以“密码”制约用户，如用户工作需要或维修需要，应无条件免费开放“密码”。
3. 技术服务
3.1 服务时间：我公司接到报修后，将在**小时内响应，在**小时内到达现场，如果不能及时解决机器实际工作中出现的问题，将在**小时内提供相应备用设备供用户使用。否则，我公司将按合同中未及时供货的相关条款承担相应的违约赔偿责任。
3.2 维保价格：该设备出保以后的维保价格不高于****元/年。
4. 售后服务网点联系方式
4.1 维修中心地址：南京市**区***路**1号***室                                                                                                                                    
4.2联系人：***                         
4.3联系电话：135****                     手机：151****                    
4.4免费服务电话：025-83*****                 
4.5传真：025-83*****                             

承诺公司（参谈供应商）：                      服务公司（维修提供方）：  
XXXXXX有限公司                            （原厂维修公司签章）
  代表签字：                                  代表签字：

签字日期：                                   签字日期：  

附件五：
设备采购廉政协议
甲方（采购单位）：江苏省中医院
乙方（供货单位）：XXXXXX有限公司
为加强医学工程处的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。
一、甲方义务
1、不向乙方索取或接受任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。
2、不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。    
3、不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。
4、不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。
5、不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。
二、乙方义务
1、不以任何形式向甲方及其工作人员赠送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。
2、不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，不报销应由甲方单位或个人承担的费用。
3、不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。
4、不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。
5、不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。
三、违约责任
1、乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否终止采购合同，同时追究乙方违约金（违约金标准为违规金额或物品价值的5倍），直至取消乙方今后作为甲方采购单位的资格。涉及犯罪的移交司法机关处理。
2、甲方人员如违反本协议有关条款，甲方将依据医院规定给予违纪人员经济处罚和解除劳动合同。触犯法律的移交司法机关处理。
3、乙方如发现甲方人员索要、收受贿赂或其他违法、违纪行为，要向江苏省中医院纪检监察部门或上级主管部门举报。
本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力，双方应自觉履行本协议并互相监督。
	  



第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件





项 目 编 号： 
项 目 名 称： 
采 购 包 号：





       投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
       日      期 ：

[bookmark: _Toc489655320]
投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标申请及声明
二、法定代表人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、技术条款偏离表
六、商务条款偏离表
七、服务与承诺
八、投标人类似业绩情况表
九、投标需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式
附件二、关于符合本国产品标准的声明函
附件三、无重大违法记录声明格式
附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
附件五、残疾人福利性单位声明函格式
附件六、属于监狱企业的证明文件
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目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：江苏省中医院
根据贵方（项目名称）（项目编号）（采购包号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为  （小写）元   （大写）元人民币。其中，小微型企业的产品为   （大写）元人民币,交货期：     。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：
供应商名称（加盖CA电子公章）：
日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
江苏省中医院：
本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号），（采购包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：
授权委托人（签字）：
供应商名称（加盖CA电子公章）：
日期：年月日

法定代表人身份证复印件：
授权委托人身份证复印件：
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目录三、开标一览表格式
开标一览表 
投标人全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称： 项目名称 
项目编号：项目编号 
分包号 ：分包号 
	 
	总报价

	 
	小写： 元


    年 月 日


目录四、分项报价表格式

分项报价表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	投标单价
	投标报价
	是否属于小、微型企业的产品

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价小计：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为____%。



投标人名称：（加盖CA电子公章）

说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

目录五、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的技术条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（加盖CA电子公章）
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商需在上表中对采购文件第四章“（第一部分：技术部分要求）”中对应采购包的相关要求进行响应。

目录六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（加盖CA电子公章）
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商需在上表中对采购文件第四章“（第二部分：商务部分要求）”中对应采购包的相关要求进行响应。



目录七、服务与承诺

服务与承诺


目录八、投标人类似业绩情况表
投标人类似业绩情况表
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	序号
	项目名称
	业主方
	项目规模
	签约及服务时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人名称： （加盖CA电子公章）
 日 期： 年 月 日 

说明： 1、如果行、列数不够，请自行增加。
 2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件



目录九、投标需要的其他证明文件及材料
投标需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式
[bookmark: _bookmark0]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于 工业  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、       （标的名称），属于 工业  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
     企业名称（加盖CA电子公章）：                    
日期：


备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号 ）：
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。  



附件二、关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.         （产品名称1），生产厂为       （厂名），厂址为       （生产厂址）。 / （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。 / （产品名称1）的 / （关键组件）在中国境内生产。 / （产品名称1）的 / （关键工序）在中国境内完成。
2.         （产品名称2），生产厂为       （厂名），厂址为       （生产厂址）。 / （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。 / （产品名称2）的 / （关键组件）在中国境内生产。 / （产品名称2）的 / （关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：
日期：　   年　  月　  日                               

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
江苏省中医院：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中______（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人（加盖CA电子公章）：
日　　　　期：       年     月    日

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
江苏省中医院：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。
主要专业技术能力有：                  。


                                          声明人：（加盖CA电子公章）
日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）








附件五、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	  单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖CA电子公章）：
日期：


附件六、属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
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