徐州市中心医院高端呼吸机采购
更正(澄清)内容(一)
一、以下为澄清或者修改的内容
（一）原招标文件第四章 评标标准
第四章 评标标准
	评分内容
	评分标准

	技术参数（33分）
	依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“主要技术参数及功能要求”满足程度进行评分。（每一条独立序号视为一项评审条款）
满足招标文件要求的得33分，次重要响应指标不满足或负偏离每项扣2分；其余响应指标如有不满足或负偏离，每一项扣1分，扣完为止。
注：加“★”标志为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标。未按招标文件要求提供证明材料的视为负偏离。参数要求存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写偏离表。“▲”为次重要参数，需提供技术支持资料（如白皮书、厂家对外公开发布的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告等扫描件加盖电子签章）；次重要参数经评委审核技术支持材料有效，视为满足；未提供技术支持资料或技术支持资料中内容与所填报参数要求不一致的，该项按不满足扣分处理。需在《技术要求偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项的具体页码，未提供或提供的不符合要求的，自行承担被判定为负偏离的风险。

	实施方案（9分）
	根据投标人提供的实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、配送计划、实施组织计划、进度计划、安装调试等，进行评价。
全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分，本项最高得9分，最低不得分。




现更正为：
第四章 评标标准
	评分内容
	评分标准

	技术参数（30分）
	依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“主要技术参数及功能要求”满足程度进行评分。（每一条独立序号视为一项评审条款）
满足招标文件要求的得30分，技术参数响应指标如有不满足或负偏离，每一项扣2分，扣完为止。
[bookmark: _GoBack]注：参数要求存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写偏离表。传感器要求：呼气端采用非压差式流量传感器；采用顺磁式或其他长期稳定的氧浓度监测技术，需提供相应技术证明材料（如白皮书、厂家对外公开发布的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告等扫描件加盖电子签章）；本项由各供应商对照招标文件技术要求逐条填报技术参数响应内容；供应商须保证所填报响应内容真实、准确、有效，承诺全部资料客观属实；一经核查存在虚假响应、虚假佐证材料等弄虚作假行为，将上报政府采购监督管理部门处理。

	实施方案（12分）
	根据投标人提供的实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、配送计划、实施组织计划、进度计划、安装调试等，进行评价。
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；不太全面得1分。
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分，本项最高得12分，最低不得分。




（2） 原招标文件第六章  采购需求
四、整体配置、技术参数及功能要求
	序号
	

	1
	气动电控呼吸机，适用于对成人及小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，具备实时气源压力电子显示，具有备用电动涡轮模块，可在断气断电状态下继续工作。

	2
	内置后备可充电电池，单电池≥150分钟，可选双电池≥300分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

	3
	配备屏机分离的≥18英寸彩色触摸显示屏，屏幕分辨率≥1920×1080；，多道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏可视化显示。

	4
	通气模式：
4.1▲标配有创通气模式：具有压力/容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气及比例通气模式模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、PAV/PPS/PPV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气模式/压力支持通气模式）、双水平气道正压通气、压力释放通气(APRV)、自适应通气模式（如ASV/AMV）、容量支持（VS）等通气模式；
4.2标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T；
4.3▲可选新生儿单支无创通气功能；
4.4可选新生儿单支管路下压力发生器类型；
4.5可选新生儿单支管路无创通气模式：NCPAP、NIPPV；
4.6具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（含2-80L/min）和氧浓度。

	5
	通气参数调节范围：
5.1潮气量：20ml-4000ml；
5.2呼吸频率：1-150次/min；
5.3吸/呼比：4:1-1:10；
5.4吸气压力：1-100 cmH2O；
5.5压力支持：0-100cmH2O；
5.6 PAV/PPS/PPV支持百分比：25-100%；
5.7 PAV/PPS/PPV最高压：6-40cmH2O；
5.8 PAV/PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml；
5.9最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L；
5.10最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s；

	6
	监测功能要求：
6.1气道压力监测：呼气末正压、气道峰压、平台压、平均压等监测；
6.2分钟通气量监测：支持呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；
6.3肺力学监测：科监测吸气阻力、呼气阻力、静态动态顺应性、时间常数的监测；
6.4▲血氧相关监测：集成血氧饱和度监测模块，输出SpO₂、脉搏PR数值、自动计算并显示ROX呼吸指数。

	7
	临床辅助工具功能：
7.1具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机评判指标，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。
7.2具有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。
7.3内置肺复张操作模块，支持控制性肺膨胀法（SI）实施肺复张干预。
7.4▲可升级气囊压力管理模块，实时监测气囊压力并自动调节。

	8
	具有漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

	9
	具有HDMI接口


现更正为：
	序号
	技术参数

	1
	气动电控呼吸机，适用于成人及儿童患者有创、无创通气和高流量氧疗；具有断气、断电安全保障功能，内置电池续航时间≥120分钟。

	2
	配置彩色触摸显示屏，中文操作系统，屏幕支持旋转或多角度调节；内置完整在线中文操作指南。

	3
	通气模式：具有容量控制、压力控制、同步间歇指令通气、CPAP/PSV、双水平气道正压、压力调节容量控制/容量保证、气道压力释放通气(APRV)及叹息等模式。

	4
	高流量氧疗：吸入氧浓度21%～100%可调；具备最大吸气压力监测及报警功能，压力过高时可自动调节氧疗流量，保证氧疗安全。

	5
	通气参数调节范围：
5.1潮气量至少覆盖20～3000ml；
5.2呼吸频率1～150次/min；
5.3吸气时间0.1～10s；
5.4吸气压力3～95cmH₂O；
5.5呼气末正压PEEP0～45cmH₂0；
5.6压力支持0～90cmH₂0。

	6
	监测功能：可监测吸气峰压、平台压、平均气道压、呼气末正压、内源性PEEP、潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量及泄漏分钟通气量。

	7
	肺力学及脱机监测：可监测气道阻力、静态/动态顺应性、时间常数、最大吸气负压、闭合压及浅快呼吸指数；具有动态肺视图。

	8
	传感器要求：呼气端采用非压差式流量传感器；采用顺磁式或其他长期稳定的氧浓度监测技术，提供相应技术证明材料。

	9
	临床辅助功能：同屏显示≥4道波形和≥3种呼吸坏；趋势记录时间≥10天；具有智能吸痰功能，支持“增氧一吸痰一增氧”标准化流程。

	10
	报警功能：具有声光报警系统、全方位报警指示灯及中文报警信息；报警项目至少包括电源、气源、气道压力、分钟通气量、潮气量、呼吸频率、窒息、氧浓度、管路脱落及泄漏报警。


二、其他内容不变。本项目招标文件内容以本次更正后版本为准。

江苏中冠工程咨询有限公司
2026年8月10日
