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[bookmark: _Toc15550]

第一章  投标邀请
受[宿迁市体育局]的委托，[宿迁市楚韵项目管理有限公司]就[宿迁市2026年（省体育局资助）全民健身器材采购项目]（[项目编号：JSZC-321300-SQCY-G2026-0002]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
（宿迁市2026年（省体育局资助）全民健身器材采购项目）招标项目的潜在投标人应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载招标文件，并于2026年9月1日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-SQCY-G2026-0002
2.项目名称：宿迁市2026年（省体育局资助）全民健身器材采购项目
[bookmark: EB5d3d0ac51d7b4c0abb3797d4d4297cdd]3.预算金额：4个分包项目总预算为353.8万元，分包一预算为196.8万元，分包二预算为39万元，分包三预算为59万元，分包四预算为59万元。
4.本项目设定最高限价，分包一最高限价为196.8万元，分包二最高限价为39万元，分包三最高限价为59万元，分包四最高限价为59万元。
5.采购需求（简介）：本项目共分4个分包：
分包一：采购一代户外健身路径80套，本分包核心产品为一代户外健身路径，预算为196.8万元。
分包二：采购室外地埋式篮球架50套，本分包核心产品为室外地埋式篮球架，预算为39万元。
分包三：采购室外乒乓球桌200张，本分包核心产品为室外乒乓球桌，预算为59万元。
分包四：采购室外灯光篮球场2片，本分包核心产品为室外灯光篮球场，预算为59万元。
详细内容见本招标文件第四章。
[bookmark: EBb920db3eebc44049b2d27a5203bb6f6d]6.合同履行期限：30个日历天。
7.本项目不接受联合体投标
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》。供应商提供非中小型企业（含监狱企业、残疾人福利企业）制造的货物参与本项目投标，将作无效标处理。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分四个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月1日 9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2. “CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
七、本次招标联系方式
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009][bookmark: _GoBack]名称：宿迁市体育局
地址：宿迁市宿城区世纪大道92号宿迁市全民健身中心6层
联系人：高洋
联系方式：0527-84353970
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：宿迁市楚韵项目管理有限公司
地址：宿迁市宿城区河滨街道观澜路恒大悦澜湾南门办公楼
联系人：沈晨
联系方式：19305243020
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc6971][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
	[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191]
序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第五章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。



一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：根据中标金额参考发改办价格[2003]857号文规定标准向代理单位交纳代理服务费，建议推行数字人民币支付，由采购人支付。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、清单明细及报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项目所涉及的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15.投标声明及承诺函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.投标有效期
16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]18.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19.投标截止时间
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20.投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]21.投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.开标
22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25.投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
26.6评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料电子件；供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.7异常低价投标审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
26.7.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.7.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.7.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
26.7.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.8评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关投标人在“苏采云”系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明电子件及必要的证明材料电子件，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明电子件及必要的证明材料电子件的，评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明电子件、证明材料电子件，或者提供的书面说明电子件、证明材料电子件不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.9采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.10投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
注：本项目为苏采云系统电子标。因系统原因评标委员会仅可通过苏采云系统向被废标供应商发送被废标的“告知函”，后续将不再向被废标供应商发放纸质版无效标通知书。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
28.2按以下第（1）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.质疑处理
29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
29.4投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：宿迁市体育局/宿迁市楚韵项目管理有限公司
联系电话：0527-84353970/19305243020
通讯地址：宿迁市宿城区世纪大道92号宿迁市全民健身中心6层/宿迁市宿城区河滨街道观澜路恒大悦澜湾南门办公楼
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29.7质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30.中标通知书
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31.签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：     ；
分包要求：本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：大中型企业向小微企业分包的，如果分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
注：①投标人须在投标文件中提供分包意向协议；分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。分包要求：投标人须上传真实、有效的中小企业预留份额合同原件电子件。
②投标人须在《中小企业声明函》中填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。须按《中小企业声明函》中的要求正确填写。
2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.5履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，成交供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励成交供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或成交供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还的条件：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》（苏财购﹝2023﹞150号）。
32.货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购履约资金扶持政策
33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34.验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35.付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付； 
进度款：项目建成并验收合格，采购人自收到供应商发票之日起10个工作日内付至合同价款的100%。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；
注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
36.补充救济条款
采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。


[bookmark: _Toc8406]第三章  合同文本（参考）
[bookmark: _Hlt16619369]
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

 １

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是     否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是     否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是     否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是     否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是     否
（7）合同是否分包：是     否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业   中型企业   小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是    否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
否
    （10）是否涉及节能产品：
        是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
               强制采购      优先采购    
        否
          是否涉及环境标志产品：
        是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
               强制采购      优先采购    
        否
          是否涉及绿色产品： 
    是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
               强制采购      优先采购      
    否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
 固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
1. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
 收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。                            
合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
履约保证金的退还：
（1）方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函（保险），在到期时自行失效。
（2）时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
（3）条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
（4）不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
4.1乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
4.2乙方不履行与甲方订立的合同的；
4.3乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
4.4乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
4.5乙方将合同内容转包、违法分包的；
4.6乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
[bookmark: OLE_LINK22] 收取履约保证金金额： （合同金额的10%）                           
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
1. 合同验收
1. 验收组织方式：自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：        否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
1. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1. 合同生效
本合同自                             生效。
1. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章  采购需求

项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。
[bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc111564910][bookmark: _Toc760][bookmark: _Toc31498]一、项目概况
（一）宿迁市2026年（省体育局资助）全民健身器材采购项目
分包一：采购一代户外健身路径80套，本分包核心产品为一代户外健身路径，预算为196.8万元。
分包二：采购室外地埋式篮球架50套，本分包核心产品为室外地埋式篮球架，预算为39万元。
分包三：采购室外乒乓球桌200张，本分包核心产品为室外乒乓球桌，预算为59万元。
分包四：采购室外灯光篮球场2片，本分包核心产品为室外灯光篮球场，预算为59万元。
（二）招标内容：采购、安装、维保。
（三）质量要求
分包一：全部符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2024）”的有关要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书。
分包二：全部符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2024）”的有关要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书。
分包三：全部符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2024）”的有关要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书。
分包四：投标围网（笼式足球场、笼式多功能场地等）须符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2024）”的有关要求，并提供国家体育用品质量检验检测中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书。
[bookmark: _Toc514921155][bookmark: _Toc462997022][bookmark: _Toc12084][bookmark: _Toc536788500][bookmark: _Toc256000015][bookmark: _Toc18066][bookmark: _Toc105493079][bookmark: _Toc495673448][bookmark: _Toc5123][bookmark: _Toc111564911][bookmark: _Toc510533529][bookmark: _Toc256000038][bookmark: _Toc514426469]二、采购清单及技术参数
分包一：
	（一）通用要求

	[bookmark: OLE_LINK1]★1、为保证全民健身路径健身器材统一、管理规范化，投标供应商所有健身器材的品牌必须要求一致，不得出现多个不同品牌产品，器材主要材料为：钢管、镀锌钢管，否则作无效投标处理。
★2、为了体现产品的成熟性，所投产品（含所有配件以及涂层橡胶、塑料件等有害物质限量）每一件都必须单独符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的规定要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书，否则作为无效投标处理。
★3、所有器材安全使用寿命不低于8年，供应商在出厂前在器材铭牌上方单独制作报修二维码铭牌，器材铭牌、报修铭牌2项内容需经采购方同意后制作。

	（二）参数要求

	1
	告
示
牌
	
	1、产品尺寸≥800*114*1600mm。
2、主要承载立柱（单柱或双柱）≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥40*40*2.5mm管材。
3、器材立柱顶部应采用钢制封头，避免淋入雨水；棱边和棱角半径不小于3.0mm；牌面采用夹层式设计，防止产生刮伤的可能。
4、器材应采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸(700~900) ×(500~600)mm，板材厚度不小于1mm，图样及字样蚀刻处理，人体易接触区域不应有钩挂、缠绕结构。告示牌至少包含以下内容：监管单位名称（市县区体育部门）和联系电话；责任单位名称（受赠方）、责任人名字、联系电话；安全警示说明、发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明、器材供应商的全称及售后服务电话、管理维护单位及联系电话等。
	件
	80

	2
	肋木架
	
	1、产品尺寸≥1200*114*2200mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ32*3mm管材。
3、器材采用整体焊接方式连接，横杆数量不少于6个。
	件
	80

	3
	天梯
	
	1、产品尺寸≥2800*900*2200mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ60*3mm管材。
	件
	80

	4
	双位漫步机
	
	1、产品尺寸≥2100*500*1280mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ60*3mm管材。
3、器材能够同时满足2人使用。  
	件
	80

	5
	双杠
	
	1、产品尺寸≥2400*700*1400mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ42*4mm管材。
	件
	80

	6
	上肢牵引器
	
	1、产品尺寸≥700*600*2400mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ89*3mm管材。
3、器材能够同时满足2人使用。    
	件
	80

	7
	三位扭腰
	
	1、产品尺寸≥1300*1100*1200mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ32*3mm管材。
3、器材能够同时满足3人使用。
	件
	80

	8
	腰背按摩器
	
	1、产品尺寸≥1000*700*1370mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ48*3mm管材。
3、器材可2人同时使用坐式腰背按摩与立式腰背按摩。
	件
	80

	9
	太极揉推器
	
	1、产品尺寸≥1050*1050*1270mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥Φ60*3mm管材。
3、器材能够同时满足2人使用。
	件
	80

	10
	棋牌桌
	
	1、产品尺寸≥1800*1800*600mm。
2、主要承载立柱≥Φ114*3mm镀锌管材；主要承载横梁≥20*40*3mm管材。
3、桌面采用不锈钢材质。
4、4个座椅独立安装。
	件
	80



分包二：

	（一）通用要求

	1、 器材涂层、橡胶、塑料件有害物质限量以及器材闭合开口、不完全闭合开口、地埋式器材地埋深度、器材安装等都必须符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的要求，并提供有效证明文件（具有资质的检验机构的检验报告）；
2、 螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久的覆盖。
3、 覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于3mm；覆盖件直线部分超过3mm的，其突出部分外角应不小于105°或不应有易钩挂形状；
4、 器材不允许存在和使用功能无关的凸出物，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；
5、 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理后或经过表面热度锌处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于0.7mm。
★6、为保证全民健身器材统一、管理规范化，投标供应商所投器材的品牌必须要求一致，不得出现多个不同品牌产品，每一件都必须单独符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的规定要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书，否则作为无效投标处理。
★7、所有器材安全使用寿命不低于8年，供应商在出厂前在器材铭牌上方单独制作报修二维码铭牌，器材铭牌、报修铭牌2项内容需经采购方同意后制作。

	（二）参数要求（图片为网上下载，仅作样式提示，具体要求以产品参数为准）

	2
	室外圆管地埋式篮球架
	
	1、外形尺寸（长×宽×高） ≥2585×1800×3950mm。
2、主要承载立柱尺寸≥Φ165×4mm。
3、主要承载横梁尺寸≥Φ165×4mm。
4、安装方式：直埋式或预埋式。
5、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂或其他更优质工艺。
6、球架伸臂为1800mm，篮筐到地面距离3050mm。
7、篮板采用SMC 篮板，五点连接，厚度50mm，背面采用“井”字形和辐射向加强筋。
8、立柱和横梁采用直径165*4.0mm 优质钢管，一次性热弯成形。
9、篮球架上下拉杆可调节篮板的垂直度、与地面的平行度。
10、篮圈采用优质圆钢，圈下焊有十二段均匀分布的挂网环，内穿钢丝，配篮网。 
注：第1-5项具体参数以投标品牌国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记信息为准，第6-8项具体参数以国家体育用品质量监督检验中心检测报告为准，其余以《响应偏离表》为准。
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分包三：

	（一）通用要求

	1、 器材涂层、橡胶、塑料件有害物质限量以及器材闭合开口、不完全闭合开口、地埋式器材地埋深度、器材安装等都必须符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的要求，并提供有效证明文件（具有资质的检验机构的检验报告）；
2、 螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久的覆盖。
3、 覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于3mm；覆盖件直线部分超过3mm的，其突出部分外角应不小于105°或不应有易钩挂形状；
4、 器材不允许存在和使用功能无关的凸出物，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；
5、 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理后或经过表面热度锌处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于0.7mm。
★6、为保证全民健身器材统一、管理规范化，投标供应商所投器材的品牌必须要求一致，不得出现多个不同品牌产品，每一件都必须单独符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》的规定要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书，否则作为无效投标处理。
★7、所有器材安全使用寿命不低于8年，且在出厂前在器材铭牌上方单独制作经采购方同意的器材报修二维码铭牌，否则作无效投标处理。

	（二）参数要求（图片为网上下载，仅作样式提示，具体要求以产品参数为准）

	1
	室外乒乓球桌
	
	1、外形尺寸（长×宽×高） ≥2740×1535×930mm。
2、主要承载立柱尺寸≥φ60mm×3mm。
3、主要承载横梁尺寸≥40mm×20mm×3mm。
4、安装方式：预埋式。
5、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂或其他更优质工艺。
6、乒乓球桌台面SMC材料，翻边高50mm,板面厚5mm，台板背面井字型结构加强筋.
7、支撑框架4纵4横结构连接；撑管采用30×20×2.0mm钢管；彩虹腿采用φ60mm×3mm焊管。
8、网架采用钢管与钢板拼焊而成。
9、棱边和棱角半径不小于3.0mm。
10、紧固件材质为不锈钢，具有防盗.防锈.防松功能，螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度，需专用工具方可拆卸。
注：第1-5项具体参数以投标品牌国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记信息为准，第6项具体参数以国家体育用品质量监督检验中心检测报告为准，其余以《响应偏离表》为准。
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分包四：
笼式多功能灯光球场2片，含围网、灯光、悬浮式拼装地板地面及运动器材等。
★（一）篮球场场地尺寸：2片篮球场,总体尺寸35米*37米，围网总长度≥144米，围网高度4米；悬浮式拼装地板总面积≥1295平方米，平均厚度≥17.5mm。场地合理配置2个出入门，出入门设计需采购人审核同意。  
★（二）投标围网（笼式足球场、笼式多功能场地等）须符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2024）”的有关要求，并提供国家体育用品质量检验检测中心出具的检验报告以及国家体育总局认可的权威检测机构相关证书（含有效期证书的确认函），否则作为无效投标处理。
★（三）投标悬浮式拼装地板检测符合“GB/T14833-2020标准”的有关要求，并提供第三方合法合规检测机构出具的检验报告，否则作为无效投标处理。
★（四）投标篮球架符合“室外健身器材的安全通用要求（GB19272-2024）”的有关要求或GB/T23176-2008《篮球架》的检验要求，并提供第三方合法合规检测机构出具的检验报告，否则作为无效投标处理。
（五）框架式场地围网系统：
★1.框架：围网主要承载立柱采用（Q235B材质）Ф76×3mm的优质钢管，立柱间隔≤3m，埋入地下深度400mm，地基尺寸400mm×400mm。主要承载立柱尺寸以国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记信息为依据，证书中所登记信息未明确标注主要承载立柱尺寸信息的视为负偏离。
★2.围网主要承载横梁采用（Q235B材质）Ф60×3mm的优质钢管，位于立柱顶端，横向与立柱连接，在不安装网片情况下，构建成独立框架结构。主要承载横梁尺寸以国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记信息为依据，证书中所登记信息未明确标注主要承载横梁尺寸信息的视为负偏离。
3.围网采用模块拼接式，围网总高度4000mm，现场立柱独立直埋或预埋后安装网片。
4.围网框架主要承载横梁采用（Q235B材质）Ф60×3mm或60×40×3mm的优质钢管。
5.所有管材表面须经过静电粉末喷塑处理，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变。
6.围网进出口为1.4m宽、2m高的双开式框架进出口，采用50×50×t 2.5mm的方管，全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠，风载荷标准值0.35Kn/m2。
★7.围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。
7.网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径Ф4.0mm, 采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径≥Ф3 mm，网孔50 mm，勾花网或链式网，受到撞击后可迅速恢复原形，并有效保护使用者在撞击围网时不受伤害；
8.网丝颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。
（六）篮球架：
1. 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座尺寸长x宽=2.0x1（m）。
2.球架立柱采用定制口150x150x4优质大圆角方管制作，圆角R30mm，造型美观，安全性高；
3.篮架伸臂采用δ3进口优质铁板在连续模中进行冲压成型，保持产品的美观性和统配性，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱底板采用优质精密铸钢件制作，造型美观大方，性能安全可靠。
4.篮架上拉杆采用Φ48×2圆管与后拉杆采用口50×40×3优质方管在特制弯管设备上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患。
5.球架底座轮廓采用δ3进口优质铁板在自动机器人线辅助冲压成型后再由全自动焊接线进行焊接。
6.为了增强球架的使用安全性，单只球架可放置配重物不少于510kg。
7.篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，能保证长年不生锈。
8.篮板。规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。
9.篮圈。篮圈采用φ19实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。
10.表面处理。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
（七）宣传标示牌： 
1.应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理。
2.每块场地1块宣传标示牌。内容包含：中国体育彩票公益金资助标识；产品名称、型号；简明的科学健身提示，功能介绍、使用方法，产品使用安全注意事项、必要的警示标志；产品供应商的全称、生产地址、安装日期、安全使用年限、执行标准，售后服务电话及督查电话，产品认证标志；管理维护单位及联系电话；报修二维码、联系人、联系方式等。应配备安全警示，应有禁止攀爬的警示语，安全出/入口的标示。内容须经采购人审核同意后方可制作。
（八）场地运动面层系统：悬浮式拼装地板。
★1.悬浮式拼装地板采用PP(聚丙烯)，无毒、无味、绿色环保。双层镂空设计，宽梁加大平面接触率，细腻磨砂防滑纹理，地板结构为25小块软连接结构设计，弹性可伸缩，防止气候变化导致地板热胀冷缩而产生的起鼓，断裂，立体多重固化结构、不变形、不脱扣。大尺寸板体，铺装效率高，更适用于大型场地，板体不搓动、不位移，场地更稳定。
2.地板规格要求：50×50cm，地板厚度不低于17.5mm。
3.依据GB/T14833-2020标准，冲击吸收（23℃±2℃）：20%-50%，垂直变形：≤3mm.
4.球反弹率：≥75%，撕裂强度：≥5kN/m。
5.依据GB/T14833-2020标准，甲醛：≤0.4mg/(m².h)，甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)，可溶性铅含量：≤50mg/kg，可溶性镉含量：≤10mg/kg，游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）≤0.2g /kg。
（九）配套灯光系统
1.单片场地，灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性。灯柱采用（Q235B材质）≥Ф114×3mm的优质钢管，6米高。
2.篮球场单片灯柱8根。所有灯柱每个灯头分别配套LED投光照明灯。灯柱采用预埋或直埋方式，预埋深度600mm，地基尺寸600×600mm。连片场地，相邻球场灯柱可单独设置或者混合使用，设置和混合使用方案须经采购方同意。
3.每块场地均需独立配备配电柜。配电柜及线路：电线（场内、场外RVV4平方线分别配备100米，灯柱内RVV2.5平方线），配三相63A漏电开关及双极15A空气开关，分组控制，分两个回路，使用一半灯照明时，相隔灯亮。带漏电保护（采用配电箱，开关、电线与电负荷相匹配）。所有电线均需用PVC管穿套后地埋，地埋深度不低于10cm，通过灯柱内与顶端的灯具连接，PVC管的连接处必须密封，严禁PVC套管及电线裸露在外。
4.灯具采用室外球场专用灯具。可30°角调节，最少具有3种及以上配光，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼，避免眩光。灯具采用LED光源，采用SMD封装模式，不可采用LED集成光源、COB光源。
5.单个灯具额定电压：220V-50/60HZ，功率：200W，额定电流：1A，光通量：≥24000lm，色温：5000-6000K。显色指数：Ra≥80，功率因数≥0.97；UGR≤30（提供相关检测报告，否则视为负偏离）。
6.灯具采用航空铝（海军铝）合金耐腐蚀性材料，并采用先进镀锌工艺处理。防护等级≥IP65，使用环境温度 （℃）： -20～+40 。灯具防腐等级达到WF2（提供检测报告，否则视为负偏离）。
7.灯具驱动采用优质电子器件，恒流电路设计技术；驱动电源带有防雷设计、具有过电流过电压保护、短路保护、抗浪涌、过温保护功能；驱动内部要采用灌胶工艺，防护等级达到IP66。
8.灯具内部需通过结构和材料双重减震，整体抗震性能良好。灯具经过振动测试，测试等级：IK08。（提供检测报告，否则视为负偏离）
★9.光源及灯具质保8年，禁止使用假冒伪劣产品，必须是原厂灯具，验收交付所使用的灯具必须与投标灯具一致，否则验收不合格，因此造成的损失由投标人承担。
三、付款方式
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
1、合同签订后自收到供应商发票之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款的30%作为预付款。
2、项目建成并验收合格，采购人自收到供应商发票之日起10个工作日内付至合同价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。
四、售后服务期限及地点
（一）售后服务期：8年（费用含在本次报价中，自安装调试验收合格之日起计算）。
（二）供货期： 30个日历天。
（三）实施地点：采购人指定。
五、其他要求
（一）项目实施方案、设备安装、调试要求
1.送至采购人指定地点并安装调试到位，必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将器材安装并调试至最佳状态。
2.器材无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3.货物为原厂商未启封全新包装，出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅，所有随设备的附件必须齐全。
4.根据投标人的实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求、项目验收方案等编制方案。
（二）验收
1.采购人按国家有关规定、规范以及招标文件、投标文件、技术资料、质量要求和双方签订的合同规定的条款组织验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
2.中标供应商根据招标要求进行产品的安装，在货物进场并安装调试完毕 15 日内，由采购人或采购人聘请技术专家或专业检测机构进行验收（验收内容包括但不限于器材质量、站点和器材信息是否已按要求录入省平台、编码是否已印制在告示牌和器材上并激活等其它采购人要求的内容），因此支出的相关费用（包括但不限于检测费用及出具质量检测报告费用）均由中标供应商承担。
（三）售后服务要求
1.提供售后服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系及拥有专业的维护队伍。
2.质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期满后可提供终身维修保养服务，只收取成本费用。
3.应针对本项目提供详细、明确、具体的日常维护和应急解决方案，应据自身的实际情况提供详细具体的售后服务方案。
（四）落实商品包装、快递包装政府采购需求标准
供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
（五）落实节能、环保产品政策
对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
（6） 采购本国产品的支持政策
1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]3.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6. 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（7） 注意事项
1.本项目对任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。报价内容包括: 货物本身价格、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗等相关工作、售后服务及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用。 
2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
备注：1.★部分为实质性要求，不接受负偏离。否则，作为无效标处理。
2.本项目所涉及的均为推荐品牌，中标人选投非推荐品牌的，需提供相关资料证明其技术性能及质量等级等于或高于推荐品牌。
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第五章  评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	中小（微）企业或残疾人福利性单位声明函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标报价
	符合相关规定

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。
（2） 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
分包一：
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 

	技术响应
	技术参数响应
	30.00分
	针对招标文件“第四章、采购需求”中的“二、采购清单及技术要求分包一”所列内容进行评分，投标人所投产品的技术性能、功能、参数、规格等能够完全满足招标文件要求的得基本分30分。每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止，本项最低得0分，最高得30分。
注：1、供应商针对本项评标内容在响应文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况；2、采购需求中国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记的内容，以证书登记信息为准，其余需要提供证明材料的以证明材料为准；3、采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在技术要求响应及偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。4、★号部分为实质性相应不接受负偏离，否则作无效投标处理，认定内容均以国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记为准。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00分
	投标人具有类似业绩的，每有一个得2分，最高得6分。（业绩须同时提供项目中标通知书、合同和甲方出具的验收合格材料复印件加盖公章，且业绩合同中主要内容、标的、金额等清晰可见，否则该业绩不得分）。

	
	企业荣誉、证书及综合实力
	4.00分
	1、投标产品提供有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每有一个得1分，最高得3分。
2、投标产品获得中国绿色材料标志授权使用证书的得1分。 
以上提供相关证书材料原件扫描件加盖公章，未提供不得分。

	
	节能环保
	2.00分
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分； 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。

	项目实施方案
	项目实施方案
	9.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供项目实施方案，包括实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求、项目验收方案等进行打分，工作内容符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定、项目实施运行机制健全且优于采购需求的得9分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得6分；有项目实施方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得3分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。

	
	管理力量、技术人员安排
	6.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供拟投入本项目人员管理及人员配备情况和使用计划进行打分。人员安排充足且合理、管理机构健全程度高、技术人员综合能力强、项目安装期仓储和车辆调度效率高的得6分；人员安排充足、管理机构健全、技术人员配置一般、有安装期暂存点的得3分；人员安排一般、管理机构不全、技术人员配置不到位、项目安装期无暂存点的得1分。本项最高得6分，没有内容的不得分。

	
	应急响应方案
	5.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供应急响应方案，投标人在运输，安装和交付使用后，可能发生的紧急情况具有完善的应急响应方案，投标人须详尽的列明不可预见的情况并提供针对此情况发生后的响应方案，评委会根据采购需求对投标人所投方案内容进行打分，应急响应方案健全且优于采购需求的得5分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得3分；有应急响应方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得1分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。

	其他
	售后服务
	8.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求制定售后服务方案：具有完善的售后服务管理体系，提供包含服务范围、响应时间以及质保期满后主要产品、配件优惠方案、完整的售后服务方案、地面处理建议方案等。方案详细、响应及时、服务体系完整的得8分；方案详细、服务范围广泛、响应虽有滞后性，服务体系完整，但能基本确保稳定运行的得4分；方案粗略、服务范围狭窄、响应滞后、服务体系虽完整，但缺乏有效保障稳定运行的措施的得1分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。



分包二：
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 

	技术响应
	技术参数响应
	30.00分
	针对招标文件“第四章、采购需求”中的“二、采购清单及技术要求分包二”所列内容进行评分，投标人所投产品的技术性能、功能、参数、规格等能够完全满足招标文件要求的得基本分30分。每有一项负偏离扣 2 分，扣完为止，本项最低得0分，最高得30分。
注：1、供应商针对本项评标内容在响应文件《响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况；2、采购需求中国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记的内容，以证书登记信息为准，其余需要提供证明材料的以证明材料为准；3、采购需求中未要求提供证明材料的，以《响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。4、★号部分为实质性相应不接受负偏离，否则作无效投标处理，认定内容均以国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记为准。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00分
	投标人具有类似业绩的，每有一个得2分，最高得6分。（业绩须同时提供项目中标通知书、合同和甲方出具的验收合格材料复印件加盖公章，且业绩合同中主要内容、标的、金额等清晰可见，否则该业绩不得分）。

	
	企业荣誉、证书及综合实力
	4.00分
	1、投标产品提供有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得每有一个得1分，最高得3分。
2、投标产品获得中国绿色材料标志授权使用证书的得1分。 
以上提供相关证书材料原件扫描件加盖公章，未提供不得分。

	
	节能环保
	2.00分
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分； 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。

	项目实施方案
	项目实施方案
	9.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供项目实施方案，包括实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求、项目验收方案等进行打分，工作内容符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定、项目实施运行机制健全且优于采购需求的得9分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得6分；有项目实施方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得3分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。

	
	管理力量、技术人员安排
	6.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供拟投入本项目人员管理及人员配备情况和使用计划进行打分。人员安排充足且合理、管理机构健全程度高、技术人员综合能力强、项目安装期仓储和车辆调度效率高的得6分；人员安排充足、管理机构健全、技术人员配置一般、有安装期暂存点的得3分；人员安排一般、管理机构不全、技术人员配置不到位、项目安装期无暂存点的得1分。本项最高得6分，没有内容的不得分。

	
	应急响应方案
	5.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供应急响应方案，投标人在运输，安装和交付使用后，可能发生的紧急情况具有完善的应急响应方案，投标人须详尽的列明不可预见的情况并提供针对此情况发生后的响应方案，评委会根据采购需求对投标人所投方案内容进行打分，应急响应方案健全且优于采购需求的得5分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得3分；有应急响应方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得1分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。

	其他
	售后服务
	8.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求制定售后服务方案：具有完善的售后服务管理体系，提供包含服务范围、响应时间以及质保期满后主要产品、配件优惠方案、完整的售后服务方案、地面处理建议方案等。方案详细、响应及时、服务体系完整的得8分；方案详细、服务范围广泛、响应虽有滞后性，服务体系完整，但能基本确保稳定运行的得4分；方案粗略、服务范围狭窄、响应滞后、服务体系虽完整，但缺乏有效保障稳定运行的措施的得1分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。



分包三：
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 

	技术响应
	技术参数响应
	30.00分
	针对招标文件“第四章、采购需求”中的“二、采购清单及技术要求分包三”所列内容进行评分，投标人所投产品的技术性能、功能、参数、规格等能够完全满足招标文件要求的得基本分30分。每有一项负偏离扣 2 分，扣完为止，本项最低得0分，最高得30分。
注：1、供应商针对本项评标内容在响应文件《响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况；2、采购需求中国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记的内容，以证书登记信息为准，其余需要提供证明材料的以证明材料为准；3、采购需求中未要求提供证明材料的，以《响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。4、★号部分为实质性相应不接受负偏离，否则作无效投标处理，认定内容均以国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记为准。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00分
	投标人具有类似业绩的，每有一个得2分，最高得6分。（业绩须同时提供项目中标通知书、合同和甲方出具的验收合格材料复印件加盖公章，且业绩合同中主要内容、标的、金额等清晰可见，否则该业绩不得分）。

	
	企业荣誉、证书及综合实力
	4.00分
	1、投标产品提供有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得每有一个得1分，最高得3分。
2、投标产品获得中国绿色材料标志授权使用证书的得1分。 
以上提供相关证书材料原件扫描件加盖公章，未提供不得分。

	
	节能环保
	2.00分
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分； 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。

	项目实施方案
	项目实施方案
	9.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供项目实施方案，包括实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求、项目验收方案等进行打分，工作内容符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定、项目实施运行机制健全且优于采购需求的得9分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得6分；有项目实施方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得3分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。

	
	管理力量、技术人员安排
	6.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供拟投入本项目人员管理及人员配备情况和使用计划进行打分。人员安排充足且合理、管理机构健全程度高、技术人员综合能力强、项目安装期仓储和车辆调度效率高的得6分；人员安排充足、管理机构健全、技术人员配置一般、有安装期暂存点的得3分；人员安排一般、管理机构不全、技术人员配置不到位、项目安装期无暂存点的得1分。本项最高得6分，没有内容的不得分。

	
	应急响应方案
	5.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供应急响应方案，投标人在运输，安装和交付使用后，可能发生的紧急情况具有完善的应急响应方案，投标人须详尽的列明不可预见的情况并提供针对此情况发生后的响应方案，评委会根据采购需求对投标人所投方案内容进行打分，应急响应方案健全且优于采购需求的得5分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得3分；有应急响应方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得1分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。

	其他
	售后服务
	8.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求制定售后服务方案：具有完善的售后服务管理体系，提供包含服务范围、响应时间以及质保期满后主要产品、配件优惠方案、完整的售后服务方案、地面处理建议方案等。方案详细、响应及时、服务体系完整的得8分；方案详细、服务范围广泛、响应虽有滞后性，服务体系完整，但能基本确保稳定运行的得4分；方案粗略、服务范围狭窄、响应滞后、服务体系虽完整，但缺乏有效保障稳定运行的措施的得1分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。



分包四：
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 

	技术响应
	技术参数响应
	30.00分
	针对招标文件“第四章、采购需求”中的“二、采购清单及技术要求分包四”所列内容进行评分，投标人所投产品的技术性能、功能、参数、规格等能够完全满足招标文件要求的得基本分30分。每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止，本项最低得0分，最高得30分。
注：1、供应商针对本项评标内容在响应文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况；2、采购需求中国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记的内容，以证书登记信息为准，其余需要提供证明材料的以证明材料为准；3、采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在技术要求响应及偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。4、★号部分为实质性相应不接受负偏离，否则作无效投标处理，认定内容均以国家体育总局认可的权威检测机构相关证书登记为准。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00分
	投标人具有类似业绩的，每有一个得2分，最高得6分。（业绩须同时提供项目中标通知书、合同和甲方出具的验收合格材料复印件加盖公章，且业绩合同中主要内容、标的、金额等清晰可见，否则该业绩不得分）。

	
	企业荣誉、证书及综合实力
	4.00分
	1、投标产品提供有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每有一个得1分，最高得3分。
2、投标产品获得中国绿色材料标志授权使用证书的得1分。 
以上提供相关证书材料原件扫描件加盖公章，未提供不得分。

	
	节能环保
	2.00分
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分； 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。

	项目实施方案
	项目实施方案
	9.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供项目实施方案，包括实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求、项目验收方案等进行打分，工作内容符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定、项目实施运行机制健全且优于采购需求的得9分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得6分；有项目实施方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得3分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。

	
	管理力量、技术人员安排
	6.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供拟投入本项目人员管理及人员配备情况和使用计划进行打分。人员安排充足且合理、管理机构健全程度高、技术人员综合能力强、项目安装期仓储和车辆调度效率高的得6分；人员安排充足、管理机构健全、技术人员配置一般、有安装期暂存点的得3分；人员安排一般、管理机构不全、技术人员配置不到位、项目安装期无暂存点的得1分。本项最高得6分，没有内容的不得分。

	
	应急响应方案
	5.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求提供应急响应方案，投标人在运输，安装和交付使用后，可能发生的紧急情况具有完善的应急响应方案，投标人须详尽的列明不可预见的情况并提供针对此情况发生后的响应方案，评委会根据采购需求对投标人所投方案内容进行打分，应急响应方案健全且优于采购需求的得5分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得3分；有应急响应方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得1分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。

	其他
	售后服务
	8.00分
	供应商根据招标文件“第四章、采购需求-五、其他要求制定售后服务方案：具有完善的售后服务管理体系，提供包含服务范围、响应时间以及质保期满后主要产品、配件优惠方案、完整的售后服务方案、地面处理建议方案等。方案详细、响应及时、服务体系完整的得8分；方案详细、服务范围广泛、响应虽有滞后性，服务体系完整，但能基本确保稳定运行的得4分；方案粗略、服务范围狭窄、响应滞后、服务体系虽完整，但缺乏有效保障稳定运行的措施的得1分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。



（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2（1）、3、4  
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予/ %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”“采购需求”相关内容为准。）
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）招标人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
4.采购本国产品的支持政策
（一）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（二）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（三）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（四）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（五）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（六）投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（七）评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Toc20454]

第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、投标声明及承诺函
二、投标人基本情况
三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）
四、法定代表人身份证明或授权委托书
五、开标一览表
六、投标报价明细表
七、中小（微）企业声明函
八、技术要求响应及偏离表
九、项目组成员
十、企业业绩
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标所需其他材料
[bookmark: _Toc23838]
一、投标声明及承诺函
            （采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	提供营业执照等证明材料







三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供。
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。


四、法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
法人联系电话：（手机）                          
特此证明。
（法定代表人出席投标的提供，未出席的可不提供。附法定代表人居民身份证。）


    法定代表人（签字或盖章）：                            

年   月    日   






投标人名称：（加盖CA电子公章）                                      
年   月    日 


2.法定授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为JSZC-321300-SQCY-G2026-0002的宿迁市2026年（省体育局资助）全民健身器材采购项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（签字或盖章）：                          
被授权人（签字或盖章）：                            
      单位地址：                                        
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                            




（附法定代表人居民身份证及被授权人居民身份证）
五、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称
项目名称：宿迁市2026年（省体育局资助）全民健身器材采购项目
招标编号：JSZC-321300-SQCY-G2026-0002
	标题
	内容

	报价（小写）                           
	                  元

	报价（大写）    
	金额大写（人民币：元）




日期：       年   月   日
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六、投标报价明细表

	序号
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	标的名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：    ）
	

	注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。



备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物、服务（包含服务过程中的一切费用）、价格，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2.“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“报价”数额一致。














七、中小（微）企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 标的名称          ，属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
5.标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
企业名称：（加盖CA电子公章）
                                           日  期：       年___月___日
中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：


八、技术要求响应及偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离内容及说明（正偏离、负偏离、无偏离）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：1.针对采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术要求响应及偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。
3.供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
4.行数不够，可自行添加。

九、项目组人员
项目组成员一览表
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc28140]注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）             提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）            ，生产厂为（厂名）2            ，厂址为（生产厂址）            。（产品名称1）            的中国境内生产的组件成本占比≥            （规定比例）3。（产品名称1）          的（关键组件）4            在中国境内生产。（产品名称1）的        （关键工序）5            在中国境内完成。
2.（产品名称2）            ，生产厂为（厂名）2            ，厂址为（生产厂址）            。（产品名称2）            的中国境内生产的组件成本占比≥            （规定比例）3。（产品名称2）         的（关键组件）4            在中国境内生产。（产品名称2）的        （关键工序）5            在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月    日
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。




[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374]
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十二、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。






























质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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