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第一章  投标邀请
受 镇江市扬中生态环境局的委托，就[镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目]([(JSZC-321182-JJGS-G2026-0012)])项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
 镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府网”http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载招标文件，并于2026年9月2日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]1.项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0012；
2.项目名称：镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目；
3.预算金额：260万元；
4.本项目 设定 最高限价，最高限价为254.766万元；
5.需求(简介)：镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新。（详细内容见本招标文件第四章）；
6.合同履行期限：工期120日历天内，完成供货、安装调试并投入试运行。
7. 本项目是否仅面向中小微企业：是□  否☑；
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府法》第二十二条规定，并提供下列材料：
A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如投标人为事业单位，请提供事业单位法人证书）；
B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府专业担保机构出具的投标担保函】；
C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力{提供投标单位相关信息一览表（见投标文件格式）；
D.提供参加本次政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见投标函第7条）；
E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府活动成本减轻政府投标人负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，投标人可选择提供资格承诺函（见投标文件格式），在投标文件中无需再提供与第B至第E项相关的证明材料即可参加活动。
②投标人可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。
③投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府政策需满足的资格要求：
①无；
②依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
4.本项目 不接受 联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起至提交投标文件截止时间之日止。
2.方式：在“江苏政府网”自行免费下载招标文件。
（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login;或进入扬中政府网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。
（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。
3.“CA数字证书”的获取
投标人需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及投标人操作手册扬中政府（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府客户端》。
4.招标文件(后缀名为“. kedt”)、投标人操作手册及政府客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府客户端工具也可通过扬中政府网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府客户端》进行下载。
5.代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。
6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026年9月 2日 14点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府交易系统网上开标大厅。
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）投标文件递交截止时间后，招标人或代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1.现场勘察：
（1）招标人不组织现场踏勘，投标人可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便投标人自行查明或核实有关编制磋商响应文件和签订合同所必需的资料。
（2）现场踏勘期间，投标人承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，招标人均不负责。
2.本项目需要落实的政府政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府支持中小企业力度的通知》（财库【2023】19号）、残疾人福利性单位政策、监狱企业发展政策（具体表述详见文件）。
7、 本次招标联系方式
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称： 镇江市扬中生态环境局
地址：镇江市扬中市三茅街道江洲西路195-18号
联系人：蒋翔宇
联系方式：13921568539
2.代理机构信息
名称：江苏金居工程项目管理有限公司
地址：扬中市中电大道688号浩云湾27幢04室
联系人：张梦雅
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：19814712528
八、其他
1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府网”、“扬中政府网”发布的更正公告。
2. 本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律及政策功能
本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.1支持中小企业发展
3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府活动中视同中小企业。
3.1.2在政府活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
3.1.2.1在货物项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
3.1.2.2在工程项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
3.1.2.3在服务项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]3.1.3根据《政府促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府货物或服务项目，以及预留份额政府货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
3.1.4根据《财政部 司法部关于政府支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.2强制信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
3.3支持绿色发展
3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先或强制。
[bookmark: _Hlk132634610]3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府需求标准（试行）》、 《快递包装政府需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
3.3.3纳入政府管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
3.3.4招标人数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府需求标准（试行）》实施相关活动。
3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜详见江苏政府采购网站“政采贷”栏目。
3.5支持创新发展
3.5.1招标人优先被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
3.7招标人数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府需求标准（试行）》实施相关活动。
   3.8根据国家扶持中小企业的有关政策，组织方负责代理的项目中标（成交）企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标（成交）通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府”网站。
3.9本项目实施本国产品标准及相关政策【《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)】
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“评标方法及评标标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.10本次招标及由本次产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
3.11投标人一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏金居工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标不收取标书工本费。
4.3招标代理费收费标准：招标代理费参照苏政采协〔2024〕20号文件计取，按差额定率分档累进费率法计算，不满5000元按5000元收取。
4.4招标代理费收取方式：由中标人支付。本项目代理服务费已纳入项目成本测算，中标人投标报价时应综合考虑，招标人不再另行承担。
由中标人领取中标通知书时一次性付清；中标人如果未按规定缴纳上述费用，招标人或代理机构保留诉讼的权利。中标人需要开代理费发票的，需由中标人缴纳费用后，代理机构将发票开具给中标人。
4.5 本次采购代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。
付款账户如下：
单位名称：江苏金居工程项目管理有限公司
统一代码：91321182567838330L
营业地址：扬中市三茅街道浩云湾27幢04室
账号：10333001040629988
开户银行：中国农业银行扬中市支行
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）招标需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的澄清和修改
8.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
8.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由招标人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
8.3 招标人或者代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府网”、“扬中政府网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
8.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
8.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为招标人或代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，招标人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 招标人或代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1招标人或代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
   22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。
26.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.10投标文件含有人不能接受的附加条件的。
26.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三
家的。
26.2.2出现影响公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府相关规定执行。
26.4评审注意事项
评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求:
(1) 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 代理机构将在“江苏政府网”、“扬中政府网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的文件的，可以对文件提出质疑。
28.2投标人认为文件、过程和结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的文件提出质疑的，为收到文件之日或者文件公告期限届满之日；
28.2.2对过程提出质疑的，为各程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一程序环节提出多次质疑的，代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4投标人（含潜在投标人）对方式、招标文件中需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（招标人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或代理机构有权依据政府的有关规定，报请政府监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242]32、政府履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅江苏政府采购网站“政采贷”栏目。




第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
合同编号：YZCJJ2026-0xx合同备案章



扬中市政府采购合同
项目名称：                                 
项目编号：                                  
招标人：                                  
中标单位：                                    
江苏金居工程项目管理有限公司
二○二六年  月    日

项目名称：镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目
项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0012    
甲方：（买方） 镇江市扬中生态环境局
乙方：（卖方）________
   甲、乙双方根据 镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目（项目编号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0012）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目；
1.2标的质量：合格；
1.3 标的数量（规模）：具体详见需求；
1.4 履行时间（期限）：        ；
1.5 履行地点：扬中市；
1.6质保期限：自设备验收之日起    年；
1.7履行方式：详见合同、招标文件、投标文件等。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆
（_______________元）人民币或其他币种。
2.2报价应包括全部设备、辅助材料、备品、备件、调试、验收、人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
三、质量保证
3.1乙方所提供的货物必须完全符合相关质量标准，经正确安装，正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内应具有预期的性能。
3.2乙方在所供货物最终验收后提供   年的免费质量保证，在质量保证期内，乙方履行保修义务并免收材料和人工等一切费用，由于乙方原因产生的任何不足或故障，由乙方负责完善相关内容，乙方提供终身维修服务。
3.3设备的的质量保证期从设备安装调试后无质量问题能够正常使用，双方签订安装验收报告单后开始计算。
3.4在设备整个使用期，乙方应确保设备正常使用。在接到甲方维修请求后，应及时派人到达现场实施维修排除故障，最长周期不得超过48小时。
3.5乙方应对甲方操作人员提供免费操作和维修培训，要求能够对设备进行熟练的操作,能排除一般性故障,能够完成设备的日常维护和保养，并提供必要的操作手册和维修资料，培训期间的相关费用由乙方承担。
四、技术资料
4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料，包括但不限于提供货物时必须提供设备的合格证、检测报告、原材料出厂证明以及使用及维修所需的全部技术资料。
4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.3乙方提供销售的设备（包括零部件、附件、备品备件），必须符合中华人民共和国有关法律、法规，符合本行业同类产品的一般标准。经甲乙双方认可修改的相关产品规格与标准同等有效。
4.4甲方对设备规格型号有异议的应在收货后3日内以书面形式向供方提出，未提出视为认同。
五、知识产权、产权担保
5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。
5.2 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
☑本项目不收取履约保证金。
□本项目中标投标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标投标人自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。  
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.2预付款支付：乙方（需要/不需要）甲方支付预付款。
需要甲方支付预付款：甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内，付至合同价的30%（预付款金额为       元），设备通过甲方初步验收且数据获得上级部门认可后付至已供货设备总价的70%；通过终验后甲方支付合同余款。
不需要甲方支付预付款：设备通过甲方初步验收且数据获得上级部门认可后付至已供货设备总价的70%；通过终验后甲方支付合同余款。
8.4乙方应当自合同签订之日起按约定开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内完成支付。因乙方未开具发票导致甲方未及时完成支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。
甲方开票信息： 
名称: 
纳税号: 
单位银行账号户名: 
开户行: 
账号: 
单位地址: 
项目负责 联系人: 
联系电话: 
乙方开票信息： 
名称: 
纳税号: 
单位银行账号户名: 
开户行: 
账号: 
单位地址: 
联系电话: 
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、货物的包装、发运及运输
10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理，乙方须无条件更换设备直至验收合格，期间，给甲方造成的损失，由乙方全部承担。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、违约责任
12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值百分之一的违约金。
12.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
12.3 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合
同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的
证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续
履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协
议。
15.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请
求并应签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。
15.3甲方招标文件、乙方投标文件、会议记录均为本合同的组成部分，具
有同等法律效力。
15.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府
代理机构须将合同报政府监督管理部门备案，加盖“扬中市政府备案章”。
15.5本合同一式陆份，甲方、乙方各执2份、政府代理机构、政府监督管
理部门各执1份。
甲方：（盖章）　　　　   　　      乙方：（盖章）
代表：（签字）　　　　   　　      代表：（签字）
地址：                             地址：
签约日期： 年 月 日                签约日期： 年 月 日

代理（加盖公章）： 
代表：（签字）　
地址：             
签约日期： 年 月 日           








第四章 招标需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281]项目属性:货物类项目。
[bookmark: _Toc29535]一、项目要求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]根据工作需要，现对扬中监测站、扬中第一中学两处省控空气自动监测站点进行设备更新，主要包括（但不限于）SO2分析仪、NO-NO2-NOx分析仪、O3分析仪、CO分析、PM10分析仪、PM2.5分析仪等设备采购。
二、采购清单
	序号
	名称
	数量（套）
	备注
	是否为核心产品
	最终实际供货数量以招标人需要为准

	1
	SO2分析仪
	2
	包括（但不限于）采样组件、原厂校准
	
	

	2
	NO-NO2-NOx分析仪
	2
	包括（但不限于）钼炉转换装置、采样组件
	
	

	3
	O3分析仪
	2
	包括（但不限于）紫外光度计、采样组件
	核心产品
	

	4
	CO分析仪
	2
	包括（但不限于）红外检测器、采样组件
	
	

	5
	PM2.5分析仪
	2
	包括（但不限于）切割器、采样组件、原厂安装调试，单台可同时输出监测数据
	核心产品
	

	6
	PM10分析仪
	2
	包括（但不限于）切割器、采样组件、原厂安装调试，单台可同时输出监测数据
	
	

	7
	动态校准仪
	2
	包括（但不限于）紫外光度计、动态稀释系统
	
	

	8
	零气发生器
	2
	包括（但不限于）活性炭、分子筛、除烃装置
	
	

	9
	气象五参数
	2
	免维护，包括（但不限于）风速、风向、温度、湿度、气压传感器，含三脚架等辅助设施
	
	

	10
	机柜
	2
	每套包括（但不限于）3组专用机柜，适配监测仪器安装，含散热、配电系统
	
	

	11
	UPS
	1
	在线式UPS，包括（但不限于）电池组，保障仪器断电后持续运行
	
	

	12
	稳压电源
	2
	交流稳压电源，适配仪器电压稳定需求
	
	

	13
	工控机及软件
	2
	包括（但不限于）工控机、显示器、数据采集软件、数据传输模块
	
	

	14
	采样系统
	2
	包括（但不限于）采样总管、PM2.5/PM10切割器、采样管路、弯头、接头、保温伴热系统
	
	

	15
	VPN设备
	2
	工业级VPN，含防火墙、数据加密传输功能
	
	

	16
	标气（8L）
	2
	每站包括（但不限于）SO2、NOx、CO标准气体各2瓶，含配套减压阀、流量计
	
	

	17
	颗粒物比对
	2
	包括（但不限于）第三方参比方法比对测试、数据校准、报告编制
	
	

	18
	系统集成
	1
	包括（但不限于）现场勘查、配套辅材、设备安装、采样管路敷设、气密性检查、整机联动调试、数采系统配置
	
	

	19
	数据联网对接
	1
	生态环境上级部门数据联网对接
	
	

	20
	异地试运行服务
	1
	按照省厅文件要求，设备采买后须送至南京比对场地测试运行。包含但不限于场地租赁、技术人员服务、专用测试耗材（泵膜、滤膜、纸带、过滤器、刮片等）等。
	
	

	21
	运维服务
	1
	质保期内，需季度巡查，工程师驻场操作培训、仪器校准、故障维修、数据联调保障等。
	
	


注：使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
三、建设依据及技术参数
（一）建设依据
投标人所提供的各相应产品的技术参数、所提供的安装、调试、试运行、验收等配套技术服务应符合以下文件的有关规定。
（1）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）
（2）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）
（3）《环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法HJ 653—2021》
（4）环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范(HJ 655-2013）
（二）技术参数说明
本招标文件中带“▲”的条款为本项目重要的技术要求项，对项目实施效果存在重大影响，投标人须按要求提供相应的说明和技术文件，确保项目有效实施。
1、总体要求
①投标人所提供产品的技术参数、所提供的安装、调试、试运行、验收等配套技术服务应符合《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ654-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）、环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法(HJ653-2013)、环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范(HJ 655-2013）的有关规定。
②投标人应提供品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备；主要监测仪器SO2分析仪、NO-NO2-NOx分析仪、O3分析仪、CO分析、PM10分析仪、PM2.5分析仪须有原厂家的质量合格证明和关于本项目的原厂保修证明文件（原厂保修证明文件需在投标文件中体现）；提供原厂配套的配件。设备的性能应达到或优于本招标书所列的指标。
③各监测仪器掉电后，能自动保存数据：恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。
④投标人需按统一的数据传输协议将设备监测数据以及状态参数无缝接入本项目“江苏省数据处理及应用平台”。提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于采购人对数据库软件的二次开发和利用。
2、仪器技术参数
2.1 SO2分析仪
1）分析方法：脉冲紫外荧光法（或紫外荧光法）；
2）量程：0-500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换，用户自定义功能；
3）单位：ppb, ppm, 或 µg/m3, mg/m3（用户可选）；
4）零点噪声：≤0.1ppb；
5）量程噪声：≤1.5ppb；
6）最低检测限：≤0.1ppb；
7）示值误差：≤±0.2%F.S；
8）量程精密度：20%量程精密度≤1.5ppb，80%量程精密度≤1.5ppb；
9）零漂（24小时）：≤±0.5ppb；
10）跨漂（24小时）：20%量程漂移≤±1.5ppb，80%量程漂移≤±5.0ppb；
11）响应时间：≤110s；
12）电压稳定性：≤±1.0%F.S；
13）流量稳定性：≤±2.0%；
14）干扰成分影响：≤±0.2%F.S.（H2O）、≤±0.2%F.S.（甲苯）；
15）环境温度变化影响：＜0.2ppb/℃；
16）数据存储能力：用闪存增强数据存储性能，可存储10年以上历史数据；
17）模拟输出：3路，多种模拟输出，0-1/2/5/10V、0-20mA或4-20mA；
18）数字输出：2个RS232或RS485数字接口；
19）接口：以太网接口及USB接口；
20）零跨阀：内置，支持远程自动零满校准和检查功能；
21）运行环境：0℃-40℃；
22）要求仪器稳定可靠、精度高，同时通过中国环境保护产品认证（CCEP）和生态环境部（原环境保护部）监测仪器设备质量监督检验中心的适用性测试。
2.2 NO-NO2-NOx分析仪
1）分析方法：化学发光法；
2）量程：0-500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换，用户自定义功能；
3）单位：ppb, ppm, 或 µg/m3, mg/m3（用户可选）；
4）零点噪声：≤0.2ppb；
5）量程噪声：≤1.5ppb；
6）最低检测限：≤0.5ppb；
7）示值误差：≤±0.3% F.S；
8）量程精密度：20%量程精密度≤2.0ppb，80%量程精密度≤2.0ppb；
9）零漂（24小时）：≤±0.3ppb；
10）跨漂（24小时）：20%量程漂移≤±2ppb，80%量程漂移≤±10ppb；
11）响应时间：≤30s；
12）电压稳定性：≤±1.0%F.S；
13）流量稳定性：≤±1.1%；
14）干扰成分影响：＜±0.1%F.S.（H2O）、＜±0.05%F.S.（NH3）、＜±0.02%F.S.（O3）、＜±0.02%F.S.（SO2）；
15）环境温度变化影响：≤0.5ppb/℃；
16）钼炉转化效率：≥98.5%；
17）数据存储能力：用闪存增强数据存储性能，可存储10年以上历史数据；
18）模拟输出：3路，多种模拟输出，0-1/2/5/10V、0-20mA或4-20mA
19）数字输出：2个RS232或RS485数字接口
20）接口：以太网接口及USB接口
21）零跨阀：内置，支持远程自动零满校准和检查功能
22）运行环境：0℃-40℃
23）要求仪器稳定可靠、精度高，同时通过中国环境保护产品认证（CCEP）和生态环境部（原环境保护部）监测仪器设备质量监督检验中心的适用性测试。
2.3 O3分析仪
1）分析方法：紫外光度法（或者紫外吸收法）；
2）量程：(0-500)ppb或更多可选量程，具有量程自动切换，用户自定义功能；
3）单位：ppb, ppm, 或 µg/m3, mg/m3（用户可选）；
▲4）双光池检测技术，实现真正意义上的实时测量（提供省级计量院出具的证明材料复印件）；
▲5）零点噪声：≤0.1ppb；
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]6）量程噪声：≤1.0ppb；
7）最低检测限：≤0.3ppb；
8）示值误差：≤±0.3% F.S；
▲9）量程精密度：20%量程精密度≤0.6ppb，80%量程精密度≤0.4ppb；
▲10）零漂（24小时）：≤±0.3ppb；
11）跨漂（24小时）：20%量程漂移≤±1.5ppb，80%量程漂移≤±2.0ppb；
▲12）响应时间：≤65s；
13）电压稳定性：≤±0.4%F.S；
14）流量稳定性：≤±2.5%；
15）干扰成分影响：≤±0.2%F.S.（H2O）、≤±0.1%F.S.（甲苯）、≤±0.2%F.S.（SO2）、≤±0.1%F.S.（NO/NO2）；
16）环境温度变化影响：≤1.0ppb/℃；
17）数据存储能力：用闪存增强数据存储性能,可存储10年以上历史数据；
18）模拟输出：3路，多种模拟输出，0-1/2/5/10V、0-20mA或4-20mA；
19）数字输出：2个RS232或RS485数字接口；
20）接口：以太网接口及USB接口；
21）零跨阀：内置，支持远程自动零满校准和检查功能；
22）运行环境：0℃-40℃；
23）要求仪器稳定可靠、精度高，同时通过中国环境保护产品认证（CCEP）和生态环境部（原环境保护部）监测仪器设备质量监督检验中心的适用性测试。
注：以上技术参数在测试报告中若有检测结果，须提供有效期内环保部环境监测仪器质量监督监测中心出具的合格检测报告结果作为响应评审依据。
2.4、CO分析仪
1）分析方法：气体过滤相关法（或者气体滤波相关红外吸收法）；
2）量程：0-50ppm或更多可选量程，具有量程自动切换，用户自定义功能；
3）单位：ppm或mg/m3可选；
4）零点噪声：≤0.01ppm；
5）量程噪声：≤0.05ppm；
6）最低检测限：≤0.01ppm；
7）示值误差：≤±0.3%F.S；
8）量程精密度：20%量程精密度≤0.02ppm，80%量程精密度≤0.03ppm；
9）零漂（24小时）：≤±0.1ppm；
10）跨漂（24小时）：20%量程漂移≤±0.1ppm，80%量程漂移≤±0.5ppm；
11）响应时间：≤105s；
12）电压稳定性：≤±0.1%F.S；
13）流量稳定性：≤±2.0%；
14）干扰成分影响：≤±0.1%F.S.（H2O）、≤±0.01%F.S.（CO2）；
15）环境温度变化影响：≤0.05ppm/℃；
16）数据存储能力：用闪存增强数据存储性能，可存储10年以上历史数据；
17）模拟输出：3路，多种模拟输出，0-1/2/5/10V、0-20mA或4-20mA
18）数字输出：2个RS232或RS485数字接口
19）接口：以太网接口及USB接口
20）零跨阀：内置，支持远程自动零满校准和检查功能
21）运行环境：0℃-40℃
22）要求仪器稳定可靠、精度高，同时通过中国环境保护产品认证（CCEP）和生态环境部（原环境保护部）监测仪器设备质量监督检验中心的适用性测试。
2.5、PM2.5 分析仪
▲1）分析方法：β射线吸收法+光散射法双检测技术，采用同位采样测量结构，采样和测量区域位于同一位置。（提供环保部环境监测仪器质量监督监测中心出具的适用性检测报告作为证明材料）
▲2）PM2.5切割器：50%切割粒径（Da50）：2.5±0.1μm；捕集效率的几何标准偏差：δg=1.5±0.1。（提供环保部环境监测仪器质量监督监测中心出具的适用性检测报告中的数据作为证明材料）
3）检测器：闪烁光电倍增管。
4）测量范围：0~1000μg/m3或0~10000μg/m3。
5）最小显示单位：0.1μg/m3。
6）采样流量：16.67 L/min。
7）流量测试：平均流量偏差≤±0.5%；流量相对标准偏差≤0.5%；平均流量示值误差≤0.5%。
▲8）采样滤纸带:每卷可采斑点数不少于1500个，支持超过1年使用时间。
9） 检出限：≤1.2μg/m3（24h）。
10） 校准膜示值误差：≤±1.2%。
▲11）数据输出速率：每1秒。（提供仪器彩页或说明书描述作为证明材料）
▲12）长期平均值：60-3600秒。（提供仪器彩页或说明书描述作为证明材料）
13） 平行性：≤8%。
14） 数据记录存储器的容量：不小于16G。
15） 操作界面：彩色触摸屏显示，具有中英文两种可切换的操作界面，具有远程操作软件可进行远程控制。
16） 外部连接端口：至少1个RS-232/485端口、至少3个USB端口、至少1个以太网端口，至少6个模拟电流输出。
17）通讯协议：支持Streaming、MODBUS、VCN协议。
2.6、PM10 分析仪
▲1）分析方法：β射线吸收法加光散射法双检测技术，采用同位采样测量结构，采样和测量区域位于同一位置。（提供环保部环境监测仪器质量监督监测中心出具的适用性检测报告作为证明材料）
2） 检测器：闪烁光电倍增管。
3） 测量范围：0~1000μg/m3或0~10000μg/m3。
4）最小显示单位：0.1μg/m3。
5）采样流量：16.67 L/min。
6）流量测试：平均流量偏差≤±0.5%；流量相对标准偏差≤0.5%；平均流量示值误差≤0.5%。
▲7）采样滤纸带：每卷可采斑点数不少于1500个，支持超过1年使用时间。
8）检出限：≤1.2μg/m3（24h）。
9）校准膜示值误差：≤±1.2%。
▲10）数据输出速率：每1秒。（提供仪器彩页或说明书描述作为证明材料）
▲11）长期平均值：60-3600秒。（提供仪器彩页或说明书描述作为证明材料）
12）平行性：≤5%。
13）数据记录存储器的容量：不小于16G。
14）操作界面：彩色触摸屏显示，具有中英文两种可切换的操作界面，具有远程操作软件可进行远程控制。
15）外部连接端口：至少1个RS-232/485端口、至少3个USB端口、至少1个以太网端口，至少6个模拟电流输出。
16）通讯协议：支持Streaming、MODBUS、VCN协议。
2.7、动态校准仪
1）流量计准确度：±1%满量程； 
2）质量流量测量重现性：±1%满量程； 
3）质量流量测量精密度：读数的±2%或者满量程的1%；
4）稀释比率：1:100～1:1000可变（标准）；
5）稀释气的质量流量控制器：0～10L/min（可扩展）；
6）标准气体源的质量流量控制器：0～100 mL/min； 
7）臭氧浓度误差：±1%；
8）臭氧发生范围：0.1-6ppm（5SLM）；
9）质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要；
10）自动计算稀释气流量或稀释比；
11）标气接口：3个或以上；
12）具备中文界面，菜单结构，大屏幕液晶显示，操作方便；
13）仪器可在流量、压力等参数不正常时自动产生报警；
14）能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作；
15）具备RS232/RS485标准信号输出接口（不少于2个），将动态校准仪的动作传输至工控机；
16）动态气体校准仪可以提供浓度精确的用户需要的标准气体，各种浓度的气体可以用于气体分析仪器的零点校准、跨点校准、精度检查、多点检查和线性审核等。
2.8、零气发生器
1）压力：10～30 psi；
2）零气的纯度：SO2≤0.5ppb；NO≤0.5ppb；NO2≤0.5ppb；CO≤0.02ppm；O3≤0.5ppb；
3）功能：含CH剔除器，内置加热炉；
4）输出流量：输出压力200kpa时大于10L/min；
5）输出的零气干燥、清洁、流量稳定；
6）输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节；
7）带有仪器故障报警功能；
8）日常维护量少；
9）可以长期连续安全可靠地运行；
10）外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能；
11）结露点：＜-15℃。
2.9、气象五参数
1）原理方法：电磁感应、数字显示；
2）温度：-40～+60℃，精度±0.5℃；
3）湿度：0～100% RH，精度±3%RH；
4）气压：800～1100百帕，精度±1百帕（或适用于当地气压条件），分辨率：0.1 hpa；
5）风向：0～360°，精度±5°，分辨率：1°S；
6）风速：0～20 m/s，精度±1 m/s，分辨率：±0.1m/s；
7）气象塔座：配置专用气象塔和气象杆，其垂直高度应＞3米（根据监测平台离地面高度），具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨，安装相应的气象传感器后，能承受10级以上的风力。
2.10、机柜
1）配备立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的NOx、CO、SO2、O3、PM10、PM2.5、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器必要时也需要包括相应的其他配套设备；
2）使用机柜情况下，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路；
3）机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应；
2.11UPS
独立防浪涌保护插座：保护PC的同时对打印机、路由器、扫描仪、Modem等相关外设提供电源防浪涌保护。
至少保证整个站房包括仪器设备（不含空调）的4小时的用电。
自动开机：市电中断，UPS在电池模式下放电至关机；当市电恢复时，UPS可自动开机，方便无人值守情况下的电源管理。
开机自检功能：开机时，能自动模拟断电状况，对逆变器、电池进行自检，并做出准确、可靠的判断，全面提升负载的安全性。
面板简洁，操作方便。具备直流开机功能，超静音设计。
	额定容量
	≥6KVA/5.4KW

	输入
	电压
	176-276VAC

	
	频率
	(46~54)Hz

	输出
	电压
	220（1±1％以内）（电池模式下）

	
	频率
	50×（1±0.1%）Hz（电池模式下）

	电池
	备用时间
	支持停电后大气自动站系统（不含空调）整体运行4小时

	
	充电时间
	<16小时

	操作环境
	温度0℃～40℃，湿度20％～90％


2.12稳压电源
能够满足SO2、NO-NO2-NOx、CO、O3、PM10、PM2.5、零气发生器、校准仪、工控机等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载5KW以上。
2.13工控机及软件 
1） 机箱：工业级4U机箱；
2） CPU：IntelI5-2400，四核，主频不低于3.1GHz；
3） 硬盘：硬盘容量不低于1TB;
4） 内存：不低于8G；
5） 端口：至少具备8个COM口，2个RJ45网口；
6） 电源：标准PS2ATX工业电源；
7） 操作系统：预装正版Windows7或以上中文版；
8） 数据库软件：预装正版MSSQLServer2008标准版；
9） 根据采购人要求，监测数据须实现与相关监测监控平台能够无缝连接上传，确保数据稳定传输。
2.14采样系统
1）采样泵流量：>50L/min；选用优质轴流风机；
2）采集可吸入尘样品的管道内壁应光滑；
3）采样总管内衬为特氟龙材料；
4）采样管应接近采气管的中心；
5)采气管入口应设有防雨伞状帽和纱网，应能防止雨水和粗大尘粒随空气一起被收入。
6）采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和释放有干扰物质的材料；总管内径选择在1.5~15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒；
7）支管数量满足所有气态项目的需要；
8）采样系统密封，与柜体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与柜体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢；
9）采样系统主管路为可拆卸式，在不影响柜体外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。
2.15VPN
	序号
	项目
	性能指标

	1
	网络接口
	3个千兆电口

	2
	防火墙吞吐量
	≥25Mbps

	3
	最大并发会话数
	≥7000

	4
	IPSecVPN加密速度
	≥2.5Mbps

	5
	IPSecVPN隧道数
	≥15

	6
	产品尺寸
	标准1U架构

	7
	电源
	单电源


2.16标气
配备国家一级标准物质（一套包含SO2、NO、CO三种钢瓶气体），8L。
1）SO2标准钢瓶气，浓度50ppm左右； 
2）NO标准钢瓶气，浓度50ppm左右； 
3）CO标准钢瓶气，浓度2000ppm左右。
配套减压阀为不锈钢材质，内衬材料为特氟隆（一套包含对应三种钢瓶气体的三个减压阀）。
四、基本服务要求
1、所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国家颁布标准和有关规定。
2、成交人应免费为采购人提供操作培训，包括但不限于货物的基本性能、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等并提供培训手册。
3、整机最低质保期限：1年，设备的免费质保期从设备安装调试后无质量问题能够正常使用，双方签订验收报告之日起计算。质保期内若仪器出现故障，免收任何费用。
4、本项目建立完成后，投标单位还需提供包括但不限于防雷系统、文化建设、灭火器等；
5、障碍处理要求：质保期内，投标人接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。
6、所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国。厂家有同系列仪器软件升级，甲方享有免费升级的权力。
7、投标人需根据采购需求、评分办法提供相应的实施方案、培训方案、质保服务方案、应急预案、质控方案、售后服务等。具体详见评分办法。
8、投标人应严格按照招标文件的要求和国家有关标准、规定，提供全新、未经使用且技术先进的设备产品。投标人必须保证提供产品与招标文件所述的质量、规格和性能完全一致，所提供的设备及配件达到或优于采购参数要求。
9、投标人所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题(如外观有损伤)投标人必须立即以同样货号的产品在采购人商定的时间内更换，确保其使用。
10、仪器调试运行手工比对服务：按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）、《环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2021）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）的要求进行参比方法测试，并出具符合资质要求的相关报告。负责完成PM2.5、PM10颗粒物监测仪、气态污染等调试运行比对工作，保证仪器设备能够通过江苏省环境监测中心的比对工作，设备能够顺利进入扬中第一中学和扬中监测站省控点使用。
11、验收要求及标准
11.1项目完成后，中标人须负责所涉及一切验收产生的工作费用(如验收评审专家费等)，直至货物验收合格，交付采购人之日为止。产品必须符合相关现行标准。
11.2 中标单位提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及要求和中标单位承诺的其它指标。在交付采购人使用之前应通过采购人的验收。
11.3 验收包括:数量、外观、质量、产品合格证、装箱单及包装。所有产品无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人负责。
11.4 到货验收包括但不限于以下内容:数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。
11.5中标人应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责(经法定检验机构检验)，并承担由此引起的一切后果。
12、成交人在履行合同过程中，一切事故的责任由成交单位自行承担。
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第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
政府政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
7.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“投标文件格式”的“附件:投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
一、综合评分各因素所占分值为：
（1）最终报价                      30分
（2）技术部分                      60分
（3）商务部分                      10分
二、评分办法
2.1报价评价（30分）
综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
2.2技术部分（60分）
2.2.1质量性能 （30分）：根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均满足基本采购需求的得满分30分，打“▲”部分有一项负偏离扣1分;其它部分的参数有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。本项最高得30分。
注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。
②投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，打“▲”部分需提供相应证明文件。各投标人须如实描述所投产品的技术性能，若虚构产品技术参数的，将视为虚假响应，作无效投标。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，进行扣分或无效响应处理。
③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。
2.2.3实施方案（5分）
根据各投标人提供的实施方案，包括但不限于实施进度、物资采购及备货、货物运输、人员车辆配置、设备安装、调试、联网、试运行、验收等。方案内容完整、合理可行、完全满足实际要求的得5分；方案内容较完整、较科学合理、基本满足实际要求的得3分；方案内容不太完整、部分满足实际要求，有一定合理性的得2分；方案不完整、不合理、不满足实际要求的，得1分；未提供方案的不得分。
2.2.4培训方案(5分)
根据各投标人提供的具体详实的培训方案，针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训人员及导师等方面，方案构思缜密、符合实际、完整详细，能够制定详细、具体方案，语言表述准确清晰的得5分；内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的方案，完整和实用的得3分；内容基本完整、思路清晰、可行性较好的得2分；有整体方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。
2.2.5质保服务方案（5分）
根据各投标人提供质保服务方案，按照技术规范并结合所投项目的实际情况，制定全面、详细、可操作性强的质保服务方案，内容包含但不限于质保服务承诺、日常维护、巡检方案、故障维修、响应时间等方面，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得5分；内容解读具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的方案，完整和实用的得3分；内容基本完整、思路清晰、可行性较好的得2分；有整体方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。
2.2.6应急预案（5分）
根据各投标人需提供针对数据或空气异常和不可抗力导致不具备运维条件的应急预案，内容包含但不限于应急工作流程，各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案等方面，方案完整、详细、可行的得5分；方案具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的方案，完整和实用的得3分；内容基本完整、思路清晰、可行性较好的得2分；有整体方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。
2.2.7质控方案（5分）
根据各投标人提供质量控制措施，质量控制体系完善，制定了详实可行的质控措施，方案科学合理、针对性强的得5分；方案具有比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的方案，完整和实用的得3分；内容基本完整、思路清晰、可行性较好的得2分；有整体方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。
2.2.8售后服务方案（2分）
根据各投标人提供售后服务方案（如：①售后服务具体方案②售后服务承诺③售后服务团队介绍等）打分，方案内容详细完整、详细，完全满足项目实际需求的得2分；内容基本完整、思路清晰、可行性较好的得1分；有整体方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的0.5分。没有内容的不得分。
2.2.9备件耗材配置（3分）
为确保现场设备运维稳定，提供科学准确的监测数据指导采购单位开展大气管控相关工作，根据投标人提供的满足项目基础备品备件及耗材明细清单进行评价，清单应包含名称、数量、厂家、配件型号及价格等。
清单完整、适应性强、配套性高，具有该项目所需的耗材、配件等长期技术服务及可以提供备品备件支持的证明材料的，得3分；
清单基本完整，具备一定的适应性、配套性，得2分；
清单完整度一般、适应性及配套有欠缺，无材料支撑的得1分；
不提供的不得分。
2.3商务部分（10分）
2.3.1拟投入本项目人员（5分）
（1）项目负责人（1分）：供应商或投标产品制造商为本项目配备的项目经理具备高级环保工程师证书的，每有一个得1分，本项最高得1分。
（2）项目组技术负责人（2分）：供应商或投标产品制造商为本项目配备的项目组技术负责人具备高级工程师及以上职称、具有中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测培训合格证，每有一个得1分，本项最高得2分。
（3）拟投入本项目运维人员(2分）：供应商或投标产品制造商为本项目配备2名运维人员，运维人员需具备“环境空气质量自动监测运维与质控技术”培训合格证的，每有1个得1分，本项最高得2分。
注：以上人员需提供证书及近6个月以来任意1个月的社保证明，加盖公章上传至系统相应位置。
2.3.2往期案例分析（5分）
根据各响应供应商提供的承担过往期案例分析进行综合评价，有与本项目内容相关、规模相当的证明材料支撑的，且对往期案例分析详尽、有针对性的得5分；有与本项目内容相关、规模相当的证明材料支撑的，且对往期案例分析比较详细、有一定针对性的得3分；有与本项目内容相关、规模相当的证明材料支撑的，案例分析较简单的得2分；仅提供类似案例、无分析的得1分；往期未做过类似案例但针对本项目有一些其他经验分析的得0.5分；未提供任何案例及分析的不得分。
  注：对往期案例数量不作要求，须提供往期案例项目的合同扫描件加盖公章。
评审后按累计得分高低顺序排名。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排名，得分且最终报价相同的，按技术方案优劣顺序排名。技术方案的优劣顺序由评标小组按少数服从多数的原则确定。
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项 目 名 称：镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目
项 目 编 号：JSZC-321182-JJGS-G2026-0012
          投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
          日      期 ：               





[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]

投标文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
四、提供参加本次政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、资格承诺函










一、具有独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如投标人为事业单位，请提供事业单位法人证书。
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府专业担保机构出具的投标担保函。
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
投标单位相关信息一览表（见投标文件格式）。
四、提供参加本次政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
见投标函第7条。
五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府活动成本减轻政府投标人负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，投标人可选择提供资格承诺函（见投标文件格式），在投标文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加活动。
②投标人可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。
③投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。
6、 特定资格要求的证明文件:详见采购公告
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]
七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         





八、投标函
致：代理机构
根据贵方的镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_____（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我公司郑重声明：参加本次政府活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日          期：_____年____月____日






九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏金居工程项目管理有限公司代理机构组织的 镇江市扬中生态环境局编号为JSZC-321182-JJGS-G2026-0012，（镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目）（分包号：**）的活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ 镇江市扬中生态环境局单位的文件编号为_镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目_（分包号：**）活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       投标人全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：













十一、关于符合本国产品标准的声明函


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                          投标人名称（盖章）：
                              日  期：
   
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。








十二、投标分项报价表（分包号：***）
	序号
	名称
	数量（套）
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	分项单价
	分项总价

	1
	SO2分析仪
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	NO-NO2-NOx分析仪
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	O3分析仪
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	CO分析仪
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	PM2.5分析仪
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	PM10分析仪
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	动态校准仪
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	零气发生器
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	气象五参数
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	机柜
	2
	
	
	
	
	
	

	11
	UPS
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	稳压电源
	2
	
	
	
	
	
	

	13
	工控机及软件
	2
	
	
	
	
	
	

	14
	采样系统
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	VPN设备
	2
	
	
	
	
	
	

	16
	标气（8L）
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	颗粒物比对
	2
	
	
	
	
	
	

	18
	系统集成
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	数据联网对接
	1
	
	
	
	
	
	

	20
	异地试运行服务
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	运维服务
	1
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	
	
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。



备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明.
十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。












[bookmark: _Hlt26955054]
十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]




十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：镇江市扬中生态环境局空气自动站设备更新项目
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                                              日期：       年   月   日

1.评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求:
(一)政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

十六、资格承诺函（格式）
致：（招标人、代理机构）   
我单位参与 （项目名称）  （项目编号：）   项目的
政府活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）投标人（全称并盖章）：
投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：

说明：1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按文件要求提供相应的证明材料。
2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
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十七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函（格式自拟）





























十八、分包意向协议（参考格式）
本项目允许中标供应商分包履行合同（若有，请提供）
致采购人：
1、我们 （供应商  ）      参加江苏金居工程项目管理有限公司采购代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目名称）项目的政府采购活动，我公司指定（供应商1  ）为分包单位。
2、若我公司成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %（注：1。若供应商为大型企业，需将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。2. 预留给中小企业采购的比例为预算总额的40%及以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。3.若分包单位为小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业需提供该单位的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或提供监狱企业的证明材料并加盖该单位公章与分包协议同时上传）。

                          
分包1供应商全称（公章）（若有，请盖章）：     
分包2供应商全称（公章）（若有，请盖章）：     

                                        日期：








投标单位相关信息一览表
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	××××年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	



注：1、如行数不够请自行添加。

质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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