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[bookmark: _Toc99301279]第一章   采购邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-CTZB-D2026-0114
2.项目名称：常州市第二人民医院准分子激光及飞秒设备采购项目
3.项目预算金额：800万元、项目最高限价：800万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	准分子激光及飞秒设备
	800
	1套
	具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。


5.合同履行期限：合同签订之日起接到医院通知后2个月内货物运抵医院。
6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]7.本项目是否接受进口产品响应：■是  □否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接、提供的工程全部由符合政策要求的中小/小微企业承建。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的供应商应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否；
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3 其他特定资格要求：
（1）满足以下两项中任意一项要求：
①投标人为所投产品制造商：具有有效期内的医疗器械生产许可证；
②投标人为所投产品经销商：具有有效期内的医疗器械经营许可证；
（2）提供所投准分子激光角膜屈光治疗机、飞秒激光设备的有效医疗器械注册证；
（3）如所投产品为进口产品的，投标人应提供以下之一的证明材料：a.此设备的本区域的经销（代理）商，必须提供逐级经销（代理）商的证书及有效销售资质；b.此项目的授权经销商，必须提供本区域经销（代理）商（或生产厂家）对本次采购的项目授权，同时提供逐级经销（代理）商的证书及有效销售资质（外文授权或代理证书的需提供中文译件）。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.获取时间：2026年08月24日至2026年08月28日14:00（北京时间）。
2.获取地点：“苏采云”政府采购一体化平台
3.获取方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载。
4.采购文件售价：0元。
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082]四、响应文件提交
截止时间：2026年08月28日14点00分（北京时间）。
地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]五、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：/。 
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子版响应文件。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：常州市第二人民医院
地    址：江苏省常州市武进区滆湖中路188号
联系方式：杨先生 0519-81080985
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：常州市城投建设工程招标有限公司
地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
联系方式：0519-81580101
3.项目联系方式
项目联系人：魏海玲
电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6033）
本公示信息已征得相关当事人同意后发布。
[bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc99301280][bookmark: _Toc353873938]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164608633]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

	6.3
	对单一来源采购文件的澄清或修改
	提交响应文件截止之日1个工作日前

	9.2
	报价
	报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：本项目采用至少二次报价，单一来源响应文件的报价作为首次报价，在谈判结束后，供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审依据。

	10.1
	保证金
	免收

	11.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	16.1
	解密地点
	地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场解密，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统解密电子响应文件。

	22.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：/；
（2）允许分包的金额或者比例：/；
（3）其他要求：/。

	23.1.1
	询问
	询问送达形式：供应商对单一来源采购文件如有疑问，请将疑问于响应文件提交截止时间1个工作日前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真:0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。

	23.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：技术部；
联系电话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6033）；
通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。

	24.1
	代理费
	（1）收费对象：
□采购人
■因采购人预算金额包含代理费，本项目向成交供应商收取代理费。
（2）收费标准：
	服
费　　　   务
　   类
率　       型
　　　　
成交金额（万元）
	货物类

	100（含，下同）以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500—1000
	0.8%

	……
	…


代理费按差额定率累进法计算。 
每年代理费按照上述标准的55%收取。
代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
（3）缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。
收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司
开户银行：中国建设银行常州大成苑支行
银行账号：32001624236052500905

	25
	纸质中标（成交）文件
	成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》）


常州市政府采购项目单一来源采购文件                                                                


55
[bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc305158785]供应商须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc305158860]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、供应商（申请人）、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193834]资金来源、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 [bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150774727]政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
3.1 进口产品
3.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
3.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
3.2.1 中小企业定义：
3.2.1.1. 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
3.2.1.2. 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
3.2.1.3. 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
3.2.1.4. 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
3.2.3.1. 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
3.2.3.2. 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3.2.3.3. 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
3.2.3.4. 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
3.2.3.5. 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
3.2.3.6. 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
3.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
3.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
3.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：不适用。
3.3 政府采购节能产品、环境标志产品
3.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
3.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
3.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
3.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。如涉及，供应商优先提供此类产品。
3.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
3.4 支持乡村产业振兴管理
3.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。
3.5 正版软件
3.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
3.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
3.6 信息安全产品
3.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。
3.7 政府采购创新产品政策
3.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
3.8 绿色采购政策
3.8.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
3.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
3.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
4 参与协商的费用
4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加单一来源采购协商有关的费用，无论协商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   单一来源采购文件
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5.1 单一来源采购文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 协商程序 
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
5.2 供应商应认真阅读单一来源采购文件的全部内容。供应商应按照单一来源采购文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对单一来源采购文件做出实质性响应，否则响应无效。
6 对单一来源采购文件的澄清或修改
6.1 采购人或采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商。
6.2 上述书面通知，按照获取单一来源采购文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
6.3 澄清或者修改的内容为单一来源采购文件的组成部分，并对获取单一来源采购文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在《供应商须知资料表》规定的时间前，以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商；时间不足的，将顺延提交响应文件截止之日。
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三   响应文件的编制
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7.1 本项目如划分采购包，供应商应当对采购人所邀请的采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应。
7.2 除单一来源采购文件有特殊要求外，本项目所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
7.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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8.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照单一来源采购文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
8.2 对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
8.3 第三章《协商程序》中涉及的证明文件。对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
8.4 供应商根据采购项目的特点及要求，提供采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明，以及单一来源采购文件中要求供应商响应的其他技术文件等。
8.5 供应商认为应附的其他材料。
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9.1 所有响应均以人民币报价。
9.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
9.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
9.2.2 按照单一来源采购文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。 
9.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
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11 [bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc127161446]响应有效期
11.1 响应文件应在本单一来源采购文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于单一来源采购文件规定期限的，其响应无效。
12 [bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc127151734]响应文件的签署、盖章
12.1 [bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226309778]响应文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。
12.2 单一来源采购文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交
13 [bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150480773]响应文件的提交
13.1 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据单一来源采购文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
13.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。
14 提交响应文件截止时间
14.1 供应商应在单一来源采购文件要求的提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。
15 [bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193779]响应文件的修改与撤回
15.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。
15.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照单一来源采购文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151190165]五   协商
16 解密
16.1 采购人或采购代理机构将按单一来源采购文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。本项目采用不见面招投标模式，供应商使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。条件允许的，也可以供应商携带CA到谈判现场解密。
16.2 本项目解密使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。
17 单一来源采购人员
17.1 [bookmark: _Toc520356166]采购人、采购代理机构组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。
18 [bookmark: _Toc520356169]协商程序 
18.1 见第三章《协商程序》。

[bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150774645]六   确定成交供应商
[bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc142311049]
19 确定成交供应商
19.1 采购人在收到单一来源采购人员编写的协商情况记录后，确定成交供应商。
20 [bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc226337245]成交公告与成交通知书
20.1 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
20.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
21 终止
21.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
21.1.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
21.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
21.1.3 报价超过采购预算的。
22 [bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc164608819]签订合同
22.1 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照单一来源采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
22.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
22.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
22.4 政府采购合同不能转包。
22.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
23 询问与质疑
23.1 询问
23.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
23.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
23.2 质疑
23.2.1 供应商认为单一来源采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
23.2.2 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt100653994]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
23.2.3 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
23.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
23.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
24 代理费
24.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，供应商的报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779]

[bookmark: _Toc99301281][bookmark: _Hlt164229061]第三章   协商程序 

1 响应文件的资格审查和符合性审查
1.1 单一来源采购人员将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商进行审查，并形成审查记录。
1.2 《资格审查要求》和《符合性审查要求》中对格式有要求的，除单一来源采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。未实质性响应单一来源采购文件的响应文件按无效响应处理，协商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.3 《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》
	允许

	1-2
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他单一来源采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人查询。
	不允许

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	
	

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照
	

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	
	允许

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照
	允许




1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






2 响应文件有关事项的澄清、说明或更正
2.1 单一来源采购人员在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。
2.2 单一来源采购人员对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《资格审查要求》和《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，单一来源采购人员将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者补正。如供应商在单一来源采购人员规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足单一来源采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.3 单一来源采购人员要求供应商澄清、说明或者补正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者补正文件将作为响应文件内容的一部分。
3 商定合理价格
3 
3.1 单一来源采购人员与供应商商定合理的价格并保证采购项目质量。单一来源采购人员应当编写协商情况记录。
4 报告违法行为
4 
4.1 单一来源采购人员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
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[bookmark: _Toc99301282]第四章   采购需求

一、项目概况
本项目为常州市第二人民医院准分子激光及飞秒设备采购项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
二、基本要求
1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合单一来源采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。
2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
三、采购清单
	包号
	标的名称
	数量

	01
	准分子激光及飞秒设备
	1套


四、技术要求
（一）准分子激光角膜屈光治疗机
	（一）准分子激光主机

	1
	激光设备

	1.1
	激光介质：氟化氩（ArF）

	1.2
	激光等级：4级

	1.3
	激光波长：193nm；

	1.4
	冷却方式：风冷；

	1.5
	激光光路：真空密闭；

	1.6
	脉冲频率：≥500Hz；（提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）

	1.7
	切削方式：飞点扫描

	1.8
	脉冲宽度：≤12ns

	1.9
	光束类型：高斯光束或高斯分布激光光斑

	1.10
	光斑大小（FWMH）≤0.7mm（提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）

	1.11
	校准方式：PMMA测试

	1.12
	具有智能检测能量校准系统

	2
	治疗模式

	2.1
	模式：至少包含PTK、PRK、LASIK、LASEK等（提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）

	2.2
	治疗范围：球镜-14.00~+6.0D，柱镜-6.0~+6.0D

	2.3
	个性化手术软件：具备手术计划，手术过程实时控制功能，同时多种治疗模式（提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）

	2.4
	Q值引导屈光手术：用于调整角膜非球面性，Q值设置范围（含）：0～-1（因子）

	2.5
	根据角膜地形图引导个性化手术

	2.6
	支持40-60岁人群矫正相关调节能力不足的屈光手术

	2.7
	屈光最小调节步长：≤0.01D

	2.7.1
	光区范围(含)：4.5～9.0mm，调节步长：≤0.1mm

	2.7.2
	切削调节范围(含)：1～3mm；调节步长： ≤0.1mm

	3
	标准模式切削时间（6mm光区）：≤2s/D （提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）

	4
	安全系统

	4.1
	球跟踪系统（提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）

	4.2
	跟踪频率：≥1000Hz。

	4.3
	总反应时间：≤3ms。

	4.4
	具备目标对准系统：瞳孔中心及位移自动补偿功能。（提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）

	4.5
	术区激光飘移量≤1mm

	4.6
	配备角膜碎屑吸引清除系统

	5
	手术显微镜

	5.1
	内置手术显微镜，无级变速或≥5档变倍

	5.5
	术中手术数据目镜可实时显示

	5.3
	最大工作距离：≥19cm。

	6
	内置LED裂隙灯

	7
	内置摄录像系统

	（二）手术床

	1
	配备可旋转手术床，电动或操作手柄转向，可实现X-Y-Z轴移动

	2
	可与飞秒设备共用手术床。

	（三）设备之间支持网络连接

	（四）配置要求（本大项为实质性要求）

	1
	准分子激光主机：1台

	2
	UPS 1台：用于电源和频率转换，以满足激光控制台和特定附件的电源需求，保障系统免受突然的功率损耗所引起的已开始的治疗或检测程序中止。

	3
	诊疗设备电动升降桌：1张

	4
	手术床：1张（提供有效的医疗器械注册证）

	5
	手术椅：1把

	6
	氟化氩混合气（≥20L）：1瓶

	7
	角膜地形图仪：1台（提供有效的医疗器械注册证）


（二）飞秒激光设备
1.基本要求：能完成屈光手术中用于LASIK角膜瓣制作、角膜移植。
2.运行环境：18°C至26°C，无凝露，稳定在士1°C范围内；室温时湿度为20%至65%，不冷凝；气压在800 hPa到1060 hPa(大气压)。
3.参数要求
3.1	激光发射器性能参数
3.1.1	激光波长≥1030nm
3.1.2	激光发射频率≥150kHz
3.1.3	脉冲宽度≥200fs
3.1.4	角膜接触面设计：弧形负环压一体设计或压平配合负压环设计
3.1.5 自动识别瞳孔中心（提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）
3.1.6	居中调整，对接后可重新定位，瓣大小不变（对接后）
3.1.7	具备眼球自旋补偿（提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）
3.1.8  眼球跟踪系统（提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）
3.1.9  配内置显微镜全程可视操作（提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）
3.1.10具备气泡管理功能
3.2	 制瓣要求
3.2.1	角膜瓣厚度：90-200um任意可调
3.2.2	角膜瓣直径：7-10mm
3.2.3	9mm瓣制瓣速度：≤10s
3.2.4	角膜瓣形态：圆形或椭圆
3.2.5	角膜瓣边切角可调整范围：30°-150°
4.可以与准分子激光联机（提供技术白皮书、产品说明书或产品彩页等佐证材料）
5.配置及要求
5.1 飞秒激光主机1台
5.2 UPS系统1台：用于电源和频率转换，以满足激光控制台和特定附件的电源需求，保障系统免受突然的功率损耗所引起的已开始的治疗或检测程序中止。
五、报价方式
本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括单一来源采购文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标单位应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
六、交货期及交货地点
1、交货日期：合同签订之日起接到医院通知后2个月内货物运抵医院。
2、交货地点：中标人负责将货物运到泌尿外科安装调试，并负责承担一切费用。设备到货后7日内，须派出有相应资格的技术人员到现场负责设备安装调试，直至正常使用；设备完成安装调试后7日内，应完成医院使用人员操作技术及相关知识培训，并负责承担一切费用。
七、验收标准
1.除另有规定外，中标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担。
2.采购人在组织履约验收前，可根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3.对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人可邀请实际使用人参与验收。
4.如有必要，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5.如中标人提供的设备设有维修软件密码，中标人应保证无条件的为采购人永久免费打开。
6.设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由双方商定），中标人免费派工程师到达现场协助验收工作，双方共同填写验收报告。
7.中标后，采购人有权要求中标人进行产品功能演示或招标参数性能测试，若产品功能演示或招标参数性能测试达不到单一来源采购文件和中标人响应文件要求的，存在提供虚假材料情形的，采购人有权取消其成交资格。若剩余合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确认成交供应商的，应当依法另行确定中标人；否则当重新开展采购活动。
八、免费质保期及售后服务
（一）质保期：投标人报价时须承诺所供货物免费质保期不少于3年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。
投标时提供投标人的售后服务承诺书（至少包含：明确质保期、免费软件升级、故障响应时间、培训内容、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户，了解用户的使用情况、质保期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）。
（二）售后服务
1.质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养。接故障通知2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时；质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话），定期对用户进行回访；技术支持：包括即时回答提出的问题。
2.质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。
3.投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。
4.因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
5.投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。
6.投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
7.投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂质保单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。
8.终身提供应用技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应。
9.备件要求：
（1）投标人应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。
（2）投标人应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。
（三）人员培训
1.在安装过程中或安装结束后，投标人有义务对采购人和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答采购人提出的问题。提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，采购人掌握基本的维护保养操作技术为止。
2.对采购人员工进行设备安全培训。
3.中标人应免费提供一定数量的培训资料。
九、付款方式：验收合格后四个月内一次性付清。




 
[bookmark: _Toc99301283]第五章   合同草案条款
[bookmark: _Toc99301284]甲    方：  常州市第二人民医院         		   乙方：                           
招标编号:                                      中标通知书日期:      年     月     日
合同签署地：常州市第二人民医院                 合同签订日期：      年     月     日
院区：                            
根据                  (招标机构)于      年    月    日进行的                  号招标，甲、乙双方就乙方中标的                项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。                 
1、 合同标的：乙方根据甲方需求提供下列产品：                        项目，产品名称、品牌、规格及数量详见采购响应文件。
2、 合同价格：签约合同总价格（人民币）：                          （小写：        ）
本合同总价应包括磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。本次报价还包括成交供应商办理与本货物相关的进口、运输、免税等手续所产生的费用。
3、 合同文件：下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、单一来源采购文件（编号：                 ）；
2、乙方提交的投标文件；
3、乙方投标的其他资料及承诺；
4、甲乙双方商定的其他文件等。
4、 付款方式：满足合同约定支付条件的，自安装调试验收合格收到发票后四个月付全款。乙方向甲方申请付款需提供等额的正规税务发票，开票单位必须为乙方，任何乙方分公司、子公司、联合体开具的发票均视为无效发票。
5、 交货期：合同签订之日起接到医院通知后2个月之内货物运抵医院。
6、 交货地点：常州市第二人民医院指定地点。
7、 质保期：上述设备免费原厂保修       年，保修期内同一故障经两次维修仍无法修复的，乙方负责包换或退货；乙方承诺设备验收时提供原厂保修卡或质保承诺书；保修期外乙方对本设备终身负责维修。
过保后整机年维保（承诺原厂维保服务）参考价格不高于         万元，或参考单台设备成交总金额的        %，主要配件更换参考价格请附页说明。
8、 资质、质量要求及技术标准：
1. 特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d、进口医疗设备必须符合国家相关规定，进口手续齐备、途径合法；e、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；f、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
2. 乙方向甲方提供医用材料及医疗器械产品的本地区代理证明、经营许可证、生产许可证、产品注册证、营业执照。（复印件加盖公章，经办人需法人授权委托书，出示身份证及提交身份证复印件）
3. 乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供３c认证证书和标记的设备及相关配置，必须提供上述证书和标记。
4. 乙方保证所供设备按规定材料和工艺制成、全新，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。
5. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
6. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。
7. 乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
9、 设备安装和验收要求：
1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2. 设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方接到通知一周内到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方的医疗器械科联系，并与医疗器械科共同参与。否则引起的一切责任由乙方承担。
3. 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件的为甲方永久免费打开。
4. 设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作，双方共同填写验收报告。
5. 保修期自我院验收合格之日算起。
10、 售后服务要求：
1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3. 保修期内，乙方负责对所供货物提供免费维护和质量保证，对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、地震等）造成的故障除外。
4. 确保设备保修期内开机率为９５％，如设备故障停机率超过５％（一年按３６５天计算，每年１８天），每超过一天，保修期延长两周。
5. 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后２４小时内予以响应，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
6. 无论在保修期内还是保修期外，设备维修原则上由乙方上门维修。乙方工程师来我院维修本设备，必须事先与我院医疗器械科取得联系；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
7. 乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。　
11、 技术培训：
在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场操作、保养、维修培训，并解答甲方人员提出的问题。
12、 廉政建设：
甲、乙双方应遵守国家有关法律、法规和廉政建设的规定。乙方不得进行任何形式的不正当竞争或向甲方工作人员进行任何形式的商业贿赂行为。甲方工作人员不得收受乙方赠送的礼品、礼金、购物卡等。一经发现严肃查处，甲方将终止与乙方的业务往来。
13、 合同生效：
[bookmark: _Hlk214885099]本合同经双方盖章签字后生效，如有变动，必须经双方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，招标代理机构壹份。
其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。
[bookmark: _Hlk214885337][bookmark: _Hlk214885154]甲方（盖章）：常州市第二人民医院		           乙方（盖章）：
                                           
[bookmark: _Hlk214885142]甲方代表：                                          乙方代表：
　　　　　　　　　　　　　　　   
[bookmark: _Hlk214884917]项目归口分管院长：                                

项目归口职能科室：　　　　　　　　　　　　　   

见证方：招标代理机构（章）： 
                 
经办人：

附件：                    分项报价清单

设备名称、型号、数量和价格
  
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数  量
	单价（元）
	成交总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价（大写）：人民币万仟佰圆整                        总价（小写）：



备注：配置及耗材见附页。

附件：                         配置清单


附件：
设备主要配件更换参考价格
	序号
	配件名称
	规格
	单位
	数量
	价格（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





附件：
设备所用耗材目录及参考价格
	序号
	耗材名称
	规格
	单位
	数量
	价格（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



附件：                   售后服务承诺书

我公司就常州市第二人民医院采购                      项目的服务承诺如下：
1、 质保期内的售后服务
1. 设备免费原厂保修期为：       年
2. 质保期内：
（1） 免费送货上门至采购人指定地点，进行安装调试并及时对具体使用人员进行操作培训；
（2） 维保期内将按照本承诺提供优质的免费上门服务；
（3） 如设备出现故障，承诺       小时响应，       小时内维修工程师到达现场。
3. 所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线，设备出厂时间不能早于采购合同签约日期超过壹年。
4. 质保期外提供设备终身维修服务，在设备设计的使用生命周期内，保证使用方能及时更换到原厂正宗的零配件，确保设备正常使用，维修只收取配件材料费。
5. 售后服务联系方式
（1） 原厂售后服务电话：                 
（2） 联系人：                           
（3） 联系电话：                         
（4） 手   机：                          
2、 如未能充分履行上述承诺，采购人可采取必要的补救措施，其费用和风险由本公司承担。

承诺公司（盖章）：                        


附件：                   （中标通知书）

第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1．供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2．对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写
3．全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4．实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。




响应文件封面（非实质性格式）

响  应 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：               
      日      期 ：               



1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            供应商：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）


3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1其他特定资格要求



[bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226965829]

4 响应书

响应函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____________________（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。
1. 我方已详细审查全部单一来源采购文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起_60_个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应单一来源采购文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照单一来源采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：_____________________。
与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________




供应商名称（加盖公章） _____________________
日期：_____年______月______日  
[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc305158825]

5 授权委托书
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）（身份证号：          ）（联系电话：___________）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当单一来源采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






供应商名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_____________
日期：_____年______月______日




6 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

7 报价一览表
[bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226337254]报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________
	序号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158901]

8 分项报价表

分项报价表
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项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项
名称
	品牌商标
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	报价

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	




注：1.本表应按包分别填写。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   






9 合同条款偏离表

		合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：________________________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	单一来源采购文件条目号（页码）
	单一来源采购文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

                      
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

10 采购需求偏离表
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________
	对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	单一来源采购文件条目号(页码)
	单一来源采购文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对单一来源采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。


                  
供应商名称（加盖公章）： ____________
日期：_____年______月______日   

11 采购标的成本说明
格式自拟
[bookmark: _Toc87538864]

12 同类项目合同价格
格式自拟


13 相关专利、专有技术等情况说明
格式自拟


14 单一来源采购文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
























本采购文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。
（全文完）
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