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徐州市中医院
《手术室电子腹腔镜项目》
招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

[bookmark: _Toc523404695]第一章投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市中医院“手术室电子腹腔镜项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
(一)项目名称：手术室电子腹腔镜
(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0084
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login，或进入徐州政府采购网，点击“苏采云”进入系统。
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。
（3）售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年9月22日北京时间9：30。
（二）开标时间：2026年9月22日北京时间9：30。
（三）开标地点：开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html?kw=cggg），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：徐州市中医院
（二）地址：徐州市云龙区湘江路169号
（三）联系方法：0516-68692153
（四）采购项目联系人：张海滨联系电话：0516-68692153
六、采购代理机构
（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。
（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）
（三）联系方法：0516-83200795
（四）采购项目联系人：梁剑飞；联系电话：0516-83200795
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一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.电子投标文件未按规定期限投标的；
7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
10.不具备招标文件中规定的资格要求的；
11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位使用CA证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定投标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得投标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得投标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定投标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标人投标文件的规定，与投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者投标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：
1.投标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果投标人没有遵守本章（三十八）1或本章（三十九）的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在投标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.投标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的投标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
  （四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）相关要求是本招标文件的组成部分。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
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第三章 投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

	条款项号
	内容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市中医院

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：货物

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
三、若投标人为代理商，具备有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，若投标人为生产商，具备有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证。
同时明确相关事项如下：
一、本项目不接受联合体参与采购活动。
二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）；
4.信用中国（江苏徐州）（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	本项目采购预算金额已包含招标代理服务费，招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性支付至采购代理机构指定账户，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协[2024]20号)计取（见附件）。

	二
	招标

	(九)1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	不安排现场考察。

	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效）
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK12]1.投标人合法有效的法人的营业执照原件扫描件，或事业单位法人证书原件扫描件，或民办非企业单位登记证书原件扫描件；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK13]2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各扫描件一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）；
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK14]3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
[bookmark: OLE_LINK8]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料:
①所投产品需具备有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证（加盖电子签章）；
②若投标人为代理商，须提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证（加盖电子签章）；
③若投标人为生产商，须提供有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供）加盖电子签章）。
[bookmark: OLE_LINK9]5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
6.供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7.供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
(一)报价
《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
（三）技术响应
《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）

四、综合评审评分项
采购包1
（一）技术部分
1.技术参数（含相关证明材料）（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
2.所投产品质量、性能评价（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
3.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
4.售后服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
5.培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）。
采购包2
1.技术参数（含相关证明材料）（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
2.所投产品质量、性能评价（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
3.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
4.售后服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
5.培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）。
采购包3
1.技术参数（含相关证明材料）（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
2.售后服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
3.培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）。
采购包4
1.技术参数（含相关证明材料）（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
2.售后服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）；
3.培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》特别是第六章《采购需求》）。
（二）其他
1.所投产品为“环境标志产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）；
2.所投产品为“节能产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）。

五、价格折扣文件格式
（一）企业报价折扣证明：
企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
备注：
监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
  具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
（二）本国产品报价折扣证明：
投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
1、本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
备注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，投标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	(十四)3
	本项目预算为830万元人民币，其中本项目采购包1不接受超过280万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，本项目采购包2不接受超过280万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包3不接受超过135万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包4不接受超过135万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

	(十六)
	以人民币报价。

	（十七）
	线上要求：
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	(十八)4
	见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十九)
	投标文件的提交： 
1.投标文件提交时间：2026年9月22日北京时间9:30前。
2.投标截止时间：2026年9月22日北京时间9:30。
3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年9月22日9：30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html?kw=cggg）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	(二十七)
	本项目的评标方法：综合评分法。

	(二十八)1
(二十八)1（4）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术参数得分顺序排列。
投标人可以对其中任意一个或多个采购包报价，但每个投标人只能中一个采购包，采购包的中标确定顺序为采购包1至采购包4。

	（二十九）
（4）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	（三十）
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。具体以《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定为准。
（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	七
	政府采购合同

	(三十七)1
	采购人与中标、投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：无

	(四十一)
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：梁剑飞；联系电话：0516-83200795；
办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

	附加说明
	投标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
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本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。
6.有分包(分标段)的以一个项目计算。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。
8.账户信息：
收款人：江苏中际招标代理有限公司
开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行
账号：3203020171010000003980

第4章 
评标标准
采购包1：
	[bookmark: _Toc522790134][bookmark: _Toc523404699]细化项目及分值
	评分依据

	价格
（40分）
	价格分计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40（分值计算结果保留两位小数）
备注：
1.促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
3.上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

	技术参数(19分)
	设备技术参数全部满足招标文件第六章《采购需求》中的“三、项目技术参数要求中的（一）3D4K荧光腹腔镜系统技术参数要求的得满分19分；具体由评委根据供应商的投标文件中产品情况、《分项报价表》、《技术条款偏离表》等有关资料打分。
1.技术参数中加“▲”的重要参数（共18条），每有一项不符合（负偏离）的，扣0.5分，扣完9分为止。
2.技术参数中一般响应指标（共40条），每有一条不符合（负偏离）的，扣0.25分，扣完10分为止。
注：技术参数中标注“▲”的指标为重要响应指标，其他为一般响应指标，未按要求提供证明材料的视为不满足。
标注“▲”的技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
注：项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

	所投产品质量、性能评价（12分）
	根据所投产品实样照片、产品配置、产品品质等内容，从性能稳定性、质量可靠性、技术先进性方面综合评分。
性能稳定性（4分）：性能稳定性高的得4分；性能稳定性一般的得3分；性能稳定性较差的得1分。
质量可靠性（4分）：质量可靠性高的得4分；产品质量可靠性一般的得3分；质量可靠性程度较差的得1分。
技术先进性（4分）：技术先进的得4分；技术较先进的得3分；技术较落后的得1分。
未提供不得分。本项最高得12分，最低不得分。

	项目实施方案
（9分）
	对项目实施方案进行评价，内容至少包含人员安排、实施流程、供货的保障措施、供货计划安排、安装调试方案等。
全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得9分，最低不得分。

	售后服务方案
（9分）
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）；2.本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；3.增值服务方案。以上每项内容逐条阐述，每项3分，共9分。
（1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，每项得3分；
（2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，每项得2分；
（3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。

	培训方案（9分）
	对培训方案进行评价，内容至少包含培训时间及方式、培训内容等。
完整性（3分）：方案全面的得3分，较全面的得2分，方案片面的得1分；
可行性（3分）：方案可行性强的得3分，可行性较强的得2分，可行性欠缺的得1分；
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
未提供的不得分。本项最高得9分，最低不得分。

	所报产品为“环境标志产品”(1分)
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。

	所报产品为“节能产品”（1分）
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。



采购包2：
	细化项目及分值
	评分依据

	价格
（40分）
	价格分计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40（分值计算结果保留两位小数）
备注：
1.促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
3.上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

	技术参数(19分)
	设备技术参数全部满足招标文件第六章《采购需求》中的“三、项目技术参数要求中的（二）3D4K荧光腹腔镜系统技术参数要求的得满分19分；具体由评委根据供应商的投标文件中产品情况、《分项报价表》、《技术条款偏离表》等有关资料打分。
1.技术参数中加“▲”的重要参数（共18条），每有一项不符合（负偏离）的，扣0.5分，扣完9分为止。
2.技术参数中一般响应指标（共40条），每有一条不符合（负偏离）的，扣0.25分，扣完10分为止。
注：技术参数中标注“▲”的指标为重要响应指标，其他为一般响应指标，未按要求提供证明材料的视为不满足。
标注“▲”的技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
注：项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

	所投产品质量、性能评价（12分）
	根据所投产品实样照片、产品配置、产品品质等内容，从性能稳定性、质量可靠性、技术先进性方面综合评分。
性能稳定性（4分）：性能稳定性高的得4分；性能稳定性一般的得3分；性能稳定性较差的得1分。
质量可靠性（4分）：质量可靠性高的得4分；产品质量可靠性一般的得3分；质量可靠性程度较差的得1分。
技术先进性（4分）：技术先进的得4分；技术较先进的得3分；技术较落后的得1分。
未提供不得分。本项最高得12分，最低不得分。

	项目实施方案
（9分）
	对项目实施方案进行评价，内容至少包含人员安排、实施流程、供货的保障措施、供货计划安排、安装调试方案等。
全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得9分，最低不得分。

	售后服务方案
（9分）
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）；2.本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；3.增值服务方案。以上每项内容逐条阐述，每项3分，共9分。
（1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，每项得3分；
（2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，每项得2分；
（3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。

	培训方案（9分）
	对培训方案进行评价，内容至少包含培训时间及方式、培训内容等。
完整性（3分）：方案全面的得3分，较全面的得2分，方案片面的得1分；
可行性（3分）：方案可行性强的得3分，可行性较强的得2分，可行性欠缺的得1分；
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
未提供的不得分。本项最高得9分，最低不得分。

	所报产品为“环境标志产品”(1分)
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。

	所报产品为“节能产品”（1分）
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。



采购包3：
	细化项目及分值
	评分依据

	价格
（40分）
	价格分计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40（分值计算结果保留两位小数）
备注：
1.促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
3.上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

	技术参数(21分)
	设备技术参数全部满足招标文件第六章《采购需求》中的“三、项目技术参数要求中的（三）3D4K腹腔镜技术参数要求的得满分21分；具体由评委根据供应商的投标文件中产品情况、《分项报价表》、《技术条款偏离表》等有关资料打分。
1.技术参数中加“▲”的重要参数（共18条），每有一项不符合（负偏离）的，扣0.5分，扣完9分为止。
2.技术参数中一般响应指标（共48条），每有一条不符合（负偏离）的，扣0.25分，扣完12分为止。
注：技术参数中标注“▲”的指标为重要响应指标，其他为一般响应指标，未按要求提供证明材料的视为不满足。
标注“▲”的技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
注：项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

	所投产品质量、性能评价（10分）
	根据所投产品实样照片、产品配置、产品品质等内容，从性能稳定性、质量可靠性、技术先进性方面综合评分。
性能稳定性（4分）：性能稳定性高的得4分；性能稳定性一般的得3分；性能稳定性较差的得1分。
质量可靠性（3分）：质量可靠性高的得3分；产品质量可靠性一般的得2分；质量可靠性程度较差的得1分。
技术先进性（3分）：技术先进的得3分；技术较先进的得2分；技术较落后的得1分。
未提供不得分。本项最高得10分，最低不得分。

	项目实施方案
（9分）
	对项目实施方案进行评价，内容至少包含人员安排、实施流程、供货的保障措施、供货计划安排、安装调试方案等。
全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得9分，最低不得分。

	售后服务方案
（9分）
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）；2.本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；3.增值服务方案。以上每项内容逐条阐述，每项3分，共9分。
（1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，每项得3分；
（2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，每项得2分；
（3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。

	培训方案（9分）
	对培训方案进行评价，内容至少包含培训时间及方式、培训内容等。
完整性（3分）：方案全面的得3分，较全面的得2分，方案片面的得1分；
可行性（3分）：方案可行性强的得3分，可行性较强的得2分，可行性欠缺的得1分；
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
未提供的不得分。本项最高得9分，最低不得分。

	所报产品为“环境标志产品”(1分)
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。

	所报产品为“节能产品”（1分）
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。




采购包4：
	细化项目及分值
	评分依据

	价格
（40分）
	价格分计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40（分值计算结果保留两位小数）
备注：
1.促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
3.上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

	技术参数(20分)
	设备技术参数全部满足招标文件第六章《采购需求》中的“三、项目技术参数要求中的（四）3D4K腹腔镜技术参数要求的得满分20分；具体由评委根据供应商的投标文件中产品情况、《分项报价表》、《技术条款偏离表》等有关资料打分。
1.技术参数中加“▲”的重要参数（共9条），每有一项不符合（负偏离）的，扣1分，扣完9分为止。
2.技术参数中一般响应指标（共44条），每有一条不符合（负偏离）的，扣0.25分，扣完11分为止。
注：技术参数中标注“▲”的指标为重要响应指标，其他为一般响应指标，未按要求提供证明材料的视为不满足。
标注“▲”的技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
注：项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

	所投产品质量、性能评价（11分）
	根据所投产品实样照片、产品配置、产品品质等内容，从性能稳定性、质量可靠性、技术先进性方面综合评分。
性能稳定性（4分）：性能稳定性高的得4分；性能稳定性一般的得3分；性能稳定性较差的得1分。
质量可靠性（4分）：质量可靠性高的得4分；产品质量可靠性一般的得3分；质量可靠性程度较差的得1分。
技术先进性（3分）：技术先进的得3分；技术较先进的得2分；技术较落后的得1分。
未提供不得分。本项最高得11分，最低不得分。

	项目实施方案
（9分）
	对项目实施方案进行评价，内容至少包含人员安排、实施流程、供货的保障措施、供货计划安排、安装调试方案等。
全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得9分，最低不得分。

	售后服务方案
（9分）
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）；2.本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；3.增值服务方案。以上每项内容逐条阐述，每项3分，共9分。
（1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，每项得3分；
（2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，每项得2分；
（3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。

	培训方案（9分）
	对培训方案进行评价，内容至少包含培训时间及方式、培训内容等。
完整性（3分）：方案全面的得3分，较全面的得2分，方案片面的得1分；
可行性（3分）：方案可行性强的得3分，可行性较强的得2分，可行性欠缺的得1分；
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
未提供的不得分。本项最高得9分，最低不得分。

	所报产品为“环境标志产品”(1分)
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。

	所报产品为“节能产品”（1分）
	投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。


本章说明：
1. 本项目采用综合评分法。
2.采购人有权对中标人以上内容进行复核,如发现存在弄虚作假或其它不符招标文件要求的行为，将取消中标资格。


第五章拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc522790135][bookmark: _Toc523404700]徐州市中医院手术室电子腹腔镜项目合同




项目编号：
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采 购 包:

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日期：年月日




友情提醒：采购人与中标、投标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
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合同通用条款

第一条  定义
除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下： 
1.1“买方”是指购买商品或服务，并取得标的物所有权，支付相应合同价款的合同当事人。
1.2“卖方”是指投有权将标的物所有权转移给对方的一方，其负有按照合同约定交付标的物、转移标的物所有权等义务，并收取合同价款的合同当事人。
1.3“工作现场”是指《合同专用条款》规定的安装所在地。
1.4“合同标的”是指卖方提供的标的、备件、材料或其中任何一部分，详见《合同专用条款》。
1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。
1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。
1.7“安装”是指有关标的、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。
1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对单台标的和一系列标的分别进行的测试。
1.9“验收”是指根据合同规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。
1.10“合同货币”指《合同专用条款》规定的本合同项下的支付中所使用的货币。
1.11“合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定应支付给卖方的价款。
1.12“合同生效日”是指合同条款产生法律效力的起始时间，见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。
1.13“日”是指日历天数。
1.14“月”是指日历月数。
1.15“采购需求” 是指采购人为实现采购项目目标，对采购标的特征的系统描述，包括技术规格、服务要求、验收标准等要素。见合同附件6。
第二条 合同范围
2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。
2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。
第三条 价格
3.1 合同总价见《合同专用条款》。
3.2 合同总价是固定价格。
第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）
4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。
4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。
第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）
5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。
5.2交货地点见《合同专用条款》。
5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。
5.4卖方应按下列规定交付合同标的：
5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。
5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。
5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。
第六条 包装与标记
6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。
6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据： 
A. 装箱明细单； 
B. 质量合格证； 
C. 技术资料。
6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。
第七条 技术资料
7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。
第八条 安装
8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。
8.2 项目实施方案见合同附件7。
第九条 验收
9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。
9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。
9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。
第十条 售后服务和技术培训
10.1售后服务和技术培训见合同附件3。
第十一条 索赔
11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：
A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。
B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。
C. 拒收合同标的。
D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。
11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。
第十二条 不可抗力
12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。
12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。
12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。
第十三条 合同的终止
13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。
A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料； 
B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能； 
C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。
13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。
13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。
A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。
B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。
第十四条 争议的解决
14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。
第十五条 适用法律
15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。
第十六条  权利保证
16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。
第十七条  保密 
17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。
17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。
17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。
17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。
第十八条 合同生效及其他
18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。
18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。
18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。
18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。
18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。
18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。
18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。
18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。
18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。
18.10合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。







合同专用条款
《合同专用条款》是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。
甲方（买方）：徐州市中医院 
乙方（卖方）： 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设备采购相关事宜达成一致意见，特签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。
1. 合同标的
1.1产品名称、型号、规格、数量及价款
	产品名称
	型号
	单价（元）
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：人民币       元整        （含税含运费）


本合同采用固定总价合同，包含：设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、售后服务、利润、税金等验收合格交付使用之前及质保期内质保服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用（包含全部货物及伴随工程和服务、进出口代理费、海关办证费、报关费、报验费、银行手续费、运杂费、售后服务费及其他全部费用的总和），及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，由乙方承担，甲方不再支付除合同价款以外的任何费用。该总价为验收合格交货价，且不做调整。合同价款以人民币结算，合同价格不受汇率等因素影响，结算时须按照税法相关规定开具与合同价等额的增值税发票。产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。
1.2乙方应向甲方提供加盖印章的有效营业执照、医疗器械经营许可证，以及医疗器械产品注册与备案手续、产品合格证、使用说明书，进口产品的还应提供进口报关单、商检合格证等（注：医疗设备的生产日期须在验收日期往前推算6个月内）。
1.3乙方所提供的产品应属于财政部颁布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品，或属于《节能产品政府采购品目清单》范围内非强制采购产品类别的，应提供产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书。
1.4本合同所采购的货物在合同中未有注明参数要求的，均以生产厂家标准配置为准。乙方的销售、安装技术方案必须满足清单中的所有设备、材料、配件和软件等的数量要求，完善配置方案，保证系统功能的完整性，甲方不再为此另行支付任何费用。 
1.5本项目所有设备应包含所有有关互连所需的相关配件，保证其能正常运行，甲方不再为此另行支付任何费用。
1.6乙方不得将本合同项下的权利和义务以及债权、债务转让给第三方，不得分包、转包。
2.合同期限、交货方法、到货地点及风险转移
2.1合同期限：自本合同签订生效之日起 30 日内乙方将货物送达甲方指定地点，安装调试完毕并投入使用。
2.2本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。
2.3甲方指定的到货地点：徐州市中医院（徐州市云龙区湘江路169号）。
2.4在乙方将货物交付甲方指定的交货地点和人员前以及验收合格交付使用前，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。
3. 货物包装及质量保证
3.1乙方所供货物必须为生产商原厂包装，且采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。
3.2乙方保证所供货物的设计、制造必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足本合同规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。
3.3特别条款：a.所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b.所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c.国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号，进口设备必须提供报关证等相关证件；d.发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e.其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
3.4乙方应保证本合同货物和服务或其任何一部分享有合法专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，或经第三方合法授权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
3.5乙方保证提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方对由于涉及、工艺或者材料的缺陷所发生的任何不足或故障承担责任，所产生的费用和损失由乙方承担。
3.6乙方保证所提供设备的技术规格符合甲方采购需求，符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。
4.交货物验收、异议
4.1货物到达甲方指定到货地点后 3 日内，甲、乙双方共同进行验收、测试。
4.2验收标准：（1）货物外形、包装完好；（2）数量无误；（3）货物符合合同要求及标准，产品说明书对货物有质量说明的，也应符合该质量说明；（4）设备均具有食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
4.3 乙方交付设备时须将设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配给、随机工具、软件密码等交付甲方；乙方未完整交付本款规定单证和工具等的，视为未按照合同约定交货，乙方负责补齐，并视为逾期交货，由乙方承担相关违约责任。
4.4双方在验收中，如果发现货物的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，双方应签署书面文件，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，并在货物验收十五日内向乙方提出书面异议和处理意见；如货物与合同货物不一致，甲方有权拒付全部货款，并解除合同，乙方并承担合同价款20%的违约金责任。
4.5如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交货物符合合同规定，但货物存在隐蔽瑕疵或者对质量保证期另有规定的除外。
4.6乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。
5.安装、调试与验收
5.1设备到货验收后，乙方3日内派具备符合国家规定的具备相应资质的人员到达现场负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方的设备科联系，并与设备科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。
5.2乙方提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
5.3乙方在安装过程中，必须服从甲方的计划安排和整体协调，遵守甲方有关制度，文明施工。乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，制定施工方案和安全措施，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的人身、财产损害等一切责任及费用由乙方负责和承担，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿，甲方有权直接从合同款项中予以扣减。
5.3乙方必须提供设备安装、集成及调测服务，安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到甲方可正常使用状态。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。
5.4甲方对设备试用后进行验收，乙方派工程师到达现场共同验收工作。乙方需提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认所用。
5.5验收标准依次序对照适用标准为：1、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用；2、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；3、符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；4、货物来源生产方标准，且必须是有关生产方发布的最新版本的标准。
5.6设备安装、调试产品正常运行后，各项指标和参数应符合验收标准。甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。甲方签字确认的《验收合格证明》为验收合格的唯一凭证。
5.7乙方免费提供全套技术资料（产品使用手册、维修说明书、操作说明书等），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。
5.8 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。
5.9验收中如果发现设备有短缺，损坏、有质量、技术等不符合本合同规定的情形，双方做出详尽的现场记录，并由双方签署确认，由乙方负责解决所出现的问题。乙方应在五日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
5.10乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
6. 付款方式（采购资金的支付方式、时间、条件）
6.1本合同总金额为人民币大写金额元（小写金额：  元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式。
付款方式一：提交预付款保函的
合同价款的百分之三十(30%)即￥     ，大写：人民币     元整，在双方签订合同后，乙方提交结算资料，出具等额预付款保函后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。
合同总价的百分之七十(70%)即￥     ，大写：人民币      ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格且试运行无质量问题后，乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。
乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的全额正式发票、甲方出具的验收合格证明。
付款方式二：不提交预付款保函的
合同价款的百分之三十(30%)即￥    ，大写：人民币       ，在双方签订合同后并正式发货前，乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。
合同总价的百分之七十(70%)即￥      ，大写：人民币     ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格且试运行无质量问题后，乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。
付款方式三：乙方明确表示无需预付款的（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）
合同总价的百分之百(100%)即￥     ，大写：人民币     ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格且试运行无质量问题后，乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。
乙方需提交的支付文件包括：
（1）乙方出具的全额正式发票；（2）甲方出具的验收合格证明。乙方不具备上述条件的，甲方不予支付当期货款，且不承担任何违约责任。
6.2履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:无
6.3合同约定的乙方收款银行账户：
账户名称：
开户银行：
银行帐号：
7.质量保证期及售后服务
7.1乙方保证向甲方提供的产品必须符合国家标准或其他必须执行的行业质量标准及甲方内控标准，并保证完全符合国家的相关法律法规等要求。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。
7.2产品的质保期（从验收合格日算起）   年，质保期内免费维修。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。如无特殊约定，保修期满后，只收取维修配件的成本费，并保证对本产品终身负责维修。任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。
7.3乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同约定提供售后服务。质保期间如属产品质量引起的配件损坏，一切维修换件、保养费用和备品备件，均由乙方免费提供和更换。
7.4如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后    小时内予以响应，  小时内到达现场解决问题。故障不能现场排除的，  日内提供备用机（提供备用机一台，设备故障无法及时处理时备用，备用机所有权归厂家所有），否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
7.5质保期内，设备如因故障维修超过2天，按1：2延长质保期（具体时间，按天数算）。
7.6无论在质保期内还是质保期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来甲方维修本设备，必须事先与甲方设备科取得联系，并与甲方工程师共同完成维修工作。乙方未尽到维修质保义务的，甲方可以委托第三方维修，由此产生的费用再加15%的管理费从质保金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。
7.7质保期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上质保期按1：4（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）。
7.8软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。
7.9质保期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，乙方承诺免费维修及更换零配件。
8. 技术培训
8.1工程师培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师人员进行设备的结构和工作原理、日常使用、操作、维护、故障诊断维修基础知识理论培训，解答甲方人员提出的问题，并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，均计入合同价中。
8.2临床培训：免费提供现场临床培训。
9．知识产权 
9.1乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用投报货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由乙方承担。 
9.2本合同价包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
9.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。
9.4乙方需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由乙方自行承担。
10.违约责任
10.1乙方的违约责任：
10.1.1乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意使用，应根据货物的具体情况，由乙方在15个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按合同总货款的20%承担违约金。
10.1.2乙方逾期交货的，每逾期7天（不足7天的，按7天计算），按总货款的0.5%支付违约金；逾期交货超过1个月的，甲方有权立即解除本合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，应在发货前书面通知甲方，与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的0.1% 承担逾期交货违约责任；甲方不再需要的，乙方应当在接到通知后合同即解除，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
10.1.3乙方不能按本合同要求提供货物的保修服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿甲方的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。
10.1.4乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。
10.1.5乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。
10.1.6如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。
10.1.7合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后30日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。
10.2甲方违约责任：
10.2.1非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则甲方应按合同总额的百分之十向乙方支付违约金。
11.不可抗力
甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
12.争议解决方法
甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，向甲方所在地人民法院提出诉讼。
13.其它
13.1本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
13.2本合同壹式4份，甲方执2份，乙方执1份，备案1份。
    14.合同附件 
（下页为合同签署页）
甲  方：徐州市中医院                 乙 方：
法定代表人：                         法定代表人：                         
委托代理人：                         委托代理人: 
地址：                               地址： 
电  话：                             电 话：
签订日期：                           签订日期： 
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合同附件1：
合同协议书
合同编号:____________
签字日期:____________
签字地点:____________
徐州市中医院（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对（项目名称）（项目编号：）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。
1、 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。
(1)合同协议书
(2)成交通知书
(3)合同专用条款
(4)合同通用条款
(5)除合同附件1外的合同附件
(6)其他文件
3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。
4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。
5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：
（1）双方加盖公章或合同专用章；
6.合同一式份，具有同等法律效力，买方  份，卖方   份。
7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：    ]为准。
买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________
法定代表人或授权代表(签名)：____________________
卖方（签章）：____________________________________
法定代表人或授权代表(签名)：____________________
合同附件5：
医疗卫生机构廉洁购销合同
甲方：徐州市中医院
乙方：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品（如有）、医用设备、医用耗材等医药产品。
二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：徐州市中医院	乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：	法定代表人（负责人）：
经办人签名：	经办人签名：
年月日	年月日

[bookmark: _Toc522790136][bookmark: _Toc523404701]
第六章 采购需求
一、采购标的
1.项目名称：手术室电子腹腔镜，采购包1为3D4K荧光腹腔镜系统，采购包2为3D4K荧光腹腔镜系统，采购包3为3D4K腹腔镜，采购包4为3D4K腹腔镜，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
2.本项目采购包1和采购包2经财政部门审核同意购买进口产品。
3.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
4.对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
5.采购清单：
	采购包
	产品名称
	数量

	1
	3D4K荧光腹腔镜系统
	1套

	2
	3D4K荧光腹腔镜系统
	1套

	3
	3D4K腹腔镜
	1套

	4
	3D4K腹腔镜
	1套







二、采购项目预算金额要求
（一）本项目预算830万元人民币，本项目采购包1不接受超过280万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包2不接受超过280万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包3不接受超过135万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包4不接受超过135万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。
报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、招标代理费等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则评标委员会有权按无效投标文件处理。
（二）报价要求
1.提供进口产品的，投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价。该项目已按规定办理进口产品采购审核备案有关手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。投标人负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，采购人不再支付额外费用。投标报价所涉及的各项费用（包含全部货物及伴随工程和服务、进出口代理费、海关办证费、报关费、报验费、银行手续费、运杂费、税费、利润、安装调试费、培训费、售后服务费及其他全部费用的总和）由中标人自行结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。
特别提醒：
（1）投标人在供货时必须提供制造商或总代理出具的售后服务承诺函原件，否则，不予验收。
（2）项目以人民币结算，合同价格不受汇率等因素影响，结算时须按照税法相关规定开具与中标价等额的增值税发票。
（3）该项目要求投标人按采购清单报价；投标报价为采购清单总价。
（4）中标供应商在办理报关验放及减免税手续时，不允许利用学校进口产品免税资格夹带采购标的以外的进口产品，所产生的一切后果由中标人承担。
2.提供国产产品的，投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。
特别提醒：该项目要求投标人按采购清单报价；投标报价为采购清单总价。

三、项目技术参数要求（注：本技术参数要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号,其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准,不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供等于或高于所列品牌技术标准的材料和设备）
以下加“★”是实质性响应参数，提供对应的证明材料，不允许负偏离，否则做废标处理；“▲”标志的为重要响应指标，提供产品彩页、说明书、注册证、技术白皮书等官方发布的证明材料，其余为非重要响应指标。
（1） 3D4K荧光腹腔镜系统参数
1.摄像影像模块
1.1可处理3D和2D画面信号，输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描，图像色域范围BT.2020、BT.709；
1.2▲主机摄像主机内置集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080pixels全高清录像及3840x2160pixels超高清图片，无需外接存储设备；
1.3可同时处理可见光波段及近红外波段；
1.4主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示；
1.5▲可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示；
1.6可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；具备具备图像增强、荧光优化、增亮添彩、蓝染、红染、亮度均匀、等功能；至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度；
1.7★可兼容同品牌可复用电子软镜，满足后续升级需求。（提供注册证、宣传彩页证明材料）
1.8▲摄像主机兼容≥6种可连接光学硬镜的同品牌不同规格型号的2D摄像头；
1.9术野画面至少5级亮度可调；
1.10至少2种纤维镜图像优化功能；
1.11通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接；
1.12▲主机可兼容同品牌≤4mm3D镜，满足多种手术场景；（提供注册证等证明文件）
1.13▲摄像主机内置集成至少4个USB接口；
1.14▲视频信号输出端口：至少包括DP数字端口1个，12G/3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口1个；
1.15电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；
1.16使用寿命不少于8年；
1.17★为了保证产品的稳定性，摄像主机注册证取证时间≥2年（提供国家药品监督管理局官网截图）
2.4K+3D+荧光、三合一电子镜
2.1 4K3DNIR/ICG一体电子镜，直径10mm；
2.2采集像素：电子镜像素≥3840x2160，双路4K采集，逐行扫描；
2.3▲电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌；
2.4▲3D/2D旋转模式，可360°旋转，具备180°自动翻转功能，支持自动水平校准；
2.5不低于4种显影模式：重叠荧光模式（绿/蓝可选）、黑白荧光模式、强度导航模式等；
2.6术野画面至少5级电子放大功能；
2.7具有防雾功能，有效防止镜面起雾；
2.8重量不高于420g，可进行单手控制，方便术中操作；
2.9免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现；
2.10电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。
3.4K荧光摄像头
3.1采集像素：摄像头像素不小于3840x2160，逐行扫描；
3.2重量≤260g，握持轻便；
3.3五种显影模式：重叠荧光模式(绿/蓝可选)、黑白荧光模式、强度导航模式等；
3.4▲可通过摄像头控制气腹机及冷光源，调节气腹机及冷光源参数；
3.5电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备；
3.6▲为确保成像质量及兼容性，具备与摄像主机同一品牌的光学胸腹腔镜、宫腔检查镜、宫腔电切镜等硬性内窥镜，方便后续升级，满足不同术式的手术需求。
4.4K荧光光学镜头
4.1▲与摄像主机同一品牌，兼容4K及荧光成像且直径5mm、10mm可选，视向角0°、30°多规格可选，具备4K成像认证；
4.2视场角≥80°，有效景深范围包含但不限于3mm-150mm；
4.3▲可高温高压消毒，消毒次数≥600次；
5.4K白光光学镜头*2
5.1▲腹腔镜为与主机同品牌柱状晶体镜，超广角，亮度高，无球形畸形、确保成像质量且直径5mm*1、10mm*1，视向角30°；
5.2腹腔镜视场角≥80°，腹腔镜长度≥31cm；
5.3有效景深范围不窄于3mm-100mm，光学镜分辨率(lp/mm)≥9.3；
5.4▲可高温高压、浸泡、气熏或低温等离子消毒,设计使用期限不少于600次。
6.荧光医用冷光源
6.1支持近红外（NIR）荧光成像技术，可使用吲哚菁绿（ICG）等荧光造影剂；
6.2输出色温为5500K±500K；
6.3灯泡寿命≥30000小时；
6.4触摸屏，图形直观，用户界面简单明了；
6.5▲具有Auto模式，可自动调节光源亮度；
6.6持续输出恒定的光强度；
6.7安全等级：CF级，可直接用于心脏手术；
6.8▲光源使用LED技术，白光和荧光均使用LED技术实现，不使用激光技术，最大程度上保证医务人员的使用安全；
6.9▲荧光和白光模式的切换方式≥3种，例如摄像手柄、脚踏、键盘等满足术中切换的便利性。
7.纤维导光束*2
7.1纤维导光束，直径不低于4.8mm，长度≥300cm，高耐热型。
8.气腹机
8.1最大灌注流速不低于40L/min；
8.2▲至少具备成人及儿童两种模式。成人模式压力调节范围：1-30mmHg；流速调节范围：1-40L/min。儿童模式下压力调节范围：1-15mmHg；最小可调流速不高于0.1L/min；
8.3应具备自动压力维持与补偿功能，防止因意外中断或泄漏导致腹压骤降；集成高压安全监测与自动泄压报警系统。
8.4应配备液晶显示屏，实时显示流量、压力等关键工作参数。
8.5电气安全最高等级为CF型，适用于佩戴心脏起搏器的患者。
9.4K/3D医用监视器
9.1≥32英寸医用级4K、3D监视器；
9.2分辨率≥3840x2160，宽高比16：9；
9.3色域：BT.2020/BT.709；
9.4视角：不低于178°/178°；
10.内窥镜专用台车
11.随机配备镜头专用消毒盒4个、配3D眼镜5副、夹片式5副、电动扶镜手臂一套、配备4K显示器副屏1台、配备备用气腹机一套。
（2） 3D4K荧光腹腔镜系统参数
1.摄像影像模块
1.1可处理3D和2D画面信号，输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描，图像色域范围BT.2020、BT.709；
1.2▲主机摄像主机内置集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080pixels全高清录像及3840x2160pixels超高清图片，无需外接存储设备；
1.3可同时处理可见光波段及近红外波段；
1.4主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示；
1.5▲可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示；
1.6可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；具备具备图像增强、荧光优化、增亮添彩、蓝染、红染、亮度均匀、等功能；至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度；
1.7★可兼容同品牌可复用电子软镜，满足后续升级需求。（提供注册证、宣传彩页证明材料）
1.8▲摄像主机兼容≥6种可连接光学硬镜的同品牌不同规格型号的2D摄像头；
1.9术野画面至少5级亮度可调；
1.10至少2种纤维镜图像优化功能；
1.11通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接；
1.12▲主机可兼容同品牌≤4mm3D镜，满足多种手术场景；（提供注册证等证明文件）
1.13▲摄像主机内置集成至少4个USB接口；
1.14▲视频信号输出端口：至少包括DP数字端口1个，12G/3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口1个；
1.15电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；
1.16使用寿命不少于8年；
1.17★为了保证产品的稳定性，摄像主机注册证取证时间≥2年（提供国家药品监督管理局官网截图）
2.4K+3D+荧光、三合一电子镜
2.14K3DNIR/ICG一体电子镜，直径10mm；
2.2采集像素：电子镜像素≥3840x2160，双路4K采集，逐行扫描；
2.3▲电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌；
2.4▲3D/2D旋转模式，可360°旋转，具备180°自动翻转功能，支持自动水平校准；
2.5不低于4种显影模式：重叠荧光模式（绿/蓝可选）、黑白荧光模式、强度导航模式等；
2.6术野画面至少5级电子放大功能；
2.7具有防雾功能，有效防止镜面起雾；
2.8重量不高于420g，可进行单手控制，方便术中操作；
2.9免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现；
2.10电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。
3.4K荧光摄像头
3.1采集像素：摄像头像素不小于3840x2160，逐行扫描；
3.2重量≤260g，握持轻便；
3.3五种显影模式：重叠荧光模式(绿/蓝可选)、黑白荧光模式、强度导航模式等；
3.4▲可通过摄像头控制气腹机及冷光源，调节气腹机及冷光源参数；
3.5电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备；
3.6▲为确保成像质量及兼容性，具备与摄像主机同一品牌的光学胸腹腔镜、宫腔检查镜、宫腔电切镜等硬性内窥镜，方便后续升级，满足不同术式的手术需求。
4.4K荧光光学镜头
4.1▲与摄像主机同一品牌，兼容4K及荧光成像且直径5mm、10mm可选，视向角0°、30°多规格可选，具备4K成像认证；
4.2视场角≥80°，有效景深范围包含但不限于3mm-150mm；
4.3▲可高温高压消毒，消毒次数≥600次；
5.4K白光光学镜头*2
5.1▲腹腔镜为与主机同品牌柱状晶体镜，超广角，亮度高，无球形畸形、确保成像质量且直径5mm*1、10mm*1，视向角30°；
5.2腹腔镜视场角≥80°，腹腔镜长度≥31cm；
5.3有效景深范围不窄于3mm-100mm，光学镜分辨率(lp/mm)≥9.3；
5.4▲可高温高压、浸泡、气熏或低温等离子消毒,设计使用期限不少于600次。
6.荧光医用冷光源
6.1支持近红外（NIR）荧光成像技术，可使用吲哚菁绿（ICG）等荧光造影剂；
6.2输出色温为5500K±500K；
6.3灯泡寿命≥30000小时；
6.4触摸屏，图形直观，用户界面简单明了；
6.5▲具有Auto模式，可自动调节光源亮度；
6.6持续输出恒定的光强度；
6.7安全等级：CF级，可直接用于心脏手术；
6.8▲光源使用LED技术，白光和荧光均使用LED技术实现，不使用激光技术，最大程度上保证医务人员的使用安全；
6.9▲荧光和白光模式的切换方式≥3种，例如摄像手柄、脚踏、键盘等满足术中切换的便利性。
7.纤维导光束*2
7.1纤维导光束，直径不低于4.8mm，长度≥300cm，高耐热型。
8.气腹机
8.1最大灌注流速不低于40L/min；
8.2▲至少具备成人及儿童两种模式。成人模式压力调节范围：1-30mmHg；流速调节范围：1-40L/min。儿童模式下压力调节范围：1-15mmHg；最小可调流速不高于0.1L/min；
8.3应具备自动压力维持与补偿功能，防止因意外中断或泄漏导致腹压骤降；集成高压安全监测与自动泄压报警系统。
8.4应配备液晶显示屏，实时显示流量、压力等关键工作参数。
8.5电气安全最高等级为CF型，适用于佩戴心脏起搏器的患者。
9.4K/3D医用监视器
9.1≥32英寸医用级4K、3D监视器；
9.2分辨率≥3840x2160，宽高比16：9；
9.3色域：BT.2020/BT.709；
9.4视角：不低于178°/178°；
10.内窥镜专用台车
11.随机配备镜头专用消毒盒4个、配3D眼镜5副、夹片式5副、电动扶镜手臂一套、配备4K显示器副屏1台、配备备用气腹机一套。
（三）3D4K腹腔镜参数
1.主机
1.1具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160和4096*2160超高清像素影像。支持16:9和17:9图像比例，逐行扫描，像素≥800万；
1.2支持八种图像模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、白光主屏-四分屏、绿色荧光-四分屏、黑白荧光-四分屏、彩色荧光-四分屏。
1.3▲具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。
1.4预期用途：预期与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。
1.5具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化、HDR等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。
1.6采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。
1.7具有荧光亮度调节功能，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理。
1.8内置4K刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出。
1.9主机自带内置USB3.0接口刻录系统，USB接口支持U盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。可同时两个USB存储设备。当其中一个USB设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。
1.10▲具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选，储存文件更自由。其中最大录像码率≥120Mbps。
1.11具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号，2路高清信号，具有自动对焦功能，可短按AF键实现一键对焦。
1.12▲具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。
1.13▲具有画幅自适应调控功能开关，可根据临床需要，选择开启。
1.14▲可处理3D和2D画面信号，分辨率支持≥3840×2160，逐行扫描。
1.15▲具有3D自动旋转功能，可实现3D显示模式下旋转回正功能。可实现3D和2D图像之间的一键切换和自动旋转切换。
1.16▲主机自带内置USB3.0接口刻录系统，可录制3D和2D格式视频。
1.17▲具有视差调节功能，可满足不同客户的立体感体验。
2.2D摄像头
2.1摄像头防电击程度分类：防除颤CF级别I类；
2.2荧光摄像头重量≤250g。
2.3摄像头防护等级：≥IPX7。
2.4荧光信号采用荧光CMOS逐行扫描成像
2.5摄像头可耐受环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式
2.6具有≥3个自定义摄像头按键，能支持6个自定义功能，有20种可定义功能。可10，进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置。
2.7摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管
3.4k硬性光学腹腔内窥镜
3.1支持高温高压、等温等离子等消毒灭菌方式。
3.2直径10mm，30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；
3.3视场中心角分辨率≥7.0C/(°)；
3.4▲大景深光学视管，有效景深3mm-200mm；
3.5▲与摄像主机同一品牌，保证荧光显影的精准度和清晰度；（以注册证为准）
4.4k（5MM）硬性光学腹腔内窥镜
4.1支持压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。其中低温等离子灭菌支持使用sterrad消毒灭菌器的标准方式灭菌。
4.2▲与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高。
4.3▲大景深光学视管，有效景深3mm-190mm。
4.4直径5mm,30度视野方向，视野角度≥85°,工作长度≥300mm。
4.5视场中心角分辨率≥8.0C/(°)。
5.3D电子镜
5.1 3D电子镜防电击程度分类：防除颤CF级别I类；
5.2▲采用双路4KCMOS,支持3840*2160和4096*2160像素超高清图像显示。
5.3电子镜前端镜头+握持手柄整体重量≤420g，轻便易操作。
5.4电子镜上具有三个按键，均可自定义设置。
5.5电子镜视场角≥78°，观察范围更大，更便于腹腔探查。
5.6电子镜整体支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌方式。
6.冷光源
6.1设备支持同时输出近红外激光和白光，3R级医用激光光源；
6.2设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸为7.8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整；
6.3设备类型：Ⅰ类除颤CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。
6.4白光冷光源的输出总光通量达到2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；
6.5▲LED灯泡认证工作寿命达到60000小时，节约医院后续维护成本；
6.6▲光输出最大中心照度达到3000000Lux,确保照明充足；
6.7▲具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。
6.8▲具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光。
6.9具有高温报警、灯泡寿命警示功能；
7.气腹机
7.1▲流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，
7.2压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；
7.3采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息；
7.4具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；
7.5气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高；
7.6具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量达到L/min；
8.3D显示器
8.1 4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸；
8.2可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式；
8.3最大背光亮度≥1750cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；
8.4显示器对比度≥1000000；
8.5具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；
9.4K显示器
9.1 4K医用LCD监视器，尺寸≥32英寸；
9.2最大背光亮度≥800cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；
9.3显示器对比度≥1400；
9.4具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求。
10.医用台车
10.1具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳；
10.2台车可放置32寸/55英寸医用4K医用监视器，节约手术室空间。
以上设备包含：导光束两根、光学镜3根（10mm两根，5mm一根）、消毒盒4个、32寸4K显示器一台、气腹机1台。
（四）3D4K腹腔镜参数
1.内窥镜摄像系统主机
1.1多功能摄像系统：摄像系统主机与光源采用分体式设计，能够处理4K信号、3D信号、荧光信号，支持连接2D摄像头输出2D图像，支持连接3D荧光电子镜输出3D荧光图像；
1.2系统可通过软镜模块接入各科电子软镜，包括但不限于电子胆道镜、电子输尿管镜等，并支持摄像头/电子镜自定义按键、主机触摸屏、OSD菜单和脚踏等≥4种方式控住多画面组合显示方式；
1.3摄像主机输出视频分辨率：输出超高清视频信号，分辨率包括但不限于4096x2160、3840×2160；输出高清视频信号，分辨率1920×1080；
1.4摄像主机图像色域范围：BT.709和BT.2020可选；
1.5主机触摸屏设计，触摸屏尺寸≥8英寸，支持在触摸屏上进行功能和参数的设置；
1.6具有≥5种色调风格，具有防红失真功能，提供高色彩还原图像，满足不同临床医生需求；
1.7▲系统支持4倍电子放大；支持2.3倍光学放大，且系统最大放大倍数≥9.2倍，可一键切换内切圆、中景、全屏等画面大小，实现无损自适应画幅调节；
1.8▲具有≥11种手术模式，支持一键切换；
1.9具备电子除烟功能；
1.10具备染色识别技术，具有至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高粘膜及粘膜下血管成像的对比度和清晰度，方便病灶诊断；
1.11▲连接3D电子镜时在3D、2D模式下均支持镜身360°旋转实时水平校正，全程维持视野水平；
1.12支持3D视差调节，调节范围-100~+100；
1.13▲防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分；
1.14设备使用年限≥10年；
2.白光摄像头
2.1焦距范围14-32mm，支持一键自动光学变焦；
2.2支持设置近景、中景、全景三档焦距的快捷循环切换；
2.3摄像头防护等级：≥IPX7；
2.4摄像头防电击程度分类CF级别I类；
3.4K3D电子镜
3.1视野方向≥30°，视场角≥84°；
3.2▲一体化电子镜设计，外径≥10mm，工作长度≥330mm
3.3镜身重量≤400g，降低长时间持镜的疲劳感；
3.4镜头景深30mm-200mm，免调焦设计，全部景深范围内均清晰呈现；
3.5支持镜身姿态感知，可360°旋转，支持自动水平校正；
3.6支持戊二醛消毒和低温等离子灭菌；
3.7防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分；
4.医用冷光源
4.1▲设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源；
4.2设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整；
4.3支持自动调光、手动调光；
4.4有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不出光，并有文字提示；
4.5光源的输出总光通量应≥2000lm；
4.6LED灯泡工作寿命≥40000小时；
4.7色温在3000~7000K，显色指数≥90；
4.8可进行20级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；
4.9设备使用年限≥10年；
4.10▲防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分。
5.气腹机	
5.1最大气腹压力≥30mmHg，压力控制范围1-30mmHg，调节精度1mmHg；
5.2▲流量设定范围：0.1~50L/min，调节精度0.1L/min，连续可调；流量范围1-2L/min时，调节精度0.1L/min
5.3具有过压提示声光报警功能，当实际压力超过预设压力≥5mmHg时自启动；
5.4支持过压释放功能，过压持续≥2s，自动启用本功能确保手术安全；
5.5设备使用年限≥10年；
5.6与摄像主机系统为同一生产厂家；
6.32英寸4K3D医用监视器
6.1宽高比为16:9，分辨率≥3840*2160；
6.2亮度≥1750cd/㎡；
6.3对比度≥1000000:1；
6.4左右与上下可视角度均≥178°；
6.5具备HDMI、DP、12G-SDI等4K信号输入接口，3G-SDI和DVI-D等全高清信号输入接口；
6.6具备信号输出接口，包括12G-SDI、3G-SDI等接口；
7.腹腔镜 
7.1工作长度≥307mm；  
7.2工作直径10mm、5mm；  
7.3景深≥3-200mm；
7.4视野角度：≥78°；   
7.5▲设计光学工作距d0处时，中心角分辨力：≥9C/(°)；（提供检验报告）   
7.6灭菌方式：可高温高压及低温等离子灭菌；
以上设备包含：导光束两根、光学镜3根(10mm两根，5mm一根)、消毒盒4个、32寸4K显示器一台、气腹机1台、3D眼镜10副。
四、项目实施要求（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）
1.投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。
2.投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。
3.投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4.本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，投标文件中编写详细的深化方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。
5.交付时间：合同生效后，30日历天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。
说明：本“交付时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。
6.投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。
7.验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。
8.投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
9.投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。采购人如需要移机，需提供免费移机一次。
10.投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。
五、项目培训要求（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）
中标人供货时应免费向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点，培训方式，设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。
六、质保及售后要求
1.供应商提供的设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。中标人承诺在签订合同前提供所投产品的《产品技术标准》（白皮书）及医疗器械注册证附件的《产品技术要求》，若经核实发现与投标文件不一致，将视为提供虚假材料。设备的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、供应商投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。
2.供应商提供设备原厂整机质保要求：
（1）采购包1不少于三年（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）
（2）采购包2不少于三年（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）
（3）采购包3不少于三年（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）
（4）采购包4不少于三年（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）
说明：本“质保要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。
3.供应商中标后需提供整体售后服务方案（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。
4.供应商提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费上门维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可选择按以下办法处理：
（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。
（2）退货：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对采购人造成的损失，供应商承担损失金额不超过合同总值的5%。
5.在质保期内，供应商应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
6.超过质保期的机器设备，维修时只收部件成本费用，不收取工时等杂费，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。
7.为了确保设备正常运行，供应商应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*12小时现场维修和技术支持服务；供应商应当设立投诉专线，接受采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）的投诉。
七、调试和验收要求
1.设备验收由最终用户单位负责具体实施；应当按招投标文件的要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按招投标文件技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合投标文件承诺和合同要求时，供应商应及时解决。不符合招投标文件要求的，将视情况按验收不合格设备进行处置。
2.供应商交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。供应商交付设备及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时必须将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖供应商公章的销售发票复印件交与最终用户单位。供应商应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件、原厂售后服务承诺，中文使用说明书等。
3.最终用户单位对供应商提供的设备在使用前进行调试时，供应商需负责安装并免费向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照供应商投标文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。
4.验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由采购人承担，质量不合格的，检测费用由供应商承担。
八、包装、发运及运输要求
1.供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点（徐州市云龙区湘江路169号，具体情况可自行现场踏勘）。
2.使用说明书、产品合格证明文件、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。
3.供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到最终用户单位48小时前通知最终用户单位，以准备接货。
4.设备在交付采购人（最终用户单位）前发生的风险均由供应商负责。
5.供应商在合同约定交付时间内将提供的设备送达采购人指定的地点（徐州市云龙区湘江路169号，具体情况可自行现场踏勘），安装调试，并验收合格视为交付。
九、其他要求
1.见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
2.中标人（如为代理商）应在签订合同前提供所投产品制造商针对本项目的有效授权书或类似具体文件，如无法提供将视为虚假应标。

第七章投标文件相关格式
一、投标函格式
致：江苏中际招标代理有限公司
根据项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0084]招标文件，(姓名)代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下：
1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号][补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为开标之日后90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
7.投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。
8.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。
9.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，投标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
电话：
传真：

投标人：（盖单位电子签章）

日期：年月日

二、开标一览表格式
项目名称：手术室电子腹腔镜
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0084
货币单位：人民币元


具体以苏采云系统内格式为准



投标人：（盖单位电子签章）


日期：年月日


三、分项价格表格式
项目名称：手术室电子腹腔镜
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0084
货币单位：人民币元
采购包：
	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	产品制造企业名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	


投标人：（盖单位电子签章）

日期：年月日
注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文
②投标人对以上数据的真实性负责。
江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：手术室电子腹腔镜
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0084

	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。
2.根据第六章《采购需求》中的“三、项目技术参数要求”和“四、项目实施要求”实质性响应参数及商务服务要求的内容填写，必须点对点应答，否则投标无效。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：  年  月  日
五、法定代表人授权书格式

委托人：
地址：
法定代表人（负责人）：职务：
统一社会信用代码：
受托人：性别：男（女）
年龄：岁民族：族
职务：
身份证号：
兹委托（）全权代表我企业（公司）参与（手术室电子腹腔镜）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0084）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。
特此授权委托。
委托人（盖单位电子签章）：受托人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年月日
(受托人身份证复印件附后)






六、中小企业声明函格式
项目名称：手术室电子腹腔镜
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0084
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）的规定，本公司参加（徐州市中医院）的（手术室电子腹腔镜）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.标的名称：   ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。
....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子签章）（盖章）：
日期：年月日
注：本项目采购的货物属于工业。
以上标的名称如果与采购需求中的标的不一致的，以采购需求中的标的名称为准。
备注：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.成交供应商所投产品的制造商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：手术室电子腹腔镜
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0084
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（盖单位电子签章）


日期：年月日



八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加手术室电子腹腔镜项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0084）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（盖单位电子签章）


日期：年月日






九、投标人相关承诺

项目名称：手术室电子腹腔镜
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0084

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。


投标人（电子签章）：
日期：年月日







十、投标人书面声明
项目名称：手术室电子腹腔镜
项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0084

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（电子签章）：
日期：年月日













十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且卖方向买方出具预付款保函后个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。
卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。
卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十二、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：
日期：年月日

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.格式以“苏采云”系统为准。
附件

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
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