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第一章  投标邀请
受宿迁市中心血站的委托，宿迁市宏晟项目管理有限公司就宿迁市血站服务能力提升项目（第二批）(JSZC-321300-SQHS-G2026-0004)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
 宿迁市血站服务能力提升项目（第二批）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年08月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc15320][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-SQHS-G2026-0004
2.项目名称：宿迁市血站服务能力提升项目（第二批）
3.预算金额：200万元（分包1：120万元；分包2：80万元）
4.本项目设定最高限价，分包1最高限价为120万元；分包2最高限价为80万元（超过此最高限价的为无效响应）。
5.采购需求（简介）：分包1：献血车；分包2：献血屋。详细内容见采购需求部分。
本次采购共分为两个分包，按分包1至分包2的顺序开标、评标、中标，兼投兼中，即投标人可参与任意分包或全部分包的投标，需对拟参与分包分别制作投标文件，已在前一个分包被推荐为第一中标候选人的，可以参与其他分包的评审，且可再被推荐为其他分包的中标候选人。评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致该分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审结果。
6. 合同履行期限：
分包1合同履行期限：合同签订后45日历天内完成供货并安装调试完毕。
分包2合同履行期限：合同签订后45日历天内完成供货并安装调试完毕。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc15321][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
（二）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc27498]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：2026年08月07日9:00至2026年08月13日18:00。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分两个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别上传对应投标文件。否则，后果自负。
[bookmark: _Toc16364]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年08月27日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc759][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc31122]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
[bookmark: _Toc4670]七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：宿迁市中心血站
地 址：宿迁市宿城区人民大道8号
联系人： 孙主任 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式： 0527-84385252/18360033156 
2.采购代理机构信息
名 称：宿迁市宏晟项目管理有限公司
地 址：宿迁市宿城区河滨街道观澜路恒大悦澜湾南门办公楼301室
联系人：梁璇
联系方式：19905245633






[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc24496][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc18987][bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc29262]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]按《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》【计价格〔2002〕1980号】文件标准*45%收取。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式，由采购人支付。

	10
	其他
	1. 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
2. 现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。



[bookmark: _Toc1715]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc16352][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.4.1、6.5
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。 
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc24570][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括投标函、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身价格、标准附件、备品备件、辅材、包装、运输、装卸、人工费、设计费、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc5372]四、投标文件的提交
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc3447]五、开标、评标程序
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5有关问题的澄清
17.5.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.5.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.5.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.6 异常低价投标审查
17.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.6.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.7比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.8推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc5936]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：
21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.14不同投标人的投标文件相互混装；
21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
22.6法律、法规规定的其它情况。
[bookmark: _Toc13181]七、中标及合同签订
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558]23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的/%提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的/ %（以履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc14686][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc12263]八、质疑与投诉
29、质疑
29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见29.2），以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。
本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：宿迁市中心血站/宿迁市宏晟项目管理有限公司
联系电话：18360033156/19905245633
通讯地址：宿迁市宿城区人民大道8号/宿迁市宿城区河滨街道观澜路恒大悦澜湾南门办公楼301室
29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30、投诉
质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
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一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。
四、评标标准
分包1评标标准：
	评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术参数响应
	30.00分
	针对招标文件“第四章、采购需求”的“四、采购产品参数要求”中“分包1：献血车”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得30分。标“★”为实质性要求，不满足作废标处理。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣2分；其余一般参数项每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“▲”项除外）负偏离扣0.15分，扣完为止。 
注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业业绩
	12.00分
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）有类似项目业绩的，每提供一个得3分，本项目最高得分为12分。 
注：投标文件中提供合同（主要内容、标的、签订时间清晰可见）材料电子件，否则不得分。

	企业证书
	3.00分
	1、车辆生产厂家持有有效的ISO 3834-2焊接质量体系认证证书得1分（轻型乘用车可提供等效汽车焊接专项认证同等计分）；
2、车辆生产厂家持有 有效期内IATF16949汽车质量管理体系/ISO9001质量管理体系认证证书得1分；
3、提供车辆生产厂家获得“能源管理体系认证”的得1分。
注：投标文件中须提供以上相关证明复印件并加盖投标供应商公章，不提供或者提供的材料不全不得分。

	项目供货方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求-六、供货要求”提供方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得1分；没有内容不得分。

	安装调试方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求-七、安装调试”提供方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得1分；没有内容不得分。

	培训方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求-八、培训要求”提供方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得1分；没有内容不得分。

	售后服务
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求-九、售后服务”提供方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得1分；没有内容不得分。

	质保期
	5.00分
	在满足采购文件质保期的基础上，供应商承诺增加质保年限的，每增加一年得1分，最高得5分。注：投标文件中提供承诺函（格式自拟），未提供的不得分。


分包2评标标准：
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术响应
	技术参数响应
	[bookmark: OLE_LINK9]29.00
	[bookmark: OLE_LINK10]针对招标文件“第四章、采购需求”中的“分包2：献血屋” 所列内容进行评审，投标人所投产品的技术性能、功能、参数、规格等能够完全满足招标文件要求的得基本分29分。其中带“▲”符号的为重要技术指标，每有一项不满足扣2分，其余为一般参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）负偏离扣0.1分，扣完为止，本项最低得0分，最高得29分。
注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、荣誉
	企业业绩
	6.00
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得6分。注：业绩须同时提供项目合同材料原件电子件，且业绩合同中主要内容、标的、金额等清晰可见，否则该业绩不得分。

	项目整体实施方案
	设计方案
	3.00
	针对采购文件“第四章 采购需求-十、设计要求”提供方案。优于采购需求的，得3分；满足采购需求的，得2分；方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得1分；没有内容不得分。

	
	供货方案
	8.00
	针对采购文件“第四章 采购需求-六、供货要求”提供方案。优于采购需求的，得8分；满足采购需求的，得5分；方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。

	
	管理力量、技术人员安排
	7.00
	针对采购文件“第四章 采购需求-十一、人员要求”提供方案。优于采购需求的，得7分；满足采购需求的，得4分；方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。

	
	安装调试方案
	8.00
	针对采购文件“第四章 采购需求-七、安装调试”提供方案。优于采购需求的，得8分；满足采购需求的，得5分；方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。

	
	售后服务
	6.00
	针对采购文件“第四章 采购需求-九、售后服务”提供方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得4分；方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。

	
	质保服务
	3.00
	在满足本项目采购需求部分的质保期要求的基础上，每增加1年得1分，本项最高得3分。注：提供承诺函。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc25420][bookmark: _Toc13955]项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业） 
本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。
一、采购标的清单
	[bookmark: _Toc21308][bookmark: _Toc13698]分包号
	标的名称
	数量
	备注

	分包1
	献血车（核心产品）
	1辆
	质保3年

	分包2
	献血屋（核心产品）
	1个
	质保5年


二、项目概况 
1、供货地点：采购人指定地点。
2、合同履行期限：
分包1合同履行期限：合同签订后45日历天内完成供货并安装调试完毕。
分包2合同履行期限：合同签订后45日历天内完成供货并安装调试完毕。
3、付款方式：
预付款：合同签订后，自收到符合采购人要求的发票后10个工作日内支付合同总价款30%；
进度款：货物到采购人指定地点安装调试结束、验收合格后付至合同价款的100%。
注：（1）付款前，中标供应商应向采购人提供符合要求的增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除中标供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除中标供应商应承担的违约金或其他费用。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；
（2）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
4、质量要求：合格；供应商提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款，且以满足项目验收为准，项目须满足采购需求。
三、质保期：
分包1：自货物验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准）3年。
分包2：自货物验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准）5年。
[bookmark: _Toc15551][bookmark: _Toc20940]四、采购产品参数要求
[bookmark: _Toc4495][bookmark: _Toc202]分包1：献血车
★投标车辆应为工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》中的医疗车产品。投标文件中提供工信部官网截图并加盖投标人公章；
	[bookmark: _Toc265599136][bookmark: _Toc6130]序号
	需求说明

	（一）
	车辆部分

	1
	整车要求

	1.1
	整车长
	≥10900mm。

	1.2
	整车宽
	≥2500mm。

	1.3
	整车高
	≥3400mm。

	1.4
	车厢内高
	≥2000mm。

	1.5
	轴距
	≤5700mm。

	1.6
	最小转弯直径
	≤22m。

	1.7
	前悬
	≥2200mm。

	1.8
	后悬
	≤3150mm。

	1.9
	前/后轮距
	前轮距≥2070mm、后轮距≥1850mm。

	1.10
	最大总质量
	≥15000kg。

	1.11
	整备质量
	≥14100kg。

	1.12
	前轴荷
	≥5000kg。

	1.13
	后轴荷
	≥10900kg。

	1.14
	接近角/离去角
	≥9/8(°)。

	1.15
	额定载客
	≥5人。

	1.16
	发动机
	直喷增压中冷，额定功率≥220KW, 排量≥7.6L。

	1.17
	★排放标准
	国六。

	1.18
	变速箱
	六档手动变速箱。

	1.19
	舱体温度报警装置
	有发动机舱舱温报警。

	1.20
	燃料箱
	≥240L。

	1.21
	轮胎
	断面宽度≥11英寸，轮毂直径≥22.5英寸。

	1.22
	悬挂系统
	气囊悬架+前盘后鼓(前后一体化免维护轴承单元)。

	1.23
	外后视镜
	电动兔耳外后视镜，集成前视镜、补盲镜，电加热除霜，主镜片≥201mm*389mm（镜片最宽*最长），曲率半径R≥1300mm。

	1.24
	顶风窗
	换气扇顶风窗。

	1.25
	安全锤
	≥4把防盗警报车用安全锤。

	1.26
	灯具
	组合前照灯。

	1.27
	雨刷器
	对刮式雨刷器。

	1.28
	遮阳帘
	前风挡双半幅遮阳帘。

	1.29
	ABS
	有ABS。

	1.30
	热管理系统
	智能控制冷却系统，冷却系统采用无刷电子风扇，散热好，油耗低。

	1.31
	蓄电池
	≥195Ah免维护蓄电池2个。

	1.32
	车身保温系统
	独立+大功率水暖除霜，水暖驻车可用。

	1.33
	车载空调
	一、行车空调1套：顶置空调（≥28000Kcal/h）。
二、驻车空调一套：风管式、参数要求如下：
1.空调形式：一拖四结构
2.制冷类型：冷暖
3.定频/定频：变频
4.能效等级：一级能效
5.制冷量(W)：≥15500
6.制冷功率(W)：≤4800
7.制热量(W)：≥18000
8.制热功率(W)：≤4650
9.出风方式：行车、驻车共用一套风道和出风口，出风均匀，出风口风量大小及朝向可自由调节；
10.检修方便性：大顶上部装饰罩分体设计，上部可直接取下，确保不漏水；
11.风管机回风口安装在车内，回风口上安装过滤网，防止灰尘进入冷凝器影响空调效果，定期可拆除车顶回风栅清洗滤网。

	1.34
	乘客门
	右前气动单扇外摆门，前门活动踏步，带遥控门锁。

	1.35
	灭火弹
	≥2个自动灭火弹。

	1.36
	倒车影像
	彩色倒车监视系统（倒车）。

	1.37
	电子钟
	电子钟(带温湿度显示)。

	1.38
	集成中控
	≥7英寸集成中控。

	1.39
	司机乘客椅
	三点式安全带气囊减震司机椅，有司机椅安全带未系报警功能。

	1.40
	行车记录仪及车内监控
	监控、记录仪一体机（容量≥500GB）：北斗／GPS双模行车记录仪功能（含SIM卡）+5路视频录像监控功能(照车门,路况,司机,车内),驻车可用,可后台实时监控。

	1.41
	车身结构
	预应力涨拉蒙皮，平地板结构。

	1.42
	侧舱门
	行李舱全铝上移门（发电机舱上移门）。

	1.43
	视听系统
	MP3收放机，配≧22寸液晶显示器1个。

	1.44
	车载无线网络
	5G无线网络。

	1.45
	横幅挂钩
	两侧内嵌式车身条幅挂钩，不突出车身蒙皮，整洁美观，左右各4个。

	1.46
	▲车辆智能管理系统
	1、智能管理系统可以支持电脑端登录、支持微信小程序登录。注：提供系统证明截图。
2、智能管理系统可以查看车辆位置、能耗等；具备一键智能巡检和外观巡检功能，智能巡检包含仪表、发动机、电子风扇、胎压、集中润滑、AEBS等。注：提供系统证明截图。

	1.47
	▲智能集成控制系统
	集成智能控制系统：可实现智能控制灯光、空调、消毒机等。可实现手动控制、语音控制、手机端APP远程控制等；
1、智能主机1台：正面有状态指示灯，背面接口齐全：1×WAN 口、1×IPTV 口、6× 支持 PoE 的 LAN 口、电源口、复位孔；
2、网络与通信：Wi-Fi 6+ 双频并发；骨干网用网线直连子路由，跨房间有线稳定，空间内无线覆盖；支持 PLC 与鸿蒙智联设备接入；全屋中枢能力：手机端App 统一控制、语音控制、场景联动、定时、断电记忆；
3、拓展子路由1台：全厢Wi-Fi，无感漫游，Wi-Fi 6+ 3000Mbps；1WAN口（POE）+1LAN口；内置天线；
4、语音音箱：AI 语音、全厢智能语音交互、一键畅连通话、一键畅连对讲
5、智能开关：3 路独立控制，自带3路继电器，支持单击、长按自定义，可绑定3路灯光或联动其他同品牌智联设备；无线通讯（PLC 协议）接入全厢智能主机 / 网关后，支持App远程、语音控制、定时、场景联动，额定工作电压 AC220V；阻性总负载 ≤2200W，容性单路 ≤200W。按键带亮度可调的 LED 指示灯；支持多控配对、断电记忆
6、智能语音面板：2键智能语音面板，带2路继电器，支持语音和蓝牙网关功能，拾音距离3米；支持彩色灯效；
7、智能插座：APP远程智控，支持场景联动，定时倒计时任务；通信协议：Wifi，220V 10A 2500W
8、环境控制系统：智能控制专用暖通中枢，把多联机空调接入手机APP，支持语音控制、场景联动、远程控制；
以上要求须提供有效的证明材料：采血车内安装实物图片及技术白皮书。

	1.48
	平衡系统
	液压支撑系统1套，技术要求如下：
1、电源电压：DC24V；
2、支撑油缸：单缸支撑力≥6吨，行程≥400mm；
3、工作环境温度：-30~55℃，湿度：20%~90%；
4、电机功率：≥2.2kW；
5、油泵排量：≥2.5ml/r；
6、工作压力：≥16MPa；
7、最高耐压：≥21MPa；
8、油箱容积：≥10L；
9、安全阀：5-21MPa可调；
11、具备支腿未收回报警功能；
▲12、按照GB/T 3766《液压系统通用技术条件》、GB/T19407-2023《重型机械液压系统技术条件》、 GB/T26473-2011《液压系统性能试验方法》作为检测标准，提供第三方检测报告：
（1） 压力保持性：额定负载下保压30分钟，压力降幅≤额定压力的5%；
（2） 油温控制：连续3个动作循环后，液压油温度控制在40-60℃；
（3） 额定负载下保压1小时，平台沉降量≤2mm，水平度误差变化≤0.05°；
（4） 过载保护：负载超过额定值110%-120%时，系统自动泄压或停机，无结构损坏；
应急操作：断电/液压故障时，手动应急收回支腿时间≤5分钟。

	二
	内饰

	2.1
	内饰要求
	侧窗动车帘一套（禁止折叠帘）
（1）前后顶：前后顶可根据需求设计，环保材质；
（2）顶、裙板：家装风格，材质为环保PP蜂窝板，顶部两侧长条照明灯；
（3）窗帘：动车窗帘；
（4）窗立柱及窗框：吸塑带造型窗立柱，材质为环保材料（颜色待采购人确认后施工）；
（5）风道：PVC商务开模成型，采用环保材质（颜色待采购人确认后施工）；
（6）工作台台面使用仿石材花纹贴面板，台面贴面板满足以下要求：
按照GB/T17657 进行表面耐龟裂、表面耐干热检测，表面耐龟裂可以达到5级，表面耐干热可以达到5级（无明显变化）。（出具第三方检测报告）

	2.2
	内饰面料
	1、窗帘、围帘：颜色（待采购人确认后施工）； 
2、圆凳、座椅：颜色（待采购人确认后施工）； 
3、选用环保、耐磨、防滑、阻燃的石英砂地板革
3.1、环保性能：气味等级（40°C气味等级3.0；80°C气味等级3.5）；甲醛≤10mg/kg；TVOC≤50μgC/g，苯和甲苯≤5μg/g。（提供第三方检测报告）
3.2、耐磨性能：参照GB/T 18102,使用P180粒度砂布粘在砂轮上，负载4.9N，60r/min,可以达到循环20000次，不漏底。（提供第三方检测报告）
3.3、防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10。（提供第三方检测报告）
3.4、阻燃性能：阻燃性能可以达到GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。（提供第三方检测报告）
4、采用有机硅面料
4.1、环保性能-甲醛及挥发性有害物质要求；零甲醛，TVOC≤20ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g,二甲苯≤15ug/g。（提供第三方检测报告）
4.2、环保性能-气味要求；面料40℃时，气味等级≤3级；面料80℃时，气味等级≤3.5级。（提供第三方检测报告）
4.3、耐酒精腐蚀性能要求：将试样分别浸泡在75%和95%的医用酒精中，放置在室温48h,测试后，样品无变色，无腐蚀。（提供第三方测试报告）
4.4、耐双氧水腐蚀性能要求：将试样浸泡在3%医用双氧水中，放置在室温48h,测试后，样品无变色，无腐蚀。（提供第三方测试报告）
▲4.5、耐紫外线损伤性能要求：按照GB/T 16422.3标准进行测试，紫外线照射后，无裂纹、变色、褪色现象。（提供第三方测试报告）

	三
	上装部分

	3.1
	工作设施
	1、登记台1个；（柜体铝合金材质，木纹热转印工艺，厚度≥18mm、白色系仿石材花色台面；尺寸、规格等具体根据采购人要求定制）。
2、L型化验台2个；（柜体铝合金材质，木纹热转印工艺，厚度≥18mm、白色系仿石材花色台面；尺寸、规格等具体根据采购人要求定制）。
3、采血台2个；（柜体铝合金材质，木纹热转印工艺，厚度≥18mm、白色系仿石材花色台面；尺寸、规格等具体根据采购人要求定制）。
4、热合离心组合台1个；（柜体铝合金材质，木纹热转印工艺，厚度≥18mm、白色系仿石材花色台面；尺寸、规格等具体根据采购人要求定制）。
5、可升降圆凳≥6个；（尺寸、规格、颜色等具体根据采购人要求定制）。
6、长条休息椅2～3个；（柜体铝合金材质，木纹热转印工艺，厚度≥18mm，尺寸、规格等具体根据采购人要求定制）。
7、礼品展示柜1个；（柜体铝合金材质，木纹热转印工艺，厚度≥18mm，尺寸、规格等具体根据采购人要求定制）
▲铝合金材质具备耐磨、环保性能，提供耐磨性、环保性第三方检测报告；
8、插座（整车）1套 （办公台及电视处预留网线插口）。

	3.2
	采血椅
	全电动采血椅4个，手托上下可电动调节，靠背可电动调节，座椅前后可电动调节，腿托可电动调节；需提供座椅安装实车图片。

	3.3
	服务设施
	1、饮水机柜1个
2、后到顶高储物柜1个
3、安装衣帽钩≥3个
4、垃圾桶6个
5、后高台休息床垫1套；
6、围帘1套；
7、车载饮水机1套；
8、微波炉1台：
9、生活冰箱1台（≥42升）；
10、清洁工具柜1个。
11、前门 1 台风幕机，有效阻挡蚊虫；稳定车厢内温度，技术要求如下：
类型：贯流式风幕机， 
材质：金属
前门：外观尺寸≤600mm×190mm×210mm 
噪声：≤57dB
功率：≥140W
风速：9m/s-11 m/s
▲12、卡座座椅提供质量监督检验中心出具的强制性检验报告，座椅强度满足GB 15083《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》国标要求，安全带约束系统满足国家标准要求。

	3.4
	灯光设施
	紫外线消毒灯3 盏,采用适用于卫生、医疗、生物研究、制药、食品等领域的深紫外LED 核心技术
技术要求如下：
1、灯具外壳环保：甲醛≤0.01g/kg；TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g。；
2、阻燃：依据GB/T2408检测方法, 水平燃烧达到HB级，垂直燃烧达到V-0级。
3、耐高低温（-40℃～75℃通电测试）、耐振动（振动环境中工作正常，各零部件无变形、松动、脱落、灯丝断裂、电器接触不良等问题）。
4、甲流消杀效果：打开电源，测试距离1m，运行时间30min，对甲型流感病毒、HINI试验菌的灭杀对数值均大于等于3（提供第三方检测报告）。
5、臭氧浓度、白色葡萄球菌、自然菌：UVC-LED 紫外线不产生臭氧、零污染，在30m3环境试验舱，仪器样气管距离地面1.5m高度测试1h产生的臭氧浓度均值为0mg/m2；对物体表面进行消毒测试（自然菌）；测试距离1m，作用时间30min，所有消毒照射样本的平均杀灭对数值均＞1；实验室微生物灭杀试验（白色葡萄球菌）：测试距离1m，作用时间30min，对白色葡萄球菌的灭杀对数值均大于等于3。符合 GB 28235《紫外线消毒器卫生要求》的要求。（提供第三方检测报告）
6、电磁兼容：依据《GB/T 18655车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》《GB/T 33014.2采中文标准名称：道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法》《GB/T 33014.4道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分： 大电流注入(BCI)法》方法测试，均通过电磁兼容测试。（提供第三方检测报告）
7、打开灯具开关后，灯具消毒30min自动关闭。
8、紫外线杀菌灯寿命大于8000h，反复启停5000次无伤害，无需更换灯管。
9、通过破坏DNA等遗传物质，可高效杀灭几乎所有的细菌、病毒、芽孢和真菌等，具有广谱性；1m 处紫外线杀菌因子强度>90u W/cm2，杀菌效率达到99.99%。
10、两侧长条灯一套，采血台上方各一盏LED射灯，射灯技术要求如下：
功率≥8.5W；
工作环境温度：-40~55℃；
灯圈颜色：镀铬，外透镜：雾化透镜；
光色：6000-6500K纯白，LED光通量：850lm，
出光角度：160度，泛光型；
LED射灯灯具经过电磁兼容测试，驱动电源不能干扰车内收放机频段。

	3.5
	市电配电设施
	≥2kW工频纯正弦波充逆变一体机，≥50m电缆盘（手摇式）1套 ，配市电航空插口，满足发电机无法使用时可接市电使用工作。

	3.6
	超静音发电机
	市电柴油发电机1套，技术要求如下：
(1) 机组技术要求：
1) 静音箱体材质：不锈钢；
2) 最大功率≥13.6KW；额定功率≥12KW；
3) 额定电压≥230V；额定电流≥52.2A；额定频率：≥50Hz；
4) 波动失真：波形畸变5%；
5) 噪音 7m/3m/1m，db(A)≤52/62/68；（提供检测报告）
6) 蓄电池：外接 12V 启动蓄电池；
7) 机组结构：外置侧置散热器，分体式；
8) 整体设备尺寸 (L×W×H) (mm) ≤1010×660×695； 
9) 燃油供给方式：发电机油箱与车油箱互联；
10) 低温预热系统：有，满足-20℃环境下使用。
(2) 引擎
1) 输出功率≥15KW；
2) 发动机结构：四缸，直列式，四冲，水冷；
3) 发动机总排量 (l) 2.19；转速 (r/m) 1500； 调速系统:电子调速；
4) 启动方式:12V 直流电启动；
5) 发动机过滤系统:空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器. 
6) 空滤芯冷却方式:水冷；发动机冷却方式:封闭式水冷；
7) 冷却水箱 (L) ≥30，独立外置安装；
8) 发动机消声器冷却方式:机组一体式水冷
9）燃油消耗率(g/kw.h)≦290（提供检测报告）；
10）机油容量 (L) ≥5.5。
(3) 发电机参数
1) 额定功率 (KW) : ≥13.6；
2) 励磁方式:无刷自励；调压方式: 自动调压；
3) 相数:单相三线 ；极数:4；
4) 转速 (R/M) : ≥1500；
5) 温升 (℃) :125；
6) 发电机冷却方式:封闭循环水冷；绝缘等级 (定子/转子) :H/H 级；
7) 空载电压调整范围: 95%~105%；
8) 稳态电压调整率:优于±1%；
9) 抑制无线电干扰性能:电话影响系数TIF≤50，电话谐波系数 THF 2%；
10) 防护等级:IP23。
(4) 控制系统
1) 供电输出控制:ABB 电动合闸断路器,可在远程控制器上操作；
2) 安装方式:远程有线控制
3) 自动化功能:手动/自动、 自保护、 自停机、水温报警，低油压报警(机油)；
4) 仪表显示数显:交流电压，频率，时间，充电电压；
5) 远程控制器:外置远程控制器。

	四
	专用设备

	4.1
	储血冰箱(1套)
	1.门体：采用立式单门设计，两层玻璃发泡门带电加热，32℃、85%湿度环境下不凝露，自关门功能。
2.市电供电，微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。
3.显示：LED数码管显示，显示箱内上下温传感器温度，平均温度，可通过指示灯查看电源，开门，冷凝器脏状态。
4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，配置1个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。
5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。
6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。
7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能，具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。
9. 配备四个脚轮，两个底脚；灵活，可移动、可通过底脚锁定，若在移动装置（车辆、轮船等）中使用时，可拆除底脚、脚轮将冷藏箱进行固定。
10.压缩机：车载专用直流压缩机，制冷迅速（常温下空载30分钟可降至设定温度），高可靠性（移动运输制冷设备专用），高效节能，低噪音，使用寿命长。
11.冷凝风机：高效节能，低噪音，使用寿命长。
12. 噪声声压级≤41dB（A）；有效容积≥270L。
13.不锈钢内胆设计，防腐可靠。
14.门体机械锁，带独立锁扣，有效防止车辆行驶过程中门体打开。
15.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。
16.箱内8路传感器(上温传感器、下温传感器、控制传感器、防低温机械温控器、防高温机械温控器、化霜传感器、冷凝器脏堵传感器、环境温湿度传感器)，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度；配置防低温机械温控器与防高温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。
17.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。
18.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。
19. 5个可抽拉下沉式蘸塑搁架，15个蘸塑血筐，5个内门，可减少开门取血的冷量散失。

	4.2
	采血秤（4台）

	1.采 液 量：50～1000ml
2.液体比重：1.05g/ml
3.分 度 值：2ml 或2g
4.摇摆角度：13°±2°
5.摇摆频率：30±2次／分
6.电    源：AC220V   50Hz
7.输入功率：≤40W
8.工作环境：0℃～40℃室内
9.报    警：当采液量达到预定值时，有声光双重报警提示
10.采液控制量(ml)：100、200、300、400
12.采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血
13.通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷
14.计量单位ml、g可一键转换
15.大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液
16.托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁
17.具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性。

	4.3
	热合机（1台）

	1.电    源： 220～240VAC
2.功    耗:  操作时≤300W，待机≤10W
3.射频频率： 40.68 MHz
4.工作环境条件：温度0~40℃，相对湿度≤80%RH。
5.储存环境条件：温度-20~70℃，相对湿度≤90%RH。
6.适合2~6mm的PVC管路热合，智能适应不同管径，热合面宽，美观可靠。
7.外置5档功率调节旋钮，可根据制备需求灵活调节热合功率：标准一档，功率减小一档，功率加大3档。
8.高分子材料包裹特殊化工艺处理热合热电极，快速热合，热合时间0.5-2秒时间（根据管路粗细壁厚热合面宽窄自动变化）。
9.封口部位带有易撕线，方便分离两边管路。
10.机械触发开关（光电触发开关可选配）。
11.可存储近2月的日热合次数、累计热合次数及温度。
12.告警提示及保护：声、光告警。空热合报警及保护、机器高温报警：内部温度超55度会发出报警及保护；电火花报警：热合中产生电火花时机器会预警一次，提醒操作人员检测热合面。
13.双管路可同时热合。
14.设备三种状态提示：工作模式、待机模式和清洁模式；LED指示灯不同显示颜色加不同闪烁模式提示设备工作状态，确保使用者安全操作设备。
15.保护罩内内置双光电热合信号及灯光信号触发开关，取下保护罩清理热合头时自动切断热合触发信号及灯光闪烁提醒保护操作者避免误触灼伤危害。
16.安全有效透明可伸缩的防溅保护片。
17.专为超繁重热合任务优化设计，多重电压保护和多层电磁滤波屏蔽设计，对人体安全，性能稳定。
产品通过国家权威认证机构EMC(电磁兼容性)检测认证；现场使用时对现场其它设备无干扰，辐射强度符合国标要求，确保操作人员安全。

	4.4
	离心机（1台）
	最高转速：水平转子：5000r/min; 角度转子： 6000r/min ；±10rpm
最大相对离心力：水平转子：3630×g；角度转子：5630×g；
最大容量：水平转子：10ml×16 支；角度转子： 15ml×12 支
定时范围：1 ～ 99h59min59s
温度设定范围：-20°C~+40°C；精度:±1°C
整机噪声：＜55dB (A)
电源条件：AC220V；50Hz；输入功率:≤0.75kW。

	4.5
	空气消毒机（1台）
	技术要求如下：
1、符合国家消毒技术规范要求，产品获得消毒号备案证（提供凭证）。
2、消毒原理为活性复合离子（等离子/雾离子），释放的活性复合离子对人体没有伤害，不使用消毒剂；离子可以快速主动覆盖整个空间进行消杀。
3、设备可动态持续杀菌，人机共存，对人及物品没有任何伤害。
4、除主要消杀组件外，设备内可辅以安装诸如高效滤网等辅助装置，能有效过滤灰尘、颗粒物、花粉等，对VOC有机挥发气体等有去除作用；设备同时具备空气消毒杀菌和空气净化的功能。
5、可向环境中主动释放活性复合离子，不仅对空气进行消杀，而且也可以消杀物表上的细菌和病毒。
6、产生的消毒因子安全性通过急性吸入式毒性实验验证；
7、主要消毒模块无耗材、无损耗；
8、对白色葡萄球菌的除菌率≧99.99%（提供第三方检测报告）；
9、对60m3、100m3空间进行测试，空气自然菌的消亡率≧94%（提供第三方检测报告）；
10、适用面积：能满足60—100m3的空间
额定电压：220v/50hz
11、设备实时监测并显示环境空气质量，实时显示PM2.5和挥发性有机化合物（VOC）的数值；
12、设备实时显示温度、湿度以及风量；设备风速≥5档，可调；
13、设备带有信息传输功能，医务人员能通过在线物联网平台或者微信小程序实时精准远程查看并控制设备的运行状态。

	4.6
	血压计（1个）
	测量方式:示波测定法
外形尺寸:≤长91mm *宽63.4mm*高13.4mm
本体重量:≤90克(不包括电池)
电池:7号干电池两节
测量腕周:约13.5cm-21.5cm。

	4.7
	身高体重秤（1个）
	台面尺寸：≦38cm*28cm
称量范围:0.1kg-120kg
称重分度值：500g
长度计量：70cm-190cm
显示盘直径：≧13cm。

	4.8
	采血工作站（1套）
	含采供血管理内网，内外网独立运行，满足献血者省内以及全国献血信息查询；满足血液管理并达到保护献血者信息。工作站内存≧16GB，具有512GB以上容量固态硬盘。

	4.9
	血液信息核对器（1套）
	血液信息核对器具备采血登记、四码智能核对、数据实时上传等强大功能。
注：支持与血站现有的血液管理信息系统无缝对接(提供承诺并加盖供应商公章，格式自拟）

	五
	▲生产工艺
	为保证车辆质量，车辆要求原厂生产，不接受二次改装产品，投标人提供车辆原厂生产相关证明资料或者由车辆生产厂家出具原厂生产承诺函。

	六
	防腐要求
	1、投标车型整车（车身+底盘）采用进口阴极电泳处理，电泳工艺与世界顶级乘用车企业工艺相同，完全引进进口工艺、原材料，16道工序，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。
2、保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。
(提供上述两条电泳防腐性能技术证明资料)

	七
	焊接质量要求
	所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在；通过ISO 3834-2焊接质量体系认证，投标文件中需提供焊接相关的质量体系认证证书扫描件，并加盖整车生产厂家公章。

	八
	线束及线束防护要求
	采用汽车用薄壁绝缘低压电线。
1.整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
2.线束耐温性能：高温压力（105℃，4h）--耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h）--（100g，100mm）--冲击后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h）--卷烧（10mm，0.5kg，3圈）--卷烧后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min），按照GB/T 25085标准进行测试，无裂纹，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
3.线束耐压性能：耐电压试验（3%NaCl盐水中浸渍4h后，1kV，30min），按照GB/T 25085标准进行测试，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
4.防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T 2408中的HB级和V-0级。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
5.线束及线束防护环保性能：绿色环保，TVOC≤50μgC/g，苯和甲苯≤5μg/g，甲醛<10mg/Kg，气味等级≤3。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）

	九
	整车图案要求
	1、外观图案可根据甲方要求进行定制，外观贴膜要求不含汞、铅、镉，甲醛含量＜10mg/kg，甲苯含量＜5ug/g。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
2、依据GB/T 5209检测标准检测耐水性，耐潮湿性，耐酸耐碱性，检测无起翘、收缩、断裂和剥离现象，无光泽和颜色的明显变化；耐冲洗性能，无褪色、变色、起层、卷边的现象。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
3、检测延伸率、180°剥离粘接强度（初始粘接强度）、180°剥离粘接强度（最终粘接强度），均检测合格。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）



分包2：献血屋
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	序号
	名称
	数量
	项目描述

	1
	献血屋主体（核心产品）
	1个
	1.献血屋尺寸：长*宽*高≥10.5m*4m*3.5m。房屋内净高≥2.6m；具体尺寸由采购人根据现场实际情况确定。
2.▲献血屋外型与现场周边环境及景观协调，提供献血屋外观效果图、室内效果图及平面布局图；包含正面、背面及水电路布置图。效果图图纸需甲方审核后方可施工。
3.整体结构最大限度利用空间,献血屋整体热传导系数不大于0.07，内部空气质量（甲醛、苯、可挥发性有机物、氡等）符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》，献血屋按GB50016-2006《建筑设计防火规范》设计施工；内部装修符合GB50222-95《建筑内部装修防火设计规范》的规定设计施工；供电系统符合JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》；玻璃幕墙按GB/T11944-2002《中空玻璃》设计。
4.主体采用钢结构框架，屋体主框架采用Q235材质200*150*6.0mm，热镀锌方管，整体满焊确保无虚焊，焊接点打磨平整，框架表面喷涂防锈底漆，白色面漆防止腐蚀生锈；长度方向每边各有2个吊装孔满足整体吊装要求。
5.献血屋主体设计抗风等级不低于10级，抗震等级不低于7级，使用寿命大于10年，质保5年。（包含采血台、柜子、圆凳等）其他专用设备质保3年。

	2
	屋顶及吊顶
	1项
	1.屋顶系统采用钢结构框架结构，主框架采用Q235材质200*150*6.0mm，内部支撑采用≥50×50×3.0mm镀锌方管，所有钢结构构件采用整体焊接工艺连接，需提供所用钢材的材质合格证明。钢结构框架内部做防火+保温双层处理；屋面采用一体化防水工艺，确保排水通畅、无渗漏隐患。钢结构表面均做防腐处理，需有效防止腐蚀生锈，保证结构耐久性。
2.▲室内吊顶采用蜂窝铝板吊顶，甲醛释放量≤0.010mg/m³。达到整体防雨、防漏、保温、隔热、抗氧化、耐腐蚀、隔音效果。
注：提供带CMA或CNAS标志的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章。

	3
	玻璃幕墙
	1项
	1.墙面部分为玻璃幕墙（玻璃规格8mm+12A+8mm），玻璃为钢化双层中空玻璃，内充氩气，气密性好；整体防寒、隔热处理，透光性好。
2.外墙采用定制不锈钢外墙板或带保温层的金属外墙挂板（保温层为阻燃材料），内部为合金复合保温板或竹木纤维板面板。
3.献血屋铝合金包角、饰条；整体隔热、保温，隔音效果良好。
4.窗：按实际要求设计，断桥铝材质与幕墙一体；所有窗户配套标准纱窗网。

	4
	门窗
	1项
	1.子母门，合金型材和 6mm+12A+6mm 的钢化双层中空安全玻璃， 门上装（≥180°）限位器，配备智能密码锁，采用优质门窗五金配件，防盗性能优良，造型时尚，整体结构安全可靠，使用方便。
2.窗，按实际要求设计，与幕墙一体；所有窗户配套标准纱窗网。

	5
	地板
	1项
	1.▲规格：PVC同质透心塑胶地板，防火等级符合国家标准GB 8624-2012 B1（B）要求（提供带CMA或CNAS标志的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）。
2.材质：底部采用≥16mm厚度车用级竹胶板衬底+采用聚氨酯发泡材料做隔热保温处理+18mm厚度水泥纤维板找平+阻燃B1级PVC同质透心塑胶地板整体焊接做地板基层铺设水泥压力板，达到防水防潮效果。

	6
	主墙体
	1项
	1.献血屋前、后面墙体有部分双层中空玻璃幕墙，厚度玻璃规格8+10+8mm，外层玻璃，内、外层钢化；采用铝合金玻璃幕墙安装结构。
2.内外墙板安装用胶及粘合剂均要求为绿色环保材料，氧化抗风雨能力强；献血屋室内必须符合GB/T18883-2022<室内空气质量标准>。
3.外立面采用氟碳烤漆铝单板≥2毫米厚。 
4.▲屋体保温材料采用捷能板（硬质保温板）厚度≥50MM，≥密度 333.9kg/m³, 燃烧性能符合 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 标准中A（A1）级要求（屋体保温材料需要提供带CMA或CNAS标志的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章)。
5.▲室内墙板采用铝塑板，防火等级符合国家标准GB 8624-2012 B1（C）要求（提供带CMA或CNAS标志的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）。

	7
	窗帘
	1项
	1.下拉式手拉卷式窗帘，耐脏、易清洁，米色阳光面料。

	8
	电路系统
	1项
	1.顶部预埋大功率电缆线管，满足电压220v，功耗4000瓦，三芯电缆线接地功能要求。
2.整体电源进线均采用隐藏式，总电箱设置空气漏电开关，所有线路需穿金属管敷设，规范布线管，不容许布明线，禁止强弱电共用线管和底盒，设专用电井管道，开关插座合理。
3.电器、照明、网络：配电箱、电器、照明、开关、线路、管路满足采供血正常使用，并符合国家消防安全相关要求。
4.布线、用电插座及照明灯：220V市电接入，屋内所有工作台边根据所需仪器设备要求配备足够数量开关、插座、网线接口，空调、插座、照明分路控制，确保科学合理，环保节能安全；室内墙壁上安装若干个五孔电源插座；入户线路为16平方，空调线路为6平方，专业设备线路为4平方，其他为2.5平方铜芯线；根据功能布置线路及插座；屋内照明系统齐全，照明系统分区控制独立开关，内墙无裸露电线及接口，国标电源线、国标电源插座，确保安全性、可靠性；顶置式 LED 灯，LED 射灯，符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004。
5.设置UPS电源线路及插座、安全可靠，符合国标并满足采血、储血设备用电需要。

	9
	发光字
	1套
	1.发光字：爱心献血屋；发光字尺寸根据现场实际大小定制。

	10
	底盘和支撑
	1项
	1.底盘:底部主梁采用Q235材质200*150*6.0mm，中梁采用50*100镀锌方管制作，满焊制作，做防锈处理。

	11
	入口台阶
	1项
	1.按实际需求定制，采用防滑台阶，材质采用防滑材料板材踏步，整体与献血屋形象色调保持一致。

	12
	供排水系统
	1项
	1.外接自来水管路。
2.给水：采用食品级PPR水管。
3.污水管径≧50mm排水接入室外，排水：采用PVC材质。给排水管道接口放在屋体一侧下方。
4.预留壁挂即热直饮机管路。

	（2）软装家具   

	1
	采血椅
	3台
	1.▲高铁商务座外观款式，采血椅可靠墙摆设不影响靠背躺下，不需预留空间；躺下时靠背座椅向前、向下移动，角度110-170；背部和腿部的角度电动调节；长≥160cm，宽≥80cm，高≥110cm。扶手宽≥13cm，配扶手垫，扶手垫可外展30~45度。椅背位置可自动调节，轻松选择舒适体位；自带USB充电插口。
注：提供采血椅外观实物图片及扶手垫实物图片。

	2
	采血台
	2台
	1.▲尺寸按图施工，环保生态木板材，带双层搁架，下层配采血秤托盘，可放2台采血秤，采血台台面采用透明玻璃材料，可以随时观察采血秤计量情况。
注：提供实物图片。

	3
	办公椅
	8张
	1. 3张360 度旋转，可升降转滑轮靠背座椅，PU皮软包坐垫；
2. 2张不旋转，靠背座椅；
3. 采血靠背转凳3个。

	4
	休息卡座沙发
	1 套
	不低于环保E0级多层实木板柜体，底部带柜，人造革软包。

	5
	接待征询工作台
	1 项
	不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理。

	6
	礼品柜
	1 个
	不低于环保E0级多层实木板柜体，表面易清理。

	7
	组合地柜
	1 个
	不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理。

	8
	茶水柜
	1 个
	不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理，尺寸大小经过血站确认后实施。

	9
	热合工作台
	1 个
	不低于环保E0级多层实木板柜体，岩板（不低于1.2cm厚度）表面易清理。

	10
	更衣柜
	1个
	不低于环保E0级多层实木板柜体，表面易清理。

	11
	灭火器
	2个
	二氧化碳灭火器1个（≥3kg）、水基灭火器 1个（≥3kg），配箱子。

	12
	垃圾桶
	4个
	2个生活垃圾桶，2个医疗垃圾桶。

	（3）基础电器设备 

	1
	室内温控系统
	2 台
	嵌入式安装温控制冷机制热装置，室内温度一年四季均可保持在20-25℃，确保安全可靠，受控于献血屋智能控制管理系统。

	2
	风幕机
	1台
	屋内门上方需加装风幕机，有效阻挡蚊虫，稳定车厢内温度；配置可拆卸防蝇帘1套。

	3
	空气过滤净化系统
	1 项
	管道式全热交换新风系统，新风量350立方每小时。

	4
	筒灯
	10 个
	LED 嵌入式筒灯，暖白光。

	5
	嵌入式平板灯
	4 套
	铝合金型材，嵌入式安装。

	6
	排气扇
	2 套
	布置换气轴流风扇，低噪音风机。

	7
	饮水机
	1 台
	下置水桶冷热两用。

	8
	微波炉
	1 台
	容量≥20L。

	9
	食品冰箱
	1 台
	容量≥42L，冷冻冷藏箱。

	10
	监控系统
	1 套
	1. 整合数字监控和线上运营平台，实现管理端实时工作监控。
2. 室外不少于4个，室内不少于 4 个。
3. 室内带录音功能。
4. 存储视频资料不小于6个月，摄像头安装位置由制造方设计，采购人确认，可手机联网观看。

	11
	采供血工作站
	1套
	满足献血者省内以及全国献血信息查询；满足血液管理并达到保护献血者信息，具有512GB以上容量固态硬盘设备及配套设施。

	12
	功放设备
	1套
	吸顶式智能蓝牙扬声器，6寸重低音同轴喇叭*2+蓝牙2分区

	13
	智能控制管理系统
	1套
	1.电路安全实时监控系统：整个系统做到对漏电、短路、过/欠压实时监控及保护，整个电路的运行状态在管理屏幕上有完整的显示。
2.内部电器声控系统：对内部电控设备可实现语音启动
3.内部电器远程控制系统：可远程开启内部温度控制系统、空气消杀系统、等电气设备。

	14
	烟雾报警器
	1套
	3C消防认证。高音报警，360°烟雾探测，双光感烟，防蚊虫设计，阻燃外壳，≥10年强劲续航。

	15
	单色走字屏
	1台
	单色字体走字屏，规格尺寸按需求定制，设独立开关控制。

	（4）无偿献血宣传物料 

	1
	户外广告
	1 套
	爱心献血屋 logo（爱心发光字）。

	2
	室内功能导视牌
	1 套
	区域操作指示牌。

	3
	
	1 套
	服务状态吊牌。

	4
	
	1 套
	缺血状态吊牌。

	5
	
	1 套
	值班人员信息展示牌。

	（5）专业设备 

	1
	血液冰箱
	1台
	1.有效容积≥ 208L。
2.箱内温度满足4±1℃血液保存标准。

	
2
	医用血压计
	1台
	1.臂筒式全自动电子血压计。
2.测量精度：±3mmHg,脉搏数：精度数：±5%。
3.尺寸：长≥458mm，宽≥515mm,高≥280mm。

	
3
	空气消毒机
	1项
	1.消毒空间：≥100m³，可人机共室。
2.单支紫外管1m处辐射照度：≥100μW/cm2。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）
3.消毒循环风量：≥1000m³/h。
4.机内紫外线辐射强度：≥17000μW/cm2。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）
5.单支紫外管1m处辐射照度：≥100μW/cm2。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）
6.消毒时空气中的臭氧残留量：＜0.003mg/m³。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）
7.紫外线管寿命：≥8000h。
8.受控于献血屋智能控制管理系统。

	4
	紫外线消毒灯
	4台
	紫外线灯消毒灯，配套时空开关。

	




5
	智能储物柜
	1 台
	根据献血屋储物的实际需求，占用空间小，适用性大，能让工作者方便存取献血纪念品、采血耗材等物资。（提供平面设计图及实物图片）
1.▲彩色触摸屏:集成≥15寸触摸屏，操作界面显示每层物料名称；（提供实物图片）。
2.载重:单层额定载荷≥50kg，最大载荷≥70kg；
3.智能储物管理系统具有软件测试报告；（提供第三方检测报告证明文件）
4.▲实时显示当前温度及湿度；（提供实物图片证明文件）
5.▲设备整体运行稳定，不变形不位移，安全可靠，符合 GB/T3325-2024《金属家具用技术条件》标准；（提供第三方检测报告证明文件）。

	

6
	离心机
	1台
	1.微机控制，不小于7吋高清液晶显示、触摸屏操作。
2.温度设置范围：-20°C~ +40℃；精度:±1℃。
3.不少于90个程序储存，可设定5级梯度离心程序，可查询运行记录；运转中可修改转速和时间参数；断电保存最后一次的运行参数。
4.门盖为抗震级别吸入式双锁头，遇到异常震动机器上盖不会开启，有开盖停机功能，可设定自动/手动停机开盖方式；
5.具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能。

	
7
	二代身份证采集系统
	1 项
	1.可读取、查询第二代居民身份证全部信息,可验证第二代居民身份证真伪；由供应商负责二代身份证采集系统与采购人在用业务系统对接，对接费用包含在报价中。（投标时提供系统对接承诺书并加盖公章）

	8
	采血秤
	4台
	1.独立【计时】按键，计时准确，采液时间独立显示，直观、明了。
2.计量单位ml、g可一键转换；
3.采液量：50～1000ml；
4.摇摆角度：13°±2°，摇摆频率：30±2次／分；
5.采液控制量(ml)：100、200、300、400。

	
9
	热合机
	1台
	1.适用于血袋管路封口，晶体管控制及功率输出，无需预热。
2.光电检测自动热合，热合宽度大于3mm，热合时间小于2秒，可连续热合大批量管路。

	10
	身高体重测量仪
	1台
	智能电子秤
1.语音播报      非测量状态屏幕显示日期、时间、温度；
2.折叠便携      配置高级耐磨胶滑轮，转场方便；
3.测高范围：50-200cm，分度值:0.1cm或者0.5cm；
4.称重范围：2-500kg，分度值:0.1kg或者0.01kg；
5.测量速度：测量480次/小时；
6.消耗功率：≤14W，约100小时1度电；
7.设备高度：整机高度230cm,折叠后高度120cm。

	水电施工

	1
	水电
	1项
	根据献血屋实际场地做水电基础，施工方案由采购人根据现场实际情况确定。

	2
	场地基础
	1项
	根据献血屋实际场地施工，施工方案由采购人根据现场实际情况确定。


参考图：


分包1与分包2共用需求
五、验收要求
[bookmark: _Toc12097]1.中标供应商货物送达后，采购人对其数量、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。验收时所有物品以现场测量为准（含部分破坏性测量和称重），为了保证产品质量，所供产品在达到参数的同时，还必须保证采购人能够正常使用 。
2.采购人按国家有关规定、规范以及招标文件、投标文件、技术资料、质量要求和双方签订的合同规定的条款组织验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。若因中标供应商原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标供应商的违约责任。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标人承担。
3.合同履行期满，中标人向招标人提交项目验收技术资料以及验收申请单，招标人收到申请后组织验收且验收无问题后签署验收单。
六、供货要求
1、针对本项目制定供货时间及计划安排，管理情况及质量保证措施、工期管理、风险预防及控制措施、人员安排及管理、突发应急事件处置方案等，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。
2、中标人应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
[bookmark: _Toc11741]七、安装调试
提供详细的方案，具体说明工作计划、工期及步骤；到货后在采购人的指导下，中标人在符合安全生产规范的同时完成安装事项；到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购人指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等；
[bookmark: _Toc24492]八、培训要求
需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。
[bookmark: _Toc14091]九、售后服务
1.服务内容：为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务不限于地点、人员、设备先进，交通等相关费用均包含在投标报价中。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，投标人应在24小时内立即予以维修或更换完毕，由此引起的一切费用由投标人承担。
2.响应时间：投标人应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，投标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题1小时内解决完毕，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在24小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
3.投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。
十、设计要求
整体设计需契合城市市容风貌、公共卫生服务形象，融合公益爱心、健康奉献的核心理念，杜绝同质化、模板化设计。整体造型简约时尚、辨识度高，色彩搭配柔和舒适、干净大气，兼具现代美感与公益温度。同时严格贴合献血业务工作流程，兼顾工作人员作业便捷性、献血者体验舒适性与日常运维安全性，实现美观性与实用性高度统一、创新性与规范性双向兼顾。
11、 人员要求
供应商须为本项目配备专属、稳定的项目管理团队，全程负责项目设计、生产、施工、安装、验收及售后全流程统筹管理，保障项目保质保量、按期完工。
项目负责人：至少配备1名项目负责人，具备丰富的公共设施、医疗配套设施类项目统筹管理经验，熟悉项目内容及项目建设相关标准。全程驻场统筹项目进度，负责对接采购人需求、协调项目进度、设计、供货等工作，统筹处理项目实施过程中的各类问题，保障项目有序推进、按期交付。
[bookmark: _Toc18811]

第五章 合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Hlt16619369]
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
采购单位（全称）：宿迁市中心血站 （以下简称甲方） 
中标人（全称）：                         （以下简称乙方） 
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就项目编号       的宿迁市血站服务能力提升项目（第二批）相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：合格，乙方提供的产品（含技术、软件等）必须为原装正品，严禁贴牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。符合招标文件技术参数要求，且以满足项目验收为准，项目货物及服务须满足采购需求。
1.3标的数量（规模）：详见附件
1.4合同履行期限：
1.5履行地点：甲方指定地点
1.6履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。
1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
二、合同金额
乙方向甲方提供含税总价值为                  元（¥：      元）的标的货物。
主要标的物清单（详细列明）
	序号
	名称.品牌.规格.型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计：人民币金额（大写）：    佰  拾    万    仟   佰   拾    元整（￥：   ）


本合同价款包含税金、乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方所提供的货物（含软件、技术、服务等）不应存在任何权利瑕疵，如乙方有侵犯第三方知识产权或欺诈行为的，乙方除返还合同价款、赔偿甲方损失外，还应向甲方支付相当于合同总价一倍的违约金。如果任何第三方就合同标的知识产权事宜向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任（包含甲方为此支付的律师费、差旅费、诉讼费等）。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
预付款：合同签订后，自收到符合甲方要求的发票后10个工作日内支付合同总价款30%；
进度款：货物到甲方指定地点安装调试结束、验收合格后付至合同价款的100%。
付款前，乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。
资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；
注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1质保期：   年，自验收合格之日起算。
10.2 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，产品到达甲方指定地点之日，距该产品生产日期不得超过180日历天，否则甲方有权拒收。
10.3服务内容：为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务，相关费用均包含在投标报价中。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以维修或更换完毕，由此引起的一切费用由乙方承担。
10.4响应时间：乙方应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，乙方在接到甲方通知的10分钟内快速响应服务，简单问题1小时内解决完毕，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在24小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，排除故障恢复正常运行。并为甲方提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
10.5乙方未在上述规定时间内履行售后服务义务的，甲方可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担。
注：乙方投标承诺中售后服务方案优于上述要求的，优先执行投标承诺内容。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，由此产生的费用由乙方承担，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
11.7甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在2天内予以处理完毕，并将处理结果书面告知甲方。
11.8如果验收不合格,甲方有权拒绝付款，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物，乙方自行承担由此产生的所有费用。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方验收合格前发生的风险均由乙方负责。
12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方验收合格签收后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1乙方未按约定期限供货的，每逾期一日应向甲方支付合同总额3‰的违约金。如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总价30%支付违约金。 
13.2本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总价30%违约金。
13.3乙方未按本合同约定提供售后服务的，甲方可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担，每出现一次，乙方应按合同总价10%向甲方支付违约金，并承担非乙方提供的售后服务产生的所有费用。
13.4乙方所供货物经甲方验收不合格的，有权拒绝付款，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物，乙方自行承担由此产生的所有费用，造成逾期的按本条第13.1款承担逾期违约责任。
13.5合同签订后，乙方单方终止或解除合同的，除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%违约金。
13.6非因甲方原因，乙方未全面履行本合同的约定或其他义务的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方要求继续履行的，乙方应支付合同总价10%违约金；甲方选择解除本合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除本合同，乙方须返还已付款项，乙方另应支付合同总价30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。
13.7甲方未按约定期限付款的，应就逾期部分向乙方支付按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。
13.8违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。
13.9如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响采购结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
15.2甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及供应商在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
16.3 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                                  乙方： 
地址：                                  地址： 
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
联系电话：                              联系电话：          
签订日期：      年    月   日           签订日期：      年    月   日
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第六章 投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               
















投标文件目录

一、投标函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
六、关于符合本国产品标准的声明函
七、技术响应偏离表
八、项目组人员
九、企业业绩
十、投标所需其他材料
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投标函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日











[bookmark: _Toc1046]二、法人授权书

法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号） 号    （项目名称）   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         
[bookmark: _Toc20930]
三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称
项目名称： 
项目编号： 
采购包号：分包号
	标题
	内容

	报价（小写）
	元

	报价（大写）
	金额大写（人民币：元）





[bookmark: _Toc12113]                                            日期：     年     月     日






























[bookmark: _Toc17381]四、分项报价表
分项报价表

	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括完成本项目所涉及到的一切相关费用。
2.“分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



[bookmark: _Toc13684]五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  采购编号为 （采购编号） ，       项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为          万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
                                     日  期：___年____月____日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。


残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为 （采购编号），                         
                      项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。



供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：       年___月___日






[bookmark: _Toc15500]六、关于符合本国产品标准的声明函


关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
  日期：      年   月   日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


[bookmark: _Toc14567]七、技术响应偏离表（技术参数响应）
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人应在此表中逐条列出响应及偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离），采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，按负偏离进行扣分处理。




[bookmark: _Toc24608]八、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176][bookmark: _Toc25099]
九、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自   年   月   日以来承担
类似项目业绩一览表
	序
号
	项目名称
	采购单位
	合同主要标的
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc20533][bookmark: _Toc28140]
十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
 
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]






























质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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