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[bookmark: _Toc174468362][bookmark: _Toc120614211]第一章  招标公告
项目概况
2026-2027年度南通市区自动监测站运维服务项目JSZC-320600-CJZD-G2026-0028 招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载获取招标文件，并于2026年10 月 10日09 时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc174468363][bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc174468320][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK49]1、项目编号：JSZC-320600-CJZD-G2026-0028
2、项目名称：2026-2027年度南通市区自动监测站运维服务项目
3、项目类型：服务
4、所属行业：其他未列明行业
5、项目预算金额：人民币700万元，包1：97.8万元；包2：120万元；包3：120万元；包4：158.1万元；包5：189.1万元；包6：15万元。
6、最高限价：同预算金额（投标人投标报价不得超过最高限价金额，否则将作无效投标处理）
7、采购需求：具体详见第四章 项目需求
8、合同履行期限：详见项目需求
9、本项目（是/否）接受联合体投标：否
注：本项目六个包，投标人可自行决定参与一个或多个包的投标。评标委员会按照包1→包2→包3→包4→包5→包6的顺序依次开评标，每个包确定1个成交供应商。包1、包2、包3不兼中，包4、包5不兼中，如已被推荐为前序包件排名第一的中标候选人，则其在后序对应不允许兼中包件的投标将不再进入评审。
[bookmark: _Toc174468321][bookmark: _Toc174468364]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk142317588]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1、本项目专门面向中小企业采购。
本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料；
2、本项目实施本国产品标准及相关政策
本项目不适用。 
（三）本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc174468365][bookmark: _Toc174468322]三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2、地点：苏采云系统内免费下载
3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc174468323][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc174468366]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、2026年 10 月10 日09 时00分（北京时间）
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc174468324][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc174468367]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc174468368][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc174468325]六、其他补充事宜
（一）潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
1、“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
2、潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3、“CA数字证书”的获取：响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
5、采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
6、请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
7、注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
（二）投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
（三）其它补充事宜
1、本项目不收取投标保证金；
[bookmark: _Hlk142317669]2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。
3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
[bookmark: _Hlk135869643]4、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
（四）本项目获取招标文件时间明确为：2026年09月16日9:00至2026年 09月24 日17:00（北京时间）
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc174468326][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc174468369]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：南通市生态环境监测站
地址：南通市通州区朝霞路99号5号楼
联系方式： 曹女士  0513-86112063
2.采购代理机构信息
名称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司
地址：南通市崇川区通京大道14号
联系方式：郑女士  18651320756
软件技术支持：0519-86722801。



[bookmark: _Toc174468370][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc174468371][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc174468328][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]2、投标人
2.1本采购文件中“投标人”，即“投标人”，是指参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
（1）满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
（2）满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏澄建正达工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理服务费包1-包5：人民币4000元/包；包6：人民币3000元/包，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由中标供应商承担并在领取中标通知书前支付给采购代理机构。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc174468372][bookmark: _Toc174468329]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。
8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
[bookmark: _Toc174468373][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc174468330][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc22457]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
*10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：
① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。 
②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；
③对上述②条的说明，请投标人注意：
招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、开标一览表和分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2 标的物
采购人需求的货物、服务等。
12.3有关费用处理
（1） 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
（2） 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
（3） 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（4） 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731]13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写完整投标函、开标一览表。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361]18、投标文件签署
18.1 投标人需按照文件要求签字或盖章。
[bookmark: _Toc174468331][bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc174468374]四、投标文件的递交
19、投标文件的递交
19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
19.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
19.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
19.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
19.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
19.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]20、投标截止日期
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、迟交的投标文件
*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标文件的撤回
22.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc174468375][bookmark: _Toc174468332][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]23、开标
23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]24、评标委员会
24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。
24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。
25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	非选择性报价且不超过最高限价
	

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	其他实质性要求
	符合招标文件要求


27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云系统”告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
*27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
27.6相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27.7评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（一）根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）、省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2026〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]*28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]28.1无效投标条款
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）在报价时采用选择性报价；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未通过符合性审查的。
（7）投标人未成功解密电子投标文件的。
（8） 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。
（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注 “☆”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；
（10）经查询，投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；
（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；
（12）投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
*28.2废标条款：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
[bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc174468376][bookmark: _Toc174468333]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。
*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30、质疑处理
30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址或邮件发至邮箱：
采购代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司
联系人：郑女士
联系电话：18651320756
30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
注：书面形式指纸质质疑函邮寄或送至规定地址，或者质疑函邮件发至规定邮箱，质疑函均需加盖公章。
31、中标通知书
31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc174468377][bookmark: _Toc174468334][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物、服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Hlk142335146]34、政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
35、电子投标文件要求
35.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
35.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
35.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
35.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册等）扫描上传至投标系统。


[bookmark: _Toc174468378]第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同模板



南通市政府采购项目


合同书
（草案）




[bookmark: OLE_LINK41]项目名称：2026-2027年度南通市区自动监测站运维服务项目（包1/2/3/4/5/6）


签约地点：     南通                    

签订日期：   年    月





 


[bookmark: OLE_LINK48]注;此仅为合同格式范本，具体内容以双方最终正式签订的合同为准。


政府采购合同（服务类）

项目名称：                   标段号：                    项目编号： 
甲方：（买方）                        
乙方：（卖方）                        
根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及                       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 服务内容及范围（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（_______________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、合同转包
6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
七、合同款项支付
7.1由甲方按下列程序在    内付款:
......
7.2对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。
7.3除首期付款外，后期付款时，乙方除提供本项目要求的相关付款材料外，还应当一并提供特定专业资质人员在付款前当月或者前一月的社保缴纳证明等在岗相关材料。
八、税费
8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、项目验收
9.1 甲方依法组织履约验收工作。
9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商、服务对象、第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十、违约责任
10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额   每日     向乙方支付违约金。
10.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期     个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
10.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十一、不可抗力事件处理
11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十二、诉讼
12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为       。
十三、其他
13.1乙方确保在本项目履行期间，始终具备投标文件中约定的特定专业资质的相关人员。如在履约过程中，原申报的特定资质人员岗位调整或者离职的，乙方应当及时向甲方报告，并提供新的符合条件人员。
13.2本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
13.3如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
13.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
13.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。
十四、合同生效
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2 本合同正本一式   份。
  
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：         
 
[bookmark: _Hlt16619369]  签订日期：      年    月   日





第4章 [bookmark: _Toc174468379] 项目需求
响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：
1.照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。
2.响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
3.服务要求：供应商提供的服务人员必须是响应文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求成交供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意不得随意私自更换技术人员。
[bookmark: _Hlk240296892]一、采购包划分
	分包号
	名称
	工作内容

	包1-包3
	水质自动监测站运维服务
	详见下方包1-包3要求

	包4-包5
	空气自动监测站运维服务
	详见下方包4-包5要求

	包6
	噪声自动监测站运维服务
	详见下方包6要求



二、包1-包3要求：
（一）项目概况
为保障市级水质自动监测站高质量稳定运行，更好的保障服务环境管理，需采购运行维护服务，包括对设施、仪器及设备等进行日常维护管理、质量保证与质量控制、档案与记录等。具体站点情况详见表1。
表1 站点情况表
	序号
	站点名称
	经度
	纬度
	监测指标

	包1：限价97.8万元

	1
	狼山水厂站
	120.869834
	31.956404
	五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、VOCs、TOC、生物毒性

	2
	洪港水厂站
	120.929979
	31.880631
	

	3
	芦泾港华能电厂站
	120.766480
	32.030796
	五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、生物毒性

	4
	云湖水库站
	120.958661
	31.880090
	五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻类密度、生物毒性

	5
	芦泾港闸站
	120.778743
	32.029792
	五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮

	6
	南农港闸站
	120.939625
	31.855758
	五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、流速、流向

	[bookmark: _Ref136099744]包2：限价120万

	7
	通富大桥站
	120.983040
	32.046969
	五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮

	8
	富民港闸站
	120.918714
	31.902447
	

	9
	东港闸站
	120.796074
	32.025150
	

	10
	中心港闸站
	120.751191
	32.038203
	

	11
	小李港闸站
	120.671463
	32.066411
	

	12
	大李港闸站
	120.677977
	32.061528
	

	13
	新204国道桥站
	120.773409
	32.109460
	五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、流速、流向

	14
	明德路桥
	120.714812
	32.045203
	

	15
	平潮南大桥站
	120.747120
	32.097027
	

	16
	城港路桥
	120.758630
	32.038173
	

	包3：限价120万

	17
	货隆大桥站
	121.15330
	32.31500
	五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、流速、流向

	18
	孙窑大桥站
	121.01982
	32.24775
	

	19
	通启G15跨境大桥站
	120.965284
	31.946400
	

	20
	团结闸站（入江）
	121.018261
	31.818165
	

	21
	团结西闸站
	121.227264
	32.138979
	

	22
	四化桥站
	120.292959
	32.117058
	

	23
	345国道桥站
	120.031783
	31.951158
	

	24
	通吕三号桥站
	120.898010
	32.042242
	

	25
	团结闸站（入海）
	121.415854
	32.133296
	五参数、CODmn、氨氮、总磷、总氮、氯离子、流速、流向

	26
	新中河闸站
	121.414939
	32.133120
	

	27
	含夏堡北大桥、曙光电灌站、袁庄水站、向阳桥、新南新线桥、勇敢大桥、周圩港闸、四新桥、如皋港闸、三条港桥、头兴港大桥、新三和港桥、沿江线新河桥、灯杆港闸、协兴港新闸、川港镇北桥、天西大桥、青龙河桥、临江闸桥、大新河桥、新开港闸等21个自动站点流速、流向指标。

	说明： 1.各投标人可以投本项目的任意采购包，但只能中一个采购包（兼投不兼中）；
2. 本项目相关设备及配套设施的型号及状态，投标人可自行组织开展现场踏勘，现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，均由投标人自行承担。
3. 本项目为“交钥匙”工程，运维期间采购人不再为该项目支付相关费用



（二）项目需求
1、总体要求
1.1 采购人不组织现场踏勘。投标人自行开展现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，均由投标人承担。
1.2 投标人根据运行维护水站的数量、位置、分布和设施设备配置、性能等情况，配备满足运维工作要求的人员、仪器设备、物资服务、工作场所和车辆保障等资源。
1.3 投标人须配合采购人结合运维站点情况开展的水质自动监测数智化转型试点工作，其中至少对采购包中的一个站点，采用智能无人运维水站并行测试的方式开展智能无人运维技术验证，涉及智慧站房、采配水装置、仪器仪表、质控设备、控制系统等智能无人运维水站的使用及运行的相关费用包含在投标报价中。
1.4 投标人通过自动巡检、智能质控、自动核查校准和故障自检等不同技术手段和方式自主对运维站点进行无人化运维改造，需待采购人同意后实施，允许投标人替代相应数量的现场运维内容和运维频次等。
1.5 投标人未按要求完成交接工作的，由投标人承担站点运行产生的相关费用。
1.6 标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答。
2、技术要求
2.1 投标人须严格执行《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、氨氮、总磷、总氮）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）、《关于印发〈国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）〉等文件的通知》（总站水字〔2022〕494号）、《关于印发〈南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（通环办〔2023〕53号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536-2023）、《国家生态环境监测网络数智化转型方案》等国家、省及南通市发布的标准和技术文件要求。当采购人依据国家或省有关规定和技术文件要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。
▲2.2 投标人须制定站点交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等，经采购人审核确认后，开展水站运维交接工作。项目服务期满或因故终止服务，投标人须配合完成站点运维交接工作。
▲2.3 投标人须根据站点情况和工作实际，制定项目的组织实施方案，对运行维护服务各过程环节进行有效的组织实施和管理。针对每一个运维站点，制定并实施“一站一策”技术方案，投标人须选择合适的预处理条件以及仪器、系统关键参数，确定不同站点仪器养护的内容和最低频率，关键零部件和耗材种类规格和更换周期，运行维护和质量控制的要求和频次等，编制明确的运维工作标准和作业流程。开展运维工作时，运维人员应对运维过程中的关键环节和步骤进行拍照并填写相关记录；协助采购人完成相关断面现场监测工作。
2.4 运维人员按要求每日开展站点远程监控工作，包括但不限于：
（1）检查数据采集与传输状况，确认监测数据和运行日志是否完整；
（2）根据质量控制结果、运行日志等信息，判断水站运行情况及数据的可靠性；
（3）每日上午10点前对前一天监测数据审核并对异常数据标记；
（4）出现异常数据时，远程对监测仪器开展校时、复位、水样/标样测试、校准及清洗等维护工作；
（5）查看流向、采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时报告和处置；
（6）根据测试结果综合判断数据有效性，确定水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时报告和处置；
（7）其他采购人要求的远程监控工作。
2.5 运维人员按要求每周开展站点现场巡检工作，包括但不限于：
（1）检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、流向、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；
（2）当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路保温等维护工作；
（3）通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况；
（4）查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房及周边环境干净整洁，检查站房外部安防等设施是否正常；
（5）检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障；
（6）检査五参数池、沉沙池、样水杯、液位计、相关管路是否干净,及时清洗和维护；
（7）检查采配水系统反清洗功能是否正常,异常时对清洗水压力和清洗时间进行调整,以保证清洗；
（8）查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材；
（9）检查留样器功能是否正常，与系统控制单元通信是否正常，管路和采样瓶是否干净，及时清洗和维护；
（10）检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据和运行日志是否一致；
（11）查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂的更换周期原则上不超过30天，试剂更换后，应按需求完整填写并粘贴试剂标签，同时进行仪器校准或标样核查，并做好记录；
（12）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况；
（13）其他采购人要求的现场巡检工作。
2.6 运维人员按要求开展站点现场养护工作，包括但不限于：
（1）每月清洗采水单元、配水与预处理单元； 
（2）每月备份与存储监测数据，备份时间应不低于3年； 
（3）每月检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求； 
（4）每月检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置； 
（5）每月检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态，并对空气过滤器放水；
（6）每季度启停各泵、阀，检查工作状态是否正常； 
（7）每年开展站房全面养护，更换站房内消防装置，安排专业机构对防雷设施开展检测、维护或更换工作，并出具报告； 
（8）根据要求或结合实际运行情况，定期清洗自动留样器取样头滤网、常规五参数、叶绿素a及蓝绿藻密度监测仪器电极，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品；
（9）其他采购人要求的现场养护工作。
2.7 运维人员按要求开展站点质量控制工作，质控措施、技术要求及频次应满足技术规范、技术文件、仪器出厂文件等要求，质控措施包括但不限于：低浓度和高浓度标样核查/漂移、标样核查、多点线性核查、集成影响检查、加标回收率测试、实际水样比对等。质控措施及实施频次见表2，量控制技术要求见表3。


表2质控措施及实施频次
	质控措施
	水质类别
	最低频次
	监测项目

	
	Ⅰ～Ⅱ类
	Ⅲ～劣Ⅴ类
	
	

	低浓度标样核查/低浓度漂移
	√
	√
	1次/24h
	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮

	高浓度标样核查/高浓度漂移
	√
	√
	1次/24 h
	

	常规五参数标样核查
	√
	√
	1次/7 d
	pH值、溶解氧、电导率、浊度

	多点线性核查
	√
	√
	1次/月
	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻密度

	集成影响检查
	/
	√
	1次/月
	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮

	加标回收率测试
	/
	√
	1次/月
	

	实际水样比对
	√
	√
	1次/月
	水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氯离子、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻密度、流速

	标准样品核查
	√
	√
	1次/月
	氯离子、总有机碳、挥发酚

	标准样品核查
（甲苯、苯乙烯）
	√
	√
	1次/季度
	VOCs

	水样加标比对（甲苯）
	√
	√
	1次/季度
	VOCs

	正控（2.2mg/L硫酸锌/仪器厂家标液）
	√
	√
	1次/季度
	生物毒性（发光菌）

	负控（空白）
	√
	√
	1次/季度
	生物毒性（发光菌）



表3 质量控制技术要求
	仪器类型
	质控措施
	性能指标
	技术要求

	高锰酸盐指数水质自动监测仪器
	低浓度标样核查
	Ⅰ～Ⅲ类水
	绝对误差
	±1.0mg/L以内

	
	
	Ⅳ～劣Ⅴ类水
	相对误差
	±5%标样核查上限值以内

	
	24h低浓度漂移
	相对误差
	±10%以内

	氨氮水质自动监测仪器
	低浓度标样核查
	Ⅰ～Ⅲ类水
	绝对误差
	±0.2mg/L以内

	
	
	Ⅳ～劣Ⅴ类水
	相对误差
	±5%标样核查上限值以内

	
	24h低浓度漂移 
	相对误差
	±5%以内

	总磷水质自动监测仪器
	低浓度标样核查
	Ⅰ～Ⅲ类水
	绝对误差
	±0.02mg/L以内

	
	
	Ⅳ～劣Ⅴ类水
	相对误差
	±5%标样核查上限值以内

	
	24h低浓度漂移 
	相对误差
	±5%以内

	总氮水质自动监测仪器
	低浓度标样核查
	Ⅰ～Ⅲ类水
	绝对误差
	±0.3mg/L以内

	
	
	Ⅳ～劣Ⅴ类水
	相对误差
	±5%标样核查上限值以内

	
	24h低浓度漂移 
	相对误差
	±5%以内

	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器
	高浓度标样核查
	相对误差
	±10%以内

	
	24h高浓度漂移
	相对误差
	±10%以内

	
	多点线性核查
	相关系数r
	≥0.98

	
	
	相对误差
	浓度＞20%标样核查上限值
	±10%以内

	
	
	绝对误差
	浓度≤20% 标样核查上限值
	参照低浓度核查要求

	
	加标回收率测试
	/
	80%～120%

	
	集成影响检查
	相对误差
	±10%以内

	
	实际水样比对
	相对误差
	Cx＞BⅣ
	≤20%

	
	
	
	BⅡ＜Cx≤BⅣ
	≤30%

	
	
	
	Cx≤BⅡ
	≤40%

	
	
	
	当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。
注：①Cx为实验室分析结果；
②B为GB 3838规定的水质类别限值；
③总氮无河流水质标准，可参考湖库标准。

	水温水质自动监测仪器
	实际水样比对
	绝对误差
	±0.5 ℃以内

	pH水质自动监测仪器
	标准溶液测试
	绝对误差
	±0.15以内

	
	实际水样比对
	绝对误差
	±0.5以内

	溶解氧水质自动监测仪器
	标准溶液测试
	绝对误差
	±0.3mg/L以内

	
	实际水样比对
	绝对误差
	±0.5mg/L以内

	
	
	/
	溶解氧自动监测仪与便携仪器均过饱和时，比对结果合格。

	电导率水质自动监测仪器
	标准溶液测试
	绝对误差
	标准溶液值≤100μS/cm
	±5μS/cm以内

	
	
	相对误差
	标准溶液值＞100μS/cm
	±5%以内

	
	实际水样比对
	绝对误差
	便携检测结果≤100μS/cm
	±10μS/cm以内

	
	
	相对误差
	手工监测结果＞100μS/cm
	±10%以内

	浊度水质自动监测仪器
	标准溶液测试
	相对误差
	30NTU＜标准溶液值≤50 NTU
	±15%以内

	
	
	相对误差
	50NTU＜标准溶液值＜1000 NTU
	±10%以内

	
	实际水样比对
	相对误差
	30NTU＜便携检测结果≤50 NTU
	±30%以内

	
	
	相对误差
	50NTU＜便携检测结果＜1000 NTU
	±20%以内

	
	
	/
	浊度自动监测仪与便携仪器均≤30NTU或≥1000NTU时，判定比对结果合格

	叶绿素a、蓝绿藻密度水质自动监测仪器
	多点线性核查
	相关系数r
	≥0.993

	
	
	绝对误差
	零点
	≤3倍检出限

	
	
	相对误差
	其他点
	±5%以内

	总有机碳、挥发酚、氯离子自动监测仪器
	标样核查
	相对误差
	±5%以内

	VOCs自动监测仪器
	标样核查
（甲苯、苯乙烯）
	相对误差
	±10%

	
	水样加标比对（甲苯）
	/
	低于0.7mg/L，认定合格；高于0.7mg/L，相对误差≤30%

	生物毒性（发光菌）自动监测仪器
	正控
（2.2mg/L硫酸锌/仪器厂家标液）
	抑制率
	20%～80%

	
	负控（空白）
	抑制率
	≤±10%

	流速、流向自动检测仪器
	流速比对
	相对误差
	≤±10%

	
	流向比对
	/
	相同



2.8 维护后质量控制实施要求包括但不限于：
（1）更换试剂（清洗水、标准样品除外）后，应开展空白校准和标样校准；
（2）当监测仪器关键部件更换后，须进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对； 
（3）更换备机后，须对备机进行校准、标液核查、多点线性核查，并对监测数据进行分析，若监测数据与更换备机前发生较大变化，应开展实际水样比对。
2.9 投标人须每周制定运维计划，并向采购人备案，内容应包括维护时间、运维人员、运维内容和措施要求等。投标人开展计划外运维工作，须向采购人提出申请，审批同意后实施。未经允许，任何人员不得进入站房。
2.10 投标人须每月编制运维报告，向采购人汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及计划外运维工作开展情况等。
▲2.11 投标人须制定项目的质量控制组织实施方案，明确责任分工，对人员、仪器设备、场所环境、物资服务、流程步骤等影响质量的各要素采取有效的质量控制措施。
▲2.12 投标人须制定项目的数据审核实施方案，明确责任分工，对数据的审核内容、审核流程、审核规则，内部数据审核制度和数据复核以及运行服务相关视频、日志、关键参数日常审核等内容进行有效实施和管理。
▲2.13 投标人须制定项目的应急响应实施方案，包括但不限于数据/水质异常情况的识别与响应、现场核实和故障处理；应对恶劣天气、自然灾害、疫情等不可抗力情况；配合开展突发环境事件应急监测，重大活动保障，现场参观、调研、检查等工作。
3、保障要求
3.1 投标人须制定项目的资源保障方案，包括但不限于人力资源、车辆、备机、备件、耗材、试剂药品、标准样品、备品备件库、检测服务等资源的配置、质控和管理等内容。
3.2 投标人为项目至少配备项目负责人1名、运维管理人员1名，现场运行维护人员2名。同时须须保证项目人员的稳定性，未经采购人同意，不得更换。
（1）项目负责人须由投标人授权全面负责项目的组织实施工作，并有权调动保障项目实施的各类资源。负责项目的沟通协调、技术管理和质量控制，具有最终审批权和解释权。具备环境保护专业高级工程师及以上技术职称，且有1年及以上水质自动监测站项目管理经历。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK33]（2）运维管理人员须满足本地化服务需要，常驻采购人指定地点专职投入本项目开展运维调度、数据审核、质量监督等与项目相关的工作。须具有国家承认的本科及以上学历，具备环境保护专业工程师及以上技术职称，且同时具有1年及以上水质自动监测站驻场工作经历。
（3）现场运行维护人员须满足本地化服务需要，常驻项目所在地专职投入本项目开展运行维护工作。须具有国家承认的本科及以上学历，1年以上水质自动监测站运行维护服务经验，并通过省级及以上水质自动监测站持证上岗考核或培训。
[bookmark: OLE_LINK1]▲3.3 投标人为项目至少配备运行维护保障车1辆，运维管理保障车1辆，须为持有或长期租用，年检合格并车险齐全；
（1）运行维护保障车适合便携式仪器设备摆放，比对样品、备品备件、备机及耗材运输等要求，不小于七座。
（2）包一运维管理保障车辆配置至少包括采样及前处理设备、常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷自动监测仪器设备，满足水质连续监测要求；
（3）包二、包三运维管理保障车辆满足日常巡查、质控及应急监测仪器设备摆放等要求。
▲3.4 投标人须根据所投采购包监测指标配备对应功能的备机不少于1套。仪器备机性能及功能应满足相关国家标准和技术文件要求，并通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。备机在存放期间须定期维护保养。
3.5 投标人须使用仪器设备原厂生产或经原厂认可的备品备件及耗材，在站点交接前，投标人须按表4要求至少足额配齐1年期的基础备品备件及耗材。运行服务过程中可能使用到的其他未列物资，投标人须根据需要自行进行配置。
表4   基础备品备件及耗材配置要求
	序号
	名   称
	更换周期

	1
	进样过滤器/滤膜
	每周

	2
	样品管
	每季度

	3
	泵管
	每季度

	4
	泵头
	每半年

	5
	柱塞头
	每半年

	6
	采水泵
	每半年

	7
	试剂管
	每年

	8
	注射器
	每年

	9
	O型圈
	每年

	10
	反应管
	每年

	11
	多通阀
	每年

	12
	比色皿组件
	每年

	13
	温控板
	每年

	14
	数据板
	每年

	15
	蠕动泵电机
	每年

	16
	高温高压阀
	每年

	17
	风扇
	每年

	18
	溶解氧膜头
	每年

	19
	ORP电极
	每年

	备注
	包含但不限于以上备件


3.6 投标人须在站点2小时车程内设置有备机及备品备件库，并须保证库房环境条件满足备品备件存放要求，具备备机性能测试环境。项目备机及备品备件须存放于备机及备品备件库，建立清单实施出入库管理，并每月向采购人备案。
▲3.7 投标人须配备不少于1套常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）等便携式监测仪器，其中，包一须配备协同采购人开展硫化物、总氮等自动监测新技术方法验证工作的设备；包二须配备1套无人机载高光谱成像系统；包三须配备1套走航式声学多普勒流速剖面仪。相关仪器性能应符合国家标准和技术文件要求。
▲3.8投标人承诺，在项目现有日常质控设施基础上，针对本项目招标文件规定的工作需求，可另外根据采购人的要求配套提供相应质控设备（设备所有权仍为投标人），满足项目质控工作要求。
3.9投标人须自有（或控股）CMA资质认定的质控实验室或委托用于质控的CMA资质认定实验室。CMA资质参数须包括水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等指标，其中包一另须包括挥发性有机物、挥发酚、总有机碳、叶绿素、藻密度、生物毒性等指标CMA资质参数。
3.10 投标人应建立试剂管理制度和台账，并应向采购人备案试剂配制及使用手册。站点运维试剂须由CMA资质认定实验室配制，配制及配送过程应可溯源，站点使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。
4、其他要求
4.1 站点因故申请停站的，投标人需按照采购人要求通过水质自动监测监控平台提交停运申请，并上传佐证材料。
4.2 站点因故申请停运期间或因非正常运行导致停运超过48小时，投标人应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。
4.3 项目服务期内站点所需的水、电、通讯，站房、采样点、通道及相关附属设施的整修、维修、维护工作，场地租赁，防雷设施、灭火设施、安全设施的检查检测和维修维护工作等均由投标人承担。投标人有责任保证站点全部资产的完整、安全并处于良好状态。
▲4.4 投标人须承诺在本项目运维期间，将严格把产生的所有废液交由具备危险废物经营许可证的专业资质单位进行合法处置，并严格执行危险废物转移联单制度，确保全流程合规可追溯。
▲4.5 投标人须建立、实施和保持与水质自动监测运维服务相适应的质量管理体系，应覆盖到运维服务全过程和所有环节。应定期对质量管理体系进行质量审核和质量评估，保持质量管理体系的适用性。
▲4.6 投标人须建设并应用信息化运维监管平台，对站点运维相关的任务分配、人员调度、资源管理、物料派发、进度跟踪、统计分析、记录填报等环节实现信息化管理，所涉信息第一时间填报，采购人可登陆平台查看相关数据。
▲4.7 投标人须配合采购人开展水质自动监测数智化转型试点工作，按需提供至少1套智能无人运维水站及其他配套的软硬件设备和技术支持，按要求开展相关技术的测试验证工作，协助完成各类比对分析报告编制工作。
（1）智能无人运维水站须具备自动巡检功能，从采水环节、预处理及配水环节、分析环节、清洗环节等进行巡检，对整个水样周期内的各泵阀及相关的供电、传感器的数据进行智能判断；
（2）智能无人运维水站须具备自动质控功能，实现五参数的周核查、多点线性核查、加标回收测试、自动校准和标样核查等功能，具有智能研判、自动清洗、自动配制、远程控制等功能；
（3）智能无人运维水站须具备自动诊断功能，上水诊断、配水诊断、预处理及配水杯漏水、分析仪表水样诊断、电力系统诊断；可远程到工控机，操作PLC对集成单元进行调试；
（4）智能无人运维水站须具备自动审核功能，实现数据智能审核、异常数据判断、运维判定、数据质控评判等功能；
（5）智能无人运维水站须具备语音交互功能，可语音触发零点核查、跨度核查、标样核查、pH值标液核查、浊度标液核查、电导率标液核查、溶解氧核查、系统全流程测试、设备校准、系统多参数流程测试等功能；
（6）智能无人运维水站系统须具有智能管理功能，实现运维自动派单、资源分配、工作报表生成等可视化管理和智能化决策支持功能。
▲4.8 投标人须配合采购人开展站点相关水域应急监测和溯源排查工作，提供水生态环境综合分析的相关技术支持，协助完成各类水质分析报告编制工作。
5、考核办法
5.1 采购人采取单站考核的方式，定期或不定期对站点数据有效率、盲样和实际水样比对考核、固定资产管理以及运行维护规范性等进行考核。
5.2 数据有效率
（1）正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据×100%。其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据等。
（2）费用支付：
a. 当单站考核周期内监测数据有效率不低于90%，不扣款。
b. 当单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）～90%（不含），扣除该考核周期运维费的10%。
c. 当单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）～80%（不含），扣除该考核周期运维费30%。
d. 当单站考核周期内监测数据有效率不低于70%，但单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该参数考核周期运维费50%。
e. 当单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该考核周期全部运维费。
（3）投标人补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传监测监控平台，否则按无效数据处理。
5.3盲样和实际水样比对考核
投标人应按照采购人的配合开展盲样和实际水样比对考核工作。
每出现1个盲样考核不合格的参数扣减500元。如6个月内同一站点同一参数连续不合格扣除该考核周期该站点全部运维费10%。
实际水样比对考核未通过的，投标人要自行送有CMA资质的实验室再次比对并进行原因分析。
5.4 固定资产
投标人蓄意破站点固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。
5.5 运行维护规范性
经采购人认定，投标人存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：
（1）每月存在以下情形，单个站点累计满4次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。
a. 投标人未按时审核数据或数据错审的；
b. 投标人未按要求进行例行维护、未定期完成试剂更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；
c. 投标人未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；
d. 投标人未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的；
e. 投标人未按要求在完成运维记录填写或填写不规范的；
f. 站点现场未按要求生成规范性纸质运维记录的；
g. 投标人存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。
（2）投标人未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费。
（3）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。
（4）仪器设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除该站点当月运维费的10%，扣完为止。
（5）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。
（三）商务要求
1. 服务期限：合同履约期限自2026年10月至2027年9月，若交接工作发生延误，中标单位应采取有效措施保障服务按期启动，并承担由此产生的相应责任。中标单位最迟应于2026年10月完成相关交接。
2. 付款方式：合同签订后两周内，采购人一次性支付合同额的30%作为项目首付款， 运维半年后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的40%，运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的30%余款。但因财政预算审批、国库集中支付等非因甲方原因导致的付款延迟，不视为甲方违约，甲方不承担违约责任。

三、包4-包5要求：
（一）项目概述
为保障南通市级运维管理的空气自动监测站（含VOCs站）稳定运行，确保自动监测数据准确、真实、客观，根据相关工作及技术规范要求，现需委托具备能力的第三方单位提供全面的运行维护服务，包括对相关监测设备及配套设施等进行日常维护管理、质量保证与质量控制、档案与记录等。
空气自动监测站运维服务项目共分2个采购包，采购包划分情况如下：
	序号
	站点名称
	经度
	纬度
	监测指标

	包4： 158.1万

	1
	农校路边站
	120.8867
	32.0087
	SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、PM1、甲烷/非甲烷总烃、气象五参数

	2
	商贸学院站
	120.8651
	32.0490
	SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数

	3
	全民健身中心站
	120.9543
	31.9146
	SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数

	4
	小海公园站
	120.9575
	31.9622
	SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数

	5
	任港社区站
	120.8325
	32.0069
	SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数

	6
	崇川学校站
	120.9291
	32.0197
	SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数

	7
	苏通园区站
	121.0016
	31.8352
	VOCs（116种）

	8
	能达公园站
	120.9527
	31.9360
	VOCs（116种）、边界层高度

	9
	陈桥中学站
	120.8092
	32.1070
	VOCs（116种）、边界层高度

	包5：  189.1万

	10
	林森物流园站
	120.8475
	32.0776
	PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、气象六参数、VOCs（57种）、非甲烷总烃、黑碳、边界层高度

	11
	如皋九华马桥村村委会站
	120.6538
	32.1410
	PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、气象六参数、VOCs（57种）、非甲烷总烃、黑碳、汽车流量

	12
	南通机场站
	120.9749
	32.0749
	PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、气象六参数、VOCs（57种）、非甲烷总烃、黑碳

	13
	三余中学站
	121.2964
	32.1283
	SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数

	14
	唐闸公园站
	120.8138
	32.0672
	SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数

	15
	启秀市北站
	120.8294
	32.0750
	SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数

	16
	苏通园区站
	121.0079
	31.8411
	SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数

	17
	紫荆花社区站
	120.8836
	32.0150
	SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5、气象五参数


每采购包确定1家中标供应商，每家投标单位自行选择采购包报名,可同时参与多个采购包投标，但只允许中标一个采购包。各采购包以评标总得分从高到低为相应采购包中标候选人排名，排名第一的为中标供应商。如因实质性响应不足三家等情况出现废标，而导致重新招标的，其他采购包已中标单位也不再具有该采购包重新招标的中标候选人的资格。如已中标单位因质疑投诉或其他等原因被取消中标资格或不能签订合同而影响其他采购包中标的，风险自行承担。
（二）项目具体要求
包4： 
1.总体要求
1.1.采购人不组织现场踏勘。投标人自行开展现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，均由投标人承担。
投标人须根据招标人要求完成相关交接工作；未能按时完成的，由投标人承担站点运行产生的相关费用。
▲1.2投标人建立、实施和保持与环境空气自动监测、挥发性有机物自动监测运维服务相适应的质量管理体系，覆盖到运维服务全过程和所有环节；投标人应提供详细的质量控制方案、运维方案、应急响应实施方案、信息化等实施方案，不断提高空气自动监测系统的运行质量，确保环境空气自动监测月度数据有效率达到90%以上；挥发性有机物自动监测月度数据捕集率、有效率分别达90%、80%以上等要求。
▲1.3投标人须制定符合本项目实际的交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等，经采购人审核确认后，开展站点运维交接工作。项目服务期满或因故终止服务，投标人须配合完成站点运维交接工作。
1.4在运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]▲1.5投标人应具有 CMA 资质的检验检测机构且检测项目本采购包自动监测指标，其中挥发性有机物与《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》组分表一致；投标人自身无检测能力的，可委托相关具有上述资质能力的检验检测机构，并提供委托协议。
1.5.1投标人须为该项目的自动监测和手工监测的样品采样、实验测试、数据分析等提供不限于人员、技术、设备的保障和支持；协助开展环境空气自动站（含VOCs）质控检查，提供便携式监测设备以及相关服务；在臭氧管控期，协助招标人开展异常情况比对、溯源等服务，相关溯源要求及设备由投标人提供。
1.6投标人须结合本项目情况，协助招标人开展相关监测技术数智化转型改造工作，按需提供的1套监测设备需具备以下相关功能：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2]▲1.6.1具备环境监控与质控联动设备（所有功能均需提供软件效果展示界面，否则视为不满足），具体功能包括：
①可监控采样总管温度，采样温度与流量可控制，具备露点监控功能，避免夏季采样内部管路出现冷凝现象；
②可监控站房温度/湿度，站房所有监测设备电压/电流/功耗，照明电压/电流/功耗，站房月用电量/年用电量等参数；
③支持视频、烟雾、水浸、气体泄露、人员出入、门禁一体机/门状态等传感安防报警接入；
[bookmark: _Hlk207784089]④可远程控制空调开关机、目标温度、模式等设置；以及所有监测设备（除监测设备外还包括零气发生器、动态校准仪、空压机等）开关机；
[bookmark: OLE_LINK5]⑤可远程控制照明开关与总电源开关、远程进行排风扇及空压机开关控制；
⑥支持站房状态变化与操作日志全程留痕可查功能，包括不限于各类设备质控操作日志，设备参数修改日志、人员进出日志、站房断电来电日志、设备报警/预警日志、设备开关机日志、耗材用量提醒、耗材有效期提醒、计量溯源提醒等；
⑦按照日、周、月、季度、半年度、年度任务等不同运维场景进行全流程自动化设计，包括但不限于实现运行状态自动巡检、自动质量控制、自动数据审核、自动异常诊断、自动运维监管等功能，系统可自动完成目标流程并自动输出标准运维表单；
▲1.6.2具备自动换膜功能:无需人工自动更换采样总管气态污染物仪表滤膜，可实现至少保证两个月以上无需人工进行更换滤膜；
[bookmark: OLE_LINK3]▲1.6.3具备烟雾/水浸报警联动，总开关自动断开关闭所有设备功能。
▲1.6.4信息化平台建设
提供空气自动监测智慧管理平台，可接入本采购包所有站点，合同服务期内平台免费使用并持续提供软件维护与系统升级服务；采购人其它软件系统和站点有整合需求时，需无偿提供支持与配合。自动监测智慧管理平台须具备以下功能：
①具备监测设备仪器的运行状态数据、质控运维管理痕迹数据等功能，通过远程质控和巡检，实现站点环境及监测数据感知，实时动态调节、自动/远程站房设备控制。
②具备监控数据的完整性，在出现缺数情况后对缺失数据进行多次补救，补救方式包括数据回补、数据重算、数据同步；具备监测数据自动数据审核功能。
③具备自动监测运维管理功能，对站点运维相关的运维计划、人员调度、资源管理、物料派发、运维进度跟踪、运维备机、设备异常情况进度跟踪、质控结果统计分析、仪器设备参数情况管理、记录填报等环节实现信息化管理。
④具备预警提醒功能，可通过短信或微信公众号消息等形式的各类留痕日志消息推送，并进行异常情况预警提醒。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: _Hlk207786138]1.7投标人应承担相关保密责任，不得以任何方式和渠道向其他单位及个人传递任何监测数据以及站点信息、运维情况等。
1.8投标人对采购人委托运行维护及管理的全部资产，不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移，投标人有责任保证委托运行维护及管理的全部资产的完整、安全并处于良好状态。
1.9若本项目设备故障，投标人须根据该项目情况，无偿提供与本项目要求一致的设备。
2.技术规范
投标人须严格执行《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1010 -2018)、《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》、《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》、《南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）》等现行有效的国家技术规范开展本项目工作。当国家或省有关规定和技术文件要求出台新的气站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以最新发布的文件为准，采购人保留对相关要求的解释权。
3.保障要求
3.1运维要求：投标人应制定并提供完整的运行维护组织实施方案及作业指导书，明确站点的采样系统、分析系统、控制系统、数据传输系统、气象仪器、校准仪器等设备及其它辅助设备（空调、稳压电源等）的维护方法、周期、内容及技术保障等。站点现场配备必要的操作手册、管理规章和应急预案等。
投标人须制定周运维计划，并向采购人备案，内容应包括维护时间、运维人员、运维内容和措施要求等。投标人开展计划外运维工作，须向采购人提出申请，审批同意后实施。未经允许，任何人员不得进入站房。
▲3.2人员保障：投标人为项目至少配备项目负责人员1名，具备环境保护相关专业高级工程师及以上技术职称，且同时具有1年及以上的空气自动监测站运维管理经历。经验丰富的
空气自动监测系统专职运维人员不得少于3名，至少具备6个月以上环境空气自动监测系统运行维护经验（提供证明材料），取得中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训证书、其中至少1人取得挥发性有机物自动监测培训证书。运维人员需通过采购人的考核并认可，办公地点由采购人指定。
投标人须保证项目运维人员的稳定性，若因运维人员或队伍发生重大变更无法正常开展运维工作，或者发生重大事故的，采购人有权提前终止合同并要求中标人提供赔偿。
▲3.3车辆保障：必须为本项目派驻至少3辆运行维护车辆，年检合格车险齐全且满足运维工作要求。该车辆只能用作本项目的运维使用，不能派作他用。
▲3.4备品备件保障：投标人应承诺中标后1个月，按表2、表3的要求配备质量控制设备（设备产权归投标单位所有），以及足额配齐1年期的基础备品备
件及耗材，存放于备品备件库，备品备件库须在本项目2小时车程内。建立清单实施出入库管理，每季度向采购人备案。运行服务过程中可能使用到的其他未列物资，投标人须根据需要自行进行配置。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]☆投标人至少配备与本项目常规站型号相同（根据实际需要提供优于该型号）的备机及关键配套设施各1套，与本项目非常规站型号相同或功能相同的备机及配套设施1套（须提供购置发票或采购合同复印件，备机产权归投标单位所有）。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]所使用的质量控制设备必须通过法定授权计量部门检定/校准，并在有效期内，投标人须提供相应计量部门检定/校准证书。
表2  环境空气质量自动监测站质量控制设备清单
	序 号
	质控设备名称
	数  量

	1
	大量程流量计
	2套

	2
	小量程流量计
	2套

	3
	标准气压计
	2个

	4
	电子温湿度计
	2个

	5
	动态校准仪（臭氧校准仪）
	2套

	6
	配气稀释仪
	1套

	7
	挥发性有机物采样设备（具备远程触发功能）
	1套

	备注
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]质控设备必须包含但不限于上述设备，投标人可结合项目实际，增加相应的质控设备。


表3 环境空气质量自动监测仪器设备耗材一览表
	序 号
	耗材名称
	数  量

	环境空气自动监测设备

	1
	滤膜
	40盒

	2
	变色硅胶
	60瓶

	3
	活性炭
	15瓶

	4
	氧化剂
	10瓶

	5
	SO2标准气体
	5瓶

	6
	NO标准气体
	5瓶

	7
	CO标准气体
	5瓶

	8
	钼炉组件
	2个

	9
	紫外灯
	2个

	10
	电磁阀组
	2个

	11
	冷堆
	2个

	12
	纸带
	30盒

	13
	泵膜
	10个（8小2大）

	14
	红外光源
	5个

	15
	红外检测器
	2个

	16
	泵维修包
	4个

	17
	24V电源
	4个

	挥发性有机物自动监测设备

	1
	真空泵油
	1瓶

	2
	密封垫
	12个

	3
	除水头
	6个

	4
	滤膜
	8个

	5
	灯丝
	10个

	6
	测温丝
	9个

	7
	预浓缩仪六通阀
	2个

	8
	三通阀
	2个

	9
	变色硅胶
	40瓶

	10
	烧碱石棉
	3瓶

	11
	外标气
	1瓶

	12
	内标气
	2瓶

	13
	色谱柱
	6根

	14
	KNF采样泵泵膜
	9个

	15
	高纯氮气
	4瓶

	16
	高纯氦气
	4瓶

	17
	氮气气体纯化器
	3个

	18
	氦气气体纯化器
	3个

	备注
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]1. 相关的耗材必须包含但不限于上述内容，投标人可结合项目实际，增加相应的耗材等；
2. 相关备品及耗材须满足项目1年期的使用要求；
3. 备品备件存放于备品备件库。


[bookmark: _Hlk207786742]3.5服务响应：投标人应提交本地化响应方案，保障满足对站点仪器的响应要求。出现故障，应在2小时内响应(0时至8时出现故障，应在当日9时前实地响应；20时至24时出现故障，应在次日9时前实地响应)。对于在现场能够诊断明确，并且可以通过简单更换备件解决故障的，应及时检修并尽快恢复正常运行；对于不能在现场完成故障检修的仪器应送至维修，48小时内无法排除，应采用备用仪器开展监测。对关键部件维修后，应进行校准和仪器性能测试，合格后方可投入使用，并及时做好维修记录。
因特殊情况，如站点改造、站点搬迁、自然灾害、停电等情况导致气站无法正常运行时，应及时向采购人出具停运（站）报告。
3.6运维报告：每月3日前向采购人提交上一个月度的运维报告；编制年度运维报告，内容包括但不限于开展现场运维及质控工作时的现场照片、异常数据的审核与检验、统计所有质控样品结果并进行符合性分析，以及仪器运行、质控、故障、维修及标准品及耗材使用情况等。
3.7运维记录：投标人应建立运行维护档案，将运行过程、运行事件、维护维修、检查质控等工作进行详细记录，确保信息完整、准确、可溯源，同时须妥善保存交接前的历史运维记录。投标人必须在投标文件中提供各类表格格式，用于体现各项工作的具体内容。
3.8运维保障：投标人在有重大活动等保障以及应急任务时，设备不得无故停机，须无条件服从采购人的调度安排。在有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，须提供加密质控保障工作。
标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答；标有“☆”的内容为技术部分实质性要求，必须完全响应采购人提出的要求(提供相关证明材料)。
（四）运行维护要求（包含但不限于）
1、站房基本功能及安全
（1） 门禁刷卡功能是否正常；
（2） 站房照明系统是否正常；
（3） 室内温湿度是否正常；
（4） 站房有无漏水、破损现象；
（5） 检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常；
（6） 避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固；
（7） 站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况；
（8） 室内外球机是否悬挂牢固；
（9） 站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）；
（10）灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常；
（11）保持站房内环境整洁。
2、颗粒物监测仪（PM2.5、PM10) 
（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常；
（2）每日检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；
（3）每日检查仪器数据采集仪与平台数据是否一致；
（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识；
（5）每周检查站房及站房周边环境，对测定结果或运行环境存在明显影响的及时修复；
（6）每周详细检查仪器各项参数包括温湿度、流量以及报警状态，纸带剩余情况；
（7）每月对采样切割头进行清洗；仪器流量进行校准；
（8）每月检查加热装置是否正常；
（9）每月对采样支管和仪器气路进行气密性检查；
（10）每月清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网；
（11）每月备份监测数据；
（12）每季度对采样管、风机等进行清洗及检查；检查仪器测量的气温、气压；
（13）每半年进行一次标准膜检查；
（14）每半年对采样支管（从采样总管到监测仪器采样口之间的气路管线）和竹节式采样总管清洗一次；
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（16）每年一次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。
3、常规气体分析仪（CO、SO2、NOX、03分析仪）
（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常；
（2）每日检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；
（3）每日检查仪器数据采集仪和平台数据是否一致；
（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识；
（5）每周检查站房周边环境，对测定结果或运行环境存在明显影响的及时修复；
（6）每周更换监测仪器采样滤膜；
（7）每周进行零点及标点检查，根据情况进行校准，并对仪器的状态进行记录；
（8）每季度进行精密度检查；
（9）每季度对采样管、风机等进行清洗及检查；
（10）每季度一次进行流量及精密度检查、多点线性检查；
（11）每半年对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查；
（12）每半年对臭氧传递设备进行量值溯源，对臭氧校准仪进行量值传递（未配备光度计，需要三个月使用传递标准进行1次量值传递）；
（13）每年对所有的仪器进行预防性维护，包括线性、零点漂移、量程漂移、精密度、准确度检查，按说明书的要求更换备件。
4、VOCs挥发性有机物
（1）每日登陆数据平台查看数据采集和传输、仪器运行、软件参数状态是否正常；
（2）每日开展保留时间检查；
（3）每日使用混合标气对组分进行单点(工作点)检查与校准；
（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识；
（5）每周开展零气空白检查；
（6）每周对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护；
（7）每周检查仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性；
（8）每月开展采样流量检查；
（9）每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量检查；
（10) 每月备份监测数据；
（11）每季度对动态校准仪进行流量检查；
（12）每季度对GC/MS进行一次自动调谐；
（13）每季度进行多点线性检查；
（14）每半年对GCMS进行检查并维护；
（15）每半年对零气发生器外置泵进行检查；
（16）每年至少进行一次目标化合物测试；
（17）每年对监测设备开展一次预防性维护，预防性维护后系统应进行全面质控检查，
并形成检查报告。
（18） 每年度对GC/MS分析单元进行全年运行质量评价，并编制年度质量控制报告。
5、云高仪
（1）每日登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态；
（2）每两周用清洁工具套装（压缩空气罐、无尘布）吹扫观测窗表面灰尘，检查窄带宽过滤器是否污染；定期移除机箱下空间内堆积物；
（3）定期检查激光光源功率，衰减是否超限；
（4）定期检查云高仪除湿包是否完好，必要时进行更换。
6、气象六参数仪
每周检查气象六参数以仪器运行状态、数据传输、仪器通讯、软件运行等是否正常。
（四）考核办法
考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、自动站运行维护，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。考核总分=两率得分×50%+运行维护得分×50%。
当所有设备运行率高于（含）90%时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。
A两率部分（50%）
(1)VOCs（116种挥发性有机物）：
①当单站点考核周期内月监测数据有效数据率≥80%的，两率得分=100；
②当单站点考核周期内月监测数据有效率在75%(含)-80%的，两率得分=实际有效率×100；
③当单站点考核周期内月监测数据有效率在75%以下的，两率得分=实际有效率×90%×100。
(2)环境空气：
①当单站点考核周期内月监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=100；
②当单站点考核周期内月监测数据有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×100；
③当单站点考核周期内月监测数据有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×100。
设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。
B运行维护部分(50%)
运行维护部分由采购人组织对运维单位运维情况进行考核，考核内容包括日常运维操作、质量保证与控制、现场测试、档案和管理等4部分，满分100分，采用扣分制。
经采购人认定，投标人存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：
（1）每月存在以下情形，单个站点累计满4次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。
a. 投标人未按时审核数据或数据错审的；
b. 投标人未按要求进行例行维护、未定期完成耗材更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；
c. 投标人未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；
d. 投标人未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的；
e. 站点未按要求及时形成或填报运维记录的；
f.投标人存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。
（2）投标人在1个月内未将备机、备件、耗材按要求配置完整，扣除年度总运维费用的1%。
（3）投标人未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费。
（4）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。
（5）仪器设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止。
（6）空气自动监测智慧管理平台出现异常，工作日2小时内、非工作日4小时内进行处置，处置情况及时报告采购人；未及时处置每次扣款500元。
（7）监测指标（SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5）每月至少有27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值），不满足扣除当月运维费的20%。
（7）投标人应按照采购人的配合开展盲样考核工作。每出现1个盲样考核不合格的参数扣减1000元。如6个月内同一站点同一参数连续不合格扣除该考核周期全部运维费10%。
（8）未及时提交运维报告，或提交报告内容不符合要求，每次扣款500元。
（9）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚。
（10）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。
C考核情况
考核总分90（含）分以上的，支付全额运维费；考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费；
参加省级及以上环境空气自动监测设备质控检查，相关盲样考核不合格或检查出现重大失误，扣除该站点该项目当月运维费。
（五）运维服务费用
6.1付款条件和方式：合同签订后两周内，采购人一次性支付合同额的30%作为项目首付款， 运维半年后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的40%，运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的30%余款。但因财政预算审批、国库集中支付等非因甲方原因导致的付款延迟，不视为甲方违约，甲方不承担违约责任。
设备运行维护过程中产生的水电、场地租赁、通讯、交通、耗材备件、设备的年检和年度校准、设备的维修和更换（包括空调、风机等附属设备）等一切费用均由中标方承担，采购方不再支付与该项目有关的各类费用；由于运维技术人员操作不当、违反规程等造成的维修费用及外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换费用由中标方承担。
6.2运行维护服务期限：运维服务期为2026年10月至2027年9月，若交接工作发生延误，中标单位应采取有效措施保障服务按期启动，并承担由此产生的相应责任。
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包5： 
（一）总体要求
1.1.采购人不组织现场踏勘。投标人自行开展现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，均由投标人承担。
投标人须根据招标人要求完成相关交接工作；未能按时完成的，由投标人承担站点运行产生的相关费用。
▲1.2投标人建立、实施和保持与细颗粒物与臭氧协同自动监测系统运维服务相适应的质量管理体系，覆盖到运维服务全过程和所有环节；投标人应提供详细的质量控制方案、运维方案、应急响应实施方案、信息化实施方案，不断提高空气、非甲烷总烃、VOCs等自动监测站的运行质量，月度数据有效率分别达90%、90%、80%以上。
▲1.3投标人须制定站点交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等，经采购人审核确认后，开展站点运维交接工作。项目服务期满或因故终止服务，投标人须配合完成站点运维交接工作。
投标人须在2026年10月前完成常规空气站（唐闸公园站、启秀市北站、苏通园区站、紫荆花社区站）交接工作，12月前完成其余自动站交接工作。未能按时完成的，由投标人承担站点运行产生的相关费用。
1.4在运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
▲1.5投标人应具有 CMA 资质的检验检测机构且检测项目本采购包自动监测指标，其中挥发性有机物与《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》组分表一致。投标人自身无检测能力的，可委托相关具有上述资质能力的检验检测机构，并提供委托协议。
1.5.1投标人须为该项目的自动监测和手工监测的样品采样、实验测试、数据分析等提供不限于人员、技术、设备的保障和支持；协助开展环境空气自动站（含VOCs）质控检查，提供便携式监测设，开展前处理设备仪器等日常维护、期间核查服务；在臭氧管控期，根据招标人要求，协助招标人开展异常情况比对、溯源等服务，相关溯源要求及设备由招标人提出，投标人免费提供。
☆1.5.2具备投标人VOCs质控实验室设备运维能力，提供（包含但不限于）便携式气质联用仪（水、气）相关运维服务，每年不少于6次的开机调试、设备维护、运行检查、故障处置、人员培训、应急支援、性能测试。
1.6投标人须结合本项目情况，协助招标人开展相关监测技术数智化转型改造工作，提供的监测设备需具备以下相关功能：
▲1.6.1具备环境监控与质控联动设备（所有功能均需提供软件效果展示界面，否则视为不满足），具体功能包括：
①可监控采样总管温度，采样温度与流量可控制，具备露点监控功能，避免夏季采样内部管路出现冷凝现象；
②可监控站房温度/湿度，站房所有监测设备电压/电流/功耗，照明电压/电流/功耗，站房月用电量/年用电量等参数；
③支持视频、烟雾、水浸、气体泄露、人员出入、门禁一体机/门状态等传感安防报警接入；
④可远程控制空调开关机、目标温度、模式等设置；以及所有监测设备（除监测设备外还包括零气发生器、动态校准仪、空压机等）开关机；
⑤可远程控制照明开关与总电源开关、远程进行排风扇及空压机开关控制；
⑥支持站房状态变化与操作日志全程留痕可查功能，包括不限于各类设备质控操作日志，设备参数修改日志、人员进出日志、站房断电来电日志、设备报警/预警日志、设备开关机日志、耗材用量提醒、耗材有效期提醒、计量溯源提醒等；
⑦按照日、周、月、季度、半年度、年度任务等不同运维场景进行全流程自动化设计，包括但不限于实现运行状态自动巡检、自动质量控制、自动数据审核、自动异常诊断、自动运维监管等功能，系统可自动完成目标流程并自动输出标准运维表单；
▲1.6.2具备自动换膜功能:无需人工自动更换采样总管气态污染物仪表滤膜，可实现至少保证两个月以上无需人工进行更换滤膜；
▲1.6.3具备烟雾/水浸报警联动，总开关自动断开关闭所有设备功能。
▲1.6.4信息化平台建设
提供空气自动监测智慧管理平台，可接入本采购包所有站点，运维服务期内平台终身免费使用并持续提供软件维护与系统升级服务；采购人其它软件系统和站点有整合需求时，需无偿提供支持与配合。自动监测智慧管理平台须具备以下功能：
①具备监测设备仪器的运行状态数据、质控运维管理痕迹数据等功能，通过远程质控和巡检，实现站点环境及监测数据感知，实时动态调节、自动/远程站房设备控制。
②具备监控数据的完整性，在出现缺数情况后对缺失数据进行多次补救，补救方式包括数据回补、数据重算、数据同步；具备监测数据自动数据审核功能。
③具备自动监测运维管理功能，对站点运维相关的运维计划、人员调度、资源管理、物料派发、运维进度跟踪、运维备机、设备异常情况进度跟踪、质控结果统计分析、仪器设备参数情况管理、记录填报等环节实现信息化管理。
④具备预警提醒功能，可通过短信或微信公众号消息等形式的各类留痕日志消息推送，并进行异常情况预警提醒。
☆1.7投标人须为招标人的相关现场质控比对设备提供免费维护服务不少于4次/年，包含但不限于非甲烷总烃分析仪、傅里叶红外分析仪（与原厂同等标准服务）；同时为招标人的非甲烷总烃分析仪（1套）提供原厂免费更新服务。 
1.8投标人应承担相关保密责任，不得以任何方式和渠道向其他单位及个人传递任何监测数据以及站点信息、运维情况等。
1.9.投标人对采购人委托运行维护及管理的全部资产，不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移，投标人有责任保证委托运行维护及管理的全部资产的完整、安全并处于良好状态。
2.若本项目设备故障，投标人须根据该项目情况，无偿提供与本项目要求一致的设备。
标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答；标有“☆”的内容为技术部分实质性要求，必须完全响应采购人提出的要求(提供承诺函，格式自拟)。
（二）技术规范
投标人须严格执行投标人须严格执行《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1010 -2018)、《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》、《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》、《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术要求及检测方法》、《江苏省省控环境空气质量自动监测站运行管理实施细则（试行）》、《关于印发〈南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（通环办〔2023〕53号）等国家、省发布的标准和技术文件要求。当国家或省有关规定和技术文件要求出台新的气站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。
（三）保障要求
▲3.1运维要求：投标人应制定并提供完整的运行维护组织实施方案及作业指导书，明确站点的采样系统、分析系统、控制系统、数据传输系统、气象仪器、校准仪器等设备及其它辅助设备（空调、稳压电源等）的维护方法、周期、内容及技术保障等。站点现场配备必要的操作手册、管理规章和应急预案等。
投标人按周制定周运维计划，并向采购人备案，内容应包括维护时间、运维人员、运维内容和措施要求等。投标人开展计划外运维工作，须向采购人提出申请，审批同意后实施。未经允许，无关人员不得进入站房。
▲3.2人员保障：投标人为项目至少配备项目负责人员1名，具备环境保护相关专业高级工程师及以上技术职称，且同时具有1年及以上的空气自动监测站运维管理经历。经验丰富的空气自动监测系统专职运维人员不得少于3名，至少具备6个月以上环境空气自动监测系统运行维护经验（提供证明材料），取得中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训证书、其中至少1人取得挥发性有机物自动监测培训证书。运维人员需通过采购人的考核并认可，办公地点由采购人指定。
投标人须保证项目运维人员的稳定性，若因运维人员或队伍发生重大变更无法正常开展运维工作，或者发生重大事故的，采购人有权提前终止合同并要求中标人提供赔偿。
▲3.3车辆保障：必须为本项目派驻至少3辆运行维护车辆，年检合格车险齐全且满足运维要求。该车辆只能用作本项目的运维使用，不能派作他用。
[bookmark: OLE_LINK15]▲3.4备品备件保障：投标人应承诺中标后1个月，按表4—表5的要求配备质量控制设备（设备产权归投标单位所有），以及足额配齐1年期的基础备品备件及耗材，存放于备品备件库，备品备件库须在本项目2小时车程内。建立清单实施出入库管理，每季度向采购人备案。运行服务过程中可能使用到的其他未列物资，投标人须根据需要自行进行配置。
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]☆3.4.1投标人至少配备与本项目常规站型号相同（根据实际需要提供优于该型号）的备机及关键配套设施各1套，与本项目非常规站型号相同或功能相同的备机及配套设施1套（须提供购置发票或采购合同复印件，备机产权归投标单位所有）。
所使用的质量控制设备必须通过法定授权计量部门检定/校准，并在有效期内，投标人须提供相应计量部门检定/校准证书。

表4  环境空气质量自动监测站质量控制设备清单
	序 号
	质控设备名称
	数  量

	1
	大、小量程流量计
	各2套

	2
	标准气压计
	2 个

	3
	电子温湿度计
	2 个

	4
	动态校准仪（臭氧校准仪）
	2 套

	5
	便携气质服务模块（可协助维持便携气质真空度）
	1套

	备注
	质控设备必须包含但不限于上述设备，投标人可结合项目实际，增加相应的质控设备。



表5  环境空气质量自动监测仪器设备耗材及配件清单
	序 号
	耗材名称
	数  量
	备注

	环境空气自动监测设备

	1
	滤膜
	30盒
	25片/盒

	2
	变色硅胶
	50瓶
	/

	3
	活性炭
	10瓶
	/

	4
	氧化剂
	8瓶
	/

	5
	SO2标准气体
	3瓶
	/

	6
	NO标准气体
	3瓶
	/

	7
	CO标准气体
	3瓶
	/

	8
	纸带
	24盒
	/

	9
	过滤器
	16个
	/

	10
	泵膜
	6
	4小2大

	11
	红外光源
	3个
	/

	12
	高效过滤器
	24个
	/

	13
	红外检测器
	2个
	

	14
	泵维修包
	6个
	

	15
	24V电源
	4个
	

	非甲自动监测设备

	1
	变色硅胶
	10瓶
	/

	2
	疏水滤膜
	2盒
	/

	3
	采样泵
	2个
	/

	4
	甲烷/丙烷标准气体
	1瓶
	120ppm/10ppm，8L

	5
	富集管模块
	3个
	/

	6
	EFC流量控制器
	3个
	/

	7
	三通电磁阀
	3个
	/

	8
	甲烷气阻
	3个
	/

	9
	非甲烷气阻
	3个
	/

	10
	点火丝
	3个
	长1m×外径1/8"×内径2mm

	11
	FID色谱柱
	3个
	

	12
	氢氧化钾（500g）
	1个
	

	13
	高纯氮气
	6瓶
	

	挥发性有机物自动监测仪器

	1
	密封圈
	10包
	10个/包

	2
	变色硅胶
	12瓶
	蓝色，500g

	3
	PAMS标气
	1瓶
	57种/1L/1ppm

	4
	高纯氮气
	6瓶
	40L钢瓶

	5
	FID点火线圈
	3个
	/

	6
	TD管，标准PAMS专用组件，富集级
	3个
	/

	7
	TD管，标准PAMS专用组件，聚焦级
	3个
	/

	8
	色谱柱，高碳专用V2
	3个
	/

	9
	色谱柱，低碳专用V2
	3个
	/

	10
	Deanswitch接头，0.4mm ID,匹配0.1-0.25mm ID色谱柱
	1包
	10个/包

	11
	Deanswitch接头，0.5mm ID,匹配0.1-0.32mm ID色谱柱
	1包
	10个/包

	12
	六通阀芯
	3个
	/

	13
	氮气捕集阱
	3个
	/

	14
	风扇变频器
	3个
	

	15
	炉门马达
	3个
	

	16
	高碳信号放大版
	3个
	

	17
	低碳信号放大版
	3个
	

	18
	泵膜
	3个
	/

	19
	25mm环境空气过滤器
	10个
	/

	黑碳仪自动监测仪器

	1
	黑炭纸带
	15个
	/

	2
	精密过滤器DFU
	9个
	/

	备注
	1. 相关的耗材必须包含但不限于上述内容，投标人可结合项目实际，增加相应的耗材等；
2. 相关备品及耗材须满足项目1年期的使用要求；
3. 备品备件存在备品备件库。



3.5服务响应：投标人应提交本地化响应方案，保障满足对站点仪器的响应要求。出现故障，应在2小时内响应(0时至8时出现故障，应在当日9时前实地响应；20时至24时出现故障，应在次日9时前实地响应)。对于在现场能够诊断明确，并且可以通过简单更换备件解决故障的，应及时检修并尽快恢复正常运行；对于不能在现场完成故障检修的仪器应送至维修，48小时内无法排除，应采用备用仪器开展监测。对关键部件维修后，应进行校准和仪器性能测试，合格后方可投入使用，并及时做好维修记录。
因特殊情况，如站点改造、站点搬迁、自然灾害、停电等情况导致气站无法正常运行时，应及时向采购人出具停运（站）报告。
3.6运维报告：每月3日前向采购人提交上一个月度的运维报告；编制年度运维报告，内容包括但不限于开展现场运维及质控工作时的现场照片、异常数据的审核与检验、统计所有质控样品结果并进行符合性分析，以及仪器运行、质控、故障、维修及标准品及耗材使用情况等。
3.7运维记录：投标人应建立运行维护档案，将运行过程、运行事件、维护维修、检查质控等工作进行详细记录，确保信息完整、准确、可溯源，同时须妥善保存交接前的历史运维记录。投标人必须在投标文件中提供各类表格格式，用于体现各项工作的具体内容。
3.8活动保障：投标人在有重大活动等保障以及应急任务时，设备不得无故停机，须无条件服从采购人的调度安排。在有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，须提供加密质控保障工作。
[bookmark: OLE_LINK12]标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答；标有“☆”的内容为技术部分实质性要求，必须完全响应采购人提出的要求(提供承诺函，格式自拟)。
（四）运行维护要求（包含但不限于）
1.站房基本功能及安全
[bookmark: OLE_LINK10]（1） 门禁刷卡功能是否正常；
（2） 站房照明系统是否正常；
（3） 室内温湿度是否正常；
（4） 站房有无漏水、破损现象；
（5） 检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常；
（6） 避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固；
（7） 站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况；
（8） 室内外球机是否悬挂牢固；
（9） 站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）；
（10）灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常；
（11）保持站房内环境整洁。
2.颗粒物监测仪（PM2.5、PM10) 
（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常；
（2）每日检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；
（3）每日检查仪器数据采集仪与平台数据是否一致；
（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识
（5）每周检查站房及站房周边环境，对测定结果或运行环境存在明显影响的及时修复；
（6）每月对采样切割头进行清洗；仪器流量进行校准；
（7）每月检查加热装置是否正常；
（8）每周详细检查仪器各项参数包括温湿度、流量以及报警状态，纸带剩余情况；
（9）每月对采样支管和仪器气路进行气密性检查；
（10）每月清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网；
（11）每月备份监测数据；
（12）每季度对采样管、风机等进行清洗及检查；
（13）每半年进行一次标准膜检查；
（14）每半年对采样支管（从采样总管到监测仪器采样口之间的气路管线）和竹节式采样总管清洗一次；
（15）每年开展一次颗粒物比对监测；
（16）每年一次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。
3.常规气体分析仪（CO、SO2、NOX、O3分析仪）
（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常；
（2）每日检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；
（3）每日检查仪器数据采集仪和平台数据是否一致；
（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识；
（5）每周检查站房周边环境，对测定结果或运行环境存在明显影响的及时修复；
（6）每周更换监测仪器采样滤膜；
（7）每周进行零点及标点检查，根据情况进行校准，并对仪器的状态进行记录；
（8）每季度进行精密度检查；
（9）每季度对采样管、风机等进行清洗及检查；
（10）每季度一次进行流量及精密度检查、多点线性检查；
（11）每半年对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查；
（12）每半年对臭氧传递设备进行量值溯源，对臭氧校准仪进行量值传递（未配备光度计，需要三个月使用传递标准进行1次量值传递）；
（13）每年至少更换一次标气；
（14）每年对所有的仪器进行预防性维护，包括线性、零点漂移、量程漂移、精密度、准确度检查，按说明书的要求更换备件。
4. VOCs挥发性有机物
（1）每日登陆数据平台查看数据采集和传输、仪器运行、软件参数状态是否正常；
（2）每日开展保留时间检查；
（3）每日使用混合标气对组分进行单点(工作点)检查与校准；
（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识
（5）每周开展零气空白检查；
（6）每周对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护；
（7）每周检查仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性；
（8）每月开展采样流量检查
（9）每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量检查；
(10) 每月备份监测数据；
（11）每季度对动态校准仪进行流量检查；
（12）每季度进行多点线性检查；
（13）每半年对零气发生器外置泵进行检查；
（14）每年至少进行一次目标化合物测试；
（15）每年对监测设备开展一次预防性维护；预防性维护后系统应进行全面质控检查，并形成检查报告；
（16）每年度对FID分析单元进行全年运行质量评价，并编制年度质量控制报告。
5.非甲烷总烃
（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常；
（2） 每日检查图谱基线是否存在异常漂移和波动；
（3） 每日检查仪器保留时间漂移情况；
（4）每日12点之前审核前一天0时~23时的原始数据，对异常数据进行无效标识；对需要进行重新积分的谱图和色谱峰进行重新积分；
（5）每周检查气相色谱、检测器参设置及运行情况；
（6）每周检查仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性；
（7）每周完成空白检查；
（8）每月开展采样流量检查；
（9）每季度使用标准气体更新多点校准曲线；
（10）每半年至少对动态校准仪进行一次质量流量准确度检查；
（11）定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材，做好周期性维护；
（12）每年应至少进行一次监测仪器的系统保养
6.黑碳仪、云高仪、气象六参数、车流量
[bookmark: OLE_LINK8]6.1黑碳仪
[bookmark: OLE_LINK9]（1）每日登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态；
（2）每周检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；
（3）每月对黑碳分析仪状态、滤带使用情况、仪器运行时钟、切割头、光学室、采样流量进行检查；
（4）每月检查黑炭仪采样流量；
（5）每季度清洁光学腔室，至少每半年进行一次流量校准，更换旁路过滤器；
（6）每年开展一次稳定性检查测试、ND测试、润滑光室滑块、校准滤带光学传感器。
6.2云高仪
（1）每日登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态；
（2）每两周用清洁工具套装（压缩空气罐、无尘布）吹扫观测窗表面灰尘，检查窄带宽过滤器是否污染；定期移除机箱下空间内堆积物；
（3）定期检查激光光源功率，衰减是否超限；
（4）定期检查云高仪除湿包是否完好，必要时进行更换。
6.3气象六参数仪
每周检查气象六参数以仪器运行状态、数据传输、仪器通讯、软件运行等是否正常。
6.4汽车流量监测仪
（1）每日登陆数据平台，出现运行异常，需及时对设备进行维护；
（2）查看数据采集、传输及监测仪运行状态，对仪器运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录；
（3）定期检查安装支架是否稳固。
（五）考核办法
采购人根据环境空气自动监测、挥发性有机物自动监测相关技术规范和标准的要求，对运维情况进行考核。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、自动站运行维护，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。考核总分=两率得分×50%+运行维护得分×50%。
当所有设备运行率高于（含）90%时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。
A两率部分（50%）
VOCs（57种挥发性有机物）：
①当单站点考核周期内月监测数据有效数据率≥80%的，两率得分=100；
②当单站点考核周期内月监测数据有效率在75%(含)-80%的，两率得分=实际有效率×100；
③当单站点考核周期内月监测数据有效率在75%以下的，两率得分=实际有效率×90%×100。
（1） 环境空气、非甲烷总烃：
①当单站点考核周期内月监测数据有效率≥95%(含)的，两率得分=100；
②当单站点考核周期内月监测数据有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×100；
③当单站点考核周期内月监测数据有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×90%×100。
设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。
B运行维护部分(50%)
运行维护部分由采购人组织对运维单位运维情况进行考核，考核内容包括日常运维操作、质量保证与控制、现场测试、档案和管理等4部分，满分100分，采用扣分制。
经采购人认定，投标人存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：
（1）每月存在以下情形，单个站点累计满4次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。
a. 投标人未按时审核数据或数据错审的；
b. 投标人未按要求进行例行维护、未定期完成耗材更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；
c. 投标人未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；
d. 投标人未按要求完成运维记录填写或填写不规范的；
e. 投标人存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。
（2）投标人在1个月内未将备机、备件、耗材按要求配置完整，扣除年度总运维费用的1%；
（3）投标人未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费；
（4）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费；
（5）仪器设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止；
[bookmark: OLE_LINK27]  （6）空气自动监测智慧管理平台出现异常，工作日2小时内、非工作日4小时内进行处置，处置情况及时报告采购人；未及时处置每次扣款500元。
（7）投标人应按照采购人的配合开展盲样考核工作。每出现1个盲样考核不合格的参数扣减1000元。如6个月内同一站点同一参数连续不合格扣除该考核周期全部运维费10%；
（8）未及时提交月度运维报告，或提交报告内容不符合要求，每次扣款500元；
（9）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚；
（10）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。
C考核情况
考核总分90（含）分以上的，支付全额运维费；考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费；
[bookmark: OLE_LINK21]参加省级及以上环境空气自动监测设备质控检查，相关盲样考核不合格或检查出现重大失误，扣除该站点该项目当月运维费。
（六）运维服务费用
6.1付款条件和方式：合同签订后两周内，采购人一次性支付合同额的30%作为项目首付款， 运维半年后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的40%，运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的30%余款。但因财政预算审批、国库集中支付等非因甲方原因导致的付款延迟，不视为甲方违约，甲方不承担违约责任。
设备运行维护过程中产生的水电、场地租赁、通讯、交通、耗材备件、设备的年检和年度校准、设备的维修和更换（包括空调、风机等附属设备）等一切费用均由中标方承担，采购方不再支付与该项目有关的各类费用；由于运维技术人员操作不当、违反规程等造成的维修费用及外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换费用由中标方承担。
6.2运行维护服务期限：常规空气站（唐闸公园站、启秀市北站、苏通园区站、紫荆花社区站）运维服务期为2026年10月至2027年9月；其余站点运维服务期为2026年12月至2027年11月；若交接工作发生延误，中标单位应采取有效措施保障服务按期启动，并承担由此产生的相应责任
四、包6要求：
[bookmark: _Toc174468392]（一）项目基本概况：
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11]为保障市级声功能区自动监测站高质量稳定运行，更好的保障服务环境管理，需采购运行维护服务，包括对设施、仪器及设备等进行日常维护管理、质量保证与质量控制、档案与记录等，同时提供市级功能区声环境质量平台（15个点位）及日常维护服务。具体站点情况详见下表
表1   南通市功能区噪声站点情况一览表
	序号
	站点名称
	经度
	纬度
	监测指标

	限价15万

	1
	中海碧林湾
	120.8268
	32.0681
	Ld、Ln、Leq、L10、L50、L90、Lmin、Lmax、SD、气象六参数

	2
	南通市新城小区
	120.8785
	31.9845
	

	3
	翡翠花园
	120.8595
	32.0269
	

	4
	崇州府别墅区
	120.9082
	31.9481
	

	5
	崇川开发区
	120.8971
	32.0393
	

	6
	开发区化工园区
	120.9668
	31.8507
	

	7
	星城路
	120.9066
	31.9855
	Ld、Ln、Leq、L10、L50、L90、Lmin、Lmax、SD、气象六参数、车流量

	8
	洪江路
	120.8775
	31.9895
	



（二）总体要求：
2.1采购人不组织现场踏勘。投标人自行开展现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，均由投标人承担。
▲2.2投标人建立、实施和保持与噪声自动监测运维服务相适应的质量管理体系，覆盖到运维服务全过程和所有环节，应提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高噪声自动监测站的运行质量，小时数据采集率达95%以上。
▲2.3  投标人须制定站点交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等，经采购人审核确认后，开展噪声站点运维交接工作。项目服务期满或因故终止服务，投标人须配合完成站点运维交接工作。
投标人最迟须在2026年10月完成交接，交接工作未能按时完成的，由投标人承担站点运行产生的相关费用。
▲2.4投标人负责制定详细的运维方案，方案内容应包括维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式以及所需耗材及配件、备品备件清单、应急情况处置等，日常运维工作需严格按照方案执行，并做好相关记录； 
在噪声自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
2.5投标人需具备点位噪声超标溯源分析能力，提供服务期间各个点位噪声自动监测数据变化趋势、超标规律分析、超标原因分析,根据分析结果及点位周边噪声源调查情况提供污染防治措施建议。投标人运维服务期需投入必要的运维设施辅助溯源工作,服务期结束后设备由投标人自行回收。
▲2.6投标人须自有（或控股）CMA资质认定的质控实验室或委托用于质控的CMA资质认定实验室。CMA资质参数须包括噪声领域。
标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足该项不得分。
（三）技术规范
按照《声环境质量标准》（GB 3096）、《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ 906）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ 907）、《全国功能区声环境质量自动监测数据联网技术方案》、《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》（总站物字〔2023〕13号）、《南通市环境质量自动监测站运行管理办法》（通环办〔2023〕53号）、《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》（总站物字〔2024〕6号）、《城市功能区声环境质量评价技术规定（试行）》（环办监测〔2024〕33号）、《江苏省功能区声环境质量自动监测数据审核工作流程和技术要求》（试行）等国家、省发布的标准和技术文件要求，开展噪声自动监测系统的运行维护。当国家或省有关规定和技术文件要求出台新的噪声自动监测站运维要求时，以新要求为准。
（四）运维要求
4.1运维内容（包含但不限于）：承担仪器设备日常运行维护工作，包括每日通过监控系统检查各噪声监测子站的数据、录音、录像等信息传输及运行状况是否正常，每月开展现场巡检及维护，开展易损件更换、耗材更换工作，并做好相关记录；备份上月数据，仪器设备更新安装工作等。
4.2质量控制（包含但不限于）：每日对噪声监测子站开展自检，每月开展现场声校准和声校验，每年2次使用手持式声级计为参比设备对所有监测点位的噪声监测子站开展 24 小时连续比对测试，每年对噪声监测站点整机（含户外传声器）应按照 JJG 1095（或 JJG 778）的要求检定/校准合格， 每年对气象采集单元风速测量模块应检定/校准合格，并保障在有效期内使用（相关的检定/校准单位须经采购方同意）。
运行维护和质量控制使用的声校准器应符合GB/T 15173 对1 级声校准器的要求，声级计应符合GB/T 3785.1 对1 级声级计的要求。
4.3数据审核：每日11点前完成数据审核，出现异常值时查找原因并根据录音、录像等判断数据是否有效。
▲4.4备品备件保障：运维合同签订后，所有耗材需在1个月内配备到位，且经采购方认可（备品备件明细详见附表2）。需要更换时领用；耗件必须根据仪器的状况和有效使用期，及时更换并做好登记记录；更换的耗材、配件需进行标注（更换时间、地点及原因）。
      表2噪声自动监测备品备件一览表

	序  号
	备 件 名 称
	数  量

	1
	噪声自动监测仪
	2台

	2
	通信模块
	2个

	3
	气象六参数仪
	2套

	4
	声校准器（经检定的，提供检定证书）
	1台

	5
	声级计（经检定的，提供检定证书）
	1台

	6
	防风罩
	8个

	7
	其他关键备件（包含摄像头、声定位、线缆等）
	2套

	备注
	备用仪器性能与该站点噪声监测子站性能一致



4.5人员保障：项目负责人1名，具备环境保护相关专业中级及以上技术职称，并具有本项类似运维管理经历的；至少具备1名本地化专职运维人员，负责8个噪声子站运维及平台维护。项目负责人及运维人员均需具备国家级环境监测部门颁发的噪声监测技术培训考核合格证，其中运维人员具备1年以上的噪声自动监测运维经历，运维人员不得随意更换；承担运行维护人员，同时应配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维。
4.6服务响应：为保证运维工作的有效运行，发现故障后（前日22点至当日6点除外），运维单位在2小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过8小时；如12小时内无法排除故障，应采取有效措施恢复正常运行。重大保障及特殊应急状况下，服从招标方调度安排。
▲4.7平台服务
4.7.1提供功能区声环境监测系统运行管理等服务（电脑端），具备站点离线、站点故障、子站开关门、网络状况、电池电量等报警功能。
4.7.2根据招标方要求，对功能区声环境监测系统以及平台进行升级服务，须配置符合市级功能区声环境质量管理的平台（15个点位）及日常维护服务、数据安全等，并将原有服务器内存升级到8T或以上；定期完成平台软件的数据更新和接口维护，优化数据中心数据库建设；定期开展因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护等；提供技术咨询培训服务，帮助解答采购方提出的系统相关的各种业务和技术问题；协助采购方完成平台基本数据的维护更新，完成平台所需的各项基础配置等；对系统用户信息进行维护和修改。
[bookmark: OLE_LINK7]4.8其他要求：每月定期开展数据备份，存在降雨分钟的对应音频、视频，降雪开始及结束的视频、照片，存在雷声分钟的对应录音均需留存不少于12个月，每条音频或视频保存时长均不少于10秒，并提供相关安全存储空间，具体要求按国家相关标准执行。
每月3日前向采购人提交上一个月度的运维报告，内容包括但不限于开展现场运维及质控工作时的现场照片、异常数据的审核、质控结果符合性分析、以及仪器运行、质控、故障、维修情况等。
4.9考核办法
采购人根据环境噪声自动监测相关技术规范和标准的要求，对运维情况进行考核。
存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：
（1）每月存在以下情形，单个站点累计满4次的，一经查实，扣除该站点当月运维费500元。
a. 未按照采购人要求开展数据审核或出现数据错审的；
b. 未按要求进行例行维护（包括每日检查及定期巡检）、未定期开展仪器校准、核查等现场维护工作的；
c. 未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；
d. 存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。
（2）未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰等情形的，扣除该站点当月20%的运行服务费。
（3）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。
（4）仪器设备故障，未在12h内修复或未按要求启用备机替换，导致小时数据采集率小于 95%，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的20%，扣完为止。
（5）服务器运行异常，应在12小时内响应，24小时内完成修复，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的20%，扣完为止。
（6）未按照要求开展质量控制工作的，包含站点自检、声级校准及校验、比对测试、量值溯源等，一经查实，扣除该站点当月运维费。
（7）未及时提交相关报告的（含运维报告、比对报告等），将按照500元/次进行扣款。
（8）运维机构（含人员）弄虚作假编造相关运维记录的；修改、伪造监测数据的，采购方将按严重违约行为追究运维单位责任，并将其列入不合格运维商。
（五）运维服务费用
5.1本次采购提供的运行维护费用包含（但不限于）耗材、配件、电费、维修费、场地租赁费（如有）、管理费、网络通讯费及防雷检测费、仪器检定费、平台升级、软件升级、存储空间扩容等全部费用，采购单位不再支付与该项目相关的各类费用。
5.2付款条件和方式：双方合同签订后两周内，采购方一次性支付5万元作为项目首付款；运维半年后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额40%；运维期满后根据日常考核情况，支付剩余费用。但因财政预算审批、国库集中支付等非因甲方原因导致的付款延迟，不视为甲方违约，甲方不承担违约责任。
5.3运行维护服务期限：1年，上一年度考核合格续签下一年合同。本次噪声自动监测站合同执行期为2026年10月1日~2027年9月30日。


第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc513029276][bookmark: _Toc120614283][bookmark: _Toc460901585][bookmark: _Toc23828478][bookmark: _Toc49090577][bookmark: _Toc22356580][bookmark: _Toc26554095]一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
二、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
（1） 商务技术响应文件（满分70分）
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK38]包1：水质自动监测站运维服务项目招标评分细则（包1）
	序号
	评审
项目
	分数
	评分标准

	1
	综合
实力
	3
	[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK67]投标人具有的相关认证认可资质的证书。
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: _Hlk209213208]1、具有有效状态的ISO 9001质量管理体系认证证书，得1分；
2、具有有效状态的ISO 14001环境管理体系认证证书，得1分；
3、具有有效状态的ISO 27001信息安全管理体系认证证书，得1分。
注：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。
2）须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为证明材料。
3）未按要求提供证明材料的，不予认可。

	2
	类似
业绩
	4
	2023年1月1日以来投标人承担与本项目类似的运维服务项目业绩（主要指运维设备类型、数量），提供1份合同得1分，最高得4分。
注：1）提供运维合同复印件并加盖公章，须包括但不限于合同首页、主要内容页（运维站点名称、地址、运维指标覆盖范围、运维服务时间等）、签章页等。
2）提供与运维合同一致的满意度证明材料，并加盖公章。
3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	3
	质控实验室资质情况
	5
	投标人提供的质控实验室资质情况，须具备水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发性有机物、挥发酚、总有机碳、叶绿素、藻密度、生物毒性等指标监测能力。
投标人自有或控股质控实验室具有CMA资质检验检测机构，得5分；投标人与具有CMA资质的检验检测机构签订相应委托协议的，得2分；其他均不得分。
注：1）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。
1. 如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。
1. 如为委托的检验检测机构，须提供委托协议。
1. 未按要求提供证明材料的，不予认可。

	4
	自动监测质量管理体系
	6
	投标人提供建立并实施的自动监测质量管理体系文件及体系运行的相关记录，包括：质量手册、程序文件、最近一次质量审核（内审）报告和质量评估（管理评审）报告等。
1、提供了内容详实、表述清晰的运维管理体系文件和相关记录，现有体系健全、运行有效并能持续改进，完全满足且优于项目要求的，得6分；
2、提供了内容较为完整的质量管理体系文件和相关记录，体系符合要求、运行正常，满足项目要求的，得3分；
3、提供了通用的质量管理体系文件和相关记录，体系基本符合要求，与项目的符合程度不高，基本满足项目要求的，得1分；
4、未提供相应内容或无法满足项目要求的，得0分。

	5
	运行维护组织实施方 案
	6
	投标人根据本项目需求提供运行维护工作组织实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作流程、保障措施、数据审核等。
1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准、全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于本项目要求的，得6分；
2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足本项目要求的，得3分；
3、提供了通用的组织实施方案，与本项目的贴合程度不高，基本满足项目要求的，得1分；
4、未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	6
	运维人员配置
	3
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]投标人根据项目需求提供相关人员配置情况
1、项目负责人符合项目要求的同时，具备环境保护专业高级工程师及以上技术职称，且同时具有水质自动监测站项目管理经历不少于1年的，得1分；
2、运维管理人员符合项目要求的同时，具备环境保护专业工程师及以上技术职称，且同时具有水质自动监测站驻场工作经历不少于1年的，得1分；
3、现场运行维护人员符合项目要求的同时，具有水质自动监测站运行维护服务经历不少于1年的，得1分。
注：须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。
1）提供相关人员的职称证书复印件、培训合格证复印件等证明材料。
2）提供相关经历表（与本项目要求类似）、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。
3）提供现场运行维护人员专职为本项目服务的承诺书。

	7
	车辆
配置
	4
	投标人根据项目需求提供车辆配置情况
1、已购置或已长期租赁运维管理保障车辆，同时车载式水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷等自动监测设备正常运行并取得CMA资质的，得3分。
2、提供的车辆配置方案优于本项目需求的，得1分。 
注：1）须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。
2）须提供近1年车载自动监测仪器日常运行、维护维修、质量核查记录等证明材料。
3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	8
	运维备机及质控设备配置
	8
	投标人根据项目需求提供仪器备机、监测设备及质控设备配置情况
1、备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、叶绿素、蓝绿藻、生物毒性、挥发酚、挥发性有机物、总有机碳仪器的，且同时具备硫化物、总氮监测指标验证设备的，得7分；备机仅为常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的得2分；其他均不得分。
2、质控设备包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）等便携式监测仪器得1分；其他均不得分。
注：
1）须提供详细的相关证明材料，包括但不限于采购合同或其他佐证具有使用权的证明材料、仪器序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及照片等证明材料。
2）质控设备须提供计量检定/校准证书。
3）未按要求提供证明材料的，不予认可。

	9
	备品备件及耗材配置
	5
	1.投标人提供的备品备件及耗材配置优于本项目要求的得3分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。
2.投标人提供的备件库存放地点优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得0.5分；未提供不得分。
注：
1）须提供详细备品备件及耗材种类和更换周期清单。
2）须提供备品备件库地理位置说明及库房内外部照片。
3）须提供库房具有使用权的证明材料。
4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	10
	运维质量控制实施方案
	4
	投标人根据项目需求提供质量控制实施方案，至少包括运维质量控制的责任分工，人员配备、仪器设备、场所环境、物资服务等方面的质量控制措施等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得4分；
2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足项目要求的得2分；
3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得0.5分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	11
	运维应急响应
实施方案
	6
	投标人根据项目需求提供应急响应实施方案，至少包括数据水质异常、系统故障、突发环境事件、自然灾害（台风等）、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对本项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分；
2、提供了内容较为完整的实施方案，对本项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分；
3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得1分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	12
	运维交接方案
	3
	投标人根据项目需求提供运维交接实施方案，至少包括责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足项目要求的得3分；
2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求，但细节有待完善的得2分；
3、提供了通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，部分满足项目要求的得0.5分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	13
	运维管理保障
	6
	投标人根据项目需求提供相关运维管理平台，具备①任务分配、②人员调度、③资源管理、④物料派发、⑤进度跟踪、⑥统计分析、⑦任务下达⑧运维实施、⑨应急处置、⑩物料管理、⑪备品备件管理等功能。具备全部功能的得6分，其他不得分。
注：
1）须提供平台登录界面及相应功能截图，展示证明平台相关功能的应用.
2）须具有计算机软件著作权登记证书。
3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	14
	数智化试点工作方案
	7
	投标人根据项目需求提供投标人根据项目需求提供数智化转型试点工作方案进行综合评审。
1、提供的智能无人运维水站具有①自动巡检、②自动质控、③自动诊断、④自动审核、⑤语音交互、⑥智能管理等功能。已具备全部功能的得5分，4-5项得2.5分，1-3项得1分，其他不得分。
2、方案满足技术验证要求，对现状和客观因素考虑周密，内容明确、细致，技术路线清晰合理，得2分；方案仅简单考虑现状和客观因素，内容完整性一般，描述比较模糊笼统，存在关键内容方案设计欠合理，得1分；仅为通用方案，关键内容设计有缺失，得0.5分；未提供不得分。
注：
1）须提供同类型智能无人运维水站现场照片、工作日志及运维记录。
2）须提供相应功能的实物照片、操作界面截图等展示相关功能的应用。
3）须提供智能无人运维水站具有使用权的证明材料。
4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。



水质自动监测站运维服务项目招标评分细则（包2）
	序号
	评审
项目
	分数
	评分标准

	1
	综合
实力
	3
	[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK47]投标人具有的相关认证认可资质的证书。
1、具有有效状态的ISO 9001质量管理体系认证证书，得1分；
2、具有有效状态的ISO 14001环境管理体系认证证书，得1分；
3、具有有效状态的ISO 27001信息安全管理体系认证证书，得1分。
注：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。
2）须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为证明材料。
3）未按要求提供证明材料的，不予认可。

	2
	类似
业绩
	4
	2023年1月1日以来投标人承担与本项目类似的运维服务项目业绩（主要指运维设备类型、数量），提供1份合同得1分，最高得4分。
注：
1）提供运维合同复印件并加盖公章，须包括但不限于合同首页、主要内容页（运维站点名称、地址、运维指标覆盖范围、运维服务时间等）、签章页等。
2）提供与运维合同一致的满意度证明材料，并加盖公章。
3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	3
	质控实验室资质情况
	5
	投标人提供的质控实验室资质情况，必须包含本项目自动监测指标（除流速、流向）的相关监测能力。
投标人自有或控股质控实验室具有CMA资质检验检测机构，得5分；投标人与具有CMA资质的检验检测机构签订相应委托协议的，得2分；其他均不得分。
注：
1）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。
2）如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。
3）如为委托的检验检测机构，须提供委托协议。
4）未按要求提供证明材料的，不予认可。

	4
	自动监测质量管理体系
	6
	投标人提供建立并实施的自动监测质量管理体系文件及体系运行的相关记录，包括：质量手册、程序文件、最近一次质量审核（内审）报告和质量评估（管理评审）报告等。
1、提供了内容详实、表述清晰的运维管理体系文件和相关记录，现有体系健全、运行有效并能持续改进，完全满足且优于项目要求的，得6分；
2、提供了内容较为完整的质量管理体系文件和相关记录，体系符合要求、运行正常，满足项目要求的，得3分；
3、提供了通用的质量管理体系文件和相关记录，体系基本符合要求，与项目的符合程度不高，基本满足项目要求的，得1分；
4、未提供相应内容或无法满足项目要求的，得0分。

	5
	运行维护组织实施方 案
	6
	投标人根据本项目需求提供运行维护工作组织实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作流程、保障措施、数据审核等。
1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准、全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于本项目要求的，得6分；
2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足本项目要求的，得3分；
3、提供了通用的组织实施方案，与本项目的贴合程度不高，基本满足项目要求的，得1分；
4、未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	6
	运维人员配置
	3
	投标人根据项目需求提供相关人员配置情况
1、项目负责人符合项目要求的同时，具备环境保护专业高级工程师及以上技术职称，且同时具有水质自动监测站项目管理经历不少于1年的，得1分；
2、运维管理人员符合项目要求的同时，具备环境保护专业工程师及以上技术职称，且同时具有水质自动监测站驻场工作经历不少于1年的，得1分；
3、现场运行维护人员符合项目要求的同时，具有水质自动监测站运行维护服务经历不少于1年的，得1分。
注：须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。
1）提供相关人员的职称证书复印件、培训合格证复印件等证明材料。
2）提供相关经历表（与本项目要求类似）、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。
3）提供现场运行维护人员专职为本项目服务的承诺书。

	7
	车辆
配置
	2
	投标人提供车辆配置方案配置优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。
注：
1）须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。
2）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	8
	运维备机及质控设备配置
	10
	投标人根据项目需求提供仪器备机及质控设备配置情况
1、备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的得4分；备机仅包含氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的，得2分；其他均不得分。
2、质控设备包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）等便携式监测仪器的，得1分；其他均不得分。
3、具备无人机载高光谱成像系统，且同时运用该系统开展断面水质溯源调查及水生态环境状况评估的，得5分；其他均不得分。
注：
1. 须提供详细的相关证明材料，包括但不限于采购合同或其他佐证具有使用权的证明材料、仪器序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及照片等证明材料。
2）质控设备须提供计量检定/校准证书。
3）须提供运用无人机载高光谱成像系统等相关设备，开展断面水质溯源调查及水生态环境状况评估服务的案例、成果报告等证明材料。
4）未按要求提供证明材料的，不予认可。

	9
	备品备件及耗材配置
	5
	1.投标人提供的备品备件及耗材配置优于本项目要求的得3分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。
2.投标人提供的备件库存放地点优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得0.5分；未提供不得分。
注：
1）须提供详细备品备件及耗材种类和更换周期清单。
2）须提供备品备件库地理位置说明及库房内外部照片。
3）须提供库房具有使用权的证明材料。
4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	10
	运维质量控制实施方案
	4
	投标人根据项目需求提供质量控制实施方案，至少包括运维质量控制的责任分工，人员、仪器设备、场所环境、物资服务等方面的质量控制措施等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得4分；
2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足项目要求的得2分；
3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得0.5分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	11
	运维应急响应
实施方案
	6
	投标人根据项目需求提供应急响应实施方案，至少包括数据水质异常、系统故障、突发环境事件、自然灾害（台风等）、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对本项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分；
2、提供了内容较为完整的实施方案，对本项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分；
3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得1分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	12
	运维交接方案
	3
	投标人根据项目需求提供运维交接实施方案，至少包括责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足项目要求的得3分；
2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求，但细节有待完善的得2分；
3、提供了通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，部分满足项目要求的得0.5分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	13
	运维管理保障
	6
	投标人根据项目需求提供相关运维管理平台，具备①任务分配、②人员调度、③资源管理、④物料派发、⑤进度跟踪、⑥统计分析、⑦任务下达⑧运维实施、⑨应急处置、⑩物料管理、⑪备品备件管理等功能。具备全部功能的得6分，其他不得分。
注：
1）须提供平台登录界面及相应功能截图，展示证明平台相关功能的应用；
2）须具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，
3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	14
	数智化试点工作方案
	7
	投标人根据项目需求提供投标人根据项目需求提供数智化转型试点工作方案进行综合评审。
1、提供的智能无人运维水站具有①自动巡检、②自动质控、③自动诊断、④自动审核、⑤语音交互、⑥智能管理等功能。已具备全部功能的得5分，已具备全部功能的得5分，4-5项得2.5分，1-3项得1分，其他不得分。。
2、方案满足技术验证要求，对现状和客观因素考虑周密，内容明确、细致，技术路线清晰合理，得2分；方案仅简单考虑现状和客观因素，内容完整性一般，描述比较模糊笼统，存在关键内容方案设计欠合理，得1分；仅为通用方案，关键内容设计有缺失，得0.5分；未提供不得分。
注：
1）须提供同类型智能无人运维水站现场照片、工作日志及运维记录。
2）须提供相应功能的实物照片、操作界面截图等展示相关功能的应用。
3）须提供智能无人运维水站具有使用权的证明材料。
4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。



水质自动监测站运维服务项目招标评分细则（包3）
	序号
	评审
项目
	分数
	评分标准

	1
	综合
实力
	3
	投标人具有的相关认证认可资质的证书。
1、具有有效状态的ISO 9001质量管理体系认证证书，得1分；
2、具有有效状态的ISO 14001环境管理体系认证证书，得1分；
3、具有有效状态的ISO 27001信息安全管理体系认证证书，得1分。
注：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。
2）须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为证明材料。
3）未按要求提供证明材料的，不予认可。

	2
	类似
业绩
	4
	2023年1月1日以来投标人承担与本项目类似的运维服务项目业绩（主要指运维设备类型、数量），提供1份合同得1分，最高得4分。
注：
1）提供运维合同复印件并加盖公章，须包括但不限于合同首页、主要内容页（运维站点名称、地址、运维指标覆盖范围、运维服务时间等）、签章页等。
2）提供与运维合同一致的满意度证明材料，并加盖公章。
3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	3
	质控实验室资质情况
	5
	投标人提供的质控实验室资质情况，必须包含本项目自动监测指标（除流速、流向）的相关监测能力。
投标人自有或控股质控实验室具有CMA资质检验检测机构，得5分；投标人与具有CMA资质的检验检测机构签订相应委托协议的，得2分；其他均不得分。
注：
1）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。
2）如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。
3）如为委托的检验检测机构，须提供委托协议。
4）未按要求提供证明材料的，不予认可。

	4
	自动监测质量管理体系
	6
	投标人提供建立并实施的自动监测质量管理体系文件及体系运行的相关记录，包括：质量手册、程序文件、最近一次质量审核（内审）报告和质量评估（管理评审）报告等。
1、提供了内容详实、表述清晰的运维管理体系文件和相关记录，现有体系健全、运行有效并能持续改进，完全满足且优于项目要求的，得6分；
2、提供了内容较为完整的质量管理体系文件和相关记录，体系符合要求、运行正常，满足项目要求的，得3分；
3、提供了通用的质量管理体系文件和相关记录，体系基本符合要求，与项目的符合程度不高，基本满足项目要求的，得1分；
4、未提供相应内容或无法满足项目要求的，得0分。

	5
	运行维护组织实施方 案
	6
	投标人根据本项目需求提供运行维护工作组织实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作流程、保障措施、数据审核等。
1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准、全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于本项目要求的，得6分；
2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足本项目要求的，得3分；
3、提供了通用的组织实施方案，与本项目的贴合程度不高，基本满足项目要求的，得1分；
4、未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	6
	运维人员配置
	3
	投标人根据项目需求提供相关人员配置情况
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63]1、项目负责人符合项目要求的同时，具备环境保护专业高级工程师及以上技术职称，且同时具有水质自动监测站项目管理经历不少于1年的，得1分；
2、运维管理人员符合项目要求的同时，具备环境保护专业工程师及以上技术职称，且同时具有水质自动监测站驻场工作经历不少于1年的，得1分；
3、现场运行维护人员符合项目要求的同时，具有水质自动监测站运行维护服务经历不少于1年的，得1分。
注：须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。
1）提供相关人员的职称证书复印件、培训合格证复印件等证明材料。
2）提供相关经历表（与本项目要求类似）、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。
3）提供现场运行维护人员专职为本项目服务的承诺书。

	7
	车辆
配置
	2
	投标人提供车辆配置方案配置优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。
注：
1）须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。
2）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	8
	运维备机及质控设备配置
	10
	投标人根据项目需求提供仪器备机及质控设备配置情况
1、备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的得4分；备机仅包含氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的，得2分；其他均不得分。
2、质控设备包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）等便携式监测仪器的，得1分；其他均不得分。
3、具备走航式声学多普勒流速剖面仪的，且同时运用该设备开展断面水质溯源调查及水污染物通量监测的，得5分；其他均不得分。
注：
1）须提供详细的相关证明材料，包括但不限于采购合同或其他佐证具有使用权的证明材料、仪器序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及照片等证明材料。
2）质控设备须提供计量检定/校准证书。
3）须提供运用走航式声学多普勒流速剖面等相关设备，开展断面水质溯源调查及水污染物通量监测的案例、成果报告等证明材料。
4）未按要求提供证明材料的，不予认可。

	9
	备品备件及耗材配置
	5
	1.投标人提供的备品备件及耗材配置优于本项目要求的得3分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。
2.投标人提供的备件库存放地点优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得0.5分；未提供不得分。
注：
1）须提供详细备品备件及耗材种类和更换周期清单。
2）须提供备品备件库地理位置说明及库房内外部照片。
3）须提供库房具有使用权的证明材料。
4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	10
	运维质量控制实施方案
	4
	投标人根据项目需求提供质量控制实施方案，至少包括运维质量控制的责任分工，人员、仪器设备、场所环境、物资服务等方面的质量控制措施等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得4分；
2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足项目要求的得2分；
3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得0.5分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	11
	运维应急响应
实施方案
	6
	投标人根据项目需求提供应急响应实施方案，至少包括数据水质异常、系统故障、突发环境事件、自然灾害（台风等）、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对本项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分；
2、提供了内容较为完整的实施方案，对本项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分；
3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得1分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	12
	运维交接方案
	3
	投标人根据项目需求提供运维交接实施方案，至少包括责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足项目要求的得3分；
2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求，但细节有待完善的得2分；
3、提供了通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，部分满足项目要求的得0.5分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	13
	运维管理保障
	6
	投标人根据项目需求提供相关运维管理平台，具备①任务分配、②人员调度、③资源管理、④物料派发、⑤进度跟踪、⑥统计分析、⑦任务下达⑧运维实施、⑨应急处置、⑩物料管理、⑪备品备件管理等功能。具备全部功能的得6分，其他不得分。
注：
1）须提供平台登录界面及相应功能截图，展示证明平台相关功能的应用；
2）须具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，
3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	[bookmark: _Hlk239060877]14
	数智化试点工作方案
	7
	投标人根据项目需求提供投标人根据项目需求提供数智化转型试点工作方案进行综合评审。
1、提供的智能无人运维水站具有①自动巡检、②自动质控、③自动诊断、④自动审核、⑤语音交互、⑥智能管理等功能。已具备全部功能的得5分，已具备全部功能的得5分，4-5项得2.5分，1-3项得1分，其他不得分。
2、方案满足技术验证要求，对现状和客观因素考虑周密，内容明确、细致，技术路线清晰合理，得2分；方案仅简单考虑现状和客观因素，内容完整性一般，描述比较模糊笼统，存在关键内容方案设计欠合理，得1分；仅为通用方案，关键内容设计有缺失，得0.5分；未提供不得分。
注：
1）须提供同类型智能无人运维水站现场照片、工作日志及运维记录。
2）须提供相应功能的实物照片、操作界面截图等展示相关功能的应用。
3）须提供智能无人运维水站具有使用权的证明材料。
4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。



[bookmark: OLE_LINK36]空气自动监测站运维服务项目招标评分细则（包4、5）
	[bookmark: _Hlk239269407]序号
	评审
项目
	分数
	评分标准

	1
	综合实力
	3
	投标人具有的相关认证认可资质的证书。
1、具有有效状态的ISO 9001质量管理体系认证证书，得1分；
2、具有有效状态的ISO 14001环境管理体系认证证书，得1分；
3、具有有效状态的ISO 27001信息安全管理体系认证证书，得1分。
注：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。
2）须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为证明材料。
3）未按要求提供证明材料的，不予认可。

	2
	类似
业绩
	4
	2023年1月1日以来投标人承担与本项目类似的运维服务项目业绩（主要指运维设备类型、数量），提供1份合同得1分，最高得4分。
注：1）提供运维合同复印件并加盖公章，须包括但不限于合同首页、主要内容页（运维站点名称、地址、运维指标覆盖范围、运维服务时间等）、签章页等。
2）提供与运维合同一致的满意度证明材料，并加盖公章。
3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	3
	质控实验室资质
情况
	5
	投标人提供的质控实验室资质情况，必须包含本项目自动监测指标的相关监测能力。
投标人自有或控股质控实验室具有CMA资质检验检测机构，得5分；投标人与具有CMA资质的检验检测机构签订相应委托协议的，得2分；其他均不得分。
注：1）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。
3） 如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。
4） 如为委托的检验检测机构，需提供委托协议。
5） 未按要求提供证明材料的，不予认可。

	[bookmark: _Hlk239109986]4
	自动监测质量管理体 系
	6
	投标人提供建立并实施的自动监测质量管理体系文件及体系运行的相关记录，包括：质量手册、程序文件、最近一次质量审核（内审）报告和质量评估（管理评审）报告等。
1、提供了内容详实、表述清晰的运维管理体系文件和相关记录，现有体系健全、运行有效并能持续改进，完全满足且优于项目要求的，得6分；
2、提供了内容较为完整的质量管理体系文件和相关记录，体系符合要求、运行正常，满足项目要求的，得3分；
3、提供了通用的质量管理体系文件和相关记录，体系基本符合要求，与项目的符合程度不高，基本满足项目要求的，得1分；
4、未提供相应内容或无法满足项目要求的，得0分。

	5
	项目组织实施方 案
	12
	投标人根据本项目需求提供项目实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作内容及流程、保障措施、数据审核等。
1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准、全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于本项目要求的，得12分；
2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足本项目要求的，得6分；
3、提供了通用的组织实施方案，与本项目的贴合程度不高，基本满足项目要求的，得1分；
4、未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	6
	运维人员及车辆配置
	7
	[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]投标人根据项目需求提供相关人员及车辆配置情况等
1、项目负责人符合项目要求的同时，具备环境保护相关专业高级工程师及以上技术职称，且同时具有空气自动监测站运维管理经历不少于1年的，得2分。
2、现场运行维护人员符合项目要求的同时，均具有空气自动监测站运维经历不少于6个月的（运维站点的监测项目必须含与本项目一致），得3分。
3、根据项目需求提供车辆配置方案，已购置或已长期租赁运维车辆的，得2分。
注：1）须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。
①提供相关人员的职称证书复印件、培训合格证复印件等证明材料。
②提供运维工作经历表（与本项目类似）、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。
③提供现场运维人员专职为本项目服务的承诺书。
2）须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。
3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	7
	运维备机及质控设备配置
	9
	投标人根据项目需求提供仪器设备备机配置情况
1、提供的备机优于本项目要求的得6分；与本项目要求一致的得3分；缺项或未提供不得分。
2、提供的质控设备优于本项目要求的得3分；与本项目要求一致的得1.5分；缺项或未提供不得分。
注：1）须提供详细的相关证明材料，包括但不限于采购合同或其他佐证具有使用权的证明材料、仪器序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及照片等证明材料。
2）未按要求提供证明材料的，不予认可。

	8
	备品备件及耗材配置
	5
	1.投标人提供的备品备件及耗材配置优于本项目要求的得3分；与本项目要求一致的得1分；缺项或未提供不得分。
2.投标人提供的备件库存放地点优于本项目要求的得2分；与本项目要求一致的得0.5分；未提供不得分。
注：1）须提供详细备品备件及耗材种类和更换周期清单。
2）须提供备机及备品备件库地理位置说明及库房内外部照片。
3）需提供备品备件库具有使用权的证明材料。
4）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	9
	运维质量控制实施方案
	4
	投标人根据项目需求提供质量控制实施方案，至少包括运维质量控制的责任分工，人员、仪器设备、场所环境、物资服务等方面的质量控制措施等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得4分；
2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足项目要求的得2分；
3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得0.5分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	10
	运维应急响应
实施方案
	6
	投标人根据项目需求提供应急响应实施方案，至少包括数据空气异常、系统故障、突发环境事件、自然灾害（台风等）、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对本项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分；
2、提供了内容较为完整的实施方案，对本项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分；
3、提供了通用的实施方案，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得1分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	11
	运维交接方案
	3
	投标人根据项目需求提供气站运维交接实施方案，至少包括责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足项目要求的得3分；
2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求，但细节有待完善的得2分；
3、提供了通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，部分满足项目要求的得0.5分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	12
	运维管理保障
	6
	投标人根据项目需求提供相关运维管理平台，具备①站点管理、②运维人员管理、③运维耗材备件管理、④运维备机管理、⑤运维任务分配管理、⑥运维进度跟踪管理、⑦设备异常情况进度跟踪⑧运维行为监督管理、⑨质控管理及仪器设备参数情况管理、⑩运维质量分析评价等功能，具备全部功能的得6分，具备上述要求中7-9个功能的得2.5分，具备上述要求中1-6个功能的得1分，其他不得分。
（需提供平台登录界面及相应功能截图，展示证明平台相关功能的的应用，未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，视同不具备相关功能）



噪声自动监测站运维服务项目招标评分细则（包6）
	序号
	评审
项目
	分数
	评分标准

	1
	质控实验室资质
情况
	4
	投标人自有或控股或委托CMA资质的检验检测机构的，得4分；其他不得分。
注：
1）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章（包含噪声领域）。
1. 如为自有或控股或委托检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件或委托合同。
3）未按要求提供证明材料的，不予认可。

	2
	运维实施方案
	15
	投标人根据本项目需求提供运行维护工作组织实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作流程、保障措施、数据审核等。
1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的，得15分；
2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求的，得10分；
3、提供的内容组织实施方案不太完整，对项目的需求认识一般，阐述分析不够具体，方案合理、可行性一般，不太满足项目要求的，得3分；
4、未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	3
	运维人员及车辆配置
	12
	投标人根据项目需求提供人员配置方案。
1、本项目负责人具备环境保护相关专业中级及以上技术职称，并具有本项目类似运维管理经历的，得3分。
2、本项目选派的现场运维人员均具有本项目类似运维管理经历的，得3分。
3、本项目选派的现场运维人员具备国家认可的噪声自动运维的相关技术培训合格证书的，得3分。
4、投标人根据项目需求提供车辆配置方案，已购置或已长期租赁运维车辆的，得3分。
注：
1）须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。
①应提供职称证书复印件、考核或培训合格证复印件等证明材料。
②应提供运维工作经历表、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。
③应提供现场运维人员专职投入本项目运维工作的承诺书。
2）须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料；
3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	4
	备机备件配置
	12
	1、提供的备用设备、备件等与本项目设备型号参数一致、可直接互换，且性能指标相符的得12分；
2、提供的备用设备、备件等与本项目设备的性能一致的，但不可直接互换，得6分。
注：
1）须提供详细的仪器列表及证明材料，应提供设备清单包括（但不限于）仪器名称、仪器型号、检定日期等。
2）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	[bookmark: _Hlk240226744]
	
	4
	1、备机、备件存放地点位于本项目站点 1 小时车程内（按小型车辆平峰时段导航车程测算），且具备常态化备件调度机制的，得 4 分；
2、备机、备件存放地点位于本项目站点 3小时车程内（按小型车辆平峰时段导航车程测算），，且具备常态化备件调度机制的，得 1 分；
3、备机、备件存放地点超出 3 小时车程（按小型车辆平峰时段导航车程测算），，但提供明确的应急调运方案、物流保障承诺，可满足故障处置时效要求的，得 0.5 分；
4、未提供相关证明材料或无法满足故障处置时效要求的，得 0 分。
注：
1）须提供备机、备件库地理位置说明（含经纬度）及库房内外部照片。
2）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。

	5
	应急响应方案
	6
	投标人根据项目需求提供应急响应方案，至少包括数据系统故障、突发事件、自然灾害、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分；
2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分；
3、提供了常规、通用的实施方案，但针对性不强，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得2分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	6
	运维交接方案
	4
	投标人根据项目需求提供噪声自动站运维交接实施方案，至少包括责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等。
1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足项目要求的得4分；
2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，基本满足项目要求，但细节有待完善的得2分；
3、提供了常规、通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，部分满足项目要求的得1分；
4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。

	7
	溯源服务方案
	3
	投标人根据项目情况，提供了声环境质量溯源服务方案，至少包括溯源内容、溯源方式、溯源设备、溯源计划等。
1、提供了内容详实、表述清晰的服务方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的，且提供的溯源分析设备与该项目匹配度较高，得3分；
2、提供了内容较为完整的服务方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，且提供的溯源分析设备与该项目匹配度一般，得1分；
3、提供了常规、通用的服务方案，但针对性不强，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的，且未提供与项目匹配的溯源分析设备，得0.5分；
4、未提供或提供的服务方案无法满足项目要求的，得0分。

	8
	信息化服务方案
	10
	投标人根据项目情况，提供了声环境质量信息化管理服务方案，至少包括功能优化、信息安全、软件更新等。
1、提供了内容详实、表述清晰的信息化服务方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的，得10分；
2、提供了内容较为完整的信息化服务方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得5分；
3、提供了常规、通用的信息化服务方案，但针对性不强，合理性、可行性一般，得1分；
4、未提供或提供的服务方案无法满足项目要求的，得0分。




（二）价格分：30分
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

说明：
1、促进中小企业发展政策
本项目专门面向中小微企业的项目，不享受价格扣除优惠。
2、采购本国产品的支持政策（本项目不适用）
2.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“附件投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.5投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
4、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。
投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

[bookmark: _Toc174468393]第六章  投标文件参考格式
一、资格审查文件（包1-包6）
1、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；（格式详见附件）
非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式详见附件）；
注：提供委托授权人近三个月内（即2026年6月-2026年8月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。
2、法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人证书；
3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式详见附件）
4、参加采购活动前无失信记录的书面声明；（格式详见附件）
5、中小企业申明函、残疾人福利性单位、监狱企业证明
6、投标人认为需提供的其他材料。
（如采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）
注：以上材料如为复印件均需加盖投标人公章。
二、符合性审查文件（包1-包6）
1、投标响应函（格式参见附件）。
2、投标人情况表
3、商务部分（技术部分）正负偏离表，项目需求中标“☆”实质性的响应条款所需的承诺函或者证明材料；（格式自拟）、投标人认为需要提交的其他资料。
三、商务技术标文件（包1-包6）
1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。
2、项目需求中涉及需要投标人提交的材料。
招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
四、价格标文件（包1-包6）
1、开标一览表
2、投标报价明细表 （如有，格式自拟）





附件：相关格式


1、法定代表人身份证明
（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市生态环境监测站：
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（招标项目名称）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：
姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：
手机：传真：
 

单位名称（公章）               法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                            年   月    日  



法定代表人身份证正反面复印件
（粘贴此处）



2、授权委托书
南通市生态环境监测站：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：
姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：
手机：传真：
 
单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件
（粘贴此处）


被授权人身份证正反面复印件
（粘贴此处）

注：提供委托授权人近三个月内（即2026年06月-2026年08月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市生态环境监测站：
我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日


4、诚信承诺书

南通市生态环境监测站：
我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：
1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；
3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；
4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；
5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。


				投标人：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日


5、投标声明函
致：     南通市生态环境监测站      ：   
[bookmark: _Toc396833717]我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。
0. 我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.mem.gov.cn/）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
3、我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
4、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。
5、我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。
6、我方投标文件有效期为自开标日起90天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。
7、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。
8、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。
9、我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。
10、我方委托授权(姓名：身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。
11、我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。


投标人法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
投标人公章：
日期：


6、中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




  供应商全称（盖章）：
              日  期：







注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


7、投标响应函（格式不得变动）
南通市生态环境监测站：
依据贵单位（招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。
4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。 

投标人：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日



8、投标人一般情况表
	企业名称
	

	总部地址
	

	分支机构
	

	当地代表处地址
	

	电话
	
	联系人
	

	传真
	
	电子邮件
	

	注册地
	
	注册年份
	

	资质等级
	公司具备的相关资质等级及相应的证书号
（请附有关证书的复印件）

	质量管理体系
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件）

	项目负责人
	
	年龄
	
	性别
	

	职务职称
	
	执业资格
	

	经营范围
	营业执照载明：
1.
2.
………………………

	从事类似相关项目的经历及年数
	

	其他认为有必要提供的内容，可自行添加
	


投标人：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日


9、商务部分（技术部分）正负偏离表
商务部分（技术部分）正负偏离表
（由供应商据实提交，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的所有要求。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应招标文件，经三分之二评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
5.招标文件要求提供承诺的请提供承诺格式自拟，标“☆”的技术实质性响应按照要求响应。

承诺书
（格式自拟）
投标人除了填写上述“技术要求响应及偏离表”，还应根据采购需求中的技术部分实质性要求提供承诺函的提供承诺函，格式自拟。


格式10：                    开标一览表
项目名称：
项目编号：
包号：        
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	
	小写（人民币：万元）
	

	投标总价：大写（人民币：元）



投标人名称（盖章）：                 
投标人代表（签字）：               
                                               	日期：     

注：此表的投标总价应包括本次采购提供的运行维护费用包含（但不限于）耗材、配件、电费、维修费、场地租赁费（如有）、管理费、网络通讯费及防雷检测费、仪器检定费、平台升级、软件升级、存储空间扩容等全部费用，采购单位不再支付与该项目相关的各类费用，招标文件中另有规定的除外。


格式12：                    分项报价表（如有，格式自拟）
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[bookmark: _Toc476153619]中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式13：其他声明函

[bookmark: _Toc174468394]（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日	期：







[bookmark: _Toc174468395]（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

[bookmark: _Toc174468396]（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

[bookmark: _Toc174468397]（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料


（五）关于符合本国产品标准的声明函（本项目不适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                          投标人名称（盖章）：
                              日  期：
   
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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