南京师范大学

宽温域原位电极物相结构演变检测系统

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0126

采购人：南京师范大学

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年八月

第一章  投标邀请

项目概况 宽温域原位电极物相结构演变检测系统招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月17日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0126

项目名称：宽温域原位电极物相结构演变检测系统

采购方式：公开招标

预算金额：175万元

最高限价：150万元，报价超过最高限价的视为无效投标。

采购需求：该材料结构分析设备主要满足物理、化学、材料、新能源、生物、地质等学科科研需求，尤其是新能源材料的各类应用，应用于对应材料的晶体结构分析、物相定性定量分析、晶粒大小分析、结晶度分析和择优取向分析等。具体设备详见需求清单。

合同履行期限（交货期）：150日历天。

本项目不接受联合体投标。

本项目采购标的所属行业为：工业。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：

①上一年度经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业采购）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须是所投产品的制造商或代理商，若投标人不是投标产品制造商的，投标人必须具有下列授权文件之一（本条只适用于进口产品）：a. 投标人必须提供制造商出具的授权函正本；b.制造商的国内全资子公司出具的针对本项目的授权函正本。

（2）投标人须提供有效的《辐射安全许可证》，且许可种类和范围须涵盖本次采购设备（III类射线装置）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月17日14点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。

2.本项目接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

4.集中考察或答疑：采购人不组织。

5.投标文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京师范大学

地址：南京市仙林大学城文苑路1号

联系方式：董老师025-83598970

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：张薇025-84207240、025-83616261

3.项目联系方式

项目联系人：张薇

电话：025-84207240、025-83616261

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指【南京师范大学】

2.2“采购代理机构”是指南京苏宁工程咨询有限公司

2.3“供应商”“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 脱贫攻坚支持政策

根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

3.5 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.6 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.8 提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.9实施本国产品标准及相关政策

3.9.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.9.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.9.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.9.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.9.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评标委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.10 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.招标文件的约束力

4.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

5.招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、评标方法与评标标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式及附件等。

5.2 招标的最小单位是采购包。招标【货物】数量及技术要求中未划分采购包的，投标人对要求提供的【货物】不得部分投标；招标【货物】数量及技术要求中已经分包的，应当以采购包为单位投标。

5.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

6.招标文件的澄清修改

6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无更正公告。

三、投标

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

7.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.联合体及分包：本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

8.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

8.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.3 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目投标人就分包项目承担责任，中标人与分包投标人之间应该签订分包意向协议。

8.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.投标费用

9.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费标准的60%计算，单个项目按照以上标准计算低于4000元时，按照保底代理费4000元/项目向招标代理机构支付招标代理服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

10.投标文件组成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或相关服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），由于投标人违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成，格式见第六章。

11.投标文件的商务部分

11.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书、授权委托人的身份证复印件及投标人或分支机构为其缴纳的社保证明（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中“二、申请人的资格要求”规定的证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明投标人提供的【货物及相关服务】是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对提供的【货物及相关服务】的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的【货物及相关服务】的技术指标如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

13.投标文件的价格部分

13.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的税金。

13.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标处理。

13.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

13.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。开标一览表须加盖公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

14.投标文件的其他部分

14.1 投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金：无

16.投标有效期

16.1 自开标之日起九十日内投标有效。投标有效期未达到规定期限的，按无效投标处理。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

17.投标文件的签署

17.1除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

18.投标文件的密封和递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

18.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

19.有下列情形之一的投标文件将被拒收

19.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2 投标文件的撤回

20.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标人

21.开标

21.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格审查

22.2.1.1 采购人代表或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

22.2.1.2 采购人代表或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

22.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。采购代理机构将查询结果以网页打印的形式留存并归档。

22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

22.2.2 投标文件的符合性审查

22.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的要求。

22.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.2.4 算术错误的修正

22.2.2.4.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

22.2.2.4.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.2.5 相同品牌产品投标的处理方法

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件规定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.2.2.6 异常低价审查

22.2.2.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.2.2.6.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.2.2.7 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（如有）；

（10）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（11）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同投标人的授权委托人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）未实质性响应招标文件要求的；

（14）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动投标人的；

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（16）评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（17）不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.8 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

22.2.2.9 投标截止时间结束参加投标的投标人不足三家的处理

（1）如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得有关部门批准（不需要获得批准的除外）或按照采购人内控标准执行。

（2）在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得有关部门批准（不需要获得批准的除外）或按照采购人内控标准执行。

22.2.3 投标文件的进一步评审

22.2.3.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.2.3.2 澄清有关问题。

22.2.3.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3.2 评审因素和评审标准详见招标文件第三章。

23.确定中标人

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

23.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人

（1）采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第（2）种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

23.3 中标人确定之日起2个工作日内，将在采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》。

23.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

23.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

23.6 代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

24.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

25.评标过程的保密与公正

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.4 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.5 采购代理机构和评标委员会不得向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

五、签订合同

26.签订合同

26.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

27.询问

27.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.质疑

28.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

28.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

28.5 代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

28.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29.投诉

29.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30.诚实信用

30.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.2 投标人不得向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，相关部门将投标人列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。

30.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请相关部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，采购人或采购代理机构有权上报相关部门，并由相关部门按有关规定进行处理。

第三章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标方法：

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值（四舍五入保留小数点后2位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

2.定标原则：

采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

二、综合评分标准

评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。具体评分因素及评分明细如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一）价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30分 |
| （二）项目需求响应情况 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度能够满足采购文件技术要求和服务等要求的得30分，标“★”部分为实质性要求和条件，如有任何一项不满足则为无效投标，其中标注▲项为重要参数指标有负偏离的每项减1.8分，其他技术参数有负偏离的每项减0.5分，扣完为止。 注：投标人需在《技术响应偏离表》中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，对标注“★”和标注“▲”技术指标的响应均应提供支撑资料，证明文件包括但不限于明确说明该技术内容的产品彩页或白皮书或第三方检测机构的检测报告等。如招标文件要求提供相应证明材料的，应按招标文件要求提供相关证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。因未在《技术参数响应表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）导致评审不得分的，评标委员会概不负责。 | 30分 |
| （三）技术方案 | 3.1实施组织方案 根据供应商提供的项目实施组织方案（包括但不限于：项目实施的整体规划、具体进度（货物生产、运输、装卸、安装调试、测试）、质量保证措施等）进行打分： 方案非常科学、可操作性强、契合度高的得8分； 方案较科学、可操作性较强、契合度较高的得5分； 方案基本合理、基本可行、有一定针对性的得2分； 未提供方案不得分。 | 8分 |
|  | 3.2质量保障方案 根据供应商针对本项目提供的质量保障方案（内容包括但不限于：产品生产、安装重难点把控措施、产品质量控制及要求等）综合评价： 1.方案内容贴合采购需求、科学合理、保障措施得力、针对项目需求且可行性强，得8分； 2.方案内容基本贴合采购需求、科学合理性较好、保障措施可行、针对项目需求且可行性较好，得5分； 3.方案内容基本合理可行略有欠缺、部分需进一步修改完善方可满足项目要求，得2分； 4.未提供或不能满足项目实际需求不得分。 | 8分 |
|  | 3.3售后服务方案 供应商针对本次项目提供详细具体的售后服务方案，包括但不限于响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务内容； 服务方案内容科学合理、完整，故障处理响应迅速，零配件供应价格、周期合理，有专业的售后技术服务人员的得7分； 服务方案内容较科学合理、完整，故障处理响应速度较快，零配件供应价格、周期比较合理，有售后技术服务人员的得4分； 服务方案内容基本完整，故障处理响应速度慢，零配件供应价格、周期基本合理，售后技术服务人员能力较差的得1分。 未提供的不得分。 | 7分 |
|  | 3.4技术培训方案 供应商有完整全面合理的项目培训方案，能够为采购方提供现场专业培训和技术服务的； 方案科学合理、完整、切实可行的得8分； 方案完整但科学合理及可行性欠缺的得5分； 方案不完整且科学合理及可行性欠缺的得2分； 未提供的不得分。 | 8分 |
| （四）业绩 | 提供2023年1月（含）以来相同型号类似项目的业绩，提供一个案例得3分，最高得9分，未按要求提供的，不得分。 注：需提供合同复印件，且必须含有清晰可见的标的物以及盖章或签字部分所在页，否则不得分，时间认定以合同签订时间为准。 | 9分 |
| 合计 |  | 100分 |

政府采购政策功能落实：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为残疾人福利性单位

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为监狱企业

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式及附件”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

④投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章  采购需求

一、项目需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标；

该材料结构分析设备，主要满足物理、化学、材料、新能源、生物、地质等学科科研需求，尤其是新能源材料的各类应用，应用于对应材料的晶体结构分析、物相定性定量分析、晶粒大小分析、结晶度分析和择优取向分析等。

（二）采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X射线衍射仪（核心产品） | 1套 |
| 2 | 宽温域原位样品台附件 | 1套 |

二、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。（对标注“★”和标注“▲”技术指标的响应均应提供支撑资料，证明文件包括但不限于明确说明该技术内容的产品彩页或白皮书或第三方检测机构的检测报告等。如招标文件要求提供相应证明材料的，应按招标文件要求提供相关证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。）

1、X射线发生器：

▲1.1最大额定功率：≥3kW

1.2管电压可变范围：≥20-60kV（1kV步进）

1.3管电流可变范围：≥2-50mA（1mA步进）

1.4防护罩外任意位置的核辐射剂量率小于1.0μSv/h

2、X射线管：

2.1靶材：Cu靶一个

▲2.2 额定功率：≥2.2kW

2.3灯丝尺寸：≥0.4 x 12mm

3、测角仪：

3.1方式：θ-θ型样品水平放置高精度测角仪

3.2最小步长：≤0.0001°（θd、θs轴单独）

★3.3测角仪半径：≥300mm

3.4可动范围：≥0～160°（无碰撞情况下）

3.5驱动方式：脉冲马达驱动

4、程序式自动可变狭缝

▲4.1入射狭缝宽度范围：≥0.03～7mm（提供软件截图证明）

4.2入射索拉狭缝2.5°

4.3接收索拉狭缝2.5°

5、器件识别和安装：

5.1所有器件具有ID自动识别标识，通过传感器自动识别

6、半导体阵列探测器：

▲6.1探测器道数：≥250个

▲6.2道宽：≥75μm

6.3每道线性计数：1,000,000 cps 以上

★6.4探测器活性面积：≥360mm2

6.5探测效率：≥99%（CuKα）

6.6测试模式：包括标准模式和XRF模式

7、通用Z样品台：

7.1移动范围：不低于-10～+2mm（最小步长：0.005mm以下）

7.2附带标准附件头、高度基准样品支撑台

▲7.3可以提供扩展原位DSC附件的接口。（提供XRD联用原位DSC附件的图片及数据结果展示证明）

8、样品架

8.1玻璃样品架0.2mm深，≥40个

8.2玻璃样品架0.5mm深，≥40个

9、宽温域原位样品台附件一套

9.1 窗口:聚酰亚胺;

9.2密封圈:硅胶;

9.3 测试条件:常温-650°C;

9.4压力范围:0-0.3MPa;

9.5控温精度:0.1°C;

9.6温度均匀性:士1°C;

9.7气氛:可通腐蚀性气氛，如氨气，二氧化硫等;

10、软件：

10.1仪器通过智能引导软件控制，系统可以自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行调节。

10.2可进行设备控制。数据采集，数据处理，分峰拟合，图形处理软件应能够进行自动物相鉴定及打印结果报告。

10.3最新应用分析软件包括：定性分析、定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度测量等功能。

▲10.4控制软件和分析软件为同一个软件。（提供软件截图证明）

11、计算机系统：

11.1CPU不低于以下配置：I7-13500，32GB内存，硬盘1T，27”显示器，4GB 独立显卡，Windows 10 OS及以上。

12、水冷系统：

12.1分体式循环水冷系统，稳定性能好，具有过热保护系统。

12.2工作要求：连续工作

12.3控温精度：优于±1℃

12.4供水流量：满足发生器工作要求

12.5水的温度：可调

四、采购项目投标币种，付款，交付或者实施的时间和地点

1.投标币种：人民币

2.履约保证金：中标后，中标人需交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在免费质保期满后且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）；

3.付款方式：验收合格后支付合同总价的100%；

4.供货期 150 日历天。交货方式：专车物流 ，交货地点：甲方指定 ；

★5.免费质保期 1年；

6.对人员培训不低于3人；

7.配件及耗材要求：供应商应保证可以常年提供充足的原装备品备件，后续采购配件、备件、耗材按照不高于原装同款产品成本价的90%提供 ；

8.服务响应时间要求：发生故障后，2小时内响应，应于12小时内到现场，提出解决方案，并于24 小时内修复。

五、验收标准：

1.原厂原包装；

2.包装完好；

3.设备清单与采购文件一致；

4.设备外观无损；

5.调试后正常运行；

6.技术参数按投标文件逐条对应；

六、其他技术、服务要求：

1.仪器到达最终用户现场后，在接到用户通知一周内，供应商安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试,按验收指标逐项测试至到达到验收要求；仪器的安装调试需在接到用户通知后30日内完成。

2.技术培训：仪器安装调试合格后，供应商工程师在买方现场对买方人员进行操作及日常维护培训，直到买方人员能独立操作。

3.维修响应时间：供应商应在2小时内对用户的服务要求作出响应，如果需要上门服务，保证在12小时内到达用户现场。

4.提供使用手册、专用工具。

七、违约认定及赔偿要求：

（一）以下情况视为投标人违约：

1.逾期交货；

2.货物不全或与标书所列清单不符；

3.未通过验收；

4.提供伪劣产品；

5.未按合同规定提供售后服务。

（二）违约赔偿

1.乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，甲方有权扣除履约保证金并要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

2.乙方未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于合同签署金额 1 %的违约金，逾期超过 90 日的，甲方有权单方解除合同。

3.乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方催告仍未纠正的，甲方有权单方解除合同。由于整改纠正造成进度延期交付的视同逾期交付。

4.乙方提供的技术服务不符合本合同约定的验收标准，未通过甲方验收的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付相当于合同签署金额 5%的违约金。

5.合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付相当于合同签署金额 5%的违约金。

第五章  合同主要条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

## 南京师范大学货物采购合同

项目名称：                               南师大项目采购编号：

甲方：（买方）南京师范大学

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京师范大学项目的采购结果，签署本合同。

## 一、采购标的

| 标 的 名 称 | 品 牌 | 厂 家 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- |

| 型 号 规 格 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- |

本项目不得转包；确需分包的，须为非主体性、非关键性工作，且需经甲方书面同意或在投标文件中载明，否则甲方视同乙方违约并由乙方承担全责，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 二、合同金额

本合同总金额为（大写）：____________元整（￥_______元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品的报酬及乙方提供合同中产品所支出的必要的税、及上下力资费、运输费、安装费用等，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

乙方应先行向甲方开具与拟交付货物的全额合规税务增值税【】（专用/普通）发票，由甲方审核确认无误后支付合同价款，否则甲方有权拒绝或迟延支付应付款项，且不影响乙方履行本合同项下的义务。

## 三、技术资料及保密

### 3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。接触本合同的任何人员，均应注意保密。乙方应对上述人员保密行为进行有效监督管理，因上述人员行为泄露保密信息的，由乙方及泄密人员承担无限连带责任。

## 四、产权

乙方保证所交付标的无任何抵押、查封等产权瑕疵。乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品（或其任何一部分）时不得侵犯第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。出现侵权行为的，由乙方负全部责任并赔偿因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于因此产生的诉讼费、律师费、保全费、差旅费等）。

## 五、交付及免保

5.1交付期：_________。

5.2乙方免费、安全送达甲方指定地点校区。

5.3免费质保期：年月日至年月日。

### （具体自项目验收合格之日起计）

## 六、合同款支付

### 6.1乙方交纳合同金额5%的履约保证金（乙方因自身原因未能完全履行合同的，履约保证金不予退回），履约保证金在免费质保期满后且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）；

履约保证金账户信息:

名称:南京师范大学

纳税人识别号:123200004660067976

地址:江苏省南京市文苑路1号

电话:025-83598180

开户行:交通银行南京广州路支行

账号:320006607010149040493

联行号:301301000476

6.2其他具体支付条件：货到验收合格后支付合同总价的100%。

### 七、质量保证及售后服务承诺

7.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准等向甲方提供产品。

7.2乙方提供的产品在免费质保期内出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下第  1  种办法处理（处理办法可按货物特性另行约定）：

### （1）更    换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

（3）其他处理办法：。

7.3在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达现场。

7.4在免费质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责解决并承担一切费用。

7.5供应商响应的承诺（7.1—7.4中与本条承诺不一致的，以本条为准）

## 八、合同内容的交付

### 8.1提交使用说明书、质量检验证明书等资料。

8.2乙方在合同标的交付甲方48小时（工作日）前通知甲方准备接收。

8.3合同标的验收合格视为交付，交付前发生的风险均由乙方负责。

## 九、验收

9.1甲方对乙方提交的产品，依据采购文件上的项目需求、乙方响应文件及国家有关标准及学校有关文件规定进行验收。

9.2乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收依据。

9.3甲方对乙方提供的产品在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术规范后，甲方才实施验收。

# 9.4需对技术复杂的产品进行第三方检测时，如检测合格，费用由甲方承担，如检测不合格（部分不合格）时，乙方承担所有的检测、验收等相关费用。

# 9.5 验收涉及宣传甲方或甲方所属（含挂靠）各单位的图、音视频、文字等形式资料前，需提交甲方宣传部审核、初验，通过后方可实施项目验收。

9.6验收时乙方相关人员必须到场，验收完毕后出具验收结果报告。

9.7其他验收要求：

## 十、违约责任

10.1乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，甲方有权扣除履约保证金并要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

10.2.乙方未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于技术服务报酬 1 %的违约金，逾期超过 30日的，甲方有权单方解除合同。

10.3.乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方催告仍未纠正的，甲方有权单方解除合同。由于整改纠正造成进度延期交付的视同逾期交付。

10.4.乙方提供的技术服务不符合本合同约定的验收标准，未通过甲方验收的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付相当于技术服务报酬 5%的违约金。

10.5.合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付相当于技术服务报酬 5%的违约金。

### 10.6出现但不限于下列情形之一的，即视为乙方违约：

①未按合同约定时间交付的；②交付的标的不符合合同要求的；③交付后经验收不合格的；④违反有关采购规定的；⑤因乙方原因导致甲方不能取得所有权的。

10.7乙方违约的，甲方有权停止支付剩余应付款，并采取包括但不限于下列一种或数种措施维护权益：

①拒收因乙方违约所交付的产品，终止合同，并向乙方索赔，另行组织采购；

#### ②将乙方录入学校不良行为供应商名录，视情节轻重决定是否上报江苏省财政厅，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

③向乙方索赔，索赔通知发出后三十天内，乙方未按照甲方要求赔偿或答复的，视为乙方接受甲方索赔，甲方可按下列标准从应付款中扣除违约赔偿费，赔偿费按如下方式计算：延迟交付期自索赔通知发出之日起计算；每延迟交付一周的，赔偿应付款总额的百分之一，不足一周按一周计算，应付款不足以补偿索赔费用，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10.8 任何一方违反本合同约定，除承担违约金外，还承担守约方向违约方追责所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费、保函费等。

10.9供应商响应的违约责任（10.1—10.7中与本条承诺不一致的，以本条为准）

## 十一、不可抗力事件处理

11.1  本合同不可抗力事件及影响按《民法典》等相关法律法规相关规定执行和处理。

11.2 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院。

## 十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖公章后生效。

### 13.2本合同未尽事宜，遵照与合同相关的现行法律规定执行。

13.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。

附件一：技术参数或规格型号；

附件二：售后服务承诺。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

开户银行：                               开户银行：

户名：                                   户名：

账号：                                   账号：

日期：                                   日期：

南京师范大学进口产品采购

技术协议

甲方（买方）：南京师范大学                                签订地点：

乙方（卖方）：                                            签订时间：

项目编号：

项目名称：

为了维护甲、乙双方合法权益，甲方与乙方经友好协商，达成如下进口产品采购技术协议：

一、标的物：

（一）概况

| 产品名称 | 型号 |  | 品牌 | 生产商 | 产地 | 单价 | 单位 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计金额（大写）币种 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）仪器设备详细配置、技术参数清单：

（三）分项报价表：

二、协议总金额：

1.本合同总额为设备到买方指定地点，包括实验室装卸调试等费用。

2.合同总额为免税价（含进口外贸代理费），外贸代理费由乙方支付。外贸代理服务费见下附表：

| 段号 | 合同金额（人民币：元） | 代理服务包干费率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同价≤7万元 | 1.7% |
| 2 | 7万元＜合同价≤35万元 | 1.2% |
| 3 | 35万元＜合同价≤70万元 | 1.0% |
| 4 | 70万元＜合同价≤140万元 | 0.6% |

注：合同价为140万元以上，外贸代理服务费由外贸代理商与南京师范大学洽谈确定，但不得高于上表中代理费率最低一档的报价。

三、交货时间、交货地点及联系人：

四、免费质保期：

五、付款：

1.验收合格后付款100%(验收合格后甲方指定外贸代理公司付至乙方指定的境外公司)

2.乙方缴纳       元作为履约保证金，履约保证金在免费质保期满后，经用户确认质量及服务无误的情况下退还（不计息）。

六、验收标准、方法及买方提出异议期限：

1.设备到货后，甲、乙双方共同开箱验收。在检查设备原产地、规格、型号、配置符合合同要求后，由乙方负责安装调试，甲方负责技术验收（乙方协助），验收标准以国际、国内或招标文件中的仪器设备详细配置清单、功能描述等的有关技术要求为准。

2.乙方安装调试完毕、正常运行30天后向甲方提出书面验收申请，甲方将组织人员对采购物品进行验收，验收时需出具经甲方确认的开箱验收报告。当所有的采购物品都通过甲方的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给甲方。

七、售后服务承诺：

八、违约责任：

1.乙方违约的约定：卖方提供的标的物不符合约定的质量要求，应在合理的期限内双方书面确认供货期限及违约责任，负责更换直至符合质量要求，否则买方有权解除合同，并要求卖方按合同总价款的5%向买方支付违约金，如给买方造成经济损失，还应如数赔偿；卖方未按约定期限交付标的物，每迟延一天按合同总价的1%向买方支付违约金。如果卖方迟延履行合同超过合理期限，买方有权解除合同，并且要求卖方赔偿由此给买方造成的经济损失。

2.甲方违约的约定：买方未能按双方约定的方式和期限支付货款，按有关法律规定向卖方承担相关的违约责任。

3.双方其他违约责任按《中华人民共和国合同法》的有关规定处理。

4.乙方应对其提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

九、争议解决方式

如有纠纷双方先行协商解决;达不成协议的提请仲裁机关仲裁或向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、其它事项

1.本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，执行完毕后自行失效。

2.在本合同执行过程中，甲、乙双方对投标文件及承诺为本合同不可分割的补充内容，且具有同等法律效力。

3.未尽事宜，双方协商解决。

甲    方                                   乙    方

单位名称（盖章）：南京师范大学         单位名称（盖章）：

地    址：                            地    址：

签名：                                法定代表人或被授权代表签名：

开户行：

账  号：

联系手机：

日期：    年   月   日                日期：    年   月   日

第六章  投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：_______________

项目名称：_______________

投标人名称：_______________

日      期：_______________

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录

（注：投标人根据附件编制投标文件并制作目录（须生成页码））

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：【南京师范大学】

根据贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，正式授权下述（签字人姓名、职务）代表（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我公司的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我公司同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我公司已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3.我公司同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.一旦我公司中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证在合同履行期内完成本项目所述内容。

5.我公司决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.与本次投标有关的正式联系方式为：

地址：

固定电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

目录二、法定代表人身份证明格式或法定代表人授权书格式

法定代表人身份证明（无授权委托的须提供）

投标人名称：

地址：

姓名：          性别：        年龄：           职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

【南京师范大学】：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表我公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为我公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称、项目编号）投标，以我公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

法定代表人身份证复印件：

授权委托人身份证复印件：

投标人或分支机构近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明：

目录三、开标一览表格式

开标一览表（货物）

（请将开标一览表放置于投标文件首页）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 投标 品牌 | 规格 型号 | 其中，小、微型企业产品（元） |
| 投标总价（人民币） |  | 小写：¥ 大写：人民币 |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 是 否 |  |  |
| 制造商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 制造商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |
| 制造商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |

投标人名称：（盖章）

说明：

1.在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2.在“制造商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”，如勾选“是”，投标人须同时提供《中小企业声明函》。

3.在“制造商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”，如勾选“是”，投标人须同时提供监狱企业的证明文件。

4.在“制造商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”，如勾选“是”，投标人须同时提供《残疾人福利性单位声明函》。

目录四、分项报价表格式

分项报价表（货物）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 合计 | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

说明：

1.如果行、列数不够，请自行增加。

2.在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指投标人为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者投标人为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3.本项目中含有多种产品时，供应商未填写本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

目录五、资格证明文件

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：

①上一年度经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

【南京师范大学】：

我公司     （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（若有）

主要专业技术能力有：。（若有）

投标人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

【南京师范大学】：

我公司            （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月  日

6.本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须是所投产品的制造商或代理商，若投标人不是投标产品制造商的，投标人必须具有下列授权文件之一（本条只适用于进口产品）：a. 投标人必须提供制造商出具的授权函正本；b.制造商的国内全资子公司出具的授权函正本。

（2）投标人须提供有效的《辐射安全许可证》，且许可种类和范围须涵盖本次采购设备（III类射线装置）。

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料所在页码 |

投标人名称： （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加；

2.投标人应针对第四章采购需求的技术部分内容逐一说明。

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称： （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人应针对第四章采购需求的商务部分内容逐一说明。

目录八、政府采购政策功能

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注1：为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：投标人如不提供此声明函，不享受中小企业扶持政策。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：

注：非残疾人福利性单位无须提供。

（三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱企业无须提供。

（四）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用删除线划除的地方无需填写。

目录八、项目实施方案

项目实施方案（若有）

目录九、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）