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[bookmark: _Toc15273]第一章 招标公告（二次）
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]项目概况
兽用生物制品区域检验实验室（华东）超纯水装置等仪器设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年9月28日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-CSXC-G2026-0041
项目名称：兽用生物制品区域检验实验室（华东）超纯水装置等仪器设备采购项目
预算金额：454.6万元；
最高限价：454.6万元；
招标方式：公开招标
采购需求：
采购包二、超速离心机等仪器设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算

	
	
	（台套）
	（万元）

	1
	超速离心机（核心产品）
	1
	60

	2
	普通PCR仪
	3
	13.5

	3
	全自动核酸提取仪
	1
	11

	4
	全自动凝胶成像系统（核心产品）
	1
	20

	5
	超微量分光光度计
	1
	12

	6
	正置生物显微镜
	3
	30

	7
	倒置光学显微镜
	4
	20

	8
	低温冰箱冰柜
	2~8℃医用冷藏箱
	5
	9

	9
	
	-25℃冰箱
	6
	10.2

	10
	
	4&-20℃冰箱
	17
	8.5

	11
	
	-40℃冰柜
	2
	0.6

	合计
	44
	194.8


采购包四、正置荧光显微镜（带相机）等仪器设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算

	
	
	（台套）
	（万元）

	1
	正置荧光显微镜（带相机）（核心产品）
	1
	25

	2
	细菌真菌培养箱（体视显微镜）
	1
	2

	3
	超低温冰箱
	4
	48

	4
	液氮罐
	3
	11.4

	5
	常温台式
离心机
	常温台式离心机（大容量）
	8
	16

	6
	
	常温台式离心机（小容量）
	5
	10

	7
	高速冷冻离心机
	5
	30

	8
	高速冷冻离心机（大）（核心产品）
	1
	18

	合计
	28
	160.4


采购包五、电转仪等仪器设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算

	
	
	（台套）
	（万元）

	1
	电转仪（核心产品）
	1
	14

	2
	细胞处理设备
	超声波细胞粉碎机
	1
	3

	3
	
	全自动细胞计数仪
	3
	18

	4
	CO2培养箱
	4
	28

	5
	CO2悬浮培养箱
	2
	13

	6
	细菌真菌培养箱
	生化培养箱
	2
	5.6

	7
	
	恒温培养箱
	2
	3.8

	8
	
	厌氧培养箱（核心产品）
	1
	14

	合计
	16
	99.4


注：1.各采购包中：提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算。
2.本项目共分为3个采购包，投标人可同时参与3个采购包的投标，但不得兼中标，评标、定标按照采购包二、采购包四、采购包五的顺序进行，已在前一采购包被推荐为第一中标候选人的，不再参与下一采购包的评审。
★本次采购活动，不接受已在第一次招标采购过程已经确定的采购包一、采购包三、采购包六的中标人参与投标。
中标人确定后，不因某包段的中标人被取消中标人资格影响其他包段的中标人名单。
供货期：合同签订后2个月内
质保期：三年
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目不专门面向中小企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，以扣除后的价格参与评审。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；
4.本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
时间：自公告发布之日起5个工作日（苏采云平台默认投标截止时间前均可下载采购文件）
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，下载本项目招标文件。
注意事项：
本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方式详见江苏政府采购网苏采云登录页面“新CA办理指南”，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/help/help.html。
2.代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
3.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年9月28日9:00（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
无。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息：
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]单位名称：江苏农牧科技职业学院
单位地址：泰州市海陵区凤凰东路8号
联系人：王老师 
联系方式：0523-86158045
2.采购代理机构信息：
名称：江苏协诚工程咨询有限公司
地址：泰州市吴陵南路828号6栋5层
联系人：胡先生　
联系方式：17768606006
3.项目联系方式：
联系人：王老师
联系电话：15152951686
[bookmark: _Toc13290]
第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	内容

	1
	项目名称：兽用生物制品区域检验实验室（华东）超纯水装置等仪器设备采购项目
采购编号：JSZC-320000-CSXC-G2026-0041

	2
	采购代理单位：江苏协诚工程咨询有限公司
采购代理单位地址：泰州市吴陵南路828号6栋5层

	3
	本项目采购预算：454.6万元人民币（单价限价详见采购公告）。

	4
	投标文件递交时间：详见招标公告
投标文件递交截止时间：详见招标公告
投标文件递交地点：详见招标公告

	5
	投标有效期：自投标文件递交截止之日起90日历天。

	6
	开标时间：详见招标公告
开标地址：详见招标公告

	7
	投标保证金：依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	8
	履约保证金：中标价的10%。
形式：保函、电汇、转账、汇票或支票、保证保险等。
提交时间：中标供应商必须在收到中标通知书后5日内，将履约保证金交至采购人指定账户，中标人未按上述要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
退还：在合同期限结束且经双方验收合格后，无息退还。

	9
	签订合同地点：江苏农牧科技职业学院
合同签订主体：江苏农牧科技职业学院

	10
	项目交付地点：招标人指定地点。
项目交付期限：合同签订后2个月内。
项目交付方式：由招标人和中标人约定，按照合同约定执行。
合同形式：总价合同。合同总价款按此次中标价格执行，总价合同应包括乙方完成本合同项下全部义务、责任及技术支持、缺陷修补、培训、质保期内的维护、税费等费用。

	11
	付款方式：
1.履约保证金：合同签订前，中标供应商须在收到成交通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户，履约保证金在合同价款全部支付完毕后无息退还。
2.付款阶段：
货物送达、甲方查验无误30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%；
设备安装、调试，经甲乙双方共同验收合格并出具验收报告30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的70%。
3.发票：乙方应在甲方每次付款前提供对应金额的合法有效发票。乙方未提供或提供的发票不符合要求的，甲方有权顺延付款且不承担违约责任。因乙方发票问题导致甲方无法抵扣税款的，乙方应赔偿甲方相应损失。

	12
	本项目招标代理服务费由中标单位支付。根据合同约定，招标代理服务费计算金额参照苏政采协〔2024〕20号所规定的收费标准计取，计算基数为中标价，实收金额=计算金额×42.65%。
	中标金额
	费率
	备注

	100万元以下（含100万元）
	5000元
	分档累计计算

	100万元-400万元（含400万元）
	1.5%
	

	400万元－1000万元（含1000万元）
	1.1%
	


项目分采购包分别计算招标代理服务费，其中各包段代理费金额分别为：包2:3788.00元；包4:3119.07元；包5:1932.89元。

	13
	投标人应当按照招标文件的要求分采购包分别编制响应文件，并通过“苏采云”平台递交响应文件。
中标投标人在中标后，需提供纸质投标文件3套、电子投标文件（盖章）1套至招标代理处。

	14
	落实《江苏农牧科技职业学院》文件要求：
《江苏农牧科技职业学院采购供应商管理实施细则》（苏牧〔2025〕90号）（https://www.jsahvc.edu.cn/zcgl/2025/0701/c2858a168884/page.htm）




投标须知
一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于江苏协诚工程咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于江苏农牧科技职业学院。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历日。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3． 合格投标人资格要求
3.1详见投标人须知前附表规定。
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5． 投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的，不能参加本次投标：
（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；
（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；
（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（4）被责令停业的；
（5）被暂停或取消投标资格的；
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（9）违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8.招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.招标文件的澄清和修改
10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。
10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的收受人。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、投标文件说明
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc217446047]12.知识产权
12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）知识产权为投标人自有或共同持有，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.投标文件的组成
13.1投标函（格式见“第六章投标文件格式”）
13.2资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见“第六章投标文件格式”）
（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；
（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见“第六章投标文件格式”，法定代表人亲自参加投标的，提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（4）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
（5）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（6）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（7）承诺书（格式见“第六章投标文件格式”）；
（8）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”－“本项目特定资格要求”之3中要求）。
13.3 开标一览表（格式见“第六章投标文件格式”）；
13.4 已标价工程量清单（报价明细表）；
13.5 商务偏离表（格式见“第六章投标文件格式”）；
13.6 技术偏离表（格式见“第六章投标文件格式”）；
13.7 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；
13.8 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）；
上述13.1-13.6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件（或扫描件）。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件（或扫描件）。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
★特别说明：电子投标（响应）文件格式：
响应文件制作软件中响应文件格式可修改部分以采购文件提供的投标文件格式为准。
14.投标文件编制及递交要求
14.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
14.4 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5 投标费用自理。
14.6 投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15. 投标报价（编制）要求的说明
15.1 投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他各项费用。
投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。
15.2 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16. 投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。
17. 投标文件的有效期
17.1 在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18. 投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19. 投标文件的递交
电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20. 投标截止日期
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21. 投标文件的修改和撤回
21.1 投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购‘苏采云’系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。解密时长共30分钟，超时视同解密失败。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购‘苏采云’系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23. 评标委员会	
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25. 对投标文件初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
25.2.1投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
25.2.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
25.2.3投标文件未按照招标文件要求加盖单位公章或电子签章；
25.2.4投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
25.2.5不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
25.2.6被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单；
25.2.7投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
25.2.8投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
25.2.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
25.2.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
25.2.11不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传的（即MAC地址一致的），视为投标人相互串通投标；
25.2.12不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件的（即IP地址一致的），招标人（招标代理）向其发出澄清通知后，相关投标人须在1个小时内向评标委员会提交充分的证据证明其未串通投标（投标人自身出具的情况说明类材料不属于证据范畴），证据证明未获得评标委员会认可的，视为投标人相互串通投标；
25.2.13不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；
25.2.14不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
25.2.15不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
25.2.16项目（包段）投标总价超过本项目（包段）预算或最高限价的；
25.2.17提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
25.2.18投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
25.2.19联合体投标的，未按要求提供联合体协议书的；
25.2.20投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
25.2.21法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.3投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
25.3.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
25.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
25.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
25.3.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.4招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.5招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标的澄清
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购‘苏采云’系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.异常低价审查规定
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%;
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%;
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%;
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
28.废标
28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
28.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；
28.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
28.1.4因重大变故，采购任务取消。
28.1.5因“江苏政府采购‘苏采云’系统”重大故障，无法继续开评标。
28.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
29.投标文件的评价和比较
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
29.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
30.中标供应商的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
30.3.质疑处理
30.3.1投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3.2质疑必须由投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。
30.3.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
30.3.4质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
（2）具体的质疑事项及明确的请求；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
30.3.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
30.3.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。
30.3.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到质疑人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
30.3.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
30.3.9投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一招标程序环节提出多次质疑，招标人（或代理机构）将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.合同授予标准
招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
32.中标通知书
32.1在确定中标供应商后，投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分。
32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
详见供应商须知前附表。
34.合同的签订
34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
[bookmark: _Toc388026586]34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
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第3章 [bookmark: _Toc6747]采购需求
1、 [bookmark: _Toc13465]项目采购清单与技术要求
采购包二、超速离心机等仪器设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算

	
	
	（台套）
	（万元）

	1
	超速离心机（核心产品）
	1
	60

	2
	普通PCR仪
	3
	13.5

	3
	全自动核酸提取仪
	1
	11

	4
	全自动凝胶成像系统（核心产品）
	1
	20

	5
	超微量分光光度计
	1
	12

	6
	正置生物显微镜
	3
	30

	7
	倒置光学显微镜
	4
	20

	8
	低温冰箱冰柜
	2~8℃医用冷藏箱
	5
	9

	9
	
	-25℃冰箱
	6
	10.2

	10
	
	4&-20℃冰箱
	17
	8.5

	11
	
	-40℃冰柜
	2
	0.6

	合计
	44
	194.8



采购包二主要技术参数
（一）超速离心机
▲1.离心室采用≥8块半导体制冷元件的固态制冷系统；
▲2.热敏电阻和红外双检测器检测温度，准确度±0.3℃，温度误差≤±2℃，设定温度范围0~40℃；
3.具备自动干燥系统；
▲4.真空度显示精度：1μmHg，面板上数字化实时显示真空度数值；
5. 最大真空度≥5μmHg（0.7Pa）；
★6.最高转速≥100,000rpm，转速控制精度：±2rpm，最大相对离心力≥802,000×g；
7.目视平衡，样品量不平衡容忍度≥样品体积的10%；
8.接通电源未运行时的能量损耗小于60W；
9.真空泵设有油水分离过滤器，防止油水混合后产生的乳化效应；
10.鳍式设计散热片，降低仪器运行噪声；
▲11.液晶屏幕，尺寸≥15英寸，触摸式操作，中文操作系统；
▲12.离心机标准输出接口：USB接口≥3个，RJ-45网络接口≥1个；
13.离心机预设加速程序≥10个，减速程序≥10个；
▲14.可存储≥1000个程序，且每个程序可设定≥30个步骤，以满足实验需求；
15.可以使用手机APP或计算机远程监控仪器状态，实现跨实验室远程监控和操作；
16.仪器可实时显示运行曲线图，至少包含温度和转速实时运行曲线图，以便于追踪整个实验过程；
▲17.仪器可本机模拟以下实验过程：
a）RNA最佳/最快沉降运行
b）替代转头运行
c）颗粒沉降运行
d）速率区带运行
e）质粒最佳分离运行
▲18.仪器可本机进行各种计算的功能，包括：
a）转头减速计算
b）沉降系数计算
c）沉降时间计算
d）浓度计算
e）折射率计算
19.化学试剂耐受性数据库内置主机内，便于离心不同样品时离心管的选择；
20.具备密码保护功能，用户密码锁功能内置于主机软件，可设置≥3个级别；
21.区带/连续流操作具备授权功能，便于对使用者进行权限管理；区带/连续流操作界面以流程图显示，简单、直观，便于操作；
22.具备电子签名功能，以便于在运行记录中添加电子签名及备注；
23.可以PDF、XML或CSV文件格式导出运行日志，支持连接打印机自动打印，可选择在每个运行日志上添加电子化签名（基于用户权限），或自动生成手动签名的签名表格；
24.具备超速超载检测设计
a）动态惯量检测，自动识别转头型号，校验并匹配额定转速
b）光学转速检测，通过光学传感器核查并控制转头最大允许转速
c）主轴状态监测，实时监测主轴旋转状态，防止超速运行
▲25.样品未配平时，主机自动报错；
▲26.整机重量≥450kg，离心舱盖采用整体式钢质结构，厚度≥15mm；
27.具备断电保护及高速制动刹车系统，设备意外断电后可快速制动转子，降低安全风险；
28.配套转子支持整机可拆卸独立取出，可转移至生物安全柜内完成开盖、样品取放操作，满足生物安全实验操作规范。
29.配置清单：
a）超速离心机1台；
b）定角转子1个，最大转速≥70,000rpm，最大相对离心力≥500,000×g，最大离心容量≥8×35mL，转头K因子≤45；
c）插入式水平转子1个，最大转速≥32,000rpm，最大相对离心力≥170,000×g，最大离心容量≥6×35mL，转头K因子≤205；
d）不间断电源1台，容量≥10KVA，停电时可供超离运行时间≥10min；
e）千分之一电子天平1台，最大量程≥200g，重复性±1mg，线性偏差±2mg。

（二）普通PCR仪
1.标准反应模板：≥96孔×0.2mL PCR单管、联管、96孔板；
2.最大升降温速率≥4℃/s；温度范围：4~100℃；
3.支持梯度温度实验，可同时设置≥8组不同温度；
4.温度梯度范围：30~100℃；温度梯度温差范围：1~25℃；
5.控温精度：±0.5℃（设定温度）；
6.孔间温度均一性≤±0.5℃，30s内达到目标温度；
7.彩色液晶显示屏≥5.7英寸，实时显示温度及运行状态；
8.可设置休眠模式；
9.配备≥1个USB-A接口；
10.程序存储容量≥500组；
11.热盖温度范围30~120℃，温度可独立设置。

（三）全自动核酸提取仪
1.样本通量：≥32通量；
2.样本处理体积范围20~1000μL；
3.内置程序存储≥500组；
4.孔间提纯均一性CV≤5%；
5.加热温控范围：室温~120℃，温度精度±1℃；
6.配置≥8英寸彩色触摸屏，支持外接鼠标操作。

（四）全自动凝胶成像系统
1.自动识别样品托盘种类并自动调整成像参数；
2.全缩放设置范围内的预校准自动对焦；
3.配备两套通用自动曝光算法（优化模式/快速模式）；
4.触摸屏：多点触控，≥9.7英寸，显示分辨率≥1024×768像素；
5.成像面积：≥21×14cm；
▲6.检测器：CMOS传感器，像素≥630万；
7.位深度：≥16位，65,000灰度值；
8.动态范围：≥3.5OD；
9.集成多组光源：落射白光、透射紫外、透射蓝光、透射白光，配套对应样品承载盘；
10.配备535~645nm发射滤光片；
11.原始图像支持16-bit SCN、TIFF、JPEG等通用格式；
▲12.具有免染成像功能，电泳样品可直接成像，无需固定、染色、脱色处理；
13.紫外样品托盘独立分区放置，物理隔离避免交叉污染。
14.软件功能：自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，绝对浓度/密度计算，多幅图像合并显示并分析，显示过饱和像素保证精确定量，≥12种预设染料颜色标记显示及输出，添加各种格式的文字注释；
15.可通过USB及局域网输出原始格式数据及图片，图像输出格式：TIF、BMP、PNG、JPG、MSCN；数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出；
16.支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合电子签名法相关规定，电子签名要求软件可自由安装于多台电脑同时分析；软件免费升级；
17.软件支持中英文版切换，配有软件操作指南。

（五）超微量分光光度计
1.检测浓度范围：最小浓度≤2ng/μL，最大浓度≥130ng/μL（dsDNA）；
2.波长范围：≥200~850nm，可进行连续波长全光谱分析；
3.光程：不少于2个光程，仪器可以根据样品浓度进行自动匹配适宜光程，无需手工设置；
4.检测重复性：≤0.002A（1.0mm光程）或≤1%CV；
5.最小样品体积≤1μL。

（六）正置生物显微镜
1.光学系统：无限远平场复消色差光学矫正系统，齐焦距离≤45mm；
★2.载物台：移动平稳，无回程间隙，载物台高度：≤150mm，机械固定载物台（W×D）：≥210mm×150mm，移动范围（X×Y）：≥75mm×50mm，载物台XY移动可锁定；
3.调焦机构：粗调行程15mm，可以进行张力调节；有粗调限位；细调焦旋钮最小调节幅度：≤2.5μm；
▲4. 聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜N.A.≥1.25（油浸时）；≥7孔位聚光镜，含明场、暗场、相差及荧光观察位，明场位可锁定；
5.照明系统：内置LED透射光照明系统，LED光源寿命≥60000h；
6.三目观察筒：瞳距调整范围48~75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；目镜：10×，带眼罩，视场数≥20；目镜带指示针；
7.物镜转盘：内旋式5孔物镜转盘，与显微镜机身固定连接；
▲8.物镜：平场消色差物镜4×（N.A.≥0.1，W.D.≥18.5mm）、10×（N.A.≥0.25，W.D.≥10.6mm）、20×（N.A.≥0.4，W.D.≥1.2mm）、40×（N.A.≥0.65，W.D.≥0.6mm）、100×（N.A.≥1.25，W.D.≥0.13mm）；
★9.显微镜同品牌成像系统，有效像素≥4000万；
▲10.芯片尺寸：≥1.1英寸；
11.相机类型：彩色CMOS相机，全局快门；
12.像素尺寸：≥3.45×3.45μm；
▲13.实时预览帧速：≥60fps（1920×1080分辨率下）；
▲14.制冷系统：制冷温度低于环境温度≥10℃；
▲15.可采集的荧光波长范围：至少包含400~1000nm；
16.具有实时预览及拼接功能，支持即时景深扩展和即时图像拼接；
17.位置导航：可低倍扫描组织全景图，并针对感兴趣区域采集高倍高分率显微图像，低倍全景图和高倍高分率图像关联存储；
18.支持AI自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄设置。
19.仪器随机专用控制单元1套：预装仪器专用操作软件及正版 Windows 11 专业版操作系统，系统性能满足实时数据采集、高速谱图 / 图像处理及多任务分析运算需求；处理器性能不低于 Intel Core i7-14 代及以上同级桌面处理器，DDR4 3200MHz 及以上内存≥16GB，硬盘≥1TB NVMe 高速 SSD，显示器≥27 英寸、IPS 面板、分辨率≥2560×1440、亮度≥300cd/㎡。

（七）倒置光学显微镜
1.无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm；
2.通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定），配有限位装置和锁紧装置，备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向，粗调行程每一圈≥36mm，微调行程每一圈≤0.2mm；
3.三目镜筒，视场数≥22；
4.内置LED透射光照明系统；
▲5.物镜：5孔物镜转换器，有防霉装置
(1) 4×万能平场半复消色差相差物镜，N.A.≥0.13，W.D.≥17mm
(2) 10×万能平场半复消色差相差物镜，N.A.≥0.3，W.D.≥10mm
(3) 20×长工作距离平场半复消色差相差物镜，N.A.≥0.45，W.D.≥6.6~7.8mm
(4) 40×长工作距离平场半复消色差相差物镜，N.A.≥0.6，W.D.≥3.0~4.2mm
6.载物台配备同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X≥110mm，Y≥74mm；
7.10×目镜，视场直径≥22mm，两个目镜均具备屈光度可调校正功能；
8.备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm；
★9.相差系统：预对中相差环板，切换4X、10X、20X、40X物镜时无需切换相差环；
★10.显微镜同品牌成像系统，有效像素≥2000万；
11.传感器芯片尺寸：≥1.1英寸；
12.彩色CMOS相机，全局快门；
13.像素尺寸：≥1.2×1.2μm；
14.实时预览帧速：≥15fps（在全画幅分辨率下）；
15.仪器随机专用控制单元1套：预装仪器专用操作软件及正版 Windows 11 专业版操作系统，系统性能满足实时数据采集、高速谱图 / 图像处理及多任务分析运算需求；处理器性能不低于 Intel Core i7-14 代及以上同级桌面处理器，DDR4 3200MHz 及以上内存≥16GB，硬盘≥512 GB NVMe 高速 SSD，显示器≥27 英寸、IPS 面板、分辨率≥2560×1440、亮度≥300cd/㎡。

（八）2℃~8℃医用冷藏箱
1.微电脑控制，数字温度显示，调整增量≤0.1℃，实现2~8℃精确控制；
2.有效容积≥1040L；
3.外箱尺寸(W×D×H)≤1210mm×815mm×1990mm；
4.净重：≥220kg；
5.功率：≥370W；
[bookmark: _Hlk78206845][bookmark: _Hlk77774883]6.配备≥1个直流冷凝风机；
7.采用环保制冷剂，符合国家环保法规要求；
8.配备≥2扇电加热发泡低辐射钢化玻璃门，带电加热除露功能，开门角度≥180°；
9.强制风冷循环；
[bookmark: _Hlk78207083]10.循环除霜系统，除霜时保证柜内温度在使用要求范围内；
[bookmark: _Hlk77748604][bookmark: _Hlk77748619][bookmark: _Hlk77776654][bookmark: _Hlk77748687]11.控制器功能：显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配；
12.可手机APP或电脑远程监控温度数据；配备1个USB接口，支持温度记录数据导出；
[bookmark: _Hlk40776244][bookmark: _Hlk77748627]13.具备多种故障报警功能，包括高低温报警、门开报警、断电报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、蓄电池低电量报警、远程报警输出；
14.搁架带有围挡，避免存放样品倾倒跌落；门内侧设有接水盘，避免露水滴落地面；内部设有导风板，一次性存放大量样品，仍能保证柜内良好风循环；
15.冷凝水汇集后自动蒸发；
16.内/外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。
▲17.内箱接缝处圆角设计，便于清洁；
18.配置清单：钥匙2套、网架6层12个。

（九）-25℃冰箱
1.直冷系统，微电脑控制，数字温度显示，调整增量≤0.1℃，控温范围-20~-30℃；
2.有效容积：≥365L，净重：≥125kg；
3.外箱尺寸（W×D×H）：≤620mm×770mm×1810mm，内箱尺寸（W×D×H）：≥470mm×610mm×1260mm；
4.额定输入功率：≥160W；
5.均匀度：环境温度25℃、设定-25℃稳态下，≤±3℃
6.单扇门体，具有双锁设计，带锁扣，可配挂锁；
7.采用高性能商用压缩机，运行稳定可靠；
8.制冷剂：符合国家环保要求，优先采用碳氢制冷剂；
9.箱体预埋结构制冷蒸发器，无霜设计，避免长期使用管路磨损；
10.网架高度可调，配备6层网架+6个储物抽屉；
11.安全装置：高/低温报警、断电报警、温度控制传感器异常报警、压缩机传感器异常报警；具备声音蜂鸣+灯光闪烁+远程信号三种报警方式；
12.电源：220V/50Hz，内置蓄电池，断电后可显示箱内温度，恢复供电，设备能恢复至断电前设置；
13.配备万向脚轮（带制动）及可调支撑底脚；
14.显示屏数字温度显示；
15.配有可调隔板；
16.配置清单：钥匙2套、除霜铲≥1个、尼龙夹子大小各≥2个。

（十）4&-20℃冰箱
1.结构形式：立式，双门，容积≥240L；
2.外部尺寸（W×D×H）≤540×565×1780mm，内部尺寸（W×D×H）冷藏≥445×440×770mm，冷冻≥385×420×500mm；
3.控温技术：内置≥3路传感器（冷藏、冷冻、环温至少各1路）；
4.制冷系统分区配置：冷藏室采用盘管式蒸发器、丝管式冷凝器，冷冻室采用丝管式蒸发器、丝管式冷凝器；冷藏室具备自动化霜功能；
5.高精度微电脑控温，可同时显示冷藏、冷冻室温度；冷藏室与冷冻室控制、显示精度均≤1℃，冷藏室温度可调至2~8℃，冷冻室温度可调至-10~-26℃；
6.声光报警：环温高温、高低温、传感器故障、通讯故障、冷藏室开门报警；
7.发泡保温门体，避光保温；冷藏室≥3层玻璃搁架，冷冻室≥4个ABS密封抽屉；
8.暗把手设计，一体式机械锁，可同时锁定上下门；
9.箱体底部配≥2个脚轮，≥2个调整脚；
10.采用环保制冷剂，符合国家环保法规要求。

（十一）-40℃冰柜
1.卧式，容积：≥700L；
2.能效等级：一级；
3.制冷方式：直冷；
4.温区：单温区；
5.具有无霜设计，无需人工除霜；
6.采用环保制冷剂，符合国家环保法规要求。


采购包四、正置荧光显微镜（带相机）等仪器设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算

	
	
	（台套）
	（万元）

	1
	正置荧光显微镜（带相机）（核心产品）
	1
	25

	2
	细菌真菌培养箱（体视显微镜）
	1
	2

	3
	超低温冰箱
	4
	48

	4
	液氮罐
	3
	11.4

	5
	常温台式
离心机
	常温台式离心机（大容量）
	8
	16

	6
	
	常温台式离心机（小容量）
	5
	10

	7
	高速冷冻离心机
	5
	30

	8
	高速冷冻离心机（大）（核心产品）
	1
	18

	合计
	28
	160.4



采购包四主要技术参数
（一）正置荧光显微镜（带相机）
1.光学系统：无限远光学系统；
2.分光口：手动分光调节，三档位分光，三目镜筒/图像口：100/0.0/100.20/80；
▲3.透射照明：白色LED光源，使用寿命≥50000h；
▲4.聚焦系统：同轴粗调焦/微调焦，调焦行程≥30mm，微调焦刻度≤1μm；粗调扭矩可调；
5.目镜筒与目镜：三目镜筒，视场数≥25mm，预留相机接口，超宽视野10×目镜，视场数≥22mm。双目镜独立屈光度调整；
▲6.载物台：右手柄载物台；行程≥78（X）×54（Y）mm，带游标校准，载物台手柄高度可调、扭矩可调；
7.聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径（N.A.）≥0.9；
▲8.物镜转盘：智能编码型6孔物镜转换器；
9.物镜：
9.1 4×或5×N.A.≥0.13，W.D.≥17.2mm
▲9.2 10×N.A.≥0.30，W.D.≥11.0mm
9.3 20×N.A.≥0.50，W.D.≥2.1mm
9.4 40×N.A.≥0.75，W.D.≥0.66mm
9.5 100×N.A.≥1.30，W.D.≥0.16mm
10.手动荧光激发块转盘，≥4个孔位；
11.标配蓝色、绿色、红色通道荧光滤光块；
▲12.显微镜同品牌非光纤导入式LED荧光光源，使用寿命≥20000h；
▲13.机身前部集成液晶屏幕显示状态，可显示当前物镜倍率和光线强度等信息；
14.具有光强管理功能，可自动记忆并再现每种物镜的光强；
15.具备节能自动休眠模式；
▲16.彩色CMOS芯片，芯片尺寸≥1英寸，芯片像素≥1700万，最大成像速度≥60fps，显微镜接口：标准C型接口；
17.软件功能：多窗口显示，摄像头控制，单幅图像拍摄/动态图像拍摄，物镜定标，直方图显示，手动测量，手动拼图等；
18.仪器随机专用控制单元1套：预装仪器专用操作软件及正版 Windows 11 专业版操作系统，系统性能满足实时数据采集、高速谱图 / 图像处理及多任务分析运算需求；处理器性能不低于 Intel Core i7-14 代及以上同级桌面处理器，DDR4 3200MHz 及以上内存≥16GB，硬盘≥1TB NVMe 高速 SSD，显示器≥27 英寸、IPS 面板、分辨率≥2560×1440、亮度≥300cd/㎡
19.配置清单：显微镜主机（含三目镜筒+聚焦系统+载物台+聚光镜）1台、LED透射光源1套、LED荧光光源1套、蓝色/绿色/红色三通道荧光滤光块1套、物镜套装（4×/10×/20×/40×/100×）1套、高分辨率CMOS彩色摄像头1套、图像采集及分析软件1套、控制单元1套。

（二）体视显微镜
1.光学系统：连续变倍光学系统，采用内斜光路设计，变倍时成像中心不偏移；
2.放大倍数：标配时≥6.7倍到50倍连续变倍，可选择不同目镜与物镜的组合，实现≥3.35~300×的总放大倍数；
▲3.变焦比：≥7.5:1；
4.目镜筒：双目倾斜镜筒，目镜倾角：≥45º，瞳距调节范围：≥52~75mm；
5.目镜：放大倍率，10×，视场数：≥22mm，双目屈光度调节；
▲6.底座含调焦机构，两档工作焦距固定位，适合不同样本，一倍物镜下工作距离：≥110mm；
7.配备LED透射照明底座及斜射反射照明装置，透射照明与反射照明可同时开启使用。

（三）超低温冰箱
1.箱内温度-40℃~-86℃可调，调节单位为0.1℃，温度均匀性：≤±5℃；
2.有效容积≥720l，样本容量：2mL样本存放量≥50000支（500个10×10冻存盒），配置与存储容量相匹配的冻存架及冻存盒；
3.复叠式制冷系统，环境温度25℃，降至-80℃时间≤300min；
4.标配触摸屏，直观显示运行情况、设备运行数据。显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配，支持多重身份验证机制，可设置需双人授权方可执行关键操作；
5.报警：多种故障报警（至少包括高低温报警、断电报警、传感器故障报警、门开报警等），同时具备声音蜂鸣报警及报警代码显示两种报警方式；
▲6.产品具有中华人民共和国医疗器械注册证及ISO13485医疗器械质量管理体系认证；
▲7.配有生物样本管理软件，具有数据安全及架构体系，包含容器空间管理、数据统计、权限管理、机构设置等模块，支持与LIMS系统对接。

（四）液氮罐
1.使用标准10×10冻存盒时，最大可贮存样品（2mL冻存管）≥2400支；
2.每个冻存管提桶冻存盒数≥4个；
3.提桶数量：≥6个；
5.容积：≥65L；
6.口径：216±2mm；
7.静态液氮保存期≥80天；
▲8.配备温度及液位监测组件，集成传感器可实时监测罐内液位及温度，具备液位异常报警功能，数据可通过有线或无线方式传输至监控终端，支持与LIMS系统对接。

（五）常温台式离心机（大容量）
1.最高转速≥18500r/min；
2.转速精度≤±10r/min；
3.最大相对离心力≥23000×g；
4.最大容量：≥4×100mL；
5.定时范围：1min~99min；
6.设有超速、超温、电机过热、门盖自锁等多种保护；
7.电子门锁，门盖未关时离心机无法启动；运行时门盖不能打开，异常时自动停机；
8.配置清单：常温台式离心机（大容量）一台、8×15mL角转子一个、4×100mL水平转子一个、水平转子配有15mL和50mL适配器各1套。

（六）常温台式离心机（小容量）
1.最大相对离心力（RCF）：≥21,000×g；
2.最大转子容量：24×1.5/2.0mL，32×0.2mL PCR单管或4×8 PCR排管；
3.快速的加速和减速功能（10档加速/减速）；
▲4.铝合金材质转子，导热性好，保护温度敏感性样品；
5.配置清单：常温台式离心机（小容量）一台、24×1.5/2.0mL角转子一个。

（七）高速冷冻离心机
1.最大相对离心力（RCF）：≥21,000×g；
2.最大转子容量24×1.5/2.0mL离心管；
3.具备柔和刹车模式，可减缓制动过程，避免沉淀样品重悬，保护敏感样品；
4.温控范围：-10~40℃；
▲5.压缩机具备自动待机/休眠功能，在设备闲置时自动降低制冷系统功耗，延长压缩机使用寿命；
6.腔体设计应具备冷凝水槽，防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀；
7.配置清单：高速冷冻离心机一台、24×1.5/2.0mL角转子一个。

（八）高速冷冻离心机（大）
1.最大相对离心力（RCF）：≥20,000×g（14,000rpm）；
2.最大转子容量：4×750mL离心管
▲3.转子盖具备快速锁紧及释放机构，单手可操作，无需借助工具即可完成开合；
4.可适配工作板转子，最大承载高度≥85mm；
5.加速及减速挡位可调，挡位数≥10档，可设置柔和启停模式，保护温度敏感性样品，防止沉淀重悬；
6.温度范围：-9~40℃；
7.内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀；
8.配置清单：高速冷冻离心机（大）一台、250mL×4水平转子一个、包含15mL/50mL/酶标板适配器各1个、包含15mL/50mL×6角转子一个。



采购包五、电转仪等仪器设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算

	
	
	（台套）
	（万元）

	1
	电转仪（核心产品）
	1
	14

	2
	细胞处理设备
	超声波细胞粉碎机
	1
	3

	3
	
	全自动细胞计数仪
	3
	18

	4
	CO2培养箱
	4
	28

	5
	CO2悬浮培养箱
	2
	13

	6
	细菌真菌培养箱
	生化培养箱
	2
	5.6

	7
	
	恒温培养箱
	2
	3.8

	8
	
	厌氧培养箱（核心产品）
	1
	14

	合计
	16
	99.4



采购包五主要技术参数
（一）电转仪
★1.用于原核细胞、真菌以及哺乳动物细胞的电击转化；
2.模块化设计，可根据试验情况自行调整模块；
3.系统输出波形：具备指数衰减和方波两种输出，适合不同应用需要；
4.输出电压：10~3000V，调节步长≤1V；
▲5.电容容量：低电压模式（10~500V）电容范围25~3300μF，最小增量≤50μF，满足哺乳动物细胞电转需求；高电压模式（500~3000V）配备≥3档通用电容，适应原核细胞电转要求；
6.固定放电容量：10、25、50μF；
▲7.原核模块：方波放电时间0.05~5ms（0.05ms步进），1~2次脉冲，脉冲间隔最小5s；
8.真核模块：方波持续时间分两档调节：0.05~10ms（0.05ms步进）、10~100ms（1ms步进）；脉冲次数1~10次，脉冲间隔0.1~10s；
9.实验方法预存：内置预设电转程序≥20个，方便用户优化自己的实验条件；
10.用户自定义方法储存：用户自定义程序存储数量≥100个；
11.支持使用至少3种规格（含0.1cm、0.2cm、0.4cm）电击杯；
12.配有线上数据库方便检索常用的电转程序；
13.配置清单：电转仪1台、原核细胞电转模块1套、真核细胞电转模块1套、电击槽 1个、电击杯套装1套。

（二）超声波细胞粉碎机
1.超声波频率20~25kHz
2.最大功率1000W，功率20–1000W连续可调；
3.样本处理量10μL~600mL；
4标配变幅杆Φ2、Φ3、Φ6、Φ10、Φ15mm，满足不同体积样本处理需求；
5.配备运行状态指示灯及TFT彩色触摸屏（≥7英寸），可直观显示时间、功能、温度、实时频率等关键运行参数；
6.工作模式间歇/连续，超声总时间1~999min，超声工作时间0.1~99.9s（0.1s步进），超声间歇时间0~99.9s（0.1s步进，设置为0时连续超声）
7.可存储≥50组实验程序；支持多段程序运行（≥6段），满足复杂实验流程的自动化需求；
8.配套自动隔音箱，具备电动升降功能，方便样品装取，降低超声波噪声
9.配置清单：超声波细胞粉碎机1台、变幅杆套装（Φ2、Φ3、Φ6、Φ10、Φ15mm）1套、自动隔音箱（含升降装置）1台

（三）全自动细胞计数仪
▲1.细胞浓度范围：5×104~1×107 cells/mL；
2.细胞直径检测范围：5~150μm；
3.样本体积：加样体积≤10μL；
4.具备自动聚焦功能，单次计数时间≤30s；可提供准确的细胞总数、活细胞数、细胞存活率及细胞直径分布数据；
5.数据存储：本机可存储≥100组计数结果，支持数据导出；
6.兼容热敏打印机；
7.支持台盼蓝染色细胞活率计数；支持稀释后浓度自动计算（稀释度计数功能）；
8.有显示屏可触屏操作，具备细胞图像实时可视功能；
9.计数板深度≥100μm。
配置清单：全自动细胞计数仪1台、USB闪存盘1个、耗材套装1套。

（四）CO2培养箱
▲1.容积≥170L，采用直热式加热方式；
▲2.配备≥7英寸彩色触摸屏，直观显示温度/气体浓度等参数，设备运行状态，温度/CO2浓度异常、开门超时等声光报警，支持快速截屏，自动锁屏，自由选择屏幕亮度及显示主题，节能创新。支持屏幕锁定功能，避免擦拭清洁过程引起参数误触；
★3.CO2检测系统采用NDIR单束双波红外式CO2传感器，具有CO2浓度自校准功能，保证CO2浓度的高精确性。具备高温干热灭菌功能，灭菌温度≥180℃，可有效杀灭常规耐药真菌、细菌孢子和营养细胞等；
▲4.微电脑控制系统，具有关键实验计时及维护提醒功能，如换水提醒，CO2气压过低提醒，过滤器更换提醒等。支持屏幕30s冻结，避免擦拭清洁过程引起参数误触；
5.温度控制范围：环境温度+5~60℃，温度控制精度：≤±0.1℃；
6.CO2控制范围：0～19.5%，CO2控制精度：±0.1%；
7.箱内气体循环配备ULPA超高效空气滤器，箱体可在开门后快速恢复ISO Class5洁净度；
▲8.箱体涂层：箱体外部具有抗菌涂层，抑制细菌、其他微生物等在箱体表面滋生（提供涂层抗菌实验图文资料）。涂层能耐过氧化氢、臭氧腐蚀（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）；
▲9.具备多级用户权限管理功能（含操作员、管理员、服务工程师等权限等级），便于实验室管理，保护数据及设备安全。
10.智能化数据和事件检测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，可自动生成24h所有关键参数图表，标配RS485数据输出端口，Modbus通用传输协议，支持免费升级软件，可直接导出数据记录、报警/日志等信息。
▲11.监控审计追踪：符合《中华人民共和国电子签名法》相关规定，对系统访问进行身份验证，具有登录电子签名功能，可完整记录数据防止篡改、伪造，全程记录数据，保障提供数据安全性与真实性。
配置清单：CO2培养箱1台、隔板4块、加湿水盘1个、CO2连接管1个。

（五）CO2悬浮培养箱
1.摇板振幅：Ф26mm或50mm可选，振荡频率：10~300rpm，振荡频率精度：±1rpm；
★2.温控范围：4℃~60℃，温度调节精度：±0.1℃，温度均匀度：±0.5℃，采用强制对流方式，保证箱体内温度均匀；
3.采用红外CO2传感器，CO2控制范围：0~20%，控制精度：0.1%；
4.配备彩色触摸屏，具有数据记录功能，可连续记录温度、CO2浓度、振荡频率等关键运行参数，每分钟记录一次数据，可记录至少5年的数据；具有USB接口，可将上述数据导出并保存；
5.装载容量：最大容量≥50个250mL摇瓶（采用固定夹具），可选配抽拉式静置隔板，满足不同培养需求；
6.采用紧迫门把手设计，摇床气密性好，减低耗气量；
7.采用中空钢化玻璃门，腔体内配有照明灯，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；
▲8.内衬采用圆弧角（R角）抑菌不锈钢内胆（抑菌率≥99.9%，需提供国家认可的第三方检测机构出具的抑菌不锈钢的检测报告）设计，便于清洁，不容易滋生细菌、防腐蚀；外壳采用静电喷塑；
▲9.具有紫外灯灭菌功能，紫外灯可定时开启和关闭，支持手动开关。
配置清单：CO2悬浮培养箱1台、固定夹具≥50个、脚垫4个。

（六）生化培养箱
1.内部容积≥175L，玻璃内门设计，配有测试孔和万向脚轮；
2.配备≥7英寸彩色触摸显示屏，可显示温度曲线，具有数据记录、报警记录和操作记录功能，具有USB接口，可将数据导出并保存；
[bookmark: _Hlk236135695]▲3.内腔采用抑菌不锈钢R角设计，抑菌率≥99%（需提供国家认可的第三方检测机构出具的抑菌不锈钢的检测报告），无缝焊接，不易滋生细菌，防腐蚀，方便清洁；
★4.具有超温报警功能、超温自动切断加热功能以及断电恢复自动启动功能
5.温度控制范围0℃~70℃（在室温25℃）；
6.在室温25℃设定温度37℃时：温度均匀性≤±0.3℃，温度波动度≤±0.1℃（9点测温）；
7.湿度控制范围：30%~95%（内腔湿度低于30%），湿度调节精度0.1%，湿度波动度：±2%。
配置清单：生化培养箱1台、隔板3块、储水壶1个。

（七）恒温培养箱
1.内部容积≥106L，支持可两台叠加使用，玻璃内门设计，配有测试孔和万向脚轮；
2.温度控制范围，室温+5℃~55℃，温度均匀性≤±0.3℃，温度波动度±0.1℃（在37℃）；
▲3.风道具备紫外灭菌功能，可以对箱体内空气进行消毒；
▲4.内腔采用抑菌不锈钢R角设计，抑菌率≥99%（需提供国家认可的第三方检测机构出具的抑菌不锈钢的检测报告），无缝焊接，不易滋生细菌，防腐蚀，方便清洁；
★5.具有超温报警功能、超温自动切断加热功能以及断电恢复自动启动功能；
6.配备≥4英寸彩色触摸显示屏，可显示温度曲线，方便观察及操作，拥有数据记录、报警记录和操作记录功能，具有USB接口，可将数据导出并保存；
7.具有玻璃门加热或外门加热功能，玻璃门上无冷凝水聚集。
配置清单：恒温培养箱1台、隔板3块。

（八）厌氧培养箱
▲1.外形尺寸：长≥1200mm，宽≥700mm，高≥700mm ；
1.整机使用耐化学腐蚀、气密性优良的工程塑料材质制造，带压气密性持久稳定；
2.内腔具有定向气道强制对流系统，促进内腔温湿度环境均匀稳定，在样品转移后实现内腔厌氧环境的快速恢复；
3.微正压内腔，有效模拟厌氧细胞或微生物生存环境；
★4.操作孔类型：采用操作孔设计（如直进直出或等效方案），无需真空泵抽充气即可完成样品转移，减少操作孔内门产生的死体积；
▲5.转移闸：配备快速除氧转移闸，内置除氧催化剂，一键启动，可自动高效完成转移闸预除氧（须提供相关技术说明文件）；
6转移闸容量：≥60块φ90mm 标准培养皿，且可容纳≥1个标准3L锥形瓶；
▲7.配备触摸屏控制器，界面简明，触控灵敏，可完成各种设定与操作，实现在线实时曲线动态观察，全中文操作界面；
8.气动式内腔自泄压系统，确保双手同时无阻碍操作，具有水位自动报警功能，有效防止内腔泄漏；
9.除氧催化剂模块：采用贵金属基（如钯基）除氧催化剂，免日常烘烤活化维护操作；
▲10.内腔消毒方式：支持多种消毒方式（如紫外线消毒、酒精消毒、过氧化氢熏蒸等），标配紫外线消毒灯等消毒装置；
▲11.开放USB接口可连接电脑做屏幕扩展，并支持安装外部软件；
12.温度控制范围：室温+4℃~48℃（精度：±0.1℃，均一度：±0.5℃）；
13.设备采用半导体冷凝除湿，自动控制，控制范围50%-99%。
14.内腔厌氧水平：O2≤5ppm；氧浓度指示：采用氧浓度传感器，实现原位监测内腔氧浓度值，并于触控屏上显示，示值精度±0.1%；
▲15.配备电动可调避光屏，可在操作时保持透明状态，便于操作者观察。在培养时变为不透光状态，形成避光培养环境（出具相关技术文件）。
配置清单：厌氧培养箱1台、长袖套2只、刚性袖口2只、手腕袖口2只、小号O型圈4只、大号O型圈2只、备用手腕袖口2只、氧浓度传感器1个、培养皿架2个、主腔催化剂模块1个、转移闸催化剂模块1个、生物脱毒剂模块1个、袖口密封塞2个、转移闸托盘1个、润滑粉1瓶、消毒酒精喷瓶1个、内置紫外灯1个、不锈钢桌子1台。



2、 项目商务要求
（一）项目实施方案
1.投标人须单独编制完整实施方案，实施方案需与培训方案、售后服务方案深度衔接。
2.投标人须提供完整供货明细表、分批次到货计划表，书面承诺收到缺件、错发、破损通知后3个工作日内完成补发调换，配备专职供货对接人员并提供完整联系方式。
3.投标人须编制安装、调试、验收三阶段全流程进度表，列明项目负责人有效联系方式。设备到货后，安装调试服务须按甲方指定时间2日内开展，同时针对到货少量延期、批量延误情况，分别制定切实可行的应急处置方案。
4.投标人方案内须写明精密仪器运输防护、实验室安装施工安全、设备成品保护相关措施，承诺项目整体验收当日一次性交付全套纸质及电子版设备资料，完整列明项目负责人、供货对接专员、售后对接专员姓名及联系电话。
（二）培训方案要求
1.投标人须单独编制完整培训方案，方案须覆盖采购包全部设备，并承诺交付后开展不少于 3 次集中培训。
2.培训统一采用理论讲解结合真机实操模式，实操课时占比不低于六成，以表格形式逐台列明培训内容、对应理论及实操课时，并提供简易版操作规程或视频。
3.培训内容和时间按甲方要求开展，核心产品培训期间工程师在场不少于1个工作日，同步完成实操教学与现场故障答疑。
（三）售后服务方案要求
1.投标人须单独编制专项售后服务方案，同步出具加盖单位公章售后服务承诺书，承诺书全部条款须与售后服务方案内容保持一致。
2.投标人完整列明售后总负责人、项目专属售后对接专员、仪器维修工程师姓名及24小时联系电话，仅提供企业总机不予认可。
3.一般故障接到报修后两小时内电话响应，24小时工程师抵达现场，48小时完成全部修复工作。重大故障接到报修1小时内专人电话对接，24小时工程师到场维修，72小时内完成整机修复，若72小时无法修复须同期提供同等规格同等性能备用设备无偿供采购人使用至原设备维修完毕。
4.投标人制定全年巡检计划，每自然季度开展一次现场巡检，全年巡检次数不少于四次，每次巡检完成后三个工作日内向采购人提交加盖公章设备巡检记录表。
（四）质保期要求
1.本项目全部设备整机基础免费质保期限自验收合格当日起计算且不少于三年，质保期内设备维修人工费、更换零部件材料费、上门差旅费全部免收。
[bookmark: _Hlk236223786]2.核心设备投标时，投标人提交出具三年质保函复印件，承诺提供原厂质保。
3.实施方案、培训方案、售后服务方案、质保承诺书四处文件标注质保年限必须统一。
4.投标人可自主承诺延长免费质保年限，延长质保周期内所有故障响应上门维修定期巡检免费换件技术支持等服务标准不得低于三年基础质保要求。
[bookmark: _Toc2973]（五）报价
1.所有报价用人民币表示，所填列的报价是指包含全部费用及税费的价格（含税价）。
2.报价要求：本合同为单价合同，合同价应包括完成本项目的所有费用，包括人工费、货物费、运输费、保险费、管理费、法定税金、利润等与履行合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。
3.知识产权：投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）知识产权为投标人自有或共同持有或授权使用，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
4.所有报价应是唯一的，招标小组不接受任何有选择的报价。如果单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正；只有在招标小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。供应商拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。
[bookmark: _Toc10759]（六）供货期
合同签订后2个月内
[bookmark: _Toc26195]（七）付款方式
合同价格形式：固定总价合同。
支付方式：
1.履约保证金：合同签订前，中标供应商须在收到成交通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户，履约保证金在合同价款全部支付完毕后无息退还。
2.付款阶段：
货物送达、甲方查验无误30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%；
设备安装、调试，经甲乙双方共同验收合格并出具验收报告30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的70%。
3.发票：乙方应在甲方每次付款前提供对应金额的合法有效发票。乙方未提供或提供的发票不符合要求的，甲方有权顺延付款且不承担违约责任。因乙方发票问题导致甲方无法抵扣税款的，乙方应赔偿甲方相应损失。
[bookmark: _Toc9478]
第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc168227939][bookmark: _Toc8090][bookmark: _Toc185671411][bookmark: _Toc185670843][bookmark: _Toc258313647][bookmark: _Toc185412940][bookmark: _Toc186515169][bookmark: _Toc185672380]合同协议书

项目编号：
项目名称：
采购人：江苏农牧科技职业学院（以下简称甲方）供应商：（以下简称乙方）
住所地：住所地：
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省政府采购网的招标结果签订本合同。
第1条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：
货物的名称、品牌、型号、规格、数量、技术参数、货物内容等全部以本合同第二条第3项分项报价表、乙方投标文件及本次采购文件载明的内容为准，乙方提供的货物/服务不得低于前述文件约定的标准。
第二条合同总价款本合同项下服务（或货物）总价款为（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
1.本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2.本合同执行固定单价合同。
3.分项报价：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	产地
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



第三条组成本合同的有关文件
下列关于江苏省政府采购（项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）投标承诺/服务承诺；
（4）成交通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
上述文件内容存在不一致的，以文件形成时间在后者为准。
第四条履行合同期限、地点、风险转移
1.履行合同期限：
2.履行合同地点：
3.本合同项下产品的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点。运输中发生的全部费用由乙方承担，运输过程中发生货物损毁、灭失或其他意外的，相关责任由乙方自行承担，乙方应在7个工作日内按甲方要求补足符合合同约定的货物。
承运人指定：□甲方R乙方；运费承担：□甲方R乙方；保费承担：□甲方R乙方。
第五条权利保证
乙方应保证向甲方提供的货物或服务不存在任何权利瑕疵，不会侵犯任何第三方的专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现第三方主张权利或提起诉讼的情形，乙方应负责全部处理工作并承担所有费用，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。损失包括但不限于诉讼费/仲裁费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、差旅费等。
第六条质量保证
1.乙方提供的货物或服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2.乙方向甲方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担，乙方应在甲方指定期限内免费更换，补足或修理至完全符合合同约定标准。
3.除特别说明外，质量保证期为自货物验收合格之日起算，质保期间内乙方免费提供维修、更换、技术支持等全部相关服务，产生的所有费用由乙方自行承担。
4.质保期：上述的货物整机质保期为    年，超过保修期的机器设备，提供终身维修服务。
第七条验收
1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务（或货物）、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。
3.乙方交付的货物或服务不符合验收标准的。乙方应在甲方要求的期限内完成整改，整改次数累计不得超过3次，整改产生的全部费用由乙方自行承担。整改后仍不符合约定标准的，甲方有权拒绝接收、拒绝支付后续款项，并有权单方解除本合同。甲方委托第三方专业机构或专家参与验收产生的费用，如验收合格的由甲方承担，验收不合格的由乙方承担。
第八条履约保证金
1.履约保证金采用以下方式：履约保证金：中标价的10%。形式：保函、电汇、转账、汇票或支票、保证保险等。
2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权直接扣除全部或部分履约保证金以抵偿乙方应支付的违约金或赔偿金，履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。
3.履约保证金的有效期为该项目验收合格时止，甲方在扣除乙方应在验收合格承担的违约赔偿款项后无息退还履约保证金，逾期退还应承担相应的违约责任。
第九条合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：
3.1履约保证金：合同签订前，中标供应商须在收到成交通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户，履约保证金在合同价款全部支付完毕后无息退还。
3.2付款阶段：
货物送达、甲方查验无误后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%；
设备安装、调试完毕，经甲乙双方共同验收合格并出具验收报告后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%。
3.3发票：乙方应在甲方每次付款前提供对应金额的合法有效发票。乙方未提供或提供的发票不符合要求的，甲方有权顺延付款且不承担违约责任。因乙方发票问题导致甲方无法抵扣税款的，乙方应赔偿甲方相应损失。
第十条违约责任
1.乙方按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，而甲方无正当理由逾期支付服务（或货物）费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付逾期支付部分的5‰违约金，但累计违约金总额不超过合同总价款的5%。
2.乙方发生违反本合同约定的行为时，甲方有权根据违约情节的严重程度，部分或全部扣除履约保证金。履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿，且该扣除不影响甲方要求乙方承担本合同约定的其他违约责任的权利。
3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，无论是否给甲方造成实际损失，均构成违约，甲方有权要求乙方限期整改，并有权要求乙方按照本合同约定完成整改或整改后仍不符合约定的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此产生的全部损失。
4.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，包括但不限于直接损失，可得利益损失，甲方为实现债权或维权而支付的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等全部费用；因乙方货物或服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
5.其他违约责任约定
第十一条合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
3.不可抗力
3.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
3.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.3不可抗力事件发生后，双方应及时通过友好协商，确定是否继续履行合同。
3.4不可抗力事件发生期间，因不可抗力导致的额外费用由双方各自承担。乙方已运至现场的货物，在不可抗力事件期间由乙方承担保管责任，相关费用由乙方承担；但因不可抗力导致货物毁损灭失的，乙方不承担赔偿责任。
第十二条合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让、分包其应履行的合同义务，确需分包的必须事先取得甲方书面同意，且乙方应对分包方的全部行为承担连带责任。
第十三条争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（_1_）种方式
解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2.在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
乙方在履行合同过程中如需接触甲方的相关数据、内部信息等资料的，仅可用于履行本合同之目的，不得擅自复制、泄露或用于其他用途，履行完毕后应立即全部归还或销毁，相关衍生权益全部归甲方所有。
第十五条合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



甲方（采购人）：乙方（供应商）：
地址：地址：
法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：
联系电话：联系电话：

签订日期：年月日

[bookmark: _Toc6016]第五章 评标办法及标准
[bookmark: _Toc5591]采购包二、采购包四、采购包五评标内容及标准
一、评标办法：
（一）本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。
（二）评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。
（三）如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。
（四）评分标准：
1.评标采用综合评分法。
2.评标考虑的主要因素及其权值：
评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。
（五）价格扣除：
1.针对小微企业产品价格扣除
（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》，格式见附件；如未按要求填写和提供《企业声明函》的，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。
（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如未按要求填写和提供《企业声明函》的，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。
（4）本项目所属行业为工业。
2.采购本国产品的支持政策及价格扣除
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标内容及标准
技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：
1.投标报价（30分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
	满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30。
	30分


2.业绩与技术参数响应（54分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	企业业绩
	供应商或生产厂商2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似教学或科研用设备供货业绩（至少包含核心产品）。包1、包2、包4、包5核心产品为2个，每提供一个核心产品业绩得1分，单个核心产品业绩上限得3分；包3核心产品为1个，每提供1个核心产品业绩得1分，单个核心产品业绩上限得6分，本项最高得分6分。（需提供合同复印件，至少包含相应的合同首页、货物标的（内容）页、与合同双方盖章页复印件、节点付款发票证明，加盖供应商公章）
	6分

	2
	技术参数响应
	根据各投标人对本次采购需求部分响应情况进行评定。投标人的所有技术要求及相关说明满足采购需求的得满分48分；其中技术要求及相关说明加“★”部分出现负偏离的，有一项扣3分；技术要求及相关说明加“▲”部分出现负偏离的，有一项扣2分；技术要求及相关说明未加“★、▲”部分出现负偏离的，有一项扣1分；扣完为止。
注：加“★、▲”部分需提供技术条款响应偏离表并按技术参数要求提供证明材料，供应商仅做出响应但是未按技术参数要求提供证明材料的，视为负偏离；未要求提供证明材料和未加“★、▲”部分以技术条款响应偏离表为准
	48分



3.服务方案与质保期（16分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	实施方案
	评委根据投标文件对招标文件中“实施方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“实施方案要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“实施方案要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）投标文件符合“实施方案要求”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得3分。
	3分

	2
	培训方案
	评委根据投标文件对招标文件中“培训方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“培训方案要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）投标文件符合“培训方案要求”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得3分。
	3分

	3
	售后服务方案
	评委根据投标文件对招标文件中“售后服务方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“售后服务方案要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务方案要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）投标文件符合“售后服务方案要求”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得4分。
	4分

	4
	质保期
	所有仪器设备满足招标文件免费3年整机质保期要求，在此基础上免费质保每增加1年加2分，本项最高得6分。增加的质保需提供供应商出具的售后服务承诺书原件（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	6分


注：
1.投标人必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其成交资格。
2.中标结果公示后，双方签订合同前，甲方有权要求中标方提供产品佐证材料（包括但不限于彩页、产品技术白皮书原件），所有材料需加盖制造商公章，核心产品详见采购需求清单。
三、推荐中标人：
评标专家按照评分标准进行打分，综合得分最高的为第一中标候选人（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签决定第一中标候选人。）
招标人按招标文件规定的定标办法确定中标人。中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推，或选择重新组织招标。



[bookmark: _Toc31968]第六章投标文件格式
1.说明：对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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[bookmark: _Toc4390]件


采购项目编号：
采购包号：
采购项目名称：兽用生物制品区域检验实验室（华东）超纯水装置等仪器设备采购项目
投标人：（单位盖章或电子签章）
2026年  月  日


投标函

江苏农牧科技职业学院：
我方全面研究了（项目编号）项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起90天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
投标人名称：（盖章或电子签章）
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日期：

开标一览表
项目编号：
包号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称
	详见投标文件
	[bookmark: _1742295356]元

	总价（大写）：
	金额大写



投标人公章：（盖章或电子签章）
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报价明细表
（根据采购需求清单自拟）

投标人名称：（盖章或电子签章）
法定代表人或授权委托人：（签字或电子签章）
年月日
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法定代表人授权委托书
江苏农牧科技职业学院：
我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目名称）的报价，参与投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
[bookmark: _GoBack]在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
法定代表人情况：
姓名：        性别：        电话：
委托代理人情况：
姓名：         性别：       电话：
附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

单位名称（盖章或电子签章）：
法定代表人（签字或电子签章）：
年月日


[bookmark: _Toc15560]关于资格的声明函

致：江苏农牧科技职业学院

按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加（项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：
1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。
2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。
3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。
4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商全称（盖章或电子签章）：
法定代表人
或授权委托人（签字或电子签章）：
日期：年月日
[bookmark: _Toc18613]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：

投标供应商名称（盖章或电子签章）：
法定代表人（授权代表）（签字或电子签章）：
日期：年月日












[bookmark: _Toc414607925]
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式）

[bookmark: _Toc24548]声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商名称（盖章或电子签章）：
法定代表人（授权代表）（签字或电子签章）：
日期：年月日


承诺书


采购人名称：江苏农牧科技职业学院
我单位郑重承诺以下事项：
一、我单位同意并响应兽用生物制品区域检验实验室（华东）超纯水装置等仪器设备采购项目采购招标文件的所有内容。
二、我单位提供的服务不低于招标文件要求的标准；
三、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。
四、我单位有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
五、我单位与招标人不存在利害关系；不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的投标的情况；
六、我单位不存在具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对本采购包投标的情况。

特此承诺！

投标人：（盖章或电子签章）

年月日
[bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32173]

[bookmark: _Toc29474]商务条款响应及偏离表
采购项目名称：

	序号
	项目
	采购要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	1
	技术要求
	第三章项目需求
	
	

	2
	供货期
	按采购文件要求
	
	

	3
	付款方式
	按采购文件要求
	
	

	4
	投标货币
	人民币
	
	

	5
	其他
	按采购文件要求
	
	



填写说明：
1.行数不够，可自行添加；
2.根据项目添加的服务承诺等也请列出。

投标人（盖章或电子签章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：
日期：
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[bookmark: _Toc20981]技术偏离表

采购项目名称：
	名称
	招标要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.根据采购需求中，采购设备相关要求逐一列举说明；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
2.“★号、▲号”为关键指标项，相关证明文件附后。
3.条目数不够，自行添加。


投标人（盖章或电子签章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：
日期：

[bookmark: _Toc17160]供应商完成类似项目情况表
	序号
	项目名称
	主要完成
工作内容
	业主单位
	合同金额
	项目负责人
	完成时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：本表后附中标通知书及项目合同复印件并加盖公章或电子签章
投标人（盖章或电子签章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：
日期：





[bookmark: _Toc411]中小企业声明函（货物）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（工业）；制造商（生产商）为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（工业）；制造商（生产商）为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…
以上企业，不属于大型企业的分支结构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）
日期：年月日

（备注：1.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目所属行业为工业。2.请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

[bookmark: _Toc8494]
残疾人福利性单位声明函（如有，非残疾人福利性单位不需提供）


本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）
日期：年月日
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关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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