公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2026-0097 项目名称：江苏省产品质量监督检验研究院盐雾试验箱等设备采购

苏美达国际技术贸易有限公司

二〇二六年九月

# 第一章招标公告

项目概况

江苏省产品质量监督检验研究院盐雾试验箱等设备采购的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年9月29日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2026-0097

项目名称：江苏省产品质量监督检验研究院盐雾试验箱等设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：189万元

最高限价：189万元,超过最高限价作无效投标处理

采购需求：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 价格条件 | ★合同履行期限（交货期） | 最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验箱 | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后20日内 | 40 | 否 |
|  | 高低温试验箱 | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后1个月内 | 38 | 否 |
|  | 高低温试验箱（核心产品） | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后45天内 | 43 | 否 |
|  | 音视频类综合测量仪（含半消声室） | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后45天内 | 68 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  | 189万元 |  |

本项目不接受联合体投标

本项目(非专门)面向中小企业采购。

本项目(非专门)面向监狱企业采购。

本项目(非专门)面向残疾人福利性单位采购。

本项目所属行业：工业（制造业）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前三个月内（任意一个月）企业编制的会计报表（至少包含资产负债表、利润表）或者2024或2025度的财务审计报告，成立不足一年的提供银行资信证明复印件。）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（详见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统注册登记成功后免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2026年9月29日9:30（北京时间）

2、开标时间：2026年9月29日9:30（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

4、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目公告媒体:江苏省政府采购网(http://wwnw.ccgpjiamgsu gov.cn/)

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941)；

- 本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省产品质量监督检验研究院

地址：南京市秦淮区光华东街5号

联系人：吴工

联系方式：025-84470300

2.采购代理机构信息

名    称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　　址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦

联系方式：025-84531056

3.项目联系方式

项目联系人：周翠、高雅婧、杨扬

电　　 话：025-84531056、025-84532452、025-84532455

# 第二章 投标人须知

## 一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。本次招标除在“招标公告”中说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “用户或使用单位”是指使用产品及服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2对于专门面向中小型企业的项目，只面向中小型企业采购，必须提供《中小企业声明函》，否则作无效投标处理。对于非专门面向中小企业采购的项目，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。(提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式部分）。

3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.4政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.5政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.6强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.9政府采购中实施本国产品标准及相关政策

3.9.1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 评分标准”。

3.9.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.9.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：根据江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，为提高采购效率、简化资金支付流程，本项目中标服务费由中标供应商在领取成交通知书时，一次性支付至采购代理机构。中标服务费采用差额定率累进计费方式，中标人按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）”中规定的收费标准的65%向采购代理机构交付招标代理服务费，本项费用无需在投标报价表中单列。

服务费受理单位：

单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司

开户银行：中信南京分行营业部

账号：7321010182300013675

行号：302301003210

## 二、投标文件编制

5、供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关招标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致招标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、投标文件的组成

7.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 投标文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足公开招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*”项目不得有缺失或无效，否则其投标将做无效处理：

（1）*投标函（投标申请及声明）；

（2）*法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）*法人、其他组织的营业执照（副本复印件）；供应商是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；

（4）*第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）*第一章招标公告中“二、申请人的资格要求” 3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格条件证明文件；

（6）*《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 投标文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“*”项目不得有缺失或无效，否则其投标将做无效处理：

（1）*货物、服务内容的详细说明；

（2）*《技术条款偏离表》；

（3）项目服务方案

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 投标文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。。

（4）供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

7.5 投标文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

8、投标保证金（本项目不收取投标保证金）

9、投标有效期

9.1 自开标之日起90天内投标有效。

9.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

## 三、投标文件签署与提交

10、投标文件签署

10.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

10.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

10.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

11.电子投标文件的递交

11.1投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

12.投标截止日期

12.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

12.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

13.投标文件的拒收

13.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

14.投标文件的撤回和修改

14.1 投标文件的撤回

14.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

14.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

14.2 投标文件的修改

14.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

14.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

14.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 四、开标、评标与确定中标供应商

15、开标

15.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

15.2由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

15.3所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。

15.4投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

16、评标

16.1 评标组织

16.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

16.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术等方面的专家组成，独立开展评审工作。

16.2 评标程序

16.2.1 投标文件的资格性检查。开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

16.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

16.2.2.1所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

16.2.2.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

16.2.2.3投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

16.2.2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16.2.3 异常低价投标审查

评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

16.3投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的投标文件相互混装；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（15）未通过符合性检查的；

（16）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；

（17）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

16.4有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算/最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

16.5在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

16.6投标文件的澄清

16.6.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

16.6.2 评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。

16.6.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

17比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18 评标方法和标准

18采用综合评分法。即在满足招标文件全部实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

18.1综合评分的主要因素是：价格、技术、服务等。

18.2相同品牌产品的投标：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

18.3 评分标准详见第三章。

19、确定中标供应商

19.1 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

19.2 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

19.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

19.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还或者扣除相应信用分；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的采购活动，并予以通报。

19.5 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

19.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

20、编写评标报告

20.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

21、评标过程的保密性

21.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

21.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

## 五、签订合同

22、中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

23、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情况与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。

25、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 六、质疑、投诉和诚实信用

26、质疑

26.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面的形式（原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。

26.2 提出质疑的供应商应当是直接参加本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

联系部门：苏美达国际技术贸易有限公司

联系人：周翠

联系电话：025-84531056

通讯地址：南京市长江路198号苏美达大厦9F

26.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

26.4 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.5 质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

26.6 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

26.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

26.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.9 质疑函应当现场提交至采购代理机构或采购人联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.10 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.11 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

26.12 以下情形的质疑不予受理

26.12.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.12.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.12.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.12.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.12.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.13  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

27、投诉

27.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在苏美达国际技术贸易有限公司网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标、评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

注意事项：

1、评分办法中所涉及的相关各种资格、资质、证书、证明等材料在投标文件中提供复印件，复印件不清晰时提供原件备查，以供评标委员会评标核实。

2、为便于评分，请投标供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

3、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的投标文件以打分的形式进行服务和报告评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分；计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

4、①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

④采购本国产品的支持政策

本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“成本比例声明函”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分数统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 2.1 | 技术响应 | 评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得34分。其中标注“★”为实质性条款，不接受负偏离；标注“▲”的参数为重要参数，有一项负偏离的，每项扣1分；其他普通参数负偏离的，有一项负偏离的，每项扣0.1分，扣完为止。 备注：供应商须在投标文件内对于招标文件第四章招标技术规格及要求中标注“★”“▲”的参数提供相应技术支持资料(如公开发行的彩页、官网截图及链接、检测报告或招标文件第四章要求的其他证明材料等) ,并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术参数响应表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。 | 34 |
| 2.2 |  | 对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审： 产品选型好、规格、设计的科学合理，材质选用坚固、结实，制造工艺水平好，得8分； 产品选型较好、规格、设计的较为科学合理，材质选用较好，制造工艺水平较好，得5分； 产品选型一般、规格、设计的一般合理，材质选用较差，制造工艺水平一般，得3分； 未提供不得分。 | 8 |
| 3.1 | 售后服务 | 核心产品满足招标文件免费质保期（1年）的基础上，每增加1年免费质保加1分，本项最多得2分。需提供售后服务承诺书（原件）加盖投标人公章（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 2 |
| 3.2 |  | 根据供应商提供的售后服务方案(如服务体系、服务内容、故障解决方案响应时间、专业技术人员保障及服务电话等)及培训方案等打分，方案科学合理得5分，基本合理略有瑕疵得3分，方案不全面或有重大瑕疵得1分，未描述不得分。 | 5 |
| 4 | 实施方案及进度安排 | 方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理、调试大纲以及验收方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得8分;方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，项目管理、调试大纲以及验收方案基本合理可基本满足项目实际需求，得5分;方案内容有缺失，进度控制不明确，项目管理、调试大纲以及验收方案不够完善，得2分;未提供实施方案或完全不能满足项目实际需求不得分。 | 8 |
| 5 | 培训 | 根据制定的技术培训方案，培训方案的针对性，满足相关操作人员的实际工作需求(至少包含完整的培训目标、培训组织及人员安排、培训对象、培训方式及培训承诺等) 进行评分： 培训方案内容完整、可行，针对性、可操作性强的得3分； 培训方案内容较为完整、可行，针对性、可操作性较强的得2分； 培训方案简单笼统，没有针对性的得1分； 未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 业绩 | 供应商或者制造商（含制造商的其他代理商）提供自2023年8月1日（含）至投标截止时间为止核心产品在国内的同品牌同型号产品销售业绩，以合同签订时间为准，每提供一个有效合同得2分，本项最高得8分；同一用户单位不重复计分。(提供所投产品合同复印件，合同原件、发票备查。) | 8 |
| 7 | 国家政策导向 | 1、环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分，否则不得分。 2、节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分，否则不得分。 | 2 |

# 第四章 招标技术规格及要求

一、采购需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 价格条件 | ★合同履行期限（交货期） | 最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验箱 | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后20日内 | 40 | 否 |
|  | 高低温试验箱 | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后1个月内 | 38 | 否 |
|  | 高低温试验箱（核心产品） | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后45天内 | 43 | 否 |
|  | 音视频类综合测量仪（含半消声室） | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后45天内 | 68 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  | 189万元 |  |

注：所投的产品报价均不得超过预算/最高限价金额，否则将导致投标被否决。

二、技术参数

品目1：盐雾试验箱  1套

一、检测样品范围

用于防火阀门等的盐雾腐蚀试验。

二、功能要求

1.符合GB/T 10587、GB/T 2423.17、GB/T 2423.18、GB/T 10125、GB 15930、GB/T 5170.8等标准，可以用于确定在规定的盐雾腐蚀环境条件下防火阀门的耐腐蚀性能。

2.仪器使用寿命长，运行成本低，自动化、智能化程度高。

3.必须提供正版印刷的产品样本资料（包括技术规格）以确保投标技术指标的真实性。

三、技术性能指标

1）仪器精度：

▲1.1 温度范围：10℃-60℃（可调）；

▲1.2 温度均匀度：≤±2℃；

▲1.3 相对湿度：30%-98%R.H；

▲1.4 沉降量：1-2ml/80cm²/h；

1.5 空间尺寸不小于25m³；

▲1.6 温度波动度：≤±1℃；

▲1.7 饱和桶温度：47℃-70℃

▲1.8 试验时间：0-999H、M可调

▲1.9 具备循环腐蚀功能；

2）尺寸结构

▲2.1 试验设备结构：试验房由左右、上下、前后六个面组成一个密封的试验空间。盐雾箱内的材料不应影响盐雾的腐蚀性能;盐雾不应直接喷射在阀门上;箱(室)顶部的凝聚盐水液不应滴在阀门上;从四壁流下的盐水液不应重新使用。

2.2 试验箱内尺寸：不小于5300mm×5000mm×1850mm；双开门门洞尺寸不小于3500mm×2000mm。

▲2.3 材质：内胆选用防腐钛板材料制作，材质厚度不小于1.2mm，外壁采用镀锌喷塑工艺，中间灌注硬质阻燃型聚氨酯发泡保温层。

2.4 底部承重：不小于4000kg

2.5 配套盐水箱：容积满足连续2个周期测试，1个周期为5天，间隙喷雾8小时共100个小时。其他必要配件：至少有螺杆空气压缩机、纯水机。

3）控制系统

1.配置10寸触摸屏；可显示温度、湿度、时间等；

四、必须满足标准

GB/T10587-2006 盐雾试验箱技术条件

GB/T2423.17-2024 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka：盐雾试验方法

GB/T 2423.18-2021 环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）

GB/T10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 5170.8-2017环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备

GB 15930-2024 建筑通风和排烟系统用防火阀门

★五、配置清单（无需提供证明材料，在技术条款偏离表中响应即可）

盐雾试验房 1套

螺杆空压机 1套

盐水箱 1套

纯水箱 1套

纯水机 1套

标准漏斗 5个

标准量筒 5个

★六、售后服务及其他（无需提供证明材料，在商务条款偏离表中逐条响应）

1.保修期限：设备在通过最终验收合格后进入免费保修期。供货方应对设备提供一年免费原厂保修服务，终身维护服务。

2.售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在24小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3.技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4.供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

品目2：高低温试验箱 1套

一、设备用途与总体要求

用于消防产品的高低温试验，并具备快速温变功能和湿度控制功能，采用冷水机制冷的制冷形式。

二、技术指标

▲1.内容积不小于1000L；

▲2.温度范围 -70～+150 ℃；

▲3.升温速率：-70℃～+150℃, ≤ 60 min（空载、全程平均）；

▲4.降温速率：+20℃～-70℃, ≤ 80 min（空载、全程平均）；

▲5.具备快速温变功能：升温速率 ≥9℃/min（空载状态），降温速率 ≥9℃/min（空载状态）

具备湿度控制功能：湿度范围包含20%RH～98%RH；

6.温度偏差：≤±2℃，温度均匀度≤±2℃，温度波动度≤±1℃；

7.湿度偏差：≤±3（﹥75％RH时）、≤±5（≤75％RH时），湿度均匀度：≤5%RH（≤85℃，﹥75％RH时）、≤7（≤85℃，≤75％RH时），湿度波动度≤±3%RH；

8.负载需求：满载承重不小于100kg；

▲9.制冷形式采用冷水机制冷，仪器需要配置冷水机，并由投标人或制造商负责安装，采购人不另行付费。

10.仪器控制系统：

▲控制器采用： PLC+尺寸为10.1英寸的触摸电容屏；电容屏：多点触控、尺寸≤130mm×100mm×75mm，重量≤550g，功耗≤12W，可用电流（SM 和 CM 总线最大 1600 mA(5 V DC)，可用电流 (24 V DC) 最大 400 mA（传感器电源）；系统自带器件健康管理系统。投标人应提供符合要求的控制器显示页面图片、器件健康管理系统界面图片。

应具有曲线记录功能；程序间可链接、程序可设外循环、程序分段可设内循环

应带有 USB 储存接口，存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数；

11.应具备安全保护装置

制冷系统应具备：压缩机超压；压缩机电机过热；压缩机电机过流；冷却水供水欠压等功能。

试验室应具备：可调式的超温保护；试验空间温度熔断丝；空气调节通道极限超温；电机过热等保护功能。

其他保护功能：总电源相序和缺相保护；漏电保护；负载短路保护；总电源电压上、下限报警等

12. 最大功耗：小于33KW，最大电流：小于50A，设备满足以下热负载图范围

★三、配置清单（无需提供证明材料，在技术条款偏离表中响应即可）

至少包括：

1.试验箱主体1套

2.配属冷水机制冷系统：1套

3.技术说明书：1套

★四、售后服务及其他（无需提供证明材料，在商务条款偏离表中逐条响应）

1.保修期限：设备在通过最终验收合格后进入免费保修期。供货方应对设备提供一年免费原厂保修服务，终身维护服务。

2.售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3.技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在设备安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4.供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

品目3：高低温试验箱  1套

【仪器概述】

高低温试验箱（快温变试验）是在产品研发、测试阶段重要的检测设备之一，主要作用用于检测产品对外界环境的耐受能力和长期暴露在自然环境中使用寿命的表现，从而对产品的缺陷进行优化，以及检测出产品的使用环境、使用寿命，常应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试。

【仪器满足标准】

温度试验：

IEC60068-2-1 Test A

IEC60068-2-2 Test B

GB/T2423.1 试验A 低温

GB/T2423.2 试验B 高温 GB/T2423.22 试验N 温度变化

GJB150.3A 高温试验

GJB150.4A 低温试验

温湿度试验：

IEC60068-2-30

IEC60068-2-38

IEC60068-2-78

GB/T2423.3 试验Cab 恒定湿热

GB/T2423.4 试验Db 交变湿热

GB/T2423.34 试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验

GJB150.9A 湿热试验

【技术参数】

3.1 仪器主要技术参数要求

▲3.1.1 设备尺寸需满足下列要求：工作室尺寸（深×宽×高）＞650×950×750mm；内容积不小于1000L；▲3.1.2 温度范围-70～+150 ℃，温度恢复时间≤5分钟。

升温速率-70℃～ +150℃, ≤ 60 min（空载、全程平均）

降温速率+20℃ ～ -70℃, ≤ 80 min（空载、全程平均）

3.1.3 温度精度：温度波动度≤±0.5℃（空载），温度偏差≤±2.0℃（空载）。

3.1.4 湿度范围10～98%RH，满足如下温湿度框图：标准产品满足范围1，并且有满足范围2的能力。

3.1.5 设备带载：

3.1.6 湿度精度：

湿度波动度(%RH) ±3

湿度均匀度(%RH) 5（20℃～85℃，﹥75％RH 时）

7（10℃～85℃，≤75％RH 时）

湿度偏差(%RH) +2～-3 （﹥75％RH 时）

±5 （≤75％RH 湿度波动度(%RH) ±3）

3.2 仪器机构设计要求

3.2.1 保温围护结构：

外壁材料：冷轧钢板静电双面喷塑，颜色为信号白，内壁材料：SUS304 不锈钢板；保温材料：≥100mm 阻燃型材

3.2.2 试验室体标准配置：配置直径100mm引线孔2个

3.2.3 承重要求：试验箱内总的承重量：≤350kg

3.2.4 温（湿）度控制显示屏、设备累时器、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器、USB接口。

3.2.5 冷却循环水：采用冷水机（包含管路安装）

3.2.6 净水机：湿度专用净化水1台，并做好现场设备纯水管路

3.2.7 设备现场安装需配套设备供电线路（现有场地只提供配电柜）

3.3 仪器电气控制系统

▲3.3.1 显示器不低于：投射式电容屏，多点触控10.1"；≤130mm×100mm×75mm，重量≤550g，功耗≤12W，可用电流（SM 和 CM 总线最大 1600 mA(5 V DC)，可用电流 (24 V DC) 最大 400 mA（传感器电源）。

3.3.2 设定方式：触摸屏方式，中英文菜单，定值运转、程序运转。

▲3.3.3 曲线记录功能：90个程序、每个程序最大99段，每段时间最大可设置999小时，且时间设置模式为时/分/秒；程序间可链接、程序可设外循环、程序分段可设内循环

▲3.3.4 设备带有USB储存接口，存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数，存储格式为.csv格式

▲3.3.5 上位机软件要求：设备的上位机通讯需支持标准工业通讯协议（如Modbus RTU/TCP、OPC DA/UA等），并开放通讯接口及协议文档，确保可与现有上位机监控软件进行数据交互，需配合采购人完成软件联调，确保新增设备可与现有设备在同一上位机软件平台上实现集中监控、统一显示（包括实时数据、运行曲线、报警信息等）

▲3.3.6 热传导分析系统：热传导实时分析系统要有几何模型导入及可视化、有限元网格自适应划分、有限元模型导入及可视化、实时温度/热应力应变计算及显示、实时温度场显示等功能。

- 几何模型导入及可视化

- 有限元网格自适应划分

- 有限元模型导入及可视化

- 实时温度/热应力应变计算及显示

- 实时温度场形态及热传导规律显示

3.4 安全保护装置

3.4.1 制冷系统：压缩机超压；压缩机电机过热；压缩机电机过流；冷却水供水欠压。

3.4.2 试验室：可调式的超温保护；试验空间温度熔断丝；空气调节通道极限超温；风机电机过热。

3.4.3 其他保护功能：总电源相序和缺相保护；漏电保护；负载短路保护；总电源电压上、下限报警

【总体要求】

1.1 空气调节系统：

强制对流调温调湿式，配备独立的冷端和热端PID自动调节技术，低温不采用耗能的加热平衡式控温方式。

1.2为保障压缩机长期可靠运行，在压缩机的排气和回气端装有温度变送器，通过PLC控制，从而使压缩机在正常工况下运行。

▲1.3 附属功能：超高低温保护功能；日历定时功能(自动启动及自动停止运行)自诊断功能。（超高低温保护功能需是额外的物理上独立的断电保护，在样品试验箱内温度高于设定的最高温度或低于设定的最低温度时，停止加热/制冷，但应能够保留历史记录，且断电保护动作不受主控制器控制，防止主控制器故障导致超高低温保护功能不起作用，提供工作原理图。）

1.4 控制器维护界面需自带设备故障代码、原因分析提示、处理方法指导。

1.5 为确保设备运行更加可靠，要求采用PLC触摸式控制器，尺寸≤130mm×100mm×75mm，重量≤550g，功耗≤12W，可用电流（SM 和 CM 总线最大 1600 mA(5 V DC)，可用电流 (24 V DC) 最大 400 mA（传感器电源）。

售后服务

1 生产商必须在中国有良好的售后服务支持，在华东地区具相应能力的售后维修中心，并能出具相应证明材料。

2 投标方必须提供“售后服务承诺书”。投标人应在投标文件中明确售后服务的期限和承诺。

★3 系统质量保证期为自最终验收协议签署生效之日起12个月的原厂质保。在此期间，系统及设备发生任何非人为原因造成的故障和损坏，均由供应商负责免费修复，失效零件予以免费更换。

4 设备故障报修的响应时间：每天8：00~18：00期间为2小时。其余期间为15小时。

5 投标方必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。维修期间，原厂供应商应尽全力配合提供样机支持。

6 投标方必须提出保修期后一年内的收费、维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供采购人参考，其费用不计入总价。

7 投标方必须根据相关应用软件系统的升级要求对有关软件提供一定周期内的免费升级和维护，系统的软件升级应当与设备检测的后续开发和升级统一考虑。

8 投标方应能提供仪表现场培训服务，培训人员数量和内容应根据采购人要求确定。培训内容应包括相关仪表的工作原理、操作方法、实际动手操作，还能够提供实验室参观。保证被培训人员熟练掌握仪表操作，了解仪表工作原理。

品目4：音视频类综合测量仪（含半消声室）  1套

音视频类综合测量仪由数据采集分析仪、声校准器、EFT校准套件和高压差分探头组成。

一、技术要求

1-1 数据采集分析仪技术要求

数据采集分析仪设备具有高精度的模拟音频输入/输出，支持平衡与非平衡信号，设备可用于喇叭、音箱电声测试，功放板测试及声功率测试。

▲1) 输入通道＞20，输入接口覆盖BNC，CANNON，D-SUB25接口

2) 自生噪声＜25dBA，输入频响范围2Hz~20kHz，输入动态范围＞106dB

3) 采集通道平坦度小于±0.008dB（20Hz-20kHz），底噪≤1.3uVrms，信噪比≥125dB，动态范围≥115dB，总谐波失真加噪声THD+N≤-105dB，串扰Cross talk≤-118dB

4) IEPE恒流源激励：≥4mA（负载≤5K），≥2mA（5K＜负载≤10K）

5) 输出通道DAC精度≥24Bit，采样率范围覆盖1kHz-192kHz

6) 输出通道输出电压范围不低于±21Vrms（差分），不低于±10.5Vrms（单端），平坦度小于±0.008dB（20Hz-20kHz），可搭配信号发生器输出正弦波、互调失真、DIM测试信号等信号

▲7) 软件测试项目：覆盖电平/增益、频率响应、总谐波失真、信噪比、灵敏度、波型回调分析、极性分析、相位响应、动态范围-AES17 Dynamic Range、异音分析Rub&Buzz、阻抗曲线Impendance Curve、扬声器TS参数Thiele-Small等参数

▲8) 内置声功率级测试标准：覆盖GB/T 3768-2017/ISO 3746:2010（采用反射面上方包络测量面的简易法）、GB/T 3767-2016/ISO 3744:2010（反射面上近似自由场的工程法）、GB/T 6882-2016/ISO 3745:2012（消声室和半消声室精密法）等标准

9) 数据后处理功能：覆盖声压分析、互谱分析、功率谱&功率谱密度&FFT频谱、创建或分割混合波形、波形参数测量、准峰值检波、平移波形、获取同步时间、计算波形差异、数字滤波器、计权滤波器、波形突变剔除、波形脉冲突变检测、波形相似度分析、波形互换等功能

10) 曲线后处理功能：具有计算曲线矢量点数面积和系数、曲线提取与组合、曲线参数测量、曲线运算、曲线平滑、曲线互换、曲线金机校准与补偿、从曲线提取单值、曲线与单值的运算、计算曲线的差异等功能

▲11) 支持Shuttle驱动，信号传输

1-2 声校准器技术要求

1) 声压级：覆盖94dB/114dB两个级别

2) 频率：1000Hz

1-3 EFT校准套件技术要求

1) 满足IEC/EN 61000-4-4和ISO7637-2测试标准

2) 兼容发生器输出接口为Fischer以及BNC接口的脉冲群发生器

3) 包含50ohm匹配电阻，100:1校准件

4) 包含1000ohm匹配电阻，500:1校准件

5) 包含Fischer到4mm香蕉头适配器，用于连接到脉冲群发生器内置CDN的输出，确保测量探头的同轴连接

6) 包含：BNC（母）转Fischer高压连接器（母）

7) 带宽满足400MHz

8) 兼容3CTest EFT500和EMTEST UCS 500N7发生器

1-4 高压差分探头技术要求

1) 频宽：≥100 MHz

2) 量程选择：×100，×1000

3) 精确度：±1%

4) 输入电压范围 ×100：≤1.4 kV，×1000：≤14 kV

5) 允许最高输入电压 最高差动电压 14 kV

6) 输入端及接地端间最高电压5 kV rms

7) 输入阻抗 差动 20 MΩ/1 pF

8) 单端到接地端间的输入阻抗 10 MΩ/2 pF

9) 输出电压 ≤7 V

10) 输出阻抗 50 Ω

11) 上升时间≤3.5 ns

12) 杂讯抑制率 60 Hz：＞80 dB；100 Hz：＞60 dB；1 MHz：＞50 dB

★二.配置清单（无需提供证明材料，在技术条款偏离表中响应即可）

至少包括：

数据采集分析仪 1套

声校准器 1套

EFT校准套件 1套

高压差分探头 1套

三.售后服务

1.生产商必须在中国有良好的售后服务支持，在华东地区具有相应能力的售后维修中心，并能出具相应证明材料。

2.投标人必须提供“售后服务承诺书”。投标人应在投标文件中明确售后服务的期限和承诺。

★3.质保期：系统质量保证期为自最终验收协议签署生效之日起的12个月原厂质保。在此期间，系统及设备发生任何非人为原因造成的故障和损坏，均由供应商负责免费修复，失效零件予以免费更换。维修期间，原厂供应商应尽全力配合提供样机支持。

4.设备故障报修的响应时间：每天8：00~18：00期间为2小时。其余期间为15小时。

5.投标人必须根据相关应用软件系统的升级要求对有关软件提供一定周期内的免费升级和维护，系统的软件升级应当与设备检测的后续开发和升级统一考虑。

6.投标人应能提供仪表现场培训服务，培训人员数量和内容应根据采购人要求确定。培训内容应包括相关仪表的工作原理、操作方法、实际动手操作，还能够提供实验室参观。保证被培训人员熟练掌握仪表操作，了解仪表工作原理。

★三、付款方式：

1、合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，中标人向采购人开具合同总价10%的银行保函，采购人向中标人支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

2、如遇特殊情况如突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因中标人原因没有按期提供银行保函和发票的，致使采购人未能及时付款所产生的责任由中标人负责，采购人不承担违约责任。

四、报价

1、报价人供应的产品和服务报价货币为人民币或者其他货币，若为其他货币需包含所有进口费用（包括税款）。报价应是唯一的，采购单位不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。（境外产品报价不含采购人可以减免的正常的关税和增值税，如有加征关税，则报价中需要包含加征关税。当投标产品同时包含境内产品和境外产品时，应当对境内产品和境外产品按照以上要求分别进行报价。不按上述要求进行报价的，投标文件将作无效投标处理。）

2、一次性报价，包括卖方完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、交通、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

★五、交货地点

交货地点及验收：南京市秦淮区光华东街5号，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

六、验收要求

验收标准及方式：符合招标文件要求及相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告。

1、供应商所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，采购人有权拒绝接收。

2、供应商应保证采购人在使用由供应商提供的设备或设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使采购人对外承担侵权责任或无法继续使用的，采购人有权向供应商追偿或解除本合同并要求供应商返还全部货款。

3、供应商所提供的设备安装调试完成后，采购人应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，供应商必须在验收现场提供必要的技术支持。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

4、经验收发现物资设备与合同规定不符，采购人有权拒绝接受并向供应商提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权凭有关证明文件向供应商提出索赔。

- 第五章合同草案条款

合同文本

编号：

买方：江苏省产品质量监督检验研究院

卖方：

招标采购代理机构：

一、说明：

受买方委托，招标采购代理机构于年月日组织了江苏省产品质量监督检验研究院所需设备采购项目，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

二、合同条款：

1.现依照采购结果（采购文件编号：\项目编号：），买卖双方达成如下协议：

本次设备（或服务）合同总金额含税价（或免税价）人民币（大写)         元整（¥        元），具体如下列清单所示：

| 设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 产地/制造商名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 （含税或免税） | 人民币（大写）：元整（￥：元整） |  |  |  |  |  |  |

2.1 卖方应严格按照本合同约定提供设备（或服务）及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同附件所约定的设备（或服务）技术参数及要求等具体条款。

2.2 未经买方同意，卖方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因买方原因致使卖方不能严格按照合同约定要素供货的，卖方所提供的替代产品应满足买方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经买方同意。卖方不按本合同约定提交设备所产生的任何费

3. 交付使用时间：卖方需于本合同生效之日起日内完成交货，交货之日起日内完成相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

4. 收货人：江苏省产品质量监督检验研究院

5. 交货地点：本次采购采用下列方式供货：卖方送货，完成卸货并搬运至买方指定地点：（）免费安装、调试及验收合格完毕方视为交付买方，在交付买方之前所供货物毁损、灭失的责任均由卖方承担。

6. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

7. 付款方式及期限：根据具体情况选择其中一种

（1）、合同签订生效后，设备、材料全部运抵指定实验室指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格后，卖方向买方开具合同总价10%的银行保函，买方向卖方支付合同总价100%的货款，合同履行完毕后无息退回。如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

（2）、如遇特殊情况如疫情、突发应急、财务支付周期需要等，经双方协商，可采取款项预付方式，但预付金额不得超过合同金额的50%。

因卖方原因没有按期提供银行保函和发票的，致使买方未能及时付款所产生的责任由卖方负责，买方不承担违约责任。

8. 验收

按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）文的规定进行验收，政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》

验收标准及方式：符合相关标准，经使用部门确认填写项目验收报告及《政府采购履约验收书样表》。

8.1卖方所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和相关质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接收。

8.2卖方应保证买方在使用由卖方提供的设备或设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使买方对外承担侵权责任或无法继续使用的，买方有权向卖方追偿或解除本合同并要求卖方返还全部货款。

8.3 卖方所提供的设备安装调试完成后，买方应按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。买方应在卖方所提供的物资设备安装调试完成后个工作日内验收完毕并填写项目验收报告。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

8.5 经验收发现物资设备与合同规定不符，买方有权拒绝接受并向卖方提出按合同价双倍索赔。如设备在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权凭有关证明文件向卖方提出索赔。

9. 质保期及售后服务

9.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：

9.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，小时内响应，并在小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

9.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在9.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

9.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10. 技术资料

按第章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料。

11. 卖方的违约责任

11.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

11.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。卖方逾期三个月不能交付或不能完成合同，买方有权向卖方提出按合同价双倍索赔。

11.3 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

12. 买方的违约责任：

12.1买方应当在收到发票及保函的两个月内支付货款，无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。

13. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

14  卖方需配合办理免税进口设备的免税手续。

15. 合同的生效：本合同一式两份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

16. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

买方：江苏省产品质量监督检验研究院卖方：

（盖章）（盖章）

法定代表人：法定代表人或其委托代理人：

签订时间：签订时间：

电话：电话：

传真：传真：

地址：南京市光华东街5号地址：

# 第六章 投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

（一）投标函(格式)：

投标函

致苏美达国际技术贸易有限公司：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供苏美达国际技术贸易有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者苏美达国际技术贸易有限公司恶意串通、决不向采购人、苏美达国际技术贸易有限公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

（二）法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

招标编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：性别：电话：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

- 开标一览表：

项目名称：项目编号：

| 序号 | 包号/ 品目号 | 产品 名称 | 型号和 规格 | 数量 | 制造商名称 和国籍 | 投标 货币 | 投标 总价 | 投标 保证金 | 交货期 | 是否进口 | 是否小微企业制造 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：

供应商公章:

授权代表(签字):

日期：

（四）分项报价表 (格式)：

分项报价表

投标人名称（盖章）招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地和制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（五）商务响应偏离表（格式）：

商务响应偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章《采购需求》二）商务要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为完全响应招标文件的商务条款要求。

- “偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

（六）技术响应偏离表（格式）：

技术响应偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标文件响应情况 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章《采购需求》一）、技术要求”的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。

2、“偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

（七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（九）关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除)

成本比例声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司(单位)提供的全部产品成本之和的比例达到(填写具体百分比)

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期:年月日

注:根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025]34号)的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%(含)以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 附件1

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年月日 |  |  |  |

# 附件2-1

政府采购履约验收书参考样本(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□否□ |  | 分期（段）情况 | 共分期（段），此为第期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能指标 | 运行状况及安装调试 |  | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ |  | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合格□不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |  |
| 经办人：负责人：（采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人：负责人：（采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，可以根据工作实际进行调整。