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第一章  投标邀请
受江苏省梅村高级中学的委托，无锡市教育信息化和综合服务中心就梅村高中科学竞赛实验室设备采购（JSZC-320200-WXJY-G2026-0012）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
梅村高中科学竞赛实验室设备采购的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0012
2.项目名称：梅村高中科学竞赛实验室设备采购
3.项目预算金额：149.975万元
4.项目最高限价：149.975万元
5.采购方式：公开招标
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年10月16日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：江苏省梅村高级中学
地    址：无锡市新吴区梅育路63号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市教育信息化和综合服务中心
地    址：无锡市学前街27号4楼
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人：江海涛；电话：0510-81859746
采购人质疑受理联系人：江海涛；电话：0510-81859746
无锡市教育信息化和综合服务中心项目联系人：陈旻晔；电话：0510-82730672
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市教育信息化和综合服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市教育信息化和综合服务中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与无锡市教育信息化和综合服务中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或无锡市教育信息化和综合服务中心以书面形式提出。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1无锡市教育信息化和综合服务中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，无锡市教育信息化和综合服务中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与无锡市教育信息化和综合服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
9.7投标费用自理。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，无锡市教育信息化和综合服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝无锡市教育信息化和综合服务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2无锡市教育信息化和综合服务中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1无锡市教育信息化和综合服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21.开标
21.1无锡市教育信息化和综合服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由无锡市教育信息化和综合服务中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1开标后，无锡市教育信息化和综合服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、无锡市教育信息化和综合服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3无锡市教育信息化和综合服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人或采购代理机构在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和无锡市教育信息化和综合服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定第一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3无锡市教育信息化和综合服务中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，无锡市教育信息化和综合服务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向无锡市教育信息化和综合服务中心提出，由无锡市教育信息化和综合服务中心负责答复。
采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和无锡市教育信息化和综合服务中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，无锡市教育信息化和综合服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，无锡市教育信息化和综合服务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市教育信息化和综合服务中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市教育信息化和综合服务中心    项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。
8.1.2尾款支付时间：      。
注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后7个工作日内完成资金支付事宜。
（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                签订日期：      年    月   日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：工业
核心产品：电容与介电常数测量实验仪
本项目属性：货物类项目
第1部分  项目技术要求
（一）项目概况
本项目为江苏省梅村高级中学高质量实验室建设，拟为科学竞赛实验室采购相关设备，主要包括物理、化学、生物高端竞赛实验配套设备采购。通过本项目高端实验室的建设提高学生在省级、国家级学科竞赛中实验操作能力和获奖层次，积极推进拔尖创新人才培养，推动普通高中育人方式变革。
（二）项目建设内容及要求：
1.设备采购清单
	实验室名称
	序号
	名称
	单位
	数量

	


1.物理竞赛实验室
	1
	菲利尔热像仪
	套
	2

	
	2
	数字示波器
	套
	2

	
	3
	CCD伸长法杨氏模量测定仪
	套
	2

	
	4
	力学导轨实验器材套组（无线智能小车组）
	套
	5

	
	5
	电容与介电常数测量实验仪
	套
	2

	
	6
	霍尔效应与变温霍尔效应实验
	套
	2

	
	7
	光谱检测原理
	套
	1

	
	8
	磁场时空成像系统
	套
	1

	
2.化学竞赛实验室
	1
	紫外可见分光光度计
	台
	2

	
	2
	便携式气相色谱仪
	台
	2

	
	3
	红外分光光度计
	台
	1

	
	4
	电位滴定仪
	台
	2

	
3.生物竞赛实验室
	1
	高压灭菌锅
	台
	1

	
	2
	研究级生物显微镜
	台
	3

	
	3
	科研级倒置显微镜
	台
	1

	
	4
	人体力学采集仪
	套
	1

	
	5
	纹影成像
	套
	1




2.实验室设备参数要求
	物理竞赛实验室

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	菲利尔热像仪
	实验内容：
1、用热成像技术研究黑体辐射规律；
2、用黑体对热成像仪进行温度校准实验；
3、应用实验：用热成像仪测量人体温度；
4、应用实验：对电路元件的温度进行热成像测量，结合其温度特性分析其工作状态和元器件失效分析；
5、研究型实验：通过识别电池板上的热斑，进行太阳能电池的性能研究；
二、热成像仪的特点
快速双核处理器，搭载2.4GWIFI无线
目标温度测量范围为-10-+450°C，帧速率≥9FPS
电脑软件可显示并追踪最高温度，最低温度，中心点温度，可以多选、点选温度位置·24 种不同的配色方案，包括彩虹、铁黑、灰度、冷热等
外壳使用铝合金相机外壳
5V 2A电源供电，可以长时间插电使用
可以电脑软件保存热力图、所有温度数据、图表；
1、 热成像仪规格参数
1. 设备主体材质：铝合金 
2. 红外探测器类型：非制冷氧化钒微测辐射热计 
3. 红外传感器原始分辨率：≥160×120像素 
4. 热灵敏度：≤60mK（0.06℃）@30℃
5. 工作波段：8μm~14μm（长波红外）
6. 输出显示分辨率：≥640×480像素 
7. 温度测量范围：支持双量程自动切换，高增益模式-10℃~+150℃，低增益模式-10℃~+400℃
8. 视场角（FOV）：水平视场角≥50°，对角线视场角≥65°
9. 工作环境温度：0℃~+50℃ 
10. 工作环境湿度：≤70%RH，无冷凝
11. 图像配色方案：≥20种可切换 
12. 数据存储方式：支持图片和全像素温度数据流同时存储 
13. 存储容量：支持电脑端实时存储，容量取决于所连接电脑的硬盘大小
14. 文件格式：JPG（热成像图片）、DAT（带测温数据的原始文件） 
15. 电源规格：标配5V/2A直流电源适配器，支持USB供电 
16. 产品尺寸：≤80mm×55mm×55mm（长×宽×高） 
17. 产品净重：≤300g
 18. 工作方式：支持长时间连续插电运
五、配套的实验器材
1、加热电源：30V2A，带限流保护；
2、四面发热体：表面不同的颜色，含加热器；
3、电路板，含不同的功率电子器件；
4、太阳能电池板：大小约45X55mm；
5、可进行用户自备的其他被研究对象进行实验。
	套
	2

	2
	数字示波器
	数字示波器：
通道数： 双通道。带宽200 MHz。实时采样率≥1 GSa/s。上升时间≤3.5 ns。垂直分辨率≥ 8位。
输入灵敏度范围 1 mV/div 至 10 V/div，1-2-5 序列，探头衰减设置为≤ 1X
DC增益精度 士3.0% 阶跃增益，30°℃以上降额 0.1%/C
最大输入电压 300 VRMS，安装类别川；在20dB时每次降额超过4MHz，降至200MHz
偏置范围 1 mV/div~50 mV/div:±1V 100 mV/div~500 mV/div:±10V 1V/div~ 5 V/div: ± 100 V
带宽限制 20 MHz（典型），输入耦合 DC、AC，输入阻抗 1 MΩ ±2% 幷联 14 PF ±2 PF
垂直缩放 垂直扩展或压缩动态或停止波形，采样 采集采样值
峰值检测 在所有扫描速度下，捕获 4ns的毛刺，平均 平均包含 2~256 个波形
高分辨率将一个采集间隔的多个采样平均到一个波形点
滚动 在屏幕上从右向左以小于等于 40 ms/div 的扫描速度滚动波形
水平系统－模拟通道 
时基精度 20 ppm，时基范围 2ns/格到100 秒/格
水平缩放 水平扩展或压缩动态或停止波形，触发模式 自动、正常、单序列
边沿 任意通道上正或负斜率。耦合包括 DC、HF抑制、LF抑制和噪声抑制
脉冲宽度 在正或负脉冲的宽度><、=、≠ 或落在指定时间周期之内/之外时触发采集
欠幅脉冲 当一个脉冲跨过一个门限但在再次跨过第一个门限前未能跨过第二个门限时触发CH1、CH2、辅助输入、交流线路触发源 DC、噪声抑制、高频抑制、低频抑制
自动测量 32项，一次可以在屏幕上显示其中六项。测量值包括：周期，频率，上升时间，下降时间，正占空比，负占空比，正脉宽，负脉宽，突发宽度，相位，正过冲，负过冲，峰峰值，幅度，高，低大值，小值，中间值，周期中间值，RMS，周期RMS，正脉冲数，负脉冲数，上升沿数，下降沿数，面积，周期面积，延迟 FR，延迟 FF，延迟 RF和延迟 RR隔离采集内部发生的具体事件，使用屏幕、在波形光标之间或整个记录长度中获得测量数据。
含DDS信号源
1）三通道信号源，频率范围（CH1/CH2）：1μHz ~ 25MHz； CH3: 1μHz ~ 20MHz；
2）高达300MSa/s采样率，16bits垂直分辨率保证波形幅度的精度；
3) 标配等性能双通道，相当于两个独立的信号源；CH3固定输出；
4) 高达2M的存储深度，保证了创建更多的波形周期以及创建更好的波形细节；
5) ≥4.3寸彩色TFT液晶显示屏，用户界面清晰直观；
6) 丰富的调制功能，支持AM,DSB-AM,FM,PM,ASK,
FSK,PSK,BPSK,QPSK,3FSK,4FSK,OSK和PWM等；
7) 1μHz的频率分辨率；阻抗高阻时，幅度范围是2mV~20Vpp；阻抗50Ω时，幅度范围是1mV~10Vpp；
8) 内置高分辨80MHz频率计；
9) 标准通讯界面：前置USB Host和后置USB Device；
10) 指数上升、指数下降、心电信号、高斯、半正矢、洛伦兹、双音多频、DC电压等共计160余种任意信号；
11）内置16次谐波发生器功能，输出具有指定次数、幅度和相位的谐波，通常应用于谐波检测设备或谐波滤波设备的测试中。
	套
	2

	3
	CCD伸长法杨氏模量测定仪
	实验内容：
1、测量材料的杨氏模量，学习用逐差法或作图法处理数据　　     
2、学习基本长度测量方法，掌握米尺、外径千分尺、读数显微镜 的使用方法
3、学习CCD成像系统的使用方法，了解其特性
主要技术参数：
产品简介
利用显微镜对金属丝长度的微小形变进行直接测量，通过CCD显示，对材料的杨氏模量进行测定
产品配置
1.金 属 丝：长≥95cm，直径≥0.13mm（钼丝），不锈钢丝直径≥0.3mm
2.立    柱：高约1.30m
3.显微镜    放大率≥30X，分划板量程0-3mm，分度值≥0.05mm
4.砝码：100g≥ 10个 ，200 g ≥5个
5.CCD及显示器：  720线CCD，≥17寸彩色监视器
6.重量：≥ 12kg   （不含显微镜装置及CCD系统）
7.杨氏模量测量相对不确定度：＜5％
	套
	2

	4
	无线智能小车组（
导轨实验器材套组）
	（1） 系统架构
数据采集软件1套、实验室辅助设备1套、无线接收器1个
数据采集软件：
1.跨平台兼容：支持微软、苹果、安卓、Linux、安卓、ChromeOS，适配不同设备操作环境。
多终端适配：兼容计算机、笔记本、平板、手机等设备，满足多样化数据采集需求。
3.实时处理分析：多页面同步采集、显示图形、表格等实验数据，支持即时分析。可自由设定坐标轴的变量和范围，采集过程可自适应全屏显示图像
4. 可使用多通道或同时采集多个传感器的数据
5.曲线处理功能：支持函数拟合、积分运算，可对曲线进行缩放、移动等操作。在数据采集之前绘制预测图形
6.单位灵活转换：支持传感器数据多单位切换，适配不同实验场景需求。
7.固件升级提示：自动检测传感器固件更新，及时提示升级保障设备性能。
8.软件自动升级：自动检测软件版本，及时提示升级。
9.软件中自带拍摄功能：使用终端摄像头，即可在软件中查看实验场景的实时视频。
10.便捷分享导出：完成实验后，在非保存状态即可实现实验数据分享，进行数据导出。
11.U盘存储支持：支持通过 U 盘存储数据，方便备份、转移和后续处理。
（二）力学动态探头：无线智能小车（绿色）1套、无线智能小车（黄色）1套、1.2米动力学轨道1套、力学轨道－配套附件1套；
无线智能小车（绿色）：
1. 无线通信与连接功能
1）内置低功耗蓝牙无线模块，支持与 PC、平板、手机等终端设备无线连接，适配 Windows/macOS//Android/iOS等系统。 
2）支持多设备并行连接（≥2台），确保实验数据同步采集。 
3）蓝牙有效传输距离≥30m（无遮挡）。
2.集成化多参数测量：一体化传感模块，无需外接数据采集器；同步测量：位移、速度、加速度、力等。
前轮组件
（1）配置两对独立车轮和一个编码轮，编码轮集成高精度旋转编码器，可实时测量小车位移、速度及加速度参数。
（2）前轮前端处配备标准力传感器接口，支持磁碰附件快速插拔连接，可进行碰撞试验或推力测量。
2) 后轮组件
（1）采用塑料粘连式结构，材料平均抗拉强度≥5MPa。
（2）集成弹性柱塞装置，通过顶部释放按钮触发。
3. 数字标识码：配备数字标识码，保障数据终端准确识别与选择性连接，减少多设备干扰，提高连接效率与数据安全性；
4. 供电与能效管理
1）内置≥650mAh可充电锂聚合物电池，续航时间≥9小时（连续工作）。 
2）即连即用，无需预热或校准，开机后即完成设备初始化。 
3）智能休眠机制：无连接或闲置≥5分钟后自动断电。 
5. 校准模式：支持软件端自动校零（一键触发）或软件端手动校零。 
6. 安全与兼容性
1）防护等级：适应实验室及户外环境。 
2）扩展接口：①预留USB充电/数据端口；②可选配外接小车配件扩展端口（扩展端口可连接智能风扇、智能风扇旋转底座、智能小车触发器配件等）。 
7. 产品构成与技术参数：
1）力测量范围：±50N；采样率：≥2kHz； 
2）位移分辨率：0.25mm(±0.1mm）；采样率：≥500Hz；
3）加速度测量范围：160m/s(±3m/s）；采样率：≥500Hz； 
4）质量：≥265g（不含附件）；附件包含：磁性缓冲器2个、橡胶缓冲器3个、挂钩3个、USB连接／充电线1条；
1.2米动力学轨道1套：
1.2米低摩擦动力学轨道系统（含铁架台夹具×1、轨道终止器×1、可调水平支架×2、内六角扳手X1），适配力学实验，阳极氧化铝合金材质，承重≥5kg。
力学轨道－配套附件：
超级滑轮*1个、力学用5g砝码*6个、125g六角配重块4个、重型环形弹簧缓冲器1个、轻型环形弹簧缓冲器1个、防滑钉3个、滑轮支架1个、魔术贴4个。
1.超级滑轮：用于牛顿力学，适合厚达2.0厘米的轨道或桌面。
2.50g*4、20g*2、10g*2；底码带挂钩100g*1、20g*1；材质工艺：钢材质，表面镀铬。
3.弹簧组：带螺杯垫粗弹簧1根、带螺杯垫细弹簧1根，不带螺杯垫1个； 轻质软弹簧2根； 探究弹簧弹力与形变量的关系、绘制弹簧振子的x-t图像、动量定理-验证变力下的动量定理等实验时使用。
无线光电门：
该传感器含9个测量通道：物体速度，物体加速度（多挡光带），门1–门状态 ，门2–门状态，激光门－门状态 ，远程门－物体速度，远程门－物体加速度，门1/远程门－计时，激光门/远程门－计时。
连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其他传感器在同一软件下使用。
外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；
红外光源：峰值在880nm
内置光闸间隔：20mm(±2mm)
LED灯指示阻挡状态：不亮是指撤销阻挡状态；亮是指阻挡状态
连接方式：无线蓝牙、有线USB
无线光色传感器
传感器含5个测量通道：光，UV，615nm（红光），525nm（绿光）和465nm（蓝光）。
连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其他传感器在同一软件下使用。
外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；
光强量程：0 lx到150000 lx
最大光强采样速率：1000样本/秒
小于10000lux时的分辨率：±0.2 lx
大于10000lux时的分辨率：±5 lx
UV半灵敏度范围：300nm到425nm
红、绿、蓝范围：0到1000（相对比例）
自带LED光源
连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）
	套
	5

	5
	电容与介电
常数测量实验仪
	主要实验内容：
1、测量空气平板电容的容量；
3、测量空气平板电容器的两板间距d与电容C的关系，学习电容位移传感器的原理。
4、测量空气平板电容器的极板面积S与电容C的关系；
5、测定薄膜介质平板电容的容量，计算薄膜介质的介电常数；
6、测量不同长度的同轴电缆电容量，计算单位长度的电容量；
7、测量不同长度的同轴电缆的漏电导和绝缘电阻，估算材料的电导率。
主要技术参数：
1、平板电容器：3种不同大小的圆形电容板，直径100mm、120mm、140mm，表面光洁度：8k镜面级；电容测量范围：10pF-10nF，测量精度：0.5%。
2、测量距离调节范围：0-8mm连续可调，分辨率0.005mm，回差≤0.01mm；
3、定力调节器：棘轮式微旋调节器，共3个，分辨率≥0.01mm，调节范围0-25mm；
4、被测材料：厚度0.01—5mm范围可测，提供PE、纸张两种不同测试材料。
5、信号源：0-100KHz，分辨率≥1Hz，频率计：5位数显，量程自动转换，精度≥0.1%；输入方式：两种电容接口：≥2mm插座、BNC接口；
6、标准电容：100pF、1nF、10nF，精确度≥1%，损耗≤10-4。使用优质高频电容，温度特性实测≤10ppm/℃；
7、提供六根同轴电缆：测量电容介电性的同轴电缆3种：长度：500mm、1000mm、1500mm，电绝缘电阻≥1014Ω；测量电容漏电导的同轴电缆3种：长度500mm、1000mm、1500mm，绝缘电阻≥1010Ω；
8、微电流计：量程≥200pA、≥2000pA双量程自动转换，四位半数显，分辨率≥0.01pA，精确度：≤1%。测量稳定时间≤5s。
10、电压源：0-10V可调，四位半数显。
11、含标准高值精密电阻：100MΩ，1GΩ，10GΩ，精确度为：±1%、±1%、±2%。
12.提供24小时在线云端虚拟实验服务，无需学校提供资源，学生可自主在互联网进行平板电容测量虚拟实验，进行以下实验：
12.1改变平板电极的距离和大小，分别测量电容的变化量；
12.2放置多种介质，测量电容的变化量，计算介电常数。
12.3绘制电容－距离曲线，分辨率≥0.01mm。
	套
	2

	6
	霍尔效应与
变温霍尔效应实验
	主要实验内容：
1、学习霍尔效应原理，测绘霍尔元件的曲线；
2、学习利用霍尔效应测量磁感应强度B；
3、学习用“对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差；
4、测量电磁铁的磁场分布。
5、创新实验：变温霍尔效应实验：可开设测量霍尔系数与温度的关系，电导率与温度的关系，测算半导体器件的禁带宽度等实验。 
6、霍尔元件材料电导率测量、霍尔系数测量、载流子浓度测量、迁移率测量。
主要技术参数：
1、液晶触摸屏调节、控制与计算实验参数与数据。高清液晶屏，规格：不小于1024X600像素。具有实验原理页面、仪器介绍和动图演示页面、VH-Is页面、VH-B页面、Vσ-Is页面、RH-n页面、VH-X磁场分布测量页面、变温霍尔效应实验VH-T页面、数据与曲线显示页面、系统设置页面等，各页面间可通过触控按钮快速切换，也可逐页滚动。实验数据可手动与自动采集，可录入、撤回、存储、清除，可描绘实验数据曲线，各曲线均自带拟合功能，自动计算并给出拟合数据和相关系数。设备带USB数据传输接口，并可软件校准技术参数和测量精确度，可设置显示亮度和音量，可设置系统时间，自带实验计时器，可恢复出厂设置，有设置wifi名称和密码，设置服务器IP和端口功能（可升级为wifi版），系统操作带语音提示（可关闭）。
2、励磁恒流源0～500mA连续可调，既可软件控制正反，又可硬件手动控制正反；调节细度＜0.1mA，稳定度＜10-5，液晶触摸屏数显；带软件校准；
3、样品工作电流源0～5mA，稳定度＜10-5；调节细度＜1µA，液晶屏数显，既可软件控制正反，又可硬件手动控制正反；带软件校准；
4、霍尔电压显示窗：直流毫伏表200.00mV，分辨率≥0.01mV；带软件调零；带软件校准；
5、电导电压显示窗：直流毫伏表8000mV，分辨率≥1mV；带软件调零；带软件校准；
6、自动测量设置窗：起始值和最大值可设，测量间隔可设置；
7、磁感应强度显示窗：直流200.0mT，最小分辨率0.01mT；带软件调零；带软件校准；
8、变温霍尔效应实验， 霍尔元件变温范围：室温～100℃；测温传感器：铂电阻；加热器最高温度120℃，测量温度单位：℃、K同时显示；可测量霍尔电压与温度的关系，电导电压与温度的关系，可自动或者手动测量数据，并在液晶屏上直接作图，进而测得霍尔系数与温度的关系、载流子浓度与温度的关系、迁移率与温度的关系等实验。
9、砷化镓霍尔片，霍尔灵敏度≥150mV/(mA•T）；
10、电磁铁：截面尺寸：≥22X18mm：磁场气隙≥4mm，微调范围≥1mm。
11、移动尺装置：横向移动距离≥70mm，竖向移动≥30mm，距离分辨率≥1mm。
12、使用霍尔片保护电路：设有过压、过流和吸收电路，接线错误不会造成霍尔片和仪器损坏。 
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	光谱检测原理
	一、核心技术规格细节：
整体尺寸：≥40*40*50cm
光谱仪尺寸：≥7*7*4cm
采集数据点数量：≥900
反射光栅常数：1/1200mm
金属机身，type-c数据接口
光谱分辨率：≥3nm
光谱测量范围：380~780nm
测量并显示光谱曲线，透过率，反射率，吸光度数据，可检测真假橄榄油。
搭载面阵 CCD 图像采集模块，配套透射光栅为核心色散元件，光栅常数固定为 1/1200mm，光栅斜面角度精准为 45°，可实现一级衍射光高效入镜。
配套相机分辨率支持 ≥2048*1536，帧频为≥ 3fps，支持手动调节调焦值、曝光值，曝光值支持无级调节以适配不同光源成像需求，保证光谱图像清晰。
光谱采集范围覆盖可见光波段，支持实时采集光谱图像并生成光谱强度曲线，可自动记录光源光谱数据，且能基于光源数据精准计算并生成吸光度、反射率曲线，数据计算符合朗伯 - 比尔定律及光栅衍射程。
支持将光谱强度、吸光度、反射率等数据自动保存为 TXT 格式文件，绘图区支持光谱曲线局部框选放大、右键恢复缩放，可通过多项式拟合实现波长标定，像素点位置与波长具备明确对应关系 λ=f (x）。
配备 USB 数据接口，可直接与计算机连接，无需额外转接设备，兼容 Windows 系统，配套专用操作软件，软件界面集成视频显示区、按钮控制区、双绘图区，功能分区清晰，支持汞灯、钠灯、氦氖激光器、白光 LED、卤素灯等多种光源适配。
支持光谱波长标定、食用油真伪鉴别、光学薄膜厚度测量、波片延迟量测量等多种实验，可提取光谱图像像素 RGB 数据并通过加权平均法转换为灰度值（Gray =0.3R+0.59G+0.11*B），满足光学基础及拓展实验教学与测量需求。
采用狭缝入光式光路结构，被测光经狭缝入射、光栅衍射后由 CCD 采集，光路布局紧凑，一级衍射光与光栅法线 / CCD 镜头光轴近乎重合，衍射角精准为 0.74°（λ=600nm 时），光谱成像无杂光干扰。
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	磁场时空成像系统
	1、 核心技术规格细节：
尺寸：≥35*64*48cm
重量：≥11kg
探头敏感度：≥Φ0.5mm
最大样品扫描范围：≥250*210mm
最小样品扫描范围：≥5*5mm
空间分辨率：≥0.5*0.5*0.4mm
可扫描磁感应强度：≥500mT
带宽：≥100Hz
磁感应强度分辨率：≥0.1mT
探头移动速度：≥1.5cm/s
精确控制磁场探头在三维空间中运动，测试磁场在时间尺度与空间尺度分布。
探头移动补偿0.2mm，磁场测试分辨率1Gs。
二、附加技术特性补偿：
1、高精度运动模组：X/Y/Z三轴步进电机细分度≥3200，支持0.01mm微调。传感器零点漂移抑制比≥60dB。
2、三维数据建模：支持多线程数据采集，实现3D切片成像。数据支持CSV、TXT、JPG、PDF等多种导出格式。
三、核心功能：
含平衡与重心、分离度与竞赛、力量与对称性、跳跃高度、自动报告五大模块；支持蹲起、单/双腿跳跃、静态/动态平衡测试，可独立采集左右脚力学数据，自动评估发力对称性，分离度测试结果误差≤5%，并能计算EUR偏心利用率、跳跃冲量、压力中心坐标等核心指标。
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	紫外可见分光光度计
	1. 波长范围：190—1100nm
2. 光谱带宽：1.8nm
3. 波长准确度：±0.3nm
4. 波长重复性：≤0.15nm
5. 光度准确度：±0.3%T（0—100%T）
6. 光度重复性： ≤0.1%T(0—100%T)
7. 杂散光：≤0.03%T@220&360nm
8. 基线漂移：±0.001A/h
9. 基线平直度：±0.0015A
10. 噪声水平：≤0.4%T
11. 显示系统：≤10英寸高清智能真彩触摸屏
12. 光源：长寿命氘灯、钨灯
13. 光源切换范围：300-400nm。
14. 比例双光束光学系统
15. 光度范围：-0.3—5A
16. 主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学测试、DNA/蛋白质测试、多波长测试等功能
17.采用光学系统悬架式设计，整体光路独立固定在≥16mm厚的切削铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生影响，从而提高仪器的稳定性和可靠性（需提供实物图片或产品技术彩页等证明材料复印件并加盖公章）
18.存储功能完善，数据可存储至U盘，仪器可连接通用型喷墨打印机，直接实现A4纸报告输出，将测试数据、曲线、图谱打印
19.标配光谱扫描软件，联机操作时，除能实现主机的所有测试功能外，还可完成更为强大的数据处理功能，并且使数据存储达到无限
20.可方便使用自动对焦光路的微量比色皿架、恒温自动进样器、反射附件、旋转式固体样品架等配件，满足用户多维测试需求，扩展了仪器的应用领域
21.可选配100位以上多功能自动进样器（最高180位），通过软件控制，对多功能自动进样器进行定位、复位、清洗、进样等操作，实现无人值守状态
22.标配自动八联架可设置点动和自动两种模式，点动模式为单点控制样品槽位，自动模式可任意编辑1-8号位样品自动测量。
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	便携式气相色谱仪

	1、 网络控制数据处理系统
2、超静音电机系统
3、智能化控温系统
4、高精度机械阀气体流量控制系统
5.精密机械阀控制系统。
6、操作界面智能科学，具有中、英文双操作系统
7、彩色≥7寸LED屏设计、操控方便、界面清晰
8、采用10/100M自适应以太网通信接口，内置IP协议栈，便于LIMS系统的互联及管理
9、独立开发的工作站，支持多台色谱仪（300 台）同时工作，实现数据处理以及反控，达到了业界领先的水平
10、工作站内建的服务器，可以方便地使分析结果接入集散控制系统。
11、检测器实现了自动点火、自动开启气路
12、系统设计自动进样器接口，内置多款驱动程序，可随时加装自动进样器
13、系统设计默许外置进样前处理装置，多型号的外置气体、流体进样系统（顶空进样器、气体进样器、热解析仪等外设）
技术参数
技术参数
1、温控区域：8 路，温控范围：室温以上 5℃～350℃，增量：1℃，精度：±0.01℃，程序升温阶数：32 阶/33 平台
2、检测器：FID
3、检测器指标
氢火焰离子化检测器
检测限：≤3×10—12g/s  （正十六烷-异辛烷溶液）
基线噪声：≤5×10—14A
基线漂移：≤1×10—13A/30min
线性范围： ≥106
4、数据通讯：以太网（LAN），串行通讯接口，在线远程控制系统数传
5、 含氮气发生器、氢气发生器、空气发生器、色谱柱、色谱工作站（不含电脑）
14.为保障设备智能化检测与安全运行，需满足以下全部配置及性能指标（提供对应满足以下功能证明截图或相关佐证材料等） ：
14.1. 人机交互与数据采集：设备配置一体化触摸屏，搭载无线环境数据采集单元，可实时采集并传输环境检测数据。
14.2. 系统与平台能力：配套专用软件平台，支持设备控制、数据管理及物联网功能，实现远程监控与数据共享。
14.3. 智能预警与控制：具备超阈值自动警示功能，配备智能触控警示控制单元，可实现现场快速预警与操作控制。
环境监测系统
1、4.3寸彩色触摸显示屏可实时显示无线传感器数值（光照度、温度、湿度、PM2.5、CO2）；
2、无线环境数据采集单元，含光照度、温度、湿度、PM2.5、CO2传感器各一组，可发送环境数值至控制单元及远程平台；
3、设备内置4G通信控制器；内置短距离本地无线通讯无线控制器，
4、各传感器预警阈值可在彩色触控屏设置；
5、超阈值信号警示功能：若某一数值超过警示阈值，则与该传感器相对应的信号灯长亮，起到警示作用；
6、可通过平台可远程读取各传感器数值；
7、触摸屏幕上带有各传感器联动受控设备开关，便于控制相应的环控设备。
产品配置包括：环境警示单元、数据采集单元、无线空开多个，软件含服务器端中间件软件、PC端账户管理系统、手机端H5系统；
8、警示灯数量≥4个
9、预热时间<1分钟
10、响应时间<2秒
11、通讯方式：4G/Wi-Fi/Lora/433MHz/RS485
12、虚拟串口：Windows7或更高（32位/64位）
13、配置方式：上位机设置软件、指令
14、安装方式：壁挂式
15、供电电压DC12V-24V
16、功率：20W
17、传感器参数：
1、TVOC测量范围：0-5000PPb
TVOC精度：1ppb
2、SO2测量范围：0~20PPm
精度：0.1ppm
3、HCL测量范围：0-10PPm
精度：0.1ppm
4、二氧化氮测量范围：0-20PPm
二氧化氮精度：0.1ppm
	台
	2

	3
	红外分光光度计
	室温红外检测器
波数范围（cm-1）
4000-400
波数精度（cm-1）
±4（4000-2000），±2（2000-400）
波数重复性（cm-1）
≤2（4000-2000），≤1（2000-400）
分 辨 率（cm-1）
1.5（1000附近），聚苯乙烯在3000附近可分辨7个吸收峰，峰高1%。
透过率精度（%T）
±0.2（不含噪声电平）
杂 散 光（%T）
≤0.5 (4000-650cm-1)，≤1（650-400cm-1）
基线平直度（%T）
±2
横、纵坐标扩展
任意
测量模式
透过率、吸光度、单光束（能量）
扫描速度
（很快、快、正常、慢、很慢）五档可选
狭缝宽度
（很宽、宽、正常、窄、很窄）五档可选
工作方式
（连续扫描、重复扫描、定波长扫描）三种可选
响    应
（很快、快、正常、慢）四种可选
外形尺寸（mm）
≥740*610*270
数据传输
≥USB2.0
工作电压
AC220V 50Hz ，功率：≥200W
操作系统
WINXP、WIN7系统下
重量（kg）≥50
环境温度（℃）15-28
相对湿度（%）＜65%（无凝结）
包含红外压片机带模具：额定工作压力：12吨=120KN（36Mpa）；
工作活塞行程：20mm；主油缸截
面积：≥0.333dm2；工作台空间（高度可选）：≥95×95×120mm3，配套相应磨具
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	电位滴定仪
	1.仪器采用分体式设计，灵活性高，便于搬运和安装，可以更容易地确定故障部位，且抗干扰能力强，各模块数据传输线独立，有效减小信号干扰，电磁干扰等问题，提高了测量精度。便于后期升级和更换部件，可扩展性强。
2.≥10 寸彩色触摸电容屏，导航式操作，实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果。
3.内置高精度滴定管，输出液体流速稳定，移液量精准，抗干扰能力强，浓度直读，测试结果精准，使不同操作者的操作误差降到最低。
4.可进行多重自检功能，具备pH 电极校准、滴定管校准功能。
5.操作简单，高效快捷，检测过程无需人为干预，操作者的健康和环境得到了最大保障，同时节省了实验员用于测试的时间成本，能够快速完成滴定分析，减少实验时间，提高实验效率。
6.自动清洗与补液：自动清洗功能简化了实验步骤，减轻工作负担；自动补液可实现连续滴定。所有管路采用自动清洗及多次润洗方式，液接部分无溶液残留并且可兼容绝大多数强酸碱及有机溶剂，有效减少样品交叉污染，确保了数据的准确可靠。
7.终点自动判断，有效消除人为误差，确保实验结果的准确性。滴定结果及数据能自动存储、自动打印，并提供完整的滴定数据供分析研究。
8.数据管理方便：具有数据自动记录和存储功能，便于实验人员追溯和分析，保证实验数据的真实性和可靠性，也减少了分析者原始记录数据处理的工作量和运算差错。
9.环保性好：采用缜密的滴定技术，能减少滴定液的使用量，降低实验成本，配备的试剂瓶，试剂瓶密封盖，可填充有效隔离吸附材料，保证试剂不会被空气污染或向外挥发气味。
10.采用高品质的材料和零部件，经过严格测试和检验，稳定性好，可放心使用，整个仪器及内部管路均采用防酸碱材质。
11.技术参数
测量范围 mV：-2000.0mV～+2000.0mV，
pH：-2.00pH～+16.00pH，
温度：-5～120℃
测量分辨率 mV值：0.1mV
pH值：≥0.01pH
温度：≥0.1℃
基本误差 mV值：±0.1mV±0.03%FS
pH值：±0.01pH
温度：±0.1℃
滴定分析重复性 ≤0.2%
电子单元重复性误差 ≤0.2mV
电子单元稳定性 ±0.3mV/3h
滴定管规格 ≥10mL
滴定管分辨率 1/24000
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	高压灭菌锅
	主要技术参数
1.容积：≥54L
2.灭菌胆尺寸（内径*深度）≥Ф370*508
3.灭菌范围：105-138℃
4.溶解温度：50-100℃
5.保温温度：40-60℃，开盖温度80℃，也可根据客户需求选择开盖温度40-95℃
6.采用 ≥PT1000 温度传感器，其优异的灵敏度与线性度，实现更精准的温度检测，精度是PT100温度传感器的10倍，显示精度≥0.1℃，可清晰呈现温度具体数值。
7.设定时间范围 ：灭菌，融化：1—9999分钟，连接保温：1—9999小时，预约灭菌：0-99小时延迟
8.内胆采用 SUS304 材质，且厚度≥3mm，通过一体性成型拉伸工艺打造，无拼接缝隙，表面经机械镜面抛光处理，显著提升质感与耐腐蚀性，并大幅减少细菌附着面积，兼顾实用性与卫生安全性。9.锅盖开启方式 ：锅盖开启方式采用上掀盖设计，区别于传统手旋式，无需旋转拧动，操作更直接便捷；上掀开启无需预留侧面旋转空间，有效提升空间利用率。
10.设计压力0.35MPa，压力容器设计使用年限≥20年，最高设计温度≥148度。
11.搭载灭菌精度图形显示功能，将灭菌精度数据以直观形式呈现
12.具有多种灭菌程序保存功能（可根据需求拓展至20条灭菌程序）
13.排气方式：智能20级排气方式，支持多档位排气强度灵活切换，能依据实际运行需求调整排汽等级
14.压力表显示范围  -0.1~0.5MPa
15.智能功能：定时启动功能、自动排气控制、饱和蒸汽检测、自检验系统、记忆存储系统
16.标配独立的双风机冷却系统，灭菌结束冷却系统可自动启动，缩短降温时间
17.具有USB接口，可导出电子版灭菌数据
18.具有二次收集蒸汽功能，减少实验室污染
19.安全装置：压力安全阀，防止干烧，门锁安全联锁装置，腔盖关闭检测系统，过压检测，超温检测，漏电短路检测
20.温度监测模块标配双温度传感器（气温 + 水温），具备传感器校准能力，可有效规避测量误差；同时搭载水温显示功能，实时呈现水温数值，既实现气温、水温的同步监测，又能直观获取关键水温信息
21.调整沸点： 可根据海拔调整沸点温度
22.软件升温速率控制防干烧技术。
23.要求压力表可拆卸：压力表模块化卡扣式组件，可快速拆卸，方便校验。
24.电源电压：AC-220V 50Hz
25.出厂标配16A插头
26.功率：≥2800W
27.支持选装打印机，加装后可直接打印 F0 值，运行时间、实时温度等关键参数，方便将核心数据留存归档，为后续追溯、记录查询提供纸质依据
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	研究级生物显微镜
	1.放大倍数：40X-1000X。
2.光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离≤45mm。
3.目镜：高眼点、大视野、平场10倍目镜，有效视场范围≥23mm，视度可调。
4.观察筒：铰链式三目观察镜筒；30°倾斜，瞳距调节范围不小于：50mm～76mm。三档分光比，双目：三目=100:0或20:80或0:100。
5.编码转换器：转换器模块：可同时安装不少6只物镜，与主机不集成，而是独立模块的转换器，带燕尾槽的安装滑轨，用机身自带工具即可方便取下，并在转换器上设计有微分干涉的拓展插槽。转换器能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换。
6.载物台：复合式机械平台，面积：≥187mmX166mm，移动范围：80X55mm，可同时夹持两块切片，方便对比观察。双向线导轨传动。避免传统横向导轨（齿条）突出带来的安全隐患。
7.无限远平场消色差物镜：（NA为数值孔径，WD为工作距离）
4X/NA≥0.1/WD≥15mm、
10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm、
20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm、
40X(S)/NA≥0.65/WD≥0.8mm、
100X(S、O)/NA≥1.25/WD≥0.21mm;
8.聚光镜：非摇出式阿贝聚光镜，带可变光阑及孔径数标识。
9.显微镜机架：微调精度≤0.001mm，带液晶亮度显示，采用数字调光，复眼照明，具有光强设定与复位功能，宽波段LED光源，100V—240V宽电压，预定中心亮度连续可调。机身设计有工具插孔，可插入随机工具；
10.成像接口：成像接口上有两个调节旋钮，一个旋钮（Focal）可以调节目镜下和电脑端图像焦距的同步性，另一个旋钮（Lock）可以锁定镜下和电脑端图像的同步性调节。 
11.成像系统：≥2000万像素。最大帧率及最大分辨率：≥22fps@4640*3506，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0纯数码输出。配套显微镜原厂图像分析软件 。
12.产品所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制。   
13、图像分析软件
1）、图像采集：可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式
2）、图像编辑：具有强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转、滤色等处理功能。
3）、标尺叠加：独特的标尺栏功能，实时显示图像的真实尺寸和叠加标尺，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择。
4）、定倍打印：功能强大的图像倍率设置功能，对拍摄图像按照指定倍率打印或显示。
5）、图像分割：对黑白和彩色图像进行手动或自动图像分割，选定特征目标。提供常用的灰度分割和彩色分割功能，支持多阈值分割功能。
6）、图像处理：对分割的目标进行手工处理和自动处理，包括填充孔隙、删除微粒、连接、切割、手动删除等。
7）、几何测量：可以测定两点距离、三点弧长、三点圆半径、多边形面积、三点夹角、两线夹角、周长、等效直径、最大直径、平均灰度、平均光密度、积分光密度等数十种形态参数。
8）、参数对应：可自动或手动选择测量单个目标参数，测量结果数据与颗粒显示一一对应。
9）、灵活编辑：所测数据，可以重新点取，任意拖动位置，及时修正。也可删除测量数据，重新测定。
10）、多图像测量：可同时测量多幅图像的数据。各幅图像数据相互独立。
11）、添加标注：可任意添加或删除多个文字标注。字体、颜色、大小，随意选择
12）、颗粒计数：具有先进的粘连颗粒自动切分功能，适合颗粒计数、测量和统计分析。
13）、图像融合：测量数据可以标注在图像上，也可以传到EXCEL，或直接打印输出。测量数据可自动生成统计图表。
14）、动态景深叠加：可将显微镜下多个焦面的同一样品图片通过调节焦距，在动态环境下叠加成一张立体图像
15）、动态全景拼接：可通过软件将显微镜下的切片进行无缝拼接，最终成为一张完整的全景切片
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	科研级倒置显微镜
	1.放大倍数：40X-400X。
2.观察筒：铰链式三目，45°倾斜，瞳距调节范围50—75mm。铰链组可360°旋转，用于改变眼点高度。在标准65mm 瞳距时，通过旋转铰链组筒，即可将眼点高度提升34mm，便于不同身高的操作者使用。
3.目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，
4.转换器：内定位5孔物镜转换器；
5.物镜：超长工作距无限远平场消色差相衬物镜（NA为数值孔径，WD为工作距离）：
4X物镜：NA≥0.13/WD≥10.75mm；  
10X物镜：NA≥0.25/WD≥7.27mm；
20X物镜：NA≥0.40/WD≥6.92mm；
40X物镜：NA≥0.65/WD≥2.74mm。
6.调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程≥9mm，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。
7.载物台：固定式载物平台，面积≥250X215mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：≥120mmX80mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座。切片托座，皮氏培养皿托座。
8.照明装置：采用外置自适应宽电压变压器，输入100—240V，输出12V5A, 5W LED灯源亮度可调，机身前方带有透射光亮度指示条显示功能，ECO红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。
9.相衬装置：φ30mm对中望远镜；4X-40X可调中相衬插板。
10.标记物镜：培养器皿进行活细胞观察时，该镜头可对观察样品进行标记，方便重复观察当前区域，可随时对目标细胞进行提取。
11.质量标准：
11.1、物镜成像清晰圆直径：4X物镜≥16.8mm、10X物镜≥16.5mm、20X物镜≥15.9mm、40X物镜≥16mm。物镜放大率准确度不超过±1.58%。
11.2、物镜齐焦（以检测报告中数据为准）：10→4倍 不超过0.028mm，10→20倍 不超过0.015mm，10→40倍 不超过0.012mm。
11.3、载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.005mm，不重复性≤0.002mm。
12.成像接口上有不少于两个调节旋钮，一个旋钮（Focus）可以调节目镜下和电脑端图像焦距的同步性，另一个旋钮（Lock）可以锁定成像系统和电脑端图像的同步性调节；
13.成像系统：≥2000万像素。最大帧率及最大分辨率：≥22fps@4640*3506，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0纯数码输出。配套显微镜原厂图像分析软件  
14.内置仪器设备云管理系统：显微镜的使用状态可通过手机实时查询并采集使用数据，用户可通过手机端APP进行设备的远程电源控制；后台系统可以对显微镜的①电流和电压的实时监测②开关机状态提示等
15.产品所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制。
15.图像分析软件
1）图像采集：可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式
2）图像编辑：具有强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转、滤色等处理功能。
3）标尺叠加：独特的标尺栏功能，实时显示图像的真实尺寸和叠加标尺，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择。
4）定倍打印：功能强大的图像倍率设置功能，对拍摄图像按照指定倍率打印或显示。
5）图像分割：对黑白和彩色图像进行手动或自动图像分割，选定特征目标。提供常用的灰度分割和彩色分割功能，支持多阈值分割功能。
6）图像处理：对分割的目标进行手工处理和自动处理，包括填充孔隙、删除微粒、连接、切割、手动删除等。
7）几何测量：可以测定两点距离、三点弧长、三点圆半径、多边形面积、三点夹角、两线夹角、周长、等效直径、最大直径、平均灰度、平均光密度、积分光密度等数十种形态参数。
8）参数对应：可自动或手动选择测量单个目标参数，测量结果数据与颗粒显示一一对应。
9）灵活编辑：所测数据，可以重新点取，任意拖动位置，及时修正。也可删除测量数据，重新测定。
10）多图像测量：可同时测量多幅图像的数据。各幅图像数据相互独立。
11）添加标注：可任意添加或删除多个文字标注。字体、颜色、大小，随意选择
12）颗粒计数：具有先进的粘连颗粒自动切分功能，适合颗粒计数、测量和统计分析。
13）图像融合：测量数据可以标注在图像上，也可以传到EXCEL，或直接打印输出。测量数据可自动生成统计图表。
14）动态景深叠加：可将显微镜下多个焦面的同一样品图片通过调节焦距，在动态环境下叠加成一张立体图像
15）动态全景拼接：可通过软件将显微镜下的切片进行无缝拼接，最终成为一张完整的全景切片
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	人体力学采集仪
	1、 核心技术规格细节：
尺寸：单板≥30*50*13cm
采集精度：≥1.3mV/V
单板最大承重：800kg
使用电压：5—15V
工作温度：-20 - 60℃
重量：≥10kg（单板）
采集卡采样频率：≥1000Hz（max4K）
采集卡通道数：≥8 路差分模拟输入
非线性误差：3ppm@200mv,10Hz 
分辨率：24-bit
工作温度范围：-20-60℃
零点温度漂移：0.05%F.S./10℃
设备组成：由应变式传感器、采集卡、数据采集程序、双板测力平台及显示器构成，可精准测试弹跳力、跳跃高度、身体平衡性等人体力学指标。
传感采集：搭载应变式传感器，灵敏度精准 1.3mV/V，数据采样频率≥1000Hz，可捕捉高动态运动的力学细节。
核心功能：含平衡与重心、分离度与竞赛、力量与对称性、跳跃高度、自动报告五大模块；支持蹲起、单 / 双腿跳跃、静态 / 动态平衡测试，可独立采集左右脚力学数据，自动评估发力对称性，分离度测试结果误差≤5%，并能计算 EUR 偏心利用率、跳跃冲量、压力中心坐标等核心指标。
数据处理：内置高性能处理器，可对采集数据进行实时滤波、校准、归一化处理；支持原始 / 处理后数据多种格式导出，自动生成 PDF 测试报告，且具备多次随访数据叠加对比功能。
操作连接：通过路由器 Wi-Fi 实现设备与电脑连接，电脑需配置固定 IP、子网掩码；配套专用数据采集程序，含蹲起、跳跃高度、重心三大操作界面，可实时显示左右脚及合力的压力变化曲线与测试数据。
扫描时界面实时刷新探头 X/Y/Z 坐标与磁场数值，刷新延迟≤1 秒；支持移动探头至参考点，点击置零按钮自定义坐标系原点与正方向；扫描结束自动导出 CSV/TXT 通用文件，包含 X、Y、Z、磁场值四列数据；可导入历史数据文件，展示对应磁场分布图像。
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	纹影成像
	一、核心技术规格细节：
核心硬件参数
凹面镜：口径≥ 203mm，焦距≥ 750mm
刀口仪：刀片调节范围 0.5～7.5mm，
成像采集：摄像头分辨率 ≥1920*1080P，帧率≥ 60fps显示设备：≥13.3 英寸显示器，分辨率≥ 1920*1080P
光路系统：空气间隔长度大于1.5m，点光源经凹面镜形成标准点像光路
供电参数：信号发生器支持7V 供电适配
基础结构：配备滑轨底板，支持光路组件位置调节
系统配套参数
调节配件：配备黑色卡纸（辅助光斑定位）、镜头调节组件（含画面拉近环、对焦环、曝光调节环）、配备超声探头观察超声波。
成像效果：可清晰捕捉热气流、手掌热气等微弱密度变化的空气成像，支持切光调节实现纹影法成像
配套组件：含显示器支架、信号发生器，组件间可实现精准对接与调节
纹影成像演示仪控标参数
凹面镜核心参数：口径≥203mm，焦距 750mm±5mm，确保光路汇聚效果与成像清晰度，需为抛物面反射结构，支持点光源精准成点像。
成像分辨率指标：摄像头与显示器分辨率均为 ≥1920*1080P，摄像头帧率≥60fps，保证动态热气流成像的流畅性与细节捕捉能力。
刀口仪调节精度：刀片调节行程 0.5～7.5mm，配备简易调整架，实现对反射光源的精准遮挡控制。
光路基础规格：设备空气间隔长度大于 1.5m，适配纹影法成像光路设计，滑轨底板需满足光路组件位置精准调节需求。
镜头调节功能：摄像头配备独立的画面拉近环、画面对焦环、曝光调节环，曝光调节环支持最大开度调节，满足不同成像场景的焦距与曝光控制。
设备整体适配性：标配信号发生器，支持7V 稳定供电。
成像检测能力：设备调节完成后，可清晰地捕捉手掌自然散发的热气成像，切光后光点可调节至最小状态，确保对微弱密度变化的高敏感性。

二、附加技术特性补偿：
1、精密光学对中系统：抛物面镜基准误差≤λ/10。具备高刚性防震导轨，保障在复杂实验室环境下的光路稳定性。
2、多场景适配：支持微细火焰、超声波驻波、高压放电及气体扩散等多种流体折射率实验。内置高对比度边缘检测成像算法。
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3.其他说明：
（1）投标人的投标总价应满足本项目招标文件（包括项目采购清单、实验室设备技术参数要求等）的全部技术要求。
（2）投标人应按照清单中的规格、材质和工艺来生产，定制产品需按照采购人实际场地尺寸或确定的方案进行加工，材质及工艺不变，规格偏差在10%以内，价格不予调整，投标人在投标时要考虑这一因素。
（3）质量要求：保证所有产品及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计及采购人的品质、环保要求。在正式供货前应与采购人协商好所有产品的规格及方案，交货时所有产品应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品；采购人将对中标人正式供货的产品随机抽取一件进行破坏性检测，被抽样检测产品中甲醛和苯等有害物质含量不符合采购方要求或国家标准的、参数和材质不符合招标文件要求的，视为不合格产品，采购人有权拒绝接收所有产品，并要求中标人按合同规定赔偿采购人损失（破坏性检测的货物，检测费用以及重新安装费用由中标人支付）。
（4）教学软件免费升级。
（5）在本项目产品质保期内，一旦产品发生质量问题，中标人保证在接到通知12小时内响应，3日历天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。
（6）投标人须按照招标文件“项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请另列表说明。



第二部分  有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不在本项目的报价范围。
3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5.供货期：合同签订后30日历天内完成供货及安装调试
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]6.质保期：自验收合格之日起整体质保5年；质保期内质量出现问题或损坏，由供应商免费更换。
7.投标人需提供售后服务和技术支持。质保期内提供技术支持和培训服务（费用含在报价内）；质保期外，投标人提供售后服务时收取成本费，以保障设备的正常使用。
8.付款方式：合同签订生效后，采购人按财政计划支付合同价款。所有货物安装完毕并经验收合格后支付至合同价款的50%，余款正常运行半年后付清。上述款项均不计息，乙方应于每次付款前向甲方提供对应金额的发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。
9.本项目合同履行地点：江苏省梅村高级中学，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
10.安装调试：中标人负责本项目所有设备的安装、调试，系统建成后要求达到指标中提及的技术要求，完成采购人及其单位的验收。投标人应在采购人指定地点完成主要设备货物到货、安装、调试。
11.培训要求：
（1）投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，在培训前15天提供培训计划和方案，并得到采购人认可。
（2）针对认可的培训方案由投标人对采购人进行不少于2次培训，人数不少于3人。
（3）投标人应派技术熟练的技术人员对采购方人员进行技术指导和培训，确保采购人能理解和掌握系统各部分的工作原理、正确使用和操作，同时能够独立完成使用规定的各项试验及维修任务。
12.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
13.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
14.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
15.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
16.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。


第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标单位；最高得分并列则按技术指标得分高的投标人为中标单位。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的投标人，则技术指标得分高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。














第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准
1.价格（30分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2.商务部分（8分）
2.1企业资质（2分）：投标人具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书、质量管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得2分。（提供相应有效证书扫描件并加盖投标人公章）
2.2业绩（2分）：自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人或所投产品制造商具有类似业绩的，每提供一份业绩得1分，最多得2分。（时间以合同签订时间为准，无日期或日期不清晰的不得分，提供合同复印件并加盖投标人公章）
2.3人员配置（6分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件）。项目组成员一人多证的，可重复得分。提供相应证明材料及投标人近一年内为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近一年中任意一个月份（不含投标当月））。以上原件扫描件上传至电子标书中并加盖投标人电子公章，否则不得分。以下人员不得兼任。
2.3.1项目负责人：投标人为本项目配备一名项目负责人，具有智能化系统集成项目经理（高级）、IT服务项目经理，每提供一项的得1分，最高得2分。
2.3.2项目组成员：投标人为本项目配备的项目组成员具有系统集成项目管理工程师、低压电工证、二级建造师、软件设计师，每提供1类证书得1分，最高得4分。
3.技术配置要求（17分）
3.1数字示波器（1分）：内置16次谐波发生器功能，输出具有指定次数、幅度和相位的谐波，通常应用于谐波检测设备或谐波滤波设备的测试中。提供满足上述全部技术参数有效技术文件或功能图片证明的，得1分；不满足或未提供证明的不得分。
3.2电容与介电常数测量实验仪（2分）：提供24小时在线云端虚拟实验服务，无需学校提供资源，学生可自主在互联网进行平板电容测量虚拟实验，进行以下实验。提供对应满足以下功能证明截图或相关佐证材料的，最高得2分；不满足或未提供证明的不得分。
①改变平板电极的距离和大小，分别测量电容的变化量，得1分；
②放置多种介质，测量电容的变化量，计算介电常数，得0.5分；
③绘制电容－距离曲线，分辨率≥0.01mm，得0.5分。
3.3紫外可见分光光度计（1分）：采用光学系统悬架式设计，整体光路独立固定在≥16mm厚的切削铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生影响，从而提高仪器的稳定性和可靠性，提供实物图片或产品技术彩页等证明材料的，得1分；不满足或未提供证明的不得分。
3.4便携式气相色谱仪（3分）：为保障设备智能化检测与安全运行，提供对应满足以下功能证明截图或相关佐证材料的，最高得3分；不满足或未提供证明的不得分。
①人机交互与数据采集：设备配置一体化触摸屏，搭载无线环境数据采集单元，可实时采集并传输环境检测数据，得1分；
②系统与平台能力：配套专用软件平台，支持设备控制、数据管理及物联网功能，实现远程监控与数据共享，得1分；
③智能预警与控制：具备超阈值自动警示功能，配备智能触控警示控制单元，可实现现场快速预警与操作控制，得1分。
3.5高压灭菌锅（2分）：
①设计压力0.35MPa，压力容器设计使用年限≥20年，最高设计温度≥148度，投标人提供能够证明上述参数满足要求的有效技术文件或功能图片的，得1分；不满足或未提供证明的不得分。
②软件升温速率控制防干烧技术，投标人提供能够证明上述参数满足要求的有效技术文件或功能图片的，得1分；不满足或未提供证明的不得分。
3.6科研级倒置显微镜（1分）：成像接口上有不少于两个调节旋钮，一个旋钮（Focus）可以调节目镜下和电脑端图像焦距的同步性，另一个旋钮（Lock）可以锁定成像系统和电脑端图像的同步性调节。投标人提供对应实物照片，证明设备配备 Focus、Lock 两款旋钮的，得1分；不满足或未提供证明的不得分。
3.7无线智能小车（导轨实验器材套组）（1分）：提供满足以下技术参数的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，满足一条得0.5分，本项最高得1分，不满足或不提供证明文件不得分。
①内置蓝牙无线模块，可同步测量7种共14项数据：力、位置（编码）、速度（编码）、加速度（编码）、XYZ轴加速度
②力测量范围：±50N。位移分辨率：0.25mm。加速度测量范围：160m/s
3.8研究级生物显微镜（2分）：提供满足以下技术参数的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，满足一条得0.5分，本项最高得2分，不满足或不提供证明文件不得分。质量检测标准：
①成像清晰圆直径：4X物镜≥17.4mm、10X物镜≥17.3mm、20X物镜≥17.5mm、40X物镜≥18.6mm、100X物镜≥18.5mm；
②物镜放大率准确度误差范围（以检测报告中数据为准）不超过±0.83%。
③物镜齐焦（以检测报告中数据为准）：10→4X，不超过±0.015mm，10→20X，不超过±0.02mm，10→40X，不超过±0.007mm，40→100X，不超过±0.005mm。
④用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.003mm。
3.9人体力学采集仪（1分）：扫描时界面实时刷新探头 X/Y/Z 坐标与磁场数值，刷新延迟≤1 秒；支持移动探头至参考点，点击置零按钮自定义坐标系原点与正方向；扫描结束自动导出 CSV/TXT 通用文件，包含 X、Y、Z、磁场值四列数据；可导入历史数据文件，展示对应磁场分布图像。提供实物图片或产品技术彩页等证明材料的得1分，不满足或未提供证明的不得分。
3.10磁场时空成像系统（1分）：核心功能：含平衡与重心、分离度与竞赛、力量与对称性、跳跃高度、自动报告五大模块；支持蹲起、单/双腿跳跃、静态/动态平衡测试，可独立采集左右脚力学数据，自动评估发力对称性，分离度测试结果误差≤5%，并能计算EUR偏心利用率、跳跃冲量、压力中心坐标等核心指标。提供实物图片或产品技术彩页等证明材料的得1分，不满足或未提供证明的不得分。
3.11无线智能小车（无线光色传感器）（2分）：提供满足以下技术参数的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证，每项满足的得1分，本项最高得2分，不满足或不提供证明文件不得分
①传感器含5个测量通道：光，UV，615nm（红光），525nm（绿光）和465nm（蓝光）。
    ②光强量程：0 lx到150000 lx；最大光强采样速率：1000样本/秒；红、绿、蓝范围：0到1000（相对比例）

4.功能演示（13分）：投标人根据以下要求通过录制视频方式进行演示，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，演示总时间不超过10分钟。评审专家根据演示效果进行打分。
4.1霍尔效应与变温霍尔效应实验（总分3分，每项各0.5 分）
①演示实验原理页面、仪器介绍和动图演示页面、VH-Is页面、VH-B页面、Vσ-Is页面、RH-n页面、VH-X磁场分布测量页面、变温霍尔效应实验VH-T页面、数据与曲线显示页面、系统设置页面
    ②演示设置系统时间，自带实验计时器，可恢复出厂设置，有设置wifi名称和密码，设置服务器IP和端口功能
    ③演示励磁恒流源0～500mA连续可调，既可软件控制正反，又可硬件手动控制正反；液晶触摸屏数显；带软件校准；
    ④演示霍尔电压显示窗：直流毫伏表200.00mV，分辨率0.01mV；带软件调零；电导电压显示窗：直流毫伏表8000mV，分辨率1mV；带软件调零；
    ⑤演示磁感应强度显示窗：直流200.0mT，最小分辨率0.01mT；
⑥演示变温霍尔效应实验， 霍尔元件变温范围：室温～100℃，演示测量温度单位：℃、K同时显示；演示霍尔电压与温度的关系，电导电压与温度的关系。
4.2光谱检测原理（总分3分，每项各1 分）
①光源光谱采集与数据保存：演示要求：搭载白光 LED / 卤素标准光源；软件支持波长自定义、实时光谱预览，可采集并保存参考光谱，数据自动存为文本。
预期效果：界面横轴波长、纵轴相对强度，实时曲线与参考曲线区分明显；导出文件至少包含波长、强度两组数据。
    ②吸光度测量功能：演示要求：可放入滤光片、色素溶液等透光样品，软件依托基准光源光谱自动计算、输出吸光度曲线。预期效果：界面切换吸光度视图（横轴波长、纵轴吸光度），清晰地呈现样品吸收峰 / 谷，可用于物质识别、纯度检测。
    ③正交偏振片光学特性：演示要求：光路可加装起偏、检偏器；无偏振片采集基准光谱，正交状态采集透过率，旋转检偏器观察曲线动态变化。预期效果：正交时光谱强度大幅压低、透光变暗；错开偏振角度后光强回升，设备可灵敏捕捉光强动态、弱光信号。
4.3纹影成像（总分 3分，每项各 1分）
    ①手掌温度成像演示：演示要求：设备调至标准切光，手掌悬空置于镜前；常温 15~30℃普通室内，无需暗室、外加热源。
预期效果：屏幕清晰连续显示手掌上升热气流纹影，气流形态、流向清晰可见。
    ②打火机气体扰流演示：演示要求：镜前放置打火机，远离可燃物；可冷喷气体，点火时火焰≤3cm、单次燃烧≤2s，配套防火防护。
预期效果：清晰显示气体喷射 / 火焰热气流扰动边界，演示全程安全无隐患。
    ③超声波驻波成像演示：演示要求：搭配 20~40kHz 超声驻波组件，收发间距调至半波长整数倍；无配件可书面说明兼容能力，可不现场演示。预期效果：屏幕出现明暗规整驻波条纹，调节频率 / 间距条纹同步变化；无实物需书面佐证高频密度变化检测性能。
4.4无线智能小车组：（无线光电门传感器）（总分 4分，每项各 1分）
    ①传感器无线蓝牙连接终端：终端为PC电脑、笔记本电脑、平板电脑或手机等（终端自备） 
    ②连接成功界面单个传感器可同时打开9个测量通道：物体速度，物体加速度（光栅尺），光闸门1–门状态 ，光闸门2–门状态，激光门－门状态 ，远程门－物体速度，远程门－物体加速度，光闸门1/远程门－计时，激光门/远程门－计时或更多。 
    ③使用单个本传感器选用“物体速度”通道，测量手指穿过光电门的速度，无需输入手指宽度。
④使用单个本传感器，选用“激光门－门状态”通道，固定激光笔对准传感器外侧激光门，如输入高中物理课本长度，测量课本自由落体通过激光笔和外侧激光门时的速度。
5.技术部分（28分）：
考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。
5.1实施方案及项目保障措施（6分）：包括但不限于①交货期计划②项目实施的组织计划③进度安排合理性及工期保证措施；
每一分项方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求得2分；
方案较完整，科学合理性较强，较清晰详细，能够符合本项目需求得1.5分；
方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；
方案完整性、科学合理性、清晰详细程度等只能基本满足要求得0.5分；
无方案的，不得分。
5.2安装调试方案（6分）：包含但不限于①安装前筹备规划方案②现场安装实施环节方案③调试交付计划；
每一分项方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求得2分；
方案较完整，科学合理性较强，较清晰详细，能够符合本项目需求得1.5分；
方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；
方案完整性、科学合理性、清晰详细程度等只能基本满足要求得0.5分；
无方案的，不得分。
5.3售后服务方案（6分）：包含但不限于①售后服务专职人员安排及承诺②售后响应时间③备品、配件保障措施。
每一分项方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求得2分；
方案较完整，科学合理性较强，较清晰详细，能够符合本项目需求得1.5分；
方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；
方案完整性、科学合理性、清晰详细程度等只能基本满足要求得0.5分；
无方案的，不得分。
5.4培训服务方案（10分）：投标人需提供培训服务方案，包括①培训目标②培训计划③培训对象④培训方式⑤培训保障和培训人员资质情况内容。
每一分项方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求得2分；
方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；
无方案的，不得分。
6.政策性因素（2分）：
6.1依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得0.5分、能够提供所投产品为环保产品的得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
6.2依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。


第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证明）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0012
项目名称：梅村高中科学竞赛实验室设备采购
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位）针对JSZC-320200-WXJY-G2026-0012项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市教育信息化和综合服务中心：
我公司（单位）针对本次项目JSZC-320200-WXJY-G2026-0012进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位）在参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
           日期：　     年　  月　  日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


七、投标函（给定格式）：
投标函
致无锡市教育信息化和综合服务中心：
我方收到贵方JSZC-320200-WXJY-G2026-0012招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市教育信息化和综合服务中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者无锡市教育信息化和综合服务中心恶意串通、决不向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：
承诺书
                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320200-WXJY-G2026-0012在此承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。
6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

九、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

 

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0012
	项目名称
	投标总报价（小写）

	梅村高中科学竞赛实验室设备采购
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：

注：
因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

十、分项报价表（给定格式）：
分项报价表
项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0012
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市教育信息化和综合服务中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。


十一、投标偏离表（给定格式）：
[bookmark: _Toc120614284]

投标偏离表


项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0012
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374]   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。


十二、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0012
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

1

５５
 
