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[bookmark: _Toc229394808]第一部分  投标邀请
江苏弘业国际技术工程有限公司受无锡市梁溪区清名桥街道社区卫生服务中心委托，就其无锡市梁溪区清名桥街道社区卫生服务中心皮肤科、眼科、口腔科、五官科、手术室设备及附件等一批采购项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标注意事项如下：
	序号
	内    容

	1
	项目名称：无锡市梁溪区清名桥街道社区卫生服务中心皮肤科、眼科、口腔科、五官科、手术室设备及附件等一批采购项目
政府采购编号：JSZC-320213-JSHY-G2026-0219
采购方式：公开招标
采购内容：无锡市梁溪区清名桥街道社区卫生服务中心采购二氧化碳点阵＋激光1台、强脉冲光治疗仪1台、皮秒激光仪1台、红外线照射治疗灯2台、移动式无影灯（脚踩式）1台、手术无影灯2台（双头1台/单头1台）、电子皮肤镜1台、皮肤光学成像检测仪1台、电刀、电凝血器械1套、多功能电离子手术治疗机1台、眼底照相机1台、视力筛查仪1台、口腔综合治疗椅5台、牙椅管路自动消毒机2台、口腔扫描仪1台、牙科种植机1台、中央抽吸及集中供气系统（正负压）1套、筛查型耳声发射仪1台、牙科显微镜1台，具体技术参数详见采购需求。本项目共分为两个采购包（采购包1为皮肤科、手术室设备及附件，采购包2为眼科、口腔科、五官科等一批设备），供应商可根据自身情况选择一个或两个采购包进行投标，但最多只能中标一个采购包，投标文件须按采购包分别递交。

	2
	采购人：无锡市梁溪区清名桥街道社区卫生服务中心
地址：无锡市梁溪区五星家园258号
联系人：周阳、翁浩敏
联系电话：0510-85755314-8
采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司
地址：无锡市经开区金融八街8号‌‌无锡市联合金融大厦2002室
联系人：代民安、汤淼
联系电话：0510-82408785
电子邮箱：tangmiao@artall.com

	3
	采购项目概况、要求：
1、项目概况：无锡市梁溪区清名桥街道社区卫生服务中心拟采购皮肤科、眼科、口腔科、五官科、手术室设备及附件等一批设备采购。本项目共分为两个采购包（采购包1为皮肤科、手术室设备及附件，采购包2为眼科、口腔科、五官科等一批设备），供应商可根据自身情况选择一个或两个采购包进行投标，但最多只能中标一个采购包，投标文件须按采购包分别递交。
2、招标范围：
采购包1：无锡市梁溪区清名桥街道社区卫生服务中心二氧化碳点阵＋激光、强脉冲光治疗仪、皮秒激光仪、红外线照射治疗灯、移动式无影灯（脚踩式）、手术无影灯（双头1台/单头1台）、电子皮肤镜、皮肤光学成像检测仪、电刀、电凝血器械、多功能电离子手术治疗机的供货、运输、安装、调试、验收、质保期服务及后续服务等全部内容。
采购包2：无锡市梁溪区清名桥街道社区卫生服务中心眼底照相机、视力筛查仪、口腔综合治疗椅、牙椅管路自动消毒机、口腔扫描仪、牙科种植机、中央抽吸及集中供气系统（正负压）、筛查型耳声发射仪、牙科显微镜的供货、运输、安装、调试、验收、质保期服务及后续服务等全部内容。
3、合同履行期限：采购包1至采购包2：合同签订之日起30天内完成到货、安装调试并通过验收。
4、本项目预算金额：289.35万元，本项目共分为两个采购包，其中各采购包预算金额具体如下：
采购包1：皮肤科、手术室设备及附件，预算金额：168.35万元。
采购包2：眼科、口腔科、五官科等一批设备，预算金额：121万元。
5、本项目最高限价：285.80万元，本项目共分为两个采购包，其中各采购包最高限价具体如下：
采购包1：皮肤科、手术室设备及附件，最高限价：166.00万元，单项设备最高限价详见采购需求。
采购包2：眼科、口腔科、五官科等一批设备，最高限价：119.80万元，单项设备最高限价详见采购需求。
投标报价高于最高限价的作无效投标处理。
6、本项目是否专门面向中小企业：否。
7、本项目标的所属行业：工业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关要求，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
本项目招标分两个采购包。
采购包1：皮肤科、手术室设备及附件
采购包2：眼科、口腔科、五官科等一批设备

	4
	供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1至采购包2：非专门面向中小微企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）
3.本项目的特定资格要求：
采购包1至采购包2：
1）供应商须为在中华人民共和国境内注册，能够合法提供本采购项目货物和服务的企事业单位或其他组织。
2）国家规定需要进行医疗器械注册的设备，供应商需提供国家医疗器械注册证（扫描件）；
3）供应商须具有医疗器械经营资质证书（经营资质证书中的经营范围应当涵盖所投产品的类别，所投产品属于三类的，以医疗器械经营许可证为准，所投产品属于二类的，以医疗器械经营备案凭证为准）；
4）供应商须具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，近 3 年内（如供应商成立时间不满3年，则要求供应商自成立以来），无不良经营行为，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；
5）供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的供应商为被授权代表依法缴纳社会保险证明材料；
6）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
②拒绝被“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。
4.本项目不允许联合体参与投标。
注：采购人将对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。

	5
	1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/26/4092694.shtml；https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。

	6
	获取招标文件方式：
供应商登录“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/在线申请获取采购文件

	7
	供应商可在2026年10月9日17:00前对招标文件需要澄清的问题发至代理机构登记的邮箱。

	8
	本项目无需缴纳投标保证金

	9
	投标有效期：投标截止之日起90日历天

	10
	网上投标截止时间：2026年10月15日14:30止
网上解密时间：开启解密后30分钟
截止时间后递交的投标文件恕不接受。
投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

	11
	开标时间：2026年10月15日14:30
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

	12
	中标单位确定时间：2026年10月15日评标结束后
中标单位确定地点：江苏弘业国际技术工程有限公司（无锡市经开区金融八街8号‌‌无锡市联合金融大厦2002室）



[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc229394809][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]第二部分  供应商须知
[bookmark: _Toc229394810][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]（一）遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Toc229394811]（二）招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.供应商应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
[bookmark: _Toc229394812]（三）招标文件的解释
1.供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”表格第7项规定的时间将电子邮件发送至江苏弘业国际技术工程有限公司，联系方式详见投标邀请第2项。
2.采购人、江苏弘业国际技术工程有限公司将按“投标邀请”表格第7项规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
[bookmark: _Toc229394813]（四）招标文件的补充或修正
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc229394814]（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）
[bookmark: _Hlk7530619]1.供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处标明满足与否。
2.投标文件的内容组成：
采购包1-2：
（1）投标申请及声明（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）分项报价表（格式见附件）；
（4）供应商资格资信证明文件：
1）关于资格的声明函（格式见附件）；
2）供应商单位营业执照或事业单位或其他组织法人证书或经相关部门登记的证明文件扫描件并加盖供应商公章；
3）国家规定需要进行医疗器械注册的设备，供应商需提供国家医疗器械注册证（扫描件）；
4）供应商须具有医疗器械经营资质证书（经营资质证书中的经营范围应当涵盖所投产品的类别，所投产品属于三类的，以医疗器械经营许可证为准，所投产品属于二类的，以医疗器械经营备案凭证为准）；
5）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明扫描件或银行代扣证明扫描件并加盖公章）；
6）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金证明材料（扫描件加盖公章）；
7）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或2025年度的财务审计报告扫描件加盖供应商公章；
8）供应商法定代表人授权委托书（加盖公章）（格式见附件）；
9）供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章；
10）供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的供应商为被授权代表依法缴纳社会保险证明材料；
11）承诺书（格式见附件）；
（5）补充证明文件：
1）供应商简介和经营情况说明；
2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；
3）对应评分标准所需的其他证明材料。
4）供应商所供产品如为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商所供产品如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》；
5）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）。
（6）商务条款偏离表
（7）技术条款偏离表
（8）售后方案；
（9）培训方案；
（10）投标文件的其他部分
[bookmark: _Toc229394815][bookmark: _Toc229394816]（六）投标文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
5.投标费用。
5.1不论投标结果如何，投标方应承担其投标文件编制与递交、参与澄清所涉及的一切费用，业主对上述费用不负任何责任。
[bookmark: _Toc229394817]（七）网上投标
1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》网址：https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml。
[bookmark: _Toc229394818]（八）无效投标文件的确认
供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.未按规定在苏采云供应商信息库注册的；
2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4.投标人因自身原因未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标人未在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
10.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
11.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
12.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
14.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
15.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
16.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
17.项目投标总价超过本项目最高限价的；
18.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
19.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
20.评标委员会认定投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的时间内提供线上书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其投标合理性的；
21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc229394819]（九）开标、评标
1.开标
1.1.供应商无需到达开标现场，所有投标单位登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；
1.2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；
1.3.开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价；
1.4.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
1.5.电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
1.6.供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
2.供应商的资格资信审查
公开招标采购项目开标后，采购人或者采购代理机构对供应商的资格资信进行审查。
2.1.采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
2.2.采购人或者采购代理机构依据供应商提供的资格资信证明文件材料进行审查，审查内容和审查要求详见招标文件第二部分供应商须知（五）投标文件的组成中资格资信证明文件的相关内容。
通过资格资信审查合格的供应商不足3家的，不得评标。
3.评标组织
3.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
4.评标工作程序
[bookmark: OLE_LINK1]4.1投标文件的符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
4.1.1出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
4.1.2在评标期间，通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家情形的，比照2.2款执行。
4.2澄清有关问题。
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）发起询标要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
4.3比较与评价。
按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.评标方法
供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
5.1采购包1评分标准：
本采购包核心产品为强脉冲光治疗仪，供应商提供相同品牌的核心产品且通过资格资信审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
5.1.1评分分值构成如下：
（1）投标报价（50分）
（2）商务部分（24分）
（3）技术部分（24分）
（4）政策性加分因素（2分）
5.1.2具体评分标准如下：
（1）投标报价（50分）
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标报价最低的投标供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重分(保留两位小数）；
价格扣除：
1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2）采购本国产品的支持政策：
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国；产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK2]2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“细目报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线     划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3）根据财库〔2026〕2号文件，在评审过程中，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（2）商务部分（24分）
1）技术响应情况（21分）
	序号
	评分参数
	分值

	1
	二氧化碳点阵＋激光：脉冲宽度可调，脉冲宽度：≤40μs得1分；脉冲宽度≤35μs得2分；脉冲宽度≤30μs得3分。
	3

	2
	二氧化碳点阵＋激光：脉冲重复频率≥2600Hz得1分；脉冲重复频率≥2800Hz，得2分；脉冲重复频率≥3000Hz，得3分。
	3

	3
	二氧化碳点阵＋激光：扫描密度0.15mm～1.65mm 可调得1分；扫描密度0.15mm～3mm 可调得2分；扫描密度0.15mm～3.3mm 可调得3分。
	3

	4
	强脉冲光治疗仪：注册证适用范围：用于治疗痤疮、血管性病变，减少人体多于毛发得1分；用于痤疮、血管性疾病、皮肤表浅的色素性疾病、减少毛发的治疗得2分；用于改善皮肤外观治疗、寻常痤疮、血管性疾病、皮肤表浅的色素性疾病及减少毛发的治疗得3分。
	3

	5
	强脉冲光治疗仪：输出波长包含：515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm，755nm得1分；输出波长包含:Acne，515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm，755nm得2分；输出波长包含:Acne，515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm，755nm，Vascular得3分。
	3

	6
	强脉冲光治疗仪：组合脉宽≥900ms得1分；组合脉宽≥980ms得2分；组合脉宽>1000ms得3分。
	3

	7
	强脉冲光治疗仪：能量密度：≥37J/cm2得1分；能量密度：≥39J/cm2得2分；能量密度：≥40J/cm2得3分。
	3

	总分
	21


注：
1、以上条款供应商须在投标文件中提供技术支持文件作佐证，技术支持材料包括：产品注册证或注册登记表或白皮书或产品说明书或生产厂家对外公开发布的产品宣传彩页原件扫描件或加盖厂商公章的技术文件等任意一种能够证明的材料均可，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评标委员会成员有权不予认可。对需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权将其作负偏离处理。
2、中标后，采购人有权对相关技术参数进行复核，如发现中标人提供虚假材料谋取中标，采购人将向同级财政部门反映，查证属实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2）类似业绩（3分）
提供投标供应商或产品制造商自2024年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来的类似产品的供货案例。每提供一份类似产品的销售合同扫描件并加盖公章得1分，最多得3分。
（3）技术部分（24分）
1）售后方案（12分）
投标供应商针对本项目提供的售后服务方案包括下述4项：①售后服务内容；②专业技术人员保障；③故障解决方案；④响应时间及补救措施等。
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得12分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
2）培训方案（12分）
投标供应商针对本项目提供的培训方案包括下述4项：①产品介绍及操作使用；②维护保养；③故障的排除；④紧急情况的处理。
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得12分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（4）政策性加分因素（2分）
1）支持节能环保 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。
2）支持绿色发展 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。
本次评标，核算各供应商的得分取所有评标成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
5.2采购包2评分标准：
本采购包核心产品为口腔综合治疗椅，供应商提供相同品牌的核心产品且通过资格资信审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
5.2.1评分分值构成如下：
（1）投标报价（50分）
（2）商务部分（38分）
（3）技术部分（10分）
（4）政策性加分因素（2分）
5.2.2具体评分标准如下：
（1）投标报价（50分）
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标报价最低的投标供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重分(保留两位小数）；
价格扣除：
1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2）采购本国产品的支持政策：
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国；产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“细目报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线     划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3）根据财库〔2026〕2号文件，在评审过程中，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（2）商务部分（38分）
1）技术响应情况（36分）
	序号
	评分参数
	分值

	1
	口腔综合治疗椅：整机工作功率≤350VA，高效节能。（提供国家药监局出具的检测报告）。满足得3分；其他不得分。
	3

	2
	口腔综合治疗椅：可一键实现管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；具备断电续消、紧急退出、水源检测、防器械遗漏及防误操作智能管控功能；消毒时长≥22min。满足得3分；其他不得分。
	3

	3
	口腔综合治疗椅：具备电动手机管冲洗功能，方便每次治疗前后进行单独手机管道冲洗；可单独设置冲洗时间。满足得3分；其他不得分。
	3

	4
	口腔综合治疗椅：具备消毒记录储存功能，消毒记录可储存条数≥300条。满足得3分；其他不得分。
	3

	5
	口腔综合治疗椅：洁牙机数显控制模块：适配≥3种主流洁牙机品牌；牙椅主控屏幕支持显示洁牙机GPE三种模式（龈上、龈下、根管）和十挡震动频率，通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用。满足得3分；其他不得分。
	3

	6
	牙科显微镜：12.5X目镜，变焦物镜总范围≥380mm。满足得3分；其他不得分。
	3

	7
	放大倍数范围≥1.25x-22.5x。满足得3分；其他不得分。
	3

	8
	视场直径范围≥155mm-10.5mm,在最小倍率时整个视场均被照亮，视场周边没有不被照亮的区域。满足得3分；其他不得分。
	3

	9
	照明光斑直径：20mm-190mm,光斑直径大小无极可调。满足得3分；其他不得分。
	3

	10
	口腔扫描仪：口腔扫描精度（绝对值）≤7um,重复精度（绝对值）≤5um。满足得3分；其他不得分。
	3

	11
	口腔扫描速度：≥30帧/s。满足得3分；其他不得分。
	3

	12
	筛查型耳声发射仪：设备彩色触摸屏≥4.3英寸，具备无线充电功能，内置可充电锂电池≥3850mAh。满足得3分；其他不得分。
	3

	总分
	15


注：
1、以上条款供应商须在投标文件中提供技术支持文件作佐证，技术支持材料包括：产品注册证或注册登记表或白皮书或产品说明书或生产厂家对外公开发布的产品宣传彩页原件扫描件或加盖厂商公章的技术文件等任意一种能够证明的材料均可，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评标委员会成员有权不予认可。对需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权将其作负偏离处理。
2、中标后，采购人有权对相关技术参数进行复核，如发现中标人提供虚假材料谋取中标，采购人将向同级财政部门反映，查证属实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2）类似业绩（2分）
提供投标供应商或产品制造商自2024年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来的类似产品的供货案例。每提供一份类似产品的销售合同扫描件并加盖公章得1分，最多得2分。
（3）技术部分（10分）
1）售后方案（6分）
投标供应商针对本项目提供的售后服务方案包括下述4项：①售后服务内容；②专业技术人员保障；③故障解决方案；④响应时间及补救措施等。
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得1.5分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
2）培训方案（4分）
投标供应商针对本项目提供的培训方案包括下述4项：①产品介绍及操作使用；②维护保养；③故障的排除；④紧急情况的处理。
供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得1分，存在1处瑕疵的得0.6分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得0.2分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得4分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
（4）政策性加分因素（2分）
1）支持节能环保 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。
2）支持绿色发展 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。
本次评标，核算各供应商的得分取所有评标成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
[bookmark: _Toc229394820]（十）定标
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商，采购代理机构和评标委员会对未中标原因不做解释。
2.中标人确定后，采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。
3.中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
4.中标通知书发出后，中标供应商无正当理由，不得拒绝与采购人签订合同，否则应承担采购人的相关损失；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
5.所有投标文件不论中标与否，均不退回。
[bookmark: _Toc229394821]（十一）废标的确认
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1、符合条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为；
3、供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消。
[bookmark: _Toc229394822]（十二）投标保证金
本项目免收投标保证金。
[bookmark: _Toc229394823]（十三）中标无效的确认
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与招标采购人、其他供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有上述（1）至（6）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc229394824]（十四）签订、履行合同
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏弘业国际技术工程有限公司见证后生效。
2.江苏弘业国际技术工程有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
[bookmark: _Toc229394825]（十五）代理服务费
本项目采购预算包含代理服务费，并且根据与采购人的委托代理协议约定，代理服务费由中标人支付。本项目代理费以中标金额为计算基数，按照差额定律累进计费方式打七折计算，标准如下：金额100万元以下的部分，货物类采购费率1.50%，金额100万元-500万元的部分，货物类采购费率1.1%；金额500万元-1000万元的部分，货物类采购费率0.8%。
[bookmark: _Toc229394826]（十六）政府采购履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
[bookmark: _Toc229394827]（十七）政府采购合同融资
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1：
政府采购投标担保函（项目用）
编号：
（采购人或采购代理机构）：
鉴于          （以下简称“供应商”）拟参加编号为         的        项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写         ），即本项目的投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
五、免责条款
1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）      年     月      日

附件2：
政府采购履约担保函（项目用）
编号：
（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为       元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）
年    月    日



[bookmark: _Toc229394828]第三部分 采购需求
★投标供应商所投内容必须满足以下要求，并如实地在《技术条款偏离表》中按招标文件“采购需求”中“技术参数”内容逐条标明满足与否，并对其真实性负责，技术参数的偏离不得改变该产品的性能和使用。技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如产品注册证或注册登记表或白皮书或产品说明书或生产厂家对外公开发布的产品宣传彩页原件等），未提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证偏离表内容的，评审时不予认可。佐证材料需明确来源出处备查（提供查询方法）。
采购包1：
一、采购设备清单
	序号
	名称
	所属行业
	单位
	数量
	单项最高限价（万元）
	质保期
	备注

	1
	二氧化碳点阵＋激光
	工业
（制造业）
	台
	1
	25.00
万元/台
	5年
	

	2
	强脉冲光治疗仪
	工业
（制造业）
	台
	1
	50.00
万元/台
	5年
	核心产品

	3
	皮秒激光仪
	工业
（制造业）
	台
	1
	52.00
万元/台
	5年
	

	4
	红外线照射治疗灯
	工业
（制造业）
	台
	2
	4.7
万元/台
	1年
	

	5
	移动式无影灯
（脚踩式）
	工业
（制造业）
	台
	1
	2.00
万元/台
	2年
	

	6
	手术无影灯
	工业
（制造业）
	台
	2
	8.50
万元/台
	2年
	（双头1台/单头1台）

	7
	电子皮肤镜
	工业
（制造业）
	台
	1
	1.00
万元/台
	1年
	

	8
	皮肤光学成像检测仪
	工业
（制造业）
	台
	1
	1.00
万元/台
	1年
	

	9
	电刀、电凝血器械
	工业
（制造业）
	套
	1
	7.60
万元/台
	1年
	

	10
	多功能电离子手术治疗机
	工业
（制造业）
	台
	1
	1.00
万元/台
	1年
	


二、技术参数：
（一）二氧化碳点阵＋激光
	序号
	基础参数：

	1
	为保证产品的使用效果，激光器须采用金属激光器类型，激光波长为10.6um±0.1um；

	2
	传输方式：多关节平衡锤式导光臂，配微型扫描头，垂直向下的出光方式；

	★3
	出光模式：具有顺序、离散、隔点加重可选功能；

	4
	激光输出方式：连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲；连续、单脉冲、重复脉冲功率：1W～30W可调；

	5
	点阵手具最大扫描范围≥20mmX20mm，适合各个临床病症需求；

	6
	瞄准光系统：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调；

	7
	控制系统：彩色触摸屏（中英文界面），软件具有设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能；

	8
	制冷方式：风冷；

	9
	使用寿命≥10年。


（二）强脉冲光治疗仪
	序号
	基础参数：

	1
	皮肤接触晶体：蓝宝石导光晶体；

	2
	脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲、三脉冲、飞点模式等多种输出方式任意可选；

	★3
	脉冲间隔：5～150ms，子脉冲间隔可单独设定；

	★4
	脉冲重复频率：“0.5Hz”、“1Hz”、“2Hz”、“3Hz”≥4档可以选择；

	5
	光斑尺寸：≥5种；

	6
	治疗头制冷温度模式：≥3种；

	7
	冷却系统：
（1）内循环封闭水冷，外循环风冷；
（2）内置双过滤洁净装置；
（3）内置水离子浓度过滤装置；

	8
	控制系统：高清电容触摸屏，智能安卓系统；具备导航操作模式，可根据选择的治疗适应症和患者情况智能推荐最佳治疗参数；

	9
	温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能；

	10
	具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能；

	11
	使用期限：≥10年。


（三）皮秒激光仪
	序号
	基础参数：

	1
	激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器（Nd:YAG 激光器）；

	2
	输出激光波长至少具有1064nm、532nm±5nm（提供检验报告证明）；

	3
	最短激光脉冲持续时间：≤290皮秒；

	4
	最大脉冲持续时间：≥500皮秒；

	5
	单脉冲激光最大输出能量：≤400mJ；

	6
	激光输出的峰值功率：≤1.4GW；

	7
	最大光斑直径：≥10mm；

	8
	光斑直径：2mm-10mm可调；

	9
	光斑直径调节旋钮设置在激光输出手柄上，便于动态调节光斑大小；

	10
	光斑直径和能量密度独立设计，调节时互不影响；

	11
	具有激光器恒温控制技术，无论环境变化，激光器始终保持在25℃；

	12
	重复频率：可调范围1-10HZ可调，步进≤1HZ；

	13
	脚踏开关线缆接头具有锁紧装置和保护套设计，避免移动时造成线缆拉脱；

	14
	具备嵌入式设计的水循环冷却系统，当冷却系统发生故障时，激光电源可自动切断；
电击防护等级：电击防护等级：B型；

	15
	设备使用年限：≥10年；

	16
	具有参数修正功能及升级接口，设备治疗参数存储记忆以及导出功能、故障语言显示、声音提示、主电源工作电压、出光次数计数，氙灯使用次数计数、屏幕显示亮度调节、手具出光指示灯亮度调节等多种功能；

	17
	配备水光机1台，用于治疗时皮肤补水。


（四）红外线照射治疗灯
	序号
	基础参数：

	1
	适用于中小面积患者辐射治疗，辐射面积≥500mm*420mm；

	2
	波长范围：辐射波长≥2μm-25μm；

	3
	辐射元件法向全发射率≥83%；

	4
	辐射体弧形设计，热量通过直射和抛物面反射后分布更均匀，辐射效率比普通远红外增强3倍以上；

	5
	具有倾倒防护功能，设备倾倒时自动断电，直至设备恢复正常；

	6
	人机交互界面：采用≥5寸液晶显示屏触摸操作；

	7
	辐射强度：≥10档可调；

	8
	具有定时功能：设定范围≥0-99min；

	9
	产品通过YY9706.257-2021光源安全专用标准检测，对人体无害，提供检验报告；

	10
	具有过热保护装置，超温报警功能。


（五）移动式无影灯（脚踩式）
	序号
	基础参数：

	1
	灯头为三叶草中空设计，散热效果佳且利于层流，轻盈灵动。采用LED冷光源，灯珠不少于7颗，透镜直径不低于60mm；

	2
	标配按键和消毒手柄两种控制方式，消毒手柄能够调节照度，提供证明文件；

	3
	照明深度≥1300mm，功率≤15W，节能环保；

	4
	最大照度不低于60KLUX，照度5档可调。


（六）手术无影灯
双头：
	序号
	基础参数：

	1
	无影灯通过无频闪检测（提供第三方检测报告），保护眼睛不受频闪伤害，减缓用眼疲劳；

	2
	灯头为铝制圆盘式超薄设计，除手柄外高度不高于12CM，全封闭光滑表面，易清洁、散热效果更佳，符合手术室层流标准GB 50333-2013和DIN 1946-4（提供第三方检测报告）；

	3
	双头最大照度≥140,000lux，灯珠≥70颗；

	4
	色温四档可调，范围3500~5000K（提供省级医疗器械检验所检测证明）；

	5
	照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50≥对应光斑d10的60%，即d50:d10≥60%（提供省级医疗器械检验所检测证明）。


单头：
	序号
	基础参数：

	1
	无影灯通过无频闪检测（提供第三方检测报告），保护眼睛不受频闪伤害，减缓用眼疲劳；

	2
	灯最大照度≥140,000lux，灯珠≥70颗；

	3
	色温四档可调，范围3500~5000K（提供省级医疗器械检验所检测证明）；

	4
	消毒手柄能够控制照度、色温的调节（提供证明文件），方便医生无菌区域自主调光，无需沟通助手辅助。


（七）电子皮肤镜
	序号
	基础参数：

	1
	输入电压：≥5V；

	2
	输入电流：≥1A；

	3
	电池供电规格：≥3.7VDC；

	4
	额定功率：≥1.5W；

	5
	尺寸：≥163×65×39MM。


（八）皮肤光学成像检测仪
	序号
	基础参数：

	1
	灯光模式六光谱+RBX技术处理；

	2
	Android系统；

	3
	全球通用≥100V；

	4
	额定电流≥0.5A；

	5
	额定功率≥30W；

	6
	工作温度≤-10℃~50℃；

	7
	储藏温度≤-20℃~70℃；

	8
	技术支持软件：logo定制及功能定制服务；硬件：外观logo定制服务；

	9
	设备配件：仪器电源线1根，双头USB2.0线1根，蓝牙水份笔1根，平板电脑平板充电器1根，披肩1件。


（九）电刀、电凝血器械
	序号
	基础参数：

	1
	液晶触摸屏操作系统，三个相对独立像区界面对应显示，可以通过触摸调节双极、单极电切、单极电凝模式及功率；

	2
	设备采用智能组织感应技术，自动感知组织阻抗并实时调整输出功率和电压，确保最佳的切割和凝血效果，输出频率≥390KHz；

	3
	设备具备连续接触质量检测器（REM监测），实现病人回路中性电极/负极板阻抗监控功能，确保中性电极/负极板与患者接触部位的安全；

	4
	负极板动态监控，监测异常时设备立即停止输出，并发出声光报警；

	5
	单极切割模式≥3种，功率调节1W—300W；单极凝血模式≥4种，功率调节1W—120W；

	6
	具备双路输出（共享）电凝功能，可以实现两把单极器械同时进行凝血操作；

	7
	智能切割模式：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果；

	8
	双极模式≥3种，功率调节1W—90W；

	9
	脚控开关：脚控开关接口至少3个，≥2个单极开关接口，≥1个双极开关接口，单、双极脚控开关独立控制输出，手术过程中无需进行单双极转换；

	10
	开机后自动恢复最近一次使用的模式，可智能存储10组常用参数设置，方便临床快速调用；

	11
	防除颤CF型，适用于各种类型的外科手术。


（十）多功能电离子手术治疗机
	序号
	基础参数：

	1
	电源电压：≥220V±10% 频率≥ 50HZ；

	2
	功率：≥100W；

	3
	输出电压指示：≥5V；

	4
	主载频率：≥2MHz；

	5
	工作模式：长火、短火；

	6
	操作方式：长短火切换，可气化、切割、凝固；

	7
	单极治疗手柄：≥1支，各种治疗头：≥20 支；

	8
	配备有各科专用的双极凝固工具。


三、综合说明及其他要求
（一）有关说明：
1、所有产品必须为原厂全新产品，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品。不得使用库存时间超过6个月的产品或部件。
2、供应商应按采购人提供的标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合报价。
3、投标总报价一次报定，包括：
3.1货物全部价格（包括全部货物及辅配件、随货物应提交的备品备件和专用工具的价格以及资料等费用）；
3.2各供应商应根据技术规范对所提供的标的物清单进行核实，如发现与提供的标的物清单不符或者标的物清单中有遗漏的，应在投标提疑时以书面形式向采购人提出，如供应商未予核实或未能核实出与本招标文件提供的标的物清单不符，则应按提供的标的物清单进行报价，同时应承担在中标后不得更新或增添产品的风险（除非增添的产品是免费的），并确保实现采购文件所规定的全部使用功能。
3.3供应商负有确保所供货物质量达到国家、省市相关标准，并承担不可推卸的责任，供货范围包括货物须配套的全部附件、质保期内备品备件及调试所需全部辅材。
3.4供货范围还包括清单中虽未列入，但项目实施时必须的货物附件、材料，供应商均应纳入投标货物清单，货款计入投标总价，采购人不再承担因供应商漏报而增加的费用。
3.5技术培训服务（说明服务内容）；
3.6供应商须负责货物的安装、调试、技术支持、检验、验收、质保期服务等内容，直至用户满意为止，该工作包含在投标报价内。
4、本采购项目不接受进口产品投标。
5、技术要求偏离：供应商提供的产品应能够至少达到采购文件技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书及能保证采购产品的正常使用的整套附、配套件和材料的详细清单和报价等。
6、供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
7、安装、调试：供应商负责进行设备安装调试，并提供维修机构情况。
8、技术服务要求：
8.1产品到货后应立即派员开箱安装、调试。
8.2投标方应提供必备的技术资料。
9、投标文件以中文资料为准。
10、其他优惠条件，请予以书面说明。
（二）验收：
1、产品到货，经采购人初步验收合格后，中标供应商对产品进行安装调试，并完成约定培训后方可申请进行产品最终验收。采购人、中标供应商双方代表、相关部门、外聘专家到现场按照按相关国家、行业标准进行检验，并据实签署《产品验收单》作为凭证。中标供应商对不合格的产品验收意见提出书面异议时间为3日，逾期视为无异议；
2、验收标准：根据中国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件。
（三）知识产权：
供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
（四）质量保证：
1、中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家标准等有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有产品“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。
2、中标单位应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于质量问题而造成的任何不足或故障负责。
3、若货物验收时产品质量不能满足要求，采购单位有权要求对标的物进行更换或退货，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。
4、履行中标单位在其投标文件中的服务承诺。
（五）售后服务：
1、按采购人的需求及时到货，中标单位需负责包括产品及辅配件、安装、调试、培训、技术支持、检验、验收等交付使用前的一切费用。除非项目需求有变动，否则采购单位不再向中标单位支付任何费用。
2、质保期：各设备的质保期详见采购设备清单及各设备的功能需求。有特殊要求的按招标要求提供。在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。中标供应商在质保期内除免费排除故障、修复或更换合格的产品外；还应承担因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
3、如有故障，供应商工作人员在得到通知后立刻响应，30分钟内提供远程技术支持，一般故障应在24小时内必须到达现场并排除故障，重大故障应在48小时内必须到达现场排除故障，如不能排除故障，中标供应商须提供备用或替代合格产品免费供采购人使用。以上响应时间适用于非应急保障时段，应急保障时期供应商应派员提供24小时驻场服务。
4、在合同签订后，供应商需根据甲方具体问题提供以下几种形式的技术服务：
1）用户培训
供应商负责为采购人免费培训1-2名维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范的进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。所有的培训费用必须计入投标总价；
2）电话咨询
免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答采购人在产品使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；
3）远程在线诊断和故障排除
供应商能帮助采购人建立远程维护机制，对于电话咨询无法解决的问题，供应商工程师经甲方授权通过电话线、宽带网等方式远程在线诊断和故障排除；
4）技术支持
质保期内，如需物资应急保障，供应商应根据采购人需要派员到项目现场提供免费技术支持和技术保障。
（六）合同交付时间及地点：
1、交付时间：合同签订之日起30天内完成到货、安装调试并通过验收。
2、交货时间以采购人接到书面通知为准开始计算时间，如中标单位未接到采购人书面通知自行送货，由此引起的责任和损失由中标单位负责。
3、交货及安装地点：采购人指定地点。
（七）包装和装运
1、本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。
3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和无锡地区的气候特点。
4、包装费、运费、保险费及其他相关费用应在产品总价中包括。凡因包装或标志不当导致的货物损坏或丢失，或因此引起的事故，均应乙方承担全部责任和由此发生的相关费用。
（八）节能产品和环境标志产品
若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目时，应当采购清单中的产品（含强制采购和优先采购的产品）。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。供应商须在响应文件中提供网站公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中相关产品信息的截图资料。清单截图资料以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。


采购包2：
一、采购设备清单
	序号
	名称
	所属行业
	单位
	数量
	单项预算（万元）
	质保期
	备注

	1
	眼底照相机
	工业
（制造业）
	台
	1
	19.90
万元/台
	5年
	

	2
	视力筛查仪
	工业
（制造业）
	台
	1
	17.90
万元/台
	2年
	

	3
	口腔综合治疗椅
	工业
（制造业）
	台
	5
	7.92
万元/台
	5年
	核心产品

	4
	牙椅管路自动消毒机
	工业
（制造业）
	台
	2
	2.95
万元/台
	1年
	

	5
	口腔扫描仪
	工业
（制造业）
	台
	1
	7.90
万元/台
	3年
	

	6
	牙科种植机
	工业
（制造业）
	台
	1
	4.90
万元/台
	3年
	

	7
	中央抽吸及集中供气系统（正负压）
	工业
（制造业）
	套
	1
	7.90
万元/台
	3年
	

	8
	筛查型耳声发射仪
	工业
（制造业）
	台
	1
	5.90
万元/台
	3年
	

	9
	牙科显微镜
	工业
（制造业）
	台
	1
	9.90
万元/台
	3年
	


二、配置要求：
（一）眼底照相机
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	设备
	台
	1


（二）视力筛查仪
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	设备
	台
	1

	2
	电池
	套
	2

	3
	充电器
	套
	1

	4
	自助筛查箱
	套
	1

	5
	便携包
	个
	1


（三）口腔综合治疗椅
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	感应LED冷光灯
	套
	1

	2
	治疗椅
	套
	1

	3
	全自动消毒系统
	套
	1

	4
	可拆卸式痰盂缸
	套
	1

	5
	助手控制面板
	套
	1

	6
	多功能脚踏
	套
	1

	备注：所配软件为投标机型最新软件版本，设备所有软件及功能模块须全部开放（含选配），需要提供相关承诺并盖章（格式自拟）。


（四）牙椅管路自动消毒机
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	电磁阀
	个
	4

	2
	电解槽
	只
	1

	3
	储液箱
	个
	1

	4
	耐腐液位
	个
	4

	5
	供水泵
	套
	1

	6
	一体化机柜
	台
	1

	7
	电气控制系统
	套
	1

	备注：所配软件为投标机型最新软件版本，设备所有软件及功能模块须全部开放（含选配），需要提供相关承诺并盖章（格式自拟）。


（五）口腔扫描仪
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	设备
	套
	1

	2
	P5探头支架
	套
	1

	3
	标定器
	套
	1

	4
	标定器数据线
	根
	1

	5
	扫描头
	个
	6

	备注：所配软件为投标机型最新软件版本，设备所有软件及功能模块须全部开放（含选配），需要提供相关承诺并盖章（格式自拟）。


（六）牙科种植机
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	彩色大屏设备
	台
	1

	2
	电源线
	根
	1

	3
	手柄支架
	个
	1

	4
	一次使用冲洗管
	根
	4

	5
	水瓶挂钩
	个
	1

	6
	多功能脚踏
	个
	1

	7
	无刷带光电机
	个
	1

	8
	轴承带光弯手机
	把
	1

	备注：所配软件为投标机型最新软件版本，设备所有软件及功能模块须全部开放（含选配），需要提供相关承诺并盖章（格式自拟）。


（七）中央抽吸及集中供气系统（正负压）
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	设备
	台
	1

	2
	φ8*φ5TDS蓝色管
	条
	2

	3
	橡胶脚垫
	个
	4

	4
	负压泵设备
	台
	1

	备注：所配软件为投标机型最新软件版本，设备所有软件及功能模块须全部开放（含选配），需要提供相关承诺并盖章（格式自拟）。


（八）筛查型耳声发射仪
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	设备
	台
	1

	2
	 探头
	个
	1

	3
	电源适配器
	个
	1

	4
	耳塞
	盒
	1


（九）牙科显微镜
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	落地式支架系统（含立柱及底座）
	套
	1

	2
	横臂及挂臂（含光学变倍系统）
	套
	1

	3
	双目镜筒（含瞳距调节）
	套
	1

	4
	目镜
	个
	2

	5
	内置影像系统
	套
	1

	6
	无线脚踏
	个
	1

	7
	变焦物镜（含防溅盖）
	套
	1

	8
	配件包-4K（操作手柄/消毒罩/防尘罩/HDMI高清线/电源线/安装工具）
	套
	1

	9
	显示器支架部件
	套
	1

	备注：所配软件为投标机型最新软件版本，设备所有软件及功能模块须全部开放（含选配），需要提供相关承诺并盖章（格式自拟）。



★三、技术参数：
（一）眼底照相机
	序号
	基础参数

	1
	成像视场为 45°，允差±5%。

	2
	成像方式：CMOS对焦成像。

	3
	像放大率：0.60，允差±7%。

	4
	眼底上的像素间距：5.75μm，允差±7%。

	5
	摄像闪光的显色指数：Ra≥85；摄像闪光的相关色温3000K≤Tc≤6700K。

	6
	工作模式：全自动一键测量，无需手柄操作。

	7
	成像分辨率：
视场中心处 ≥ 60lp/mm；
视场中部处（r/2）≥ 40lp/mm；
视场边缘处（r）≥ 25lp/mm。

	8
	患者屈光不正补偿的调焦范围：不小于-15D～+15D。

	9
	最小可拍摄瞳孔直径≤4.00mm。

	10
	提供全面的病例管理功能，包括：建立、修改、删除、存档、拷贝、检索等。

	11
	提供图文病例报告，可通过打印机打印输出。

	12
	具备眼底图像处理功能，连接数据库端口。


（二）视力筛查仪
	序号
	基础参数

	1
	适用年龄范围：适用于6个月至1周岁的婴儿、幼儿、儿童。

	2
	主要功能：包括等效球镜度、柱镜度、柱轴、瞳孔距离、瞳孔大小范围、球镜度功能。

	3
	筛查模式：双眼、单眼测量。

	4
	球镜：测量范围‑7.50D～+7.50D，0.25D递增。

	5
	柱镜：测量范围：0.00D至+3.00D，0.25D 递增。

	6
	轴位范围：1°到 180°，1°递增。

	7
	瞳孔大小：4.0mm - 8.0mm，0.1mm 递增。

	8
	瞳距间距：35mm 至 80mm，1mm 递增。

	9
	显示屏：≥4.8英寸彩色屏。

	10
	数据与报告：可录入 ID 号、姓名、性别以及出生日期。支持A4纸打印报告。

	11
	使用年限≥8年。


（三）口腔综合治疗椅
	序号
	基础参数

	1
	环境温度5°-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围0.55—0.80Mpa,流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。

	2
	治疗机同品牌感应LED冷光口腔灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥50000Lux，支持无接触式控制。

	3
	整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围：最高＞820mm，最低＜410mm。

	4
	牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，升降速度≥3档可调。

	5
	人造合成高级皮革，触感柔滑，表面拥有防霉抗菌涂层，具备防霉抗菌效果。

	6
	具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落，让患者治疗体验更舒适。

	7
	配置≥4.3英寸高清触控显示屏和≥18个功能机械按键。

	8
	具备≥6组医生位，每组医生位可记忆≥4组记忆椅位。记忆椅位可通过复合按键存在，仅通过一个按键即可实现两种功能。

	9
	可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻，耐腐蚀。

	10
	可旋转≥135°的可拆卸玻璃痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

	11
	助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支。

	12
	地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。

	13
	配置多功能脚踏开关，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能。


（四）牙椅管路自动消毒机
	序号
	基础参数

	1
	采用液晶触摸屏操作，实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量等指标参数，随时监测消毒液的技术指标。

	2
	消毒液浓度参数可通过触摸屏任意设定调节，无需手动调节任何阀门，自动化程度高，出水水质更稳定。

	3
	系统采用纯电解电化学技术，非液体混合勾兑配比而成，无需购买混合液，是真正的绿色环保技术。

	4
	微酸水生成量：180L/h。

	5
	电源电压：AC220V±10%，50Hz。

	6
	消毒液生成方式：连续式电解生成，电解槽寿命：≥4000hr。

	7
	设备清洗方式：自动正反冲洗清洗。

	8
	微酸水pH值：5.0-6.5。

	9
	设备采用柜式一体机结构，所有组成部件集中在设备内部。

	10
	消毒液使用后无残留、无刺激、无毒副作用，可还原成自来水。

	11
	消毒液浓度参数可通过触摸屏任意设定调节，无需手动调节任何阀门，自动化程度高，出水水质更稳定。


（五）口腔扫描仪
	序号
	基础参数

	1
	扫描深度0—20mm，多档可调。

	2
	光源：LED 白光+激光。 

	3
	扫描头窗口尺寸≤18x16mm。

	4
	与CAD\CAM 对接，输出STL、PLY 全开放式文件，支持定制加密格式文件。

	5
	电脑连接方式：USB3.0 单线连接 。

	6
	缝隙保护功能，保护间隙：加强对牙间间隙的扫描，避免数据粘连，保证牙齿近远中邻接面数据完整。

	7
	自动标定：通过标配的自动标定器，快速校准设备精度，方便、快捷。

	8
	AI口腔健康报告：AI自动生成。

	9
	独立扫描，无牙颌病例可实现不挖洞直接扫描，提高袖口数据精准度，简化流程，操作简单。

	10
	附件扫描，可单独扫描唇面部数据，帮助医生完成美学修复，DSD笑线设计。


（六）牙科种植机
	序号
	基础参数

	1
	彩色可视化种植图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。

	2
	适配多种转速比的机头：1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1。

	3
	采用优质静音微型马达，强劲有力，5.5N•cm 的电机扭矩保证终端输出达 80N•cm。

	4
	采用优质轴承，弯手机跳动幅度小于20微米，无论高速还是低速，都能保证稳定输出扭矩，使用更平稳，寿命更长久。

	5
	水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。 

	6
	有简易模式（5个程序）和标准模式（8个程序）两种选择，方便医生操作使用。

	7
	植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。

	8
	植入过程维持扭力输出，使植入扭力更精准。

	9
	每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性。

	10
	具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警。


（七）中央抽吸及集中供气系统（正负压）
	序号
	基础参数

	1
	设备用途：用于5-6台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。

	1.1
	电源消耗：≥2250W。

	1.2
	产气量最大≥375L/分钟，0.5MPa下产气量≥210L/min。

	1.3
	每台空压机≥3个机头组成，噪音：≤75分贝。

	1.4
	储气罐容积≥90L，内部喷涂；带有压力容器资质证书。

	2
	设备用途：为3-5台牙椅提供口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸。

	2.1
	环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa，通风流量≥0.4m³/s。

	2.2
	电源条件：电压220V、频率：50Hz，功率：≥1.3 KW。

	2.3
	整套机组的抽吸流量：≥900L/min，抽吸负压值：≥-16Kpa。

	2.4
	带有水气分离器，可实现自动排污，噪声：≤69（dB）。


（八）筛查型耳声发射仪
	序号
	基础参数

	一
	主要功能与目标

	耳声发射仪测试通过向耳道内播放特定的声音刺激，并记录耳蜗（主要是外毛细胞）产生的微弱声能，客观无创地评估耳蜗的功能状态，可用于蜗性和蜗后性疾病的鉴别诊断。

	二
	设备技术参数

	1
	测试方法：DPOAE（畸变产物耳声发射）；

	2
	耳声发射OAE参数：刺激类型：纯音；刺激声强L1/L2：50-65 dB SPL；频率范围：2-5 kHz；F2/F1=1.22。

	3
	通过标准：默认4个测试频段中通过≥3个，信噪比≥6 dB，OAE声压级≥-5 dB SPL。

	4
	探头：全生命周期探头；

	5
	设备：配备≥3.5英寸彩色屏幕；内置可充电锂电池，支持单机工作。

	6
	测试结果显示：测试序号日期、测试的平均时间、测试模式、频率、声压级、耳声发射值、本底噪声值、信噪比等测试结果以图形、数值和PASS（通过）/REFER（转诊）的方式显示。

	7
	储存：内置全中文数据库，设备存储量≥500条结果；

	8
	产品使用期限：≥7年。


（九）牙科显微镜
	序号
	基础参数

	1
	滤色片：两种或以上滤光模式：橙色，可防止树脂材料过早固化；绿色：在手术血环境下能看清微小的血管神经；

	2
	变倍因子（转鼓因子）满足：0.4x~2.6x；

	3
	视频分辨率：3840x2160（4K，可切换1080P）；

	4
	照明光源：内置高可靠性医用级LED光源，亮度连续可调；

	5
	瞳距调节范围满足：54mm-75mm；

	6
	控制方式：可由鼠标、无线脚踏等终端实现影像的一键摄录及相机参数的设置；

	7
	双目镜筒：满足0-190°连续可调角度双目镜筒；

	8
	支架型式：弹簧主动平衡+阻尼双调节平衡臂系统；

	9
	变倍方式：ZOOM连续变倍系统，手动连续可调。


四、综合说明及其他要求
（一）有关说明：
1、所有产品必须为原厂全新产品，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品。不得使用库存时间超过6个月的产品或部件。
2、供应商应按采购人提供的标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合报价。
3、投标总报价一次报定，包括：
3.1货物全部价格（包括全部货物及辅配件、随货物应提交的备品备件和专用工具的价格以及资料等费用）；
3.2各供应商应根据技术规范对所提供的标的物清单进行核实，如发现与提供的标的物清单不符或者标的物清单中有遗漏的，应在投标提疑时以书面形式向采购人提出，如供应商未予核实或未能核实出与本招标文件提供的标的物清单不符，则应按提供的标的物清单进行报价，同时应承担在中标后不得更新或增添产品的风险（除非增添的产品是免费的），并确保实现采购文件所规定的全部使用功能。
3.3供应商负有确保所供货物质量达到国家、省市相关标准，并承担不可推卸的责任，供货范围包括货物须配套的全部附件、质保期内备品备件及调试所需全部辅材。
3.4供货范围还包括清单中虽未列入，但项目实施时必须的货物附件、材料，供应商均应纳入投标货物清单，货款计入投标总价，采购人不再承担因供应商漏报而增加的费用。
3.5技术培训服务（说明服务内容）；
3.6供应商须负责货物的安装、调试、技术支持、检验、验收、质保期服务等内容，直至用户满意为止，该工作包含在投标报价内。
4、本采购项目不接受进口产品投标。
5、技术要求偏离：供应商提供的产品应能够至少达到采购文件技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书及能保证采购产品的正常使用的整套附、配套件和材料的详细清单和报价等。
6、供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
7、安装、调试：供应商负责进行设备安装调试，并提供维修机构情况。
8、技术服务要求：
8.1产品到货后应立即派员开箱安装、调试。
8.2投标方应提供必备的技术资料。
9、投标文件以中文资料为准。
10、其他优惠条件，请予以书面说明。
（二）验收：
1、产品到货，经采购人初步验收合格后，中标供应商对产品进行安装调试，并完成约定培训后方可申请进行产品最终验收。采购人、中标供应商双方代表、相关部门、外聘专家到现场按照按相关国家、行业标准进行检验，并据实签署《产品验收单》作为凭证。中标供应商对不合格的产品验收意见提出书面异议时间为3日，逾期视为无异议；
2、验收标准：根据中国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件。
（三）知识产权：
供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
（四）质量保证：
1、中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家标准等有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有产品“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。
2、中标单位应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于质量问题而造成的任何不足或故障负责。
3、若货物验收时产品质量不能满足要求，采购单位有权要求对标的物进行更换或退货，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。
4、履行中标单位在其投标文件中的服务承诺。
（五）售后服务：
1、按采购人的需求及时到货，中标单位需负责包括产品及辅配件、安装、调试、培训、技术支持、检验、验收等交付使用前的一切费用。除非项目需求有变动，否则采购单位不再向中标单位支付任何费用。
2、质保期：各设备的质保期详见采购设备清单。有特殊要求的按招标要求提供。在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。中标供应商在质保期内除免费排除故障、修复或更换合格的产品外；还应承担因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
3、如有故障，供应商工作人员在得到通知后立刻响应，30分钟内提供远程技术支持，一般故障应在24小时内必须到达现场并排除故障，重大故障应在48小时内必须到达现场排除故障，如不能排除故障，中标供应商须提供备用或替代合格产品免费供采购人使用。以上响应时间适用于非应急保障时段，应急保障时期供应商应派员提供24小时驻场服务。
4、在合同签订后，供应商需根据甲方具体问题提供以下几种形式的技术服务：
1）用户培训
供应商负责为采购人免费培训1-2名维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范的进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。所有的培训费用必须计入投标总价；
2）电话咨询
免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答采购人在产品使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；
3）远程在线诊断和故障排除
供应商能帮助采购人建立远程维护机制，对于电话咨询无法解决的问题，供应商工程师经甲方授权通过电话线、宽带网等方式远程在线诊断和故障排除；
4）技术支持
质保期内，如需物资应急保障，供应商应根据采购人需要派员到项目现场提供免费技术支持和技术保障。
（六）合同交付时间及地点：
1、交付时间：合同签订之日起30天内完成到货、安装调试并通过验收。
2、交货时间以采购人接到书面通知为准开始计算时间，如中标单位未接到采购人书面通知自行送货，由此引起的责任和损失由中标单位负责。
3、交货及安装地点：采购人指定地点。
（七）包装和装运
1、本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。
3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和无锡地区的气候特点。
4、包装费、运费、保险费及其他相关费用应在产品总价中包括。凡因包装或标志不当导致的货物损坏或丢失，或因此引起的事故，均应乙方承担全部责任和由此发生的相关费用。
（八）节能产品和环境标志产品
若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目时，应当采购清单中的产品（含强制采购和优先采购的产品）。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。供应商须在响应文件中提供网站公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中相关产品信息的截图资料。清单截图资料以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
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第四部分 合同文件
医疗设备采购合同
                              合同编号：
                                          签署地点：无锡市梁溪区
                              签署时间：
甲方（买方）：无锡市梁溪区清名桥街道社区卫生服务中心
统一社会信用代码：
住址：
法定代表人：
授权代表：
联系方式：

乙方（卖方）：
统一社会信用代码：
住址：
法定代表人：
授权代表：
联系方式： 
根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规及    （招标编号）项目招标结果，就乙方为甲方      项目提供设备产品及相关服务事宜签订本合同，以供共同遵守。
一、合同标的
1.本合同标的为本条第2项设备清单中的产品（含备品备件、专用工具等）（以下简称“设备或产品”）及相应的培训、安装、测试验收、售后服务等，但招投标文件另有约定除外。乙方在签订合同前应向甲方提供货物的详细配置清单，以便到货时验收。
2.产品名称、型号、材质、数量、金额
	序号
	名称
	规格/型号
	制造单位
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（大写）            元（￥           ）含税


二、产品质量标准
1.产品的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或因符合协议目的的特定标准、招投标文件中要求的功能及技术参数。
2.乙方向甲方提供的产品应当符合本合同约定的要求及《中华人民共和国产品质量法》的有关规定，并且应当是全新的、未使用过的、原厂生产的合格产品。
3.乙方应当提供符合国家法规要求的产品合格证、使用说明书、相关认证资料，确保甲方所采购设备相关认证通过。
4.经乙方安装调试完毕的产品，满足甲方需求及合同要求，能够正常实现招标文件中要求的功能、技术参数。
5. 乙方应确保交付甲方使用的医疗设备在通过甲方验收时，对应设备的国家医疗器械注册证及注册登记表均在有效期内。
6.本合同下交付的货物应符合招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求。如果招标文件技术规格书中没有提及适用标准，则应符合下列标准：
1）与合同货物制造及验收有关的最新有效版本的中华人民共和国国家标准/国际标准/部颁标准； 或
2）经甲方确认的，乙方随投标文件提供的，与合同货物制造及验收有关的，最新有效版本的货物制造国的官方标准；或
3）乙方随投标文件提供的货物验收大纲，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一；或
 4）乙方在澄清投标文件时作出的承诺，经甲方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
三、价款及付款方式
1.本合同总价款：人民币（大写）        元（￥    ）。合同合计金额应包括本次招标范围内所有设备、备品备件、专用工具及配套服务所有成本、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用，甲方在合同总价款之外不再向乙方支付任何费用。
2.货款支付
2.1.货款支付：合同签订后30日内支付合同金额的30%，设备供货完成并验收合格后30日内支付合同金额的60%，设备正常使用满1年且质保期内未发生乙方拒绝或迟延履行售后服务的情形后付清尾款10%。
2.2.乙方申请付款时须提供符合要求的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权顺延付款且不承担逾期付款责任。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发票存在违规的甲方有权拒绝付款，由乙方承担相应责任并赔偿甲方由此遭受的全部损失。
2.3.乙方指定收款账号：        
开户行：        
户名：        
3.本项目合同为固定总价合同，除甲方引起的技术变更或设备清单及数量调整外，卖方已充分考虑了市场价格变化等产生的风险，在合同实施期间不因市场因素变化而变动。如乙方未按招标文件要求对设备进行错报漏报，甲方将视为已包括在项目合同总价中，不再增加任何费用。
4.若项目在实施过程中，由于甲方或使用方对原需求进行变更而引起供货量变化的，按乙方投标时所报单价进行结算。
5.如果本合同是授予中国境内的卖方，则中国政府根据现行税法对中国境内的卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由该境内卖方负担。如果合同是授予中国境外的卖方，则中国政府根据现行税法规定和合同专用条款中所述的协议（如果有此协议的话）对境外卖方征收的与实施本合同有关的一切税费均应由境外卖方负担。
四、履约保证金：本项目不涉及。
五、产品的送货
1.乙方应在接到甲方书面通知  30  个日历天内，完成产品交付、安装调试并通过最终验收。乙方应负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点。
2.交货时间以接到甲方书面通知开始计算时间。
3.乙方应在货物托运前24小时及货物预计抵达指定交货地点的24小时前以书面方式通知甲方进行到货验收及场地准备工作，并取得甲方收到通知的回执。
书面通知应包括但不限于合同编号、产品名称及装箱清单、运输方式、运输服务商及联系方式、运单号、发运人、发运时间、预计到达时间。
乙方未按约定提前通知或未按约定期限送货上门的，甲方有权拒绝到货验收，拒绝接收，乙方自行承担责任和风险。
4.产品包装
本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行，详见合同附件1和合同附件2。
全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
5.乙方负责送货上门地点：甲方指定地点，运输方式：不限，特殊运输方式须经甲方同意后方可运输。除甲方另有分批次、定时供货的书面要求以外，乙方应一次性完成交货，否则甲方有权拒收并要求乙方按逾期交货承担违约责任。乙方应负责自行按照合同金额 110 %的标准投保产品运输意外保险。
6.运输费用
全部产品运输到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。
7.甲方可根据实际需要情况调整乙方交货时间和地点，变更调整的通知应采用书面形式，如要求提前供货的应给予乙方必要、合理准备时间。
8.合同产品在安装调试完毕并经产品验收合格前，货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。
9.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。
10.货物随箱应有下列资料（一式二份）
 a.详细装箱单（每箱件一单）
 b.产品合格证及检验记录；
 c.随机备件清单；
11.乙方须向甲方提供工作手册、维护手册（包括详细的技术资料、维修线路图、软件等）；
12.乙方须向甲方提供货物的运行、安装使用环境要求、施工图纸及参数；
13.乙方在货物包装后，应立即将装箱单邮寄甲方，一式二份。产品中如有外购配件也一并列入装箱单。办妥托运手续后，立即将有关情况告知。
六、产品的安装调试与验收
1.乙方负责本项目的免费安装和调试，免费为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如需要），必须事先与甲方的有关部门联系，并与有关部门共同参与施工事宜，否则引起的一切责任由乙方承担，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员负责对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
3.乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量地完成产品的供货，随货应附带产品的质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证。在每批次合同标的物到达指定地点后，甲、乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随付单证等清点，进行表面质量的到货验收。未经到货验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。若到货验收发现数量不足、规格不符或外观损坏等不合格情形，甲方有权拒收，并要求乙方在3日内免费补足或更换。因乙方原因导致到货验收不合格需更换或补足的，因此延误的时间计入逾期交货天数，按逾期交货违约责任处理。
4.产品到货验收完毕后，乙方对产品进行安装调试，安装调试并正常试运行满30日无故障，并完成约定培训后方可申请进行产品验收。甲、乙双方应派代表到现场按照相关行业标准及甲乙双方确认的图纸及方案进行检验，并据实签署《产品验收单》作为凭证。乙方对不合格的产品验收意见提出书面异议时间为3日，逾期视为无异议。
5.甲、乙双方对产品质量有争议协商不成且需要通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担，乙方应当在5日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。
6.根据规定或技术性强需要相关部门检测结果作为验收依据或需要相关政府部门组织、参加的，应委托相关部门先行检测或邀请相关政府部门组织、参加产品验收。检测、验收所需费用由乙方负责。
七、伴随服务
乙方应为甲方提供如下伴随服务：
1.提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。
2.提供安装和维护所需的专用工具；
3.负责运输（包括装车、运输和卸车）及运输保险；
4.在交货前，制造商应对货物的技术性能参数，进行精确和全面的检测，并出具证明货物与投标文件中技术文件参数相符的检测报告。
5.乙方在交货时，须提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件，应包括但不限于以下内容： 
1）货物机械总图、基础图、操作使用说明书、电气线路图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；装箱单。
2）货物的装箱单、原产地证明、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。
3）对甲方人员进行操作和维护培训的技术资料。
4）外购件使用说明书，产品合格证书，产品安全合格证明等。
5）货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。乙方交付的设备不得设置任何形式的软件锁、功能限制或隐蔽密码，设备应当无条件永久免费开放全部权限。不论是在设备的质保期内还是质保期外，软件系统的升级、更新全部由乙方免费提供并负责安装。若乙方违反本款关于软件密码开放或功能限制的约定，甲方有权要求乙方支付合同总价款10%的违约金并立即整改。
以上技术资料要求采用中文，一式四份。
6.负责安装（包括货物就位、现场组装等）；在货物到达甲方后，乙方应在7天内派技术人员到达现场，提供免费安装、调试等服务， 并试运行，技术指标合格后，出具验收报告。并协助甲方组织验收，提供完善的售后服务。验收时如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在15天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
7.负责调试，直至通过甲方及有关部门验收交付使用；
8.免费负责甲方的操作、维修人员参观培训，列出培训计划，提供使用和维修中文手册。
9.提供优质的「三包」售后服务和终身维保服务。乙方在国内必须有售后服务机构和设施，能提供快捷的维修服务及备品备件供应。质量保证期自产品验收合格次日起算，保修期外只收配件费，乙方必须以不高于乙方同期向同地区其他医疗机构销售的最低价格或原厂公开指导价（两者取低者）优惠提供，免收人工费。乙方承诺自设备验收合格之日起至少【 】年内持续提供原厂备品备件及维修服务。若原厂停产相关配件，乙方应提前【】个月书面通知甲方并提供经甲方认可的兼容替代方案。质保期后的货物维护由甲乙双方协商再定。
10.质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，发生上述情况不仅限于上述情况时，乙方须免费提供服务，并免费更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。
11.提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。
12.乙方对本合同履行过程中所知悉的甲方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经需方书面同意，乙方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。本合同终止或期满后亦同，但法律法规和规章另有规定的除外。
八、质量保证
1.本合同产品的质量保证期为自产品验收合格次日起   年。在质量保证期内，设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方应当自接到甲方通知起30分钟内响应，并在12小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。如有紧急故障，卖方工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。一般故障应在到场后12小时内修复完毕，紧急故障应在到场后24小时内修复完毕。维护维修更换零配件的应提供使用原厂、全新零配件并经甲方确认。若乙方未在上述时限内修复故障，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。
2.质量保证期内，如发生重要或核心部件 两次 及以上故障，或相同故障经 三次 维修不能解决的，甲方有权要求乙方无条件退款退货并赔偿损失。
3.质量保证期内，超过约定期限未能修复设备的，乙方应在2日内提供不低于合同设备功能标准的备用设备，保证甲方业务工作的连续性。
4.乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后设备达不到设计的功能、参数的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。因乙方未及时履行保修义务导致设备停机，造成甲方医疗业务中断损失、患者索赔及委托第三方维修产生的所有费用，均由乙方全额赔偿。
5.产品重要或核心零部件经过维修后，自维修合格之日起，质量保证期重新开始计算。
6.招投标文件及乙方在质量保证或售后服务承诺中对质量保修及售后服务有其他约定及有更高要求的以其约定为准。
九、违约责任
1.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限交货、安装或完成包括提供银行保函在内的本合同约定的其他事项的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的 万分之五 向甲方支付违约金；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并支付合同总价款30%的违约金，前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款。
2.经过甲方验收，乙方交付的产品数量、规格、品牌、质量、随附单证、包装等与合同约定不一致的或到货验收不合格的，或最终验收不合格的，甲方有权采取下列任何一种或几种措施追究乙方违约责任：
（1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在 5 日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期 15 日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同，并要求乙方支付解除合同部分价款 50 %作为违约金；
（2）已经接收的产品要求乙方在 5 日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款 20 %的违约金；
（3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总金额的 10 %作为违约金。
3.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的质量保证期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。
4.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯第三方的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何质押，属于第三方拥有知识产权的已经取得第三方合法授权，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责并解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的所有损失。
5.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并支付合同总金额20%的违约金。
6.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款20%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
7.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保函及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。
8.按本合同约定或法律规定，甲方主张解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除。若因乙方交付产品质量不合格或因乙方逾期交货等其他违约行为导致解除合同的，乙方应支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。乙方对解除合同有异议的，异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），并自费运回所交付的货物，同时付清违约金、赔偿金。若乙方未在期限内运回货物，甲方有权自行处置或代为保管，由此产生的仓储、处置等费用由乙方承担。
9.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。
十、不可抗力
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在发生五日内向对方提交公证机关或有权政府机关出具的公证书或证明文件。
3.不可抗力事件持续或预计将持续 六十 日历天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十一、争议解决
1.本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决，均受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应依法向 甲方 所在地有管辖权的人民法院起诉。
3.适用法律：中华人民共和国的法律
十二、合同组成及相互关系
1.合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件：
（1）本合同及其附件；
（2）中标通知书；
（3）符合招标要求的投标文件；
（4）招标文件（招标答疑）；
（5）标准、规范及有关技术文件；
（6）其他合同文件。
2.前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。
3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所做出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。
十三、通知和送达
1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。
2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：
（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；
（2）如果是短信/微信/电子邮件，电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。
（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；
（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；
（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。
（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。
3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。
4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。
十四、其他约定
1.本合同一式 捌 份，经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。
2.特别提醒条款一：
a.乙方所提供的医疗器械产品注册证必须真实有效；
b.乙方所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；
c.医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。
d.发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；
e.其他未提及事项必须符合国家药品监督管理局的相关规定。
[bookmark: line522]若因上述任一情形导致设备无法合法使用、被监管部门查处或强制召回的，乙方应在3日内无条件全额退还甲方已付货款，承担甲方因此遭受的全部直接损失及行政罚款，并按合同总价款的30%向甲方支付违约金。
3. 特别提醒条款二：
a.设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方对接人员，以便甲方安排好相关收货工作。
b.设备到达甲方指定地点时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，供需双方办理交接手续。
如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。  
3. 本合同未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。本合同补充协议、附件同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：  年 月 日
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：  年 月 日
见证方（盖章）：江苏弘业国际技术工程有限公司
日期：    年  月  日


附件1
商品包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围
本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。
二、商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
三、检测方法
1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。
2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。


附件2
快递包装政府采购需求标准（试行）
一、适用范围
本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。
二、快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； 
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； 
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次； 
8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带； 
9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； 
10.快递应使用电子面单； 
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； 
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
三、检测方法
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 
2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。 
3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。 
4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照GB/T22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。
5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第1部分：通用方法》规定的方法进行。
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无锡市梁溪区清名桥街道社区卫生服务中心皮肤科、眼科、口腔科、五官科、手术室设备及附件等一批采购项目

投标文件


政府采购编号：                                        
项目名称：       	  		                            
供应商：             	                   （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

一、投标申请及声明
致：江苏弘业国际技术工程有限公司
根据贵方          （项目名称）      （项目编号）       （采购包号及名称）投标邀请，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              元人民币。
3.合同履行期限：合同签订之日起30天内完成到货、安装调试并通过验收。
4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
7.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8.与本次投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：        
供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日

[bookmark: _Toc229394832]二、开标一览表
项目名称：
采购包号及名称：
供应商名称（盖章）：
	项目总报价（人民币）
	大写：
小写：

	投标有效期
	投标截止之日起90个日历天

	合同履行期限
	合同签订之日起30天内完成到货、安装调试并通过验收。

	质量标准
	合格


说明：
1、因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”--“开标一览表”），此处可不用再重复填报。供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。
2、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
3、本项目采购包1：皮肤科、手术室设备及附件，最高限价：166.00万元；采购包2：眼科、口腔科、五官科等一批设备，最高限价：119.80万元，单项设备最高限价详见采购需求，投标报价高于最高限价的作无效投标处理。
[bookmark: _Toc416005133][bookmark: _Toc31557][bookmark: _Toc487][bookmark: _Toc433810998][bookmark: _Toc452140310]

[bookmark: _Toc229394833]三、细目报价表
供应商名称：（盖章）
采购包号及名称：
项目编号：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	数量
	单位
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。



法定代表人或授权代表签字：
注：
（1）投标报价应包括本次招标范围内的设备及辅配件、配套软件、税费、包装、运至最终目的地的运输安装调试、验收、技术支持与培训、售后服务与维保全部费用；
（2）投标人所报内容必须满足本项目的需要，具体内容和要求详见招标文件《采购需求》，投标人可以参考上表的格式填报系统组成的完整供货清单。如在项目执行过程中发现供货清单缺漏项，投标人应无偿补足；
（3）如果表格行数不够，请自行增加。



[bookmark: _Toc229394834]四、供应商资格、资信证明文件
1）关于资格的声明函（格式见附件）；
2）供应商单位营业执照或事业单位或其他组织法人证书或经相关部门登记的证明文件扫描件并加盖供应商公章；
3）国家规定需要进行医疗器械注册的设备，供应商需提供国家医疗器械注册证（扫描件）；
4）供应商须具有医疗器械经营资质证书（经营资质证书中的经营范围应当涵盖所投产品的类别，所投产品属于三类的，以医疗器械经营许可证为准，所投产品属于二类的，以医疗器械经营备案凭证为准）；
5）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明扫描件或银行代扣证明扫描件并加盖公章）；
6）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金证明材料（扫描件加盖公章）；
7）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或2025年度的财务审计报告扫描件加盖供应商公章；
8）供应商法定代表人授权委托书（加盖公章）（格式见附件）；
9）供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章；
10）供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的供应商为被授权代表依法缴纳社会保险证明材料；
11）承诺书（格式见附件）。

格式一、关于资格的声明函

江苏弘业国际技术工程有限公司：

1.我单位在参加政府采购活动前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。
2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320213-JSHY-G2026-0219）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日期：

格式二：法定代表人授权委托书

致：江苏弘业国际技术工程有限公司
本授权书声明：注册于                  （供应商住址）的             （供应商名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                （项目名称），           （项目编号），         （采购包号及名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。
供应商名称（公章）：
法定代表人签字：
授权委托人签字：
日    期：    年    月    日


附：法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件


格式三：承诺书

致：无锡市梁溪区清名桥街道社区卫生服务中心

我司在此郑重承诺：
1）我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。
2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；
在参与本次招标投标活动中，如果采购人发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。


供应商（公章）：
法定代表人（或授权代理人）签字：
日      期：


[bookmark: _Toc229394835]五、补充证明文件
1）供应商简介和经营情况说明；
2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；
3）对应评分标准所需的其他证明材料。
4）供应商所供产品如为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商所供产品如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》；
5）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）。



格式四：中小企业声明函（货物）
本公司                （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本项目规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式五：残疾人福利性单位声明函（格式）
 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的                                 （项目名称）提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                             企业名称（盖章）：
                                             日期：


格式六：关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：如有）


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
           日期：　     年　  月　  日         


_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

格式七：类似业绩

	项目名称
	项目业主
	合同主要内容
	项目期限：
年月至年月
	合同金额
（万元）
	履约情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc416005155][bookmark: _Toc5813][bookmark: _Toc433811020][bookmark: _Toc13830][bookmark: _Toc452140332]注：本表须按照评标办法相关要求附相关证明材料。


[bookmark: _Toc229394836]六、商务条款偏离表
项目名称：
招标编号：
采购包号及名称：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的合同条款
	投标文件的合同条款响应情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。无偏离也应该予以说明。如果行数不够，请自行添加。
供应商名称（公章）：
供应商代表签字：                        
[bookmark: _Toc229394837]
七、技术条款偏离表
项目名称：                            招标编号：
采购包号及名称：
	序号
	招标技术指标要求
	投标技术指标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.供应商须根据所投标技术要求填写此表，作为投标文件重要的组成部分。
2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。无偏离也应该予以说明。如果行数不够，请自行添加。

供应商名称（公章）：
供应商代表签字：                        
[bookmark: _Toc229394838]

八、售后方案


九、培训方案


[bookmark: _Toc229394840]十、其他部分
供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
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