                                           苏州卫康招标文件                                 
苏州市吴江区第五人民医院北厍分院医疗设备一批招标公告
项目概况
苏州市吴江区第五人民医院北厍分院医疗设备一批招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取招标文件，并于2026年10月16日9点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320509-SZWK-G2026-0300
2、项目名称：苏州市吴江区第五人民医院北厍分院医疗设备一批
3、采购预算：肆佰叁拾壹万玖仟叁佰元整（￥：4319300.00），本项目共分6个标段，各标段预算如下：
 
	标段号
	标段名称
	预算（万元）

	1
	口腔类医疗设备
	45.35

	2
	检验类医疗设备
	140.32

	3
	全科类医疗设备
	103.1

	4
	护理类医疗设备
	72.4

	5
	外科妇科类医疗设备
	43.6

	6
	中医类医疗设备
	27.16


4、 最高限价：肆佰贰拾玖万伍仟叁佰元整（￥：4295300.00），本项目共分6个标段，各标段最高限价如下：
	标段号
	标段名称
	预算（万元）

	1
	口腔类医疗设备
	45.35

	2
	检验类医疗设备
	140.32

	3
	全科类医疗设备
	103.1

	4
	护理类医疗设备
	70.00

	5
	外科妇科类医疗设备
	43.6

	6
	中医类医疗设备
	27.16


5、采购需求的简要说明：
第一标段口腔类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	牙科诊疗椅
	1

	2
	根管测量仪
	1

	3
	口腔CT（4合1）
	1

	4
	医用空气压缩机
	1

	5
	无线根管预备机
	1

	6
	口腔扫描仪
	1

	7
	医用抽吸机（一拖四）
	1


第二标段检验类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	生化免疫一体机
	1

	2
	全自动血液细胞分析仪（带CRP）
	1

	3
	电解质分析仪
	1

	4
	恒温水浴箱
	2

	5
	96孔离心机
	1

	6
	低速离心机
	1

	7
	金标ALT检测仪
	1

	8
	全自动尿液分析仪（干化学+沉渣）
	1

	9
	显微镜
	2

	10
	医用冰箱(2-8℃)
	5

	11
	医用冰箱(-20℃)
	1

	12
	双温医用冰箱(2-8℃、-25℃)
	1

	13
	储血冰箱(4℃)
	1

	14
	移液枪
	10

	15
	医用冰箱（小）
	2


第三标段全科类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	身高体重一体机
	2

	2
	全自动血压计
	2

	3
	裂隙灯
	1

	4
	视力筛查仪
	1

	5
	骨密度仪
	1

	6
	呼吸机（无创）
	2

	7
	鼻咽微波治疗仪
	1

	8
	耳鼻咽喉诊疗台
	1

	9
	全自动洗胃机
	1

	10
	读片灯
	5

	11
	心肺复苏板
	2

	12
	除颤仪及配套车
	1

	13
	可视喉镜
	1

	14
	抢救车
	4

	15
	双目屈光检测仪
	1

	16
	灰阶显示屏
	2

	17
	心电图机器
	5

	18
	心电图（带推车）
	2


第四标段护理类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	多参数监护仪
	8

	2
	输液泵
	1

	3
	微量泵
	1

	4
	空气消毒机
	2

	5
	床单位消毒机
	2

	6
	吸痰罐
	2

	7
	吸引器
	3

	8
	冰帽
	2

	9
	移动紫外线灯
	5

	10
	雾化机
	7

	11
	晨护车
	1

	12
	不锈钢污物推柜
	1

	13
	不锈钢清创车
	1

	14
	抢救床
	2

	15
	平板车
	1

	16
	治疗车
	4

	17
	床单元(病床、床垫、床头柜、躺椅)
	85


第五标段外科妇科类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	无影灯（手术室）
	1

	2
	清创无影灯
	2

	3
	手术床
	2

	4
	狂犬病伤口冲洗设备
	1

	5
	二氧化碳激光治疗机
	1

	6
	盆底康复筛查治疗仪
	1

	7
	妇检床
	1

	8
	妇产科手术床
	1


第六标段中医类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	超声波治疗仪
	1

	2
	电子罐疗仪
	1

	3
	低周波治疗仪
	1

	4
	磁热振治疗仪
	1

	5
	中医定向透药治疗仪
	1

	6
	中医体质辨识仪
	1

	7
	电动多功能治疗床
	1

	8
	中药熏蒸治疗仪
	1

	9
	电子针疗仪
	3

	10
	灸疗床
	1

	11
	中频治疗仪
	2


6、合同履行期限：
（1）各标段所有设备质保期≥5年（质保期自设备经验收合格之日起计算）。
（2）交货期：合同签订生效后，接招标人送货通知后30天内交货并安装调试结束。如无特殊原因必须在6个月内完成验收，具体根据采购单位要求。
交货地点：吴江区黎里镇北厍育才路北侧，池家湾路东侧（苏州市吴江区第五人民医院北厍分院）。
7、验收标准：按采购要求进行验收。
8、本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。
9、本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，本项目所属行业为工业。
3、本项目的特定资格要求：须具有所投标段医疗器械产品的医疗器械经营资格。
注：
（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
1、获取时间：自采购公告发布之日起五个工作日
2、地点：苏采云系统
3、获取方式：自行下载
4、售价：无
四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点
1、上传投标文件截止时间：2026年10月16日9:30
2、开标时间：2026年10月16日9:30
3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
有关供应商注册、获取招标文件、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
2、供应商在获取招标文件、下载、制作招标文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3、招标文件获取（网上获取）
3.1申领CA证书：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4、制作、提交电子投标文件：
4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、开标
5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
7、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
8、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：苏州市吴江区第五人民医院
地址：苏州市吴江区汾湖高新区新友路555号
联 系 人：唐丽娟
联系电话： 0512-63240791
2、采购代理机构信息
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号1幢17层
前台联系方式：0512-69165625
3、项目联系方式
项目联系人：沈超、吕兆莉
电话：0512-65158848-8013、0512-69165613
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苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
 
二〇二六年九月


前 附 表
（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320509-SZWK-G2026-0300

	2
	采购项目名称
	苏州市吴江区第五人民医院北厍分院医疗设备一批

	3
	采购人
	苏州市吴江区第五人民医院
联系人：唐丽娟           联系电话：0512-63240791

	4
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地  址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层  
电话：0512-69165613 联系人：沈超、吕兆莉
传真：0512- 65153553

	5
	投标有效期
	90天（日历日）

	6
	投标保证金
	无

	7
	电子投标文件制作要求
	电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的招标文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

	8
	中标服务费
	1、根据本项目代理协议，代理费由中标人支付。
2、代理费收取方式：银行转账
服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
3、代理费标准：
代理费的收取按以下收费标准差额定率累进法计算。
预算金额100万（含）以下部分费率为1.5%；
预算金额100万以上－500万（含）部分费率为1.1%；
预算金额500万以上－1000万（含）部分费率为0.8%
预算金额1000万以上－5000万（含）部分费率为0.5%
4、确立标准的依据：苏财购告【2016】31号

	9
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	10
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按招标文件要求制作电子投标文件及签章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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第一章 投标邀请函
                               ：
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市吴江区第五人民医院委托，对其苏州市吴江区第五人民医院北厍分院医疗设备一批进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来参加投标。
1、采购编号：JSZC-320509-SZWK-G2026-0300
2、采购项目名称：苏州市吴江区第五人民医院北厍分院医疗设备一批
3、采购预算：肆佰叁拾壹万玖仟叁佰元整（￥：4319300.00）
4、最高限价：肆佰贰拾玖万伍仟叁佰元整（￥：4295300.00）
5、服务内容：详见招标文件
6、依法获取招标文件时间：自采购公告发布之日起五个工作日
7、开标时间：2026年10月16日9点30分（北京时间）
8、现场评标地点（投标人无须到场）：苏州市吴江区开平路998号三楼
9、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
10、采购项目联系人及联系方式：
（1）苏州市吴江区第五人民医院
联系人：唐丽娟   联系电话：0512-63240791
（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层      邮编：215005
联系人：沈超、吕兆莉
联系电话：0512-65158848-8013、0512-69165613
请贵单位获取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。
 


第二章 投标人须知
 
一、说明和释义
1、说明
1.1本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。
2、词语释义
2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。
2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7 货物：系指乙方按采购招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8 服务：系指本次招标招标文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。
2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10 天：日历日。
2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
二、投标人（供应商）
3、供应商资格要求：
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.7须具有所投标段医疗器械产品的医疗器械经营资格。
注：至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。
注：
（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标
本采购项目不接受联合体投标。
三、招标文件的说明
7、招标文件
招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、招标文件的询问与澄清
8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。
9、招标文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10、质疑
10.1供应商认为本招标文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。
10.3未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或下载文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.7收件人：前台
10.8联系电话：0512-69165625
10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
四、电子投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、电子投标文件计量单位和使用文字
12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13、电子投标文件的组成
13.1封面
13.2开标一览表
13.3资格审查投标文件
（1）合格供应商的资格条件
①具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明。
③承诺具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括最近一期依法缴纳税收的凭据，最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
⑤参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
⑥所投标段医疗器械产品的医疗器械经营资格证明材料。
13.4符合性审查投标文件
13.4.1商务条款偏离对照表；
13.4.2所投产品如为医疗器械的须提供该产品的医疗器械注册证或备案登记表。
13.5综合评审投标文件
13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；
13.6企业报价折扣证明
提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；提供《关于符合本国产品标准的声明函》。
13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。
14、电子投标文件编制要求
14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。
14.2电子投标文件制作
（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的招标文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。
注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
14.4电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
14.7投标报价（编制）要求的说明
14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。
14.7.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
15、电子投标文件的签署
15.1投标人应按招标文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。
15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。
15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。
16、投标保证金
无。
17、电子投标文件的有效期
17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、电子投标文件的解密
18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。
至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。
六、开标和评标
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。
20、电子投标文件的修改和撤回、撤销
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、投标文件的澄清
22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23、对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6关于异常低价的处理
（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
24、评标委员会
24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；
24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；
24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；
24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.4 评标委员会成员应当履行下列义务：
24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.4.4参与评标报告的起草；
24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
 
25、评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
 
26、废标
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
 
27、电子投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对满足招标文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。
28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
28.4中标人个数：各标段1个
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。
30、中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。
31.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。
31.3中标人无正当理由不得放弃中标。
32、履约保证金
无。
八、其他事项
33、中标服务费
33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。
33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。
34、监督
34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
 


第三章电子投标文件格式
 
说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
 


格式1：开标一览表
开 标 一 览 表
项目编号：                   
项目名称：                   
	序号
	项目名称
	总价（元）
	备注

	1
	 
	 
	 

	合计（人民币大写）：     小写：


 
投标人（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或签章）
日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
格式2：投标报价分析表
 
投标报价分析表
	序号
	标的物名称
	生产厂家、品牌、规格
	单位
	数量
	单价
	总价

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	总报价（人民币大写）：


 
投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年     月     日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
格式3：（投标人）法人委托书
法人委托书
 
本授权委托书声明：我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
 
投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）
 
 
 
                                       日期：年月日
 
 


格式4：投标函
投标函
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：
我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：
1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。
2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。
3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
    4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。
    5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。
    6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；
9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。
    所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：
地址：                 邮政编码：
联系人：               联系电话/传真：
 
投标人：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或签章）
日期：2026年月日
 
 
 
 
 
 
 
格式5：技术参数偏离表
技术参数偏离表
供应商：                       采购编号∶
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	招标技术要求
	投标技术指标
	偏离说明

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标人：（单位公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）
日期：年     月     日
 
注：1.供应商提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
 
2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
格式6、商务条款偏离表
 
商务条款偏离表
 
	序号
	名称
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	交货要求
	 
	 
	 

	2
	付款方式
	 
	 
	 

	3
	合同主要条款
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。
 
投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
 


格式7：售后服务方案
售后服务方案
	提示：
1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。
2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
单位名称（盖章）：
 
日期：
 


 
格式8、售后服务承诺书
 
售后服务承诺书
 
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期
	 
	 

	2
	服务响应
	 
	 

	3
	到达现场
	 
	 

	4
	解决问题
	 
	 

	 
	 
	 
	 


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。
 
投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
格式9：货物清单表
货物清单表
（格式）
招标编号：        号
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人：（公章）                       
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）                 日期：
 
注：1、各投标人可参照上述格式自制《货物清单表》投标。
    2、各投标人必须附详细配置清单。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
格式10、声明函
（1）关于资格文件的声明函
 
 
关于资格文件的声明函
 
 
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：
 
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
 
 
投标人法定代表人签字：
投标人：（公章）
日  期：          年     月     日
 
 
（2） 

（3） 声明函
声明函
我公司：，特此承诺：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
我公司企业法人为          ，身份证号（              ） ，我公司承诺未与同一法人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本次同一合同下的政府采购活动。
 
 
投标单位（公章）
年月日
 
 


格式11、中小企业声明资料
 
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、 （产品名称），属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；
2、（产品名称），属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） 
.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
 
 
注：
1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、划分标准：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业
3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。
5、供应商应当对所投标段采购清单中的所有产品制造商一一进行声明。
 
 
格式12：残疾人福利性单位声明函
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                  单位名称（盖章）：
                                                               日期：
备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
 
 
 
 
 
 
 
 


格式13.监狱企业声明函
监狱企业声明函
 
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。
（1） 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。
（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
投标人签章：         
日  期：    年   月   日
 
 
 




格式14.关于符合本国产品标准的声明函
 
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.供应商应当对所投标段采购清单中的所有产品一一进行声明。
 
 
 
 
第四章 采购书
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市吴江区第五人民医院委托，对其苏州市吴江区第五人民医院北厍分院医疗设备一批进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来参加投标。
一、采购编号：JSZC-320509-SZWK-G2026-0300
二、采购项目名称：苏州市吴江区第五人民医院北厍分院医疗设备一批
三、各标段采购清单：
第一标段口腔类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	牙科诊疗椅
	1

	2
	根管测量仪
	1

	3
	口腔CT（4合1）
	1

	4
	医用空气压缩机
	1

	5
	无线根管预备机
	1

	6
	口腔扫描仪
	1

	7
	医用抽吸机（一拖四）
	1


第二标段检验类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	生化免疫一体机
	1

	2
	全自动血液细胞分析仪（带CRP）
	1

	3
	电解质分析仪
	1

	4
	恒温水浴箱
	2

	5
	96孔离心机
	1

	6
	低速离心机
	1

	7
	金标ALT检测仪
	1

	8
	全自动尿液分析仪（干化学+沉渣）
	1

	9
	显微镜
	2

	10
	医用冰箱(2-8℃)
	5

	11
	医用冰箱(-20℃)
	1

	12
	双温医用冰箱(2-8℃、-25℃)
	1

	13
	储血冰箱(4℃)
	1

	14
	移液枪
	10

	15
	医用冰箱（小）
	2


第三标段全科类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	身高体重一体机
	2

	2
	全自动血压计
	2

	3
	裂隙灯
	1

	4
	视力筛查仪
	1

	5
	骨密度仪
	1

	6
	呼吸机（无创）
	2

	7
	鼻咽微波治疗仪
	1

	8
	耳鼻咽喉诊疗台
	1

	9
	全自动洗胃机
	1

	10
	读片灯
	5

	11
	心肺复苏板
	2

	12
	除颤仪及配套车
	1

	13
	可视喉镜
	1

	14
	抢救车
	4

	15
	双目屈光检测仪
	1

	16
	灰阶显示屏
	2

	17
	心电图机器
	5

	18
	心电图（带推车）
	2


第四标段护理类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	多参数监护仪
	8

	2
	输液泵
	1

	3
	微量泵
	1

	4
	空气消毒机
	2

	5
	床单位消毒机
	2

	6
	吸痰罐
	2

	7
	吸引器
	3

	8
	冰帽
	2

	9
	移动紫外线灯
	5

	10
	雾化机
	7

	11
	晨护车
	1

	12
	不锈钢污物推柜
	1

	13
	不锈钢清创车
	1

	14
	抢救床
	2

	15
	平板车
	1

	16
	治疗车
	4

	17
	床单元(病床、床垫、床头柜、躺椅)
	85


第五标段外科妇科类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	无影灯（手术室）
	1

	2
	清创无影灯
	2

	3
	手术床
	2

	4
	狂犬病伤口冲洗设备
	1

	5
	二氧化碳激光治疗机
	1

	6
	盆底康复筛查治疗仪
	1

	7
	妇检床
	1

	8
	妇产科手术床
	1


第六标段中医类医疗设备采购清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	超声波治疗仪
	1

	2
	电子罐疗仪
	1

	3
	低周波治疗仪
	1

	4
	磁热振治疗仪
	1

	5
	中医定向透药治疗仪
	1

	6
	中医体质辨识仪
	1

	7
	电动多功能治疗床
	1

	8
	中药熏蒸治疗仪
	1

	9
	电子针疗仪
	3

	10
	灸疗床
	1

	11
	中频治疗仪
	2


四、各标段技术参数：
第一标段：口腔类医疗设备
（一）牙科诊疗椅
1.工作条件：环境温度5°-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围0.55—0.80Mpa,流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。
2.整机工作功率≤350VA，高效节能。
3.牙椅注册使用期限≥15年。
4.口腔灯：感应LED冷光灯，色温可进行白光/黄光两种模式切换，色温最大值≥5200K，最小值≤2400K；照度可进行无极调节，最高照度≥45000Lux，无接触式控制；
5.牙科椅
5.1治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160kg，可承受≥160kg*4的载荷试验；座椅升降范围 ：最高≥850mm，最低≤350mm；
5.2弯板采用精密铝合金铸造工艺，弯板宽度≥18cm，厚度≥15mm，抗压能力强；
5.3座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作；
5.4治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；皮革表面具备防霉抗菌涂层；
5.5靠背主体采用冷轧钢板和静电喷涂工艺，背部无塑料包裹，表面光洁易于清洁。
5.6具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落，让患者治疗体验更舒适；
6.消毒系统：
6.1消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性。
★6.2具有消毒切换和水源切换拨杆，可以实现消毒水注入和管路清洗流程切换。
6.3具有一键冲洗开关，可快速进行每日接诊前、不同病患间以及诊疗结束后的管路冲洗，防止交叉感染，保持水路干净。
7.治疗台单元
7.1下挂式器械盘，配置防滑硅胶软垫和低压24伏观灯片；配置≥12功能按键的控制面板。
7.2平衡臂可承受重≥5KG，放置重物时运行移动平稳顺滑，稳定可靠。7.3工具盘最低离地高度小于72cm。
8侧箱单元
★8.1可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻，耐腐蚀；
8.2侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐UV老化；
8.3可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。
8.4强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀；
★8.5侧箱双边侧门可完全打开，无需工具就可以快速拆卸和安装。侧箱水气与电路分离设计，采用英制聚醚管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀，≥4种颜色用于区分水气路，便于检修。
8.6侧箱通过牙椅坐垫中心下方连接，可旋转至牙椅前方。
9.助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支；
10.地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源，变压器线圈非直接裸露，防电磁干扰，防泼溅。
11.配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂。
12.配置医生椅，至少有8个方位可调节； 
13.配置台式技工打磨机
（二）根管测量仪
1.支持多方向旋转摆放，横屏或竖屏显示；
2.配置≥4寸TFT触摸屏显示；分辨率达到480*800 
3.屏幕可设置2种主题：牙齿模式I为3D风格，II为扁平风格；
4.屏幕背景显示可设置两种模式，I 为日光背景，II为暗夜背景；
5.采用Type-C通用接口，双面可插；
6.可自由调整显示角度； 
7.多频技术，提高测量精度；
（三）口腔CT（4合1）
1．CBCT探测器：非晶硅平板探测器
2．像素尺寸：≤100 μm x 100 μm
3．CT 探测器面积：≥15cm×15cm
4．像素矩阵：≥1520x1520
5．灰阶：≥16bit
6.最大管电压：≥100kV，最小可调节增量为1kV
★7.最大管电流：≤8mA
8.最大电功率：≥1200W
9.最大热容量：≥30kJ
10.焦点尺寸: ≤0.5mm×0.5mm
11.≥5种曝光模式：CT三种、曲面体层摄影、头影测量摄影等模式
★12.CT最大成像视野：机架单圈拍摄成像视野FOV≥16x13cm（非拼接成像）
13.最小 CT 成像视野： ≤4×4cm
14.全景模式纵向高度：≥11cm
15.头颅正侧位视野：≥24x21cm 
★16.图像重建时间 ≤10s
17.有预设的SML档位，适应不同体型的人群
18.具备儿童曝光预置参数
19.曲面体层模式具备智能多轨迹聚焦全景，无需调整尖牙线即可完成摆位
20.曝光时间：CBCT≤40s，曲面体层摄影≤40s，头影测量≤20s
21.限束器：不同模式自动调整
22.提供多点定位功能：包括头夹、额挡、颌托、口咬、扶手、侧位耳夹
23.具有眶耳激光辅助定位功能
24.环境温度25℃情况下，设备每小时连续拍摄最大视野CBCT≥20组
25.设备及主机端均具备单独的紧急止停功能
26.可调节颌托，适应不同拍摄模式
27.机架端具备智能控制面板，可以控制座椅上下移动
28.产品的使用期限≥15 年
★29.采用坐姿拍摄，设备配置一体化电动座椅，可调节高度，便于儿童和老人
30.座椅升降调节范围：≥240mm
31提供儿童坐垫，操作医生可通过使用儿童坐垫的方式，满足儿童拍摄需求
32.最大可承载的患者重量：≥100kg，安全系数＞2.5
33.状态灯有3种提示：待机状态，运转曝光状态，设备错误状态
34.采用滑环数据传输，扫描之后无需复位
35.CT空间分辨率最高：≥25 lp/cm
37.CT最小体素：≤0.06mm
38.DCM数量：500~630张
39. CT模式具备全自动数字三合一成像，单圈扫描可同时获得CBCT、全景与头颅正侧位图；
40.可以自动标注双侧下颌神经管，并允许编辑；
41.具备TMJ（颞下颌关节）成像功能，可以自由切换二维和三维的展示；
42. 具有种植模拟软件，可以模拟种植体、牙冠植入和排布，并验证模拟种植方案；
43. CT模式可自动生成正侧位视图，并可全方位角度微调，可以生成单侧（左侧/右侧）正侧位视图，并可任意选择左右半边切割位置
44.具备一键去除脊柱功能，便于消除脊柱的影响，提升阅片与沟通
45.提供双开功能，能同时观察患者术前术后对比图像
46．符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，并可以和DICOM打印机相连.
47.院内局域网分机客户端数量不限制，根据用户需求安装分机客户端数量。
48．拥有智能胶片报告功能，内置胶片报告模板，可自定义模板
49．采用SQL数据库
50.配置原厂工作站
牙科机
51.最大管电压≥60kV，最小管电流≤2mA
52.曝光时间：≤2s
53.X 射线管芯焦点：≤0.4 mm
54.控制面板具备：开关机按钮、加载时间调节、齿型曝光选择、存储按钮
（四）医用空气压缩机
1.功率≥1.6KW
2.流量≥220L/min
3.储气罐≥55L
（五）无线根管预备机
1.根管模式下常规设置9个程序，M1-M9，点按左右键切换程序号
2.抛光模式下常规设置5个程序，p1-p5，点按左右键切换程序号
3.一体式机头可承受135°消毒灭菌，注油保养。
4.内置多种工作模式：连续运动，往复运动，单向正转，单向反转等
5.无线式设计根管马达
6.音量大小可调整，主机屏幕可根据左右手使用习惯调整方向。
7.采用Type-C通用接口，双面可插。
8.电池电量不足时，有声音提示。
★9.可搭载16：1和4：1弯手机使用，实现根管预备和牙科抛光功能；
10.转速调节范围100-1000rpm，通用所有流行的机用镍钛锉系统
11.转速范围500-4000rpm，用于牙齿抛光模式。
12.扭矩调节范围0.4-3.5N.cm。
13.内置充电电池
（六）口腔扫描仪
硬件
1.扫描技术：采用动态投影编码采样技术
2.扫描帧率	扫描帧率≥160FPS
3.扫描景深	扫描景深≥25mm
4.扫描精度	扫描精度≤10µm
5.扫描分辨率：扫描分辨率≥0.15mm
6.扫描视场	标准扫描头视场≥16mm*14mm
小扫描头视场≥14mm*13mm
7.扫描头尺寸
标准扫描头尺寸≤22mm*18mm
小扫描头尺寸≤18mm*16mm
8.口扫头数量≥5个扫描头
9.扫描头使用次数：标准扫描头使用次数：高温高压灭菌≥180次 
11.产品使用年限：产品使用年限≥5年
12.电源供电：无需额外电源供电，由电脑USB接口供电
13.电源连接：单USB线缆连接，无其他连接配件，可插拔线缆，带线缆保护盖
★14.免精度及颜色校准：无需精度及颜色校准，减少设备因配件造成的损坏风险；节省医生的诊疗时间
★15.双面扫描操控：具备上下颌切换实体按钮和灯光指示，上下颌扫描独立按钮，遥感控制功能，可以在不接触键盘及鼠标的情况下完成模型的旋转、放大、缩小和整个数字化取模流程
16.抗冲击设计：具备可靠的抗冲击结构。在正常使用中，从不高于1.0米高度跌落至硬质地面后，设备应能正常开机并保持其核心扫描功能，且扫描精度仍符合招标技术要求，无需操作者进行现场校准。
17.风冷除雾设计：风冷除雾，扫描头即插即用，无需预热等待，提高诊疗效率。
18.无需加密狗驱动软件：无需加密狗驱动软件：避免加密狗丢失或损坏造成经济损失
19.原厂全口无牙颌扫描杆：具备与扫描仪精准适配的专用全口无牙颌种植扫描杆，提供更高的扫描定位精度，提升终义齿被动就位成功率
20.智能全口无牙颌扫描：扫描仪内嵌基于软组织识别技术的全口无牙颌扫描功能，可自主识别并规避软组织参与扫描杆定位，从数据源头消除误差，实现精准定位，提升被动就位成功率。
软件
1.真彩扫描：真彩扫描，数据能清晰不失真的展现牙体组织、牙龈、粘膜、软硬腭。
2.高光扫描：(1)支持金属牙、填充材料、金属扫描杆、复合基台、愈合帽等亮面扫描。
(2)探测到背景强光时，软件报警提示
3.扫描体位选择：扫描体位选择功能：可根据操作者习惯更改三维图像的成像角度（患者正面或者背面操作视角）。
4.实时扫描指引：实时扫描指引箭头提示客户扫描路径，提升数据质量。
5.扫描质量检测：扫描完成后，可根据颜色查看数据孔洞、数据量不足、数据分层情况，保证数据质量。
6.实时扫描质量检测：扫描过程中提供实时数据质量检查，可根据颜色直观辨别数据质量。
7.AI软组织剔除：主动识别牙齿、牙龈、粘膜，口内扫描实时去除唇、颊、舌等无效数据。
8.健康报告	健康报告：医生依据患者实际诊疗情况可进行健康报告的编辑和导出
9.AI口腔在线健康报告：AI口腔在线健康报告：一键生成口腔检测报告，包含一键比色、龋齿、牙列拥挤、等口腔问题局部内窥图、治疗全景片、描述及正畸方案。支持自定义报告同时，患者可通过二维码、链接、邮件自主查看报告及口内三维数据模型。
10.智能备牙评估系统：扫描软件含倒凹观察，边缘线刻划，咬合空间检测等功能
11.建模功能：口扫软件可对扫描数据进行编辑，如修剪、加底座、镂空模型等，并可以输出直接用于打印机排版的模型。
12.正畸模拟功能：一键自动排牙，可直接生成正畸模拟动画。
13.微笑设计功能：可通过导入患者照片快速完成微笑设计，并导出视频及照片文件
14.数据对比功能：可将两次扫描的数据进行对比，便于辅助病例监控
15.多咬合功能：支持扫描静态多咬合，可根据需要记录额外咬合数据，包括前伸、侧方、开颌等
16.动态咬合：记录患者下颌动态运动轨迹，并形成连贯的动态影像
17.智能内窥镜：无需单独拍照，扫描完成后可结合三维数据查看对应位置的内窥镜照片且支持截图或单独照片的保存
18.基牙边缘锁定	支持基牙边缘锁定防止牙龈回弹覆盖肩台。
9.种植扫描杆锁定：(1)种植扫描杆锁定，单个扫描杆可安装于多颗种植区域并完成扫描定位。
(2)交叉扫描杆扫描，针对扫描杆安装发生干涉的情况，可以锁定扫描杆并分别保存干涉的扫描杆数据。
20.自动扫描杆数据匹配：可自动配准扫描杆数据，支持不同品牌扫描杆自动匹配，支持自行导入扫描杆数据库。
21.印模扫描	支持扫描印模后将印模数据反转
22.数字压力印模：AI智能分区识别，自动识别承托区，提供初始设计建议，模拟义齿佩戴后对牙龈的压力，生成压力后模型，可导出用于义齿加工设计。
23.支持第三方集成：开放平台可与轻松牙医，3D打印，设计软件等第三方平台集成，实现数据互通。
24.数据导出第三方：支持PLY/STL/OBJ/exocad/3Shape/3Shape 3OXZ/ Straumann XOrder格式文件导出。
（七）医用抽吸机（一拖四）
1.半干半湿电动抽吸系统
2.采用变频控制器
3.功率≥1.3KW
4.最大抽吸量（L/min）≥1290L/min
第二标段：检验类医疗设备
（一）生化免疫一体机
1、样本轨道模块基本参数
1.1.全自动样品脱盖系统与线上分析仪均采用同一品牌，满足医院统一服务的需求。线上分析仪包括全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪连接，满足后续医院实验室流水线升级的需求。
1.2.样本去盖总速度≥500管/小时，便于样本及时在仪器分析；
1.3.支持不同样本容器混合上样，智能识别有无管盖，有则自动去盖；
1.4.采血管条码无需对齐缺口，360度旋转扫码，位置偏倚的采血管，扫码后机械手可自动矫正；
1.5.具备气溶胶过滤和紫外线消毒功能以防止生物污染；
2、生化模块基本参数
2.1.检测速度：生化测试，单、双试剂项目恒速≥2000测试/小时；ISE测试≥600测试/小时，综合测试≥2400测试/小时；
2.2.分析方法：终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长；
2.3.检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法；
2.4.电解质分析：可选配K、Na、Cl电解质分析模块；
2.5.样本容量：样本容纳位置＞500个，一次性最大加样样本数量≥300，具备样本缓冲区；
2.6.急诊样本启动检测能力：有独立的急诊轨道进样，支持加样启动后一分钟立检；
2.7.试剂系统：≥140个试剂位；具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃～8℃；
2.8.最小试剂量：≤10μL，0.5μL递增，支持30分钟内补充试剂后样本自动再检测功能；
2.9.具有独立的试剂PAD可分屏显示及控制试剂盘；
2.10.具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂，具有试剂添加量智能预估功能； 
2.11.仪器可同时支持在线分析项目数：≥70个项目；
2.12.最小样本量：≤1.5μL，0.1μL递增；
2.13.样本质量分析：可定量分析脂血、溶血、黄疸指数，关联具体检测项目并给出干扰方向提示；
★2.14.样本针清洗模式：支持机内样本针超声波清洗、样本针携带污染率≤0.1ppm，2.15.样本探针功能：具有液面检测、气泡检测、空吸检测及横、堵针检测、随量跟踪功能；
2.16.支持样本稀释重测，具有样本自动增量、减量及预稀释重测功能；
2.17.支持稀释重测时预设多档稀释倍数，针对不同样本智能选择不同稀释倍数；
2.18.糖化血红蛋白检测功能：内置免预处理全血糖化血红蛋白检测功能；
2.19.前带检测功能：具备前带检测功能；
2.20.可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级，支持接入自动化流水线；
2.21.最小反应体积：≤80ul；
2.22.生化反应杯：永久性石英玻璃杯；
2.23.光学系统：光栅后分光，16个波长，340～850nm；
2.24.吸光度线性范围 0-3.5 Abs；
★2.25.温控系统：固体直热，温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养；
2.26.环境检测功能：支持水质、大气压力、测量环境中CO₂浓度监测功能，通过结果修正降低血清CO₂项目定标频率；
2.27.溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS或CMA认证，保障结果具有准确性和溯源性，具有原厂家配套的校准品（提供注册证）；
★2.28.生化项目：钾、钠、氯、钙、血糖、尿素、肌酐、总蛋白、白蛋白、丙氨基酸基转移酶、天门冬氨酸几转移酶、碱性磷酸酶、肌酸激酶、乳酸脱氢酶、直接胆红素；
3、化学发光免疫模块基本参数
3.1.检测原理为酶促化学发光法；
3.2.单机检测速度：500T/小时；单模块试剂位数量≥36个；
★3.3.分析仪主机的试剂盘处具备独立的PAD可用于监控仪器试剂及耗材余量在状态；
3.4.样本针：采取钢针加样技术，无需一次性TIP吸样头耗材；
3.5.具有视觉识别系统，能自动识别样本容器、样本管类型、异常液面（气泡，液滴）智能识别和报警；
3.6.Anti-HBs、HBeAg及HIV等试剂效期≥18个月；
3.7.原厂质控品和校准品，满足溯源性要求；
3.8.混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术
（二）全自动血液细胞分析仪（带CRP）
★1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法,在同台设备上可实现血常规、CRP、SAA的三联检；
2.报告参数：血液分析报告参数≥35个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个；
3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时；
4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl；
5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置；
6.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管；
7.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能；
8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；
9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正；
★10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理,需提供原厂配套网织红校准品；
11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型；
12.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换；
13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（至少8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择至少8倍进样检测模式；
14.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）；
15.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测；
16.具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测；
17.配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带10寸彩色液晶触摸屏；
18.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：0-260g/L；
19.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L；
20.CRP线性范围：0.2~320mg/L；
21.SAA线性范围：5~350mg/L；
22.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）；
★23.血球分析仪无需外接气源装置确保其稳定性；
24.能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件；
25.定期提供原厂配套的质控品：同一质控品包含 CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目；
26.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能；
27★所投产品型号需在全国卫生部室间质评项目中的“全血细胞技术专业”以及“特殊蛋白专业CRP项目“具备单独的型号分组”。
28.★根据医院需求，可提供配套同品牌糖化血红蛋白分析模块级联流水线；
（三）电解质分析仪
1、测量原理，离子选择电极法，量压法；
2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正；
3、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象；
4、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态；
5、检测和计算项目: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、nCa、TCa等多种参数组合；
6、较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒；
7、断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量≥5000,并支持无限扩展；
8、国际标准HL7协议，标配网络接口支持LIS联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持U盘数据导出，支持软件在线升级；
9、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，原厂质控液校正斜率和均差参确保测试结果准确可靠；
10、自动进样盘，自动进样盘提供≥1个急诊测试位，≥3个质控测试位，共≥25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，外置条码扫描。
11、测量范围和精度：
	项目
	测量范围
	精密度（CV值）

	K+
	0.5—15.0mmol/L
	≤1.0%

	Na+
	20.0—200.0 mmol/L
	≤1.0%

	Cl—
	20.0—200.0 mmol/L
	≤1.0%

	Ca2+
	0.1—5.0 mmol/L
	≤1.5%

	pH
	6.0—9.0
	≤1.0%


（四）恒温水浴箱
1. 控温范围：室温+5℃～65℃，满足常规生化样品恒温培养使用需求；
2. 温控精度：温度显示分辨率0.1℃；温度波动度≤±0.5℃；温度均匀度≤±0.5℃，控温精准、实验重复性好；
3. 控制系统：采用微电脑PID智能控温，双数码屏分别显示设定温度与实际温度；具备0～9999分钟可调定时、断电记忆、来电自动恢复运行功能；
4. 安全防护配置：标配超温声光报警、温度传感器故障保护、缺水干烧自动停机多重安全保护功能，杜绝干烧损坏设备及样品；
5. 主体材质：内胆、水槽边框、箱盖采用SUS304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洗、无卫生死角；外壳采用冷轧钢板静电防腐喷塑，内置耐高温保温层，隔热节能；
6. 加热系统：采用封闭式不锈钢U型浸入式加热器，升温速度快、受热均匀；额定加热功率500W ；
（五）96孔离心机
1、立式设计，最高转速：≥4200rpm；最大相对离心力：≥3820×g；
2、噪音：≤60dB（A）,转速精度：±10rpm；
3、定时范围：0～99h59min59S；最大容量：750ML*4；
4、 微电脑控制、触摸键设定工作参数、液晶显示；采用交流变频电机驱动；
5、 20种升降速率选择；120种自定义工作模式选择，可自由编程调用；
6、 门锁采用双锁设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠；
7、两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便；
8、 转速/离心力互设、同步显示；运行中可更改参数，无需停机；
9、有门锁、不平衡保护、超速、过流等多重保护出现异常自动停机，自动平衡，离心偏重容忍度最大可达30克，无需专门配平；
10、独特的风冷排风设计，温升低≦10℃（最高转速运行20分钟）；
11、风遁盖防脱设计，风遁盖随门开合；
（六）低速离心机
1、最高转速： ≥6000rpm；
2、最大相对离心力：≥5470×g；
3、转速精度：±10rpm；
4、转子最大容量：300ml×4；
5、噪 音：≤60dB；
（七）金标ALT检测仪
1、检测方法学：在37℃恒温条件下的干式化学法。
2、检测项目：谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）。
3、标本类型：全血、血清、血浆；
4、标本用量：30uL/测试；
5、测试时间：3个独立检测通道，≥3个测试/分钟，≥90个测试/小时；
6、线性范围：0-800U/L
7、数据库容量：≥1000份检测结果。
8、配套试剂保存温度：2-30℃。
9、显示屏幕：液晶触摸屏，中文显示。
10、校准：使用校准质控条、每批校准芯片校准。
11、质控：有通过注册配套的质控液，确保检测系统稳定、测量准确。
（八）全自动尿液分析仪（干化学+沉渣）
1.检测原理：有形成分采用数字成像自动识别原理，流式及深度学习人工智能识别技术；
2.干化学检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白与肌酐的比值参数（ACR比值）和蛋白质与肌酐比值参数（PCR）；
3.有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥25项；；
4.理学检测项目：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压；
5.红细胞形态学项目：≥4项报告参数；
6.干化学测试模式≥300个/每小时；有形成分测试模式≥120个/每小时；联合测试模式≥120个/每小时；
7.智能审核：能对检测结果智能审核，自动提示异常结果样本；
8.自动对焦：可自动校对成像系统焦距；
9.密闭样本采样：支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖；
10.试剂用量自动提示：自动提示试剂使用情况，可无线自动激活试剂用量；
11.样本放置位：可放置60个样本，可扩展不少于200个样本；
12.试纸仓容量：≥500条试纸；
13.拍图帧数：每个样本的有形成分拍图帧数达2000帧以上；
14.原始视频：可显示并存储有形成份的真实全景图片及原始视频；
15.样本量检测：具有液面感应功能，当测试样本量不足时有报警提示；
16.数据存储：≥20万个结果；
17.识别率：有形成分识别率红细胞≥95%、白细胞≥95%、管型≥90%；
18、具有同品牌的校准物，并具有原厂≥五种浓度水平的质控液；
（九）显微镜
1.用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作；
2.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；
3.调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤；
4.聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片；
5.照明系统：≥20000小时寿命LED光源；
6.双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度至少30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20；
7.目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；
8.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作；
9.物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）；
10.防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜做防霉处理；
（十）医用冰箱(2-8℃)
1、立式对开门设计，有效容积≥750L;
2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃；
3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；
4、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露；
5、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；
6、整机噪音≤40dB(A)； 
7、标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；
（十一）医用冰箱(-20℃)
1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；有效容积≥260L；
2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；
3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；声光报警、远程报警接口；
4、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示20小时以上；
6、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，优化制冷系统设计，特性点温度均匀性≤±3℃；
7、超厚保温层设计≥85mm，门体可拆卸，顶部双密封；
8、门体机械暗锁+锁扣； 
9、优化系统与结构低噪音设计，运行噪音≤40dB；
（十二）双温医用冰箱(2-8℃、-25℃)
1、有效容积 ：有效容积≥310L；冷藏室容积≥210L，冷冻室容积≥100L；
2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡；
3、温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度；
4、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，
6、门体结构：满足避光保存要求，门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门；
7、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
8、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃；
9、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 
10、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。
11、箱内配置：冷藏室至少配有3个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架，可以选配2个抽屉；
12、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求；
13、物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒.
（十三）储血冰箱(4℃)
1．采用立式单门设计，双层电加热玻璃门体，自关门功能，有效容积≥100L。
2．微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。
3．显示：LED数码管显示，内温度恒定控制在2-6℃，上下点温度数字显示，平均温度显示，分辨率0.1℃。
4．风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。
5．多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。
6．多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。
7．冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
8．具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。
（十四）移液枪
1.数字视窗，令所设定量程一目了然
2.量程范围广，0.1μl 至 10ML
3.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修
4.精确的分液，每支移液器都遵照 EN/ISO8655 标准进行校准
（十五）医用冰箱（小）
1、立式单门设计，可改制实现左右换门，净容积≥130L；
2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；采用触摸式按键设计，控制&显示精度0.1℃；
3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；
4、整机配备1个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；
5、标配3个蘸塑搁架和1个筐，充分利用空间，满足用户存放要求； 
6、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露；
7、具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低、通讯故障报警；
8、智能定频压缩机，环保无氟碳氢制冷剂；离心风机；整机噪音≤40dB(A)。9、选配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；
第三标段：全科类医疗设备
（一）身高体重一体机
1.体重测量方式：采用精密平衡梁电阻应变式压力传感器进行称重；
2.身高测量方式：采用毫米波传感器，通过高频毫米波信号实现测距，搭配球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等环境因素影响；
3.身高测量范围：20-210cm， 鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调；
4.体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg  分度值：0.1kg或0.01kg可调；
5.BMI体型计算：自动计算BMI数值；采用最新 WHO 标准或中国九城市标准，根据BMI指自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等；
6.BSA体表面积：自动计算 BSA 数值，测量结果实时直观显示，保障数据精准性，为临床精准用药提供参考数据；
7.采用≥7寸高清彩色液晶屏，大字体清晰展示联网同步的日期、时间、环境温度，精准判定偏瘦、正常、偏胖体型；可自定义设置使用单位名称，支持音视频、图片自动循环播放，用于健康知识与医疗政策宣教，适配疾控中心、社区医疗机构使用；
8.结果模式：至少三种模式可任意选择：1.只显示结果，2.只显示二维码，3.二维码结果同时显示；
9.数据存储：本机可存储≥100万条以上测量数据，并支持U盘导出Excel表格；
10.通讯方式：配备RS232接口和WiFi接口，可根据客户需求选配无线蓝牙2.0/4.0，4G模块,RJ45网口云接口等，方便接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议；
11.定时开关机：支持自定义设置循环周期与开关机时间，智能省电节能；
（二）全自动血压计
1.测量原理：示波法
2.血压量程范围：0-295mmHg，允许误差:±3mmHg以内
3.脉搏量程范围: 40-190次/分，误差±5%或2次/分钟（取最大者）
4.适用臂围：22cm-43cm。
5.肘部位置传感器:  手臂伸入臂筒时，引导检测提示测量者以正确的姿势测量血压。
6.彩色液晶大屏显示，动画指导，语音提示播报。
7.左右臂均可测量，且臂筒角度可根据测量者高度上下调节。
8.自带打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸。
9.支持至少3种通信数据输出方式
（三）裂隙灯
1.类型：交角体视式
2.目镜总倍率/视场直径：10×(1×*10×)/∅18mm、16×(1.6×*10×)/∅11.25mm、16×(1×*16×)/∅14.5mm、25.6×(1.6×*16×)/∅9mm
3.瞳距调节范围：10×目镜: 55mm~82mm、16×目镜: 51mm~78mm
4.屈光度调节：10×目镜: －8D~＋8D、16×目镜: －10D~＋10D
5.裂隙宽度：0mm~9mm连续可调(在9mm时，裂隙呈圆形)
6.裂隙长度(葫芦孔)：1mm~8mm连续可调
7.光斑直径：∅0.2mm、∅1mm、∅2mm、∅3mm、∅5mm、∅8mm、∅9mm
8.裂隙角度：0°~180°由垂直到水平方向连续可调
9.裂隙倾斜：至少满足5°、10°、15°、20°四档
10.滤色片：至少具有隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片
11.照明灯泡：至少满足12V30W卤钨灯泡
12.运动底座前后移动≥90mm
13.运动底座左右移动≥100mm
14.运动底座前后左右微动≥15mm
15.运动底座上下移动≥30mm
16.头架颚托部上下移动≥80mm
（四）视力筛查仪
1.无线手持式双目设计，筛查模式单眼/双眼可选。
2.★90°垂直屏幕，方便使用者以任何姿势操作。
3.筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位照相、瞳孔大小。
4.测量和分析的检测结果超出设定的正常值时，机器自动给出潜在的视力风险提示，并以红色的显示测量结果，避免漏诊。
5.球面度DS：范围-7.50D～+7.50D，分辨率0.25D/0.01D，精度±0.50D。
6.柱面度DC：范围0.00D～3.00D，分辨率0.25D/0.01D，精度±0.50D。
7.轴位Axis:范围0°～180°，分辨率：1°，精度：±5°（0.1D～3.0D）。
8.工作距离:1m±10cm；测量时间：约3s。
9.★距被测者距离提示：系统主动测距提示过远或过近。并以背景颜色区分是否在正确测量范围内；
10.电池：2块充电锂电池，电池容量≥3000mAh，续航6小时以上，可随时拆卸。
（五）骨密度仪
1.测量部位：左/右手臂尺桡骨远端，可分段测量前臂ud1、ud2、ud3各部位骨密度数值。
2.成像方式：锥形束面成像，一次性成像无需进行机械运动扫描。
3.X射线管电压，高能70Kv，低能45Kv；高低能对应电流，高能0.25mA，低能0.45mA。
4.加载扫描时间：≤4.5秒。
5.★准确度（误差）：≤0.5％；重复性变异系数：CV≤0.1％。
6.参考数据库：中国人群骨密度测量值数据库，可以测量最大130岁的老人。
7.焦皮距：≥225mm ；测量区域面积≥85mm×110mm；管屏距（SID）≥335mm。
8.测量参数：T-值、Z-值、BMD（g/cm2）、BMC、面积、成人百分比、同龄百分比、骨质指数、BMI预计发生骨质疏松年龄、骨折风险系数、FRAX系数。
9.具有查看Z-值趋势图、T-值趋势图功能；T-值、Z-值一致性：不同密度标准模体偏差≤±0.03；具有饼状统计与表格统计功能，可以自动统计分析，并且针对不同筛选情况进行统计分析；设备具有自身体检功能、设备开机自动检查，设备运行自动检查功能；具有软组织成分评估、BMI评估、FRAX评估等。
10.风险因素评估：曾发生脆性骨折、超量吸烟、长期酗酒、经常喝碳酸饮料、经常熬夜、绝经期女性、经常锻炼身体、长期大量摄入咖啡、使用激素类药物。
11.可以连接医院HIS系统、PACS系统、满足dicom 3.0、worklist 接口。
12.远台操作，电脑工作站和射线机大于两米以上的距离。
13.图像测量：自动描边、一点定位、人工描边等功能。
14.★具有MDI设置功能：具有MDI设置功能，通过MDI模组进行图片患者信息的管理交互。
15.X射线管滤过：0.75mmAL；总滤过：2.5mmAL；焦点标称值：0.3。
16.★智能诊断标准完全采用《原发性骨质疏松诊疗指南》推荐的骨密度诊断标准。
17.对于儿童、绝经前女性和50岁以下男性，其骨密度水平的判断采用同种族的Z-值表示：Z-值＞-2.0 视为“骨密度在同龄人范围内”；Z-值≤-2.0视为“骨密度低于同龄人”。
18.对于绝经后女性和50岁及以上男性，其骨密度水平的判断采用T-值表示： T-值≥-1.0 为正常骨密度；-1.0＞T-值＞-2.5 为低骨量；T-值≤-2.5 为骨质疏松；T-值≤-2.5+脆性骨折为严重骨质疏松。
19.骨质疏松检查诊断标准(符合以下三条中之一者)：(a)髋部或椎体脆性骨折为骨质疏松；(b)T-值≤-2.5为骨质疏松；(c)低骨量(-2.5＜T-值＜-1.0)+肱骨近端、骨盆或前臂远端脆性骨折为骨质疏松。
20.检测结论≥ 8 种。包含Z-值>-2.0 骨密度在同龄人范围内、Z-值≤-2.0 骨密度低于同龄人、T-值≥-1.0 为正常骨密度、-1.0>T-值>-2.5 为低骨量、T-值≤-2.5 为骨质疏松、髋部或椎体脆性骨折为骨质疏松、低骨量+肱骨近端、骨盆或前臂远端脆性骨折为骨质疏松、T-值≤-2.5+脆性骨折为严重骨质疏松。
（六）呼吸机（无创）
1.通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）。
2.★具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。机器可自动精确控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%-100%，调节精度为1%。
3.目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml。
4.具备触发窗锁定参数调节功能，可选择“关闭”，调节范围“0.3-1.5S”。
5.具备吸气时间窗参数设置功能，自主呼吸最长吸气时间（Timax）0.2~4.0秒，自主呼吸最短吸气时间0.2S~ Timax。
6.配备后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。
7.压力设置范围：吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O；呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O；持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O
8.吸气时间设置范围：0.2秒~4.0秒。
9.★后备呼吸频率设置范围：1BPM~60BPM。
（七）鼻咽微波治疗仪
1.设备用途：与微波辐射器和热凝电极配合，用于体表理疗照射治疗和人体自然腔道热凝治疗。
2.驻波比：微波同轴传输电缆的驻波比≤1.5,辐射器的驻波比≤3.0；输出功率：0～120W 范围内可任意设置，每步进为±1W；误差±30%；
3.定时时间：热凝治疗1～99 秒（最大功率 120W）；照射理疗1～30 分（限制最大功率 25W）；
4.仪器使用的安全性高：本机无用辐射的功率密度＜1.2mw/cm2, 外壳泄露＜3mw/cm2。远低于 GB9706.6-2007标准中“无用辐射的功率密度不得超过 10mw/cm2”的规定。
5.开关控制：脚踏开关控制和手动开关控制的2种控制模式；
6.工作模式：连续、集束、变频、脉冲多种工作模式可选；
7.仪器接口:微波输出接口1个；
8.安全分类：I类BF型，连续运行；
（八）耳鼻咽喉诊疗台
1.工作主机柜：尺寸≥1700mm*600mm*700mm，钢化玻璃台面；内外面环保烤漆；
2.智能控制系统：控制系统集成多项功能，模块化设计，自动控制各项功能；喷枪和吸枪接触感应式开关；
3.★药物喷枪：二直一弯，气路水路分离；优质电子阀门控制喷枪气路；喷枪金属部分全部采用316L不锈钢；支持快速换药喷枪；
4.正压泵：最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力在0.12～0.15Mpa；噪音≤50dB；
5.负压泵：最高吸引力0.1MPa，流量≥7.2L/min，噪音≤50dB，；  
6.LED聚斑检查灯：双色检查灯黄白双色光源；照度不低于35000Lx,色温2200K-5200K可调，显指≥90，功率9w；手势感应开关；带阻力动平衡支臂，灯头角度、位置可调；
7.加热除雾装置：热风加热，新风加热除雾系统；
（九）全自动洗胃机
1.输入功率：250VA
2.流量：≥2L/min
3.自控：冲液量为250～350ml/次；吸液量为300～450ml/次
4.液量平衡：冲液量减少至100～200ml/次
5.压力控制：冲、吸压力设定为 47～67KPa
6.噪声：≤65dB(A)
（十）读片灯
1.可视尺寸（mm）：≥700×422
2.光源：≥LED 发光条 （4 根）
3.光源色温：≥8600K 以上
4.表面亮度≥100-4500cd/m2
（十一）心肺复苏板
1.头部的头部状结构，确保病人张开气道
2.采用无释放污染HDPE材料中空吹塑一次成型。
3.展开尺寸：≥60*40*8cm
（十二）除颤仪及配套车
1.适用范围：主要用于院内、院前等临床环境下对病人进行：手动体外除颤、手动体内除颤、同步电复律、AED除颤、CPR功能、无创体外起搏、生命体征监护等。
2.主机屏幕：≥7英寸TFT彩色液晶显示屏，分辨率≥800×480 
3.防尘防水等级:IP54以上
4.采用双相波除颤波形，具有阻抗自动补偿,成人室颤患者体外首次除颤能量≤150J，保证除颤成功率的同时，减少除颤损伤；
5.★除颤能量选择最小为1J，最大除颤能量360J，能量选择范围更大，全覆盖少数原本可除颤转复的病例因可选择的能量上限限制导致除颤无效的情况，提高除颤成功率和有效性；
6.除颤能量选择范围：能量分20档及以上
7.除颤充电至200J≤5S，充电至360J≤8S 
8.★成人/儿童一体化电极板，至少具有能量选择、充电、放电功能
9.手动除颤电极板具有阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值 ，屏幕阻抗指示条颜色区分阻抗范围
10.体外起搏模式：按需起搏、固定频率起搏，具有降速起搏功能（降速为原值的1/4）
11.至少标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）等监护功能 
12.心律失常分析：通过心电电极片，可监测的心律失常分析种类20种以上
13.可充电锂电池，360焦耳除颤≥100次，200焦耳除颤≥180次，或起搏≥2h，或监护≥3h，低电量报警后，还可连续进行≥20min的生命体征监护，同时可进行最少 6 次最大能量除颤
14.具有自动自检功能，在关机状态下，在设置的时间点进行自动自检
（十三）可视喉镜
1.尺寸≥3.0寸；分辨率尺寸≥320×240
2.摄像头分辨率≥30万
3.光照度：工作距离≥20mm，≥150Lux
4.景深：不少于 5mm~85mm
5.显示器前后转动角度：不小于90º
（十四）抢救车
1.推车尺寸：760*475*945（允差范围±10mm）（到台面高度）; 
2.主要由钢和ABS工程塑料结构组成，塑钢四柱承重; 
3.台面两侧带扶手，台面凹陷设计可防止物品滑落，台面配304材质不锈钢护栏和透明软玻璃; 
4.中控锁; 
5.五层抽屉：第一二层抽屉面高度80±5mm，第三四层抽屉面高度120mm±5mm，第五层抽屉面高度240mm±5mm。抽屉内配3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手处带有透明标示牌; 
6.推车左侧：隐藏式抽拉副工作台、除颤器平台、文件盒; 
7.推车右侧：可伸缩输液架、旋转式3L圆形锐器盒、ABS双色污物桶; 
8.推车背部：CPR板、隐藏式伸缩氧气瓶支架、活动电源线; 
9.4寸脚轮，其中2个带刹车;
（十五）双目屈光检测仪
1.角膜曲率半径测量范围：5mm ~ 10mm（0.01mm精度）
2.角膜曲率屈光度测量范围：33.75D ~ 67.50D (0.12D/0.25D精度)
3.角膜散光测量范围：-10D ~ +10D  (0.12D/0.25D精度)
4.最小可测瞳孔直径：2.0mm
5.球镜测量范围：-25D ~ +22D(0.12D/0.25D精度)
6.柱镜测量范围：-10D ~ +10 D(0.12D/0.25D精度)
7.轴向范围：0º~180º(1º/5º精度)
8.瞳距测量范围：20~85mm（0.5mm精度）
9.测量模式：手动和自动
10.白内障测量模式：有，打开后可测量白内障眼的屈光度
11.测量显示≥8英寸彩色触控屏
12.打印数据：打印全部数据；打印全部数据平均值；输出双眼全部测量数据；瞳距值可打印显示
13.具有数据传输方式
（十六）灰阶显示屏
1.屏幕：≧30 英寸，分辨率≧2560×1600，点距≦0.197×0.197mm，对比度≧1500：1
2.调色板：≥281.47Trillion Colors(16BIT 灰阶度)
3.亮度：≥600cd/m2
4.均匀性：≥90%
5.医疗影像曲线：显示器完全符合 DICOM3.14 标准
6.超窄边设计：边框机械结构宽度≤1.5cm
7.隐藏式按键：显示器正面的结构无任何按键，确保最高比例的有效屏占比
8.阅片灯箱模式：支持一键打开阅片灯箱模式
（十七）心电图机器
1.心电采集：标准12导联心电信号同步采集；支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告
2.屏幕≥7英寸彩色液晶显示屏，支持显示背景网格
3.输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）
4.频率响应：0.01-300Hz (-3db)
5.耐极化电压：±900mV  
6.A/D转换：24bit
7.共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（交流滤波关闭）  
8.内部噪声：≤12.5µVp-p
9.采样率：16000Hz/秒/通道   
10.自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能，能诊断200种以上的心脏疾病，能通过软件无缝升级心电向量功能，满足一样功能扩展 ，具有2种或以上的QTc算法    
11.热敏式点阵打印机打印纸宽度为：210mm或215mm，可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告
（十八）心电图机（带推车）
1.心电采集：标准12导联心电信号同步采集；支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告
2.屏幕≥7英寸彩色液晶显示屏，支持显示背景网格
3.输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）
4.频率响应：0.01-300Hz (-3db)
5.耐极化电压：±900mV  
6.A/D转换：24bit
7.共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（交流滤波关闭）  
8.内部噪声：≤12.5µVp-p
9.采样率：16000Hz/秒/通道   
10.自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能，能诊断200种以上的心脏疾病，能通过软件无缝升级心电向量功能，满足一样功能扩展 ，具有2种或以上的QTc算法    
11.热敏式点阵打印机打印纸宽度为：210mm或215mm，可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告
12.配置推车
第四标段：护理类医疗设备
（一）多参数监护仪
1.≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率1280×800像素。
2.屏幕亮度自动调节，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。
3.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。
4.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
5.主机使用寿命≥10年。
6.整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。
7.标配5导心电；可升级12导心电，可升级12导心电静息分析功能。
8.★具备HRV心率变异性分析功能。
9.具有多导同步分析功能。
10.★共模抑制能力＞106db，具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。
11.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等。
12.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。
13.具有QT/QTc测量功能。
14.支持升级masimo/nellcor血氧。
15.标配PI血氧灌注指数。
16.NIBP测量范围：10 mmHg-290mmHg。
17.具有24小时血压动态分析功能
18.具有辅助静脉穿刺功能。
（二）输液泵
1.输液速度范围：0.1-1900ml/h, 最小步进0.01ml/h。
2.输液精度应≤±4.5%。
3.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。快进速度范围：0.1-2000ml/h，KVO：0.1-5ml/h。
4.★ ≥10种输液模式可选：至少包含速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式；具备联机功能。
5.可储存≥5000种药物。可设置≥10种药物颜色
6.★具备级联功能，在注射泵菜单中对输注信息采集系统上的所有泵配置输注顺序，一键启动。
7.≥3.5英寸显示屏，电容触摸屏。
8.具有叠机功能，无需附件可实现多泵叠加。具有排气和自动/手动快进功能。
9.输液泵支持上阻塞、下阻塞报警功能。
10.阻塞报警触发后输液将停止，在暂停状态下若阻塞压力在1分钟内降低至小于阻塞压力阀值的一半且无其它高级报警时，泵会自动重新启动输液。自动重启输液连续最多5次仍然失败后，泵会自动降低阻塞丸剂量释放管路压力。
11.动态压力检测（DPS），可实时显示当前管内压力具体数值。压力自动释放( Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，应自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。
12.压力报警阈值至少 15档可调。阻塞报警时产生的丸剂量应≤0.2ml，单一故障状态下最大输液量应≤0.5mL 。
13.单个气泡检测1-8档可设置， 单个气泡灵敏度15ul。
14.输液泵空瓶灵敏度具有多档可调。
15.输液泵产生的最大压力应≤1350mmHg。
16.可自动统计至少五种累积量：总累积量、24h 累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时累计量。累积量范围：0.00～9999.99mL。最小步进 0.01mL。
17.可连接扫描枪进行条码扫描。可加装无线模块，实现无线联网监测。支持护士呼叫。
18.内置电池，可选配高容量电池，最大工作时间≥13小时（25ml/h）。
19.满足EN1789标准，适合在救护车使用。
20.★能与同品牌的监护仪、呼吸机组成中央病人管理系统，能够实时监测病人的信息。
21.报警声音：4种声音文件可选。
22.体重模式下体重设置范围：（0.1-500）kg，最小步进0.1kg。
（三）微量泵
1.注射速度范围：0.1-1900ml/h，最小步进0.01ml/h。
2.注射精度应≤±1.8%（≥1ml/h）。
3.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。快进速度范围：0.1-2000ml/h，KVO：0.1-5ml/h。
4.应能适用多种注射器规格。
5.不少于11种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、首剂量模式、序列模式、微量模式、梯度模式、和剂量时间模式、TIVA模式、PCA模式。
6.PCA剂量范围：0.01-9.99ml，维持速度范围：0.1-20 ml/h，锁定时间1-999min，1小时超限量范围：0.01-999.99ml
7.TIVA诱导剂量和维持剂量范围：0.001-999.999，诱导速度和维持速度范围：0.1-2000ml/h，
8.可储存≥5000种药物。可设置≥10种药物颜色
9.具备级联功能，在注射泵菜单中对输注信息采集系统上的所有泵配置输注顺序，一键启动。
10.≥3.5英寸显示屏，电容触摸屏。
11.具有叠机功能，无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理。
12.具有排气和自动/手动快进功能。
13.阻塞报警触发后输液将停止，在暂停状态下若阻塞压力在1分钟内降低至小于阻塞压力阀值的一半且无其它高级报警时，泵会自动重新启动输液。自动重启输液连续最多5次仍然失败后，泵会自动降低阻塞丸剂量释放管路压力。
14.动态压力检测（DPS），可实时显示当前管内压力具体数值。压力自动释放( Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，应自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。
15.压力报警阈值至少 15档可调。阻塞报警时产生的丸剂量应≤0.2ml，单一故障状态下最大输液量应≤0.2mL 。
16.可自动统计至少五种累积量：总累积量、24h 累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时累计量。累积量范围：0.00～9999.99mL。最小步进 0.01mL。
17.可连接扫描枪进行条码扫描。可加装无线模块，实现无线联网监测。支持护士呼叫。
18.内置电池，可选配高容量电池，最大工作时间≥12小时（5ml/h）
19.满足EN1789标准，适合在救护车使用。
20.体重模式下体重设置范围：（0.1-500）kg，最小步进0.1kg。
（四）空气消毒机
1.消毒方式：等离子体；
2.安装方式：壁挂式；
3.噪声dB（A）：≤60dB；
4.循环风量：≥800m³/h
5.消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，实际平均值≥98%、20min空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%；
6.气雾室中甲型流感病毒A/PR/8/34 H1N1去除率＞99.95%、冠状病毒HCoV-229E清除率≥99.99%、对肺炎克雷伯氏菌的杀灭率＞99.90%;
7.设备对大肠杆菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.9%，对金黄色葡萄球菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.9%，对白色链珠菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.9%，对黑曲霉菌进行60min消毒作业后杀灭率≥99.9%。
8.开机后负离子浓度>8*107(个/cm3)，工作完成后空气中氮氧化物浓度<0.006 mg/m³；
9.等离子体发生器：洁净空气量（颗粒物）＞760m³/h、净化能效（颗粒物）＞5m³/（W▪h）达到高效级、颗粒物去除率＞99.98%；
10.等离子体发生器：洁净空气量（甲醛）＞400m³/h、净化能效（甲醛）＞1.2m³/（W▪h）达到高效级、累计净化量达到F4级、对甲醛、氨、苯、二甲苯、TVOC的去除率≥97%；
11.等离子体发生器为阻燃材料，阻燃等级要求达到V-0；
（五）床单位消毒机
1.采用臭氧消毒技术，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的杀灭率大于99.9%；
2.机器采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒，包含抽真空、消毒、增强、保持、还原、记录等功能，单个步骤的工作时长可自定义调整，时间最大可调值≥600min；
3.≥7寸触摸大屏幕，一键式消毒，微电脑程序化控制，消毒状态实时显示，消毒记录查询；
4.臭氧浓度≥1000 ㎎/m3 、臭氧泄漏量≤0.003 ㎎/m3。
5.臭氧还原采用臭氧解析装置+活性炭还原技术双保险，残留臭氧解析彻底；
6.对铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3、对自然菌的杀灭对数值≥2
7.消毒机内置大容量存储箱；
8.臭氧发生器平均无故障时间（MTBF）≥20000h；
（六）吸痰罐
1、极限负压值：不低于 0.08MPa(600mmHg)，标准大气压下测定；
2、负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值
3、抽气速率： ≥20L/min
4、噪声：≤60dB (A)
5、贮液瓶：1000ml（PC）
（七）吸引器
1.极限负压值：90±5kPa（1kPa=0.001MPa）
2.抽气速率： ≥32L/min
3.贮液瓶：2500mL×2
4.负压调节范围:0.02MPa～极限负压值
（八）冰帽
1.设备用途：用于发热患者的局部降温。
2.由降温物质（羧乙基纤维素钠）和各种形式的外套及固定器具组成。
3. 医用冰帽需放置在4±1℃恒温环境中12h,或在-15±5℃冷冻15-20min,将医用冰帽取出使用。
（九）移动紫外线灯
1，灯臂结构：可折式单灯臂
2，灯臂调节角度：0-180°
3，灯管功率：2*30W
4，定时范围：0-120分钟
5，灯管辐照强度≥130μw/cm2
7，灯管寿命≥1000h
（十）雾化机
1、最大雾化率:≥0.2mL/min
2、雾粒中位直径（MMD):3.9μm±25%
3、整机噪声:≤65dB
4、药液残留量:≤，1.0mL
5、压缩泵的自由流量应:≥10L/min
（十一）晨护车
1，产品尺寸：900*450*1050±10mm;
2，不锈钢材质;
3，弯管把手;
4，第一、二、三层三面单根栏杆;
5，面料色号：801(军绿色牛津布);
6， 配置：3寸胀杆轮（对角刹)4个;
7，Φ25、Φ13mm不锈钢圆管
8， 0.8mm不锈钢拉丝板.
（十二）不锈钢污物推柜
1、尺寸:1500*600*850±10mm;
2、材质：SUS304不锈钢台面厚度1.0mm，柜体厚度0.8mm；
3、结构，三位一体，脚踩开启功能，盖子可选用不同的颜色，且具备缓降功能；
4、操作人员无需肢体接触，便可完成垃圾的分类投放，必须预留检修口，在不反转柜体的前提下便可完成检修工作；
5、配置：垃圾桶，全部带脚踏，右开门可以选择加锁，四角安装防撞保护装置，底部安装4只5寸静音脚轮，全部带刹车。
（十三）不锈钢清创车
1，尺寸650*550*750mm±10mm
2，材质：SUS304不锈钢，板厚≥1.0mm，管厚≥1.2mm、
3，结构：上下两层，上层漏斗状带盖子，漏水口50*50mm，压死边光滑防划手，盖子采用复合结构或压死边光滑无毛刺防划手并且满足270℃开启，下层平板式，带污水桶（满足移动过程必须静音），侧面带把手，底部安装4只3寸全塑静音脚轮。
（十四）抢救床
1，1、规格：2200*770*600-910±10mm
2，功能：背抬：0-85°±5°，两根≥300N的静音气弹簧控制，承重强稳定性好，背部有滚珠式角度显示器，实时显示背部角度; 腿起：0-50°±5°; 两个液压缸控制整车的前、后倾斜，前倾：0-15°±2°、后倾：0-15°±2°
3，材质：推车车身主要结构采用钢制件材料组成；
4，床面：采用优质酚醛树脂板一次成型，床板带透气孔，强度高。床板下带塑料光片盒，光片盒尺寸≥380*480，光片盒通过同步轮、同步带、丝杆实现整床拍片功能。
5，床框：采用30*40mm矩形管且厚度为2mm的碳钢喷塑方管制作，经智能机器人焊接制成日字框,无虚焊假焊现象，表面经过多道工艺处理再加以抗菌环保粉末静电喷涂处理，不腐蚀，不生锈，耐用性好。
6，整车头部有两个一次吹塑成型的塑料推行把手，推行把手可折叠。
7，整车有四个塑料盐水杆固定座高强度尼龙材质永久不变形，头部自带可抽拉折叠的不锈钢四钩盐水架，有机械结构固定，可以倾倒收纳，无法直接取出。
8，护栏：采用多档折叠侧伏式弯管护栏，数控弯管缩管成型工艺，扶手为D型铝合金型材，采用时效淬火硬化工艺，强度高，支柱为5根优质不锈钢圆管，经专用弯管机弯制而成，正面看为“S”型，，侧面看为“L”型。护栏开关金属滑片式结构。
9，脚轮，采用直径为≥8寸的中控静音脚轮，内装精密封闭式双面轴承，承重量高，运行平稳，配有中控边刹系统，通过边刹踏板的踩踏与提升实现制动控制功能，一脚制动及解刹车。
10，推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态）。
11，摇手柄为ABS材料，采用拉下隐藏式，不用时可折入床面下。
12，床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重至少10Kg；
13，配置： 输液杆孔 4个； 固定式可折叠伸缩输液架1根； 2根身体绑带、 8公分标准PU床垫，面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗。
（十五）平板车
1，规格：1900*640/730*550-850mm±10mm
2，功能：背部抬起75°±10°，整体升降300mm±10mm
3，材质：推车车身主要结构采用优质钢材组成；
4，床面：采用优质PP材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，强度高。
5，床框：采用30*50*1.5mm的碳钢喷塑方管制作，无虚焊假焊现象，表面经过多道工艺处理再加以抗菌环保粉末静电喷涂处理，不腐蚀，不生锈，耐用性好。
6，护栏：配套2片式ABS护栏，采用高强度工程塑料，经过中空吹塑一次成型；装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度。护栏带有锁件且贴有通俗易懂的警示标志，使用更方便安全。
7，脚轮，采用直径为150mm的中控静音脚轮，内装精密封闭式双面轴承，承重量高，运行平稳，配有中控边刹系统，通过边刹踏板的踩踏与提升实现制动控制功能，一脚制动及解刹车，提升病床控制的灵活性和方便性，脚轮运动时静音效果好，满足病床需要安静、安全的环境；封闭性好，能防止杂物进入，高耐磨，有效延长脚轮的使用寿命。
8，推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态）。
9，摇手柄采用隐藏式，不用时可折入床面下。
10，氧气瓶搁架，可放置2L医用氧气瓶（瓶身直径 105mm）；
11，配置： 输液杆孔 2个； 不锈钢塑料四钩输液杆（Φ16-19） 1根； 身体绑带、氧气瓶绑带； 2公分标准薄床垫，面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗；。
12，所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）工艺，采用抗菌粉末喷涂；
13，喷涂抗菌功能：对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》Ⅱ级的要求。 
（十六）治疗车
1，尺寸：670*450*825-1000±10mm;
2，优质1mm冷钢喷塑件;
3，推车立柱、栏杆、扶手采用优质不锈钢管材;
4，2个小抽屉，抽屉三面包围;
5，抽屉配备铝合金拉手;
6，2个塑料圆桶;
7，4寸静音包罩轮;
8，抽屉内部铺设防滑镂空软垫;
9，台面铺设PVC透明软玻璃;
（十七）床单元(病床、床垫、床头柜、躺椅)
1，尺寸:2190*980*500mm±20mm(床板1935*830±20mm) 
2，电动功能：背部抬起：0-75°±10°，腿部抬起：0-30°±10°
3，床头尾板：
3.1外形尺寸980*480mm±10mm
3.2可拆卸式pp床头床尾，具有至少2个把手孔；
3.3采用PP材料整体一次性吹塑成形。
3.4两角带≥80*100*110中空防护包角并配有一体式≥60mm防撞轮。
3.5★床头尾抗拉伸（拉伸屈服应力≥90MPa）、抗冲击（冲击强度≥20J/㎡）、不含有害物质（六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、可溶性铅、镉、汞、铬）
3.6、床尾带有有机玻璃病历卡槽
4，护栏：
4.1配有至少六档铝合金护栏整体平行升降，铝合金折叠护栏为全履式结构；
4.2尺寸：1460*420±10mm，六档式设计,护栏横杆表面经电泳硬化处理,立杆采用6根铝合金柱，防夹手设计,采用3mm厚钢制冲压底座，高强度把手，内置锁定机构；
4.3护栏受力要求向下拉力 ≥800N，向上拉力 ≥550N，向前、向后拉力 ≥ 550N，向前、向后推力 ≥550N，在受力≥100h 后护栏各部位不产生永久性变形；
5，床面：
5.1材料采用≥1.0mm的冷轧钢板，耐冲击、拉伸强度≥300MPa，耐二氧化硫腐蚀（≥96h，未见锈蚀、裂纹、点腐蚀等现象）。（提供投标产品制造商出具的冷轧钢板摆锤冲击、物理性能，耐腐蚀，由第三方检测机构出具的检测报告）
5.2模具冲孔床面，≥72个孔位透气性好、防霉、防滑抗菌。背板与小腿板下面支撑处采≥20*30*1.5矩形管框架整体焊接。床板两侧面有两条加强筋
6，床框：宽床框采用≥30*50*1.2厚的钢制矩管，表面采用打磨抛光处理，无焊缝和焊疤，经酸洗、磷化后喷塑处理，颜色为高光白。附着力≥2级，耐冲击，冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，硬度≥5h。（提供符合GB/T3325-2024标准由第三方检测机构出具的病床喷涂部件附着力、硬度、耐冲击的检测报告）
7，摇手柄采用高强度ABS工程塑料一次性注塑成型，摇手柄内部结构采用精密轴承加含油铜罗母，具备双向过盈保护装置、到位过载保护功能，
8，丝杆全封闭设计，病板承受不小于 250kg 的重物时床板升降到最高和最低点时继续摇动摇手不应造成结构性损坏。
9，采用≥125mm静音脚轮，耐磨无声轮，每个脚轮均带刹车。
10，床体金属表面:经过多道工序处理，钢管内外涂层均匀，内外防锈，涂膜厚度≥78㎛，经过耐冲击性,耐开水性、耐盐水喷雾性(盐雾≥500小时)、耐湿性等相关测试（提供产品制造商出具的病床金属喷涂件涂膜厚度及耐冲击性,耐开水性、耐盐水喷雾性(盐雾≥500小时)、耐湿性第三方检测报告）。
11，每张病床配置：床体 1 张，床头尾 1 套，护栏 1 套，脚轮 4 只、输液架 1 个，引流袋挂钩 、鞋架 1 个，阻尼餐桌 1 个，床头柜1个。
12，配备普通床垫（45个）：
12.1厚度≥8cm，匹配病床尺寸
12.2防水牛津布外套
12.3内芯为棕丝≥2cm+海绵≥6cm（海绵密度≥28）
13，配备防压床床垫（40个）
13.1、尺寸（适配标准病床）
常规：195‑200cm × 85‑90cm，充气后厚度7‑10cm。气室：条形气囊，一般18‑24根气囊，分A/B两组交替充放气。
13.2、承载与压力
 最大工作载荷：≥135kg，重症款可达200‑250kg。交替周期：标准10分钟循环（一组充气、一组放气），部分机型0.5‑15分钟可调。
13.3、气泵参数
 噪音：医用标准≤55dB，高端静音款≤30‑35dB。供电：220V交流，可连续24小时开机。必备功能：静态睡眠模式（停止波动，适合睡觉、医护操作）。
13.4、床垫面料
医用尼龙复合PVC/TPU，厚度0.3mm以上。防水、防血污、可擦拭消毒，抗菌、阻燃，无皮肤刺激。
14， 躺椅参数：
14.1，坐姿尺寸：690*720*940±20mm
14.2，展开尺寸：690*1900*590±20mm
13.3，扶手采用Φ38*1.5钢管及25*40*1.2方管制作，经二度磷化后喷塑；框架为Φ25*1.2钢管制作，经二度磷化后喷塑。
14.4，框架与扶手连接支架和限位支架均采用3mm板材。
14.5，护手主框背面脚采用两只3寸高性能橡胶脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象，前面脚带有防滑胶脚，折叠活动床面脚配有四只2寸高性能橡胶脚轮。
14.6，面料为九厘板和2cm海绵组成，枕头为8cm海绵，上覆PVC软皮。
14.7，拉开可作为单人床使用。
第五标段：外科妇科类医疗设备
（一）无影灯（手术室）
1、全封闭圆盘流线型灯头设计，灯头周边带有操作把手，方便操作，符合空气动力学原理，满足手术室高标准的层流要求。
2、灯珠使用寿命≥60000小时，光谱中没有紫外线和红外线。
3、灯珠数量子灯≥48个，母灯≥80个。
4、灯头外壳表面采用环保粉末喷塑处理，通过抗菌涂层检测，喷涂后对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌活性值分别为≥5.4和≥5.0。
5、采用方形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，360度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要。
6、无影灯外壳防火等级不低于UL94-V0。
7、使用中垂直位移最大作用力应不超过55N;其它轴向灯头铰接的作用力应不超过25N。
8、无影灯符合安全性能预埋件垂直载荷≥3500kg，扭矩≥10000N˙m，持续10min，法兰盘水平倾斜角≤0.3°，未出现钢结构断裂及膨胀螺钉脱落等现象。
9、无菌手柄采用PPSU材质，耐受高温高压蒸汽灭菌，且便于安装拆卸，清洁消毒。
10、无影灯样块通过盐雾试验后外观完好，无明显锈蚀。
11、无影灯外壳防护等级≥IP55
12、照度：40000—160000 Lux可调。
13、色温：3000—6700 K可调。
14、显色指数：Ra≥95。
15、照明深度（20%Ec）：≥1200mm,照明深度（60%Ec）：≥700mm。
16、照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50与光斑直径d10的比值≥50%。
17、单台手术无影灯配置
灯头 2 套 
消毒手柄 4 个
平衡臂 2 根 
旋转臂2 根
固定底座（含安装架）1套
开关电源组合件 2 套 
（二）清创无影灯
1、全封闭流线型灯头设计，灯头周边带有操作把手，方便操作，符合空气动力学原理，彻底消除了净化空气中的流动死角，满足现代手术室高标准的层流要求。
2、灯珠使用寿命≥60000小时，光谱中没有紫外线和红外线，医生头部和伤口区域温升小。
3、灯珠数量≥48个。
4、灯头外壳表面采用环保粉末喷塑处理，通过抗菌涂层检测，喷涂后对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌活性值分别为≥5.4和≥5.0。
5、采用方形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动可满足手术中不同高度和角度的需要。
6、无影灯外壳防火等级不低于UL94-V0。
7、使用中垂直位移最大作用力应不超过55N;其它轴向灯头铰接的作用力应不超过25N。
★8、无影灯符合安全性能预埋件垂直载荷≥3500kg，扭矩≥10000N˙m，持续10min，法兰盘水平倾斜角≤0.3°，未出现钢结构断裂及膨胀螺钉脱落等现象。
9、无菌手柄采用PPSU材质，耐受160℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌，且便于安装拆卸，清洁消毒。
10、无影灯样块通过盐雾试验后外观完好，无明显锈蚀。
11、无影灯外壳防护等级≥IP55
12、照度：40000—160000 Lux可调。
13、色温：4000—6500 K可调。
14、显色指数：Ra≥95。
15、照明深度（20%Ec）：≥1200mm,照明深度（60%Ec）：≥700mm。
16、照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50与光斑直径d10的比值≥50%。
17、单台手术无影灯配置
灯头	1	套	
消毒手柄	2	个	标配、备品各1个
LED灯组	1	套	48个灯珠
底座（带刹车脚轮）	1	套	
灯体立柱	1	套	
平衡臂	1	套	
开关电源组合件	1	套	
控制面板	1	套	
随灯工具	1	套	
产品合格证/保修卡	1	套	
使用说明书	1	套
（三）手术床
1、台面升降、台面前后倾、台面左右倾采用电动装置，该装置由控制器、电动推杆等组成；头板折转、背板折转、腿板折转，由气弹簧控制操作；腰桥升降机械控制。
2、头腿板可拆卸，快速接驳式装置大大提高了安全性和准确性，满足手术体位需要；腿板可手动旋转外展、下折，为医护人员提供更加灵活的手术空间。
3、台面板采用高强度的复合材料制成，满足医院临床需要。
4、手术台床垫采用多层复合技术，由记忆海绵材料制成，床垫接缝处采用无缝烫接技术，防火阻燃。
5、手术台色漆和清漆通过耐中性盐雾性能测试，无明显锈蚀。
6、手术台整机防水等级符合IPX4。
★7、手术台所使用的医用电机防护等级≥IP66。
8、手术台正常运行时应无刺耳的噪声，最大噪声应不超过40dB(A)(极限位提示声除外)。
9、台面摆动量空载下，台面最高位置时，取下所有手术台附件后:纵向摆动量应不大于5mm。横向摆动量应不大于2mm。水平侧向摆动量应不大于4mm
10、手术台立柱及底座护罩选用医用级304不锈钢材质，表面经特殊亚光处理，抗冲击、耐磨损、易清洁,充分满足手术后床台消毒。
11、采用手控器操作，外形设计流畅，符合人体工学，握持舒适。
12、配置内置腰桥，为胆、肾等手术提供支持。
13、底座具有固定和移动功能，脚踏刹车和解刹，底部带有轮子，移动灵活，固定可靠。
14、内置蓄电池，在断电的情况下亦可正常工作。
15、台面长宽	2025mm±20mm×495mm±20mm
16、台面高度	最低660mm±20mm最高960mm±20mm（电动）
17、台面升降行程	≥300mm±20mm（电动）
18、台面左右倾角度	左倾≥20°±2°右倾≥20°±2°（电动）
19、台面前后倾角度	前倾≥18°±2°后倾≥16°±2°（电动）
20、背板折转角度	上折≥90°±2°下折≥18°±2°（手动）
21、腿板折转角度	上折≥15°±2°下折≥90°±2°外展90°±2°（手动）
22、头板折转角度	上折≥35°±2°下折≥90°±2°（手动）
23、腰桥升降行程	≥120mm±10mm（手动）
24、手术台在正常位置应可支撑重量≥280kg
25、配置：床体	1套、电机3组、蓄电池1套、内置腰桥1套、床垫1套、手控器1个、麻醉屏架1个、托手架2个、托腿架2个、肩托2个、腰托2个、电源线	1套、产品合格证/保修卡	1套、使用说明书1套
（四）狂犬病伤口冲洗设备
1、物理与环境参数
1.1、外观材质：金属材质或防静电材质
1.2、可持式三通冲吸器规格：总长L：≥12.5cm；冲吸头长度L1：≥5.5cm；连接口外径D:≥1.4cm
1.3、工作噪音：整机运行噪声≤70dB(A)
1.4、出水温度26℃-36℃，工作环境湿度≤80%
2、清水系统性能参数
2.1、清水流量：0ml/min-1000ml/min连续可调；
2.2、清水最大流量扬程≥1000mm；
2.3、清洗水、清洗液交替的清创过程可通过程序设定自动完成；
2.4、出液量多少，液体都无断续情况，且水流集中不分散。
3、配置多功能清洗池：
3.1、整体成型接缝平整严密，边角圆角过渡无尖锐棱角；
3.2、尺寸:≤150cm*80cm*70cm；
3.3、采用高低位水池的设计，可满足患者不同部位的需求。
（五）二氧化碳激光治疗机
1、激光器：封离式二氧化碳激光器
2、★产品使用寿命≥10年；
3、冷却系统：内置水循环冷却 
4、激光波长：10.6μm±1μm；
5、光束终端发散角：θ≤20mrad。 
6、光斑(焦点)直径≤0.8mm；
7、激光器额定功率：≥45W。 
8、激光输出功率不稳定度St：应不大于±2%，复现性 Rp：应不大于±7%。 
9、瞄准光波长：645nm±10nm 
10、瞄准光输出功率：应不大于 5mw 
11、导光系统：六关节导光臂
12.刀头配置：长度分别为6cm、12cm普通刀头和5cm、7cm、8cm、10cm 限位杆 
13、★激光输出模式：连续输出方式、重复脉冲输出（磨削模式）
14、★脉冲特性要求：τ50和τ10 的倍数上限值为1.5；
15、输出控制：轻触型数码管显示、脚踏开关控制、指示光无极调节
16、激光防护镜要求：光密度：≥4，可见光透射比：≥65%。
17、机身两侧配有推拉扶手。
（六）盆底康复筛查治疗仪
1.主机≥4 个电刺激通道≥4个肌电采集通道。
2.低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA。
3.低频刺激频率：1Hz-500Hz范围内均可调，调节步长≤1Hz。
4.★输出脉冲宽度：50μs-2000μs范围内均可调，调节步长≤10us调节。
5.电刺激基础输出波形≥4种，包括三角波、方波、正弦波、指数三角波。
6.压力模块测量范围不低于0-240mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。
7.★中频刺激频率：1kHz-8kHz可调，误差：±10%，中频电刺激调幅度：0%～100%的调幅度范围内可调，5%调节，允差±5%。
8.★肌电采集测量范围：2μV～3000μV，分辨率：≤1μV，通频带：不窄于20Hz～520Hz。
9.使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。
10.★具备盆腹动力评估功能，包含≥6种评估功能，包括盆底表面肌电标准评估（Glazer评估）、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估等。
11.系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。
12.输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行包括交替、非交替、单极性、双极性、对称波、非对称波的调节，总计可调节输出超过15种刺激波形。
13.★标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，实现对于阴道电极不同大小的调节，以适应不同的患者使用；具有kegel抗阻模式，治疗过程中可实时调整阴道内电极的大小，实现不同难度的抗阻训练。
14.盆底康复治疗时，可实现对于盆底肌牵张热身、电刺激治疗、kegel生物反馈训练和牵张拉伸的自动治疗，治疗过程中无需手动切换模式或人工更换电极探头。
15.盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时压力值。
16.具有离心电刺激模式，可在扩张拉长盆底肌纤维的过程中进行电刺激，提高被动收缩效率。
17.系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。
18.系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。
（七）妇检床
1、采用医用推杆电机，全电动模式驱动。
2、床体上下升降、背板折转均由电动推杆实现，角度可调，可满足各种体位的调整需求。
3、手术台床垫采用多层复合技术，由记忆海绵材料制成，采用无缝烫接技术，防火阻燃。
4、手术台样块通过盐雾试验，无明显锈蚀。
5、台面摆动量空载下，台面最高位置时，取下所有手术台附件后:纵向摆动量应不大于5mm。横向摆动量应不大于2mm。水平侧向摆动量应不大于4mm
6、手术台整机防水等级符合IPX4。
7、手术台所使用的医用电机防护等级≥IP66。
8、手术台正常运行时应无刺耳的噪声，最大噪声应不超过40dB(A)(极限位提示声除外)。
9、手术台各种动作变换应平稳，不得产生明显抖动现象。
10、台面可选配插拔式辅助台面，实现检查床产床一体化。
11、握持把手在无需使用时，只需前推收纳。
12、配有高度和距离可调的搁脚架，可根据病人和医生检查需要调整到舒适体位。
13、配置隐藏式污物盆。
14、台面长宽	1540mm±20mm×600mm±20mm
15、台面高度	最低640mm±20mm最高860mm±20mm（电动）
16、台面升降行程	≥220mm±20mm（电动）
17、背板上折角度	≥80°±2°（电动）
18、背板下折角度	≥10°±2°（电动）
19、污物盆尺寸	≥400*300*100mm
21、额定承重	≥200kg
22、配置：
床体1套、电机2组、床垫1套、把手2、托腿架	2个、手控器	1个、不锈钢污物盆1个、电源线	1套、产品合格证/保修卡1套、产品说明书1套
（八）妇产科手术床
1、采用医用推杆电机，全电动模式驱动。
2、床体前后倾，上下升降、背板折转均由电动推杆实现，角度可调，可满足各种体位的调整需求。
3、腿板辅助台可侧开90°，可拆卸，配有可伸缩式不锈钢污物盆，可防止分娩时羊水外溅，使用便利。
4、底座及立柱护罩采用优质304不锈钢制成。
5、手术台样块通过盐雾试验，无明显锈蚀。
6、台面摆动量空载下，台面最高位置时，取下所有手术台附件后:纵向摆动量应不大于5mm。横向摆动量应不大于2mm。水平侧向摆动量应不大于4mm
7、手术台整机防水等级符合IPX4。
8、手术台所使用的医用电机防护等级≥IP66。
9、手术台正常运行时应无刺耳的噪声，最大噪声应不超过40dB(A)(极限位提示声除外)。
10、手术台各种动作变换应平稳，不得产生明显抖动现象。
11、助产把手在无需使用时，只需前推收纳。
12、坐板可下倾，最低位时方便产妇上下。
13、配置易于操作的机械脚踏刹车，刹车时地脚与地面接触，保证手术台稳定可靠，可轻易将其牢固固定于任何平面或斜面上。
14、内置蓄电池，可确保妇产床无电源下正常工作。
15、台面长宽	1850mm±20mm×595mm±20mm
16、台面高度	最低710mm±20mm最高930mm±20mm（电动）
17、台面升降行程	≥220mm±20mm（电动）
18、辅助台尺寸	≥600*600mm
19、台面前后倾角度	前倾≥20°±2°后倾≥20°±2°（电动）
20、背板上折角度	≥75°±2°（电动）
21、背板下折角度	≥10°±2°（电动）
22、腿板外展	≥90°±2°（可拆卸）
23、污物盆尺寸	≥400*300*100mm
24、手术台在正常位置应可支撑重量≥280kg
25、配置：
床体1套、电机3组、床垫	1套、助产把手	2个、侧展式腿板（可拆卸）1个、麻醉屏架	1个、搁手板2个、托腿架2个、手控器1个、不锈钢污物盆1个、蓄电池1套、电源线1套、产品合格证/保修卡1套、产品说明书1	套
第六标段：中医类医疗设备
（一）超声波治疗仪
1.彩色液晶显示屏；
2.★仪器配有 1MHz固定治疗头和3.2MHz移动治疗头；
3.治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%；
4.时间最大输出功率与输出功率的比值：1～10；
5.治疗头对有害进液的防护程度分属于IPX7，可以水下操作；
6.实时显示治疗通道、治疗档位、工作模式、有效声强、输出功率、工作状态、治疗时间等参数；
（二）电子罐疗仪
1、控制系统：触摸屏:≥8英寸，分辨率：≥800*600，消费级电容触摸屏。
★2、罐体材质:砭石
3、定时时间为 1～30min，精度±1min。
★4、罐体具有加热功能，温度≥八档可调，最高温度不大于43℃。
5、罐体规格:罐体有平口、曲口总共2个规格，可分别用于身体的不同部位，其中曲口罐体适合于肢体弯曲度较大部位的拔罐。
6、智能废液收集装置：废液实时检测，满液报警功能。
（三）低周波治疗仪
1、≥五种自动治疗程序功能，频率3～200Hz；
2、输出脉冲宽度：120μs±36μs；单脉冲电量≥7μC、最大输出能量≤10mj；最大治疗电流≤30mA；
3、★1正2负三导子治疗，双负极间电量可调，左右输出差异达±50%；
4、导子水份测定功能；
5、双通道输出，双路12级LED条输出强度指示；
（四）磁热振治疗仪
1.≥7英寸彩色液晶显示屏，四通道柜式机型。可操作面板操作。
2.一个温热导子由≥8个热磁振子组成。
3.磁场强度：最大磁感应强度38mT，允差±30%或±3mT。
4.加热方式：≥五个档可调，误差为±2℃。
5.超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，应停止输出，应用部分的温度应不超过60℃。
（五）中医定向透药治疗仪
1、载波波形：载波波形为方波（单向和双向），脉冲宽度250μs，允差±10％。
2、人机交互：≥10英寸触控大屏，实时显示治疗时长、处方类型、输出强度等核心参数，搭配智能语音提示，可一键调用默认治疗方案。
3、输出通道：两路独立输出通道，单路可同步作用两处穴位，治疗结束自动语音播报提醒。
（六）中医体质辨识仪
1、仪器操作采用一题一图模式（即使用者操作时满屏只显示一题，而非很多题目同时显示在一幅操作介面中）。
★2、产品符合GB/T46939-2025《中医分类与判定》标准；ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》标准；
WS/T484-2015《老年人健康管理技术规范》标准；
《国家基本公共卫生服务技术规范》第三版标准。
★3、仪器具有至少四个版本体质辨识量表，分别为：国标版、0-6岁儿童版；65岁以上老年人版及中医学会常规人群版。
4、仪器具有高血压、糖尿病、孕产妇健康量表，老年人中医药健康管理服务记录表，五种老年人健康评估量表。
5、具有6-18月龄儿童中医药健康管理服务记录表、24-36月龄儿童中医药健康管理服务记录表和3-6岁儿童健康检查记录表。
6、仪器自动生成体质报告及模块化建议报告，可以打印简易报告或详细报告。简易打印全彩柱状图显示中医九种体质类型，简洁易懂，并给出相应体质调理建议。详细报告给出检测者九种体质具体得分。
★7、本仪器采集到的所有信息及检测数据可一键导出。
8、根据测试结果给予全套治疗保健方案，包括：总体特征、情志调摄、起居调摄、饮食调养、穴位保健、运动保健及药物调养七项针对性指导。每种体质都有模块化报告可选择，并可以根据每人具体情况进行修改。
（七）电动多功能治疗床
1. 产品结构：四折九段：（四折：头板、背板、臀板、腿板 九段：头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、左背板扶手分段、右背板扶手分段、臀板分段、左腿板分段、右腿板分段）
2. 床板高度连续可调，床板对称轴中心点距离地面的高度最低450mm,最高800mm，允差±50mm
3.床板的安全工作载荷≥1700N、升降架的安全工作载荷≥2200N
4.保护装置：防止操作不当对康复床造成损坏当康复床床面下降到最低高度、背角度调节到最大角度，此时增大腿板角度，若床面触碰到保护装置，使保护装置下压3mm时，康复床腿板即停止增大角度，以免造成康复床损坏。
（八）中药熏蒸治疗仪
1.柜式机，≥1个喷头，液晶屏显示。
2.保温及治疗功率多档可调。
3.保温设定温度为70～90℃可调，步长1℃。
4.喷口25cm 处，蒸汽温度≤50℃
5.药液（2L）从常温加热到95℃所用的时间≤15min。当药液温度达到97℃±5℃，蒸汽能从喷头中喷出。 
6. 治疗仪的皮肤温度显示值超过45℃时应持续发出提示音，显示值超过45℃的持续时间达到10min之前，设备应停止加热。提示音不低于60dB（A）。
7.设备具有显示功能，可显示药液温度、熏洗温度、预热温度、皮肤温度、功率设置、设备状态、设备功能、治疗时间。
（九）电子针疗仪
1、 输出波形为非对称双向三角尖波，输出基波为正矩形波。
2、 输出脉冲路数：≥6路
3、 治疗仪无直流分量输出。
4、脉冲波形：至少包含“连续波”、“断续波”、“疏密波”三种波形选择。
（十）灸疗床
★1、治疗模式;自动模式和手动模式， 自动模式：一键启动所有灸疗功能， 手动模式：可依需选择上/下半身点火，排烟，升降等功能。
2、点火装置：配置≥16支独立点火器，每支功率24V/25W，可一次性同时点燃多根艾柱。
3、脱离装置：配备两套点火自动脱离装置，确保艾炷点燃后与点火器及时分离，防止烧毁点火器。点火系统应具备有效的防粘连保护机制，确保艾炷点燃后不会与点火装置持续接触，以保护点火器并延长其使用寿命。
4、控温系统：两套独立控温系统，调节行程0—160mm，单台电机功率40W，温控机构移动范围应覆盖整个施灸区域，可实现不同部位温度的精准独立调节。
★5、点火模式：具备有烟艾灸与无烟艾灸两套点火系统，支持根据治疗需求自由切换档位。
6、负压引烟系统：功率≥30W，排风量需覆盖多档可调，强排风量≥160m³/H，弱排风量≥80m³/H；
7、医用硅胶床面：床面中间采用医用硅胶材料。
8、液晶控制手柄：触摸按键操作设备所有功能，灸疗时间，托盘高度，语音播报等整体进程数据均可显示在液晶屏手柄上，使病人所有数据可视化；
9、具有安全急停开关；
（十一）中频治疗仪
1.液晶触摸屏操作；
2.具有至少4路输出通道，4路可独立控制，同时治疗4名患者或4个部位；亦可组合使用，形成2组干扰电数量；
3.中频治疗具有多种治疗模式：至少包含多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、自定义中频；
4.★干扰电治疗：
(1)电疗仪具有双路（二维）干扰输出；
(2)具有干扰模式、干扰模式选择、自定义干扰三种治疗模式；
5.安全功能：
（1）电极超温保护；
（2）输出状态识别检测（开路、短路、过流）；
五、报价要求：投标总价一次报定，各投标人须对所投标段所有内容进行报价，报价中包括但不限于本合同所涉全部设备、辅助材料、安装、调试、培训、验收、监理、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、代理服务费、专利技术及质保期间等一切费用；医院平台各系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口费用；与现有/后期设备对接等；甲方无须支付其他任何费用。
六、售后服务要求：
1、各标段所有设备质保期≥5年（包含硬件、软件，质保期自甲方验收合格日起计算；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长），保修期后提供终身维修和维护服务，且只收取配件费用，不收取人工费及其他费用；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以扣除相应期间。在免费维护期内，乙方应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，具有7★24小时的维护支持能力以及优先服务级别。在甲方提出服务要求后，乙方需在2小时内响应并提出解决方案，6小时内到达现场，24小时内排除故障。48小时未能修复、机器不能正常使用，须允诺做不到的赔偿条件或提供备用设备，具体赔偿条件：48小时内设备未能修复、不能正常运行时，每超过1天免费质保期延长1周。
2、提供专业的技术培训（操作、维修），保证需方操作人员正常使用设备的各项功能。 
3、在质保期内，乙方承诺无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。
4、如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成，对此甲方无须承担任何费用。
5、设备如涉及配件、易损件等，投标人须在投标时详细提供设备涉及的所有配件、易损件名称、价格。设备使用年限内配件的供给，投标人承诺给予保障。
设备涉及所有耗材、试剂等必须在江苏省招采平台上挂网中标，且有国家医保耗材代码、国家产品流水号，合同签订前须向采购人提供苏州医保收费目录库收费编码，否则采购人有权拒绝签订合同并由供应商承担因此造成的一切损失。
6、质保期后维保价格不超过合同金额的6%；免费质保期后，甲方可以在任意年度或时间段购买、投保，没有连续续签的要求，乙方对此予以认可及接受、并承担设备更新迭代的相关费用。
7、乙方应提供软件版本免费升级服务（在不涉及硬件情况下）。
乙方不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。
乙方产品对甲方以后设备、系统永久无偿开放。
如发生乙方怠于提供上述义务而导致甲方损失等,甲方有权要求乙方予以赔偿。
特别约定：鉴于各类技术的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方及甲方合作方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。如乙方不予配合，则甲方有权直接终止本合同并有权按本合同第六条的约定主张全部违约责任。
8、甲方如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件免费派相关工程师现场配合，直至该项目完成。
9、保修期内乙方提供至少每年2次的上门维护保养服务，并提供维护保养报告。
10、甲方在院内设备维护、信息系统升级、他方软件接入等情况时，投标方无条件免费开放接口，并配合甲方工作。
11、投标人需编制售后服务方案，包括用户培训计划和服务措施、项目维护及应急方案等。
七、产品质量要求：
1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。
2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。 
3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 
5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。
八、验收要求及标准：
1、中标供应商应按照本招标文件的有关规定提供合格产品，并负责安装、调试；投标人应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后作为验收的依据；
2、本项目由采购方会同监理及有关部门进行验收；
3、项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。
4、项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。
5、本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。
6、验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用先由中标供应商支付，最终由有过失的一方支付。
7、由供方负责产品的保管。
8、交货过程中如发现不符合本次招标文件所定产品，供方应无条件退换及承担所有违约责任。
九、综合说明：
1、付款方式：详见合同主要条款
2、交货要求：合同签订生效后，接招标人送货通知后30天内交货并安装调试结束。如无特殊原因必须在6个月内完成验收，具体根据采购单位要求。
    交货地点：采购人指定地点。
3、供应商所提供产品需明确生产厂家、品牌、规格、型号、数量及主要技术参数。需列出设备配置清单、主要配件价格清单。
4、所投设备如属医疗器械的须提供所投产品的医疗器械注册证或备案登记表，如不提供视为无效投标。
5、供应商必须承诺谈判招标文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出。
6、知识产权：投标人应保证招标人免除且投标人承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
 


第五章 合同一般条款
  根据采购编号号招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就            的购销事宜，签订本合同书。
（一）、合同文件
1、合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2、合同文件组成和解释顺序
2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：
2.1.1 合同的特殊性条款
2.1.2 合同的一般性条款
2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
2.1.4 中标通知书、投标文件和招标文件
2.1.5 有关图纸
2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求
2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力
3、合同文件使用文字
3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明
3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。
（二）、标的物的一般条款
1、完整物权
乙方确保对于出卖的标的物拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）等义务；如因知识产权等造成甲方损失的，甲方有权终止本合同、并有权要求乙方全额退还已收款项及承担本合同总金额20%违约金。
鉴于信息化的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方及甲方合作方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。如乙方不予配合，则甲方有权直接终止本合同并不予支付任何款项（如已支付、则乙方须全额归还）、不予退回履约保证金等，且有权要求乙方承担本合同总金额20%违约金。
注：本项目为交钥匙工程（设备如涉及与甲方端口或设备对接或改造现场设施等，费用均由乙方承担）。
2、质量保证
2.1 乙方应保证所供标的物是原厂全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期应在1年内），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质保期限内，乙方应对由于工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应及时负责包退、包换或提供全新替代设备，确保不影响甲方正常运营，费用由乙方承担。乙方提供的产品若存在质量问题或未及时退还、提供替代设备等导致在安装及今后使用过程中造成甲乙双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的或影响甲方运营导致各类损失等，乙方承担由此产生的全部责任。
2.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据本合同第（六）条“违约责任”向乙方主张各项权利。
2.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质保期均自标的物通过甲方最终验收之日起计算，如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长。
2.4 乙方再次承诺严格按照招标书及本合同等文件所记载内容提供服务内容，包括且不限于整体要求、各类功能要求等。
2.5 乙方承诺本合同所涉设备均与甲方现状吻合，确保各类设备及设施均能正常运行，甲方无须另行添置任何设备或设施；如有，则由乙方承担全部费用，包括且不限于添置设备或设施费、改建费等。
3、包装
乙方提供的设备必须为原厂包装，在送交甲方验收前不得拆箱。乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
4、伴随服务（乙方对甲方待使用设施的周边配套实施等均已现场确认并认可，确保甲方无须另行添置设备或设施；且该部分费用已包括在合同总价内，甲方无须支付任何费用）
4.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
4.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、培训、验收、维护、升级、监督、更换或设备替换等，以及招标书等文件所记录的服务项目；
4.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质保期内所承担的义务；
4.1.4 按甲方要求，对甲方技术人员进行技术指导或培训；提供系统完整专业的培训计划；提供厂家免费培训、并提供维修资料及中文的用户操作手册。
4.2  除合同另有规定之外，伴随服务的所有费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
（三）、标的物的交付、检验和验收
1、标的物的交付
1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移, 标的物交付行为不视为验收合格。
1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物的包括出厂证明、合格证、报关单及商检单等全部材料。
2、检验和验收
2.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份书面合格检验证明，合格检验证明仅作为甲方接收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果及付款依据。
2.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分（但不免除乙方对标的物生产厂家、质量等方面须承担的责任及义务）。
2.3  根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准在6个月内完成验收通过。特殊情况需延长的，双方应特别约定，特殊情况需延长的，双方应特别约定。
2.4  如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用先由乙方垫付、最终由有过失的一方支付。
3、货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：
3.1货物装箱清单 
3.2合格证（国产设备必须提供）    
3.3报关单&商检单（进口设备需提供）
3.4医疗器械注册证（医疗设备需提供）
3.5中英文技术资料                 
3.6使用维修保养中文说明书
3.7其它必备材料和必备工具等       
3.8保修单等其它必须材料
3.9质量合格材料（计量合格证）
（四）、对标的物提出异议的时间和办法
1、对标的物提出异议的时间和办法 
1.1  甲方在验收过程中，原则上于双方约定的验收期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方；如有特殊情况，甲方有权延长异议期。
注：甲方有权在中标后的项目实施过程中，对标的设备的参数和功能进行随机的检查和测试，若所供设备的参数和功能与招标等文件要求及投标文件的承诺存在偏离，甲方仍有权退回设备，同时乙方须承担合同总金额20%的违约金，对此乙方予以认可。
1.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定，但不免除本条款上述1.1约定的在项目实施过程中甲方的权利。
1.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见，同时异议期一并无限延长。
（五）、合同价款和支付
1、合同价款和支付
1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。
1.2乙方应按照双方签订的合同规定完中标货、调试及经甲方验收合格后并在合同特殊条款规定的期限内持下列全部单据后方可结算货款：
1.2.1 满足甲方要求的合格的销售发票；
1.2.2 甲方盖章签收后的送货回单、乙方出具的合格检验证明和最终甲方出具的书面验收合格证明。
1.3如无异议、甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
1.4 根据现行税法对本合同有关的一切税费均由乙方承担，且已计入费用。
（六）、违约责任（除已有约定外）
1、违约责任
合同一方不履行合同任一义务或者履行合同义务不完全符合任一约定的，应当主动承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失等违约责任，但守约方保留直接解除合同、不予支付/要求退回任何货款及追究本合同总价20%违约金的权利，同时，违约方还须承担向守约方支付因此而造成的全部项目，包括诉讼费、保全费、律师费等。
2、甲方违约责任
2.1  在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿实际损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.2  甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
2.3  甲方无故违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的实际损失。
3、乙方违约责任
3.1  乙方不能交货（交货、安装或验收等如逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格，或交货未满足甲方要求，或乙方出现合同约定其他各类违约情形，或其他情形从而影响甲方正常使用的，甲方均有权解除合同、不予支付任何款项，乙方则向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。
注：乙方提供的货物中有不符合招标文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。
3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，但如甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；如甲方不再需求，则甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方仍有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。
4、不可抗力
4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
（七）、索赔
1、索赔
1.1  甲方有权根据自行检验标准检验或当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
1.2  在本合同规定的检验期和质保期内，乙方同意甲方有权按下列多种方式合并解决索赔事宜：
1.2.1  乙方负责及时退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于20%违约金、利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
1.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，合并为甲方确定降低标的物的价格。
1.2.3  用符合规格、质量和性能要求的原厂全新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质保期。
1.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保函中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
（八）、合同的解除和转让（除已有约定外）
1、合同的解除
1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.1.2合同期间，因合同一方违约并无法获得守约方认可，守约方有权解除合同、违约方则退回已收款项并需承担本合同总价款20%作为违约金，并按本合同第六条承担各项违约责任；；
1.2 有权解除合同的一方，可在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知寄往对方时即告解除。
1.3 本合同当事人联系信息以企查查等查询备注地址为准，适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书（含裁判文书）送达。
2、合同的转让等
合同任何部分均不得转让、分包、委托或授意给第三方，否则视为违约，甲方有权根据本合同第六条等全部条款的约定主张全部权利。
（九）、争议解决及未尽事宜
1、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
2、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规的规定执行。
十五、合同特殊条款
（一）、合同内容：
1、
	序号
	名称
	品牌（原厂全新）
	型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	   
	  
	 
	 
	 
	 


2、 配置清单：
	序号
	货物名称（原厂全新）
	单位
	数量（每套）

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 


3、下列文件为本合同不可分割部分：
①招标文件；
②乙方中标的投标文件；
③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④中标通知书。
注：甲方有权选择对己优势条款合并主张全部权利，对此乙方无异议。
（二）、价格与支付：
1、合同总金额固定为人民币         元整（￥         ），包括但不限于本合同所涉全部设备、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、代理服务费、专利技术及质保期间等一切费用；医院平台各系统（如HIS系统、LIS系统、PACS系统等）的接口费用（如有）；与现有/后期设备对接等（如有）；甲方无须支付其他任何费用。
2、付款方式：（由乙方进行勾选）
A、□在签订合同时，乙方明确表示需要甲方支付预付款的
采购合同签订生效后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同金额30%的预付款。待全部货物到达甲方指定地点并安装结束，经甲方最终验收合格，并由乙方提前向甲方提供下列单据（A、B、C）后15日内，无任何异议情形下由甲方向乙方一次性付至合同总价90%，余10%在验收合格满一年后由采购人在15日内向中标供应商一次性付清。
B、□在签订合同时，乙方明确表示无需甲方支付预付款的
采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点并安装结束，经甲方最终验收合格，并由乙方提前向甲方提供下列单据（A、B、C）后15日内，无任何异议情形下由甲方向乙方一次性付至合同总价90%，余10%在验收合格满一年后由采购人在15日内向中标供应商一次性付清。
A、甲乙双方签字确认的《采购验收单》。
B、乙方出具的满足甲方要求的合格销售发票。
C、交付货物时乙方出具的书面合格检验证明、甲方签收的送货回单。
（三）质量与验收：
1、乙方应按照标书等全部文件的有关规定提供合格产品；
2、产品质量出现问题或使用过程中出现故障等，乙方负责及时包修、包退、包换或全新替代设备、确保甲方正常运营，费用均由乙方承担；
3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和乙方承诺的其它指标；验收后使用阶段，甲方仍有权按本合同一般条款中第二条及第四条等约定主张各项权利。
4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准，确保甲方验收通过。
5、乙方交付及验收前均应先用书面等方式通告甲方。
（四）售后服务（乙方承诺严格按标书等“售后服务要求”提供全部服务；售后服务费用已包括在总费用内，甲方无须另行支付其他任何费用）：
1、质保期   年（包含硬件、软件，质保期自甲方验收合格日起计算；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长）；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以扣除相应期间。在免费维护期内，乙方应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，具有7*24小时的维护支持能力以及优先服务级别。在甲方提出服务要求后，乙方需在2小时内响应并提出解决方案，6小时内到达现场，24小时内排除故障。48小时未能修复、机器不能正常使用，须允诺做不到的赔偿条件或提供备用设备，未作答复处理或未提供备用机等视为乙方违约，甲方有权自行选择第三方提供服务、相关的费用均由乙方承担，并有权根据本合同第（六）条“违约责任”等主张全部权利。
2、提供专业的技术培训（操作、维修），保证需方操作人员正常使用设备的各项功能。 
3、在质保期内，乙方承诺无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。
4、如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成，对此甲方无须承担任何费用。
5、设备如涉及配件、易损件等，乙方须时详细提供设备涉及的所有配件、易损件名称、价格。设备使用年限内配件的供给，乙方承诺给予保障。
设备涉及所有耗材、试剂等必须在江苏省招采平台上挂网中标，且有国家医保耗材代码、国家产品流水号，合同签订前须向甲方提供苏州医保收费目录库收费编码，否则甲方有权拒绝签订合同并由乙方承担因此造成的一切损失。
6、质保期后维保价格不超过合同金额的6%；免费质保期后，甲方可以在任意年度或时间段购买、投保，没有连续续签的要求，乙方对此予以认可及接受、并承担设备更新迭代的相关费用。
7、乙方应提供软件版本免费升级服务（在不涉及硬件情况下）。
乙方不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。
乙方产品对甲方以后设备、系统永久无偿开放。
如发生乙方怠于提供上述义务而导致甲方损失等,甲方有权要求乙方予以赔偿。
特别约定：鉴于各类技术的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方及甲方合作方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。如乙方不予配合，则甲方有权直接终止本合同并有权按本合同第六条的约定主张全部违约责任。
8、甲方如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件免费派相关工程师现场配合，直至该项目完成。
9、保修期内乙方提供至少每年2次的上门维护保养服务，并提供维护保养报告。
10、甲方在院内设备维护、信息系统升级、他方软件接入等情况时，投标方无条件免费开放接口，并配合甲方工作。
（五）交货和安装
1、交货时间：合同签订生效后，接招标人送货通知后30天内交货并安装调试结束。如无特殊原因必须在6个月内完成验收，具体根据采购单位要求。
2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地甲方指定地点  。
（六）违约责任（除已有约定外）：
严格按本合同及其他招标文件的规定执行（含本合同全部条款等）。
（七）合同生效及其它：
1、本合同在双方签字盖章后生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
（八）合同争议
1、争议解决
 甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
（九）廉洁条款
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特约定以下廉洁条款，以资合同各方共同遵守：
1、合同各方按照《中华人民共和国民法典》及廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材/试剂及行政办公物资等。
2、甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。
4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员非办公场所访谈并提供任何好处费等。
7、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。
8、本廉洁条款在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。
（十）附则
1、合同份数。
本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，招标代理机构一份。
第七章 评标办法及评分标准
一、评标方法：
1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）
2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。（保留小数点后2位）。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低推荐3名中标候选人。
5、本项目采购人已委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
二、政府采购政策执行办法：
1、针对小微型企业的评审加分：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。
（2）投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。
（3）在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。
（4）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。
（5）残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。
（6）残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。
（7）投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
2、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
二、各标段综合评分标准：
（一）价格：（价格权值30分）
以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）
（二）技术参数符合性比较（40分）
投标单位结合第四章招标书中“四、技术要求”中的参数进行响应。投标人必须如实响应技术参数要求，对所投产品进行应答，并在技术偏离表中逐条给予说明，评委参照产品技术参数要求进行打分。打“★”项技术参数若出现负偏离每项扣2分，其他技术参数出现负偏离的每项扣 1 分，扣完为止。(针对带“★” 项技术参数需在投标文件中提供以下任意一项证明材料: ①公开发行的产品彩页②产品说明书③所投产品厂家盖章的技术参数表④设备铭牌图片⑤第三方检测机构出具的检测报告作为佐证资料，并在提供的佐证材料中进行醒目标注。
注：①证明资料如为外文须提供中文译本，否则评标委员会有权不予以认可。②各投标人在提供证明材料时需对所对应的技术参数进行醒目标注，以便评标委员会进行评审。)
（三）安装实施方案（10分）
针对本项目设置合理明确的安装实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，安装实施方案应包括:①项目实施计划与时间安排、②项目试运行调试方案、③项目人员组成及职责安排、④安装说明及安装工具设备清单。⑤安全文明施工制度等方面
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
（四）售后服务方案情况比较（6分）：售后服务方案包括①服务机制、响应时间、故障解决等内容、②服务流程、③服务标准、维保档案等情况。
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
（五）故障应急预案（8分）：故障应急预案应包括：①故障特征假设及分析、②处理制度、③应急组织与职责、④故障应急处置程序及故障报告流程等。
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
（七）技术培训方案（6分）：投标人提供本项目的技术培训方案，包含：①培训需求分析、培训目标计划、②培训内容及方法计划、③负责培训人员情况、培训设备场地等情况介绍
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
 
备注：
针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。 
2、质保要求、付款方式及交付时间不满足招标文件要求的为无效投标。
                                                              （全文完） 
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