连云港市政府采购
 
	项目名称：
	药品检验检测设备更新项目（第一批）（非专门面向中小企业）

	项目编号：
	JSZC-320700-SXSD-G2026-0042


	采   购   人：
	连云港市食品药品检验检测中心

	采购代理机构：
	江苏新时代工程项目管理有限公司


2026年9月
目   录
1

第一章 采购公告

第二章 投标人须知
5
第三章 政府采购合同格式
16
第四章 项目需求
21
第五章 评标方法和评标标准
31
第六章 投标文件格式
34


第1章 采购公告
项目概况：药品检验检测设备更新项目（第一批）（非专门面向中小企业）的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年10月14日9时00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。
一、项目基本情况
1、项目名称：药品检验检测设备更新项目（第一批）（非专门面向中小企业）；
2、采购包名称及编号：
采购包1：液相色谱/质谱联用仪（采购包编号：JSZC-320700-SXSD-G2026-0042-1）
采购包2：气相色谱仪及高效液相色谱仪（一）（采购包编号：JSZC-320700-SXSD-G2026-0042-2）
采购包3：气相色谱仪及高效液相色谱仪（二）（采购包编号：JSZC-320700-SXSD-G2026-0042-3）
采购包4：高效液相色谱仪（采购包编号：JSZC-320700-SXSD-G2026-0042-4）
采购包5：显微镜、光谱及常规分析仪器（采购包编号：JSZC-320700-SXSD-G2026-0042-5）
采购包6：溶出度仪及微波消解仪（采购包编号：JSZC-320700-SXSD-G2026-0042-6）
3、采购方式：公开招标；
4、预算金额：人民币1657.80万元；
5、最高限价：人民币1657.80万元（其中采购包1为360.00万元、采购包2为235.00万元、采购包3为235.00万元、采购包4为275.00万元、采购包5为262.00万元、采购包6为290.80万元），投标报价超过所投采购包最高限价及最高限价单价的投标报价无效；
6、采购需求：本项目采购液相色谱/质谱联用仪、气相色谱仪（含顶空进样器）、高效液相色谱仪、体视显微镜、照相显微镜、费休氏水分测定仪、近红外光谱仪、全自动旋光仪、紫外可见分光光度计、自动溶出度仪、微波消解仪等检验检测专用仪器设备共26台（套），划分为6个采购包，具体内容详见招标文件第四章“项目需求”。对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复；
7、供货期限（合同履行期限）：采购包1、2、3、4、5、6为合同签订后60个工作日内供货、安装、调试完毕；
8、供货地点：采购人指定地点；
9、质量标准：符合国家及行业现行标准；所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范执行。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。
2、 落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1） 本项目各采购包采购标的为专用检验检测仪器设备，专业性强、技术要求高，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，故本项目不专门面向中小企业采购。对符合财库〔2020〕46号文件规定、提供的货物由符合政策要求的中小企业制造的投标人，按规定给予价格扣除等评审优惠（具体见评标办法）。符合条件的供应商可提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件，依法享受相关扶持政策。
3、本项目的特定资格要求：无。
4、本项目的其他资格要求：
（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。
（2）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标无效；若投标人法定代表人（企业负责人）参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证；
（3）本项目是否接受进口产品：否。中标后不允许或转包。
5、本项目不接受联合体参与投标。
6、法律法规规定的其他条件。
三、获取采购文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；
2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；
3、售价：0元。
四、提交电子投标文件截止时间及地点
1、时间：2026年10月14日9时00分（北京时间）；
2、地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限及媒介
1、公告期限为自本公告发布之日起5个工作日；
2、发布媒介：江苏政府采购网。
六、补充事宜
1.投标人可选择一个或多个采购包进行投标，本项目允许兼投兼中。
2.评标、中标规则如下：各采购包分别独立开标、独立评审、独立排序并分别确定中标人；投标人同时参加多个采购包投标的，可在多个采购包同时中标，各采购包的投标、评审和中标结果互不影响。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

5.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：连云港市食品药品检验检测中心
地址：连云港市
联系方式：祁燕凌     联系电话：0518-85803848
2、采购代理机构信息
名称：江苏新时代工程项目管理有限公司
地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦20楼 
联系方式：马工      联系电话：18014647305
3、项目联系方式
联系人：马工
联系电话：18014647305                                      
第二章 投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新时代工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）采购公告
（2）投标人须知
（3）政府采购合同格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人需根据招标文件第四章采购需求的要求提供相关证明材料。
13.3 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14.4 投标人需根据招标文件要求提供实施方案、质保承诺等。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1条第（1）项规定作无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、投标文件的拒收
20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25．投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方的权利或者减轻了投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购人或采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标人在中标后七个工作日内，需向采购人提供两份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33、询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
34、质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35、质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
35.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
36、促进中小企业发展
36.1 本项目不专门面向中小企业采购。对提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造的投标人，按财库〔2022〕19号规定给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。”
36.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
36.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同给大中型企业，中型企业不得将合同给大型企业。
37.采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在第六章格式3《报价明细表》中填写本国产品成本占比数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
38、支持绿色发展
38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
38.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
38.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
39、政府采购需求标准
39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
十、其它事项
40、代理服务费：按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文协议收取。包1：9800元；包2：6400元；包3：6400元；包4：7400元；包5：7100元；包6：7900元，由中标人领取中标通知书时按标段一次性支付；投标人须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。
41、解释权
本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。
第三章 政府采购合同格式
连 云 港 市 政 府 采 购
                    合同
合同编号：
采购人：
中标人：
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
连云港市政府采购货物类合同
买方：                       （以下简称甲方）
卖方：                       （以下简称乙方）
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定及    年    月   日“江苏政府采购网”采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目名称：药品检验检测设备更新项目（第一批）（非专门面向中小企业）（采购包编号：【**】）招标采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中的项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。
一、项目信息
1.1货物名称：
1.2型号规格：
1.3技术参数：
1.4数量（单位）：
二、合同金额
2.1本采购包金额为（大写）：______元（￥______）人民币。（价格明细详见投标报价表）
2.2本合同方式为含税固定总价合同。合同金额为完成本项目所有含税费用，包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
2.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
三、技术资料
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，乙方应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
四、知识产权
4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
4.2知识产权：乙方应保证需方免除且乙方承担由于需方在其本国使用任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
五、无产权瑕疵条款
5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金。
七、质保期
7.1质保期3年（自验收合格之日起算）。免费质保期间，乙方免费包维修、保养、安检、调换，免费提供质保期内维护所需零配件，对于甲方人为原因造成的故障，乙方只收取维保成本费用。质保期满后，甲方如需延长维保期限，质保费用双方另行协商。
八、供货期限、交货方式及交货地点
8.1供货期限（合同履行期限）：采购包1、2、3、4、6为合同签订后60个工作日内供货、安装、调试完毕。采购5为合同签订后4个月内供货、安装、调试完毕。
8.2交货方式：现场验收。
8.3交货地点：甲方指定地点。
九、合同价款及支付
9.1合同价款与调整
9.1.1在中标并签订合同协议书后即成为合同价款，其中构成合同组成部分的报价清单中的费率和单价固定，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
9.1.2应当认为乙方对自己的投标书以及货物清单中开列的各种费率和价格的正确性与完备性是满意的，除非合同另有规定，所有这些应包括了他根据合同应当承担的全部义务（包括有关为意外事件准备的临时金额）以及该项目的正确实施、移交、验收和修补其任何缺陷所必须的全部有关事宜。
9.2每次付款前由乙方提前一周按规定格式提出书面申请，出具正规发票按程序批准后列入付款计划，交财务支付。
9.3付款方式
9.3.1合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的50%为预付款，剩余款项按实际供货完成并经验收合格后，根据项目实施相关规定，财政报账制支付剩余款项（无息）。
9.3.2每次付款前乙方向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算）。
十、质量保证及售后服务
10.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。
10.4 本合同 3 年质保期内，提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，在接到故障报告后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内完成维修或更换并恢复正常使用；24小时内无法修复的，免费提供同档次备用设备，直至故障排除。质保期内产生的维护费用由乙方承担。
10.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.6对因甲方的不正当使用所造成的损坏不归乙方负责保修，但乙方也要积极帮助甲方修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。
10.7维护保修要求：
10.7.1提供终身有偿维修、保养服务。
10.7.2乙方要优惠提供必备的产品备件，优惠及时提供产品更新、升级的服务。
10.7.3乙方要提供24小时终身免费技术支持。
10.7.4乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
10.7.5质保期内，乙方每隔一段时间回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。
10.7.6在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换，并承担由此所发生的全部费用。
10.8伴随服务
10.8.1在合同规定的期限内对所提供的标的物实行使用监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。
10.8.2质保期内若设备配套软件更新等原因造成的设备功能更新，甲方有权要求乙方提供免费系统升级及二次培训服务。
10.8.3除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。
10.9 乙方拟派项目团队人员需具备完成本项目的相关专业技术。不具备相关专业技术的，乙方应当及时予以更换。
甲方将对乙方提供的项目负责人及团队成员进行全程监管，乙方不得随意更换，如需更换，须经甲方书面同意。
11、 调试和验收
11.1本项目的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准； 无行业标准的执行地方标准； 无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。
11.2甲方以采购文件、乙方的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，乙方须向甲方提供详细的验收方案。
11.3货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装； 所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。乙方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方自行负责。
11.4设备到达甲方指定地点，应提前通知甲方， 由甲方根据有关清单进行验收。
11.5乙方应派有资格、有经验的技术专业人员负责对进行安装、调试，须在合同规定的期限内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时，乙方应同时向甲方提供详细的技术文件、调试报告、安装记录等。
11.6甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在甲方将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。
11.7乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.8甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
11.9测试要求：依据招标采购文件中技术要求条款进行验收测试。
11.10验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由乙方负责。
11.11所提供的货物（设备）须是原厂生产（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准且符合招标采购文件要求，并具有产品质量检验合格证。
11.12须保证所提供的货物（设备）包括其相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定，有义务保证货物（设备）的完整性，部分货物（设备）及零部件未在采购文件中明示的，投标人应在投标时予以补充，如货物（设备）使用过程中因缺少设备、配件或服务导致货物（设备）无法使用的，投标人须免费提供相应服务。保证产品不存在因材质、设计、制造、安装等问题所引起的缺陷，否则乙方应无偿予以纠正、维修、更换。
11.13所有货物（设备）的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。
11.14乙方在设备供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物（设备）原因造成不能通过验收，乙方应承担全部责任。
11.15安全要求：安装过程中发生的一切安全问题均由乙方自行承担全部责任；乙方必须安排具有相应资格人员参与安装，进场安装人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装中要严格按行业规定进行安装，若出现任何安全事故，责任由乙方自行承担。
11.16工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，乙方应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
十二、货物包装、发运及运输
12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4货物在安装调试合格交付甲方前发生的任何风险均由乙方负责。
12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2因乙方原因造成逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，如逾期超过约定日期5个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
13.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁；
（2）向合同签订地的法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
15.2因一方违约引发诉讼的，违约方承担守约方因诉讼而产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费等一切实现债权费用。
十六、合同
16.1 签订合同后，乙方不得将成交产品或服务进行转包。涉及合同的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同。采用的形式履行合同的，转包或造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
16.2未经甲方事先书面同意，乙方不得转包或变相转包其应履行的合同标的和义务。否则，甲方有权终止合同，乙方还应当对违约部分承担相应的法律责任。
十七、合同生效及其它
17.1合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
17.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）采购文件；
（2）乙方投标文件；
（3）供货清单和分项价格表；
（4）乙方报价函的内容及其澄清内容；
（5）其他与本合同相关的资料；
（6）本合同适用的特殊条款。
17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份、政府采购监管部门、见证方各执壹份。
甲方（公章）：                          乙方（公章）：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人或                            法定代表人或               
委托代理人（签字或盖章）：              委托代理人（签字或盖章）：              
电话：                                  电话：
签订地点：连云港市              
  签订日期：    年    月    日
第四章 项目需求
采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
采购文件中带“▲”的条款为本次采购的较重要要求，投标人无法满足或响应时将影响其技术评分。
说明：项目采购方式：公开招标，项目属性为货物；采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（仪器仪表制造业）（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。
一、项目概况
1、项目名称：连云港市食品药品检验检测中心2026年度检验检测仪器设备更新购置项目；
2、采购包名称：
采购包1：液相色谱/质谱联用仪
采购包2：气相色谱仪及高效液相色谱仪（一）
采购包3：气相色谱仪及高效液相色谱仪（二）
采购包4：高效液相色谱仪
采购包5：显微镜、光谱及常规分析仪器
采购包6：溶出度仪及微波消解仪
3、采购方式：公开招标；
4、预算金额：人民币1657.80万元；
5、最高限价：人民币1657.80万元（其中采购包1为360.00万元、采购包2为235.00万元、采购包3为235.00万元、采购包4为275.00万元、采购包5为262.00万元、采购包6为290.80万元），投标报价超过所投采购包最高限价的投标报价无效；
二、项目背景
为进一步提升连云港市食品药品检验检测能力和技术装备水平，满足食品、药品、化妆品等领域监督检验、风险监测和应急检验工作需要，连云港市食品药品检验检测中心拟对现有检验检测仪器设备进行更新购置。本项目第一批拟购置液相色谱/质谱联用仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪、光谱仪、显微镜、溶出度仪等专用检验检测仪器设备共26台（套），划分为6个采购包组织公开招标。
检验检测仪器设备是食品药品监管的重要技术支撑。本次更新购置的设备涵盖成分定性定量分析、痕量残留检测、显微鉴别、理化常数测定、溶出度检查等关键检验环节，设备到位后将显著提升中心在食品药品质量安全检验、药品质量一致性评价以及《中华人民共和国药典》新增溶出度检查方法（流通池法、往复筒法、扩散池法）等方面的检验检测能力。
本项目要求投标人提供全新、原厂原装、技术先进、质量可靠的仪器设备，并负责运输、安装、调试、计量校准、人员培训和售后服务，确保设备按期投入正常使用。各采购包设备名称、数量及技术参数详见本章各采购包设备清单及技术参数表。
三、专用设备清单
采购包设备汇总表
	采购包号
	采购包名称
	主要设备及配置
	单位
	数量

（台）

	采购包1
	液相色谱/质谱联用仪
	液相色谱/质谱联用仪1台
	台
	1

	采购包2
	气相色谱仪及高效液相色谱仪（一）
	气相色谱仪（带顶空）1台、高效液相色谱仪3台
	台
	4

	采购包3
	气相色谱仪及高效液相色谱仪（二）
	气相色谱仪（带顶空）1台、高效液相色谱仪3台
	台
	4

	采购包4
	高效液相色谱仪
	高效液相色谱仪5台
	台
	5

	采购包5
	显微镜、光谱及常规分析仪器
	体视显微镜2台、费休氏水分测定仪1台、近红外光谱仪1台、照相显微镜1台、全自动旋光仪1台、紫外可见分光光度计2台
	台
	8

	采购包6
	溶出度仪及微波消解仪
	自动溶出度仪3台（流通池法、往复筒法、扩散池法各1台）、微波消解仪1台
	台
	4

	合计
	——
	六个采购包共26台（套）检验检测专用仪器设备
	台
	26


采购包1  液相色谱/质谱联用仪  设备清单及技术参数表
（最高限价：360.00万元）
	序号
	仪器名称
	单位
	所需数量
	单价（万元）
	备注

	1
	液相色谱/质谱联用仪
	台
	1
	360
	


品目1：液相色谱/质谱联用仪1台

1.应用范围

用于食品基质中农药、兽药残留的未知物发现与确证定量；水体、土壤、大气等环境样品中新型、持久性环境污染物的定性溯源与含量测定；中药和植物中天然产物的确证的未知物的鉴定；市场产品中违禁添加物与不明未知成分的快速筛查、结构判定及定量检测；化药杂质的确证和未知杂质的鉴定解析；兼顾复杂基质下低浓度物质的精准识别与数据溯源

2.工作环境条件

2.1工作电压：220 ± 10% V

2.2操作温度：15 ~ 30 ℃

2.3湿度：<85%

3.配置要求

3.1 二维UHPLC：超高压液相色谱系统，包括高压混合二元梯度泵，超高压四元梯度泵， 真空在线脱气机，温控自动进样器，柱温箱, 

3.2 QTOF：四极杆-串联飞行时间质谱系统，包括独立的ESI离子源，独立的APCI离子源，QTOF主机，质谱工作站，内源小分子代谢物谱库含精确质量数二级质谱图，统计学数据处理软件，计算机，打印机

3.3辅助设备：不间断电源，氮气发生器，以及相关耗材
4.技术参数

4.1液相色谱部分

4.1.1高压混合二元梯度泵

4.1超高压二元梯度泵（一维）

▲4.1.1串联双柱塞往复泵设计，每个泵头有独立马达驱动；可自主溶剂压缩因子设置， 20-90µL自动连续可变冲程驱动（提供软件截图证明），保证在不同流速及不同流动相组成下的最佳流速稳定性； 

4.1.2为保证仪器寿命，以及长期使用后的性能，要求溶剂泵传动装置采用金属传动，而非皮带轮设计；
▲4.1.3流量范围：0.001mL/min-4.0mL/min，递增率0.001mL/min；

4.1.4压力范围：≥18,500 psi或≥1250 bar；

4.1.5混合精度：< 0.18 %RSD；

4.1.6混合准确度：< ±0.40%；

4.1.7耐受pH范围：1-12；

4.1.8 含真空在线脱气装置，多通道在线脱气机，带支路洗针脱气，保证各路流动相的脱气效果；

4.1.9 配置主动密封垫清洗装置；

4.2超高压四元梯度泵（二维）

4.2.1串联双柱塞往复泵设计，每个泵头有独立马达驱动；可自主溶剂压缩因子设置， 20-90µL自动连续可变冲程驱动（提供软件截图证明），保证在不同流速及不同流动相组成下的最佳流速稳定性；

4.2.2为保证仪器寿命，以及长期使用后的性能，要求溶剂泵传动装置采用金属传动，而非皮带轮设计；材质为生物兼容的MP35N合金，可耐受高盐和极端pH 

4.2.3流量范围：0.001mL/min-4.0mL/min，递增率0.001mL/min；

▲4.2.4压力范围：压力范围：≥18,500 psi或≥1250 bar；；

4.2.5混合精度：< 0.18 %RSD；

4.2.6混合准确度：< ±0.40%；

4.2.7延迟体积：< 400 µL；

4.2.8耐受pH范围：1-12；

4.2.9 含真空在线脱气装置，多通道在线脱气机，带支路洗针脱气，保证各路流动相的脱气效果；

4.2.10 配置主动密封垫清洗装置；

4.2自动进样器：

▲4.2.1自动进样器压力：最大耐压：≥18,500 psi或≥1250 bar；（提供生产厂家网址以及截图作为证明材料）

4.2.2进样范围：0.1~20mL，以0.1mL步进，改变进样体积无需更换定量环

4.2.3进样精度：<0.25%RSD

4.2.4交叉污染：<0.004%。

4.2.5进样次数：1~99次进样

4.2.6样品容量：≥106位（2mL标准样品瓶位）。

4.2.7控温模块：4 ˚C -40 ˚C。

4.4智能化温控柱箱

4.4.1柱温范围：具有降温功能，控温范围4-100℃；

4.4.2 温度稳定性：±0.05℃；

4.4.3 温度准确度：±0.5℃；

4.4.4 控温精度：±0.05℃；

▲4.4.5 柱容量：柱容量：同时容纳30cm柱4根, 独立双温区控温，柱温箱内预留切换阀位置。(提供官方网站截图及性能参数证明材料)

4.5 双阀多维捕集组件

4.5.1 由两个两位四通阀组成；

4.5.2 可将第一维色谱的目标组分切换至质谱、捕集柱或废液；

4.5.3 可将捕集柱上的组分切换至质谱或第二维色谱柱进行分离；

4.2四极杆串联飞行时间质谱部分

4.2.1 离子源和进样系统

4.2.1.1独立ESI和APCI离子源设计，非复合源

4.2.1.2 正交垂直喷雾口设计，即保证离子采样速率，又能提高抗污染能力。喷雾针自动定位于最佳采样点，适应不同的HPLC流速，耐盐溶液，抗污染

4.2.1.3参比技术：离子源配备独立双喷雾口设计，配有独立的全自动参比液输送系统，样品与内标参比液分别独立离子化，无竞争抑制；可在样品数据采集全过程中可看到参比数据。非时间编程切换，只需通过软件即可操作

4.2.1.4飞行时间质量分析器：采用反射式（V模式，非W模式），保证分析灵敏度，有特殊的稳定性技术，超低形变合金材料、双层真空隔热夹套，保证常规实验室环境（15~30℃，湿度<85%）的使用

4.2.2.5源内流路切换设计：内置电子控制阀，软件可编程控制任意时间段或多个时间段，在MS或废液间切换

4.2.2 样本采集参数优化体系和调谐系统

4.2.2.1不稳定代谢物专用优化方法：特有不稳定化合物优化技术，解决质谱不稳定化合物在ESI离子源雾化过程中易碎的问题，显著提高质谱分析的检测灵敏度。

4.2.2.2特定质量区间优化技术：根据不同应用领域特点，提供多个质量区间（至少4个区间段）全自动优化技术，满足各种不同化合物对灵敏度的特殊要求

4.2.2.3 全自动调谐软件：一键触发式的全自动调谐系统，内置调谐液，无蠕动泵手动操作步骤，内置多种模式可选

4.2.2.4离子群调调谐系统：全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需针泵，无需手动步骤。

4.2.2.5 4  仪器具备计划调谐功能，可以设置仪器以指定间隔定期自动生成校验调谐报告

4.2.3检测性能

▲4.2.3.1四极杆质量范围m/z ≥3,000（提供网站截图及软件截图，如果不满足作为负偏离，作为验收标准）

4.2.3.2 四极杆温度：恒温温控技术，温度不低于99度，需提供软件截图，使用期间无需维护和清洗。如果不能实现免维护处理，需提供终身免费四极杆清洗服务。

▲4.2.3.3分辨率：分辨率≥60000FWHM@2722 m/z下，（提供官方网站截图及网址）。

4.2.3.4质量准确度：＜0.6 ppm（MS模式），＜2ppm（MSMS模式）

▲4.2.3.5灵敏度：MS/MS模式，柱上1pg 利血平，S/N>3000:1，满足同时定性定量分析要求，提供数据证明，作为验收指标。

4.2.3.6动态范围：大于5个数量级

▲4.2.3.7保证60000分辨率时的采集速度： 50 spectra/s，（提供官方网站截图及网址作为证明材料，如不满足作为负偏离）。

4.2.3.8长期运行稳定性：室温变化±3度，仪器运行质量误差<±1ppm，需提供官方链接网址作为证明材料；标准实验室环境下，仪器连续运行300针样品，质量准确度<0.3ppm

4.2.3.9碰撞池：线性加速高压碰撞室，除氮气无需额外其它惰性气体

4.2.3.10检测器：不小于10G Hz ADC超快数据采集速率

4.2.3.11 非依赖性数据采集技术：一针进样，一次扫描就能获得样品中每个化合物全面的MS和多碰撞能量下MS/MS信息，简化进样分析流程，提高分析效率

4.2.3.12迭代技术：针对样品中超低丰度组分而开发的全新检测模式，在高丰度组分数据采集完毕后，自动转入低丰度组分数据的采集，确保所有组分都获得最佳的质谱信息

4.2.3.13高分辨MRM定量分析性能：可进行高分辨质谱数据的准确定量分析功能，实现真正的高分辨质谱同时定性定量的优异性

4.2.3.14联机扩展性能：具有同品牌的毛细管电泳（CE）与质谱联机方案，同一软件控制，提供毛细管电泳型号
4.2.4数据库

4.2.4.1 > 1600个农药数据库，其中> 700个化合物有精确质量数二级质谱图

4.2.4.2 > 900个兽药数据库，其中> 500个化合物有精确质量数二级质谱图

4.2.4.3 > 7500个毒物数据库，其中> 2500个化合物有精确质量数二级质谱图

4.2.4.4 > 1000个可萃取及浸出物数据库，其中> 360个化合物有精确质量数二级质谱图

4.2.4.5真菌毒素数据库， ≥450个，其中≥300个化合物有精确质量数二级质谱图

4.2.4.6水污染物数据库， ≥500个，其中≥480个化合物有精确质量数二级质谱图

4.2.4.7 中药天然产物数据库（含1500+种化合物及MSMS谱图）

提供数据库化合物数目和二极谱图数目截图。

4.2.5 数据分析软件

4.2.5.1分子特征提取软件：从海量数据提取化合物特征信息，能够消除背景噪音干扰，从背景中提取响应很小的组分信息，确保不会漏掉任何可能存在的目标组分信息。对于共流出物，自动分类各组分的质谱信号，能够提取任何一个组分的所有质谱信号，包括同位素信息。能够结合保留时间及色谱峰形排除假阳性结果

4.2.5.2软件具备全流程自动化工作流，可自动完成高分辨质谱数据处理、统计分析、化合物数据库检索、未知化合物从头结构解析、结构注释与结果汇总输出，无需人工分步干预

4.2.5.3软件需内置深度学习算法（基于海量实际质谱图学习训练，具备预测未知物能力），支持无标准品、无质谱谱库条件下对未知化合物进行分子描述符预测，自动完成分子式预测、化学类型预测和结构注释。要求与同品牌高分辨液质联用数据无缝对接，无需格式转换与多平台切换

4.2.5.4软件支持特征基团挖掘分析，可识别并聚类分析结构特征，满足复杂体系的物质基础深度解析需求

4.2.5.5软件需提供全自动建模工作流，支持从数据导入、数据清洗、特征筛选到机器学习建模，全程一键运行、无需手动调参

4.2.5.6软件具备未知样品预测分类能力，可实现产地溯源、真伪鉴别、品质分级评价，并自动挖掘VIP、FC、P 值等关键质量标志物

4.2.5.7软件提供至少三种以上机器学习模型，支持自动输出准确率、精确率、召回率、F1 值等关键模型评估指标

4.2.5.8 服务器配置不低于：至强金牌5415+*2/64G/480G SSD*2 RAID 1/2.4T 10K SAS*6 RAID 5（含1块热备盘）/8G RAID卡/千兆双网口
5.氮气发生器

5.1氮气流速、纯度：流速范围≥35 L/min，纯度最高可达99.9%   

▲5.2采用多重静音系统，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤52 dB(A)。提供省级

或以上计量检定机构出具的检测报告 

5.3内置多级复合除水架构，氮气露点低: <－40℃（提供出厂露点测试照片，露点仪需在计量有效期内）
10 配置清单：

超高压二元梯度泵  1套

超高压四元梯度泵  1套

独立式柱温箱         1套

独立式自动进样器 1套

高分辨质谱主机 1套

全套数据库 （如农兽药残，非法添加，中药，真菌毒素，代谢组学等等）

输入系统 各2套

输出系统 1套

不间断电源 1套

氮气发生器 1套

可移动平台架 1套

网络版服务器1套

危险品储存柜1

防爆柜1套

通风橱循环系统1套

耗材：液相分析柱5根，氮气净化装置2套，机械泵油4L，雾化器调节工具包1套，安装工具包1套，样品瓶（含瓶盖）1000个，调谐液1瓶

提供厂家2年质保

采购包2  气相色谱仪及高效液相色谱仪（一）  设备清单及技术参数表
（最高限价：235.00万元）
	序号
	仪器名称
	单位
	所需数量
	单价（万元）
	备注

	1
	气相色谱仪（带顶空）
	台
	1
	70
	

	2
	高效液相色谱仪
	台
	3
	55
	


品目1：气相色谱仪（带顶空）-氢火焰离子化检测器/ 电子捕获检测器/火焰光度检测器1台
该仪器是带有先进流量控制系统的高性能毛细管气相色谱仪。在同一台仪器上至少可以同时安装三个进样口、四个检测器。 配有微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理。

一、快速加热和冷却的柱温箱

1  柱箱温度：室温以上2℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）；

2  程序升温：32阶33平台；

3  ▲可设定升温速率： 250℃/min，支持程序降温；

4  温度设定精度：0.1℃；

5  控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)；

6  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；

7  冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min（210s）；

8  ▲最大运行时间：9999.99分钟；

9 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。须提供主机彩色触摸屏的图片证明；

10 柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。须提供主机触摸屏界面截图证明；
11 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。须提供主机触摸屏界面截图证明；

12 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。须提供柱箱内部图片证明；

13 柱温箱可升级柱温箱插件，进一步提高加热效率

二、进样单元

1. 分流/不分流进样口

1.1  ▲最高温度：450℃；

1.2  配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；

支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒

线速度控制功能。须提供软件截图。
1.3  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量；

1.4  可以徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。须提供技术图片和视频证明材料；

1.5  ▲压力设定范围：0～1035kPa（相当于0～150psi）；

1.6  压力控制精度：0.001psi；

1.7  压力程序比率设定范围：-400～400kPa/min；

1.8  压力程序：7阶；

1.9  ▲分流比设定范围：最大12500:1；

1.10  ▲流量设定范围：0 ～ 1300mL/min，He；0 ～ 600mL/min，N2

1.11  可以徒手无需任何工具1秒内即可完成色谱柱的安装或拆卸，仪器自动感知最佳气密位置，大幅提升色谱柱操作体验。须提供图片、专利文件等证明材料。
1.12 仪器主机最多可同时安装3个分流 / 不分流进样口。须提供技术图片证明材料

1.13 可升级配置气体智选阀，实现SPL进样单元同时连接两种气体类型，分析时可根据工作需要在软件中进行两种类型载气的自动无缝切换。

三、检测器单元

可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC）。

2. 氢火焰离子化检测器（FID）

2.1 最高使用温度：450℃

2.2 自动点火功能

2.3 ▲检测限： ＜1.2×10-12g C/s ( 十二烷 )

2.4 动态范围：107

2.5 最大数据采集速率：1ms (1000Hz)

3. 电子捕获检测器（ECD）

3.1 ▲最高使用温度：400°C

3.2 ▲检测限：＜4.0 fg/s (γ-BHC)

3.3 动态范围：8x105

3.4 最大数据采集速率：1ms (1000Hz)

4. 火焰光度检测器（FPD）

4.1 ▲最高使用温度：450°C

4.2 ▲检测限：P＜45fg P/s (磷酸三丁酯)、S＜2.0pg S/s (十二烷硫醇)

4.3 动态范围：P 104、S 103

4.4 最大数据采集速率：1ms (1000Hz)

四、主机和电子流量控制器单元

1. 色谱柱和主机功能

1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT柱等特殊填料色谱柱;

1.2 ▲支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制;

1.3  具有专为色谱柱安装设计的组件——进样口/检测器量具的多合一。通过该套组件，实现快速的色谱柱安装和维护体验。须提供图片及视频证明材料。

1.4 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。须提供图示化界面的截图。

1.5主机具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统，从而节省能源和成本。须提供主机触摸屏界面截图。

1.6主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。须提供主机触摸屏界面截图。

1.7主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。须提供主机触摸屏界面截图。

1.8主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。须提供主机触摸屏界面截图。

1.9 主机具有【预老化】功能，在软件中有预老化按键，可根据工作需要，在批处理分析开始前自动执行定制化的老化操作。

1.10 ▲主机具有【报错码】功能，遇到系统报错时，主机触摸屏自动显示此错误信息对应的二维码，分析人员扫码即可浏览相应的维护说明，有助于快速了解和解决问题，提高效率。

2. 电子流量控制单元

2.1具有大气压力补偿和温度补偿功能；

2.2压力单元包括psi, kPa, bar三种，可自由选择使用；

2.3 ▲压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～150psi）

2.4 压力控制精度：0.001psi；

2.5 压力程序阶数：7阶；

2.6 压力传感器准确度：< ± 2%（全范围）；

2.7 压力传感器重现性：< ± 0.34 kPa；

2.8 温度系数：< ± 0.068 kPa/°C；

2.9 压力漂移：< ± 0.68 kPa/6个月；

2.10 ▲支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气；须提供主机触摸屏截图。

五、数据处理系统

1. 数据采集和数据解析

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。须提软件界面截图。
2. 报告制作


高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。

3. 质量控制


高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

4. 网络化控制及信号传送

可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机。须提供软件界面截图证明。

主机可选择使用USB接口、LAN接口传输数据。

5. 法规符合性

工作站软件具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GLP/GMP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。

六、液体进样器

1、位数（2mL样品瓶）：不低于150位。

2、液体进样量范围：介于0.01－50μL之间。

3、进样速度：100ms。

4、进样精度：RSD<0.3%，保证重复性。

5、具有重叠进样功能，即上一个样品开始运行后，下一个样品即可准备好进样。

6、自动进样器可升级温控。

7、交叉污染：<0.001%。

七、、顶空进样器 

1、样品流路

样品流路温度：

▲中温设置时，室温+10℃至220℃；高温设置时，150℃至300℃；1℃增量，精度±0.1℃

进样阀：6 通阀

定量环：1ml Sulfinert 惰化处理(标配）；0.2/0.4/0.5/0.8/2.0/3.0ml (可选) 

色谱柱规格：兼容0.05~0.53mm ID，可实现徒手更换色谱柱

2、传输管线


材质：Sulfinert惰化处理

温度：室温+10℃至350℃，1℃增量，精度±0.1℃

3、样品瓶


▲样品瓶数量：90位


样品瓶材料：中性玻璃

样品瓶规格：外径（含盖）22.4~23.1mm x 高79mm(20mL)；外径（含盖）22.4~23.1mmx 高47mm(10mL)；自动检测样品瓶规格，10mL和20mL样品瓶可以同时使用，无需额外附件。

样品瓶隔垫：带聚四氟乙烯层（PTFE）的硅橡胶（耐温200℃）

耐高温隔垫（选配， 300 ℃) 

样品瓶盖：压盖或螺纹均可适用；铝盖或不锈钢盖均可适用

样品瓶恒温时：0～999.9 (min)

样品瓶加压时： 0～9.99 (min)

4．恒温炉

温度范围：室温+10℃至300℃（1℃增量，精度±0.1℃）

▲加热孔数量：12个样品瓶位旋转托盘

振荡（平衡时）：0-5个级别（1 分钟内的搅拌次数随数值增大而增加）

5、气体控制

载气控制：通过GC内置的AFC电子控制，载气类型可选He、N2、H2，控制模式可选恒流、恒压、恒线速度。

样品瓶加压控制：通过GC内置的APC电子控制，加压气类型可选He、N2。

配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	气相主机
	1套

	2
	FID检测器
	1套

	3
	ECD检测器
	1套

	4
	FPD检测器
	1套

	5
	150位液体进样器
	1套

	6
	90位顶空进样器
	1套

	7
	单机版工作站软件
	1套

	8
	工作站电脑
	2套

	9
	氢气发生器（无碱）
	1套

	10
	空气发生器
	1套


品目2、3：超高效液相色谱-二极管阵列/示差检测器2台
1. 输液泵

1.1 泵类型：微体积并联双柱塞泵

1.2 流速范围：0.0001-10.0000mL/min 

1.3 耐压：不低于1300bar

1.3 流速准确度：±1% (指定条件下)

1.4 6▲流速精确度： <0.06% RSD或0.02minSD（其中较大值）

1.5 梯度类型：四元梯度

1.6 溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行

1.7 柱塞冲洗：标配自动柱塞清洗组件

1.8 ▲梯度曲线：不低于15个文件，可作复杂的函数梯度,分析复杂样品

1.9 梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进

1.10 梯度混合准确度：±0.5% 

3．自动进样器

3.1 进样方式：全量进样, 进样量可变式

3.2 最大耐压：不低于1300bar

3.2 进样量设定范围 ：0.1mL ~ 50mL

3.3 样品瓶数目：175个(2mL样品瓶)；

3.4 进样精度： <0.25%RSD（5µL进样）

3.5 进样量准确度：1%以下（全量进样，指定条件下）

3.6 交叉污染： < 0.0015%

3.7 吸样速度：0.1–15 mL/sec

3.8 进样针清洗：进样前后，针内外自由设定，最多4种清洗溶液；有在线自动脱气

3.9温度设置范围： 4 - 40℃，冷却/加热，兼有除湿功能

3.10 预处理模式：标准、预处理编程、样品稀释、试剂添加。

4. 脱气单元 

4.1 6▲流路数目：5个

4.2 最大操作流速：每个流路 10 mL/min

4.3 内部容量：每个流路 400ul

4.4 压力阻力：±0.1MPa

5. 柱温箱

5.1 ▲容量：可放置6根300mm的柱子

5.2 温度控制范围：室温-10℃ - 85℃

5.3 温度设定范围：4℃ - 85℃（步距为 1℃）

5.4 控温方式：强制空气循环

5.5 温度稳定性：±0.1℃

5.6 安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护b.内装温度保险丝；c.内装可燃溶剂漏漏液传感器

5.8 时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320步，0.1-999.9分，支持线性控温

5.9 控制方式：软件控制、面板控制

6. 二极管阵列检测器

6.1光源：氘灯；

6.2波长范围：190~800nm

6.3 ▲二极管数量：1024

6.4狭缝宽度：8nm

6.5波长准确度：±1nm

6.6波长精确度：±0.1nm

6.7光谱分辨率：±1.4nm

6.8 ▲采样频率：100Hz

6.9漂移：＜0.4×10-3AU/h（指定条件下）

6.10噪音：＜4.5×10-6AU（指定条件下）

6.11线性范围：＞2.5AU（指定条件下）

6.12温度系数：＜0.3×10-3AU/℃（250nm，甲醇1ml/min）

6.13标准池：光程：10mm，池体积：12μL，耐压：12Mpa

6.14▲控温单元：光源、光路系统、流通池

6.15▲流通池控温范围：9~50℃，步进1℃

6.16 UV截止功能：内置UV截止滤光片（开/关可选）

6.17 pH值范围：1～14

7、 示差折光检测器

7.1 ▲折射率测量范围：1~1.75RIU

7.2 噪音：＜2.5*10-9RIU

7.3漂移：＜1.0×10-7RIU/h

7.4折射率差测量范围： 分析模式：0.06×10-6~500×10-6RIU，制备模式：1×10-6~5000×10-6RIU

P，L模式：1×10-6~5000×10-6RIU

7.5 控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响

7.6 工作模式：兼容分析型和制备型

7.7 零位调整：自动归零，手动归零，精细调零

7.8 ▲最大流量范围：20mL/min(150mL/min选配)

7.9 池温控制范围：30~60℃

8.  系统控制器 

8.1 可控制模块数量：5个

9. 工作站软件
9.1 功能构成：图形化工作界面，含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能
9.2 连接方式：支持大容量接口卡、TCP/IP 网卡连接
9.3 语言：中文/英文/日文

9.4 操作系统：支持主流最新 64位专业版
9.5 支持系统适用性测试功能（SST）

9.6 支持手机等智能终端监测/操作/分析

9.7 GMP合规功能：符合CFDA数据完整性功能要求，如用户管理、权限分级管理、审计追踪、日志记录等功能。

9.8支持与其他系统（如LIMS系统）连接

10. 色谱环境湿度调控装置（吊顶除湿设备）

10.1安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水，费用包含整机、安装材料及人工费；

10.2除湿量：≥138L/天（30℃-RH80%）；

10.3送风性能：循环风量≥1000m³/h，风压≥300Pa；

10.4自定义湿控范围：不小于 RH10～90%；

10.5运行噪声：≤54dB；

10.6功能：具备自动启停、故障自检、自动化霜功能；

10.7换热组件：双层全铜内螺纹铜管冷凝器或等效部件，具备防污自清洁能力。

配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	四元梯度泵
	1套

	2
	脱气机
	1套

	3
	控温自动进样器
	1套

	4
	可降温柱温箱
	1套

	5
	系统控制器
	1套

	6
	二极管阵列检测器
	1套

	7
	 示差折光检测器
	1套

	8
	单机版工作站软件
	1套

	9
	工作站电脑
	2套

	10
	吊顶除湿机
	1套

	11
	样品存储冰箱
	1套

	12
	液相工作台
	1套


品目4：液相色谱仪-二极管阵列/示差检测器
1、输液泵（正相系统）
1.1泵类型：并联双柱塞泵
1.2输液模式：恒定流速输液和恒定压力输液

1.3智能流速控制：防止瞬间高压损害色谱柱

1.4自我诊断、自我修复功能：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行排气泡，快速恢复至正常分析状态
1.5耐压：660bar

1.6▲流速范围：0.0001~10.0000mL/min

1.7流速准确度：±1%（指定条件下）

1.8▲流速精确度：≤0.06％RSD或≤0.02minSD，其中较大值

1.9梯度类型：四元梯度 

1.10浓度梯度范围：0~100%（0.1%步进）

1.11梯度混合准确度：±0.5%

1.12 pH范围：1–14

1.13▲梯度曲线：不低于15个文件，可作复杂的函数梯度,分析复杂样品
2、脱气机

2.1▲流路数目：5路

2.2脱气流路体积：400µL/每流路

3、自动进样器

3.1进样方式：全量进样

3.2进样体积：0.1~50μL

3.3进样精度：±1%（5μL进样量，n=10）

3.4线性：>0.9999%

3.5吸样速度：0.1~15μL/s可调节

3.7样品数量： 105位（2mL样品瓶）

3.8进样重现性：RSD≦0.15%

3.9耐压：660bar

3.10▲交叉污染：<0.0015%

3.11针外壁清洗/进样口清洗：标配
3.12 温度设置范围： 4 - 45℃

3.13pH值范围：1–14

4、柱温箱

4.1▲温度控制类型：强制空气循环

4.2温度控制范围：室温-10℃~85℃

4.3温度准确度：±0.8℃

4.4温度精度：0.1℃

4.5可放置色谱柱尺寸及数量：300mm×6根

4.6 时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320步，0.1-999.9分，支持线性控温

5、系统控制器

5.1可控制模块：5个

6、二极管阵列检测器

6.1光源：氘灯；

6.2波长范围：190~800nm

6.3 ▲二极管数量：1024

6.4狭缝宽度：8nm

6.5波长准确度：±1nm

6.6波长精确度：±0.1nm

6.7光谱分辨率：±1.4nm

6.8 ▲采样频率：100Hz

6.9漂移：＜0.4×10-3AU/h（指定条件下）

6.10噪音：＜4.5×10-6AU（指定条件下）

6.11线性范围：＞2.5AU（指定条件下）

6.12温度系数：＜0.3×10-3AU/℃（250nm，甲醇1ml/min）

6.13▲标准池：光程：10mm，池体积：12μL，耐压：12Mpa

6.14▲控温单元：光源、光路系统、流通池

6.15流通池控温范围：9~50℃，步进1℃

6.16 UV截止功能：内置UV截止滤光片（开/关可选）

6.17 pH值范围：1～14

7、 示差折光检测器

7.1 ▲折射率测量范围：1~1.75RIU

7.2 噪音：＜2.5*10-9RIU

7.3漂移：＜1.0×10-7RIU/h

7.4折射率差测量范围： 分析模式：0.06×10-6~500×10-6RIU，制备模式：1×10-6~5000×10-6RIU
P，L模式：1×10-6~5000×10-6RIU

7.5 控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响

7.6 工作模式：兼容分析型和制备型

7.7 零位调整：自动归零，手动归零，精细调零

7.8 ▲最大流量范围：20mL/min(150mL/min选配)

7.9 池温控制范围：30~60℃

8、工作站软件

8.1功能构成：图形化工作界面，含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能

8.2连接方式：支持大容量接口卡、TCP/IP 网卡连接

8.3语言：中文/英文/日文

8.4操作系统：Windows 11 64位专业版

8.5支持系统适用性测试功能（SST）

8.6支持手机等智能终端监测/操作/分析

8.7 GMP合规功能：符合CFDA数据完整性功能要求，如用户管理、权限分级管理、审计追踪、日志记录等功能。

8.8支持与其他系统（如LIMS系统）连接

9. 色谱环境湿度调控装置（吊顶除湿设备）

9.1安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水，费用包含整机、安装材料及人工费；

9.2除湿量：≥138L/天（30℃-RH80%）；

9.3送风性能：循环风量≥1000m³/h，风压≥300Pa；

9.4自定义湿控范围：不小于 RH10～90%；

9.5运行噪声：≤54dB；

9.6功能：具备自动启停、故障自检、自动化霜功能；


9.7换热组件：双层全铜内螺纹铜管冷凝器或等效部件，具备防污自清洁能力。

配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	四元梯度泵（正相体系）
	1套

	2
	脱气机
	1套

	3
	控温自动进样器
	1套

	4
	可降温柱温箱
	1套

	5
	系统控制器
	1套

	6
	二极管阵列检测器
	1套

	7
	 示差折光检测器
	1套

	8
	单机版工作站软件
	1套

	9
	工作站电脑
	2套

	10
	吊顶除湿机
	1套

	11
	样品存储冰箱
	1套

	12
	液相工作台
	1套


采购包3  气相色谱仪及高效液相色谱仪（二）  设备清单及技术参数表（最高限价：235.00万元）
	序号
	仪器名称
	单位
	所需数量
	单价（万元）
	备注

	1
	气相色谱仪（带顶空）
	台
	1
	70
	

	2
	高效液相色谱仪
	台
	3
	55
	


品目1：气相色谱仪（带顶空）-氢火焰离子化检测器/ 电子捕获检测器1台
1、工作条件

1.1 电源:220V，50Hz电源；

1.2 环境温度:15-35℃；

1.3 环境湿度:5%~95%RH。

2、性能要求

2.1智能化用户界面

2.1.1浏览器用户界面提供可监测气相色谱系统、查看系统日志以及在实验室内部和外部执行诊断测试的远程连接功能。可使用移动终端如手机、平板电脑等远程连接气相色谱仪；

2.1.2内置的智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项以上的仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等等），在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户，并提供有助于解决问题的分步指南；

2.1.3彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息，以便于用户对仪器进行操作；

2.1.4具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等等信息。

▲2.1.5提供不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙为仪器内嵌式（提供仪器实物图片证明，如果不满足作为负偏离）

▲2.1.6 最多可同时安装和运行四个检测器。（提供官方彩页及性能参数证明，如果不满足作为负偏离）

2.2柱箱

2.2.1温度范围:室温以上4℃~450℃；

2.2.2温度设定精度:0.1℃；

2.2.3升温速度:≥110℃/分钟；

2.2.4温度稳定性；当环境温度变化1℃时，优于0.01℃；

2.2.5程序升温:19阶20平台，可梯度降温；

2.2.6最大运行时间:999.99分钟；

2.2.7降温速率:从450℃降至50℃<240秒(22℃室温下)；

2.2.8保留时间重现性: <0.008% 或<0.0008min；

2.2.9峰面积重现性: <0.5% RSD；

2.2.10 可以扩展微板流控，具有中心切割、反吹、分流、全二维气相，后期用户现场必须能升级安装质谱仪等技术特点。

2.3分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

2.3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比；

2.3.2最高使用温度400℃；

2.3.3压力设定范围: ≥100 psi,控制精度0.001psi； 

2.3.4流量设定范围: 0~1240ml/min（以H2，He为载气时）；

2.3.5分流比可达12500:1，避免色谱柱超载； 

2.3.6 进样口配有扳转式顶部密封系统，无需额外工具辅助，就可以快速、简便地更换进样口衬管。（提供仪器实物图片证明，如果不满足作为废标）

2.4电子压力控制

2.4.1具有自动海拔高度压力及室温补偿；

2.4.2控制精度:0.001psi；

2.4.3 压力/流量程序:3级；

2.4.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制；

2.4.5除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400℃。

2.5 液体自动进样器

▲2.5.1自动进样器位数:≥165位；（必须为同有一个品牌型号，提供官方证明材料，如不满足作为废标处理）

2.5.2 进样针:1，5，10，25ul；

2.5.3 进样量范围:0.1-40ul；

2.5.4 进样量线性:≥99%；

▲2.5.5具有三层三明治进样功能（必须提供软件截图，如果不满足作为负偏离）

▲2.5.6 自动进样器具有摇匀加热功能，双向混合，速度≥3000转/分钟。（必须提供产品性能彩页证明文件及软件截图，如果不满足作为负偏离）。

2.6. 电子捕获检测器


2.6.1 温度范围：400℃

2.6.2 检测下限：3.8 fg/sec（林丹）

2.6.3 动态范围：对林丹> 5×10^4

▲2.6.4 数据采集速率：最大980Hz（提供官软件截图作为证明材料，如不提供，作为负偏离）

2.7. 火焰离子化检测器 (FID)

2.7.1 对大多数有机化合物有响应

2.7.2 最低检测限（十三烷）：< 1.2 pg C/s

2.7.3 线性动态范围：> 107(±10 %)。全程数字数据路径能够在一次运行中对整个107浓度范围内的峰进行定量分析

▲2.7.4 最高≥980Hz的数据采集速率适合半峰宽仅5ms的峰（提供官方性能参数证明材料，如不提供，作为负偏离）

2.8顶空进样器

▲2.8.1 顶空样品位数：≥110位，加热位≥12；（提供产品官方彩页扫描件并加盖投标人电子签章，不提供的作负偏离处理理）；

2.8.2 顶空进样器需与气相色谱同一品牌；（必须提供官方产品性能彩页证明文件，加盖制造商公章装入投标文件，否则视为废标项 ）

2.8.3 顶空进样器可灵活安装在GC的左侧或右侧，以适应不同的安装环境；

2.8.4 操作温度范围：室温以上5 ºC 至300ºC；

2.8.5 可多次进样方式进行方法优化；可设置多次进样达100次之多；

2.8.6 进样传输方式：通过惰性样品传输管线；

2.8.7 带专用软件控制和顶空面板键控制；与GC化学工作站兼容；

2.8.8 内置EPC控制，提供顶空样品传输管的反压控制功能和对样品瓶内加压的自动电子控制；

2.8.9 气体压力控制范围：0.000至75000 Psi；

2.8.10 顶空进样峰面积重现性：RSD < 1%。

3 硬件及软件系统：

3.1 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并同版本软件可以免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含美国EPA方法、ISO方法等。

3.2具有保留时间锁定软件（RTL）功能。

4工作站软件

4.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

4.2具有5级权限管理

4.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

4.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

4.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

4.6电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态

4.7 5OQ/PV（操作合格/性能验证）

五、备件与耗材

1.气相主机1套，

2.分流不分流进样口2套，

3.ECD检测器1套，

5.FID检测器器1套，

6.液体自动进样器1套，

7.顶空自动进样器 1套

8.输入存储系统1套，

9.氢气发生器*1空气发生器*1，

10.一年耗材包（含气相色谱柱，衬管，隔垫，O型圈，自动进样针等等）

11.冰箱1台

品目2、3：高效液相色谱-二极管阵列检测器/紫外检测器2台

1工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：4-55℃

1.3 环境湿度：<95%

2技术性能

液相色谱仪采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、二极管检测器，紫外检测器系统组成。

2.1 四元梯度泵

2.1.1泵设计：串联式双柱塞往复泵，泵传动采用齿轮传动，非皮带传动，保证泵的可靠性

▲2.1.2 冲程范围：自动连续可变冲程，最小冲程可至20μL以减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100μL，以减少柱塞杆密封垫磨损。(提供软件截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.1.3 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.1.4 流量精度：≤0.07%RSD

2.1.5 压力范围：≥590bar

2.1.6 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.7 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.8 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%

2.1.9 混合精度：±0.20%RSD

2.2、柱温箱

2.2.1柱温范围:室温上5~85℃

▲2.2.2柱容量：4根30cm色谱柱，同时两端可放预柱，后期可配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3、自动进样器

2.3.1 2ml样品位≥131位（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3.2进样范围:0.1~100ul，增量为0.1ul

2.3.3进样精度:< 0.25% RSD

2.3.4交叉污染:< 0.004% RSD

2.4.5 重复进样次数：1~99次/样品

2.4.6 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

2.4.7自动进样器控温要求4~40℃

2.4.8 自动进样器压力要≥600 bar

2.5 二极管检测器      

2.5.1检测器类型：1024 单元二极管阵列

▲2.5.2波长范围: 190-950nm（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.5.3波长准确度: ±1nm

2.5.4噪音:< ± 0.7 x 10-5 AU /cm at 230 nm

2.5.5漂移:< 0.9 x10-3AU/小时（在254 nm 处）

2.5.6采样频率:120 Hz

2.6. 紫外检测器

2.6.1 最大数据采集频率：120Hz

2.6.2漂移：＜10-4 AU/h

2.6.3 噪音：＜0.25×10-5AU/h

2.6.4 波长范围：190-600nm

2.6.5 线性范围：>2.5AU

2.7软件功能

2.7.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

2.7.2具有5级权限管理

2.7.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

2.7.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

2.7.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

2.8色谱环境湿度调控装置（吊顶除湿设备）

2.8.1安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水，费用包含整机、安装材料及人工费；

2.8.2除湿量：≥138L/天（30℃-RH80%）；

2.8.3送风性能：循环风量≥1000m³/h，风压≥300Pa；

2.8.4自定义湿控范围：不小于 RH10～90%；

2.8.5运行噪声：≤54dB；

2.8.6功能：具备自动启停、故障自检、自动化霜功能；


2.8.7换热组件：双层全铜内螺纹铜管冷凝器或等效部件，具备防污自清洁能力。

3 配置

3.1 四元泵1套

3.2 自动进样器1套

3.3 独立式柱温箱1套

3.4 二极管检测器1套

3.5 紫外检测器 1套

3.6输入系统 2套

3.7 输出系统 1套

3.8通用的相关耗材一包（含高效液相色谱柱，过滤白头，手紧接头等等）

3.9 吊顶除湿机 1套（包安装）

品目4：高效液相色谱-二极管阵列检测器/紫外检测器1台

1、输液泵
1.1泵类型：并联双柱塞（冲程体积10μL）

1.2输液模式：恒定流速输液和恒定压力输液

1.3智能流速控制：防止瞬间高压损害色谱柱

1.4自我诊断、自我修复功能：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态

1.5耐压：660bar

1.6▲流速范围：0.0001~10.0000mL/min

1.7流速准确度：±1%（指定条件下）

1.8▲流速精确度：≤0.06％RSD或≤0.02minSD，其中较大值

1.9梯度类型：四元梯度 

1.10浓度梯度范围：0~100%（0.1%步进）

1.11梯度混合准确度：±0.5%

1.12 pH范围：1–14

1.13▲梯度曲线：共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品

2、脱气机

2.1▲流路数目：5路

2.2脱气流路体积：400µL/每流路

3、自动进样器

3.1进样方式：全量进样

3.2进样体积：0.1~50μL

3.3进样精度：±1%（5μL进样量，n=10）

3.4线性：>0.9999%

3.5吸样速度：0.1~15μL/s可调节

3.7样品数量： 105位（2mL样品瓶）

3.8进样重现性：RSD≦0.15%

3.9耐压：660bar

3.10▲交叉污染：<0.0015%

3.11针外壁浸渍清洗/进样口清洗：标配

3.12 温度设置范围： 4 - 45℃

3.13pH值范围：1–14

4、柱温箱

4.1▲温度控制类型：强制空气循环

4.2温度控制范围：室温-10℃~85℃

4.3温度准确度：±0.8℃

4.4温度精度：0.1℃

4.5可放置色谱柱尺寸及数量：300mm×6根

4.6 时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320步，0.1-999.9分，支持线性控温

5、系统控制器

5.1可控制模块：5个

6、二极管阵列检测器

6.1光源：氘灯；

6.2波长范围：190~800nm

6.3 ▲二极管数量：1024

6.4狭缝宽度：8nm

6.5波长准确度：±1nm

6.6波长精确度：±0.1nm

6.7光谱分辨率：±1.4nm

6.8 ▲采样频率：100Hz

6.9漂移：＜0.4×10-3AU/h（指定条件下）

6.10噪音：＜4.5×10-6AU（指定条件下）

6.11线性范围：＞2.5AU（指定条件下）

6.12温度系数：＜0.3×10-3AU/℃（250nm，甲醇1ml/min）

6.13▲标准池：光程：10mm，池体积：12μL，耐压：12Mpa

6.14▲控温单元：光源、光路系统、流通池

6.15流通池控温范围：9~50℃，步进1℃

6.16 UV截止功能：内置UV截止滤光片（开/关可选）

6.17 pH值范围：1～14

9、 双波长紫外检测器

9.1 ▲波长范围：190-700nm

9.2波长准确度：±1nm

9.3波长精密度：±0.1nm

9.4波长校正：使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

9.5噪音（AU）：0.5 ×10-5AU（250nm，室温恒定，池内空气）

9.6双通道功能：双波长检测

9.7漂移：0.5×10-4 AU/0.5h（250nm，室温恒定，池内空气）

9.8线性范围：0.0001-2.5AU

9.9谱带宽：8nm

9.10▲标准流通池：光程10mm，池体积12mL，池压上限12MPa

9.11▲池温控制：可以，室温＋5～50℃

9.12▲扫描（储存）：可停泵作UV光谱图扫描, （寻找最大吸收波长）

9.14极性切换：可以

9.15时间程序：可设定项目：波长（包括双波长）、自动调零、范围、标志指示、响应波长扫描、事件、极性、打开/关闭灯，循环、池温度以及停止

10、工作站软件

10.1功能构成：图形化工作界面，含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能

10.2连接方式：支持大容量接口卡、TCP/IP 网卡连接

10.3语言：中文/英文/日文

10.4操作系统：Windows 11 64位专业版

10.5支持系统适用性测试功能（SST）

10.6支持手机等智能终端监测/操作/分析

10.7GMP合规功能：符合CFDA数据完整性功能要求，如用户管理、权限分级管理、审计追踪、日志记录等功能。

10.8支持与其他系统（如LIMS系统）连接

10.9 软件服务器配置不低于5418Y/32G DDR5/RAID5/3*4T SAS/H745/2*800W/导轨

11. 色谱环境湿度调控装置（吊顶除湿设备）

11.1安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水，费用包含整机、安装材料及人工费；

11.2除湿量：≥138L/天（30℃-RH80%）；

11.3送风性能：循环风量≥1000m³/h，风压≥300Pa；

11.4自定义湿控范围：不小于 RH10～90%；

11.5运行噪声：≤54dB；

11.6功能：具备自动启停、故障自检、自动化霜功能；

11.7换热组件：双层全铜内螺纹铜管冷凝器或等效部件，具备防污自清洁能力。
配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	四元梯度泵
	1套

	2
	脱气机
	1套

	3
	控温自动进样器
	1套

	4
	可降温柱温箱
	1套

	5
	系统控制器
	1套

	6
	二极管阵列检测器
	1套

	7
	 双波长紫外检测器
	1套

	8
	工作站软件
	1套

	9
	工作站电脑
	2套

	10
	网络版软件服务器
	1套

	11
	氘灯
	2个

	12
	吊顶除湿机
	1套


采购包4  高效液相色谱仪  设备清单及技术参数表
（最高限价：275.00万元）
	序号
	仪器名称
	单位
	所需数量
	单价（万元）
	备注

	1
	高效液相色谱仪
	台
	5
	55
	


品目1、2：高效液相色谱-二极管阵列检测器/示差检测器2台

1工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：4-55˚C

1.3 环境湿度：<95%

2技术性能

液相色谱仪采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、二极管检测器、示差折光检测器，液相色谱工作站系统组成。

2.1 四元梯度泵

2.1.1泵设计：串联式双柱塞往复泵，泵传动采用齿轮传动，非皮带传动，保证泵的可靠性

2.1.2 冲程范围：自动连续可变冲程，最小冲程可至20μL以减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100μL，以减少柱塞杆密封垫磨损。(提供软件截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.1.3 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.1.4 流量精度：≤0.07%RSD

2.1.5 压力范围：≥590bar

2.1.6 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.7 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.8 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%

2.1.9 混合精度：±0.20%RSD

2.2、柱温箱

2.2.1柱温范围:室温上5~85℃

2.2.2柱容量：4根30cm色谱柱，8根10cm色谱柱，同时两端可放预柱，后期可配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3、自动进样器

2.3.1 2ml样品位≥131位（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3.2进样范围:0.1~100ul，增量为0.1ul

2.3.3进样精度:< 0.25% RSD

2.3.4交叉污染:< 0.004% RSD

2.4.5 重复进样次数：1~99次/样品

2.4.6 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

2.4.7自动进样器控温要求4~40℃

2.4.8 自动进样器压力要≥600 bar

2.5 二极管检测器      

2.5.1检测器类型：1024 单元二极管阵列

▲2.5.2波长范围: 190-950nm（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.5.3波长准确度: ±1nm

2.5.4噪音:< ± 0.7 x 10-5 AU /cm at 230 nm

2.5.5漂移:< 0.9 x10-3AU/小时（在254 nm 处）

2.5.6采样频率:120 Hz

2.6 示差折光检测器

2.6.1 示差折光范围：1.00 – 1.75 RIU，已校正

2.6.2 测量范围 ：±600・10-6 RIU

2.6.3 样品池：体积：8 μL

最大压力：5 bar （0.5 MPa）

最大流速：5 mL/min4.1.4.5波长准确度：≤±3nm

2.6.4 体积： 入口到样品池 62 μL、

入口到出口 590 μL

2.6.5 性能指标短期噪音：<±1.25・10-9 RIU

2.6.6 漂移：<200・10-9 RIU/hr

2.7软件功能

2.7.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

2.7.2具有5级权限管理

2.7.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

2.7.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

2.7.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

2.8色谱环境湿度调控装置（吊顶除湿设备）

2.8.1安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水，费用包含整机、安装材料及人工费；

2.8.2除湿量：≥138L/天（30℃-RH80%）；

2.8.3送风性能：循环风量≥1000m³/h，风压≥300Pa；

2.8.4自定义湿控范围：不小于 RH10～90%；

2.8.5运行噪声：≤54dB；

2.8.6功能：具备自动启停、故障自检、自动化霜功能；


2.8.7换热组件：双层全铜内螺纹铜管冷凝器或等效部件，具备防污自清洁能力。

3 配置

3.1 四元泵1套

3.2 自动进样器1套

3.3 独立式柱温箱1套

3.4 二极管检测器1套

3.5 示差折光检测器 1套

3.6输入系统 2套

3.7输出系统 1套

3.8 通用的相关耗材一包（含高效液相色谱柱，过滤白头，手紧接头等等）

3.9 吊顶除湿机 1套（包安装）

3.10 循环水式真空泵

品目3、4：高效液相色谱-二极管阵列检测器/荧光检测器2台

1工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：4-55˚C

1.3 环境湿度：<95%

2技术性能

液相色谱仪采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、二极管检测器、荧光检测器系统组成。

2.1 四元梯度泵

2.1.1泵设计：串联式双柱塞往复泵，泵传动采用齿轮传动，非皮带传动，保证泵的可靠性

▲2.1.2 冲程范围：自动连续可变冲程，最小冲程可至20μL以减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100μL，以减少柱塞杆密封垫磨损。(提供软件截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.1.3 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.1.4 流量精度：≤0.07%RSD

2.1.5 压力范围：≥590bar

2.1.6 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.7 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.8 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%

2.1.9 混合精度：±0.20%RSD

2.2、柱温箱

2.2.1柱温范围:室温上5~85℃

▲2.2.2柱容量：4根30cm色谱柱，同时两端可放预柱，后期可配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3、自动进样器

2.3.1 2ml样品位≥131位（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3.2进样范围:0.1~100ul，增量为0.1ul

2.3.3进样精度:< 0.25% RSD

2.3.4交叉污染:< 0.004% RSD

2.4.5 重复进样次数：1~99次/样品

2.4.6 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

2.4.7自动进样器控温要求4~40℃

2.4.8 自动进样器压力要≥600 bar

2.5 二极管检测器      

2.5.1检测器类型：1024 单元二极管阵列

▲2.5.2波长范围: 190-950nm（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.5.3波长准确度: ±1nm

2.5.4噪音:< ± 0.7 x 10-5 AU /cm at 230 nm

2.5.5漂移:< 0.9 x10-3AU/小时（在254 nm 处）

2.5.6采样频率:120 Hz

2.6荧光检测器

2.6.1光源：氙灯

▲2.6.2激发波长：200-1200nm 发射波长：200-1200nm（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

▲2.6.3 灵敏度：水拉曼峰的信噪比≥3000：1（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.6.4波长重现性：≤±0.20nm

2.6.5波长准确度：≤±3nm

2.7软件功能

2.7.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

2.7.2具有5级权限管理

2.7.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

2.7.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

2.7.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

2.8色谱环境湿度调控装置（吊顶除湿设备）

2.8.1安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水，费用包含整机、安装材料及人工费；

2.8.2除湿量：≥138L/天（30℃-RH80%）；

2.8.3送风性能：循环风量≥1000m³/h，风压≥300Pa；

2.8.4自定义湿控范围：不小于 RH10～90%；

2.8.5运行噪声：≤54dB；

2.8.6功能：具备自动启停、故障自检、自动化霜功能；


2.8.7换热组件：双层全铜内螺纹铜管冷凝器或等效部件，具备防污自清洁能力。。

3 配置

3.1 四元泵1套

3.2 自动进样器1套

3.3 独立式柱温箱1套

3.4 二极管检测器1套

3.5 荧光检测器 1套

3.6柱后衍生器 1套

3.7输入系统 2套

3.8输出系统 1套

3.9 通用的相关耗材一包（含高效液相色谱柱，过滤白头，手紧接头等等）

3.10 吊顶除湿机 1套（包安装）

品目5：高效液相色谱-二极管阵列检测器/蒸发光检测器1台

1工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：4-55˚C

1.3 环境湿度：<95%

2技术性能

液相色谱仪采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、二极管检测器、蒸发光检测器等系统组成。

2.1 四元梯度泵

2.1.1泵设计：串联式双柱塞往复泵，泵传动采用齿轮传动，非皮带传动，保证泵的可靠性

2.1.2 冲程范围：自动连续可变冲程，最小冲程可至20μL以减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100μL，以减少柱塞杆密封垫磨损。(提供软件截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.1.3 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.1.4 流量精度：≤0.07%RSD

2.1.5 压力范围：≥590bar

2.1.6 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.7 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.8 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%

2.1.9 混合精度：±0.20%RSD

2.2、柱温箱

2.2.1柱温范围:室温上5~85℃

2.2.2柱容量：4根30cm色谱柱，8根10cm色谱柱，同时两端可放预柱，后期可配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3、自动进样器

2.3.1 2ml样品位≥131位（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.3.2进样范围:0.1~100ul，增量为0.1ul

2.3.3进样精度:< 0.25% RSD

2.3.4交叉污染:< 0.004% RSD

2.4.5 重复进样次数：1~99次/样品

2.4.6 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

2.4.7自动进样器控温要求4~40℃

2.4.8 自动进样器压力要≥600 bar

2.5 二极管检测器      

2.5.1检测器类型：1024 单元二极管阵列

▲2.5.2波长范围: 190-950nm（提供性能参数及网页截图作为证明材料，如不满足作为负偏离)

2.5.3波长准确度: ±1nm

2.5.4噪音:< ± 0.7 x 10-5 AU /cm at 230 nm

2.5.5漂移:< 0.9 x10-3AU/小时（在254 nm 处）

2.5.6采样频率:120 Hz

2.6、蒸发光散射检测器

2.6.1气体流量范围：0.9-3.25SLM（可控的气体关闭）

2.6.2噪音：<0.2mV

2.6.3漂移：<1 mV/h

2.6.4操作压力：60–100psi

2.6.5雾化器温度：25-120℃

2.6.6 与液相色谱仪必须同一个品牌

2.7软件功能

2.7.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名

2.7.2具有5级权限管理

2.7.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。

2.7.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

2.7.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

2.8色谱环境湿度调控装置（吊顶除湿设备）

2.8.1安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水，费用包含整机、安装材料及人工费；

2.8.2除湿量：≥138L/天（30℃-RH80%）；

2.8.3送风性能：循环风量≥1000m³/h，风压≥300Pa；

2.8.4自定义湿控范围：不小于 RH10～90%；

2.8.5运行噪声：≤54dB；

2.8.6功能：具备自动启停、故障自检、自动化霜功能；


2.8.7换热组件：双层全铜内螺纹铜管冷凝器或等效部件，具备防污自清洁能力。

3 配置

3.1 四元泵1套

3.2 自动进样器1套

3.3 独立式柱温箱1套

3.4 二极管检测器1套

3.5蒸发光检测器 1套

3.6 通用的相关耗材一包（含高效液相色谱柱，过滤白头，手紧接头等等）

3.7输入系统 2套

3.8输出系统 1套

3.9 吊顶除湿机 1套（包安装）

3.10冰箱1台

3.11 循环水式真空泵1台

采购包5  显微镜、光谱及常规分析仪器  设备清单及技术参数表（最高限价：262.00万元）
	序号
	仪器名称
	单位
	所需数量
	单价（万元）
	备注

	1
	体视显微镜
	台
	2
	38
	

	2
	费休氏水分测定仪
	台
	1
	18
	

	3
	近红外光谱仪
	台
	1
	50
	

	4
	照相显微镜
	台
	1
	47
	

	5
	全自动旋光仪
	台
	1
	45
	

	6
	紫外可见分光光度计
	台
	1
	13
	

	7
	紫外可见分光光度计
	台
	1
	13
	


品目1：显微镜

一.功能综述

光学放大倍数范围7.8x~160x，具备多种反射和透射照明方式。配置原厂摄像头进行显微拍照。既可通过裸眼获得实时3D观察，也可捕获样品3D图像。

二.光学系统：数字智能型立体显微镜。

1) 复消色差光路，CMO光学设计，具备灵活的扩展能力；

2）光学放大范围至少包含：7.8x—160x（在1x物镜，10x目镜下），复消色差光路设计

（兼顾大范围样品宏观普查、中等倍率形貌观察、高倍细节观测，无需频繁更换物镜；校正红、绿、蓝多波长色差与球差，消除图像边缘彩边、色散模糊问题。）

3)光学变倍比：不低于20:1，电脑软件可自动识别放大倍数并匹配标尺。
（大变倍比，变倍过程中无需中断观测、更换镜头；软件自动读取当前放大倍数，自动加载对应标尺，规避人工设置错误。）

4）三目镜筒，电脑和目镜可同时观察，瞳距可调；10x目镜，视场数23，每个目镜均可单独进行屈光度调整。

5）物镜：1x平场复消色差级别物镜，分辨率525lp/mm，工作距离不小于：61.5mm。

6）光路模式：通过目镜，支持裸眼3D观察；通过摄像头拍照时，光路可由立体光路切换为垂直同轴光路，拍照及景深扩展时无视场差。

7）观察模式：反射光和透射光均具备正交偏光模式

8）环形照明：不少于40颗的LED颗粒环形阵列，配备匀光器，减少强反射光。可通过软件控制光强和模式。

9）点光源照明：两个独立控制的LED柔性鹅颈臂，可任意摆放位置，鹅颈臂长度不小于500mm，可通过软件控制光源光强和模式

10）透射光底座： 恒定色温的LED照明，高亮度，使用寿命不低于30000小时

照明区域直径不小于65mm，具备BF/RC/DF等多种反差模式，可通过软件控制照明光强。

11）高精度电动聚焦装置，异型聚焦立柱高度不小于600mm，精度不低于1μm，可实现电动景深扩展功能。（超大立柱垂直空间，兼容大尺寸样品；电动聚焦，实现 Z 轴精密程控移动，Z轴逐层拍摄多张不同焦面图像，实现景深扩展功能）

12） 底座：底座尺寸不小于300mm*400mm

13） 配置生化培养箱1台，主要用于储存以及培养样本，容积≥160L，控温范围0-70℃，具有报警装置，可实时监控培养箱是否异常。

14）显微镜同品牌高分辨率彩色数字摄像头，


不低于600万物理像素，每个像素不小于 2.4*2.4μm


位深 不少于 12bit


2x2 Binning 模式


动态范围不小于 70dB

      USB 3高速数据传输

15）显微镜原厂软件，配备硬件加密狗，方便软件权限管理和使用。
15.1）软件具有可控制摄像头曝光、增益、白平衡，采集区域，并具有HDR功能。可自动识别倍率并匹配标尺，可控制所有照明光源以及电动立柱；

15.2）从硬件控制，图像采集处理到最终分析统计均在同一软件内完成，非多个软件拼凑；

15.3）活图测量和交互测量软件，针对实时显示的活图和已采集图像，测量功能包括：直线长度、曲线长度、面积、角度、直径、平行线、计数等参数；

15.4）图像分析软件和多相分析软件，针对不规则，非连续相自动组织相分割提取、形态学处理；自动测量相含量；支持多相含量同时分析，支持定量相手工测定分析；

15.5）自动超景深扩展，结合高精度电动聚焦，针对有高度差样品自动 Z 轴扫描堆栈，获得全部清晰的超景深图片；

15.6）3D扩展功能，可获得3D形貌，3D图像自动合成，三维轮廓测量；三维彩色/标尺显示高度功能；两点间高度差测量功能；截面轮廓测量；三维面之间的角度。

16）配套电脑1台。
品目2：显微镜

一.功能综述
光学放大倍数范围8x~100x，具备多种反射和透射照明方式。配置原厂摄像头进行显微拍照。

二.光学系统：数字智能型立体显微镜。

1) 复消色差光路，CMO 光学设计，具备灵活的扩展能力；
2）光学放大范围至少包含：8x—100x（在1x物镜，10x目镜下），复消色差光路设计
3)光学变倍比：不低于12.5:1，电脑软件可自动识别放大倍数并匹配标尺。
4）三目镜筒，电脑和目镜可同时观察，瞳距可调；10x目镜，视场数23，每个目镜均可单独进行屈光度调整。

5）物镜：1x平场复消色差级别物镜，分辨率430lp/mm，工作距离不小于：61mm。
6）观察模式：反射光和透射光均具备正交偏光模式
7）环形照明：不少于40颗的LED颗粒环形阵列，配备偏光器，减少强反射光。可通过软件控制光强和模式。
8）点光源照明：两个独立控制的LED柔性鹅颈臂，可任意摆放位置，鹅颈臂长度不小于500mm，可通过软件控制光源光强和模式
9）透射光底座： 恒定色温的LED照明，高亮度，使用寿命不低于30000小时
照明区域直径不小于65mm，具备BF/RC/DF等多种反差模式，可通过软件控制照明光强。
10）异型聚焦立柱高度不小于600mm，粗调/微调，配备光源控制端口和主机通讯接口。
11）底座：底座尺寸不小于300mm*400mm
12）显微镜同品牌高分辨率彩色数字摄像头，

(
不低于600万物理像素，每个像素不小于 2.4*2.4μm
(
位深 不少于 12bit
(
2x2 Binning 模式
(
动态范围不小于 70dB
      USB 3高速数据传输
13）显微镜原厂软件，配备硬件加密狗，方便软件权限管理和使用。
13.1）软件具有可控制摄像头曝光、增益、白平衡，采集区域，并具有HDR功能。可自动识别倍率并匹配标尺，可控制所有照明光源强度和模式；
13.2）从硬件控制，图像采集处理到最终分析统计均在同一软件内完成，非多个软件拼凑；
13.3）活图测量和交互测量软件，针对实时显示的活图和已采集图像，测量功能包括：直线长度、曲线长度、面积、角度、直径、平行线、计数等参数；
13.4）图像分析软件和多相分析软件，针对不规则，非连续相自动组织相分割提取、形态学处理；自动测量相含量；支持多相含量同时分析，支持定量相手工测定分析；
13.5）活图景深扩展，手动旋转聚焦手柄，软件即可实时扩展景深；

14）配置生化培养箱1台，主要用于储存以及培养样本，容积≥160L，控温范围0-70℃，具有报警装置，可实时监控培养箱是否异常。

15）配套电脑1台。
品目3：费休氏水分测定仪

2、 技术指标

1. 测量范围：10ppm-100%

2. ▲测量技术：恒定极化电压，电流测定法。极化电压50mV，100mV，200mV，300mV可调，终点电流10-100uA可调

3. 漂移值：漂移值可自动扣除，可自动测量在线漂移值，或使用同一测量值，也可输入固定漂移值

4. ▲溶剂管理器：可在触摸屏完成加液、排液、更换溶剂操作；可在测量样品之间进行溶剂更换且无需重新启动方法

5. 操作终端：不小于7英寸彩色触摸屏

6. 具有方法排队功能，启动多个方法后可依次运行

7. 具备用户管理功能，不少于10个用户组，每个用户组可设置不同的权限，可以添加不少于30个用户并设有密码保护

8. ▲不同方法及操作可设置快捷键，每个用户可设置不少于60个快捷键，一键快速启动方法

9. 磁力搅拌器可在0-100%的范围内随意调节转速

10. 具有自动排空滴定管功能，无需插拔管路或拆卸滴定管，使用触摸屏即可实现一键排空滴定管，无液体残留

11. 仪器可通过RFID芯片自动识别智能滴定管，读取滴定管相关信息

12. 滴定管驱动器精度≥100000步或滴定管加液分辨率≤1/100000

13. 滴定管具备2ml、5ml、10ml规格可选

14. 方法结束后，可自动进行预滴定，保持滴定杯处于待机状态

15. 智能滴定管、滴定驱动器与主机连接采用即插即用方式，无需重新启动主机

16. 内置均质器方法和外部溶解/外部萃取方法，用于测量水分释放缓慢或者有副反应发生的样品，该方法可以自动测定溶解/萃取溶剂的空白值

17. ▲水分仪内置状态指示灯，可通过不同颜色指示灯颜色判断仪器状态

18. 环境湿度调控装置（吊顶除湿设备）

安装：吊顶暗藏方式安装，通过空调管道自动排水，费用包含整机、安装材料及人工费；

除湿量：≥138L/天（30℃-RH80%）；

送风性能：循环风量≥1000m³/h，风压≥300Pa；

自定义湿控范围：不小于 RH10～90%；

运行噪声：≤54dB；

功能：具备自动启停、故障自检、自动化霜功能；

换热组件：双层全铜内螺纹铜管冷凝器或等效部件，具备防污自清洁能力。

3、 配置清单

1. 容量法卡尔费休水分仪主机1台

2. 触摸屏操作终端1套

3. 滴定杯及适配器和塞子1套

4. 5ml智能滴定管及驱动器1套

5. 溶剂管理器1套

6. 双铂针电极及电缆线1套

7. 分子筛1瓶
8. 吊顶式除湿机1台
9. 质保3年
品目4：近红外光谱仪1台

1. 技术参数

1.1
测定波数范围：14700~350 cm-1；

1.2
光谱分辨率：≤0.4 cm-1；

1.3
波数准确性≤0.02 cm-1；

1.4
波数重现性≤0.006 cm-1；

1.5
信噪比：50000:1 (1分钟测试，4cm-1分辨率，峰峰值) MIR；优于 10 uA (1分钟测试，RMS) NIR

1.6
干涉仪：无动态错误的干涉仪系统，可消除标准干涉仪无法避免的动镜倾斜和切变的影响，无需使用动态调整装置校正。对称设计，无地心引力的影响；

1.7
红外光源：光源覆盖NIR、MIR、FIR，且均为预准直，用户可自行更换；当MIR时，光源为恒温高效黑体空腔光源，温度低，能量高，长寿命，采用“热挡板”电子热点稳定控制技术，提高了测量值的稳定性，按ASTM 0法测定，能量比E4000/Emax>70%；

1.8
分束器：宽范围镀膜KBr和CaF2分束器自动切换；

1.9
检测器： DLTGS；

1.10▲实时扣除空气中的水和二氧化碳功能：自动实时扣除空气中H2O和CO2干扰背景，即是在测背景和样品时分别扣除当时测量时的空气中的水和二氧化碳的干扰，确保结果准确；可在开机状态下的单光束能量图中反映出扣除水和二氧化碳的干扰后的仪器背景吸收；

1.11▲标准化的仪器：以内置的绝对标准来校正谱峰的形状和位置，确保不同仪器和不同附件测出的结果不漂移，保证测量的准确性，及数据在仪器与仪器之间比较和传递的绝对一致性；

1.12
具有自动性能校验功能。内置有衡量仪器性能的4种标准物质，仪器工作站中包含有符合ASTM等检测标准要求的程序，用户可通过软件，方便地进行仪器各项性能，如波数的精度和准确度、透光率的精度和准确度，信噪比的测定等等；用户并可通过软件自行对偏移的参数进行调节；

1.13
仪器内置近红外和中红外光源、分束器和检测器，软件一键即可完成中近红外切换；

1.14
仪器状态及样品信息：大尺寸屏幕，无需走到计算机屏幕前即可实时监控仪器状态；查看仪器诊断信息；并能在仪器前直接操作以及SOPs方式测定样品，查看样品信息；

1.15
通讯接口： TCP/IP接口直接连接、无线网络连接，便于手套箱等特殊场合的使用；

1.16
包含进行红外分析所需的所有功能：仪器控制，数据处理和分析，报告模版；

1.17
用户界面：密码保护的用户登录功能，并支持Windows登录方式；

1.18
报告：图片、光谱和结果窗口快速打印工具；用户自定义模版生成功能；

1.19
光谱比较软件：提供对产品真伪的鉴定最为有用的软件（光谱比较软件），可最大程度降低人为因素对两张光谱的相似程度的比较结果的误判；

1.20
源代码汉化的红外光谱工作站，应通过整体认证，即对所有的处理指令均提供了认证，可保证这些光谱处理不会使原始数据反映的信息产生改变；

1.21
可软件设置自动仪器性能认证的时间间隔；

1.22
工作站可以图形直观显示仪器各部分的使用状态，并直接对光路图中的各个光学器件进行参数设置；

1.23 金刚石反射附件，耐腐蚀。

2.配置：

2.1红外主机  1套

2.2近红外积分球  1套

2.3固体旋转采样附件  1套

2.4旋转采样附件样品盘 5个

2.5矩形支架  1个

2.6金刚石反射附件 1套

2.7压片机套装  1套

2.8顶置除湿机   1台

2.9商务电脑  2台 

品目5：显微镜1台

一、功能综述：显微镜主机具备复消色差光路级别，数字智能化功能设计。机身配备一体化液晶显示屏，可直观显示显微镜整体工作状态。具备电动反差管理，电动照明管理，自动识别物镜等功能，成像出色，操作便捷直观。

二、参数要求：

1）观察方式：反射光-明场、单偏光、正交偏光；荧光。电动切换反射光转盘

透射光-明场、单偏光、正交偏光。

电动切换透反射模式。（快速切换模式，提升工作效率）

放大倍率： 25x、50x、100x、200x、400x、500x。

3）拍照镜筒：专业偏光镜筒，可100%分光给摄像头，可100%分光给目镜，也可目镜和摄像头同步观察，自由切换。30°视角，瞳距可调。

4)目镜：10x目镜，视场数不低于25，支持屈光度调整。配置 十字目镜测微尺。

5）物镜转盘：6孔智能编码物镜转换器，所有物镜孔位均可调中，软件可自动识别倍率并加载标尺。

配置高反差高分辨率专业偏光物镜2.5x，5x，10x，20x（NA≥0.5），50x(NA≥0.8)，均带有POL标记；所有物镜工作距离均不小于1mm（依靠编码识别替代人工手动切换倍率、手动修改软件参数，消除人为操作失误。人工选错倍率会直接造成测量数据失真、报告无效；

切换任意物镜，观测目标始终保持在视场中心，实现同轴度一致，高倍镜下不用反复寻找样品。）

另配置 40x（NA≥0.6）平场半复消色差长工作距离矫正环物镜物镜，可矫正玻片厚度 0-2mm。

6）照明装置：透反射光路均高强度LED照明，恒定色温。使用寿命不小于25000小时。电动一键式切换。

7）照明光强管理：电动数字式光强管理，可通过电动化按键和软件设置光强参数，自动匹配不同物镜和反差方式所需光强，支持一键式自动恢复照明强度。

8）光阑管理：电动数字式孔径光阑和视场光阑管理,  自动匹配不同倍率和反差方式需要的光阑参数，按键操控或软件操控，支持一键式参数恢复。

9）聚光镜管理：电动聚光镜，根据倍率切换可自动摆入聚光镜；

10）荧光光源：高强度金属卤化物荧光光源，使用寿命不小于2000小时，通过光纤传导连接显微镜。比汞灯寿命更长，强度更高，同时不会对光路造成负重。

荧光滤镜，激发: BP 340-380, 二向色镜: 400, 发射镜: LP 425,

11）聚焦装置，粗调/微调，可容纳样品高度不小于40mm；

12）载物台： 专业360°旋转偏光载物台，带有45°提示功能。配备原厂导轨，行程不小于30mm*40mm，精确控制XY方向位移。

13）机身一体化液晶屏人机交互端口，可直观显示物镜、反差方式、光强、光阑等部件工作状态和参数。（显微镜本体自带独立显示终端；操作人员无需紧盯电脑屏幕，在镜筒旁操作时就能实时掌握整机配置，快速判断光路参数，减少操作失误。）
14）显微镜原厂高分辨率彩色数字摄像头

不低于600万物理像素，每个像素不小于 2.4*2.4μm

位深 不少于 12bit

支持 Binning 模式

动态范围不小于 70dB

USB 3高速数据传输

专用补偿器，全波长片,  1/4波长片，物台测微尺

16）显微镜原厂软件，配备硬件加密狗，方便软件权限管理和使用。

16.1)软件具有可控制摄像头曝光、增益、白平衡，采集区域，并具有HDR功能。软件可控制显微镜所有电动电动化功能，可设置透反射光路切换。

16.2)可自动识别倍率并匹配标尺

16.3)从硬件控制，图像采集处理到最终分析统计均在同一软件内完成，非多个软件拼凑；

16.4)活图测量和交互测量软件，针对实时显示的活图和已采集图像，测量功能包括：直线长度、曲线长度、面积、角度、直径、平行线、计数等参数；

16.5)图像分析软件和多相分析软件，针对不规则，非连续相自动组织相分割提取、形态学处理；自动测量相含量；支持多相含量同时分析，支持定量相手工测定分析；

16.6)活图景深扩展功能：高倍率下针对有景深不足的情况，旋转聚焦手柄可实时景深扩展，获得超景深图片。

17）配套电脑1台。
品目6： 全自动旋光仪

一、仪器主要用于检测具有旋光性物质的纯度和含量，适用于药、食品、有机合成物、糖、添加剂、化学品、淀粉等纯度和含量的测定，测定符合标准：AOAC，ICUMSA, OIML,药典 ,CFR 21 第11部分等要求。

二、技术参数    

  1、测量范围：±89.9°OR

▲2、精度：全范围全波长内±0.0001°OR；(提供厂家彩页或厂家白皮书并加盖投标人公章）

▲3、准确性：全范围全波长内±0.002°OR；(提供厂家彩页或厂家白皮书并加盖投标人公章）

▲4、采用半导体帕尔贴控温，模块化环绕式包裹整个进样管，对进样管内样品进行均匀的加热或冷却，控温范围10-45℃，控温精度±0.1℃，控温准确度±0.1℃。(提供帕尔贴控温实物图片并加盖投标人公章）

 ▲5、内置LED光源，使用寿命≥10万小时，在该光源下同时装配以下八个波长：589nm，365nm,405nm, 436nm,546nm,578nm,633nm,880nm。(提供厂家彩页或厂家白皮书并加盖投标人公章）

 6、光密度(OD) ≥4.0，透光率0.01%；光源可根据样品颜色深浅自动调节。

 7、旋光仪测量结果显示：旋光度、比旋度、国际糖份标度、浓度, 纯度及其它。

▲8、具有进样管智能识别功能，无需通过连接线就可对进样管及标准管进行识别。 (提供厂家彩页或厂家白皮书并加盖投标人公章）

▲9、内置气泡报警识别功能，实时监测进样管内是否有气泡并给出不同标示。(提供厂家彩页或厂家白皮书并加盖投标人公章）

 10、无线控温型进样管，长度≤100cm，体积≤2ml，注射器进样，哈氏合金材质，手动方便拆卸，无需任何工具

 11、无线控温型进样管，长度≤100cm，体积≤5ml，漏斗式进样，哈氏合金材质，手动方便拆卸，无需任何工具

▲12、进样管与旋光仪主机之间无任连接线，进样管温度传感器与样品无接触，有效避免温度传感器被样品腐蚀钝化和交叉污染。(提供相关证明材料且安装验收时现场验证）

  13、仪器具有中文操作界面，Windows CE操作系统，仪器内置21 CFR Part11，符合GMP规范及FDA要求。实现电子签名，数据记录、储存与分级管理等功能，测定结果均可溯源.

  14、屏幕尺寸≥10英寸，仪器内置光具座设计，防震动，提供公开证明文件。

▲15、内置视频成像系统，对样品气泡进行实时拍照监测，图像直接在主机界面输出显示。（需要提供视频成像系统软件截图作为证明材料）

  16、主机操作界面上显示589.3nm。

  17、仪器具有电脑反控软件，可以把仪器反控起来，从而有利于实验数据的传输与管理。

  18、配置生化培养箱1台，主要用于储存以及培养样本，容积≥160L，控温范围0-70℃，具有报警装置，可实时监控培养箱是否异常。

三、仪器配置：

    1、旋光仪主机   1套

    2、半导体控温组件    1套

    3、内置气泡报警监控组件   1套

    4、内置视频成像系统组件   1套 

    5、八波长扩展器    1套

    6、LED光源（同时装配589nm，365nm,405nm,436nm,546nm,578nm,633nm,880nm波长）  1套

    7、进样管（含无线温度传感器，长度100mm，体积2ml，哈氏合金材质，注射器进样）  1套

    8、进样管（含无线温度传感器，长度100mm，体积5ml，哈氏合金材质，漏斗式进样）  1套

    9、电脑反控软件  1套

    10、PC电脑   2台

    11、生化培养箱  1台

    12、仪器正常使用和日常维护标配所需的附件、备件包和技术文件等  1套

品目7、8：紫外可见分光光度计2台

1 工作环境

1.1使用温度范围：15°C to 35°C

1.2 使用湿度范围：30% to 80%

2 技术规格

2.1 分光系统

2.1.1 光学系统: 双光束

2.1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置

2.1.3 设定波长范围: 185~1100nm

2.1.4 测试波长范围: 185-1400nm

2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm

2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）

±0.3nm（全波段）

2.1.7 ▲波长重复精度: ± 0.02 nm

2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min;  最大扫描速度：4000nm/min; 

2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位

2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm

2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm，低杂散光模式

2.1.12 分辨率: 0.1nm

2.1.13 杂散光:     KCI      < 1%T　   （198nm）

NaI      < 0.005%T　（220nm)

NaNO2   < 0.005%T　（340nm)

2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 

2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量（E）

2.1.16 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs

2.1.17 ▲光度准确性
±0.002Abs(0-0.5Abs)

±0.003Abs(0.5-1Abs)

±0.006Abs(1.0-2.0Abs)

±0.3%T

2.1.18▲光度重现性    ± 0.0005 Abs (0.5 Abs)

± 0.0005 Abs (1 Abs)

± 0.003 Abs (2 Abs)

± 0.1 %T

2.1.19 ▲噪音
0.00003Abs (500nm)

2.1.20基线稳定性
< 0.0002Abs/hour

2.1.21▲基线平直度
±0.0003Abs(200-860nm)

2.1.22 记录范围: 吸光度-10~10 Abs; 透射率±10^12%

2.1.23 漂移：小于0.0002Abs/h

2.1.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）

2.3 检测器：光电倍增管

2.4 软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。具有助手功能，能够辅助客户测试，以防忘记基线校正及预热。

2.4.1 具有自动唤醒及休眠功能，合理安排实验时间

	序号
	名称
	数量

	1
	紫外分光光度计主机
	1套

	2
	比色皿（10mm，20mm，50mm）
	1套

	3
	10-50mm长光程池架
	1套

	4
	单机版工作站软件
	1套

	5
	工作站电脑
	1套


采购包6  溶出度仪及微波消解仪  设备清单及技术参数表
（最高限价：290.80万元）
	序号
	仪器名称
	单位
	所需数量
	单价（万元）
	备注

	1
	自动溶出度仪（流通池法）
	台
	1
	122
	

	2
	微波消解仪
	台
	1
	80
	

	3
	自动溶出度仪（往复筒法）
	台
	1
	40
	

	4
	自动溶出度仪（扩散池法）
	台
	1
	48.8
	


品目1：自动溶出度仪（流通池法） 

一、溶出系统 

1.符合USP、ChP、EP、JP、CFDA、FDA

2.搅拌桨摆动幅度：≤0.2mm 

3.转篮摆动幅度：≤0.5mm 

4.转杆与溶出杯轴偏差：≤1.0mm 

5.溶出杯垂直：90°≦±0.5°， 

6.桨篮垂直度90°≦±0.3°， 

7.溶出仪的水平度≦0.5 °

8.调速范围：10－250rpm
9.转数精度：25-250RPM时为≦±1%，10-25 RPM时为≦±2%
10.转轴晃动度：≦±1.0mm

11.步进电机控制转速 
12.调温范围：室温－45.0℃ 
13. ▲温度分辨率：优于0.01℃ 
14.控温误差：≦±0.2℃ 
15. ▲ 程控取样次数：≥36次（单次运行方法中） 
16.最小取样间隔：首次2分钟，其余≦5分钟 

17.最长工作时间：≦9999小时 
18.最大取样量：10ml 
19.溶媒温度监测：8通道 
20.溶媒温度监测分辨率：0.01℃ 

21.水浴控温准确度:≦±0.2℃ 

22.溶出杯位数：8位 
23.机头升降：升降柱电动升降，高度定位精准。 
24.溶出杯安装方式：旋转溶出杯，自动中心定位，自动锁定，同时适用中国 
药典小杯法 
25. 中国药典一法（篮法）、二法（桨法）、三法（小杯法）、四法（桨碟法）、五法（转筒法）共轴设计，方法切换无须拆卸转轴，操作快捷简便。
26. ▲投药模式：三种投药模式，自动同步投药、自动预约投药 、手动同步投药
27.样品剂型：片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉末剂 
28.取样模式：两种取样模式，自动取样、手动取样 
29.取样针固定模式：配置伸缩式取样针，只在取样点伸入溶媒，取样后自动升 
起，减少扰流因素影响。 
30.取样针高度调节：取样高度可自动调节，可根据设定溶媒量自动调节取样高 
度 
31.溶出杯温度：每个溶出杯均有独立的测温系统，采用的是伸缩式的测温探针， 需要时自动进入溶出杯内测温，可方便的检测和记录每个取样点的温度 
32.遵循21CFRPart11规范，操作日志自动记录，实验过程数据自动生成报告， 温度、转速实时监控，超出预设值自动报警，并记录异常，电子签名、数据备份、U盘 导出。可通过U盘或连接企业服务器实时备份。可远程登录企业服务器查看和打印 
所有记录及实验报告；可存储1000个账户/存储1000种方法。 
33.实时监控温度及转速并超范围预报警。

34.实时监控温度及转速并超范围预报警，具有终末搅拌、溶媒变更、双排取样、程序转速、稀释功能配置 

35.升降式取样针，取样高度可自动调节;可根据设定溶媒量(如500,750,900ml 等)及实验方法（如浆法、篮法）自动调节取样高度   

36.浆和篮共轴互换，无须调整转轴高度。 

二、自动取样系统 

37.自动取样系统：8通道注射泵取样，104位样品收集装置，自动清洗，自动 补液，保证回补液温度为37.0℃±0.5℃符合药典要求，浸没池法32.0℃±0.5℃

38.取样精度：取样精度±1%，取样量为5ml时准确度。 

39.具有在线过滤功能 

40.收集容器：试管、液相小瓶

41. ▲样品窗：封闭式样品窗，有照明功能 

42.防交叉污染功能：取样前循环、取样后排空 

43.自动清洗功能：实验后自动清洗，可以自定义清洗次数 

44. ▲在线过滤功能：两级过滤，取样针柱状过滤及滤膜循环式过滤，充分解决样品吸附性问题，实验过程不允许有空气通过滤膜，保证系统压力稳定。 

45.提供IQ、OQ、服务，包括IQ、OQ文件及验证执行。符合药物溶出度仪机械验证指导原则.

46.详细配置：中国药典一法（篮法）、二法（桨法）、三法（小杯法）、四法（桨碟法含双片大碟及定高器+单片小碟及定高器）、五法（转筒法）各一套。

三、流通池模块组件

47. ▲流通池数量： 7 个， 可选择开环法或闭环模式实验， 开环、 闭环样品收集系统一体化设计， 开环和闭环自动切换。

48. ▲流池类型： 提供标准池（直径 22.6mm） 一套， 小池（直径 12mm）一套，栓剂池一套，粉末池一套

49. ▲流通池加热方式为水浴夹套循环式加热，温度范围：室温-55℃，温度精度≤±0.5℃。

50. ▲整组流通池安装后以指定方向推入流通池卡口， 流通池上下两端与系统自动连接；

51. 监控流通池内温度， 实验时实时记录每个流通池温度。

52. ▲监控每个流通池的流路压力， 实验时实时记录每个流路的压力。

53.具备压力自动报警功能， 防止由于滤膜阻塞造成系统内压力过大，报警装置每个通道独立控制， 超压后， 该通道泵自动停止运行， 确保系统稳定。 只要有 1 个流通池正常， 测试仍可继续， 7 个流通池全部异常时， 测试中止。

54. ▲流通池输液泵：陶瓷活塞泵，无阀体、耐磨损，可单独调节每个通道流速。

55. ▲流速控制：2.0– 32.0mL/min， 泵系统具备流速自校验功能， 配置天平与系统连接， 可快速校验泵流速， 根据实际测量值自动校准流速， 2.0ml/min-3.9ml/min ≤±4%， 4.0ml/min-7.9ml/min ≤±3%，8.0ml/min-32.0ml/min ≤±2%。

56.▲送液方式： 模拟正弦波， 不低于10-300 次/分钟脉冲的模拟正弦波，可提供至少 20种脉冲供选择。

57. ▲手动实验模式可以单独控制每个通道的流速、 脉冲、 取样量。

58. ▲介质选择： 开环可以一次性实现 6 种介质的自动更换。

59.取样体积： 1– 70mL

60.取样方式： 时间点取样、时间段取样两种方式,最短取样间隔10S。

61. ▲自动取样次数： 51次

62.样品收集架： 配备多种样品瓶架， 适合液相小瓶、 试管

63. ▲开环时间段取样/闭环定点取样，取样器为活塞泵系统。

四、溶出仪在线溶媒脱气机

64. ▲脱气方式：在线式真空腔脱气。

65. ▲最大脱气溶媒体积：不低于900000mL。

66. 主界面设置需要脱气的溶媒的设定温度和设定体积。

67.入液温度：显示当前入口液体温度，自动测量。

68. 出液温度：显示当前出口液体温度，自动测量。

69. 真空度：显示当前实验脱气腔体的真空度，自动测量。

70. 流速：显示当前实验管理液体流动的速度，自动测量。

71. 显示当次实验过程中已出液的总体积，出液温度与预设温度偏差范围≤±1℃。

72. ▲ 高精度定量输出溶媒，输出体积偏差≤±1%，最大流速为1000ml/min，最小输出体积100ml。

73. 配置具有控制面板的输出手柄，面板设置三种常用体积的溶媒快捷选择键，远程快  捷一键操作进行溶媒输出。

74. 输出手柄设置润洗、运行、停止、清洗选择快捷键，远程快捷一键操作。

75. 当出液温度与预设温度差超过±2℃时，用计量过的外置温度计检测入液、出液温度，在校准温度界面输入实际温度完成校准。

76. 当出液体积与预设体积差超过2%时，用计量过的天平称重计算方式，在校准体积界面输入实际重量、实际体积完成校准。

77. ▲脱气效果：溶媒脱气后溶氧值≤2-3ppm。

78. 温度控制范围：室温-45℃。

79. ▲温度控制精度：≤±1℃；温度分辨率：0.01℃。

80.真空度范围：0.00～-80.00KPa, 真空度分辨率： 0.01 KPa

81. ▲能对盐酸溶液、磷酸盐缓冲液及表面活性剂等溶媒进行脱气，可有效降低溶媒溶氧量。

82. ▲自动清洗：清洗干净、高效，对加入含有表面活性剂的溶媒进行脱气，厂家需提供清洁验证报告。

83. 连续稳定性：能连续完成多台（至少4台）溶出仪的脱气加液工作。 

84. 多通接头直连上、下水管道，进液及清洗排废完全自动。

85. ▲可提供纸质版3Q验证及文件。

五、溶出仪校验工具包及用于验证配套电脑

86. ▲工具仪表：所有工具仪表为数字显示，并通过第三方计量检定，附计量报告；

87.数据传输：蓝牙或232数据线；

88. ▲数据采集：所有数据采集需要电脑版软件自动采集，并可以保存，实时显示，数据采集频率要求每秒采集8个数据；

89.软件功能：内置CFDA（2016第78号）、FDA（DPA-LOP.002)、USP Toolkit(version 2.0)、ASTM(E2503-07)标准参数，自动判断实验是否通过标准要求，并形成PDF档报告输出；

90.配置包含：百分表×1、通用底座×1、数字水平仪×1、转速表×1、温度计×1、

高度测定仪×1、同轴度测定仪×1、配套电脑×1（配置不低于：14代i5CPU+32G内存+DDR5高速内存+1TB SSD+WIN11系统专业版）

六、溶出杯、液相小瓶及试管清洗系统

91. ▲外壳材质：304不锈钢+大面积的防爆玻璃可视窗（提供图片证明）；内腔材质：316L镜面不锈钢；内腔压模圆角设计，最大圆弧R≥25mm，内腔无焊点（提供图片证明）。

92. ▲清洗内腔容积＞240L，长、宽＜750mm，上下两层能同时清洗2升蓝盖瓶，内置2桶6kg清洗剂存储仓。

93. ▲循环泵采用PMSM三相永磁同步直流无刷水泵技术，循环量0-600L/min，可在程序中根据需求变频调节（提供水泵检测报告证明）；

94.电子安全锁，采用电动开门和自动锁门技术，内腔高温时禁止开门，具有延时启动功能，清洗完成后可自动开门余温再次烘干，可设置开门温度限值。 

95. ▲采用双通道节水空冷技术，自来水冷却消耗量≤0L，可进行热蒸汽冷凝和冷却水自动排放，能够在循环结束前冷却玻璃器皿（提供不需要自来水冷却证明材料）。

96.配置

1 . 洗瓶机主机 一台

2.  上层、下层清洗托架 各一套

3.  三角瓶篮架 一套

4.  容量瓶篮架 一套

5.  移液管篮架 一套

6.  烧杯清洗框 一套

7. 清洗剂2桶          

品目2：微波消解仪 

1硬件部分

1.1 微波输出功率≥1700W，微波安装功率≥2000W，主机外壳材质：特种不锈钢。

1.2 最大压力：200Bar（3000PSI），最大温度300℃，最大操作温度300℃。

1.3微波消解仪系统，所有样品内插于同一个单反应室内，单罐单次最大样品处理数量≥40个，单支反应管体积≥4mL。（投标文件中提供单罐反应支架实物图片）

▲1.4 预加压反应腔体积≥1L，内衬杯采用特氟龙材质且直径≥85mm。（投标文件中提供内衬杯尺寸测量图和内衬杯实物图片）

▲1.5 内置式排酸汽系统，拥有独立的排酸通道与气道，避免操作者接触酸蒸汽与反应气体，消解结束后仪器自动排除酸蒸汽，支持整机放入通风橱。（投标文件中提供通风橱内仪器实物图片佐证，且安装验收时现场验证）

1.6全自动预加压技术，微波消解前可预先充入高压氮气，使反应腔压力不低于30Bar，实验过程中自动充压，自动泄压，无需手动操作。

1.7 内置密闭式水冷系统，整体更加紧凑，无需外接循环水浴。

▲1.8 内置于主机的一体式触摸屏控制终端，直接镶嵌于仪器正前方，主机与控制终端无需有线连接，操作系统简介，更方便操作。（投标文件中提供实物图片）

▲1.9 温度控制系统：内置一体式无线温度传感系统，温度探头不暴露在环境中或载荷液，无需人工安装温度传感器，实时监测、控制反应腔内温度， 实时显示温度数据与温度曲线。（投标文件中提供温度传感器实际位置布局图片以及运行温度数据与温度曲线实物图片）

▲1.10 仪器具备多重数字温度监控功能：主机需配置不少于十套温度传感器，可同时监控反应腔体，磁控管，内部芯片，腔内环境等温度并可通过主机屏幕直接查看，实时监控仪器所有运行状态，充分保障仪器使用安全。（投标文件中提供仪器软件主界面截图，且安装验收时现场验证）

1.11 压力控制系统：内置压力传感系统，实时监测反应腔内压力， 实时显示压力数据与压力曲线。（投标文件中提供产品工作屏幕截图图片）

▲1.12 实验结束后，设备内置气体吹扫及清洗功能，通过气路清洗腔体。内衬杯自动智能提升，反应管和支架在转移过程中需装在盖着盖子的内衬杯内。（投标文件中提供内衬杯自动智能提升按钮以及抬升后实物图片）

▲1.13 反应腔同时具备电子和机械双重锁紧安全装置，具有手动螺纹锁紧，螺纹锁有效长度≥40mm，确保高压工作安全。（投标文件中提供反应腔安全装置实物图片）

▲1.14 可配磁力搅拌系统，对一些难消解或粘稠度大的样品起到很好的搅拌功能，从而起到更好的消解效果。（投标文件中提供相关证明文件，且安装验收时现场验证）

1.15 配置通风橱1台，用于配套使用，外形尺寸不小于（长×深×高，mm）1500×900×2350；双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料，两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等；通风柜的噪声不应大于58dB，通风柜阻力不大于70Pa，安装在通风柜的功能面同时安装具有漏电保护装置，插座：不少于4 个插座，至少有两个三线接地插座，220V，16A。

1.16 配置专用氮气钢瓶防爆柜，外部尺寸≥H1900*W500*D450mm（±3%）；外壳体全部采用冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，柜体左右两侧各开不小于4个气体管道接入导孔，每个导孔均有橡胶密封圈；方便不同高度的钢瓶气体管道和不同种类的气体管道的接入柜内安装；门板上设有玻璃视窗，可以观察柜内情形。
2. 软件控制系统

2.1 通过预设方法曲线自动调节微波功率，实时显示微波功率曲线。

2.2 可在线控制和修改所有的反应参数。

2.3 具有智能程序升温、梯度升温功能，实时显示反应腔内温度、压力。

2.4 设备内存≥1G，无需外接U盘即可自动保存所有样品消解的全面数据、曲线等信息。实验结束后可查看样品的反应过程所有的温度、压力数据及曲线。

3.支架及消解管

3.1配置≥24位支架，反应管体积≥8mL，超纯石英消解管≥300支，聚四氟乙烯材质消解管数量不低于支架位数一半，聚四氟乙烯材质消解管盖子数量不低于支架位数一半。

3.2 配置≥18位支架，反应管体积≥18mL，超纯石英消解管≥300支，聚四氟乙烯材质消解管不低于支架位数一半，聚四氟乙烯材质消解管盖子不低于支架位数一半。

3.3 每个样品支架应有清晰的孔位编号，以便确认每根反应管实际对应的样品。

4. 主要配置

4.1微波消解仪主机（含软件操作系统）1台；

4.2 无线非接触式高精度温度控制系统1套；

4.3 非接触式高精度压力监控系统1套；

4.4 自动安全防护门1套；

4.5 自动预加压系统1套；

4.6 自动泄压系统1套；

4.7 内衬杯自动提升系统1套；

4.8 排风系统1套；

4.9 专用氮气钢瓶需要配套相应的连接线、转接头以及减压阀 1套

4.10 专用通风橱   1台

4.11 专用氮气防爆柜 1台

品目3： 自动溶出度仪（往复筒法）

一、技术参数

1. 符合国家药品监督管理局发布的《药物溶出度仪机械验证指导原则》。

2. 符合中国药典、USP、EP中溶出仪的相关要求。

3.溶出杯位数：≥8位

▲4.溶出仪的：水平度：<0.5°， 溶出杯垂直度：90°±0.5°， 转轴垂直度：90°±0.5，高度定位偏差：≤±1.0 mm，6. 搅拌桨摆动幅度：≤0.3 mm，转篮摆动幅度：≤0.3 mm，同轴度：≤±1.0 mm。

▲5.溶出仪调速范围：(0－300)RPM， 转速分辨率：0.01 转/分，转速误差：≤±0.30转/分。

▲6.溶出仪调温范围：室温－50℃， 温度分辨率：0.01 ℃，控温误差：≤±0.20 ℃。

  7.溶出仪自动取样模块取样管路路数≥8个，液相小瓶和试管架孔数≥120，最大可设定取样次数≥36次，溶出仪自动取样量范围：1~20mL， 最小取样间隔：2min， 最长工作时间：720小时， 取样精度≤±1%。

8.包覆式溶出杯，自动中心定位，溶出杯有仪器编号和溶出杯号，可以和转轴编号对应。

9. 可储存至少2000条实验方法，软件具有权限管理和审计追踪功能。

10. 可储存预设至少2000个登陆账户、密码，操作权限分级管控。

11. 可分配至少3种权限等级；可由客户根据自身风险评估，自定义每种权限等级的细则。

12. 分段式可抽拉转轴设计，支持灵活调节搅拌件高度，且溶出方法切换无需人工重新定高度。

▲13.自动同步投药，自动投药器可拆卸清洗（快装/快拆式投药条、与杯盖无螺丝连   接，也可以自动投药或手动投药）。

14.溶出实验自动生成电子档实验报告，支持PDF格式导出与备份功能，可以连接打印机打印实验报告。

15.取样针自动升降定位，在规定时间点将带有预过滤头的取样针下降至药典规定位置。

▲16. 管道自动清洗、自动排空功能，注射泵精准取样，误差＜±1%。

17.支持二级在线过滤，最小过滤级别至少0.45um，初滤液体积可在溶出方法设置。

18.支持自动取样直接注入液相小瓶（可选配注入预开口液相小瓶功能）。

19. 支持左右6杯双驱双转速功能。

▲20. 支持自动稀释功能，完成1-10倍（10ml以内）样品稀释

21. 可实现溶出篮法、桨法、小杯法、桨碟法做不同制剂的溶出实验。

▲22. 可实现低温水浴温控功能（16-30℃），实现特殊品种低温溶出测试及高精度控温需求。

▲23. 支持实验过程中的溶媒切换功能，可满足肠溶片等缓释制剂的多介质测试需求。

▲24. 注样针为食品级PP材质，进一步降低强酸、强碱溶液的抗腐蚀功能

▲25. 采用废液不积留设计，实验过程中所有废液将经由导流装置流入外置废液桶，减少废液槽清洁次数及内置废液槽中废液溢出造成的部件腐蚀现象。

26.器具备必要的防漏电保护以确保操作人员安全。

27.提供往复筒模块可以拓展往复架法模块可以做缓释制剂、肠溶片、透皮贴剂、药物涂层支架和植入剂等，能模拟更好的模拟胃肠道动态过程。

28.往复筒模块溶出仪水平度：≤0.3°， 杆轴垂直度：≤90°±0.5°，温控范围：室温~50℃，温度分辨率：0.1℃，温控精度：≤±0.2℃，溶出杯间温度差异：≤±0.5℃。

29. 往复速率可调范围：4-60dpm，往复速率误差：＜5%，往复行程：20-100mm线性可调。往复行程偏差：≤1.0mm。

30. 往复实验最长连续运行时间：900小时，加热方式：水浴加热，水浴无90°死角，排水位置在最低位，取样通道数:7个，取样排数：7×15 ，取样间隔: 最短5分钟，单次样品收集量：1mL-10mL可调，取样精度误差：≤±0.1℃，最大取样次数：30次，每排取样次数：不小于5次。

31.往复架模块有往复碟（透皮贴剂样品架-倾斜碟、含往复杆）直径50.29mm-仅1000mL溶出杯可用，透皮贴剂样品架-圆筒（含往复杆），棒状样品架，弹簧架（直径14.73mm）。

32. 不需要使用外置电脑系统的情况下实现审计追踪功能，审计追踪的内容至少包括：操作人、操作时间、测试方法、测试批号、浸渍速度、往复行程、浸入时间、沥干时间、溶媒体积、取样体积、补液体积、排初滤液体积、水浴温度、设定温度、取样时间。审计追踪系统应不可关闭并且能记录任何人对测试方法的修订。

33.往复筒模块配备泵前一级过滤器（提供实物照片或公开资料图片），可以安装各种不同规格的柱状滤芯，在线过滤没有溶解的药物大颗粒，预防取样管理和阀门堵塞。

34.往复筒实验时可以更好的防挥发、降低噪音，有降噪结构设计，往复实验时噪音很小。

35.取样通道数为7个，自动取样器应能加装2级过滤器对样品进行过滤，过滤孔径为0.45um。取样通道数为7个，自动取样器应能加装2级过滤器对样品进行过滤，过滤孔径为0.45um。
36.往复筒法装置切换更灵活，配备300ML平底溶出杯和100ML平底溶出杯做往复架实验，还可以拓展往复支架法，进行贴剂等剂型实验。

37.符合工厂220伏，50赫兹，单相电的电源配置。

38.现场安装后进行免费机械验证，记录验证结果，并提供校验工具的相关资质。

39.机械验证后进行免费的校正片（用户自备校正片及对照品）性能测试，结果应符合     说明书要求。提供IQ、OQ、PQ文件及到货后1月内进行免费3Q验证，后续可持续提供3Q服务，现场提供一次关于使用、维护、清洁的培训。

40.提供一份详细的安装、使用、维护操作手册，提供易损件及备品备件清单。

41.具有售后服务专线，能在24小时内做出响应。

42.签订合同后30日内仪器到货，到货后7天内完成安装。

43.设备自验收合格后两年内为质量保证期，在保证期内，免费维修非人为因素造成的损坏和配件，保证期后应该提供良好的售后服务。

二、8杯自动溶出仪配置清单（标配）

1、8杯自动溶出仪主机                1台

2、玻璃溶出杯（规格：1000 mL ）      8个

3、主轴（材质：316不锈钢 ）         8个

4、搅拌桨（材质：316不锈钢 ）       8个

5、篮轴（材质：316不锈钢 ）         8个

6、溶出转篮（材质：316不锈钢，40目）8个

7、高度定位球(25.0mm)                8个

8、溶出杯盖                         1个

9、同步投药条                       2个

10、溶出配件晾干展示架              1个

11、10um柱状过滤头（大孔针径）     100个

12、 排液管                          1根

13、 IQ/OQ/PQ Service                  1次

14、 自动取样工作站模块              1台 

15、 120位试管架                     1个

16、 120位液相小瓶架                 1个

17、 10mL试管                       150个

18、 10mL试管硅胶帽                 60个

19、 10um柱状过滤头                 500个

往复筒模块

1、往复筒模块                       1台

2、往复筒套件                       1套

3、不锈钢往复筒杆（含顶部旋盖）     7个

4、往复筒防蒸发盖                   7个

5、往复筒（材质：透明玻璃）         7个

6、往复筒底部旋盖                   7个

7、300mL平底溶出杯                 42个

8、100mL平底溶出杯（往复碟使用）   42个

9、溶出杯杯扣                        42个

10、杯扣手拧扳手六角扳手（安装柱状滤头用） 1个

11、30mm外径筛网（标配：PP,40目）       20个

12、取样针和补液针                       14个

13、排液管（含接头）                     1个

14、手持式温度探针                       1个

15、往复筒模块自动取样系统               1台
16、10um柱状滤头 (取样针头专用大针孔径)   500个

17、105位试管架和105位液相小瓶架        2个

18、废液槽                                1个

19、亚克力遮光罩                                  1个

20、往复架模块                                    

21、往复碟（透皮贴剂样品架-倾斜碟、含往复杆）      7个
21、透皮贴剂样品架-圆筒（含往复杆）
             7个

22、棒状样品架                                     7个

23、弹簧架（直径14.73mm）                         7个
24、IQ/OQ Service（Installation Qualification (IQ) Operational Qualification (OQ)    1次
品目4： 自动溶出度仪（扩散池法）

一、溶出系统 
1.符合USP、ChP、EP、JP、CFDA、FDA

2.搅拌桨摆动幅度：≤0.2mm 

3.转篮摆动幅度：≤0.5mm 

4.转杆与溶出杯轴偏差：≤1.0mm 

5.溶出杯垂直：90°≦±0.5°， 

6.桨篮垂直度：90°≦±0.3°， 

7.溶出仪的水平度≦0.5 °

8.调速范围：10－250rpm
9.转数精度：25-250RPM时为≦±1%，10-25 RPM时为≦±2%
10.转轴晃动度：≦±1.0mm

11.步进电机控制转速 
12.调温范围：室温－45.0℃ 
13. ▲温度分辨率：0.01℃ 
14.控温误差：≦±0.2℃ 
15. ▲ 程控取样次数：≦36次（单次运行方法中） 
16.最小取样间隔：首次2分钟，其余≦5分钟

17.最长工作时间：≦9999小时 
18.最大取样量：10ml 
19.溶媒温度监测：8通道 
20.溶媒温度监测分辨率：0.01℃ 

21.水浴控温准确度:≦±0.2℃ 

22.溶出杯位数：8位 
23.机头升降：升降柱电动升降，高度定位精准，无需任何手调过程。 
24.溶出杯安装方式：旋转溶出杯，自动中心定位，自动锁定，同时适用中国 
药典小杯法 
25. 中国药典一法（篮法）、二法（桨法）、三法（小杯法）、四法（桨碟法）、五法（转筒法）共轴设计，方法切换无须拆卸转轴，操作快捷简便。
26. ▲投药模式：三种投药模式，自动同步投药、自动预约投药 、手动同步投药
27.样品剂型：片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉末剂 
28.取样模式：两种取样模式，自动取样、手动取样 
29.取样针固定模式：配置伸缩式取样针，只在取样点伸入溶媒，取样后自动升 
起，减少扰流因素影响。 
30.取样针高度调节：取样高度可自动调节，可根据设定溶媒量自动调节取样高 
度 
31.溶出杯温度：每个溶出杯均有独立的测温系统，采用的是伸缩式的测温探针， 需要时自动进入溶出杯内测温，可方便的检测和记录每个取样点的温度 
32.遵循21CFRPart11规范，操作日志自动记录，实验过程数据自动生成报告， 温度、转速实时监控，超出预设值自动报警，并记录异常，电子签名、数据备份、U盘 导出。可通过U盘或连接企业服务器实时备份。可远程登录企业服务器查看和打印 
所有记录及实验报告；可存储1000个账户/存储1000种方法。 
33.实时监控温度及转速并超范围预报警。

34.实时监控温度及转速并超范围预报警，具有终极搅拌、溶媒变更、双排取样、 程序转速、稀释功能配置 

35.升降式取样针，取样高度可自动调节;可根据设定溶媒量(如500,750,900ml 等)及实验方法（如浆法、篮法）自动调节取样高度   

36.浆和篮共轴互换，无须调整转轴高度。 

二、自动取样系统 

37.自动取样系统：8通道注射泵取样，104位样品收集装置，自动清洗，自动 补液，保证回补液温度为37.0℃±0.5℃符合药典要求，浸没池法32.0℃±0.5℃

38.取样精度：取样精度±1%，取样量为5ml时准确度。 

39.具有在线过滤功能 

40.收集容器：试管、液相小瓶

41. ▲样品窗：封闭式样品窗，有照明功能 

42.防交叉污染功能：取样前循环、取样后排空 

43.自动清洗功能：实验后自动清洗，可以自定义清洗次数 

44. ▲在线过滤功能：两级过滤，取样针柱状过滤及0.45um滤膜循环式过滤，充分解决样品吸附性问题，实验过程不允许有空气通过滤膜，保证系统压力稳定。 

45.提供IQ、OQ、服务，包括IQ、OQ文件及验证执行。符合药物溶出度仪机械验证指导原则.

46.详细配置：中国药典一法（篮法）、二法（桨法）各一套。

三、透皮扩散池模块组件

47. 仪器运行持久性：仪器连续运行≥99小时。

48. ▲扩散池：12位，分上下两组，每组6个。可同时进行最多12个制剂单位的测试，按程序编辑自动同时进行排气泡、取样、补液及清洗。

透皮扩散池双排设计大大减小设备占地空间,从而最大限度降低环境对池体温度的影响。操作更方便，方法一键启动时间保持一致，也不会出现多启动键忘记启动的情况，扩散池是否在同一水平高度不影响实验。

49. ▲两组扩散池为一体式设计，12位扩散池在同一个加热保温腔体内，最大限度降低环境和不同加热腔体温度偏差对池间温度一致性的影响。

50. 具有干加热模式，温度控制范围：室温～45℃，控温误差不超过0.3℃。

51. ▲ 每个扩散池配有独立接触式热电偶温度传感器，扩散池的独立温度探头放置在接收池上部膜下位置，探头充分接触溶媒介质及膜下的过程温度监控。。

52. ▲独立温度探头需非驻留固定式，可退出池体方便拆卸扩散池进行清洗。

53. 设备具备优良的全自动倾斜排气泡功能。。

54. 收集模块可实现不少于15*12组样品收集。。

55. 扩散池主机可实现≥2区独立控速，设备可切换6位，12位工作模式。

56. ▲取样方式满足部分取样和全部取样，完全符合USP1724和中国指导原则中，对取样和补液过程中，样品和新鲜介质保持均质且浓度相同的要求，不交叉。

57. 具备至少三级用户权限管理功能，系统参数根据权限设定，确保电子数据的有效性和可靠性

58. 配置包括（1）干加热透皮扩散仪主机2组：每组扩散池6个；（2）样品收集系统1套：包含取样收集模块，试管196支，试管架和液相小瓶架1个。

注：

1、根据财政部令87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同的投标人参加同一项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、核心产品：

各采购包主要核心产品分别为：

采购包1：液相色谱/质谱联用仪；

采购包2：气相色谱仪（带顶空）；

采购包3：气相色谱仪（带顶空）；

采购包4：高效液相色谱仪；

采购包5：近红外光谱仪；

采购包6：自动溶出度仪（流通池法）。
非单一产品采购包中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章上述“注”第1条规定按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
四、验收及其他

1、本项目的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

2、采购人以招标采购文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的验收方案。

3、货物到达采购方指定地点，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装； 所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

4、中标人应拟派有资格、有经验的技术专业人员负责对本项目进行安装、调试等工作。须在合同规定的时间内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录等。

5、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

五、质量保证及售后服务
1、质量保证

1.1中标人所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

1.2中标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。免费质保3年（质保期），技术参数要求中有明确要求的按照技术要求中的质保期执行。

1.3在正式通过验收，双方签署验收合格证书之日起至少 3 年（质保期），中标人应对其提供的货物进行免费质保。

2、售后服务

2.1应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.2接到故障报告后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内完成维修或更换并恢复正常使用；24小时内无法修复的，免费提供同档次备用设备，直至故障排除。

2.3质保期内，乙方每隔一段时间回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

2.4在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换（注明响应时间及承诺修复时限），并承担由此所发生的全部费用。

2.5投标人应在投标文件中提供详细的售后服务方案。

六、商务条款

1、供货期限（合同履行期限）：采购包1、2、3、4、5、6为合同签订后60个工作日内供货、安装、调试完毕。
2、供货地点：采购人指定地点。
3、报价要求：投标报价为完成本项目所有含税费用，包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。(参与本次项目报价的投标人视为已充分了解安装现场的安装条件，并已将可能发生的全部费用包含在总体报价中。）甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

4、付款方式：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的50%为预付款，剩余款项按实际供货完成并经验收合格后，根据项目实施相关规定，财政报账制支付剩余款项（无息）。

5、质量标准：符合国家及行业现行标准；所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

6、质保期：3年（自验收合格之日交付起算）。
7、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

8、货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

七、其他特别说明

1、投标人应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，投标综合单价将包定，一律不予调整；投标人的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、增加收费、降低质量及服务质量的理由。

2、所提供的货物（设备）须是原厂生产（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准且符合招标采购文件要求，并具有产品质量检验合格证。

3、须保证所提供的货物（设备）包括其相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定，有义务保证货物（设备）的完整性，部分货物（设备）及零部件未在采购文件中明示的，投标人应在投标时予以补充，如货物（设备）使用过程中因缺少设备、配件或服务导致货物（设备）无法使用的，投标人须免费提供相应服务。保证产品不存在因材质、设计、制造、安装等问题所引起的缺陷，否则中标人应无偿予以纠正、维修、更换。

4、所有货物（设备）的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

5、中标人在设备供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物（设备）原因造成不能通过验收，中标人应承担全部责任。

6、安全要求：安装过程中发生的一切安全问题均由中标人承担全部责任；中标人必须安排具有相应资格人员参与安装，进场安装人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装中要严格按行业规定进行安装，若出现任何安全事故，责任由中标人自行承担。

7、人员要求：投标人拟派项目团队人员需具备完成本项目的相关专业技术。不具备相关专业技术的，乙方应当及时予以更换。采购人将对提供的项目负责人及团队成员进行全程监管，乙方不得随意更换，如需更换，须经甲方书面同意。

8、本项目涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章 评标方法与评标标准
一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。
二、评标方法： 
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
四、评标标准：
1、评标时，评标委员会以采购文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评审因素的得分。
2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
3、总得分 =价格分 + 商务技术分 
4、评分标准：
各采购包评分标准（采购包1至采购包6均适用；各采购包独立评审、独立打分）
	评分项目
	分值
	评分标准

	报价部分
（30分）
	报价（30分）
	满足招标文件要求且报价最低的投标人价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30，投标报价超过最高限价的，按无效投标处理。

	技术部分
（55分）
	技术参数（20分）
	评标委员会根据招标采购文件中的技术参数要求进行评审，投标人所投产品技术参数完全符合招标要求的得满分20分；技术参数中标注“▲”的为重要技术参数（如有），每有一项负偏离扣2分；其他技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。非单一产品采购包，评标委员会须就该包内所有产品的参数响应按上述规则累计评审。
注：投标人须在投标文件《技术规格偏离表》中对所投采购包设备清单内的全部技术参数逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准。

	
	实施方案
（12分）
	投标人针对本项目采购需求提供供货、安装、调试及实施方案，包含1、供货组织；2、运输；3、安装；4、调试；5、计量校准；6、产品质量；7、进度安排；8、人员安排；9、安全保证措施；10、环境保护措施；11、应急处置措施；12、现场管理措施。
方案包含以上12项内容得12分。每缺少一项扣1分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣0.5分，扣完为止。未见阐述不得分。注:“瑕疵或错误”是指:标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整;存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。

	
	技术方案
（6分）
	投标人针对本项目需求及现场情况提供技术方案，包含1、仪器设备整体布局；2、安装条件；3、安装方式；4、与实验室水电气及环境配套；5、结合所投采购包设备功能特点、计量校准要求；6、验收标准。

方案包含以上6项内容得6分。每缺少一项扣1分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣0.5分，扣完为止。未见阐述不得分。注:“瑕疵或错误”是指:标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整;存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。

	
	售后服务
（6分）
	投标人提供详细的售后服务方案，包括1、服务人员；2、售后服务内容；3、响应时间；4、恢复时效；5、备品备件保障；6、应急处理故障能力。
方案包含以上6项内容得6分。每缺少一项扣1分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣0.5分，扣完为止。未见阐述不得分。注:“瑕疵或错误”是指:标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整;存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。

	
	培训方案
（5分）
	投标人提供培训方案，包括1、培训人员配备；2、时间安排；3、培训内容（含仪器操作、日常维护、软件使用、安全注意事项）；4、培训方式及资料；5、考核安排。
方案包含以上5项内容得5分。每缺少一项扣1分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣0.5分，扣完为止。未见阐述不得分。注:“瑕疵或错误”是指:标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整;存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。

	
	维修保障方案（6分）
	投标人针对本项目仪器设备供货、安装、调试、使用及维保过程中的重点、难点进行分析并提出应对措施，同时提供维修保障方案，包括1、质保期内维修服务；2、质保期后维修服务安排；3、备品备件供应；4、耗材保障；5、定期回访；6、校准/计量支持、技术升级支持。

方案包含以上6项内容得6分。每缺少一项扣1分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣0.5分，扣完为止。未见阐述不得分。注:“瑕疵或错误”是指:标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整;存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。

	商务部分（15分）
	类似业绩
（9分）
	投标人近3年（自投标文件递交截止之日起倒推3年，以合同签订时间为准）完成过同类检验检测仪器设备（须含所投采购包核心产品）销售业绩的，每提供一个得3分；本项最高得9分。
注：须提供有效的合同及验收（或履约）证明材料扫描件上传至电子投标文件，未提供不得分。

	
	质保承诺
（6分）
	在满足采购文件免费质保期3年的基础上，投标人承诺每增加1年免费质保期得3分，本项最高得6分。
注：提供书面质保承诺函加盖公章的扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。


 五、中标标准：
评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上中标候选人。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
药品检验检测设备更新项目（第一批）（非专门面向中小企业）共分为六个采购包：
采购包1：液相色谱/质谱联用仪

采购包2：气相色谱仪及高效液相色谱仪（一）
采购包3：气相色谱仪及高效液相色谱仪（二）
采购包4：高效液相色谱仪
采购包5：显微镜、光谱及常规分析仪器
采购包6：溶出度仪及微波消解仪
投标人可选择一个或多个采购包进行投标，本项目允许兼投兼中。
评标、中标规则如下：各采购包分别独立开标、独立评审、独立排序并分别确定中标人；投标人同时参加多个采购包投标的，可在多个采购包同时中标，各采购包的投标、评审和中标结果互不影响。
第六章 投标文件格式
连 云 港 市 政 府 采 购
投标文件
项目名称：                                      
项目编号：                                      
投标人名称：         （加盖CA电子公章）        
日      期：                                     
格式1、投标函
投标函
致：连云港市食品药品检验检测中心
根据贵方         采购包（采购包编号        ）招标文件，正式授权下述签字人       全权代表        参加贵方组织的采购活动，按照招标采购文件要求提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件项目需求提交投标报价，报价、供货期限等详见开标一览表。
2.我方同意在本采购包招标文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊

销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
注：未按照本投标函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该投标人投标无效。
格式2、开标一览表
开标一览表
采购包编号：
采购包名称：
	标题
	内容

	投标报价
	

	供货期限
	

	备注
	


投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
格式3、报价明细表
报价明细表              
采购包编号：
采购包名称：
	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地
	制造商名称
	企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型）
	单价（元）
	数量
	单位
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
填表说明：
1、投标报价明细表中的合计金额必须与开标一览表的投标总价一致。
2、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。 如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受扶持政策。
3、以上报价包含但不限于货物、备品备件、包装、运输、保管、现场安装、调试、验收、培训、软件、售后质保、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。(参与本次项目报价的投标人视为已充分了解安装现场的安装条件，并已将可能发生的全部费用包含在总体报价中。）甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
4、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
5、本表中事项填写不得缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。
格式4、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（采购包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
格式5、残疾人福利性企业声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
填报说明：
1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。
格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方  投标人名称   参加  采购包名称  （项目编号：  采购包编号  ）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺！
投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
声明
（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。
主要专业技术能力有：                          。
注：须附证明材料。
1、主要设备证明材料：
2、主要专业技术能力证明材料：
投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：连云港市食品药品检验检测中心
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【采购包名称】项目（项目编号：【采购包编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________                          
日期：        年      月        日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	
	


填报说明：
1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
法定代表人（单位负责人）身份证明
致：
兹证明，
姓名：          性别：         年龄：         职务：            
系                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	
	


投标人名称（加盖公章）：               
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          
日期：         年          月           日
格式10、商务条款偏离表
商务条款偏离表
请逐条对应招标采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
格式11、技术规格偏离表
技术规格偏离表
请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。
	序号
	招标采购文件需求
	投标人响应产品规格及技术参数
	偏离说明

	
	货物名称
	参数性质
	数量
	技术参数和服务要求
	货物名称
	数量
	品牌、厂家、型号规格
	技术参数
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“斜体且有下划线部分”、“▲”号条款进行填写，打“斜体且有下划线部分”条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4.“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
格式12、售后服务承诺书
售后服务承诺书
（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）
投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
格式13、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	客户名称
	项目名称
	签订合同时间
	合同金额
	联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


注：后附评审标准要求的证明材料。
投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
格式14、项目需求方案
项目需求方案
（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）
投标人（加盖CA电子公章）：     
日期：     年     月     日
格式15、符合本国产品标准的声明函
符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）参加                    项目（采购包编号：            ）采购活动，所提供的符合本国产品标准的产品具体情况如下：
1.（产品名称及型号），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址），符合招标文件规定的本国产品标准。
2.（产品名称及型号），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址），符合招标文件规定的本国产品标准。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：
日期：    年    月    日
注：1.本声明函由提供符合本国产品标准产品的供应商如实填写，未提供者不享受本国产品相关评审支持政策；2.产品如有型号请在产品名称栏一并填写，生产厂名、厂址应与营业执照载明信息一致；3.中标人的本声明函按规定随中标结果公开，接受社会监督。
格式16、其他材料
其他材料
（投标人对招标采购文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）
质疑函范本
致：
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一进行质疑，质疑函中应列明具体号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。
公开招标采购文件
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