招　标　文　件

项目名称：生物安全培训考核专用设备采购

项目编号：JSZC-320582-XSZA-G2026-0001

项目属性：货物

张家港市农村产权交易中心有限公司

2026年9月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	8

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	39

第六章 投标文件格式	42

第一章  投标邀请

生物安全培训考核专用设备采购JSZC-320582-XSZA-G2026-0001招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026-10-9 13:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-XSZA-G2026-0001

项目名称：生物安全培训考核专用设备采购

预算金额：800万元

最高限价（如有）：800万元

采购方式：公开招标

采购需求：采购生物安全培训考核场景专用设备，用于各行业专业人员实训考核，打造标准化示范样板，推广中心生物安全服务业务。

合同履行期限：合同生效后40日内供货并完成安装调试工作。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.资格证明文件的书面承诺

7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-10-9 13:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：:苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江苏省张家港高新技术产业开发区管理委员会

单位地址：张家港市塘桥镇昇恒路188号

联系人：陶忆晴

联系电话：0512-58963923

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：张家港市农村产权交易中心有限公司

单位地址:张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座）11楼1122

联系人：潘婕、张少伟、范梦玲

联系电话：电话:0512-58176390

3.项目联系方式

项目联系人：潘婕

电话：0512-58176390

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

#### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港市农村产权交易中心有限公司(以下简称农交中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1为了生物安全培训考核专用设备采购项目更高效得开展，代理服务费由投标单位自行考虑在投标报价内。

4.2.2代理费用收取方式：转账

4.2.3收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）~500万元部分按照预算金额的1.1%计；预算金额500万元（含）~1000万元部分按照预算金额的0.8%计；预算金额1000万元（含）~5000万元部分按照预算金额的0.5%计。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取，本项目在代理费用总价基础上按60%收取。

4.2.4收费金额：4.98万元。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与农交中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，农交中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2农交中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与农交中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10.投标函和开标一览表

10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11.投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关货物等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

#### 13.技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

#### 14.投标人情况介绍

#### 14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

#### 15.投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16.投标有效期

16.1投标有效期为农交中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，农交中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝农交中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17.投标文件的签署

17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

#### 18.投标文件的递交

18.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.投标文件的递交

20.1农交中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

#### 22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

#### 23.评标委员会

23.1开标后，农交中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向农交中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 异常低价投标审查

26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

#### 27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

#### 28.确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

#### 29.质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向农交中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函农交中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，农交中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或农交中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或农交中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 30.中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，农交中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 32.履约保证金

32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。

32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

#### 33.货物和服务的追加、添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 34.监督

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港市农村产权交易中心有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 制造厂商 | 产地 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。

总价包括但不限于含设备、系统以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、代理服务费等所产生的费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的系统、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序：

9.2 结付期限：

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

11.6 乙方配备的相关服务人员与甲方无任何劳动人事关系，用工事宜由乙方负责。乙方工作人员若在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

十二、调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方按合同总价 5% 支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

18.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方、农交中心各执壹份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

## 一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训考核专用生物侦察车模型 (内部需按要求加工、走线并做 装饰) | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 车载生物气溶胶自动侦察设备 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 车载生物气溶胶监测器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 车载生物气溶胶采样装置 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 便携生物危害检测仪 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 便携生物污染物采样箱 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 生物病原体侦检仪 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 生物气溶胶自动定点监测装置 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 多种生物样本采样箱组 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 生物样本保存箱组 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 生物样本处理箱组 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 生物样本检测箱组(含核酸检测 和免疫检测) | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 13 | 流行病学调查箱组(含流行病学 调查设备) | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 内嵌式高性能主控机 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 15 | 气象组合传感器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 短波电台 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 培训考核专用防疫消杀车模型 (内部需按要求加工、走线并做 装饰) | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 超低容量喷雾装置 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | 常量喷雾装置 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | 便携式烟雾机 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | 短波电台 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | 可移动生物气溶胶释放机器人 | 5 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 生物气溶胶标定装置 | 5 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 24 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 25 | 生物病原体侦检仪 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 26 | 生物气溶胶自动定点监测装置 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 27 | 生物气溶胶发生器 | 10 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 28 | 地面移动式无人生物危害构设装 置 | 5 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 29 | 空对地精准污染环境构设装置 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 30 | 空中远程生物环境构设装置 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 31 | 隐蔽式环境构设装置 | 4 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 32 | 陆地仿生媒介环境构设装置 | 4 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 33 | 生物气溶胶标定装置（野外版） | 3 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 34 | 地面生物侦察机器狗 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 35 | 空中生物侦察无人机 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 36 | 生物气溶胶自动定点监测装置 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 37 | 生物病原体侦检仪 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 生物气溶胶自动定点监测装置 |

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

- 绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

注意事项：

1.项目需求中涉及到的各项标准如有最新标准按最新标准执行。

- 技术要求

| 分类 | 组成 | 序号 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车载生物侦察培训考核场景 | 培训考核专用生物侦察车模型 （内部需按要求加工、走线并做装饰）1台 | 1 | △整车布局要求:满足对标猛士车型的外观及改装适配条件，不指定特定车型品牌。无动力总成、无发动机、无变速箱、无驱动系统，无动力输出，不具备道路行驶能力，无需办理机动车上牌手续。颜色GY05，长宽高≥6500*2750*2800mm。 |
|  |  | 2 | △外部布局要求：驾驶室顶部安装场地照明灯具；车厢外顶部右侧安装有车载生物气溶胶侦察系统-采样头，车厢外顶部左侧安装有短波电台天线，车厢外顶部中央安装有8要素气象传感器，车厢左、右两侧前、中部设加固双开门，车厢左、右两侧后部无门，车厢后部单开门，车厢设伪装网挂钩，用于悬挂制式伪装网。 |
|  |  | 3 | △内部布局要求：车厢内前部装有驾驶员、副驾驶员座椅，车厢内前部装有侦察车工作台及副仪表总成，车厢左侧、右侧、尾部车门带有门框内饰，车厢左右围带有内饰组；车厢中部设有操作员座椅、模拟主控计算机及车载设备固定减震座，配备屏幕尺寸≥10寸，车厢后部设有便携设备储存仓，后排空间分为左右两排储存仓，左方上排放置常用试剂耗材箱，左方中部放置模拟便携生物污染物采样箱，左方底部放置生物气溶胶自动定点监测装置，右方上排放置电源适配箱及信号传输箱，右方中下部放置多种生物样本采样箱组、生物样本保存箱组、生物样本处理箱组、生物样本检测箱组、流行病学调查箱组，方便操作人员拿取设备，并通过车门检测口进行外部空气采样。 |
|  | 车载生物气溶胶自动侦察设备1台 | 4 | 功能要求：能够模拟检测至少3种生物气溶胶的类型，至少包括病毒、细菌、真菌孢子等。 |
|  |  | 5 | 整机要求：主机重量≤26kg，主机尺寸≤480x450x350mm（不含采样头及防震底座），具备减震底座，配备采样头/车顶气溶胶采样管，外接模拟控制主机情况下用户可实现对设备进行操作。 |
|  | 车载生物气溶胶监测器1台 | 6 | △功能要求：能够模拟监测生物气溶胶并产生报警信号，响应时间≤3s，监测粒径范围0.3-10μm。 |
|  |  | 7 | 整机要求：主机尺寸≤300mm×200mm×250mm，主机重量≤6kg，电源DC12V。 |
|  | 车载生物气溶胶采样装置1台 | 8 | △功能要求：能够完成生物气溶胶采样，采样效率≥70%，流量≥400L/min，采样粒径范围0.3μm-10μm。性能满足GB/T 39990-2021《颗粒 生物气溶胶采样器 技术条件》 |
|  | 便携生物危害检测仪1台 | 9 | △功能要求：能够检测至少3种生物气溶胶的类型，至少包括病毒、细菌、真菌孢子等，同步检测靶标数≥20个，检测时间≤10min，稳定性R≤5%。 |
|  |  | 10 | 检测灵敏度：细菌≤1000cfu/mL，病毒≤500pfu/mL，毒素≤5ng/mL。各检测种类之间无交叉干扰。 |
|  |  | 11 | 整机要求：自带电池，可满足外出便携使用；设备重量: ≤1.5kg；设备尺寸: ≤200mm×100mm×90mm。 |
|  | 便携生物污染物采样箱 | 12 | - 采样能力:可对气溶胶、水、土壤、食品等样品，污染物体表面样品，患者和动物的血、分泌物与排泄物样品，媒介生物等进行采集、保存和预处理； - 设备尺寸: 800mm×600mm×600mm（±5mm）； 单箱质量:≤40kg。 |
|  | 生物病原体侦检仪2台 | 13 | 基本要求：由生物气溶胶监测器、生物气溶胶采样器、生物病原体快速检测器三个分设备组成，展收时间≤5min；整箱外形尺寸为600mm×400mm×400mm（±5mm），整备质量≤40kg；生物气溶胶监测器尺寸≤300mm×200mm×250mm，重量≤5kg；生物气溶胶采样器器尺寸≤300mm×220mm×180mm，重量≤4kg；生物病原体快速检测器尺寸≤220mm*105mm*90mm，重量≤1.5kg。 |
|  |  | 14 | 采样功能要求：采样效率≥70%，流量≥400L/min，采样粒径范围0.3μm-10μm；性能满足GB/T 39990-2021《颗粒 生物气溶胶采样器 技术条件》 |
|  |  | 15 | 监测功能要求：灵敏度≤10ACPLA，响应时间≤3s，自净时间≤6min；最大允许误差±40%，流量≥2L/min，粒径探测范围0.3μm～10μm。 |
|  |  | 16 | 检测功能要求：可检测项目数量≥40种，包含不限于鼠疫耶尔森菌、大肠杆菌O157型、布鲁氏菌、炭疽芽孢杆菌、霍乱弧菌O1群、霍乱弧菌O139群、单增李斯特菌、副溶血性弧菌、寨卡病毒、腺病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、志贺毒素Ⅰ型、志贺毒素Ⅱ型、T2毒素、新型冠状病毒、白喉毒素、破伤风毒素、埃博拉病毒、葡萄球菌肠毒素B、土拉弗朗西斯菌、蓖麻毒素、相思子毒素、A型肉毒毒素、类鼻疽伯克霍尔德菌、总沙门氏菌、偏肺病毒、轮状病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、白色念珠菌、副流感病毒1型/3型、副流感病毒2型、肺炎链球菌、A族链球菌、幽门螺旋杆菌、猴痘病毒、星状病毒、空肠弯曲菌、艰难梭菌等病原体微生物，同步检测靶标数≥20个，检测时间 ≤10min，细菌检测灵敏度≤1000cfu/mL，病毒检测灵敏度≤500pfu/mL，毒素检测灵敏度≤5ng/mL；稳定性R≤5%，各检测种类之间无交叉干扰。 |
|  |  | 17 | 设备续航要求：监测自持时间≥10h，采样自持时间≥15h，检测自持时间≥10h，监测器待机时间≥20h，采样器待机时间≥24h，快速检测器待机时间≥10h。 |
|  | 生物气溶胶自动定点监测装置2台 | 18 | △基本要求：能够自动完成生物气溶胶监测、采集和检测功能全流程，设备为单个整机形式，质量≤30kg，尺寸≤生物气溶胶自动监测装置主机尺寸：≤500*460*350mm（不含进气管和天线），展/收时间 ≤5min/2人。 |
|  |  | 19 | 监测功能要求：系统响应灵敏度：≤10ACPLA，系统响应时间≤18min，系统响应粒径范围0.3µm～10µm，预警时间≤3s，采样流量≥400L/min。 |
|  |  | 20 | 可检测项目数量：≥40种，包含不限于鼠疫耶尔森菌、大肠杆菌O157型、布鲁氏菌、炭疽芽孢杆菌、霍乱弧菌O1群、霍乱弧菌O139群、单增李斯特菌、副溶血性弧菌、寨卡病毒、腺病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、志贺毒素Ⅰ型、志贺毒素Ⅱ型、T2毒素、新型冠状病毒、白喉毒素、破伤风毒素、埃博拉病毒、葡萄球菌肠毒素B、土拉弗朗西斯菌、蓖麻毒素、相思子毒素、A型肉毒毒素、类鼻疽伯克霍尔德菌、总沙门氏菌、偏肺病毒、轮状病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、白色念珠菌、副流感病毒1型/3型、副流感病毒2型、肺炎链球菌、A族链球菌、幽门螺旋杆菌、猴痘病毒、星状病毒、空肠弯曲菌、艰难梭菌等病原体微生物；同步检测靶标数≥20个，细菌检测灵敏度≤1000cfu/mL，病毒检测灵敏度≤500pfu/mL，毒素检测灵敏度≤5ng/mL |
|  |  | 21 | 自动值守能力：在无人值守的情况下，设备可自动更新检测试剂卡，且自动更新检测试剂卡次数≥6次。 |
|  | 多种生物样本采样箱组2套 | 22 | 采样能力:可对气溶胶、水、土壤、食品等样品，污染物体表面样品，患者和动物的血、分泌物与排泄物样品，媒介生物等进行采集、保存和预处理； 尺寸:800mm×600mm×600mm（±5mm）。生物气溶胶采样器性能满足GB/T 39990-2021《颗粒 生物气溶胶采样器 技术条件》 |
|  | 生物样本保存箱组2套 | 23 | △样本保存能力：生物样品保存（4℃～12℃）时间≥12h，样品保存容积1.2L。 |
|  | 生物样本处理箱组2套 | 24 | △样本处理能力：样本破碎处理通量≥24样本/次，处理时间（破碎+震荡处理）≤15min，恒温培养振荡频率40r/min～300r/min，恒温培养控温范围25℃～50℃，离心最大转速≥10000r/min，涡旋振荡速度0rpm～3000rpm，电池续航时间≥1小时。 |
|  | 生物样本检测箱组（含核酸检测和免疫检测）2套 | 25 | △免疫检测能力：可检测项目数量≥40种（包含不限于鼠疫耶尔森菌、大肠杆菌O157型、布鲁氏菌、炭疽芽孢杆菌、霍乱弧菌O1群、霍乱弧菌O139群、单增李斯特菌、副溶血性弧菌、寨卡病毒、腺病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、志贺毒素Ⅰ型、志贺毒素Ⅱ型、T2毒素、新型冠状病毒、白喉毒素、破伤风毒素、埃博拉病毒、葡萄球菌肠毒素B、土拉弗朗西斯菌、蓖麻毒素、相思子毒素、A型肉毒毒素、类鼻疽伯克霍尔德菌、总沙门氏菌、偏肺病毒、轮状病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、白色念珠菌、副流感病毒1型/3型、副流感病毒2型、肺炎链球菌、A族链球菌、幽门螺旋杆菌、猴痘病毒、星状病毒、空肠弯曲菌、艰难梭菌等病原体微生物），免疫检测速度≤10min/样本，细菌免疫检测灵敏度≤1000cfu/ml，病毒免疫检测灵敏度≤500pfu/ml，毒素免疫检测灵敏度≤5ng/ml，免疫检测单样本筛查靶标数≥20，免疫检测并行检测样本数≥2。 |
|  |  | 26 | △核酸检测能力：核酸检测项目至少包括炭疽芽孢、鼠疫菌、布鲁氏菌、类鼻疽菌、土拉菌、霍乱弧菌O1群、霍乱弧菌O139群、大肠杆菌O157、鼻疽菌、鹦鹉热衣原体、天花病毒、寨卡病毒、裂谷热病毒、埃博拉扎伊尔型、埃博拉苏丹型/莱斯顿型、埃博拉伊森林型/本迪布焦型等不少于64种检测项目，核酸检测速度≤60min/样本，细菌核酸检测灵敏度≤1000cfu/ml，病毒核酸检测灵敏度≤1000pfu/ml，核酸检测单样本筛查靶标数≥64，核酸检测并行检测样本数≥16，电池续航时间≥1小时。 |
|  | 流行病学调查箱组(含流行病学调查设备)2套 | 27 | △功能要求：预置标准电子化调查表种数≥60，并可自定义调查表，可对现场采集的数据进行时间/地区/人群分布、危险因素及传播过程重构与反演等流行病学统计分析，可基于自更新知识库进行疫情辅助诊断与智能反馈，系统需包括四个模块（疫情电子化调查模块、疫情数据统计分析模块、疫情辅助诊断与智能反馈模块、传染病知识库模块）。 |
|  | 内嵌式高性能主控机1台 | 28 | △交互屏幕≥10寸，具有RS485和USB通讯接口，内存≥16G，存储≥500GB，电源功率≥500W，可配套进行信号连接并与车载生物气溶胶侦察系统、便携生物气溶胶监测器、便携生物病原体检测仪、短波电台、气象传感器、生物气溶胶自动定点监测装置、生物病原体侦检仪等进行数据传输。 |
|  | 气象组合传感器1台 | 29 | △功能要求：可检测项目包括空气温度、空气湿度、大气压力、风速、风向、噪声、PM2.5、PM10；准确度：空气温度±0.5℃(25℃)，空气湿度±5%RH，大气压力±0.8%，风速±0.3m/s，风向±2°，噪声±1.5dB，PM2.5±10%(＜500微克)，PM10±10%(＜500微克)；分辨率：空气温度 0.1℃，空气湿度0.01%RH，大气压力0.01Kpa，风速0.01m/s，风向1°，噪声0.1dB，PM2.5为1ug/m3，PM10为1ug/m3；量程：空气温度-40-60℃，空气湿度0-100%RH，大气压力30-110Kpa，风速0-60m/s，风向0-360°，PM2.5为0-1000ug/m3，PM10为0-1000ug/m3；具有RS485通讯。 |
|  | 短波电台1台 | 30 | 通讯能力：可通过组件子网与互联网交互，保障通讯能力，发射频率1.6-30MHz，具有RS232、以太网（TCP/IP）、USB扩展接口，具备抗震、抗冲击性能。 |
| 防疫消杀培训考核场景 | 培训考核专用防疫消杀车模型 （内部需按要求加工、走线并做装饰）1台 | 31 | △整车要求：车架总成性能、接口对标同级别高机动越野车架，满足对标猛士车型的改装适配条件，不指定特定车型品牌。颜色GY05，长宽高≥4500*2100*2300mm， 驾驶室顶部安装场地照明，车厢安装有模拟超低容量喷雾主机、模拟常量喷雾装置，车厢左、右两侧前部设单开门。 |
|  |  | 32 | △内部布局要求：车厢内前部装有驾驶员、副驾驶员座椅，车厢内前部装有模拟防疫消杀车工作台及副仪表总成，工作台下方设有模拟方向盘、模拟脚踏，车厢右侧设有模拟便携式烟雾机、加水泵软管、加水泵、模拟超低容量喷雾装置药液箱，车厢后部主要设有常量喷雾药液箱、常量喷管出口。 |
|  | 超低容量喷雾装置1台 | 33 | △功能要求：由超低容量喷雾主机、电控箱和隔膜泵组成，喷头可水平、垂直方向调节，水平调整角度范围±90°，垂直调整角度范围0-30°，水平喷射距离≥15m，喷雾颗粒度≥60%（颗粒体积百分比）。 |
|  | 常量喷雾装置1台 | 34 | △功能要求：由常量高压泵组件、常量喷管总成、常量直喷枪、常量喷杆组成，喷雾量≥5L/min，喷雾管长度≥30m，喷洒距离≥8m，自备7.5kW柴油发电机，工作电压AC380V/50Hz，水压3MPa±0.5MPa。 |
|  | 便携式烟雾机1台 | 35 | △功能要求：耗油量≤1.5L/h，油箱容量≥1.5L，药箱容量≥6L，燃油消耗量≤1.8L/h，重量≥8.5kg，尺寸≤1360mm*275mm*355mm，燃料90#以上汽油，连续工作时间≥40min。 |
|  | 短波电台1台 | 36 | 参数参考前同款设备参数（序号30） |
| 实验室培训考核场景 | 可移动生物气溶胶释放机器人5台 | 37 | △功能要求：气溶胶释放粒径≤10μm，释放时间、释放流量可调节，释放生物模拟剂的速率≥0.1ml/min（生物气溶胶释放形成效率≥10%），移动速度≥0.3m/s。 |
|  | 生物气溶胶标定装置（室内模块）5台 | 38 | △功能要求：灵敏度≤10ACPLA，响应时间≤3s，自净时间≤6min，流量2-3L/min，粒径探测范围0.3μm～10μm，电源DC12V，尺寸≤300*200*250mm（不含进气接嘴），具有RS485通讯接口。 |
|  | 荧光定量PCR仪1台 | 39 | △功能要求：尺寸≤300*250*200mm，最大升温速率≥8.0℃/s ，温度准确性≤0.5℃，最大降温速率≥5.5℃/s，检测重复性Ct CV ≤ 2%，运输储存环境温度-5℃~40℃ 。 |
|  | 生物病原体侦检仪2台 | 40 | 参数参考前同款设备参数（序号13-17） |
|  |  | 41 |  |
|  |  | 42 |  |
|  |  | 43 |  |
|  |  | 44 |  |
|  | 生物气溶胶自动定点监测装置2台 | 45 | 参数参考前同款设备参数（序号18-21） |
|  |  | 46 |  |
|  |  | 47 |  |
|  |  | 48 |  |
|  | 系统整合控制 | 49 | △功能要求：可直接控制多领域生物安全培训考评系统内的各项功能，至少包含气溶胶释放，气流、温度、湿度控制。能够实现侦采检相关设备准备、校验的考核、裁评功能。 |

- 野外生物安全危害场景模拟构设系统

| 分类 | 组成 | 序号 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构设类 | 生物气溶胶发生器10台 | 50 | △功能要求：可发生生物气溶胶粒径0.5～10μm，发生生物气溶胶的速率≥0.1ml/min（生物气溶胶释放形成效率≥10%），适用各种细颗粒物或微生物悬浮液的生物气溶胶发生。 |
|  | 地面移动式无人生物危害构设装置5台 | 51 | △功能要求：生物气溶胶释放粒径≤10μm，释放时间、释放流量可调节，释放生物模拟剂的速率≥0.1ml/min（生物气溶胶释放形成效率≥10%），移动速度≥0.5m/s，可适用于草地、泥地等多种野外地形。 |
|  | 空对地精准污染环境构设装置1台 | 52 | △功能要求：飞行最大空载海拔高度≥2000m，飞行速度≥10m/s，最大抗风速度≥3m/s，投送距离≥10km，散落污染半径≥3m，单个模拟投放弹生物模拟剂存储量≥1L，具有密封设计，保障生物模拟剂的剂量以及在运输和投放过程中的安全。 |
|  | 空中远程生物环境构设装置1台 | 53 | △功能要求：飞行最大空载海拔高度≥2000m，飞行速度≥5m/s，最大抗风速度≥5m/s，释放流量≥20L/min，可通过遥控器控制设备远程飞行及释放生物模拟剂，操控距离≥1km，生物模拟剂覆盖速度≥1000m²/min。 |
|  | 隐蔽式环境构设装置4台 | 54 | △功能要求：远程遥控距离≥100m，释放流量≥1ml/min，释放污染半径≥1m，至少具备压力触发、红外触发、远程遥控触发毫米波雷达触发可选，能置于地下、水下或隐蔽处释放污染，具有密封设计，能保障生物模拟剂在运输和构设过程中的安全。 |
|  | 陆地仿生媒介环境构设装置4台 | 55 | △功能要求：工作声音≤50db，操控距离≥100m，释放流量≥1ml/min，施放污染半径≥1m，可携带生物模拟剂容量≥3ml，具有密封设计，保障生物模拟剂的剂量和在运输和构设过程中的安全。 |
| 标定类 | 生物气溶胶标定装置（野外版）3台 | 56 | △功能要求：充电电源DC12V，可增加外置电池包维持续航5-8h，设备尺寸≤300mm×300mm×250mm，设备重量≤6kg，灵敏度≤10ACPLA，响应时间≤3s，具备RS-485接口及无线网络通讯。 |
|  | 地面生物侦察机器狗1台 | 57 | △功能要求：站立尺寸≤80cm*40cm*50cm，关机趴下尺寸≤80cm*35cm*30cm，带电池重量≤20kg，主要材质为铝合金+高强度工程塑料，载荷≥8kg，可搭载生物气溶胶标定装置。 |
|  | 空中生物侦察无人机1台 | 58 | △功能要求：展开状态尺寸≤850*700 *450mm，折叠状态尺寸≤450*450*450mm，最大上升速度≥6米/秒，最大下降速度（垂直）≥5米/秒，最大倾斜下降速度≥7米/秒，最大水平飞行速度≥23米/秒，最大可承受风速≥12米/秒，可搭载生物气溶胶标定装置。 |
|  | 生物气溶胶自动定点监测装置2台 | 59 | 参数参考前同款设备参数（序号18-21） |
|  |  | 60 |  |
|  |  | 61 |  |
|  |  | 62 |  |
|  | 生物病原体侦检仪2台 | 63 | 参数参考前同款设备参数（序号13-17） |
|  |  | 64 |  |
|  |  | 65 |  |
|  |  | 66 |  |
|  |  | 67 |  |

三、商务条款

1、质保期

自物品验收合格之日起物品的免费质保期为2年。除人为损坏和不可抗拒因素除外。（以双方在验收报告签订日期为准）。

2、售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

（1）免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换。设备终身维修、设备操控系统终身免费升级，保修期外中标单位提供维修服务只收零部件成本费，其工作人员一切费用由中标单位负责。

（2）中标人在接到采购单位维修函电后，必须在 2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应 24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，若无法在规定时间内修复故障由中标单位免费提供相应备件确保系统正常运行。否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。

（3）中标人保证长期为客户提供各种技术方面的咨询。

3、验收要求

安装结束并经采购人同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购人出具的可正常运转的验收文件。

4、交货期、交货方式及交货地点

4.1、交货期

在合同生效后40日内供货并完成安装调试工作。本清单中的所有设备材料必须先交货验收合格后方可安装和施工。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

4.2、交货方式

原厂包装免费送至采购方指定地点。

4.3、交货地点

送至采购方指定地点。

5、货款支付

5.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货安装义务后，凭验收报告、销售发票到采购方办理货款（或工程款）结算手续。

- 5.2结付期限

合同生效后甲方预付合同金额的30%作为预付款，项目验收合格后一次性付清余款并退还履约保证金（不计息）。

6、投标货币

6.1、投标货币

人民币

7、备品备件及耗材等要求

7.1、备品备件及耗材等要求

服务期内须备齐所需备品备件及耗材。

四、其他部分

1、安装调试要求

（1）中标单位在安装前需与采购方沟通并制定详细的安装调试计划，确定安装时间、地点和人员，保证安装调试工作的有序进行。

（2）安装工作一开始，中标单位应允许采购方的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（3）开箱检验：所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。

（4）到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购方指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等。

（5）系统测试：系统运行正常，联机测试通过。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（6）在安装调试过程中，中标单位应保证安全施工，在施工范围内产生的一切安全问题由中标单位负责。

（7）投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于货物安装、项目实施安装（项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、项目安装风险管理等）、服务承诺等。

2、维保要求

（1）质保期内及时安排相关人员解决采购人提出的相关问题，负责对其提供的物品进行免费维修或更换。提供一部不低于的 7 天×24 小时服务电话，24 小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购方要求增加人员，严格按照采购人要求的时限完成任务。

（2）投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

（3）投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案内容包括但不仅限于维保服务范围、产品维护与保养、维保服务内容及承诺等。

3、培训要求

（1）需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于 1 次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。

（2）投标人应根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，方案内容包括但不仅限于培训步骤、培训计划、培训记录表等。

4、应急响应、质控要求

投标人根据招标文件要求提供具体详实的应急响应、质控方案措施，内容包括投标单位对质保期内可操作性的内部质控措施，针对具体故障等方面应急响应措施。

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 2、采购本国产品的支持政策

- （1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表 ”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 二、评标标准

1 价格分30.0分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30.0%*100（保留二位小数）；

2 性能质量和技术指标分40.0分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定：

技术要求中标注为“△”的重要指标项，有1项符合得1分；未标注为“△”的普通指标项，有一项符合得0.5分；本项最多得40分。

3 项目技术方案分30.0分

3.1.安装调试方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括但不仅限于货物安装、项目实施安装（项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、项目安装风险管理等）、服务承诺等。方案优于项目需求的得 8 分；方案完全符合项目需求的得 6 分；方案能基本满足项目服务需求的得 4 分，不满足项目需求或不提供的不得分。

3.2.维保方案

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案内容包括但不仅限于维保服务范围、产品维护与保养、维保服务内容及承诺等。方案优于项目需求的得 8 分；方案完全符合项目需求的得 6 分；方案能基本满足项目服务需求的得 4 分，不满足项目需求或不提供的不得分。

3.3.培训方案

投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，方案内容包括但不仅限于培训步骤、培训计划、培训记录表等。方案优于项目需求的得7 分；方案完全符合项目需求的得 5 分；方案能基本满足项目服务需求的得 3 分，不满足项目需求或不提供的不得分。

3.4.应急响应、质控方案措施

投标人根据招标文件要求提供具体详实的应急响应、质控方案措施， 内容包括投标单位对质保期内可操作性的内部质控措施，针对具体故障等方面应急响应措施。方案措施内容完整且有实质性意义的得 7 分；方案措施内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的得 5 分；方案措施内容简略且基本无实际意义的得 3 分，不满足项目需求或不提供的不得分。

注：

1、以上证明材料，不提供不得分

第六章 投标文件格式

# 投标主要文件目录

# 一、封面

# 二、投标函

# 三、开标一览表

# 四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

# 六、投标配置及分项报价表

# 七、常用零件及耗材报价表

# 八、核心产品品牌表

# 九、技术参数响应及偏离表

# 十、服务方案

# 十一、投标人情况介绍

# 十二、关于符合本国产品标准的声明函

# 一、封面

﻿

## 投 标 文 件

## 项目名称：

## 招标编号：

## 投标人名称：

## 日期：

# 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

# 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

# 填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

# 2、总价为综合报价，包括但不限于含设备、系统以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、代理服务费等所产生的费用，对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

# 3、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8、中小企业声明函（格式见后）

﻿

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

## 供应商名称（加盖公章）：

﻿

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

## 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

## 供应商名称（加盖公章）：

## 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

## （被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

# 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

4.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

# 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 六、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3.若无品牌，可填“自制”。

七、常用零件及耗材报价表

﻿

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

八、核心产品品牌表

核心产品品牌表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

九、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

十、服务方案

## 服务方案

## （服务方案的内容编排等由投标人自定）

# 十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

……

- 十二、关于符合本国产品标准的声明函

- 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。