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第一章 招标公告
项目概况
重点企业、单位VOCs在线监控、网格化空气微站服务项目JSZC-320981-RJXM-G2026-0012招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026-10-09 08:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320981-RJXM-G2026-0012
项目名称：重点企业、单位VOCs在线监控、网格化空气微站服务项目
预算金额：220.000000万元
最高限价（如有）：人民币220万元，投标报价高于最高限价的作无效投标处理
采购需求：为深入打好蓝天保卫战，落实东台“十五五”生态环境保护规划，坚持精准、科学治污的原则，东台市于“十四五”期间实施了“重点企业、单位VOCs在线监控、网格化空气微站服务项目”，主要包括：12座微型空气自动站，21家重点涉VOCs工业企业与9家汽修企业共65座污染源VOC在线监测站，及大气环境监测监控软件平台，助力东台加强细颗粒物和臭氧协同管控，提高精细化大气污染治理水平。现对2026年-2027年的服务进行采购。（详细内容见本招标文件第四章）
合同履行期限：一年（自合同签订之日起至一年期结束止）
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：
1.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.法律、行政法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：本项目采用网上注册登记方式
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]2026-10-09 08:30 （北京时间）
地点：苏采云“不见面”开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。
2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。
2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。
2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏瑞杰项目管理顾问有限公司在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
5.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
7.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
8.本采购项目为多家单位联合采购，盐城市东台生态环境局为本项目联合体牵头单位，作为本次采购对外采购人主体；各联合体成员单位按照自身实际工作量据实单独结算、分别付款。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
单位名称：盐城市东台生态环境局
单位地址：东台市金海东路1号
联 系 人：夏先生
联系电话：0515-85264450
2.采购代理机构信息（如有）
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]单位名称：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司
单位地址：盐城市金航财富大厦3AF
联 系 人：朱先生
联系电话：18932281510
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：朱先生
电      话：18932281510
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏瑞杰项目管理顾问有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购代理机构或采购人可以对招标文件进行修改。
8.2采购代理机构或采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1开标一览表（系统固定格式）
10.2资格审查资料
10.2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
10.2.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
10.2.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
10.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
10.2.5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
10.2.6与资格审查有关的其他资料（如有）。
10.3符合性资料
10.3.1报价符合性审查
10.3.2投标分项报价表
10.3.3投标函
10.3.4投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）
10.3.5技术要求响应及偏离表
10.3.6商务要求响应及偏离表
10.3.7服务承诺
10.3.8盐城市政府采购事前信用承诺书
10.4综合评审评分项相关资料
10.5价格折扣文件（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件、关于符合本国产品标准的声明函）
注：1）以上材料须按顺序进行排列。
2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”。
3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.3“上一年度的财务状况报告”，投标人应提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供。
11.4“依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。
11.5“依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。
11.6依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
11.7“申请人的资格要求”和“资格审查资料”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。
11.8投标文件格式规定的法定代表人或被授权人签名（签字）的地方，手写签名（签字）、加盖（电子）印章、加盖电子手写签名（签字）均认可。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670403]12.3投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标分项报价表，说明其拟提供服务的名称、服务内容、数量、价格等，采购人要求投标人明确填写的相关内容的，也应填写。
12.4每项服务内容只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.5报价除标的物的价款外还应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成全部工作内容所必须的人工费、材料费、机械及仪器费、检测费、运输费、保险费、技术服务费、验收费、代理服务费、投标费用、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。
本项目的中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构江苏瑞杰项目管理顾问有限公司支付招标代理服务费，招标代理服务费按苏招协[2022]002文取费标准的70%计取，上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑进投标报价中，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不承担此费用。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构或采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构或采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构或采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]17、投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2采购代理机构或采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1采购代理机构或采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构或采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22、评标委员会
22.1开标后，采购代理机构或采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构或采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构或采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构或采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构或采购人及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6由被授权人参加，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的。
26.1.7投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
26.1.8未通过符合性审查的。
26.1.9投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.10不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.11投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.14投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.15以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
26.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理。
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购代理机构或采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市东台生态环境局，联系地址：东台市金海东路1号，联系电话：0515-85264450。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220]29.3中标通知书发出之前，如遇质疑、投诉、政策调整等情形，导致重新评审改变评标结果、采购项目流标、重新招标等情形的，采购人将停止发放中标通知书，且不承担由此给供应商造成的经济损失等任何后果。在正式发出中标通知书之前，供应商为完成项目付出的所有成本均由供应商自行承担。
七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30、签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
33、预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。



第三章 合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Hlt16619369]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：重点企业、单位VOCs在线监控、网格化空气微站服务项目
项目编号：JSZC-320981-RJXM-G2026-0012
甲方：（买方）盐城市东台生态环境局（联合体牵头单位）、东台市五烈镇人民政府（联合体成员单位）、东台市东台镇人民政府（联合体成员单位）、江苏东台经济技术开发区管理委员会（联合体成员单位）、东台西溪旅游文化景区管理委员会（联合体成员单位）
乙方：（卖方）               
   甲、乙双方根据 重点企业、单位VOCs在线监控、网格化空气微站服务项目 项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：重点企业、单位VOCs在线监控、网格化空气微站服务项目
1.2标的质量：满足招标文件采购需求开展，并符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
1.3 标的数量（规模）：为深入打好蓝天保卫战，落实东台“十五五”生态环境保护规划，坚持精准、科学治污的原则，东台市于“十四五”期间实施了“重点企业、单位VOCs在线监控、网格化空气微站服务项目”，主要包括：12座微型空气自动站，21家重点涉VOCs工业企业与9家汽修企业共65座污染源VOC在线监测站，及大气环境监测监控软件平台，助力东台加强细颗粒物和臭氧协同管控，提高精细化大气污染治理水平。现对2026年-2027年的服务进行采购。
1.4 履行时间（期限）：一年（自合同签订之日起至一年期结束止）。
1.5 履行地点：江苏省盐城市东台市境内。
1.6履行方式：详见招标文件采购需求。
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：         圆（          元）人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务报酬及乙方提供合同中服务所支出的所有费用（含税费），甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币 合同金额的10% 元作为本合同的履约保证金。
按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否） 否 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 50% 。
6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：考核验收结果确定后且采购人收到发票后30日内。
6.4.3条件：按合同要求履约完成并经采购人验收考核，且采购人收到中标人出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
（7）单次考核被扣除全部运维费的，认定为验收不合格，履约保证金按不合格站点及考核周期比例不予退还。
6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 合同签订后10工作日内（自收到发票之日起），甲方支付乙方合同总价的30％作为预付款。
8.1.2 合同履行满6个月后10工作日内（自收到发票之日起），乙方提交服务期内的阶段性成果并通过甲方审核后，甲方支付乙方合同总价的30％
8.1.3 合同履行期限结束后10工作日内（自收到发票之日起），甲方根据项目验收和对乙方的考核结果支付尾款。
注：以上付款均无银行利息，一律通过银行结转；甲方在付款前，乙方应先向甲方提供等额有效的发票，否则甲方有权拒付款项，且不承担任何责任。
联合体牵头单位统一统筹项目对接、工作量汇总、资料统筹等事宜；各联合体成员单位依据各自实际分摊工作量及对应结算金额，独立向乙方支付对应款项，各成员单位之间互不承担连带付款责任。
乙方分别与各联合体成员核对各自范围内实际工作量，分别开具对应单位增值税发票，各成员单位自行在约定期限内支付自身对应款项，牵头单位无代付、连带清偿义务。
乙方针对工作量、价款存在异议的，由牵头单位组织各方共同核对确认，但付款义务仍由对应联合体成员自行承担。
8.2结算方式：采购人应结算金额按中标供应商实际服务项目数量结算（实际结算金额为响应单价金额×实际服务项目数量）。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1甲方依法组织履约验收考核工作。
10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收考核证明，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6项目考核情况汇总后，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 3‰ 的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额 3‰ 每日向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5‰ 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同，解除合同的，乙方应当及时退还已支付的预付款。
11.5乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、安全责任划分
乙方参与项目服务的人员人身安全及保障责任由乙方全权承担。
十四、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其他
14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，具有同等法律效力。

甲方（联合体牵头单位）：      乙方： 
地址：               地址： 
法定代表人或授权代表                法定代表人或授权代表
（签字或盖章）：            （签字或盖章）：
联系电话：             联系电话：         

甲方（联合体成员单位）： 
地址：
法定代表人或授权代表
（签字或盖章）： 
联系电话：

甲方（联合体成员单位）： 
地址：
法定代表人或授权代表
（签字或盖章）： 
联系电话：

甲方（联合体成员单位）： 
地址：
法定代表人或授权代表
（签字或盖章）： 
联系电话：

甲方（联合体成员单位）： 
地址：
法定代表人或授权代表
（签字或盖章）： 
联系电话：
               
签订日期：      年    月   日


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281]项目属性：服务类项目。
一、项目概述
[bookmark: _Toc97295831]1、项目名称：重点企业、单位VOCs在线监控、网格化空气微站服务项目。
[bookmark: _Toc97295832]2、项目背景：为深入打好蓝天保卫战，落实东台“十五五”生态环境保护规划，坚持精准、科学治污的原则，东台市于“十四五”期间实施了“重点企业、单位VOCs在线监控、网格化空气微站服务项目”，主要包括：12座微型空气自动站，21家重点涉VOCs工业企业与9家汽修企业共65座污染源VOC在线监测站，及大气环境监测监控软件平台，助力东台加强细颗粒物和臭氧协同管控，提高精细化大气污染治理水平。现对2026年-2027年的服务进行采购。
	[bookmark: _Toc97295833]序号
	服务项目名称
	服务期限
	数量
	备注

	1
	[bookmark: OLE_LINK3]微型空气站（监测因子：PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、TVOC、气象五参数）运维服务
	1年
	12座
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1]污染源VOC在线监测站运维服务
	1年
	65座
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK5]大气环境监测监控软件平台运维服务
	1年
	1套
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK2]大气污染溯源分析服务
	1年
	12份
	


3、预算金额及最高限价：人民币220万元。
4、采购标的均所属 其他未列明行业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。
5、项目清单
	序号
	标的名称
	品目
	数量
	单位

	1
	重点企业、单位VOCs在线监控、网格化空气微站服务项目
	C0702900 
其他生态环境治理服务
	1
	项


二、项目执行的相关标准
满足招标文件采购需求开展，并符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
三、技术要求及服务工作要求
主要仪器设备信息
	序号
	设备名称
	型号
	监测因子
	数量

	1
	微型空气站
	WAYEAL-AQ7100
	监测因子：PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、TVOC、温度、湿度、风速、风向、气压
	12

	2
	污染源VOC在线监测站
	APER-DTVOC-1
	挥发性有机物、流速、温度、湿度
	65

	3
	[bookmark: OLE_LINK8]大气环境监测监控平台及服务器
	Dell PowerEdge R910
	/
	1

	4
	采样单元、预处理单元、控制单元、数据采集传输单元、辅助单元
	/
	/
	77


运维技术要求
（一）微型空气站运维要求：
1、微型空气站运行维护应包括日巡查、周监控、月巡检、季度检查和年度更换，以及微站运维期内的电费、通信费，以及微站的安全保管服务，具体要求如下：
（1）日巡查：每日查看平台数据在线情况，确保在线率正常；
（1）周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少1次，形成周报存档备查；
（2）月巡检：每月远程巡检设备运行状况至少1次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，远程巡检如设备状态异常需现场检查仪器，形成月巡检报告；
（3）季度检查：每季度抽取不少于总数5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，应使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过20%，应及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查。
（4）年度检查：每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，及时更换仪器中传感器、电池等关键零部件，不得出现无故延长使用期限情况，做好更换记录，采购人有权对传感器更换进行监督检查。
（5）运维单位保障仪器安全及数据有效性，有效率及联网率≥90%。
（6）运维单位需保证仪器安全稳定运行。
2、质量控制及质量保证
（1）使用符合HJ 653及HJ 654要求的颗粒物和气态污染物质控设备备置于待校准的微型空气站监测设备周围10 m（污染源区域5 m）范围内，通过数据比对的方式校准待校准设备。比对不合格的传感器或设备应返回质量保证实验室重新进行准确度和平行性验证和校准。
（2）所用TVOC 标准监测设备应符合JJF 1172的要求。传递校准前应进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关标准要求时应及时校准。
（3）每季度抽取数量不少于总量5%的站点进行1 次传递校准。距离网格质控点位距离较远（大于5 km）或在污染源周边的点位，传递校准周期应适当缩短。
[bookmark: OLE_LINK10]（二）污染源VOC在线监测设备运维要求：
1、提供专业运营维护服务和负责VOCs 在线监测站日常维护、仪器校准、数据处理等工作；负责仪器设备的耗材、配件供应及更换，确保所运营监测设施的正常运转，数据及时、准确、可靠上报；确保 VOC在线监测站能有效、正常、稳定地运转，提供设备通讯协议。同时包括站房电费、电信网络费、日巡查、周监控、月巡检、季度检查、年度更换，具体要求如下：
（1）每日现场核查设备供电、气路管路、采样探头、伴热管线外观状态，检查有无漏气、堵塞、冷凝积水；查看工控系统、分析仪实时数据、报警记录，及时清理滤芯表面浮尘，记录设备基础运行工况，发现异常第一时间处置上报，形成日报备查。
（2）周监控：每周远程调取在线监测历史数据，核对零点、跨度漂移、数据有效率，梳理无数据、超标、断联等异常台账；检查数采仪与平台传输链路，校验数据上传一致性，对漂移超阈值设备提前安排校准维护，形成周报存档备查。
（3）月巡检：每月开展深度现场运维：更换初级过滤滤芯，紧固采样管路接头；执行零点校准，核查伴热温度、除水装置运行效果；检查标气余量、电磁阀、泵体工况，清理分析仪腔体积污，完整留存校准记录、运维台账。
（4）季度检查：每季度实施整机性能核查：开展多点校准、气密性全回路检漏；检查采样管线老化、腐蚀情况，校验温压流辅助监测设备；排查电控线路、除湿运行状态，形成季度运维检测报告。；
（5）年度检查：每年定期更换老化损耗件，包含前置除尘过滤器、滤芯、蠕动泵、冷凝器、密封垫圈、负压泵、老化伴热管线等耗材；每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，及时更换仪器中传感器、电池等关键零部件，更换过期标准气体，同步完成设备年度比对、有效性审核，更新设备运维档案。
（6）配套管理要求：运维全过程留存纸质及电子台账，包含巡查记录、校准报告、耗材更换凭证、故障处置单；备用标气、易损配件常备库存，出现故障限时到场维修，确保设备数据有效率满足考核标准。
（6）运维单位保障仪器安全及数据有效性，有效率及联网率≥90%。
（7）运维单位需保证仪器安全稳定运行。
2、质量控制及质量保证
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK11]（1）所用TVOC 标准监测设备应符合JJF 1172的要求。传递校准前应进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关标准要求时应及时校准。
（2）监测系统出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常上传。
（3）采购人技术人员发现监测系统问题通知中标人时，运营方亦须即时派员到现场处理。中标人在发现问题或接到采购人通知2小时内赶到现场，24小时内解决故障；故障仪器按照故障设备处理要求及时维修。
（4）紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上进行更换，确保24小时内监测设备恢复正常运行。
（5）如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外），同时更换备用机，确保监测连续性。
（6）发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修。
（7）更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行。
（8）中标人技术人员在维修每一台仪器，每一个故障时，都要填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换设备情况等。
（三）软件平台运维要求：
软件平台运维（Operations and Maintenance, O&M）是确保软件系统稳定、安全、高效运行的关键环节，涵盖从基础设施到应用层的全生命周期管理。以下是软件平台运维的核心内容：
（1）系统运维：
中间件管理：Web服务器（Nginx/Apache）、消息队列（Kafka/RabbitMQ）、缓存（Redis/Memcached）的配置与监控。
容器化与编排：Docker容器、Kubernetes集群的部署与运维。
（2）数据库运维：
数据库维护：MySQL的备份恢复、索引优化、慢查询分析。
高可用性：主从复制、集群搭建（如Redis Cluster、MongoDB分片）。
数据安全：脱敏、加密、访问控制。
（3）自动化与工具链
自动化脚本：Ansible、SaltStack批量管理服务器。
（4）数据清洗
对空气微站数据进行日常巡检，针对异常数据进行审核并进行无效处置。特别是异常数据导致数据队列阻塞问题，进行恢复运行。
（5）平台功能优化
根据采购人实际需求，对大气环境监测监控平台进行功能优化。
（四）大气污染溯源分析服务：
实时跟踪、分析东台市空气监测数据，及时发现问题。结合微型空气站、污染源在线监测等数据，深度开展空气质量数据分析，识别重点季节、重点时段区内污染水平、污染特征、高值污染区域，分析污染原因，提出管控建议。同时，监督重点企业实时废气排放情况，对区域内涉气企业在线监测数据跟踪分析，并根据排放情况实时调度指导，对排放异常的重点企业开展针对性排查溯源，包括但不限于企业基本情况、生产工况、产污工序、主要排放源、废气工艺设计情况、改造工程计划和进展、治理设施运行情况，建立企业问题清单，提供整治提升建议，并指导协助相关监管部门督促企业落实整改。通过以上工作，为东台本地空气质量改善提供建议，编制月度分析报告12份。
（五）其他技术要求
1、投标供应商中标后应成立专门的本项目维护队伍，配备专职维护人员负责日常巡检和维护。专职维护人员要有熟练的仪器维护技能和1年以上的维护经验，熟悉设备和仪器的日常操作，有能力处理监测环节出现的问题。中标人应设定维护专用的联系电话，并应配备电脑、网络等基础办公设备，方便监测平台数据查询及文件的编写和发送。
2、中标人应做好本项目设备的日常管理及维护工作，及时填写巡检记录、质控记录、仪器设备维护、自检等运行维护记录并定期提交给甲方。中标人必须对设备状况和数据保密，未经甲方同意，不得以任何方式使用或对外泄漏监测数据及相关内容。
3、在运营期内，如果监测站发生日常维护范围之外的突发性故障，中标人4小时内派技术人员到现场处理，24小时给出解决方案。
4、投标人在运行维护期间本着负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测点及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修仪表的故障，更要防范和减少故障，使各监测设备真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确；服务人员主要负责数据传输、统计、审核、报告、档案等工作，并遵守采购人的上班作息制度，节假日安排值班；运维服务必须满足国家关于自动监测系统及设备、信息统计等最新监测技术规范、文件等要求。
5、确保本项目的顺利实施，投标人具备用于质量控制的CMA实验室，相关手工监测样品能在3小时内送至实验室分析，同时具备实验室仪器保障能力的优先。
6、投标人须建立充足的备品备件与备用仪器储备体系，保障微型空气站、污染源VOC在线监测站、废气采样装置等全部运维设备故障快速处置。服务周期内常备同型号整机备机、核心分析单元、采样泵、过滤滤芯、伴热管线、密封垫圈、电磁阀、温压流传感器、标准气体等全套易损耗件及关键零部件，备件库存规格、数量覆盖在运设备机型，不得出现配件断供情况。耗材配件更换参考清单
污染源VOC在线监测设备耗材配件更换清单
	序号
	名称
	周期

	1
	前置除尘过滤器
	2周

	2
	除水滤芯
	1月

	3
	蠕动泵
	1年

	4
	冷凝器
	1年

	5
	负压泵
	1年

	6
	触摸屏
	1.5年

	7
	散热风扇
	1年

	8
	机箱内电子温度计电池
	1年

	9
	4G天线
	2年

	10
	TVOC传感器
	1年

	11
	开关电源
	[bookmark: OLE_LINK16]不定期

	12
	显示屏幕
	不定期

	13
	主控电路板
	不定期

	14
	设备外观保养
	1年

	15
	管路
	[bookmark: OLE_LINK15]不定期

	16
	电磁阀
	不定期

	17
	辅热管
	不定期

	18
	扩展电路板
	不定期


微型空气站设备耗材配件更换清单
	序号
	名称
	周期

	1
	滤芯
	1月

	2
	干燥剂
	1月

	3
	进气泵
	1年

	4
	开关电源
	不定期

	5
	颗粒物模块
	1年

	6
	4G天线
	2年

	7
	设备外观保养
	1年

	8
	DTU卡去氧化
	6月

	9
	气象五参数模块
	不定期

	10
	PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、TVOC传感器
	1年


（六）考核要求
供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。
运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。
采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在采购人运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。
由采购人组织对运维中标单位职责履行情况进行考核，合同额的20%作为考核款，年度两率（设备总运行率和数据有效率的算术平均值）高于90%（含）的拨付全额考核款，年度两率（设备总运行率和数据有效率的算术平均值）高于80%（含）不到90%的，拨付考核款的50%，年度两率（设备总运行率和数据有效率的算术平均值）低于80%的，不予拨付考核款。
（七）验收要求
服务应满足国家行业规范要求，验收的主要内容包括但不限于对运维和溯源分析服务进行验收，服务到期后应由经甲方组织验收。
四、商务要求
1、服务期限（合同履行期限）：一年（自合同签订之日起至一年期结束止）。
2、服务地点：位于盐城市东台市境内。
3、付款方式：
（1）合同签订后10工作日内（自收到发票之日起），采购人支付供应商合同总价的30％作为预付款。
（2）合同履行满6个月后10工作日内（自收到发票之日起），供应商提交服务期内的阶段性成果并通过采购人审核后，采购人支付供应商合同总价的30％
（3）合同履行期限结束后10工作日内（自收到发票之日起），采购人根据项目验收和对供应商的考核结果支付尾款。
注：以上付款均无银行利息，一律通过银行结转；采购人在付款前，供应商应先向采购人提供等额有效的发票，否则采购人有权拒付款项，且不承担任何责任。
4、售后服务内容、要求和期限
有关部门、单位进行调查、查阅报告所需的信息，供应商须进行配合。
5、结算方式：采购人应结算金额按中标供应商实际服务项目数量结算（实际结算金额为响应单价金额×实际服务项目数量）。
6、其他
（1）成果要求：供应商在项目结束后7个工作日内提交项目验收材料，验收材料需列明供应商开展的工作的具体情况及相应的佐证材料。
（2）验收方法：供应商按照要求提交项目成果后，由采购人组织专家开展项目验收会议，采购人根据专家意见及考核细则（附于合同中）支付尾款。
五、评分需求
1、报价要求
运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用，包括运维费（含人工费、 食宿费、交通工具使用费、各部分工作费用等）、质量控制及质量考核工作产生的费用（含标准物质、质控设备等）、管理平台运维费、专利技术、成交服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、人员部分要求
人员
投标人应为本项目配备具有丰富环境管理经验的服务团队，除项目负责人外，配备不低于5名工作人员开展驻场服务，组建独立的项目服务团队。团队成员需具有任职资格证书和相关工作经验人员未经采购人认可，不可随意更换。
1.项目负责人具有环境保护专业副高级及以上职称证书的优先；
2.项目组成员中（不包括项目负责人）具有计算机技术与软件专业技术资格副高及以上证书的优先；
3.项目组成员中（不包括项目负责人）具有自动监控（环境空气）运行工或自动监控（挥发性有机物）运行工的优先；
4.项目组成员中（不包括项目负责人）具有注册环保工程师证书的优先。
3、综合实力要求
1.服务能力
①投标人需要具备用于质量控制的CMA实验室，确保本项目的顺利实施，投标人拥有用于质量控制的CMA实验室的优先。
②投标人具有环境保护类计算机软件著作权证书的优先。
2.体系认证
投标人需要具备良好的质量、环境、职业健康管理体系，以保障本项目的顺利实施，具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。
3.运维设备、配件情况
为保证项目设备正常运行，投标人须提供同型号微型空气站和污染源VOC在线监测系统至少各2套备机的优先。
4、技术部分要求
投标人须根据自身实际情况与对本项目的理解，编制技术方案，至少包含项目背景认识程度、运维服务方案、大气污染溯源分析服务方案、驻场服务方案、质量保证措施和质量管理制度、应急预案及措施6大项。技术方案内容清晰、全面、合理、可靠、结构完整优于项目需求的优先，投标人可根据自身技术优势、项目经验补充额外内容。
项目背景认识程度：区域产业与环境现状认知、政策标准体系解读、项目核心目标与需求拆解、项目实施重难点分析、优化提升方向等。
[bookmark: OLE_LINK4]运维服务方案：运维范围与内容清单、备机备件储备情况、运维标准与频次要求、故障响应与闭环机制、数据与台账管理等。
大气污染溯源分析服务方案：溯源技术方法体系、常态化溯源分析机制、异常污染快速溯源流程、溯源成果落地应用等。
驻场服务方案：驻场团队配置与岗位职责、驻场工作制度、人员能力与稳定性保障、驻场装备与办公保障等。
质量保证措施和质量管理制度：质量管理体系架构、全环节质量控制措施、核心质量管理制度等。
[bookmark: OLE_LINK7]应急预案及措施：应急管理体系、典型场景专项应急预案、应急资源保障等。
5、其他要求
业绩
①投标人自2023年1月1日起至今（以合同签订之日为准），承担过包含空气站运维类服务业绩的优先。
②投标人自2023年1月1日起至今（以合同签订之日为准），承担过包含大气污染溯源类服务业绩的优先。
六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	重点企业、单位VOCs在线监控、网格化空气微站服务项目
	其他未列明行业




1

第五章 评标方法与评标标准
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标方法与评标标准
本项目评分总分值为100分。
	序号
	分部内容
	分项内容
	分值
	打分要求

	1
	价格部分（10分）
	投标报价
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。
注：对符合规定的小型和微型企业或符合采购本国产品的支持政策报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审，须提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件、关于符合本国产品标准的声明函。

	2
	人员部分
（15分）
	人员
	15
	1、项目负责人具有环境保护专业正高级职称，得3分；具有环境保护专业副高级职称，得2分。本项最高得3分。
2、项目组成员中（不包括项目负责人）具有计算机技术与软件专业技术资格副高及以上证书的，每有一个得2分，本项最多得4分。
3、项目组成员中（不包括项目负责人）具有自动监控（环境空气）运行工或自动监控（挥发性有机物）运行工，每有一项得2分，本项最高得4分，没有或未提供的不得分。
4、项目组成员中（不包括项目负责人）具有注册环保工程师证书的，每有1名得2分，本项最高得4分。
（上述条款需提供专职人员一览表，相应的证书原件彩色扫描件、投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料或退休返聘证明原件彩色扫描件）

	3
	综合实力
（12分）
	服务能力
	2
	投标人具有环境保护类计算机软件著作权证书，每提供1个得1分，本项最高得2分（提供计算机软件著作权证书原件扫描件，不包括则不得分，未按要求提供或未提供的不得分）。

	
	
	体系认证
	6
	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，同时提供全部3个证书的得满分6分，缺一项扣2分，扣完为止。（以提供证书原件彩色扫描件为准，未提供或提供材料不符合要求的不得分）

	
	
	运维设备、配件情况
	4
	根据投标人提供的备机方案、备件及耗材配置方案、质控设备配置方案进行评分：
（1）为保证项目设备正常运行，投标人须提供同型号微型空气站和污染源VOC在线监测系统至少各2套备机。
a.供应商为设备生产厂家的，须提供库存设备清单；
b.设备为购买的须提供购置发票扫描件；
c.仪器设备如未购买的，须提供已签订的意向供货协议扫描件，并承诺中标后2个月内配齐，否则不予认可。
满足以上3种条件之一的得4分，未按要求提供或者提供资料不全的不得分。

	4
	技术部分
（50分）
	技术方案
	50
	1、项目背景认识程度
根据投标人对项目背景认识程度的说明及方案的可行性、细致程度、具体程度等进行评审，内容包括但不限于区域产业与环境现状认知、政策标准体系解读、项目核心目标与需求拆解、项目实施重难点分析、优化提升方向等。
（1）重点突出、技术建议叙述全面、合理的得10分； 
（2）对项目现状、现有条件及情况调查清楚的得7分；
（3）对项目现状、条件不完全了解，针对性不强的得3分；
（4）未提供不得分。
2、运维服务方案
投标人需针对技术要求并结合本项目实际情况提供硬件和平台的日常维护方案，包括但不限于运维范围与内容清单、备机备件储备情况、运维标准与频次要求、故障响应与闭环机制、数据与台账管理等内容。根据投标人提供的日常维护方案的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）方案完全满足项目实施要求且针对性强的得10分；
（2）方案科学、合理、可行的，基本满足项目实施要求的，得7分；
（3）方案部分满足项目实施要求的，得3分；
（4）未提供方案的，不得分。
3、大气污染溯源分析服务方案
投标人需针对技术要求并结合本项目实际情况提供大气污染溯源分析服务方案，包括但不限于溯源技术方法体系、常态化溯源分析机制、异常污染快速溯源流程、溯源成果落地应用等。根据投标人提供的大气污染溯源方案的科学性、合理性、可行性进行评分：
（1）方案完全满足项目实施要求且针对性强的得10分；
（2）方案科学、合理、可行的，基本满足项目实施要求的，得7分；
（3）方案部分满足项目实施要求的，得3分；
（4）未提供方案的，不得分。
4、驻场服务方案
[bookmark: OLE_LINK21]为保证本项目的驻点服务质量，投标人需针对本项目制定驻点服务方案，包括但不限于驻场团队配置与岗位职责、驻场工作制度、人员能力与稳定性保障、驻场装备与办公保障等，根据投标人提供的内容进行评审：
[bookmark: OLE_LINK22]（1）驻点服务合理、详尽、可行性、针对性强的得10分；
（2）驻点服务合理、详尽，但欠缺可行性、针对性，满足本项目实施要求的，得7分；
（3）驻点服务不够详细、针对性不强、操作性差，部分满足本项目实施要求的，得3分；
（4）未提供不得分。
5、质量保证措施和质量管理制度
为保证本项目服务及数据质量，投标人需针对本项目制定质量保证措施和质量管理制度，包括但不限于质量管理体系架构、全环节质量控制措施、核心质量管理制度等，根据投标人提供的内容进行评审：
（1）质量保证措施和质量管理制度详尽、针对性强的得5分；
（2）质量保证措施和质量管理制度完善、可行，满足本项目实施要求的，得3分；
（3）质量保证措施和质量管理制度不够详细、完善、可行，部分满足本项目实施要求的，得1分；
（4）未提供不得分。
6、应急预案及措施
针对突发事件时，制定事前预判，事后能保障快速、高效的应急方案，内容包括但不限于应急管理体系、典型场景专项应急预案、应急资源保障等，根据投标人提供的内容进行评审：
（1）应急方案完全满足项目实施要求且可操作性强的得5分；
（2）应急方案基本全面、可行，基本满足项目实施要求的得3分；  
（3）方案有欠缺、条理不清晰的得1分；
（4）应急方案无可操作性的或无提供不得分。

	5
	其他
（13分）
	业绩
	13
	投标人自2023年1月1日起至今（以合同签订之日为准），承担过包含空气站运维类服务业绩的，每有一项得2分，本项最高得8分。
投标人自2023年1月1日起至今（以合同签订之日为准），承担过包含大气污染溯源类服务业绩的，每有一项得1分，本项最高得5分。
（提供相关业绩合同原件扫描件，未按要求提供或未提供的不得分）。


说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。


第六章 投标文件格式
[bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]



投  标  文  件
 
 










 
 
 
项目 名 称：               
项目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）        
      日   期 ：                     
 
 




投标文件目录
 
一、开标一览表（以系统固定格式为准）
二、资格审查资料
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（2）上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）。
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（6）与资格审查有关的其他资料（如有）。
三、符合性资料
（1）报价符合性审查
（2）投标分项报价表
（3）投标函
[bookmark: _GoBack]（4）投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）
（5）技术要求响应及偏离表
（6）商务要求响应及偏离表
（7）服务承诺
（8）盐城市政府采购事前信用承诺书
四、综合评审评分项相关资料
五、价格折扣文件（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件、关于符合本国产品标准的声明函）


 
 
 
 

[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]
1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                                    。
主要专业技术能力有：                                            。


          
法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

         年    月    日

                                     


2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

         

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

          年    月    日



3.法定代表人身份证明书

                           （采购人名称）
  （法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。
企业名称（加盖CA电子公章）：      

          年    月    日 

（附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件）

4.授权委托书

本授权书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权____________（投标人名称）的________________（被授权人的姓名）为我单位就JSZC-        号项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          代理人被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      法定代表人：  （加盖CA电子公章）
日期：                                         
（附：被授权人身份证正反面复印件或扫描件）



5.开标一览表（以系统固定格式为准）
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                        （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 



6.投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。



7.投标函
致：                

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账户：                                      

法定代表人或被授权人（签字）：              
企业名称（加盖CA电子公章）：                   
            年      月          日 


8.技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
























9.商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。






10.服  务  承  诺（分包号：**）

如我方中标，郑重承诺如下：
（1）按照招标文件的要求，我方将在合同履行期限内按照要求及时完成各阶段工作；
（2）若我方中标，我方将成立负责实施本项目的专项工作小组，明确专人负责本项目的实施；
（3）…………。




法定代表人或被授权人签字：


企业名称（加盖CA电子公章）：


           年    月    日




11.中小企业声明函（服务）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏瑞杰项目管理顾问有限公司组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日    期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。



12.残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督


          供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：


13.关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。




 
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc462564146]
14.盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
法定代表人签名：
单位名称（盖章）：
年   月      日




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字（签章）：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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