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	1
	液相色谱-高分辨率质谱仪
（核心产品）
	是
	1
	439
	439
	[bookmark: _GoBack]
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK15]一、技术指标（序号1-45小计45个指标，含16个▲指标)
离子源部分
1、配置独立可加热电喷雾（ESI）离子源，离子源加热温度不低于500℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1～1000μl/min；
2、离子源需采用集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，除了液体流路外，无外露的电路和气路，确保操作的安全性； 
▲3、喷针应采用60度喷雾设计，使多余溶剂喷雾直接快速排出到传输通道下方；喷针前后、左右、上下均可调，方便对喷雾条件进行优化（需提供离子源相关硬件实物照片）；
4、离子源腔体具有观察窗口，便于直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度； 
5、配置全自动注射泵，实现质谱直接进样，自动调谐和校正，支持通过软件自动切换模式。
离子传输系统
▲6、离子传输系统配置大口径高容量离子传输管设计，离子传输管可超声清洗，重复使用；
▲7、离子传输管独立加热，温度不低于400℃；(需提供相关硬件照片和软件温度设置截图证明)
▲8、具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不破坏真空, 待机时不消耗氮气；
9、带轴向场和过滤作用的双弯曲几何设计的主动离子束传输组件：阻挡中性粒子和高速分子团；
10、内标校正：产生内部校正离子，用于正离子和负离子模式下谱图的实时质量校正。
质量分析器部分
11、分辨率可调档数：不小于3档；
12、双曲面分段四极杆，分辨率可到0.4Da；可选择隔离窗口宽度0.4Da～1200Da，MS/MS母离子选择质量范围40～2000m/z；
▲13、仪器分辨率：不小于60,000 FWHM（m/z=200）；
▲14、高分辨质量分析器真空度：≤1.0x10-9mbar（需提供软件显示截图）；
▲15、正负离子切换速度：＞1.4Hz；
▲16、质量轴稳定性：设备校正一次后，连续48小时内不再校正质量轴，重复进样100fg利血平，609质量精确度≤3ppm；
17、灵敏度：MS/MS 模式：200 fg 利血平信噪比 （S/N）不低于100:1;
[bookmark: OLE_LINK3]tSIM 模式：0.2pg利血平，信噪比（S/N）不低于2000:1； 
18、提高仪器分辨率时，保持设备的灵敏度基本不降低；采用利血平标品100fg进样，ESI+模式下，分辨率分别为30000和60000时，其他仪器参数维持不变的前提下，主碎片峰的信号强度值相差不超过15%；
19、质量准确度：外标法≤3ppm RMS；内标法≤1ppm RMS；一级模式＜1ppm；
20、动态范围：≥5个数量级；扫描速率：≥50Hz；
▲21、质谱检测器: 无损型检测器，终身免更换；如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器或光电倍增管或ADC或TDC等消耗型检测器，除原机配置外，须额外提供相应备用检测器至少8个，满足仪器寿命内正常使用的需求。
液相色谱梯度泵-二元高压梯度混合泵
22、二元高压泵压力范围：最高耐压≥14000 psi；
23、高流速泵压力：5mL/min流速时，耐压≥900bar；
▲24、最高流速：≥6mL/min；(需提供软件截图证明)
▲25、流速精密度：≤0.05%RSD；流速准确度：≤±0.1%；
26、梯度延迟体积：≤35µL，且不随反压变化；
27、梯度组成比例精密度：≤0.15%；梯度组成比例准确度：≤±0.2% ；梯度组成比例范围：0～100%；
▲28、通道数量：≥6个；（需提供硬件实物图片证明）
29、泵清洗：柱塞杆及密封圈须具有自动清洗系统，同时具有泵头微漏监测及维护信息提示功能；
30、须具有过压保护功能，能进行漏液监测；
31、梯度模式：除线性变化模式外，还应呈现不少于8种不同梯度指数变化模式设定。
液相色谱自动进样器 
32、加样体积范围：0.01～25μL或更宽，增量0.01μL；加样体积准确度：≤±0.5%；
33、进样精度：≤0.25%RSD； 
▲34、交叉污染：≤0.0004%； 
▲35、自动进样器样品盘最大容量：2mL样品瓶容量不小于200个；
36、重复进样次数：无限制；
37、 进样循环时间：5µL＜15s；  
▲38、样品盘温度范围：能覆盖4～40℃范围或更宽；
39、样品盘温控精度范围：-2℃/+4 ℃或更窄；
40、具有泄漏自动感应功能，有样品盘和样品自动识别功能，全程监控与记录仪器状态。
液相色谱柱温箱 
41、内含湿度、气漏、温度在线检测，确保使用安全；
▲42、控温范围：覆盖5～120℃；（需提供软件截图证明）
43、温度精确度：≤±0.5℃；温控稳定性：≤±0.05℃；
44、柱容量：可安装不少于2根色谱柱，最长能安装30cm色谱柱；
45、能监测湿度、气体、温度，能在线监测溶剂泄漏情况。

二、配置要求
1、高分辨质谱仪主机一台
2、二元泵一台
3、温控自动进样器一台
4、独立柱温箱一台
5、工作站软件一套
6、C18色谱柱一根
7、氮气发生器一台                                                                                                        8、电脑配打印机一套
三、售后服务
1、供货期:自合同签订之日起60个自然日。
2、供应商须在交货日期7天内到采购人提供的现场免费安装、调试设备并验收，直至技术指标与投标文件符合。 
3、免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到采购人能正常使用和维护仪器。
4、安排两名人员提供免费提高操作培训，培训地点厂家培训中心；
5、提供一年仪器免费原厂保修期，
6、设备制造商须为采购人长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。
7.免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。
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	气相色谱仪-氢火焰离子化检测器+电子捕获检测器
	是
	1
	37
	37
	按此标准JJG 700-2016验收
	一、技术指标（序号1-54小计54个指标，含17个▲指标)
[bookmark: OLE_LINK33]工作条件
1、温度：操作环境15˚C-35˚C
2、湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%
柱箱
3、温度范围：室温以上3˚C~450˚C，多级程序升温，不少于32阶33平台。
4、温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C
5、控温精度：≤0.1˚C 
6、温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C
▲7、具备远程智能访问功能，支持平板电脑、笔记本电脑或台式机等从任意浏览器（登录访问，无需依托色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）
▲8、同一气相主机至少同时支持安装2个进样口，4个检测器（提供投标型号仪器的实机照片，验收时每套仪器均应要预留安装位置、方便用户拓展功能）
9、降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)
10、保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min
11、峰面积重现性: < 0.5% RSD
▲12、具备内置自引导诊断和维护功能，可自动监测系统运行状况、跟踪样品分析情况并在泄漏时及时发出警报（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）
▲13、不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙（提供仪器图片证明）
14、升温速度：0.1˚C/分钟~125˚C/分钟, 最大升温速度可拓展至：1800℃/min以上，提供截图或有效技术证明资料。
▲15、一键智能诊断功能：用户液晶屏界面可进行诊断、早期维护提醒和查看系统健康报告：分流进样口和多模式进样口可进行至少4项检测；早期维护提醒分流进样口可进行不少于6项提醒。（提供GC触摸屏截图作为证明材料）
▲16、 色谱主机应具有拓展连接质谱的功能，如通过彩色触摸屏对质谱端进行状态监测，包括对质谱四极杆温度，离子源温度，质谱IP地址等质谱参数的状态监测（提供GC触摸屏截图作为证明材料）。
17、软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作（提供软件截图作为证明）
▲18、可搭载≥5个用于 EPC 设备的狭缝，便于扩展（提供产品制造商网站截图或其他有效证明材料）

毛细柱分流/无分流进样口（带EPC电子流量控制）
19、最高使用温度：395˚C
▲20、可编程电子参数设定压力，流速和分流比，分流比≥12000:1（提供分流比软件截图证明）
▲21、压力设定范围：0-148Psi, 提供软件截图证明文件或产品制造商网站截图证明材料
▲22、压力控制稳定性：仪器不少于2小时连续测量，压力波动不超过±0.001Psi（提供与投标产品同品牌同型号的校准证书或校准报告作为证明文件）
23、流量范围：0-500mL/分钟N2, 0-1230mL/min H2 or He
24、数字式电子气路控制保证气体流量精度
25、快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，使用简单（提供图片证明材料）

氢火焰离子化检测器（FID）
▲26、最低检测限（对十三烷）：<1.2 pg C/s。
27、线性动态范围：>10e7（±10%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（10e7）的峰实现定量分析。
▲28、数据采集速率：≥990Hz（提供软件截图证明材料）
29、标准的EPC 用于三种气体：空气、氢气、尾吹气
30、灭火自动检测和自动再点火。
31、最高使用温度：420°C。

电子捕获检测器
▲32、最低检测限：< 3.8 fg/mL（林丹），采用标准校验条件
33、线性动态范围：> 5 × 10e4（林丹）
▲34、数据采集速率：最高 990 Hz（提供软件截图证明材料）
35、最高使用温度：450°C。

液体自动进样器
36、液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间，支持250ul进样针，兼容气体进样针
37、样品瓶位数：不少于50位2ml样品瓶
38、进样量线性：≥99% 
39、面积重现性：小于0.3% RSD
40、进样针规格：采用标准进样针支架，最大容量为 1 µL、2 µL、5 µL、10 µL、25 µL、
50 µL和 100 µL采用可选件增强型样品操作进样针支架，最大容量为 250 µL和
500 µL
▲41、仪器可扩展升级液体自动进样器位数：大于165位（提供操作软件截图技术证明材料或产品制造商网站截图证明材料）
▲42、液体自动进样器样品盘具备加热恒温功能，最大加热到60C。（提供操作软件截图技术证明材料或产品制造商网站截图证明材料）。
▲43、液体自动进样器样品盘含样品瓶震荡摇匀功能，双向混合，速度≥3000转/分钟。（提供操作软件截图技术证明材料或产品制造商网站截图证明材料）。

氢气发生器
44、氢气纯度：99.999%
45、氢气流量：0-200ml/min
46、输出压力：0-0.3Mpa
47、压力稳定性：< 0.001MPa

空气发生器
48、输出流量：0-2000ml/min 
49、输出压力：0-0.4MPa
50、压力稳定性：< 0.003MPa

硬件及软件系统
51、具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并同版本软件可以免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含美国EPA方法、ISO方法等。
52、具有保留时间锁定软件（RTL）功能。
53、智能数据储存管理系统，具备云管理服务，提供安全可靠、可扩展的共享文件存储服务
54、工作站配置要求：商用机 i5处理器,1T硬盘，16G以上内存，23寸液晶显示器，及正版中文Windows 11以上系统；激光打印机各一套

二、配置要求
1、气相色谱仪主机1套
2、分流不分流进样口2套
3.、FID检测器带EPC控制1套
4.、ECD检测器带EPC控制1套
5、液体自动进样器1套
6、电脑、打印机1套
7、化学工作站控制及色谱数据处理系统1套
8、毛细管色谱柱1根
9、安装工具包1套
10 、2ml样品瓶和盖，100个/包 5包
11、石墨密封垫,10/包 1包
12、空气发生器1套
13、配套氢气发生器1套
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	纯水/超纯水处理系统
	是
	1
	27
	27
	　
	一、技术指标（序号1-24小计24个指标，含8个▲指标)
工作条件
1、环境温度：5℃ ～ 35 ℃
2、相对湿度：20% ～ 80%
3、进水条件：自来水
4、纯水产水水质：电阻率：＞ 5.0 MΩ·cm＠25℃（典型值：10-15 MΩ·cm＠25℃）
总有机碳含量(TOC) ＜ 30 ppb；产水速度：不低于 5L/H
5、超纯水产水水质-电阻率：18.2 MΩ.cm @ 25℃，满足理化实验室痕量检测用水要求，满足各种高精度仪器（AAS、HPLC、LC、滴定、光谱等）分析实验用水。
6、超纯水产水水质-TOC含量≤5ppb（检测范围5-700ppb，需提供TOC检测范围证书）

主机
▲7、系统配备双纯化柱，内含360μm和600μm混床离子树脂及高级合成活性炭，用于去除水中的离子和痕量有机污染物。（提供纯化柱的评估测试报告，）
▲8、内置具备温度反馈功能的恒流泵，保证水温7℃ -35℃间均可达到系统标称产水速率，有彩页证明材料
▲9、具有长效、抗结垢模块，该模块需为混床式阴阳离子交换树脂; 树脂由电流全自动再生; 防结垢设计，无需软化柱或防毒柱，有彩页证明材料。
10、纯化柱带有无线射频识别芯片，到达使用期限后机器自动提示更换，并图文指导更换操作。（提供纯化柱识别芯片佐证证书）
▲11、系统管路，接头，弯头，连接器，密封圈采用PE（聚乙烯）、POM（聚氧化甲基）、EPDM（三元乙丙橡胶）等耐热、耐腐蚀、耐氧化、低吸水率、良好绝缘性材料。（提供PE、POM、EPDM材料说明证书）
12、系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度不低于0.1℃，符合电阻率系统适应性测试要求。（提供电阻率校准证书佐证）
13、电导率测量可设定2种温度补偿模式和1种非温度补偿模式。当测定痕量离子电导率或对系统内的电导率仪进行比对验证时，可选择专门针对进水的温度补偿模式。
14、机器可设置休眠模式，可令系统在长时间不使用的情况下仍保证每日一次回路内的水循环，并在即将使用前的24小时自动恢复至每小时一次的回路内水循环。（提供彩页或产品制造商网站证明材料）
15、可提供每日水质测量报告、取水事件报告、系统事件的历史记录。
▲16、取水报告可在每次取水后立即生成并于屏幕显示报告的二维码，可手动输入用户ID或实验编号扫码下载专属的取水报告。

[bookmark: OLE_LINK37]取水装置
17、取水臂：取水臂与显示屏采用分离式设计，防止取水臂意外掉落损坏屏幕内置流量计，可显示动态参数（如压力，温度，电阻率等）具有取水功能设置，系统设置，维护引导，信息和历史记录等功能。
18、显示屏与取水臂采用分离式设计，防止取水臂意外掉落损坏屏幕。
▲19、显示屏可查看系统流路示意图，并于流路图内显示各检测器的动态参数（如压力、温度、电阻率等）以确保机器处于最佳状态。投标需提供系统流路图界面的实物照片。（提供系统流路图界面的实物照片作为证明材料）
▲20、可以提供与主机同品牌的五种终端过滤器满足多种应用，如除挥发性有机物终端过滤器、除热原过滤器、除颗粒过滤器、除内分泌干扰物过滤器、除痕量有机物过滤器。到达使用期限后机器自动提示更换，并图文指导更换操作。出水满足苯<0.05 ppb，三氯甲烷<0.05 ppb，四氯化碳<0.05 ppb，2,2-二氯丙烷<0.05 ppb，溴苯<0.10 ppb，（提供产品制造商网站截图或操作手册截图或其他有效证明材料）
▲21、终端过滤器与取水臂的连接采用鲁尔接头或非螺纹接头或插入式连接，避免污染死角，要求具有防污染性、连接密封性、液体导流性好的特点。
22、水箱：配置不低于55L液位，不接受水袋设计；圆锥形底部无死角设计,可使水箱内水完全排空；配空气过滤器

软件系统
23、配备全面数据管理系统，可为最近30天事件提供图文预览，所有报告均可通过USB端口导出，并且格式适用于LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储不少于2年的水质数据。
24、可通过其他移动设备实现对系统远程监控和远程诊断。

二、售后服务及培训
1、本仪器从验收合格之日起，提供12个月的免费质保服务。
2、配备至少2个生产厂家固定的维修点和专职维修工程师，提供工程师证书。
3、在国内有备品备件仓库，2小时内快速响应，48小时内到达服务现场。
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	旋光仪
	是
	1
	24.7
	24.7
	测定符合标准：AOAC，ICUMSA, OIML,药典 ,CFR 21 第11部分等要求
	一、技术指标（序号1-11小计11个指标，含5个▲指标)
1、测量范围：±89.9°OR/±259°Z；
▲2、分辨率：0.001°/0.0001°；
▲3、准确度：±0.002°；重复性：±0.001°；
4、彩色触摸屏，WINDOWS系统控制，具有中英文操作界面，配备不少于4个USB接口，配备网络接口、外接触摸屏接口，可采用外接触摸屏，鼠标，键盘控制仪器。
▲5、控温装置：半导体控温一体式设计，将旋光管环绕型包裹加热。控温范围10-455℃。
▲6、内置LED光源，使用寿命高达10万小时，在该光源下同时装配以下波长：589nm，880nm。后期随时加配其他不同波长，最多可同时配置8个不同波长。
7、光密度 (OD) 高达 4.0，880 nm 高达 OD 7.0。
8、旋光仪测量结果显示：旋光度、比旋度、国际糖份标度、浓度, 纯度及其它。
具有旋光管自动识别功能组件，对旋光管及标准石英管进行自动识别和配置。将旋光管长度、编号、标准石英管校准信息等相关数据以无线形式传输到旋光仪主机中，旋光管与主机之间无任何连接线。
▲9、内置自动气泡识别系统，实时监测旋光管内是否有气泡并给出不同标示。
10、无线温度传感器内置于旋光管底部，数据以无线方式传输至旋光仪主机，确保使用操作及清洗方便简洁。
11、旋光仪内置CFR 21 Part 11，无需外置电脑实现，符合GMP 规范及FDA要求。

二、配置要求
1、旋光仪（糖类分析仪）主机1套
2、20cm半导体控温组件1套
3、智能识别及无线传输组件1套
4、内置气泡自动检测功能1套 
5、LED光源（同时装配589、880nm波长）1套
6、旋光管（含无线温度传感器，不锈钢材质，长度200mm，体积10ml ）1套 
7、仪器正常使用和日常维护标配所需的附件、备件包和技术文件等 1套
     
三、售后服务及培训
1、提供一年免费原厂质保服务
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	a、β计数器
	是
	1
	19.5
	19.5
	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法放射性指标》
GB 8538-2022《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
GB 19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水》
HJ898-2017《水质总α放射性的测定厚源法》
HJ899-2017《水质总β放射性的测定厚源法》
	一、技术指标（序号1-14小计14个指标，含6个▲指标)
1、铅室：采用分体式上中下三层结构、下层方形一体化铅室，加滑轮，用于屏蔽低本底α β测量仪屏蔽外界放射性干扰，采用分体式二合一进样结构。
2、控制器：要求采用模块化设计，标准插道式控制器，采用高速高性能同步采集控制器。
▲3、可同时测量的样品数量不少于4个，并可分别给出每个被测样品中的总α、总β、89Sr、90Sr、210Po或210Pb的活度浓度，即一个送样抽屉可同时独立测量各组样品，每个通道水样品由控制器和软件独立控制分析检测，提高测量的灵活性和仪器的使用效率。（据实提供仪器使用软件截图证明文件）
▲4、后续可升级为自动进校系统
5、探测器：主探测器抗污染，表面可擦洗；反符合探测器采用表面可擦洗的闪烁体，采用密封圆柱形闪烁室，当闪烁室内残余气压1.33×104Pa(100mmHg)时，在10分钟内漏气不超过1.33×103Pa(10mmHg）。
6、控制软件具备全面的仪器控制和监测：包括高压控制，阈值控制，采样控制，通信控制，通信中断监测，高压信息监测， 实时计数波动曲线。
7、控制软件支持半衰期活度校正，支持工作源测量，标准源测量，本底测量，气溶胶样品，一般样品测量和生物样品测量等七种测量方式，样品测量中自动计算平均值，活度浓度，标准误差，探测限和相对误差等。
▲8、控制软件能够自动计算总α、总β、89Sr、90Sr等核素的平均值，活度浓度，标准误差，探测限和相对误差，扩展不确定度等
9、控制软件鉴于核信号具有随机性和突发性的特点，为提高脉冲幅度判定的准确性、仪器测量的精度和稳定性，脉冲幅度获取控制装置，应采用快慢双通道对信号进行处理，低速一次采集即可得到峰顶幅度。
10、本底计数率（cm-2min-1）：对于239Puα源（活性区φ30mm）2π探测效率比≥85%，平均本底计数率α≤0.005；对于90Sr-90Yβ源（活性区φ20mm）2π探测效率比≥58%，平均本底计数率β≤0.13。
▲11、效率稳定性：α＜3%，β＜8%；串道比：α射线对β道≤1.5%，β射线对α道≤0.1%
▲12、能够自动计算总α、总β、89Sr、90Sr等核素的平均值，活度浓度，标准误差，探测限和相对误差，扩展不确定度等（据实提供仪器使用软件截图证明文件）
13、土壤（含稀土）测量重复性：总（α+β）活度≥135.39Bg/L，重复性限9.86；土壤（含稀土）测量相对允许差：总（α+β）≥100，相对允许差8% 。
▲14、符合GB5749-2022和GB/T5750.13-2023的系统分析软件1套（具备40K扣除、不确定度、B类不确定度和综合扩展不确定度、C±2U的结果表达功能）

二、配置要求
1、带散热系统四通道机柜 1 个；
2、四通道控制系统 1 套；
3、闪烁体的反符合探测器 2 套；
4、塑料双闪烁体的主探测器 4 只；
5、四通道铅室 1 套；
6、带滑轮四通道铅室底座一套；
7、标准粉末源 KCl 1 瓶；
8、标准粉末源 241Am 1 瓶；
9、铅室搬运把手 2 个；
10、机脚扳手 1 个；
11、吋螺丝刀 1 把；
12、样品盘 100 个；
13、探测器连接线 1 套；
14、USB 数据电缆 1 根；
15、电源线 1 根；
16、四通道产品使用说明书 1 份；
17、符合GB 5749-2022和GB/T 5750.13-2023的系统分析软件1套（具备40K扣除、不确定度、B类不确定度和综合扩展不确定度、 C±2U的结果表达功能）
18、系统盘 1 套；
19、产品合格证 1 份、计量证书一份；
20、品牌电脑、品牌打印机一套；
21、放射性仪器的使用涉及放射性物质的生产、销售和使用许可，对制造商资质和技术实力要求极高，根据国家相关行业管理要求规定，制造商应具备《辐射安全许可证》《放射源豁免证明函》《核能行业合格供应商证书》。（供货时需提供全部合规证明文件予以核验）
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	高通量冷冻研磨仪
	是
	1
	14.8
	14.8
	符合GB/T 19495.4-2018检测标准
	一、技术指标（序号1-15小计15个指标，含8个▲指标)
▲1、液氮操作方式：全自动
▲2、配备液氮连接装置，支持液氮自贮存系统自动输送到样本研磨系统
3、可低温或液氮研磨，可以连接液氮罐(II型)或空气制冷仪(I型)
▲4、配备液氮冷冻功能的研磨装置，可实现在液氮环境下物质脆化，实现充分的研磨粉碎，有效提升样本研磨成功率。可在超低温的环境下保全物质的原有特性及各种有效成份，支持低温研磨或液氮研磨；
▲5、外壳整体应采用硬质钢材，无任何塑料盖板结构，具备良好的安全防护性能。
6、样品特征：硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的
7、粉碎原理：低温冻结力，机械撞击力，物理摩擦力
▲8、温度范围：-196℃-室温
9、最大进样尺寸：≤8mm，最终出料粒度：≤5µm
▲10、在减震技术上采用双层减震结构，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性。
▲11、固定研磨管的部分应大幅降低破管风险，并且仪器配有研磨罐的便携开盖装置。
▲12、主机支持适配器自由更换，并且可增配实验室生物安全防护适配器（提供仪器和配件图片为佐证）。
13、研磨罐尺寸：1.5/2/5/10/25/50mL等；较大处理样品容量：50ml*2
14、研磨工作速度：1-70HZ，可根据实际工作要求调节
15、仪器主机可增配远程控制及多级客户管理机制。

二、配置要求
1、主机一台
2、制冷适配器一套
3、不锈钢研磨罐一套
4、研磨珠2瓶
5、耐液氮专用研磨管一包
6、自增压液氮罐1个
7、智能匀浆机3台。
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	倒置生物显微镜（LED光源）
	是
	1
	9.5
	9.5
	符合GB4789.26-2023检测标准
	一、技术指标（序号1-10小计10个指标，含6个▲指标)
▲1、IC²S光路设计：显微镜光路采用无限远色差和反差校正系统。
2、具有明场、相差观察方式，可升级荧光观察。
3、符合人体工程学的可以调整角度的三目观察镜筒。
4、目镜≥10X，20mm视野。
▲5、光源：LED长寿命光源，使用寿命不小于3万小时。
▲6、长工作距离聚光镜（N.A.≥0.3，W.D.≥72mm），聚光镜可拆卸，满足滚瓶等大空间样品的观察。
▲7、物镜：平场消色差物镜4x、10x；平场消色差长工作距离物镜20x 、40x。
▲8、设备应具备节能功能：显微镜开机后，闲置 15 分钟无操作可实现自动关机；载物台采用陶瓷涂覆工艺，台面平整，无棱角、无沟槽，刻度标识清晰；配置人体工学低手位控制杆。光学元件应采用覆膜工艺，具备良好防霉性能，可延缓光学元件霉变，不得使用化学防霉剂，绿色环保，保障操作人员及环境安全。
▲9、原厂彩色成像系统：有效物理像素1200万，像素尺寸≤1.85微米×1.85微米，图像采集速度全幅下≥30幅/秒，高速USB3.0接口，同时具有HDMI、USB2.0、LAN输出。
10、软件功能：具备基本的图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理，自动暴光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长等几何测量等。多通道图像叠加。大图手动拼接。手动景深扩展。提供多种去卷积模块。

二、配置要求
1、主机1套；
2、物镜（4x,10x,20x,40x）1套；
3、LED光源1个；
4、样品夹3个；
5、成像系统（1200万像素）1套。
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	超低温冰箱
	是
	1
	2.99
	2.99
	符合GB 4789.28-2024检测标准
	一、技术指标（序号1-7小计7个指标，含3个▲指标)
1、样式：立式，容积≥428L。
▲2、温度范围：-40℃～-86℃范围内可调，调节精度0.1℃。
▲3、≥10.1英寸高性能LCD触摸屏，显示精度0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。
4、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。
5、整机至少2个温度测试孔，方便使用温度探头采集箱内温度。
▲6、25℃环温，从-80℃特性点空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥260分钟。
7、双压缩机，满载状态下断电保温≥12h。
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	旋转蒸发仪
	是
	1
	3.5
	3.5
	　
	一、技术指标（序号1-14小计14个指标，含4个▲指标)
1、马达自动升降≥160mm；
2、LCD数字显示转速,范围：20-280rpm；
3、竖直式蛇形冷凝器，冷凝面积≥0.12㎡；
4、旋转头进入角度可调，可调角度：0-60°；
5、断电时主机自动提升，将蒸发瓶脱离浴锅，避免样品局部过热；
▲6、具有二次冷凝回收装置，既保证样品回收率又保护真空泵不被溶剂腐蚀；
7、蒸发瓶容量：50mL -3000mL；
8、浴锅温度范围：室温～180℃，水油浴切换功能；浴锅容量：≥5L；
9、浴锅控温方式：智能PID控制（LCD数显）；控温精度：±1℃(水)，±2℃(油)；
▲10、浴锅具有防干烧自动断电功能；水浴锅高温蜂鸣报警；
11、浴锅定时功能；
▲12、无油真空泵,真空度≥20mbar,抽气速率≥18L/min；极限可达真空度：1mbar；
13、常压旋钮调压，指针表实时显示真空；
▲14、循环水冷却器，1)控温范围： 5℃～35℃，LCD数字显示温度； 2)控温方式：PID数字控温技术与热气旁路技术相结合; 控温精度：±0.1℃；3)冷却方式：压缩机制冷；4)制冷功率：350W@25℃；5)水泵流量：≥3.5L/min，泵压：≥0.5bar；6)水箱容积：≥1.8L；7)R134A 冷媒；带压力、超温、缺水报警；

二、配置要求
1、主机1台，
2、真空泵1台，
3、循环水冷却器1台,
4、全套软件与附件1套。
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	冰箱
	是
	4
	1.8
	7.2
	
	一、技术指标（序号1-7小计7个指标)
1、容积：>1200L
2、能效等级：一级
3、制冷方式：风冷
4、功能：冷冻/冷藏
5、温度范围：－22℃～10℃,电子控温，冷冻温度（冷冻能力）达到-20℃
6、内胆材质：不低于304不锈钢
7、额定电压/频率：220V/50Hz

二、配置要求
1、配备除菌系统，
2、温显方式 LED显示，
3、主机1台，
4、阁物架9个，
5、6开门。
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	冰箱
	是
	3
	1.09
	3.27
	符合GB 4789.28-2024检测标准
	一、技术指标（序号1-8小计8个指标，含2个▲指标)
1、容积：≥520L；外部尺寸（宽×深×高）mm：≤720×810×1973；
2、样式：立式，玻璃门；
3、前后4个万向脚轮（自带刹车锁止功能）；
▲4、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内；
5、风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。
6、电加热玻璃门，门体加热模式：自动加热模式、常开加热模式、常关模式等，开门小角度自动关门功能。
7、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机按照规律智能开停，确保物品存储安全。
▲8、冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工处理冷凝水。
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	万分之一天平
	是
	2
	1.27
	2.54
	　
	一、技术指标（序号1-31小计31个指标，含3个▲指标)
计量参数
1、量程：≥220g
2、实际分度值：≤0.1mg
3、5%负载下的重复性典型值：≤0.08mg
4、约在近似最大负载下的重复性典型值：≤0.1mg
5、线性偏差典型值：≤0.06mg
6、灵敏度在+10℃至+30℃之间漂移值：≤1.5ppm/K
7、最小载量：≤10mg
8、最佳最小起称量<USP41>：≤82mg
9、典型稳定时间：≤1.5s

硬件参数
▲10、不小于 5英寸LED电容触摸屏，显示直观、读数方便； 
11、使用简洁的图标及通用文字缩写的操作界面，带有数字标识与文字提示的层级式翻页菜单，便于设置更改；
12、超级单体传感器，铝镁合金一体加工成形，具备均一性，确保快速获得准确的称重结果；
13、采用了 PBT（工程塑料）材质的外壳，金属底座，耐磨耐腐蚀，化学耐受性强；
14、使用带有特殊涂层的防风罩，最大限度地减小因静电影响而引起的样品称量误差或发生数值波动、无法稳定的情况几率；
15、防风罩采用可完全拆卸的设计，便于更彻底清洁天平和防风罩
16、配置Type-C及RS232接口，可连接打印机、PC、第二显示器、扫码枪等外设。接口全开放，可连接外部数据管理系统；
17、秤盘尺寸为：不小于Φ=90mm；
18、称量室高度：不低于240mm；

性能参数
▲19、具备自校功能，依据温度和时间触发全自动内部校准和调整，确保获得准确的称量结果； 
20、动态温度补偿，在不同环境温度下都能获得优异的称重结果；
21、自测试功能，开机后对软件与硬件做全面的自测试，以保证天平输出数据的可靠性和有效性； 
22、即插即用，自动检测并图形化显示打印机、PC等外设是否正常连接；
23、PC直连功能，无需软件即可轻松连接到PC，将时间、称量数值及单位直接传输到电子表格或者文本等格式的文档中；
24、多种打印输出模式，可以1-9999秒的输出速率自动打印输出；
▲25、内置不少于12种应用程序：称量，填料、计数、称量百分比、混合，净重总重、组分，总重、动物称量、计算，自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换；
26、四级防振，一键选择滤波等级，适应环境振动条件；
27、 一键切换称量 | 填料模式，适应应用场景；
28、一键切换显示单位，快速满足数据输出需求；
29、密码保护功能，可设置最多7位数字、字母和字符的组合密码，以防止意外更改天平设置；
30、可设置不少于3组ID，涵盖样品ID、批次ID及设备ID，样品ID可设置为逐次递增或递减，以节省输入ID的时间；
31、输出完全符合GMP/GLP要求的格式报告；

二、配置要求
1、天平主机*1，
2、称盘*1，
3、防风罩*1，
4、底板*1，
5、电源设备*1
6、防尘罩*1，
7、操作手册*1
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	百分之一天平
	是
	2
	0.42
	0.84
	GB/T 5494-2026
	一、技术指标（序号1-5小计5个指标)
1、称量范围：≥3100g；
2、可读性：0.01g；
3、重复性：±0.01g；
4、线性：±0.02g
5、校准方式：外部校准
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	冰柜
	是
	1
	0.38
	0.38
	符合GB 4789.28-2024检测标准
	一、技术指标（序号1-8小计8个指标，含1个▲指标)
1、容积≥220L；
2、温度范围:-10°C~-25°C，显示精度：≤1℃；
3、样式：卧式；
▲4、声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、超量程报警等多重保障，全面保障样本安全；
5、底部配置四个万向脚轮加两个定向脚轮。
6、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。
7、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。
8、外部尺寸（宽×深×高）mm：≤1115×610×890。
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	漩涡混合器
	是
	1
	0.273
	0.273
	　
	[bookmark: OLE_LINK39]一、技术指标（序号1-9小计9个指标，含1个▲指标)
1、电压：AC100-240V
2、频率：50/60Hz
3、显示方式：LCD液晶屏
▲4、转速范围：500-2500rpm；无极调速（或无级变速）；圆周振荡；定时范围：1min-99h59min
5、转速精度：±10rpm
6、振幅：不小于4mm水平回转
7、运行方式：点动、定时（连续工作）
8、顶部盖板升降范围：不低于30cm
9、可适配多种规格试管垫片、酶标板垫片。
二、配置要求
1、主机1台；
2、配有6种不同型号的试管架。
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	冰柜
	是
	1
	0.3
	0.3
	　
	一、技术指标（序号1-3小计3个指标)
1、有效容积：＞ 400L；
2、能效等级：一级；
3、温度范围：冷冻－20℃～-10℃、冷藏0℃～10℃。
二、配置要求
1、主机1台，制冷方式直冷
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