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第1章 [bookmark: _Toc17059][bookmark: _Toc19375][bookmark: _Toc3164][bookmark: _Toc16762][bookmark: _Toc19507][bookmark: _Toc21025]投标邀请
受连云港市妇幼保健院的委托，江苏建友兴业工程项目管理有限公司就连云港市妇幼保健院高端彩色多普勒诊断仪-产前超声筛查设备采购（非专门面向中小企业）（项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2026-0030）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人参与投标。
	项目概况
连云港市妇幼保健院高端彩色多普勒诊断仪-产前超声筛查设备采购（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026年10月10日9时00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。


一、项目基本情况
标段编号：JSZC-320700-JSJY-G2026-0030
标段名称：连云港市妇幼保健院高端彩色多普勒诊断仪-产前超声筛查设备采购（非专门面向中小企业）
预算金额：169万元
最高限价：人民币169万元，报价超过最高限价的按无效响应处理。
采购需求：高端彩色多普勒诊断仪-产前超声筛查设备采购，具体要求详见招标文件项目需求。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复；
合同履行期限（供货期）：合同签订后15个工作日内完成供货。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
6.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标人所投产品取得医疗器械注册证；
2.投标人为所投产品制造商，提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》；
3.投标人为所投产品经销商，提供具有有效期内的《医疗器械经营许可证》。
（四）本项目的其他资格要求：
1.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.本项目中标后不允许分包或转包。
4.法律法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：江苏政府采购网
3.方式：在苏采云系统中免费下载招标文件
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年10月10日上午9：00：00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.本次公开招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市妇幼保健院
地    址：连云港市海州区秦东门大街669号
联 系 人：扈主任
联系电话：0518-85830176
2.采购代理机构信息
名    称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司
地    址：连云港市海州区凤凰大道2-13号四楼408
联 系 人：张工
联系电话：19705139707
3.项目联系方式
项目联系人：扈主任
[bookmark: _Toc26888][bookmark: _Toc21064][bookmark: _Toc513622227][bookmark: _Toc26161][bookmark: _Toc1567][bookmark: _Toc16971][bookmark: _Toc23942]电      话：0518-85830176
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网站。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
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第二章  投标人须知
一、总则
1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。
2. 采购预算
2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。
3. 资金来源
3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第四章“项目需求”所列内容。
4. 采购方式
4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。
5. 合格的投标人
5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。
5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。 
5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
6. 投标费用
6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
7. 质疑
7.1 质疑的提出
7.1.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
7.1.2 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、江苏建友兴业工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。
7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
7.1.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
7.1.5 质疑函应当使用范本。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）招标文件（交易文件）下载回执函；
（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
7.2 质疑函的受理和答复
7.2.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑投标人提出的质疑函及相关材料提供给评标委员会协助答复，并将答复意见回复质疑投标人。必要时，可向被质疑投标人转发《质疑函》及相关材料。被质疑投标人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。
7.3 质疑处理
7.3.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
7.3.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
7.3.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
7.3.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
7.3.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
7.3.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
8. 投诉
8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。
二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1 要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  合同文本
第四章  项目需求
第五章  评标方法与评标标准
第六章  投标文件格式
10. 招标文件的澄清或修改
10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。
三、投标文件的编制
11. 投标文件编写注意事项
11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解采购的内容、技术要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的响应。
11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。
12. 投标的语言及计量单位
12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。
12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标报价
13.1 投标报价指所有投标人提供合同约定产品和服务的报酬及投标人提供合同中产品和服务所支出的必要费用，采购人不再向投标人支付其他任何费用。
13.2 投标人可就第四章“项目需求”中的某个分标服务内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标服务内容分别作完整唯一报价。
14. 投标货币
14.1 投标应以人民币报价。
15. 投标文件有效期
15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。
15.2 在特殊情况下，代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。
16. 投标保证金
16.1 本项目不收取投标保证金。
17. 投标文件制作工具
17.1 系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作指南，请及时关注版本更新。
18. 投标文件构成
投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。
18.1 投标文件格式：
填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。
18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）
（1）响应函：请按给定格式及要求填写。
（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。
（3）投标产品配置及分项报价表：请按“投标文件格式”提供的“投标产品配置及分项报价表”格式及要求填写。
（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。
（5）资格审查材料：
投标单位基本信息请上传相关材料；财务状况报告、税收证明、社保证明可以选择提供相关证明材料，也可以选择承诺函；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标邀请”“二、申请人的资格要求”。
（6）法定代表人授权委托书：请按规定格式及要求填写。
（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。
18.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）
（1）技术标：可以但不限于技术方案、技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。
（2）技术规格偏离表：按第六章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的服务内容与“项目需求”相关服务要求的差异填写。
（3）项目需求响应：格式自定。
18.4 评审因素所需材料：
如有，请按招标文件要求提供。
18.5 其他材料：
如有，请按招标文件要求提供。
19. 生成投标文件
19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
19.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
四、投标文件及样品的提交
20. 投标文件的递交、修改和撤回
20.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2.投标截止时间
20.2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效响应处理。
20.2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20.3投标文件的拒收
20.3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20.4投标文件的撤回和修改
20.4.1 投标文件的撤回
（1）电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.4.2 投标文件的修改
（1）投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21. 提交投标样品截止时间和地点
21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。
21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。
五、开标与评标
22. 开标
22.1 采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有异议，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23. 评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评标委员会）进行评标。
23.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.4 评标工作程序
（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；
④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；
⑤向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
⑥编写评标报告。
（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。
评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。
评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
（3）投标文件的澄清。
评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23.5 评标过程的保密
23.5.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.5.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.5.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
24.1 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：高端彩色多普勒诊断仪‑产前超声筛查设备。多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格、符合性审查的，按一家投标人计算，评审得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；得分相同的，由评标委员会随机抽取确定，其余同品牌投标人不得作为中标候选人。
25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；
（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28. 评标原则、评标办法
28.1 评标原则
评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
28.2 评标办法
详见第五章“评标方法与评标标准”。
29. 政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
评审委员会将书面方式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。供应商可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
六、中标结果
30. 中标人的确定
30.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。
30.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
31. 中标通知书
31.1 中标人确定后，中标结果由代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。
31.2 在公告中标结果的同时，由代理机构向中标人发出中标通知书，中标人在领取中标通知书时，需提供一正二副与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
31.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。
32. 签订合同
32.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交招标代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。
32.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。
33. 履约保证金
33.1 本项目不收取履约保证金。 
七、其他事项
34. 采购代理服务费
34.1 代理费按“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采〔2024〕20号）文”规定标准货物类的45%计取。投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。由中标人领取中标通知书时一次性支付。
35. 解释权
35.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归招标代理机构。
36. 有关事宜
36.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。
八、政策功能
[bookmark: _Toc27973][bookmark: _Toc5120][bookmark: _Toc7941][bookmark: _Toc14026][bookmark: _Toc139967211][bookmark: _Toc513622228][bookmark: _Toc139966427][bookmark: _Toc16312][bookmark: _Toc13239]37. 落实的政府采购政策
37.1 对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。
37.2 价格给予扣除标准：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。
本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：
本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。
37.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
37.3.1 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》。
37.3.2 投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。
37.3.3 投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
38. 支持绿色发展
38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
38.3 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。
38.4 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
39. 政府采购需求标准
39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
40. 采购本国产品的支持政策
40.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
40.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“格式3、投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
40.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
40.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
40.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章 合同文本


连 云 港 市 政 府 采 购

合同



合同编号：




采购人：
中标人：
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合同编号：                                              签订地点：连云港市海州区
卖方：                                                  买方：连云港市妇幼保健院
地址：
根据有关法律规定，买卖双方协商一致订立本购销合同，双方自愿遵守本合同的所有条款。
一、卖方向买方提供如下产品：（单位：元）
	产品名称
	品牌型号
	产地
	数量
	单位
	成交单价
	总金额

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）：

	合计金额（小写）：¥


二、交货地点：买方指定地点：连云港市妇幼保健院         科。
三、运输：卖方负责以安全、可靠且符合行业标准的运输方式将设备运输到买方指定的安装地点，并承担运输过程中的一切风险，包括但不限于设备损坏、丢失、延误等。运输工具应具备必要的防护措施，确保设备在运输途中不受任何损害。
四、供货期：合同签定生效后按买方指定时间到货，运费由卖方承担。
五、付款条件
买方通过电子转账形式将款项支付至卖方指定账户。买方在货到安装验收合格且按医院要求上传设备相关资料后，正常投入使用并收到卖方提供的符合财务部门要求的相应数额的发票后三十个工作日内付款60%，正常使用满半年时付货款的30%，余款10%在货物正常使用满两年后且无质量问题,在以后的一年内经卖方申请，买方无息付清。每次付款前15天，卖方应提供相应数额的发票。
六、设备的验收
6.1合同签订生效后，卖方应在15个工作日内将本合同项下全部医疗设备、配套附件、耗材、备品备件、说明书、合格证、出厂资料等一次性运送至买方指定交货地址。运抵约定交货地址、完成卸货落地，视为到货完成；仅发货在途、物流在运不认定为到货。卖方逾期到货，自约定到货截止日次日起，每日按本合同含税总价的 1% 向买方支付逾期违约金。
6.2逾期到货满15个工作日，买方有权二选一：（1）继续履约，违约金持续累计至实际到货日，同时卖方承担买方因设备延期无法开展诊疗产生的实际损失；（2）单方解除本合同，卖方需在解约后 3 日内全额退还甲方已付所有货款（如有），并按合同总价款10%向买方支付合同解约违约金，买方另行采购差价损失由本合同卖方补足。
6.3卖方应在到货后3个工作如内到买方处进行货物安装,如果因安装人员未到场或因货物质量达不到要求而未能在到货后5个工作日内完成安装验收，卖方应向买方进行补偿，每延误一天卖方应按设备总价格的1%向买方支付补偿金，并承担买方因设备未及时投入使用而产生的额外费用。
6.4设备必须严格符合中华人民共和国适用于该类货物的现行有效验收标准，以及本招标文件或招投标文件规定的各项要求。卖方提供的设备应为全新的、原装合格正品且来自原产地，设备包装所使用的包装材料须满足国家及行业规范，包装应达到防潮、防震、防锈要求，保障运输途中设备完好无损。运输包装外清晰标注相关货物标识。包装物由卖方回收或依法环保处置，相关费用已包含在报价中。
6.5交货前，制造商应对货物的技术性能参数开展全面检测，并出具检测报告，证明货物技术参数与本招标文件的要求保持一致。
6.6设备安装前，卖方必须提前三个工作日与买方的医学工程处进行详细沟通，并在医学工程处的全程监督下与相关技术人员共同参与安装，否则引起的一切责任由卖方承担。
6.7卖方在交货时，须提供货物的合格证书、货物出厂原始编码、检测报告、进口货物的海关报关的证明的原件及复印件（复印件需加盖公司公章），同时提供生产厂家的资质证明文件、质量保证体系认证文件、原厂质保函（明确保修设备编号、保修范围、保修期限及保修服务内容）等验收所需资料，否则买方可拒绝接收，相应的经济及法律责任由卖方承担。
6.8货物安装调试过程中，买卖双方共同参与，若发现设备损坏和缺件，应及时记录缺损情况，由卖方负责在 24 小时内启动向当地保险公司备案或进行其他索赔程序，并向买方提供详细的索赔进度报告。如保险索赔无进展或不理赔，相应责任由卖方承担。货物安装调试结束，经买卖双方、技术监督部门以及其它相关管理部门检测合格，连续正常运转 30天，无质量问题，买卖双方可在7天内签发货物最终验收合格单证。
6.9卖方免费负责安装、调试直至验收合格交付使用。在货物安装前，卖方免费派技术人员到买方指定地点进行机房设计，并全程指导施工，负责验收；提供安装所需的详细技术资料包括但不限于设备安装手册、调试指南、安全操作规程等；安装结束后免费对操作、维修人员进行本机培训，直至使用人员能熟练掌握为止，并提供培训考核报告。
6.10卖方须提供本货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件（含软件），包括但不限于厂家的中英文使用说明书、维修手册、电路图纸等技术资料，并提供电子版资料以便买方存档和查询。
6.11如卖方提供的设备设有维修软件密码，卖方应在设备交付时同时提供密码解锁工具及详细操作说明，并保证无条件地为买方永久免费打开，且不得因密码问题影响设备的维修和正常使用。
6.12卖方负责免费将软件系统接入买方HIS系统，并在接入前提供详细的接入方案和测试报告，接口费由卖方承担。同时，卖方应确保软件系统与买方 HIS 系统的兼容性和数据交互的安全性，在接入过程中不得对买方现有信息系统造成任何损害。
6.13卖方负责免费升级维护软件系统，在升级过程中确保设备的正常运行，如因升级导致设备故障或数据丢失，卖方应承担全部责任。
七、操作人员的培训
卖方在买方现场进行培训，培训内容应涵盖设备的操作、日常维护、常见故障排除等方面，直到买方人员能够熟练操作为止。医生、工程师培训必须到位，培训人员应通过买方组织的考核。必要时，买方也可派人到上级医院进行培训，产生的一切费用（包括但不限于差旅费、培训费、住宿费等）由卖方负责。同时，卖方应协助买方办理培训相关手续，并在培训期间提供必要的技术支持和指导。
八、设备的保修
1、自双方签署验收报告合格之日起，卖方对该设备整机免费原厂质保    年，保修期内使用原厂正品配件，保证设备的安全性和稳定性。保修期内每三个月巡访维护一次，所产生的一切费用由卖方承担，但属买方人为操作损坏，不在卖方无偿保修之列，如买方有需要，卖方应提供有偿维修服务，但只收取配件成本费。电池终身保修，且在电池容量低于初始容量 80% 时，卖方应免费更换电池。如果在保修期内设备的核心部件连续损坏（一年时间损坏频率≥1次），卖方应无条件为买方免费更换一台新设备，并承担设备更换过程中的一切费用，包括但不限于运输费、安装调试费等。未按要求执行巡访维护的，买方有权要求卖方进行整改并赔偿因此造成的直接损失，如卖方拒不整改，买方有权停止付款，直至卖方按要求执行巡访维护工作。
2、无偿保修期满后，即转入有偿保修期。卖方仅收取配件费，配件费按成本价收取费用，并在每次维修前向买方提供详细的费用清单和维修方案，经买方同意后方可进行维修。
3、买方发出维修通知后，卖方必须于2小时内响应，24小时到位解决。否则买方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由卖方承担。保修期内每耽误使用一天，保修期顺延三十天，并按照设备日平均使用收益赔偿买方损失。
4、无论在保修期内还是保修期外，买方发出维修通知后，卖方必须于2小时内响应，24小时到位解决，卖方必须上门维修，卖方工程师来买方维修本设备，必须事先与买方医学工程处取得联系，并且征得其同意，否则由此引起的一切责任由卖方负责。
5、卖方必须保证该设备的年开机成功率98%以上（以接到买方故障通知为准）。若年开机成功率未能达到 98%，则每差 1%的开机成功率，卖方无偿延长免费保修期四个月，并按照设备总价的1%向买方支付违约金。
九、违约责任
1、买方延迟付款的，卖方应通知买方按时履约，经通知后仍逾期支付的，每逾期1日，按未付款项的万分之一支付。最高违约金限额为货款价值的1% ，但因卖方原因导致买方无法履行合同的除外。
2、卖方延迟履行合同的，每延迟一日按货款总额的 1% 赔偿买方。若延迟超过合同约定供货期的 10 天，买方有权解除合同，并要求卖方返还已支付款项，同时承担合同总价 20%的违约金以及买方因此遭受的全部损失。	
3、如该设备的年开机成功率未能达到98%，则每差1%的开机成功率，卖方无偿延长免费保修期四个月。
4、因产品质量问题(设备、试剂、耗材)，给医患或其他第三方人员造成生理、心理上的伤害，或造成医疗纠纷、经济纠纷、行政处罚等情况，一切责任由卖方负责。卖方应承担因此给买方带来的所有直接和间接损失，包括但不限于医疗赔偿费用、法律诉讼费用、买方声誉损失赔偿等。因软件和硬件造成的一切损失由卖方负责。并应在问题发生后 24 小时内启动应急处理程序，及时解决问题。
5、保修期内，如因设备故障而影响工作的，则每影响壹日，赔偿买方贰佰元，赔偿不足以弥补买方损失的，卖方继续承担违约责任。
十、法律适用
执行本合同依据法律为：《中华人民共和国民法典》等。
十一、争议解决方式
任何因本合同而发生的争议，双方应先行协商解决，如协商不成，可选择买方所在地人民法院依法提起诉讼。
十二、其他约定
1、卖方现提供的设备软件为最高级并负责该设备将来的免费软件升级及必要的硬件支持，软件升级应确保与买方现有系统的兼容性，并在升级前提供详细的兼容性测试报告和用户操作指南。硬件支持应包括但不限于硬件升级方案、配件供应等，且按成本价收取费用。
2、将来买方如再购买该设备的维修配件、耗材，卖方将以成本价供给买方。并提供质量保证和售后服务，售后服务标准不得低于本合同约定的设备保修标准。
3、售后服务（经销商联系人：        联系方式：        ；厂家联系人：         联系方式：       ），卖方应保证售后服务人员的专业素质和响应速度，如买方对售后服务不满意，卖方应在接到反馈后 48 小时内采取改进措施。
十三、合同生效
本合同共一式伍份，买方执肆份，卖方执壹份。自双方签字盖章之日起生效。合同附件、投标文件作为本合同的补充，双方所达成的补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十四、《承诺书》作为合同的有效组成部分。
买方：连云港市妇幼保健院                  卖方： 

法人代表：                                法人代表：

经办科室负责人：                          委托代理人：

盖章：                                    盖章：

签章日期：                                签章日期：

















附件1：                     
承诺书
我公司                             ，作为连云港市妇幼保健院（以下简称“甲方”）试剂、耗材供应商，我们郑重承诺如下：
1、为了严格执行国家有关法律、法规和甲方医用耗材规定，保证临床使用安全，确保患者和甲方的合法权益，我公司对连云港市妇幼保健院作如下承诺：
(1)提供的产品一定是医疗器械产品注册证有效期内生产，且在产品交付时，同时向甲方提供该产品注册证的有效复印件及相关证明文件，若因产品注册证问题导致甲方遭受任何损失的，我公司承担全部责任，并按照该批次产品价值的双倍向甲方支付违约金。
(2)产品的说明书、标签和包装标识严格按照国家食品药品监督管理总局2014年10月1日起施行的《医疗器械说明书和标签管理规定》(总局令第6号)要求，内容真实、完整、准确、科学，并与医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产企业许可证》、《产品执行标准》的内容和产品特性相一致，产品条码与实物一致。
(3)在提供产品时，严格按产品质量法和国家有关规定，随产品
提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、进口产品商检报告、产品说明书等证件,保证产品质量，若因证件不全或质量问题导致甲方遭受任何损失的，我公司承担全部责任，并按照该批次产品价值的双倍向甲方支付违约金，同时立即召回所有相关产品，由此产生的召回费用及其他相关费用均由我公司承担。
   (4)不以任何名义私自送货给甲方临床科室使用或试用，若违反规定，甲方可不予办理入库和汇款，一切后果由我公司承担。
   2、所供试剂、耗材价格及规格型号见附件。
   保证所供产品价格不高于政府招标价，国家有关部门要求进行价格变动时，甲可根据国家有关部门的相关文件要求，进行价格调整，我公司予以无条件配合调价。
承诺人：
承诺时间：





附件2：
购销廉洁协议
    为了进一步加强行风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，连云港市妇幼保健院(以下简称“甲方”)，(供应商XXXXX)(以下简称“乙方”)特订立如下协议：
   一、甲乙双方的权利和义务
   1、双方严格遵守国家有关法律法规及行风廉政的规定。
   2、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和服务对象的利益，违反行业管理的各项规章制度。
   3、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
   4、双方承诺严格遵守本协议，自觉接受纪检监察、审计等部门的监督。
  二、甲方的承诺
   1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。
   2、甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。
   3、甲方工作人员要秉公办事，不得菅私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。
   4、甲方工作人员有义务宣传、告知本单位已建立的行风建设制度和规定。
   三、乙方的承诺
    1、不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本单位管理及医务人员。
    2、不以任何名义为甲方工作人员报销应由个入支付的任何费用。
    3、不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。
    4、不为甲方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。
    5、不得要求采购单位任何部门、任何个人对设备的使用情况进行统计。
   四、违约责任
    1、甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。   
    2、乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

甲    方： 连云港市妇幼保健院            乙   方：
代表签字                                 代表签字
日期                                     日期
































附件3：
承诺书
本次供货到连云港市妇幼保健院（以下简称“医院”），根据商谈情况，现承诺以下产品免费供货到医院：



第四章 项目需求
说明：本项目采购方式为公开招标，本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
本招标文件中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则按照无效响应处理。
一、项目概述
本次采购的内容为连云港市妇幼保健院高端彩色多普勒诊断仪-产前超声筛查设备采购，中标人负责将设备运抵采购人指定地点，完成安装，检测、验收合格，交付采购人使用，即交钥匙工程。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算（万元）
	中小企业划分标准所属行业
	备注

	1
	高端彩色多普勒诊断仪-产前超声筛查设备
	1
	台（套）
	169
	工业
	核心产品


本项目为非单一产品采购项目，核心产品：高端彩色多普勒诊断仪‑产前超声筛查设备。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条规定处理，综合评分法项目按一家投标人计算。
三、参数要求（加“▲”项为实质性响应条款即重要响应指标，其余项为一般响应指标。）
采购数量：1台（套）
产地：国产
（一）商务参数要求
1.设备性能及功能
1.1易损部件、零件需做说明
1.2耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
1.3主要零部件价格表
1.4告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
1.5已停产的设备要做说明
1.6发生过安全事故或有安全隐患的设备禁止参标
1.7设备所有功能都经过注册认证
1.8人机界面、操作软件：中文版
1.9超声医学科检查
1.10超声医学科 教学、科研
1.111远程会诊
1.12病例查询、统计、分析
2.必备许可/证明材料
2.1医疗器械生产企业许可证
2.2医疗器械注册证
2.3医疗器械经营许可证
2.4使用评价报告
2.5相关技术、专利证明
2.6所投型号产品的真实用户
3.使用环境	
3.1电源：国标，单相三线220V/50Hz 
3.2环境温度：-10℃—40℃
3.3环境湿度：20%-80%
3.4使用场所：固定场所  
4.要求配套设备	
4.1 3000VA稳压电源
4.2超声工作站一套。合格办公桌，最新版台式电脑一套(2T硬盘，带音箱、声卡)，合格超声工作站(高清采集卡)。
4.3仪器带自动耦合剂加温装置
5.出厂日期	
5.1国产3个月内
6.装机
6.1到货15日内完成安装、调试、培训，交付使用
6.2免费提供安装、调试设备的耗品
6.3免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
6.4操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
6.5随机相关材料（纸质版、中文版）
7.强检设备（部件)	
7.1技术监督局校准/检定报告
7.2使用许可证
7.3必要的校准/检定接口、说明书
8.售后服务/技术支持	
8.1保修期 ≥3 年
8.2保修必须提供原厂质保函
8.3设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
8.4保修期内每3月1次 免费现场保养，并留有书面报告
8.5 400（800）免费或专门售后、技术支持电话
8.6响应/到场时间≤2/24小时
8.7免费提供多人次不少于2周外出操作、诊断、维保培训
8.8耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
8.9符合市场惯例的售后服务条款，如保修期外提供有偿维修服务，收费标准公开透明，仅收取合理的人工费、差旅费及配件成本。
8.10设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
9.其他要求	
9.1设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
9.2设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
（二）技术参数要求	
10.1▲主机液晶显示器 ≥27英寸，支持全方位关节臂可旋转、倾斜；
10.2▲主机一体化彩色触摸控制屏≥15 英寸，可调整倾斜角度，独立调节角度≥25 度；
10.3探头接口：≥4个全激活探头接口，支持所有探头互通互用、即插即用
10.4控制面板可以电动升降、前后拉伸、左右旋转位置调节。
10.5主机内置耦合剂加热器，加热器底盖具备防丢功能。
10.6数字化 TGC≥9 段，数字化 LGC≥8 段，≥6 种预设置。
10.7系统动态范围：≥450dB，可视可调动态范围 30-256dB。
10.8 M 型模式成像单元，支持凸阵、线阵、微凸阵、腔内微凸阵、容积、相控阵探头，可同时采集≥3 条线。
10.9具备弹性成像技术（支持线阵、面阵、腔内及容积探头, ≥7 把）
10.10▲主机具备微血管成像功能，支持二维及三维显示，并提供血流定量分析指标。
10.11具备微细血流灌注技术定量分析技术；具备微血流容积数据定量分析技术；具备立体血流显示技术。
10.12具备二维立体成像技术，可提升胎心成像的分辨力，具备独立按键或旋钮，≥5 级可调。
10.13▲具备静脉造影功能
10.14▲具备实时容积子宫输卵管造影功能，容积角度≥120°
10.15弹性成像单元，具有应变式弹性成像功能，并可进行弹性定量分析计算应变比，并可支持容积探头。
10.16▲具备穿刺针增强显示功能
10.17▲具备宫颈机能分析功能
10.18支持0°角穿刺探头；预设条件：针对不同的脏器检查，预置最佳化图像的检查条件。
10.19声束聚焦：软波束平台，全域聚焦，具备有焦点和无焦点两种模式，在同一预设条件下，灰阶及彩色均可实现有焦点和无焦点两种模式的快速切换。
10.20数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹。
10.21增益调节：B、B/M、C、D 可独立调节，B 模式增益可调范围 0-100，在液晶触摸屏上可直接调节并存储。
11.容积四维成像技术	
11.1实时容积成像功能：具备静态 3D、实时 4D 成像技术，支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术。
11.2具备高级容积透视成像技术；具备高级容积透视血流成像技术；
    11.3具备 STIC 时间空间相关成像技术
11.4▲容积探头角度偏转≥±60°
12.探头要求	
12.1▲采用单晶体或高性能复合晶体压电材料凸阵探头1把，频率范围满足 1.5-6MHz ，阵元数≥192。
12.2▲电子矩阵或者单晶体、冰晶、纯净波面阵凸阵容积探头1把，频率范围满足 2-8MHz，振元数≥500。
12.3▲采用单晶体或高性能复合晶体压电材料腔内容积微凸阵探头1 把，频率范围满足 4-9MHz，二维成像角度≥210°。
12.4▲单晶体或者冰晶或者纯净波面阵线阵探头1 把，频率范围满足 6-12MHz，阵元数≥1000。
13.测量和分析	
13.1▲最大扫查深度 ≥40cm
13.2具备测量放大镜功能；一般测量：距离、长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等。
13.3腹部测量与分析
13.4产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示；二维图像自动 NT 测量。
13.5妇科测量与分析；泌尿科测量与分析；胎儿心脏测量与分析；血管测量与分析；肌肉骨骼测量；小器官测量与分析；小儿髋关节测量及自动分型。
14.图像存储与回放重现单元		
14.1图像存储、管理及回放；具有图像存储与（电影）回放重现功能；回放重现：2D 灰阶图像回放
14.2一体化 SSD 固态硬盘，容量≥1T；支持 3D 打印格式输出功能
14.3 USB 接口≥4 个，USB-C（Type-C 接口）, HDMI 接口×2
14.4连通性：具备 DICOM 3.0 接口
14.5超声图像存档与病案管理系统
15.AI人工智能辅助诊断功能	
15.1▲具备产科图像智能识别功能。支持≥30个标准切面
15.2具备产科标准图像实时采集功能；具有AI图像自动校准质控功能，可以实时校准却面质量并进行提示补扫
15.3▲具备智能盆底测量功能
15.4可以支持AI一键成像优化、胎儿智能追踪、自动测量等辅助功
16.频谱多普勒	
16.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、CW
16.2最大测量速度：PW：血流速度≥24m/s， CW：血流速度≥49m/s 
16.3最低测量速度：≤ 5mm/s；零位移动：≥16 级
16.4取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围 0.5mm-25mm
17.彩色多普勒
17.1彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式。
17.2显示方式：速度显示、能量显示、速度+方差显示等；显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比；显示位置调整：线阵扫描区域图像范围：-30°~+30°。
17.3彩色显示帧频：腹部凸阵探头，扫查角度≥110 度时，18cm 深时，彩
色显示帧频 ≥25 帧/s
四、商务条件
★1.合同履行期限（供货期）：合同签订后15个工作日内完成供货。
★2.交货期、交货方式及交货地点
2.1交货期：合同签订后15个工作日内完成安装调试，达到预期效果。
2.2交货方式：现场交付。
2.3交货地点：采购人指定地点。
★3.货款支付
3.1付款方式：买方通过电子转账形式将款项支付至卖方指定账户。买方在货到安装验收合格且按医院要求上传设备相关资料后，正常投入使用并收到卖方提供的符合财务部门要求的相应数额的发票后三十个工作日内付款60%，正常使用满半年时付货款的30%，余款10%在货物正常使用满两年后且无质量问题,在以后的一年内经卖方申请，买方无息付清。每次付款前15天，卖方应提供相应数额的发票。
4.货币：本次招标文件所涉及货币币种均为人民币。
5.履约保证金：本项目不收取履约保证金。
五、验收
（1）中标人交付的货物应当完全符合采购文件和合同所规定的货物、数量和规格要求。中标人提供的货物不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担。
（2）货物验收包括：设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好等方面。
（3）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。
（4）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准和投标文件的承诺（该承诺不低于国家相关标准）。
六、实施要求
（1）中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同内软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。
（2）所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
（3）采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。
（4）如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求中标人赔偿损失。
（5）安装和调试：投标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；投标人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。
（6）安全要求：由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。
（7）售后要求
★本项目免费质保期（质保是指整机质保包括零配件及易损件）不低于三年，无论在保修期内还是保修期外，买方发出维修通知后，卖方必须于2小时内响应，24小时到位解决，卖方必须上门维修，卖方工程师来买方维修本设备，必须事先与买方设备处取得联系，并且征得其同意，否则由此引起的一切责任由卖方负责。
7、 安装调试要求
（1）货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。
（2）产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。
（3）产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。
（4）根据医疗器械采购规范调整交付资料要求，明确需提供产品说明书、医疗器械注册证、出厂合格证、主要核心部件清单及技术性能参数表等合规文件。
（5）采购人使用货物的任何一部分，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。
（6）应将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
（7）如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。
（8）投标人须向采购人提供设备的运行，安装，使用环境要求等。
（9）在货物到达采购人指定地点后，投标人须在7天内派专业工程师到达现场，提供安装、调试等服务，协助采购人组织验收，并承担相关费用。
八、国家或行业相关规范标准
（1）采用行业标准的不得低于国家标准；
（2）必须通过国家安装规范和验收规范。
（3）所投产品须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
九、人员配备要求
投标人须为本项目配备安装人员，为采购人免费提供人员培训，配备人员不得少于一人。
十、履约验收要求
（1）采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。
（2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
（3）采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。
（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。
十一、培训要求
（1）中标人须为采购人免费提供人员培训，保证操作人员正常使用设备各种功能。
（2）中标人在投标时须对产品质量及服务做出维保承诺，为采购人提供人员培训计划，所需费用含本次报价中。
（3）中标人提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
十二、售后服务要求
★（1）质保期≥3年，货物及配件保质期内免费提供维修。
（2）中标人负责货物的供货、安装调试及验收合格。
（3）所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标人派相关资质人员到采购人产品使用现场维修。
（4）在质保期内，中标人应无条件提供产品维修及保养服务，一切维护费用均由中标人负责。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任 何损伤或损坏，中标人应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由中标人负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。
（5）在质保期内，设备开机率≥98%，一旦发生质量问题，保证在接到通知日的2小时内进行响应，并能在24小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的应能组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障72小时不能修复的，免费提供同等功能的货物供采购人使用，直至故障修复。
（6）在质保期内，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，应提供合格的同型号备用产品给采购人维持工作，质保期相应顺延；如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。中标人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中标人的违约责任。
（7）在质保期内，中标人需对所提供的货物定期检查和保养，并且保证每季度上门检修、保养一次，并留有记录，不再向采购人收取费用。
（8）培训需使产品使用人充分了解产品构成、基本原理，并熟练掌握产品的安装、运行和维护等。
（9）投标人应在国内设有维修备件库，质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件。
十三、投标报价要求
投标报价包括货物生产（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输（运抵现场）、保险、检测检验、安装、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、相关部门验收、不可预见及其他相关所有费用，除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。
十四、其他
1.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
2.本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》和《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。


第五章 评标方法与评标标准
一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。
二、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务技术分
（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
1、价格（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2、 商务技术分（70分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数
（40分）
	完全符合本项目招标文件第五章《项目需求》中“技术参数要求”指标，满足要求的得 40 分。负偏离（缺、漏项视为负偏离）予以扣分：其中，加“▲”项重要响应指标，每负偏离一项（缺、漏项视为负偏离）扣1.5分；一般响应指标，每负偏离一项（缺、漏项视为负偏离）扣0.5分，扣完为止。
两部分得分相加即为技术参数响应总得分，最高得分为40分，最低得分为0分。
注：加“★”项为实质性要求和条件，必须提供明确的佐证材料证明（例：产品说明书（技术白皮书）或彩页、检测报告等），不满足视为无效响应文件，自行承诺符合要求不予认可。加“▲”项指标及一般响应指标必须提供明确的佐证材料证明（例：产品说明书（技术白皮书）、彩页、检测报告、招标文件要求提供的材料等），自行承诺符合要求不予认可。投标文件中提供的证明材料可以下划线或其他形式标注说明对应的技术指标。）

	产品业绩
（5分）
	提供自2021年1月1日起至今具有彩色多普勒超声诊断仪（或产前超声筛查设备）的业绩合同，每提供一份合同得 1 分，本项最高得 5 分。
注:提供合同扫描件及买方验收文件（验收文件须含有甲方公章或甲方验收部门公章或甲方验收人签字），并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。

	质保期
（3分）
	根根据招标文件中免费质保期3年的相关要求，在满足文件要求的基础上每增加 1 年加 1.5 分，本项最高得 3 分。
注：投标文件中提供免费质保期承诺并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。

	安装、调试和验收方案（6分）
	针对本项目制定安装调试方案，进行综合评审，内容包含：①项目整体实施计划；②现场人员组织与分工安排；③全流程时间进度管控计划、突发情况应急保障计划。方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误” 是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	售后服务
（6分）
	针对本项目制定售后服务方案及服务承诺，进合评审，内容包含：①故障响应及抵达现场处置时限；②设备定期维护周期、实施细则；定期回访周期、回访内容；日常设备保养、故障维修便捷性保障措施；③设备出保后全保服务收费标准；保修期外维修零配件专属折扣优惠及其他增值保养优惠；方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	培训方案
（6分）
	针对本项目制定培训方案，进行综合评审，内容包含：①分层分级完整培训计划，实操、理论配套培训实施保障措施；②授课技术人员资质、专业能力配置说明；③分阶段培训时间安排；方案包含以上3项内容得6分。每缺少一项扣 2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。

	备品备件
（4分）
	针对本项目提供备品备件专项响应说明，进行综合评审，内容包含：①配套备品备件品类、规格、数量完整清单；②备品备件供货、补发响应时限保障措施。投标文件包含以上2项内容得4分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。
注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。
未见阐述不得分。











第六章 投标文件格式


投 标 文 件






标 段 名 称：
标 段 编 号：

投标人名称：
投标人地址： 
法定代表人：
委托代理人（委托代理时填写）：
日      期：
[bookmark: _Toc139967215][bookmark: _Toc139966431]
目录
（自拟）





























格式1、响应函
响应函
致：连云港市妇幼保健院
根据贵方     标段（标段编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、服务期等详见开标一览表。
2.我方同意在本标段招标文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）确定中标人前，与采购人就投标实质性内容进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 
投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日
 
 
注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该投标人响应无效。

格式2、开标一览表
开标一览表
标段编号： 
标段名称：

	标题
	内容

	投标报价
	         元

	合同履行期限
（供货期）
	合同签订后15个工作日内完成供货






投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日


格式3、投标产品配置及分项报价表
投标产品配置及分项报价表
标段名称：
标段编号： 
单位：元
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	


投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日




填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。
2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。



格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函


致：【采购单位】
我方 投标人名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺。

投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日

[bookmark: _Toc14083][bookmark: _Toc24180][bookmark: _Toc29935][bookmark: _Toc5858]格式5、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
 1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日 期：   年   月   日




填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。
4、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


格式6、残疾人福利性企业声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日






填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。


格式7、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                     　    企业名称(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　    　   日期：   年   月   日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

格式8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。
主要专业技术能力有：                          。
注：须附证明材料。


投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日





格式9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日

格式10、法定代表人授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  项目名称  （项目编号：  项目编号  ）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                
被授权人联系电话：（手机）              
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                   
日期：                    

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



填报说明：
1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 【采购人】 
兹证明，
姓名：       性别：      年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：              
日期：                



格式11、商务条款偏离表
商务条款偏离表
请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
2.行数不够，可自行添加。

投标人：（加盖CA电子公章）
                                          日期：______年    月    日


格式12、技术条款偏离表
技术条款偏离表
请逐条对应招标文件“项目需求”中内容要求的技术条件，填写该表。
	项号
	招标文件的要求
	投标文件的响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
2.行数不够，可自行添加。
投标人：（加盖CA电子公章）
                                          日期：______年    月    日







格式13、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	合同名称
	签订时间
	采购单位
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 后附：按评分标准要求提供类似合同业绩，表格不够自行添加。

投标人：（加盖CA电子公章）
                                          日期：______年    月    日




格式14、项目需求响应
项目需求响应
（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）
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[bookmark: _Toc15268][bookmark: _Toc17227]质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
招标文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

[bookmark: _GoBack]








	
