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第1章 [bookmark: _Toc197644519]招标公告
项目概况
盐城市射阳生态环境局射阳县高新科技创业园大气环境监测监控能力建设项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月16日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
1、 [bookmark: _Toc197644520]项目基本情况
1. [bookmark: _Hlk195780407]项目编号：JSZC-320924-JYJT-G2026-0001
2. 项目名称：盐城市射阳生态环境局射阳县高新科技创业园大气环境监测监控能力建设项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：400万元
5. 最高限价：400万元
6. [bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK48]采购需求：为加强射阳县高新科技创业园及周边大气质量监测，根据国家相关技术规范要求，本项目在射阳县高新科技创业园（合德片区）主导风向上、下方建设2个空气质量自动监测站点，监测因子包括气象五参数（温度、湿度、风向、风速、气压）、SO₂、NO₂、O₃、CO、PM2.5、PM10、挥发性有机物（57种PAMS物质）。本项目建设内容包括2个空气站站房及配套设施建设，监测仪器的采购、系统集成安装以及提供24个月的全托管运维服务。具体详见招标文件第四章采购需求。
7. 合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成供货及安装调试并实现联网试运行；自验收合格之日起，提供24个月的全托管运维服务。
8. 本项目不接受联合体参与投标
2、 [bookmark: _Toc197644521]申请人的资格要求:
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商必须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不接受非中小企业参与本项目投标。响应文件中需提供《中小企业声明函》，否则按无效标处理。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号文件。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK43]1.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、 [bookmark: _Toc197644522]获取招标文件
1. 时间：自招标公告发布之日起5个工作日
2. 地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在“苏采云”系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
3. 方式：本项目采用网上注册登记方式
4. 售价：0元
4、 [bookmark: _Toc197644523]提交投标文件截止时间、开标时间和地点
5. 时间：2026年10月16 日9点00分（北京时间）
6. 地点：苏采云“不见面”开标大厅 
5、 [bookmark: _Toc197644524]公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc197644525]其他补充事宜
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号四楼盐城市公共资源交易中心办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
[bookmark: _Toc197644526]2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏久尧工程项目管理有限公司在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
5.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。
6.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。
7.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
7、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：盐城市射阳生态环境局
地 址：江苏省射阳县沿河路80号
联系人： 徐根红              
联系方式：18862069570          

2、采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏久尧工程项目管理有限公司
联系人：郭海林
联系电话：15061627594

3、项目联系方式
项目联系人：郭海林
电      话：15061627594


第2章 [bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc197644527][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]投标人须知
1、 [bookmark: _Toc197644528][bookmark: OLE_LINK21]总则
1、 [bookmark: _Toc197644529]招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、 [bookmark: _Toc197644530]合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、 [bookmark: _Toc197644531]适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、 [bookmark: _Toc197644532]投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏久尧工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）和盐城市射阳生态环境局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。
5、 [bookmark: _Toc197644533]本项目代理服务费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号）向中标供应商收取。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。
6、 成交单位如果未按规定缴纳成交服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。超过三个月的，采购代理机构有权保留诉讼的权利。
7、 招标文件的约束力
7.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
2、 [bookmark: _Toc197644534]招标文件
8、 [bookmark: _Toc197644535]招标文件构成
8.1 招标文件由以下部分组成：
（1） 招标公告
（2） 投标人须知
（3） 合同文本
（4） 采购需求
（5） 评标方法与评标标准
（6） 投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
9、 [bookmark: _Toc197644536]招标文件的澄清
9.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
10、 [bookmark: _Toc197644537]招标文件的修改
10.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
10.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
10.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
3、 [bookmark: _Toc197644538]投标文件的编制
11、 [bookmark: _Toc197644539]投标文件的语言及度量衡单位
11.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
11.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
12、 [bookmark: _Toc197644540]投标文件构成
12.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
12.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
13、 [bookmark: _Toc197644541]证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
13.1 [bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
13.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
14、 开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表。
14.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
15、 [bookmark: _Toc197644543]技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
15.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
15.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
16、 [bookmark: _Toc197644544]投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
17、 [bookmark: _Toc197644545]投标有效期
17.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
18、 [bookmark: _Toc197644546]投标有效期的延长
18.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
4、 [bookmark: _Toc197644547]投标文件的递交
19、 [bookmark: _Toc197644548]投标文件的递交
19.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20、 [bookmark: _Toc197644549]投标截止时间
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
21、 [bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc197644550]投标文件的拒收
21.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
22、 [bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc197644551][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]投标文件的撤回和修改
22.1 投标文件的撤回
22.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.2 投标文件的修改
22.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
22.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
5、 [bookmark: _Toc197644552]开标与评标
23、 [bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc197644553][bookmark: _Toc16938546]开标
23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
23.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
24、 [bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc197644554]评标委员会
24.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委委员会将按规定由技术、经济5人专家组成。
24.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
25、 [bookmark: _Toc197644555]评标过程的保密与公正
25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
26、 [bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc197644556][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]投标文件的澄清
26.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
26.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
26.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
27、 [bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc197644557]对投标文件的初审
27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
27.2 [bookmark: OLE_LINK2]在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1） 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
27.6 [bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
28、 [bookmark: _Toc197644558]无效投标条款和废标条款
28.1 [bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]无效投标条款
28.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
28.1.6 未通过符合性审查的。
28.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
28.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
28.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
28.2 关于供应商异常低价审查
28.2.1启动异常低价投标审查条件：
评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1　 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 
2　 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 
3　 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 
4　 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
28.2.2启动异常低价响应审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于人工成本、相关费用等，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
28.3 废标条款
28.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
28.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
28.3.3 因重大变故，采购任务取消的。
28.3.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.3.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
28.4 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.4.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
6、 [bookmark: _Toc197644559]定标
29、 [bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc197644560]确定中标单位
29.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
29.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
29.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
29.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
29.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
29.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
29.5 [bookmark: _Toc200451960]有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
30、 [bookmark: _Toc197644561]质疑处理
30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
30.4 供应商（含潜在供应商）对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
30.5 以下情形的质疑不予受理
30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、 [bookmark: _Toc197644562]中标通知书
31.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7、 [bookmark: _Toc197644563]授予合同
32、 [bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc197644564][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]签订合同
32.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
32.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
32.3 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、 [bookmark: _Toc197644565]货物（包含与货物相关的服务）的追加
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34、 [bookmark: _Toc197644566]政府采购政策功能落实
34.1 政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考“苏采云”系统中操作手册。
34.2 进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
34.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
34.3.1 中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
34.3.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
34.3.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
34.3.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
34.3.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
34.3.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
34.3.4 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
34.3.5 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
34.3.5.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
34.3.5.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
34.3.5.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
34.3.5.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
34.3.5.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
34.3.5.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
34.3.6 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
34.3.7 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
34.3.8 小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
34.4 政府采购节能产品、环境标志产品
34.4.1 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以提交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
34.4.2 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
34.5 绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
34.6 政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
34.7 绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
34.8 [bookmark: OLE_LINK20]实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
35、 [bookmark: _Toc197644567]预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]36、其他政策
36.1政府采购落实审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。 
36.2政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。
36.3政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。
36.4政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。
36.5政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。
八、踏勘
供应商自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。
采购人在踏勘现场介绍的项目情况，仅供供应商编制投标文件参考，采购人不对供应商据此作出的判断与决策承担责任。
供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。


第3章 [bookmark: _Toc197644568]合同文本

[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
项目名称：盐城市射阳生态环境局射阳县高新科技创业园大气环境监测监控能力建设项目                       
项目编号：
甲方：盐城市射阳生态环境局
乙方：
1、 乙双方根据盐城市射阳生态环境局射阳县高新科技创业园大气环境监测监控能力建设项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：盐城市射阳生态环境局射阳县高新科技创业园大气环境监测监控能力建设项目
1.2 标的质量：合格
1.3 标的数量（规模）：
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]在射阳县高新科技创业园（合德片区）主导风向上、下风向建设2个空气质量自动监测站，并提供上述2个气站二年的全托管运维服务。
1） 设备：
	序号
	标的名称
	数量
（台/套）
	品牌型号
	分项单价
（元）
	分项总价
（元）

	1
	环境空气VOCs在线监测系统 （57种PAMS物质）（核心产品）
	2
	
	
	

	2
	二氧化硫分析仪
	2
	
	
	

	3
	氮氧化物分析仪
	2
	
	
	

	4
	臭氧分析仪
	2
	
	
	

	5
	一氧化碳分析仪
	2
	
	
	

	6
	PM2.5监测仪（核心产品）
	2
	
	
	

	7
	PM10监测仪
	2
	
	
	

	8
	多气体动态校准仪
	2
	
	
	

	9
	零气发生器
	2
	
	
	

	10
	氢气发生器
	2
	
	
	

	11
	气象五参数
	2
	
	
	

	12
	系统控制及数据采集单元
	2
	
	
	

	13
	采样装置
	2
	
	
	

	14
	标准化站房（≥24平方米）
	2
	
	
	

	15
	视频监控系统
	2
	
	
	

	16
	机柜
	2
	
	
	

	17
	各类标气、水、电、网络、防雷装置（出具防雷报告）、消防、办公桌椅、档案柜，文化建设等其他配套设施设备
	2
	
	
	


2）服务：射阳县高新科技创业园（合德片区）主导风向上、下风向建设的2个空气质量自动监测站二年的全托管运维服务。
1.4 履行时间（期限）：2年
1.5 履行地点：甲方指定地点
1.6 履行方式：合同签订后60天内供货到采购人指定地点，并经安装调试验收合格。自验收合格日起提供二年运维服务。
1.7包装方式：对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）        元整（￥          元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的物（包含与标的物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的物（包含与标的物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、合同转包或分包
6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
七、合同款项支付
合同签订生效后，在财政资金到位的情况下，甲方预付合同金额的30%作为启动资金；乙方按照采购要求，将货物送到甲方指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，甲方向乙方支付至合同价的80％；自验收合格之日起，乙方按照采购要求履约期达到12个月时，甲方根据对乙方的考核结果付款，最高付至合同金额的90％；履约期达到24个月时，甲方根据对乙方的考核结果结算项目余款。
注：①以上付款均不计任何利息和相关费用。由于合同款项的拨付需经财政部门审批实际支付时间可能滞后于合同约定的时限，中标人不能因费用拨付滞后而影响正常工作开展和服务质量。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、质量保修范围和保修期及售后服务
9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
9.3 如设备使用过程中出现质量问题，乙方接到甲方通知后，须在2小时内抵达项目现场处置。
9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
9.5上述的货物免费保修期为 壹  年（自交货验收合格之日起计，且不受合同履行期限限制），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、货物的包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日按逾期款金额的万分之三向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
[bookmark: OLE_LINK8]14.1 甲乙双方因本合同以及本合同项下订单/附件/补充协议等（如有）签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或盖章后章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、盐城市射阳生态环境局招标办一份、采购代理一份。
 

 甲方：盐城市射阳生态环境局      乙方： 
  地址：射阳县合德镇沿河路80号    地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表： 
联系电话：                联系电话：          
   签订日期：      年    月   日

[bookmark: _Toc197644569]





















第4章 采购需求
项目属性:货物类项目
一、项目概况
（一）项目建设内容
为加强射阳县高新科技创业园及周边大气质量监测，根据国家相关技术规范要求，本项目在射阳县高新科技创业园（合德片区）主导风向上、下方建设2 个空气质量自动监测站点，监测因子包括气象五参数（温度、湿度、风向、风速、气压）、SO₂、NO₂、O₃、CO、PM2.5、PM10、挥发性有机物（57种PAMS物质）。本项目建设内容包括2个空气站站房及配套设施建设，监测仪器的采购、系统集成安装以及提供24个月的全托管运维服务。详细内容见表1。
表1项目主要建设内容
	序号
	标的名称
	数量
（台／套）
	备注

	一
	设备设施

	1
	[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]环境空气VOCs在线监测系统 （57种PAMS物质）（核心产品）
	2
	

	2
	二氧化硫分析仪
	2
	

	3
	氮氧化物分析仪
	2
	

	4
	臭氧分析仪
	2
	

	5
	一氧化碳分析仪
	2
	

	6
	PM2.5监测仪（核心产品）
	2
	

	7
	PM10监测仪
	2
	

	8
	多气体动态校准仪
	2
	

	9
	零气发生器
	2
	

	10
	氢气发生器
	2
	

	11
	气象五参数
	2
	

	12
	系统控制及数据采集单元
	2
	

	13
	采样装置
	2
	

	14
	标准化站房（≥24平方米）
	2
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	序号
	标的名称
	数量（台／套）
	备注

	
一
	设备设施

	15
	视频监控系统
	2
	

	16
	机柜
	2
	

	17
	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]各类标气、水、电、网络、防雷装置（出具防雷报告）、消防、办公桌椅、档案柜、文化建设等其他配套设施设备
	2
	

	二
	服务

	1
	2个站点全托管运维服务
	24个月
	


注：本项目不接受进口产品。
（二）建设（交货）地点：采购人指定地点。
（三）项目实施期限：自合同签订之日起60日历天内完成供货及安装调试并实现联网试运行；自验收合格之日起，提供24个月的全托管运维服务。
二、整体说明
1.总价应包括设备运抵采购人指定地点的运保费、吊装费、安装调试费、设备设施基础建设费、电力、网络接入费、防雷施工及检测费、技术培训费、售后服务费用及保障站点运行产生的其他必要费用等；
2.投标人所投产品需为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，未曾开箱使用的；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统运行安全、稳定；
3.投标人所投产品及主要部件均须为非停产设备，并提供备品备件和耗材的清单；
4.本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备，专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括但不限于说明书等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证；
5.各监测仪器掉电后，能自动保存数据：恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。
6.投标人提供针对于本项目的组织实施方案，包括设备系统安装、调试、验收方案、运行维护方案、质量控制方案等。
三、项目建设要求
（一）建设标准规范依据
《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664－2013）
《环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ193－2013）
《环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654－2013）
《环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818－2018）
《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655－2013）
《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653－2021）
《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817－2018）
《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010－2018）
（二）项目建设要求
1.监测点位采样口设置要求
环境空气自动监测点位采样口位置须符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664－2013）相关要求。
（1）采样口应距地面3至20米，若所选监测点位周围半径300－500米范围内建筑物平均高度在25米以上，其采样口高度可以在20－30米范围内选取。
（2）采样口周围水平面应保证270°以上的捕集空间，如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平应有180°以上的自由空间。
（3）从采样口到附近最高障碍物之间的水平距离，应为该障碍物与采样口高度差的两倍以上。
（4）采样口距站房屋顶距离在1－2m范围内，颗粒物采样管总长度不超过5m，采样管应使用三脚架结构固定于站房顶部。
（5） PM10、PM2.5采样口与交通道路边缘之间的距离不低于25米；SO₂、NO₂、CO、O₃采样口与交通道路边缘之间的距离不低于10米。
2.站房及辅助设施建设要求
监测站房及辅助设施建设须符合《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655－2013）和《环境空气气态污染物（SO₂、 NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ193－2013）中“监测站房及辅助设施”相关规定。
（1）监测站房采用一体化标准，设计及选材应满足8年以上使用要求，监测站房内使用面积不低于24m²，站房门选用标准防盗门安装，屋内地面为木地板， 房顶坡度不大于10°，应有防水、防潮、隔热、隔音和保温措施，并根据监测仪器环境要求的不同设置缓冲间和隔断。一般站房内地面应高于站房地面（或房顶）25cm以上，应配备通往站房屋顶的Z字型梯或旋梯，站房屋顶承重要求大于等于250kg／m²，房顶安装护栏，护栏高度不低于1.2m，并预留采样管安装孔。	（本项目站房均在平地上建设，需根据现场情况抬高站房基础1－5米）
（2）站房应在入口位置设置醒目标识牌，站房及采样区域明显位置应设置警示牌。
（3）站房周边应安装防止人员进入的栅栏，应安装在距离站房3－5m（或距离采样口5－8m）处，高度不低于1.8m。
（4）站房应配备上行带宽10M以上的网络。
（5）站房内外部要安装必要的监控设施，内部至少安装可以覆盖监测仪器的摄像机2台，站房入口处安装具备人脸识别功能的摄像机1台，采样区域应安 装2台对射、可覆盖整个采样区域的摄像机，视频监控具有存储和回放功能，至少能够存储2个月视频资料。
（6）站房须有防雷设施，包括站房防雷、设备防雷、电源防雷，防雷接地装置的选材和安装参照《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（YD5098）相关要求，并取得防雷报告。
（7）站房应配备排风设施、具有来电自启动功能的温控装置（出风口不能正对仪器和采样管）以及气压计、温湿度计等。
（8）电源：站房应采用三相五线供电，单相电源电压波动不超过AC（220±22）V，频率波动不超过（50±1）Hz。站房供电总电缆进站后应设置总配电箱，应配有稳压电源并安装电源过压、过载保护装置。配电系统接地形式为TN－C－S，电源进线应重复接地，并进行总等位连接。
（9）配电箱：进站后应设置立式总配电箱，电箱内设置电表、总空开及单路空开装置。室内设置壁挂型式分配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相15A空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。
（10）照明：站房照明系统包括日光灯组、布线、开关、插座；灯具应配套齐全、安装牢固可靠、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火。室内采用照明灯，安装形式为吸顶式，照明采用单独开关控制，并安装有应急照明灯。
（11）插座：采用通用单相三孔加二孔安全型插座，温控装置插座采用安全型插座。
（12）线路：站房的线路以明敷穿管走线，要求走线美观，布线应加装线槽。分仪器、温控装置、照明等供电线路单独铺设，并在配电箱内断路开关上分别注明。
（13）监测站房内配自动灭火系统：至少配备2个悬挂式自动灭火器。
（14）站房内应至少配备工作台及座椅1套，文件柜1个。
3. 仪器选型要求
（1）监测仪器所用监测方法原理应符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010－2018）要求，所购监测仪器应通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测，检测证书在有效期内，具有生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的合格检测报告。
（2）系统应配备动态校准仪、零气发生器、氢气发生器、气态污染物和颗粒物采样系统、工控机（数采仪）、VPN、气象五参数等配套设备。设备应符合相关技术规范要求，并具有稳定性和准确性，其中动态校准仪需配备臭氧光度计。
（3）颗粒物监测仪应配备室外温湿度传感器，PM2.5与PM10监测仪应统一品牌，采样头品牌型号应与主机品牌型号一致。
4.监测仪器安装、调试及验收要求。
监测仪器的安装、调试与验收严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5） 连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655－2013）、《环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193－2013）及《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》 （HJ1010－2018）要求执行。其中，颗粒物（PM2.5与PM10）需按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655－2013）中相关技术要求开展参比方法比对调试，PM2.5仪器和PM10仪器的比对调试至少获得23组有效日均值数据（同时，参比方法所使用的采样器需通过国家适用性检测合格），参比方法比对调试结果需符合《环境空气颗粒物（PM2.5与PM10）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）要求及国家其他相关要求。
5.数据联网要求
（1）中标人负责空气站数据联网、实时传输和数据审核、运维管理、数据分析评价等服务，为大气污染防治提供有力数据支撑，同时负责空气站监测数据（包含VOCs、SO₂、NO₂、CO、O₃、PM10、PM2.5、气象五参数等）和重要参数按要求全部联网至省、市数据管理平台，监测数据实现“一点多发”。
（2）联网实时数据入库率不低于90％，联网数据质量应严格按照《环境空 气质量标准》（GB3095－2026）、《环境空气评价技术规范》（HJ663－2026）等标准规范的要求执行。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（三）主要仪器设备技术参数要求
本项“★”为重要技术参数，须提供有效期内生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的检测报告作为佐证，若无佐证材料视为负偏离。
[bookmark: OLE_LINK7]本项非“★”为一般技术参数，须提供有效期内的检测报告或检定证书或产品彩页或产品说明书或网页截图等佐证材料，若无佐证材料视为负偏离。
1.PAMS57在线监测分析仪
（1）监测项目
供应商提供的仪器设备的监测项目不应少于以下几类：
57种挥发性有机化合物
	序号
	CASNo。
	英文名
	中文名

	1
	74－84－0
	Ethane
	乙烷

	2
	74－85－1
	Ethylene
	乙烯

	3
	74－98－6
	Propane
	丙烷

	4
	115－07－1
	Propylene
	丙烯

	5
	75－28－5
	iso－Butane
	异丁烷

	6
	106－97－8
	n－Butane
	正丁烷

	7
	74－86－2
	Acetylene
	乙炔

	8
	624－64－6
	trans－2－Butene
	反－2－丁烯

	9
	106－98－9
	1－Butene
	1－丁烯

	10
	590－18－1
	cis－2－Butene
	顺－2－丁烯

	11
	287－92－3
	Cyclopentane
	环戊烷

	12
	78－78－4
	iso－Pentane
	异戊烷

	13
	109－66－0
	n－Pentane
	正戊烷

	14
	646－04－8
	trans－2－Pentene
	反－2－戊烯

	15
	109－67－1
	1－Pentene
	1－戊烯

	16
	627－20－3
	cis－2－Pentene
	顺－2－戊烯

	17
	75－83－2
	2，2－Dimethylbutane
	2，2－二甲基丁烷

	18
	79－29－8
	2，3－Dimethylbutane
	2，3－二甲基丁烷

	19
	107－83－5
	2－Methylpentane
	2－甲基戊烷

	20
	96－14－0
	3－Methylpentane
	3－甲基戊烷

	21
	78－79－5
	Isoprene
	异戊二烯

	22
	110－54－3
	n－Hexane
	正己烷

	23
	592－41－6
	1－Hexene
	1－己烯

	24
	96－37－7
	Methylcyclopentane
	甲基环戊烷

	25
	108－08－7
	2，4－Dimethylpentane
	2，4－二甲基戊烷

	26
	71－43－2
	Benzene
	苯

	27
	110－82－7
	Cyclohexane
	环己烷

	28
	591－76－4
	2－Methylhexane
	2－甲基己烷

	29
	565－59－3
	2，3－Dimethylpentane
	2，3－二甲基戊烷

	30
	589－34－4
	3－Methylhexane
	3－甲基己烷

	31
	540－84－1
	2，2，4－Trimethylpentane
	2，2，4－三甲基戊烷

	32
	142－82－5
	n－Heptane
	正庚烷

	33
	108－87－2
	Methylcyclohexane
	甲基环己烷

	34
	565－75－3
	2，3，4－Trimethylpentane
	2，3，4－三甲基戊烷

	35
	108－88－3
	Toluene
	甲苯

	36
	592－27－8
	2－Methylheptane
	2－甲基庚烷

	37
	589－81－1
	3－Methylheptane
	3－甲基庚烷

	38
	111－65－9
	n－Octane
	正辛烷

	39
	100－41－4
	Ethylbenzene
	乙苯

	40／41
	108－38－3／106－42－3
	m，p－Xylene
	间、对－二甲苯

	42
	100－42－5
	Styrene
	苯乙烯

	43
	95－47－6
	o－Xylene
	邻－二甲苯

	44
	111－84－2
	n－Nonane
	正壬烷

	45
	98－82－8
	iso－Propylbenzene
	异丙苯

	46
	103－65－1
	n－Propylbenzene
	正丙苯

	47
	620－14－4
	m－Ethyltoluene
	间乙基甲苯

	48
	622－96－8
	p－Ethyltoluene
	对乙基甲苯

	49
	108－67－8
	1，3，5－Tri－m－benzene
	1，3，5－三甲基苯

	50
	95－63－6
	1，2，4－Tri－m－benzene
	1，2，4－三甲基苯

	51
	526－73－8
	1，2，3－Tri－m－benzene
	1，2，3－三甲基苯

	52
	611－14－3
	o－Ethyltoluene
	邻乙基甲苯

	53
	124－18－5
	n－Decane
	正癸烷

	54
	141－93－5
	m－Diethylbenzene
	间二乙基苯

	55
	105－05－5
	p－Diethylbenzene
	对二乙基苯

	56
	1120－21－4
	Undecane
	正十一烷

	57
	112－40－3
	Dodecane
	正十二烷


（2）技术要求：
1、基本要求
环境空气或标准气体以规定流速和体积进入预浓缩系统，经低温冷阱对挥发性有机物进行脱水，并由组合固体吸附剂低温富集、纯化后热解析，经特殊色谱柱冷阱聚焦，最终进入气相色谱进行分离，由氢火焰离子化检测器（FID），得到挥发性有机物各组分的定性定量结果。
产品必须符合HJ1010-2018环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法标准，包括测定组分应至少包括 57 种挥发性有机物。
2、整机性能要求
（1）标准曲线相关系数：≥0.99
（2）标准曲线相对误差：≤12%
（3）零点噪声：≤0.03 ppb
（4）方法检出限：90%组分（至少包括乙烷和乙烯）的方法检出限≤0.1 ppb
（5）准确度：±6%
（6）精密度：≤8%
（7）★24小时浓度漂移：±0.5 ppb
（8）长时间保留时间漂移：≤0.5min
（9）仪器平行性：≤18%
（10）有效数据率：≥95%；
（11）系统残留浓度：100%组分≤0.1 ppb。	
3、在线浓缩系统
（1）整机采用硅烷化的不锈钢管路，缩短管路，防止有机物残留，可分析硫化物及醛酮类化合物。
（2）在线浓缩系统采用单一流路浓缩，避免交换捕集柱柱效变化引起的差异和多流路系统引起的目标物重复结果差异；
（3）有机物在线浓缩系统具备脱水模块、捕集模块和聚焦模块。
（4）采用电子制冷（最低至-30℃)空管脱水，脱除水分干扰；干吹脱水管，减少样品目标物损失。
（5）采用电子制冷（最低至-45℃)色谱柱冷阱技术二次聚焦，对目标物进行再次浓缩净化；快速热解析（100℃/s）升温脱附，形成极小体积瞬间进入GC，形成完美峰型，保证C2-C12的挥发性有机物峰型正态分布，半峰宽≤0.2min。
（6）流量体积控制：采用电子流量器控制流速，精度达0.1mL/min；采样体积至少覆盖10-4000mL，精度达0.2%。
（7）脱附最高温度≥350℃,控制精度≤1℃,捕集升温速率≥100℃/s；聚焦升温速率≥1000℃/s。
（8）流量计、阀件、温控元件及泵均采用数控，适合计算机全自动化控制。
（9）气样流经的阀件和传输管均控温保温，最高可设置温度不低于150℃（可方法设置），以此避免有机物在管路中残留或者冷凝。
（10）脱水模块、捕集模块、聚焦模块均具备自动清洗功能。
（11）能以稳定流速进行采样，每小时累积采样时间应不少于30min。
4、气相色谱仪
（1）柱箱温度控制范围：室温+4℃~450℃;控温精度：1℃;
柱箱程序升温：＞20阶；最大升温速率：≥200℃/min（不添加任何附件的情况下）；柱箱冷却降温（22℃室温）：从450℃到50℃需要4min。
（2）色谱柱系统：毛细管柱；
（3）气体流量控制：全电子流量控制，电子压力控制；
（4）气相色谱仪进样口：高惰性化；毛细柱进样口；温度控制：最高450℃;压力控制范围：0-150psi压力控制精度：0.001psi(0-150psi范围内均为0.001psi)载气流量控制：0~ 200mL/min（N2），0~1000mL/min（H2或He）；毛细柱进样载气控制：恒流、程序流量和柱头恒压程序控制；分流比设定范围：0 ～ 9999或更宽
（5）流路系统
支持双柱双流路系统；两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元；具有室温补偿和自动环境补偿功能；具有恒定速度控制功能；气相色谱采用单个进样口，双检测器。
（6）中心切割组件
体积小，全电子气路控制惰性化处理。
5、设备功能
（1）校准功能：基本校准（多点校准）和自动校准（质量控制点校准）。
（2）具备自动添加替代物功能，可实现对每个样品中VOCs回收率的评估考察。
（3）监测系统的质控单元用于定期核查和校准。具有自动核查功能，实现对挥发性有机物组分的定期自动核查，且频次可设置。具备手动和/或自动校准的功能。
（4）根据监测系统使用需要，配备高纯氮气、氢气、空气等气源。气源进入分析单元前需加装除烃除水装置。
（5）可连接真空罐、采气袋，完成异地采样的分析。
（6）软件控制：在Windows10操作系统下操作。工作站内置默认方法，用户也可自行编辑方法与序列，系统运行的工作状态同步显示。能和子站工控机之间进行数据通讯。仪器系统运行自动控制，实现仪器的远程控制、监测数据和仪器运行状态数据的处理、存储和传输。

2. SO₂在线监测分析仪
	序号
	项目
	指标或性能

	1
	分析方法
	紫外荧光法

	2
	测量范围
	0－500ppb

	3
	零点噪声
	≤1ppb

	4
	★最低检出限
	≤0.5ppb

	5
	量程噪声
	≤5ppb

	6
	示值误差
	±2％满量程

	7
	20％量程精密度
	≤5ppb

	8
	80％量程精密度
	≤10ppb

	9
	24h零点漂移
	±5ppb

	10
	★24h20％量程漂移
	±2ppb

	11
	24h80％量程漂移
	±10ppb

	12
	响应时间（上升时间／下降时间）
	≤5min

	13
	电压稳定性
	±1％满量程

	14
	流量稳定性
	±10％

	15
	环境温度变化的影响
	≤1ppb／℃

	16
	★干扰成分的影响
	±0.01％满量程（H₂O）
±0.3％满量程（甲苯）

	17
	采样口和校准口浓度偏差
	±1％

	18
	长期（≥7d）零点漂移
	±10ppb

	19
	长期（≥7d）量程漂移
	±20ppb

	20
	平均故障间隔天数
	≥7d



2. NO－NO₂－NOx在线监测分析仪
	序号
	项 目
	指标或性能

	1
	分析方法
	化学发光法

	2
	测量范围
	0－500ppb

	3
	零点噪声
	≤1ppb

	4
	最低检出限
	≤2ppb

	5
	量程噪声
	≤5ppb

	6
	示值误差
	±2％满量程

	7
	20％量程精密度
	≤5ppb

	8
	80％量程精密度
	≤10ppb

	9
	24h零点漂移
	±5ppb

	10
	24h20％量程漂移
	±5ppb

	11
	24h80％量程漂移
	±10ppb

	12
	响应时间（上升时间／下降时间）
	≤5min

	13
	电压稳定性
	±1％满量程

	14
	流量稳定性
	±10％

	15
	环境温度变化的影响
	≤3ppb／℃

	16
	转换效率
	＞96％

	

17
	

干扰成分的影响
	±4％满量程（2.5％H₂O）±4％满量程（1ppmNH₃）±4％满量程（200ppbO₃）±4％满量程（500ppbSO₂）

	18
	采样口和校准口浓度偏差
	±1％

	19
	长期（≥7d）零点漂移
	±10ppb

	20
	长期（≥7d）量程漂移
	±20ppb

	21
	平均故障间隔天数
	≥7d



4.O₃在线监测分析仪
	序号
	项 目
	指标或性能

	1
	分析方法
	紫外吸收法

	2
	测量范围
	0－500ppb

	3
	★零点噪声
	≤0.02ppb

	4
	★最低检出限
	≤0.04ppb

	5
	量程噪声
	≤5ppb

	6
	示值误差
	±4％满量程

	7
	20％量程精密度
	≤5ppb

	8
	80％量程精密度
	≤10ppb

	9
	24h零点漂移
	±5ppb

	10
	24h20％量程漂移
	±5ppb

	11
	24h80％量程漂移
	±10ppb

	12
	响应时间（上升时间／下降时间）
	≤5min

	13
	电压稳定性
	±1％满量程

	14
	流量稳定性
	±10％

	15
	环境温度变化的影响
	≤1ppb／℃

	

16
	

干扰成分的影响
	±4％满量程（2％H₂O）
±4％满量程（1ppm甲苯）
±4％满量程（0.2ppmSO₂）
±6％满量程（0.5ppmNO／NO₂）

	17
	采样口和校准口浓度偏差
	±1％

	18
	长期（≥7d）零点漂移
	±10ppb

	19
	长期（≥7d）量程漂移
	±20ppb

	20
	平均故障间隔天数
	≥7d





5.CO在线监测分析仪
	序号
	项 目
	指标或性能

	1
	分析方法
	非分散红外吸收法或
气体滤波相关红外吸收法

	2
	测量范围
	0－50ppm

	3
	零点噪声
	≤0.25ppm

	4
	最低检出限
	≤0.5ppm

	5
	量程噪声
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK39]≤1ppm

	6
	示值误差
	±2％满量程

	7
	★20％量程精密度
	≤0.02ppm

	8
	80％量程精密度
	≤0.5ppm

	9
	★24h零点漂移
	±0.2ppm

	10
	24h20％量程漂移
	±1ppm

	11
	24h80％量程漂移
	±1ppm

	12
	响应时间（上升时间／下降时间）
	≤4min

	13
	电压稳定性
	±1％满量程

	14
	流量稳定性
	±10％

	15
	环境温度变化的影响
	≤0.3ppm／℃

	16
	干扰成分的影响
	±5％满量程（2.5％H₂O）±5％满量程（1000ppmCO₂）

	17
	采样口和校准口浓度偏差
	±1％

	18
	长期（≥7d）零点漂移
	±2ppm

	19
	长期（≥7d）量程漂移
	±2ppm

	20
	平均故障间隔天数
	≥7d





6.颗粒物PM2.5在线监测分析仪
	序号
	项 目
	指标或性能

	1
	分析方法
	β射线吸收法

	2
	测量范围
	0μg／m3－1000μg／m3或
0μg／m3～10000μg／m3（可选）

	3
	★最低检出限
	≤1.1μg／m3

	4
	校准膜示值误差
	±2％

	5
	温度测量示值误差
	±2℃

	6
	大气压测量示值误差
	±1kPa

	7
	★湿度测量示值误差
	±1.5％RH

	
8
	
流量测试
	平均流量偏差：±5％
流量相对标准偏差：≤2％
平均流量示值误差：≤2％

	9
	时钟误差
	±10s

	10
	平行性
	≤15％

	
11
	
参比方法比对测试
	斜率（k）：1±0.1
截距（b）：0±5μg／m3相关系数（r）：≥0.95

	12
	有效数据率
	≥90％




7.颗粒物PM10在线监测分析仪
	序号
	项 目
	指标或性能

	1
	分析方法
	β射线吸收法

	2
	测量范围
	0ug／m3－1000ug／m3或
0μg／m3～10000μg／m3（可选）

	3
	★最低检出限
	≤1.1μg／m3

	4
	校准膜示值误差
	±2％

	5
	温度测量示值误差
	士2℃

	6
	大气压测量示值误差
	±1kPa

	7
	湿度测量示值误差
	±5％RH

	
8
	
流量测试
	平均流量偏差：±5％
流量相对标准偏差：≤2％
平均流量示值误差：≤2％

	9
	时钟误差
	±10s

	10
	平行性
	≤10％

	
11
	
参比方法比对测试
	斜率（k）：1±0.1
截距（b）：0±10μg／m3相关系数（r）：≥0.95

	12
	有效数据率
	≥90％



8.多气体动态校准仪

	序号
	项 目
	指标或性能

	1
	稀释比率
	1:100－1:1000

	2
	流量线性误差
	±1％

	3
	臭氧发生浓度误差
	±2％

	4
	具备自动校准功能
	是





9. 零气发生器发生零气的性能指标
	序号
	项 目
	指标或性能

	1
	SO₂
	＜0.5ppb

	2
	NO
	＜0.5ppb

	3
	NO₂
	＜0.5ppb

	4
	O₃
	＜0.5ppb

	5
	CO
	＜20ppb

	6
	HC化合物
	不含






10.氢气发生器发生氢气的性能指标
	序号
	项 目
	指标或性能

	1
	氢气纯度
	99.999％

	2
	氢气流量
	0～500ml／min

	3
	工作压力
	0～0.4MPa

	4
	稳压精度
	≤0.02MPa


11.气象五参数
	序号
	项 目
	指标或性能

	
1
	
温度
	测量范围：－40～＋85℃分辨率：0.1℃
准确度：±0.1℃

	
2
	
湿度
	测量范围：0～100％RH分辨率：0.1％RH
准确度：±2％RH

	
3
	
气压
	测量范围：300～1200hPa分辨率：0.1hPa
准确度：±0.3hPa

	
4
	
风速
	测量范围：0～60m／s分辨率：0.1m／s
准确度：±0.3m／s

	
5
	
风向
	测量范围：0～360°分辨率 ： 1 °
准确度：±3°

	
6
	
配置要求
	具备模拟、数字信号，能够支持接入子站相关数据采集系统及数据传输平台




12.系统控制及数据采集

	序号
	项 目
	指标或性能

	


1
	


工控机
	1、CPU主频不小于2.4GHz；
2、内存大小不小于16G；
3、硬盘容量不小于1T；
4、串口情况：类型为RS232、数量不小于8个；
5、配备键盘、鼠标、显示器；
6、预装操作系统。

	













2
	













数据采集软件
	7、兼容性：支持不同品牌的大气监测设备
8、执行规范：系统统计与报表符合《环境空气质量标准》（GB3095－2026）、《环境空气质量指数（AQI）技术规定》（HJ633－2026）、《环境空气质量评价技术规》（HJ663－2026）。
9、数据采集器通过多个RS232／485能与子站所有监测仪器，获取实时监测数据及每台仪器的各项状态参数；
10、数据采集传输能够对接国家、省、市空气在线监测管理平台，并支持国家、省级、市平台数据联网；
11、可设定每个参数的报警阀值；
12、现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表；
13、工控机及数采软件应可储存五年以上的小时平均值及分钟值；
14、测量数据及实时状态的查询功能；
15、数据导出功能，能够将一定时间段的历史数据通过格式转换，转换为通用格式，并能利用USB接口方式进行导出。


13.采样装置
（1）采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管；
（2）采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；
（3）总管内径选择在1.5－15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒；
（4）支管数量满足所有气态项目的需要；
（5）采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）；
（6）采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰需为耐腐蚀和坚固不锈钢；
（7）采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。
14.标准化站房
监测站房及辅助设施建设须符合《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自 动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655－2013）和《环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ193－2013）中“监测站房及辅助设施”相关规定。
（1）监测站房采用一体化标准，设计及选材应满足8年以上使用要求，监测站房内使用面积不低于24m²，站房门选用标准防盗门安装，屋内地面为木地板，房顶坡度不大于10°，应有防水、防潮、隔热、隔音和保温措施，并根据监测仪器环境要求的不同设置缓冲间和隔断。一般站房内地面应高于站房地面（或房顶）25cm以上，应配备通往站房屋顶的Z字型梯或旋梯，站房屋顶承重要求大于等于250kg／m²，房顶安装护栏，护栏高度不低于1.2m，并预留采样管安装孔。（本项目站房均在平地上建设，需根据现场情况抬高站房基础1－5米）
（2）站房应在入口位置设置醒目标识牌，站房及采样区域明显位置应设置警示牌。
（3）站房周边应安装防止人员进入的栅栏，应安装在距离站房3－5m（或距离采样口5－8m）处，高度不低于1.8m。
（4）站房应配备上行带宽10M以上的网络。
（5）站房须有防雷设施，包括站房防雷、设备防雷、电源防雷，防雷接地 装置的选材和安装参照《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（YD5098）相 关要求，并取得防雷报告。
（6）站房应配备排风设施、具有来电自启动功能的温控装置（出风口不能 正对仪器和采样管）以及气压计、温湿度计等。
（7）电源：站房应采用三相五线供电，单相电源电压波动不超过AC（220 ±22）V，频率波动不超过（50±1）Hz。站房供电总电缆进站后应设置总配电箱，应配有稳压电源并安装电源过压、过载保护装置。配电系统接地形式为TN－C－S， 电源进线应重复接地，并进行总等位连接。
（8）配电箱：进站后应设置立式总配电箱，电箱内设置电表、总空开及单 路空开装置。室内设置壁挂型式分配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三 个单相15A空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。
（9）照明：站房照明系统包括日光灯组、布线、开关、插座；灯具应配套齐全、安装牢固可靠、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火。室内采用照明灯，安装形式为吸顶式，照明采用单独 开关控制，并安装有应急照明灯。
（10）插座：采用通用单相三孔加二孔安全型插座，温控装置插座采用安全 型插座。
（11）线路：站房的线路以明敷穿管走线，要求走线美观，布线应加装线槽。分仪器、温控装置、照明等供电线路单独铺设，并在配电箱内断路开关上分别注明。
（12）监测站房内配自动灭火系统：至少配备2个悬挂式自动灭火器，灭火器的灭火剂为含氟环保型，加装烟雾报警器。
（13）站房内应至少配备工作台及座椅1套，文件柜1个。
[bookmark: OLE_LINK5]（14）站房内具有恒温恒湿系统，保证站房恒温恒湿，具备断电保护系统功能。配备温湿度计。
（15）文化建设：站房外标识牌，挂于站房外，内容包括站点名称、位置和安全警告说明；站内部宣传牌，设备操作规范、管理规范、监测系统简介等。

15.视频监控系统
站房内外部要安装必要的监控设施，内部至少安装可以覆盖监测仪器的摄像机2台，站房入口处安装具备人脸识别功能的摄像机1台，采样区域应安 装2台对射、可覆盖整个采样区域的摄像机，视频监控具有存储和回放功能，至少能够存储2个月视频资料。
具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天候式监控。 
当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像。 
视频监控设备要求：最低分辨率为 1920×1080，可输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于 20 米；具有手机远程监控功能；具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵侦测报警功能。 

16   机柜
采用立式机柜，无声导轨；散热性能良好，能够匹配SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10、挥发性有机物（57种PAMS物质）气体分析仪、零气发生器、及工控机等，必要时也需要包括相应的其他配套设备；机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应；配置电源插口：具有良好的扩展性。

17   其他配套设施设备等 
 各类标气、水、电、网络、防雷装置（出具防雷报告）、排风系统、消防、办公桌椅、档案柜等其他配套设施设备
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62]（1）标准气体：配备国家二级以上标准物质（包含SO2、NO、CO、挥发性有机物（57种PAMS物质）气体、减压阀）。
（2）电、网的接入：包含电、网的开户手续办理、接入等。
备注：建设期间以及运行维护期间产生的一切电费、网络费用均由中标单位支付。

（四）运维技术要求
1.总体要求
（1）投标人需根据环境空气自动监测站运维工作实际，制定项目实施方案，方案内容包括但不限于日常维护方案、质控方案、数据管理方案、应急预案、售后服务方案、安全保障方案、站点交接方案的等，需针对项目需求搭建高效的组织机构，建立完善的管理规章制度，提供有力的保障措施，对空气站点运维服务各过程环节进行有效的组织实施和管理。
（2）投标人应保证本项目各类国有资产安全，配合采购人开展资产清点和管理工作。投标人蓄意破坏或私自外借、出租、抵押国有资产的，将交由相关机构处理，出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。
（3）投标人应遵守国家、省关于环境空气自动监测站点运行管理的各项技术规范和相关规定，如运维期间出台新的技术规范和运行管理规定，则运维工作按最新技术规范和规定执行。
（4）空气自动监测系统运维及管理期间，投标人应严格按照相关技术规范要求，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行。同时投标人必须接受业主和第三方质控核查单位的定期、不定期检查和考核。
（5）投标人本项目所形成各类数据信息及相关文档资料归采购人所有，未经采购人授权，任何人无权使用、公开或泄漏给第三方。

2.人员及车辆
（1）项目负责人：负责投标人实施本项目的日常管理和协调工作，统筹配置充足的人员、车辆、设备及耗材备件等资源以满足项目需求。投标人为本项目派遣的项目负责人须具备环保类中级及以上技术职称证书和省级及以上生态环境部门颁发的《环境空气质量自动监测运维技术与质控要求培训合格证书》或空气自动监测领域上岗证，项目负责人须全职专职服务于本项目，履约期内未经采购人书面许可，不得擅自更换。
（2）技术人员：投标人应保证配备足够的专业技术人员，包括现场运维人员、运维质控人员、运维技术支持人员、数据审核及分析人员。投标人为本项目配备的持证现场运维人员不少于1人，须取得省级及以上生态环境部门颁发的《环境空气质量自动监测运维技术与质控要求培训合格证书》或空气自动监测领域上岗证，在项目期限内需专职投入本项目，在履约期间未经采购人许可不得更换；其他专业技术人员须取得《环境空气质量自动监测运维技术与质控要求培训合格证书》或空气自动监测领域上岗证，可兼职。
（3）投标人应保证配备足够的专用运维车辆，数量不少于1台。车辆可以为自有车辆，也可以为租赁车辆。
3.场所及设备、耗材配件
（1）投标人中标后1个月内，须在盐城市范围内设立1个运维办事处及物资库，以满足项目实施需求。
（2）投标人须为本项目配备必要的质量控制设备和标准气体：流量计（高、低流量各1套）、标准气压计、标准温湿度计以及专用仪器维护维修工具至少各配备1套；每个站点配备标准气体，标准气体须为国家一级标准物质或国家标准样品。
（3）投标人须配齐本项目需求中所涉及设备的耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照1年使用量配置。严禁使用劣质备品备件，必须使用原厂生产的备品备件，使用非原厂备品备件须提供达到或高于原厂备品备件的性能测试报告。
4.运维内容
（1）每日维护内容
每日上午和下午各2次远程查看站点监测数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，包括：
a判断系统数据采集与传输情况。
b根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。
c发现运行数据有持续异常值时，应立即通知甲方，并在规定的时间内解决。
d根据仪器显示数据判断仪器运行情况。
e根据故障报警信号判断现场状况。
f每日检查数据是否及时上传至平台并正常发布，发现数据掉线及时恢复。
g具备自动零点检查功能的，对SO₂、NO₂、0₃、CO分析仪进行零点检查，如果漂移超过相关规范要求，需重新校准。

（2）每周维护内容
每周至少巡视站点1次，到现场后，对站房内部、外部及周边情况进行仔细观察、检测并做详细的巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：
a查看站点设备是否齐备，有无丢失和损坏，检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况等。
b检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。
c检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。
d对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。
e每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。
f每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负超过50％，及时进行更换。
g每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。
h每两周对挥发性有机物分析仪开展通标（10ppb）检查，通标不得多于3个循环，以确定各组分浓度偏差，评估VOCs物种如超过10％物种标点浓度偏差大于20％，或超过全部20％物种标点浓度偏差大于20％，需重新建立标准曲线。
i每两周对挥发性有机物分析仪开展VOCs空白检查，每个目标化合物空白响应应小于0.3ppb，所有目标化合物空白总响应应小于3ppb。

（3）每月维护内容
a清洗PM10及PM2.5切割器，检查颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。
b检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、挥发性有机物分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否进漏。
c对仅器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。
d每月度对数据进行备份。
e每月整理月度运维记录。
（4）每两月维护内容
对PM10、PM2.5分析仪进行维护，校准温度、压力、湿度等相关自动仪器，详细内容包括：
a更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带，进行系统自检：
b校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟：
c用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。
（5）每季度维护内容
a采样总管及采样风机每季度至少清洗一次：
b对气态分析仪、挥发性有机物分析仪进行多点线性检查。
c对PM10与PM2.5进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

（6）每半年维护内容
a清洗采样系统。
b检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；
c对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率 和截距。
d对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准。
e更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。
f对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。
（7）每年维护内容
对所有的仪器进行预防性维护，按照说明书的要求更换相关耗材和配件。
四、验收与考核
（一）验收
1.验收依据：《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655－2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、03、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193－2013）、环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010－2018）等技术规范和《招标文件》、《合同》及国家相关要求进行验收。
2.验收内容：仪器设备到货验收、性能指标验收、联网验收及相关制度、记录和档案验收等。
3.验收程序：中标人完成仪器设备安装、调试及试运行并建立完成技术档案后提出验收申请，验收申请上报采购人受理，经核准符合验收条件，由采购人组织验收，验收通过后由采购人出具验收报告。
（二）考核
项目通过验收后，每季度由业主组织对中标单位绩效（职责履行情况）进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、 数据有效率（以下简称两率）、运行维护3部分内容，其中两率考核占50％，运行维护考核占50％。
设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。
每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。
1.数据有效性
单个站点SO2、NO2、03、CO、PM10和PM2.5中任一监测项目设备运行率必须≥89％且数据有效率必须≥89％，否则考核总分为0分；单个站点PAMS57在线监测仪设备运行率必须≥80％且数据有效率必须≥80％，否则考核总分为0分。
2.两率及运行维护
符合数据有效性要求后，参照本部分执行。
（1）两率部分（50分）
SO2、NO2、03、CO、PM10和PM2.5在线监测仪：
考核时段内，单站设备运行率≥98％且数据有效率≥95％的，得20分；
考核时段内，89％≤单站设备运行率＜95％且数据有效率≥89％的，两率得分＝实际有效率×20分；
PAMS57在线监测仪：
考核时段内，单站设备运行率≥90％且数据有效率≥85％的，得30分；
考核时段内，80％≤单站设备运行率＜90％且80％≤数据有效率＜85％的，两率得分＝实际有效率×30分；
（2）运行维护部分（50分）
运行维护部分每季度由采购方组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分一检查得分×0.5。
3.考核总分（100分）
考核总分＝两率得分＋运维得分
4.运维费核算方法
（1）考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分90（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）－90分的，该站点当期运维费＝（实际考核总分／100）×单站点当期全额运维费。
（2）其他规定
①运维机构有下列情形之一的，采购方将扣除相应站点当期运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。
②在质量检查中，发现运维单位未达到运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10％～100％运维经费；如未及时整改，加倍扣款。
五、现场勘查
投标人需自行协调项目现场勘查，现场勘查联系电话详见招标公告采购人联系方式。投标人对勘查结果负责。
六、安全责任
投标人应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由投标人全权承担负责，采购人不承担任何责任。
七、付款方式
合同签订后，甲方向乙方支付合同价的30％为预付款；乙方按照采购要求，将货物送到甲方指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，甲方向乙方支付至合同价的80％；自验收合格之日起，乙方按照采购要求履约期达到12个月时，甲方根据对乙方的考核结果付款，最高付至合同金额的90％；履约期达到24个月时，甲方根据对乙方的考核结果结算项目余款。
注：①以上付款均不计任何利息和相关费用。由于合同款项的拨付需经财政部门审批实际支付时间可能滞后于合同约定的时限，中标人不能因费用拨付滞后而影响正常工作开展和服务质量。
八、特别说明：
（一）报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。
（二）本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
（三）各投标人最后报价结束后，如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标委员会可按照少数服从多数原则，通过投票等方式出具评审结论。
（四）资格后审：项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的原件彩色扫描件须在投标文件中提供。
（五）对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报招标代理机构备案管理。
（六）本项目不接受进口产品投标
（七）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序 号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	
	生产制造业

	2
	
	生产制造业

	3
	
	生产制造业


（备注：1.采购人须填报上表，所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信  部联企业［2011］300号）规定填写。2.项目经办人须对填报内容是否准确进行核查。）
第5章 [bookmark: _Toc197644575]评标方法与评标标准
1、 [bookmark: _Toc197644576]定标原则
[bookmark: _Toc197644577]采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
2、 政府采购政策功能落实
[bookmark: _Toc197644578]1.本项目专门面向中小企业采购，投标人所投产品制造厂商须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业［2011］300号）文件的中小企业（投标时须提供中小企业声明函，否则按无效标处理）。
2.因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3.供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。
4.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。
5.以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）等有关制度规定执行。
6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
7.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
8.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）＞的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
3、 评标方法与评标标准
	序号
	评分项目
	满分值
	评分细则

	1
	价格分
	30
	各投标人通过资格审查和符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分（评标基准价/投标报价）×30（该结果四舍五入，保留两位小数）

	2
	技术
参数
	28
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]满足招标文件要求的全部技术指标的得28分。标“★”为重要技术参数，有一项负偏离扣2分，未标“★”为一般技术参数，有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。
注：①本项“★”为重要技术参数，须提供有效期内生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的检测报告原件彩色扫描件并加盖投标人公章作为佐证材料，若无佐证材料视为负偏离。
②本项非“★”为一般技术参数，须提供有效期内的检测报告或检定证书或产品彩页或产品说明书或网页截图等佐证材料，若无佐证材料视为负偏离。

	3
	履约
能力
	6
	1、投标人为本项目派遣的项目负责人具备环境类专业高级技术职称证书的得3分，具备环境类专业中级技术职称证书的得1分；本项最高得3分，未提供的不得分。
2、投标人为本项目配备的持证现场运维人员不少于1人，人员具备省级及以上生态环境部门颁发的空气自动监测运维相关合格证书或上岗证，每提供1名符合条件人员得1分，本项最高得2分。
3、投标人应为本项目提供不少于1辆运维车辆，每提供1辆得1分，本项最高得1分，未提供的不得分。
注：投标时须同时提供人员相关证书复印件和开标前六个月内（不含开标当月）任意一个月投标人工资流水证明复印件加盖投标人公章，提供投标人自有车辆行驶证件原件彩色扫描件或车辆租赁协议原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

	4
	项目实
施方案
	23
	1、现场勘查情况说明：投标人应充分了解新建站点现场环境状况，编制现场情况说明（包括区域概况、站点位置、站点周边现状、站点建设条件、站点建设注意事项等）。由评委根据投标人提供现场勘查情况说明进行综合评分：
经现场勘查，编制的情况说明内容全面，切合实际，可操作性强，完全满足项目需求的得6分；
每有一项内容缺失的扣1.2分；
每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.4分，扣完为止；
未提供现场勘查情况说明，或勘查说明与项目现场实际情况不符的，本项不得分。
2、项目建设实施方案：内容包括但不限于：项目实施进度计划、人员配置及分工、货物包装运输、设备安装调试、项目验收等。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分：
方案内容全面，切合实际，可操作性强，完全满足项目需求的得 6分；
每有一项内容缺失的扣1.2分；
每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.4分，扣完为止；
未提供方案不得分。
3、运维服务方案：内容包括但不限于：日常运维方案、数据管理方案、运维质控体系建立和实施、安全保障、应急预案等。由评委根据投标人提供方案的完整性、针对性、可操作性等情况进行综合评分：
方案内容全面，切合实际，可操作性强，完全满足项目需求的得6分；
每有一项内容缺失的扣1.2分；
每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.4分，扣完为止；
未提供方案不得分。
4、售后服务方案：内容包括但不限于：质保方案、售后服务、技术培训、软件免费升级服务措施、备品备件及耗材保障措施等。由评委根据投标人提供后续服务的响应程度、服务质量等方面进行综合评分；
方案内容全面，切合实际，可操作性强，能够完全满足项目需求的得5分；
每有一项内容缺失的扣1分；
每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止；未提供方案不得分。
注：缺陷或不满足指：内容不全面、不清晰或交叉混乱、与实际需求不符、表述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、有规范性或常识性错误、套用其他项目方案、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。

	5
	投标人业绩
	6
	自2023年1月1日至本项目投标截止日期前（以合同签订时间为准），投标人具有标准空气站且包含VOCs在线监测系统（57种PAMS物质）项目业绩的，每提供1个业绩得3分，最高得6分。
注：请列表汇总，并同时提供合同原件彩色扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。

	6
	服务
承诺
	5
	投标人提供书面承诺书，承诺在中标后按时保质保量完成服务内容，若不能按序时完成或服务质量达不到要求的，扣除项目总价的10％－15％（视情况而定）。备注：须提供完整内容的承诺书加盖投标人公章，否则不得分。本项最高得5分。

	[bookmark: _Hlk234511566]7
	节能
环 保
	2
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分；
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。


备注：
1. 评分标准中要求提供的证明材料均以原件扫描加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。
2. 采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。
3. 中标人须在合同签订前向采购人提供其投标文件中书面承诺的支撑资料，否则采购人有权取消其中标资格。

第6章 [bookmark: _Toc197644579]投标文件格式


投 标 文 件



项目 名 称：              
项目 编 号：              
投标人名称：（加盖CA电子公章）          
日   期：                       




投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） 
七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
八、法人授权书
九、投标函
十、中小企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、开标一览表
十三、投标分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、关于符合本国产品标准的声明函
十七、评分标准要求提供的材料等
十八、其他材料（如有）
十九、盐城市政府采购事前信用承诺书




一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供） 
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：             

                                     日期：年月日


五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 

                                       供应商名称（公章）：
                     法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
                              日期：______年月日

[bookmark: _Toc197644586][bookmark: OLE_LINK6]六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
声  明
我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。
 供应商名称（公章）：
                     法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
                              日期：______年    月    日



















八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                 
被授权人联系电话：（手机）              
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                      
日期：                        



	法人身份证复印件
粘贴区
	被授权人身份证复印件
粘贴区



[bookmark: _Toc197644587]
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九、投标函

致： 盐城市射阳生态环境局
[bookmark: _Hlk195802303]根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
[bookmark: _Hlk195802286]据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地    址：
邮    编：
电    话：
传    真：
投标人开户行：
账    号： 
日    期：________年____月____日



[bookmark: _Toc197644588][bookmark: OLE_LINK1]十、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加盐城市射阳生态环境局，项目编号为  的项目的采购活动，全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业    ） ；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。


[bookmark: _Toc197644589] 十一、残疾人福利性单位声明函

[bookmark: _Hlk195801533]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
[bookmark: _Hlk195801544]本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

           供应商全称（加盖CA电子公章）：
  日  期：


十二、开标一览表

货币单位：人民币元

	项目名称
	盐城市射阳生态环境局射阳县高新科技创业园大气环境监测监控能力建设项目

	投标报价（大写）：                                                  小写： 

	合同履行期限：

	核心产品品牌：




备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价” 包括但不限于应付职工薪酬费（含周末及节假日加班费）、交通费、保险费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及招标文件要求的所有费用，不论其在本文件中是否提及，一次性包定。 

企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：




















十三、投标分项报价表


	序号
	标的名称
	数量
（台/套）
	品牌型号
	分项单价
（元）
	分项总价
（元）

	1
	环境空气VOCs在线监测系统 （57种PAMS物质）（核心产品）
	2
	
	
	

	2
	二氧化硫分析仪
	2
	
	
	

	3
	氮氧化物分析仪
	2
	
	
	

	4
	臭氧分析仪
	2
	
	
	

	5
	一氧化碳分析仪
	2
	
	
	

	6
	PM2.5监测仪（核心产品）
	2
	
	
	

	7
	PM10监测仪
	2
	
	
	

	8
	多气体动态校准仪
	2
	
	
	

	9
	零气发生器
	2
	
	
	

	10
	氢气发生器
	2
	
	
	

	11
	气象五参数
	2
	
	
	

	12
	系统控制及数据采集单元
	2
	
	
	

	13
	采样装置
	2
	
	
	

	14
	标准化站房（≥24平方米）
	
	
	
	

	15
	视频监控系统
	2
	
	
	

	16
	机柜
	2
	
	
	

	17
	各类标气、水、电、网络、防雷装置（出具防雷报告）、消防、办公桌椅、档案柜，文化建设等其他配套设施设备
	2
	
	
	



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
 


企业名称（加盖CA电子公章）：

年        月       日






















[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc197644591][bookmark: _Toc197644592]十四、技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	1
	招标文件第四章项目需求中技术要求的内容
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	



注：行数不够，可自行添加。



[bookmark: _Toc197644593]十五、商务要求响应及偏离表

	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	1
	招标文件第四章项目需求中商务要求的内容
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：行数不够，可自行添加。

[bookmark: _Toc197644596]

[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK96]十六、关于符合本国产品标准的声明函


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。







十七、评分标准要求提供的材料等
















十八、其他材料（如有）

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
     单位名称（盖章）：
年    月     日


[bookmark: _Toc197644597]质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	          
地址：                      			      
邮编：                       		  
联系人：               						  
联系电话：                                      
授权代表：                 				  
联系电话：                  				  
地址：                   				  
邮编：                            
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                             
质疑项目的编号：                            
包号：                       			  
采购人名称：                         
采购文件获取日期：                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                         
事实依据：                                              
法律依据：                                                
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                    
签字(签章)：                 公章：               日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
