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第一章 招标公告
项目概况
兽用生物制品区域性检验实验室（华东）自动影像分析菌落计数仪等仪器设备采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年9月  30日09:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JTTZ-G2026-0023
项目名称：兽用生物制品区域性检验实验室（华东）自动影像分析菌落计数仪等仪器设备采购项目
预算金额：902万元
最高限价：902万元
采购需求：共聚焦显微镜等仪器设备采购，共分为五个采购包，具体要求详见招标文件。
	包号
	设备名称
	数量
（台/套）
	最高限价
（万元）
	是否接受进口产品

	采购包一
	共聚焦显微镜
	1
	260
	是

	
	电位纳米粒度仪
	1
	45
	否

	
	小计
	2
	305
	

	采购包二
	流式细胞分选仪
	1
	175
	是

	
	自动影像分析菌落计数仪
	1
	25
	否

	
	小计
	2
	200
	

	采购包三
	数字PCR仪
	1
	100
	是

	
	实时荧光定量PCR仪
	1
	47
	否

	
	小计
	2
	147
	

	采购包四
	酶联免疫斑点检测分析系统
	1
	40
	是

	
	倒置荧光显微镜
	1
	45
	是

	
	倒置光学显微镜
	1
	5
	否

	
	小计
	3
	90
	

	采购包五
	实验室管理系统
	1
	100
	否

	
	物联网控制系统
	1
	60
	否

	
	小计
	2
	160
	

	
	合计
	
	902
	


合同履行期限：合同签订后80日历天内完成供货、安装及调试。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk227768296]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目属于工业行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对所投产品制造商符合小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（五）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、招标代理、造价咨询、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件：
[bookmark: _GoBack]时间：自公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：江苏政府采购“苏采云”系统
方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年9月30日9点00分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]1.本项目共分为五个采购包，投标人可同时参与五个采购包的投标，但不得兼中，开标、评标、定标按照采购包一、采购包二、采购包三、采购包四、采购包五的顺序依次进行，已在前一采购包被推荐为第一中标候选人的，不再参与下一采购包的评审。中标人确定后，不因某包段的中标人被取消中标人资格影响其他包段的中标人名单。
2.各采购包中：提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算。
3.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法如下：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA需更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
6.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
7.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：江苏农牧科技职业学院
单位地址：江苏省泰州市凤凰东路8号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系人：王老师
联系电话：0523-86158045
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏建泰工程项目管理有限公司
单位地址：泰州市医药高新区华润万象城双子塔东塔52楼5203室
联系人：周女士
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系电话：0523-81908859
3.项目联系方式
项目联系人：张老师
电　话：15600660105

　














第二章 投标人须知
    投标人须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	兽用生物制品区域性检验实验室（华东）自动影像分析菌落计数仪等仪器设备采购项目

	2
	招标内容
	共聚焦显微镜等仪器设备采购，共分为五个采购包，具体要求详见招标文件。


	3
	服务期限
	合同签订后80日历天内完成供货、安装及调试。

	4
	最高投标限价
	最高投标限价总价为902万元，各投标人的投标报价不得超过招标文件规定的最高投标限价，否则按无效投标文件处理。

	5
	合格投标人资格要求
	详见招标公告

	6
	联合体投标
	不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。

	7
	现场考察
	不组织，投标人如有需要，可自行考察现场。

	8
	投标答疑会
	不召开

	9
	投标货币
	人民币

	10
	合同方式
	固定总价合同

	11
	投标保证金
	依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	12
	投标文件有效期
	 90 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标截止时间
	时间：2026 年 9 月 30 日 9 时 00 分

	
	投标地点
	地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	14
	开标时间和地点
	时间：2026 年 9 月 30 日 9 时 00 分
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	15
	评标办法
	综合评分法    

	16
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。

	17
	履约保证金
	金额：中标价的10%计取
形式：电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式
提交时间：收到中标通知书后5日内
退还时间：全部供货、安装调试完成并经验收合格后退还（无息）

	18
	签订合同
	中标通知书发出之日起 30 日内
签订合同地点：江苏农牧科技职业学院

	19
	付款方式
	合同签订前，中标供应商须在收到中标通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户，货物送达、甲方查验无误30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%；设备安装、调试，经甲乙双方共同验收合格并出具验收报告30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的70%。同时退还履约保证金，上述付款均为无息。

	20
	中标服务费
	本项目招标代理服务费由中标单位支付。根据合同约定，招标代理服务费计算金额参照下表规定的收费标准计取，计算基数为中标价，实收金额=计算金额×42.65%。
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（100万元[不含]以下项目）
	5000元

	100万—400万元（含400万元）
	1.5%

	400万—1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000万—5000万元（含5000万元）
	0.8%


项目分采购包分别计算招标代理服务费，其中各包段代理费上限金额分别为采购包一6086元，采购包二3991元，采购包三2933元，采购包四1796元，采购包五3193元。各采购包招标代理服务费最终收费金额合计不超过18000元。

	21
	其他
	解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。



一、说明和释义
1.说明  
1.1本招标文件仅适用于江苏建泰工程项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历天。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人资格要求
3.1详见招标公告。
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；
（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；
（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（4）被责令停业的； 
（5）被暂停或取消投标资格的； 
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（9）违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8.招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察 
9.1不组织，投标人如有需要，可自行考察现场。
10.招标文件的澄清和修改
10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。
10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的接收人。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、投标文件说明
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc217446047]12.知识产权
12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.投标文件的组成
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信等证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（3）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； 
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，企业成立不满一个月的可不提供；
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（各投标人视情况自行决定是否提供）（格式见附件）；
（9）《关于符合本国产品标准的声明函》（各投标人视情况自行决定是否提供）（格式见附件）；
（10）承诺书（格式见附件）。
3.开标一览表（格式见附件）
4.投标报价明细表（格式见附件）
5.商务偏离表（格式见附件）
6.技术偏离表（格式见附件）
7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
14.投标文件编制及递交要求
14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5投标费用自理。
14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他各项费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 
17.投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
五、投标文件的递交
19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会	
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件进行初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
投标人有下列情况之一的，投标文件无效：
（1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；
（4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
（6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
（8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Hlk193034237][bookmark: OLE_LINK8]（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；
[bookmark: OLE_LINK10]（11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；
（12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
（14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
（15）项目（采购包）投标总价或单价超过本项目（采购包）预算金额或最高限价的；
（16）不同投标人的履约保证金从同一单位或者个人账户转出的、购买履约保证保险单的费用从同一单位转出或由同一个人账户支付的；
（17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（18）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（21）改变招标文件中规定的暂列金额、专业工程暂估价的；
（22）改变或者遗漏工程量清单中给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；
（23）提供虚假材料的；
（24）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.4招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.5招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标文件的澄清
26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消；
5.因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
28.3相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
29.质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
七、授予合同
30.中标人的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
31.合同授予标准
31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
32.中标通知书
32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分。
32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标人应按规定提交履约保证金。
33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。
33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
34.合同的签订
34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
35.政府采购政策
（1）小微型企业价格扣除
①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
③在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（2）残疾人福利单位价格扣除
①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
35.3本项目所属行业为  工业  。
35.4若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
35.5根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。
35.6按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能品目清单内的产品实施优先采购和强制采购。
35.7根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。
36.采购本国产品的支持政策
36.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
36.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
36.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
36.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
36.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
36.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
36.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.特别提醒
37.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
[bookmark: _Toc409438818]37.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
37.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。
















[bookmark: _Toc388026586][bookmark: OLE_LINK29]第三章 采购需求
一、采购需求
采购包一、共聚焦显微镜等仪器设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算
	是否接受进口产品
	是否为核心产品

	
	
	（台套）
	（万元）
	
	

	1
	共聚焦显微镜
	1
	260
	是
	是

	2
	电位纳米粒度仪
	1
	45
	否
	否

	合计
	2
	305
	
	



采购包一主要技术参数
（一）共聚焦显微镜
1.固体激光器405 nm、445 nm，并配备连续波长白激光器，波长范围485-790 nm；或者长寿命固体激光器套组：固态激光器405 nm、488 nm、561 nm、640 nm，每支激光的额定功率≥15 mw。
2.软件可以直接调节所有激光器开关以及强度，并具有实验中≥30 min未使用时自动进入关闭状态功能。激光器功率最小调节精度≤0.01%。
[bookmark: _Hlk233728641]★3.要求激光扫描组件与所接显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正，以保证高质量，高分辨率成像。软件可对硬件有效控制，使系统具有优异的稳定性及可维护性（需提供光路设计图及仪器实物图证明）。
4.检测器数量：光谱型荧光检测器≥3个，透射光检测器≥1个，扫描分辨率≥4096×4096像素。
▲5.光谱分光：利用棱镜分光或光栅分光，光谱检测范围精度≤1.5nm，调节精度≤1.5 nm（需提供制造商彩页及软件操作界面截图证明）。
6.共聚焦针孔采用圆形、多边形针孔设计或复消色差校正设计，调节范围不低于0-8 AU；主分光镜：采用≤15°小角度入射技术，提升背景激光压制效率。
▲7.扫描振镜，X、Y方向独立扫描，振镜数量≤2个，减少激发荧光信号的折射损失（需提供制造商彩页及仪器光路图证明）。
▲8.在所有扫描方式下，均可以进行单向和双向扫描操作，均可以实时同步进行扫描线的方向、360°旋转，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行（需提供制造商彩页及软件截图证明）。
9.系统可以基于荧光寿命信息去除样品自发荧光，提高图像反差，或者通过光谱扫描等方式去除自发荧光，实现样本信号的真实提取。
▲10.扫描光学变倍：最大变倍系数≥20×同时最小变倍扫描系数≤0.8×，且变倍连续可调（需提供制造商彩页及软件操作界面截图证明）。
★11.硬件超高分辨率系统，实现XY方向分辨率≤90 nm，可多通道同时成像（需提供制造商彩页证明）。
12.超高分辨成像可以使用激光器波段适用的任何染料，可在所有配置的激发波段实现。
▲13.超高分辨成像深度，在XY分辨率≤90nm，成像深度等同于常规共聚焦模式下检测深度，可实时出图并保存原始数据（需提供制造商彩页及软件操作界面截图证明）。
14.研究型电动倒置荧光显微镜，镜体电动Z轴调焦，最小步进≤15nm，显微镜控制可通过彩色触摸屏、机身按钮、共聚焦软件来控制，目镜：10×，视场数≥22mm。  
▲15.全电动扫描载物台，行程≥125 mm×100mm，最大速度≥50mm/s，具有独立的控制器及操控手柄。
16.荧光附件：≥5位电动滤色镜转盘，自动荧光强度管理系统，含带通紫外激发单色滤块、带通蓝色激发单色滤块、带通绿色激发单色滤块和长寿命荧光光源，人机工程学设计，更适合肉眼观察；显微镜透射光源：长寿命高强度LED光源。
17. 同品牌多功能长工作距离聚光镜，NA≥0.55，工作距离≥26 mm。（需提供有标注的聚光镜实物拍摄照片）。
18.配备6颗物镜：5×干镜，数值孔径≥0.16；10×干镜，数值孔径≥0.45；20×干镜，数值孔径≥0.8；40×干镜，数值孔径≥0.95；60×或63×油镜，数值孔径≥1.4；100×油镜，数值孔径≥1.4（需提供官网物镜数值孔径描述截图证明）。
★19.40×物镜，在满足数值孔径≥0.95的情况下同时满足工作距离≥250微米；（需提供官网物镜工作距离描述截图及链接及物镜实物图证明）。
▲20.60×或63×油镜，在满足数值孔径≥1.4的情况下同时满足工作距离≥170微米（需提供官网物镜工作距离描述截图及链接及物镜实物图证明）。
21.配有专业共聚焦显微镜系统防震装置。
22.图像采集工作站能够实现以下功能：
1）图像采集功能：时间序列、景深扩展、自动聚焦、三维采集、深度补偿、大视野拼图、多点采集、聚焦地形图策略、阴影校正、同步数据处理、数据导入导出、裁剪扫描以及FRAP / FRET图像数据采集功能。
2）三维图像处理功能：3D和4D图像渲染，至少有3种渲染方式并可进行不同渲染方式的结合；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的3D和4D视频制作与导出。
3）图像分析功能：具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析；定量的共定位分析；直方图分析和任意线的序列测量，长度、角度、面积、荧光强度等的测量；可进行批量图像分析。
▲4）交互式漂白：在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），对指定任意区域进行漂白，实现边采集边漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。（需提供制造商技术资料支持）。
5）配置自动聚焦模块，自动寻找样品中的最佳聚焦位置，适用于透射光、反射光和荧光。
6）提供≥100份客户端离线图像处理软件：可查看该设备拍摄的显微图像，调节对比度，对图像添加标尺及标注；可进行常见的文件格式的数据导入/导出；具有≥1种图像去卷积功能，优化图像分辨率；可实现2D数据关联；可展示正交图像，展示XY/YZ/XZ的任一切面层，并创建任一切面层图像。
7）图像工作站配置：经共聚焦厂家验证其稳定性和匹配性。硬件配置不低于以下要求： Intel® Xeon W系列处理器（核心数≥12，主频≥2.5GHz），专业级图形显卡≥RTX 4000Ada，独显≥16 GB；≥2TB SSD高速硬盘以及≥2个10TB SATA 7200 rpm硬盘，≧128GB内存，≥31英寸液晶显示器，分辨率≥3840 × 2160，Windows 11 Enterprise x64操作系统。
23.活细胞孵育工作站能够实现以下功能：
1）活细胞培养系统：在显微镜载物台上进行温度、湿度及CO2的控制，温度控制器带有温度负反馈控制系统；可支持35mm培养皿，多孔板等。
2）二氧化碳浓度控制范围至少5%-20%可调，浓度精度≤±0.1%；具有加湿功能：水浴装置加热水浴槽中的水进行加湿。
3）控温系统可同时控制至少4个独立的通道温度设定，细胞培养在独立空间内，培养皿底部、顶部均可同时加热。
配置清单：
a）科研级激光共聚焦显微镜主机1套；
b）高灵敏度激光共聚焦扫描头1套；
c）固体激光器套组：固态激光器405nm、488nm、561（±3）nm、640（±3）nm，或者405nm并配备连续波长白激光器，波长范围485-790nm；
d）配备超高分辨率成像模块，实现XY方向≤90nm的超高分辨率成像；
e）配备6颗物镜：5×、10×、20×、40×、60x/63×油镜、100×油镜；
f）配备图像采集分析工作站1套； 
g）配备活细胞工作站1套。

（二）电位纳米粒度仪
▲1.电感应法检测。
2.进样方式：插入式样本检测卡，样本不进入仪器内部。
▲3.测试指标：同时具备粒径、粒径分布、zeta电位、电位分布等功能。
4.通道：双通道。
▲5.基于电学的单颗粒逐个检测。
6.单颗粒粒径检测范围：15～2000 nm。
7.单颗粒电位检测范围：0～±100 mV。
8.粒径重复性误差：＜10%。
▲9.粒径准确性误差：CV% < 10%。
10.电位准确性误差：±5 mV。
11.样本需求量：3～50 µL。                                                                                                                                         
12.操作方式：外接电脑，安装操作软件进行样本测试。
13.参数调整：无需调整参数，无需热机和标准品校准，开机即可开始测量。
14.Windows系统操作软件。
15.可生成粒径分布直方图或曲线图、电位直方图或曲线图，以及粒径-电位散点图。
16.数据存储和输出格式：可导出JPG、PNG、Excel、PDF等，可连接打印机直接打印。
17.具备自定义粒径区间分析功能。
18.具备审计追踪与权限管理功能。
19.功能可拓展性：支持功能拓展与软硬件升级。
20.交流电源输入220 V；系统功率< 65 W。
21.仪器随机专用控制单元1套：预装仪器专用操作软件及正版 Windows 11 专业版操作系统，系统性能满足实时数据采集、高速谱图 / 图像处理及多任务分析运算需求；处理器性能不低于 Intel Core i7-14 代及以上同级桌面处理器，DDR4 3200MHz 及以上内存≥16GB，硬盘≥1TB NVMe 高速 SSD，显示器≥27 英寸、IPS 面板、分辨率≥2560×1440、亮度≥300cd/㎡。
22.配置清单：纳米粒度电位分析仪主机1台、操作单元1套、操作软件1 套。 
采购包二、流式细胞分选仪等仪器设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算
	是否接受进口产品
	是否为核心产品

	
	
	（台套）
	（万元）
	
	

	1
	流式细胞分选仪
	1
	175
	是
	是

	2
	自动影像分析菌落计数仪
	1
	25
	否
	否

	合计
	2
	200
	
	



采购包二主要技术参数
（一）流式细胞分选仪
1.配置≥3根激光器，至少包含488 nm、640 nm，405 nm激光器，带孔板分选。
2.光学检测通道：≥2个散射光通道（FSC、SSC），≥9个荧光通道。
▲3.荧光激发方式：石英杯流动池内激发，固定光路，无需调节光路，开机调试时间≤20分钟，包括开机、液流启动、液流优化、液滴延迟时间校准等。无需芯片。
▲4.荧光检测灵敏度：FITC≤60MESF，PE≤10MESF（需提供国家认可的第三方检测机构出具的灵敏度检测报告）。
5.信号类型：每个信号具备Height、Area、Width、Log，Lin等不同的信号类型，可以进行任意参数之间的比值运算，同时有时间参数可进行钙流等动态检测的应用。
6.补偿方式：任意参数之间的矩阵补偿，可以在线、离线补偿，也可以软件自动化完成补偿调节。
7.光路系统：光导纤维将激光信号传导并固定于石英杯流动池，散射光和荧光信号经光导纤维传导并固定于八角形或三角形光信号收集系统，提高信号的接收效率和检测灵敏度。
▲8.每个滤光片单元内置智能芯片，滤光片无需拆卸工作，可自由插拔，自动识别滤光组件,不需要调校。
9.最大分析速度，≥4,0000细胞/秒；最大分选速度：≥34,000细胞/秒。
★10.在 100um 喷嘴下，进行 4 路分选，非微球上样，上样速度≥10000事件/秒，每一路的纯度≥98% 且得率≥80%。
★11.采用光电倍增管（PMT）作为荧光探测器，电压可调：0-1000V。 
▲12.仪器具备3个独立光斑，可满足3根激光同时开启和使用，无需共线激发。
▲13.借助荧光微球相关技术实现全自动实时液滴延迟时间计算，可自动校准。
14.具备自动监控液流断点的功能，自动调节震荡振幅保持液流断点位置恒定；具备自动检测液流堵塞的功能，异常情况出现时，自动启动收集管保护装置。
15.全自动进样装置：具有自动样本混匀功能，自动样本间冲洗和关机清洗，自动气泡检测和警示，全封闭上样系统，完全程序化控制。
16.进样仓和分选仓均为密封设计，具备全自动标准化的无菌清洗流程，最大保障无菌条件。
▲17.质控系统：具备完善的仪器全程质量控制体系，质控报告中体现至少≥ 8 种参数（Linearity、Laser Delay、Area Scale Factor、PMTV、%rCV等），能够自动检测和长期跟踪仪器性能的微量变化，基础校准有效周期不少于 60 天。
▲18.液滴分辨率：可将液滴不小于32等份的精度进行设定。
▲19.仪器主机可放置在普通生物安全柜内，长、高≤80 cm，宽≤60 cm。
▲20需配套同品牌高级分析软件：可本地部署，需内置多种分析模板如细胞周期与增殖分析、动力学研究、群体统计比较等；具备高维数据分析功能如降维与可视化，内置t-SNE和UMAP等算法、自动化聚类分析、自动化设门与命名、批量处理与脚本自动化等功能，有利于后续数据一致性，确保数据的准确性。
21.仪器随机专用控制单元1套：预装仪器专用操作软件及正版 Windows 11 专业版操作系统，系统性能满足实时数据采集、高速谱图/图像处理及多任务分析运算需求；处理器性能不低于 Intel Core i7-14 代及以上同级桌面处理器，DDR4 3200MHz 及以上内存≥32GB，硬盘≥1TB NVMe 高速 SSD，显示器≥32 英寸、IPS 面板、分辨率≥3840×2160、亮度≥300cd/㎡
22.配置清单：流式细胞分选仪主机1台、3千瓦净化稳压电源1台、控制单元1套、开机调试试剂耗材1套。

（二）自动影像分析菌落计数仪
1.全封闭钢铝合金机箱，平皿载样舱下拉式铝合金隔断窗，确保光密闭；配置高功率深紫外UVC-LED紫外消毒。
▲2.彩色凌透背光照明，可调式LED导光列阵形成均匀高亮的11种色彩透射光。
▲3.多谱莱茵伯格照明，11通道可见激发光、环幕逆透射，与凌透背光可构成132种组合照明模式，可为平皿、多孔板菌落、细胞克隆、病毒蚀斑、支原体等各种样本提供成像光源。
4.光源控制器，隐形弹吸式控制面板，5路照明选择开关，3通道无级亮度调节，照明组合自由切换。
▲5.工业相机：4/3英寸大靶面超清镜头，镜头分辨率180 lp/mm；大面阵4/3英寸彩色CMOS传感器，分辨率≥2100万像素，单像素尺寸4.54×4.54μm。
▲6.最小计数菌落：≤0.01 mm。
7.菌落计数适用各类平皿和测试片：倾注、涂布、膜滤、接触皿、测试片等。
▲8.全自动 AI 智能菌落计数，一键启动，无需参数设置，高通量计数，可一次批量分析 ≥300 个平皿照片。 
9.高级菌落统计功能：动态调节统计、偏差预估统计、水平集多模型算法、特定菌落统计、反式统计。
10.单色分类统计：根据颜色精度、扩散度和菌落大小、轮廓特征，筛选特定菌落。
11.多色自动聚类：根据颜色聚类精度，自动区分24种不同颜色的菌落。
12.指定多色筛选：一次筛选1-8种指定颜色菌落。
13.透明圈特性分析：适用于抑菌圈、水解圈、变色圈、溶钙圈、溶血圈、排油圈、溶磷圈分析。
14.双色圈自动筛选。
▲15.菌落特征描述细菌、酵母：颜色、大小、形状、表面形态、边缘、光泽、透明度等特征，智能描述和排序。
16.菌落特征描述霉菌、放线菌：正面颜色、反面颜色、大小、表面形态、边缘、质地等特征，智能描述和排序。
17.微生物限度分析工具：培养基适用性检查；控制菌检查－菌落形态。
18.防霉检测：定量分析防霉等级。
19.一键式快速测量：一键测定大菌落，适合真菌、放线菌的单菌落分析。
▲20.具备操作权限与用户登录管理、任务管理、审计追踪管理、数据信息管理等功能，确保数据的真实、准确、完整和可追溯。
21.操作权限与用户登录管理：“系统管理员、数据审核管理员、实验操作员、实验复核员”四重系统架构，分设职能与权限。
22.数据信息管理：分析系统产生的电子数据以工程文件的形式进行保存、备份、恢复与检索。
23. Szone 抑菌圈多模式测量技术：自动检测、拟圆逼近、人工检测。
▲24.抗生素效价测定：一剂量法效价检测，适合美国药典；二剂量法、三剂量法及合并计算，适合中国药典 2025版；重复性自检：相对误差≤0.01%、重复测量精度 ≤0.002mm；均匀性自检：相对误差≤0.05%；台间测量差异≤0.2%。
▲25.纸片法药敏分析：支持反射光、暗视野透射光下的双模式清晰抑菌圈自动测量；模糊抑菌圈人工测量； 内置CLSI抗微生物药物敏感性试验（CLSI M100 Ed 33）标准数据库，选择细菌类别、抗菌药物等参数，自动判别细菌耐药敏感性，包含：敏感（S）、剂量依赖型敏感（SDD）、中介（I）、耐药（R）；药敏标准数据库可随 CLSI 最新标准及时更新。
26.仪器规格与配置：菌落成像系统主机1台；仪器随机专用控制单元1套，预装仪器专用操作软件及Windows 11 专业版操作系统，包括AI 菌落计数软件、经典菌落分析软件、自动抑菌圈测量软件、抗生素效价测定软件、纸片法药敏分析软件；处理器性能不低于 Intel Core i7-14 代及以上同级桌面处理器，DDR4 3200MHz 及以上内存≥32GB，独立显卡≥2GB，硬盘≥1TB NVMe 高速 SSD，显示器≥27 英寸、IPS 面板、分辨率≥2560×1440、亮度≥300cd/㎡。

采购包三、数字PCR仪等仪器设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算
	是否接受进口产品
	是否为核心产品

	
	
	（台套）
	（万元）
	
	

	1
	数字PCR仪
	1
	100
	是
	是

	2
	实时荧光定量PCR仪
	1
	47
	否
	否

	合计
	2
	147
	
	



采购包三主要技术参数
（一）数字PCR仪
1.一体机设计。
▲2.反应方式：使用芯片微孔区隔与惰性非挥发性油封口的方式结合生成微滴（需提供制造商公开发布的印刷资料和制造商互联网主页上的产品说明截图，以及演示视频）。
★3.预置物理分区，非油包水分区。
4.具有内部质量控制系统或方法，无需手动额外配置；具有微孔质量控制功能，能对DNA与RNA分子进行直接的绝对定量。
★5.激发光源：≥6个独立的LED光源，≥6个检测通道+1质控通道。
6.具备加压温控模块。
▲7.微反应读取分析系统检测器采用CMOS相机。
8.内置触摸显示屏。
▲9.单次完成样本数量≥96。
▲10.上样体积的利用率≥96%。
11.温控均一性≤±0.5℃。
★12.单个样品对应的芯片区域反应体系分为≥100,000个纳升级的微滴/微孔。
▲13.可同时兼容3种不同类型的芯片模式，无需更换或增加任何硬件配置，切换后无需任何校准或调试（需提供制造商公开发布的印刷资料和制造商互联网主页上的产品说明截图，以及演示视频）。
▲14.可同时兼容≥3种上样体积，最大样品上样体积≥45微升/样本孔。
15.单张芯片完成实验时长≤90分钟，包含样本制备、PCR扩增、荧光数据读取、结果自动分析等步骤；整个反应流程耗时不超过3.5小时/48样本，包含微反应生成、PCR扩增和微滴读取及分析（可提供实验时间截屏证明）。
16.可同时对不少于六种荧光染料进行检测，兼容FAM、ROX、VIC、HEX、Cy3、Cy5等染料。
17.支持探针法检测。
18.兼容第三方服务商提供的荧光定量检测试剂盒（提供证明材料、实验记录等）。
19.软件可自动对检测目标核酸进行绝对定量，根据泊松分布公式自动计算绝对定量拷贝数浓度值，以及生成柱状图，1D点状图，2D点状图，3D点状图，等统计学分析图表。
20.提供可视化质控微反应原始图片，通过质控获取有效的总微滴数，排除有变异的无效微滴。
21.可输出Excel表格、JPEG图片等数据格式。
22.支持拷贝数变异CNV、稀有变异、遗传基因分析、细菌/病毒的定量及定性检测。
▲23.可对接LIMS系统，实现全自动化数据传输及分析。
24. 仪器随机专用控制单元：预装仪器专用操作软件及正版 Windows 11 专业版操作系统，系统性能满足实时数据采集、高速谱图 / 图像处理及多任务分析运算需求；处理器性能不低于 Intel Core i7-14 代及以上同级桌面处理器，DDR4 3200MHz 及以上内存≥16GB，硬盘≥1TB NVMe 高速 SSD，显示器≥27 英寸、IPS 面板、分辨率≥2560×1440、亮度≥300cd/㎡。
25.配置清单：数字PCR检测系统1套、控制单元1套。

（二）实时荧光定量PCR仪
[bookmark: OLE_LINK5]▲1.装机指标：可区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异。
2.反应时间：40个循环反应：≤60分钟（96孔板标准检测）。
▲3.线性范围：1-1010个拷贝。
4.检测灵敏度：可检测单拷贝基因。
5.重复性：样品检测重复性CV≤0.15%（Cq值）；低浓度荧光染料（5 nmol/l）荧光强度检测重复性CV≤2.00%。
▲6.模块规格：96孔。
★7.主机配置96孔模块，可以兼容升级384孔模块，两种模块可自行更换，更换后无需校准。 
8.无需校准：无需ROX等被动染料校正；无需用户进行特定荧光通道的颜色补偿校准；反应模块首次安装及更换后无需校准；无需定期校正光路。
9.温控模块组件：帕尔贴元件进行精确温度控制。
10.温控模块设计：所有样本对应的温控模块一体化成型，不由独立的多个小型模块组合而组成。
11.反应体系：96孔模块（10-100 μL），384孔模块（5-30μL）。
12.温度准确性：偏差 ≤ ±0.1℃（55 - 95℃）。
▲13.温度均一性：≤ 0.1℃（55 - 95℃）。 
14.熔解曲线温度分辨率：≤ 0.01℃。
▲15.光源：白色LED光源。
★16.检测通道数：≥7个。
17.激发滤光片波长范围至少包括：432-687 nm。
18.检测系统：CCD或CMOS。
▲19.样本检测方式：所有样本同时检测；所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差。
20.光路设计：采用全固定光路设计，无移动机械部件；激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性，免维护，无需定期校正光路。
▲21.激发滤光片与检测滤光片可自由组合，提供≥21种不同的组合的检测模式。
22.熔解曲线数据采集频率：每摄氏度采集≥100个数据点。
23.具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果等功能，配套的运行和结果分析软件，能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目，实时动态监测，扩增和检测同时进行。
24.具备颜色补偿功能，软件内置所有通道的颜色补偿矩阵。
25.软件符合FDA 21 CFR Part 11法规，便于数据溯源。
26.可对接LIMS系统，实现全自动化数据传输及分析。
27.数据导出：PDF, CSV，PNG, XML。
28.试剂耗材开放，可使用市面上常见荧光染料以及第三方提供的八联管、多孔反应板等。
29.操作界面：内置主机，触屏完成PCR运行程序设定、多孔板样本编辑 、反应运行和监控、结果访问及管理、用户权限管理等功能。
30.可通过平板及手机进行远程连接。
31.仪器随机专用控制单元：预装仪器专用操作软件及正版 Windows 11 专业版操作系统，系统性能满足实时数据采集、高速谱图/图像处理及多任务分析运算需求；处理器性能不低于 Intel Core i7-14 代及以上同级桌面处理器，DDR4 3200MHz 及以上内存≥16GB，硬盘≥1TB NVMe 高速 SSD，显示器≥27 英寸、IPS 面板、分辨率≥2560×1440、亮度≥300cd/㎡。
32. 配置清单：实时荧光定量PCR仪主机1台、控制单元1套。

采购包四、酶联免疫斑点检测分析系统等仪器设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	预算
	是否接受进口产品
	是否为核心产品

	
	
	（台套）
	（万元）
	
	

	1
	酶联免疫斑点检测分析系统
	1
	40
	是
	是

	2
	倒置荧光显微镜
	1
	45
	是
	是

	3
	倒置光学显微镜
	1
	5
	否
	否

	合计
	3
	90
	
	



采购包四主要技术参数
（一）酶联免疫斑点检测分析系统
1.读取的板类型包括：96孔、384孔、1536孔板等（提供384孔实验结果的整板图片）。
★2.彩色数码相机，像素≥500万；载物台用金属丝杆传动；顶灯为点光源阵列，点数≥40个，底灯为平面光板，位于载物台下方，发光板面积≥3 cm×3 cm（提供光源图片说明）。
3.仪器内置条形码扫描器，能够自动识别或手动输入实验板上的条形码，录入实验板名称（提供条形码扫描器照片）。
▲4.微生物分析模块，包括底部光源和微生物斑点分析软件。软件提供≥8种分析模式，至少包含：深色斑点模式、浅色斑点模式、环形斑点模式、环形空斑模式（提供软件截屏图，显示至少有要求的检测模式）。
5.独立的实验设计软件，创建板布局。记录实验孔的斑点数、样品编号、抗原编号、细胞数、检测因子等信息，并以此进行查询汇总。
▲6.独立的统计分析软件，内置多个P值校正方法，至少包括Bonferroni、Holm-Bonferroni、Benjamini-Hochberg（提供软件截屏图，说明其包含的P值校正方法）。
7.提供光密度ELISA分析模块，可以进行核酸和蛋白定量，以及ELISA结果读取分析。
▲8.光密度ELISA分析模块，具备红色、绿色、蓝色通道和灰度进行图像强度计算；根据检测类型，曲线拟合域比例可以设置为图像强度的对数或线性函数，测量强度可以设置为透射率（%T）或光密度（OD）。
9.独立的双色酶联斑点分析软件，单孔内进行两种细胞因子（分泌物）同时检测，软件可以分析两种细胞因子（分泌物）形成的单色和双色重叠斑点。
10.独立的双色酶联斑点分析软件具备智能分析功能，在指定单蓝色实验孔和单红色实验孔后，软件能够智能调节蓝色和红色斑点的分析参数，也可以给蓝色和红色斑点分别设置斑点面积阈值。
11.数据输出至少有：Excel、TXT、PPT、XML、CSV、FCS实验数据格式。软件包含FCS数据处理工具（提供软件截屏图说明FCS处理工具）。
配置清单：
a）分析系统主机1台；
b）数据分析工作站1台：CPU i5或以上、内存≥16GB、硬盘≥500 GB、显示器≥22寸、正版操作系统；正版办公软件；
c）载板2个；
d）单色酶联免疫斑点分析软件1套；双色酶联免疫斑点分析软件1套；微生物斑点分析软件1套；光密度分析软件1套；实验设计软件1套；统计分析软件1套；系统备份恢复软件1套。

（二）倒置荧光显微镜
1.光学系统：无限远光学系统，观察方式：明场、相差、DIC及荧光观察，高功率LED透射照明。
▲2.研究级全电动倒置显微镜，内置≥1-1.5×中间放大变倍装置，同时可搭载双层荧光光路。
★3.成像端视场数≥25 mm，可以使用全幅大靶面CMOS相机，具备左右双端口图像输出装置，具有四种电动分光模式选择，目镜端口100%、左端口100%、右端口100%、目镜端口20%/左端口80%。
★4.调焦：主机电动Z轴，调焦精度≤10nm，具有状态自动检测，具有自动校准功能。
5.目镜：10倍目镜，视场数≥22mm，每个目镜屈光度独立可调。
6.目镜筒：双目观察镜筒，瞳距可调。
▲7.电动聚光器：七工位电动聚光镜转盘，具备明视场、相差、DIC全功能模块，方便转换和光路的切换。
▲8.电动物镜转换器：六孔电动DIC物镜转换器，内置DIC模块。
9.物镜：
4×半复消色差相差物镜，N.A.≥0.13，W.D.≥16.4mm
10×半复消色差相差物镜，N.A.≥0.25，W.D.≥9.5mm
20×长工作距离半复消色差相差物镜，N.A.≥0.40，W.D.≥7.8-6.6mm
40×长工作距离半复消色差相差物镜，N.A.≥0.60，W.D.≥3.3-2.5mm
★60×或63×复消色差油镜，N.A.≥1.42，W.D.≥0.15mm
★100×复消色差油镜，N.A.≥1.45，W.D.≥0.13mm
▲10.电动荧光附件：电动滤光块转盘，转盘工位数≥6工位，荧光光路内置复眼透镜，保证荧光照明亮度均匀，配备消杂光设计滤光块的荧光附件装置，L形荧光附件；配紫外，蓝色，绿色激发滤块，三色高品质带通型滤光片。
▲11.电动载物台：高精度电动载物台行程≥114×73mm，最大驱动速度25mm/秒。
12.荧光光源：显微镜同品牌长寿命LED荧光光源，寿命≥2万小时，随开随关，亮度0-100%任意调节。
★13.显微镜同品牌彩色成像系统：物理像素：真实像素数≥2000万。
▲14.芯片规格：芯片尺寸≥1英寸。
15.图像传输速度：≥66fps。
▲16.显微镜单色成像系统：物理像素：≥400万物理像素；制冷温度：-25℃—+20℃；图像传输速度：最高实时速度≥40fps；量子效率：≥95%。
17.显微镜同品牌专业分析软件：集成整机、扫描设备全自动智能控制，具备预扫描、三维重构、大图拼接、时序延时多维度成像能力，支持多荧光通道共定位定量、荧光强度检测与分/多通道亮度对比度调节，并配备专业图像降噪模块，界面简洁易用。
18.工作站：预装仪器专用操作软件及正版 Windows 11 专业版操作系统，系统性能满足实时数据采集、高速谱图 / 图像处理及多任务分析运算需求；处理器性能不低于 Intel Core i7-14 代及以上同级桌面处理器，DDR4 3200MHz 及以上内存≥32GB，硬盘≥2TB NVMe 高速 SSD，4G独立显卡，显示器≥27 英寸（4K高清）、IPS 面板、亮度≥300cd/㎡。
（三）倒置光学显微镜
1.光学系统：无限远光学系统。
▲2.观察筒：宽视野三目观察镜筒，瞳距调整范围50-75mm。
3.照相机端口：两档分光镜，照相：目镜观察为100%：0%或0%：100%。
4.观察方式：明场、相差。
▲5.照明方式：环保型高冷光白色LED照明器，寿命不小于5万小时。
6.调焦机构：行程≥8mm。
7.聚光镜：长工作距离系统聚光镜，N.A.≥0.3，工作距离≥75mm。
8.物镜转换器：≥5孔位物镜转换器。
9.超长工作距离相差物镜：
    4×N.A.≥0.13, W.D. ≥16.5mm
    10×N.A.≥0.25, W.D. ≥7.0mm
    20×N.A.≥0.40, W.D. ≥3.1mm
    40×N.A.≥0.55, W.D. ≥2.1mm
10.数码成像分析系统，具有明场拍摄功能；真实物理像素≥1200万像素；图像分析系统：可以添加标尺测量，手动添加标签等注释功能。
11. 预装仪器专用操作软件及正版 Windows 11 专业版操作系统，系统性能满足实时数据采集、高速谱图 / 图像处理及多任务分析运算需求；处理器性能不低于 Intel Core i7-14 代及以上同级桌面处理器，DDR4 3200MHz 及以上内存≥16GB，硬盘≥1TB NVMe 高速 SSD，显示器≥27 英寸、IPS 面板、分辨率≥2560×1440、亮度≥300cd/㎡。

采购包五、实验室服务系统等仪器设备采购清单
	序号
	采购内容
	要求
	数量
（套）
	预算
（万元）
	是否接受进口产品
	是否为核心产品

	1
	实验室服务系统
	搭建覆盖业务受理、合同管理、收样登记、任务分配、实验记录、报告编制、审核签发、电子归档等环节的实验室服务系统，实现检测业务标准化、无纸化和闭环管理。
实现实验室服务系统与物联网控制系统深度融合，支持环境、设备、样品、人员、动物、试剂耗材等数据双向同步和业务联动，避免信息孤岛。
	1
	100
	否
	否

	2
	物联网控制系统
	实现实验室、动物房及公共区域关键环境和设备状态的全域物联化，完成数据自动采集、实时监控、异常预警、设备联动和历史追溯。
	1
	60
	否
	否

	
	
	合计
	
	160
	
	



采购包五主要技术参数
一、有关说明
本次采购为实验室数字化与智能化环境管控整体解决方案，采购内容包含实验室服务LIMS管理系统、实验室物联网控制系统两大核心软件平台，可实现实验室检测业务全流程合规管理、动物房及全域环境多参数监测、设备状态管控、智能告警、数据追溯、国家级平台数据对接、CNAS评审适配及移动办公等数字化功能，同时涵盖全套配套硬件设备供货与部署，包含各类环境传感器、边缘采集设备、视频监控、电缆等硬件设施，此外本次采购完整包含项目所需强弱电、网络、通信、高清传输等全品类线缆、布线辅材供货，以及全域管线敷设、线路端接、标准化布线安装、链路调试测试等施工内容，并配套提供软硬件集成联调、协议对接、合规适配、运维保障等一体化服务，形成集软件平台、硬件设备、线路施工、集成调试于一体的完整建设内容。
二、技术参数
（一）实验室服务系统
★1.整体架构与合规要求：功能全面覆盖从业务受理到出具检测报告的全流程管理，支持统一登录、菜单、消息入口等，LIMS与物联网控制系统可在同一门户内切换；支持多角色、多终端访问和数据可视化展示；同时满足CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》中的各项要求。
2.全模块一体化管控：系统集业务管理、人员管理、设备管理、试剂耗材管理、供应商管理、文件管理、检测方法、质量控制、不符合项控制等多个模块于一体，构建起完整的实验室服务系统。
3.电子签章无纸化闭环管理：内置专业电子签章模块，支持自定义上传、分级管理电子签名、个人检验章、部门检验专用章、单位电子公章等各类签章。系统可根据检测流程自动匹配、嵌入对应签章，支持检测报告、委托协议、流转单据、整改资料等所有电子化文件线上签章。具备远程不见面审批、多级流转签章、签章留痕、防篡改校验功能，全程实现检测业务无纸化办公，契合体系合规要求。
4.低代码自定义配置：系统应配置通过低代码方式进行业务流程、表单、公式、检测记录模板、报告模板等自定义配置。管理人员可按业务需要配置样品流转、审核审批、签发、归档等流程节点，配置自定义字段、表单样式、计算公式、结果判定规则和原始记录自动计算逻辑，减少硬编码开发依赖，满足后续业务快速调整。
5.合同管理与归档：配置合同上传管理、合同审批管理和合同归档管理。合同可在线登记、上传、流转和查询；支持多级审批、审批意见留痕、合同信息自动检索与填充；合同评审完成后支持上传签订后的PDF合同文件并完成归档，形成合同全生命周期台账。
6.物料管理模块：涵盖实验室仪器、耗材、试剂、固定资产、生物制品等出入库三级审核采购保养验收使用全流程功能，全面支持各类物品出入库管理。
7.标准管理：配置标准类别管理和标准清单管理，可维护检验标准所属法律法规类别、业务类别、标准编号、标准名称、版本、适用项目、有效期、状态等信息；支持上传标准电子文件、标准分类检索、到期提醒、状态自动更新和历史版本追溯。
8.标准物质管理：配置标准物质采购、入库、出库、领用、库存、有效期、证书、供应商、存储位置、预警提醒等管理，标准物质可与检测项目、检测方法、原始记录、质量控制记录关联，保障检测数据可靠性和可追溯性。
9.标准物质库管理：配置分类建档、唯一赋码、基本信息维护、库存预警、效期管理、存储空间管理、出入库与领用记录、上级/下级标物自动生成清单等功能，清单内容包含名称、编码、存放位置、有效期、配制人等信息，实现从赋码、信息维护到库存预警的全链条管理。
10.设备维修与检定管理：仪器设备管理应覆盖设备维修管理和设备检定管理。设备维修支持维修申请、审核、维修执行、完成验收、维修记录归档；设备检定支持检定、校准、功能性检查、期间核查、证书上传、结果确认、审核、到期预警和历史记录追溯。
11.实验预约程序：配置实验室仪器预约、测样预约、预约时段、预约项目、样品数量、预约人、联系方式、送样/测样时间、预约状态管理；支持仪器可用时段配置、预约冲突校验、预约审核、取消、改期、提醒通知、预约记录查询和统计；可与样品登记、检测任务、仪器使用记录关联。
12.实验环境管理：系统需与温湿度监控设备对接，对实验室环境、冰箱、超低温冰箱等温湿度监测点位进行实时记录，按实际部署点位扩展至200余个监测点；数据记录保存不少于6年，并可根据要求随时导出完整数据。当监控设备超过设定阈值时，支持通过短信、微信等方式向使用人进行报警提醒。
13.文件自动生成程序：系统内置标准化模板库，可自动生成样品处理表、样品流转单、唯一标识样品标签、送检委托协议书、原始实验记录、质控记录表等各类体系文件，支持一键打印、批量导出，统一单据格式、规范流程资料，减少人工编制误差，提升标准化管理水平。
14.数据聚合可视化：整合检测过程中的全部数据，利用BI技术呈现实时任务看板，支持实验室运行看板、专业分析视图、公告通知、智能预警等功能，准确掌握实验室动态，将分散的兽医检测数据转化为直观的决策支持信息。
15.全维度数据追溯留痕：实现多维数据和实验记录的收集、记录、存档与借阅，涵盖检测相关的全部结构化与非结构化信息，确保数据全程可追溯。
16.实时动态监控：实时更新检测项目、检测任务进度，全程可视化监督样品受理、实验操作、数据录入、审核复核、报告出具等各环节执行状态。支持管理人员实时统筹项目资源、动态分配工作任务、及时排查流程卡点，实现实验室人力、设备、物料资源的动态化、精细化管控，大幅提升检测工作流转效率。
17.全流程质量风险控制：通过对采样、检测、数据处理、报告复核等全流程环节的分析，实现影响因素的有效管理，提升检测质量和效率，确保分析成果准确可靠。
18.降本增效管理：系统支持标准检测业务全程无纸化，从样品登记到报告签发均符合体系规范，减少因数据录入错误带来的物料和时间成本浪费。
19.系统基础性能要求：系统界面简洁美观，符合用户使用习惯，遵循先进性、可靠性、安全性、兼容性等基本原则，易于快速上手、操作便捷、维护简单。
20.后台运维管理：搭载功能全面的后台管理系统，支持岗位权限配置、功能菜单自定义、全量系统日志记录、操作行为审计、通知公告发布、数据备份恢复、账号权限管理等功能，可满足实验室多样化、精细化后台管理需求，保障系统安全稳定运行。
21.自定义报表模块管理：用户根据实际需要，通过Word自定义检测报告、委托送检书或标签打印文档的模板，满足不同样品类型或检测类型对报告和打印的个性化需求。同时支持对实验室工作流程和用户角色灵活配置，实现不同业务对工作流程管理的需求，并支持将报表导出为Word、PDF、Excel格式文件。
22.国产化适配与部署兼容：系统支持国产化环境部署（如麒麟、统信操作系统），具备高兼容性和安全性，可以在局域网内任意连接终端，不限用户数量，同时支持云服务。
23.网络安全等级保护二级：系统应满足网络安全等级保护二级建设要求，支持后续开展等保二级定级备案、测评及整改工作，具备身份鉴别、访问控制、安全审计、通信加密、数据备份恢复、日志留存、权限分级、接口安全、防篡改、防SQL注入、防XSS、防越权访问等安全能力。
★24.国家级平台数据对接上传：配置标准化数据对接接口，支持将实验室检测数据、样品信息、报告信息、设备信息、人员信息等合规数据，自动、规范上传至相应信息平台，满足行业监管数据上报要求，实现数据互联互通；提供数据对接上传要求的材料复印件。
★25.仪器自动数据采集对接：与实验室已有检测仪器、实验设备无缝对接，基于HTTPS/API通用标准协议实现数据交互。系统具备接口鉴权、数据字段校验、异常数据拦截、数据自动入库、操作日志全追踪功能，可自动采集仪器检测结果、实验数据，彻底替代人工录入模式，杜绝人为操作误差，保障数据真实性、及时性。
26.CNAS评审全维度适配：系统完全满足CNAS实验室认可对记录完整性、数据可追溯性、分级权限控制、操作全程留痕的所有规范要求。在资质评审、现场核查、日常督查过程中，评审人员可通过电脑端直接登录系统，实时查阅实验原始记录、报告流转轨迹、设备校准检定资料、人员培训档案、受控文件版本、内审及管理评审资料、不符合项整改闭环资料等全部电子化体系资料，全程支撑资质评审工作。
27.移动端拓展应用：配套开发专用移动APP或微信小程序移动端，与电脑端数据实时同步、流程互通。支持现场采样信息录入、现场任务接收、线上审批流转、异常情况上报、消息提醒查看、数据查询等移动办公功能，突破场地限制，提升业务处理效率。

（二）物联网控制系统
★1.全域环境设备一体化监控：系统全面覆盖实验室、动物房、各楼层公共区域、功能操作间等所有区域，可对环境温湿度、室内微压差、氨气浓度、二氧化碳浓度、环境照度、通风设备运行状态、消毒设备工作状态、现场视频监控状态等所有核心参数统一采集、实时展示、异常告警、历史追溯、报表统计，实现实验与养殖环境全要素智能化管控。
2.分级区域数字化建模：按照楼栋、楼层、功能区域、独立动物房、公共操作空间、设备监测点位进行分层、分级数字化建模，精准划分监控单元，实现各区域、各点位数据独立监测、独立统计、独立告警、精准溯源，满足精细化分区管控需求。
3.温湿度监测功能：配置不少于45个温湿度监测点位同步数据采集，实时展示各点位温湿度数值，自动生成温湿度变化趋势图，支持历史数据精准查询、时段筛选、数据导出报表，实现环境温湿度全天候动态监控。
4.微压差监测功能：配置不少于45个微差压传感器数据接入与采集，实时展示各房间压差状态，支持自定义压差上下限阈值，超阈值自动触发告警提醒，保障动物房、洁净实验室压差合规稳定。
5.二氧化碳浓度监测功能：配置不少于45个二氧化碳监测点位浓度数据采集，自动分析浓度变化趋势，浓度超限、数据异常立即触发告警，支持历史数据回溯、异常数据分析统计，保障室内空气环境达标。
6.氨气浓度监测功能：配置不少于45个氨气监测点位实时浓度采集，适配动物房养殖环境监测需求，浓度超限自动告警，支持告警信息闭环处理、异常数据统计分析、历史记录追溯，规避氨气浓度超标对实验及动物的影响。
7.环境照度监测功能：配置不少于45个照度监测点位数值采集，实时监测室内光照强度，支持昼夜光照节律数据展示，光照异常自动告警，留存光照变化历史趋势数据，满足实验及动物饲养光照环境管控标准。
8.通风设备状态监测：配置不少于45个通风控制器数据接入，实时采集风机、通风阀门、新风系统等各类通风设备的启停状态、运行参数、故障异常信息，精准监控通风系统运行状态，保障室内通风条件稳定。
9.消毒设备状态管控：配置不少于45台消毒设备运行状态采集，自动识别设备启动、停止、异常中断、故障停机等状态。支持人工补充录入消毒执行人、消毒药剂、消毒时间、操作备注、现场附件凭证等信息，实现消毒工作全流程记录、可查可溯。
10.多级智能告警机制：支持自定义各类环境参数阈值、告警持续时长，可针对数据超限、设备离线、数据异常、消毒任务未执行、通风故障等各类异常场景设置分级告警策略，区分普通预警、重要告警、紧急告警，实现精准告警、分级处置。
11.告警全流程闭环管控：构建异常触发、消息推送、人员确认、问题处置、结果复核、告警关闭、全程审计追溯的闭环管理流程，所有告警记录、处置过程、整改结果自动留存，形成完整的环境质量管控台账。
12.实时数据推送服务：采用WebSocket及同等高效实时传输技术，实现环境数据、设备状态、告警信息毫秒级实时推送，前端页面数据同步更新，无延迟、无卡顿，保障管理人员实时掌握现场状态。
13.断点续传数据保障：配套工业边缘网关具备本地数据缓存功能，网络中断时可本地存储监测数据，网络恢复后自动补传离线时段所有数据，杜绝数据丢失、断档，保障监测数据的完整性、连续性。
14. 信息化运行支撑设备配置：CPU不低于8核16线程，满足LIMS、环境监测、数据库、缓存、消息服务及报表服务并发运行要求；配置不低于 64GB ECC 内存，支持后续扩容；配置不低于480GB SSD，用于操作系统、数据库程序及应用服务部署。配置不低于2块 4TB 企业级硬盘，支持RAID1或同等级磁盘冗余保护；配置不少于2个千兆以太网口，支持内外网或业务/管理网络分离；支持部署Linux/Windows等常见操作系统及操作系统MySQL/PostgreSQL、Redis、MQTT 等基础组件；支持7×24小时连续运行，具备硬件状态监测、异常告警、断电恢复后自动启动等能力。
15.数据安全保障设备：不低于3KVA在线式UPS，输出波形为纯正弦波；支持过载保护、短路保护、过压/欠压保护、电池低压告警、故障自检；信息化运行支撑设备、核心交换机、NVR 等核心设备提供短时断电保护；具备状态指示或 LCD 显示，支持电池容量、负载、输入输出状态查看；支持电池维护、更换，满足实验室信息化系统连续运行需求。
16.NAS备份存储主机：不少于2盘位，支持RAID1或同等级数据保护方式；支持SMB、NFS 等常用文件共享协议，满足数据库备份、附件备份和文件归档需求；支持定时备份、增量备份、快照备份、权限管理、容量告警；配置千兆以太网接口，支持局域网内备份任务稳定传输；用于 LIMS 业务数据、环境监测数据、附件资料及视频相关数据备份。
17.NAS专用存储硬盘：单盘容量不低于 8TB。NAS 专用盘或企业级硬盘，适配 7×24 小时连续运行；与 NAS 主机兼容，支持 RAID1 场景长期稳定运行；用于业务数据、监测数据、附件资料及备份文件存储。
18.核心网络设备及辅材：配置千兆核心交换机，满足信息化运行支撑设备、NAS存储、NVR录像机、边缘网关、办公终端等所有设备稳定接入，配套提供全程网线、标签、理线架、配线架等全套网络辅材，完成标准化布线、调试、理线工作；
19. 条码标签输出装置：配置不少于2台300dpi高清条码标签输出装置，支持热转印、热敏双模式打印，兼容USB、LAN网络接口，可批量打印样品标签、二维码、条形码，适配实验室样品标识全场景使用。
20.二维扫码识别设备：配置不少于4把二维扫码枪，兼容一维码、二维码识读，支持USB有线、无线连接模式，可快速识别各类样品标签、设备标签、物料标签，适配样品登记、物料核销、设备巡检等扫码场景。
21.A4激光输出仪：支持网络打印、USB直连打印，用于检测报告、体系台账、审批材料、归档文件等纸质资料打印输出。
22.温湿度传感器：配置不少于45台壁挂式RS485温湿度传感器，RS485 通信接口，支持 Modbus RTU 协议；温度、湿度量程满足实验室、动物房、公共区域、冰箱/超低温冰箱等环境监测需求；温度精度≤±0.5℃，湿度精度≤±3%RH；壁挂式安装，支持设备地址配置和多点总线接入；支持 DC 12V/24V 等常见工业低压供电方式；支持实时采集、平台展示、历史记录和异常告警。
23.微差压与二氧化碳传感器：配置不少于45台微差压传感器，接口协议：RS485 通信接口，支持 Modbus RTU 协议；支持±50Pa或±100Pa等洁净区/动物房常用微差压量程；支持现场零点校准或软件校准；满足动物房、洁净区域压差合规监测要求；支持墙面安装、软管取压或配套取压接口；支持实时压差展示、阈值设置、超限告警和历史追溯。
24.氨气传感器：配置不少于45台工业级NH3氨气传感器，检测对象为NH3 氨气浓度；量程应适配动物房养殖环境，可按现场需求选配常用量程；RS485 通信接口，支持 Modbus RTU 协议；支持实时浓度采集、超限告警、历史记录和异常追溯；适配动物房室内环境，具备一定抗干扰能力；支持传感器校准、更换和运行状态检查。
25.照度传感器：配置不少于45台照度传感器，采用RS485/Modbus RTU协议，精准采集环境光照强度数据，支撑室内昼夜光照节律监测、异常告警、数据统计分析。
26.工业IO控制模块：配置不少于4台8路DI/DO工业IO模块，具备不少于8路数字量输入输出接口，采用RS485/Modbus RTU协议，用于通风设备、灯光设备、消毒设备的启停状态、故障信号采集与联动控制。
27.工业边缘网关：配置工业级边缘网关，兼容RS485、Modbus.RTU/TCP、MQTT、HTTP/JSON等多类协议，支持本地数据缓存、断点续传、远程设备配置、数据协议转换，保障多品类传感器、设备数据稳定接入平台。
28.信号隔离汇聚设备：配置不少于2台RS485隔离器/集线器，用于多传感器线路分支汇聚、信号隔离、抗干扰过滤，保障工业现场复杂环境下总线信号稳定、数据传输不丢包。
29. 综合信息发布适配服务：系统应提供实验室综合信息发布页面及终端适配能力，支持LIMS运行状态、检测任务、实验室环境概况、告警信息和视频预览等内容集中发布；支持浏览器全屏运行、常见分辨率自适应、页面自动刷新、定时轮播和远程内容更新；提供与采购人统一配置的信息发布终端对接能力。终端硬件及其配套安装不纳入本项目供货范围。
30.动物房环境信息发布适配服务：系统应提供动物房环境信息发布页面及终端适配能力，支持温湿度、压差、二氧化碳、氨气、照度、通风状态、消毒状态、告警信息及视频预览等内容集中发布；支持数据自动刷新、异常状态突出提醒、页面轮播和常见分辨率适配；提供与采购人统一配置的信息发布终端对接能力。终端硬件及其配套安装不纳入本项目供货范围。

31.视频监控系统：配置不少于45台200万像素及以上网络摄像机，支持PoE供电、H.265/H.264编码、红外夜视、RTSP/ONVIF协议，适配动物房、走廊、实验室全域安装。配套≥16路NVR录像机，支持PoE接入、多路视频同时预览、录像回放、远程查看；配置不少于2块4TB及以上监控专用硬盘，支持7×24小时不间断录像存储。配套千兆PoE交换机、全套布线及安装调试，并提供视频流对接及信息发布页面适配服务，实现现场视频实时监控、回溯和集中预览。
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（三）配件的技术要求
	序号
	所属系统/用途
	分类
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数/指标要求

	1
	共用基础设施
	信息化运行支撑
	信息化运行支撑设备
	台
	≥1
	1. 处理器：CPU 不低于 8 核 16 线程，满足 LIMS、环境监测、数据库、缓存、消息服务及报表服务并发运行要求。
2. 内存：配置不低于 64GB ECC 内存，支持后续扩容。
3. 系统盘：配置不低于 480GB SSD，用于操作系统、数据库程序及应用服务部署。
4. 数据盘：配置不低于 2 块 4TB 企业级硬盘，支持 RAID1 或同等级磁盘冗余保护。
5. 网络：配置不少于 2 个千兆以太网口，支持内外网或业务/管理网络分离。
6. 兼容性：支持部署inux/Windows 等常见操作系统及 MySQL/PostgreSQL、Redis、MQTT 等基础组件。
7. 可靠性：支持 7×24 小时连续运行，具备硬件状态监测、异常告警、断电恢复后自动启动等能力。

	2
	共用基础设施
	安全保障
	数据安全保障设备
	台
	≥1
	1. 容量：不低于 3KVA 在线式 UPS，输出波形为纯正弦波。
2. 保护能力：支持过载保护、短路保护、过压/欠压保护、电池低压告警、故障自检。
3. 适用范围：为信息化运行支撑设备、NAS、核心交换机、NVR 等核心设备提供短时断电保护。
4. 管理能力：具备状态指示或 LCD 显示，支持电池容量、负载、输入输出状态查看。
5. 扩展要求：支持电池维护、更换，满足实验室信息化系统连续运行需求。

	3
	共用基础设施
	数据存储
	数据备份存储
	台
	≥1
	1. 盘位：不少于 2 盘位，支持 RAID1 或同等级数据保护方式。
2. 协议：支持 SMB、NFS 等常用文件共享协议，满足数据库备份、附件备份和文件归档需求。
3. 功能：支持定时备份、增量备份、快照备份、权限管理、容量告警。
4. 网络：配置千兆以太网接口，支持局域网内备份任务稳定传输。
5. 应用：用于 LIMS 业务数据、环境监测数据、附件资料及视频相关数据备份。

	4
	共用基础设施
	数据存储
	备份存储介质
	块
	≥2
	1. 容量：单盘容量不低于 8TB。
2. 类型：NAS 专用盘或企业级硬盘，适配 7×24 小时连续运行。
3. 兼容性：与 NAS 主机兼容，支持 RAID1 场景长期稳定运行。
4. 用途：用于业务数据、监测数据、附件资料及备份文件存储。

	5
	共用基础设施
	机柜与配电
	标准信息化设备机柜
	台
	≥1
	1. 规格：标准 19 英寸机柜，建议不低于 22U，高度、深度满足信息化运行支撑设备、NAS、NVR、交换机安装需要。
2. 结构：配置前后门、侧板、托盘、理线环、安装螺丝等基础配件。
3. 散热：具备良好通风散热能力，可安装机柜风扇或顶部散热单元。
4. 承重：满足信息化运行支撑设备、UPS、NAS、NVR、交换机等设备集中放置要求。
5. 维护：支持前后维护、线缆整理和设备标签标识。

	6
	共用基础设施
	机柜与配电
	机柜PDU电源
	条
	≥2
	1. 规格：8 位或以上机柜专用 PDU，额定电流不低于 10A/16A。
2. 安全：具备过载保护、接地保护，插孔应符合国标或项目现场用电规范。
3. 安装：支持机柜内横装或竖装，配套固定件。
4. 用途：为信息化运行支撑设备、NAS、交换机、NVR、网关等设备集中供电。

	7
	共用基础设施
	网络设备
	千兆核心交换机
	台
	≥1
	1. 端口：千兆以太网端口数量满足信息化运行支撑设备、NAS、NVR、边缘网关、管理终端接入，建议不少于 24 个千兆电口。
2. 上联：建议配置千兆光口或独立上联口，便于与楼层网络或机房网络互联。
3. 性能：支持全线速转发，满足视频、监测数据和业务系统并发传输。
4. 管理：支持 VLAN、端口速率自协商、端口状态查看等基础管理能力。
5. 稳定性：适配 7×24 小时连续运行场景。

	8
	共用基础设施
	网络辅材
	六类非屏蔽网线
	套
	1
	1. 类型：CAT6 UTP 六类非屏蔽网线，单箱约 305 米。
2. 性能：满足千兆以太网传输要求，适用于摄像头、网关、信息化运行支撑设备、NVR、办公终端接入。
3. 线材：导体、护套、阻燃等级等应符合综合布线常规要求。
4. 数量：≥8 箱，需满足项目实施安装实际需要。

	9
	共用基础设施
	网络辅材
	网络跳线
	套
	1
	1. 类型：六类成品网络跳线，支持千兆网络传输。
2. 规格：含 1 米、3 米等常用规格，满足机柜配线和短距离设备连接。
3. 数量：≥60 根，按机柜端口和现场设备数量复核，需满足项目实施安装实际需要。

	10
	共用基础设施
	网络辅材
	RJ45水晶头/网络模块/面板
	套
	1
	1. 包含：六类 RJ45 水晶头、网络模块、信息面板、底盒等。
2. 性能：满足六类布线和千兆网络接入要求。
3. 用途：用于摄像头、网关、信息化运行支撑设备、办公终端、机柜配线端接。
4. 维护：端口应便于标识、测试和后期维护。
5.数量：需满足项目实施安装实际需要。

	11
	共用基础设施
	网络辅材
	理线架/配线架/标签耗材
	套
	1
	1. 包含：理线架、配线架、扎带、号码管、线缆标签、设备标签等。
2. 用途：用于机柜内线缆整理、端口对应关系标识和后期维护。
3. 要求：标签内容应清晰、防脱落，端口编号应与竣工资料一致。
4. 数量：需满足项目实施安装实际需要。

	12
	LIMS信息管理系统
	LIMS外设
	条码标签输出装置
	台
	≥2
	1. 分辨率：打印精度不低于 300dpi。
2. 模式：支持热转印/热敏打印模式。
3. 接口：支持 USB 接口，建议支持 LAN 网络接口。
4. 适配：支持条码、二维码、样品标签、设备标签、物料标签打印。
5. 兼容：可与 LIMS 系统标签模板、样品编号、二维码规则配合使用。

	13
	LIMS信息管理系统
	LIMS外设
	标签纸/碳带耗材
	套
	1
	1. 内容：包含标签纸、碳带等首批耗材。
2. 适配：与条码标签输出装置规格匹配。
3. 用途：用于样品标签、设备标签、物料标签、库位标签等打印。
4. 要求：标签粘贴牢固，字迹清晰，满足实验室日常使用环境。
5. 数量：需满足项目实施安装实际需要。

	14
	LIMS信息管理系统
	LIMS外设
	二维扫码识别设备
	把
	≥4
	1. 识读能力：支持一维码、二维码识读，兼容常见 Code128、QR Code、DataMatrix 等码制。
2. 接口：支持 USB 有线连接，或无线连接方式。
3. 性能：识读速度快，支持屏幕码和纸质标签码识别。
4. 应用：用于样品登记、样品流转、物料核销、设备巡检等场景。
5. 兼容：可与 LIMS 系统扫码录入、自动定位样品信息等功能配合。

	15
	LIMS信息管理系统
	LIMS外设
	A4黑白激光输出仪
	台
	≥1
	1. 类型：A4 黑白激光输出仪。
2. 接口：支持 USB 直连打印，建议支持网络打印。
3. 用途：用于检测报告、体系台账、审批材料、归档文件等纸质资料输出。
4. 性能：打印速度、月负荷满足实验室日常办公打印需求。

	16
	动物房环境监测告警系统
	环境传感器
	壁挂式RS485温湿度传感器
	台
	≥45
	1. 接口协议：RS485 通信接口，支持 Modbus RTU 协议。
2. 测量范围：温度、湿度量程满足实验室、动物房、公共区域、冰箱/超低温冰箱等环境监测需求。
3. 测量精度：温度精度≤±0.5℃，湿度精度≤±3%RH。
4. 安装方式：壁挂式安装，支持设备地址配置和多点总线接入。
5. 供电：支持 DC 12V/24V 等常见工业低压供电方式。
6. 数据：支持实时采集、平台展示、历史记录和异常告警。

	17
	动物房环境监测告警系统
	环境传感器
	RS485微差压传感器
	台
	≥45
	1. 接口协议：RS485 通信接口，支持 Modbus RTU 协议。
2. 量程：支持 ±50Pa 或 ±100Pa 等洁净区/动物房常用微差压量程。
3. 校准：支持现场零点校准或软件校准。
4. 精度：满足动物房、洁净区域压差合规监测要求。
5. 安装：支持墙面安装、软管取压或配套取压接口。
6. 数据：支持实时压差展示、阈值设置、超限告警和历史追溯。

	18
	动物房环境监测告警系统
	环境传感器
	二氧化碳传感器
	台
	≥45
	1. 检测原理：采用 NDIR 红外检测原理。
2. 量程：不低于 0-5000ppm，满足室内空气质量监测需求。
3. 接口协议：RS485 通信接口，支持 Modbus RTU 协议。
4. 功能：支持实时浓度采集、超限告警、历史趋势分析。
5. 安装：适配动物房、实验室、走廊等室内环境安装。
6. 稳定性：具备长期运行稳定性，支持必要的校准维护。

	19
	动物房环境监测告警系统
	环境传感器
	工业级NH3氨气传感器
	台
	≥45
	1. 检测对象：NH3 氨气浓度。
2. 量程：量程应适配动物房养殖环境，可按现场需求选配常用量程。
3. 接口协议：RS485 通信接口，支持 Modbus RTU 协议。
4. 功能：支持实时浓度采集、超限告警、历史记录和异常追溯。
5. 安装：适配动物房室内环境，具备一定抗干扰能力。
6. 维护：支持传感器校准、更换和运行状态检查。

	20
	动物房环境监测告警系统
	环境传感器
	照度传感器
	台
	≥45
	1. 检测对象：环境光照强度。
2. 接口协议：RS485 通信接口，支持 Modbus RTU 协议。
3. 量程：满足室内照度、昼夜光照节律监测需要。
4. 功能：支持实时采集、历史趋势、异常告警和统计分析。
5. 安装：适配动物房、实验室、公共区域墙面或顶部安装。

	21
	动物房环境监测告警系统
	传感器辅材
	传感器安装支架/底座
	套
	≥225
	1. 适配范围：适配温湿度、微差压、二氧化碳、氨气、照度等传感器安装。
2. 数量：按 225 台传感器估算配置。
3. 组成：包含安装底座、固定支架、螺丝、膨胀件及必要附件。
4. 要求：安装牢固，便于后期检修、拆卸、校准和更换。

	22
	动物房环境监测告警系统
	传感器辅材
	24V工业开关电源
	台
	≥10
	1. 输入：AC 220V 输入。
2. 输出：DC 24V 工业电源输出，输出功率满足传感器、隔离器、IO 模块等分区供电需求。
3. 保护：具备过载、短路、过压等保护能力。
4. 安装：支持导轨式或箱体内安装。
5. 数量：按楼层/区域分区供电估算，需满足项目实施安装实际需要。

	23
	动物房环境监测告警系统
	传感器辅材
	现场采集箱/保护箱
	套
	≥15
	用于安装工业电源、端子、隔离器、网关或汇聚设备，具备防尘、防误触、便于维护等要求。

	24
	动物房环境监测告警系统
	传感器辅材
	RS485总线通信线缆
	套
	1
	1. 类型：建议采用 RVSP/RVVP 等屏蔽双绞线。
2. 用途：用于传感器至采集箱、隔离器、网关之间的 RS485 通信连接。
3. 要求：具备抗干扰能力，满足多点总线接入和长距离传输需求。
4. 数量：具体米数按现场路由、楼层距离、点位分布核算，需满足项目实施安装实际需要。

	25
	动物房环境监测告警系统
	传感器辅材
	低压供电线缆
	套
	1
	1. 用途：用于 DC 24V 低压供电线路敷设。
2. 适配：满足传感器、IO 模块、隔离器、网关等低压设备供电。
3. 要求：线径、护套、敷设方式应满足现场用电安全和弱电施工要求。
4. 数量：具体规格和米数按现场确认，需满足项目实施安装实际需要。

	26
	动物房环境监测告警系统
	传感器辅材
	端子排/导轨/接线辅材
	套
	1
	1. 包含：端子排、DIN 导轨、接线端子、冷压端头、号码管、绝缘胶带、扎带、标签等。
2. 用途：用于采集箱内部接线、线缆汇聚、线路标识和后期维护。
3. 要求：接线清晰、标识完整、便于排障。
4. 数量：需满足项目实施安装实际需要。

	27
	动物房环境监测告警系统
	边缘采集与联动
	8路DI/DO工业IO控制模块
	台
	≥12
	1. 通道：每台不少于 8 路数字量输入/输出。
2. 接口协议：RS485 通信接口，支持 Modbus RTU 协议。
3. 应用：用于通风设备、消毒设备、灯光或其他设备状态采集。
4. 扩展：按不少于 90 路状态采集能力配置，覆盖 45 路通风状态和 45 路消毒状态，并预留少量扩展。
5. 安装：支持导轨式或箱体内安装，支持地址配置。

	28
	动物房环境监测告警系统
	边缘采集与联动
	继电器隔离/干接点采集辅材
	路
	90
	1. 用途：用于通风、消毒等设备启停/故障状态采集。
2. 功能：支持信号隔离、干接点转换或继电器接入。
3. 数量：按 90 路状态信号估算配置。
4. 要求：最终以现场设备可提供的状态信号形式为准。

	29
	动物房环境监测告警系统
	边缘采集与联动
	工业边缘网关
	台
	≥4
	1. 接口：支持 RS485、以太网等常用工业通信接口。
2. 协议：兼容 Modbus RTU/TCP、MQTT、HTTP/JSON 等协议。
3. 功能：支持协议转换、数据采集、本地缓存、断点续传、远程配置。
4. 部署：按多楼层或多总线分区接入配置。
5. 稳定性：适配 7×24 小时连续运行和工业现场弱电环境。

	30
	动物房环境监测告警系统
	边缘采集与联动
	RS485隔离器/集线器
	台
	≥8
	1. 功能：支持 RS485 信号隔离、总线分支汇聚、抗干扰过滤。
2. 应用：用于多传感器线路分支、长距离通信和复杂现场总线接入。
3. 保护：具备一定浪涌、防雷或电气隔离能力。
4. 要求：提高总线稳定性，满足大规模 45 点位扩展后的接入需求。

	31
	动物房环境监测告警系统
	管线辅材
	PVC/JDG线管及线槽
	套
	1
	1. 用途：用于传感器、摄像头、网关、IO 模块相关线路保护和走线整理。
2. 规格：PVC/JDG 线管、线槽规格按现场路由、线缆数量和安装环境确定。
3. 要求：敷设整齐、固定牢靠，便于后期维护。
4. 数量：需满足项目实施安装实际需要。

	32
	动物房环境监测告警系统
	管线辅材
	桥架/软管/弯头/固定件
	套
	1
	1. 包含：小型桥架、金属软管、弯头、管卡、膨胀螺丝、固定件等。
2. 用途：满足弱电线路规范安装、转角保护、设备端接和检修维护。
3. 要求：安装牢固，走线整齐，符合现场施工条件。
4. 数量：需满足项目实施安装实际需要。

	33
	动物房环境监测告警系统
	视频监控
	200万像素及以上网络摄像机
	台
	≥45
	1. 像素：不低于 200 万像素，满足动物房、走廊、实验室等区域视频监控需求。
2. 编码：支持 H.265/H.264 视频编码。
3. 供电：支持 PoE 供电。
4. 协议：支持 RTSP/ONVIF 协议，便于接入 NVR 和平台预览。
5. 夜视：支持红外夜视或低照度成像。
6. 安装：可根据现场选择半球、枪机等形态，适配室内安装环境。

	34
	动物房环境监测告警系统
	视频监控
	64路网络硬盘录像机NVR
	台
	≥1
	1. 接入：支持不少于 64 路网络视频接入，满足 45 路摄像头接入并预留扩展。
2. 编码：支持 H.265/H.264 视频接入和录像存储。
3. 输出：支持 HDMI/VGA 等视频输出方式。
4. 功能：支持多路预览、录像回放、远程查看、通道管理、异常告警。
5. 协议：支持 ONVIF/RTSP 接入。
6. 存储：硬盘位数量满足本项目监控级硬盘安装需求。

	35
	动物房环境监测告警系统
	视频监控
	监控级硬盘
	块
	4
	1. 容量：单盘容量不低于 8TB。
2. 类型：监控专用硬盘，适配 7×24 小时连续录像写入。
3. 兼容：与 NVR 设备兼容，支持多路视频并发写入。
4. 保存：实际录像保存天数可根据码率、录像策略、保留周期复核。

	36
	动物房环境监测告警系统
	视频监控
	24口千兆PoE交换机
	台
	≥3
	1. 端口：不少于 24 个千兆 PoE 接入端口。
2. 供电：支持 IEEE 802.3af/at PoE 供电，满足摄像机集中供电需求。
3. 上联：建议具备千兆上联口或光口，满足与核心交换机汇聚连接。
4. 容量：满足 45 台 PoE 摄像机分区接入，支持稳定供电和基础网络管理。

	37
	动物房环境监测告警系统
	视频监控辅材
	摄像头安装支架
	套
	≥45
	1. 适配：适配半球或枪机摄像头安装。
2. 组成：包含支架、螺丝、固定件等。
3. 要求：安装牢固，角度可满足现场视角调整需要。

	38
	动物房环境监测告警系统
	视频监控辅材
	摄像头防水接线盒
	个
	≥45
	1. 用途：用于摄像头网线、电源/PoE 接头保护和现场检修。
2. 结构：具备防尘、防误触、防潮保护能力。
3. 适配：室内外规格按实际安装环境选择。

	39
	动物房环境监测告警系统
	视频监控辅材
	摄像头短跳线/接插件
	套
	≥45
	1. 包含：摄像头端短跳线、RJ45 接插件、号码标签等。
2. 用途：用于摄像机端接、端口标识和后期维护。
3. 要求：接头牢固，标签清晰，便于故障排查。

	40
	动物房环境监测告警系统
	视频监控辅材
	视频监控安装调试辅材
	套
	1
	1. 包含：录像接入、通道配置、平台预览、回放测试、标签标识等配套安装调试辅材。
2. 要求：完成摄像机接入、录像策略配置、画面预览、录像回放和通道命名。
3. 边界：不包含独立软件研发费用。
4. 数量：≥60 根，按机柜端口和现场设备数量复核，需满足项目实施安装实际需要。

	41
	共用基础设施
	信息发布与终端适配
	综合信息发布适配服务
	项
	1
	1. 功能：系统应提供实验室综合信息发布页面及终端适配能力，支持LIMS运行状态、检测任务、实验室环境概况、告警信息和视频预览等内容集中发布。
2. 适配：支持浏览器全屏运行、常见分辨率自适应、页面自动刷新、定时轮播和远程内容更新，显示面积不低于12㎡，刷新率≥1920Hz，点间距≤P2.5。
3. 对接：提供与采购人统一配置的信息发布终端对接能力。
4. 边界：终端硬件及其配套安装不纳入本项目供货范围。

	42
	动物房环境监测告警系统
	信息发布与终端适配
	动物房环境信息发布适配服务
	项
	2
	1. 功能：系统应提供动物房环境信息发布页面及终端适配能力，支持温湿度、压差、二氧化碳、氨气、照度、通风状态、消毒状态、告警信息及视频预览等内容集中发布。
2. 适配：支持数据自动刷新、异常状态突出提醒、页面轮播和常见分辨率适配，显示面积不低于2.5㎡，刷新率≥1920Hz，点间距≤P2.5。
3. 对接：提供与采购人统一配置的信息发布终端对接能力。
4. 边界：终端硬件及其配套安装不纳入本项目供货范围。

	43
	共用基础设施
	配线
	RVV6*1.0
	m
	123
	1. 规格：RVV 6×1.0mm²多芯软铜导体护套线，导体截面积、绝缘层及护套厚度应符合国家现行电线电缆标准。
2. 用途：用于动物房环境监测系统控制模块、状态采集模块及相关低压控制回路的多路信号或供电连接。
3. 性能：线芯应采用多股铜导体，绝缘及护套完整，具备良好的柔韧性、耐磨性和现场敷设适应性；阻燃性能满足项目设计及现场消防要求。
4. 安装验收：应按回路编号敷设并在线缆两端设置永久标识，完成导通、绝缘及端接牢固性检查，不得与强干扰线路混合敷设。




	序号
	所属系统/用途
	分类
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数/指标要求

	44
	共用基础设施
	配线
	RVV4*1.0
	m
	3649
	1. 规格：RVV 4×1.0mm²多芯软铜导体护套线，线芯数量、截面积及护套结构应与供货规格一致。
2. 用途：用于温湿度、压差、二氧化碳、氨气、照度等监测点位，以及边缘采集、设备状态采集和控制模块的低压供电或信号连接。
3. 性能：采用多股铜导体，绝缘电阻、耐压、机械强度和阻燃性能满足低压控制线路长期稳定运行要求。
4. 安装验收：按传感器及控制回路分组敷设，端头压接规范、编号清晰，完成线序、导通、绝缘和回路功能测试。

	45
	共用基础设施
	配线
	RVV3*2.5
	m
	226
	1. 规格：RVV 3×2.5mm²铜芯护套软电缆，额定电压及载流能力满足单相设备供电回路使用要求。
2. 用途：用于动物房环境监测配套控制设备、信息化终端及相关弱电设备的交流供电支线。
3. 性能：采用合格铜导体，绝缘层和外护套应连续完整，具备耐磨、耐老化和阻燃性能；导体截面积不得低于标称值。
4. 安装验收：相线、零线和保护接地线应按规范区分颜色，穿管或桥架敷设，完成绝缘电阻、接地连续性和通电测试。

	46
	共用基础设施
	配线
	RVV2*1.0
	m
	139
	1. 规格：RVV 2×1.0mm²两芯软铜导体护套线，线芯截面积及绝缘护套结构应符合国家现行标准。
2. 用途：用于传感器、声光告警、门磁或设备启停状态采集等低压供电及开关量控制回路。
3. 性能：线缆应具有良好柔韧性和抗机械损伤能力，适合管内、线槽及设备内部敷设；阻燃等级满足现场设计要求。
4. 安装验收：不同电压等级和功能回路应分开标识，完成极性、导通、绝缘及实际负载运行测试。

	47
	共用基础设施
	电力电缆
	HYV-4*0.5
	m
	736
	1. 规格：HYV 4×0.5mm铜芯通信线缆，采用适用于语音通信的绝缘及护套结构，芯线色谱清晰。
2. 用途：用于实验室电话、值班通信及相关语音信息点位的线路连接。
3. 性能：导体线径、绝缘电阻、线对直流电阻及护套机械性能应满足室内通信线路稳定传输要求。
4. 安装验收：与电力线路保持安全间距，端接处设置编号标签，完成线序、通断、绝缘和语音通信测试。




	序号
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	设备名称
	单位
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	48
	共用基础设施
	双绞线缆
	CAT6-UTP-4P
	m
	5102
	1. 规格：CAT6-UTP-4P六类非屏蔽双绞线，4对铜导体，传输带宽不低于250MHz，支持千兆以太网传输。
2. 用途：用于LIMS办公终端、扫码及打印设备、环境监测边缘网关、网络摄像机、信息发布终端等设备的网络接入。
3. 性能：线缆应满足六类综合布线要求，永久链路长度不超过90m，信道总长度不超过100m；护套阻燃性能满足项目现场要求。
4. 安装验收：按信息点统一编号并与配线端口对应，敷设中不得出现硬折、破损或中间接头，完成六类永久链路测试并提供测试记录。

	49
	共用基础设施
	双绞线缆
	HDMI线
	m
	146
	1. 规格：高清数字音视频传输线，接口兼容HDMI 2.0或以上标准，支持不低于3840×2160分辨率的视频及音频同步传输。
2. 用途：用于视频监控管理终端、录像设备、解码设备及综合信息发布终端之间的高清信号连接。
3. 适配：应根据现场单段传输距离配置普通铜缆、带放大组件线缆或光纤型高清传输线，长距离链路不得采用非标准拼接方式。
4. 安装验收：接口应插接牢固并具备必要的抗拉保护，完成分辨率、画面稳定性、音视频同步及连续运行测试。

	50
	共用基础设施
	双绞线缆
	UTP-6
	m
	1547
	1. 规格：UTP-6六类非屏蔽双绞线，4对铜导体，传输带宽不低于250MHz，支持10/100/1000Mbps网络接入。
2. 用途：用于实验室信息点、LIMS业务终端、设备联网接口、环境监测网关及视频监控点位的水平布线。
3. 性能：线缆、模块、配线架和跳线应采用同等级部件组成完整六类链路，线缆护套及阻燃性能满足室内工程使用要求。
4. 安装验收：布线应路径清晰、绑扎适度、两端标识一致，完成长度、接线图、回波损耗、近端串扰等永久链路测试。
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	51
	共用基础设施
	双绞线缆
	UTP-CAT5-25*2*0.5
	m
	36
	1. 规格：UTP-CAT5-25×2×0.5多对铜芯通信电缆，配置25对、单芯线径不低于0.5mm，线对色谱应便于识别和维护。
2. 用途：用于实验室语音通信系统主干或集中语音信息点的多对线路连接。
3. 性能：线对绞合、导体电阻、绝缘电阻、串音及护套机械性能应满足语音通信和低速数据传输要求。
4. 安装验收：在配线端完成规范端接和线对编号，预留合理维护长度，完成全部线对的通断、线序及绝缘测试。

	52
	共用基础设施
	光缆
	单模光纤 8芯
	m
	120
	1. 规格：8芯单模光缆，光纤类型采用G.652D/OS2或同等级单模光纤，满足千兆及万兆主干网络传输要求。
2. 用途：用于楼层设备间、信息化运行支撑区域及主要网络节点之间的光纤主干连接。
3. 性能：光缆应具备满足室内敷设环境的抗拉、抗弯及阻燃性能，纤芯色谱清晰，光纤衰减指标符合单模光纤相关标准。
4. 配套验收：配套完成熔纤、尾纤、耦合器、熔纤盘及端口标识，使用光功率计或OTDR完成通断、衰减和链路质量测试。

	53
	共用基础设施
	配线
	BV-3*4
	m
	117
	1. 规格：BV 3×4mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线，由3根截面积不低于4mm²的单芯导线组成供电回路，额定电压不低于450/750V。
2. 用途：用于信息化运行支撑设备、网络设备及相关配套设施的交流供电干线或容量较大的支路。
3. 性能：采用符合国家标准的铜导体，绝缘层厚度、耐压、载流能力和阻燃性能满足设计负载及安全用电要求。
4. 安装验收：应穿管或在线槽内敷设，相线、零线、保护接地线颜色区分明确，完成绝缘、接地连续性和带载测试。




	序号
	所属系统/用途
	分类
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数/指标要求

	54
	共用基础设施
	配线
	BV-3*2.5
	m
	204
	1. 规格：BV 3×2.5mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线，由3根截面积不低于2.5mm²的单芯导线组成供电回路，额定电压不低于450/750V。
2. 用途：用于办公终端、打印及扫码设备、环境监测配套设备、视频监控设备等普通交流供电支路。
3. 性能：铜导体、绝缘层、耐压、载流能力及阻燃性能应符合国家现行标准和项目设计负载要求。
4. 安装验收：按回路分管或分槽敷设，导线颜色和端子标识规范，完成绝缘电阻、保护接地及通电功能测试。

	55
	共用基础设施
	配线
	WDZB1-BYJ-3*2.5
	m
	145
	1. 规格：WDZB1-BYJ 3×2.5mm²低烟无卤阻燃铜芯绝缘电线，额定电压不低于450/750V，阻燃等级满足B1级或项目设计要求。
2. 用途：用于对低烟、无卤和阻燃性能有要求区域的信息化、环境监测、视频监控及相关终端设备供电支路。
3. 性能：燃烧时应具有低烟、低毒、无卤及阻燃特性，导体截面积、绝缘耐压和载流能力符合国家现行标准。
4. 安装验收：按消防及电气施工要求穿管或线槽敷设，线缆标识完整，完成绝缘、接地连续性及通电测试，并提供产品合格资料。

	56
	共用基础设施
	信息插座
	单口电话插座
	个
	1
	1. 组成：单口电话信息插座，包含RJ45模块、单口面板、配套底盒及必要安装附件，颜色和外观与现场装修协调。
2. 用途：用于实验室、值班区域或管理区域的电话及语音通信终端接入。
3. 安装：墙面暗装底边距地约0.3m或实验台上方约0.2m，具体位置以现场深化确认结果为准；面板应安装平整、牢固。
4. 标识验收：端口编号与配线端编号一致，完成模块端接、线序、通断和实际语音通信测试。
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	57
	共用基础设施
	信息插座
	单口信息插座
	个
	74
	1. 组成：单口六类信息插座，包含六类RJ45非屏蔽模块、单口面板、配套底盒及必要安装附件。
2. 用途：用于LIMS业务终端、办公终端、打印及扫码设备、联网仪器、环境监测网关等设备的网络接入。
3. 性能：模块应满足六类综合布线和千兆网络传输要求，端接方式符合T568A或T568B标准，同一项目应统一线序。
4. 安装：墙面暗装底边距地约0.3m或实验台上方约0.2m，具体位置以现场深化确认结果为准；面板应平整牢固并设置永久编号。
5. 验收：完成接线图、长度、回波损耗、近端串扰等六类永久链路测试，端口编号应与配线架及竣工资料一致。




48

60


二、商务条款：
1.采购内容：共聚焦显微镜等仪器设备采购，具体详见采购需求。
2.合同履行期限：合同签订后80日历天内完成供货、安装及调试。
3.交货地点：招标人指定地点。
4.实施方案要求
（1）投标人须单独编制完整实施方案，实施方案需与培训方案、售后服务方案深度衔接。
（2）投标人须提供完整供货明细表、分批次到货计划表，书面承诺收到缺件、错发、破损通知后3个工作日内完成补发调换，配备专职供货对接人员并提供完整联系方式。
（3）投标人须编制安装、调试、验收三阶段全流程进度表，列明项目负责人有效联系方式。设备到货后，安装调试服务须按甲方指定时间2日内开展，同时针对到货少量延期、批量延误情况，分别制定切实可行的应急处置方案。
（4）投标人方案内须写明精密仪器运输防护、实验室安装施工安全、设备成品保护相关措施，承诺项目整体验收当日一次性交付全套纸质及电子版设备资料，完整列明项目负责人、供货对接专员、售后对接专员姓名及联系电话。
（5）项目验收方案：采购包一至采购包四：以采购合同约定的设备参数、功能需求为依据，逐项核查设备数量、外观、性能及运行稳定性。供应商提供验收资料（含产品合格证、调试报告、操作手册等）；验收项目小组现场测试设备功能，确认无故障、满足使用需求；验收合格的，双方签署《项目验收确认书》。采购包五：项目整体实施周期不超过80个日历天，完成所有功能模块开发、系统部署、数据对接、调试优化、人员培训等工作以及项目上线后连续1个月无故障试运行，试运行期间系统运行稳定、数据采集准确、流程流转顺畅、功能全部达标，方可完成最终验收。
（6）验收责任：验收合格前，设备运行问题及安全风险由供应商承担；验收后，按合同约定进入质保（运维）期。
5.培训方案要求
（1）投标人须单独编制完整培训方案，方案须覆盖采购包全部设备，并承诺交付后开展不少于3次集中培训。
（2）培训统一采用理论讲解结合真机实操模式，实操课时占比不低于六成，以表格形式逐台列明培训内容、对应理论及实操课时，并提供简易版操作规程或视频。
（3）培训内容和时间按甲方要求开展，核心产品培训期间工程师在场不少于1个工作日，同步完成实操教学与现场故障答疑。
6.售后服务方案要求
（1）投标人须单独编制专项售后服务方案，同步出具加盖单位公章售后服务承诺书，承诺书全部条款须与售后服务方案内容保持一致。
（2）投标人完整列明售后总负责人、项目专属售后对接专员、仪器维修工程师姓名及24小时联系电话，仅提供企业总机不予认可。
（3）一般故障接到报修后两小时内电话响应，24小时工程师抵达现场，48小时完成全部修复工作。重大故障接到报修1小时内专人电话对接，24小时工程师到场维修，72小时内完成整机修复，若72小时无法修复须同期提供同等规格同等性能备用设备无偿供采购人使用至原设备维修完毕。
（4）投标人制定全年巡检计划，每自然季度开展一次现场巡检，全年巡检次数不少于四次，每次巡检完成后三个工作日内向采购人提交加盖公章设备巡检记录表。
7.质保（运维）期要求
（1）采购包一至采购包四供应商需提供至少3年的质保期服务，采购包五供应商需提供至少6年的运维服务，质保期内设备维修人工费、更换零部件材料费、上门差旅费全部免收。质保期自项目验收合格之日起计算。
（2）投标人提交出具三年质保函复印件，承诺提供原厂质保。
（3）实施方案、培训方案、售后服务方案、质保承诺书四处文件标注质保年限必须统一。
（4）投标人可自主承诺延长免费质保年限，延长质保周期内所有故障响应上门维修定期巡检免费换件技术支持等服务标准不得低于三年基础质保要求。
8.投标报价是根据招标文件所确定的范围内的全部内容的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及的一切费用。总价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用，招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，采购人不再支付其他任何费用。
9.本项目设最高限价为 902 万元，各供应商的报价不得高于最高限价（单价及合价），否则作为无效响应文件处理，请各供应商详细踏勘现场后慎重报价。
	包号
	设备名称
	数量
（台/套）
	最高限价
（万元）
	是否接受进口产品

	采购包一
	共聚焦显微镜
	1
	260
	是

	
	电位纳米粒度仪
	1
	45
	否

	
	小计
	2
	305
	

	采购包二
	流式细胞分选仪
	1
	175
	是

	
	自动影像分析菌落计数仪
	1
	25
	否

	
	小计
	2
	200
	

	采购包三
	数字PCR仪
	1
	100
	是

	
	实时荧光定量PCR仪
	1
	47
	否

	
	小计
	2
	147
	

	采购包四
	酶联免疫斑点检测分析系统
	1
	40
	是

	
	倒置荧光显微镜
	1
	45
	是

	
	倒置光学显微镜
	1
	5
	否

	
	小计
	3
	90
	

	采购包五
	实验室管理系统
	1
	100
	否

	
	物联网控制系统
	1
	60
	否

	
	小计
	2
	160
	

	
	合计
	
	902
	


10.合同形式：固定总价合同。
合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Hlk119487402]11.付款方式：合同签订前，中标供应商须在收到中标通知书后5日内向采购人缴纳合同价款的10%履约保证金至采购人指定账户，货物送达、甲方查验无误30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%；设备安装、调试，经甲乙双方共同验收合格并出具验收报告30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的70%。同时退还履约保证金，上述付款均为无息。 
12.履约保证金：中标价的10%，中标人在合同签订前将履约保证金缴纳至采购人指定账户，履约保证金缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。全部供货、安装调试完成并经验收合格后退还（无息）
13.签订合同后，成交供应商不得进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。
14.对有失信行为的供应商，除给予列入学校采购黑名单，三年内拒绝其参加学校采购活动的，同时给予：
（1）在采购活动环节的，取消其参与本项目的资格。
（2）在合同签订与履约环节，尚未签订合同的，取消其本项目中标（成交）资格。已签订合同的，按合同约定追究违约责任，所交履约保证金不予退还。
（3）在监督检查环节的，按合同约定追究其违约责任。
失信行为清单及认定办法详见《江苏农牧科技职业学院采购供应商管理实施细则》，文件查询网址：https://www.jsahvc.edu.cn/zcgl/2025/0701/c2858a168884/page.htm。

[bookmark: _Toc409438821][bookmark: _Toc388026588][bookmark: OLE_LINK32]











第四章  评标办法及标准
1.本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。
2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按相关规定的计算公式直接计算取得。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数点后2位。
3.评分标准：
（1）评标采用综合评分法。
（2）评标考虑的主要因素及其权值：详见评分细则。
4.关于异常低价的审查
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.评标委员会应根据各投标人的最终得分，按照从高到低的顺序进行排序。当投标人最终得分相同时，投标报价低者居前，如投标报价也相同，技术得分高者居前，如技术得分也相同，招标人可抽签确定中标人。
6.确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前3名作为中标候选人。
7.确定中标人：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
8.本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。

包一至包四评分细则：
	序号
	评审
项目
	分值
	评审细则

	1
	价格
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100。

	2
	企业业绩
	6分
	供应商或生产厂商提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目类似的项目业绩证明（必须包括核心产品），核心产品为1个，每提供一份业绩证明得1分；核心产品为2个，每提供一份业绩证明得1分，每个核心产品业绩最高得3分，本项最高得6分。
注：须提供合同及合同期内任意一个结算发票扫描上传作为得分依据，缺一不可。

	3
	质保期限
	3分
	评委根据投标文件对招标文件中第三章“商务条款”第7条“质保（运维）期要求”的响应情况进行评审：
所有仪器设备满足招标文件免费3年整机质保期要求，在此基础上免费质保每增加1年加1分，本项最高得3分。增加的质保需提供供应商出具的售后服务承诺书原件（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。

	4
	技术响应
	51分
	根据各投标人对本次采购需求部分响应情况进行评定。投标人的所有技术要求及相关说明满足采购需求的得满分51分；其中技术要求及相关说明加“★”部分出现负偏离的，有一项扣3分；技术要求及相关说明加“▲”部分出现负偏离的，有一项扣2分；技术要求及相关说明未加“★、▲”部分出现负偏离的，有一项扣1分；扣完为止。
注：加“★、▲”部分及要求提供证明材的需提供技术条款响应偏离表并按技术参数要求提供证明材料，供应商仅做出响应但是未按技术参数要求提供证明材料的，视为负偏离；未要求提供证明材料和未加“★、▲”部分以技术条款响应偏离表为准。

	5
	项目实施方案
	3分
	评委根据投标文件对招标文件中第三章“商务条款”第4条“实施方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得3分。

	6
	培训方案
	3分
	评委根据投标文件对招标文件中第三章“商务条款”第5条“培训方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得3分。

	7
	售后服务方案
	4分
	评委根据投标文件对招标文件中第三章“商务条款”第6条“售后服务方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得4分。



包五评分细则：
	序号
	评审
项目
	分值
	评审细则

	1
	价格
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100。

	2
	企业业绩
	10分
	供应商提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目类似的项目业绩证明，每提供1份得2分，本项最高得10分。
注：须提供合同及合同期内任意一个结算发票扫描上传作为得分依据，缺一不可。

	3
	运维期
	8分
	评委根据投标文件对招标文件中第三章“商务条款”第7条“质保（运维）期要求”的响应情况进行评审：
系统整体满足招标文件免费运维期要求（6年），在此基础上免费运维每增加1年加2分，本项最高得8分。增加的运维需提供投标人出具的运维服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费运维期作为评分依据）

	4
	技术响应
	34分
	根据各投标人对本次采购需求部分响应情况进行评定。投标人的所有技术要求及相关说明满足采购需求的得满分34分；其中技术要求及相关说明加“★”部分出现负偏离的，有一项扣5分；技术要求及相关说明未加“★”部分出现负偏离的，有一项扣2分；扣完为止。
注：加“★”部分需提供技术条款响应偏离表并按技术参数要求提供证明材料，供应商仅做出响应但是未按技术参数要求提供证明材料的，视为负偏离；未要求提供证明材料和未加“★”部分以技术条款响应偏离表为准。

	5
	项目实施方案
	6分
	评委根据投标文件对招标文件中第三章“商务条款”第4条“实施方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得6分。

	6
	培训方案
	6分
	评委根据投标文件对招标文件中第三章“商务条款”第5条“培训方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得6分。

	7
	售后服务方案
	6分
	评委根据投标文件对招标文件中第三章“商务条款”第6条“售后服务方案要求”的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，且有两项及以上优于条款要求的，本项得6分。



注：投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。






第五章 合同条款
（货物名称）采购合同
（参考文本）
以下为采购人与中标人签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目编号：
项目名称：
采购人：江苏农牧科技职业学院（以下简称甲方）供应商：   （以下简称乙方）
住所地：                                    住所地：
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省政府采购网的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：
货物的名称、品牌、型号、规格、数量、技术参数、货物内容等全部以本合同第二条第3项分项报价表、乙方投标文件及本次采购文件载明的内容为准，乙方提供的货物/服务不得低于前述文件约定的标准。
第二条 合同总价款本合同项下服务（或货物）总价款为（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
1.本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2.本合同执行固定单价合同。
3.分项报价：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	产地
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



第三条 组成本合同的有关文件
下列关于江苏省政府采购（项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.乙方提供的投标文件和投标报价表；
2.技术规格响应表；
3.投标承诺/服务承诺；
4.成交通知书；
5.甲乙双方商定的其他文件等。
上述文件内容存在不一致的，以文件形成时间在后者为准。
第四条 履行合同期限、地点、风险转移
1.履行合同期限：
2.履行合同地点：
3.本合同项下产品的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点。运输中发生的全部费用由乙方承担，运输过程中发生货物损毁、灭失或其他意外的，相关责任由乙方自行承担，乙方应在7个工作日内按甲方要求补足符合合同约定的货物。
承运人指定：□甲方R乙方；运费承担：□甲方R乙方；保费承担：□甲方R乙方。
第五条 权利保证
乙方应保证向甲方提供的货物或服务不存在任何权利瑕疵，不会侵犯任何第三方的专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现第三方主张权利或提起诉讼的情形，乙方应负责全部处理工作并承担所有费用，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。损失包括但不限于诉讼费/仲裁费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、差旅费等。
第六条 质量保证
1.乙方提供的货物或服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2.乙方向甲方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担，乙方应在甲方指定期限内免费更换，补足或修理至完全符合合同约定标准。
3.除特别说明外，质量保证期为自货物验收合格之日起算，质保期间内乙方免费提供维修、更换、技术支持等全部相关服务，产生的所有费用由乙方自行承担。
4.质保期：上述的货物整机质保期为   年，超过保修期的机器设备，提供终身维修服务。
第七条 验收
1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务（或货物）、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。
3.乙方交付的货物或服务不符合验收标准的。乙方应在甲方要求的期限内完成整改，整改次数累计不得超过3次，整改产生的全部费用由乙方自行承担。整改后仍不符合约定标准的，甲方有权拒绝接收、拒绝支付后续款项，并有权单方解除本合同。甲方委托第三方专业机构或专家参与验收产生的费用，如验收合格的由甲方承担，验收不合格的由乙方承担。
第八条 履约保证金
1.履约保证金采用以下方式：履约保证金：中标价的10%。形式：电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。
2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权直接扣除全部或部分履约保证金以抵偿乙方应支付的违约金或赔偿金，履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。
3.履约保证金的有效期为该项目验收合格时止，甲方在扣除乙方应在验收合格承担的违约赔偿款项后无息退还履约保证金，逾期退还应承担相应的违约责任。
第九条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：
3.1履约保证金：合同签订前，乙方须在收到中标通知书后5日内向甲方缴纳合同价款的10%履约保证金至甲方指定账户，履约保证金在合同价款全部支付完毕后无息退还。
3.2付款阶段：
货物送达、甲方查验无误后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%；
设备安装、调试完毕，经甲乙双方共同验收合格并出具验收报告后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%。
3.3发票：乙方应在甲方每次付款前提供对应金额的合法有效发票。乙方未提供或提供的发票不符合要求的，甲方有权顺延付款且不承担违约责任。因乙方发票问题导致甲方无法抵扣税款的，乙方应赔偿甲方相应损失。
第十条 违约责任
1.乙方按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，而甲方无正当理由逾期支付服务（或货物）费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付逾期支付部分的5‰违约金，但累计违约金总额不超过合同总价款的5%。
2.乙方发生违反本合同约定的行为时，甲方有权根据违约情节的严重程度，部分或全部扣除履约保证金。履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿，且该扣除不影响甲方要求乙方承担本合同约定的其他违约责任的权利。
3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，无论是否给甲方造成实际损失，均构成违约，甲方有权要求乙方限期整改，并有权要求乙方按照本合同约定完成整改或整改后仍不符合约定的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此产生的全部损失。损失包括但不限于诉讼费/仲裁费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、差旅费等。
4.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，包括但不限于直接损失，可得利益损失，甲方为实现债权或维权而支付的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等全部费用；因乙方货物或服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
5.其他违约责任约定                                    。
第十一条 合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
3.不可抗力
3.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
3.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.3不可抗力事件发生后，双方应及时通过友好协商，确定是否继续履行合同。
3.4不可抗力事件发生期间，因不可抗力导致的额外费用由双方各自承担。乙方已运至现场的货物，在不可抗力事件期间由乙方承担保管责任，相关费用由乙方承担;但因不可抗力导致货物毁损灭失的，乙方不承担赔偿责任。
第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让、分包其应履行的合同义务，确需分包的必须事先取得甲方书面同意，且乙方应对分包方的全部行为承担连带责任。
第十三条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式
解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2.在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
乙方在履行合同过程中如需接触甲方的相关数据、内部信息等资料的，仅可用于履行本合同之目的，不得擅自复制、泄露或用于其他用途，履行完毕后应立即全部归还或销毁，相关衍生权益全部归甲方所有。
第十五条 合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          

签订日期：      年    月   日

第六章 投标文件格式
1.说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc263753600][bookmark: _Toc217446085][bookmark: _Toc237145385][bookmark: _Toc297204985][bookmark: _Toc256175382][bookmark: _Toc263768864][bookmark: _Toc250041691]2.投标人应按采购包准备投标文件并清楚注明采购包名称，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
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投
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[bookmark: _Toc2949_WPSOffice_Level1]文

[bookmark: _Toc31964_WPSOffice_Level1]件

[bookmark: _Toc1060_WPSOffice_Level1]采购项目编号：
[bookmark: _Toc7891_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13794_WPSOffice_Level1]采购项目名称：
采购包号： 
投标人：

[bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level1]   年  月  日


开标一览表
项目编号：项目编号 
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	项目名称 
	详见投标文件
	[bookmark: _1742295356] 元

	总价（大写）：
	金额大写 





投标人公章： （电子签章）


[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                      日期：    年  月  日














投 标 函

江苏农牧科技职业学院：
我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需工程。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起90天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称： （加盖CA电子公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：


关于资格的声明函

江苏农牧科技职业学院：
按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：
1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。
2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。
3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。
4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。


                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: OLE_LINK21]单位名称：（加盖CA电子公章）
                                                   日期：
















法定代表人授权委托书


江苏农牧科技职业学院：
                系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：                 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


                                        


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
单位名称：（加盖CA电子公章）
日    期：


附：法定代表人授权代表身份证扫描件

无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织                                 （项目名称）作出如下声明：
本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。
特此声明。



投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或授权委托代理人 ：（签字或盖章）
日期：


















具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）



































承诺书

                  （采购人名称）：
我单位郑重承诺以下事项：
1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的产品不低于采购文件要求的标准。
2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本公司承诺响应招标文件所有内容。
4.本公司承诺，对招标文件中所提及的相关质量要求、验收要求、服务要求等条款，本公司将严格按照条款要求执行。
5.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。
6.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。  
         

投标人：                  （加盖CA电子公章）
                             
                                         年        月        日


[bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32173]商务偏离表
	序号
	招标文件中的商务条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	服务期限
	
	

	2
	服务地点
	
	

	3
	支付方式
	
	

	4
	投标货币
	
	



注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：

















技术偏离表

	序号
	采购要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，未填写内容的视为全部响应 。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：




















中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加                 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：


说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。
本项目采购标的所属行业为工业 。
3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

















监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。









关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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投标报价明细表（采购包一）

	兽用生物制品区域性检验实验室（华东）自动影像分析菌落计数仪等仪器设备采购项目

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌或生产厂家名称

	1
	共聚焦显微镜
	台（套）
	1
	
	
	

	2
	电位纳米粒度仪
	台（套）
	1
	
	
	

	总价：          元 






投标人名称：                                   （电子签章）
法定代表人或授权委托人：                     （电子签章）
年   月   日 





投标报价明细表（采购包二）

	兽用生物制品区域性检验实验室（华东）自动影像分析菌落计数仪等仪器设备采购项目

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌或生产厂家名称

	1
	流式细胞分选仪
	台（套）
	1
	
	
	

	2
	自动影像分析菌落计数仪
	台（套）
	1
	
	
	

	总价：          元 






投标人名称：                                   （电子签章）
法定代表人或授权委托人：                     （电子签章）
年   月   日 





投标报价明细表（采购包三）

	兽用生物制品区域性检验实验室（华东）自动影像分析菌落计数仪等仪器设备采购项目

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌或生产厂家名称

	1
	数字PCR仪
	台（套）
	1
	
	
	

	2
	实时荧光定量PCR仪
	台（套）
	1
	
	
	

	总价：          元 






投标人名称：                                   （电子签章）
法定代表人或授权委托人：                     （电子签章）
年   月   日 





投标报价明细表（采购包四）

	兽用生物制品区域性检验实验室（华东）自动影像分析菌落计数仪等仪器设备采购项目

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌或生产厂家名称

	1
	酶联免疫斑点检测分析系统
	台（套）
	1
	
	
	

	2
	倒置荧光显微镜
	台（套）
	1
	
	
	

	3
	倒置光学显微镜
	台（套）
	1
	
	
	

	总价：          元 






投标人名称：                                   （电子签章）
法定代表人或授权委托人：                     （电子签章）
年   月   日 



投标报价明细表（采购包五）

	兽用生物制品区域性检验实验室（华东）自动影像分析菌落计数仪等仪器设备采购项目

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌或生产厂家名称

	1
	实验室管理系统
	台（套）
	1
	
	
	

	2
	物联网控制系统
	台（套）
	1
	
	
	

	总价：          元 






投标人名称：                                   （电子签章）
法定代表人或授权委托人：                     （电子签章）
年   月   日 





质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签字或盖章）：    公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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