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[bookmark: _Toc30069]第一章 投标邀请（招标公告）
项目概况
江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心） 江苏省计量院2026年社会公用计量标准设备更新招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于2026年9月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0080（2640SUMEC/ZWGG2156）
2.项目名称：江苏省计量院2026年社会公用计量标准设备更新项目
3.预算金额：人民币1123万元，其中分包1人民币517.06万元,分包2人民币165.85万元,分包3人民币103.6万元,分包4人民币19.64万元,分包5人民币69.8万元,分包6人民币48.4万元,分包7人民币49.6万元,分包8人民币58.05万元,分包9人民币31万元,分包10人民币60万元
4.最高限价：人民币1123万元，具体产品最高限价详见采购需求
5.采购需求：
	分包号
	品目号
	品目名称
	数量
（套/台）
	最高限价（万元）
	合同履行期限
	是否接受进口产品

	1
	1
	标准砝码组
	1套（4只）
	15.00
	合同签订后6个月
	否

	
	2
	叠加式力标准机（核心产品）
	1台
	500.00
	合同签订后11个月
	否

	
	3
	扭矩扳子检定仪
	1台
	2.06
	合同签订后6个月
	否

	2
	1
	表面温度源
	1台
	15.00
	合同签订后3个月
	否

	
	2
	温湿度检定箱（核心产品）
	2台
	110.00
	合同签订后3个月
	否

	
	3
	热电偶检定炉
	1台
	10.00
	合同签订后3个月
	否

	
	4
	标准铂电阻温度计
	2台
	6.00
	合同签订后3个月
	否

	
	5
	活塞式压力计
	1台
	15.00
	合同签订后3个月
	否

	
	6
	活塞式压力计
	1台
	3.25
	合同签订后3个月
	否

	
	
	活塞式压力计
	1台
	3.25
	合同签订后3个月
	否

	
	
	活塞式压力计
	1台
	3.35
	合同签订后3个月
	否

	3
	1
	酸度计检定仪
	1台
	1.20
	合同签订后6个月
	否

	
	2
	超声功率计
	1台
	6.40
	合同签订后6个月
	否

	
	3
	心脑电图机检定仪
	1台
	7.00
	合同签订后6个月
	否

	
	4
	呼吸机质量检测仪
（核心产品）
	4台
	64.00
	合同签订后6个月
	否

	
	5
	无创血压模拟仪
	1台
	7.00
	合同签订后6个月
	否

	
	6
	影像测量仪
（医用磁共振成像模体）
	1台
	9.00
	合同签订后6个月
	否

	
	7
	生命体征模拟仪
（除颤器分析仪）
	1台
	9.00
	合同签订后6个月
	否

	4
	1
	钟罩式气体流量标准装置
	1套
	19.64
	合同签订后7个月
	否

	5
	1
	电压比例标准
	1台
	5.00
	合同签订后6个月
	否

	
	2
	数字式高阻检定仪
	1台
	4.80
	合同签订后6个月
	否

	
	3
	0.02级三相电能表检定装置
（核心产品）
	1套
	60.00
	合同签订后6个月
	否

	6
	1
	数字多用表（核心产品）
	1台
	30.00
	合同签订后9个月
	否

	
	2
	数字式高阻检定仪
	1台
	18.40
	合同签订后9个月
	否

	7
	1
	标准振动台
	1套
	49.60
	合同签订后6个月
	否

	8
	1
	声校准器
	1台
	7.80
	合同签订后6个月
	否

	
	2
	声校准器
	1台
	4.00
	合同签订后6个月
	否

	
	3
	多通道声分析仪（核心产品）
	1台
	46.25
	合同签订后6个月
	否

	9
	1
	铷原子频率标准
	1台
	10.00
	合同签订后6个月
	否

	
	2
	频标比对器（核心产品）
	1台
	16.00
	合同签订后6个月
	否

	
	3
	通用计数器
	1台
	5.00
	合同签订后6个月
	否

	10
	1
	0.01级三相标准功率电能表
	1台
	60.00
	合同签订后6个月
	否


6.合同履行期限（交货期）：见采购需求
7.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；
2.法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度（2025年度）经审计的财务报告复印件加盖公章；
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；
5.参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
6.有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
7.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）
（三）本项目的特定资格要求：
1.本次采购不接受进口产品投标。【注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品】
2.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月28日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]1.采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
2.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0080（2640SUMEC/ZWGG2156）
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　1.采购人信息
名 称：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地址：南京市栖霞区文澜路95号
联系人：曹工
电话：025-86435533
2.采购代理机构信息
名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司
地　址：南京市长江路198号
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：文件发售：李婧怡025-84532580，技术咨询：王嘉卉 025-84532585、杨慧 025-84532526
3.项目联系方式
项目联系人：王嘉卉 
电　话：025-84532585

4


[bookmark: _Toc29461][bookmark: _Toc28996][bookmark: _Toc519]第二章 投标人须知
投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）
	序号
	主要内容

	1
	采购人：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）
联系人：曹工
电话：025-86435533 
地址：南京市栖霞区文澜路95号

	2
	采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司
文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn
技术咨询联系人：王嘉卉 025-84532585、杨慧 025-84532526
联系地址：南京市长江路198号

	3
	项目名称：江苏省计量院2026年社会公用计量标准设备更新项目
项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0080（2640SUMEC/ZWGG2156）

	4
	采购方式：公开招标

	5
	投标有效期：开标之日起90天

	6
	投标保证金：本次采购不收取，本文件中与投标保证金有关条款不生效

	7
	投标文件份数：电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。

	8
	递交投标文件开始时间：详见招标公告
递交投标文件截止时间、开标时间：详见招标公告
地点：详见招标公告

	9
	投标报价：
1、 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。
2、报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

	10
	现场勘查要求：本项目不组织。

	11
	信用信息：
1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。
2）信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	12
	核心产品：
分包1：叠加式力标准机
分包2：温湿度检定箱（本分包所有温湿度检定箱需为同一品牌同一型号）
分包3：呼吸机质量检测仪（本分包所有呼吸机质量检测仪需为同一品牌同一型号）
分包4：本分包为单一产品
分包5：0.02级三相电能表检定装置
分包6：数字多用表
分包7：本分包为单一产品
分包8：多通道声分析仪
分包9：频标比对器
分包10：本分包为单一产品
核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	13
	采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

	14
	招标代理服务费：
合同签订后一周内，中标供应商参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率80%计算（最低3000元整）向采购代理机构交付每包的招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。
收款信息：
户名：江苏苏美达仪器设备有限公司
开户银行：农行南京广州路支行
账户：10100301040003106

	15
	1、供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。
2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。
（1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
（2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期；
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
（3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。
（6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
（7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下：
联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理
联系电话：025-84531274
通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F

	16
	投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 
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	关于“苏采云”系统的提示说明
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
5.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。


[bookmark: _Toc1580][bookmark: _Toc19894][bookmark: _Toc19726] 一、总 则
[bookmark: _Toc5219][bookmark: _Toc10292][bookmark: _Toc3951][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc24947][bookmark: _Toc20823276]1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc10994][bookmark: _Toc29347][bookmark: _Toc6911]2.定义
2.1本文件中采购代理机构为江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。
2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。
[bookmark: _Toc31346]3.政策功能
3.1促进中小企业发展政策：
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。 
3.4提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.5根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。
3.6为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。
在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
[bookmark: _Toc21421][bookmark: _Toc1972]3.7采购本国产品的支持政策：
[bookmark: _Toc6952][bookmark: _Toc30765]本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
[bookmark: _Toc21427][bookmark: _Toc22036]适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
[bookmark: _Toc29291][bookmark: _Toc13564]本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc2242][bookmark: _Toc14793][bookmark: _Toc28481][bookmark: _Toc927]具体内容详见第三章 评标标准。
[bookmark: _Toc13991][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc4759][bookmark: _Toc17711][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc17530]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc344][bookmark: _Toc20613][bookmark: _Toc29233]5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc15035][bookmark: _Toc18405][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc15606][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc31631][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16370][bookmark: _Toc23346][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准
第四章  招标技术规格及要求
第五章  拟签订的合同文本
第六章  投标文件格式及附件
6.2招标的最小单位是分包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以分包为单位投标。
6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
[bookmark: _Toc4414][bookmark: _Toc14415][bookmark: _Toc15040]7.招标文件的澄清、补充或修改
[bookmark: _Toc29128]7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。
7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。
7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。
7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。 
7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。
[bookmark: _Toc22449][bookmark: _Toc26883]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc28127][bookmark: _Toc17513][bookmark: _Toc24901]8.投标文件的语言、计量单位、货币
8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。
8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。
[bookmark: _Toc19298]8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。
8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc30894][bookmark: _Toc10671][bookmark: _Toc31000]9.联合体（本项目不接受联合体投标）
9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc22790][bookmark: _Toc23063][bookmark: _Toc27952]10.投标文件的组成
10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：
（1）※ 投标函（投标申请及声明）
（2）※开标一览表 
（3）分项报价表
（4）《商务条款偏离表》
（5）※《技术条款偏离表》
（6）政府采购政策
（7）供应商基本情况表
（8）※资格证明文件
（9）供应商认为需要提供的其他资料
[bookmark: _Toc32484][bookmark: _Toc12595]10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。
10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
10.5 投标文件的价格部分：
（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。
10.6 投标文件的其他部分：
其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
[bookmark: _Toc10206]11.投标保证金（如有）
[bookmark: _Toc31206]11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。
11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。
11.3中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。
11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：
（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）投标有效期内撤回其投标的；
（3）提供虚假材料谋取成交的；
（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。
[bookmark: _Toc5619][bookmark: _Toc10832]12.投标文件的有效期
[bookmark: _Toc6811]12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。
12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc18186][bookmark: _Toc10306]13.投标文件的签署及其形式
[bookmark: _Toc3725][bookmark: _Toc27455]13.1投标文件的应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署。
13.2投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
13.3供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc30431]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc26846][bookmark: _Toc14747][bookmark: _Toc21766]14.投标文件的递交
[bookmark: _Toc1507][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc14201][bookmark: _Toc11996]14.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
14.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28176]15.投标截止时间
15.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。
15.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc11994][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]16.投标文件的拒收
16.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc5513]17.投标文件的修改或撤回
供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。
17.1 投标文件的撤回
17.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.2 投标文件的修改
17.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc22468][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc7027][bookmark: _Toc24233]五、开标与评标
[bookmark: _Toc6637][bookmark: _Toc15345][bookmark: _Toc201][bookmark: _Toc13829][bookmark: _Toc3679][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc6944]18.开标
18.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
18.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
18.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc13778][bookmark: _Toc18343][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc513029231]19.评标组织
19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。
[bookmark: _Toc21772][bookmark: _Toc862][bookmark: _Toc1073][bookmark: _Toc26401][bookmark: _Toc16496]20.对投标文件的资格性审查和符合性审查
20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
20.3未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（2）投标有效期不足的；
（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同供应商的投标文件相互混装；
（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；
（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
20.4评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：
（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；
（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。
[bookmark: _Toc25188][bookmark: _Toc13685]20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供相关支撑证明资料（具体以第三章评标标准要求为准）。
20.6供应商递交的投标文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求(如 CCC 认证、电器电子产品有害物质限制使用标识等)并提供相应证书，由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。
20.7异常低价投标（响应）审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
20.8评标委员会在评标时只能依据招标文件规定的办法进行评审,不得寻求外部的证据。
[bookmark: _Toc5977]21.投标文件的澄清
21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。
21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。
21.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
21.4供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
[bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc30147]22.对投标文件的详细评审
[bookmark: _Toc12358][bookmark: _Toc28875][bookmark: _Toc21985][bookmark: _Toc26838]22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。
22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。
22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等
22.5评标标准详见文件第三章。
[bookmark: _Toc6865]23.评标过程的保密与公正
[bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc18327]23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。
[bookmark: _Toc4851][bookmark: _Toc21168]24.无效投标条款和废标条款
24.1无效投标条款
（1）未按要求交纳投标保证金的；
（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）未按照招标文件规定要求签署、加盖CA电子公章的；
（4）供应商在报价时采用选择性报价；
（5）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；
（6）供应商的报价超过了采购预算的；
（7）未通过符合性检查的；
（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
24.2废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
[bookmark: _Toc15388][bookmark: _Toc323]25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理
25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。
[bookmark: _Toc5044][bookmark: _Toc30117]六、授标
[bookmark: _Toc28693][bookmark: _Toc11503][bookmark: _Toc6735]26.确定中标供应商
[bookmark: _Toc7377]26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。
26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。
26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。
26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
[bookmark: _Toc21169][bookmark: _Toc17252][bookmark: _Toc4757][bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc19713][bookmark: _Toc4684]27.中标的通知
27.1定标后，采购代理机构将以公告形式将定标结果通知所有的供应商，请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc22919][bookmark: _Toc28003][bookmark: _Toc15484][bookmark: _Toc2049][bookmark: _Toc24788]28.签订合同
28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。
28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。
28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。
28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc15509][bookmark: _Toc11230][bookmark: _Toc3506][bookmark: _Toc20112]29.招标代理服务费
[bookmark: _Toc30326]详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17433]七、质疑
[bookmark: _Toc19917][bookmark: _Toc7774][bookmark: _Toc4679][bookmark: _Toc29529][bookmark: _Toc16085]30、质疑
30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。
30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。
30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据
（6）提出质疑的日期
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。
30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
30.9本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。
30.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
八、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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第三章 评标标准
（一）评审方法
本项目采用综合评分法。
（二）评审标准
（1）国家政策导向
①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。
⑤采购本国产品的支持政策：
①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“附件3 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
④供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
具体打分方法如下：
5
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[bookmark: _Toc27279][bookmark: _Toc13486]分包1
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。
	30

	2
	技术及商务响应
（40分）
	设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分40分；
在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理,招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣2分，其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.35分，扣完为止。所有技术参数中，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
注：所有对招标文件标注“★”和“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），设备及明细配置清单或商务要求（质保期）中标注“★”和“▲”的无需提供。
	40

	3.1
	产品技术方案（5分）
	评委根据投标文件中产品技术方案进行打分：
技术方案全面具体、内容详实，产品设计先进、数据准确的得5分； 
技术方案较为具体全面、内容完整，产品设计合理、数据准确的得3分；
技术方案不全面、内容空泛，不能完全满足文件产品性能要求的得1分；未在投标文件中提供方案或者提供的方案不可行的得0分。
	5

	4.1
	实施方案
（8分）
	评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目整体方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，合理完善的得4分； 
实施方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得2分；
实施方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得1分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	4

	4.2
	
	评委根据投标文件中项目技术支撑和进度计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得4分；
技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得2分；
技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分；
不提供得0分。
	4

	5.1
	售后服务方案
（8分）
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务响应及处理时间迅速，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体的得4分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况较为具体的得2分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容存在缺陷或不满足，得1分；
不提供得0分。
	4

	5.2
	
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训方案内容全面，计划详细，安排合理的得4分；培训方案内容完整，计划明确，可行性较强的得2分；培训计划简单，形式单一，得1分；不提供得0分。
	4

	6
	业绩
（8分）
	提供2023年1月1日以来，投标人具有与所投核心产品（叠加式力标准机（5MN及以上））同品牌同型号产品或与所投核心产品同品牌且技术指标不低于此次招标技术要求的产品在国内的销售业绩合同。每提供一份销售合同得2分，本项最高8分。（需同时提供合同及合同对应发票复印件，发票金额可以是部分或全部金额，未提供发票或合同或合同无法反应上述信息的均不得分，原件备查）
	8

	7.1
	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	7.2
	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5




[bookmark: _Toc26550][bookmark: _Toc26053]分包2
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。
	30

	2
	技术及商务响应
（40分）
	设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分40分；
在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理,招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣2分，其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.53分，扣完为止。所有技术参数中，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
注：所有对招标文件标注“★”和“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），设备及明细配置清单或商务要求（质保期）中标注“★”和“▲”的无需提供。
	40

	3.1
	产品技术方案（5分）
	评委根据投标文件中产品技术方案进行打分：
技术方案全面具体、内容详实，产品设计先进、数据准确的得5分； 
技术方案较为具体全面、内容完整，产品设计合理、数据准确的得3分；
技术方案不全面、内容空泛，不能完全满足文件产品性能要求的得1分；
未在投标文件中提供方案或者提供的方案不可行的得0分。
	5

	4.1
	实施方案
（8分）
	评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目整体方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，合理完善的得4分； 
实施方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得2分；
实施方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得1分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	4

	4.2
	
	评委根据投标文件中项目技术支撑和进度计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得4分；
技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得2分；
技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分；
不提供得0分。
	4

	5.1
	售后服务方案
（8分）
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务响应及处理时间迅速，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体的得4分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况较为具体的得2分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容存在缺陷或不满足，得1分；
不提供得0分。
	4

	5.2
	
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训方案内容全面，计划详细，安排合理的得4分；培训方案内容完整，计划明确，可行性较强的得2分；培训计划简单，形式单一，得1分；不提供得0分。
	4

	6
	业绩
（8分）
	提供2023年1月1日以来，投标人具有与所投核心产品同品牌同型号产品或与所投核心产品同品牌且技术指标不低于此次招标技术要求的产品在国内的销售业绩合同。每提供一份销售合同得2分，本项最高8分。（需同时提供合同及合同对应发票复印件，发票金额可以是部分或全部金额，未提供发票或合同或合同无法反应上述信息的均不得分，原件备查）
	8

	7.1
	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	7.2
	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5




[bookmark: _Toc14379][bookmark: _Toc23371]分包3
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。
	30

	2
	技术及商务响应
（40分）
	设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分40分；
在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理,招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣2分，其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.42分，扣完为止。所有技术参数中，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
注：所有对招标文件标注“★”和“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），设备及明细配置清单或商务要求（质保期）中标注“★”和“▲”的无需提供。
	40

	3.1
	产品技术方案（5分）
	评委根据投标文件中产品技术方案进行打分：
技术方案全面具体、内容详实，产品设计先进、数据准确的得5分； 
技术方案较为具体全面、内容完整，产品设计合理、数据准确的得3分；
技术方案不全面、内容空泛，不能完全满足文件产品性能要求的得1分；
未在投标文件中提供方案或者提供的方案不可行的得0分。
	5

	4.1
	实施方案
（8分）
	评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目整体方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，合理完善的得4分； 
实施方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得2分；
实施方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得1分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	4

	4.2
	
	评委根据投标文件中项目技术支撑和进度计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得4分；
技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得2分；
技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分；
不提供得0分。
	4

	5.1
	售后服务方案
（8分）
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务响应及处理时间迅速，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体的得4分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况较为具体的得2分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容存在缺陷或不满足，得1分；
不提供得0分。
	4

	5.2
	
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训方案内容全面，计划详细，安排合理的得4分；培训方案内容完整，计划明确，可行性较强的得2分；培训计划简单，形式单一，得1分；不提供得0分。
	4

	6
	业绩
（8分）
	提供2023年1月1日以来，投标人具有与所投核心产品同品牌同型号产品或与所投核心产品同品牌且技术指标不低于此次招标技术要求的产品在国内的销售业绩合同。每提供一份销售合同得4分，本项最高8分。（需同时提供合同及合同对应发票复印件，发票金额可以是部分或全部金额，未提供发票或合同或合同无法反应上述信息的均不得分，原件备查）
	8

	7.1
	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	7.2
	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5




[bookmark: _Toc32640][bookmark: _Toc26246]分包4
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。
	30

	2
	技术及商务响应
（40分）
	设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分40分；
在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理，其他非重要技术条款每有一项负偏离扣1.18分，扣完为止。所有技术参数中，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
注：所有对招标文件标注“★”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），设备及明细配置清单或商务要求（质保期）中标注“★”的无需提供。
	40

	3.1
	产品技术方案（5分）
	评委根据投标文件中产品技术方案进行打分：
技术方案全面具体、内容详实，产品设计先进、数据准确的得5分； 
技术方案较为具体全面、内容完整，产品设计合理、数据准确的得3分；
技术方案不全面、内容空泛，不能完全满足文件产品性能要求的得1分；
未在投标文件中提供方案或者提供的方案不可行的得0分。
	5

	4.1
	实施方案
（8分）
	评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目整体方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，合理完善的得4分； 
实施方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得2分；
实施方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得1分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	4

	4.2
	
	评委根据投标文件中项目技术支撑和进度计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得4分；
技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得2分；
技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分；
不提供得0分。
	4

	5.1
	售后服务方案
（8分）
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务响应及处理时间迅速，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体的得4分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况较为具体的得2分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容存在缺陷或不满足，得1分；
不提供得0分。
	4

	5.2
	
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训方案内容全面，计划详细，安排合理的得4分；培训方案内容完整，计划明确，可行性较强的得2分；培训计划简单，形式单一，得1分；不提供得0分。
	4

	6
	业绩
（8分）
	提供2023年1月1日以来，投标人具有与所投核心产品同品牌同型号产品或与所投核心产品同品牌且技术指标不低于此次招标技术要求的产品在国内的销售业绩合同。每提供一份销售合同得4分，本项最高8分。（需同时提供合同及合同对应发票复印件，发票金额可以是部分或全部金额，未提供发票或合同或合同无法反应上述信息的均不得分，原件备查）
	8

	7.1
	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	7.2
	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5




[bookmark: _Toc12000][bookmark: _Toc3605]分包5
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。
	30

	2
	技术及商务响应
（40分）
	设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分40分；
在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理，其他非重要技术条款每有一项负偏离扣1分，扣完为止。所有技术参数中，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
注：所有对招标文件标注“★”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），设备及明细配置清单或商务要求（质保期）中标注“★”的无需提供。
	40

	3.1
	产品技术方案（5分）
	评委根据投标文件中产品技术方案进行打分：
技术方案全面具体、内容详实，产品设计先进、数据准确的得5分； 
技术方案较为具体全面、内容完整，产品设计合理、数据准确的得3分；
技术方案不全面、内容空泛，不能完全满足文件产品性能要求的得1分；
未在投标文件中提供方案或者提供的方案不可行的得0分。
	5

	4.1
	实施方案
（8分）
	评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目整体方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，合理完善的得4分； 
实施方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得2分；
实施方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得1分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	4

	4.2
	
	评委根据投标文件中项目技术支撑和进度计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得4分；
技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得2分；
技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分；
不提供得0分。
	4

	5.1
	售后服务方案
（8分）
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务响应及处理时间迅速，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体的得4分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况较为具体的得2分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容存在缺陷或不满足，得1分；
不提供得0分。
	4

	5.2
	
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训方案内容全面，计划详细，安排合理的得4分；培训方案内容完整，计划明确，可行性较强的得2分；培训计划简单，形式单一，得1分；不提供得0分。
	4

	6
	业绩
（8分）
	提供2023年1月1日以来，投标人具有与所投核心产品同品牌同型号产品或与所投核心产品同品牌且技术指标不低于此次招标技术要求的产品在国内的销售业绩合同。每提供一份销售合同得2分，本项最高8分。（需同时提供合同及合同对应发票复印件，发票金额可以是部分或全部金额，未提供发票或合同或合同无法反应上述信息的均不得分，原件备查）
	8

	7.1
	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	7.2
	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5




[bookmark: _Toc18570][bookmark: _Toc20324]分包6
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。
	30

	2
	技术及商务响应
（40分）
	设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分40分；
在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理,其他非重要技术条款每有一项负偏离扣1.38分，扣完为止。所有技术参数中，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
注：所有对招标文件标注“★”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），设备及明细配置清单或商务要求（质保期）中标注“★”的无需提供。
	40

	3.1
	产品技术方案（5分）
	评委根据投标文件中产品技术方案进行打分：
技术方案全面具体、内容详实，产品设计先进、数据准确的得5分； 
技术方案较为具体全面、内容完整，产品设计合理、数据准确的得3分；
技术方案不全面、内容空泛，不能完全满足文件产品性能要求的得1分；
未在投标文件中提供方案或者提供的方案不可行的得0分。
	5

	4.1
	实施方案
（8分）
	评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目整体方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，合理完善的得4分； 
实施方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得2分；
实施方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得1分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	4

	4.2
	
	评委根据投标文件中项目技术支撑和进度计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得4分；
技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得2分；
技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分；
不提供得0分。
	4

	5.1
	售后服务方案
（8分）
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务响应及处理时间迅速，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体的得4分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况较为具体的得2分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容存在缺陷或不满足，得1分；
不提供得0分。
	4

	5.2
	
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训方案内容全面，计划详细，安排合理的得4分；培训方案内容完整，计划明确，可行性较强的得2分；培训计划简单，形式单一，得1分；不提供得0分。
	4

	6
	业绩
（8分）
	提供2023年1月1日以来，投标人具有与所投核心产品同品牌同型号产品或与所投核心产品同品牌且技术指标不低于此次招标技术要求的产品在国内的销售业绩合同。每提供一份销售合同得4分，本项最高8分。（需同时提供合同及合同对应发票复印件，发票金额可以是部分或全部金额，未提供发票或合同或合同无法反应上述信息的均不得分，原件备查）
	8

	7.1
	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	7.2
	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5



[bookmark: _Toc6676][bookmark: _Toc27327]分包7
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。
	30

	2
	技术及商务响应
（40分）
	设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分40分；
在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理,招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣2分，其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.61分，扣完为止。所有技术参数中，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
注：所有对招标文件标注“★”和“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），设备及明细配置清单或商务要求（质保期）中标注“★”和“▲”的无需提供。
	40

	3.1
	产品技术方案（5分）
	评委根据投标文件中产品技术方案进行打分：
技术方案全面具体、内容详实，产品设计先进、数据准确的得5分； 
技术方案较为具体全面、内容完整，产品设计合理、数据准确的得3分；
技术方案不全面、内容空泛，不能完全满足文件产品性能要求的得1分；
未在投标文件中提供方案或者提供的方案不可行的得0分。
	5

	4.1
	实施方案
（8分）
	评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目整体方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，合理完善的得4分； 
实施方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得2分；
实施方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得1分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	4

	4.2
	
	评委根据投标文件中项目技术支撑和进度计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得4分；
技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得2分；
技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分；
不提供得0分。
	4

	5.1
	售后服务方案
（8分）
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务响应及处理时间迅速，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体的得4分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况较为具体的得2分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容存在缺陷或不满足，得1分；
不提供得0分。
	4

	5.2
	
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训方案内容全面，计划详细，安排合理的得4分；培训方案内容完整，计划明确，可行性较强的得2分；培训计划简单，形式单一，得1分；不提供得0分。
	4

	6
	业绩
（8分）
	提供2023年1月1日以来，投标人具有与所投产品（振动台）同品牌同类型产品或与所投产品（振动台）同品牌且技术指标不低于此次招标技术要求的产品在国内的销售业绩合同。每提供一份销售合同得2分，本项最高8分。（需同时提供合同及合同对应发票复印件，发票金额可以是部分或全部金额，未提供发票或合同或合同无法反应上述信息的均不得分，原件备查）
	8

	7.1
	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	7.2
	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5



[bookmark: _Toc10881][bookmark: _Toc17103]分包8
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。
	30

	2
	技术及商务响应
（40分）
	设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分40分；
在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理，其他非重要技术条款每有一项负偏离扣0.85分，扣完为止。所有技术参数中，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
注：所有对招标文件标注“★”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），设备及明细配置清单或商务要求（质保期）中标注“★”的无需提供。
	40

	3.1
	产品技术方案（5分）
	评委根据投标文件中产品技术方案进行打分：
技术方案全面具体、内容详实，产品设计先进、数据准确的得5分； 
技术方案较为具体全面、内容完整，产品设计合理、数据准确的得3分；
技术方案不全面、内容空泛，不能完全满足文件产品性能要求的得1分；
未在投标文件中提供方案或者提供的方案不可行的得0分。
	5

	4.1
	实施方案
（8分）
	评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目整体方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，合理完善的得4分； 
实施方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得2分；
实施方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得1分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	4

	4.2
	
	评委根据投标文件中项目技术支撑和进度计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得4分；
技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得2分；
技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分；
不提供得0分。
	4

	5.1
	售后服务方案
（8分）
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务响应及处理时间迅速，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体的得4分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况较为具体的得2分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容存在缺陷或不满足，得1分；
不提供得0分。
	4

	5.2
	
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训方案内容全面，计划详细，安排合理的得4分；培训方案内容完整，计划明确，可行性较强的得2分；培训计划简单，形式单一，得1分；不提供得0分。
	4

	6
	业绩
（8分）
	提供2023年1月1日以来，投标人具有与所投核心产品同品牌同型号产品或与所投核心产品同品牌且技术指标不低于此次招标技术要求的产品在国内的销售业绩合同。每提供一份销售合同得2分，本项最高8分。（需同时提供合同及合同对应发票复印件，发票金额可以是部分或全部金额，未提供发票或合同或合同无法反应上述信息的均不得分，原件备查）
	8

	7.1
	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	7.2
	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5



[bookmark: _Toc9286][bookmark: _Toc2096]分包9
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。
	30

	2
	技术及商务响应
（40分）
	设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分40分；
在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理，其他非重要技术条款每有一项负偏离扣1.38分，扣完为止。所有技术参数中，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
注：所有对招标文件标注“★”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），设备及明细配置清单或商务要求（质保期）中标注“★”的无需提供。
	40

	3.1
	产品技术方案（5分）
	评委根据投标文件中产品技术方案进行打分：
技术方案全面具体、内容详实，产品设计先进、数据准确的得5分； 
技术方案较为具体全面、内容完整，产品设计合理、数据准确的得3分；
技术方案不全面、内容空泛，不能完全满足文件产品性能要求的得1分；
未在投标文件中提供方案或者提供的方案不可行的得0分。
	5

	4.1
	实施方案
（8分）
	评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目整体方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，合理完善的得4分； 
实施方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得2分；
实施方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得1分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	4

	4.2
	
	评委根据投标文件中项目技术支撑和进度计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得4分；
技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得2分；
技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分；
不提供得0分。
	4

	5.1
	售后服务方案
（8分）
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务响应及处理时间迅速，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体的得4分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况较为具体的得2分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容存在缺陷或不满足，得1分；
不提供得0分。
	4

	5.2
	
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训方案内容全面，计划详细，安排合理的得4分；培训方案内容完整，计划明确，可行性较强的得2分；培训计划简单，形式单一，得1分；不提供得0分。
	4

	6
	业绩
（8分）
	提供2023年1月1日以来，投标人具有与所投核心产品同品牌同型号产品或与所投核心产品同品牌且技术指标不低于此次招标技术要求的产品在国内的销售业绩合同。每提供一份销售合同得4分，本项最高8分。（需同时提供合同及合同对应发票复印件，发票金额可以是部分或全部金额，未提供发票或合同或合同无法反应上述信息的均不得分，原件备查）
	8

	7.1
	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	7.2
	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5



[bookmark: _Toc24811][bookmark: _Toc4571]分包10
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。
	30

	2
	技术及商务响应
（40分）
	设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分40分；
在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理，其他非重要技术条款每有一项负偏离扣1.74分，扣完为止。所有技术参数中，简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。
注：所有对招标文件标注“★”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（技术支持资料种类以文件第四章要求为准，如无特殊要求则为明确说明该技术内容的公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等），设备及明细配置清单或商务要求（质保期）中标注“★”的无需提供。
	40

	3.1
	产品技术方案（5分）
	评委根据投标文件中产品技术方案进行打分：
技术方案全面具体、内容详实，产品设计先进、数据准确的得5分； 
技术方案较为具体全面、内容完整，产品设计合理、数据准确的得3分；
技术方案不全面、内容空泛，不能完全满足文件产品性能要求的得1分；
未在投标文件中提供方案或者提供的方案不可行的得0分。
	5

	4.1
	实施方案
（8分）
	评委根据投标文件中实施方案的内容（包括但不限于项目整体方案、改造方案、供货计划、质量保障措施、风险控制管理措施等）进行打分：
实施方案全面具体、内容详实，合理完善的得4分； 
实施方案较全面、内容完整，尚有改进空间的得2分；
实施方案不全面、内容存在瑕疵，需进一步改进的得1分；
未在投标文件中提供实施方案或者提供的实施方案不可行的得0分。
	4

	4.2
	
	评委根据投标文件中项目技术支撑和进度计划（包括但不限于人员配置、产品质量控制、设备安装调试验收进度、安全保障措施等方面）进行打分：
技术支撑配置优于采购人的要求，具有针对性，项目进度分析清晰具体的得4分；
技术支撑配置满足采购人的要求，项目进度分析清晰的得2分；
技术支撑配置不能完全满足采购人的要求，项目进度不清晰的得1分；
不提供得0分。
	4

	5.1
	售后服务方案
（8分）
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务响应及处理时间迅速，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体的得4分；
售后服务方案完整，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺，售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况较为具体的得2分；
售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容存在缺陷或不满足，得1分；
不提供得0分。
	4

	5.2
	
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训方案内容全面，计划详细，安排合理的得4分；培训方案内容完整，计划明确，可行性较强的得2分；培训计划简单，形式单一，得1分；不提供得0分。
	4

	6
	业绩
（8分）
	提供2023年1月1日以来，投标人具有与所投核心产品同品牌同型号产品或与所投核心产品同品牌且技术指标不低于此次招标技术要求的产品在国内的销售业绩合同。每提供一份销售合同得4分，本项最高8分。（需同时提供合同及合同对应发票复印件，发票金额可以是部分或全部金额，未提供发票或合同或合同无法反应上述信息的均不得分，原件备查）
	8

	7.1
	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5

	7.2
	
	节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。
	0.5


说明：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。
[bookmark: _Toc17106][bookmark: _Toc252][bookmark: _Toc26203]
第四章 招标技术规格及要求
[bookmark: _Toc2516][bookmark: _Toc19691]一、	采购项目概况
1.项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0080（2640SUMEC/ZWGG2156）
2.项目名称：江苏省计量院2026年社会公用计量标准设备更新项目
3.预算金额：人民币1123万元，其中分包1人民币517.06万元,分包2人民币165.85万元,分包3人民币103.6万元,分包4人民币19.64万元,分包5人民币69.8万元,分包6人民币48.4万元,分包7人民币49.6万元,分包8人民币58.05万元,分包9人民币31万元,分包10人民币60万元
4.最高限价：人民币1123万元，具体产品最高限价详见采购需求
5.采购需求：
	分包号
	品目号
	品目名称
	数量
（套/台）
	最高限价（万元）
	合同履行期限
	是否接受进口产品

	1
	1
	标准砝码组
	1套（4只）
	15.00
	合同签订后6个月
	否

	
	2
	叠加式力标准机（核心产品）
	1台
	500.00
	合同签订后11个月
	否

	
	3
	扭矩扳子检定仪
	1台
	2.06
	合同签订后6个月
	否

	2
	1
	表面温度源
	1台
	15.00
	合同签订后3个月
	否

	
	2
	温湿度检定箱（核心产品）
	2台
	110.00
	合同签订后3个月
	否

	
	3
	热电偶检定炉
	1台
	10.00
	合同签订后3个月
	否

	
	4
	标准铂电阻温度计
	2台
	6.00
	合同签订后3个月
	否

	
	5
	活塞式压力计
	1台
	15.00
	合同签订后3个月
	否

	
	6
	活塞式压力计
	1台
	3.25
	合同签订后3个月
	否

	
	
	活塞式压力计
	1台
	3.25
	合同签订后3个月
	否

	
	
	活塞式压力计
	1台
	3.35
	合同签订后3个月
	否

	3
	1
	酸度计检定仪
	1台
	1.20
	合同签订后6个月
	否

	
	2
	超声功率计
	1台
	6.40
	合同签订后6个月
	否

	
	3
	心脑电图机检定仪
	1台
	7.00
	合同签订后6个月
	否

	
	4
	呼吸机质量检测仪
（核心产品）
	4台
	64.00
	合同签订后6个月
	否

	
	5
	无创血压模拟仪
	1台
	7.00
	合同签订后6个月
	否

	
	6
	影像测量仪
（医用磁共振成像模体）
	1台
	9.00
	合同签订后6个月
	否

	
	7
	生命体征模拟仪
（除颤器分析仪）
	1台
	9.00
	合同签订后6个月
	否

	4
	1
	钟罩式气体流量标准装置
	1套
	19.64
	合同签订后7个月
	否

	5
	1
	电压比例标准
	1台
	5.00
	合同签订后6个月
	否

	
	2
	数字式高阻检定仪
	1台
	4.80
	合同签订后6个月
	否

	
	3
	0.02级三相电能表检定装置
（核心产品）
	1套
	60.00
	合同签订后6个月
	否

	6
	1
	数字多用表（核心产品）
	1台
	30.00
	合同签订后9个月
	否

	
	2
	数字式高阻检定仪
	1台
	18.40
	合同签订后9个月
	否

	7
	1
	标准振动台
	1套
	49.60
	合同签订后6个月
	否

	8
	1
	声校准器
	1台
	7.80
	合同签订后6个月
	否

	
	2
	声校准器
	1台
	4.00
	合同签订后6个月
	否

	
	3
	多通道声分析仪（核心产品）
	1台
	46.25
	合同签订后6个月
	否

	9
	1
	铷原子频率标准
	1台
	10.00
	合同签订后6个月
	否

	
	2
	频标比对器（核心产品）
	1台
	16.00
	合同签订后6个月
	否

	
	3
	通用计数器
	1台
	5.00
	合同签订后6个月
	否

	10
	1
	0.01级三相标准功率电能表
	1台
	60.00
	合同签订后6个月
	否


6.合同履行期限（交货期）：见采购需求
7.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。
注：招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

[bookmark: _Toc16186]二、技术要求（技术及商务响应评分项）
注：1.本部分所称卖方为供应商，买方为采购人
2.本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。
[bookmark: _Toc16523][bookmark: _Toc22416]分包1
[bookmark: _Toc30991][bookmark: _Toc9350]品目1 标准砝码组
[bookmark: _Toc18631]★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	标准砝码组
	1套（4只）
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
1.砝码500kg（4只），测量范围500kg～2t，满足F1等级新生产砝码的要求；
2.约定修正值：（0～1.6g）；
3.有且只有一个调整腔，首次调整后调整腔总体积中约1/2为空，方便后期调整使用；
4.材料为无磁不锈钢；
5.材料磁性参数：磁化率小于0.05，极化强度小于25μT；
材料密度范围：（7900±140）kg/m3；
6.每只砝码铝盒单独包装，提供配套的起吊工具；
7.提供使用起吊砝码的完整说明书和安全注意事项文件。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG99-2022《砝码检定规程》、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至上海市计量测试技术研究院有限公司进行检定，检定费由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院依据上述检定证书和本技术文件对该设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.砝码的质保期为最终验收合格之日起1年。验收后半年内4次稳定性满足最大允许误差1/3的要求。
[bookmark: _Toc21971][bookmark: _Toc9884]品目2 叠加式力标准机（含全自动型）
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	叠加式力标准机，不得低于以下配置：
	[bookmark: _Toc14229][bookmark: _Toc19342]1台
	合同签订后11个月

	1.1
	主机框架
	[bookmark: _Toc5858][bookmark: _Toc6910]1套
	

	1.2
	液体静压支撑放大系统
	[bookmark: _Toc4872][bookmark: _Toc17464]1套
	

	1.3
	50kN静重力源
	[bookmark: _Toc19156][bookmark: _Toc6438]1套
	

	1.4
	参考标准测力仪
	[bookmark: _Toc31253][bookmark: _Toc6223]1台
	

	1.5
	伺服控制系统
	[bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc1353]1套
	


（二）技术指标及功能要求
1.叠加式力标准机应能满足JJG1116-2015《叠加式力标准机》、JJG1117-2015《液压式力标准机》、JJG391-2009《力传感器检定规程》、JJG669-2003《称重传感器检定规程》、JJG455-2000《工作测力仪检定规程》及JJG144-2007《标准测力仪检定规程》等多项国家计量规程的要求，实现对标准测力仪、工作测力仪、称重传感器、力传感器的检定和校准。
2.整体技术指标：
2.1 测量范围：50kN～5MN
▲2.2 准确度等级：0.05级
▲2.3 力值重复性：0.05%
▲2.4 最大允许误差：±0.05%
▲2.5 30s负荷波动性：0.02%
2.6 鉴别力：0.01%
2.7 拉/压向试验空间（长×宽×高）：800 mm×800 mm×1500 mm
3.主机框架技术指标：
3.1功能：
主机框架需具有额定力承载、位移调节与力值转换核心功能。机架通过上横梁、底座与丝杆构成整体承载框架，可为静压支撑油缸提供可靠安装支撑，保障设备作业结构稳定。移动梁机构通过伺服电机、蜗轮蜗杆及丝杆螺套传动结构，实现移动梁垂直升降调节，支持微机自动控制与手动控制双模式操作，可适配不同检测行程调节需求。反向器可精准传递油缸标准载荷至被测传感器，可实现设备输出力的拉向、压向双向转换，满足各类传感器力学校准检测功能需求。
3.2技术参数：
3.2.1额定承载力：＞5MN
3.2.2额定载荷下安全系数：＞5
3.2.3刚度：K＞3×108kN/m
3.2.4水平度：≤0.3/1000mm
3.2.5主体丝杆垂直度：≤0.3/1000mm
3.2.6移动梁升降速度：(0～150)mm/min
3.2.7移动梁空间调整范围：1500mm
4.液体静压支撑放大系统
4.1功能
根据帕斯卡原理，将砝码的重力经测力液体静压支撑-压力传递-工件液体静压支撑，按固定的放大比将砝码的重力复现到工件液体静压支撑上。还可以按叠加机工作原理，通过安装在工作工件液体静压支撑上的标准测力仪为参考标准输出标准载荷。
4.2技术参数：
4.2.1 液压放大比：1:100
4.2.2 最高工作压力：≤28Mpa
4.2.3 最大静态力：5000kN/50kN
4.2.4 液体静压支撑的摩擦阻力：≤0.01%
4.2.5 有效行程：50mm
4.2.6 5MN液体静压支撑抗侧向承载能力：＞100kN
4.2.7 50kN液体静压支撑抗侧向承载能力：＞1kN
4.2.8启动压力：≤0.001MPa
5. 50kN静重力源
5.1功能
将砝码产生的重力作为标准力源加载到测力液体静压支撑上。
5.2技术参数
5.2.1 50kN静重力源机架：保持足够的强度和刚度，设计安全系数大于5。
5.2.2 50kN静重力源反向器：保持足够的强度和刚度，设计安全系数大于5倍。
5.2.3砝码：砝码质量不确定度≤0.002%，采用304不锈钢加工；其配置需在不调换砝码的前提下，满足0.5MN、1MN、2MN 、5MN 标准测力仪、力传感器10点检测的要求。
5.2.4砝码加/卸载机构：采用伺服电机驱动砝码托架上下移动的方式实现砝码的加/卸载，砝码驱动机构应加载平稳，不应引起砝码倾斜或撞击。
6. 5MN参考标准测力仪
6.1测量范围：（0.5～5）MN
6.2准确度等级：0.05
7.伺服控制系统
7.1伺服液压控制系统
▲7.1.1液压控制系统包含工作油路、密封油路、静压油路等三大油路的控制，各油路均用双泵伺服控制技术，即由两个伺服电机分别控制两个油泵，两个油泵分别控制油缸的进油和回油，两套油泵的进回油差控制油缸的进退和力值的大小。
7.1.2工作油路：控制压力(0～30)MPa,控制压力波动度≤5×10-5MPa
7.1.3密封油路：控制压力(0～30)MPa,控制压力波动度≤5×10-5MPa
7.1.4静压油路：控制压力(0～30)MPa,控制压力波动度≤5×10-5MPa
7.2测控及电气系统
系统依托控制软件实现试验空间调节、砝码自动加卸载，包含数据采集、数据处理、PLC 电气控制三部分。
7.2.1数据采集单元配置不少于7通道高精度采集仪表及RS232接口，采集油缸温度、各油路压力及油缸位置信号。
7.2.2数据处理单元采用主频≥2GHz工控机，通过RS232/RS485 通讯，按规程处理数据并生成文档。
7.2.3电气系统采用PLC，依靠位移传感器与接近开关实时反馈位置，自动完成空间调整与砝码加卸载。
7.3控制软件
系统配套专用上位机控制软件，配备人机交互界面，应能实现工控机、电气控制系统与液压控制系统的数据交互及协同控制，支持力标准机全自动检定作业，具备设备开机自检、故障异常报警、检定方案选择、试验参数录入、自动化检定、数据存储及检定报告自动生成等完整功能，满足传感器拉向、压向检定需求并符合相关检定规程；软件应能保障设备检定重复性、稳定性及整体高精度运行指标。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG1116-2015《叠加式力标准机》、JJG1117-2015《液压式力标准机》、本技术文件、制造厂商提供的用户手册中的技术要求。
2.卖方负责将设备送检至中国计量科学研究院进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、本技术文件和用户手册对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.叠加式力标准机的整机质保期为验收合格之日起3年。
[bookmark: _Toc30342][bookmark: _Toc12854]品目3 扭矩扳子检定仪
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	扭矩板子检定仪
	1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
1.扭矩测量范围（2～20）Nm。
2.精度等级±1%。
3.具有抗干扰能力，能够实现正反两个方向的检测。
4.应能进行实时模式、跟踪模式、峰值模式三种模式切换。
5.要求TFT LCD液晶屏显示。
6.应配有通讯接口，可将检测数据传输到计算机进行智能化处理，自动生成检定结果。
7.仪器外观无磕碰、锈蚀、损伤，各开关、按钮、接口完好。
8.仪器使用说明书、合格证、出厂证书等齐全。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：满足JJG 797-2013《扭矩扳子检定仪检定规程》要求。
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.扭矩板子检定仪的质保期为最终验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc16885][bookmark: _Toc13186]分包2
[bookmark: _Toc31826][bookmark: _Toc27465]品目1 表面温度源
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	表面温度源
	[bookmark: _Toc27608][bookmark: _Toc19707]1台
	合同签订后3个月


（二）技术指标及功能要求
1.温度范围：室温～600℃
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]★2.表面温度均匀度：
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]室温～100℃：小于0.5℃；  100℃～300℃：小于1.0℃；
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]300℃～400℃：小于1.5℃； 400℃～600℃：小于2.0℃；
3.表面温度稳定度：
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]室温～100℃：优于±0.2℃/10min；  100℃～300℃：优于±0.3℃/10min；
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]300℃～400℃：优于±0.4℃/10min； 400℃～600℃：优于±0.6℃/10min。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJF1409-2013《表面温度计校准规范》
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.表面温度源的质保期为最终验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc26151][bookmark: _Toc22069]品目2 温湿度检定箱
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	温湿度检定箱
	2台
	合同签订后3个月


（二）技术指标及功能要求
1.温度指标
★1.1温度范围：(-40～180) ℃
▲1.2温度波动度：≤±0.05℃/30min
▲1.3温度均匀度：≤0.2℃（5℃～50℃）
1.4分辨力：0.01℃
1.5温度升降速度：20℃至180℃≤90min，20℃至-40℃≤70min
2.湿度指标
★2.1湿度范围：5%RH～98%RH，其中5%～95%RH（10～95℃）
2.2湿度波动度：≤±0.3%RH/30min
2.3湿度均匀度：≤0.5%RH（20℃）
2.4分辨力：0.01%RH
2.5湿度升降速度：10%RH至90%RH≤40min，90%RH至10%RH≤60min；
3.工作腔容积≥320L
★4.全触屏操作，支持APP远程控制
5. 需配合干气源实现快速升降湿和低温低湿（10℃下实现5%）
5.1 最高压力≥0.8MPa
5.2 排气量≥200L/min
5.3 出口露点≤-40℃DP
5.4 储气罐容积≥80L
6.可靠性满足高强度运行要求，可连续 24小时运行。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJF 1564-2016《温湿度标准箱校准规范》、JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、本技术文件、仪器说明书等。
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.温湿度检定箱的质保期为最终验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc28145][bookmark: _Toc5085]品目3 热电偶检定炉
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	热电偶检定炉
	1台
	合同签订后3个月


（二）技术指标及功能要求
1.测量范围：(1100～1500)℃；
2.温场长度40mm范围内，温度梯度不大于0.5℃/cm；
★3.温场长度40mm的中心点位于检定炉炉膛中心，炉内温度最高点偏离炉膛几何中心不大于20mm；
▲4.需配送热电偶检测支架3个、石英管3个、炉膛刚玉管3个。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJF 1184-2024 《热电偶检定炉温度场测试技术规范》
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.热电偶检定炉的质保期为最终验收合格之日起2年。
[bookmark: _Toc4470][bookmark: _Toc3832]品目4 标准铂电阻温度计
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	标准铂电阻温度计
	[bookmark: _Toc285][bookmark: _Toc22826]2台
	合同签订后3个月


（二）技术指标及功能要求
1.温度范围：（-189.3442～660.323）℃；
★2.准确度等级：一等；
3.Rtp满足（25±1）Ω的要求；
▲4.标准铂电阻温度计外部石英护管直径小于7.5mm；
5.标准铂电阻温度计及其外护管的长度不少于480mm。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG 160-2007 《标准铂电阻温度计检定规程》
2.卖方负责将设备送检至中国测试技术研究院并出具检定证书，检定费由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院依据上述检定证书和本技术文件对该设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.标准铂电阻温度计的质保期为最终验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc18007][bookmark: _Toc21496]品目5 活塞式压力计
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设 备 名 称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	活塞式压力计
	1台
	合同签订后3个月


（二）技术指标及功能要求
★1.测量范围：（1～100）MPa
★2.准确度等级：0.005级
3.传压介质：癸二酸二（2-乙基已基）酯
4.活塞系统材质：碳化钨
5.砝码材质：304不锈钢；密度：（8000±50）kg/m3
6.活塞有效面积：1 cm2/0.1 cm2
7.需配备高低压切换装置，工作压力为1MPa时即可转换成高压模式。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG59-2022《液体活塞式压力计检定规程》
2.卖方负责将设备送检至中国计量科学研究院并出具检定证书，检定费由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院依据上述检定证书和本技术文件对该设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.活塞式压力计的质保期为最终验收合格之日起3年。
[bookmark: _Toc17926][bookmark: _Toc29635]品目6 活塞式压力计
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	活塞式压力计
	[bookmark: _Toc15301][bookmark: _Toc4591]1台
	合同签订后3个月

	2
	活塞式压力计
	[bookmark: _Toc16016][bookmark: _Toc29743]1台
	

	3
	活塞式压力计
	[bookmark: _Toc716][bookmark: _Toc14035]1台
	


（二）技术指标及功能要求
★1.活塞压力计的测量范围分别为：（0.04～0.6）MPa，（0.1～6）MPa，（1～60）MPa。
★2.准确度等级：0.05级。
3.台体材质为铝合金板材。
4.活塞杆和活塞缸材质为碳化钨。
5.砝码材质为不锈钢。
6.仪器外观无磕碰、锈蚀、损伤，各开关、按钮、接口完好。
7.仪器使用说明书、合格证、出厂证书等齐全。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：满足JJG 59-2022《液体活塞式压力计检定规程》要求。
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.活塞式压力计的质保期为最终验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc5036][bookmark: _Toc9776]分包3
[bookmark: _Toc11267][bookmark: _Toc10728]品目1 酸度计检定仪
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	酸度计检定仪
	[bookmark: _Toc23176][bookmark: _Toc16079]1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
1.准确度等级：0.0006级；
2.测量范围：(0.0000～14.0000)pH；
3.等电点：（0.0000～16.0000）；
4.测量电压：（-2000～+2000）V；
5.仪器外观无磕碰、锈蚀、损伤，各开关、按钮、接口完好；
6.仪器使用说明书、合格证、出厂证书等齐全。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG 919-2023《pH计检定仪检定规程》
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.酸度计检定仪的质保期为最终验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc31139][bookmark: _Toc17664]品目2 超声功率计
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	超声功率计
	[bookmark: _Toc7016][bookmark: _Toc16770]1台
	合同签订后6个月

	附件
	平面吸收靶
	1台
	


（二）技术指标及功能要求
[bookmark: OLE_LINK2]1.功率范围0～30W，最大允许误差：±（3%+一个读数）；
2.分辨率±1 mW，最小可测量功率1mW，显示灵敏度0.001W，自动清零；
3.最大探头尺寸不小于8cm直径，探头操作频率：（0.5～10）MHz；
4.反射靶材质为高分子复合材料，单杆挂靶方式，双侧运输锁锁定；
[bookmark: OLE_LINK11]★5.具有无线控制程序拓展功能；
6.配套单杆挂靶、直径6mm的聚焦平面吸收靶，吸收系数大于99%。
（三）验收依据、方法及单位
1.检测依据：JJG 448-2005瓦级超声功率计检定规程、JJG 665-2004毫瓦级超声功率计检定规程、本技术文件；
2.卖方负责将设备送检至中国计量科学研究院进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.超声功率计及其附件的质保期为验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc31622][bookmark: _Toc17776]品目3 心脑电图机检定仪
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	心脑电图机检定仪
	[bookmark: _Toc1467][bookmark: _Toc5721]1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
1.电学信号
★1.1 可产生方波信号、正弦波信号、ECG仿真信号、ECG仿真心率信号、窦性心律信号等。幅度（峰峰值）范围：50.00μV～30.0V；最大允许误差：±1%；频率范围（0.1～200）Hz，最大允许误差：±0.5%；
1.2 方波信号：周期范围：2ms～100s，最大允许误差:±0.1% 
1.3 正弦波信号：频率范围：10mHz～500Hz；频率最大允许误差：±0.1%；失真度＜5%
1.3 ECG仿真心率信号：可产生6种ECG心律测试信号，心率范围：（20～300）次/min；最大允许误差：±0.1%；
1.5 窦性心律信号：心率范围：（10～300）次/min；最大允许误差：±0.1%；
2.起搏脉冲检测信号：
2.1方波脉冲信号：重复次数：100次/min，最大允许误差：±1%； 
脉冲宽度：0.1ms、1ms、2ms，最大允许误差：±1%；脉冲上升沿：<50us；幅度：0.2mV～8V，最大允许误差：±1%。
2.2 正弦波信号：幅度：8.00μV～30.00V；
最大允许误差：80.0μV～30.00V，±0.5%；
50.0μV～80.0μV，±1%；
8.00μV～50.0μV，±5%；
3.标准心率信号（2种极性，三角脉冲）
心率范围：（10～500）次／min；心率最大允许误差：±0.1%
幅度范围：4.00μV～15.0V；
最大允许误差：40.0μV～15.0V，±1%；
25.0μV～40.0μV，±2%；
4.00μV～5.0μV，±5%；
4.内置平衡衰减器：衰减比：1/1000；最大允许误差±0.3%
5.共模抑制比检定装置：电压量程：9V～11V（有效值）；电压最大允许误差：±5%
6.检定仪10个信号输出电极端子，必须能直接适配常见直径为2mm、3mm、4mm等规格的心电导联电极及按扣式导联电极，不必额外连接导线。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG 749-2007《心、脑电图机检定仪检定规程》、JJG 1016-2006《心电监护仪检定仪检定规程》、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.心脑电图机检定仪的质保期为验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc12813][bookmark: _Toc30536]品目4 呼吸机质量检测仪
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	呼吸机质量检测仪
	[bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc345]4台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
★1.流量范围：(0.5～180)L/min，最大允许误差：±3%；
2.潮气量：（0～2000）mL，最大允许误差：±3.0%；
3.呼吸频率：（1～80）次/分，最大允许误差：±3%；
4.压力范围：(-2.5～12)kPa，最大允许误差：±0.1kPa；
5.氧浓度：21%～100%，最大允许误差：±2.0%(体积分数)
6.应能创建自定义测试配置文件，简化测试程序、缩短测试时间，支持数据保存并查看。
▲7.具有交流/直流电源选项，不少于8小时电池续航时间，整机方便检测携带和存放。
8.符合JJF 1234-2018《呼吸机校准规范》、JF 1998-2022 《急救和转运呼吸机校准规范》、JJF 1997-2022《无创呼吸机校准规范》要求开展呼吸机、转运转呼吸机、无创呼吸机的校准。
9.主机应能同时显示潮气量Vti，Vte、呼吸频率、气道峰压、Peep压力、氧气主要呼吸参数，可一次性查看多个测量值，并快速访问菜单选项。 
▲10.主机预置麻醉机模块接口，可扩展麻醉模块。
11.至少包含以下兼容气体类型：空气、氮气、一氧化二氮 (N2O)、二氧化碳 (CO2)、氧气 (O2)、氩气、氦氧混合气、氧气/氮气、氧气/一氧化二氮、氧气/氦气。
12.气体校准模式：ATP、ATPD、ATPS、STP21、STP20、STPD0、STPD20、STP 或 STPD21、BTPS、BTPD。
13.每台呼吸机质量检测仪需配备以下配件：呼吸模拟肺、过滤器、呼吸管路及管路适配器，电源适配器，USB串行电缆线等。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJF1234-2018《呼吸机校准规范》、JJF 2148-2024《呼吸机测试仪校准规范》、本技术文件
2.卖方负责将设备送检至中国计量科学研究院进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.呼吸机质量检测仪的质保期为验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc30094][bookmark: _Toc14187]品目5 无创血压模拟仪
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	无创血压模拟仪
	[bookmark: _Toc11106][bookmark: _Toc18373]1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
★1.静态压力：测量范围（0.0～53.3）kPa，最大允许误差：±0.1kPa（±0.75mmHg）；
2.模拟血压范围：成人模式：收缩压：（6.7～34.0）kPa，舒张压：（4.0～26.0）kPa；新生儿模式：收缩压：（4.0～16.0）kPa，舒张压：（1.3～13.3）kPa；
3.血压示值重复性：不大于0.3kPa（模拟脉搏波幅值变动性不超过10%）；
4.脉率：测量范围：（30～200）次/min，最大允许误差：±（1%读数＋1次/min）；
5.气密性：不大于0.3kPa/min。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG 1626—2017《血压模拟器校准规范》、厂家技术说明书、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.无创血压模拟仪的质保期为验收合格之日起2年。
[bookmark: _Toc25525][bookmark: _Toc13703]品目6 影像测量仪（医用磁共振成像模体）
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	影像测量仪（医用磁共振成像模体）
	1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
★1.空间分辨力模块：范围（1～10）Lp/cm，最大允许误差：±0.1Lp/cm。 
2.密度分辨力模块包含圆孔深度标称值0.5mm、直径4.0mm的圆孔，标称最小圆孔直径不大于5.0mm，标称最小的圆孔深度不大于0.6mm。
3.几何畸变：范围：（0～120）mm，最大允许误差：±0.5 mm。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJF 2152-2024《医用磁共振成像模体校准规范》、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.影像测量仪的质保期为验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc19238][bookmark: _Toc15073]品目7 生命体征模拟仪（除颤器分析仪）
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	生命体征模拟仪（除颤器分析仪）
	[bookmark: _Toc2386][bookmark: _Toc16022]1台
	合同生效后 6个月


（二）技术指标及功能要求
★1.释放能量测量范围：（1～360）J，最大允许误差：±5%或±2 J（二者取较大值）；
★2.能输出标准心率信号或窦性心律信号，心率范围：30 次/分～240 次/分，最大允许误差：±1%读数或±1次/分（二者取较大值）；
3.能量输出测量除颤器波型：Lown波形、Edmark波形、梯形、直流双相和交流脉冲双相波形；内置有50 Ω阻性放电负载；可模拟输出各种心电仿真信号，至少包括：室颤心律、室性心动过速（VT）心律、室上性心动过速、房颤、房扑、具有心室期外收缩（PVC）特征的窦性心律、停搏和起搏器心律；能输出电压幅度为1 mV、频率为10 Hz正弦波信号和频率不超过4 Hz的方波脉冲信号；有高心电信号和放电脉冲波形输出接口；在输出含R波心电仿真信号或同步脉冲信号时，可测量同步除颤延迟时间，最大允许误差为±2 ms；
4.经皮起搏脉冲频率测量范围：（30～300）次/分，最大允许误差：测量值的±1%或±1次/分（二者取较大值）；
5.经皮起搏脉冲宽度测量范围：（10～80）ms，最大允许误差：测量值的±2%或±0.5 ms（二者取较大值）
6.经皮起搏电流幅度测量范围：（2～200）mA，最大允许误差：测量值的±2%或±2 mA（二者取较大值）；
7.ECG波形：正常窦性节律：30～180BPM；性能波：方波：2.0Hz；三角波：2.0Hz；正弦波：0.1～100Hz；脉冲：30BPM、60BPM；自动除颤器测试ECG波形：正常窦性150～300BPM；自动除颤器测试ECG波形：
8.主机和电击部分为一体化设置；
9.起搏功能配备通用算法及以下常见算法Medtronic/Physio Control LIFEPAK、Philips/Agilent/HP、ZOLL Medical、GE Responder（1500和1700）、MRL/Welch Allyn、Schiller Medical、MDE300（Medical Data Electronics）。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJF 1149-2014《心脏除颤器校准规范》、JJF 1860-2020《除颤器分析仪校准规范》、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.生命体征模拟仪的质保期为验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc16420][bookmark: _Toc14652]分包4
[bookmark: _Toc15452][bookmark: _Toc5040]品目1 钟罩式气体流量标准装置
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	钟罩式气体流量标准装置
	1套
	合同签订后7个月


（二）技术指标及功能要求
★1．钟罩式气体流量标准装置总体技术指标：容积：500 L；流量范围：(0.2～30) m3/h；压力波动：≤20 Pa；扩展不确定度：Urel≤0.2%(k=2)；准确度等级0.2级。
2. 钟罩式气体流量标准装置高度≤4.2 m；工作压力：≥1 kPa；
3.钟罩装置需配备液位补偿装置、压力调节装置、光栅尺、标尺。密封液：白油。
4.钟罩罩体及液槽材质：不锈钢，钟罩铭牌或标识上应明确标识不锈钢材料牌号或提供其他不锈钢牌号证明。
5.罩体圆度需满足JJG 165-2024《钟罩式气体流量标准装置检定规程》附录C中的要求。
6.钟罩装置需配备计时器，计时器分辨力优于0.01 s。
7.水平台位：测量口径DN6～DN50的水平台及管路1套，包含配套阀门组满足气体流量计的快速连接检测，配备信号采集装置。
8.垂直台位：测量口径DN15～DN50的垂直台及管路1套，包含配套阀门组满足气体流量计的快速连接检测。
9.漩涡气泵：功率250 W，电压AC220 V，频率50 Hz。
10.配置用于测量钟罩压力及被检表前压力的压力传感器2只，量程：(80～110) kPa,准确度等级：0.075级（MPE：≤±0.075%）。
11.配置用于测量温度的温度传感器4只，量程：（0～50） ℃，分度值：≤0.1 ℃，扩展不确定度：Urel≤0.1 ℃(k=2)。
12．配备用于直径测量的π尺1套，满足以下技术指标：
100 mm≤ D <500 mm，MPE: ±0.05 mm，分度值≤0.01 mm；
500 mm≤ D <1100 mm，MPE: ±0.06 mm，分度值≤0.02 mm；
1100 mm≤ D <2100 mm，MPE: ±0.08 mm，分度值≤0.02 mm；
2100 mm≤ D ≤3000 mm，MPE: ±0.10 mm，分度值≤0.02 mm。
13．工控机及满足自动检测的控制软件：硬盘容量不小于1 TB，显示器不小于24 寸，配备数据输出设备。整套系统应能实现全自动检测。试验数据和分析数据结果可以和Excel软件直接动态连接，可以方便的快速完成试验报告，具有数据存盘、证书打印、分析统计等功能。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：
压力传感器：JJG 882-2019《压力变送器检定规程》；
铂电阻传感器：JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》；
[bookmark: OLE_LINK5]π尺：JJF 1423-2013《π尺校准规范》；
钟罩式气体流量标准装置：JJG 165-2024《钟罩式气体流量标准装置检定规程》、仪器设备说明书、本技术文件。
2．卖方负责将以上设备送检至省级及以上计量技术机构并出具检定和校准证书（验收依据为检定规程的需出具检定证书），检测费用由卖方承担。
3．江苏省计量科学研究院依据上述证书和本技术文件对该设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.钟罩式气体流量标准装置的质保期为最终验收合格之日起2年。
[bookmark: _Toc21008][bookmark: _Toc18325]分包5
[bookmark: _Toc26347][bookmark: _Toc16505]品目1 电压比例标准
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	电压比例标准
	1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
1.交、直流电压范围测量（0.1～20）kV
2.交、直流电压最大允许误差±0.2% 
3.交、直流电流测量范围（0.001～400）mA
4.交、直流电流最大允许误差±0.5%
5.电压保持时间测量范围（1～999.99）s
6.电压保持时间最大允许误差±0.5%
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：DL/T  973-2005 《数字高压表检定规程》，JJF 1587-2016 《数字多用表校准规范》，JJF 2195-2025 《秒表校准规范》。
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.电压比例标准的质保期为最终验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc19674][bookmark: _Toc30613]品目2 数字式高阻检定仪
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	数字式高阻检定仪
	[bookmark: _Toc22682][bookmark: _Toc12347]1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
1.电阻：可调电阻部分：100Ω～10MΩ，MPE: ±0.1%
                      >10MΩ～100MΩ，MPE: ±0.5%
>100MΩ～10GΩ，MPE: ±1%
>10GΩ～100GΩ，MPE: ±2%
2.电阻：固定电阻部分：100GΩ、400 GΩ、900 GΩ、1900 GΩ，MPE: ±2%
[bookmark: OLE_LINK4]3.电压测量范围：（0.5～5）kV，MPE:±1%
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG 1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》，DL/T 973-2005《数字高压表检定规程》。
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.数字式高阻检定仪的质保期为最终验收合格之日起1年。
[bookmark: _Toc8044][bookmark: _Toc32383]品目3 0.02级三相电能表检定装置
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	0.02级三相电能表检定装置，不得低于以下配置：
	[bookmark: _Toc22150][bookmark: _Toc17067]1套
	签订合同后6个月

	1.1
	三相标准功率源
	1台
	

	1.2
	三相标准电能表
	1台
	

	1.3
	时钟测试仪
	1台
	

	1.4
	实现自动检测必备的测试软件和控制机
	1套
	


（二）技术指标及功能要求
1.三相标准功率源
★1.1 测量范围：交流电压：3×（57.7～380）V；交流电流：3×（0.3mA～150A）。
★1.2 电能准确度等级：0.02级；谐波电能准确度等级：0.2级。
★1.3 交流功率稳定度：≤0.01%/120s。
1.4 调节范围：各档量程在0～120％内连续可调，调节细度优于0.01％。
1.5 最大输出容量：每相不小于40VA /表位。
1.6 谐波输出：装置能够输出2～50次谐波电压、谐波电流，可任意9种谐波叠加；可输出各种奇次谐波（45°、90°、135°、270°相位触发波形）、脉冲串（间谐波）触发波形、方顶波、尖顶波等波形和正反交替波波形,满足JJG 1106-2015《工作用静止式谐波有功电能表》中的要求。
1.7 能同时检定8块三相电能表和2块单相电能表，能直接压接被检电能表，并根据JJG 596-2026《安装式交流电能表检定规程》中规定的检定项目实现全自动检定，具备数据存储和调用功能，生成符合要求的电子原始记录。
1.8 每个表位具备光脉冲、电脉冲及蓝牙通讯接口，实现电能误差自动计算。
2.三相标准电能表
★2.1测量范围：交流电压：3×（57.7～380）V；交流电流：3×（0.3mA～200A）。
★2.2 电能准确度等级：0.02级；谐波电能准确度等级：0.2级。
★3.时钟测试仪：时间偏差：±1s；相对频率偏差：±1×10-7。
4.实现自动检测必备的测试软件和控制机
4.1 应能实现全自动检定JJG 596-2026中规定的潜动、起动、固有误差、仪表常数、时间示值误差、电能示值误差、需量误差、剩余电能量递减准确度检定项目。
4.2 应能显示和保存重要检测过程量和检测结果，通过内置的规范要求数据集，研判检测结果的规范性。具备测试数据分析、超差提醒、记录的生成与导出等功能。
4.3 控制机不低于以下配置：处理器：物理核心≥16 核，线程≥24 线程，基础主频≥2.1GHz，≥32GB DDR5 4800MHz 内存，≥1TB NVMe M.2 高速固态硬盘存储容量。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG 597-2025《交流电能表检定装置检定规程》、JJG 1085-2013《标准电能表检定规程》、JJG 1106-2015《工作用静止式谐波有功电能表检定规程》、制造厂商提供的用户手册中的技术要求、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至上海市计量测试技术研究院有限公司进行检定/校准，并出具检定/校准证书。检测费用由卖方承担。
    3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1. 0.02级三相电能表检定装置的整机质保期为验收合格之日起2年。
[bookmark: _Toc24754][bookmark: _Toc29437]分包6
[bookmark: _Toc27385][bookmark: _Toc8365]品目1 数字多用表
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	数字多用表
	1台
	合同签订后9个月


（二）技术指标及功能要求
★1.测量范围： 
DCV：10mV～1000V；DCI：100μA～30A；ACV：10mV～1000V（50Hz～1MHz）；ACI：100μA～30A（40Hz～10kHz）；R：1Ω～10GΩ。
★2.最大允许误差：
DCV：±（2.7×10-6读数＋0.1×10-6量程）～ ±（5.1×10-6读数＋2.0×10-6量程）；
DCI：±（6.5×10-6读数＋4×10-6量程）～ ±（4.9×10-4读数＋1.5×10-4量程）；
ACV：±（6.0×10-5读数＋5×10-6量程）～ ±（2.0×10-2读数＋0.5×10-2量程）； 
ACI：±（2.5×10-4读数+5.0×10-5量程）～ ±（1.2×10-3读数+4.0×10-4量程）； 
R：±（7.0×10-6读数+5.0×10-7量程）～±（5.3×10-4读数+1.0×10-3量程）。
3.至少8位半数字显示，大尺寸液晶触摸屏，显示直观，操作便捷。
4.应能够自动切换量程和手动切换量程两种模式；能直接测量交直流电压、交直流电流、电阻、频率等。
5.应能实现自动检测，配置USB、以太网、CAN等通讯接口，提供通讯协议便于组建自动化测试系统。控制系统不低于以下配置：四核，16G内存，512G存储容量。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》、厂家用户手册中的技术要求、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至中国计量科学研究院进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.数字多用表的质保期为验收合格之日起2年。
[bookmark: _Toc8913][bookmark: _Toc17787]品目2 数字式高阻检定仪
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	数字式高阻检定仪
	1台
	合同签订后9个月


（二）技术指标及功能要求
★1.电阻：测量范围：100Ω～10TΩ，最大允许误差：±0.02% 。
★2.电压：测量范围：（10～10000）V，最大允许误差：±0.02% 。
3.应能实现全自动化检测，包括测试参数配置、数据采集、结果分析及异常判定。
4.可自动生成符合检定规程的检校记录和报告。
5.需配置USB、以太网、CAN等通讯接口，提供通讯协议便于组建自动化测试系统。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG 1072-2011 《直流高压高值电阻器检定规程》、JJF 1597-2016 《直流稳定电源校准规范》、仪器用户说明书、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.数字式高阻检定仪的质保期为验收合格之日起3年。
[bookmark: _Toc17428][bookmark: _Toc20480]分包7
[bookmark: _Toc4114][bookmark: _Toc19802]品目1 标准振动台
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	标准振动台，不得低于以下配置：
	[bookmark: _Toc4522][bookmark: _Toc21515]1套
	合同签订后6个月

	1.1
	多通道程控标定仪
	[bookmark: _Toc25958][bookmark: _Toc23389]1台
	

	1.2
	两通道程控标定仪
	1台
	

	1.3
	振动台
	2台
	

	1.4
	调理放大器
	1台
	

	1.5
	标准加速度传感器
	1套
	

	1.6
	传感器适配器
	1套
	

	1.7
	桥式放大器
	1套
	

	1.8
	控制机
	2套
	

	1.9
	附件
	1套
	


（二）技术指标及功能要求
1.标准振动台系统整体性能要求：
1.1振动台面加速度信噪比：≥50dB；
1.2标准振动台频率示值误差：优于±0.05%； 
★1.3标准振动台稳定性：频率最大变化：≤0.1%，加速度幅值最大变化：≤0.3%；
★1.4振动台面加速度谐波失真度：≤5%（f＞20Hz),≤10%（f≤20Hz）；
1.5振动台面横向振动比：≤10%（f≤1000Hz),≤30%（f＞1000Hz）；
1.6标准振动台工作频率范围内，其控制系统电压测量误差优于 ：±0.5%（f＜20Hz），±0.2%（20Hz≤f≤10kHz)；
1.7标准振动台工作频率范围内，其控制系统通道间的电压比测量误差优于 ：±0.5%（f＜20Hz），±0.2%（20Hz≤f≤10kHz)；
1.8标准振动台工作频率范围内，其控制系统通道间的相位差测量误差优于： ±0.5°(f＜20Hz)，±0.2°(20Hz≤f≤5kHz)； 
★1.9正弦推力：3000N。
2.多通道程控标定仪
2.1满足JJG834-2006《动态信号分析仪检定规程》要求；
▲2.2至少8个高精度模拟电压输入通道，24位ADC，内置IEPE恒流源；1个模拟电压输出通道，24位DAC；
2.3动态范围：≥80dB；
3.两通道程控标定仪
3.1满足JJG834-2006《动态信号分析仪检定规程》要求；
3.2  2个高精度模拟电压输入通道，24位ADC，内置IEPE恒流源；1个模拟电压输出通道，24位DAC；
3.3动态范围：≥80dB；
4.振动台
4.1垂直方向振动台工作频率范围（5～5000）Hz，工作加速度范围(10～980)m/s2，含隔离模块，隔绝干扰，附加台面要求：直径400mm，镁合金材质。
4.2水平方向振动台工作频率范围（5～2000）Hz；工作加速度范围(10～980)m/s2，含隔离模块，隔绝干扰，附加台面要求：400mm*400mm，镁合金材质。
5.调理放大器
5.1满足JJG 338-2013《电荷放大器检定规程》二级B类的要求
5.2支持电荷传感器、IEPE传感器及电压输出型传感器信号调理；支持通道双积分；增益档误差：≤1.0%；归一化误差：≤0.2%；线性误差≤0.1%；
5.3支持触屏式操作，功能显示直观，不小于5英寸 LCD 液晶屏显示，背光可控，亮度可调。
★6.标准加速度计：频率范围（5～5000）Hz，频率响应优于±2%，幅值线性度优于±1%，参考灵敏度幅值的年稳定度优于0.5%，含5米以上低噪声电缆。
7.传感器适配器：通道数：单机4通道，电压输入范围：±10VPEAK，耦合方式：(4～20)mA、(1～5)V等。
8.桥式放大器
8.1适用于压阻式传感器、MEMS电容式传感器、桥式传感器、电阻应变计等的信号调理。
8.2桥路类型：六线制全桥、三线制半桥、三线制 1/4 桥可调。
8.3桥路电阻：半桥和全桥支持任意规格电阻，1/4 桥支持 120Ω和350Ω两种规格电阻可调。
8.4供桥电压：2.5VDC、5 VDC、10 VDC 可调，增益档：10倍、100倍、1000倍可调。
8.5应变示值误差：±(0.5%读数±3με)，非线性误差(FS)：±0.1%，稳定度：零点漂移(2h)±3με，示值稳定性±0.1%。
9.其它附件： 
9.1标准传感器背靠背安装支架及螺钉1套，与标准传感器适配；
9.2动应变校准支架1套，专用于动应变传感器的校准，适配各种高应变应力环的校准。
9.3工作加速度计2套，频率范围(5～5000)Hz，频率响应优于±5%，幅值线性度优于±3%，含5米以上低噪声电缆。
10.功能要求
▲10.1能够对加速度传感器、速度传感器、位移传感器、测振仪等装置进行自动检定/校准并生成检定/校准报告，相关检定/校准规程规范如下：
JJG 233-2008《压电加速度计检定规程》；
JJG 134-2023《磁电式速度传感器检定规程》；
JJG 644-2003《振动位移传感器检定规程》；
JJG 676-2019《测振仪检定规程》；
10.2支持电压式、电荷式、IEPE式等振动传感器的自动检定/校准；
10.3具备主动前馈谐波抑制功能，能有效降低振动台输出加速度谐波失真度；
10.4具备二次小波积分算法功能，能够精确校准速度、位移传感器；
10.5具备正弦逐点比较法校准功能，同时配置正弦扫频法、随机激励法等校准方法；
10.6具备“替代法”检定/校准功能，能够保护标准加速度计，延长其使用寿命；
10.7系统能够自动完成对振动台的振动控制，用户可以自主设置校准过程；自动完成高精度振动信号产生、信号采集、测试数据分析、实时监测对比、自我诊断，直至校准结果显示和校准报告生成； 
10.8可以个性化定制证书，包括证书封面、校准数据、曲线和文档格式等；
10.9控制机应能够流畅运行自动校准测试软件，不低于以下配置：处理器基础频率4.0GHz，16G内存，512G存储容量。
（三）验收依据、方法及单位
1.标准振动台（除正弦推力）依据JJG 298-2015《标准振动台检定规程》，正弦推力参数依据JJG 948-2018《电动振动试验系统检定规程》中6.3.17条款、加速度传感器依据JJG 233-2008《压电加速度计检定规程》、程控标定仪依据JJG834-2006《动态信号分析仪检定规程》、制造厂商提供的用户手册、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至中国计量科学研究院进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.标准振动台的整机质保期为验收合格之日起2年。
[bookmark: _Toc10858][bookmark: _Toc18134]分包8
[bookmark: _Toc10408][bookmark: _Toc6665]品目1 声校准器
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	声校准器
	1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
1.应至少包含250Hz，124dB点；
★2.接受限：声压级：0.10dB；频率：0.7%；总失真+噪声：2.0%。（以上要求为160Hz～1250Hz点内满足。）
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG 176-2022《声校准器检定规程》、制造厂商提供的用户手册中的技术要求、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至中国计量科学研究院进行检定，并出具检定证书，检定费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.声校准器的质保期为验收合格之日起3年。
[bookmark: _Toc20890][bookmark: _Toc23665]品目2 声校准器
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	声校准器
	1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
▲1.频率范围优于20Hz～16kHz，声压级应包含94dB，频率点应包含相应频带内的所有1/3倍频程点。
2.包含声学检定/校准所需要的单个猝发音和重复猝发音电信号输出，对自由场、压力场、扩散场等不同类型的传声器有合理的修正补偿机制。
★3.接受限如下表：
	标称频率/Hz
	接受限

	
	声压级/dB
	频率/%
	总失真+噪声/%

	31.5～160
	0.30
	0.7
	3.0

	160～1250
	0.25
	
	2.5

	＞1250～4000
	0.35
	
	3.0

	＞4000～8000
	0.45
	
	

	＞8000～16000
	0.50
	
	


（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG 176-2022《声校准器检定规程》、制造厂商提供的用户手册中的技术要求、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至中国计量科学研究院进行检定，并出具检定证书，检定费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.声校准器的质保期为验收合格之日起3年。
[bookmark: _Toc4187][bookmark: _Toc9086]品目3 多通道声分析仪
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]多通道声分析仪，不得低于以下配置：
	[bookmark: _Toc7504][bookmark: _Toc30957]1台
	合同签订后6个月

	1.1
	采集仪模块
	1套
	

	1.2
	[bookmark: OLE_LINK8]信号发生器模块
	1套
	

	1.3
	[bookmark: OLE_LINK12]衰减器模块
	1套
	

	1.4
	低噪声传声器
	1套
	

	1.5
	自由场传声器
	1套
	

	1.6
	压力场传声器
	1套
	

	1.7
	传声器前置放大器
	3套
	


（二）技术指标及功能要求
1.采集仪模块
★1.1频率范围优于1Hz～100kHz，采样频率不小于256kHz；
1.2通道数应为2～4路，动态范围大于130dB，频率响应优于±0.2dB。
2.信号发生器模块
2.1频率范围优于1Hz～80kHz；
2.2输出电压不小于20Vrms，幅频特性优于±0.2dB，通道数应为2路。
3.衰减器模块：
3.1频率范围优于10Hz～50kHz；
3.2总衰减量不低于100dB，衰减误差优于±0.1dB/10dB，±0.2dB/全量程。
4.低噪声传声器：频率范围优于20Hz～20kHz，与采集仪模块组成的系统测量下限低于10dB(A)，
5.自由场传声器：频率范围优于20Hz～20kHz，声压级测量范围优于20dB～130dB。
6.压力场传声器：频率范围优于20Hz～20kHz，声压级测量范围优于20dB～130dB。
7.整体功能要求：
7.1采集仪、信号发生器、衰减器模块应整合于一台配备显示屏及软件操作平台的小型便携箱中。设备可自带电源也可采用外接供电方式，应优先满足便携使用场景，兼顾实验室内固定操作需求，可独立使用也可外接台式机操作。应确保风扇等外设的运行噪声不会对低噪声环境下的测量造成干扰。
★7.2基础测量功能应包含声压级（等效连续声级、最大值、最小值）、频率、电压、声压级时间历程等参数测量功能，包含FFT分析仪、CPB分析仪，支持一定时长的噪声监测，基础测量应能独立手动运行。
7.3信号源模块应包含声学检测常用的正弦、单个猝发音、重复猝发音、粉红噪声、白噪声、扫频信号、扫幅信号等信号，应能提供JJF 1288-2011《多通道声分析仪校准规范》中6.2 2）款要求的标准混响时间电信号，混响时间范围优于（0.3～20）s，时间最大允许误差不超过±0.1%。
▲7.4应支持常见声学测量设备（含声级计、声校准器、噪声统计分析仪、噪声剂量计、户外噪声监测仪、声暴露计、多通道声分析仪、前置放大器、测量放大器、带通滤波器、无指向性声源）按照现行规程规范的自动检定/校准功能，允许同一规程规范内的检定/校准项目的自由组合。
7.5应包含谐波失真测量功能，具备谐波失真与总失真测量能力，支持自定义测量模板，并可测量THD_F、THD_R、SNR、SINAD、SFDR、THD+N_F、THD+N_R等指标。
▲7.6应支持混响时间测量，测量方法含脉冲响应积分法和中断声源法，声源类型含发令枪、MLS信号、粉红噪声和白噪声，可实时查看声压级衰减曲线，支持对不合理数据的筛查与调整。
7.7应搭配数据管理平台对实验数据进行科学的管理，提供被检仪器相关数据的比较和对照。
7.8应支持数据导出与图形输出，支持导出通用格式（Word/Excel），测量过程中可随时导出数据以便查看与计算；可输出常规图形（如声压级-频率曲线、声压级-时间曲线）。
7.9应包含满足系统使用要求的PC机，应包含实际测量必要的配件如无指向声源校准用转台、声级计/传声器/声源支架，BNC/LEMO转换接头及必要的线缆等配件。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：
采集仪模块、信号发生器模块、衰减器模块：
JJF 1288-2011《多通道声分析仪校准规范》、JJG 834-2006《动态信号分析仪》、JJG 607-2003《声频信号发生器》、JJG 199-1996《猝发音信号源》、制造厂商提供的用户手册、本技术文件。
传声器：
JJG175-2015《工作标准传声器(静电激励器法)》、JJG 1019-2017《工作标准传声器(耦合腔比较法)》、JJG 1172-2019《工作标准传声器(自由场比较法)》、制造厂商提供的用户手册、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至中国计量科学研究院进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.多通道声分析仪的整机质保期为验收合格之日起3年。
[bookmark: _Toc4391][bookmark: _Toc8287]分包9
[bookmark: _Toc27982][bookmark: _Toc20825]品目1 铷原子频率标准
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	铷原子频率标准
	[bookmark: _Toc19737][bookmark: _Toc14865]1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
★1.频率：10MHz信号输出，输出波形为正弦波，1s频率稳定度：3×10–12，相对频率偏差：±1×10–12
2.1PPS信号输出：脉宽≥10us
3.相位噪声：≤-155dbc/Hz@1kHz
4.铷钟需配置有天线，可以接收GPS和北斗授时信号并可显示标准时间；
5.应可接收外输入1PPS信号，并与其保持同步；
6.需内置高稳晶振作为时钟源，并具有独立时间保持功能。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJF 1957-2021《铷原子频率标准校准规范》、厂家用户手册中的技术要求、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至上海市测试技术研究院有限公司进行校准，并出具校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.铷原子频率标准的质保期为验收合格之日起3年。
[bookmark: _Toc16161][bookmark: _Toc30764]品目2 频标比对器
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	频标比对器
	[bookmark: _Toc14468][bookmark: _Toc17726]1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
★1.比对不确定度：1ms≤1×10–10，10ms≤1×10–11，100ms≤1×10–12，1s≤5×10–13，10s≤2×10–14，100s≤2×10–15，灵敏度：（3～18）dBm
2.最大频率偏差：±1×10–6
3.应能同时计算8个输入通道的频率偏差、频率稳定度、开机特性、频率漂移率等数据结果。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJF 2197-2025《频率比对器校准规范》、厂家用户手册、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至上海市测试技术研究院有限公司进行校准，并出具校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.频标比对器的质保期为验收合格之日起3年。
[bookmark: _Toc7472][bookmark: _Toc11516]品目3 通用计数器
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	通用计数器
	1台
	合同签订后6个月


（二）技术指标及功能要求
1.应具有频率、周期、时间间隔、脉冲宽度、占空比等测量功能；有10 MHz输出，并可外接频标；
★2.频率测量范围满足0.1Hz～18GHz，频率偏差：±5Í10-9。
3.动态范围应满足40mVrms～5Vrms，频率分辨率不低于10位/s。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJF 2196-2025《通用计数器校准规范》、厂家用户手册、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至省级及以上计量技术机构进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1.通用计数器的质保期为验收合格之日起2年。
[bookmark: _Toc32002][bookmark: _Toc7028]分包10
[bookmark: _Toc25378][bookmark: _Toc30521]品目1  0.01级三相标准功率电能表
★（一）设备及明细配置清单
	序号
	设备名称
	数 量
	合同履行期限（交货期）

	1
	0.01级三相标准功率电能表，不得低于以下配置：
	[bookmark: _Toc1607][bookmark: _Toc12803]1台
	签订合同后6个月

	1.1
	三相多功能标准电能表
	1台
	

	1.2
	实现自动检测必备的测试软件和控制机
	1套
	


（二）技术指标及功能要求
★1.测量范围：交流电压：3×（57.7～380）V；交流电流：3×（0.3mA～200A）。
★2.电能准确度等级：0.01级；谐波电能准确度等级：0.1级。
★3.交流功率及交流电能的稳定度：优于50 ppm/年。
4.频率测量范围：45Hz～70Hz，分辨力：0.00001Hz，最大允许误差：± 0.005%。
5.相位测量：范围：0～360°，分辨力：0.0001°，最大允许误差：± 0.003°（50Hz）。
6.在三相Y/V等各种接线方式下，同时测量交流回路中的电压、电流、频率、相位、谐波、有功功率/电能、无功功率/电能、累计电能、视在功率、功率因数等参数。
7.可测量第2～255次（50Hz/60Hz）谐波，分析各次谐波含量、总谐波失真，绘制谐波直方图。可实时分析并显示电压、电流、有功、无功和视在功率的谐波；可实时分析并显示至255次谐波的各次谐波含量、总谐波失真(THD)、谐波失真度(k)；显示谐波频域频谱，显示谐波时域波形。
8.电能计量应支持脉冲法、累积电能法。应能测量正向、反向、总电能及谐波电能。
9.实现自动检测必备的测试软件和控制机
9.1 应能实现全自动化检测，包括测试参数配置、数据采集、结果分析及异常判定。可自动生成符合行业规范的检校记录和报告。
9.2 应具备多协议兼容性，适配主流的通信协议，确保与不同品牌、型号的检测设备匹配。
9.3 控制机不低于以下配置：处理器：物理核心≥16 核，线程≥24 线程，基础主频≥2.1GHz，≥32GB DDR5 4800MHz 内存，≥1TB NVMe M.2 高速固态硬盘存储容量。
（三）验收依据、方法及单位
1.验收依据：JJG 1085-2013《标准电能表检定规程》、制造厂商提供的用户手册中的技术要求、本技术文件。
2.卖方负责将设备送检至中国计量科学研究院进行检定/校准，并出具检定/校准证书，检测费用由卖方承担。
3.江苏省计量科学研究院根据以上证书、用户手册和本技术文件对整套设备的技术指标和功能进行最终验收。
（四）质保期
★1. 0.01级三相标准功率电能表的质保期为验收合格之日起2年。

★三、付款方式（技术及商务响应评分项）：合同签订生效后一个月内，采购人向供应商支付合同金额35%的预付款，设备、材料全部运抵采购人指定地点，安装结束，调试完毕，并验收合格、供应商向采购人开具合同金额10%的银行保函（作为履约保证金）后，采购人向供应商支付合同金额65%的货款，保函在合同履行完毕后无息退回。如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
因供应商原因没有按期提供银行保函和发票的，致使采购人未能及时付款所产生的责任由供应商承担，采购人不承担违约责任。
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。

四、安装调试（技术及商务响应评分项）
1.卖方向买方提供设备供货清单，由买方确认。当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向卖方提出退、换和索赔；
2.在设备到达交货地点后，卖方应尽快安排技术人员完成整套设备的安装和调试，同时协助买方合理安排试验环境和条件的布置。卖方承担安装调试相关全部费用。
3.在安装调试过程中如有任何软、硬件故障发生，卖方必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由卖方承担。
4.在安装、调试过程中，卖方应向买方提供完整的技术说明书、用户手册及维修手册等相关技术文档资料，对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复。

五、人员培训要求（技术及商务响应评分项）
1.卖方应派技术工程师到买方现场对买方人员进行技术培训，使买方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试、运行维护等工作的目的。
2.培训内容包括：基本理论和方法、仪器使用、仪器维护、安全注意事项以及其他相关内容。培训时应提供详细的培训文件。
3.所发生的培训费用由卖方承担。

六、技术支持以及售后服务（技术及商务响应评分项）
★1.质保期：详见各产品具体要求。
2.在质保期内，卖方负责为买方的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件、配件。设备各部件发生非人为故障，卖方应免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件。质保期之后，卖方提供终身优惠服务和技术支持，原则上卖方技术人员上门维修只收取更换的零部件费，不另收取工时费。
3.设备出现故障需要修理时，卖方须在接到故障信息后24小时内回应，通过电话、传真及邮件的方式指导采购人排除故障；若故障仍不能排除，在48小时内上门调试维修排故。所换零件按成本价收取。
4.卖方提供备用设备服务，如买方仪器发生故障，无法在短时间内修复，而买方急需使用仪器，如卖方有类似的设备, 卖方将无偿提供计量合格的备用设备，直到产品修理完成为止。
5.卖方提供系统软件终生免费升级服务；如相应计量规程规范发生变更，免费升级软件。

七、方案要求（非技术及商务响应评分项）：
1.实施方案：投标人需根据对本项目的理解提供项目总体实施方案，包但不限于整体组织架构、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施、供货计划、设备安装计划安排、改造方案等。
2.技术支撑方案：投标人需提供详细技术支撑和实施计划方案，包括但不限于人员配置、产品质量控制、安装调试验收项目进度等方面。
3.售后服务方案：投标人需提供详细的售后服务方案，包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面。
4.培训方案：投标人需提供详细的培训方案，包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面。


[bookmark: _Toc25093]第五章 拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc6085]（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

（采购人）（项目名称）采购合同
（货物类模板）

     买方（甲方）：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）
卖方（乙方）： 
采购代理机构： 
一、说明：
受买方委托，采购代理机构于2026年 月 日组织了江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）所需检测设备采购项目（项目编号：         ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。
二、合同条款：
合同由买卖双方签订，并依据本项目采购文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。
1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	￥


2.合同总价（大写）：人民币           。（含税）
（小写）：￥            元。
2.1投标报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及投标人认为需要的其他费用等。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，必须保证各系统正常运行，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
3. 交付使用时间：合同签订生效后X个月内，全部设备、材料运抵买方现场，安装、调试结束，并取得计量检测合格证书，一起交付买方准备验收。
4. 收货人：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）。
5. 交货地点：买方指定地点。
6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议、国家的相关标准和规范。
7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
8. 买方付款方式及期限：
合同签订生效后一个月内，买方向卖方支付合同金额35%的预付款；设备、材料全部运抵买方指定地点，并安装结束，调试完毕，全部设备验收合格、卖方向买方开具合同金额10%的银行保函（作为履约保证金）后，买方向卖方支付合同金额65%的货款。履约保证金在设备验收合格并稳定运行满一年后无息退回。如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
因卖方原因没有按期提供银行保函和发票的，致使买方未能及时付款所产生的责任由卖方负责，买方不承担违约责任。
卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。
9. 验收
验收标准及方式：符合招标文件、投标文件、双方签订的技术协议、国家的相关标准和规范；经采购人项目负责人确认是否达到验收标准，若符合验收标准则验收合格。
10. 质保期及售后服务
10.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：详见投标文件要求。质保期过后，实行终身有偿售后服务。
10.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，24小时内响应，在48小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
10.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
10.4 质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
11. 技术资料
按投标文件及双方签订的《技术协议》中的要求提供相关资料。
12.货物风险承担
12.1卖方应当按照买方指定的地点交货，需要运输的货物，卖方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。
12.2卖方将货物运输至买方指定的地点后，应当及时通知买方进行接收，由买方进行检验。
12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由卖方承担，因买方原因造成货物毁损、灭失的除外。
13. 卖方的违约责任
13.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。
13.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五支付违约金。
13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，卖方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的买方有权拒绝接收。因此造成的损失由卖方承担。
13.4卖方不能交付或不能完成合同，买方有权解除本合同并要求卖方双倍返还买方已支付的货款。
13.5本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。
13.6 货物经买方验收不符合要求的，卖方应当在买方指定的时间内调换，调换后仍不符合要求的，买方有权解除合同并要求卖方赔偿因此造成的损失。
13.7卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减10%合同款。
13.8在合同约定的质保期内，卖方未能履行合同约定的义务，卖方应按合同总价的10%支付违约金，导致买方遭受损失的，卖方应承担因此造成的全部损失。
14. 买方的违约责任：
14.1买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付时间顺延。
15. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。
16. 卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：无
17. 卖方应保证提供的货物、设备不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由卖方负责。
18. 合同的生效：本合同一式肆份，各份具有同等法律效力，自买卖双方签字、盖章并加盖骑缝章之日起生效。
19. 合同的变更和终止：除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，买卖双方不得放弃或拒绝履行合同。
20. 合同权利义务的转让：合同履行过程中，卖方未经买方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则买方有权解除合同，同时卖方应当向买方支付合同总价款10%的违约金，造成买方损失的还应当进行赔偿。
21. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。约定履行本合同发生争议，协商不成的，交由南京仲裁委员会仲裁裁决。仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。
22.招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据招标文件、中标（成交）通知书、卖方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。
三、廉洁条款
合同签订前、履行期间及履行完毕后，卖方应当遵守廉洁原则，不得向买方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向买方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为买方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，买方有权无条件解除本合同。
四、保密条款
双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
五、送达条款
合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。卖方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知买方，否则原确认的最后送达地址继续有效，卖方自行承担由此可能产生的法律后果。

	买方（盖章）：
单位名称： 
单位地址：
法定代表人：
委托代理人（签字）：
联系方式：



签订日期：  年  月  日
	卖方（盖章）：
单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人（签字）：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
税号：
签订日期：  年  月  日
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合同附件

	1、供应商承诺具体事项：

	

	

	

	2、售后服务具体事项：

	

	

	

	3、保修期责任：

	

	

	

	4、其他具体事项：

	

	

	

	

	

	

	

	甲方（公章）




年   月   日
	乙方（公章）




年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页。



[bookmark: _Toc19][bookmark: _Toc26078][bookmark: _Toc23244]第六章 投标文件格式及附件
注：
1.本部分内容仅提供格式参考。 
2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。 
3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 
4.供应商提交的材料不予退还。 
5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 
6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。
[bookmark: _Toc12151][bookmark: _Toc29373][bookmark: _Toc496780634]
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投标文件封面格式 
£正本/£副本



江苏省计量科学研究院
（江苏省能源计量数据中心）


江苏省计量院2026年社会公用计量标准设备更新项目


投标文件



项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0080（2640SUMEC/ZWGG2156）
投标单位名称：                   
      年     月   日
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[bookmark: _Toc6214]资格审查索引表
（仅供参考，具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）
	资审项目
	资格要求
	所在页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc18263][bookmark: _Toc25048][bookmark: _Toc13756]评审索引表
[bookmark: _Toc5536]（具体详见招标文件第三章评标标准）
	序号
	评审因素
	评审标准
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





[bookmark: _Toc21198]附件一 投标函格式
投标函
致：江苏苏美达仪器设备有限公司
根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3.我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
4.我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。
6.如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7.其它说明：

投标人名称：                   （公章）
地址：             邮编：              
电话：             传真：              
授权代表签字：                    
日期：               

[bookmark: _Toc14605][bookmark: _Toc437][bookmark: _Toc23511]附件二 开标一览表
开标一览表
项目编号：                                                        
	项目名称
	

	报价（总价）
	人民币：           
（大写）：         

	所投品牌
（分包内多产品的填写核心产品）
	

	合同履行期限
（分包内多产品的逐一填写）
	




投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。




[bookmark: _Toc14445]
[bookmark: _Toc7726][bookmark: _Toc2903]附件三 分项报价表
[bookmark: _Toc8446]分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：                                    
	序号
	名 称
	品牌、型号
	数量
	是否进口
	是否定制
	单项金额
	总价金额

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计：
	



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
注：1、供应商应根据其所投标的情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。具体明细内容可在投标产品配置清单及技术说明中填列完全。
2、如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3、表中表格行数可自行添加。



[bookmark: _Toc31558][bookmark: _Toc3694][bookmark: _Toc11080]附件四 商务条款偏离表
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	合同履行期限
	
	

	
	付款方式
	
	

	
	售后服务要求
	
	

	
	
	
	

	
	......
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（服务期）、售后服务要求、付款方式、合同条款等商务条款逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。
2、 “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
3、如果行数不够，请自行增加。






[bookmark: _Toc17448][bookmark: _Toc588]附件五 技术条款偏离表
	序号
	招标文件
	投标文件
	
说明
	“★”“▲”技术规格响应证明文件的具体位置

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。 
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4、如果行数不够，请自行增加。

[bookmark: _Toc20842][bookmark: _Toc21048][bookmark: _Toc18731]
附件六 政府采购政策
（1） [bookmark: _Toc32276][bookmark: _Toc15908][bookmark: _Toc21802][bookmark: _Toc13248][bookmark: _Toc16035][bookmark: _Toc17125][bookmark: _Toc14499][bookmark: _Toc24699][bookmark: _Toc15638]《中小企业声明函》
【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。


            企业名称（盖章）：
         日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：
1.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
2.供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函。
3.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。
4.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
5.中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
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[bookmark: _Toc27312][bookmark: _Toc19693][bookmark: _Toc12269][bookmark: _Toc22161]（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日 期：    


（三）采购本国产品的支持政策

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。 
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[bookmark: _Toc27191][bookmark: _Toc1269]附：成本比例声明函（如适用） 
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除） 
成本比例声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到       （填写具体百分比）。 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：
日期： 年 月 日


注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

[bookmark: _Toc3450][bookmark: _Toc17365][bookmark: _Toc1006]附件七 资格证明文件
[bookmark: _Toc28163][bookmark: _Toc27229][bookmark: _Toc15706]1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）
注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。 




投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
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[bookmark: _Toc20681][bookmark: _Toc24024][bookmark: _Toc3569]2、法人代表授权书
致江苏苏美达仪器设备有限公司：
   本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）： 
授权代表（签字）： 
投标人名称（公章）： 
日期：
 
附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件
	




[bookmark: _Toc24273][bookmark: _Toc5456][bookmark: _Toc28466]3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章

投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：


说明： 
1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。 
2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。 
3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。 
4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。 













[bookmark: _Toc26222][bookmark: _Toc16330][bookmark: _Toc15262]4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：
承  诺  函
我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。


投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：





[bookmark: _Toc1099][bookmark: _Toc10033][bookmark: _Toc26811]5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录
参考格式：	
无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：




注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-
政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn）； 
2、信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。 








[bookmark: _Toc13811]
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[bookmark: _Toc14470][bookmark: _Toc810]6、依法缴纳税收的记录
提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：





















[bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc31194][bookmark: _Toc970]
7、依法缴纳社会保障资金的记录
（1）提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；
（2）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。 

  


投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：









[bookmark: _Toc9645][bookmark: _Toc17743][bookmark: _Toc8972]8、针对本项目的特定资格要求
[bookmark: _Toc9807][bookmark: _Toc20105]





投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc28434][bookmark: _Toc20191][bookmark: _Toc6517]
9、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章） 
注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。 
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。 

（如不存在上述情况，请提供如下声明） 

江苏苏美达仪器设备有限公司： 
 
我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为
（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。 
 
特此声明。 

投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
 

[bookmark: _Toc9743][bookmark: _Toc21934][bookmark: _Toc10766][bookmark: _Toc24244][bookmark: _Toc30898]10、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）

参考格式：

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 
 
特此声明。 

[bookmark: _Toc25559][bookmark: _Toc24775][bookmark: _Toc27347][bookmark: _Toc3794][bookmark: _Toc5579]投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc9886]
11、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
[bookmark: _Toc2936][bookmark: _Toc10285][bookmark: _Toc6011][bookmark: _Toc22262][bookmark: _Toc4172]参考格式：
承诺书

我单位承诺：
我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

[bookmark: _Toc9255][bookmark: _Toc13144][bookmark: _Toc22079]附件八 供应商认为应提供的其他材料
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章


1、投标产品配置清单及技术说明
	序号
	投标产品配置情况
	型号及规格
	产地、制造商
	数量(台)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




2、公开招标设备质保期内的随机备品备件明细表
	序号
	备品备件名称
	型号及规格
	数量(台)
	单价
(万元)
	备注
(如外购请注明产地、制造商)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺
6、业绩清单（参考格式）
	序号
	项目名称
	项目时间
	完成情况
	合同金额
	业主单位及联系电话
	是否有用户反
馈情况 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	



7、供应商认为应提供的其他材料
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）
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