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第一章 招标公告
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc225428796][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]受江苏省家禽科学研究所的委托，江苏海红项目管理有限公司就江苏省家禽遗传资源保存和创新利用中心建设项目第二批仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人投标。
[bookmark: _Toc31378]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc225428797]项目编号：JSZC-320000-JSHH-G2026-0002
项目名称：江苏省家禽遗传资源保存和创新利用中心建设项目第二批仪器设备采购
预算金额：792万元，其中包件1：189万元，包件2：199万元，包件3:194万元，包件4：210万元
最高限价：792万元，其中包件1：189万元，包件2：199万元，包件3:194万元，包件4：210万元
采购方式：公开招标
所属行业：工业（制造业）
采购需求：本项目分4个包：1包：冷冻离心机、可见光近红外高光谱相机、短波红外高光谱相机、核酸抽提仪、实时荧光定量PCR仪（6通道）。2包：多标记微孔板检测系统、超灵敏多功能成像仪、生物安全柜、纯水仪、程序降温仪、精子分析系统。3包：冷冻研磨仪、冷冻循环水浴、实时荧光定量PCR仪（3通道）、数字扫描仪、细胞计数仪、蛋品质测定仪、蛋壳强度测定仪、全波长光吸收酶标仪、色彩色差仪、质构仪。4包：高性能工作站、数据库服务器、大数据平台（软件开发）。
	包件
	包件名称及编号
	简要技术需求
	合同履行期限
	预算金额（万元/人民币）
	是否接受进口产品

	1
	江苏省家禽遗传资源保存和创新利用中心建设项目第二批仪器设备采购包件一
	详见招标文件 第四章采购需求
	自合同签订后120日内完成供货安装并调试到位（具体要求以采购人要求为准）
	189
	接受

	2
	江苏省家禽遗传资源保存和创新利用中心建设项目第二批仪器设备采购包件二
	详见招标文件 第四章采购需求
	自合同签订后120日内完成供货安装并调试到位（具体要求以采购人要求为准）
	199
	接受

	3
	江苏省家禽遗传资源保存和创新利用中心建设项目第二批仪器设备采购包件三
	详见招标文件 第四章采购需求
	自合同签订后120日内完成供货安装并调试到位（具体要求以采购人要求为准）
	194
	接受

	4
	江苏省家禽遗传资源保存和创新利用中心建设项目第二批仪器设备采购包件四
	详见招标文件 第四章采购需求
	自合同签订后120日内完成供货安装并调试到位（具体要求以采购人要求为准）
	210
	不接受


详见招标文件第四章采购需求
合同履行期限：120天
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
[bookmark: _Toc2450]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.供应商必须是遵守中华人民共和国的相关法律、法规，具有承担民事责任能力的独立法人或其他组织；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供企业2025年度财务审计报告或企业近六个月中任一月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表，加盖供应商公章）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其基本开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
4.供应商必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺或有效证明材料）；
[bookmark: OLE_LINK3]5.供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法或不良记录承诺（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，但必须包含此条内容）；
6.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内(提供信用中国网站截图，加盖公章)；
7.供应商信用承诺函；
8.本次采购不接受未经采购人同意的任何形式的转包、分包（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，但必须包含此条内容）。
9.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（3） 本项目的特定资格要求：本项目接受进口产品，所投设备若是进口产品，须提供制造商授权证明(提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件加盖投标供应商公章)
[bookmark: _Toc17866][bookmark: _Toc225428798]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：“苏采云”政府采购交易系统
方式：在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件(投标人必须在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件，方能参与本次政府采购项目)
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc17006][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc225428799]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年9月28日13点30分（北京时间）。
地点:“苏采云”政府采购交易系统
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc225428800][bookmark: _Toc12747][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc225428801][bookmark: _Toc2119][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》；
（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；
（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》；
（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》；
（6）《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》；
2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
3.本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 江苏海红项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
5.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc22991][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc225428802][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc420487883][bookmark: _Toc420657378]1.采购人信息 
名  称：江苏省家禽科学研究所
地　　址：扬州市邗江区仓颉路58号
联 系 人：盛中伟
联系方式：0514-85599007
2.采购代理机构信息
名  称：江苏海红项目管理有限公司
地　　址：扬州市邗江区月城明珠园1幢415-418室
联系方式：13770770514
3.项目联系方式
项目联系人：孙萍
电　　话：13770770514
[bookmark: _Toc24110][bookmark: _Toc420657404][bookmark: _Toc420487909][bookmark: _Toc289873204]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc15960][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc225428805][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海红项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。
5、招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc3445][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc225428806][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc225428807][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc27390][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]9、投标文件构成
9.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表、拟投入本项目的设备、人员情况一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]10、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]11.1 供应商按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954842]12、技术参数偏离表、商务条款偏离表
12.1 供应商需对招标文件中的技术参数与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 供应商需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
12.3对带星号（“★”、“▲”和要求提供证明材料）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书，彩页，手册，检测报告，官网截图等，有括号要求的按要求提供），未提供证明材料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
13、投标函和开标一览表
13.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14、投标有效期
14.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc225428808][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc25778][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]16、投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]18、投标文件的拒收
18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc10198][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc225428809][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]20、开标
20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
20.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]21、评标委员会
21.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditch ina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]24.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%;
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价x50%;
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%(未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价);
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中标注★号条款为实质性要求）
25.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 供应商所提供的产品（服务）不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc22555][bookmark: _Toc225428810][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
26.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。
27.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
27.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
27.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.6供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则招标代理机构有权不予接受。
27.7质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
27.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.9质疑函应当现场书面提交至招标代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。
28、投诉处理
28.1供应商对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
28.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc225428811][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc31468][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc21900][bookmark: _Toc225428812]八、其他
32、招标代理服务费
32.1本次采购代理费由采购人依据江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》苏财规〔2026〕1号执行，按照关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知-苏招协[2022]002号代理 货物 招标收费基准费率 78 %计算向招标代理机构支付招标服务费。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
32.2评委费按扬州市财政局关于《进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）、扬财行[2025]46号扬州市财政局关于印发《扬州市市级机关评审工作专家劳务费管理办法》的通知执行，如有外地评委，则须另付外地评委的路费或其它必须支付的费用，由采购人支付。


[bookmark: _Toc8865]
第三章 合同文本
[bookmark: _Toc420657412][bookmark: _Toc289873214][bookmark: _Toc420487917] 
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：     江苏省家禽科学研究所    
乙    方：                             
签订时间：                             








使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：江苏省家禽科学研究所（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
   采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                   /                        
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
     本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：
¨是    þ否
     若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：
þ是   ¨否
     中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
     中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是     ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
 分包主要内容：            /                                
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                       /                                    
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
      是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
         ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         þ否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：þ是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
             大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：                                          
þ分期付款：                       ，其中涉及预付款的：                                         
¨成本补偿：                                            
¨绩效激励：                                            
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：  甲方指定地点   
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
 收取履约保证金形式：中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。
 收取履约保证金金额：中标价的5%
 履约担保期限：   /             
（4）分期履行要求：     /                         
（5）风险处置措施和替代方案：     /               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体： 甲方组织  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否
是否邀请专家参加验收：¨是  þ否
是否邀请服务对象参加验收：þ是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，             ¨否
验收组织的其他事项：      /          
（2）履约验收时间：收到乙方申请7个工作日内开始
（3）履约验收方式：þ一次性验收         
                   ¨分期/分项验收：                
（4）履约验收程序：提交验收申请、审批并启动验收、组建验收小组、制定验收方案、现场实施验收、出具验收报告、结果处理、资料归档
（5）履约验收的内容：主体信息一致、数量与包装完整、资质文件合规、技术性能、配套服务、验收结果判定
（6）履约验收标准：基础符合、技术性能符合、安全合规、售后服务符合
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否
（8）履约验收其他事项：：                                         
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章（或合同专用章）生效。
7. 合同份数
本合同一式 五 份，甲方执  三  份，乙方执  一  份，代理机构执  一 份存档，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   


(以下无正文)

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称
（公章或合同章）
	江苏省家禽科学
研究所
	单位名称
（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	扬州市邗江区仓颉路58号
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	12320000466004177K
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	见 证 方
	

	单位名称（公章或合同章）
	江苏海红项目管理有限公司

	经办人（签字）
	

	日  期
	


注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险、环保和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
7.7 对于国家有环保要求的货物，按【政府采购合同专用条款】规定执行。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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（2）退货：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对甲方造成的损失，乙方承担损失金额不超过合同总值的5%。
3、在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、超过质保期的机器设备，维修时只收部件成本费用，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。
5、为了确保设备正常运行，乙方应提供技术服务热线（7×24小时），负责解答甲方（含甲方确认的设备最终用户单位）在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7×8小时现场维修和技术支持服务；如果在48小时内无法解决故障，须提供不低于采购型号规格档次的备用机；乙方应当设立投诉专线，接受甲方（含甲方确认的设备最终用户单位）的投诉。
6、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。
7、在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
8、上述的货物及服务免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	按招标文件要求

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	按第14.1（3）项相应条款执行

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	按第14.1（3）项相应条款执行

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	按第4.6款执行

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	按民法典相关条款

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向  /   仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ；
（2）向 甲方所在地  人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行




委托代理进口协议

合同编号：            号       
日期：       年     月   日
                                                                              

委托方(甲方）： 江苏省家禽科学研究所
地址：
电话：
受托方(乙方）：
地址：
电话：
                                                                              

根据根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定，甲乙双方按照（项目名称）（项目编号） 的招标结果，经过协商，签订本合同。
1、 委托代理进口项目及内容
	序号
	品名
	规格型号
	数量
	生产厂家
	总金额
（美元）
	总金额
（人民币）

	1
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	USD     元

	合计：CPI    USD:


2、 签订外贸采购合同
1、 外贸采购合同（以下简称合同）条款由甲乙双方通过与外方谈判最后确定。乙方根据甲方技术协议内容附件一（如商品描述、技术标准、质量标准等复杂）与外方签订进口合同：乙方对合同的商务条款和技术条款边界负责。
2、 乙方负责合同全部文件的编辑、汇总、保证文件条款的一致性。
3、 乙方代表甲方对外签订合同，合同正文和商务附件由乙方主签，甲方副签，合同技术附件由甲方主签，乙方副签。
3、 付款
1、 合同签订后且乙方向甲方出具发票后，甲方自收到发票之日起15日内支付合同价的80%；项目验收合格无问题且乙方向甲方出具发票后15日内甲方支付合同价款的20%。
2、 每次付款前乙方需向甲方出具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付。  
3、 乙方账号
开 户 行：             
人民币账户：           
美元账号：             
4、 相关手续
由甲方负责办理进口所需的相关批文或证件（如进口许可证、免表等），乙方配合并协助。
5． 货物交付
1.	乙方在收到装运电文后及时通知甲方，以便甲方落实进口货物的货款，做好接货准备。
2.	货物到达入境口岸后，乙方负责清关，并协助解决在清关及海关查验过程中可能发现的问题，清关完毕后将货物送至甲方指定地点。
6． 检验检疫
乙方负责在入境口岸向口岸所在地检验检疫局申请商检，甲方在货到现场10个工作日内，负责向当地检验检疫局申报商检并安排开箱验货。
7． 费用结算
乙方按外贸合同总价    (人民币）向甲方收取代理费用。
8． 对外索赔
1. 属外方责任的，甲方应在合同索赔期内正式提交书面要求及商检证，乙方负责按合同和国际惯例对外索赔，并及时送报索赔进度，索赔所得的款项由乙方及时转给甲方。
9． 违约责任：
1. 如属甲方责任造成合同乙方违约所发生的损失由甲方承担。
2. 在合同履行期间，如因乙方原因，给甲方造成的损失，由乙方承担。
10． 争议解决：
本协议在执行过程中，任意两方若发生争议，应通过友好协商解决，若任意两方无法协商达成一致意见，则在甲方所在地法院提起诉讼。
11． 合同生效
合同应在甲，乙双方法定代表人或法人委托代理人签字后生效。
12． 其他事宜
1. 本协议未尽事宜，通过《中华人民共和国民法典》有关条文或双方及时协商解决，协商结果以书面形式保存，作为本协议的一部分，与本协议具同等效力。
2. 本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，并自乙双方法定代表人或法人委托代理人签字后生效，至合同执行完毕止。



甲方：江苏省家禽科学研究所         乙方： 

代表：                             代表：

签订日期：    年     月   日       签订日期：      年     月   日

[bookmark: _Toc910]

第4章  采购需求
根据本项目研究方向及内容，在现有实验室及仪器设备基础上，需新购置一批能满足建设目标和功能的大型仪器设备进行提升改造，本次拟招标第二批次共计33台/套设备，详见下表，供应商可分别对4个包件进行投标，兼投不兼中，如中标多个包件，则以第一个中标项目为中标候选人，后面包件则放弃中标，排名第二的成为中标候选人，以此类推。
	序号
	建设内容
	单位
	数量
	是否接受
进口产品
	备注

	包件一

	1
	冷冻离心机
	台
	1
	接受
	

	2
	可见光近红外高光谱相机
	台
	1
	不接受
	400-1000nm

	3
	近红外到短波红外高光谱相机
	台
	1
	不接受
	900-1700nm

	4
	核酸抽提仪
	台
	1
	接受
	

	5
	实时荧光定量PCR仪
	台
	1
	接受
	6通道，核心产品

	包件二

	1
	多标记微孔板检测系统
	台
	1
	接受
	

	2
	超灵敏多功能成像仪
	台
	1
	接受
	

	3
	生物安全柜
	台
	2
	不接受
	

	4
	纯水仪
	套
	2
	接受
	

	5
	程序降温仪
	套
	1
	接受
	核心产品

	6
	精子分析系统
	台
	1
	不接受
	

	包件三

	1
	细胞计数仪
	台
	1
	不接受
	

	2
	实时荧光定量 PCR 仪
	台
	2
	接受
	3通道

	3
	冷冻研磨仪
	台
	2
	接受
	

	4
	冷冻循环水浴
	台
	1
	不接受
	

	5
	数字病理切片扫描仪
	台
	1
	不接受
	核心产品

	6
	多功能蛋品质分析仪
	台
	1
	不接受
	

	7
	蛋壳强度测定仪
	台
	1
	不接受
	

	8
	全波长光吸收酶标仪
	台
	1
	不接受
	

	9
	色彩色差仪
	台
	1
	不接受
	

	10
	质构仪
	台
	1
	不接受
	

	包件四

	1
	高性能工作站
	台
	3
	不接受
	

	2
	数据库服务器
	台
	3
	不接受
	核心产品

	3
	大数据平台
	套
	1
	不接受
	软件开发




包件一
一、采购清单：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	冷冻离心机
	台
	1
	

	2
	可见光近红外高光谱相机
	台
	1
	

	3
	短波红外高光谱相机
	台
	1
	

	4
	核酸抽提仪
	台
	1
	

	5
	实时荧光定量PCR仪
	台
	1
	6通道，核心产品



1、交货期：合同签订后120天内；送货地点：仪征月塘镇铁坝村；接受进口产品。
2、核心产品：实时荧光定量PCR仪（6通道），核心产品
3、质保期：1年
二、技术参数：
（一）冷冻离心机
1.1转速/离心力： 200-14,000 rpm
1.2离心力：10 - 20,913 ×g
1.3离心时间：1 min-99 min，1 min 递增；
1.4最大转子容量： 4 × 750 mL 离心管；
1.5具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全；
1.6可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序；
▲1.7快速锁定转子盖，旋转即可快速锁定或打开转子盖；
1.8具有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,913×g
1.9工作板转子，最大承载高度不小于89 mm
1.10可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬；
1.11 定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性；
1.12 温度范围：-9℃至40℃
1.13 快速制冷功能，只需15 分钟即可预冷腔体；
1.14 待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度；
1.15 转子在最高转速下，仍可以保持4℃
1.16 自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命；
★1.17 内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀；
2 配置要求
2.1主机一台，
2.2水平转子一套，含15/50mL适配器；
2.3角转子一套，含15/50mL适配器。

（二）可见光近红外高光谱相机
1.1成像方式：外置推扫
1.2分光方式：透射光栅
1.3光谱范围：≥400-1000nm
1.4光谱波段：≥1200
★1.5光谱分辨率：≤2.5nm
1.6狭缝宽度：≤25um
1.7透射效率：≥60%
1.8杂散光：≤0.5%
▲1.9空间像素数：≥1920（软件可设置）
1.10像素大小：≤5.86um
1.11成像速度：全波段≥128Hz
1.12探测器：CMOS
1.13有ROI功能，可以实现多个区域ROI
1.14 SNR(Peak)：≤600/1
1.15相机输出：USB3.0
1.16相机接口：C-Mount
1.17配件：USB3.0传输线
1.18 高光谱数据分析软件 提供自主研发的高光谱数据分析软件，提供不少于11种单波段灰度图的分析功能；提供非监督分类方案，可选择分类数量及迭代次数；光谱热力图，可识别图像所有像素点对应的光谱波峰强度，生成光谱波峰热力图，并导出图例：下限波长和上限波长；波段动画，可提取所有通道灰度图，不间断切换对比，截取指定波段数据：下限波长和上限波长；可实现主成分分析(PCA)功能，选择输出主成分的数量；波段运算，提供多种植被指数计算功能：提供不少于25中种常用植被指数在高光谱图像上计算方法。
1.19测试台架
1.20功率： ≥120W
1.21寿命：≥2000小时
1.22接口：航空插头
1.23供电电源： ≥24V/6A
1.24其他：连接线性扫描工作台,支持与高光谱相机测量同步开灯，关灯(提供sdk，支持二次开发)
1.25配套支架1台

（三）短波红外高光谱相机
1.1分光方式：透射光栅
1.2光谱范围： ≥900-1700nm
1.3光谱波段： ≥1024
★1.4光谱分辨率：≤6nm
1.5狭缝宽度： ≤25um
1.6透射效率：≥60%
1.7杂散光：≤0.5%
1.8空间像素数： ≥1280（软件可设置）
1.9像素大小：≤5um
▲1.10成像速度：全波段≥132帧/秒
1.11探测器：InGaAs
1.12 SNR(Peak)：600/1
1.13 相机输出：USB3.0
1.14相机接口：C-Mount
1.15配件：USB3.0传输线、
1.16 高光谱数据分析软件 提供自主研发的高光谱数据分析软件，提供不少于11种单波段灰度图的分析功能；提供非监督分类方案，可选择分类数量及迭代次数；光谱热力图，可识别图像所有像素点对应的光谱波峰强度，生成光谱波峰热力图，并导出图例：下限波长和上限波长；波段动画，可提取所有通道灰度图，不间断切换对比，截取指定波段数据：下限波长和上限波长；.可实现主成分分析(PCA)功能，选择输出主成分的数量；波段运算，提供多种植被指数计算功能：提供不少于25中种常用植被指数在高光谱图像上计算方法。
1.17测试台架
1.18功率：≥120W
1.19寿命：≥2000小时
1.20接口：航空插头
1.21供电电源：≥ 24V/6A
1.22其他：连接线性扫描工作台,支持与高光谱相机测量同步开灯，关灯(提供sdk，支持二次开发)
1.23配套支架1台

（四）全自动核酸提取仪
1 设备用途简介
抽提纯化病毒核酸；抽提纯化微生物中的DNA和RNA；抽提纯化植物组织中的DNA、RNA；抽提纯化动物组织中的DNA、RNA；microRNA纯化；质粒DNA纯化；DNA和RNA的纯化回收；纯化全血或体液的基因组DNA；纯化E.coli或真核细胞的6×His-tagged蛋白；去除血清或血浆高丰度蛋白；DNA和RNA的纯化回收。
2 主要技术指标
★2.1 纯化原理：基于滤膜吸附法；
2.2 样品通量：1-12个样品；
▲2.3 可配套试剂盒种类≥80种，不少于150个标准程序及定制程序可选择，试剂盒手工和机器通用； 
2.4 可自动化实现多种类型样本的DNA、RNA纯化，标签蛋白纯化，PCR产物纯化回收等功能
▲2.5 仪器内整合离心机和加热振荡模块，离心机和加热振荡功能均可单独使用；
2.6 全自动系统，可实现样品裂解、裂解液转移、离心柱清洗、洗脱液回收等实验步骤的全自动操作，无需人工介入；
▲2.7 配备光学感应器和超声液面探测器，能够自动感应检查样品数量、试剂与耗材的类型和数量，防止人为摆放错误；
2.8配备紫外灯灭菌及工作台照明灯，使用一次性带滤芯枪头，防止样品交叉污染；
2.9 配备大尺寸显示操作屏，通过触摸屏操作，无需外接电脑，操作程序预置，且可定制，无需人工编程；
2.10 配备手持式扫描枪，具有样品及试剂盒的条形码扫描功能；
2.11 适配USB2.0，可配置内置APP的远程控制器，实现远程程序设置、过程监控及运行报告打印等功能。
2.12 带有安全保护门，全封闭运行，防止样品污染及保护人身安全。

（五）荧光定量PCR仪（6通道)
1.1、热循环系统：帕耳帖效应系统。
1.2、支持标准和快速运行模式。
1.3、光学系统：高亮度白光半导体光源。
[bookmark: OLE_LINK1]1.4、荧光通道数：不少于5色激发滤光片，不少于5色检测滤光片，CMOS整板成像，无孔间检测时间差，无光纤等易损配件。
▲1.5、精确数码温控模块: 不少于5个独立的数码温控区域，每个温控区可单独设置温度。
★1.6、温度范围：4℃~99℃，且同一主机可同时兼容独立的96孔0.2ml模块、384孔模块，自行手动更换独立模块后无需校准。
1.7、支持HRM（提供分析软件截图）。
1.8、温控模块最大变温速率：不低于8℃/s。
1.9、温度均一性 ≤ ± 0.5℃。
1.10、高分辨熔解曲线分辨率 ≤ 0.02℃。
▲1.11、数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在扫描时间差，多重荧光通道信号默认全部采集，无需手动设置。
[bookmark: OLE_LINK2]1.12、安装时已校准染料：FAM, SYBR, VIC, JOE, HEX, TAMRA, NED, JUN, ROX, Texas Red,Cy5。
▲1.13、被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。
1.14、运行模式：内置互动触摸屏，可单机运行模式也可以连接电脑运行模式，直接定义运行程序，并储存数据结果。
1.15、动态范围：不少于9个对数的线性动态范围。
1.16、检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。
▲1.17、精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异。
1.18、支持云端服务器：可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据。
1.19、智能化控制：支持人脸识别，自动登入个人账户、语音控制仪器运行、远程监控实验进度。
2、配置要求：
2.1 荧光定量PCR仪(96孔及384孔模块)一台； 
2.2正版引物探针设计软件一套，HRM软件一套； 
2.3安装验证试剂盒一套； 
2.4 配套工作站一套，配置不低于：I5处理器，16G内存。



包件二
1、 采购清单：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	多标记微孔板检测系统
	台
	1
	

	2
	超灵敏多功能成像仪
	台
	1
	

	3
	生物安全柜
	台
	1
	

	4
	纯水仪
	台
	1
	

	5
	程序降温仪
	台
	1
	核心产品

	6
	精子分析系统
	台
	1
	



1、交货期：合同签订后120天内；送货地点：仪征月塘镇铁坝村；接受进口产品。
2、核心产品：程序降温仪   
3、质保期：1年
2、 技术参数：
（一）多标记微孔板检测系统
（1）检测模块：可见光/紫外光吸收、荧光强度，超高灵敏化学发光、TRF以及TR-FRET
（2）光路特点：高精度多光栅连续分光光路和高灵敏度滤光片&二向色镜优化组合光路。
（3）检测器：同时配置两个PMT。一个红敏PMT（检测范围230-850nm）用于荧光检测；一个独立超高灵敏度 PMT用于化学发光检测。
▲（4）可见光/紫外光吸收光检测：双光棚和滤光片分光系统均可进行光吸收检测，检测波长范围230-1000nm。光吸收光栅分光步进（increments）≤0.8nm。(光栅步进证明文件提供软件截图）
▲（5）荧光强度检测采用高精度多光栅系统，检测波长范围230-850nm，连续波长可调，0.5 nm 递增；荧光检测灵敏度：≤0.09fmol/well（384孔板）
▲（6）超敏感化学发光检测：采用免光纤的独立光路，配置化学发光专用超敏感PMT检测器，检测器前端配置带有传感器的优化光圈，可自动探测在微孔板高度，紧贴微孔板孔口检测，减少信号损失和串扰。
（7）时间分辨荧光TRF&TR-FRET：使用镧系元素高通透性滤光片&专用二向色镜&双光栅混合光路，保证灵敏度和灵活性，可兼容时间分辨荧光和时间分辨荧光能量共振转移两种检测模式
（8）温控范围：至少包含室温+3至65℃。加热装置采用热盖技术，可控制加热上下产生±4℃的温差，从而具有防冷凝功能。
（9）标配滤光片条形码扫描装置，自动识别滤光片，方便滤光片添加和更换。
（10）最快读板速度：96孔板≤7秒；384孔板≤14秒。

（二）超灵敏多功能成像仪
▲（1）定焦镜头：F≤0.78； (提供第三方检测报告）
（2）镜头焦距≥35mm；  (提供第三方检测报告）
（3）同时具备凝胶成像功能和化学发光功能；
▲（4）CCD物理像素≥800万；
（5）具有彩色Marker 全自动叠加功能，可自动获取真彩色Marker图像与样品合并并保存，拍照结束即可对比目标条带；
（6）分析软件可输出tif、jpg等图像格式，可随时调用重新分析，具备定量灰度值分析功能；
（7）图像校正方式：暗场校正、平场校正、变形校正及蓝光切换校正。

（三）生物安全柜
（1）风机系统：可自动进行风量补偿，当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加300%以上的情况，安全柜仍然能提供安全风速；
（2）过滤器：下沉气流过滤配置 超高效过滤器，且外排气流也配置超高效过滤器，两块过滤器均对于MPPS具有≥99.999%的截留效率，滤器结构，微褶皱无间隔型，增加过滤面积；（需提供公开原版彩页证明，提供过滤器制造商检测报告样本复印件）
（3）风速显示：进风风速不低于0.50m/s；沉降风速不低于0.30m/s 。标配气流传感器探头实时监控风速，液晶控制屏上实时独立显示安全柜的吸入口气流数值和下送风气流，以便实时监测风速变化，风速达不到要求时提供声光报警，发现数值衰减时可立即中止实验，确保生物安全；
（4）预洁净程序：自净功能：系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序，防止操作者没有预洁净直接开始操作，造成污染，倒计时结后自动启动荧光灯；
（5）前窗玻璃：前窗玻璃倾斜角4到7°，当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护，防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害；
▲（6）柜体涂层：柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层（提供涂层抗菌实验图文资料）；柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀。（提供第三方检测报告）

（四） 纯水仪
（1）超纯水制备速度：120L/h
（2）超纯水分配速度：2L/min
（3）电导率：0.055 μS/cm @ 25℃
（4）电阻率：18.2MΩ × cm @ 25℃
（5）TOC ≤2ppb
（6）产水微生物<0.001CFU/1ml
（7）纯水制备速度：8L/h
（8）纯水分配速度：3L/min
（9）典型产水电导率：<20 μS/cm（受进水水质及温度影响）
（10）典型产水电阻率：<0.05MΩ× cm（受进水水质及温度影响）
（11）产水微生物 <0.001CFU/1ml
纯化组件：
（1）活性炭和5um颗粒过滤的预处理柱去除水中的颗粒污染物，保护反渗透膜；
（2）并联双反渗透柱，自动反渗柱冲洗，防止水垢产生，延长反渗柱寿命：
（3）内置水平放置双波长紫外灯185+254nm。
（4）整合的精纯化柱，采用先进的全下垂流纯化方式，有效防止树脂分层，且装填量大，保证柱效。
（5）终端过滤器采用0.2μm + 0.45μm复合滤膜结构，有效过滤面积不小于100cm²。（提供证明材料）

（五）程序降温仪（核心产品）
（1）该设备使用基于Windows操作系统的笔记本电脑控制器，笔记本电脑控制器和冷冻腔体为一体
（2）软件具有四级用户权限，软件受密码保护
（3）设有六个易于运行的预设降温程序，并具有无限的编程能力。
（4）降温精度可达0.01℃，降温速率为每分钟0.01℃ ～99.9℃，程序温度保持时间：1秒～99小时。
▲（5）设备内腔有效容积不低于 28L，可批量放置常规 2mL 冻存管或大容量冻存袋，满足大批量样本冻存需求。
（6）控制器具有冷冻程序、结果数据、日志等信息的储存功能； 具有UBS端口，数据日志文件可导出；可通过打印机可实时打印冷冻程序设置和冷冻曲线；（提供证明材料）

（六）精子分析系统
（1）密度及活力检测：密度（百万/毫升或十亿/毫升），总精子数%，静止精子%，活动精子数%，直线运动精子数%，运动轨迹显示（以不同颜色标注），检测结果实时显示（密度及活力，精子运动学参数）。
（2）自动形态分析：自动动态识别多种畸形精子，弯尾%，卷尾%套颈（DMR）%，远端原生质滴%，近端原生质滴%。
（3）单精子分析：鼠标停留在视野内任何精子上时，即可对任何一个精子进行独立精确分析、运动轨迹回放并实时显示检测结果。
（4）照度调整：简便的照度调节模块，绿色，即光线照度合适；红色，即光线照度不合适。
▲（5）精子识别：特有的精子色彩识别模块，对精子的交互式可视识别调节，使检测更加精准，并提高不同操作人员的检测标准的一致性。
（6）精子形态测定：支持在线测定精子头部长、宽、周长、面积，识别近远端原生质滴（标识为桔红色圆圈）和原生质滴的距离。
▲（7）多视野分析及图像回放：系统快速捕捉图像（0.8秒／视野），并按照30幅/0.5秒拍摄跟踪精子运动轨迹，并形成连续图像用于分析，本系统支持采集多个视野图像，并实时显示检测结果（平均值）。选定任意图像均可进行回放（支持逐帧、前进、倒退播放），可观测精子运动轨迹并实时显示对应检测结果。
（8）报告输出：可自行设定报告输出模式，并支持插入公司Logo等图标。报告内容包括密度、活力、畸形率、推荐稀释液添加量和稀释份数等指标。


包件三
1、 采购清单：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	细胞计数仪
	台
	1
	

	2
	实时荧光定量 PCR 仪
	台
	2
	3 通道

	3
	冷冻研磨仪
	台
	1
	

	4
	冷冻循环水浴
	台
	2
	

	5
	数字病理切片扫描仪
	台
	1
	核心产品

	6
	多功能蛋品质分析仪
	台
	1
	

	7
	蛋壳强度测定仪
	台
	1
	

	8
	全波长光吸收酶标仪
	台
	1
	

	9
	色彩色差仪
	台
	1
	

	10
	质构仪
	台
	1
	



1、交货期：合同签订后120天内；送货地点：仪征月塘镇铁坝村；接受进口产品。
2、核心产品：数字病理切片扫描仪
3、质保期：1年
2、 技术参数：
（一）细胞计数仪
1、技术特点：
1.1无需任何一次性芯片耗材，自带清洗管路，自动清洗无残留；
1.2库尔特粒径分辨率≤0.5μm，阻抗加图像检测，精确判断总数及活性；
1.3 操作简单：无需稀释，一步加样；
1.4软件多指标输出：库尔特检测→细胞个数/细胞大小，按照粒径分区显示选区浓度/平均粒径/不同粒径细胞对应的细胞数量；图像检测→活率、死/活细胞浓度、细胞结团率，细胞形态观察；
1.5全样本计数，可通过微流控芯片逐个计数，结合染料染色清晰辨别细胞死活，同时观察细胞形态；
1.6细胞流动中拍照，≥5倍光学放大，一个样本可以拍≥50张图片进行汇总统计，保存≥8张图片留存。
1.7带稀释计算功能，原始数据可由USB接口导出，也提供网口，可兼容多种软件再分析；
2、基本参数
2.1采用库尔特电阻抗+图像法原理进行计数、粒径、细胞状态测量；
2.1.1计数时间 20~30s，视细胞实际浓度自动调节；
2.1.2样本量 10 μl；
2.1.3检测粒径3-30μm；
2.1.3检测浓度 1×10^4-2×10^7 个细胞/ml，配置超高浓度检测模式，最高达4×10^7 个细胞/ml；
2.1.5计数结果重复性 CV≤ 5%
2.1.6无芯片耗材，一步加样，无需稀释，自动清洗
2.1.7数据、图像（含细胞图像）可存储及输出报告
2.1.8可进行选区计算及稀释计算
3、基础配置清单
	序号
	名 称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	液体托盘
	1
	个
	

	3
	鞘液500ml
	1
	瓶
	

	4
	清洗液500ml
	1
	瓶
	

	5
	废液瓶500ml
	1
	瓶
	

	6
	标准颗粒 2mL
	1
	管
	

	7
	台盼蓝 2mL
	1
	管
	

	8
	液瓶安装说明
	1
	份
	

	9
	简易操作说明
	1
	份
	

	10
	U盘（内含操作使用说明书）
	1
	份
	

	11
	电源线
	1
	根
	



4、售后服务
4.1自设备验收合格之日起质保1年。
4.2提供上门安装调试培训；质保期内设备运行发生故障或出现质量问题,接到故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障, 中标人在保质期内上门服务。
4.3质保期满后，提供终身维修、维护服务。如遇设备故障，中标人应及时处理设备故障等质量问题，接到采购人故障通知，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障，中标人技术员应在24小时内到场进行检查、维修并排除故障。
4.4提供每周7×24小时的全天候售后服务，并有专人受理。

（二）荧光定量PCR仪（3通道）
1、基本参数
1.1.功能涵盖：用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域
1.2.样品通量≥96个
▲1.3.检测通道≥3个，无需额外参比染料通道，独立设置FRET通道，可进行蛋白熔解曲线分析，拓展应用。（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
▲1.4.光源：激发光源数量≥3个,每个通道激发光源独立设置，保证每个通道荧光信号可实现最有效激发 ，而非单光源配合滤光片分光方式来进行多通道激发（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
★1.5.检测器：检测器数量≥3个，每个通道检测器独立设置，保证每个通道荧光信号可实现最有效检测 ，而非拍照式CCD或CMOS，同时数据采集方式：光梭逐孔扫描，无光程差。避免采用光纤等介质传输信号（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
1.6.激发/发射波长范围：450-580nm
1.7.适用于多种荧光方法：如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green等
1.8.最大升降温速度≥5℃/秒。
1.9.温度准确性≤±0.2℃
▲1.10.温度均一性≤±0.3℃（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
1.11.温控范围：4-100℃
1.12.热盖温控范围：30-110℃
1.13.动态温度梯度功能：可以同时运行≥8个不同的温度
1.14.梯度温控范围：30-100℃
1.15.梯度温差范围：1-24℃
1.16.反应体系：1-50µl，支持低于10ul小体系珍贵样品的扩增
1.17.灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因
1.18.动态范围：10个数量级
1.19.可选配HRM软件进行SNP筛查、物种鉴定，甲基化等领域的研究
1.20.反应基座：半导体一体化均一模块（非空气加热），蜂窝式空气3D对流散热，有生物气溶胶预防密封系统
1.21.通讯连接：USB、以太网、无线WiFi 
1.22.支持LIMS系统，API接口开放，可兼容自动化操作
1.23.操作便利性：开机即用，无需预热。出厂已校正，无需开机校正，使用中或搬动后无需光程校正
2、软件功能：
2.1.数据分析：软件可支持标准曲线绝对定量、熔解曲线分析、ΔCq或ΔΔCq相对定量、带扩增效率校正的多内参基因表达分析、无限量数据文件合并分析、等位基因分型、终点法分析等。可通过柱形图、箱线图、点阵图、聚类图、散点图或火山图等不同图表进行数据分析和展示。
▲2.2.自动化统计学分析功能：标配的原厂分析软件可直接对数据进行t检验及方差分析，而非第三方软件实现统计学分析功能。（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
2.3.软件可支持和控制多达4台CFX仪器
2.4.数据导出：Excel、Word或PowerPoint；用户报告包含运行设置、数据图表和表单，可直接打印或保存为PDF
2.5.图片导出： 导出图片分辨率≥600dpi；图片可存为bmp、jpg或png格式
3、质保期：安装调试验收合格起质量保证期1年
4、配置清单
	货物名称
	数量
	备注

	荧光定量PCR仪
	1套
	

	分析软件
	1个
	

	配套工作站
	1套
	



（三）冷冻研磨仪
1、主要用途：
1.1人类/动物组织的全自动破碎
1.2人类/动物细胞的全自动破碎
1.3植物组织的全自动破碎
1.4细菌、真菌、酵母等样品的全自动破碎
2、工件条件: 电源：100-240 V, 50/60 Hz ,185W。
3、技术指标：
3.1 可提供不同规格的研磨珠预装管，包括1.44mm陶瓷珠，2.8mm陶瓷珠，0.1mm玻璃珠，0.5mm玻璃珠， 2.38mm金属珠，混合粒径的氧化锆珠，5mm/7mm不锈钢珠等，可适用于不同的破碎应用。
3.2 通量：96孔板, 192样品/轮次; 2ml, 48样品/轮次; 5ml，32样品/轮次; 50ml （coming soon），8样品/轮次；10ml 研磨罐，2样本/轮次。
3.3安全级别：符合欧盟CE认证。
3.4仪器带触摸屏及旋钮，用于程序的选择与设置。
3.5 除50ml 适配器，可兼容 2ml，5ml，96孔板。
3.6震荡时间：10s- 8h，震荡频率：3-30 Hz（180–1800次震动/分钟）；以 1 Hz递进。
3.7安全外罩设置，仅在防护罩安全关闭情况下运行。
3.8可储存的程序个数：7个预保存程序，5个定制程序。
3.9  噪音指数：≤71.4dB
3.10可以指定循环次数，设置时间和频率，可在半个周期后，进行强制暂停，用于适配器的翻转。
★3.11 可配置单珠分配器（5mm, 7mm），96孔珠分配器（3mm, 5mm），配套去RNA酶研磨珠，有效防止样本污染降解。
3.12 可适配2×24（2ml）、2×16（5ml）、2×4（50ml, coming soon）或2×96（plate, 1.2ml）的适配器（可放入-80℃预冷），2×10ml不锈钢研磨罐（含20mm不锈钢研磨球，可放入液氮预冷）, 2×10ml特氟龙研磨罐（含20mm特氟龙研磨球）

（四）冷冻循环水浴
1、基本参数
1.1数显分辨率：0.001 ℃ ；
1.2采用无氟环保全封闭压缩机制冷技术，节能降耗；
1.3具有断电保护功能，可自动延时三分钟；
1.4 LED双窗口红绿双色数显；
1.5具有循环泵，可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装置；
1.6采用优质全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护；
1.7具有自整定智能PID自动调节控制功能；
1.8温度测量值偏差可修正，范围：±0.001℃-±0.3℃；
1.9上下限温度报警可设定；
1.10内胆采用优质不锈钢材料；
1.11采用直流调速泵，0-15L/min流量可调。
1.12温度范围（℃）：-20~100
1.13温度波动度(℃)：±0.01
1.14数显分辨率(℃)：0.001
1.15工作槽容积(L)：≥10
1.16加热功率（KW）：1
1.17泵流量（L/min）：0-15
2、配置清单
	序号
	名  称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	硅橡胶保温软管
	1.5米
	根
	2
	

	2
	合格证
	
	份
	1
	

	3
	说明书
	
	份
	1
	

	4
	保修卡
	
	份
	1
	

	5
	盖板
	
	块
	1
	



（五）数字病理切片扫描仪（核心产品）
1、基本参数
1.1加载数量：全自动一键式扫描，单次可扫描切片数≥5张；
1.2物镜：配置高端物镜，数值孔径≥0.75；
★1.3扫描方式：采用线性扫描技术（非面阵扫描），配置行频≥30KHz线阵扫描相机，保证扫描连续性和最少拼接次数；（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
▲1.4扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤25s；（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
1.5扫描切片尺寸：1inx 3in、2inx 3in；
1.6扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.5微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；
▲1.7平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动，确保超高精度控制；（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）

▲1.8后续可原设备升级多色荧光扫描模块，最高匹配≥8色荧光，要求提供具备荧光扫描功能的医疗器械注册证证明；
1.9扫描工作站：处理器优于或等于Intel Core I5；内存≥16GB；硬盘≥1TB；网卡：支持千兆及以上带宽；显示器≥23.8英寸。
1.10要求扫描仪完成扫描后，通过自带软件完成图像的浏览、诊断、截图、旋转等操作；
▲1.11涉及远程连接功能的医疗设备，需具备资质的国有测评机构出具信息安全等级保护三级证书；
1.12全自动一键扫描，初次扫描成功率≥99.8%。
1.13为保证扫描数据稳定可靠，数字切片为单一文件，不接受多文件组成文件包形式。
1.14支持识别切片标签：打印体数字，条码，二维码；自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域；自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片；
▲1.15设备支持升级人工智能诊断软件，提供≥3份与扫描仪同一制造商获得的智能分析系统产品注册证。
1.16可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览；可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片；
1.17可对数字切片除横向、竖向的角度之外的任意角度进行旋转，以便观察；
1.18支持一个屏幕同时显示≥9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片。
2.配置要求
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备注

	1
	数字病理扫描仪
	1
	台
	

	2
	数字病理扫描工作站
	1
	套
	

	3
	扫描控制软件
	1
	套
	

	4
	图像浏览管理软件
	1
	套
	



（六）多功能蛋品质分析仪
1、参数配置和要求:
1.1测量时间短:单个测量≤17秒钟；
1.2重量测量范围:0g～150g重量测量精度:±0.1g；
1.3蛋白高度测量范围:Omm～15mm蛋白高度测量精度:±0.lmm;
1.4仪器内置颜色探头，蛋黄颜色测量自动测量，自动识别范围1到18颜色数值(根据颜色扇数值)；
1.5Haugh unit 值范围:0～130；
1.6等级:AA:≥72 A:71～60 B:59~31 C:≤30；
▲1.7检测器位置可调，适合检测所有鸡蛋，如非常新鲜鸡蛋，相对较小鸡蛋，特殊品种鸡蛋，普通鸡蛋，调节范围：0-30mm；（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
★1.8具有Retry功能键，测量有误差时，按Retry功能键，消除杂质（血斑，气泡，系带等）影响；（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
1.9配有测量盘定位装置，保证测量精度更精准；（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
1.10蛋品质测量台可拆卸，清洁，消毒，避免蛋液腐蚀测量台及轨道；
1.11全自动校准，通过仪器控制面板自动校准蛋重，白高度，蛋黄颜色，操作简单；
1.12优质全钢基座和全钢外壳，保证光学系统稳定性；
1.14仪器具有测试重量功能，测量范围为0-100g。蛋黄颜色校准范围为0-18，从0扇区到18比色扇区逐一进行校准，具有更高的准确性:
1.15全自动测量鸡蛋重量、蛋白高度和蛋黄颜色，自动地计算和分类haughunit值并顺序打印测量值和计算值;
1.17蛋黄颜色测量范围：1到18(根据色扇数值);
1.20存贮≥50个测试批次(每批≥100个样品)数据，曲线图表显示最大值，最小值，平均值；
1.21规格：
仪器电源：90-230V，50/60Hz
(22)配置要求：
	序号
	名   称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	1
	个
	

	2
	托盘
	1
	个
	

	3
	软件包
	1
	个
	



（七）蛋壳强度测定仪
1、参数配置和要求
1.1精确测量鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋、鸽蛋等禽类的蛋壳强度值；
1.2额定负荷量(R.C.):5.000kg(50.00N)； 
1.3测量范围:(50.00N);0～5.000kg；
1.4超载容许:200%/R.C；
1.5分辨率:1g/0.01N;数值显示可上下翻转；
1.6单位:kg(g),N,1b (ob）数值显示可上下翻转；
1.7压力传感器：灵敏度可调，不压碎鸡蛋即可测出蛋壳强度最大值1.8计测方式:通常计测，正峰值计测，负峰值计测；
1.9表示周期:1次秒、、3次秒、5次秒、10次秒、20次秒；
1.10精度:+0.2%R.C.及±1/2digit (23°C)；
1.11峰值测量: 储存竖向运动瞬时值；
1.12测量周期：1000次/秒；
1.13模拟：±1V(相对于±表示可能范围),精度±50mV,12bit D/A 输出更新1000次/秒可归零负荷电阻10KΩ以上；
1.14超载/判断：开放式集电极输出(最大DC30V/5mA)可任意切换到超载输出或者判断输出；
1.15传感器行程：力传感器位置自由设定，设定范围：0-120mm；
★1.16力传感器具有校准功能，通过改变K值或其他类似方法校准；
1.17双速运行：高低速运行，运行速度可调，保证测量精度。
1.18具有存储功能，可以显示存储的数据，能实现显示器和数据之间的导航功能，便于历史数据查询；
1.20隐藏按键设计，便于信息编辑、时间和日期设定功能，实时示测试的日期和时间，记录日期精确到秒，便于管理和记录:
1.21超载/判断:开放式集电极输出(最大DC30V/5mA)可任意切换到超载输出或者判断输出；
1.22存储功能:连续存储1000个/单独存储100个/标准存储50个(3种存储方式可以转换)；
1.24具有R232通讯接口，通过电缆线连接电脑，用户可以使用专业的强度测试软件，便于数据的管理和恢复;操作软件，用Excel表格形式显示数据；
2、配置清单
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备注

	1
	专用打印机
	1
	台
	

	2
	电源线
	1
	根
	

	3
	测量支架
	1
	个
	

	4
	专用蛋壳强度PC软件
	1
	套
	

	5
	数据传输线
	1
	根
	



（八）酶标仪
1、基本参数
1.1检测模式：光吸收、光吸收扫描
★1.2光源：高能闪烁氙灯，使用寿命≥108次闪烁；（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
1.3波长选择：双光栅，杂光率<0.001%；
1.4适用板型：6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其他自定义板型；
1.5可选配独立的立式比色杯光路，可使用常规的比色杯进行检测；
1.6多点测量：每孔多至225点信号均一化处理；
1.7检测器：紫外光电二极管PDT（光吸收）
1.8多标记检测：单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物；
1.9主机免费标配加样器接口，可现场升级自动加样器。
1.10振板功能：线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调；
1.11温度控制：室温+5℃～42℃；
1.12自动化兼容性：可与条码阅读器、自动化工作站及微孔板叠放系统无缝整合；
2、光吸收模块
2.1光吸收检测器：紫外硅光电二极管；
2.2光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增；
2.3光栅波长准确性：<±0.3nm（230-315nm），<±0.5nm（316-1000nm）；
2.4光栅波长重复性：<±0.3nm（230-315nm），<±0.5nm（316-1000nm）；
2.5光吸收检测分辨率：0.0001 OD；
2.6光吸收测量范围：0-4 OD；
2.7光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差。
2.8测量准确性：≤ 0.5%（在易干扰紫外波段260nm下测定）；
2.9测量精确性：≤0.2%（在易干扰紫外波段260nm下测定）；
3、数据处理及软件
3.1主流配置电脑，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式；
3.2具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能；
3.3可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能；
3.4提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用
4、配置清单
	序号
	配  置
	数量
	备注

	1
	主机配置
	
	

	1.1
	酶标仪主机                                                                                                                                                                                                                                                                    
	1
	

	1.2
	光路
	1
	

	2
	包含如下模块：
	
	

	2.1
	温控系统：室温+5ºC to 42ºC，顶部加热，防凝结设计                                                                             
	1
	

	2.2
	双光栅激发光部件                                                                                                                 (1)波长准确性<± 0.3 nm for λ ≤ 315 nm                  
<± 0,5 nm for λ >315 nm;                                                                                                                           (2) 波长重复性;<± 0.3 nm for λ ≤ 315 nm<± 0,5 nm for λ >315 nm   
	1
	

	3
	光吸收模块
	
	

	3.1
	光吸收元件                                                                                       (1) 吸收光波长范围：230-1000nm,1nm递增；                                                                                            (2) OD范围：0-4 OD；OD分辨率：0.0001；                                                                     (3) OD带宽：<5nm(315nm以下),  <9nm(315nm以上) 
(4) 检测准确性<0.5%                                                                (5) 检测重复性<0.2%
	1
	



（九）色差仪
1、基本参数
1.1照明观察系统:d0(扩散照明垂直受光方式;(包含销面反射)
1.2受光部:硅光电二级管(6根)
1.3显示范围:Y:0.01～160.00%(反射率)
1.4光源:脉冲氙灯
1.5测量时间:≦1秒
1.6最少测量间隔:≧3秒
1.7电池性能:近似800次
1.8测量/照明区域:8mm/11mm
★1.9重复精度色度:AE*ab0.07以内（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
1.10观察角:近似2度观察角
1.11观察条件:C，D65
1.12显示:色度值，色差值，合格，警告，不合格模式
1.13公差判断:色差公差(矩形和椭圆形模式)
1.14内存:1000(测量探头和数据处理器存储不同的数据)
1.15色差标准色:100
1.16校正通道:20个(ch00:是白板校正，ch01至ch19:用户校正）
1.17显示:点阵式背光的液晶显示器(15charsx9lines+1line foricondisplay)
1.18端口:RS-232C电缆(用于处理器/电脑)
1.19串列传输速率:4800，9600,19200(bps)，出厂时为9600bps
1.20外形尺寸:102(宽)x217(高)x63(长)mm
1.21重量:约550g，含电池，不含RS-232C电缆
1.22操作环境:温度:0至40°C，
1.23相对温度:85%以下。
配置清单：
	序号
	名  称
	数量
	单位
	备注

	1
	测量探头
	1
	个
	

	2
	USB数据线
	1
	根
	

	3
	RS232C数据线
	1
	根
	

	4
	电源适配器
	1
	个
	

	5
	数据处理器
	1
	个
	

	6
	保护盖
	1
	个
	

	7
	白色校正板
	1
	个
	

	8
	腕 带
	1
	个
	



（十）质构仪
1、硬件性能：
★1.1 应力测定范围：单臂型主机，可选力量感应元的最大测量范围≥0～2500N；（提供以下任一证明材料：产品彩页/产品说明书/官网/仪器/软件操作界面截图/第三方检测报告/原厂盖章技术白皮书）
1.2 测试距离范围：≥320mm；
1.3 力量分辨率： ≤0.01g；力量精度≤0.015%；
1.4 测试速度范围：0～1000 mm/min,也可依据需要出厂前调整为0～2500mm/min；
1.5 距离精确度：≤0.0001 mm；
1.6 可选不同力值传感器不少于以下种类：2N/5N/10N/25N/50N/100N/250N/500N/ 1000N/2500N；
1.7 设备主机面板具有紧急机械停止按键，同时要求面板具有上和下控制机械按键，不连接软件下可单机完成控制测试；
1.8 除上下机械控制按键指示灯，设备主机面板具有运行自检指示灯≥4个，可以根据设备的运行自检情况给出不同等级不同数量的灯光提示，上下控制机械按键和4位指示灯。
2.软件性能：
2.1 软件可在Windows 7/8/8.1/10/11的操作系统下使用；
2.2 全自动感应：透过计算机联机操作，接触样品后自动开始侦测，并可自动计算样品高度；
2.3 数据分析：软件将数据以图形显示、储存，并可使用宏连续处理大量图表，将结果转换到Excel、Word进行编辑；
2.4 数据采集率：≥1000组/秒（每组数据包含≥16000个数据，经过软件筛选组成≥1000组/秒数据）；
2.5 自动产生报告：完成分析同步产生格式化报告档案，也可自行设计格式化报告；
2.6 计算机控制：可对仪器进行控制，选择各种检测分析模式及绘制分析曲线等；软件要求具有检测模式自由编程功能、数据计算内部编程功能、检测过程记录和回放功能等；
2.7 软件支持中文，可在线升级；
2.8 自动生成检测报告，自动校准功能，校准支持砝码和软件校准，确保数据可靠；
2.9 软件支持触控操作，触控操作界面可设置快捷程序；
2.10 软件具有实验数据和图形叠加显示功能；
2.11 软件具有实验过程回放功能；
2.12 软件具有将原始数据和实验结果数据统计在同一个EXCEL中功能；
2.13 软件输出具有结果顺序和倒序显示功能；
2.14 软件具有程序方法可根据不同样品的需求编辑探头运行程序和结果计算程序功能。
2.15 软件可设置标准合格品另存为标样，并设置品质控制的允许偏差范围，超出设定的允许偏差范围就会被软件自动筛选识别标注出来。
2.16 软件程序数据库具有系水率测试方法程序。
3.安全措施：
3.1 需具备防尘结构，无外露零件，具备紧急停止键；
3.2 承载保护装置：超过荷重感测组件负载时会自动停止，有外部保护装置。



包件四

1、 采购清单：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高性能工作站
	台
	3
	

	2
	数据库服务器
	台
	3
	核心产品

	3
	大数据平台
	套
	1
	


1、交货期：合同签订后120天内；送货地点：仪征月塘镇铁坝村。
2、核心产品：数据库服务器
3、质保期：3年
二、技术参数
（一）高性能工作站	
1、服务器集群，作为云计算服务机房建设、大型高性能云计算集群(基因测序计算)、数据库管理软件开发等支撑，为了更好的搭建种业大数据平台，需购置3台。
2、参数配置和要求:
机架式工作站，可以完成深度学习、强化学习等相关科研计算任务。
3、技术要求:工作站具体运行参数如下:
(1)CPU:Intel Xeon 4214R(12C，100W，2.4GHz)两颗；
(2)GPU:NVIDIA Tesla T4 16G pci-e；
(3)内存:32G RDIMM DDR4 十六条；
(4)硬盘:4TB SATA(企业级)五块。
	选项
	招标要求

	整体要求
	2U机架式服务器，产品为非贴牌散拼产品，具备整机自有品牌，提供整机出厂合格证明。

	处理器
	支持Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，最大2颗处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别。配置2颗CPU，单CPU性能≥Intel Xeon 4214R (12C,100W,2.4GHz) 。配置不少于1颗GPU，单GPU性能≥NVIDIA Tesla T4 16G pci-e

	内存
	配置32GB DDR4内存；最大支持24个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持3T内存容量，支持2666/2933MHz工作频率

	本地存储
	总体要求：可支持最大31个标准硬盘槽位，支持SAS/SATA/NVMe接口，支持基于SATA总线的M.2 SSD硬盘，支持内置SD存储器。最大支持24个U.2 NVMe前置硬盘；本次配置5块4T SATA 硬盘

	I/O扩展
	最大支持≥9个PCI-E插槽；单机支持≥4块双宽GPU/MIC卡或8块单宽GPU，支持实现单机支持16块GPU

	标准接口
	4个USB 3.0接口、2个USB2.0接口，2个VGA接口、1个串口，1个管理口

	网络控制器
	配置2个千兆电网口；支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率

	电源
	配置1个白金电源≥550W；最大支持2个1600W电源模块，冗余散热风扇，机架安装导轨；

	安全
	支持系统安全加固软件，防护服务器免受已知/未知木马病毒、系统漏洞、黑客入侵等攻击，自主知识产权；所提供产品须具备微软Certified for Windows Server 2008 R2认证；

	软件功能
	支持统一管理软件，支持Redfish、IPMI、SNMP等标准，支持NFV场景应用。为方便对系统进行电源重启，或远程装载虚拟媒体管理，采用HTML5 iKVM解决方案，提供该功能截图证明。可在Web界面对BIOS进行设置，提供该功能截图证明。

	▲产品性能
	通过SPEC jbb2015 MultiJVM测试，Oracle Java SE 11.0.4 max-jops测试性能不小于190000分，其他国际公认 Java 服务器性能基准测试同等分值报告可等效替代
（提供测试官网截图)

	服务
	售后服务要求：三年原厂上门保修




（二）数据库服务器（核心产品）
1、主从式服务，提供数据库服务，全面整合江苏省家禽生物遗传资源，用于收集、贮存家禽种质资源群体相关的表型、基因型、核酸序列、图片、视频、库容等数据信息，开展保种和育种大数据分析。服务于江苏省家禽生物遗传资源大型数据库，需要购置3台。
2、参数配置和要求:
主从式数据库服务，高并发，故障自动切换。
	序号
	技术指标
	技术参数

	1
	要求
	数据库服务器为品牌原厂整机产品，非第三方散拼组装，提供品牌原厂质保承诺函

	2
	机型
	2U机架式服务器，配置导轨

	3
	处理器
	型号：自主可控X86架构处理器
主频：≥2.5GHz
每颗 CPU 内核数：≥16核
实际配置：配置≥1 颗物理 CPU
扩展性：最大配置≥2 颗物理 CPU，支持超线程，支持硬件加速国密SM2/SM3/SM4算法

	4
	 内存
	配置≥32GB 内存；
支持内存纠错等高级功能

	5
	 存储
	配置≥20TB 存储空间，
板载支持2块M.2 SSD硬盘 

	6
	I/O接口
	板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）

	7
	风扇
	配置≥2个800W热插拔冗余电源模块，通过80plus铂金认证；

	8
	安全
	支持TCM和TPM安全模块；配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能

	9
	
	支持ECC风暴抑制和CE漏斗机制，并提供管理界面截图证明

	10
	故障诊断
	主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障；

	11
	产品认证
	提供≥3款国产操作系统兼容性互认证书；提供≥4款国产中间件兼容性互认证书；
提供≥4款国产数据库兼容性互认证书；
同等效力证书均可累计，等效互认证明材料予以认可

	12
	
	投标产品须通过可信计算3.0兼容性认证证书

	13
	
	整机提供3C认证、提供节能、环境认证证书并提供证书原件扫描上传；

	14
	服务
	3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务



（三）资源大数据平台软件开发
[bookmark: heading_0]1、功能需求
为了加强江苏省家禽地方品种保护与开发利用，建成现代化、智能化、国际一流的江苏省家禽遗传资源保护与创新利用中心，实现家禽遗传物质的长期、有效保存，建立遗传物质保存、活体保种、开发利用相结合的网络体系，需要开发一套家禽遗传资源种业大数据平台，包括家禽遗传资源样本库管理系统、家禽遗传资源动态监测系统、家禽育种数据库管理系统、家禽遗传资源实验室管理系统、家禽遗传资源大屏数据展示系统、家禽遗传资源综合服务平台六个子系统。
在统一的数据资源中心、数据处理机制、数据对象模型的基础上，搭建基础运营平台、样本库管理系统、家禽资源监测系统、育种数据库系统、实验室系统、大屏数据展现系统等功能模块，实现数据流的畅通和数据共享。
[bookmark: heading_1]1.1家禽遗传资源样本库管理系统
家禽遗传资源样本库管理系统是一套基于云平台的生物样本信息综合管理平台。系统可以实现资源库、科研样本库、细胞库、基因库及其他目标应用的样本存储及应用管理。为实验室提供一套标准化、系统化的操作管理系统，实现实验室的“人、机、料、法、环”等关键环节的有效管理。系统可实现单一用户使用，也可实现异地多用户同一平台使用。系统实现存储设备管理、样本管理、出入库和报表管理、设置和首选项等功能模块。
[bookmark: heading_2]样本库信息管理平台实现价值
能够使家禽在保护与利用等功能得到加强，规范家禽样本的储存、查询及精准定位等，确保样本管理的规范化流程，进一步保证样本质量；样本全生命周期管控，实时精准定位与资源追踪；在线审批与流程记录电子化，过程公开且有效。
[bookmark: heading_3]样本库信息管理平台功能概况
家禽遗传资源样本库管理系统分为工作流管理、库位管理、样本管理、数据可视化管理、权限管理、系统日志管理，使样本库成为样本储存和科学研究之间的纽带，最终成为规范化和标准化的信息服务平台。
[bookmark: heading_4](1)样本管理
样本登记方式：系统支持目前常见多种录入方式，扫码枪登记方式、单支录入、批量录入、模板录入、EXCEL表导入形式等，支持EXCEL按盒子为单位登记样本信息、支持导入模板可自定义配置。
系统支持样本登记后多种状态显示，包括：待存储、已存储、待归还、已归档等。系统支持误删除后到回收站，支持样本还原功能。系统支持样本列表显示内容自定义，显示顺序自定义，支持列表字段排序等功能。
系统支持一键定位样本存储位置，定位容器并可视化展示样本信息。
样本类型管理，支持样本类型默认设置容量、单位、分装份数、分装容量，方便样本类型选择后信息默认填充、支持自定义样本属性扩展，提供默认值，方便用户快捷输入。图片自定义上传，用以在容器中分辨不同的样本信息。系统支持样本类型多级定义，支持样本类型门纲目科属种管理模式。
支持对样本生命周期进行查询及追溯，直观查看样本的完整生命周期及走向。可以监控样本入库、还库、转移、销毁各个阶段。系统支持大容量、多数量附件存储，保障数据安全。
[bookmark: heading_5](2)样本入库
系统支持选位置入库，存储页面可视化展示，支持待存储样本自定义排序功能，按样本类型，样本编码，等不同条件进行排序。
系统针对未入库的样本进行入库操作，选取对应的货架，创建入库单。包括详细的入库单号，申请人，申请时间，入库原因(支持预定义)等基本信息。支持打印入库单详情和入库样本信息，并可自定义打印模板设定。
支持创建入库单后，选定货架中的位置信息，对货架相应位置进行锁定，防止其他操作占用位置。
支持入库单位信息和样本信息，专人审核是否通过，确保样本和数据安全。
样本存储页面货架可按照树形结构和可视化结构展示，并支持联动。
支持多个货架切换，支持按照货架实际布局展示，方便用户进行存储，存储容量实时提示。
[bookmark: heading_6](3)样本出库
系统针对需要出库的样本进行出库操作，选取对应的样本，创建出库单。包括详细的出库单号，申请人，申请时间，出库原因(支持预定义)等基本信息。支持打印出库单详情和出库样本信息，并支持自定义打印模板。
支持出库样本锁定，创建出库单后，对容器样本进行锁定，防止其他人对该样本进行操作。
系统支持出库二次核对功能，支持扫码枪出库二次信息核对，保证样本出库正确率，并标记出错误样本位置。
持出库单信息和样本信息，专人审核是否通过，确保出库样本和数据准确安全。支持样本出库交接功能。
[bookmark: heading_7](4)库位管理
管理库内样本信息，可进行多维度查询。
支持不同类型的货架任意支配，自行定义货架内部结构、储存容量，位置信息。
存储货架概览：可直观查看储存货架概览信息，记录到每个架子，每一层按照不同颜色区分表示容器存储的使用情况；
样本详情：可对库内样本分状态进行管理，支持多维度查询搜索，支持样本多选现在清单，通过审核后方可下载成功，可批量更新样本信息。记录样本详细明细。
[bookmark: heading_8](5)检索查询
支持样本多种查询方式，支持用户多种业务场景下检索。高级检索可快速查询出指定条件下样本信息。批量检索可支持输入多支样本编码搜索样本信息。支持全局自定义查询条件自定义，也可支持用户自己独有的查询条件自定义，不仅可保存本次检索模板，还可进行多种基础字段和扩展字段自定义组合方式进行检索，以上任何检索方式均支持结果导出，导出模板也可进行自定义设置。
系统支持按照样本类型统计存储样本量、入库样本量、出库样本量，可按照时间范围条件查询。
支持样本业务活动生成报表数据，出入库样本数量、次数等，按日期查询。支持不同操作阶段样本数量统计，支持对一定时间内样本出入库次数、出入库明细统计等。
系统支持物种信息统计，分布统计，地域统计，时间范围统计等。
[bookmark: heading_9](6)系统设置
系统支持自定义扩展字段，当样本类型或来源类型有其他信息定义时，可采用扩展字段自定义方式，可自定义表单信息，字段名称，字段值，字段形式包括字符型、列表型、单选、复选、下拉等多种形式，排版布局。也可用户自定义。扩展字段支持自定义查询，导出，下载，满足不同部门用户需求，提高可扩展性，减少运营成本，快速响应业务变化。
样本来源类型管理，支持多种样本来源类型，用户自定义样本来源属性，区分不同的样本源。样本来源中的属性支持自定义排序。
标签设置，用户自定义标签内容，可以配置多个标签规则，设置物种名称，物种编号、物种类型、地域等相关物种信息。
自定义查询方案：支持用户自定义全局查询方案，查询条件是系统内展示所有字段信息，包括扩展字段自定义信息均可设置查询，包括但不限于如下：样本基本信息、物种信息、标本类型、地域分布等数据。
打印方案设置，标签打印可以根据编码规则打印条形码、二维码等。系统支持用户自定义标签内容。要求标签内容简洁、清晰、便于辨认。
导入模板设置，支持自定义导入模板。模板中的字段信息可以自定义，根据需求配置导入项，减少冗余信息的录入，提高信息录入的效率和准确性。
[bookmark: heading_10](7)审计追踪
审计追踪，系支持样本日志、业务日志、登录日志记录。提供数据安全性的溯源管理，对样本的操作均有日志记录，可详细记录用户登录、IP地址、对数据的增减操作、系统后台操作等信息。系统支持用户通过日志管理或者样本日志查看日志信息。
[bookmark: heading_11](8)权限管理
系统支持灵活的权限设置，对所有的功能操作都可以进行权限的分配。系统可以根据所属的科室、课题以及数据权限来划分用户的样本操作权限及不同的用户角色对应不同的管理和使用权限，来控制课题创建、样本采集录入，样本交接，样本出入库，样本移位、用户管理、系统设置等用户活动。
账户多角色管理，系统具备完善的用户一角色权限体系，用户权限由分配给此用户的角色决定，一个用户可以有多个角色。每个角色具有不同的功能菜单操作权限。
(9) 存储容器管理
支持图形化模拟展示冰箱、液氮、切片柜等各类存储容器，可自定义容器规格、层级名称与访问权限。系统以图形化方式展示存储空间的使用情况，包含冰箱层数、每层抽屉数量，每个抽屉的样本盒数量，点击每个样本盒，展示具体样本格，每个样本格子按照不同颜色标记占用、空闲、出库、申请中等状态。(提供以下任一证明材料：包含交互原型截图/功能方案文档/同类项目实施案例/软件功能演示视频/开发技术白皮书)
 （10）销毁管理
销毁流程设置：用户可以通过“销毁流程设置”功能，自定义样本或物品销毁的审批流程。
创建销毁单据：系统支持对需要销毁的样本进行管理，用户可以选取对应的样本并创建详细的销毁单据。销毁单据包括销毁单号、申请人、申请时间、销毁原因等基本信息，支持预定义销毁原因。
销毁审批：销毁审批功能支持自定义销毁审批流程，用户可以根据实际需求设置多级审批流程，确保每个销毁操作都经过严格的审批。此外，系统支持销毁审批操作，审批人员可以查看销毁单据的详细信息，并进行审批操作。(提供以下任一证明材料：包含交互原型截图/功能方案文档/同类项目实施案例/软件功能演示视频/开发技术白皮书)
▲（11） 审批流程管理
支持用户配置样本入库审批流程、出库审批流程、销毁审批流程；流程设计需满足灵活，支持节点拖拽。
[bookmark: heading_12]1.2家禽遗传资源动态监测系统
开发家禽遗传资源动态监测系统，对我国家禽品种资源数据进行调查、收集、整理与加工，能真实反映我国家禽品种资源的现状，为我国家禽品种资源管理与保护方案的制定提供依据。对我国家禽品种资源的分布与数量进行动态跟踪，能及时反映每个品种资源的变化情况，以便有针对性的开展品种资源管理与保护工作。
重点监测资源各世代表型性状、生产性能及特征性状的变化情况以及资源核心群数量。
将数据分为二类。
[bookmark: heading_13](1)静态数据
▲1)资源的标准化描述，通过对家禽资源信息的标准化碎片整理，得到资源的全面标准化信息，以品种资源志内容和格式描述为基础，对品种资源的一般情况、品种来源、外貌特征、体型特征、生产性能(生长、屠宰、蛋品质、繁殖等)、品种保护、选育利用和资源评价进行系统描述。
2)资源场基础数据：包括基本情况(法人代表、联系人信息、资源场地址、禽舍面积、技术人员)、核心群数量、照片、经费情况(农业农村部、地方、自筹、其它)、资产情况、经营情况、科研情况等。
[bookmark: heading_14](2)动态数据
核心群数量：当年存栏总数，按公母分别填报。
▲体型外貌：当年世代体型外貌的变化。
生长性能：测定初生、6周龄(育雏)、16周龄(育成)、43周龄 (成年)、65周龄(淘汰)体重。
繁殖性能：测定开产日龄、开产体重、开产蛋重、43周龄和65周龄产蛋数、就巢率、种蛋受精率和受精蛋孵化率。
蛋品质：测定43周龄蛋品质指标(蛋重、蛋壳色泽、哈氏单位、蛋形指数、蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋黄比率、血斑率)。
屠宰性能：测定屠宰率、全/半净膛率、胸肌率、腿肌率、腹脂率。
家禽遗传资源动态监测系统将进行分级管理，分为：全国级系统管理员级、省级系统管理员级、资源保护场级、普通用户级，各级用户具有不同的权限，进一步加强对我国种家禽资源的管理和信息及时共享，促进交流。
[bookmark: heading_15]1.3家禽遗传资源育种数据库管理系统
设计配备家禽种质资源大数据、云计算专用的大型服务器集群，用于收集、贮存家禽种质资源群体相关的表型、基因型、核酸序列、图片、视频、库容等数据信息，开展保种和育种大数据分析。
[bookmark: heading_16](1)构建服务器集群
配备家禽种质资源大数据、云计算专用的大型服务器集群，用于收集、贮存家禽种质资源群体相关的表型、基因型、核酸序列、图片、视频、库容等数据信息，开展保种和育种大数据分析。
[bookmark: heading_17]▲(2)表型数据库
表型数据主要来源于列入国家和江苏省家禽遗传资源保护名录的家禽地方品种的性能测定记录，也包括其它地方品种、育成品种、引进品种的性能测定记录。
[bookmark: heading_18](3)核酸序列数据库
核酸序列数据主要来源于列入国家和江苏省家禽遗传资源保护名录的家禽地方品种的DNA测序信息，也包括其它地方品种、育成品种、引进品种的DNA测序信息。
用户通过页面上传DNA测序信息文件，并自动解析测序SNP位点数量等数据。
[bookmark: heading_19]1.4家禽遗传资源实验室管理系统
家禽遗传资源实验室管理系统是一个集设备管理、仪器共享、安全管理、物料管理和物联网管理于一体的综合性管理平台。
在设备管理方面，系统能够对实验室的各类仪器设备进行实时监测，掌握设备的运行状态、使用情况和维护需求。通过对设备的有效管理，可以提高设备的利用率，延长设备的使用寿命，确保实验工作的顺利进行。
仪器共享管理系统为实验室的大型仪器设备提供了共享使用的平台。用户可以方便地查询可用设备、进行预约申请，审批流程高效快捷。这不仅提高了仪器设备的使用效率，还降低了实验室的运营成本。
实验室安全管理系统是保障实验室安全运行的重要环节。它通过对实验室环境、人员操作等方面的监控，及时发现安全隐患并采取相应措施。同时，系统还确保系统运行安全、设备控制安全和实验数据安全，为实验室人员提供一个安全可靠的工作环境。
智能物料管理系统对实验室的试剂耗材进行科学管理。从采购、入库、出库到库存盘点，实现全流程的信息化管理。这有助于减少浪费，提高物料的管理效率，确保实验所需的试剂耗材能够及时供应。
物联网管理系统则将实验室的各种设备和资源连接起来，实现智能化的管理和控制。通过物联网技术，实验室管理人员可以远程监控设备运行状态、调整设备参数，提高管理的便捷性和时效性。
实验室管理系统以先进的技术手段为支撑，致力于实现实验室的数字化、智能化管理。它通过高效的管理流程、严格的规范标准和可靠的安全保障，为家禽遗传资源的研究和保护提供了有力的支持。
[bookmark: heading_20](1)设备管理系统
设备管理系统是为了帮助组织更好地管理和优化其设备和资产，以减少成本、提高生产力、确保合规性和安全性而存在的关键工具。它通过提供实时数据、自动化任务和报告生成等功能，帮助组织更加智能地管理他们的设备，从而提高了整体运营的效率和质量。
[bookmark: heading_21]设备基础台账维护
[bookmark: heading_22]设备台账
系统支持对仪器设备生命周期中的购置、确认、校准、运维保养及报废进行管理；在管设备的清单，包括设备名称、类型、位置等基本信息管理，支持设备基本信息添加、编辑、删除等操作：系统支持查看设备的计量校准记录、保养记录；准确查看设置品牌信息、设备状态、有效期以及校准信息等。可按设备类别树结构和部门结构树或者快速搜索查询设备；可按设备状态快速搜索设备；可查询设备在全生命周期中的所有数据信息。
[bookmark: heading_23]登记及维护设备
登记及维护设备，记录包括设备编号、设备名称、类型、品牌、规格型号、位置、所属部门、责任人等基本信息。
[bookmark: heading_24]设备启用确认
[bookmark: heading_25]设备启用台账
设备启用台账记录信息。
[bookmark: heading_26]设备启用
设备启用信息登记，提交启用审批流程。
[bookmark: heading_27]设备启用审批
根据权限，进行设备启用审批。
[bookmark: heading_28]巡检及保养管理
[bookmark: heading_29]巡检标准
按设备类别定义巡检标准。
[bookmark: heading_30]巡检计划
按设备类型及标准制定设备巡检计划。
[bookmark: heading_31]设备巡检台账
设备巡检台账记录信息。
[bookmark: heading_32]巡检任务执行
根据巡检计划记录巡检任务执行，记录巡检过程信息，提供异常分析。
[bookmark: heading_33]整改任务执行
根据巡检上报的异常情况，进行整改记录。
[bookmark: heading_34]保养标准
按设备类别定义保养标准。
[bookmark: heading_35]保养计划
展示设备预约统计情况，如总预约数、有效预约数等统计数据。
[bookmark: heading_36]设备保养台账
设备保养台账记录信息。
[bookmark: heading_37]保养任务执行
根据保养计划记录保养执行任务，记录保养过程信息。
[bookmark: heading_38]校准管理
[bookmark: heading_39]校准记录台账
设备校准台账记录信息。
[bookmark: heading_40]校准规则设定
周期性校准规则设定，根据设备启用周期开始计时。
[bookmark: heading_41]月度校准提醒
当月需校准设备提醒列表。
[bookmark: heading_42]校准任务执行
校准任务执行记录，记录校准方案、校准单位、校准结果。
[bookmark: heading_43]维修管理
[bookmark: heading_44]维修台账
设备维修台账记录信息。
[bookmark: heading_45]报修记录
设备故障报修信息记录。
[bookmark: heading_46]维修记录
设备维修详情记录，记录服务人员、服务单位、故障原因、维修结果。
[bookmark: heading_47]报废管理
[bookmark: heading_48]设备报废台账
设备报废台账记录信息。
[bookmark: heading_49]设备报废
设备报废信息登记，提交报废申请。
[bookmark: heading_50]设备报废审批
根据权限，进行设备启用审批。
[bookmark: heading_51]报表统计
相关统计报表
相关统计报表。
[bookmark: heading_52]权限管理
权限管理
可设置实验室相关信息、组织结构、人员、账号角色权限等。
[bookmark: heading_53]设备管理移动端
[bookmark: heading_54]巡检任务执行
巡检任务登记，记录巡检情况，支持异常情况拍照。
[bookmark: heading_55]设备报修
设备异常报修，可进行异常情况拍照。
[bookmark: heading_56]设备信息查看
扫描设备二维码，查看设备基本信息。
[bookmark: heading_57](2)仪器共享管理系统
[bookmark: heading_58]实验用户管理
[bookmark: heading_59]角色管理
系统可以灵活定义各级用户角色(系统管理员、设备管理员、课题负责人、课题组成员)等，并给角色设置不同的操作权限。
[bookmark: heading_60]角色权限
系统根据不同的角色可以设置不同的操作权限，方便各类角色灵活掌握操作系统。支持同时打开多个业务查看和业务管理，无需直接跳转。
[bookmark: heading_61]用户管理
用户人员添加、注册时需要选择归属的课题组，课题组负责人可自行添加本课题组的成员。
[bookmark: heading_62]课题组管理
系统可通过课题组的创建，对仪器预约使用、计费进行精准管理。
课题组负责人可管理课题组的成员、经费卡等信息，并对课题组成员的信息、仪器预约使用信息、计费明细等信息进行管理和查看。
[bookmark: heading_63]仪器设备展示管理
[bookmark: heading_64]设备管理
可对管理平台的大型仪器设备进行全生命周期的管理，涵盖购置、确认、校准、运维保养及报废等功能，包括增、删、改、查等。可通过平台发布和管理仪器，填写仪器设备信息，包含仪器设备名称、资产编号、型号规格、放置地点、管理单位、管理员、功能介绍、技术参数、图片等信息。具备搜索功能，通过仪器设备名称、型号规格等相关栏目搜索其所需仪器设备。
[bookmark: heading_65]设备台账
系统支持对仪器设备生命周期中的购置、确认、校准、运维保养及报废进行管理；在管设备的清单，包括设备名称、设备编号、所属单位、类型、位置等基本信息管理，支持设备基本信息添加、编辑、删除等操作；系统支持查看设备的计量校准记录、保养记录；准确查看设置品牌信息、设备状态、有效期以及校准信息等。
[bookmark: heading_66]新增及维护设备
增加设备及信息修改，填写包括设备编号、设备名称、所属单位、位置、上传设备照片等基本信息，同时需要设置设备操作人及其联系方式等。
[bookmark: heading_67]设备状态
设备状态直接影响设备是否能进行预约，当设备状态为正常时，可进行预约及送样操作；当设备状态为故障时，设备暂时不可预约，所有当时预约仪器的用户将会收到一条仪器故障的消息提醒；当仪器经过维修后，被改回“正常”时，上一次预约不能使用该仪器的用户将会收到一条仪器故障修复的消息提醒，可继续预约；当设备状态为报废时，设备不可预约及使用。
[bookmark: heading_68]维护保养
对设备进行维护保养，可进行登记添加、编辑、删除、重置等操作。维护保养时需登记维护的基本信息，包括维护保养的设备名称、操作人、操作类型、操作时间等信息。
[bookmark: heading_69]确认及报废
填写相关信息提交报废，特定人员进行信息的确认与报废操作。
[bookmark: heading_70]仪器公告
相关管理人员可发布公告，告知有关人员相关信息。
[bookmark: heading_71]相关附件
可上传、下载、删除仪器的相关文档，包括技术附件、操作手册、使用规范等。
[bookmark: heading_72]仪器设备预约和使用管理
[bookmark: heading_73]仪器关注
为方便使用者及时了解常用设备的状态变更及消息，可对仪器进行关注操作。仪器关注后，将在仪器列表中置顶显示。
[bookmark: heading_74]使用预约
为满足对不同仪器设备管理需要，能进行灵活便捷的多种预约授权的管理，包括用户预约、预约审核及仪器设备开放时间管理、预约时间管理、使用记录管理和使用情况反馈等功能。
对仪器设备的预约使用进行管理，管理员对预约申请进行审批。对预约信息进行管理及统计查询。
[bookmark: heading_75]预约概况
以日历或者图表的形式展示仪器预约的列表，列出预约的信息，设备可按照日、周、月等维度展示预约概况，预约人数，时间等信息。
[bookmark: heading_76]▲仪器预约
为提升预约的便捷度，系统提供了日历和列表两种预约方式，可直观看到可预约的时间段，进行预约操作。
[bookmark: heading_77]送样预约
可直接选择仪器进行送样预约，选择送样的时间及样品数量，可预约仪器设备的时间段。为提升预约的便捷度，系统提供了日历和列表两种预约方式，可直观看到可预约的时间段，进行预约操作。
[bookmark: heading_78]预约审核
以列表的形式展示待审核预约，可进行预约审批、编辑、取消、驳回等操作。状态为未审批时，仪器负责人可对预约进行审批操作。当状态为未使用时，仪器负责人可点击编辑和取消，点击编辑可修改预约时间、经费卡等，点击取消可取消预约。所有操作均会发送消息给预约用户。
[bookmark: heading_79]上机验证
预约成功后，可通过人脸识别或手机扫码方式进行身份验证，验证成功后可进行上机操作，可以查看下一时间段设备使用人信息。
[bookmark: heading_80]上机历史
可查看所有的预约历史及上机历史信息。
[bookmark: heading_81]使用记录
为方便仪器管理人进行监管，可在此界面查看仪器下所有的使用信息，例如使用时间、使用人、收费金额及收费明细等，并针对异常情况可进行编辑修正。
[bookmark: heading_82]编辑修正
针对仪器使用异常情况，可编辑修正经费卡、收费信息等，同时会将相应的修改信息通知使用用户。
[bookmark: heading_83]财务管理
课题组负责人可以查看自己课题组内的财务情况和收支明细，可以快速搜索和查看课题组内财务明细情况，并根据需要对财务概要和明细进行导出或打印操作。
[bookmark: heading_84]预约统计
展示设备预约统计情况，如总预约数、有效预约数等统计数据。
[bookmark: heading_85]移动端设备预约（微信小程序）
可在手机端查看设备信息并通过日历化形式进行设备预约。
[bookmark: heading_86]移动端扫码上机（微信小程序）
手机端扫描设备二维码进行身份验证，验证通过打开仪器控制，进行实验上机。
[bookmark: heading_87]移动端预约查看（微信小程序）
可查看所有的预约情况，包括预约情况、设备名称、审核状态等，也可通过设备名称、预约时间段等进行精准查看。
[bookmark: heading_88]实验管理终端
可配套实验管理终端，通过人脸识别方式进行预约资格认证，可配合控制终端对仪器设备进行控制，保障规范化仪器使用；可显示仪器基础信息，使用状态，预约情况展示等；可显示与绑定设备相关的通知信息。
[bookmark: heading_89]仪器控制终端
认证通过后可控制设备的本身或是设备显示终端的使用；可配合实验管理终端或扫码验证控制。
[bookmark: heading_90]仪器设置管理
[bookmark: heading_91]预约类型设置
为满足日常实验室的工作场景，仪器预约类型分为送样预约和仪器预约两种模式。可根据仪器和业务需求，设置预约模式。
[bookmark: heading_92]设备控制方式
系统提供多种控制方式，满足不同业务场景使用。提供不控制、电源控制及蓝牙控制等方式，满足不同的上机场景。
[bookmark: heading_93]设备使用要求
为保证仪器设备的使用安全，可设置仪器使用前是否需要经过培训考核，开启此功能，只有通过培训考试或者相应资质的用户才可进行设备的预约操作。
[bookmark: heading_94]设备预约控制
可通过开关控制设备是否开启使用预约。当关闭设备预约时，可进行使用资格设置，用户无需预约可直接通过验证进行上下机操作，系统记录相应的操作信息，便于后期进行追溯。
[bookmark: heading_95]预约方式设置
系统内提供了按天或者按时间段进行预约的方式设定，灵活的预约方式可以满足用户更加颗粒度的使用需求。
[bookmark: heading_96]计费设置
计费设置：仪器负责人可控制仪器是否开启计费功能。系统内支持多种计费模式，可进行智能计费、按预约计费、按使用计费和按样品计费，满足不同的业务场景。在所有规则中，不满1小时的按照1小时进行计算收费。
智能计费：综合预约和使用时长进行综合计费，设定每小时的计费金额，系统会集合预约时间段和使用时间段进行时长的综合计费。
按预约计费：可设定预约时间的计费单价，根据预约的开始时间和结束时间的时间段范围进行计费，也可通过自定义的方式设置计费规则。
按使用计费：可按照使用时间或使用次数进行计费。使用时间是设定使用的计费单价，按照实际上机时间所产生的范围进行计费。次数计费是按照每次使用的金额进行收费。也可通过自定义的方式设置计费规则。
按样品计费：系统内设定了多种样品计费规则，可免费检测、按样品数计费和自定义。
[bookmark: heading_97]审批设置
可根据业务需求，对预约开启审批或不审批。针对特殊的用户及课题组可开启自动审批。
[bookmark: heading_98]合并规则
用户连续预约时，可通过开启合并预约进行预约时间段的合并。可设定合并的最小间隔时间和是否为同一课题。
[bookmark: heading_99]预约设置
为保证预约的灵活性，方便管理人员对设备预约的管理，可设置最小提前预约时间、最大预约时间及提前取消预约时间。
[bookmark: heading_100]预约资格
为保证仪器的使用安全，可通过预约规则对设备预约使用进行设置。开启预约资格时，只有具备相关的资质证书才可进行设备的预约操作。非预约时段预约：可设定特殊用户或课题组在设备非开放预约时间内进行设备的预约使用。优先预约权：可设定特殊用户或课题组拥有优先预约权，可专门设定优先使用的时间范围。
[bookmark: heading_101]预约限制
为保证仪器使用的收费进行，可进行最低经费的预约限制，不满足最低经费额的用户及课题组，不可进行设备的预约使用。
[bookmark: heading_102]送样预约设置
为保证样本的合理化检测，通过预约设置进行限制。可设定送样是否需要进行审批或默认批准，限制每日最大可接样本量。当样本数达到最大接收量时，将不可进行送样预约。
[bookmark: heading_103]送样规则
通过送样最早提前时间、送样最晚提前时间、修改/取消送样最晚提前时间来进行送样预约的限制，以保证合理化地进行样本送样。
[bookmark: heading_104]送样表单
系统内可自定义送样表单的样式，满足多种用户需求。
[bookmark: heading_105]门户网站
门户展示平台以科研设备资源为核心，承载了安全信息发布、仪器预约共享、科研数据互通等服务，指引用户高效地进行科研工作。
[bookmark: heading_106](3)实验室安全管理系统
[bookmark: heading_107]实验室管理
实验室信息是实验室安全管理的数据基础，通过构建实验室的数据仓库，对实验室的“人、机、料、法、环”等重要元素进行统一管理，实验室实验安全的管理网。
[bookmark: heading_108]实验室台账
系统对实验室进行全方位监管，记录实验室的基本信息，管理预约、计费、控制等使用记录。
[bookmark: heading_109]新增实验室
增加实验室，填写包括实验室名称、实验室编号、所属单位、上传实验室照片等基本信息，同时需要设置实验室负责人及联系方式等。
[bookmark: heading_110]基本信息
管理人员可对实验室的基本信息进行管理和编辑，基本信息包括实验室名称、所属院系、实验室所在位置、实验室负责人、实验室安全等级、紧急电话等。
[bookmark: heading_111]设备明细
对实验室内的设备信息进行维护管理，做好实验室的资产登记。通过设备属性关联实验室的防护要点等。
[bookmark: heading_112]安全风险要素
可管理实验室的危险类别注意事项，系统内自建危险类别注意事项数据库，实验室管理人员可通过新增勾选即可。
[bookmark: heading_113]防护指施
为保证实验室人员的安全，进出实验室人员需明确实验室的防护要点。防护要点会根据实验室类别及等级自动生成，实验室管理人员也可手动添加的形式进行补充。防护要点支持生成实验室信息牌，支持导出打印。
[bookmark: heading_114]安全设施
为保证实验室人员的安全，进行实验室安全设施的登记和展示，进出实验室人员需明确实验室的安全设施。
[bookmark: heading_115]消防要点
可管理实验室的灭火要点，系统内自建灭火要点数据库，实验室管理人员可通过新增勾选即可。
[bookmark: heading_116]实验室安全信息展示
系统根据实验室信息生成安全信息牌，信息牌包含实验室的基本信息和实验室二维码，能列出安全风险等级与危险源、防护措施、消防要点与安全设施。
[bookmark: heading_117]准入设置
对实验室的出入可进行控制设置。不控制的情况下，实验室不需要任何管理即可出入实验室。门禁控制是需要对接智能硬件，对实验室的进出信息进行记录，所有操作留痕，方便后期进行信息追溯。
[bookmark: heading_118]检查指标管理
[bookmark: heading_119]指标库管理
系统内置指标库，可同时管理多个版本的指标库。
[bookmark: heading_120]指标管理
系统内置最新版教育部检查指标，在上报隐患时检查要点支持按照关键字模糊匹配选择；隐患应能按照检查要点自动分类，方便数据统计。
[bookmark: heading_121]实验室自查
实验室负责人可通过手机扫一扫实验室房间二维码，对实验室进行日常自查。
[bookmark: heading_122]实验室巡检
[bookmark: heading_123]巡检设置
系统支持创建巡检计划，选定巡检范围、巡检时间。
[bookmark: heading_124]巡检任务
系统根据巡检计划以及实验室等级、实验室设备属性等自动生成巡检任务。
[bookmark: heading_125]巡检执行
巡检人员需在任务时间内完成实验室的巡检，记录巡检时间、巡检范围、巡检数据以及隐患信息。
[bookmark: heading_126]隐患管理
[bookmark: heading_127]隐患上报
巡查人员对存在问题的实验室进行隐患上报，选择隐患等级、检查要点、检查依据，并输入隐患描述、限定整改时间等信息。
[bookmark: heading_128]隐患整改
系统支持实验室人员对隐患在整改完成后，将整改后的情况进行拍照，并填写相应的整改描述进行反馈。支持手机端在线拍照和照片选择上传功能。
[bookmark: heading_129]整改审核
系统支持管理人员对隐患整改进行审核，查看隐患的详细信息、审核日志以及整改描述和照片，可选择审核通过或审核不通过，不通过则退回至实验室重新整改。
[bookmark: heading_130]移动端
[bookmark: heading_131]实验室巡检
巡检任务生成后，巡检人员可通过手机端记录实验室的巡检情况，上传巡检照片，记录不符合项等。
[bookmark: heading_132]隐患上报
填写检查要点、隐患描述、隐患照片等。
[bookmark: heading_133]隐患整改
对实验室隐患问题进行整改，填写整改时间、整改内容、上传整改后照片。
[bookmark: heading_134]附件管理
可上传、下载、删除实验室的相关文档，包括技术附件、操作手册、使用规范等。
[bookmark: heading_135]实验室公告
相关管理人员可发布公告，告知有关人员相关信息。
[bookmark: heading_136](4)智能物料管理系统
[bookmark: heading_137]在库管理
系统支持物料信息进行详细的记录，库存管理，对所有在库的物料进行管理及信息展示，展示物料基本信息包括品名、品牌、货号、CAS号、数量、批次号、存储位置等信息，可对物料执行入库、领用、申购、报损、详情查看等操作。
通过RFID技术应用，实现试剂在智能试剂存储柜的精准入库与定位，并根据智能试剂存储柜的智能化程度，实现信息查询、报警提示及其他智能化联网功能。
[bookmark: heading_138]使用管理
[bookmark: heading_139]历史记录
可查看历史记录，包括领用历史、入库历史、报损历史、申购历史和废弃历史，涵盖了物料的全生命周期，可对历史通过品名、货号、时间段等进行查询，导出EXCEL表格。
[bookmark: heading_140]入库管理
对物料试剂耗材的入库进行管理，记录管理包括试剂耗材的种类、数量等关键信息；入库方式可通过采购订单直接入库，也可以在库存台账对已在库产品入库或执行新产品入库。
入库时，试剂耗材进行RFID码设置，配合智能物料柜实现精准入库。记录试剂物料在柜内的准确位置。
[bookmark: heading_141]领用管理
对物料对试剂耗材的领用进行管理，记录管理包括试剂耗材的种类、数量等关键信息；直接对在库产品进行领用申请，可对不同批次的产品进行混合领用，系统根据领用申请生成领用单。
出库时，通过RFID码精准识别出库的试剂物料的信息、在库的准确位置、出库数量等，记录出库时间及操作人，实现出库操作精准留痕。
[bookmark: heading_142]报损盘点
支持物料信息报损盘点，对在库产品执行报损操作，需要填写报损后的实际物料数量及报损理由，审核通过后，方可执行报损；操作记录在报损历史内进行查看。
通过RFID码及智能货柜，可实现库存的快速盘库，精准识别试剂物料的在库数量。形成盘库信息记录。
[bookmark: heading_143]批次管理
可查看在库产品的详细信息，包括基本信息、批次信息及出入库记录，同时可以进行批次的修改，修改均会产生记录，在修改记录内进行查看。
[bookmark: heading_144]采购管理
展示所有通过审核的申购单及创建的采购订单，订单信息包括供应商、创建人、采购的物品、金额等信息，可对已采购的产品直接执行入库操作；可通过提交的申购单直接发起采购订单或新建采购订单，审批通过后可直接采购操作；可以通过时间段、人员等信息进行订单查询，也可导出EXCEL表格；可查看所有的采购订单历史，可以通过时间段、人员等信息进行订单查询，也可导出EXCEL表格。
[bookmark: heading_145]数据统计
对系统内进行采购、领用、入库、用户进行数据统计，可按照时间段、类型进行不同维度的统计展示。
[bookmark: heading_146]审批流设置
系统内可对领用流程、报损流程、申购流程及废弃流程设置审批方式及审批流，满足不同的业务场景的审批需求。
[bookmark: heading_147]报警管理
系统支持物料低于安全库存时，提醒管理员进行采购，支持物料过期提醒，有效避免物料浪费，节约成本。
通过与智能试剂柜系统集成，实时采集、监控试剂柜内部温度、湿度、气压等参数在平台上呈现。平台支持图形化展示试剂柜内外部环境参数变化曲线、历史数据追溯等功能。
(5) 实验管理
实验管理模块分为实习登记、科研项目、实验指导书、实验室使用四大子功能，统一管理实验教学实习、科研课题、教学文档、实验室预约使用全流程，实现实验相关业务线上数字化管控。
实习登记：系统支持来访实习信息全生命周期管理，可通过来访对象、所需实验室进行条件检索，配备搜索、重置功能。支持新增、修改、单条 / 批量删除实习记录，所有登记数据支持 Excel 导出。登记表单可录入来访人员、实习时间段、实习课程、参与人数、使用实验室等核心信息，形成实习台账统一存档备查。
科研项目：系统实现科研项目档案线上建档与统一管理，支持按项目名称检索项目信息，提供新增、数据导出功能。新增项目时可填写项目名称、负责人、项目成员、项目描述、项目起始时间、养殖类型等必填信息；支持拖拽 / 点击上传实验方案、批复文件等多类型项目附件。支持项目信息修改、删除，完整留存项目基础资料，关联对应实验与样本数据，实现科研项目全过程台账追溯。
实验指导书：统一管理各类实验教学规范文档，支持按指导书名称检索，提供新增、批量导出功能。新增指导书需录入文档名称、实验操作步骤、实验安全注意事项，限定 PDF 格式上传实验正文文档，支持 jpg/png 格式上传封面图片。支持文档修改、删除，实现实验教学标准文件线上存储、查阅，方便师生下载查阅实验操作规范。
实验室使用：用于实验室线上预约业务管理，支持通过实验室名称、所属实验项目筛选预约记录，提供数据导出功能。台账展示实验室名称、实验用途、配套使用仪器、预约时段、预约人、预约提交时间、审核状态全维度信息，支持时段明细展开查看。完整记录每一次实验室使用申请、审批结果，关联对应仪器使用记录，可追溯各实验室、各时段使用分配情况，避免场地使用冲突。
[bookmark: heading_148](6)物联网管理系统
[bookmark: heading_149]系统功能简介
物联网管理系统由管理平台及智能硬件组成，将从设备安全、样品安全、环境安全等方面实现温度、湿度、电气(功率、断电)、氧气等气体浓度的监控，实现实验室安全参数的实时预警及保障，并可根据用户多样化需求，可实现的监控管理参数不断扩展完善。
物联网管理系统是一套软硬件结合的监控系统，由读取温湿度的采集模块、电气监控模块、数据网关模块和服务管理系统等组成的无线传感网络。系统提供连续、实时化的冷链监控数据和设备运行状况，无需破坏用户设备，只需要将采集器放置在监控环境中，用户便时刻掌握样本、试剂等在储藏时的温度变化和设备运行状态，满足GSP规范的要求。并且监控数据将会在第一时间通过智能网关自动上传至管理平台，用户可统一登录监控管理平台查看和管理冷链设备，也可通过第三方平台方式查看数据；系统可根据个人实际需求，设置相应的报警规则，可通过短信、语音、微信以及声光报警装置等方式进行报警，可实现远程监控功能。
[bookmark: heading_150]实验室环境监控
B/S架构，兼容多种浏览器，用户无需安装客户端软件即可使用：
首界面显示监控设备及环境信息：温度、湿度、运行功率、断电、氧气、二氧化碳、有机挥发物等气体浓度等(根据不同硬件采集的信息不同)。温湿度、电压、功率等数据可曲线显示：
支持监控设备基本信息编辑，可查看监控设备电量、无线信号强度，系统可接入自有品牌的常见温湿度、氧气、培养箱二氧化碳、冰箱人脸识别智能锁等模块：
支持不同时间段数据、历史数据查询及下载、打印；
支持实验室内同类型冷冻保存系统和液氮罐监控数据对比分析：
多种报警规则设置，支持监控数据上下线超限报警，支持设备离线、低电、网关离线、设备状态异常等报警规则：
支持微信、短信、语音、本地声光等报警方式：支持报警处理，处理信息下载、打印：
支持微信端查看实时数据和历史数据，支持微信端报警信息远程处理：
单位组织架构设置，支持分科室权限设置、用户权限设置；
无需部署分级服务器即可实现上下级单位集中监控；
具有独立的软件著作权、软件产品证书、信息系统集成及信息安全证书；
系统内所做的任何修改，都被记录，可用于追溯。
[bookmark: heading_151]设备及监控指标管理
[bookmark: heading_152]设备管理
对存储设备进行管理，登记设备信息，预置国内外多种存储设备型号。
[bookmark: heading_153]传感器管理
对传感器信息管理，一台设备可支持绑定多个传感器设备。
[bookmark: heading_154]报警设置
设备报警规则设置，可设置报警条件、报警发送对象等内容。
[bookmark: heading_155]设备曲线
传感器监控指标历史数据查询。
[bookmark: heading_156]路线轨迹
带定制信息的传感器提供历史轨迹查看功能。
[bookmark: heading_157]智能网关管理
[bookmark: heading_158]网关列表
以列表形式展示系统内所有网关设备信息。
[bookmark: heading_159]新增网关
可新增网关设备，主要可用来查看网关相关数据。
[bookmark: heading_160]报警管理
[bookmark: heading_161]报警项目
报警对象设置，支持网页报警、短信报警、微信报警、语音报警等多种方式。
[bookmark: heading_162]报警器管理
可对报警器添加和查看。
[bookmark: heading_163]报警历史
查看历史报警记录。
[bookmark: heading_164]报表输出
[bookmark: heading_165]设备日报
设备信息生成日报。
[bookmark: heading_166]设备月报
设备信息生成月报。
[bookmark: heading_167]数据输出
完整数据输出。
[bookmark: heading_168]曲线报表
单一设备综合报表。
[bookmark: heading_169]微信报警平台
[bookmark: heading_170]设备信息
拥有管理权限的设备列表，可直观查看最新数据。
[bookmark: heading_171]微信报警
设备异常时可进行微信报警。
[bookmark: heading_172]报警处理
报警处理信息登记。
[bookmark: heading_173]智能报警终端
[bookmark: heading_174]设备指标显示
显示绑定设备的最新数据，支持多屏轮播。
[bookmark: heading_175]异常报警
现场报警，必须进行处理。
[bookmark: heading_176]IoT元数据管理
[bookmark: heading_177]产品管理
传感器、网关等产品生产信息登记。
[bookmark: heading_178]指标通道管理
传感测控指标通道管理。
[bookmark: heading_179]基础账号管理
基础账号管理。
[bookmark: heading_180]Iot基础平台
[bookmark: heading_181]数据接收服务
数据接收服务，接收硬件发送的传感数据。
[bookmark: heading_182]数据存储服务
采用非关系型数据库，存储传感测控数据。
[bookmark: heading_183]消息队列服务
提供队列服务，处理数据，保证系统海量数据处理。
[bookmark: heading_184]报警处理服务
依据设备报警规则，监控运行数据，生产报警数据，发送报警信息，记录发送状态。
[bookmark: heading_185]反向控制服务
提供反向控制设备的能力。
[bookmark: heading_186]MQTT服务
MQTT基础服务，提供物联网数据通信基础服务
[bookmark: heading_187]1.5家禽遗传资源大屏数据展示系统
通过家禽遗传资源大屏数据展示系统，可实现实验室及生物样本库运营情况整体展示包含门禁、视频、存储设备温度、实验设备运行功率、实验室环境温湿度、实验室环境氧气浓度、整体实验设备能耗、空间安装状态评估分析；
提取关键性数据指标，对数据指标进行归类、拟合、建模、误差分析、趋势分析等数据处理和分析，以折线、柱状图、饼图等方式，将江苏省家禽地方品种保护与开发信息集中在大屏上展示。
[bookmark: heading_188](1)交互式数据探索
实时数据绑定：将采集的环境参数、设备运行数据进行绑定，实现模型的实时更新与动态展示。
可视化交互：采用WebGL、Unity等技术，构建交互式的三维可视化界面，用户可进行视角切换、缩放、旋转、点击查询等操作，直观掌握实验室环境与设备状态。
实时监测：展示环境参数变化，当参数超出阈值时，模型元素颜色、图标等发生变化，直观提示异常。
预警通知：触发预警事件时，通过邮件、短信、系统消息等方式通知相关人员，并提供异常原因分析、处置建议等信息。
设备状态监测：实时显示设备运行状态(如运行/待机/故障)、关键参数(如温度、压力、转速、电流等)、维护周期等信息。
维护管理：根据设备运行数据和维护计划，提醒用户进行定期维护、更换耗材等操作，预防设备故障发生。
[bookmark: heading_189](2)样本库数据分析
样本使用效率分析：统计样本的使用频次、使用周期、使用率、冻融次数等，评估样本库的使用效率，指导样本采购、淘汰策略。
样本存储成本分析：计算样本存储成本，包括设备折旧、能源消耗、耗材费用等，支持成本控制与效益评估。
样本流转优化：通过样本出入库记录、样本位置信息等，优化样本取用路径、存储布局，提高样本管理效率。
[bookmark: heading_190](3)决策支持
数据报表：提供各类环境、设备、样本的统计报表，支持按日、周、月、年等周期生成，便于管理人员了解实验室运营状况。
可视化仪表板：构建包含环境参数、设备状态、样本状态、实验进度等信息的可视化仪表板，支持多维度、多层次的数据展示与交互分析，辅助管理人员进行决策。
数据显示界面满足多种数据显示形式，包括文字、图标、动画和视频等显示在同一个画面内。能够快捷的进行原有相关显示数据的输入、修改和显示，能够方便的增加新的数据显示，方便给领导或嘉宾演示汇报。
[bookmark: heading_191]2、系统框架设计
家禽资源种业大数据平台包含一个基础平台和集成于基础平台的多个子系统，如下表所示。
样本库管理系统是家禽种质资源库的基础，资源监测系统是家禽遗传材料库与省内外保种场、育种场联系的纽带，育种数据库管理系统是中心向社会提供公共服务的重要工具，家禽遗传资源大屏展示系统是家禽种质资源库对外展示交流的窗口。
详见下表：江苏省家禽遗传资源种业大数据平台
	序号
	子系统名称
	备注

	1
	家禽遗传资源样本库管理系统
	包含管理工作站、标签打印机、扫描枪等硬件配套，满足样本库存储设备管理、样本的出入库管理、库存管理、数据和报告管理等软件开发，以及与资源库、管理平台接口制定等

	2
	家禽遗传资源监测系统
	包含10个保种场的各世代保种数量，性能数据的监测以及信息集成、软件开发等

	3
	家禽遗传资源育种数据库管理系统
	包含云计算服务机房建设、大型高性能云计算集群 (基因测序计算)、数据库管理软件开发等

	4
	家禽遗传资源实验室管理系统
	包含实验室设备共享使用管理、实验室试剂管理等软硬件开发和集成

	5
	家禽遗传资源信息共享及大屏展示系统
	提取关键性数据指标，对数据指标进行归类、拟合、建模等数据处理和分析，以折线、柱状图、电子地图，三线表等方式，将家禽遗传资源信息集中在大屏上展示，建设内容包含展示大屏、大数据展示系统等设计和开发，通过网站，面向社会各科研机构和大专院校提供家禽DNA、组织、细胞、胚胎等离体材料和相关数据

	6
	资源综合服务平台
	将家禽遗传资源样本库管理系统、家禽遗传资源动态监测管理系统、家禽育种数据库管理系统、家禽遗传资源实验室管理系统等各种子系统和数据进行统一接入管理，统一身份认证、统一权限管理、统一资源配置


[bookmark: heading_192]3、数据安全设计
家禽资源种业大数据平台建设中，数据安全是保障生物信息和研究成果的重要环节。由于涉及大量的生物信息数据，系统严格遵循国家数据安全和隐私保护的法律法规，确保数据的机密性、完整性和可用性。下面将详细描述数据安全设计的各个方面。
[bookmark: heading_193]系统访问控制
[bookmark: heading_194]访问权限管理
使用基于角色的访问控制 (RBAC)，用户角色可定义为研究人员、数据管理员、系统管理员等，根据角色配置权限，确保用户仅能访问其职责范围内的数据。
实施细粒度访问控制，支持基于属性的访问控制( ABAC), 根据用户属性(如部门、项目、访问时间)动态授予访问权限。
[bookmark: heading_195]身份认证
关键环节实施多因素身份认证( MFA), 结合密码、生物识别(如指纹、面部识别)和一次性密码 (OTP)等多种认证方式，提高安全性。
采用OAuth 2.0或OpenID Connect等现代身份认证协议，提供安全的用户身份验证和授权机制。
[bookmark: heading_196]远程访问控制
针对远程用户，建立虚拟专用网络( VPN), 确保数据在传输过程中的安全性。
使用 SSL/TLS加密协议保护数据在网络传输中的安全，确保数据不被第三方截获。
[bookmark: heading_197]审计追踪
[bookmark: heading_198]审计日志
系统记录详细的审计日志，包括用户登录/登出、数据访问、数据修改、系统配置变更等操作。每条日志应至少包括用户身份、操作时间、操作内容和结果等信息。
日志记录采用不可篡改的方式存储，使用哈希函数(如 SHA-256) 确保日志的完整性。
[bookmark: heading_199]定期审计
定期对审计日志进行分析，发现异常访问行为，如频繁的错误登录尝试、未授权的数据访问等，及时响应并采取必要措施。
[bookmark: heading_200]数据加密存储
[bookmark: heading_201]数据加密标准
采用高级加密标准( AES) 对关键数据进行数据加密，以确保高强度的数据保护。
对敏感数据科研项目、基因序列等进行加密，使用对称加密算法进行存储，加密后的数据即使被盗也无法轻易解读。
[bookmark: heading_202]密钥管理
实施密钥生命周期管理，确保密钥在生成、存储、使用和销毁过程中的安全性。
定期更换加密密钥，并对密钥的使用进行审计，确保密钥不被滥用。
[bookmark: heading_203]数据分类与分级
实施数据分类标准，明确哪些数据为敏感数据，哪些数据为公共数据，制定相应的加密和访问策略。
针对不同数据分类，应用不同的加密强度和存储策略，例如，对关键基因数据应用更高级别的加密，而一般性的信息则可以使用标准加密。
[bookmark: heading_204]法律法规遵循
[bookmark: heading_205]遵循国家法律法规
本项目在数据安全设计和实施过程中，需遵循《网络安全法》、《个人信息保护法》、《生物安全法》等国家相关法律法规，确保数据处理的合法合规性。
定期更新法律法规的遵循情况，确保项目始终符合最新的法律要求。
[bookmark: heading_206]隐私保护政策
制定和实施隐私保护政策，明确数据收集、存储、使用和共享的流程和要求，确保用户的知情权和选择权。
在数据收集时，提前告知用户其数据的使用目的和处理方式，并取得用户的同意。
[bookmark: heading_207]4、数据标准与互操作性设计
家禽资源种业大数据平台建设中，为确保数据交换和共享的顺畅性，需要明确数据交换格式、API标准和互操作性要求。有效的数据标准和互操作性设计不仅能提升内部子系统之间的数据对接效率，还能促进与外部科研机构和高校系统的集成与协同。
[bookmark: heading_208]数据交换格式
[bookmark: heading_209]标准数据格式
采用行业标准的数据格式，如JSON、XML或CSV, 确保数据在不同系统之间能够被正确解析和处理。
规范数据字段的命名、类型和长度，确保各系统对数据格式的一致理解，减少因数据格式不一致而导致的错误。
[bookmark: heading_210]数据字典
编制详尽的数据字典，定义每个数据字段的含义、取值范围和示例，以促进各方在数据使用过程中的一致性和准确性。
数据字典包括数据的来源、创建时间和修改记录，确保数据的可追溯性。
[bookmark: heading_211]API标准
[bookmark: heading_212]API设计规范
采用RESTful API设计风格，确保接口的简洁性和易用性，支持标准的 HTTP 方法( GET、POST、PUT、DELETE) 进行数据操作。
使用Swagger/OpenAPI等工具生成API文档，提供清晰的接口说明和示例，方便开发人员进行集成。
[bookmark: heading_213]身份验证与授权
在 API 接口中实施OAuth 2.0或 API 密钥认证机制，确保只有经过授权的用户或系统才能访问接口，保护敏感数据。
对 API 请求和响应进行加密，使用HTTPS 协议保证数据传输的安全性。
[bookmark: heading_214]版本控制
实施 API 版本控制，确保在更新或修改接口时，旧版本依然可用，减少对现有系统的影响。
每次 API 更新时，提供详细的版本变更日志，便于开发人员了解更改内容。
[bookmark: heading_215]子系统间对接
[bookmark: heading_216]数据同步机制
建立数据同步机制，确保各子系统之间的数据在实时性和一致性方面保持同步，采用消息队列(如NSQ、Kafka、RabbitMQ) 实现异步数据传输。
定期进行数据校验，确保各系统之间的数据一致性。
[bookmark: heading_217]标准化接口
确保所有子系统使用统一的接口规范，减少不同系统之间因接口差异导致的数据对接问题。
在子系统设计中，考虑数据的可扩展性，确保未来能够灵活接入新的数据源或服务。
[bookmark: heading_218]外部统集成
[bookmark: heading_219]集成标准
针对与科研机构、高校等外部系统的集成，制定明确的集成标准和接口规范，以确保不同组织之间的数据互通。
建立共享数据的政策和流程，明确数据共享的范围、责任和使用规范。
[bookmark: heading_220]合作框架
与合作的科研机构和高校建立数据共享合作框架，签订数据共享协议，保障各方的数据权益和安全。
定期组织联席会议，与外部合作方沟通数据交换的需求和技术细节，确保双方在集成过程中的顺畅合作。
[bookmark: heading_221]技术支持与培训
提供必要的技术支持和培训，帮助合作方了解接口的使用和数据格式的要求，提升外部系统的集成能力。
定期评估和优化集成过程，确保数据交换的高效性和安全性。



通用说明及要求 
一、进品产品提供免税服务（提供承诺书）
免税要求按当前最新商务部规定执行,合同详见第三章合同文本。
二、质保
1、质保期：质量保证期不得低于 1 年(另有规定除外），自验收合格之日起计算，质保期内全免费上门维保（提供承诺函）。
中标人负责设备的终身维修。保修期外仅收取配件费，免收交通费及修理费；中标人保证能提供设备的所有配件。保修期满后需更换配件，价格由双方协商确定。若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。
2、投标报价应包括货物价格、运杂费（含保险费）、包装费、安装费、安装调试水电费、 各种检测费、安装调试费、验收前保管、调试、验收合格及之前所有含税费用、验收费、各种 税费、交付使用前管理费，以及伴随服务/售后服务费等为完成招标文件规定的工作内容所涉及到的一切相关费用，投标人中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。 
3、投标人必须按照招标文件要求对产品各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。
4、本项目由各投标人自行进行现场勘查，交通工具自配。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。 
5、中标人必须服从现场管理。 
6、货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 
7、中标人须按照采购人需求，免费配送安装至采购人指定地点，并免费提供安装调试服务，中标人需提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，同时提供对采购人的设备应用培训服务。 
8 、中标人在接到采购人通知后，需根据采购人要求及现场具体情况，拟定产品进场方案报采购人，征得采购人同意后方可安排产品进场。 
9、中标人应自行办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具产品，运输工具的财产保险30和工人意外伤害保险及第三者责任险，货物运输险，包装物的保险及其他相关险种，保险费由中标人承担并支付，并包含在报价单中的货物综合报价之中，采购人将不再单独支付。 
10、中标人免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。 
11、若因为中标人维修不及时，给采购人造成影响的，采购人有权追究其法律责任。 
12、中标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。中标人安装人员或在运输装卸途中对其他产品及邻近设备等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。 
13、中标人需积极主动地配合采购人进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且采购人有权从货款中扣除。 
（1）中标人负责保管、看护进场的设备及附配件； 
（2）中标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损； 
（3）中标人安装调试人员对邻近设备等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用； 
（4）无论安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾； 
（5）中标人承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任； 
14、设备安装调试完成后，中标人需提供设备质保书、保修证明等书面资料，并报请有关部门进行检测验收。 
15、中标人的备品备件停止生产的情况下，中标人有义务提供合格的替代备品备件，确保采购人设备正常使用，备品备件费用保修期内由中标人承担费用，保修期外由采购人承担。 
16、发生应急事件时，中标人应提供相应保证措施，费用不增加。 
17、对于国家有环保要求的货物，必须符合国家相关产品的环保要求标准。
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第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法
采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，报价最低的投标人为中标候选人。本项目每包件选取1家中标候选人。投标人可以投多个包件，兼投不兼中，如中标多个包件，则以第一个中标项目为中标候选人，后面包件则放弃中标，排名第二的成为中标候选人，以此类推。
二、小微企业价格扣除
1.本项目全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。
备注：
（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、采购本国产品的支持政策
1. 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2. 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.  供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.  供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5. 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
四、评分标准
（一）包件一、包件二、包件三
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	报价
	投标报价超过限价的，其投标作无效投标处理。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	30

	2
	投标产品
技术参数
响应
	根据投标产品对招标文件技术参数的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求的得30分。其中：
（1）带“★”号参数为关键参数，有一个不满足视为无效投标；
（2）带“▲”的为重要参数，每一项负偏离的扣3分；
（3）一般参数括号注明需提供材料的未提供或提供不完整的每项扣1分；
（4）其它参数在技术条款偏离表有负偏离的每项扣1分。
扣完为止。
（供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。有“★”、“▲”号的指标参数须提供不限于第三方检验报告/技术支持资料/厂家证明/白皮书/彩页/手册/说明书/视频/网页截图等，有括号要求的需按括号要求提供；一般参数带括号要求提供相关证明材料的，按括号要求提供材料，未按要求提供或未提供证明材料的，评审时不予认可；其他参数以技术条款偏离中应答为准）
	30

	3
	产品业绩
	提供2023年1月1日以来销售合同作为业绩证明文件，业绩文件中合同的甲方必须为终端用户，每提供一份业绩得1分，满分5分，不满足或未提供得0分 (合同原件扫描上传，提供合同内容应体现评审要素、清晰可见，否则视为未提供)
	5

	4
	质保期
	供应商承诺针对本项目的核心产品质保服务期，在质保期一年的基础上每增加一年得2分，满分4分。（进口产品应出具原厂商质保、授权书，未出具不得分）
	4

	5
	项目实施方案
	供应商根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护、验收方案。
方案完整全面，进度安排合理和可执行性高得8分；
方案较完整，进度安排较合理得5分；
方案简单，可执行性一般得2分；
不提供不得分。
	8

	6
	售后服务
	供应商提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包括售后服务机构组织架构、人员岗位设置、拟配备人员岗位职责等内容。
方案内容清晰详实，贴切实际、实用性强得8分；
方案内容较为详实，贴切实际，具备一定实用性得5分；
方案内容不太详实，实用性较差得2分；
不提供不得分。
	8

	7
	质量保证措施
	供应商提供针对本项目的质量保证措施，内容包括质量目标、质量保证体系认证、质量目标等。
有明确的质量目标、健全的质量保证体系认证，措施可靠且针对性强得8分；
有较为明确的质量目标、质量保证体系认证，措施具有一定针对性得5分；
明确的质量目标、质量保证体系认证较差，针对性措施较差得2分；
不提供不得分。
	8

	8
	人员培训
方案
	根据供应商提供的结合本项目实际情况编制的技术培训方案进行横向对比，包括培训总体方案概述、培训理念、培训计划、培训次数等，
方案内容清晰详实，贴切实际、实用性强得7分；
方案内容较为详实，贴切实际，具备一定实用性得4分；
方案内容不太详实，实用性较差得2分；
不提供不得分。
	7

	合计
	100



（2） 包件四
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	报价
	投标报价超过限价的，其投标作无效投标处理。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	30

	2
	技术参数

	根据投标产品对招标文件技术参数的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求的得20分。其中：
（1）带“★”号参数为关键参数，有一个不满足视为无效投标；
（2）带“▲”的为重要参数，每一项负偏离的扣3分；
（3）一般参数注明需提供证明材料的未提供或提供不完整的每项扣1分；
（4）一般其它参数有负偏离的每项扣1分。扣完为止。
（供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。有“★”、“▲”号的指标参数须提供不限于第三方检验报告或技术支持资料或厂家证明或白皮书或彩页或手册或说明书或视频或网页截图等，有括号要求的按括号要求提供。一般参数带括号要求提供相关证明材料的，则另须提供相关证明材料，材料要求同标记“▲”条款，未按要求提供或未提供证明材料的，评审时不予认可；其他参数以技术条款偏离中应答为准）
	20

	3
	产品业绩
	提供2023年1月1日以来类似业绩证明文件，每提供一份业绩得1分，满分4分，不满足或未提供得0分(提供业绩须原件扫描上传，内容应体现评审要素、清晰可见，否则视为未提供)
	4

	4
	人员要求
	供应商为本项目配置的实施团队，需达到以下要求:
1.团队项目经理1人，具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、软件设计师的，完全满足得4分，否则不得分。（项目经理和技术负责人不得为同一人）
2.团队技术负责人1人，具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统规划与管理师证书的，完全满足得3分，否则不得分。
3.团队其他人员具有系统架构设计师 或 软件设计师 或 CISP注册信息安全工程师 或 数据库系统工程师 或 信息安全保障人员认证 或 网络工程师证书的，每提供1个证书得0.5分，最高得3分。（项目经理和技术负责人除外，一人有多项证书的，仅按一项计算，不重复计算）
注： 以上人员需提供相关认证证书原件扫描件（或有效的电子证书）及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明并加盖投标人公章。
	10

	5
	项目实施方案
	供应商根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护、验收方案。
方案完整全面，进度安排合理和可执行性高得8分；
方案较完整，进度安排较合理得5分；
方案简单，可执行性一般得2分；
不提供不得分。
	8

	6
	售后服务
	供应商提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包括售后服务机构组织架构、人员岗位设置、拟配备人员岗位职责等内容。
方案内容清晰详实，贴切实际、实用性强得6分；
方案内容较为详实，贴切实际，具备一定实用性得4分；
方案内容不太详实，实用性较差得2分；
不提供不得分。
	6

	7
	质量保证措施
	供应商提供针对本项目的质量保证措施，内容包括质量目标、质量保证体系认证、质量目标等。
有明确的质量目标、健全的质量保证体系认证，措施可靠且针对性强得6分；
有较为明确的质量目标、质量保证体系认证，措施具有一定针对性得4分；
明确的质量目标、质量保证体系认证较差，针对性措施较差得2分；
不提供不得分。
	6

	8
	人员培训
方案
	根据供应商提供的结合本项目实际情况编制的技术培训方案进行横向对比，包括培训总体方案概述、培训理念、培训计划、培训次数等，
方案内容清晰详实，贴切实际、实用性强得6分；
方案内容较为详实，贴切实际，具备一定实用性得4分；
方案内容不太详实，实用性较差得2分；
不提供不得分。
	6

	9
	演示
	演示评审（总分 10 分，考核供应商软件开发、功能落地、交互设计能力，投标人应提前录制演示视频上传，整体演示时长不超过 15 分钟, 单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式。)
本项目为定制化软件开发项目，不强制供应商自有成套成熟成品系统。供应商可二选一开展演示，两种方式计分标准完全一致： 方式 1：自有同类业务系统实时操作演示（需配套软件著作权 / 合法使用授权佐证）； 方式 2：高保真可交互原型演示（Axure/Figma/ 自研前端原型，内置完整模拟业务数据，投标文件附原型工程文件 + 加盖公章的中标开发落地承诺书）。 评审专家可针对演示功能、技术实现逻辑现场提问，核验供应商真实开发能力。 整体评分规则：各细分考核小点完整实现得对应分值，功能缺失、逻辑不完整不得分；仅静态 PPT 截图无交互操作，对应模块仅计 30% 分值；无演示视频、无合规交互原型且未提交落地承诺书的，本演示项计 0 分。
1、供应商需对“家禽遗传资源样本库管理系统”的“销毁管理”进行演示，包含销毁流程，可自定义流程；创建销毁审批单，批次号、业务时间、样本类型、申请人、储存容器数量 销毁原因、销毁去向、申请状。按照预设流程执行多级销毁审核销毁管理，完整留存审批记录、销毁记录，所有操作全程可追溯。（2分）
要求：
供应商需对“家禽遗传资源样本库管理系统”的“销毁管理”的功能进行演示。
（1） 包含自定义销毁流程，可自由配置流程节点
（2） 能够创建销毁审批单，审批单包含批次号、业务时间、样本类型、申请人、储存容器数量 销毁原因、销毁去向、申请状。
（3） 能够进行不同节点审批，实现多级销毁审核
（4） 能够记录详细审批记录，
（每一个演示项得0.5分）

2、供应商需对“家禽遗传资源样本库管理系统”的“存储容器管理”进行演示，包含系统以图形化方式展示存储空间的使用情况，包含冰箱层数、每层抽屉数量，每个抽屉的样本盒数量，点击每个样本盒，展示具体样本格，每个样本格子按照不同颜色标记占用、空闲、出库、申请中等状态。（2分）
要求：
供应商需对“样本库信息管理平台”的“存储容器管理”的容器可视化展示功能演示。
（1） 包含系统以图形化方式展示存储空间的使用情况，
（2） 包含冰箱层数、每层抽屉数量，
（3）每个抽屉的样本盒数量，点击每个样本盒，
（4）展示具体样本格，每个样本格子按照不同颜色标记占用、空闲、出库、申请中等状态。
（每一个演示项得0.5分）

3、 供应商需对“家禽遗传资源动态监测系统”中“繁殖性能、蛋品质”功能进行详细演示，演示内容包含数据采集、修改、查询。（2分）
要求：
(1) 演示对繁殖性能进行数据维护，包含数据新增、修改及删除业务，业务数据管理包含测定开产日龄、开产体重、开产蛋重、43周龄和65周龄产蛋数、就巢率、种蛋受精率和受精蛋孵化率；
(2) 演示蛋品质功能业务，包含数据新增、修改及删除业务，业务数据包含测定43周龄蛋品质指标(蛋重、蛋壳色泽、哈氏单位、蛋形指数、蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋黄比率、血斑率)。
(3) 演示多条件智能查询功能，支持按日期、家禽品种、采样批次、检测指标区间等条件筛选查询；可快速调取历史繁殖性能、蛋品质检测数据，支持单条记录详情查看、批次数据汇总展示，便于工作人员开展数据统计、对比分析与溯源核查。
(4) 移动端操作数据需与后台实时同步，新增、修改的数据无延迟、无丢失、无错乱，查询结果真实匹配最新数据状态。
（每一个演示项得0.5分）

4、 供应商需对“家禽遗传资源育种数据库管理系统”中核酸序列数据库进行演示，演示内容包含上传DNA测序信息文件，并自动解析测序SNP位点数量等数据。（2分）
要求
（1） 演示上传基因组数据文件，包含map，ped，个体档案与基因组对照文件
（2） 演示上传基因组数据文件后，系统自动解析测序文件中SNP位点数量。
（每一个演示项得1分）

5、 供应商需对“家禽遗传资源实验室管理系统”进行演示，具体演示通过微信小程序，在手机端查看设备信息并通过日历化形式进行设备预约，平台对预约内容进行审核。2分
要求
(1) 运行载体：全程基于微信小程序运行，无需下载独立APP，可直接微信搜索/扫码进入小程序，支持正常授权登录、权限校验。
(2) 审核端权限展示：切换管理员审核账号，展示后台/小程序审核端口的预约待办列表，可实时接收用户提交的设备预约申请，展示申请基础信息（预约人、设备、时段、实验用途等）。
(3) 审核操作演示：现场完成审核操作，支持审核通过、审核驳回两种核心操作，驳回预约需支持填写驳回原因，实现规范化审核管控。
(4) 审核日志留存：展示系统自动留存审核记录，包含审核人、审核时间、审核结果、驳回备注等信息，实现预约审核全程可追溯。
（每一个演示项得0.5分）
	10

	合计
	100



说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
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第六章 投标文件格式及附件


（项目名称）



投标文件
（招标编号：）







投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年  月  日


目 录
（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））
	序号
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：江苏海红项目管理有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人                  （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。
3、本项目交付时间为：                   。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字或签章）：        
投标人名称：                 （盖章）
日    期：     年    月    日


附件二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权书

致：江苏海红项目管理有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
     本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
     法定代表人签字或签章：
被授权人签字或签章：   
供应商盖章：                
日     期：        年    月    日

法定代表人及被授权人的身份证的复印件（正、反面）:


[bookmark: _Toc26810]附件三、开标一览表

开标一览表
项目名称：                                         
项目编号：
包件号： 
	投标总价
	合计
	小写：人民币            元    
大写：人民币            圆         

	交付使用时间
	

	核心产品品牌
及型号
	

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否”）

	备注
	



投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              
说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、 “投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。


附件四、分项报价表格式
分项报价表（货物）
	序号
	分项内容
	制造商名称及产地
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	元（小数点保留两位）



说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。




投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              
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附件五、技术参数偏离表格式
技术参数偏离表
                       
项目名称：	
项目编号：
包件号：   
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
	证明材料

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。


投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              


附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表
项目名称：	
项目编号：      
包件号：    
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
	证明材料

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。



投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              



附件七、技术说明与服务方案


服务方案
技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，至少包括以下方案：
1、项目实施方案
2、售后服务
3、质量保证措施
4、人员培训方案



附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 
项目编号：
包件号： 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              
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附件九、投标人类似业绩情况表
投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目规模
	获奖情况
	签约及
服务时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字或签章）：                             


附件十、企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕）46号）的规定，本公司      （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：
                                       日期：










1



中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏海红项目管理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（公章）
                                  日期：    年   月  日



附件十二、供应商信用承诺书

供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）


　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　     法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　             　年    月    日


附件十三、 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　     
                            日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。



附件十四、 资格资信证明文件






附件十五、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）






附件十六、其他





质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                              
项目编号：                               分包号：                       
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    


公  章：

签  字(签章)： 
                                                      
日  期：    



相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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