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第一部分 磋商邀请
项目概况
润州区街道空气自动监测站点运维服务的潜在供应商应在苏采云获取磋商文件，并于2026-9-22 9:30（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321111-JSZG-C2026-0055
项目名称：润州区街道空气自动监测站点运维服务
预算金额：126.000000万元
最高限价：126.000000万元
采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。
合同履行期限：自合同签订之日起叁年。
本项目是否接受联合体：不接受
本项目供应商邀请方式：发布公告
本次采购确定的成交供应商数量：1名
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供2025年度财务报告；成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供供应商相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。（格式见第六部分）]；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见磋商承诺函或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（以磋商现场查询结果为准）；
1.7法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（本项目属于服务类项目，本项目采购标的对应的行业为租赁和商务服务业）。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
获取时间：自采购公告发布之日起5个工作日
获取地点：苏采云电子交易平台获取采购文件
获取方式：按操作指南线上获取
请在响应前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）
采购文件售价：免费
四、磋商响应文件提交
1.磋商响应文件上传截止时间：2026年9月22日9点30分（北京时间）
2.提交磋商响应文件地点：苏采云线上递交
五、开启
1.磋商响应文件开启时间：2026年9月22日9点30分（北京时间）  
2.磋商响应文件文件开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，供应商须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交磋商响应文件。截至响应截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，供应商未完成电子磋商响应文件有效提交的，其响应将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的磋商时间登录网上开标大厅进行磋商响应文件解密等操作，直至评审结束方可离开电脑。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在响应前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；供应商在使用系统进行响应的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。
2.供应商响应需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南，网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
3.各供应商应在规定的时间内完成采购文件的下载，逾期可能会造成采购文件无法下载以及响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。
4.请各供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
5.本项目为服务类，项目所属行业：租赁和商务服务业
八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：镇江市润州生态环境局
地址：镇江市润州区润州路6号
联系人：殷清峰
联系方式：17705287006
2.采购代理机构信息
名称：江苏中冠工程咨询有限公司
地址：镇江市润州区南徐路9号金恒大厦1号门4楼
联系方式：0511-85612788
3.项目联系方式
项目联系人：徐莎莎、江晟玮
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一、总则
1.适用范围
1.1本采购文件仅适用于润州区街道空气自动监测站点运维服务。
2.定义
采购文件中下列术语应解释为：
2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏中冠工程咨询有限公司。
2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市润州生态环境局。
2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即润州区街道空气自动监测站点运维服务，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。
2.5“货物”系指本磋商文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：润州区街道空气自动监测站点运维服务所需的一切设备及其有关的技术资料和材料。
3.本次采购方式
3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。
3.2是否接受进口产品：否
3.3本项目资格审查方式：资格后审
3.4本次采购确定的成交人数量：1名
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。
4.2采购人需向代理机构支付人民币壹万贰仟陆佰壹拾元服务费。
收费标准：本项目采购代理服务费按苏服采服务类网上商城本项目确定的收费金额(参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知(苏政采协[2024]20号)，按预算金额计算后的65%收取)，向甲方收取人民币壹万贰仟陆佰壹拾圆(¥12610)。
采购代理费用收款信息：
收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司
收款账号：1105020119000676959
开户银行：中国工商银行常州分行营业部
4.3不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
5.政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。（本项目不涉及）
5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网—政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
5.8支持本国产品
5.8.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
5.8.2根据国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、磋商文件
6.磋商文件组成
6.1磋商文件包括：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同
（4）采购需求
（5）评审办法和标准
（6）磋商响应文件（格式）
6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
7.磋商文件的澄清和修改
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。
7.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商,供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。
7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
三、磋商响应文件
8.编制响应文件的工具
8.1供应商须通过“苏采云”系统的最新响应文件制作软件编制响应文件。
9.响应文件语言及度量衡单位
9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.响应文件的构成
10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。
10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。
10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。
10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。
10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。
11.响应文件的编写
11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。
11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12.响应报价	
12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。
12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。
12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。
12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。
12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。
12.6最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。
12.7磋商最后报价即为合同签约价。
12.8各供应商须自行承担因自身原因造成的未及时或成功上传采购文件、签到、解密、提交磋商回复、参与最终报价等的一切风险。
13.磋商保证金
13.1本项目不收磋商保证金。
14.磋商响应有效期
14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。
14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。
15.响应文件的式样和签署
15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。
16.响应文件的提交
16.1响应文件提交
16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。
16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。
16.2磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。
17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。
17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。
17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。
四、磋商与评审
18.磋商
18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。
18.2供应商不足3家，不进入解密程序。
18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。
18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。
18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。
19.磋商小组组成
19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。
20.无效磋商的情形
供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：
（1）磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；
（4）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）；
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
（7）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；
（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
（9）磋商响应文件中提供了虚假或失实资料的；
（10）不同供应商的磋商响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；
（11）供应商存在串通磋商情形的；
（12）加“★”项有负偏离的。
（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
21.串通磋商的情形
有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
22.响应文件的澄清
22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.磋商内容
23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。
23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。
根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。
23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。
24.最后报价的提交
24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
25.竞争性磋商特殊情况处理
25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。
五、确定成交结果
26.确定成交供应商
26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
六、授予合同
27.磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利
27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。
28.成交通知书
28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。
28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
29.签订合同
29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
30.履约保证金
30.1本项目不收取履约保证金。
七、询问、质疑、投诉
31.询问
供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
32.质疑
32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。
32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
32.4分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址联系单位：江苏中冠工程咨询有限公司联系电话：0511-85612788通讯地址：镇江市润州区南徐路9号金恒大厦1号门4楼。（质疑流程及注意事项参照“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。）
32.5采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
33.投诉
33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台”网站“投诉指引”。
八、诚实信用和解释权
34.诚实信用
34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。
34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
35.解释权
35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏中冠工程咨询有限公司所有。
36.适用法律及约束力
36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
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第三部分 拟签订的合同文本 
[bookmark: _Toc22000612]
编号：
签订地点：镇江市
甲方（采购人）：镇江市润州生态环境局
乙方（成交供应商）：
根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照润州区街道空气自动监测站点运维服务（项目编号：JSZC-321111-JSZG-C2026-0055）磋商结果签订本合同。
第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1.合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他一切文件以及政府采购程序中的全部文件。
2.甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3.乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。
4.服务：根据合同规定乙方承担的润州区街道空气自动监测站点运维服务相关的工作。
5.合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。
第二条 组成本合同的文件
1.下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①成交通知书；
②磋商文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的响应文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
[bookmark: _Hlk144021334]2.上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3.乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
第三条 合同内容及要求
为保障镇江市润州区的空气自动监测站有效运行，提高数据质量，加强空气监测站的运行管理，润州区生态环境局将对辖区内三个街道（韦岗街道、和平路街道、官塘桥街道）的空气监测站点进行第三方运维服务外包，乙方负责三个站点的日常维护、巡检、故障维修、质量管理、年度检修等工作，并接受质控检查和考核，确保站点各项监测仪器正常稳定运行，服务期3年。
街道空气站的仪器设备主要包括：监测仪器、气象仪器和辅助设备设施三部分。其中，监测仪器包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪、零气发生器、动态气体校准仪等。所使用的监测仪器生产厂家是赛默飞。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器，辅助设备设施包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、UPS、制冷系统、供电系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施等。
一、监测项目
各站点均监测SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标，以及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）。
二、监测频次及数据传输
监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，通过有线网络向驻市监测中心上传监测数据，上传数据包括空气站各监测设备的实时监测分钟值、小时值、零点校准报告、跨度校准报告、所有仪器设备及工控机的状态工作参数、主要仪器的关键参数设置和日常巡检记录等。 
三、站房基础设施及电力、通讯保障
空气站的站房基础设施及电力供应和通讯保障设备等相关基础设施均已由当地环生态环境主管部门提供。
乙方应遵守国家、省关于空气站运行管理的各项规定，如运维期间国家、省出台新的监测站点运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。
四、运维工作目标
运维期间，乙方应按安全生产有关规定，建立安全生产制度（包括疫情防护），切实消除安全隐患。
乙方确保提供及时、准确、有效的监测数据，城市点位的运行质量应达到以下指标：
1.所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。
2.各项指标数据获取率达到90%（以小时值计、臭氧含8小时滑动平均值）以上；
3.各项指标数据质控合格率达到80%（以小时值计、臭氧含8小时滑动平均值）以上；
4.运维任务完成率100%；
5.异常情况处理率100%。
五、运维工作要求
乙方应遵守国家、省关于空气站运行管理的各项规定，如运维期间国家、省出台新的监测站点运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。
1.运维工作一般要求如下：
(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；
(2)保持站房外20m以内的环境清洁；
(3)检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；
(4)保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；
(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；
(6)定期检查消防和安全设施；
(7)每次维护后做好系统运行维护记录；
(8)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。
2.每日工作内容如下：
每天上午和下午两次远程查看城市点位数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：
（1）判断系统数据采集与传输情况；
（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；
（3）发现监测数据异常，应立即通知甲方，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；
（4）在重污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在4小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响；
（5）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；
（6）每日检查数据是否及时上传至地市 级监测站、省 级监测站正常发布，发现数据断网及时恢复；
（7）乙方对城市点位监测数据进行审核，并将审核数据按时提交甲方。
3.每周工作内容如下：
每周至少巡视城市点位1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：
（1）查看城市点位设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；
（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。
（3）检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。
（4）检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；
（5）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。
（6）按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。
（7）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；
（8）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；
（9）检查城市点位的通讯系统，保证城市点位与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。
（10）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。
（11）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。
（12）在冬、夏季节应注意城市点位房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。
（13）应及时清除城市点位房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。
（14）应经常检查避雷设施是否可靠，城市点位房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。
（15）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。
（16）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。
（17）每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向甲方汇报。
（18）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。
4.每月工作内容如下：
（1）清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。
（2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。
（3）每月对数据和运维记录进行备份。
5.每季度工作内容如下：
（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。
（2）对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；
（3）采用臭氧传递标准对城市点位臭氧工作标准进行标准传递；
（4）检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。
6.每半年工作内容如下：
（1）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；
（2）振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；
（3）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；
（4）对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。
（5）对能见度仪器进行校准；
（6）检查和校准气象五参数设备。
7.每年工作内容如下：
按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。
8.乙方应建立城市点位维护档案
采用APP或移动终端机（乙方应做好日常保养维护维修，并及时更换故障设备），以电子表格的形式，对城市点位的运维工作进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：
（1）城市点位运行维护记录；
（2）颗粒物监测仪校准检查记录；
（3）气态污染物监测仪校准检查记录；
（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录；
（5）空气自动监测系统备品备件管理记录；
（6）城市点位主要消耗材料使用记录；
（7）多点线性校准表格；
（8）城市点位室内外环境记录；
（9）标准物质使用记录；
（10）空气自动监测系统仪器资料保管清单。
9.日常运维其他相关要求如下：
（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；
（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知甲方。
（3）乙方保证满足环保部门对城市点位仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，乙方必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。
（4）当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告甲方，甲方组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。
（5）仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），乙方须先行及时使用备机开展监测，同时报告甲方，甲方视情况决定是否需重新采购仪器开展监测。
（6）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。
10.质量控制要求
乙方需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。
（1）量值溯源要求
乙方在每个城市点位需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量科学研究院生产的有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。
乙方应每年将城市点位运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到甲方提供的标准设备或中国计量科学研究院，每年将城市点位所用的臭氧标准向甲方提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。
（2）日常质量控制要求
监测仪在以下情况下需进行校准：
①安装时
②移动位置时
③进行可能影响校准结果的维修或维护后
④监测仪暂停工作一段时间后
⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化
⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。
（3）质量检查
乙方必须接受国家、省及其委托单位和人员的质量检查。
（4）质量控制资料整理
各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。采用APP或移动终端机，以电子表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行在线填写报送。
11.系统设备维修要求
（1）维修更换工作要求
投标人负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。
（2）设备维修质量控制要求
监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。
仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。
六、服务时间
服务期限为3年，自合同签订之日起计算。在服务期内，供应商应按照合同约定的服务内容和标准，完成所有服务内容。
第四条 合同金额
本合同的总金额（大写）为人民币             
第五条 服务地点、期限
1.服务地点：镇江市润州区
2.服务期限：签订合同之日起叁年
第六条 付款方式
1.合同签订，甲方收到乙方开具的发票后10个工作日内，支付30%的合同预付款；
2.剩余合同金额按照绩效考核情况分两次支付，于绩效考核当年年底支付最多合同金额的35%。
第七条 验收
[bookmark: _Toc73365512][bookmark: _Toc256000056][bookmark: _Toc73364899]每月对乙方绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。
数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。
①数据有效性
考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。
单站设备数据获取率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。
②两率及运行维护
符合数据有效性要求后，参照本部分执行。
（1）两率部分(70分)
单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。
（2）运行维护部分(30分)
运行维护部分由甲方组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.3分。
（3）考核总分（100分）
考核总分=两率得分+运维得分
③运维费核算方法
考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费=(实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。
④乙方在考核中出现8%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现8%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。
7、其他规定
①运维机构有下列情形之一的，将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况，未按要求及时向甲方报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况的；其他不履行规定职责的情形。
②在质量检查中，发现乙方未达到国家、省运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当年度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。甲方有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与城市点位运维管理相关的工作。
③运维数据保密。乙方在事先没有获得采购方的同意的情况下，不得将由环保部门上级单位提供的有关合同或任何合同条文规格、计划、图纸、模型、样品或资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人；不得复制、使用、许可他人使用与本项目相关的任何文件和资料；不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。空气自动站及数据中心室实行三把锁管理制度，凡外部人员进入必须有采购方的批准证明，履行入室登记手续，并由相关人员陪同。入室登记应详细记录进出监测子系统房的人员的姓名、时间、批准人及工作状况。
第八条 权利保证
乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
第九条 双方权利义务
一、甲方权利义务
1.甲方可指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。
2.甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。
3.向乙方提供服务所需的相关技术资料。
4.甲方按时支付费用。
5.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。
二、乙方权利义务
1.乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。
2.乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。
3.乙方将根据本合同的条款和条件提供服务。乙方所提供服务的质量应与采购文件规定及响应文件承诺的内容相一致。
4.乙方根据考核细则和响应文件所作的承诺自觉开展各项工作。接受甲方和各级管理部门的考核及其结果。
5.乙方负责项目的日常管理工作，并对其负担全部责任。
6.乙方应独立承担服务中由乙方原因引起的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。
7.乙方根据甲方要求，按规定安排相应人员进行润州区街道空气自动监测站点运维服务，在规定期限内完成相应服务。乙方响应文件中明确的项目工作人员应与进场作业人员一致，未经甲方同意不得随意更换，如发现未经甲方许可随意更换人员的，按乙方违约处理。
8.服务期限内由于乙方工作人员原因造成设备损坏（如有）及人身伤害事故，乙方负全责。
9.乙方提供的成果内容必须符合采购文件要求和国家、省、市有关标准。
10.法规、政策规定由乙方承担的其他责任。
第十条 质量保证
1.建立质量管理体系并有效运行，实施服务能够接受质量考核。
2.各项承诺指标及所采取的措施符合“采购文件”要求及响应文件承诺。
第十一条 违约责任
1.甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5%。
2.有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额5%的违约金：
2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（7日内）恢复的；
2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到2人的；
2.3乙方人员无故未能按约提供服务，服务期限内达到5人次的；
2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；
2.5因乙方工作人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到2次的；
2.6乙方及其工作人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；
2.7根据“第九条双方权利义务”，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
3.乙方在承担上述“2”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十二条 不可抗力
1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十三条 合同的补充
1.在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。
2.补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。
第十四条 合同的变更、中止
本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
第十五条 合同的解除、终止
一、合同的解除
出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：
1.乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数超过2人的。
2.乙方人员无故未能按约提供服务，服务期限内达到10人次的。
3.乙方人员不能响应甲方紧急服务需求，经甲方指出后未能改正的。
4.因乙方工作人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到3次的。
5.乙方及其工作人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的。
6.因乙方不当服务或工作人员违法，给甲方造成严重不良影响的。
7.乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。
8.采购文件及合同内列明的其它甲方可解除合同的情形。
二、合同的终止
本合同因下列原因而终止：
1.本合同正常履行完毕。
2.因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要。
3.任何一方行使解除权解除本合同。
4.合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十六条 合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
第十七条 履约保证金
履约保证金：无。
第十八条 争议解决方式
1.在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。
2.如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。
第十九条 通知与送达
1.甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：
1.1甲方联系信息：
指定收件人：
送达地址：
指定电子收件方式：
1.2乙方联系信息：
指定收件人：
送达地址：
指定电子收件方式：
2.双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。
3.任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。
第二十条 合同生效及其他
1.合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。
2.本合同一式肆份，以简体中文书写，甲方、乙方各执贰份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                     乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：              法定代表人或授权代表签字：

日期：                                                  日期：
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第四部分 采购需求
[bookmark: _Toc256000057][bookmark: _Toc73365513][bookmark: _Toc73364900]一、项目概况
为保障镇江市润州区的空气自动监测站有效运行，提高数据质量，加强空气监测站的运行管理，润州区生态环境局将对辖区内三个街道（韦岗街道、和平路街道、官塘桥街道）的空气监测站点进行第三方运维服务外包，供应商负责三个站点的日常维护、巡检、故障维修、质量管理、年度检修等工作，并接受质控检查和考核，确保站点各项监测仪器正常稳定运行，服务期叁年。
工期：合同签订之日起叁年。
实施地点：润州区。
本次采购确定的成交供应商数量：1名。
项目所属行业：租赁和商务服务业。
二、采购项目预（概）算
预算金额：126.000000万元
三、技术商务要求
★A、服务采购内容
为保障镇江市润州区的空气自动监测站有效运行，提高数据质量，加强空气监测站的运行管理，润州区生态环境局将对辖区内三个街道（韦岗街道、和平路街道、官塘桥街道）的空气监测站点进行第三方运维服务外包，供应商负责三个站点的日常维护、巡检、故障维修、质量管理、年度检修等工作，并接受质控检查和考核，确保站点各项监测仪器正常稳定运行，服务期3年。
街道空气站的仪器设备主要包括：监测仪器、气象仪器和辅助设备设施三部分。其中，监测仪器包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪、零气发生器、动态气体校准仪等。所使用的监测仪器生产厂家是赛默飞。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器，辅助设备设施包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、UPS、制冷系统、供电系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施等。
一、监测项目
各站点均监测SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标，以及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）。
二、监测频次及数据传输
监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，通过有线网络向驻市监测中心上传监测数据，上传数据包括空气站各监测设备的实时监测分钟值、小时值、零点校准报告、跨度校准报告、所有仪器设备及工控机的状态工作参数、主要仪器的关键参数设置和日常巡检记录等。 
三、站房基础设施及电力、通讯保障
空气站的站房基础设施及电力供应和通讯保障设备等相关基础设施均已由当地环生态环境主管部门提供。
供应商应遵守国家、省关于空气站运行管理的各项规定，如运维期间国家、省出台新的监测站点运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。
四、运维工作目标
运维期间，供应商应按安全生产有关规定，建立安全生产制度（包括疫情防护），切实消除安全隐患。
供应商确保提供及时、准确、有效的监测数据，城市点位的运行质量应达到以下指标：
401所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。
2.各项指标数据获取率达到90%（以小时值计、臭氧含8小时滑动平均值）以上；
3.各项指标数据质控合格率达到80%（以小时值计、臭氧含8小时滑动平均值）以上；
4.运维任务完成率100%；
5.异常情况处理率100%。
五、运维工作要求
供应商应遵守国家、省关于空气站运行管理的各项规定，如运维期间国家、省出台新的监测站点运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。
1.运维工作一般要求如下：
(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；
(2)保持站房外20m以内的环境清洁；
(3)检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；
(4)保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；
(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；
(6)定期检查消防和安全设施；
(7)每次维护后做好系统运行维护记录；
(8)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。
2.每日工作内容如下：
每天上午和下午两次远程查看城市点位数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：
（1）判断系统数据采集与传输情况；
（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；
（3）发现监测数据异常，应立即通知甲方，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；
（4）在重污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在4小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响；
（5）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；
（6）每日检查数据是否及时上传至地市级监测站、省级监测站正常发布，发现数据断网及时恢复；
（7）供应商对城市点位监测数据进行审核，并将审核数据按时提交采购人。
3.每周工作内容如下：
每周至少巡视城市点位1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：
（1）查看城市点位设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；
（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。
（3）检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。
（4）检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；
（5）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。
（6）按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。
（7）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；
（8）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；
（9）检查城市点位的通讯系统，保证城市点位与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。
（10）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。
（11）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。
（12）在冬、夏季节应注意城市点位房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。
（13）应及时清除城市点位房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。
（14）应经常检查避雷设施是否可靠，城市点位房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。
（15）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。
（16）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。
（17）每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向采购人汇报。
（18）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。
4.每月工作内容如下：
（1）清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。
（2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。
（3）每月对数据和运维记录进行备份。
5.每季度工作内容如下：
（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。
（2）对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；
（3）采用臭氧传递标准对城市点位臭氧工作标准进行标准传递；
（4）检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。
6.每半年工作内容如下：
（1）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；
（2）振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；
（3）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；
（4）对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。
（5）对能见度仪器进行校准；
（6）检查和校准气象五参数设备。
7.每年工作内容如下：
按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。
8.供应商应建立城市点位维护档案
采用APP或移动终端机（供应商应做好日常保养维护维修，并及时更换故障设备），以电子表格的形式，对城市点位的运维工作进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：
（1）城市点位运行维护记录；
（2）颗粒物监测仪校准检查记录；
（3）气态污染物监测仪校准检查记录；
（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录；
（5）空气自动监测系统备品备件管理记录；
（6）城市点位主要消耗材料使用记录；
（7）多点线性校准表格；
（8）城市点位室内外环境记录；
（9）标准物质使用记录；
（10）空气自动监测系统仪器资料保管清单。
9.日常运维其他相关要求如下：
（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；
（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。
（3）供应商保证满足环保部门对城市点位仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，供应商必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。
（4）当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。
（5）仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），供应商须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人，采购人视情况决定是否需重新采购仪器开展监测。
（6）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。
10.质量控制要求
供应商需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。
（1）量值溯源要求
供应商在每个城市点位需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量科学研究院生产的有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。
供应商应每年将城市点位运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到采购人提供的标准设备或中国计量科学研究院，每年将城市点位所用的臭氧标准向采购人提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。
（2）日常质量控制要求
监测仪在以下情况下需进行校准：
①安装时
②移动位置时
③进行可能影响校准结果的维修或维护后
④监测仪暂停工作一段时间后
⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化
⑥超过国家规范或本竞争性磋商文件要求的校准周期或校准要求的。
（3）质量检查
供应商必须接受国家、省及其委托单位和人员的质量检查。
（4）质量控制资料整理
各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。采用APP或移动终端机，以电子表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行在线填写报送。
11.系统设备维修要求
（1）维修更换工作要求
供应商负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。
（2）设备维修质量控制要求
监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。
仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。
注：供应商需针对上述要求进行逐条承诺，如有负偏离将视为视为未实质性响应采购文件要求，如存在未承诺情形，视为认可上述服务要求。
六、监督考核
1.监督考核要求
组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。
2.考核办法
每月对供应商绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。
数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。
每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。
①数据有效性
考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。
单站设备数据获取率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。
②两率及运行维护
符合数据有效性要求后，参照本部分执行。
（1）两率部分(70分)
单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。
（2）运行维护部分(30分)
运行维护部分由采购人组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.3分。
（3）考核总分（100分）
考核总分=两率得分+运维得分
③运维费核算方法
考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费=(实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。
④供应商在考核中出现8%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现8%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。
七、其他规定
①供应商有下列情形之一的，将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况，未按要求及时向采购人报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程存在人为干扰情况的；其他不履行规定职责的情形。
②在质量检查中，发现供应商未达到国家、省运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当年度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。采购人有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与城市点位运维管理相关的工作。
③运维数据保密。供应商在事先没有获得采购方的同意的情况下，不得将由环保部门上级单位提供的有关合同或任何合同条文规格、计划、图纸、模型、样品或资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人；不得复制、使用、许可他人使用与本项目相关的任何文件和资料；不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。空气自动站及数据中心室实行三把锁管理制度，凡外部人员进入必须有采购方的批准证明，履行入室登记手续，并由相关人员陪同。入室登记应详细记录进出监测子系统房的人员的姓名、时间、批准人及工作状况。
B、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：
1.1交付（实施）时间：按采购人要求
1.2交付地点：采购人指定地点
2.付款条件（进度和方式）：
2.1合同签订，甲方收到乙方开具的发票后10个工作日内，支付30%的合同预付款；
2.2剩余合同金额按照绩效考核情况分两次支付，于绩效考核当年年底支付最多合同金额的35%。
3.报价要求：
4.报价应包括完成项目可能发生的所有费用，包括设备运行药剂的更换、定期检修、维护保养、备品备件更换、人工、税金等一切费用。竞争性磋商文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在价格中。
C、其他要求
1.为保证服务规范和质量要求，供应商能具备具有环境空气质量自动监测站运维服务业绩；已建立信息化运维管理系统且承诺提供采购人运维服务期间使用，系统可提供任务调度、数据CT、运维记录、远程维护、动态考核功能；具有质控实验室等。
2.供应商拟投入人员不少于7人，拟投入人员需具备与本项目相关的业绩与实力。项目负责人具有省级及以上相关部门颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证书及系统集成项目管理工程师中级（及以上）职称、运维团队人员中具有省级及以上相关部门颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证书等。
3.供应商需针对本项目采购需求及内容，编制运维管理制度方案；运维实施方案；运维质控方案；应急响应方案；质量保证方案等。

[bookmark: _Toc1313]
第五部分 磋商及评审
[bookmark: _Toc256000058][bookmark: _Toc73365514][bookmark: _Toc73364901]1.磋商小组职责
1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
1.3起草评审报告并进行签署。
1.4推荐成交供应商。
1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。
1.6法律、法规和规章规定的其他职责。
[bookmark: _Toc256000059][bookmark: _Toc73364902][bookmark: _Toc73365515]2.磋商及评审程序
2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。
2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。
2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。
2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。
2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。
2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
另结合《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求：
一、采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
二、磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。
[bookmark: _Toc73365516][bookmark: _Toc73364903][bookmark: _Toc256000060]3.供应商资格审查
[bookmark: EB681b9d9dbd034aaca383871dc8abcc3d]发布公告
开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
[bookmark: EB26dcd70bebb54979b7a4b621de125d2f]
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度财务报告；成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。（格式见第六部分）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）磋商承诺函或提供资格承诺函（格式见第六部分）。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业（本项目属于服务类项目，本项目采购标的对应的行业为租赁和商务服务业行业），提供中小企业声明函。

	8
	本项目的特定资格要求
	无


[bookmark: _Toc73365517][bookmark: _Toc256000061][bookmark: _Toc73364904]4.磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查
	[bookmark: EB5ff77f62222b43a48ee845bbfe38b65b]序号
	审查要素
	审查内容

	1
	响应文件有效性
	电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。未发现属无效响应的其他情形。

	2
	响应文件完整性
	响应文件内容完整性、齐全性。

	3
	对磋商文件响应程度
	审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。



审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: _Toc73365518][bookmark: _Toc256000062][bookmark: _Toc73364905]5.磋商记录
5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。
[bookmark: _Toc73364906][bookmark: _Toc256000063][bookmark: _Toc73365519]6.综合评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	56.00
	24.00
	20.00



[bookmark: EBeb38bac6236d407ea758a92f796301c6][bookmark: EB6b2e05f244d844eab53af046ecb4a6fe]（一）技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	运维管理制度
	根据供应商提供的运维管理制度方案（包含1.本项目建立运行管理机构、2.运行管理制度、3.操作规程）进行评价。
方案完全包含上述要点的得6分；每有一项内容不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣2分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况，具有针对性的，加1.5分；
方案符合本项目实际情况，具有操性性的，加1.5分。
未提供不得分；
最高得9分。
注：1.每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。
2.有针对性:方案所有内容全部围绕采购需求，精准匹配采购人全部使用及管理要求。
3.具有操作性:方案、流程、标准有明确步骤、量化、可落地执行。
	9

	2
	运维实施方案
	根据供应商提供的运维实施方案方案（包含1.运维目标、2.运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次、零部件的清洁与更换等）、3.仪器故障解决方案、4.运维规范性、5.外部设施的安全性、6.运维数据及档案）进行评价。
方案完全包含上述要点的得12分；每有一项内容不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣2分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况，具有针对性的，加2分；
方案符合本项目实际情况，具有操性性的，加2分。
未提供不得分；
最高得16分。
注：1.每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。
2.有针对性:方案所有内容全部围绕采购需求，精准匹配采购人全部使用及管理要求。
3.具有操作性:方案、流程、标准有明确步骤、量化、可落地执行。
	16

	3
	运维质控方案
	根据供应商提供的项目运维质控方案（1.对仪器质控方案、2.质控工作表格）进行评价。
方案完全包含上述要点的得8分；每有一项内容不完全满足项目需求和实际情况的扣2分，每缺一项扣4分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况，具有针对性的，加2分；
方案符合本项目实际情况，具有操性性的，加2分。
未提供不得分；
最高得12分。
注：1.每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。
2.有针对性:方案所有内容全部围绕采购需求，精准匹配采购人全部使用及管理要求。
3.具有操作性:方案、流程、标准有明确步骤、量化、可落地执行。
	12

	4
	应急响应方案
	根据供应商提供的应急响应方案（包含1.应急方案、2.突发事件的预警响应、3.处理方案等内容）进行评价。
方案完全包含上述要点的得6分；每有一项内容不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣2分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况，具有针对性的，加1分；
方案符合本项目实际情况，具有操性性的，加1分。
未提供不得分；
最高得8分。
注：1.每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。
2.有针对性:方案所有内容全部围绕采购需求，精准匹配采购人全部使用及管理要求。
3.具有操作性:方案、流程、标准有明确步骤、量化、可落地执行。
	8

	5
	质量保证方案
	根据供应商提供的项目质量保证方案（1.质量保证范围、2.维修响应时间、3.售后服务机构地点、4.是否为原厂质保）进行评价。
方案完全包含上述要点的得6分；每有一项内容不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况，具有针对性的，加1分；
方案符合本项目实际情况，具有操性性的，加1分。
未提供不得分；
最高得8分。
注：1.每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。
2.有针对性:方案所有内容全部围绕采购需求，精准匹配采购人全部使用及管理要求。
3.具有操作性:方案、流程、标准有明确步骤、量化、可落地执行。
	8

	6
	质控实验室
	供应商配置质量保证实验室和系统支持实验室，且相关实验室的仪器设备配备情况满足《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范（HJ 817-2018）》及《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范（HJ 818-2018）》相关要求的，得3分。
注：1.须分别提供相关实验室的设备配备清单；
2.自有实验室的，须提供相关产权证明扫描件；租赁/合作实验室的，须提供涵盖本项目服务周期的相关协议扫描件（未涵盖的，另附承诺函原件，格式自拟）。
上述材料未提供或提供不全的不得分。
	3


（二）商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	供应商业绩
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似大气监测运维项目业绩的，每提供1个得3分，最多得9分。
注：须提供合同原件扫描件，未提供不得分。
	9

	2
	供应商实力
	供应商已建立信息化运维管理系统且承诺提供采购人运维服务期间使用，系统可提供任务调度、数据CT、运维记录、远程维护、动态考核功能的，承诺包含上述全部内容的得3分，包含部分的得1分，无不得分。
本项最高得3分。
注：提供相关证明材料及提供承诺函原件，加盖供应商公章，否则不得分。
	3

	3
	运维服务团队实力
	1.项目负责人具有省级及以上相关部门颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证书及系统集成项目管理工程师中级（及以上）职称的，得3分，本项最高得3分。
注：须提供项目负责人合同履约期内无其他项目的证明材料及近半年内任意一个月社保证明原件材料扫描件，未提供不得分。
2.运维团队人员中具有省级及以上相关部门颁发的环境空气质量自动监测运维与质控技术培训合格证书的，每提供一人得1分，本项最高不超过6分。
注：须提供相关证明材料原扫描件和相关人员近半年内任意一个月社保证明原件材料扫描件，未提供不得分。
	9

	4
	车辆保障
	供应商为便于各个站点运维的便利性，每配备1辆专用巡检车辆的,得1.5分，最多得3分，未配置不得分。
注：提供①车辆照片；②行驶证；③如自有车辆提供购买发票、如租赁车辆提供有效期内租赁合同扫描件。三个材料缺一不可，否则不得分。
	3


（三）价格评估
	[bookmark: EB00ed059341e447b48aa4c095e09e7fc2]序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1
	报价得分
	第一步：最终报价在采购预算价格以内的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的磋商响应文件不再进行后续评审，也不成交。
第二步：在所有有效报价中选择报价最低的确定为基准报价。
第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得20分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
最终报价得分＝（基准报价/最终报价）×20%×100
	20


[bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc73365520][bookmark: _Toc73364907]7.推荐成交供应商
[bookmark: EBf60c0b78baae4cd4941a83c86b937dfd]磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
[bookmark: _Toc73364908][bookmark: _Toc73365521][bookmark: _Toc3659][bookmark: _Toc256000066]
第六部分 磋商响应文件（格式）
[bookmark: EB491a073be94b40b3b791bdad326531a2]
﻿
磋商响应文件
 
项目编号：   
 
 
项目名称：   
 
 
供应商（加盖公章）：   
 
日期：   
[bookmark: _Toc256000067]
一、资格部分
[bookmark: _Toc256000068]
(一)磋商承诺函
﻿
致：（磋商组织方）
根据贵方关于   的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。
2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。
4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。
5.我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。
6.我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
7.我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
8.我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
9.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。
10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
11.本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。
12.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
13.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。
14.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：   电话：   
传真：   邮政编码：   
供应商（公章）：   
法定代表人签章：   
日期：   
[bookmark: _Toc256000069]
(二)独立承担民事责任的能力
[bookmark: _Toc256000070]
(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc256000071]
(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司2023年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	



注：1、如行数不够请自行添加。
[bookmark: _Toc256000072]
(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
[bookmark: _Toc256000073]
(六)法律、行政法规规定的其他条件
[bookmark: _Toc256000074]
(七)落实政府采购政策需满足的资格要求
[bookmark: _Toc256000075]
(八)本项目的特定资格要求
[bookmark: _Toc256000076]
(九)法定代表人（负责人）身份证明书
兹证明（姓名）同志，性别（男/女），居民身份证号（身份证号码），在我单位任（职务），系我单位主要负责人即法定代表人。


单位地址：××

电话：××

单位全称：××

单位盖章：××


年月日

附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。
[bookmark: _Toc256000077]
(十)法定代表人（负责人）授权委托书
本授权书声明：（供应商名称）法定代表人（负责人）（姓名）授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。
	
本授权委托书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机）
法定代表人（负责人）签字或盖章：




供应商名称（公章）：
日期：
附：委托代理人居民身份证扫描件
[bookmark: _Toc256000078]
(十一)资格承诺函
[bookmark: 书签4]致：___________（采购人、采购代理机构）
我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（盖章）：___________
供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________
日期：___________


说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
[bookmark: _Toc256000079]
二、价格部分
(一)首次报价一览表


以系统中格式为准，供应商按要求进行填报


(二)首次明细报价表
	序号
	名称
	报价（元）
	其他

	1
	润州区街道空气自动监测站点运维服务
	
	服务人数：

	…
	…
	
	

	
	小计（服务报价）：
	¥          元大写：人民币          元

	
	其它费用（管理费、税金等与项目有关的一切）
	¥          元大写：人民币          元

	
	项目总报价
	¥          元大写：人民币          元



注：1.本表中“其它”由供应商根据项目需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常使用并达到采购要求。
2.供应商最终报价不得超过预算或最高限价，否则视为未实质性响应。
3.如供应商的总价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。
4.本表中合计金额应与报价一览表中项目总价保持一致。
5.行数不够可自行添加。

三、技术部分
[bookmark: _Toc256000081](一)技术响应及偏离表

	序号
	服务内容
	磋商文件要求
	磋商响应文件实际服务承诺
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、 服务要求的响应根据“第四部分采购需求”要求进行逐条说明。
2、 除本服务偏离表所列的偏离服务外，其他所有服务均完全响应“磋商文件”中的要求。
3、 行数不够，可自行添加。

(二)本项目服务方案
1.提供磋商文件采购需求要求阐述的相关内容。
2.服务方案、实施方案、组织管理体系的架构、项目的运作规划以及岗位设置等。
3.供应商应对磋商文件采购需求服务要求逐条进行承诺。

(三)本项目拟投入项目成员人员配备一览表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	文化程度
	服务内容分工

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.行数不够请自行添加，磋商响应文件中须附相关证书的扫描件；
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3.列入本表人员需提供近半年内任意一月供应商为其缴纳社会保险的证明材料。
4.列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。
5.行数不够请自行添加。


（四）拟派本项目负责人情况简介
	姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	*****证书编号
	
	

	其他专业资质
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目负责人的项目
	


注：1.项目负责人为*****师，提交相关证书扫描件。
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。
[bookmark: _Toc256000083][bookmark: _Toc5210]3.列入本表人员需提供近半年内任意一月供应商为其缴纳社会保险的证明材料。
4.列入上表人员必须提供能证明该人员是本公司员工的证明材料。
[bookmark: _Toc256000084]
四、商务部分
[bookmark: _Toc256000089]参照按第五部分评标办法和标准评审因素进行编制
四、其他部分
[bookmark: _Toc256000090]
(一)中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.润州区街道空气自动监测站点运维服务，属于租赁和商务服务业；承接企业为***（企业名称），从业人员***人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于***企业（中型企业、小型企业、微型企业）（如是，必须选其一）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.如为大型企业，无需提供此表。
[bookmark: _Toc256000091]
（二）关于符合本国产品标准的声明函（本项目不涉及）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.产品名称1，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（产品名称1）的（关键组件***）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序***）5在中国境内完成。
2.产品名称2，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（产品名称2）的（关键组件***）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序***）5在中国境内完成。
......
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

(三)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件



告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局
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