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项目概况


2026年南京质检院检验检测设备项目（三）（二次）的潜在供应商应在“江苏省政府采购网”获取采购文件，并于2026年10月21日09点30分（北京时间）前递交电子投标文件。
[bookmark: _Toc15712][bookmark: _Toc20434][bookmark: _Toc15045][bookmark: _Toc23082][bookmark: _Toc17909][bookmark: _Toc27847]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-GCNJ-G2026-0006   
2.项目名称：2026年南京质检院检验检测设备项目（三）（二次）
3.采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判 □询价
[bookmark: _GoBack]4.预算：本项目预算为人民币637.7万元。
5.最高限价：本项目最高限价为人民币619.58万元，各设备最高限价见下表，高于最高限价的作无效标论处。

	序号
	设备名称
	采购数量
	各设备最高限价   (万元)
	是否核心产品

	1
	气相色谱质谱联用仪
	1
	152
	是

	2
	气相色谱质谱联用仪
	1
	142
	否

	3
	气相色谱串联质谱联用仪
	1
	145
	否

	4
	傅里叶红外光谱仪
	1
	44.89
	否

	5
	傅里叶红外光谱仪
	1
	44.89
	否

	6
	X射线荧光光谱仪
	1
	25.2
	否

	7
	X射线荧光光谱仪
	1
	25.2
	否

	8
	原子荧光光谱仪
	1
	23.3
	否

	9
	紫外-可见光谱仪
	1
	6.5
	否

	10
	烟气分析仪
	1
	10.6
	否

	合计
	10
	619.58
	/


6.采购需求：南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)拟采购一批实验室设备，具体内容及项目需求详见招标文件。
7.合同履行期限：供应商应在合同签订收到预付款后90日内（含备货）根据采购人要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过采购人初步验收合格，剩余合同金额占比20%的对应供货量在合同签订后120天内供货完成。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
8.本项目不接受联合体。
9.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc15087][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc6019][bookmark: _Toc24101][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc2154][bookmark: _Toc12153][bookmark: _Toc26373]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393800]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，投标人为自然人的提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近半年内任一月份的资产负债表和利润表或2025年度审计报告或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，法人或者其他组织成立不满一年无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，格式见招标文件）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任一月份纳税及缴纳社会保障资金的凭据复印件并加盖投标单位公章，提供专用收据或社会保险缴纳清单，依法免税的应提供相应文件说明）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见招标文件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
注：南京市政府采购供应商信用承诺书（注：在政府采购资格审查环节，供应商如提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代本条第1至5项的有关证明材料，但供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验）（格式附后，由法人代表签字并加盖投标单位公章，随投标文件一并递交。）
[bookmark: _Toc28943]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目整体专门面向小微企业采购；
（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第六章评标办法及评分标准”。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc27641]4.本项目拒绝下述供应商参加本次招标活动：
[bookmark: _Toc22896][bookmark: _Toc11618][bookmark: _Toc28293]（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的招标活动；（须提供承诺函，格式见招标文件）
（2）属于《政府购买服务管理办法》财政部令第102号令第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体”；（如投标单位为事业单位，需提供事业单位的单位类别承诺书，格式自拟，非事业单位无需提供。）
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的招标活动；
（4）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购活动严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc7202][bookmark: _Toc2776][bookmark: _Toc4915]三、参与投标报名时间及方式
[bookmark: _Toc28959]1.时间：自招标文件公告发布之日起至2026年10月21日9点29分。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载及供应商系统内投标报名。
[bookmark: _Toc1902][bookmark: _Toc4373][bookmark: _Toc29884][bookmark: _Toc16067][bookmark: _Toc10043]四、投标文件提交
[bookmark: _Toc18206]1.截止时间：2026年10月21日09点30分（北京时间）
2.地点：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人（或采购代理机构）将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在系统规定时间内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc21612][bookmark: _Toc8175][bookmark: _Toc7624][bookmark: _Toc14839][bookmark: _Toc26955][bookmark: _Toc17373]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc21842][bookmark: _Toc5676][bookmark: _Toc3517][bookmark: _Toc10711][bookmark: _Toc21879][bookmark: _Toc4446]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc8519][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]1.本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，敬请各供应商关注；
2.若有关本次招标存在变动或修改，敬请各供应商及时关注本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告；
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。
《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
[bookmark: _Toc28127][bookmark: _Toc18884][bookmark: _Toc28466][bookmark: _Toc29635][bookmark: _Toc28983]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc29415][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc17719]1.采购人信息
名    称：南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
地    址：南京市建邺区嘉陵江东街3号
联 系 人：江先生    
联系电话：025-86673826    
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc25785][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc17231]2.采购代理机构信息
名    称：南京工采招标有限公司　
地　　址：南京市应天大街772号1栋5楼
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]联 系 人：张女士                 
联系电话：15895897987
[bookmark: _Toc15594]3.项目联系方式
联 系 人：张女士
联系电话：15895897987
[bookmark: _Toc5769][bookmark: _Toc23597][bookmark: _Toc27846][bookmark: _Toc23942][bookmark: _Toc23667][bookmark: _Toc2708][bookmark: _Toc13040]
第二章 投标须知前附表
	项目名称
	2026年南京质检院检验检测设备项目（三）（二次）

	采购内容
	南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)拟采购一批实验室设备，具体内容及项目需求详见招标文件。

	分包、预算金额及最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	采购单位联系人
	江先生
	电  话
	025-86673826

	代理机构联系人
	张女士
	电  话
	15895897987

	资金来源及比例
	财政性资金100%

	资格审查
	资格后审

	评标办法
	综合评分法

	现场考察
	■不组织
□组织现场考察时间：
1.  年  月  日  时  分    
2.集中地点：

	标前答疑会
	■不召开
□召开 ：
1.召开时间：  年  月  日  时  分
2.召开地点： 

	实质性要求和条件
	见本招标文件中标注星号（★）或注明无效标的内容

	构成招标文件的其他资料
	■无 □有

	招标文件的澄清和修改
	招标文件的澄清和修改，将通过发布招标公告的媒介以澄清或修改公告的形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据。

	样品
	无须提供

	投标报价的其他
要求
	□无
■有，投标报价为完成本项目所需要的全部费用，报价应包括但不限于设备的供货、运输、安装费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、安装调试、计量费用、配合、验收、技术服务、规费、税金、运输保险、备品备件、伴随服务/售后服务、人员培训等合同期限内所涉及的一切费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。

	投标保证金
	是否要求供应商递交投标保证金：
贯彻落实苏财购〔2020〕52号文件精神，该项目供应商可免交保证金。

	资格审查材料
	详见第一章招标公告第二项“申请人的资格要求”

	投标文件的制作的特殊要求
	通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）

	投标文件份数
	1.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标人邮寄至南京工采招标有限公司，未中标单位不需要提供）；
2.投标人应当按照《操作手册》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

	非单一产品采购项目的核心产品
	气相色谱质谱联用仪

	是否委托评标委员会直接确定中标人
	□是
■否，推荐的中标候选人数量：1-3名

	履约保证金
	□不需提供
■需要提供
中标单位在签订合同前须向采购单位交纳中标价10%的履约保证金，在项目最终综合验收合格后退还。（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的10%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）

	投标有效期
	投标截止日起90天（日历天）

	投标文件递交
截止时间及地点
	截止时间：2026年10月21日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统。

	开标时间及地点
	开标时间：2026年10月21日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

	其他要求
	1.供应商如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。
2.本采购文件的最终解释权归采购单位所有。


[bookmark: _Toc18866][bookmark: _Toc30310][bookmark: _Toc23097][bookmark: _Toc8590][bookmark: _Toc23030][bookmark: _Toc12213][bookmark: _Toc30927]
第三章 投标须知
[bookmark: _Toc2174][bookmark: _Toc7569][bookmark: _Toc18243][bookmark: _Toc22791][bookmark: _Toc19424]一、总则
[bookmark: _Toc19586]1.适用法律
1.1适用法规《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2.词语释义
2.1“采购单位”、“采购人”、“甲方”系指本次采购项目的业主方。
2.2“供应商（投标人或投标单位）”系指以招标文件规定的方式获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商、供货商或服务商。
2.3“采购代理机构或招标代理机构”系指本次招标项目活动组织方。
2.4“响应”：投标人根据采购（招标）代理机构或采购（招标）代理机构发布的采购（招标）文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5“中标人（乙方或服务方或供货方）”系指合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）
2.6 “合同”：甲乙双方根据采购文件和中标的电子投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7 “货物”：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.8 “服务”：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。
2.9 “知识产权”：系指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10“天”：日历日（除特别说明外，均指北京时间）。
2.11 “服务地点”：系指合同中明确约定的服务项目所在地。
2.12 “合同价款”：系指根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13“不可抗力”：系指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.14“实质响应”：系指满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.15“书面形式”：系指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.16 “进口产品”：系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17“中小企业”：系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受小微企业扶持政策。
投标人提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。投标人应当出具《中小企业声明函》（见第七章格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.18“本国产品”：系指
2.18.1在中国境内生产产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
（1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
（2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
（3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
（4）简单地上漆、磨光和分装；
（5）其他不属于属性改变的情形。
2.18.2在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合（国办发〔2025〕34号）通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
2.18.3特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合（国办发〔2025〕34号）通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.政策功能
[bookmark: _Hlk75345706]3.1中小企业政策
[bookmark: _Hlk77845870][bookmark: _Hlk84580649]（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）。
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
（3）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk66802840]3.2支持监狱企业发展政策
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Hlk77845906]（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3促进残疾人就业政策
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk77845921]（2）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》苏财购〔2023〕65 号)执行。
3.5执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
3.6执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
3.7电子履约保函(保险)：按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购〔2023]150 号)执行。
3.8贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)：
（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc16211][bookmark: _Toc27163][bookmark: _Toc12739][bookmark: _Toc7960]二、招标文件
4.招标文件组成
4.1招标文件组成：
（1）招标公告；
（2）投标须知前附表；
（3）投标须知；
（4）评标办法及评分标准；
（5）招标项目需求及技术相关要求；
（6）合同主要条款及格式；
（7）投标文件的格式及要求等。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
[bookmark: _Toc31517]4.2供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商获取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。供应商没有对招标文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。注：本项目不允许提交备选投标方案。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
[bookmark: _Toc19474]5.招标文件的澄清、修改及补充
5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.4各供应商应自行查看下载相关澄清公告，如供应商未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
5.5招标文件以外的内容，一律拒绝答复。
5.6供应商对招标人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。
5.7本采购文件的最终解释权归采购单位所有。
[bookmark: _Toc19000][bookmark: _Toc32296][bookmark: _Toc28263][bookmark: _Toc1200][bookmark: _Toc2520]三、投标
6.投标文件的语言、计量单位、货币
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
7.投标费用
7.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标报价为完成本项目所需要的全部费用，报价应包括但不限于设备的供货、运输、安装费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、安装调试、计量费用、配合、验收、技术服务、规费、税金、运输保险、备品备件、伴随服务/售后服务、人员培训等合同期限内所涉及的一切费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。
8.线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
8.1基本目录
（1）封面
（2）★开标一览表（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（3）《法定代表人/单位负责人身份证明书》及《法定代表人/单位负责人授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》）；
（4）供应商认为需要提供的其他材料。
8.2★资格条件（招标文件第一章第二条“申请人的资格要求”的内容，须加盖电子签章，否则投标无效）。
8.3★符合条件（符合条件要求内容须加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》。
（1）报价：
①投标申请及声明；
②分项报价明细表；
（2）商务资信：
①供应商登记表；
②《商务条款偏离表》；
（3）技术响应：
①《技术条款偏离表》；
②服务承诺书。
8.4企业声明函
（1）供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》）。
（2）供应商为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》）。
（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，供应商需提供相关产品的证明材料；
（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；
（6）若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行；
（7）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》，或财政部会同有关部门规定的有关证明文件)。
8.5招标文件要求的其他证明资料和评标细则要求提供的证明材料。
注：（1）供应商应对以上文件的合法性、真实性负责，供应商提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单；
（2）供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章；
（3）因“苏采云”系统电子投标（响应）文件格式为引入模板的固定格式，如遇格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件中的“投标文件格式及附件”不一致的，以“苏采云”系统和客户端工具提供的格式为准。 
9.有关投标文件编制的要求及说明
9.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
9.2无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
9.3投标文件以及供应商与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。
9.4线上投标文件的密封、签署、盖章要求：
（1）投标文件的密封（加密）要求：
供应商应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
（2）投标文件的盖章要求：供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
9.5电子投标文件其他要求
（1）“苏采云”系统相关要求是本招标文件的组成部分。
（2）供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
（3）供应商应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
9.6原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，供应商的投标文件将作无效投标处理。
9.7翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。
10.投标文件的价格部分
10.1价格部分是对本次招标项目价格构成的说明，所有产品或服务只允许有一个报价，供应商投标总价作为合同的结算依据。
10.2投标报价为完成本项目所需要的全部费用，并满足招标文件第三章投标须知中投标费用的要求。
10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
10.4供应商应在《开标一览表》、《分项报价明细表》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。
10.5投标报价不得超过本项目采购招标公告中的项目最高限价，超过规定的项目最高限价的投标文件，按无效投标处理。
10.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.投标保证金执行的政策要求：
本项目按照采用以下第11.2种方式落实投标保证金政策：
11.1缴纳投标保证金
（1）保证金必须直接从供应商账户（基本户）汇出，汇至南京工采招标有限公司账户，在响应文件提交截止时间前，出示本项目的保证金转账凭证后方可参加采购活动，保证金可以是银行汇票、电汇或银行转账，不接受现金或现金存单等其他形式，否则无效。（收款单位：南京工采招标有限公司 开户行：交通银行股份有限公司江苏省分行营业部   账号：320006669013000608310)，在未按规定时间和要求交纳保证金的响应，一律作无效响应处理。
（2）供应商应按照招标要求提交投标保证金，并作为其投标的一部分。
（3）未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标单位应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。
（4）中标单位的投标保证金，将在采购合同签订后五个工作日内无息退还。
（5）下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：
①中标后无正当理由不与采购单位签订合同的； 
②拒绝履行合同义务的；
③供应商在规定的提交投标文件截止时间后撤回投标；
④将已成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
⑤供应商在响应文件中提供虚假材料的；
⑥供应商与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
11.2免交投标保证金：
为贯彻落实苏财购〔2020〕52号文件精神，该项目供应商可免交投标保证金。
12.投标有效期
12.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
12.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
[bookmark: _Hlk47429310][bookmark: _Toc1445]13.投标文件的递交与解密
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]13.1电子投标文件的递交：供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
13.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
13.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
13.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
13.5供应商应对要求提供的资格证明文件、技术资料等扫描上传至投标系统。
13.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
13.7投标截止时间：供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定作无效投标处理。
13.8采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
14.投标文件的拒收
14.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
15投标文件的撤回和修改
15.1投标文件的撤回
（1）电子投标文件的撤回
供应商可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目招投标活动。
15.2投标文件的修改
（1）供应商可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）在提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
（3）在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc30535][bookmark: _Toc22779][bookmark: _Toc27219][bookmark: _Toc14625][bookmark: _Toc12432]四、开标、评标与定标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]16.开标
16.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
16.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
16.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
16.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
16.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。
17.评标
17.1评标组织
评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
17.2对投标文件的初审：投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
17.2.1投标文件的资格性检查
（1）采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。
（2）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（3）在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。
（4）投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
①不具备招标文件中规定的资格条件的。
②供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
17.2.2投标文件的符合性检查
（1）依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。
（2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
（3）投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
①投标文件中投标申请及声明、开标一览表未加盖供应商的公章，未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的，或者企业法定委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的。
②供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。
③资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。
④投标有效期、供货/合同履行期限等不满足招标文件要求的。
⑤未按招标文件规定报价的。
⑥未按招标文件要求制作投标文件。
⑦未按招标文件规定的数额和办法交纳投标保证金（如有）的。
⑧投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。
⑨投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。
⑩投标报价超过招标文件规定的预算价（最高限价）的。
⑪以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 
⑫被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购活动严重失信行为记录名单。
⑬评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
⑭供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。
⑮不符合招标文件中规定的其他实质性条款以及法律法规规定的其他情形。
17.2.3异常低价审查，根据（财库〔2026〕2号）文件要求（按各分包总价评审）：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%； 
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（本项目要求供应商提供相关解释及证明材料的时间为30分钟，如超过30分钟则视为放弃解释说明）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
17.2.4评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
17.2.5在评审过程中，评标委员会发现供应商有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：
（1）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
（2）不同供应商的投标文件由同一单位或个人编制的。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
（4）不同供应商的投标文件相互混装的。
（5）不同供应商授权同一人作为供应商代表的。
（6）有证据证明供应商与采购单位、采购代理机构或其他供应商串通的其他情形的。
（7）评标委员会认定的其他串标、围标情形。
17.2.6未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的，除满足财库(2015 124号文)竞争性磋商只有2家机构仍可继续进行；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
17.3投标文件的进一步评审。
17.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准；
（2）投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准，只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；
（5）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.3.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标无效。
17.3.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
18.澄清有关问题
18.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其供应商代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
18.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
19.比较与评价
19.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。
19.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。（本项目不适用）
19.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（核心产品： 气相色谱质谱联用仪）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
19.5非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
20.评标过程及保密原则
20.1凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。
20.2在评标期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标将被作为无效投标，并承担相应的法律责任。
21.评标方法和标准
21.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件投标前附表及第六章。
21.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。（本项目不适用）
21.3采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。（本项目不适用）
21.4综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
评审因素，第六章评标办法及评分标准。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.定标
22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。（本项目不适用）
22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
23.确定中标供应商
[bookmark: _Toc10240]23.1中标供应商确定后，将在招标公告发布媒体上公告，中标供应商及时到采购代理机构处领取《中标通知书》。
23.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
23.3中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与招标人签订合同的，情节严重的将其列入不良行为记录名单。
23.4招标人、采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
23.5所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回。
24.编写评标报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25.评标过程的保密性
25.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: _Toc14253][bookmark: _Toc27432][bookmark: _Toc13075][bookmark: _Toc10967][bookmark: _Toc10616]五、签订合同
[bookmark: _Toc19320]26.签订合同
26.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与招标人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2招标人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3中标供应商拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同服务或产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
27.询问、质疑、投诉和诚实信用
27.1询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2质疑
27.2.1供应商对招标活动事项有质疑的，可以向招标代理机构提出质疑，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.2.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
27.2.4供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.2.5供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.2.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
27.2.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
27.2.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.2.9质疑函应当现场以纸质原件形式提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
以下情形的质疑不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.2.10未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。
27.2.11代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
27.2.12质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。
27.2.13对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
27.2.14供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
28.5证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc5911][bookmark: _Toc28323]

[bookmark: _Toc29239][bookmark: _Toc17442][bookmark: _Toc137][bookmark: _Toc2340][bookmark: _Toc8391]第四章 合同主要条款及格式 

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，采购当事人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。


南京市政府采购合同






合同编号 ：
项目名称 ：
采 购 人 ：南京市产品质量监督检验院
(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
供 应 商 ：
签订日期 ：  年  月  日










	南京市市场监督管理局
	监制

	南  京  市  财  政  局
	



	[bookmark: _Toc9759]采购人（以下简称甲方）：
	中标供应商：（以下简称乙方）

	住所地：
	住所地：



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。
[bookmark: _Toc139360214][bookmark: _Toc30354][bookmark: _Toc10053]第一条 合同标的  
1.乙方根据甲方需求提供下列货物：
	序号
	名称
	规格型号、品牌
	生产厂家
	单价
（元）
	单位及数量
（台/套）
	小计
（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


2.货物名称及参数详见乙方响应文件。
[bookmark: _Toc17972][bookmark: _Toc1692][bookmark: _Toc139360215]第二条 合同总价款
1.本合同项下货物总价款为人民币          （大写），¥           （小写），不含税金额              ，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。
2.本合同总价款应为完成本项目所需要的全部费用，应包括但不限于设备的供货、运输、安装费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、安装调试、计量费用、配合、验收、技术服务、规费、税金、运输保险、备品备件、伴随服务/售后服务、人员培训等合同期限内所涉及的一切费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。
3.本合同执行期间合同总价款不变。
[bookmark: _Toc139360216][bookmark: _Toc1531]第三条 组成本合同的有关文件
下列关于                  号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.招标文件；
2.乙方提供的响应文件；
3.供货一览表；
4.交货一览表；
5.成交承诺/服务承诺；
6.中标通知书；
7.甲乙双方商定的其他文件等。
[bookmark: _Toc1931][bookmark: _Toc25207][bookmark: _Toc139360217]第四条 权利保证
1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
2.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
[bookmark: _Toc30334][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc139360218]第五条 质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的、原包装未拆封的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3.质保期：         。
[bookmark: _Toc21709][bookmark: _Toc21027][bookmark: _Toc139360219]第六条 包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
[bookmark: _Toc8507][bookmark: _Toc29302][bookmark: _Toc139360220]第七条 交货和验收
1.合同履行期限：乙方应在合同签订收到预付款后90日内（含备货）根据甲方要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过甲方初步验收合格，剩余合同金额占比20%的对应供货量在合同签订后120天内供货完成。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
2.供货地点：甲方指定地点。
3.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
4.货物验收：
（1）货物的到货验收包括型号、规格、数量、外观质量、以及货物包装是否完好；
（2）参数性能评价、设备计量工作在货物安装调试完成后的最终验收阶段开展，需计量的设备应当依据计量结果开展综合验收。
（3）最终综合验收：乙方完成设备安装调试并自检合格后，向甲方提交最终验收申请。甲方组织开展参数性能评价，对照合同及采购文件技术指标逐项实测验证；需计量的设备，由乙方委托具备法定计量资质的机构开展计量检定并取得有效计量证书。参数性能评价合格且计量结果合格，方可通过最终综合验收；参数不达标或计量不合格的，由乙方限期整改，整改完成后重新开展评价及计量。以上产生的一切费用由乙方承担。
5.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
6.货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
[bookmark: _Toc395][bookmark: _Toc21071][bookmark: _Toc139360221]第八条 售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件所规定的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机及配件清单设备进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后8小时内响应，并在仪器出现故障后的48小时之内到达现场，及时帮助用户解决问题。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用（备用货物的参数性能评价合格且计量结果合格并取得有效计量证书方可使用），直至故障货物完全修复，并通过最终综合验收，由此产生的一切费用由乙方承担。若故障货物无法修复，乙方应根据甲方需求更换故障货物，更换后的设备按本合同约定开展验收，参数性能评价合格且计量结果合格并取得有效计量证书，方可通过最终综合验收，由此产生的一切费用由乙方承担。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
[bookmark: _Toc22188][bookmark: _Toc139360222][bookmark: _Toc21581]第九条 履约保证金
本次    □收取/□不收取      履约保证金。履约保证金金额为          元，形式为□银行保函/□银行汇款。
[bookmark: _Toc27322][bookmark: _Toc29561][bookmark: _Toc139360223]第十条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：合同签订后，甲方支付合同金额的50%作为预付款；根据甲方要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过甲方初步验收合格，甲方再支付30%作为进度款；剩余20%尾款，在剩余设备最终综合验收合格后、乙方开具合法有效发票后，甲方启动付款审批流程。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
[bookmark: _Toc21329][bookmark: _Toc18764][bookmark: _Toc139360224]第十一条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.甲方未按合同约定期限支付货款的，每逾期一日，按当期应付未付款项的万分之五向乙方支付逾期付款违约金，累计违约金总额不超过当期欠款总额的5%。逾期付款不免除甲方后续付款义务。
3.乙方完全无法交付货物、无法完成合同约定安装调试工作，导致合同目的无法实现的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并无条件退还甲方已支付的全部款项。
4.乙方逾期交付货物/完成安装调试的，每逾期一日，按合同总价万分之五向甲方支付逾期履约违约金，累计违约金最高不超过合同总价10%；逾期超过10日的，甲方有权单方解除本合同，解除通知送达乙方之日生效。合同解除的，乙方须退还全部已付款项，并承担相应违约损失。
5.乙方交付货物的品种、型号、规格、技术参数与合同约定不符的，甲方有权选择要求乙方限期整改、换货或退货；若甲方选择拒收货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并在3日内退还全部已付款项；造成甲方损失的，另行赔偿直接损失。
6.在本合同约定质量保证期内，货物出现质量问题的，乙方须在甲方通知时限内完成免费维修或更换；经乙方两次有效维修、更换后，货物仍无法达到合同约定质量标准、无法正常使用的，甲方有权全额退货，乙方应退还甲方全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于拆装费、仓储费、替代采购差价、人工成本等）。
7.乙方未按合同约定及投标服务承诺提供伴随服务、售后服务、维保服务的，甲方有权根据违约情节轻重追责：轻微瑕疵且及时整改，不影响合同履约的，不予计分追责；逾期或未按要求履约的，按合同总价的5%承担违约责任；造成甲方损失的，另行赔偿直接损失。
8.乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9.乙方存在投标虚假承诺、提供货物经第三方权威机构检测不符合招标文件及合同核心要求、因乙方单方过错导致合同目的无法实现等根本违约情形的，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，若违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方另行补足差额。
10.甲方需计量才能使用的产品，若首次计量不通过，乙方需承担后续计量费用。如有争议以市级及以上计量机构出具报告为准。
[bookmark: _Toc189][bookmark: _Toc139360225][bookmark: _Toc21171]第十二条 项目履约验收
1.甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；
3.参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
[bookmark: _Toc30432][bookmark: _Toc29385][bookmark: _Toc139360226]第十三条 合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
[bookmark: _Toc139360227][bookmark: _Toc6851][bookmark: _Toc10624]第十四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
[bookmark: _Toc8528][bookmark: _Toc21304][bookmark: _Toc139360228]第十五条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3.在仲裁期间，本合同应继续履行。
[bookmark: _Toc139360229][bookmark: _Toc3238][bookmark: _Toc20284]第十六条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
[bookmark: _Toc139360230][bookmark: _Toc7775][bookmark: _Toc30172]第十七条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc24422][bookmark: _Toc15348][bookmark: _Toc139360231]第十八条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方(采购人)：南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
	乙方(供应商)：

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：交通银行南京玄武支行
	开户银行：

	账号：320006610013001447712
	账号：

	日期：                年     月     日
	日期：                年     月     日
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[bookmark: _Toc27363][bookmark: _Toc8140][bookmark: _Toc6304][bookmark: _Toc5280][bookmark: _Toc12049][bookmark: _Toc22799]第五章 招标项目需求及技术相关要求
[bookmark: _Toc139360233][bookmark: _Toc6762][bookmark: _Toc28628][bookmark: _Toc29353][bookmark: _Toc17882][bookmark: _Toc139360234]一、项目概况
南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)拟采购一批实验室设备。
1.本项目预算为人民币637.7万元。
2.本项目最高限价为人民币619.58万元，各设备最高限价见下表，高于最高限价的作无效标论处。

	序号
	设备名称
	采购数量
	各设备最高限价   (万元)
	是否核心产品

	1
	气相色谱质谱联用仪
	1
	152
	是

	2
	气相色谱质谱联用仪
	1
	142
	否

	3
	气相色谱串联质谱联用仪
	1
	145
	否

	4
	傅里叶红外光谱仪
	1
	44.89
	否

	5
	傅里叶红外光谱仪
	1
	44.89
	否

	6
	X射线荧光光谱仪
	1
	25.2
	否

	7
	X射线荧光光谱仪
	1
	25.2
	否

	8
	原子荧光光谱仪
	1
	23.3
	否

	9
	紫外-可见光谱仪
	1
	6.5
	否

	10
	烟气分析仪
	1
	10.6
	否

	合计
	10
	619.58
	/


[bookmark: _Toc3981][bookmark: _Toc7004]
二、商务要求（所有“商务要求”在《商务条款偏离表》中逐一明确是否响应，不得存在负偏离，否则做为无效响应处理）
1.质保期： 1 年。
2.合同履行期限：供应商应在合同签订收到预付款后90日内（含备货）根据采购人要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过采购人初步验收合格，剩余合同金额占比20%的对应供货量在合同签订后120天内供货完成。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
3.付款方式：合同签订后，甲方支付合同金额的50%作为预付款；根据甲方要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过甲方初步验收合格，甲方再支付30%作为进度款；剩余20%尾款，在剩余设备最终综合验收合格后、乙方开具合法有效发票后，甲方启动付款审批流程。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
4.货物验收：
（1）货物的到货验收包括型号、规格、数量、外观质量、以及货物包装是否完好；
（2）参数性能评价、设备计量工作在货物安装调试完成后的最终验收阶段开展，需计量的设备应当依据计量结果开展综合验收。
（3）最终综合验收：中标供应商完成设备安装调试并自检合格后，向采购人提交最终验收申请。采购人组织开展参数性能评价，对照合同及采购文件技术指标逐项实测验证；需计量的设备，由中标供应商委托具备法定计量资质的机构开展计量检定并取得有效计量证书。参数性能评价合格且计量结果合格，方可通过最终综合验收；参数不达标或计量不合格的，由中标供应商限期整改，整改完成后重新开展评价及计量。以上产生的一切费用由中标供应商承担。
5.售后服务：在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后8小时内响应，并在仪器出现故障后的48小时之内到达现场，及时帮助用户解决问题。
[bookmark: _Toc14285]
三、货物清单及技术参数要求（附后）
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	设备名称
	数量
	是否核心产品
	符合标准
	主要技术参数（重要参数标记▲）

	1
	气相色谱质谱联用仪
	1
	是
	设备应符合GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 19942-2019《皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 18414-2025《纺织品 含氯苯酚邻苯基苯酚的测定》等使用GC-MS法测定元素含量的方法标准。
	一、技术规格和性能要求
1. 工作条件
1.1 电源:220V，50Hz
1.2 温度:操作环境20℃-35℃
1.3 湿度: 操作状态25%-50%，非操作状态20%-80% 
2. 性能指标
2.1气相色谱仪：
2.1.1气相色谱仪整体性能：
2.1.1.1气相和质谱必须是同一品牌；
2.1.1.2 保留时间重复性＜0.008% 或＜0.0008 分钟；
2.1.1.3 ▲峰面积重现性＜ 0.5% RSD（提供技术规格书证明及网站截图和网站链接）；
2.1.2 柱温箱：
2.1.2.1 柱箱温度：室温上5℃-450℃，19梯度/20平台程序升温；
2.1.2.2 升温速率：最大升温速度120℃/min，以0.01℃/min增加；
2.1.2.3 降温速率：从450℃降至50℃≤220秒；
2.1.2.4 控温准确性：＜0.01℃/环境温度变化1℃；
2.1.3 流路控制系统：
2.1.3.1 ▲压力：0-150Ps；压力控制稳定性：仪器不少于2小时连续测量，压力波动不超过±0.001Psi（提供法定计量机构出具的与投标产品同品牌同型号的校准证书或校准报告作为证明文件）；
2.1.3.2 压力设定精度：0.001psi；
2.1.3.3 流量设定范围：0-1250mL/min；
2.1.3.4 ▲压力程序最大升压/降压速率：150psi/min（提供软件界面截图证明文件）；
2.1.3.5 压力程序的阶数：≥3；
2.1.4 分流/不分流进样口
2.1.4.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi；
2.1.4.2最高使用温度400℃；
2.1.4.3分流比设置不低于12000:1；
2.1.4.4 进样口惰性设计，包括经化学去活工艺处理（提供网站截图及其网站链接证明文件）；
2.1.5 气相主机具有大尺寸彩色触摸屏操作界面，采用电容式触摸屏技术，无需手写笔来执行触摸屏功能；
2.1.6 仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间（提供网站截图及其网站链接证明文件）；
2.1.7 软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作（提供软件截图作为证明）；
2.1.8 具有色谱柱智能识别功能，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求（提供网站截图及其网站链接证明文件）；
2.1.9具有利用压力-时间曲线法自动校准保留时间功能，该功能具有使待测物保留时间完全一致效果（提供保留时间锁定采集操作的软件截图包含保留时间和流量的校准曲线结果作为证明材料，证明材料中需包含校正曲线方程及大于0.9999相关系数）；
2.1.10 气相色谱内部自带载气识别功能，可以智能判断所连接的载气与所需要的载气是否一致（提供软件界面截图作为证明）；
2.1.11 具备氦气节省模式，支持氦气与氮气之间的切换，支持氦气与氢气之间的切换（提供软件界面截图作为证明）；
2.1.12 气相主机可同时支持四个检测器；
▲2.1.13 一键智能诊断功能：用户液晶屏界面可进行诊断、早期维护提醒和查看系统健康报告：分流进样口和多模式进样口可进行至少4项检测，MS可进行至少2项测试；早期维护提醒分流进样口可进行不少于6项提醒。（提供GC触摸屏截图作为证明材料）
2.1.14 色谱主机应具有拓展连接质谱的功能，如通过彩色触摸屏对质谱端进行状态监测，包括对质谱四极杆温度，离子源温度，质谱IP地址等质谱参数的状态监测。
2.1.15 液体自动进样器：
2.1.15.1 液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间；
2.1.15.2 ▲样品瓶位数：≥165位2mL液体自动进样，提供技术证明材料和软件界面截图，实物照片，官方网站截图，评标现场核查网址；
2.1.15.3 ▲进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调；（提供软件截图证明）
2.1.15.4 液体自动进样器样品盘具备加热恒温功能，最大加热到60℃，提供软件截图和实物照片，官方网站截图，评标现场核查网址；
2.1.15.5 ▲液体自动进样器样品盘含样品瓶震荡摇匀功能，双向混合，速度≥3000转/分钟，提供软件截图和实物照片，官方网站截图，评标现场核查网址。
2.1.15.6面积重现性：小于0.3% RSD（提供网站截图和网址）；
2.1.15.7 交叉污染：＜十万分之一；

2.2 质谱部分：
2.2.1 基本性能：
2.2.1.1质量数范围：0.6-1090 m/z（提供软件界面截图作为证明）；
2.2.1.2仪器检测限指标（验收指标）：IDL≤10 fg，100fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得。测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm；
EI信噪比：1μL 1pg/μL 八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比大于5000:1，测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm；
2.2.1.3 ▲定量能力要求：取西柚酮（cas号4674-50-4）标准溶液，配置20μg/L和1.0μg/L，分别进样 1μL和10μL，采用单离子监测模式扫描  121离子和全扫描模式两种方式，连续进样8针，以30mx0.25mm,0.25µm色谱柱为标准，氦气做载气，要求达到IDL(SIM): ≤3μg/L(1μL进样)，IDL(SIM): ≤0.5μg/L(10μL进样)， 99%置信区间，证明该设备具有良好的灵敏度。提供带有该化合物与NIST谱库对比定性的质谱图结果证明；
2.2.1.4 分辨率：单位质量分辨；
2.2.1.5 扫描速度：以0.1amu递增，最大扫描速率：20,000amu/秒；
2.2.1.6 质量准确度：OFN单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处（提供谱图证明）；
2.2.1.7 谱图准确度：不低于99.0%（提供谱图证明）
2.2.1.8质量稳定性：±0.1u/48h；
2.2.2 离子源：
2.2.2.1 非涂层惰性材质EI源，独立控温，最高温度可到350℃； 
2.2.2.2 离子源可升级自动清洁功能：为减少检测物质对质谱离子源带来污染，降低仪器维护频率，质谱离子源需具备免于人工维护工作的自清洁功能（需提供自清洁软件界面截图）；
2.2.2.3 ▲无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-315uA（提供软件界面截图作为证明）；
2.2.2.4 ▲离子化能量：5-240eV；（提供软件界面截图作为证明）； 
2.2.3 质量分析器：
2.2.3.1▲四极杆质量分析器：双曲面石英镀金或圆棒金属四极杆，独立温控≥180℃，非预四极杆设计，提供四极杆软件控温截图技术证明文件（提供该参数设定软件界面截图）；

2.2.4 检测系统：
2.2.4.1长寿命三重离轴检测器，消除中性分子引起的背景噪声；
2.2.4.2三通道电子倍增器，提高到达检测器的有效信号；
2.2.4.3增加动态尾翼电压，提高中高质量范围的灵敏度；
2.2.5 真空系统：
2.2.5.1 高真空：抽速不小于255 L/s；
2.2.5.2低真空：2.5 m3/h（50 Hz）；
2.2.6 扫描功能：全扫描(FuLL Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（ProfiLe）（提供软件截图证明）；
2.2.7 质谱早期维护监测：自行监测质谱重要运行参数，通过早期维护反馈实时了解系统的整体运行状况，避免意外的仪器问题及导致的停机时间影响实验室运营；
2.2.8质谱泄漏测试：可在样品采集过程中执行空气泄漏和水渗漏的检查，监测泄漏测试的响应，保证仪器处于正常的工作状态；
2.2.9 配置两种不同EI源，满足不同灵敏度检测需求（提供不同EI源图片，并作为验收指标）
2.3 数据处理系统：
2.3.1 定性分析软件标配解卷积功能，实现靶向和非靶向工作流程充分挖掘数据信息；
2.3.2 定量分析软件采用批处理分析模式，详细显示数据分析结果，“化合物概览”功能将批处理中所有样品谱图结果集中显示，快速对海量数据进行检查，并根据保留时间、定性离子丰度比偏差范围等对离群值进行标记。具备化合物浓度平均值计算、化合物浓度加和计算、质控样品准确度计算、加标样品回收率计算、多样品间进样重复性计算、校准曲线互动检查等功能（提供不少于25个数据文件定量结果概览界面截图，包含定量定性离子色谱图及峰面积信息作为证明材料）；
2.3.3 ▲法医毒物库（308种）、香精香料当中过敏源物质(32种)、负化学源农药谱库(323种)、挥发性有机化合物库(67种)、脂肪酸甲酯库(37种)、精香料库(861种)、多氯联苯库(209种)、有机锡库(44种)、芳香化合物（419种）（提供数据库所包含化合物清单作为证明）；
2.3.4 报告模板可定制，具备基于ExceL或PDF 的两种形式；
2.3.5数据可追溯，包括活动日志、审核跟踪等，新的活动日志跟踪用户登录、登录失败、注销、登录失败、报告生成、仪器故障、复制到剪贴板以及分析人员执行的许多其他未记录在审计跟踪中的操作；
3.配套设备
3.1计算机：CPU 六核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/23寸显示器/激光打印机； 
3.2 UPS不间断电源一套，续航≥1小时
4.热脱附仪
4.1 第一级解析温度范围：35～400℃ ；控制精度为1℃。
4.2脱附时间：1～999.9 min ；控制精度为0.1 min。
4.3富集模式：半导体冷冻富集；
4.4 石英冷阱— 填充段内径为2 mm， 样品进出口内径为0.9 mm。
4.5 中间吸附剂填充部分长度为60 mm，可填充一种至四种吸附剂。对VOC保留效率高，适合C2～C40宽范围VOCs的分析，可扩展应用范围；
4.6电子制冷可使60mm长的吸附剂部分均匀降温，同样可以使60mm长吸附剂部分均匀加热；
▲4.7第二级解析最低富集温度：-30℃或以下；最高解析温度：400℃或以上；控制精度1℃, 不需要液氮；
 
4.8电子制冷聚焦冷阱，无需液体制冷剂，冷阱加热迅速，脱附效率高，冷阱更换方便；
4.9冷阱升温速度：可达100℃/s；
4.10温控模块：冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富、集温度和解析温度，以保证瞬时解析，从而得到尖锐的色谱峰；无柱头聚焦时，以最快阱升温速度加热，得到的半峰宽一般小于2s；
4.11  最高温度保持时间0～999.9 min ；控制精度为0.1 min；
4.12  阀的温度范围50～200℃ ；
4.13  传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～200℃；控制精度为1℃；
4.14  管路系统：使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间；
4.15气路控制：直接采用气相的气路电子阀（PPC或EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，使之不受温度、压力变化的影响；
4.16密封帽：自动进样器的脱附管采用密封帽，保证了样品的完整性；只有当载气压力达到一定范围时，密封帽才会开启，让载气或样品通过，保证了样品的密封性，也避免了污染物的进入和样品成分的损失，样品管末端的密封帽有惰性涂层，防止不稳定成分的变化；简便可靠的操作：分析时，只要将带DiffLok帽的吸附管直接放进自动进样器，无需拆卸密封帽；
▲4.17 80位以上自动进样器，自动进样。
4.18 自动进样的吸附管采用水平摆放方式，防止管内直接解析物松脱而造成系统管路污染；

5顶空进样器
▲5.1样品位数：样品瓶位数≥48位，样品瓶加热位≥11，可升级为120位，提供软件截图和实物照片证明材料
5.2样品瓶：可采用10mL,20m尺寸的顶空样品瓶（无需适配器）；在单次运行序列中可以使用不同尺寸的样品瓶；
5.3进样方法：采用阀和定量管的进样方式，标配全电子气路技术，采用软件对仪器进行全面控制；
5.4气路控制：具有电子流量控制系统，压力设定点可以调节的增量为0.001psi，在0.000到75.000psi之间的控制精度为0.001；
5.5温度范围：加热炉至少40℃到200℃； 
5.6进样器可控温，温度范围 40℃到120℃；
5.7进样量：可进1mL顶空气体；
5.8温度控制：所有控温区（加热炉、进样器等）都能以1℃增量设置温度设定值；
5.9防污染功能：每次分析间隔全自动地吹扫样品和放空管线
5.10软件支持操作模式：单一提取模式、多次顶空提取（MHE）模式、多次顶空浓缩（MHC）模式和方法开发模式等多种方式
5.11样品处理：样品瓶在一定频率下摇震，其参数可调，加快样品的顶空层平衡
5.12与气相色谱仪同品牌和售后服务，工作站软件能够实现同步触发全自动化控制
5.13压力传感器准确度:＜±2.5%全量程，重复性:＜±0.05psi，温度系数:＜±0.01 psi/℃，飘移:＜±0.1 psi/6个月。
 随机备品和耗材
通用气相螺母帽，2/包     1包
质谱端色谱柱螺母，2/包    1包
质谱灯丝       1个
进样口衬管不粘连 O 形圈，10/包  1包
高级绿色不粘连进样隔垫（50个/包） 1包
通用分流/不分流衬管     3根
石墨密封垫圈，10/包     1包
MSD端密封长垫，10个/包     1包
进样针,10uL 尖锥形针尖,    1根
样品瓶套装             500个
顶空瓶和盖套装      100个
顶空起盖器       1套
顶空封盖器       1套
色谱柱        2根
电脑激光打印机      1台
UPS不间断电源和隔离变压器   2台
大容量通用型气体捕集阱    1个
热脱附管       10根

	2
	气相色谱质谱联用仪
	1
	否
	GB/T 36985-2018
	1. 气相和质谱必须是同一品牌；保留时间重复性 < 0.008% 或 < 0.0008 分钟；峰面积重现性 < 0.5% RSD；
▲2.柱箱温度：室温上5℃-450℃，程序升温≥32 阶33恒温平台；升温速率：最大升温速度≥135˚C/min，以0.01℃/min增加；降温速率：从450˚C降至50˚C≤220秒；控温准确性：＜0.01℃/环境温度变化1℃（提供证明）；
3.降温速度：450℃到50℃≤3.4分钟，在使用相同配置，相同色谱柱情况可选配快速冷却风扇降温时间可以≤2.8分钟；
4.最大压力设定范围：0-148 psi；压力设定精度：0.001 psi；流量设定范围：0-1250mL/min；压力程序最大升压/降压速率：150psi/min；压力程序的阶数：≥3；
▲5.可编程电子参数设定压力、流速、分流比，分流比≥10000:1，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi；最高使用温度400℃；进样口惰性设计，包括经化学去活工艺处理；可搭载≥5个用于EPC设备的狭缝，便于扩展；
6.控温精度‌：±0.1℃‌；
7.载气：高纯度氮气或氦气；
8.特殊进样系统配置可选热脱附、顶空进样器、吹扫捕集、固相微萃取、冷阱、切换反吹阀等；
9.配顶空进样器+热解析仪，顶空进样器的平衡温度与精度：温度范围通常为室温～250℃，控温精度±0.5℃；
10.热解析仪的解析温度与时间控制：解析温度可达300℃以上，控温精度±1℃，解析时间可精准设定，保障吸附剂中目标物的完全脱附；
11.传输线温度与惰性：温度需高于解析温度10℃～20℃，内壁惰性处理，防止目标物在传输过程中冷凝或吸附
▲12.一键智能诊断功能：用户液晶屏界面可进行诊断、早期维护提醒和查看系统健康报告：分流进样口和多模式进样口可进行至少4项检测，MS可进行至少2项测试；早期维护提醒分流进样口可进行不少于6项提醒。（提供GC软件截图作为证明材料）；
13.具有色谱柱智能识别功能，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求；具有利用压力-时间曲线法自动校准保留时间功能，具有使待测物保留时间完全一致效果；
14.气相色谱内部自带载气识别功能，可以智能判断所连接的载气与所需要的载气是否一致；具备氦气节省模式，支持氦气与氮气之间的切换，支持氦气与氢气之间的切换
▲15.液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间；样品瓶位数：2ml液体自动进样，150位；进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调；液体自动进样器样品盘具备加热恒温功能，最大加热到60C；液体自动进样器样品盘含样品瓶震荡摇匀功能，双向混合，速度≥3000转/分钟。
▲16.质量数范围：0.6-1090 m/z；仪器检测限指标（验收指标）：IDL≤10 fg，100fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得。EI信噪比：1μL 1pg/μL 八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比大于5000:1；定量能力要求：取西柚酮（cas号4674-50-4）标准溶液，配置20μg/L和1.0μg/L，分别进样 1μL和10μL，采用单离子监测模式扫描121离子和全扫描模式两种方式，连续进样8针，要求达到IDL(SIM): ≤3μg/L(1μL进样)，IDL(SIM): ≤0.5μg/L(10μL进样)，99%置信区间。
17.顶空自动进样器：≥40位 20mL 顶空瓶；样品瓶孵化温度：室温～200℃，控温精度 ±0.1℃，传输管线 / 进样针温度：最高 220℃，全程惰性去活，振荡混匀：0～750rpm 可调，恒温振荡促挥发；气密进样针：1.0/2.5/5mL 可选，最小进样 0.1mL；压力平衡进样，恒压顶空，分流 / 不分流模式兼容。
18.热脱附：≥90 根吸附管全自动进样，堆叠连续分析；冷阱最低聚焦温度：-40℃（电制冷，无需液氮）；冷阱升温速率：＞80℃/s，最高脱附温度 400℃；吸附管一次脱附：室温～400℃，步长 0.1℃，脱附时间 0.1～999min 可调；干吹 / 预吹扫流量：5～100mL/min，EPC 电子压力精准控流 ±0.001psi；关键特性：分流样品可二次回收重进样；He/N₂/H₂三种载气适配，氢气载气可提速、降低运行成本。
19.分辨率：单位质量分辨；扫描速度：≥20000u/sec；质量准确度：OFN单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处；谱图准确度：不低于99.0%；质量稳定性：±0.1u/48h；
20.非涂层惰性材质EI源，独立控温，最高温度可到350℃；离子源可升级自动清洁功能：为减少检测物质对质谱离子源带来污染，降低仪器维护频率，质谱离子源需具备免于人工维护工作的自清洁功能；
▲21.四极杆质量分析器：独立温控≥180˚C，非预四极杆设计；共轭双曲面四极杆质量分析器，电场接近理论值，保障全质量范围的信号质量和传输效率，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性（提供控温设定软件界面截图）；
22.长寿命三重离轴检测器，消除中性分子引起的背景噪声；三通道电子倍增器，提高到达检测器的有效信号；增加动态尾翼电压，提高中高质量范围的灵敏度；
23.扫描功能：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）；质谱早期维护监测：自行监测质谱重要运行参数，通过早期维护反馈实时了解系统的整体运行状况，避免意外的仪器问题及导致的停机时间影响实验室运营；质谱泄漏测试：可在样品采集过程中执行空气泄漏和水渗漏的检查，监测泄漏测试的响应，保证仪器处于正常的工作状态；
▲24.无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-315uA（提供软件界面截图作为证明）；
▲25.最大离子化能量：≥241eV（提供软件界面截图作为证明）。
▲26.谱库：法医毒物库（≥300种）、香精香料当中过敏源物质(≥30种)、负化学源农药谱库(≥320种)、挥发性有机化合物库(≥67种)、脂肪酸甲酯库(≥37种)、精香料库(≥850种)、多氯联苯库(≥200种)、有机锡库(≥44种)、芳香化合物（≥400种）（提供数据库所包含化合物清单作为证明）；
27.质保与验收：泵体、检测器、衍生核心模块质保≥5年；设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，供应商免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收，终身提供技术支持与软件免费升级。提供不少于2次免费全员操作、软件使用及日常维护培训。终身提供免费技术咨询、仪器软件免费升级、检测方法优化指导服务

	3
	气相色谱串联质谱联用仪
	1
	否
	GB/T 40263-2021
	▲1.柱箱温度：室温上5℃-450℃，程序升温≥32 阶33恒温平台；升温速率：最大升温速度≥135˚C/min，以0.01℃/min增加；程序升温：≥32 阶33恒温平台； 控温准确性：＜0.01℃/环境温度变化1℃；
2.控温精度‌：±0.1℃；
3.降温速度：450℃到50℃≤3.4分钟，在使用相同配置，相同色谱柱情况可选配快速冷却风扇降温时间可以≤2.8分钟；
4.质量范围：可检测离子的质荷比（m/z）区间，范围10m/z-1000m/z；
5.‌载气：高纯度氮气或氦气；
6.特殊进样系统配置可选热脱附、顶空进样器、吹扫捕集、固相微萃取、冷阱、切换反吹阀等；
7.配三重四级杆，质量分析器可选串联四极杆、离子阱、轨道阱、飞行时间、高分辨等；
▲8.具备远程智能访问功能，可远程对浏览器进行访问，无需色谱工作站即可编辑GC方法和序列,内置自引导诊断和维护功能，可自动监测系统运行状况、跟踪样品分析情况并在泄漏时及时发出警报;具有不低于5个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求。
▲9.一键智能诊断功能：用户液晶屏界面可进行诊断、早期维护提醒和查看系统健康报告：分流进样口和多模式进样口可进行至少4项检测，MS可进行至少2项测试；早期维护提醒分流进样口可进行不少于6项提醒。
10.色谱主机应具有拓展连接质谱的功能，如通过彩色触摸屏对质谱端进行状态监测，包括对质谱四极杆温度，离子源温度，质谱IP地址等质谱参数的状态监测。
11.软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作。
12.进样口可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到148psi；进样口压力控制精度为0.001psi；最高使用温度445℃；快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，提供快速扳转系统实物照片；
13.压力控制稳定性：仪器不少于2小时连续测量，压力波动不超过±0.001Psi（提供法定计量机构出具的与投标产品同品牌同型号的校准证书或校准报告作为证明文件）；分流比≥10000:1；免放真空更换色谱柱：可实现更换色谱柱质谱不用放真空；
▲14.液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间；样品瓶位数：2ml液体自动进样，150位；进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调；液体自动进样器样品盘具备加热恒温功能，最大加热到60C；液体自动进样器样品盘含样品瓶震荡摇匀功能，双向混合，速度≥3000转/分钟。
▲15.灵敏度：EI MRM，1 µL 100 fg/µL八氟萘对 m/z 272 → 222 离子对的S/N≥80000:1 (RMS)(30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱)（提供法定计量机构出具的与投标产品同品牌同型号的校准证书或校准报告作为证明文件） 
▲16.分辨率：0.4~4 u分辨可调（提供方法软件设置截图）；
▲17.碰撞池具有气体消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，气体流量范围在0-6.0mL/min可调，气体流量范围软件可调。扫描速率：最大20000Da/s。
▲18.离子源：独立控温，最高温度可到300℃；离子源电离能量：10-290eV，（提供离子化能量软件设置界面截图作为证明材料），
▲19.四极杆质量分析器：四极杆能独立温控，最高可达190˚C（非预四极杆加热），(提供四极杆软件控温截图作为证明材料)
▲20.质谱具有清洁功能，具有单独气体传输通道，流量控制精度＜0.08mL/min，能通过软件设置实现自动清洁不同的模式；(提供流量控制精度的操作软件截图为证明材料)；
▲21.扫描功能：全扫描（Full Scan）、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、选择离子扫描模式（SIM）、多反应扫描模式（SRM），同时具有分段扫描功能和dMRM功能。
▲22.仪器检测限指标：EI IDL(MRM): ≤4.0fg (30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱)，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间（提供法定计量机构出具的与投标产品同品牌同型号的校准证书或校准报告作为证明文件）
▲23.定量能力要求：取西柚酮标准溶液，配置成 5 μg/L和0.5μg/L，分别进样1μL和10μL，采用多反应监测模式扫描146.8-91离子对和全扫描模式两种方式，连续进样8针，以30m ×0.25 mm,0.25µm色谱柱为标准，氦气做载气，要求达到IDL(MRM): ≤1.0μg/L(1μL进样)，IDL(MRM): ≤ 0.1μg/L(10μL进样) 99%置信区间，证明该设备具有良好的灵敏度。(需提供带有该化合物与谱库对比定性的质谱图结果和定量软件中实际结果的证明文件)。
▲24.质谱工作站具有触发式MRM（tMRM）扫描模式，信号强度达到设定阈值后可自动触发多达9个离子对信息对目标峰定性，实现相似化合物的区分，可避免复杂样品共流出而造成的假阳性结果，提高检测通量，(提供扫描模式功能的证明材料)
25.气质串接软件应该有中文软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能。质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描。具有利用压力-时间曲线法自动校准保留时间功能，具有使待测物保留时间完全一致效果。
26.质保与验收：泵体、检测器、衍生核心模块质保≥5年；设备为全新原装正品，提供完整出厂质检报告及相关资质文件，供应商免费上门安装、调试、校准及全员操作培训，支持第三方权威机构检测验收，终身提供技术支持与软件免费升级。提供不少于2次免费全员操作、软件使用及日常维护培训。终身提供免费技术咨询、仪器软件免费升级、检测方法优化指导服务。
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	傅里叶红外光谱仪
	1
	否
	/
	1.功能结构：配置高稳定性干涉仪、长寿命红外光源与温控检测器，支持多种采样附件快速切换，光学系统密封防潮。仪器可实现样品红外光谱测试、成分比对鉴别、报告输出等数据分析管理功能；
▲2.测试光谱范围：≥6000-500cm-1；
▲3.光谱分辨率：优于2cm-1；
▲4.干涉仪：永久准直的立体角镜式迈克尔逊干涉仪，镜面镀金材质以保证长期稳定性、无光谱偏离和失真；
▲5.检测器：数字化DTGS检测器，直接输出数字信号。具有极高的温度稳定性，不受环境温度变化的影响
6.配电脑：处理器：Intel酷睿i5及以上（8代及以上标压CPU，4核8线程及以上；AMD锐龙R5‑3代及以上可等同）。内存：≥8GB（DDR5）。硬盘：≥256GB固态硬盘SSD。操作系统：Windows10专业版 / Windows11专业版，64位正版系统。

	5
	傅里叶红外光谱仪
	1
	否
	/
	1.功能结构：配置高稳定性干涉仪、长寿命红外光源与温控检测器，支持多种采样附件快速切换，光学系统密封防潮。仪器可实现样品红外光谱测试、成分比对鉴别、报告输出等数据分析管理功能；
▲2.测试光谱范围：≥6000-500 cm-1；
▲3.光谱分辨率：优于2cm-1；
▲4.干涉仪：永久准直的立体角镜式迈克尔逊干涉仪，镜面镀金材质以保证长期稳定性、无光谱偏离和失真；
▲5.检测器：数字化DTGS检测器，直接输出数字信号。具有极高的温度稳定性，不受环境温度变化的影响
6.配电脑：处理器：Intel酷睿i5及以上（8代及以上标压CPU，4核8线程及以上；AMD锐龙R5‑3代及以上可等同）。内存：≥8GB（DDR5）。硬盘：≥256GB固态硬盘SSD。操作系统：Windows10专业版 / Windows11专业版，64位正版系统。

	6
	X射线荧光光谱仪
	1
	否
	/
	▲1.探测器：探测面积不低于25mm²，探测器分辨率最低不超过135eV；
▲2.滤光片：不少于5种，准直系统：Ф0.2mm～8mm；
▲3.配有二维移动平台：可以实现图像联动控制，多点连续测试；
▲4.配备软件：包含贵金属成分分析数据、有害元素分析数据，软件具有定性分析、自动元素识别功能， 测量模式：包含单点模式（一次测量一个点）、多点模式（一次测量多个点，分别输出测量点的测量结果及平均值）；
▲5.仪器测量精度：≤0.03%（测试含量大于96%的样品），测试范围：1ppm～99.99%。

	7
	X射线荧光光谱仪
	1
	否
	/
	▲1.探测器：探测面积不低于25mm²，探测器分辨率最低不超过135eV；
▲2.滤光片：不少于5种，准直系统：Ф0.2mm～8mm；
▲3.配有二维移动平台：可以实现图像联动控制，多点连续测试；
▲4.配备软件：包含贵金属成分分析数据、有害元素分析数据，软件具有定性分析、自动元素识别功能， 测量模式：包含单点模式（一次测量一个点）、多点模式（一次测量多个点，分别输出测量点的测量结果及平均值）；
▲5.仪器测量精度：≤0.03%（测试含量大于96%的样品），测试范围：1ppm～99.99%。

	8
	原子荧光光谱仪
	1
	否
	/
	▲1.可检测 As、Sb、Bi、Hg、Se、Cd、Au 等 11 种及以上元素，支持双道同时测定双元素，提升分析效率；
▲2.As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn＜0.01μg/L；Hg（冷原子）、Cd＜0.001μg/L；Ge＜0.05μg/L；Zn＜1.0μg/L；Au＜3.0μg/L，痕量检测能力出色；
▲3.相对标准偏差（RSD）＜1%，实际检测中砷元素 RSD 可低至 0.48%，检测结果稳定性强；
4.大于三个数量级，能适配不同浓度梯度样品的检测需求，无需频繁调整检测参数。

	9
	紫外-可见光谱仪
	1
	否
	GB/T 2912.1-2009
	▲1、光学系统：采用双光束光路设计，可自动补偿光源、电压、环境温度波动干扰，整机检测稳定性强、抗干扰能力优异，满足长期精密检测需求。
▲2、波长参数：波长检测范围190nm～1100nm；波长准确度≤±0.3nm，波长重复性≤0.2nm，全波段定位精准、数据一致性高。
▲3、光度量程：具备宽量程检测能力，透射比0～200%T，吸光度-0.3Abs～4.0Abs，可覆盖超低、常规、超高浓度各类样品检测。
4、光度准确度：透射比准确度≤±0.3%T；吸光度0.5-1.0Abs区间误差≤±0.003Abs，1.0-2.0Abs区间误差≤±0.006Abs，检测精度满足国标检测要求。
5、光度重复性：透射比重复性≤±0.1%T；吸光度常规检测区间重复性≤0.0005Abs，高浓度区间≤0.003Abs，多次检测数据无偏差。
6、抗干扰性能：220nm、340nm处杂散光≤0.05%T，全波段基线平直度≤±0.002Abs，30分钟基线漂移≤±0.005Abs，有效保障痕量样品精准检测。
7、覆盖紫外和可见光区，光谱带宽（SBW）：1.0nm或2.0nm，值越小分辨率越高。
8、核心配置：配备进口长寿命氘灯、钨灯智能自动切换光源，搭载进口光电倍增管检测器与高精度全息光栅，低噪声、高分辨率，设备核心性能稳定可靠。
9、核心功能：支持浓度直读、标准曲线定量、全波段光谱扫描、动力学测试、多波长检测、核酸蛋白检测，具备峰值谷值识别、光谱对比、自动校准、故障自检功能。
10、软硬件配置：搭载中文高清触控屏，适配多规格比色皿，配备标准数据接口；配套中文专业分析软件，支持数据运算、图谱分析、报告导出与数据溯源。
11、同时配备电脑一套、激光打印机1台。
▲12、质保与验收：光源、检测器等核心部件质保≥6年；设备为全新原装正品，提供品牌正规授权及计量检定证书，免费上门安装调试培训，支持第三方复检。

	10
	烟气分析仪
	1
	否
	设备应符合GB 16410-2020《家用燃气灶具》，GB 6932-2015《家用燃气热水器》标准
	1.设备组成：便携式烟气分析仪包括烟气分析仪主机和烟气采样探针。为确保系统稳定性、减少测量误差；
2.仪器可检测O2、CO、CO2、NO、NO2、SO2等气体的浓度分析；内置帕尔帖热效应冷却除水装置；高效耐用的特制气泵；旁路新鲜空气阀模块；蓝牙组件；探针等；
3.可实现编程连续测量：满足锅炉不断燃烧阶段对应长时间测试的需要。 最长采样阶段5分钟～4小时可选；测量过程中可以自清洗传感器，清洗阶段5分钟～24小时；采样频率1秒～1小时可选。自动保存测量值的平均值或者瞬时值,可测量长达数天，具有连续采样、数据分析和处理、存储、打印数据等功能；
4.旁路新鲜空气阀模块：用于旁路抽取新鲜空气清洗气路和传感器，清洗过程无需取出烟气采样探头，降低人员误操作风险；
5.满足各个工况进行使用，操作简便，符合国家环保及锅炉测试要求。烟气单位，无需手动计算，可同时显示各个烟气组分的：a.质量浓度mg/m3*；b.根据标准的锅炉过量空气系数K折算出的mg/m3；c.体积浓度ppm；
6.▲严密可靠的保护系统。传感器具备层析过滤器可更换模块，消除气体干扰。传感器具备过载保护，当气体浓度超过限值自动放大启动量程拓展功能，避免因气体浓度骤增而引起的传感器中毒或者测量作业中断；
7.传感器即插即用，无需校准。可通过指示灯颜色或校准数据判断传感器运行状态，避免因传感器临时耗尽而导致外出测量停滞；
8.系统兼容性，分析软件可兼容现有烟气设备；
9.系统内置帕尔帖热效应冷却除水装置：以保证SO2和NOx测量精度。当冷凝槽水位过高时，仪器会自动提示，并停止测量，避免因冷凝水溢出造成仪器损坏；
10.中文彩屏显示，轻巧便携，方便现场测量人员使用；
11.控制器彩屏中文显示，物理按键，适合于各种恶劣的工况；可翻转内置于测试单元，便于运输；
12.▲变频抽气泵，保证采样流量稳定；采样烟气压力范围：正压 +50mbar ～ 负压 -300mbar；
13.配置：手操器，显示测量值及控制分析箱，包含可充电电池，测量数据储存，USD接口及数据总线接口，1套；手操器蓝牙 1套；分析箱，标配仪器箱，O2传感器，包含差压传感器温度探杆插口K型NiCr-Ni和S型Pt10Rh-Pt（NTC），数据总线接口，可充电电池，环温传感器，脉冲接口，数据内存，USB接口，1套；分析箱蓝牙，1套；CO(H2-补偿)传感器，0～10000ppm，分辨率1ppm，1套；NO传感器，0～4000ppm，分辨率1ppm，1套；NO2传感器，0～500ppm，分辨率0.1ppm，1个；CO2红外传感器，0～50voL%,分辨率0.01VoL%,非分散红外原理，包含绝对压力测量，冷凝槽液位指示，CO2吸收滤片及补充试剂包，1套；帕尔贴预处理系统，1套；用于长期测量的新鲜空气阀，包含所有传感器5倍量程扩展，1套；分析箱过滤芯，20个/包；标定转接头，1套；仪器箱，用于装载仪器，1套；模块化探针，335mm长，耐温500℃，带2.2m耐流管等，1套；探针备用滤芯，10个/包，1套。
14.供应商需出具制造商授权书（制造商官网可查验真伪）。





































[bookmark: _Toc12301]第六章 评标办法及评分标准

[bookmark: _Toc28469][bookmark: _Toc3684]一、评标办法：综合评分法
1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人或者中标人的评标方法。得分相同的，按投标报价由低到高的顺序推荐。得分且投标报价相同的并列。
2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个供应商的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分（小数点后保留2位），为供应商的总得分。
3.总得分最高的即为第一中标候选人。
4.推荐的中标候选人数：1-3名。
[bookmark: _Toc2616][bookmark: _Toc5995]二、小微企业价格扣除
1.对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。
2.对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
4.监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
5.残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
6.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
三、贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)：
1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.供应商须按照招标文件要求提供相应的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式附后），若提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，将依法承担相应责任。
[bookmark: _Toc19923][bookmark: _Toc8118]四、评标细则
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标总报价)×30，小数点后保留两位。(有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标文件。)
注：小微企业优惠政策根据政府采购政策情况评判。

	2
	技术参数响应情况
	36分
	根据供应商提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价，供应商的所有技术参数满足招标要求的得满分36分。其中主要技术参数标注“▲”为重要参数，每有一条负偏离项的扣1分，未标注的参数为一般参数，每有一条负偏离项的扣0.5分，扣完为止。供应商提供可以满足“▲”重要参数的详细技术资料。(技术参数中已经要求提供相关证明材料的须提供相关证明材料；若技术参数未列明要求提供材料的，对于“▲”重要参数则以提供第三方检验检测机构出具的检测报告或计量校准报告或产品白皮书或产品彩页截图或其他适用的技术证明材料等以证明其是否响应招标文件技术要求；对于非“▲”技术参数，若文件未有特殊要求的则根据技术条款偏离表的偏离情况进行打分。同时请投标单位在证明材料中醒目标注出能够直观证明满足相关参数的部分，未予标注的评标委员会经过合议后有权视为未提供证明材料，评标委员会将有可能视为不满足)。
注：①供应商须在技术条款偏离表中对采购需求中的货物清单内所有技术参数要求进行逐条响应，并在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在页码；如因未注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。
②凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
③如技术支持性文件资料非中文版本的，请同时提供中文翻译版。

	3
	业绩
	4分
	供应商自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来销售的至少包含核心产品的业绩，每提供一个业绩得2分，最多得4分，未提供不得分。（须提供合同复印件加盖投标单位公章，合同复印件须清晰可见产品名称、甲乙双方单位名称、合同签订日期等关键内容，否则不得分。）

	4
	项目
实施方案
	10分
	根据投标人项目实施方案，包含供货准备、进度安排、实施保障等进行综合评分。
项目实施方案标准规范、人员配置科学合理，实施保障措施严谨可控，整体方案完善、落地性强，优于项目既定需求的得10分；
项目实施方案及各项措施较为标准规范，人员配置较为科学合理，实施保障措施较为严谨可控，各项内容齐全、贴合实际，完全满足项目需求的得7分；
项目实施方案及各项措施整体一般、存在小幅不足，人员配置基本合规，实施保障措施完整性、严谨性有所欠缺，基本满足项目核心需求的得4分；
项目实施方案、人员配置、实施保障措施存在明显缺失，内容不完善、规范性不足的得1分；
方案完全不合理，或未提供不得分。

	5
	质量把控及验收方案
	10分
	根据投标人提供的质量把控（包括货物质量保证、货物检验标准、货物来源渠道等）及验收方案进行综合评分。
质量把控及验收方案体系完整、科学规范、逻辑严谨、可落地性强，全流程管控及验收标准完善，各项设置优于项目既定需求的得10分；
质量把控及验收方案较为科学合理、流程规范、管控严谨，核心条款齐全，完全贴合、满足项目质量及验收需求的得7分；
质量把控及验收方案整体合规、无重大缺陷，科学性与严谨性一般，部分细节存在小幅欠缺，可基本满足项目核心质量验收需求的得4分；
质量把控及验收方案存在明显短板与疏漏，管控逻辑、验收标准不够清晰规范，科学性、可控性不足的得1分。
方案完全不合理，或未提供不得分。

	6
	售后服务方案
	10分
	根据投标人提供的售后服务方案（售后服务的主动性、实现的可能性、在项目所在地有履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、对故障的接受工作制度和机制，人员培训、售后服务的响应时间、排除故障时间，质保期外的服务内容及收费标准等情况）进行综合评分。
售后服务方案内容详实完整、可操作性极强，服务响应及时高效，质保周期优厚、服务覆盖范围全面，各项服务标准完善到位，整体优于项目既定需求的得10分；
售后服务方案内容较为详实、可操作性较强，服务响应速度及时，质保周期合理、服务覆盖范围较广，核心服务条款齐全，完全满足项目服务需求的得7分；
售后服务方案内容完整性一般，可操作性尚可，服务响应、质保周期基本达标，服务覆盖范围有限，无明显缺陷，基本满足项目核心售后服务需求的得4分；
售后服务方案内容粗略简略，可操作性不足，服务响应时效、质保服务存在短板，服务覆盖范围缺少实质性内容的得1分；
方案完全不合理，或未提供不得分。


[bookmark: _Toc20516]
[bookmark: _Toc23620][bookmark: _Toc4455][bookmark: _Toc29409][bookmark: _Toc22017][bookmark: _Toc8149][bookmark: _Toc28769]第七章 投标文件的格式及要求

公开招标响应文件

（正本/副本）





项目名称：
项目编号：
供应商名称：
联系方式：
      日期：


1、 [bookmark: _Toc4043][bookmark: _Toc19089][bookmark: _Toc29048][bookmark: _Toc29177][bookmark: _Toc29944][bookmark: _Toc16495]
开标一览表


投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号： 
 
	投标货物名称
	总价（小写）

	投标产品名称 
	  元


                                                                                                                                                                                     年 月 日
 


[bookmark: _Toc26205][bookmark: _Toc6146][bookmark: _Toc5952][bookmark: _Toc18273][bookmark: _Toc11744][bookmark: _Toc23303][bookmark: _Toc5262]
二、投标申请及声明
致：（采购人）：               ：
根据贵方（项目名称）（项目编号） 投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商   （供应商名称）   ，提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1. 根据招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价款人民币（含税价）即（大写）              ，（小写）￥            的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。
2. 我们承诺在合同签订收到预付款后90日内（含备货）根据采购人要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过采购人初步验收合格，剩余合同金额占比20%的对应供货量在合同签订后120天内供货完成。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
3. 我们承诺本项目所投产品的质保期为    年，核心产品质保期为    年。
4. 我方本项目的投标核心产品        品牌为               。
5.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
6.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
7.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
8.一旦中标人中标，采购人将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务，交付采购人验收、使用。
9.中标人决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
10.与本投标有关的正式联系方式为：
地址：                                    电话：
开户银行：                                银行账号：
供应商法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：
供应商名称：（盖章）
日期：年 月 日

[bookmark: _Toc30630][bookmark: _Toc3548][bookmark: _Toc11033][bookmark: _Toc3319][bookmark: _Toc19772][bookmark: _Toc13188]三、分项报价明细表
	序号
	设备名称
	数量
	是否核心产品
	主要技术参数（重要参数标记▲）
	所投品牌及型号
	单价
（元）
	合价
（元）
	是否小、微企业产品
	是否属于本国产品

	1
	气相色谱质谱联用仪
	1
	是
	具体参数详见“第五章 招标项目需求及技术相关要求”
	
	
	
	
	

	2
	气相色谱质谱联用仪
	1
	否
	具体参数详见“第五章 招标项目需求及技术相关要求”
	
	
	
	
	

	3
	气相色谱串联质谱联用仪
	1
	否
	具体参数详见“第五章 招标项目需求及技术相关要求”
	
	
	
	
	

	4
	傅里叶红外光谱仪
	1
	否
	具体参数详见“第五章 招标项目需求及技术相关要求”
	
	
	
	
	

	5
	傅里叶红外光谱仪
	1
	否
	具体参数详见“第五章 招标项目需求及技术相关要求”
	
	
	
	
	

	6
	X射线荧光光谱仪
	1
	否
	具体参数详见“第五章 招标项目需求及技术相关要求”
	
	
	
	
	

	7
	X射线荧光光谱仪
	1
	否
	具体参数详见“第五章 招标项目需求及技术相关要求”
	
	
	
	
	

	8
	原子荧光光谱仪
	1
	否
	具体参数详见“第五章 招标项目需求及技术相关要求”
	
	
	
	
	

	9
	紫外-可见光谱仪
	1
	否
	具体参数详见“第五章 招标项目需求及技术相关要求”
	
	
	
	
	

	10
	烟气分析仪
	1
	否
	具体参数详见“第五章 招标项目需求及技术相关要求”
	
	
	
	
	

	合    计
	
小写：        
大写：        




说明：
1.未注明小微企业或本国产品的，不享受价格扣除。
2.分项报价表里每台设备的单价不能超过其最高限价，高于最高限价的作无效标论处。（各设备的单价最高限价详见“第五章 招标项目需求及技术相关要求”）

供应商名称（盖章）：
[bookmark: _Toc28176]                                                                                                      年  月  日


[bookmark: _Toc23579][bookmark: _Toc12446][bookmark: _Toc22339][bookmark: _Toc15849][bookmark: _Toc18910][bookmark: _Toc23921]四、商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	


说明：
1.投标人应根据本招标文件中“第五章 招标项目需求及技术相关要求”的商务要求进行逐条响应，不得存在负偏离，否则做为无效响应处理。
2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加招标采购活动。
3.如果行数不够，请自行增加。



法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：
供应商名称（盖章）：
年 月 日
[bookmark: _Toc25375][bookmark: _Toc31765][bookmark: _Toc12882][bookmark: _Toc27366][bookmark: _Toc9794][bookmark: _Toc3689]
五、技术条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	


说明：
1.供应商应根据本招标文件中“第五章招标项目需求及技术相关要求”的“货物清单及技术参数要求”进行逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，项目需求中需提供的证明材料内容附在技术条款偏离表后并可在“备注”栏标清页码。
2.供应商如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。
3.如果行数不够，请自行增加。


法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：
供应商名称（盖章）：
年  月  日
[bookmark: _Toc19169][bookmark: _Toc13198][bookmark: _Toc15047][bookmark: _Toc13538][bookmark: _Toc32363][bookmark: _Toc30494]
六、供应商登记表
年 月 日
	企业名称
	

	详细地址
	
	邮  编
	

	法人代表
	
	企业性质
	
	注册资金
	

	联系人
	
	职  务
	
	所在部门
	

	营业面积
	
	在册员工
	名
	技术人员
	名

	联系电话
	
	传 真
	

	手机号
	
	网址
	

	供应商经
营范围
	

	企业概况






	主要业绩







[bookmark: _Toc31003][bookmark: _Toc18185][bookmark: _Toc3481][bookmark: _Toc649][bookmark: _Toc17598]
七、项目组人员配备表（如有）
	          
          类别
名称   
	职位名称
	姓名
	证书
	主要资历、经历及承担过的项目

	项目组
人员
	项目负责人
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
[bookmark: _Toc22441]1.如果行列数不够，请自行增加。
2.具体子目根据评分标准中的要求填写并附相关证明材料，证明材料均需加盖投标单位公章。


法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：
供应商名称（盖章）：

年  月  日
[bookmark: _Toc24811][bookmark: _Toc23699][bookmark: _Toc12297][bookmark: _Toc19944][bookmark: _Toc17076][bookmark: _Toc32696][bookmark: _Toc31421][bookmark: _Toc15067]
八、项目实施方案
[bookmark: _Toc26203](供应商根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制)

[bookmark: _Toc24866][bookmark: _Toc4542][bookmark: _Toc8203][bookmark: _Toc30168][bookmark: _Toc4900]九、质量把控及验收方案
（供应商根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）

[bookmark: _Toc18751][bookmark: _Toc32491][bookmark: _Toc15377][bookmark: _Toc20561][bookmark: _Toc15542]十、售后服务方案
（供应商根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）































[bookmark: _Toc31299][bookmark: _Toc16700]


[bookmark: _Toc1488][bookmark: _Toc27880][bookmark: _Toc18334][bookmark: _Toc17029]十一、服务承诺书
	服      务
内      容
	



	承      诺
	















法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：
供应商名称（盖章）：
年  月  日
注：此表不够可复制和放大

[bookmark: _Toc30737][bookmark: _Toc10946][bookmark: _Toc17822][bookmark: _Toc11784][bookmark: _Toc30142][bookmark: _Toc31355]
十二、业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主方
	项目内容
	合同金额(万元)
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


说明：
1.如果行列数不够，请自行增加。
2.具体子目根据评分标准中的要求填写并附相关证明材料，证明材料均需加盖投标单位公章。



供应商法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：
供应商名称：（盖章）
年 月 日
[bookmark: _Toc14573][bookmark: _Toc12575][bookmark: _Toc4570][bookmark: _Toc12129][bookmark: _Toc18523][bookmark: _Toc3527]
十三、相关附表格式
附 件1：法定代表人/单位负责人身份证明书


单位名称：                                              

地    址：                                              

姓名：             性别：         年龄：         职务：           
系                          的法定代表人/单位负责人。为采购  （项目名称）  的项目，签署上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：(盖章)


年  月  日

[bookmark: _Toc4058][bookmark: _Toc1073]   

附 件2：法定代表人/单位负责人授权委托书



本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　     　　　　（供应商名称）的法定代表人/单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　　　（姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加　　　　　　（项目名称）的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　联系方式：　　   　


    供应商（盖章）：

    法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年  月  日


附：

	（法定代表人及代理人身份证复印件粘贴处）


[bookmark: _Toc13333]


附 件3：无重大违法记录声明

                 ：
   我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                    
供应商名称（公章）：
                                                年  月  日
[bookmark: _Toc14706][bookmark: _Toc24309]
附 件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函


我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                                  
主要专业技术能力有：                                           
                                     


供应商名称（公章）：
 年  月  日

附 件5：中小企业声明函（货物）（如有）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（采购人）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
            日期：
注：
1.供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.本采购文件中明确的所属行业为工业。
4.请自行对照工信部联企业【2011】300号划型标准填写，切勿主观判断。



附 件6：属于监狱企业的证明文件（如有）
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)
[bookmark: _Toc8552]出具的属于监狱企业的证明文件）



附 件7：残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：       ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
 
                                 
供应商名称（公章）：
年  月  日










附件8：承诺函

（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项目的招标活动）

我方                   （供应商全称） 声明，本项目投标时若发生我单位和其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或入围资格。
特此声明！



供应商名称（公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：  



















附件9：关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                      日 期：      年　 月 　日       






注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。




附件10：南京市政府采购供应商信用承诺书


南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

XXXX年XX月XX日
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