江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院)

全自动染色体微核扫描分析系统采购项目

招标文件

项目编号:JSZC-320000-JITC-G2026-0330（JSTCC26011102965）

采购人：江苏省疾病预防控制中心

(江苏省预防医学科学院)

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

2026年9月

目   录

第一章  招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、本次招标联系方式	6

第二章  供应商须知	7

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	14

七、授予合同	16

八、其他	16

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	26

一、总则	26

二、产品清单	26

三、配置清单	26

四、技术参数要求	27

★五、设备相关承诺（提供承诺函，格式自拟）	30

六、其他商务要求（交付或者实施的时间和地点等）	30

第五章  评标方法与评标标准	32

第六章  投标文件格式	38

一、基本目录	39

二、资格审查内容	39

三、符合性审查内容	40

四、价格扣除证明文件	41

附件1 开标一览表	42

附件2 分项报价表	44

附件3 技术要求回应及偏离表	45

附件4 商务要求回应及偏离表	46

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	47

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	48

附件7 法人授权书	49

附件8 投标函	50

附件9 中小微企业声明函（货物类项目）	51

附件10 残疾人福利性单位声明函（货物类项目）	52

附件11 联合体协议（参考格式，本项目不适用）	53

附件12 实质性要求回应及偏离表	54

附件13 《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、《成本比例声明函》	55

附件14 政府采购节能产品政策	57

附件15 政府采购环境标志产品政策	58

第一章  招标公告

项目概况

全自动染色体微核扫描分析系统采购项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件，并于2026年10月09日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0330（JSTCC26011102965）

项目名称：江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院)全自动染色体微核扫描分析系统采购项目

预算金额：人民币150.00万元

最高限价：人民币150.00万元

采购需求（简介）：拟采购全自动染色体微核扫描分析系统1套，具体技术参数要求详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后1个月内交付。

本项目(是/否)接受联合体投标:否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开标时间前的财务报表复印件加盖公章（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺函（自行编写）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）、依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内；(提供信用中国网站截图，加盖公章)；

7.本次采购不接受未经采购人同意的任何形式的转包、分包。（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，但必须包含此条内容）；

8.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

9.本项目不接受进口产品投标（注：指产品而非构成产品的零件或部件，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）

（三）本项目的特定资格要求

1.投标人若为所投产品制造商的，所投产品为第二、三类医疗器械的，提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》及所投产品有效的《医疗器械注册证》；

2.投标人若为所投产品代理商的，

（1）所投产品为第二类医疗器械的，提供具有有效期内的《医疗器械经营备案凭证》及所投产品有效的《医疗器械注册证》；

（2）所投产品为第三类医疗器械的，提供具有有效期内的《医疗器械经营许可证》及所投产品有效的《医疗器械注册证》；

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件（投标人必须在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件，方能参与本次政府采购项目）

方式：在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件（投标人必须在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件，方能参与本次政府采购项目）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-10-09 09:30（北京时间）

地点：在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件(投标人必须在“苏采云”政府采购

交易系统获取招标文件，方能参与本次政府采购项目)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》；

（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》；

（6）《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》；

(7)《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库[2026]2号)。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保计算机、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省招标中心有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

5.本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院)

地址：南京市江苏路172号

联系人：徐老师

联系方式：025-83759340

2.江苏省招标中心有限公司信息

地    址：江苏省南京市郑和中路118号D座12楼

联 系 人：汪律、姜瑶、陈诚

联系方式：025-83240902、83248600、83249927

第二章  供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省招标中心有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性回应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求回应及偏离表、投标分项报价表、技术要求回应及偏离表、商务要求回应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 供应商按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求回应及偏离表、商务要求回应及偏离表

12.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出回应或偏离，并说明原因。

12.2 供应商需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性回应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

20.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清回应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的回应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出回应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性回应了招标文件的要求。实质性回应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性回应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的回应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有回应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性回应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性回应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（回应）审查程序：

（1）投标(回应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(回应)报价平均值50%的，即投标(回应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(回应)报价平均值x50%;

（2）投标(回应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(回应)报价50%的，即投标(回应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(回应)报价x50%;

（3）投标(回应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(回应)报价<采购项目最高限价x45%(未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价);

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评审委员会启动异常低价投标（回应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（回应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（回应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（回应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（回应）处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中标注★号条款为实质性要求）

25.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 供应商所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质回应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质回应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

26.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

27.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

27.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

27.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

27.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.6供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则招标代理机构有权不予接受。

27.7质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函模板（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

27.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.9质疑函应当现场书面提交至招标代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。

28、投诉处理

28.1供应商对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

28.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、其他

32、招标代理服务费

32.1支付主体和报价要求：本项目采购代理服务费由中标供应商支付，供应商在报价时应将代理服务费全额包含在投标总价中，采购人不再另行支付。

32.2原因：为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标供应商支付。

32.3收取标准及方式：中标供应商在领取中标通知书前按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）收费标准的80%一次性足额向采购代理机构缴纳采购代理服务费用；如需开具增值税专用发票，必须提交增值税专用发票开票信息采集表、三证合一营业执照或老税务登记证、开户许可证（银行开具）、增值税一般纳税人证明（税务开具）。

32.4确定标准的依据：《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）、《江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协〔2022〕002号)、本项目委托代理协议。

32.5服务费缴纳账号信息：

户名:江苏省招标中心有限公司；

开户行：中信银行江苏路支行；

账号：7321810182600023404。

第三章  合同文本

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关规定和江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）关于        项目采购的结果，并依照本项目的具体情况，本着平等合作、友好互利的原则，同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称：“合同”），双方共同遵守。条款如下：

一、项目概况

（一）项目名称：江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）        采购项目

（二）项目地点：指定地点

（三）项目内容：

| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

二、合同价格

（一）合同总价为人民币      元（大写：      整），包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费及乙方认为需要的其他费用等。

在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

（二）投标报价既要有投标总价和分项报价，也要有每种型号规格设备的单价及明细报价。如投标产品为国产产品，以人民币万元或元为单位报价。

（三）在本招标文件“格式 开标一览表”中未列出而乙方认为要单独列出的报价项目，乙方可增加列出，并计入“价格合计”中。乙方确认，除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化，否则甲方无须再为实现本合同目的而另行支付任何费用。

三、交付时间

合同签订生效后  天内供货，并按照甲方使用单位要求进行安装、调试、提供相应技术服务，保证验收通过。

四、付款方式

（一）甲方不提供预付款。

（二）在所有项目验收合格后，甲方一次性付全款的90%，余款1年后付清。共计人民币      元（大写：         整）。付款时乙方应提供：

1．金额为人民币         元（大写：         整）的增值税专用发票；

2．经甲方单位相关责任人签字验收合格的证明文件一份；

3．经甲方单位相关责任人签字认可的与提供项目相关之所有资料（如合同书、使用说明书、质量证书、接收记录等）。

（三）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

五、质量/履约保证金

（一）合同签订后一日内，乙方缴纳人民币         元（大写：         整）的质量/履约保证金，如乙方未按约履行合同或质量不符合要求，甲方可予以没收，并追究其违约责任。

（二）产品安装使用正常，质保期满乙方所供货物及服务无质量问题，一次性无息返还乙方。付款时乙方应提供：

1.金额为人民币         元（大写：         整）的收据（注明合同号）一份；

2.经甲方相关责任人签发的质量/履约保证金付款同意书一份。

六、产权担保

乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方所有，无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、知识产权

乙方应保证供应产品均为正品，确保甲方在使用、接受本合同标的物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，且一旦出现侵权纠纷，由乙方负全部责任。

八、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.负责协调乙方合同履行过程中与现场各工种的关系，配合乙方做好成品保护工作；

2.负责协调乙方处理合同履行过程中遇到的与甲方有关问题，并尽可能为乙方的实施工作提供便利；

3.及时回应乙方现场人员对甲方有关于合同方面问题的咨询；

4.严格按照乙方所提供的说明书对货物进行安装、操作及维护保养；

5.有权利对乙方的资质及产品情况进行考察和了解、对乙方履行合同的情况进行监督；

6.负责对乙方提供产品安装调试后的验收；

7.按合同约定支付相关款项。

8.其他：

（二）乙方的权利和义务

1.乙方确保承接项目符合国家标准。若没有国家标准，应确保符合相关行业标准。

2.负责保证项目现场的安全，做好成品保护工作。

3.对于甲方的通知、变更、调整等事项的答复均采用书面形式，并由专人送达甲方。

4.保证按质、按量提供合同约定的产品，并确保所提供的系统附着任何第三方权利，受国家法律保护，是全新的、未使用的、正宗合格正品，附件和文件资料完整、数量齐全，并完全达到甲方的使用需求。

5.负责对所有产品或设备提供免费安装、调试和技术培训等工作，对所售产品随时提供免费的技术指导、咨询、问题解答以及产品使用情况跟踪等服务和支持。

6.所有产品送货上门，在甲方指定地点完成安装、调试及培训工作，直至该产品完全符合甲方需求；

7.所提供的产品版权受国家法律保护，且有权向甲方了解产品的使用、维护、保养情况。

8.所提供的产品在运输、纳税和销售等过程中的所有手续均为合法，且承担所有关联责任。

9.有权要求甲方按合同规定时间支付合同货款。

10.保证按合同规定时间完工，提交完整的技术文档和用户手册，并积极配合甲方对工程项目的验收。

11.未经甲方书面同意及授权，乙方不得以任何方式将项目转交给其他单位开发、建设或由其他单位提供相关服务。

12.按照《投标文件》中所制定的质量及工期，安排甲方所需项目的实施和培训。对于甲方所提供的信息和资源保守秘密，不得对外泄露甲方的调制解调器密。

13.负责对甲方的设备维修管理人员进行培训并做好保修的服务工作、安装调试，提供安装必要的工具。

14.项目施工参与人员的保险、安全等一切责任由乙方自行承担。

15.乙方因实施本项目中运输、安装、调试等而对第三人造成损害的，由乙方自行承担一切责任。

16.其他：

九、技术资料

（一）合同履行完毕后，乙方应按招标文件要求，向甲方提供完整的技术资料（含书面文档、电子文档）。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（三）乙方应在服务同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件（包括设计、监造等）一式肆份，并提供电子归档文件。

（四）上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装指导、操作、检查、维修、维护、测试、调试和运作需要的所有内容。

（五）甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试所引起的设备或其部件的损坏由乙方承担责任。

（六）乙方提供的技术文件的全部费用己包含在合同服务价格中。

（七）项目完成后，如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款至乙方补齐有关文件。

十、货物验收

（一）所有项目验收，需持有检验合格证明书，必要时提供国家权威机关单位出具的检验报告书。

（二）产品全部运送至甲方指定地点并经外观验收后，由乙方负责组织正式测试和验收工作，甲方予以配合。双方按照国家质量验收标准或双方封存的样品标准进行验收，乙方必须在验收现场提供技术支持。验收结果经甲乙双方确认后，签字盖章作为合同的组成部分，同时也作为付款时的必备条件。上述验收程序中如相关产品按规定必须经有资格验收部门验收的，有资格验收部门的验收文件作为产品验收符合要求的必要条件和重要组成部分。

（三）项目完成后，甲方应在3个工作日内对项目的有关质量、规格、数量或重量进行外观验收，经甲方确认后，甲方出具外观验收合格证明给乙方。如因包装不当等造成产品质量下降或破损、缺件等，乙方应立即给予修正或提货，直至达到合同规定标准。

（四）项目全部到达本合同约定的标准后，乙方应按甲方告知的具体时间派人到现场与甲方一起进行检验。如乙方不能按时到达现场，且又无函无电通知时，视为乙方认可，甲方有权检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，乙方应无条件负责处理。

（五）对检验有异议的项目，乙方负责在3个工作日内给予调换，直至合格为止，并在合格后重新申请验收。因上述原因引起的费用由乙方承担。

（六）验收过程汇总发现产品有次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方承担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。同时，甲方应做出详尽的现场记录，或者甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（七）检测费用的承担：甲方将在实际安装前，有权把乙方提供的项目送质检部门进行检测，检测费用由乙方承担，且乙方应根据检测过程中提出的意见及时进行整改，整改后的再检测费用由乙方承担。

（八）验收完成后如发现有疏漏的异议，甲方应在10个工作日内通知乙方，并以书面形式列出异议明细，乙方同意于接到甲方的异议明细后10个工作日内，对甲方提出的异议进行解决，否则即使乙方持有甲方的验收合格证明也视为验收不合格，甲方可以拒付货款。

十一、质保期及售后服务

（一）乙方按照投标文件的承诺履行义务。

（二）质保及售后服务：自项目验收合格之日起，安装调试合格之日起免费质保至少   年,厂家负责终身维修。维修配件价格按照国内市场最低折扣价执行，现场作出承诺。在质保期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知日的   小时内进行回应，并能在   小时内组织人员到现场进行检修，确因设备本身质量问题的应能组织原厂人员进行维修、更换或退货处理，费用由乙方负责。设备出现故障   小时不能修复的，免费提供同等功能的设备供甲方免费使用，直至故障修复。质保期满后，能根据甲方要求提供充足的备品、备件，并保证成本维修，终生保修。

（三）乙方对产品提供终身技术咨询及配件应用服务并提供免费人员培训、技术支持，所有软件质保期内免费升级至最高版本。

（四）质保期从设备检测合格和系统检测合格，且有双方签字确认之日起算。质保内容包括甲乙双方认可的设备维护、客户服务、软硬件升级、咨询（包括电话咨询及现场咨询）、故障排除、故障零部件的更换及修理等。

（五）其他：

十二、货物包装、发运及运输

（一）所有产品以交到甲方指定交货地点为准，在此之前的一切包装、运输、搬运及保险等所需费用由乙方自行承担。产品交付甲方前发生的风险由乙方负责。

（二）由于乙方包装或运输过程中保护不当造成的产品丢失、损坏及由此产生的一切费用，由乙方自行承担。

（三）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方应至少提前2天通知甲方交货时间，以便甲方做好检查、接货准备。

十三、通知与送达

本合同中的任何通知或意见必须通过书面形式予以传递。

十四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接提供。

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人。

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任，解除合同的效力自甲方的解除通知到达乙方时生效。

十五、违约责任

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日生效，双方必须严格遵守；如有违反，违约一方必须承担违约责任并赔偿因其违约行为给另一方造成的经济损失：

（一）甲方无正当理由拒绝履行合同、拒付合同款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5％违约金。

（二）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5％ 。

（三）如乙方不能如期履行合同，甲方有权扣留全部保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。如乙方逾期完成合同内容达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

（四）乙方所交付的合同内项目不符合合同或招标文件规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5％的违约金。

（五）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应无条件退回全部货款，同时赔偿甲方因此遭受的损失。

（六）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，按合同总价款的5％向甲方承担违约责任。

十六、不可抗力

（一）合同任何一方如因不可抗力事件导致无法履行或迟延履行本合同，不承担违约责任，但受影响的一方必须在不可抗力事件发生后三天内及时以书面方式通知另一方，并在十五天内提供有关政府或主管机关签发的相关证明，以证实不可抗力事件的发生，随之，受影响的一方可在不可抗力事件持续期间内暂停履行其义务，并被允许可以相应延期履行，其中延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。

不可抗力事件指天灾、水灾、风灾、地震、及其他极端恶劣的自然因素，战争、非暴力反抗、政府行为、签订协议时未生效的法令、政府或任何其他权力机构的限制、及其他不能预见、不能避免，且不能克服的情况。

（二）如因不可抗力事件造成合同目的根本无法得到履行或迟延履行协议将超过三个月，则任何一方都可以终止本合同，但必须书面通知另一方。任何一方因不可抗力事件而提出终止合同，均不承担违约责任。

十七、合同的变更、解除与终止

（一）合同生效后当双方人事发生变动时，本合同规定的权利和义务继续执行。

（二）合同生效后，除不可抗力外，一般不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求解除或变更的一方应提前10天通知对方，在符合规范的前提下经双方协商后进行书面解除或变更。

（三）因变更所产生的增减费用应参照本合同中相同部分的价格，如无相同部分的价格则参照相近部分的价格作为依据调整。

（四）所有经双方确认的变更内容将作为乙方提供的实际服务和甲方最终付款的依据。

（五）一旦合同任意一方出现根本性违约行为，另一方有权解除合同，但应提前10天通知对方。

十八、合同纠纷的解决

如甲、乙双方因合同而发生纠纷，可互相协商，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、组成本合同的文件包括

本合同书、招标文件、招标文件澄清与修改文件、投标文件、中标通知书、双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件、纪要文件。

以上文件是构成合同书不可分割的部分，均作为本合同的附件，与合同具备同等法律效力。

二十、其他条款

（一）甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

（二）本合同所涉及的软件、专利费等知识产权方面的问题、费用由乙方负责。因知识产权引起的法律纠纷，一律由乙方负责解决。

（三）乙方法定代表人或联系人在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方具有约束力，具有不可撤销性。

（四）乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。

（五）乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。

（六）本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起立即生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

（七）本合同的未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

（以下无正文）

| 甲 方： | 江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院） （公章） | 乙 方： | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 所： |  | 住 所： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 联系人： |  | 委托代理人： |  |
|  |  | 联系人： |  |
| 电 话/传真： |  | 电 话/传真 |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  | 账 号： |  |
| 邮 编： |  | 邮 编： |  |
| 签订日期 | 年 月 日 | 签订日期 | 年 月 日 |

第四章  采购需求

- 一、总则

1.本货物需求及规格要求适用于本次招标采购项下所有货物的招标。

2.本货物需求及规格要求提出的为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商必须在满足并优于本技术规格要求的基础上，提供符合工业标准和货物需求及规格要求的优质产品。招标文件中标注“★”的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致投标无效。

3.如果供应商没有以书面形式对本货物需求及规格要求的条文提出异议，则意味着供应商提供的设备完全符合货物需求及规格要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“对货物需求及规格要求的意见和同货物需求及规格要求的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

4.本货物需求及规格要求所使用的标准如遇与采购人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5.所有产品应有原厂正式包装、原厂装箱清单或相关的有效证明。在验收前应未拆封，原厂配置，供应商不得私自改配。

6.本设备技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

- 二、产品清单

| 序号 | 标的物名称 | 采购数量 | 交付时间 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动染色体微核扫描分析系统 | 1套 | 合同签订后1个月内交付 | 设备验收合格后1年 |

投标产品须注明生产厂家及型号规格。

- 三、配置清单

| 设备名称 | 设置明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 自动细胞显微图像扫描系统 | 提供整机出厂合格证、出厂性能检测报告、原厂操作手册、维修手册、软件操作说明书、设备序列号唯一标识、原厂质保承诺书、全套配件和耗材清单。（验收时提供） | 1套 |
| 10倍物镜 | / | 1个 |
| 20倍物镜 | / | 1个 |
| 100倍物镜 | / | 1个 |
| 电动载物台 | 全自动扫描载物台 | 1套 |
| 自动泵油装置 | / | 1套 |
| 片箱 | 一次可放置200片以上载玻片 | 1套 |
| 图像采集系统 | 彩色高清CMOS摄像头、黑白高清CMOS摄像头 | 1套 |
| 扫描工作站 | CPU≥四核，运行存储器≥32GB，硬盘存储器≥16TB，独立显卡：显存≥12GB。 | 1套 |
| 染色体畸变与微核分析系统 | / | 1套 |
| 中心服务器 | CPU≥12核，运行存储器≥48G，固态硬盘≥512G，机械硬盘≥16T，显卡 NVIDIA RTX-3060×2 | 1套 |
| 分析终端 | CPU≥四核，运行存储器≥32GB，固态硬盘≥512G | 6套 |
| UPS电源 | 3000W额定容量，内置6节9AH电池，1.5A充电电流，0秒切换 | 1台 |
| 外接无线网卡 |  | 6个 |

- 四、技术参数要求

- 全自动显微图像扫描系统技术参数：

1. 全自动显微成像系统为封闭一体式结构，玻片扫描整体过程均在封闭箱体内完成。系统结构包括但不限于：光学系统（含荧光模块）、玻片仓、信息录入系统、泵油系统、图像采集系统。

2. 光学系统：无限远色差、反差双重校正光学系统。

3. 具备针对染色体扫描研究优化的半复消色差光路。

4. 明场光源采用高强度高显色LED灯源，可在任意亮度保持稳定色温，寿命≥50000小时。

5. 机身增强图像稳定装置：针对物镜转盘、Z轴调焦和载物台支架、聚光镜支架等关键部件，使用隔热材质制造的无震动固定一体化结构，使其在工作过程中不受震动的影响，并可保持长时间内不受外界温度变化的影响，确保长时间连续扫描工作时nm级别下的稳定聚焦，防止由于外界温度改变造成的光路偏移及离焦现象。

6. Z轴调焦采用高精度电动驱动技术，Z轴步进精度≤25nm，确保收集到更多层面焦平面的细微信息。

▲7. 控制屏：机身配有显微镜原装一体彩色TFT屏、机身按钮和软件操控，可通过TFT屏控制和显示显微镜的平台高度、物镜及光圈状态信息；调焦齿轮上须具有≥10个置于调焦轮侧面的快捷可自定义编辑盲操按钮。（提供产品说明书或图片证明文件）

8. 物镜转盘：≥4位品牌方原装电动物镜转盘，支持通过显微镜触摸屏自动切换物镜，具有自动齐焦功能。（提供产品说明书或图片证明文件）

9. 物镜（10X）：增强平场半复消色差物镜，NA≥0.25。

10. 物镜（20X）：增强平场半复消色差物镜，NA≥0.5。

11. 物镜（100X）：增强平场半复消色差物镜，NA≥1.3。

▲12. 相机：分辨率≥1000万物理像素，芯片尺寸：≥1英寸，系统具备黑白和彩色双相机模式的实物镜头，黑白相机用于采集染色体图像，彩色相机用于采集细胞图像。（提供相机说明书、双相机装机照片，照片标注相机位置和类型）

13.电动滤镜：配置电动滤镜切换模块，根据样品类型系统自动切换滤镜，混合上样过程中无需手动切换。

★14. 自动进样器一次性装载玻片数量：≥200片。（提供产品说明书）

15.自动上片模块：配置Z轴自动机器人，自动从载玻片仓抓取载玻片转移到载物台，实现自动上片功能，机器人重复定位精度：±0.02mm，最大负载≥1Kg。

▲16. 载玻片仓：载玻片仓须整体设计，以更好的确保载玻片上的样本的安全稳定；载玻片仓可以一次性上载的载玻片架数量≥10只，每只载玻片架可以上载的载玻片数量规格≥20张。

17. 上片方式：采用载玻片架批量上片方式进行上片操作，无须人工进行单张载玻片的上片操作，提高效率。

★18. 扫描自定义：可自由选择整片扫描或者任意区域、任意大小扫描范围。支持同一批次染色体畸变、微核混合上样。（提供承诺函，格式自拟）

19. 微核20mm×20mm区域全扫时间＜5min；畸变单张玻片扫描时间（低倍全片通扫，高倍拍摄50个中期分裂相）＜5min。

- 自动泵油系统：具有泵阀功能，自动加显微镜镜油，配置传感器，对于缺油状态实时报警，防止无油空扫情况，储油容量≥200ml，自动控制加油位置、油量，保证镜油能均匀盖在玻片表面，单次滴油量可自主修改。

21. 自动扫描载玻片、自动寻找染色体图像，找到染色体的位置可自动转换到高倍油镜拍照，并排列在屏幕上以供确认和自动核型分析。

22. 自动图片评级功能：软件会根据图片的整体参数，自动将扫描得到的图片，由优到差自动排列，以供用户选择。

▲23. 高精度电动扫描载物台：轻量化设计电动载物台，重量≤3Kg，扫描全程通过软件全自动控制，保证长时间扫描焦距不变，Z轴高速对焦长期稳定。（提供产品说明书或载物台称重照片）

24.光路设计充分保障透射光照明的均匀性与荧光应用。系统配置反射荧光滤块转盘。

25. 条码模块：配置二维条码模块，上片过程，系统自动录入载玻片条码。

26. 玻片仓门可随时开启，支持边扫描边进行玻片装载，支持玻片加急扫描。

- 染色体畸变与微核分析系统技术参数

1. 扫描细胞坐标可标记和回溯，支持跳转原始镜下视野图。

2. 具备自动生成畸变染色体核型图功能，完成自动化分割、自动化计数、自动化识别排序，同时能显现所处理的染色体在中期相的位置。支持人工拖拽调整核型、标记异常染色体类型、添加文字备注。

3. 系统可对染色体畸变样本图像中的双着丝粒体、三着丝粒体、着丝粒环、无着丝粒断片、等多种畸变类型进行精准识别，识别准确率≥98%。

4. 系统能够实时统计染色体畸变数、微核数、分析细胞数，自动计算染色体畸变率和微核率，辐射剂量自动拟合生物效应曲线，并运用残差平方的方式评估拟合度。（提供软件界面截图）

▲5. 具备染色体畸变分析功能，可对应出具畸变图文报告，符合医疗器械监督管理条例规定，须出具对应的NMPA注册证。【提供染色体分析软件注册证（名称可存在差异，但适用范围须包含染色体分析）】

6. 自动识别微核细胞，支持常规法和胞质分裂阻断法培养的微核样本分析，识别灵敏度≥98%。

▲7. 具备微核分析功能，可对应出具微核图文报告，符合医疗器械监督管理条例规定，须出具对应的NMPA注册证。【提供染色体分析软件注册证（名称可存在差异，但适用范围须包含微核分析）】

8. 系统能与实验室LIS系统和收样系统对接，实现数据实时同步与更新。

9. 支持浏览器在线分析染色体，支持在线审核，支持染色体畸变分析在线练习与培训，支持染色体畸变题目在线编辑功能以便于在线创建多类型题目，支持在线考核组织与管理功能以便于开展多人考核。

10. 扫描系统与分析系统为同一品牌，保障扫描与分析系统流畅运行。

11. 软件系统具备扫描端和分析端磁盘空间智能监控预警功能。自定义设置自动清除不再需要的数据图像，以节约存储空间。

- ★五、设备相关承诺（提供承诺函，格式自拟）

供应商须承诺本次投标产品性能可以满足以下要求：

1. 连续3次装载满通量玻片（≥200张）不间断运行时：全程无卡片、死机、图像丢失；能稳定捕获染色体和微核的高清晰度图像；扫描和分析软件运行稳定，全程无闪退、卡顿、数据丢失；终端计算机分析过程无卡顿、闪退、数据接收异常、分析结果不同步等问题。

2. 染色体畸变重复扫描定位、拍摄稳定：随机抽取10张玻片重复扫描5次，分裂相数量、位置差异≤5%，清晰度无明显差异。

3. 微核图像清晰度要求：细胞胞核、胞质同步对焦，可清晰区分主核、微核、细胞质边界。

4. 染色体畸变图像清晰度要求：同一中期分裂相内全部染色体同步对焦，无部分结构虚化；染色体轮廓边缘清晰；染色体长宽比例真实，无图形畸变。

5. 扫描结束后可自动关机或关闭光源。

- 六、其他商务要求（交付或者实施的时间和地点等）

1. 交货时间：自合同签订之日起1个月内完成所有货物的交付及安装调试。

2. 交货地点：江苏省疾病预防控制中心（南京市栖霞区迈皋桥街道合班村122号）。

3. 免费质量保证期：所有产品和模块提供1年免费全面质量保证。

4. 软件升级服务：染色体核型分析系统须提供软件免费升级服务和定制化服务。

5. 培训要求：提供免费现场培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

6. 付款方式：在所有项目验收合格后，甲方一次性付全款的90%，余款1年后付清。

7. 中标供应商在安装仪器完成日（以验收单日期为准）后5年内，按照采购人要求免费完成一次江苏省疾病预防控制中心（栖霞区合班村122号）至江苏省疾病预防控制中心新址的搬迁、安装及调试。

8. 验收标准：

（1）中标单位交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。中标单位不得少交或多交货物。中标单位提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险由中标单位承担。

（2）中标单位所交付全部货物的技术标准、技术参数、设备配置、软件功能、产品资质等均须完全符合投标文件中作出的全部回应内容。若现场验收时，供货实物与投标回应内容存在不符、参数不达标、功能缺失、资质不合规等情形，采购人有权直接拒收货物，由此产生的一切风险、费用及相关责任均由中标单位自行承担。

注：商务条款为实质性条款，不接受负偏离，否则做废标处理。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。

政府采购政策功能落实

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。(提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式部分）。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:制造业。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、对本国产品的支持政策

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

注：

1）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

2）评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（回应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分：30分 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算，小数点保留2位： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30； | 30 |
| 二、技术部分：60分 |  |  |  |
| 1 | 技术指标响应 | 供应商所投产品能够完全满足招标文件“第四章 采购需求”中所提需求的，得满分30分；在此基础上： （1）招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，任意一项不满足的，作无效投标处理； （2）招标文件中标注“▲”的内容为重要技术指标，每有一项负偏离的，扣4分，扣完为止； （3）其他未标注“★”或“▲”的内容为普通技术指标，每有一项负偏离的，扣0.3分，扣完为止。 注： （1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号； （2）招标文件中标注“★”或“▲”的技术指标，须在投标文件中提供相应技术支持资料（如公开发行的产品彩页/产品说明书，或第三方检测机构出具的检测报告；自拟无效）；未提供技术支持资料，或提供的技术支持资料评委不予认可的，视为负偏离； （3）所有技术指标如招标文件中有另行规定的，须提供对应证明材料；未提供对应证明材料或提供的对应证明材料评委不予认可的，视为负偏离。 | 30 |
| 2 | 整体技术方案 | 投标设备具有科学先进合理的整体技术解决方案，根据实际需求可进行升级开发，整体具有可扩展升级能力。根据技术方案的科学先进性、可扩充性、安全性等因素进行综合评审： （1）整体技术方案科学先进安全并具备良好的可扩展升级能力的，得6分； （2）整体技术方案比较科学先进并具备一定的可升级性的，得3分； （3）整体技术方案科学性或可升级性不高的，得1分； （4）未提供不得分。 | 6 |
| 3 | 项目实施方案 | 根据供应商提供的项目整体实施方案（包括项目组织实施、人员等），内容是否详细、思路清晰、先进性等因素进行综合评审： （1）方案详细，可操作性强，完全满足项目需要的，得4分； （2）方案较详细，可操作性较强，基本满足项目需求，略有欠缺需要完善的，得2分； （3）方案不够详细，可操作性一般，不能较好满足项目需要的，得1分； （4）未提供不得分。 | 4 |
| 4 | 售后服务 | 根据供应商是否具有详细、全面且切实可行的设备配送、安装及验收方案、售后支持服务内容等伴随服务方案进行综合评审： （1）整体伴随服务方案详尽并具备切实可行的保障措施的，得6分； （2）提供整体伴随服务方案并具备基本保障措施良好的，得3分； （3）整体伴随服务方案不够详尽或未提供保障措施的，得1分； （4）未提供不得分。 | 6 |
| 5 | 备品备件 | 根据供应商在质保期内可免费提供的易损件、备件数量以及质保期外维修性价比进行综合评审： （1）易损件、备件数量准备齐全充分且保外维修性价比高的，得4分； （2）提供主要易损件、备件并具备一定的保外维修性价比的，2分； （3）易损件或备件不齐或保外维修性价比不高的，得1分； （4）未提供不得分。 注：须提供备品备件明细及价格表（格式自拟），否则本项不得分。 | 4 |
| 6 | 免费培训 | 根据供应商是否为采购人提供设备使用期间的免费培训方案（包括但不限于频次安排和内容安排等）进行综合评审： （1）培训方案详细，培训频次安排科学合理，培训内容系统全面、深入详实，完全满足满足项目需要的，得4分； （2）培训方案较为详细，培训频次和内容安排较为合理，基本满足满足项目需要的，得2分； （3）培训方案不够详细，培训频次和内容安排存在不足，不能较好满足满足项目需要的，得1分， （4）未提供不得分。 | 4 |
| 7 | 应急和重大故障解决方案 | 根据供应商针对本项目的应急和重大故障解决方案（包括应急和重大故障预防措施、以及出现问题的响应时间、补救措施等）进行综合评审： - 方案考虑详实具体全面周到、应对措施科学合理可行的，得6分； - 方案考虑不够详细合理性可行性一般的，得3分； - 方案考虑不够全面合理性可行性较差的，得1分； - 未提供不得分。 | 6 |
| 三、商务部分：10分 |  |  |  |
| 1 | 类似 业绩 | 供应商或设备制造厂商所投同品牌同类设备自2023年1月1日以来（合同签订时间）具备类似销售业绩，每提供一份类似业绩的合同得1分，最多得3分。提供合同复印件、对应项目已开具的发票以及相应银行收款凭证（合同项下至少一张发票扫描件，同时提供发票在“国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）”网站查询发票内容的截图，模糊不清无法辨认或无法核验的业绩均不予认可）加盖公章。 | 3 |
| 2 | 服务及时性 | 供应商承诺在设备使用期间（无论是否过保）可为采购人提供现场技术指导或解决故障服务： （1）可在2小时内为采购人提供现场技术指导或解决故障服务的得3分； （2）可在4小时内为采购人提供现场技术指导或解决故障服务的得2分； （3）可在6小时内为采购人提供现场技术指导或解决故障服务的得1分； （4）其他或未提供的，不得分。 注：需提供承诺（格式自拟）及切实可行的保障措施（若评标委员会认为保障措施不具备可行性或未提供保障措施，本项不得分），加盖公章。 | 3 |
| 3 | 免费质量保证期 | 满足采购文件规定的基本要求的，不得分；在所有产品和模块提供1年免费质量保证的基础上，所有产品和模块均增加1年免费质量保证期的，得2分，最多得4分；若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。 注：需提供承诺（格式自拟）加盖公章。 | 4 |
| 合计 | 100分 |  |  |

备注：供应商必须逐条回应上述所有评审细则提供有效证明材料并列明评标索引、页码，否则将可能导致不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求回应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求回应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开标时间前的财务报表复印件加盖公章（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺函（自行编写）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）、依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内；(提供信用中国网站截图，加盖公章)；

7.本次采购不接受未经采购人同意的任何形式的转包、分包。（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，但必须包含此条内容）；

8.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

9.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

（1）投标人若为所投产品制造商的，所投产品须为第二、三类医疗器械，提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》及所投产品有效的《医疗器械注册证》；

（2）投标人若为所投产品代理商的，

1）所投产品为第二类医疗器械的，提供具有有效期内的《医疗器械经营备案凭证》及所投产品有效的《医疗器械注册证》；

2）所投产品为第三类医疗器械的，提供具有有效期内的《医疗器械经营许可证》及所投产品有效的《医疗器械注册证》；

10.法人授权书（格式见附件7）

11.投标函（格式见附件8）

12.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

13.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

14.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，供应商是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

1.投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性回应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★2.如果投标文件没有回应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性回应的投标。

★3.投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、《成本比例声明函》（格式见附件13）

- 附件1 开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号（如有）：

| 投标总报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |

附件：开标一览表附件

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 标的物信息 | 货物名称： 制造商名称： 品牌/型号： 产地： 数量： |
| 制造商是否小微企业 | □是/□否 |
| 备注 |  |

供应商名称：

供应商公章:

授权代表(签字):

日期：

- 附件2 分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购包号（如有）：

| 序号 | 标的名称 | 详细规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 币种 | 单价 | 总价 | 制造商、产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  |  |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：

1.此表由供应商自行填写；

2.报价合计须与报价一览表中的价格保持一致。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- 附件3 技术要求回应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标回应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对招标文件技术要求中非实质性要求（未标注★号条款）逐条做出明确回应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：______年		月		日

- 附件4 商务要求回应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标回应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

注：

1.供应商须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的回应优于招标文件要求，负偏离指供应商的回应低于招标文件要求。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：______年		月		日

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：______年		月		日

- 附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：______年		月		日

- 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8 投标函

致：江苏省招标中心有限公司

根据贵方的***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

供应商开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

- 附件9 中小微企业声明函（货物类项目）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

- 附件10 残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为       的       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件11 联合体协议（参考格式，本项目不适用）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省招标中心有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

- 附件12 实质性要求回应及偏离表

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款） | 投标回应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对招标文件（含技术要求）中的实质性要求（标注★号条款为实质性要求）逐条做出明确回应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确回应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：______年		月		日

- 附件13 《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、《成本比例声明函》

1、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2、成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：   年   月   日

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 附件14 政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假回应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、节能产品报价表

节能产品信息表

供应商（公章）：                               项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日

- 附件15 政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标供应商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假回应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、环境标志产品报价表

环境标志产品信息表

供应商（公章）：                               项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日