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第一章 招标公告
项目概况
江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月23日13:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc93909065][bookmark: _Toc96347851]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356
1.2项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目
1.3预算金额：本项目总预算5100万元。
1.4★最高限价：本项目投标总价不得高于人民币5100万元，采购包一投标报价不得高于人民币1176万元；采购包二投标报价不得高于人民币1042万元；采购包三投标报价不得高于人民币939万元；采购包四投标报价不得高于人民币985万元；采购包五投标报价不得高于人民币958万元，投标人投标报价不得超过上述限价和对应品目最高限价金额，否则将作无效标处理，对应品目最高限价金额具体详见招标文件第四章《项目需求》。
1.5项目需求：具体要求详见招标文件第四章《项目需求》。
1.6采购包划分：本项目共划分5个采购包，本项目允许兼投兼中。
1.7★合同履行期限：具体要求详见招标文件第四章《项目需求》。
1.8★本项目是否接受联合体投标：不接受
[bookmark: _Toc80264698][bookmark: _Toc80792689][bookmark: _Toc93909066][bookmark: _Toc96347852]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc80792690][bookmark: _Toc96347853][bookmark: _Toc93909067][bookmark: _Toc80264699]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；
2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；
2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK12]2.2.1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））
2.2.2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。
2.3本项目的特定资格要求：
2.3.1.法定代表人授权书（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。
2.3.2.本项目不接受进口产品投标。
2.4.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件加盖公章。
2.5如投标产品为医疗器械：
（1）根据国家相关规定提供投标产品有效的医疗器械产品注册证复印件或产品备案凭证复印件；
（2）若投标供应商为代理商，应根据国家相关规定提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件；
（3）若投标供应商为生产商，应根据国家相关规定提供医疗器械生产许可证复印件或生产备案凭证复印件。
2.6.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
2.6.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
2.6.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc80792691][bookmark: _Toc80264700][bookmark: _Toc96347854][bookmark: _Toc93909068]时间：自本公告发布之日起5个工作日
获取地点：江苏政府采购网。
获取方式：网上下载
售价：0元。
四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月23日13:30（北京时间）
提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
开标地点：“苏采云”网上开标大厅
[bookmark: _Toc80792693][bookmark: _Toc93909069][bookmark: _Toc96347855]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc93909070][bookmark: _Toc96347856]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc80792694][bookmark: _Toc80264702][bookmark: _Toc93909071][bookmark: _Toc96347857]1．政府采购支持政策:
（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》
（六）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见
2、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
3、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。如因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359085]1．采购人信息
名 称：江苏省药品监督检验研究院
地址：南京市建邺区康文路17号
联系方式：李晶晶 
联系方式：025-86251030
2．采购代理机构信息
名 称：江苏省招标中心有限公司
地 址：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305室
联系人：彭洪岩、周伟业、许一凡、宗超、马继烨
联系方式：15151818335、15312419809
3．项目联系方式
项目联系人：周伟业
电 话：15151818335
[bookmark: _Toc1202]
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	2.1
	采购人
	名 称：江苏省药品监督检验研究院
地址：南京市建邺区康文路17号
联系方式：李晶晶 
联系方式：025-86251030

	2
	2.2
	采购代理机构
	名 称 ：江苏省招标中心有限公司
地 址 ：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305
联系人：彭洪岩、周伟业、许一凡、宗超、马继烨
电  话：15151818335、18761879918

	3
	4
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	8.1
	现场考察
	■不组织

	5
	9.1
	开标前答疑会
	■不召开

	6
	10.1
	联合体投标
	■不接受

	7
	11.1
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许

	8
	12.1
	样品
	投标样品递交：■不需要

	9
	13.1
	采购进口产品
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	14.1
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	14.2
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	15.1
	供应商资格条件
	详见招标文件第一章《招标公告》

	13
	20.5
	投标报价
	投标报价的其他要求：无

	14
	21.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天

	15
	22.1
	投标保证金
	■不需要

	16
	23.1
	投标文件份数
	■不适用

	17
	24.1
	投标文件的递交
	投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

	
	
	提交投标文件的截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	18
	25.1
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	19
	29.2.1
	信用查询
	■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。

	20
	30.1.1
	评标委员会
	5人及以上单数。

	21
	30.5.3
	核心产品	
	■采购包一：液相色谱/质谱联用仪（配置1）
■采购包二：液相色谱/质谱联用仪（配置3）
■采购包三：高效液相色谱仪（配置13）
■采购包四：高效液相色谱仪（配置4）
■采购包五：高效液相色谱仪（配置5）

	22
	31.3
	确定中标单位
	评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人每个分包推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

	23
	31.4
	公告媒体
	《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

	24
	35.1
	履约保证金
	■不要求提供

	25
	36.1
	供应商对采购文件的询问
	时间：递交投标文件截止时间前15日。
形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至zwy@jstcc.cn邮箱）通知采购代理机构。

	26
	37.1
	供应商对采购文件提出的
质疑
	形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至zwy@jstcc.cn邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。

	27
	38.1
	招标代理服务费
	本项目采购代理服务费用（包括专家费）由采购人江苏省药品监督检验研究院支付。本项目收费标准按采购人与本项目代理机构协议约定执行中标金额的0.5%的比例向采购代理机构交付招标代理服务费（如实际发生的招标代理费低于3500元，按照3500元收取，如实际发生的招标代理费高于100000元，按照100000元收取）。

	28
	39.1
	其他规定
	采购项目类型：货物

	
	
	
	标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

	
	
	
	1、 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2、 异常低价处理：
 （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	
	
	
	对本国产品的支持政策：
1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
注：
①本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
②评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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[bookmark: _Toc104560837][bookmark: _Toc107246213][bookmark: _Toc100905199][bookmark: _Toc103848526][bookmark: _Toc1306][bookmark: _Toc80264714]投标人须知
[bookmark: _Toc80264706][bookmark: _Toc107246214][bookmark: _Toc6906]一．总则
[bookmark: _Toc11009][bookmark: _Toc96347862][bookmark: _Toc103848528][bookmark: _Toc100905201][bookmark: _Toc107246215][bookmark: _Toc104560839]1.采购方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc100905202][bookmark: _Toc299][bookmark: _Toc96347863][bookmark: _Toc103848529][bookmark: _Toc107246216][bookmark: _Toc104560840]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。
2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。
2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。
2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: _Toc107246217][bookmark: _Toc100905203][bookmark: _Toc103848530][bookmark: _Toc104560841][bookmark: _Toc14938][bookmark: _Toc96347864]3.适用法律
[bookmark: _Toc100905204]3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[bookmark: _Toc103848531][bookmark: _Toc104560842][bookmark: _Toc12406][bookmark: _Toc107246218]4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3信息安全产品
4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc11034][bookmark: _Toc100905205][bookmark: _Toc96347865][bookmark: _Toc104560843][bookmark: _Toc107246219][bookmark: _Toc103848532]5.相关费用
[bookmark: _Toc80264707]5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc107246220][bookmark: _Toc104560844][bookmark: _Toc7797][bookmark: _Toc96347866][bookmark: _Toc103848533][bookmark: _Toc100905206]6.保密
[bookmark: _Toc96347867][bookmark: _Toc100905207]6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。
[bookmark: _Toc103848534][bookmark: _Toc104560845][bookmark: _Toc27651][bookmark: _Toc107246221]7.语言文字、计量单位
7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc96347868][bookmark: _Toc22572][bookmark: _Toc104560846][bookmark: _Toc107246222][bookmark: _Toc100905208][bookmark: _Toc103848535]8.现场考察
8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。
8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。
8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc107246223][bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc102117275]9.开标前答疑会
9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。
9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。
[bookmark: _Toc104560847][bookmark: _Toc100905210][bookmark: _Toc107246224][bookmark: _Toc103848536][bookmark: _Toc12793][bookmark: _Toc96347869]10.联合体投标
10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。
10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；
（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc107246225][bookmark: _Toc104560848][bookmark: _Toc100905213][bookmark: _Toc103848537][bookmark: _Toc3493][bookmark: _Toc100905211]11.分包
11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。
11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc104560849][bookmark: _Toc107246226][bookmark: _Toc7163]12.样品
12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。
12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。
[bookmark: _Toc103848538][bookmark: _Toc107246227][bookmark: _Toc104560850][bookmark: _Toc29917][bookmark: _Toc100905214]13.采购进口产品
13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246228][bookmark: _Toc104560851][bookmark: _Toc26299]14.采购项目预算及最高限价
14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。
14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17159][bookmark: _Toc107246229][bookmark: _Toc104560852]15. 供应商资格条件
15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246230][bookmark: _Toc25118]二．招标文件
[bookmark: _Toc104560854][bookmark: _Toc107246231][bookmark: _Toc19414][bookmark: _Toc103848540][bookmark: _Toc96347871][bookmark: _Toc100905217]16.招标文件的构成
16.1招标文件各章节的内容如下：
第一章：招标公告
第二章：投标人须知
第三章：政府采购合同条款及格式
第四章：项目需求
第五章：评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc96347872]第六章：投标文件格式
对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。
16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。
16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。
[bookmark: _Toc107246232][bookmark: _Toc104560855][bookmark: _Toc100905218][bookmark: _Toc96347873][bookmark: _Toc103848541][bookmark: _Toc20713]17.招标文件的澄清或者修改
[bookmark: _Toc100905219]17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。
17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。
17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
[bookmark: _Toc104560856][bookmark: _Toc107246233][bookmark: _Toc91836558][bookmark: _Toc30060][bookmark: _Toc80264708]三．投标文件
[bookmark: _Toc103848543][bookmark: _Toc107246234][bookmark: _Toc15709][bookmark: _Toc104560857][bookmark: _Toc100905221][bookmark: _Toc96347875]18.投标文件的组成
18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。
18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5）分项报价表，格式见附件。
（6）商务条款偏离表，格式见附件。
（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）：
（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。
（7-2）财务报表，格式见附件。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。
（8）投标保证金（如需），格式见附件。
（9）联合体协议书（如需），格式见附件。
（10）分包意向协议（如需），格式见附件。
（11）公章授权书（如需），格式见附件。
（12）投标人参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。
18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：
（1）技术方案或服务方案。
（2）技术条款偏离表，格式见附件。
（3）投标人售后服务承诺（如需）。
（4）用于本项目人员简历表（如需）。
（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。
18.4投标文件的其他部分
18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
[bookmark: _Toc107246235][bookmark: _Toc4874][bookmark: _Toc104560858]19.投标文件编制的原则
19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。
19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。
[bookmark: _Toc24500][bookmark: _Toc107246236]20.投标报价
20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。
★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。
20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc104560859][bookmark: _Toc107246237][bookmark: _Toc19990][bookmark: _Toc103848545][bookmark: _Toc100905224][bookmark: _Toc96347878][bookmark: _Toc103848544][bookmark: _Toc100905223]21.投标有效期
21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc104560860][bookmark: _Toc3460][bookmark: _Toc107246238]22.投标保证金
[bookmark: _Toc420657357][bookmark: _Toc96347879][bookmark: _Toc466452044][bookmark: _Toc68159552][bookmark: _Toc420487862][bookmark: _Toc519241651]22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。
22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。
22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：
[bookmark: _Toc104560861][bookmark: _Toc103848546][bookmark: _Toc100905225][bookmark: _Toc96347880]（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；
（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；
（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc107246239][bookmark: _Toc22632]23.投标文件的制作和签署
[bookmark: _Toc107246240]23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。
23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。
23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。
23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。
[bookmark: _Toc8542]四．投标文件的递交
[bookmark: _Toc96347881][bookmark: _Toc107246241][bookmark: _Toc103848548][bookmark: _Toc104560863][bookmark: _Toc100905226][bookmark: _Toc14857][bookmark: _Toc38931614][bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc38931800][bookmark: _Toc46219699][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc91399404][bookmark: _Toc46939510][bookmark: _Toc103848549][bookmark: _Toc97561941][bookmark: _Toc89586904][bookmark: _Toc51928343][bookmark: _Toc469850063][bookmark: _Toc19963][bookmark: _Toc100905227][bookmark: _Toc48151397][bookmark: _Toc96347882][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc50528805][bookmark: _Toc38933357][bookmark: _Toc46960670][bookmark: _Toc40202948]24.投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
[bookmark: _Toc104560864][bookmark: _Toc107246242][bookmark: _Toc1045]25.投标文件解密
[bookmark: _Toc96347883]25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
[bookmark: _Toc23996][bookmark: _Toc103848550][bookmark: _Toc107246243][bookmark: _Toc100905228][bookmark: _Toc104560865]26.投标文件的修改和撤回
26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。
26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc103848551][bookmark: _Toc104560866][bookmark: _Toc3476][bookmark: _Toc107246244]27.诚实信用
27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc107246245][bookmark: _Toc23313][bookmark: _Toc96347885]五．开标和评标
[bookmark: _Toc100905230][bookmark: _Toc104560868][bookmark: _Toc107246246][bookmark: _Toc103848553][bookmark: _Toc24890]28.开标
[bookmark: _Toc107246247][bookmark: _Toc100905231]28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
28.3投标人不足3家的，不得开标。
28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc12755]29.资格性审查
[bookmark: _Toc103848554][bookmark: _Toc104560869]29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。
29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。
[bookmark: _Toc18943][bookmark: _Toc107246248]30.评标
[bookmark: _Toc104560870][bookmark: _Toc2566][bookmark: _Toc107246249][bookmark: _Toc103848555]30.1评标委员会
30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。
[bookmark: _Toc103848556][bookmark: _Toc104560871][bookmark: _Toc107246250][bookmark: _Toc31997]30.2符合性审查
30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
[bookmark: _Toc103848557][bookmark: _Toc107246251][bookmark: _Toc104560872]（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc25823]30.3投标文件澄清
30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc107246252][bookmark: _Toc7446]30.4报价修正
30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc103848558][bookmark: _Toc104560873][bookmark: _Toc20047][bookmark: _Toc107246253]30.5同品牌多家投标人处理原则
30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc28859][bookmark: _Toc103848559][bookmark: _Toc107246254][bookmark: _Toc104560874]30.6比较与评价
30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
[bookmark: _Toc107246255][bookmark: _Toc23580]30.7编写评标报告
30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc822][bookmark: _Toc103848561][bookmark: _Toc104560876][bookmark: _Toc107246256]30.8评标过程的保密	
30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。
30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc28325][bookmark: _Toc107246257]六．确定中标
[bookmark: _Toc104560878][bookmark: _Toc103848563][bookmark: _Toc107246258][bookmark: _Toc29910]31.确定中标人
31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。
31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
[bookmark: _Toc103848564][bookmark: _Toc104560879][bookmark: _Toc107246259]31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc2228]32.中标通知书
32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。
[bookmark: _Toc104560875][bookmark: _Toc103848560]32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc6644][bookmark: _Toc107246260]33.废标
★33.1出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc107246261][bookmark: _Toc32537][bookmark: _Toc103848565][bookmark: _Toc104560880][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]34.签订合同
34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc107246262][bookmark: _Toc104560881][bookmark: _Toc103848567][bookmark: _Toc18091]35.履约保证金
35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。
35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc107246263][bookmark: _Toc1505][bookmark: _Toc103848569]七．询问与质疑
[bookmark: _Toc102117305][bookmark: _Toc107246264][bookmark: _Toc104560883][bookmark: _Toc21938]36.询问
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。
36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc104560884][bookmark: _Toc107246265][bookmark: _Toc4185][bookmark: _Toc102117306]37.质疑
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。
37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。
[bookmark: _Toc10948][bookmark: _Toc107246266]八．其他
[bookmark: _Toc25169][bookmark: _Toc107246267][bookmark: _Toc104560886][bookmark: _Toc103848572]38.招标代理服务费
38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc104560887][bookmark: _Toc103848573][bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc107246268]39.其他规定
39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246269][bookmark: _Toc103848574][bookmark: _Toc104560888][bookmark: _Toc25647]40.文件解释权
40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。
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[bookmark: _Toc91836563][bookmark: _Toc24398]
第三章 政府采购合同条款及格式
[bookmark: _Toc91836564]
[bookmark: _Toc6085]（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

（采购人）（项目名称）采购合同
（货物类模板）

甲方（采购人）：
乙方（供应商）：
招标编号：
签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照 项目名称        （招标编号：        ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。
第一条：合同签订依据
甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货地点一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；
（6）服务承诺；
（7）中标或成交通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件。
第二条：合同标的   
乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：
	序号
	货物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
及单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）


第三条：合同总价款    
本合同项下货物总价款为元人民币，大写；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。
第四条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条  质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条  包装要求
1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条  交货和验收
1、交货时间地点
（1）交货时间：年月日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。
乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在（期间）前将货物交付甲方。
（2）交货地点由甲方指定，交货地点：。
2、验收标准
（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。
4、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。
5、甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
7、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后____个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。
第八条 付款方式和期限
1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。
2、付款条件
乙方要求付款应提交下列单证和文件：
A、国家税务机关监制的正式发票。
B、制造厂家出具的货物质量合格证书。
C、甲方已收讫货物的验收凭证。
D、甲方签发的验收合格文件。
3、付款方式
甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是
第九条   履约、质量保证金（如有）
1、乙方在签订本合同之前，按合同总价款 / 比例向甲方提交履约保证金，待货物验收合格且甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章无异议后个工作日内无息返还。
2、甲方按本合同总价款____比例留存质量保证金，质量保证期____个月，甲方应在质量保证期届满后     个工作日内按规定无息返还乙方。
第十条  安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
第十一条 售后服务
1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。货物保修起止时间：起至止。
2、乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。
3、若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.2货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为  小时；非工作期间为  小时。
3.3若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
4、保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。
第十二条 合同的变更、终止与转让
1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。
3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。
4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过     次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。
第十三条　违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的10%_违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每天 5‰ 计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 10% 。
3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每天__5‰_向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期 10 工作日不能交货的，甲方可解除本合同。
4、如乙方不能交付货物，乙方需退还甲方已支付货款；同时乙方应向甲方支付合同总价 20% 的违约金。
5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的__10%__向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的_10_%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
第十四条 保密条款
1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。
本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。
2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。
3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。
第十五条 不可抗力
1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
第十六条  争议的解决
1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十七条  合同生效及其他
1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 
3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。
4、本合同一式份，甲方份，乙方份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（公章）



年   月    日
	乙方（公章）



年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：
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第四章 项目需求



采购包一 项目需求：
[bookmark: _Toc32765]一、采购清单：最高限价1176万元
	品目号
	设备名称
	数量
	★合同履行期限
	是否接受进口
	最高限价合计（人民币/万元）

	1
	液相色谱/质谱联用仪（配置1）（核心产品）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	450

	2
	液相色谱/质谱联用仪（配置2）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	350

	3
	气相色谱/质谱联用仪（配置1）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	350

	4
	微粒分析仪
	1套
	合同签订后30个工作日
	否
	14

	5
	渗透压仪 (冰点法)
	1套
	合同签订后30个工作日
	否
	12


[bookmark: _Toc19865]注：
1.★号条款为实质性要求和条件，如不满足则为无效响应；
2.▲号条款（如果有）为重要技术条款，重要技术条款和一般技术条款偏离将导致扣分
3.超过对应品目预算金额作无效投标处理

[bookmark: _Toc15143]二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）（技术响应评分项）


品目1 液相色谱/质谱联用仪（配置1）（核心产品）
1、技术要求
1.1.液相色谱部分
▲1.1.1系统要求：超高效液相色谱主机一套（须与质谱主机兼容）
▲1.1.2包含：独立二元泵、色谱柱、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、自动进样器、网络化系统控制器，基于AQbD理念的AI方法开发系统
1.2 液相色谱输液泵
1.2.1液相前端组成方式：两台独立高压输液泵构成的二元梯度系统
★1.2.2流速范围：0.0001-10.000mL/min，步进0.1ul/min(需提供软件设置截图，以证明步进精度）
1.2.3流速准确度：≤1%
1.2.4流量精度：≤0.05%RSD
▲1.2.5最高耐压：≥15000psi 
1.2.6自动清洗组件：标配
▲1.2.7自我诊断/自我恢复：自动检测分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态，防止样品损失，有效保护珍贵样品。
1.3脱气机
1.3.1流路数目：≥5路，其中1路为清洗液脱气。
1.3自动进样器
1.3.1样品盘容量：≥160位(1.5mL/2mL样品瓶)
▲1.3.2进样周期：≤10s
1.3.3耐压：≥15000 psi
▲1.3.4交叉污染：<0.001%
1.3.5支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、共进样功能、自动衍生等，可实现在线自动稀释完成标准曲线、有效防止溶剂效应、在线衍生等功能。
★1.3.6样品控温设定范围：4~45℃。
1.4柱温箱
1.4.1温度控制类型：采用双重控温方式，包含帕尔贴和强制空气循环两种方式
1.4.2温度控制范围：室温-10℃~95℃
1.4.3双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器
1.4.4色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm色谱柱≥6根（需提供仪器照片佐证）
1.4.5 内置混合器：支持
1.5二极管阵列检测器
1.5.1波长范围：190~800 nm
1.5.2二极管单元数 ≥1024
1.5.3波长准确度：≤1 nm
▲1.5.4漂移：≤0.5×10-3 AU/h 
1.5.5测量范围：>2.4 AU
▲1.5.6 UV截止功能：内置紫外截止滤光片（开或关可选）。对分析光不稳定化合物时可防止分解，提高定量精度。
▲1.5.7智能峰解卷积功能：未达到基线分离的包裹峰可通过智能峰解卷积功能实现单一组分基线分离，保证单个化合物定量的准确性。 
★1.6基于 AQbD理念的AI辅助方法开发系统：
1.6.1 支持根据实验计划DoE创建批处理计划。
1.6.2准确的峰跟踪自动识别化合物，使用多种参数组合识别保证高效准确。
1.6.3支持方差分析，显示因子响应图，确认参数对分离的影响程度。
1.6.4构建设计空间将分析条件对结果的影响可视化，并允许对设计空间进行叠加。
1.6.5具有色谱图预测功能，并给出最佳分析条件建议。
1.6.6基于AI算法的自动梯度优化功能，由软件自动探索符合要求的梯度条件，无需人工介入。
1.2：质谱部分
1.2.1 质量范围m/z：≥m/z 3000
1.2.2 灵敏度： 
▲1.2.2.1 ESI+灵敏度（仪器检出限）：1 pg 利血平进样，m/z 609>195 , S/N > 1800000
ESI-灵敏度（仪器检出限）：柱上1 fg 氯霉素连续进样10针，m/z 321>152 , RSD < 10%，S/N > 1800000 
▲1.2.2.2   ESI源正离子方式：利血平，MRM（609>195），仪器检出限IDL<0.3fg
     ESI源负离子方式：氯霉素，MRM（321>152），仪器检出限IDL<0.3fg
1.2.3定量重复性：氯霉素，进样量50fg，6次重复进样，RSD ≤ 2%
1.2.4质谱分辨率（FWHM): 样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤ 0.4u
1.2.5质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤ 0.15u
1.2.6质谱扫描速度：最小步径为0.1u，大于20000 u/sec，可同时完成MRM扫描和触发产物离子扫描两种扫描模式，定量的同时定性筛查，保证灵敏度不损失。
▲1.1.2.7正负离子切换速度：不超过5ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集。
1.2.8交叉污染cross talk（串扰）： < 0.0005%		
1.2.9质谱最小延迟时间：不超过1ms
1.2.10质谱MRM最小驻留时间：≤0.5ms						
1.2.11 MS到MS/MS切换时间：≤1ms
1.2.12 质量稳定性: ＜0.05u /24hr；	
1.2.13 MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重复性不受损失。
1.2.14 MRM通道速度：＞500MRM/s 提供相应的证明文件
1.2.15 MRM同步扫描：同步调查扫描在MRM或其它事件的同时，可触发产物离子扫描，同时实现定性定量；能自动按照离子对数目优化方法。
1.2.16 MRM谱模式扫描：可根据在不同基质中的碎片离子对信号，并参照质谱库对比检索计算类似性评分，能有效降低数据的假阳性。
 ▲1.2.17离子源接口：独立的ESI电喷雾离子源、同品牌APCI大气压电离离子源
1.2.18离子源流速范围： 1μL/min～2000μL/min；
1.2.19离子传输单元：电压可调节，一针进样同时分析多组分化合物，可以针对不同化合物设置不同的电压，有效防止簇离子的产生，以保证同时高灵敏度检测各个化合物，无须分组检测，提高分析效率。
▲1.2.20质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。如需控温，为防止老化，需加配原厂三重四极杆组件五套和设备一起验收，以减少后期维护成本。
1.2.21 碰撞室：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取先进的曲线型加速电势场加碰撞气压控制，可有效消除记忆效应和串扰。
1.2.23 检测器动态范围：8×106
1.2.24操作软件：全中文界面质谱控制软件，支持Microsoft Windows 10以上中文操作环境，工作站语言可以随着Windows语言变化而变化，软件提供液相和质谱联用的全自动控制，简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。
1.2.25质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机即可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法。
1.2.26质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。
▲1.2.27 质谱软件或数据后处理软件具备智能积分算法技术。峰积分处理时，只需选择要使用的算法和模型，无需设置或调整积分参数。提高数据处理速度，减少人为误差。( 提供官方彩页或软件截图证明)
1.2.28扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、产物离子扫描（Product Ion Scan）、前体离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、同步调查扫描（Synchronized Survey Scan）、正/负离子快速切换扫描。
2、配置要求
2.1.输液泵4套
2.2.脱气机2套
2.3.自动进样器1套
2.4.柱温箱1套。
2.5.二极管阵列检测器1套
2.6.三重四极杆质谱主机1台
2.7.ESI源及APCI源各1套
2.8.AI辅助方法开发软件一套
2.9.二维液相套件1套
2.10.质谱控制软件1套；
2.11.控制器2套
2.12.电脑（处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；24寸及以上显示器）1台
品目2 液相色谱 / 质谱联用仪（配置2）
1、技术要求
1.液相色谱仪部分
1.1系统要求: 超高效液相色谱主机一台（与质谱主机同一品牌），包含：二元高压输液泵、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、自动进样器、网络化系统控制器；
1.2二元梯度高压泵
▲1.2.1流速范围：0.0001-10.0000mL/min ，步进0.1ul/min(需提供软件设置截图，以证明步进精度）
1.2.2流速准确度：≤ 1%
1.2.3流量精度≤0.05%RSD
▲1.2.4最高耐压：≥ 15000 psi
1.2.5泵头清洗：自动标配
1.2.6 组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统
1.3五路在线脱气机
1.3.1五路脱气方式：在线真空脱气
1.4全自动进样器
1.4.1样品盘容量：≥ 100位，适用于 1.5 mL 或 2.0 mL 样品瓶
1.4.2进样周期：≤ 15秒
1.4.3耐压：18500 psi
▲1.4.4交叉污染：< 0.001%
1.4.5针外润洗和进样口冲洗：标配
1.4.6针外壁送液清洗：标配2路清洗液
1.4.7双进样模式：支持两条独立流路同时分析功能
1.4.8▲支持共进样功能以消除溶剂效应
1.4.9样品控温设定范围：4 ~ 40℃
1.5降温型柱温箱
1.5.1控温范围：室温以下10℃～80℃
1.5.2控温准确度：± 0. 5℃
★1.5.3柱容量：≥ 6根（4.6 * 300 mm色谱柱）（需提供仪器照片佐证）
1.6 紫外检测器
1.6.1 光源：氘灯，汞灯
1.6.2 波长范围：190 ~ 700 nm
1.6.3波长准确度：≤ 1nm
1.6.4波长精密度： < 0.1nm
▲1.6.5噪音：± 0.25×10-5或更低
1.6.6飘移：1×10-4 AU/h
2.质谱部分
2.1质谱扫描速度:≥13000 u/sec
▲2.1.1四极杆：带预杆的金属钼双曲面四极杆，增强离子聚焦和抗污染功能，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。如需控温，为防止老化，需加配原厂三重四极杆组件五套和设备一起验收，以减少后期维护成本。 
★2.2.2碰撞池：碰采用多极杆超快速碰撞池，包含碰撞诱导解离和自由基诱导解离两种碰撞模式，兼容正离子和负离子采集方法，提供自由基诱导解离软件截图
2.2.3飞行管：宽能量聚焦二阶曲线场反射器，包含主动控温功能
2.2.4检测器：微通道板（MCP）检测器
2.2.5质谱调谐和校正系统：包含全自动质谱调谐和校正功能
2.1.6四极杆质量范围m/z：m/z 10 ~ 2000或更宽
2.1.7 TOF质量范围m/z：m/z 10 ~ 40000或更宽
▲2.1.8灵敏度：
ESI源正离子方式：1 pg 利血平，柱上，MS/MS模式，S/N >10,000:1（RMS）
ESI源负离子方式：1 pg 氯霉素，柱上，MS/MS模式，S/N >10,000:1（RMS）
2.1.9 全扫描灵敏度（ESI正离子模式）： 1 pg 利血平（或相当标准品）柱上进样，信噪比 S/N ≥ 1000:1（全扫描，分辨率≥20,000）。

▲2.1.10质量分辨率：
正离子模式：> 60000 FWHM @ m/z 1972
负离子模式：> 60000 FWHM @ m/z 1626
2.1.11质量准确度：≤2ppm @ m/z 922.3547（外标法）
2.1.12扫描速度在全分辨率（≥40,000 FWHM）下,质量轴稳定性：质量轴漂移 < 1 ppm/24小时。2.1.12最小正负极性切换时间：≤ 0.5秒
★2.1.13谱图采集速度：≥ 200张谱图/秒
2.2▲离子源：标配加热复合离子源，同时具备ESI和APCI功能，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。
2.2.1离子源流速范围：1 μL/min～2 mL/min；
2.2.2全自动校正液输送系统：配有独立的全自动校正液输送系统
2.2.3 离子源最高温度：≥500℃
2.2.4 ▲飞行管：采用主动控温技术，V型反射式（非W或N模式），以保证分析灵敏度。
2.2.7  ▲TOF质量分析器：宽能量聚焦二阶曲线场反射器。

2.3数据采集与分析软件
2.3.1质谱工作站软件：全中文液质联用工作站软件；兼容Microsoft Windows 10以上中英文操作环境，软件提供液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件
2.3.2数据采集模式：包含MS全扫描、MS/MS产物离子扫描、MRM、DIA、DDA模式
2.3.3数据定性分析：能同时处理多组数据；自动计算每个峰的化学式，计算同位素比；数据相关模式的MS/MS谱化合物找寻功能；质量准确度，同位素比来确定最终化学式
2.3.4质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法
2、配置要求
2.1 输液泵2套；
2.2 脱气机1套；
2.3 自动进样器1套；
2.4 柱温箱1套；
2.5 紫外检测器1套；
2.6 四极杆飞行时间质谱仪主机一台；
2.7 ESI离子源及APCI源各一套；
2.8 自由基诱导解离碰撞反应器1套
2.9 质谱控制软件一套；
2.10 控制器1套；
2.11 电脑（处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；24寸及以上显示器） 2台
品目3 气相色谱/质谱联用仪（配置1）
1、 技术要求
1.1. 气相色谱仪部分
1.1.1 柱箱
1.1.1.1 操作温度范围：室温以上4℃-450℃
1.1.1.2 柱箱升温速率：≥±220℃/min（无需升级），以0.01℃/min增加
1.1.1.3 ▲程序升温的阶数：32阶33平台
1.1.1.4 控温准确性：0.01℃
1.1.1.5 ▲冷却速度：从 450℃降到50℃≤3.5min
1.1.2 流路系统
1.1.2.1 配置双柱双流路系统
1.1.3 分流/不分流毛细管进样口
1.1.3.1 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲操作模式
1.1.3.2 最高温度：≥450℃
1.1.3.3 压力设定范围：0 ～1010kPa
1.1.3.4 流量设定范围：0 ～1250mL/min
1.1.4 自动进样器单元
▲1.1.4.1 样品位：≥150位样品盘
1.1.4.2 进样量范围：0.1～150 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进；
1.1.4.3 保留时间重复性：<0.001min
1.1.4.4 峰面积重复性：<1% RSD
1.1.5 顶空进样器
1.1.5.1 样品流路温度：中温设置时，室温+10℃-220℃；高温设置时，150℃-300℃
1.1.5.2 进样阀：6 通阀
1.1.5.3 进样环：1ml Sulfinert惰化处理(标配）；0.2ml，3ml (可选)
1.1.5.4 样品瓶数量：≥90位
1.1.5.5恒温炉：
温度范围：10℃～300℃（温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定）
加热方式：电子加热
加热孔数量：≥12个样品瓶位旋转托盘
▲1.5.6 传输线设计：采用“无管线”设计，传输线内置在仪器之中，保温效果更优，降低残留（需提供仪器照片佐证）
1.1.6 液相色谱纯化系统
1.1.6.1 泵系统：并联双柱塞高压梯度泵
1.1.6.2 每台流量范围：0.0001-10.0000 mL/min
1.1.6.3 流量精度：≤0.06%RSD
1.1.6.4脉动：±0.1MPa(水，1.0ml/min，7MPa输液时)
1.1.7 紫外检测器
1.1.7.1 波长范围：190-700nm
1.1.7.2 波长准确性：≤1nm
1.1.7.3 波长重现性：≤0.1nm
1.1.7.4 线性：≤2.5Au
1.1.7.5 漂移：≤1.0×10-4AU/hour 以下
1.1.7.6 噪音水平：≤±0.25×10-5AU 以下
1.1.7.7 具有停机扫描、多波长扫描、纯度确认等功能
1.1.8 GPC用液相自动进样器
1.1.8.1 进样量：0.1uL-100uL (标准)
1.1.8.2 处理样品数：≥105 (1mL 样品瓶)
1.1.8.3 进样准确度：≤+/-1 % (50uL)
1.1.8.4 进样量重现性：≤0.2 % RSD
1.1.8.5 交叉污染：≤0.0025 %
1.1.8.6 进样速度：10ul样品进样循环 ≤10秒
1.1.8.7 自动柱温箱：可容纳6根30cm色谱柱
1.1.8.8 微型GPC纯化柱：150mm×2.0mm（用于纯化农残样品）
1.1.9 LC-GC连接口
1.1.9.1 GPC样品纯化与GCMS分析必须在线自动完成，分析时间小于40min
1.1.9.2 方法提供的液相流速共计为0.2mL/min。
1.2. 质谱部分
1.2.1 基本性能
1.2.1.1 ▲质量数范围：2-1000amu或更宽，以0.1amu递增
1.2.1.2 灵敏度：
▲1.2.1.2.1灵敏度 EI SRM/MRM：100fg OFN，S/N＞15000：1；EI Full Scan：1pg OFN,S/N＞1500：1
▲1.2.1.2.2 EI MRM IDL（仪器最低检出限）：2fg八氟萘连续8次进样，统计学上峰面积重现性99%置信度水平，IDL≤0.6fg。
 PCI MRM : 1pg二苯甲酮-d10，S/N ≥4500，须采用30米毛细柱进行验收。
 NCI SIM : 100fg 八氟萘，S/N ≥ 9000，须采用30米毛细柱进行验收。
▲1.2.1.3 质量稳定性：≤0.1u/48h
1.2.1.4 最大扫描速度：≥20000 Da/sec
▲1.2.1.5 MRM扫描速率：≥300个MRM/秒；
▲1.2.1.6 最小MRM驻留时间：≤0.5毫秒
1.2.2 离子源
★1.2.2.1 EI离子源，PCI离子源，NCI离子源
1.2.2.2 离子化能量：10 ～ 180eV
1.2.2.3 离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃
1.2.2.4 灯丝电流：5 ～210μA（发射电流）
▲1.2.2.5 双灯丝设计，分别安装在离子源盒的两侧。
▲1.2.2.6 支持Smart EI/CI离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和CI质谱图。须提供Smart EI/CI离子源应用文章证明。
1.2.3 质量分析器
★1.2.3.1 配备预四极的高精度全金属钼四极杆。无须控温更优。如需控温，为防止老化，需加配原厂四极杆组件五套和设备一起验收，以减少后期维护成本。
 ▲1.2.3.2预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点（须有仪器图片证明）
1.2.3.3 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。
★1.2.3.4 碰撞池采用氩气作为碰撞气
1.2.4 扫描功能
1.2.4.1 扫描功能:
全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM）
1.2.4.2 支持多种监测模式的同时扫描
1.2.5 检测系统
1.2.5.1 离轴连续打拿电子倍增器
1.2.5.2 动态范围：5×106
1.2.6 真空系统
▲1.2.6.1 高真空：＞380L/s双入口差动式涡轮分子泵排气系统。（须提供涡轮分子泵抽力的证明图片）
1.2.6.2 低真空：30L/min（60Hz）机械泵。
1.3. 数据处理系统
1.3.1 GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。
▲1.3.2 同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。
2、配置要求
2.1 三重四级杆气质联用仪1套
2.2 EI离子源
2.3 液体自动进样器1套
2.4 顶空进样器1套
2.5 分流/不分流进样口2套
2.6 网络版软件接入许可1套
2.7 NIST谱库1套
2.8 GCMS特色代谢物数据库1套
2.9 输液泵2套
2.10 自动进样器1套
2.11 柱温箱1套
2.12 紫外检测器1套
2.13 GPC-GCMSMS接口1套
2.14 消耗品包1套（含灯丝，铝箔，金箔，进样垫、石墨压环、O型圈、微量进样针等）
2.15 电脑（处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；24寸及以上显示器）1台
2.16 打印机1套

品目4 微粒分析仪
1.技术要求：
1.1设备配置悬臂式高精密XYZ三轴电动平台，自动扫描和测试，自动出具报告，Z轴步进设置距离可以精确到0.1μm；
▲1.2软件自动进行颗粒计数，无需人工计数，数据分析包含手动阈值和自动阈值两种模式，提供软件界面截图。原始数据包含原始图片和选择分析区域的图片，确保分析数据的合理性和可溯源性；
▲1.3 具有超景深测试功能：可在不同的景深拍照，景深位置和拍照数量可进行设置，避免颗粒度模糊，保证颗粒的清晰度，提供扫描完成的原始大图和相关技术资料及软件界面截图文件；
1.4 可按照中国药典，美国药典等标准规定出具测试报告，提供报告模板应包含检查时间，操作人员，报告时间，测试阈值，放大倍率及标定系数，样品名称，样品量，参照标准，审计和批准人员等,报告模板为中英文双语，审计追踪可以中英文进行切换，方便国内外监管客户的检查，可以提供报告模板及软件界面截图；
1.5设备配置样品前处理装置，包含自动过滤、自动干燥、自动上样等一整套前处理装置；
▲1.6 符合FDA 21CFR Part11法规及GMP对数据完整性的要求，符合NMPA《药品记录与数据管理要求（试行）》法规的要求，提供符合相关证明的第三方检查文件，其中审计追踪中英文可自由切换，提供软件界面截图或者视频功能演示；
▲1.7 具有AI人工智能神经网络颗粒分类软件，包含不同模型的数据库类型，溯源颗粒种类，数据库颗粒种类包括玻璃、纤维、金属、胶塞、硅油、蛋白聚集等，测试完成之后可直接进行分类，并出具相关报告，提供数据库模型类型和最终分类数据报告。提供软件界面展示和分类数据报告模板数据展示。具有不同种类的颗粒分类数据库，提供颗粒物鉴定的分析报告不少于50个，包括不小于三种不同设备的定性分析数据。
1.8 检查范围≥1μm（标准配置10X物镜）；可分析项目：颗粒大小，长径比分布、颗粒计数、粒度分布、颗粒分析、颗粒分类等，详细数据可Excell导出、数据支撑报告的结果可接受任何形式的审查；
1.9 显微镜：双筒大视野显微镜，目镜内附标定的测微尺(每格5~10μm)。坐标轴前后、左右移动范围均应≥30mm，显微镜装置内附有光线投射角度、光强度均可调节的照明装置。
1.10 分辨力≤1.2 μm；计数功能准确性< 5%；计数重复性误差< 5%；
1.12 测长示值误差＜0.5%；直径测量示值误差< 0.5 μm；
1.13 严格符合中国药典0982第一法、GB21649、USP776、GB38879、ISO13322、中国药典9016、USP1790、YBB00272004‑2015、YBB00332004‑2015等多项国内外法规及标准要求。
1.14 支持双重精准定位，可定位目标微粒并展示对应颗粒参数信息，可精准锁定微粒实际位置，支持视野自由切换，可实时追踪观测目标微粒。
2、配置要求
2.1显微镜主机1套
2.2目镜10X  1套
2.3物镜5X 10X  1套
2.4过滤装置 25mm  1套
2.5滤膜干燥装置  1套
2.6抽滤泵1套
2.7培养皿5包
2.8平头镊子2个
2.9专用滤膜25mm  1盒
2.10  10μm标准线纹尺1套
2.11  10μm标准计数板1套
2.12 擦拭纸10包
2.13加密狗1个
2.14颗粒检测分析软件1套
2.15电脑（处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；24寸及以上显示器）1台
2.16用户手册/装箱清单/合格证/保修卡/3Q验证文件1份
品目5 渗透压仪 (冰点法)
1、 技术要求
1.1 双制冷系统，预冷时间短，检测速度快
1.2 采用转盘系统，探头自动升降设计，实现多样品测试
1.3 可进行任意浓度的校准，可设置多条曲线并完美契合测量曲线，保证测量精度
1.4 数据海量存储，确保数据的完整性
1.5 可选择多种打印格式，满足不同打印需求
1.6 支持多种文件导出格式，满足不同用户的需求
1.7 自动清洗功能，避免样品之间的交叉污染
1.8 具有多级权限管理功能，保证数据及操作的安全性
1.9 内置审计追踪功能，支持手写电子签名保障数据可追溯性
1.10 可外接键盘、鼠标方便操作
1.11 测量范围：0～3000 mOsmol/kg H2O
1.12 样品数量：1～20位
1.13 可建立存储校准曲线：＞15条
1.14 存储量：内置存储＞10万条
1.15 最小样本量要求：≤50 μL
1.16 测试时间：≤90 s/样本
1.17 预冷时间：≤3 min
1.18 重复性：RSD≤±1% (300mOsmol/kg)
1.19 准确度（重复性误差）：±2 mOsmol/kg(≤400 mOsmol /kg)；±1%(>400 mOsmol/kg)
1.20 分辨率：1 mOsmol/kg
1.21 线性：≤1 %的直线
1.22 数据输出：RS232接口、USB储存接口
2、配置要求
2.1 渗透压主机1台
★三、付款方式：
1.签订合同后预付50%货款；
2.货到安装调试合格后，支付30%货款；
3.验收合格并开具发票后支付20%。
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。

★五、免费质保期：
1.液相色谱/质谱联用仪（配置1）（核心产品）:自设备验收合格后1年;
2.液相色谱/质谱联用仪（配置2）:自设备验收合格后1年;
3.气相色谱/质谱联用仪（配置1）:自设备验收合格后1年;
4.微粒分析仪:自设备验收合格后1年;
5.渗透压仪 (冰点法):自设备验收合格后1年。


采购包二 项目需求：
一、采购清单：最高限价1042万元
	品目号
	设备名称
	数量
	★合同履行期限
	是否接受进口
	最高限价合计（人民币/万元）

	1
	液相色谱/质谱联用仪（配置3）（核心产品）

	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	350

	2
	气相色谱/质谱联用仪（配置2）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	350

	3
	液相色谱/质谱联用仪（配置4）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	330

	4
	低温离心机
	1套
	合同签订后60个工作日
	否
	12


注：
1.★号条款为实质性要求和条件，如不满足则为无效响应；
2.▲号条款（如果有）为重要技术条款，重要技术条款和一般技术条款偏离将导致扣分
3.超过对应品目预算金额作无效投标处理

二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）（技术响应评分项）



品目 1 液相色谱 / 质谱联用仪（配置 3）（核心产品） 
1、 技术要求
1.1液相色谱技术要求
1.1.1二元高压输液泵
1.1.1.1流速范围：0.01-5mL/min或更宽
[bookmark: OLE_LINK36]▲1.1.1.2 高压输液泵操作压力≥18800psi，延迟体积：≤10µL；（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.1.1.3流速准确度≤±1%
1.1.1.4流量精度≤0.05%RSD
1.1.1.5 具备泵密封件清洗或泵头清洗功能
1.1.2配在线脱气机
1.1.3全自动进样器
▲1.1.3.1 进样器样品位数：≥430个2ml样品瓶或≥8个深孔板，样品控温设定范围：4-40℃或更宽（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.1.3.2 进样体积范围：0.1-40μL或更宽
1.1.3.3交叉污染度：≤0.001%
1.1.3.4 进样重复性 RSD ≤ 0.5%
▲1.1.3.5耐压：≥18800psi（或1296bar）（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.1.4柱温箱
▲1.1.4.1帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下 20°C（最低4℃）至100 °C（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明），可以对第一维和第二维分析方法设置不同色谱柱温度。
1.1.4.2控温准确度≤±0.5℃
[bookmark: OLE_LINK60]▲1.1.4.3 柱容量：可以同时放置≥4 根30cm 色谱柱或≥8 根10cm 色谱柱；（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.1.5多中心切割二维阀组件
1.1.5.1 高压切换阀最大耐压：≥18800psi（或 1296bar）
[bookmark: OLE_LINK1]▲1.1.5.2 一维组分收集与二维分析循环可同步进行，软件自动匹配转移体积（提供制造商盖章承诺函，并接受安装现场演示）。
[bookmark: OLE_LINK23]▲1.1.5.3 定量环数量：≥10 个，单针运行可针对不少于 10 次连续切割进行采样（提供公开出版物证明，不限于产品彩页，官网截图，SCI论文）。
1.1.5.4 操作模式选择包括：单中心切割、多中心切割、高频采样多中心切割。
1.1.5.5 可通过软件自动编辑第二维梯度方法，能够实现多种不同的二维梯度模式（如从动梯度等），并支持鼠标拖拽完成第二维梯度的快速编辑。
▲1.1.5.6 具备动态峰存储功能：针对第一维目标峰因保留时间漂移造成峰收集时间偏差问题，软件可将基于时间与基于峰收集的方法相结合（提供基于时间和基于峰收集两种模式的软件截图证明或公开可查询官网截图证明）。
1.1.5.7 具备多重进样功能：可按顺序多次注入多个样品定量环的切片，一次完成第二维分离过程，既可提升二维液相整体分析效率，也可通过多次切片实现目标峰收集量富集。
★1.1.5.8 多中心切割二维阀组件必须与液相为同一品牌产品，由同一制造商提供，不接受贴牌或第三方阀组件拼接方案。（需提供承诺函）
[bookmark: OLE_LINK21]1.2质谱部分技术要求
1.2.1 质量分析器
1.2.1.1 质量分析器类型：四极杆飞行时间高分辨质谱
▲1.2.1.2 四极杆质量范围：m/z 20 -4000 或覆盖此范围的更宽范围（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.1.3 TOF 质量范围：m/z 20 -10000 或覆盖此范围的更宽范围
▲1.2.1.4 质量分辨率：≥60000 FWHM（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.1.5 外标质量准确度：≤2ppm
1.2.1.6 内标或实时校正条件下质量准确度：≤1 ppm
1.2.1.7 质量轴稳定性：质量轴漂移< 1 ppm/24小时。
[bookmark: OLE_LINK53]1.2.1.8 正负离子切换时间：≤2 s
▲1.2.1.9 MS 采集速率：≥50 张谱图/s（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.1.10 支持 MS 全扫描和 MS/MS 数据采集
1.2.1.11 系统应支持碰撞诱导解离或等效 MS/MS 碎裂功能
★1.2.1.12 四极杆能通过加热控温设计提高仪器的抗污染能力，实现四极杆免维护或提供4套全新四极杆备用且承诺5年内不限次数免费上门清洗四极杆，以保证质量轴的稳定性（需提供四极杆加热控温≥80℃的软件截图证明或承诺提供4套备用四极杆且5年内不限次数免费上门清洗四极杆）。
[bookmark: OLE_LINK22]▲1.2.1.13 同位素保真度< 5 %（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）。
1.2.2 检测性能
1.2.2.1全扫描灵敏度（ESI正离子模式）： 1 pg利血平（或相当标准品）柱上进样，信噪比 S/N ≥ 1000:1（全扫描，分辨率≥20,000）。
1.2.2.2脂质异构体分析灵敏度（LOD）： 10 ng/mL
1.2.2.3动态范围：≥105
1.2.3 离子源
1.2.3.1 配置电喷雾离子源，支持正、负离子模式
1.2.3.2 离子源：配备独立 ESI 源和 APCI 源，离子源清洗时无需放空质谱真空系统，喷雾针与离子进样口为 90 度角正交垂直设计。
1.2.3.3 离子源和质谱间有隔断阀，离子源清洗维护无需卸真空。
1.2.4 数据采集与分析软件
▲1.2.4.1 仪器控制软件：软件方法设置简单，只需将一维紫外图谱导入，单机紫外图谱下的目标峰，软件可以实现对目标峰的智能存储和洗脱且一键实现所有切割除盐及除盐时间设置。（提供制造商盖章的官方出版文件证明）
▲1.2.4.2 二维软件需内嵌在同一套系统控制软件中，以确保联机控制的稳定性和一致性（提供软件截图证明）。
1.2.4.3 软件应支持精确质量数计算、同位素分布匹配、元素组成推断和二级碎片解析。
1.2.4.4 软件应支持目标物筛查、未知物筛查、谱库检索和报告输出。
▲1.2.4.5 液质软件系统应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11及类似国家电子纪录法规的要求（提供公开可查询的产品彩页或官网截图证明）
1.2.4.6 调谐系统：全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需针泵，无需手动步骤，且须支持样品采集过程中自动调谐，提供软件截图证明。
1.2.4.7 软件应支持用户自定义报告模板
1.2.4.8 软件应支持数据导出和数据备份
1.2.4.9 精细结构脂质组学分析系统分析模式：包含全自动数据依赖式非靶向 C=C 层级脂质组学采集和实时分析、靶向 MS/MS 脂质组学采集和实时分析、靶向 PB-MS/MS 脂质组学采集和实时分析、半自动离线 MS/MS 脂质组学数据分析、半自动离线 PB-MS/MS 脂质组学数据分析
1.2.5 数据库
1.2.5.1 脂质数据库（C=C 层级脂质数量：≥50000 种）。
1.2.5.2 数据库管理软件：提供高分辨质谱数据库及谱库建立软件，可以自行建立任何数据库，并具有保留时间检索功能，包括集成、广泛且精心优化的谱库和数据库。
★2、配置要求
2.1二元高压输液泵含在线脱气机2套；
2.2可控温自动进样器1套；
2.3可降温柱温箱1套；
2.4多中心切割二维阀附件 1套；
2.5四极杆飞行时间质谱仪主机一台；
2.6独立ESI离子源及APCI离子源各一套；
2.7质谱控制软件一套；
2.8脂质数据库1套；
2.9数据库管理软件 1套；
2.10精细结构脂质组学分析系统1套；
2.11仪器控制电脑1套（不低于处理器4核CPU, 4GB内存, 1×500GB硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，21寸及以上显示器）；
2.12数据处理电脑（处理器：基本主频≥2.1GHz，≥32G内存；≥512GB固态硬盘+2TB机械硬盘；DVD/CD-RW；双网卡；不低于win10 64位专业版正版软件；24寸及以上显示器） 1台
2.13氮气发生器（气体流量≥35L/min）1 套；
2.14 UPS不间断电源（10KVA，1h）1套；

品目 2 气相色谱 / 质谱联用仪（配置 2）
1、 技术要求
1.1. 气相部分技术要求
1.1.1 柱温箱
1.1.1.1 柱箱温度：室温+4℃～450℃，多级程序升温，不少于20阶21平台。
★1.1.1.2 升温速率：柱温箱升温速率：≥120℃/min。
1.1.1.3 降温能力：从450℃降至50℃≤4分钟。
▲1.1.1.4 同一气相主机至少同时支持安装2个进样口，4个检测器（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.1.1.5 EPC压力控制稳定性：仪器不少于2小时连续测量，压力波动不超过±0.001Psi
▲1.1.1.6 软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作（提供软件截图作为证明）
▲1.1.1.7气相色谱主机应具备仪器原厂集成的自主检漏功能，无需配置外部电子检漏仪；用户可通过仪器主机触摸屏或浏览器远程界面一键启动检漏程序，自动完成气路泄漏检测及结果判定，并将检漏结果记录至系统事件日志中。（提供公开可查询产品彩页、官网截图或技术白皮书证明，并于安装现场演示）
▲1.1.1.8 记录分析载气、电力消耗或节省功能：支持智能记录、分析日常载气和电力消耗量或节省量，至少能记录7天数据（需提供上述功能的软件截图）
[bookmark: OLE_LINK25]▲1.1.1.9具有色谱柱智能识别功能，识别功能接口≥5个，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱型号及生产时间，进样次数，使用时间，最大应用温度等信息，满足数据完整性需求，每根色谱柱具备专属的智能钥匙，智能识别端口在主机上具备保护门锁（提供仪器控制面板显示色谱柱生产时间的照片，仪器主机含智能端口和保护门实物图片）
1.1.1.10系统应具备原厂集成的早期维护反馈功能。系统能够自动跟踪并统计进样口、自动进样器、检测器、色谱柱等关键部件的运行状态和使用情况；自动计算维护周期并生成维护提醒；维护信息应自动记录于系统事件日志中；支持通过仪器主机触摸屏及浏览器远程界面查看维护状态、维护记录及系统日志。
1.1.2 流路控制系统
1.1.2.1 最大压力设定范围：0～145psi。
▲1.1.2.2 正常工作模式的压力设定精度： 0.001 psi ，压力可以显示到小数点后第四位（提供软件截图证明）。
1.1.2.3 流量设定范围：0～1000mL/min。
▲1.1.2.4 具有反吹功能，可实现不泄真空更换色谱柱功能。（提供证明材料加盖公章）
1.1.2.5 快速扳转式进样口，可实现进样口的快速维护，更换衬管无需拆卸螺丝。
1.1.3 分流/不分流毛细管柱进样口
1.1.3.1 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制。
1.1.3.2 温度范围：50℃～400℃，步进≤1℃。
1.1.3.3 压力设定范围：0～100psi。
1.1.3.4 压力设定精度：≤0.001psi。
1.1.4 多模式进样口 (带电子气路控制)
1.1.4.1 可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力≥100psi
1.1.4.2 最高使用温度450℃, 采用液氮可冷却至-160℃或干冰冷却可至-70℃
1.1.4.3 进样口可以程序升温阶数不少于10阶
▲1.1.4.4 多模式进样口最高升温速率：不低于870℃/min（提供升温速率设置的控制软件截图作为证明材料，加盖投标人和制造商公章）
1.1.4.5 进样模式：热不分流模式、冷不分流模式、溶剂放空模式、程序升温进样
1.1.5液体自动进样器
▲1.1.5.1 样品位数：单个进样塔的样品盘位数≥15位，样品盘样品位：≥150位，支持拓展双进样塔进样（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.1.5.2 进样量范围：0.1～50μL，步进≤0.1μL。
1.1.5.3 进样量线性：≥99%。
▲1.1.5.4 样品盘可支持升级加热、制冷功能，实现150个样品瓶统一温控范围5℃-60℃(提供制造商盖章技术证明文件)
▲1.1.5.5进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调（提供该功能软件界面截图证明）
▲1.1.5.6进样速度最大达：30000uL/min，防止样品扩散（提供具有进样速度工作站软件截图作为证明材料）
▲1.1.5.7自动进样器具备两层，三层等多次进样功能（提供相关参数设置软件截图作为证明）
1.1.5.8 针对高沸点复杂样品，进样针可以在进样口停留加热，进样器和进样后最大停留时间不低于1min。
1.1.6顶空进样器
1.1.6.1 全电子气路控制，压力控制精度≤0.001psi。
1.1.6.2 具备样品瓶检漏及大气压补偿功能。
1.1.6.3 兼容10mL、20mL顶空样品瓶。
▲1.1.6.4 样品瓶位数：≥120位；孵化箱位数：≥12位。（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.1.6.5 进样重复性：≤1% RSD。
1.1.6.6 传输线与定量环温度控制：室温+5℃～300℃（温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定）。
1.1.6.7 控温精度：≤0.1℃。
▲1.1.6.8 具备样品瓶振荡功能。（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.1.6.9 控制模式：自带键盘，可存储不少于28个用户定义的顶空方法和8个序列。
▲1.1.6.10 顶空进样器与GCMSMS为同一品牌
1.2.三重串联四极杆质谱仪部分技术要求
1.2.1 质量数范围：2-1000amu或更宽范围，以0.1amu递增。
1.2.2 灵敏度 EI SRM/MRM：100fg OFN，S/N＞15000:1；EI FμLl Scan：1pg OFN,S/N＞1500:1
▲1.2.3 仪器检测限指标（做验收指标，并提供承诺函）：EI IDL(MRM): ≤4.0fg (30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱)，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间（提供法定计量机构出具的与投标产品同品牌同型号的校准证书或公开可查询官网截图作为证明文件）
▲1.2.4 分辨率：0.4-4 u分辨可调（提供方法软件设置截图或公开可查询官网截图证明）
▲1.2.5碰撞池以氮气或氩气为碰撞气，碰撞气流量可调，最大流量≥6mL/min（提供软件上碰撞气流量设置界面截图作为证明）。
1.2.6 MRM速率：≥800个MRM/秒；最小MRM驻留时间≤0.6ms（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）。
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK54]▲1.2.7 .碰撞池具有载气噪声消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，最大氦气流量不低于4ml/min（提供碰撞池氦气流量设置软件界面截图作为证明）
1.2.8 离子源：EI源，独立控温
▲1.2.9 最大离子化能量：≥280eV（提供实际操作软件截图或技术规格书证明）
1.2.10 最大扫描速度：≥20000 Da/sec
★1.2.11四极杆质量分析器，以能独立温控为优，最高设置温度≥150℃，如果不支持独立温控，需提供4套全新四极杆备用，以保证质量轴稳定性（提供软件MS1和MS2加热温度设置截图或提供4套全新四极杆备用的盖投标方公章的承诺函）。
1.2.12接口传输线温度：可控温，最高温度≥380℃。
1.2.13 支持多种模式扫描功能：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式等。
1.2.14 同时具有分段扫描功能和dMRM功能。
▲2.15气相色谱和质谱系统为同一品牌。
1.3.数据系统
1.3.1 软件：可控制整机所有部件参数、运行和分析，带审计追踪功能的软件。
1.3.2定性分析软件标配解卷积功能，实现靶向和非靶向工作流程充分挖掘数据信息（提供中文定性分析软件解卷积功能截图作为证明）。
▲1.3.3气质软件系统应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11及类似国家电子纪录法规的要求（提供公开可查询的产品彩页或官网截图证明）
1.3.4提供正版NIST谱库。
▲1.3.5 软件可一键进行自动水和空气检查，并自动生成具备漏气判定结果的检测报告，无需人工判定结果。（提供具有“水和空气检测”按键的软件截图证明和空气和水检测报告作为证明）
★2、配置要求
2.1 气相色谱主机1套
2.2 惰性分流不分流进样口（含电子流量控制）1套
2.3 多模式进样口 1套
2.4液体进样器1套
2.5顶空进样器1套
2.6 三重串联四极杆质谱仪1套
2.7 Nist 谱库 1套
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]2.8 工作站软件 1套
2.9数据处理工作站（处理器：基本主频≥2.1GHz，≥32G 内存；≥512GB 固态硬盘 + 2TB 机械硬盘；DVD/CD-RW；双网卡；不低于 win10 64 位专业版正版软件；24 寸及以上显示器）1台
2.10数据采集工作站：配置不低于：基本主频≥2.1GHz，≥16G内存，≥1T硬盘，独立显卡、23寸显示屏。正版操作系统。1台
[bookmark: OLE_LINK33]2.11消耗品1批：20ml顶空瓶及配套瓶盖1000个；2ml进样小瓶及瓶盖1000个；分流衬管60根；隔垫500个；密封垫圈100个；5μL进样针5根；手拧柱螺母色谱柱端20个；手拧柱螺母质谱端20个；电子压盖器2套；电子启盖器2套；气相色谱柱10根。
2.12 10KVA不间断电源（持续时间1h），1套

品目3 液相色谱/质谱联用仪（配置4）
1、 技术要求
1.1.系统要求
1.1.1.液相色谱仪采用积木组合结构，全套方案由二元梯度泵、自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器、串联四极杆质谱仪以及工作站软件系统组成。
1.2液相色谱仪部分技术要求
1.2.1 二元梯度泵
1.2.1.1 二元梯度泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置
▲1.2.1.2 串联双柱塞往复泵设计，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-90ul或覆盖此区间更宽范围（提供软件设置截图证明）
1.2.1.3 流量范围：0.2 mL/min –5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min
1.2.1.4 流量精度：≤ 0.05%RSD
[bookmark: OLE_LINK37]▲1.2.1.5 最大耐压：不低于18800psi（或1296bar）；（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.1.6 延迟体积：≤10μL
1.2.2 真空在线脱气机
1.2.2.1 工作原理：真空膜过滤方式，脱气效率高；内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作
[bookmark: OLE_LINK35]1.2.2.2 最大流速：≤5ml/min
1.2.3 自动进样器
▲1.2.3.1进样器样品位数：≥430 个2ml样品瓶或≥8个深孔板，样品控温设定范围：4-40℃或更宽（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.3.2 进样精度：< 0.25% RSD
1.2.3.3 交叉污染度≤0.001%（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
▲1.2.3.4 提供可定制的进样程序，用于高级进样序列或样品前处理。（提供公开可查询官方网站截图或应用文献支持）
[bookmark: OLE_LINK38]▲1.2.3.5 最大耐压：不低于18800psi（或1296bar）（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.4 柱温箱
▲1.2.4.1 帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下 20 °C（最低4℃）至100 °C（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.4.2 温度精度：±0.05℃
[bookmark: OLE_LINK40]▲1.2.4.3 柱温箱容积：可同时放4根30cm色谱柱或8根10cm色谱柱（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.3 三重四极杆质谱部分技术要求
1.3.1 离子源：配备独立ESI源，为提高仪器的抗污染能力，要求离子源喷雾针垂直于质谱入口，并具有反吹氮气设计，以最大程度去除中性粒子干扰；配独立APCI离子源。
★1.3.2 质谱仪应具备原厂真空隔离维护功能。离子传输毛细管、采样锥或等效离子导入部件应可在保持主分析器高真空状态下进行拆卸、清洗及更换，无需整体放空真空系统；维护完成后无需重新启动真空系统，并可快速恢复分析工作。该功能须为仪器原厂设计，非附加改造实现。（需提供承诺函，并现场演示验收）
1.3.3 离子导入系统：采用创新性离轴传输系统，有效提高离子传输效率，消除中性粒子干扰。
[bookmark: OLE_LINK39]★1.3.4 四极杆能通过加热控温设计提高仪器的抗污染能力实现四极杆免维护或提供4套全新四极杆备用且承诺5年内不限次数免费上门清洗四极杆，以保证质谱参数的稳定性；（需提供四极杆加热控温≥80℃的软件截图证明或提供4套全新四极杆备用且承诺5年内不限次数免费上门清洗四极杆）
1.3.5 碰撞反应池：弯曲碰撞反应池，进一步减小中性粒子干扰
1.3.6 气体要求:采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气,无需额外氩气
1.3.7 检测器系统：高能打拿极加最新一代长寿命电子倍增器设计
1.3.8 真空系统：配备分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵，带有差动抽气真空系统，具有自动断电保护功能
1.3.9 扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、选择性离子监测，手动时间编程、动态MRM（自动时间编程）、正/负极性切换
[bookmark: OLE_LINK41]▲1.3.10 质量范围：可设置上限m/z≥ 3000；MRM最小驻留时间：≤0.5ms（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.3.11 最大扫描速率：不低于18,000 amu/s；动态范围：> 6×106
▲3.12 ESI正离子灵敏度：柱上进样1pg利血平（离子对m/z 609→195），信噪比≥550000:1；柱上进样10fg利血平，仪器检出限IDL＜0.6fg（IDL为验收指标，需提供制造商盖章承诺函）。
1.3.13 ESI负离子灵敏度：柱上进样1fg氯霉素（离子对m/z 321→152）连续10针进样，RSD＜10%、S/N＞550000；柱上进样10fg氯霉素，仪器检出限IDL＜0.6fg。
1.3.14 正负模式切换时间：≤25 ms
1.3.15 质量轴稳定性：≤0.1Da/24 hours，质量准确度：0.1 Da
▲1.3.16 MRM采集速率≥700 MRM/sec（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.3.17一次进样，可采集超过30000个MRM通道的数据
▲1.3.18四极杆分辨率：内置4种分辨模式可选，且可实现0.4Da高分辨模式（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
▲1.3.19具有早期维护反馈、预约调谐等智能工作流程；（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.4 质谱工作站软件
1.4.1 所有液相单元和质谱由同一软件控制。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。
1.4.2 自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量，不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化。
1.4.3 离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度。
1.4.4 目标离子的质谱/质谱采集: 针对筛查出来的目标化合物进行结构分析和确定
1.4.5 自动的质谱/质谱采集: 根据设定的阈值，自动选择母离子进行二级碎裂，同时得到含有精确质量数信息的母离子和子离子。
1.4.6 在一次采集中，自动设置高中低三个不同能量的源内碰撞诱导裂解电压或者三个不同能量碰撞池电压，同时采集母离子和子离子的信息
▲1.4.7 液质软件系统应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11及类似国家电子纪录法规的要求（提供公开可查询的产品彩页或官网截图证明）
1.5 服务器级工作站
[bookmark: OLE_LINK43]1.5.1 配置不低于处理器基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、≥8GB内存，1TB硬盘，独立显卡，正版操作系统，不低于23寸显示器
[bookmark: OLE_LINK52]★2、配置要求
2.1 超高压二元泵1台
2.2 可控温自动进样器1台
2.3 可降温柱温箱1台
2.4三重串联四极杆质谱仪主机1台
2.5 独立ESI 和APCI离子源各1套
2.6 泵油，除安装外需可供全换油2次
2.7 C18色谱柱2根
2.8 进样小瓶500个
2.9 快速手拧接头2个
2.10 仪器控制软件1套
2.11服务器级工作站电脑1套（处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；24寸及以上显示器）
2.12 氮气发生器（气体流量≥35L/min）1套
2.13 不间断电源 1套（10KVA，断电保护1小时）
品目4 低温离心机
1、技术要求
▲1.1. 转速/离心力范围： 30,000 - 100,000 rpm 或更宽范围，
★1.2.最大 RCF ≥ 500,000 x g
1.3.转速控制精度: ± 2 RPM；
▲ 1.4.离心机主机自带≥15寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作；（提供实物照片）
1.5.具备中文操作界面，以方便使用；
▲ 1.6.仪器具备转头动态惯性检测功能，若发现有超速情况，仪器会自动停止运行；且同时具备测速环检测超速。
▲ 1.7.仪器主机屏幕实时数字化显示真空度；（提供实物照片）
1.8.采用的是接触式不平衡检测，即机械式不平衡检测器直接接触，更接近真实情况，灵敏度更高
1.9.加速/减速选择：≥10档加速/11档减速；
1.10.离心时间设定范围为999小时59分，连续离心；
1.11.可实现本机资料查询，包括转头，离心管数据库等；
1.12.区带/连续流界面：操作界面以流程图显示，简单、直观
1.13.温度设定范围：0-40℃，1℃步进
1.14.电压范围： 180 VAC - 264 VAC
▲1.15.主机和转头为同一厂家生产，避免兼容问题导致安全隐患。
1.16.转头材质：为钛合金材质，确保运行安全
1.17.制冷系统：半导体制冷，无CFC冷却液

2、配置要求
2.1主机1台
2.2角转头（8 ×13.5ml）1个
★三、付款方式：
1.签订合同后预付50%货款；
2.货到安装调试合格后，支付30%货款；
3.验收合格并开具发票后支付20%。
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。

★五、免费质保期：
1.液相色谱/质谱联用仪（配置3）（核心产品）:自设备验收合格后1年;
2.气相色谱/质谱联用仪（配置2）:自设备验收合格后1年;
3.液相色谱/质谱联用仪（配置4）:自设备验收合格后1年;
4.低温离心机:自设备验收合格后1年。


采购包三 项目需求：
一、采购清单：最高限价939万元

	品目号
	设备名称
	数量
	★合同履行期限
	是否接受进口
	最高限价合计（人民币/万元）

	1
	高效液相色谱仪（配置13）（核心产品）

	1套
	合同签订后90个工作日
	否
	92

	2
	高效液相色谱仪（配置1）
	2套
	合同签订后90个工作日
	否
	188

	3
	高效液相色谱仪（配置2）
	1套
	合同签订后90个工作日
	否
	96

	4
	高效液相色谱仪（配置7）
	1套
	合同签订后90个工作日
	否
	96

	5
	高效液相色谱仪（配置12）
	1套
	合同签订后90个工作日
	否
	92

	6
	气相色谱仪（配置1）
	1套
	合同签订后90个工作日
	否
	75

	7
	气相色谱仪（配置2）
	1套
	合同签订后90个工作日
	否
	75

	8
	气相色谱仪（配置3）
	1套
	合同签订后90个工作日
	否
	75

	9
	离子色谱仪
	1套
	合同签订后90个工作日
	否
	150



[bookmark: heading_11][bookmark: heading_8]
注：
1.★号条款为实质性要求和条件，如不满足则为无效响应；
2.▲号条款（如果有）为重要技术条款，重要技术条款和一般技术条款偏离将导致扣分
3.超过对应品目预算金额作无效投标处理

二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）（技术响应评分项）


品目1 高效液相色谱仪（配置13）（核心产品）
1、 技术要求
1.1 超高压二元梯度泵系统
1.1.1 流速精密度：≤0.05%RSD，泵步进体积≤350 pL；
1.1.2 流速准确度：±1%，梯度混合准确度：绝对值≤0.35%，梯度组成精密度：＜0.2% RSD；
▲1.1.3 系统压力优于130MPa，最大流量：≥5.0ml/min，延迟体积：≤10µL；（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）；
▲1.1.4 串联双柱塞往复泵设计，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-90ul或覆盖此区间更宽范围（提供显示泵模块的软件设置截图证明）。
1.1.5集成式真空在线脱气机；
▲1.1.6具有智能系统模拟技术，可实现无缝方法转移（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）。
▲1.1.7 梯度曲线：≥22条，包括线性、凹型、凸型等类型。（提供体现泵型号的梯度表曲线软件截图）
▲1.1.8 具有触摸屏控制器，可自动记录实验室每日温度并绘制温度曲线。（提供触摸屏内温度随时间变化曲线图片证明）
1.2 自动进样器
1.2.1 采用高压、阀进样技术：使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁，因此可将样品在进样针中的残留降至最低；
▲1.2.2 进样精度：< 0.15% RSD （提供公开可查询官网截图证明）；
1.2.3 进样线性：0.9999，范围为 0.1–40 μL；
1.2.4 进样体积：0.1–40 μL，增量为 0.1μL；
▲1.2.5 最大耐压：≥1300bar(提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明)；
1.2.6 进样瓶容量：≥130个2ml 样品瓶
1.2.7 进样周期：在采用以下标准条件的情况下，< 10 s；
1.2.8 交叉污染: < 0.01%。
1.2.9 样品控温范围： 4℃ - 40℃或覆盖此区间更宽范围
▲1.2.10 具有可定制的进样程序，用于高级进样序列或进样前的样品前处理（提供该品牌公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明），可用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。
▲1.2.11可支持拓展外置5位样品瓶托盘并具备自动抛弃样品瓶的功能（提供抛瓶位实物图证明）
1.3 柱温箱
▲1.3.1 帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下 20 °C（最低4℃）至100 °C（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.3.2 控温精度：≤0.05℃
▲1.3.3 柱容量：可以同时放置≥4 根30cm 色谱柱或≥8 根10cm 色谱柱；（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.4 二极管阵列检测器
1.4.1 光源：氘灯
▲1.4.2 二极管数量：≥1024
1.4.3 波长范围：190～640nm
1.4.4 漂移：<0.5·10-3 AU/h
▲1.4.5 支持配置60 mm光程流通池，短期噪音：<±0.8*10-6 AU（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.4.6 最大采样速率：≥120 Hz
1.4.7 定性测量重复性应≤0.5%
1.4.8定量测量重复性应≤2%

1.5	双波长紫外检测器
1.5.1光源：氘灯	
1.5.2信号数量：单波长检测和双波长检测	
▲1.5.3最大采样速率：≥240Hz （提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.5.4线性范围：>2.5 AU上限	
1.5.5基线漂移：1*10-4mAU/h 在230nm条件下	
▲1.5.6基线噪音：< 0.2*10-5 AU 在230nm条件下 (单波长检测) （提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.5.7波长准确度：≤1nm	
1.6化学工作站
1.6.1 配备可控制整机所有部件参数、运行和分析，带审计追踪功能的网络版软件。
▲1.6.2色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子纪录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
1.6.3 电脑：处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB；≥16G内存；516GB及以上固态硬盘+1TB机械硬盘；双网卡；不低于win10 64位专业版正版软件；22寸及以上显示器
★1.6.4支持接入实验室已有网络版软件，承担接入软件的所有费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）
★2、配置要求
2.1 输液泵（含脱气机，超高压二元梯度泵）1套
2.2 可降温自动进样器1套
2.3 可降温柱温箱1套
2.4 二极管阵列检测器2套(包含1套60mm流通池，2套10mm流通池)
2.5 双波长紫外检测器1套
2.6工作站2套

品目2 高效液相色谱仪（配置1）
1、 技术要求
1.1 一维输液泵
1.1.1 组分范围：可设置0-100%（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
▲1.1.2 最大流量：≥5.0ml/min，最大耐压：≥600 bar或60 MPa
1.1.3 配置在线密封圈清洗装置。
1.1.4 组分准确度：≤±0.35%。
1.1.5 流速精确度：≤0.05％RSD。
▲1.1.6 配置主动入口阀
▲1.1.7 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-80ul或覆盖此区间更宽范围（需提供冲程设置软件截图证明）；
1.2 一维自动进样器
1.2.1 耐压：≥600 bar或60 MPa 
★1.2.2 温控范围：4℃～40℃或覆盖此区间更宽范围。
▲1.2.3 进样量范围：0.1μl～100μl，进样量支持扩展≥1800ul（提供官网截图证明）
1.2.4 样品容量：≥130个2 mL样品瓶位
1.2.5 进样精度：<0.3%RSD。
1.2.6 进样量准确度：≤±1%。
1.2.7 交叉污染: < 0.01%。
1.3 一维柱温箱
▲1.3.1 帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下 10 °C（最低4℃）-85 °C（提供官网截图证明）
1.3.2 控温精度：≤0.05℃。
▲1.3.3 箱容积：可支持放≥4根配备快速连接接头或预柱的30 cm色谱柱（提供官网截图证明）
▲1.3.4 柱切换阀：可实现2柱自动切换。
1.4 一维紫外检测器
1.4.1 波长范围： 190～600 nm。
1.4.2 波长准确度：≤±1 nm。
1.4.3 信号数量：单波长检测和双波长检测双模式。
1.4.4 基线漂移：≤±0.1×10-3AU/h。
1.4.5 噪音：≤±2.5×10-6AU（单波长模式）。
▲1.4.6 采集频率：≥120Hz（提供官网截图证明）
1.4.7定性测量重复性应≤0.5%
1.4.8定量测量重复性应≤2%
1.5 二维输液泵
▲1.5.1组分范围：可设置0-100%
1.5.2 最大流量：≥5.0ml/min，最大耐压：≥600 bar或60 MPa
1.5.3 配置在线密封圈清洗装置。
1.5.4 单泵流动相数：≥2，可切换。
1.5.5 流速精确度：≤0.07％RSD。
1.5.6 配置主动入口阀
1.5.7 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-80ul或覆盖此区间更宽范围
1.6 二维自动进样器
▲1.6.1 耐压：≥60Mpa（提供官网截图证明）
1.6.2 温控范围：4℃～40℃。
1.6.3 进样量范围：0.1μl～100μl
▲1.6.4 样品容量：≥130个2 mL样品瓶位
1.6.5 进样精度：<0.3%RSD。
1.6.6 进样量准确度：≤±1%。
1.6.7 交叉污染: < 0.005%。
[bookmark: OLE_LINK14]▲1.6.8 采用高压流通式进样器，不采用玻璃注射器，进样器不需要脱气避免气泡产生。（提供高压流路图和官方指标证明文件）
1.7 二维柱温箱
▲1.7.1 帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下10 °C（最低4℃）-85 °C（提供官网截图证明）
1.7.2 控温精度：≤0.05℃。
1.7.3 箱容积：可支持放≥4根配备快速连接接头或预柱的30 cm色谱柱
1.8 二维二极管阵列检测器
1.8.1 光源：氘灯。
1.8.2 二极管数量：≥1024。
1.8.3 波长范围：190～640nm。
1.8.4 漂移：<0.5·10-3 AU/h，在 230 nm 条件下
▲1.8.5 噪音：<±3·10-6 AU，在 230 nm 条件下（提供官网截图证明）
▲1.8.6 采集频率：≥120Hz（提供官网截图证明）
1.9 化学工作站
1.9.1 配备可控制整机所有部件参数、运行和分析，带审计追踪功能的网络版软件。
▲1.9.2 色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子纪录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
1.9.3 工作站2套，配置：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB；≥16G内存；512GB及以上固态硬盘+1TB机械硬盘；双网卡；不低于win10 64位专业版正版软件；22寸及以上显示器
★1.9.4 支持接入实验室已有网络版软件，承担接入软件的所有费用。（需提供承诺函）
★2、配置要求
2.1 输液泵（含脱气机，梯度泵）2套
2.2 可降温自动进样器2套
2.3 可降温柱温箱2套
2.4 二极管阵列检测器2套
2.5 紫外检测器1套
2.6 工作站 2台
2.7 网络软件接入许可2套
2.8 耗材：不锈钢两通5个；不锈钢接头2包
品目3 高效液相色谱仪（配置2）
1、 技术要求
[bookmark: OLE_LINK15]1.1 一维输液泵
1.1.1 组分范围：0-100%。
▲1.1.2 最大流量：≥5.0ml/min，最大耐压：≥600 bar或60 MPa
1.1.3 配置在线密封圈清洗装置。
1.1.4 单泵流动相数：≥2，可切换。
1.1.5 流速精确度：≤0.05％RSD。
1.1.6 配置主动入口阀
▲1.1.7 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-80ul或覆盖此区间更宽范围（需提供冲程设置软件截图证明）；
1.2 一维自动进样器
1.2.1 耐压：≥60Mpa
1.2.2 温控范围：4℃～40℃或覆盖此区间更宽范围。
1.2.3 进样量范围：0.1μl～100μl
▲1.2.4 样品容量：≥130个2 mL样品瓶位（提供官网截图证明）
1.2.5 进样精度：<0.3%RSD。
1.2.6 进样量准确度：≤±1%。
1.2.7 交叉污染: < 0.01%。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK7]▲1.2.8 内置5种进样程序，包括标准曲线配置，氨基酸在线衍生等直接调用，无需手动编写程序。（提供带自动进样器模块型号的软件截图证明）
1.3 一维柱温箱
▲1.3.1 帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下 10℃（最低4℃）-85℃（提供公开可查询官网截图证明）
1.3.2 控温精度：≤0.05℃。
1.3.3 箱容积：可支持放≥4根配备快速连接接头或预柱的30 cm色谱柱（提供公开可查询官网截图证明）
▲1.3.4 柱切换阀：可实现2柱自动切换（如满足，需在配置清单中体现）。
1.4一维紫外检测器
1.4.1 波长范围： 190～600 nm。
1.4.2 波长准确度：≤±1 nm。
1.4.3 信号数量：单波长检测和双波长检测双模式。
1.4.4 基线漂移：≤±0.1×10-3AU/h。
▲1.4.5 噪音：≤±2.5×10-6AU（单波长模式）。
1.4.6 采集频率：≥120Hz
1.4.7 定性测量重复性应≤0.5%
1.4.8定量测量重复性应≤2%
1.5 二维输液泵
▲1.5.1组分范围：可设置0-100% （提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
▲1.5.2 最大流量：≥10.0ml/min，最大耐压：≥600 bar或60 MPa
1.5.3 配置在线密封圈清洗装置。
1.5.4 流速精确度：≤0.05％RSD。
▲1.5.5 配置主动入口阀（如满足，需在分项报价表中体现）
1.5.6 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-80ul或覆盖此区间更宽范围；
1.6 二维自动进样器
▲1.6.1 耐压：≥600 bar或60 MPa
1.6.2 温控范围：4℃～40℃。
▲1.6.3 进样量范围：0.1μl～100μl，升级扩展进样量≥1800ul（提供公开可查询官网截图证明）
1.6.4 样品容量：≥130个2 mL样品瓶位
1.6.5 进样精度：<0.3%RSD。
1.6.6 进样量准确度：≤±1%。
1.6.7 交叉污染: < 0.005%。
1.7 二维柱温箱
▲1.7.1 帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区（提供公开可查询官网截图证明）
1.7.2 温度范围为环境温度以下 10 °C（最低4℃）-85 °C（提供公开可查询官网截图证明）。
1.7.3 箱容积：可支持放≥4根配备快速连接接头或预柱的30 cm色谱柱（提供公开可查询官方网站截图证明）
1.8 二维二极管阵列检测器
1.8.1 光源：氘灯。
1.8.2 二极管数量：1024。
1.8.3 波长范围：190～600nm。
1.8.4 漂移：<0.5·10-3 AU/h，在 230 nm 条件下
▲1.8.5 噪音：<±3·10-6 AU，在 230 nm 条件下
1.8.6 采集频率：≥120Hz
1.9 化学工作站
1.9.1 配备可控制整机所有部件参数、运行和分析，带审计追踪功能的网络版软件。
▲1.9.2 色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子纪录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）。
1.9.3 配有高性能工作站2套，配置不低于：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB；≥16G内存；512GB及以上固态硬盘+1TB机械硬盘；不低于win10 64位专业版正版软件；22寸及以上显示器
★1.9.4 支持接入实验室已有网络版软件，承担接入软件的所有费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）
★2、配置要求
2.1 输液泵（含脱气机，梯度泵）2套
2.2可降温自动进样器2套
2.3可降温柱温箱2套
2.4紫外检测器1套
2.5二极管阵列检测器2套
2.6网络软件接入许可1套
2.7工作站2台
品目4 高效液相色谱仪（配置7）
1、 技术要求
1.1输液泵
▲1.1.1延迟体积≤900ul（提供公开可查询官网截图证明）。
▲1.1.2耐压：耐压≥600bar。
1.1.3脱气机通道数：≥4。
1.1.4流速范围：0.05～5mL/min。
1.1.5流速精确度：≤0.07％RSD。
▲1.1.6组分范围：可设置0%-100 %（提供该品牌公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
▲1.1.7串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-80ul或覆盖此区间更宽范围（需提供冲程设置软件截图证明）
▲1.1.8配置主动入口阀。（提供实物图证明）
1.2自动进样器
1.2.1耐压：≥600bar。
1.2.2温控范围：4℃～40℃。
1.2.3进样量范围：0.1μl～100μl或更宽范围。
▲1.2.4样品瓶数目：2mL样品瓶≥130个。
1.2.5进样精度：<0.3%RSD。
1.2.6进样量准确度：≤±1%。
1.2.7交叉污染: < 0.005%。
▲1.2.8采用高压流通式进样器，不采用玻璃注射器，进样器不需要脱气避免气泡产生。（提供高压流路图和官方指标证明文件）
▲1.2.9 提供可定制的进样程序，用于高级进样序列或样品前处理。（提供公开可查询官方网站截图或应用文献支持）
1.3柱温箱
▲1.3.1帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区（提供公开可查询官网截图证明）
▲1.3.2温度范围为环境温度以下10 °C（最低4℃）-85 °C。
1.3.3柱容量：可支持放≥4根配备快速连接接头或预柱的30 cm色谱柱
1.4紫外检测器
1.4.1波长范围：190～600 nm。
▲1.4.2狭缝宽度：＞6nm。
1.4.3信号数量：单波长检测和双波长检测双模式。
1.4.4基线漂移：≤±0.1×10-3AU/h。
1.4.5噪音：≤±2.5×10-6AU（单波长模式）。
▲1.4.6采集频率：≥120Hz（提供公开可查询官方网站截图证明）
1.5示差折光检测器
1.5.1示差折光范围 1-1.75 RIU。
1.5.2测量范围 ±600×10-6 RIU。
▲1.5.3采集频率：≥74 Hz（提供公开可查询官方网站截图证明）。
1.5.4控温范围：室温+5℃～55℃。
1.5.5漂移：<200×10-9 RIU/hr。
1.5.6 配备分子量分布软件
1.6 二极管阵列检测器
1.6.1光源：氘灯和钨灯。
1.6.2二极管数量：1024。
▲1.6.3波长范围：190～900nm或覆盖此区间更宽范围（提供公开可查询官方网站截图证明）。
1.6.4漂移：≤±0.9×10-3AU/h。
1.6.5噪音：≤±7×10-6AU。
▲1.6.6采集频率：≥120Hz（提供公开可查询官方网站截图证明）
1.7 化学工作站
1.7.1配有高性能工作站，配置不低于：i7处理器，16G内存，1T硬盘，独立显卡、23寸显示屏。正版操作系统。
★1.7.2所有液相模块均可接入网络版，提供可接入网络版软件的接入许可，承担软件接入的所有软件和外围硬件及接入工时等费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）。
▲1.7.3色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录11电子记录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
★2、配置要求
2.1输液泵（含脱气机，四元低压梯度泵，在线密封圈清洗装置），1套。
2.2可降温自动进样器，1套。
2.3可降温柱温箱，1套。
2.4紫外检测器，1套。
2.5示差检测器，1套。
2.6 二极管阵列检测器，1套。
2.7 网络版软件许可 1套。
2.8 工作站1套。


品目5 高效液相色谱仪（配置12）
[bookmark: OLE_LINK16]1、技术要求
1.1 输液泵
▲1.1.1 组分范围：可设置0%-100 % （提供该品牌公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
★1.1.2 最大耐压：≥600 bar或60 MPa（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.1.3 最大流量：≥10.0ml/min
1.1.4 流速精确度：≤0.05% RSD
1.1.5 脱气机通道数：≥4个
▲1.1.6配置主动入口阀
1.2 自动进样器
▲1.2.1 耐压：≥600 bar或60 MPa（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.2.2 温控范围：4℃～40℃
1.2.3 进样量范围：0.1μL～100μL
1.2.4 样品瓶数目：≥100个
1.2.5 进样精度：≤0.3% RSD
1.2.6 交叉污染: < 0.01%。
1.3 柱温箱
▲1.3.1 帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下 10 °C-85 °C（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.3.2 控温精度：≤0.1℃
1.3.3 柱容量：可支持放≥4根配备快速连接接头或预柱的30 cm色谱柱
1.4 紫外检测器
1.4.1 波长范围：190nm～600nm。
1.4.2 波长准确度：≤±1nm。
1.4.3 基线漂移：≤±1.0×10-3AU/h。
▲1.4.4 基线噪音：≤±2.5×10-6Au（单波长模式）（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.4.5 单波长检测和双波长检测双模式
▲1.4.6 采集频率：≥120 Hz（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.4.7 定性测量重复性应≤0.5%
1.4.8定量测量重复性应≤2%
1.5 示差折光检测器
1.5.1 示差折光范围：1～1.75 RIU
1.5.2 测量范围：±600×10-6 RIU
1.5.3 采集频率：≥74 Hz
1.5.4 控温范围：室温+5℃～55℃
1.5.5 漂移：<200×10-9 RIU/hr
1.6 荧光检测器（FLD）
▲1.6.1 光源：汞-氙灯（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.6.2 激发波长: 200nm-1200nm且是零级
1.6.3 发射波长: 200nm-1200nm且是零级
▲1.6.4 最大耐压：≥ 60bar（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.6.5 波长准确度：≤±4nm
▲1.6.6 最大采样速率：≥160Hz
▲1.6.7 荧光检测灵敏度:拉曼信噪比 (S/N) > 2500，暗噪声 > 30000 S/N（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.7 馏分收集器
1.7.1 配置延迟传感器，自动测算峰检测与收集之间的时间差，准确开启收集阀门。
1.7.2 最大操作流速：≥8mL/min
1.7.3 试管容量：支持≥100个试管
1.8 化学工作站
1.8.1 配备可控制整机所有部件参数、运行和分析，带审计追踪功能的网络版软件。
▲1.8.2 色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子纪录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）。
1.8.3 配有高性能工作站，处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥24MB；16G内存；512GB及以上固态硬盘；双网卡；不低于win1064位专业版正版软件；23寸及以上显示器1台。
★1.8.4 支持接入实验室已有网络版软件，承担接入软件的所有费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）。
★2、配置要求
2.1 输液泵（含脱气机梯度泵），1套。
2.2 可降温自动进样器，1套。
2.3 可降温柱温箱，1套。
2.4 紫外检测器，1套。
2.5 示差折光检测器，1套。
2.6 荧光检测器，1套。
2.7 工作站2台。
2.8 馏分收集器，1套
2.9 消耗品：5根色谱柱；试管100个/包，5包；玻璃过滤器 2个；过滤白头5/包，2包；Peek手拧接头 4个；1.5米Peek管线 1根；氘灯3个；0.17 × 120不锈钢管线1根；0.17 × 220不锈钢管线1根；快速手拧接头10个；不锈钢溶剂入口过滤器2个；液相安装工具包3套；Peek管线切割器2包。
品目6 气相色谱仪（配置1）
1、 技术要求
1.1 数量：1台
1.2 用途：药品有机化合物的常量及微量定量定性分析
1.3 主机部分
1.3.1 保留时间重现性：<0.008%或<0.0008min
1.3.2 峰面积重现性：<0.5%RSD
▲1.3.3 同一气相主机至少同时支持安装2个进样口，除质谱外4个不同类型检测器（提供投标型号仪器的实机照片并标示出不同检测器类型予以证明）；
▲1.3.4 可安装EPC模块≥8个，控制EPC通道≥18个（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
▲1.3.5压力设定精度： ≤0.001 psi ，压力可以显示到小数点后第四位（提供软件截图证明）
1.3.6 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控
1.3.7 功能要求：具有浏览器用户界面功能，可通过不少于3种设备直接连接气相主机，至少包含手机，平板电脑，台式电脑等；具有连接从网络中的任何位置检查状态、远程方法和序列选择功能。
▲1.3.8 2具有色谱柱智能识别功能，识别功能接口≥5个，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱型号及生产时间，进样次数，使用时间，最大应用温度等信息，满足数据完整性需求，每根色谱柱具备专属的智能钥匙，智能识别端口在主机上具备保护门锁（提供仪器控制面板显示色谱柱生产时间的照片，仪器主机含智能端口和保护门实物图片）
1.3.9 早期维护反馈功能：可以跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况
1.3.10气相色谱主机应具备仪器原厂集成的自主检漏功能，无需配置外部电子检漏仪；用户可通过仪器主机触摸屏或浏览器远程界面一键启动检漏程序，自动完成气路泄漏检测及结果判定，并将检漏结果记录至系统事件日志中。（提供公开可查询产品彩页、官网截图或软件演示视频）
▲1.3.11 记录分析载气、电力消耗或节省功能：支持智能记录、分析日常载气和电力消耗量或节省量，至少能记录7天数据（需提供上述功能的软件截图）
▲1.3.12 气相色谱内部自带载气识别功能，可以智能判断所连接的载气与所需要的载气是否一致（需提供载气类型判断功能触摸屏图片作为证明）
1.3.13 仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间；
1.4 柱温箱
1.4.1 温度范围：室温以上4°C-450°C或覆盖此区间更宽范围 
1.4.2 温度稳定性：当环境温度每变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01°C
1.4.3 流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制
1.4.4 EPC压力控制稳定性：仪器不少于2小时连续测量，压力波动不超过±0.001Psi
1.5 分流/不分流进样口(带EPC)
1.5.1 压力设定范围：≥0-100 psi
▲1.5.2 最大分流比：不低于12000:1（需提供显示分流比的仪器控制软件截图，加盖投标人和制造商公章）
1.5.3 隔垫吹扫：具备，最大吹扫流速≥25mL/min，流速调节步进≤1mL/min
1.5.4 进样口温度控制偏差：不超过0.1℃
1.6 多模式进样口
1.6.1 带电子气路控制，具有标准的分流/不分流、程序升温、大体积进样等功能
▲1.6.2 多模式进样口最高升温速率：不低于870℃/min（提供升温速率设置的控制软件截图作为证明材料，加盖投标人公章）
1.7 液体自动进样器
▲1.7.1 样品位数：单个进样塔的样品盘位数≥15位，样品盘样品位：≥150位，支持拓展双进样塔进样（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.7.2 进样量线性：≥99%。
1.7.3 进样量范围：0.1～50ul，步进≤0.1ul。
▲1.7.4 样品盘可支持升级加热、制冷功能，实现150个样品瓶统一温控范围5℃-60℃ (提供官方彩页或第三方检测报告等)
[bookmark: _Hlk239326409]▲1.7.5进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调（提供该功能软件界面截图证明）
▲1.7.6自动进样器具备两层，三层等多次进样功能。（提供相关参数设置软件截图作为证明）
▲1.7.7针对高沸点复杂样品，进样针可以在进样口停留加热，进样器和进样后最大停留时间1min（提供进样器进样前，后驻留时间工作站设置界面截图证明）
1.8 顶空进样器
▲1.8.1 不少于110位样品位，且不少于10个加热位（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
★1.8.2 顶空进样器、液体自动进样器与气相色谱仪为同一厂家生产，非第三方品牌或者OEM生产，方便仪器使用和维护。（需提供承诺函）
▲1.8.3 具备样品瓶振荡功能。（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.8.4 加热区温度：35˚C-300˚C或更高温度，以1˚C递增；定量环/阀的温度：35˚C-350˚C或更高温度
1.8.5加热区温度控制精度优于±0.1°C

1.8.6 传输线温度：35˚C-300˚C或更高温度
1.8.7 操作模式：多元顶空样品萃取模式、多顶空样品萃取浓缩模式
1.9 氢火焰离子化检测器(FID)
1.9.1 温度范围：操作温度为100℃-450℃（或更宽范围）
1.9.2 自动灭火检测，自动点火，自动调节点火气流
▲1.9.3 最低检测限：<1.2pg C / sec (提供法定计量机构出具的与投标产品同品牌同型号的校准证书或官网截图证明）
1.9.4 线性范围：>107
▲1.9.5 数据采集频率：≥1000Hz（需提供仪器控制软件截图或官网截图证明）
1.9.6 气体流量范围：空气：0 到800 mL/min；氢气：0 到100 mL/min；尾吹气：（N2 或He）：0 到100mL/min
1.9.7样品瓶间重现性：RSD < 1.5%
1.9.8定性重复性≤1%；定量重复性≤3%
1.10 化学工作站
1.10.1 配备可控制整机所有部件参数和运行的色谱软件，可实施编辑、自动进行批序列样品分析、实时在线显示色谱图、积分并报告出分析结果、绘制标准曲线等
1.10.2 保留时间锁定软件
1.10.3 电子日志实时记录仪器使用操作情况，可审计跟踪对数据文件、方法文件等的操作
▲1.10.4 色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子纪录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
1.10.5 配有高性能工作站，配置不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB；≥16G内存；516GB及以上固态硬盘+1TB机械硬盘；双网卡；不低于win10 64位专业版正版软件；22寸及以上显示器
★1.10.6 支持接入实验室已有网络版软件，承担接入软件的所有费用。（需提供承诺函）
★2、配置要求
2.1 气相色谱主机，1套
2.2 分流不分流进样口（含电子流量控制），1套
2.3 多模式进样口，1套
2.4 FID检测器，1套
2.5液体进样器，1套
2.6顶空进样器，1套
2.7 1套高性能工作站
2.8 配套氢气和空气发生器
2.9 包含接入已有网络版软件的许可和工时
2.10 气相色谱柱2根；GC 自动进样器进样针，1根；气相色谱长寿命100个，2包；进样器小瓶（含盖垫）5000个；用于 FID 的原厂气体净化器套件（包括一个 4 位 1/8 英寸连接单元；净化器：两个烃类净化器、一个氧气净化器、一个水分净化器），1套；衬管10个；顶空瓶和瓶盖300个
[bookmark: heading_9]品目7 气相色谱仪（配置2）
1、技术要求
1.1 柱箱
1.1.1 温度范围：室温以上5˚C～450˚C
1.1.2 程序升温：20阶21平台
1.1.3 温度设定值精度：≤0.1˚C
▲1.1.4升温速率：最大升温速度120˚C/min，以0.01 ˚C /min增加；支持低热容色谱柱和快速升温模块安装，最高升温速度可达700 ˚C/min（提供利用低热容色谱柱和快速升温模块的公开发表的应用文献包含期刊杂志名称、出版号作为证明文件，发表文献不能为制造商自拟文献）
1.1.5 温度稳定性：当环境温度变化1˚C，柱箱温度变化<0.01˚C
1.1.6 降温速率：从450˚C降至50˚C≤240秒
1.1.7 主机界面：主机屏可实时访问仪器状态、配置和流路信息。可快速访问方法编辑、日志等关键功能（需提供官方参数证明）
1.1.8气相色谱主机应具备仪器原厂集成的自主检漏功能，无需配置外部电子检漏仪；用户可通过仪器主机触摸屏或浏览器远程界面一键启动检漏程序，自动完成气路泄漏检测及结果判定，并将检漏结果记录至系统事件日志中。
▲1.1.9 支持拓展连接同品牌单四极杆气质联用仪、串联四极杆联用仪和高分辨气质联用仪。（提供公开可查询官网链接截图证明）
1.2 流路控制系统
1.2.1 最大压力设定范围：0～148psi
▲1.2.2 压力设定精度： ≤0.001 psi ，压力可以显示到小数点 后第四位（提供软件截图证明）
1.2.3 流量设定范围：0～1000mL/min
1.3 分流/不分流毛细管柱进样口
1.3.1 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力可到100 psi
1.3.2 快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝
1.3.3 压力设定精度：0.001psi
1.3.4 进样口经超高惰性化处理
1.3.5 温度范围: 50ºC～400ºC或更宽，步进≤1ºC
1.4 液体自动进样器
▲1.4.1 样品位数：单个进样塔的样品盘位数≥15位，样品盘样品位：≥150位，支持拓展双进样塔进样（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.4.2 进样量范围：0.1μL～50μL
1.4.3 进样量线性：≥99%
1.4.4 具有重叠进样的功能
▲1.4.5进样速度最大达：30000uL/min，防止样品扩散（提供具有进样速度工作站软件截图作为证明材料）
▲1.4.6针对高沸点复杂样品，进样针可以在进样口停留加热，进样器和进样后最大停留时间不低于1min（提供进样器进样前，后驻留时间工作站设置界面截图证明）
1.5 顶空自动进样器
1.5.1 气路控制：全电子气路EPC控制，压力控制精度为0.001 psi
1.5.2 具备样品瓶检漏及大气压补偿功能
▲1.5.3 样品瓶容量：≥110位，加热炉位：≥10位
1.5.4 峰面积重复性：<1% RSD
1.5.5 加热区温度控制精度优于±0.1°C
1.5.6 进样针、传输管线均为惰性管路
1.6 氢火焰离子化检测器（FID）
1.6.1 最高使用温度：≥450˚C；步进：≤1℃
1.6.2 具有自动调节点火气流，灭火自动检测和自动再点火功能
▲1.6.3 最低检测限：<1.2pg碳/秒（十三烷）（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.6.4 线性动态范围：≥107
▲1.6.5 数据采样速率：≥1000Hz（需提供仪器控制软件截图或官网截图证明）
1.6.6样品瓶间重现性：RSD < 1.5%
1.6.7定性重复性≤1%；定量重复性≤3%
[bookmark: OLE_LINK3]
1.7 电子捕获检测器（ECD）
1.7.1 最高使用温度：≥400℃
1.7.2 最低检测限：＜4.4 fg/mL 林丹
1.7.3 动态范围：＞5×104 （林丹）
1.7.4 获得国家环保总局放射性检测器使用豁免权
1.8 化学工作站
1.8.1 配备可控制整机所有部件参数和运行的色谱软件，可实施编辑、自动进行批序列样品分析、实时在线显示色谱图、积分并报告出分析结果、绘制标准曲线等
1.8.2 具有保留时间锁定软件功能
1.8.3 电子日志实时记录仪器使用操作情况，可审计跟踪对数据文件、方法文件等的操作
▲1.8.4 色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子纪录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
1.8.5 配有高性能工作站（处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB；≥16G内存；512GB及以上固态硬盘+1TB机械硬盘；双网卡；不低于win10 64位专业版正版软件；23寸及以上显示器）
★1.8.6支持接入实验室已有网络版软件，承担接入软件的所有费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）
★2、配置要求
2.1 气相色谱主机，1套
2.2 惰性分流不分流进样口（含电子流量控制），2套
2.3 FID检测器，1套
2.4 ECD检测器，1套
2.5自动进样塔和样品盘，1套
2.6顶空进样器，1套
2.7 工作站（处理器不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB；≥16G内存；512GB及以上固态硬盘+1TB机械硬盘；双网卡；不低于win10 64位专业版正版软件；23寸及以上显示器），1套
2.8 国产氢气发生器 一套
2.9 国产空气发生器 一套
2.10 气相色谱柱2根；GC 自动进样器进样针，1根；气相色谱长寿命隔垫100个

[bookmark: heading_10]品目8 气相色谱仪（配置3）
1、 技术要求
1.1 主机
1.1.1 温度范围：室温以上4˚C～450˚C
1.1.2 程序升温：20阶21平台
1.1.3 温度设定值精度：≤0.1˚C
▲1.1.4 最大升温速率：≥120˚C/分钟（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）1.1.5 温度稳定性：当环境温度变化1˚C，柱箱温度变化<0.01˚C
▲1.1.6 降温速率：从450˚C降至50˚C≤240秒（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.1.7 主机界面：主机屏可实时访问仪器状态、配置和流路信息。可快速访问方法编辑、日志等关键功能
▲1.1.8 气相色谱主机应具备仪器原厂集成的自主检漏功能，无需配置外部电子检漏仪；用户可通过仪器主机触摸屏或浏览器远程界面一键启动检漏程序，自动完成气路泄漏检测及结果判定，并将检漏结果记录至系统事件日志中。（提供公开可查询产品彩页、官网截图或技术白皮书证明，并于安装现场演示）
▲1.1.9 保留时间重现性：≤0.0008min；峰面积重现性：≤0.5% RSD（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.1.10 气相主机支持同时安装和运行不少于2个进样口和4个检测器。
▲1.1.11 支持后续拓展连接同品牌的SCD和NCD检测器（提供官网截图和网站链接证明）
1.1.12 仪器主机面板上有不少于6个USB接口，可以识别和记录色谱柱信息。
1.1.13 可以安装不低于8个EPC模块，提供不低于18个通道的EPC控制。
▲1.1.14仪器的电子压力控制模块（EPC）具有在线过滤功能，可以抵抗气体污染物，如颗粒、水汽和油，同时延长气相系统的正常运行时间和仪器消耗品的寿命（提供公开可查询官网截图证明）
1.2 流路控制系统
1.2.1 最大压力设定范围：0～148psi
1.2.2 压力设定精度：0.001psi
1.2.3 流量设定范围：0～1000mL/min
▲1.2.4压力程序最大升压/降压速率：150psi/min（提供软件界面截图证明文件）；
1.3 分流/不分流毛细管柱进样口
1.3.1 进样口和样品流路应采用整体高惰性处理技术。1.3.2 温度范围: 50ºC～400ºC或更宽，步进≤1ºC
▲1.3.3分流比设置不低于12000:1；（提供带分流比参数气相色谱操作屏幕截图证明）
1.4 液体自动进样器
▲1.4.1 样品位数≥50 （提供公开可查询官网截图或产品实物图片证明）
1.4.2 进样量范围：0.1～50ul
1.4.3 进样量线性：≥99%
1.4.4 样品序列：支持叠加进样，支持优先样品运行
1.4.5 交叉污染：＜10-4
1.5 顶空自动进样器
1.5.1 具备样品瓶检漏及大气压补偿功能
▲1.5.2 样品瓶容量：≥45位，加热炉位：≥10位（提供公开可查询官网截图或产品实物图片证明）
1.5.3 峰面积重复性：<1% RSD
1.5.4加热区温度控制精度优于±0.1°C
1.5.5 进样针、传输管线均为惰性管路
1.6 氢火焰离子化检测器（FID）
1.6.1 最高使用温度：≥450˚C；步进：≤1℃
1.6.2 具有自动调节点火气流，灭火自动检测和自动再点火功能
1.6.3 最低检测限：<1.4pg碳/秒（十三烷）
1.6.4 线性动态范围：≥107
1.6.5 数据采样速率：≥1000Hz
1.6.6样品瓶间重现性：RSD < 1.5%
1.6.7定性重复性≤1%；定量重复性≤3%
[bookmark: OLE_LINK6]1.7 化学工作站
1.7.1 配备可控制整机所有部件参数和运行的色谱软件，可实施编辑、自动进行批序列样品分析、实时在线显示色谱图、积分并报告出分析结果、绘制标准曲线等
1.7.2 电子日志实时记录仪器使用操作情况，可审计跟踪对数据文件、方法文件等的操作
▲1.7.3 色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子纪录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
[bookmark: OLE_LINK8]▲1.7.4必须具有保留时间锁定或等效功能。色谱柱维护(包括切割、更换)后、或将方法从一个气相色谱系统转移到另一个气相色谱时，通过软件校正可恢复目标化合物相同保留时间。（提供官网截图和网站链接证明）
[bookmark: OLE_LINK9]▲1.7.5 软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能（以气泡形式或其他直观等效形式呈现）。（提供软件截图证明）。
1.7.6 工作站，处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥512G，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；22寸及以上显示器。
★1.7.7支持接入实验室已有网络版软件，承担接入软件的所有费用。（需提供承诺函，如无法接入作退货处理）
★2、配置要求
2.1 气相色谱主机1套
2.2 惰性分流不分流进样口（含电子流量控制）3套
2.3 FID检测器1套
2.4液体进样器1套
2.5顶空进样器1套
2.6 工作站1套
2.7 带盖顶空瓶3000个，进样针10包（10ul），石墨垫300个

品目9 离子色谱仪
1、技术要求
1.1 工作条件
1.1.1 电源电压：220V±10%， 50Hz
1.1.2 环境温度：10-35℃
1.1.3 相对湿度：5-80%
1.2 设备整体技术要求
1.2.1 离子色谱系统，包括耐40Mpa压力的PEEK高压泵2套（带有原装进口泵前脱气装置），在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱，阴阳离子抑制器，兼容4μm小粒径色谱柱
1.3 泵
1.3.1 高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂
1.3.2 流速范围：0.000-10.000mL/min（无需更换泵头）需提供软件正常运行截图
▲1.3.3 最大耐压：6000psi（需提供官方网站可供下载的操作手册截图）
1.3.4 压力脉冲：<1.0%
1.3.5 流量设定值误差：<0.1%
1.3.6 流量稳定性：<0.1%
1.3.7泵梯度精度和准确度：≤0.5%（需提供官方网站可供下载的操作手册截图）

1.4 抑制器
1.4.1 抑制背景总电导小于5.0μS
1.4.2 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换
1.4.3 抑制器容量 200mM氢氧化钠或100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，至少持续30min
▲1.4.4 所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立（需提供官方网站可供下载的操作手册截图）
▲1.4.5等度泵与梯度泵集成在同一模块中，两泵均配有泵前脱气，且两泵泵前脱气单元相互独立，不可共用同一脱气单元。（提供公开可查询产品彩页、官网截图或软件演示视频，且仪器到货后需现场验收）
1.5 电导检测器
1.5.1 全程信号输出范围：0-16000 μS/cm，无需调整量程
1.5.2 检测器耐受最大压力：≥8MPa
1.5.3 信号采集频率：信号采集频率可调，且最大采集频率≥80Hz
1.6 软件
1.6.1 操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作
1.6.2 可同时控制本公司离子色谱、气相色谱、液相色谱、质谱检测器
1.7 在线电解淋洗液发生器
1.7.1 洗液发生器耐压≥5000 psi ，兼容高压色谱柱
▲1.7.2 梯度精度：<0.2%（需提供0.01-100mmol/L KOH缓慢变化的的梯度色谱图及6针重复图谱）
▲1.7.3 梯度准确度：<0.2%（需提供计量院出具的型式评价报告，以实际报告结果为准）
1.7.4 支持KOH、LiOH、NaOH、MSA和K2CO3等多种电解淋洗液发生罐选择
▲1.7.5 工作站软件直接控制：在工作站软件仪器控制界面/仪器方法中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数，接入现有网络版软件系统（需提供承诺函）
▲1.7.6具备智能积分功能：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出≥5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快，（提供公开可查询产品彩页、官网截图或软件演示视频）
1.8 自动进样器
1.8.1 样品盘可放置1.5mL、10mL样品瓶及96孔板。（可放置≥100个1.5mL进样瓶；80个10mL进样瓶；3个96孔板）
1.8.2 满环进样精密度：RSD<0.3%
1.8.3 带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响
1.8.4 标配漏液传感器，可自动报警提示
1.8.5 标配自动震荡混匀功能
1.9 柱温箱
1.9.1 温度控制稳定性：＜0.1℃
▲1.9.2 温控范围：10 - 70℃（最低温度：环境温度-15℃）
1.9.3 具有升降温和加热块预加热功能
1.9.4 加热方式：采用非接触式加热，可满足样品和淋洗液预热的需求，控温效果比接触式加热更好
1.9.5 可同时容纳四根以上色谱柱
1.10 安培检测器
1.10.1 工作电极：1mm和3mm永久电极可供选择，并可提供一次性电极
▲1.10.2 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0-14的pH范围需提供能显示电极PH值得软件截屏
▲1.10.3 池体积：<0.2μl需提供官方网站可供下载的操作手册截图）
2.配置要求
2.1 双系统离子色谱主机，1套
2.2 阴离子抑制器，1套
2.3 阳离子抑制器，1套
2.4 在线电解淋洗液发生器（含阴阳离子发生罐和捕获柱），1套
2.5 自动进样器，1套
2.6 电导检测器，1套
2.7 安培检测器，1套
2.7.1 玻碳电极、参比电极、PA1色谱柱与保护柱
2.8 电脑，1套，具体要求：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB；≥16G内存；512GB及以上固态硬盘+1TB机械硬盘；双网卡；不低于win10 64位专业版正版软件；22寸及以上显示器。
2.9 色谱分析软件，1套
2.10 打印机：激光A4打印机，支持有线和无线打印（USB，以太网，WIFI端口）

★三、付款方式：
1.签订合同后预付50%货款；
2.货到安装调试合格后，支付30%货款；
3.验收合格并开具发票后支付20%。
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。

★五、免费质保期：
1.高效液相色谱仪（配置13）（核心产品）:自设备验收合格后1年;
2.高效液相色谱仪（配置1）:自设备验收合格后1年;
3.高效液相色谱仪（配置2）:自设备验收合格后1年;
4.高效液相色谱仪（配置7）:自设备验收合格后1年;
5.高效液相色谱仪（配置12）:自设备验收合格后1年；
6.气相色谱仪（配置1）:自设备验收合格后1年；
7.气相色谱仪（配置2）:自设备验收合格后1年；
8.气相色谱仪（配置3）:自设备验收合格后1年；
9.离子色谱仪:自设备验收合格后1年。



采购包四 项目需求：
一、采购清单：最高限价985万元
	品目号
	设备名称
	数量
	★合同履行期限
	是否接受进口
	最高限价合计（人民币/万元）

	1
	高效液相色谱仪（配置4）（核心产品）
	2套
	合同签订后120个工作日
	否
	188

	2
	高效液相色谱仪（配置6）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	96

	3
	高效液相色谱仪（配置9）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	92

	4
	高效液相色谱仪（配置11）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	92

	5
	微生物分析系统
	1套
	合同签订后60个工作日
	否
	160

	6
	自动溶出度仪（12杯）
	3套
	合同签订后75个工作日
	否
	129

	7
	自动溶出度仪（8杯）
	3套
	合同签订后75个工作日
	否
	129

	8
	费休氏水分测定仪
	3套
	合同签订后60个工作日
	否
	57

	9
	电子分析天平
	6套
	合同签订后60个工作日
	否
	42




注：
1.★号条款为实质性要求和条件，如不满足则为无效响应；
2.▲号条款（如果有）为重要技术条款，重要技术条款和一般技术条款偏离将导致扣分
3.超过对应品目预算金额作无效投标处理

二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）（技术响应评分项）
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采购包四 项目需求：
品目1 高效液相色谱仪（配置4）（核心产品）
1、 技术要求
1.1.输液泵
1.1.1传动机构：微体积（柱塞体积10µL）
▲1.1.2传动涉及：皮带传动，非齿轮传动
1.1.3耐压：≥66Mpa
1.1.4脱气机通道数：≥5路
1.1.5混合方式：二元高压混合（两套独立的泵模块组成）
1.1.6流速重现性：≤0.06%RSD
1.1.7 流速范围：0.0001-5.0000 mL/min，步进0.1ul/min(需提供软件设置截图，以证明步进精度）
1.1.8 控制方式:软件控制、面板控制
★1.1.9泵头：采用惰性碳涂层泵头，耐受腐蚀
1.1.10刃环：镀金刃环，增强密封性
1.2.自动进样器
▲1.2.1进样方式:  全量进样, 进样量可变式
1.2.2样品温控：4℃-40℃
1.2.3进样量设定范围:  0.1uL-100uL
1.2.4样品瓶数目:  ≥105个（1.5ml样品瓶）
1.2.5进样精度:  <0.3%RSD
1.2.6交叉污染: < 0.005% 
1.2.7 耐压：≥66Mpa
1.2.8 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气
1.2.9 控制方式:软件控制、面板控制
★1.2.10 进样针：陶瓷进样器，降低样品吸附
1.2.11管路：不锈钢复合PEEK管路，降低样品吸附
1.3.柱温箱:  
1.3.1柱容量：单个柱温箱可同时放置色谱柱≥250mm*6根（需提供仪器照片佐证）
1.3.2温度控制范围:  (室温-10)℃-85℃
1.3.3 温度稳定性:±0.1℃
1.3.4 控温方式: 强制空气循环
1.3.5 控制方式:软件控制、面板控制
1.4.控制器
1.4.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口作用;
1.4.2具有内存缓冲
1.4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
1.5.紫外检测器
1.5.1光源：氘灯；
▲1.5.2波长范围：190-700nm
1.5.3双波长功能：支持
1.5.4漂移：＜0.5×10-4AU/h
1.5.5噪音：＜5.0×10-6AU
1.5.6标准池：光程：10mm 
1.5.7 池温控制:室温＋5～50℃
1.6. 二极管阵列检测器
1.6.1波长范围：190~750 nm
1.6.2二极管单元数 ≥1024
1.6.3光源：氘灯和钨灯
1.6.4漂移:0.4×10-3AU/h
1.6.5 噪音：＜4.5×10-6AU
1.6.6UV截止功能：内置紫外截止滤光片（开或关可选）。对分析光不稳定化合物时可防止分解，提高定量精度。
1.6.7智能峰解卷积功能：未达到基线分离的包裹峰可通过智能峰解卷积功能实现单一组分基线分离，保证单个化合物定量的准确性。
1.6.8 控温单元：光源，光路系统，流通池
1.6.9定性测量重复性应≤0.5%；定量测量重复性应≤2%
1.7. 荧光检测器
1.7.1光源：氙灯，低压汞灯(检查波长精度)
1.7.2波长范围： 200~700nm
1.7.3 光谱带宽：20nm
1.7.4 波长准确度：±2nm
1.7.5 波长精度：±0.2nm
▲1.7.6 S/N：水的拉曼峰＞S/N2000，暗背景下＞S/N11000
1.7.7 池温控制范围：室温-10℃~40℃、1℃步进

1.8. 色谱工作站
1.8.1可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能
1.8.2▲语言：中文/英文/日文
1.8.3 可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）、光谱仪（UV、IR、RF）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
1.8.4 支持手机等智能终端监测/操作/分析
1.8.5 ▲软件内置直接计算功能，符合中国药典，美国药典，欧洲药典要求的系统适用性
1.8.6 参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准，提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.7 参考2025版药典二部化学药品种标准，提要求使用与仪器同品牌色谱柱，提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.8 可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）

2、配置要求
2.1输液泵2套
2.2 脱气机1套
2.3 自动进样器，1套
2.4 2000ul定量环1套
2.5 柱温箱，1套
2.6 紫外检测器1套
2.7 二极管阵列检测器1套
2.8 荧光检测器1套
2.9 惰性管路包1套
2.10 控制器1套
2.11 网络版软件接入许可1套
2.12 电脑1台（处理器：不低于基本主频≥2.6GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；27寸及以上显示器；条码扫描器1套）
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品目2 高效液相色谱仪（配置6）
1、 技术要求
1.1.输液泵
1.1.1传动机构：微体积（柱塞体积10µL）
1.1.2传动涉及：皮带传动，非齿轮传动
▲1.1.3耐压：≥66MPa
1.1.4脱气机通道数：≥5路
1.1.5混合方式：二元高压混合（两套独立的泵模块组成）
1.1.6流速重现性：≤0.06%RSD
1.1.7 流速范围：0.0001-5.0000 mL/min，步进0.1ul/min(需提供软件设置截图，以证明步进精度）
1.1.8 控制方式:软件控制、面板控制
1.2.自动进样器
1.2.1进样方式:  全量进样, 进样量可变式
▲1.2.2样品温控：4℃-40℃
1.2.3进样量设定范围:  0.1uL-100uL
1.2.4样品瓶数目:  ≥105个（1.5ml样品瓶）
1.2.5进样精度:  <0.3%RSD
1.2.6交叉污染: < 0.005% 
1.2.7 耐压：≥66Mpa
1.2.8 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气
1.2.9 控制方式:软件控制、面板控制
1.3.柱温箱:  
1.3.1柱容量：单个柱温箱可同时放置色谱柱≥250mm*6根（需提供仪器照片佐证）
1.3.2温度控制范围:  (室温-10)℃-85℃
1.3.3 温度稳定性:±0.1℃
1.3.4 控温方式: 强制空气循环
1.3.5 控制方式:软件控制、面板控制
1.4.控制器
1.4.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口作用;
1.4.2具有内存缓冲
1.4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
1.5.紫外检测器
1.5.1	光源：氘灯；
1.5.2	波长范围：190-700nm
1.5.3	双波长功能：支持
1.5.4	漂移：＜0.5×10-4AU/h
▲1.5.5	噪音：＜5.0×10-6AU
1.5.6	标准池：光程：10mm 
1.5.7 池温控制:室温＋5～50℃
1.6. 二极管阵列检测器
1.6.1波长范围：190~750 nm
1.6.2二极管单元数 ≥1024
1.6.3光源：氘灯和钨灯
1.6.4漂移:0.4×10-3AU/h
1.6.5 噪音：＜4.5×10-6AU
1.6.6 UV截止功能：内置紫外截止滤光片（开或关可选）。对分析光不稳定化合物时可防止分解，提高定量精度。
1.6.7智能峰解卷积功能：未达到基线分离的包裹峰可通过智能峰解卷积功能实现单一组分基线分离，保证单个化合物定量的准确性。
★1.6.8 控温单元：光源，光路系统，流通池
1.6.9定性测量重复性应≤0.5%；定量测量重复性应≤2%
1.7. 蒸发光散射检测器
1.7.1检测器：光电二极管
1.7.2 光源：激光（>500 mW 450 nm）
1.7.3流动相标准流量：0.2~2.0 mL/min
1.7.4 气体消耗量：≤3 L/min
▲1.7.5 漂移管温度:室温~100℃
1.7.6 温度稳定性:≤±1℃
1.7.7 噪音滤波器	0.1、0.25、0.5、0.75、1~10秒（间隔量1秒）及OFF
1.7.8 接触液体部分的材质	不锈钢、PTFE和玻璃
1.8. 色谱工作站
1.8.1可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能
1.8.2语言：中文/英文/日文
★1.8.3 可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）、光谱仪（UV、IR、RF）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
1.8.4 支持手机等智能终端监测/操作/分析
1.8.5 软件内置直接计算功能，符合中国药典，美国药典，欧洲药典要求的系统适用性
▲1.8.6 参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准，提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.7 参考2025版药典二部化学药品种标准，提要求使用与仪器同品牌色谱柱，提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.8 可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
2、配置要求
2.1.输液泵2套
2.2.脱气机1套
2.3.自动进样器1套
2.4.2000μl定量环1套
2.5.柱温箱1套
2.6.紫外检测器1套
2.7.二极管阵列检测器1套
2.8.ELSD检测器1套
2.9.控制器1套
2.10.网络版软件接入许可1套
[bookmark: heading_5]2.11.电脑1台（处理器：不低于基本主频≥2.6GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；27寸及以上显示器；条码扫描器1套）

[bookmark: heading_7]品目3 高效液相色谱仪（配置9）
1、 技术要求
1.1.输液泵
1.1.1传动机构：微体积（柱塞体积10µL）
1.1.2传动涉及：皮带传动，非齿轮传动
1.1.3耐压：≥66MPa
1.1.4脱气机通道数：≥5路
▲1.1.5混合方式：二元高压混合（两套独立的泵模块组成）
1.1.6流速重现性：≤0.06%RSD
1.1.7 ★流速范围：0.0001-5.0000 mL/min，步进0.1ul/min(需提供软件设置截图，以证明步进精度）
1.1.8 控制方式:软件控制、面板控制
1.2.自动进样器
1.2.1进样方式:  全量进样, 进样量可变式
1.2.2样品温控：4℃-40℃
1.2.3进样量设定范围:  0.1uL-100uL
1.2.4样品瓶数目:  ≥105个（1.5ml样品瓶）
1.2.5进样精度:  <0.3%RSD
1.2.6交叉污染: < 0.005% 
▲1.2.7 耐压：≥66Mpa
1.2.8 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气
1.2.9 控制方式:软件控制、面板控制
1.3.柱温箱:  
★1.3.1柱容量：单个柱温箱可同时放置色谱柱≥250mm*6根（需提供仪器照片佐证）
1.3.2温度控制范围:  (室温-10)℃-85℃
1.3.3 温度稳定性:±0.1℃
1.3.4 控温方式: 强制空气循环
1.3.5 控制方式:软件控制、面板控制
1.4.控制器
1.4.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口作用;
1.4.2具有内存缓冲
1.4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
1.5.紫外检测器
1.5.1光源：氘灯；
1.5.2波长范围：190-700nm
1.5.3双波长功能：支持
1.5.4漂移：＜0.5×10-4AU/h
1.5.5噪音：＜5.0×10-6AU
1.5.6标准池：光程：10mm 
1.5.7 池温控制:室温＋5～50℃
1.6. 高灵敏度二极管阵列检测器
1.6.1波长范围：190~700 nm
1.6.2二极管单元数 ≥1024
1.6.3光源：氘灯和钨灯
1.6.4漂移:0.5×10-3AU/h
1.6.5 噪音：＜0.4×10-6AU
▲1.6.6UV截止功能：内置紫外截止滤光片（开或关可选）。对分析光不稳定化合物时可防止分解，提高定量精度。
1.6.7智能峰解卷积功能：未达到基线分离的包裹峰可通过智能峰解卷积功能实现单一组分基线分离，保证单个化合物定量的准确性。
1.6.8 控温单元：光源，光路系统，流通池
1.6.9定性测量重复性应≤0.5%；定量测量重复性应≤2%
1.7. 示差折光检测器
1.7.1 折射率测量范围：1~1.75RIU
1.7.2 噪音：＜2.0-9RIU
▲1.7.3 漂移：＜1.5×10-7RIU/h
1.7.4 范围：A模式：0.06×10-6~500×10-6RIU。P，L模式：1×10-6~5000×10-6RIU
1.7.5 控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响
1.7.6 零位调整：自动归零，手动归零，精细调零
1.7.7流量范围：0-20mL/min
1.7.8 池温控制范围：30~60℃
1.8. 色谱工作站
1.8.1可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能
1.8.2 语言：中文/英文/日文
1.8.3 可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）、光谱仪（UV、IR、RF）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
1.8.4 支持手机等智能终端监测/操作/分析
1.8.5 软件内置直接计算功能，符合中国药典，美国药典，欧洲药典要求的系统适用性
1.8.6 参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准，提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
▲1.8.7 参考2025版药典二部化学药品种标准，提要求使用与仪器同品牌色谱柱，提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.8 可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
2、配置要求
2.1.输液泵2套
2.2.脱气机1套
2.3.自动进样器1套
2.4.2000μl定量环1套
2.5.柱温箱1套
2.6.紫外检测器
2.7.高灵敏度二极管阵列检测器1套
2.8.示差折光检测器1套
2.9.控制器1套
2.10.网络版软件接入许可1套
2.11.电脑1台（处理器：不低于基本主频≥2.6GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；27寸及以上显示器；条码扫描器1套）
品目4 高效液相色谱仪（配置11）
1、 技术要求
1.1.输液泵
1.1.1传动机构：微体积（柱塞体积10µL）
1.1.2传动涉及：皮带传动，非齿轮传动
1.1.3耐压：≥66Mpa
1.1.4脱气机通道数：≥5路
1.1.5混合方式：二元高压混合（两套独立的泵模块组成）
1.1.6流速重现性：≤0.06%RSD
1.1.7 流速范围：0.0001-5.0000 mL/min，步进0.1ul/min(需提供软件设置截图，以证明步进精度）
▲1.1.8 控制方式:软件控制、面板控制
1.1.9泵头：采用惰性碳涂层泵头，耐受腐蚀
★1.10刃环：镀金刃环，增强密封性
1.2.自动进样器
1.2.1进样方式:  全量进样, 进样量可变式
1.2.2样品温控：4℃-40℃
1.2.3进样量设定范围:  0.1uL-100uL
1.2.4样品瓶数目:  ≥105个（1.5ml样品瓶）
1.2.5进样精度:  <0.3%RSD
1.2.6交叉污染: < 0.005%
1.2.7 耐压：≥66Mpa
1.2.8 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气
1.2.9 控制方式:软件控制、面板控制
1.2.10 进样针：陶瓷进样器，降低样品吸附
★1.2.11管路：不锈钢复合PEEK管路，降低样品吸附
1.3.柱温箱:  
1.3.1柱容量：单个柱温箱可同时放置色谱柱≥250mm*6根（需提供仪器照片佐证）
1.3.2温度控制范围:  (室温-10)℃-85℃
1.3.3 温度稳定性:±0.1℃
1.3.4 控温方式: 强制空气循环
1.3.5控制方式:软件控制、面板控制
1.4.控制器
▲1.4.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口作用;
1.4.2具有内存缓冲
1.4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
1.5.紫外检测器
1.5.1光源：氘灯；
1.5.2波长范围：190-700nm
1.5.3双波长功能：支持
1.5.4漂移：＜0.5×10-4AU/h
1.5.5噪音：＜5.0×10-6AU
1.5.6标准池：光程：10mm 
1.5.7 池温控制:室温＋5～50℃

1.6. 二极管阵列检测器
1.6.1波长范围：190~750 nm
1.6.2二极管单元数 ≥1024
1.6.3波长准确度：≤1 nm
1.6.4漂移：≤0.5×10-3 AU/h 
1.6.5测量范围：>2.4 AU
1.6.6UV截止功能：内置紫外截止滤光片（开或关可选）。对分析光不稳定化合物时可防止分解，提高定量精度。
▲1.6.7智能峰解卷积功能：未达到基线分离的包裹峰可通过智能峰解卷积功能实现单一组分基线分离，保证单个化合物定量的准确性。
1.6.8定性测量重复性应≤0.5%；定量测量重复性应≤2%
1.7. 蒸发光散射检测器
1.7.1检测器：光电二极管
1.7.2 光源：激光（>500 mW 450 nm）
1.7.3流动相标准流量：0.2~2.0 mL/min
1.7.4 气体消耗量：≤3 L/min
1.7.5 漂移管温度:室温~100℃
▲1.7.6 温度稳定性:≤±1℃
1.7.7 噪音滤波器	0.1、0.25、0.5、0.75、1~10秒（间隔量1秒）及OFF
1.7.8 接触液体部分的材质	不锈钢、PTFE和玻璃
1.8. 色谱工作站
1.8.1可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能
1.8.2 语言：中文/英文/日文
1.8.3 可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）、光谱仪（UV、IR、RF）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
1.8.4 支持手机等智能终端监测/操作/分析
1.8.5 软件内置直接计算功能，符合中国药典，美国药典，欧洲药典要求的系统适用性
1.8.6 参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准，提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.7 参考2025版药典二部化学药品种标准，提要求使用与仪器同品牌色谱柱，提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
▲1.8.8 可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
2、配置要求
2.1.输液泵2套
2.2.脱气机1套
2.3.自动进样器1套
2.4.2000μl定量环1套
2.5.柱温箱1套
2.6. 紫外检测器1套
2.7.二极管阵列检测器1套
2.8.蒸发光散射检测器1套
2.9.惰性管路包
2.10.控制器1套
2.11.网络版软件接入许可1套
2.12.电脑1台（处理器：不低于基本主频≥2.6GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；27寸及以上显示器；条码扫描器1套）
品目 5 微生物分析系统
1、 技术要求
1.1.硬件要求
1.1.1激光器：激光频率≥5000Hz，在1~5000Hz范围内任意连续可调，激光发射次数≥100亿次激发
▲1.1.2飞行管：飞行管采用钛金属材质，提高离子通道准确性和稳定性。
1.1.3设备需为桌面台式机型，高度≤1400mm
1.1.4离子源：免清洗设计，方便日常维护；
▲1.1.5检测器：检测器为打拿级电子倍增器，最大暗电流＜1pA，以实现极低的谱图噪声,最大增益可达10^7倍，无需额外加装前置放大器。提供实物图证明；
▲1.1.6 具备无接触式进出靶触发装置，可通过手势识别，无需在软件上操作及实体按键操作，避免交叉感染，保护操作者生物安全；
1.1.7 质谱仪的真空泄复压采用专用机电一体化系统，可实现自动调节泄复压时间及压力值，节省操作时间，大幅提高真空安全性和可靠性。提供权威第三方证明；
1.1.8 真空泵：前级隔膜泵抽速≥4.5m³/h，前级真空度≥10-2mbar，≥320L/s涡轮分子泵
1.1.9 采用高精度采集卡，精度≥12bit，提高检测准确率。提供实物图证明；
1.1.10 检测微孔板数量：≥4个；微孔板：孔数≥48且最小体积≥3000微升
1.2.软件
1.2.1软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过2个，软件具有中文界面，方便实验人员使用鉴定和分析功能，可进行聚类分析、多重性分析、自建库等；
1.3.检测性能
1.3.1检测范围：1-500kd；
1.3.2分辨率：≥7000FWHM（血管紧张素，Angiotensin）
1.3.3质量准确度：<60ppm（内部校正误差）；<200ppm（外部校正误差）；
1.3.4质量重复性：变异系数<0.015%；
1.4.数据库及耗材
★1.4.1标配质谱同品牌数据库，数据库具有自主知识产权，数据库中包含可鉴定微生物的数量大于5000种、1000个属，数据库可在线及时终生免费升级。数据库支持用户自行扩增数据库或是自建数据库，自建库与主库采用相同的建库原理和算法，以便确保自建库的可靠性。
1.4.2增强罕见菌和新发病原体微生物的鉴定能力，鉴定数据库需包含不限于霍乱弧菌、肺炎链球菌、牛布鲁氏菌、羊布鲁氏菌、犬布鲁氏菌、军团菌属、白喉棒状杆菌、产气荚膜梭菌等高致病性菌株数据。
▲1.4.3丝状真菌数据库超过500种，包含冠突曲霉、黄曲霉、短孢弯孢、草酸青霉、蜂蜜曲霉、黑根霉、酱油曲霉、燕麦镰刀菌、纸葡萄穗霉等真菌，且具备完整的真菌解决方案，包括培养基及真菌药敏板卡，覆盖真菌的培养、鉴定、药敏流程；便于科室真菌的全流程处理，更准确完成真菌鉴定及抗真菌药物指导。
▲1.4.4 可提供质谱同品牌通过医疗器械注册认证的质谱样本预处理试剂、鉴定校准品、质控品

2、配置要求
2.1台式MALDI-TOF: 1台，包含激光器、离子源、检测器、飞行管和真空系统。
2.2数据库及软件：配套微生物数据库，微生物采集与分析软件。
2.3数据处理系统（处理器：不低于基本主频≥2.6GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；27寸及以上显示器；条码扫描器1套）1台
2.4标本板：分体式靶板10块，带有条形码，可进行追溯，2块靶托。
品目 6 自动溶出度仪（12 杯）
1、技术要求
1.1 溶出仪主机
★1.1.1 溶出配件（桨、篮、桨杆、篮杆）均需要有药典 COA 或者 COC 证书。桨叶尺寸、AB 点晃动度完全符合《中国药典》要求且提供验证该两项参数的能力证明（需要提供验证项目的具体数值）
1.1.2 配置规格：12 杯体系，满足常规药品溶出检测批量需求
▲1.1.3 温控参数：水浴最高加热温度≥55℃，温度显示精度：±0.1℃，温度控制精度：±0.2℃满足药典恒温控制要求，可在取样点之间设置程序升温
1.1.4 具有触摸液晶屏控制面板
1.1.5 加热形式：采用水浴循环式加热，有水浴防冲击溶出杯的机制，有高温断电加热功能
1.1.6 转速范围 10～250rpm，精 度： 25-250RPM 时为±1%，10-25 RPM 为±2%。适配固体制剂、缓控释制剂不同实验要求，溶出实验多点取样时，可在不同取样点设置不同转速
▲1.1.7 短轴设计：桨杆（含母轴）整体长度＜40cm，尽量减小金属疲劳带来的晃动度和同轴度的影响 .
1.1.8 桨杆和篮杆均采用一体式设计，防止脱卸式导致的搅拌过程中的松动，加大摆动的幅度及改变桨篮深度。
1.1.9 转轴晃动度：晃动度≤1.0mm
★1.1.10 溶出杯容积大于 1300ml，溶出杯内溶媒 24 小时最大蒸发量：≤1%（37℃试验条件下）
1.1.11 杯盖一体化设计：杯盖与机头集成一体化设计
1.1.12 机头支撑结构：运行状态下机头被支撑于基板之上
▲1.1.13 溶出杯 / 基板固定精度：溶出杯外径与基板安装孔内径配合偏差＜0.3mm
1.1.14 杯座设计：旋转溶出杯使其自动被锁紧在杯座
1.1.15 升降机构：整机机头全自动升降设计，取样针、机头同步电动升降
1.1.16 取样针位置：溶出实验过程中采用非驻留式，取样时自动根据介质体积和方法调整取样位置
1.1.17 同轴定位：溶出杯搭载自动同轴定位功能，安装后自动对中，无需人工手动微调校准
1.1.18 桨 / 篮高度定位：桨杆、篮杆高度自动精准定位，无需人工尺量调节，操作标准化
1.1.19 全部件唯一编号：转轴、桨、篮、溶出杯、桨杆等核心关键部件独立唯一编号
1.1.20 杯体朝向定位：溶出杯自带定位刻度标识，固定安装朝向，保证每次实验机械状态一致
1.1.21 硬件扩展性： 可以扩展到 ChP3,USP5/6 以及 USP2（小杯）
1.1.22 程序控制：支持预设实验启动、结束时间，可定时自动启停实验流程
1.1.23 暂停功能：实验支持中途暂停，暂停期间可更换溶媒、管路维护等操作，中断暂停后沿用原有实验方法与参数继续进行实验
1.1.24 管路预洗 / 排空：最大可设置预洗 / 排空体积 15ml，自动饱和滤膜与管路
1.1.25 管路防残留：支持取样收集前管路预循环冲洗，排出管路残留样品
1.1.26 序列实验：支持可编程序列投药、序列手动取样、全自动序列定时取样，适配批量、多节点实验方案
1.1.27 需要有同温回补装置
1.2 取样泵系统
1.2.1 泵：可实现正向 / 反向推送的双向流体控制
▲1.2.2 流速能力：泵最大流速＞30ml/min
1.2.3 取样精度：取样定量准确度≤±1%
1.2.4 过滤拓展：可配套加装泵后过滤组件，终端过滤精度可达 0.2μm
1.2.5 最小取样间隔：取样量为 10ml 的情况下，最短取样间隔可达 2 分钟
1.2.6 管路材质：标配 FEP 耐腐蚀管路，管路外径＞2mm，化学惰性强、无药物吸附、耐酸碱有机溶媒
1.3 自动样品收集器
1.3.1 结构布局：开放式敞口布局，传动机构远离挥发腐蚀气体，降低水汽、有机溶剂腐蚀，延长设备寿命
1.3.2 取样体积：收集体积可调，范围 1～20ml，适配不同检测进样量需求
1.3.3 取样架兼容：可灵活选配通用收集试管、液相色谱小瓶两种收集容器

2、配置要求
2.1 溶出仪主机 1 台
2.2 取样管理系统（含取样泵）1 套
2.3 取样试管架 2 个
2.4 12ml 取样管 2000 根

品目 7 自动溶出度仪（8 杯）
1、 技术要求
1.1 溶出仪主机部分
★1.1.1 溶出配件（桨、篮、桨杆、篮杆）均需要有药典 COA 或者 COC 证书。桨叶尺寸、AB 点晃动度完全符合《中国药典》要求且提供验证该两项参数的能力证明（需要提供验证项目的具体数值）
1.1.2 配置规格：8 杯体系，满足常规药品溶出检测批量需求
1.1.3 温控参数：水浴最高加热温度可达 55℃，温度显示精度：±0.1℃，温度控制精度：±0.2℃满足药典恒温控制要求
1.1.4 人机交互：搭载大尺寸触摸液晶屏控制面板，操作直观、参数设置便捷
1.1.5 加热形式：采用水浴循环式加热，有水浴防冲击溶出杯的机制，有高温断电加热功能。
1.1.6 转速范围 10～250rpm，精 度： 25-250RPM 时为±1%，10-25 RPM 为±2%。适配固体制剂、缓控释制剂不同实验要求，溶出实验多点取样时，可在不同取样点设置不同转速
▲1.1.7 短轴设计：桨杆（含母轴）整体长度＜40cm，尽量减小金属疲劳带来的的晃动度和同轴度。
1.1.8 桨杆和篮杆均采用一体式设计，防止脱卸式导致的搅拌过程中的松动，加大摆动的幅度及改变桨篮深度。（提供图片并加盖公章，且需进行现场验收）
1.1.9 转轴晃动度：晃动度≤1.0mm
▲1.1.10 溶出杯体积：溶出杯容积大于 1300ml，防止终极转速时液体溅出
▲1.1.11 杯盖一体化设计：杯盖与机头集成一体化设计，密闭性强，最大限度减少实验过程介质蒸发损耗。
1.1.12 机头支撑结构：运行状态下机头被支撑于基板之上，机头无悬空受力，避免支撑杆长期疲劳形变，影响同轴度。
1.1.13 溶出杯 / 基板固定精度：溶出杯外径与基板安装孔内径配合偏差＜0.3mm
1.1.14 杯座设计：旋转溶出杯使其自动被锁紧在杯座
1.1.15 升降机构：整机机头全自动升降设计，取样针、机头同步电动升降，自动化程度高
★1.1.16 取样针位置：溶出实验过程中采用非驻留式（溶出过程中离开液面）。取样时自动根据介质体积和方法调整取样位置
1.1.17 同轴定位：溶出杯搭载自动同轴定位功能，安装后自动对中，无需人工手动微调校准
1.1.18 桨 / 篮高度定位：桨杆、篮杆高度自动精准定位，无需人工尺量调节，操作标准化
1.1.19 取样位置： 自动根据介质体积 / 方法来调整取样位置
★1.1.20 全部件唯一编号：转轴、桨、篮、溶出杯、桨杆等核心关键部件独立唯一编号，便于溯源、计量校验与质量管控，同时保证配件和实验位置一一对应
1.1.21 杯体朝向定位：溶出杯自带定位刻度标识，固定安装朝向，保证每次实验机械状态一致，数据稳定性更强
1.1.22 硬件扩展性： 可以扩展到 ChP3,USP5/6 以及 USP2（小杯）。（需进行现场验收）
1.1.23 程序控制：支持预设实验启动、结束时间，可定时自动启停实验流程
1.1.24 暂停功能：实验支持中途暂停，暂停期间可更换溶媒、管路维护等操作，中断暂停后沿用原有实验方法与参数继续进行实验
1.1.25 管路预洗 / 排空：最大可设置预洗 / 排空体积 15ml，自动饱和滤膜与管路，降低吸附与滤膜影响
1.1.26 外接输出：标配打印机通讯接口，可直接连接打印机，实时打印实验数据、报告
1.1.27 管路防残留：支持取样收集前管路预循环冲洗，排出管路残留样品，保证取样点位样品真实性，杜绝交叉污染
1.1.28 序列实验：支持可编程序列投药、序列手动取样、全自动序列定时取样，适配批量、多节点实验方案
1.2 取样泵系统
1.2.1 泵：采用无阀体高精度泵结构，无阀门死角，可实现正向 / 反向推送的双向流体控制。
▲1.2.2 流速能力：泵最大流速＞30ml/min，满足大体积取样，最小取样间隔，大体积回补的需求。
1.2.3 取样精度：取样定量准确度≤±1%
1.2.4 过滤拓展：可配套加装泵后过滤组件，终端过滤精度可达 0.2μm，直接满足样品上机前除菌 / 微粒过滤要求
1.2.5 最小取样间隔：取样量为 10ml 的情况下，最短取样间隔可达 2 分钟 (适用于每次取样，确保预清洗管路体积在 10ml 且包括溶媒回补的时间）
1.2.6 管路材质：标配 FEP 耐腐蚀管路，管路外径＞2mm，化学惰性强、无药物吸附、耐酸碱有机溶媒
1.3 自动样品收集器
1.3.1 结构布局：样品试管架开放式敞口布局，传动机构远离挥发腐蚀气体，降低水汽、有机溶剂腐蚀，延长设备寿命
1.3.2 取样体积：收集体积可调，范围 1～20ml，适配不同检测进样量需求
1.3.3 取样架兼容：可灵活选配通用收集试管、液相色谱小瓶两种收集容器，直接对接实验室 LC 检测流程
1.3.4 无取样电磁阀。
2、配置要求
2.1 自动取样溶出仪主机（8 杯） 1 套
2.2 取样泵 1 套

品目8 费休氏水分测定仪
1、技术要求
1.1测量范围：10ppm-100%
1.2检测限：每份样品0.2mg水时，RSD<1%
1.3 检测速度：对于含水量＜25mg的样品，可在1分钟内完成测量
1.4 测量技术：恒定极化电压，电流测定法
▲1.5 可设置测量控制重点为速度或精度，极化电压50mV，100mV，200mV，300mV可调，终点电流10-100uA可调
1.6 漂移值：漂移值可自动扣除，可自动测量在线漂移值，或使用同一测量值，也可输入固定漂移值
1.7 溶剂管理器：可在触摸屏完成加液、排液、更换溶剂操作；可在测量样品之间进行溶剂更换且无需重新启动方法
1.8 双铂针电极为数字电极
▲1.9 操作终端：不小于7英寸彩色触摸屏，不同方法及操作可设置快捷键，每个用户可设置不少于60个快捷键，一键快速启动方法
1.10 具有方法排队功能，启动多个方法后可依次运行
1.11 具备用户管理功能，不少于10个用户组，每个用户组可设置不同的权限，可以添加不少于30个用户并设有密码保护
1.12 磁力搅拌器可在0-100%的范围内随意调节转速
▲1.13 具有自动排空滴定管功能，无需插拔管路或拆卸滴定管，使用触摸屏即可实现一键排空滴定管，无液体残留
1.14 仪器可通过RFID芯片自动识别智能滴定管，读取滴定管相关信息
▲1.15 采用上推式四路三通阀结构，滴定管运动方式由下往上，滴定管及管路中无气泡，避免气泡对结果的影响
1.16 滴定管分辨率: 1/120000滴定管体积，（5ml滴定管为例，精度：5ml/120000= 0.042µL），滴定管驱动器为120000步驱动马达
1.17 方法结束后，可自动进行预滴定，保持滴定杯处于待机状态
1.18 智能滴定管、滴定驱动器与主机连接采用即插即用方式，无需重新启动主机
1.19 内置均质器方法和外部溶解/外部萃取方法，用于测量水分释放缓慢或者有副反应发生的样品，该方法可以自动测定溶解/萃取溶剂的空白值
▲1.20 水分仪内置状态指示灯，可通过不同颜色指示灯颜色判断仪器状态
1.21 可选择通过触摸屏和工作站软件双通道同时或分别控制

2、配置要求
2.1 容量法水分仪主机1台
2.2 软件1套
2.3 电脑（处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；24寸及以上显示器）1台 

品目 9电子分析天平
1、技术要求
1.1 最大秤量：≥120g
1.2 全量程可读性：≤0.01mg
▲1.3 重复性（5%载荷，典型值）：≤0.0125mg
▲1.4 最小称量值（允差=0.10%）：≤25mg
1.5具备网络时间同步功能
1.6 防风罩：具备背光照明功能，并且亮度可调，所有玻璃可拆，整个风罩可徒手拆卸
▲1.7 状态指示灯，通过红/黄/绿三种颜色的指示灯直观显示天平状态，当天平未校正或者处于未水平状态时，显示红色或者黄色
1.8 具备用户管理权限功能，可创建至少4级不同权限的用户，且每个用户之间界面完全独立
▲1.9 水平控制功能，实时监测天平水平状态，未水平时发出警报，且在屏幕上提示如何调节水平
1.10内置灵敏度、重复性、偏载日常测试功能
1.11 内置测试管理器功能，可自定义测试频率以及测试失败管理，到期提醒，超过预设的失败次数，天平将限制使用 
★1.12 FACT 自动校准功能，可根据时间设置全自动天平内校，每天可设置不少于3个时间点，进行自动內校
1.13 至少具备USB-A、USB-C、以太网三种接口，所有接口采用橡胶塞保护，防尘防水
2、配置要求
2.1 天平主机 1 台
2.2 交流适配器 1 个
2.3 电源线 1 条
2.4 USB 连接线缆 1 条

★三、付款方式：
1.签订合同后预付50%货款；
2.货到安装调试合格后，支付30%货款；
3.验收合格并开具发票后支付20%。
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。

★五、免费质保期：
1.高效液相色谱仪（配置4）（核心产品）:自设备验收合格后1年;
2.高效液相色谱仪（配置6）:自设备验收合格后1年;
3.高效液相色谱仪（配置9）:自设备验收合格后1年;
4.高效液相色谱仪（配置11）:自设备验收合格后1年;
5.微生物分析系统:自设备验收合格后1年;
6.自动溶出度仪（12杯）:自设备验收合格后1年;
7.自动溶出度仪（8杯）:自设备验收合格后1年;
8.费休氏水分测定仪:自设备验收合格后1年;
9.电子分析天平:自设备验收合格后1年。






采购包五 项目需求：
一、采购清单：最高限价958万元
	品目号
	设备名称
	数量
	★合同履行期限
	是否接受进口
	最高限价合计（人民币/万元）

	1
	高效液相色谱仪（配置3）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	96

	2
	高效液相色谱仪（配置5）（核心产品）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	96

	3
	高效液相色谱仪（配置8）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	96

	4
	高效液相色谱仪（配置10）
	1套
	合同签订后120个工作日
	否
	92

	5
	显微镜(生物型)
	1套
	合同签订后45个工作日
	否
	43

	6
	倒置显微镜
	1套
	合同签订后30个工作日
	否
	90

	7
	电位滴定仪
	2套
	合同签订后60个工作日
	否
	66

	8
	自动定氮仪
	1套
	合同签订后30个工作日
	否
	38

	9
	全自动旋光仪
	3套
	合同签订后60个工作日
	否
	75

	10
	红外分光光度计
	2套
	合同签订后60个工作日
	否
	120

	11
	酶标仪
	1套
	合同签订后60个工作日
	否
	50

	12
	集菌仪
	5套
	合同签订后30个工作日
	否
	30

	13
	紫外可见分光光度计
	2套
	合同签订后120个工作日
	否
	38

	14
	超纯水机
	1套
	合同签订后60个工作日
	否
	28


注：
1.★号条款为实质性要求和条件，如不满足则为无效响应；
2.▲号条款（如果有）为重要技术条款，重要技术条款和一般技术条款偏离将导致扣分
3.超过对应品目预算金额作无效投标处理

二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）（技术响应评分项）



[bookmark: heading_12]品目1 高效液相色谱仪（配置3）
1、 技术要求
1.1.输液泵
1.1.1传动机构：微体积（柱塞体积10µL）
▲1.1.2传动涉及：皮带传动，非齿轮传动
1.1.3耐压：≥66Mpa
1.1.4脱气机通道数：≥5路
1.1.5混合方式：二元高压混合（两套独立的泵模块组成）
1.1.6流速重现性：≤0.06%RSD
1.1.7 流速范围：0.0001-5.0000 mL/min，步进0.1ul/min(需提供软件设置截图，以证明步进精度）
1.1.8 控制方式:软件控制、面板控制
1.2.自动进样器
▲1.2.1进样方式:  全量进样, 进样量可变式
1.2.2样品温控：4℃-40℃
1.2.3进样量设定范围:  0.1uL-100uL
1.2.4样品瓶数目:  ≥105个（1.5ml样品瓶）
1.2.5进样精度:  <0.3%RSD
1.2.6交叉污染: < 0.005% 
1.2.7 耐压：≥66Mpa
1.2.8 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气
1.2.9 控制方式:软件控制、面板控制

1.3.柱温箱:  
1.3.1柱容量：单个柱温箱可同时放置色谱柱≥250mm*6根（需提供仪器照片佐证）
1.3.2温度控制范围:  (室温-10)℃-85℃
1.3.3 温度稳定性:±0.1℃
1.3.4 控温方式: 强制空气循环
1.3.5 控制方式:软件控制、面板控制

1.4.控制器
1.4.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口作用;
1.4.2具有内存缓冲
1.4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等

1.5.紫外检测器
1.5.1光源：氘灯；
▲1.5.2波长范围：190-700nm
1.5.3双波长功能：支持
1.5.4漂移：＜0.5×10-4AU/h
1.5.5噪音：＜5.0×10-6AU
1.5.6标准池：光程：10mm 
1.5.7 池温控制:室温＋5～50℃
1.5.8定性测量重复性应≤0.5%，定量测量重复性应≤2%

1.6. 二极管阵列检测器
1.6.1波长范围：190~750 nm
1.6.2二极管单元数 ≥1024
1.6.3光源：氘灯和钨灯
1.6.4漂移:0.4×10-3AU/h
1.6.5 噪音：＜4.5×10-6AU
1.6.6UV截止功能：内置紫外截止滤光片（开或关可选）。对分析光不稳定化合物时可防止分解，提高定量精度。
▲1.6.7智能峰解卷积功能：未达到基线分离的包裹峰可通过智能峰解卷积功能实现单一组分基线分离，保证单个化合物定量的准确性。
1.6.8 控温单元：光源，光路系统，流通池

1.7 二维调制系统
1.7.1 双6通阀设计
1.7.2 调制时间≤1min
1.7.3 第2维快速分离分析能力
★1.7.4可实现Trap-free捕集功能

1.8. 色谱工作站
1.8.1 可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能
1.8.2语言：中文/英文/日文
★1.8.3 可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）、光谱仪（UV、IR、RF）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
1.8.4 支持手机等智能终端监测/操作/分析
▲1.8.5 软件内置直接计算功能，符合中国药典，美国药典，欧洲药典要求的系统适用性
1.8.6 参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准，提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.7 参考2025版药典二部化学药品种标准，提要求使用与仪器同品牌色谱柱，提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.8 可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
2、配置要求
2.1.输液泵4套
2.2.脱气机2套
2.3.自动进样器，2套
2.4.柱温箱，2套
2.5.紫外检测器2套
2.6.二极管阵列检测器1套
2.7.控制器2套
2.8.二维系统启动包1套
2.9.网络版软件接入许可2套
2.10.电脑2台（处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB；≥16G内存；256GB及以上固态硬盘+1TB机械硬盘；双网卡；不低于win10 64位专业版正版软件；22寸及以上显示器）
品目2 高效液相色谱仪（配置5）（核心产品）
1、 技术要求
1.1.输液泵
1.1.1传动机构：微体积（柱塞体积10µL）
1.1.2传动涉及：皮带传动，非齿轮传动
▲1.1.3耐压：≥66Mpa
1.1.4脱气机通道数：≥5路
1.1.5混合方式：二元高压混合（两套独立的泵模块组成）
1.1.6流速重现性：≤0.06%RSD
1.1.7 流速范围：0.0001-5.0000 mL/min，步进0.1ul/min(需提供软件设置截图，以证明步进精度）
1.1.8 控制方式:软件控制、面板控制
★1.1.9泵头：采用惰性碳涂层泵头，耐受腐蚀
1.1.10刃环：镀金刃环，增强密封性

1.2.自动进样器
1.2.1进样方式:  全量进样, 进样量可变式
▲1.2.2样品温控：4℃-40℃
1.2.3进样量设定范围:  0.1uL-100uL
1.2.4样品瓶数目:  ≥105个（1.5ml样品瓶）
1.2.5进样精度:  <0.3%RSD
1.2.6交叉污染: < 0.005% 
1.2.7 耐压：≥66Mpa
1.2.8 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气
1.2.9 控制方式:软件控制、面板控制
★1.2.10 进样针：陶瓷进样器，降低样品吸附
1.2.11管路：不锈钢复合PEEK管路，降低样品吸附


1.3.柱温箱:  
1.3.1柱容量：单个柱温箱可同时放置色谱柱≥250mm*6根（需提供仪器照片佐证）
1.3.2温度控制范围:  (室温-10)℃-85℃
1.3.3 温度稳定性:±0.1℃
1.3.4 控温方式: 强制空气循环
1.3.5 控制方式:软件控制、面板控制

1.4.控制器
1.4.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口作用;
1.4.2具有内存缓冲
1.4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等

1.5.紫外检测器
1.5.1光源：氘灯；
1.5.2波长范围：190-700nm
1.5.3双波长功能：支持
1.5.4漂移：＜0.5×10-4AU/h
▲1.5.5噪音：＜5.0×10-6AU
1.5.6标准池：光程：10mm 
1.5.7 池温控制:室温＋5～50℃
1.5.8定性测量重复性应≤0.5%，定量测量重复性应≤2%

1.6. 二极管阵列检测器
1.6.1波长范围：190~750 nm
1.6.2二极管单元数 ≥1024
1.6.3光源：氘灯和钨灯
1.6.4漂移:0.4×10-3AU/h
1.6.5 噪音：＜4.5×10-6AU
1.6.6UV截止功能：内置紫外截止滤光片（开或关可选）。对分析光不稳定化合物时可防止分解，提高定量精度。
1.6.7智能峰解卷积功能：未达到基线分离的包裹峰可通过智能峰解卷积功能实现单一组分基线分离，保证单个化合物定量的准确性。
1.6.8 控温单元：光源，光路系统，流通池

1.7. 荧光检测器
1.7.1光源：氙灯，低压汞灯(检查波长精度)
1.7.2波长范围： 200~700nm
1.7.3 光谱带宽：20nm
1.7.4 波长准确度：±2nm
1.7.5 波长精度：±0.2nm
▲1.7.6 S/N：水的拉曼峰＞S/N2000，暗背景下＞S/N11000
1.7.7 池温控制范围：室温-10℃~40℃、1℃步进

1.8. 色谱工作站
1.8.1可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能
1.8.2 语言：中文/英文/日文
1.8.3 可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）、光谱仪（UV、IR、RF）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
1.8.4 支持手机等智能终端监测/操作/分析
1.8.5 软件内置直接计算功能，符合中国药典，美国药典，欧洲药典要求的系统适用性
▲1.8.6 参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准，提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.7 参考2025版药典二部化学药品种标准，提要求使用与仪器同品牌色谱柱，提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.8 可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）

1.9. 自动流份收集器
1.9.1 收集位数：不低于64位，可兼容4ml收集瓶和10ml试管收集
1.9.2 收集模式：可通过保留时间设定，可通过手动调节，也可通过峰斜率接收，通过软件设定
1.9.3 需和主机保证兼容性
1.9.4 扩展性：后续可以和质谱连用
2、配置要求
2.1输液泵2套
2.2脱气机1套
2.3自动进样器1套
2.4柱温箱1套
2.5紫外检测器1套
2.6二极管阵列检测器1套
2.7荧光检测器1套
2.8 2000ul定量环一套
2.9惰性管路包1套
2.10自动馏分收集器1套
2.11控制器1套
2.12网络版软件接入许可1套
2.13电脑1台（处理器：不低于基本主频≥2.6GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；27寸及以上显示器；条码扫描器1套）


品目3 高效液相色谱仪（配置8）
1、技术要求
1.1.输液泵
1.1.1传动机构：微体积（柱塞体积10µL）
1.1.2传动涉及：皮带传动，非齿轮传动
1.1.3耐压：≥66Mpa
1.1.4脱气机通道数：≥5路
▲1.1.5混合方式：二元高压混合（两套独立的泵模块组成）
1.1.6流速重现性：≤0.06%RSD
1.1.7 流速范围：0.0001-5.0000 mL/min，步进0.1ul/min(需提供软件设置截图，以证明步进精度）
1.1.8控制方式:软件控制、面板控制
1.1.9泵头：采用惰性碳涂层泵头，耐受腐蚀
★1.1.10刃环：镀金刃环，增强密封性
1.2.自动进样器
1.2.1进样方式:  全量进样, 进样量可变式
1.2.2样品温控：4℃-40℃
1.2.3进样量设定范围:  0.1uL-100uL
1.2.4样品瓶数目:  ≥105个（1.5ml样品瓶）
1.2.5进样精度:  <0.3%RSD
1.2.6交叉污染: < 0.005% 
▲1.2.7 耐压：≥66Mpa
1.2.8 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气
1.2.9 控制方式:软件控制、面板控制
1.2.10进样针：陶瓷进样器，降低样品吸附
★1.2.11管路：不锈钢复合PEEK管路，降低样品吸附
1.3.柱温箱:  
1.3.1柱容量：单个柱温箱可同时放置色谱柱≥250mm*6根（需提供仪器照片佐证）
1.3.2温度控制范围:  (室温-10)℃-85℃
1.3.3 温度稳定性:±0.1℃
1.3.4 控温方式: 强制空气循环
1.3.5 控制方式:软件控制、面板控制
1.4.控制器
1.4.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口作用;
1.4.2具有内存缓冲
1.4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
1.5.紫外检测器
1.5.1光源：氘灯；
1.5.2波长范围：190-700nm
1.5.3双波长功能：支持
1.5.4漂移：＜0.5×10-4AU/h
1.5.5噪音：＜5.0×10-6AU
▲1.5.6标准池：光程：10mm 
1.5.7池温控制:室温＋5～50℃
1.5.8定性测量重复性应≤0.5%，定量测量重复性应≤2%
1.6. 示差折光检测器
1.6.1 折射率测量范围：1~1.75RIU
1.6.2 噪音：＜2.0-9RIU
1.6.3 漂移：＜1.5×10-7RIU/h
1.6.4 范围：A模式：0.06×10-6~500×10-6RIU。P，L模式：1×10-6~5000×10-6RIU
1.6.5 控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响
1.6.6 零位调整：自动归零，手动归零，精细调零
1.6.7流量范围：0-20mL/min
1.6.8 池温控制范围：30~60℃
1.7. 荧光检测器
▲1.7.1光源：氙灯，低压汞灯(检查波长精度)
1.7.2波长范围： 200~700nm
1.7.3 光谱带宽：20nm
1.7.4 波长准确度：±2nm
1.7.5 波长精度：±0.2nm
1.7.6 S/N：水的拉曼峰＞S/N2000，暗背景下＞S/N11000
1.7.7 池温控制范围：室温-10℃~40℃、1℃步进
1.8. 色谱工作站
1.8.1可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能
1.8.2 语言：中文/英文/日文
1.8.3 可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）、光谱仪（UV、IR、RF）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
1.8.4 支持手机等智能终端监测/操作/分析
1.8.5 软件内置直接计算功能，符合中国药典，美国药典，欧洲药典要求的系统适用性
1.8.6 参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准，提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
▲1.8.7 参考2025版药典二部化学药品种标准，提要求使用与仪器同品牌色谱柱，提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.8 可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
2、配置要求
2.1.输液泵2套
2.2.脱气机1套
2.3.自动进样器，1套
2.4.2000ul定量环1套
2.5.柱温箱，1套
2.6.紫外检测器，1套
2.7.示差检测器，1套
2.8.荧光检测器，1套
2.9.惰性管路包1套
2.10.控制器1套
2.11.网络版软件接入许可1套
2.12.电脑1台（处理器：不低于基本主频≥2.6GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；27寸及以上显示器；条码扫描器1套）
品目4 高效液相色谱仪（配置10）
1、技术要求
1.1.二元梯度高压泵
1.1.1 泵类型：微体积双柱塞泵
★1.1.2 流速范围：0.0001-10.0000mL/min ，步进0.1ul/min(需提供软件设置截图，以证明步进精度）
1.1.3 流速准确度：≤1% 
1.1.4 流速精确度： <0.05% RSD 
1.1.5 溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行	
1.1.6 柱塞冲洗：标配自动柱塞清洗组件
1.1.7 梯度曲线：共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品
▲1.1.8 控制方式:软件控制、面板控制
1.1.9 梯度混合准确度：≤0.5%
★1.1.10 耐压：≥18500psi
1.2在线脱气机
1.2.1脱气方式：在线真空脱气
1.2.2 通道数量：≥5路
1.3自动进样器一
1.3.1进样方式：全量进样, 进样量可变式
1.3.2耐压：≥130MPa
1.3.3 进样量设定范围 ：0.1uL ~ 50ul
1.3.4 样品瓶数目：≥105个(1.5mL样品瓶) 
1.3.5 进样精度：<0.25%RSD（5µL进样）
1.3.6 进样量准确度：≤1% 
1.3.7 交叉污染：≤0.001%
1.3.8 进样针清洗	：进样前后，针内外自由设定，最多4种清洗溶液；有在线自动脱气
1.3.9 温度设置范围：4 - 40℃
1.3.10预处理模式：标准、预处理编程、样品稀释、试剂添加。
1.4.自动进样器二
1.4.1进样方式:  全量进样, 进样量可变式
1.4.2样品温控：4℃-40℃
1.4.3进样量设定范围:  0.1uL-100uL
1.4.4样品瓶数目:  ≥105个
1.4.5进样精度:  <0.2%RSD
1.4.6交叉污染: < 0.005% 
4.7 耐压：≥66Mpa
1.5柱温箱
1.5.1控温范围:  室温以下10℃～80℃
1.5.2控温准确度 ±0. 5℃
▲1.5.3柱容量 ：≥6根 300mm长色谱柱（需提供仪器照片佐证）
1.6紫外检测器
1.6.1 波长范围： 190-700nm
1.6.2 波长准确度：±1nm
1.6.3 波长精密度：±0.1nm
1.6.4 噪音：≤0.5 ×10-5AU
1.6.5 漂移：≤0.5×10-4 AU/0.5h（250nm，室温恒定，池内空气）
1.6.6 线性范围：0.0001-2.5AU
1.6.7 谱带宽：≤8nm
1.6.8定性测量重复性应≤0.5%，定量测量重复性应≤2%
1.7. 二极管阵列检测器
1.7.1波长范围：190~750 nm
1.7.2二极管单元数 ≥1024
1.7.3波长准确度：≤1 nm
1.7.4漂移：≤0.5×10-3 AU/h 
1.7.5 噪音：＜4.5×10-6AU
1.7.6测量范围：>2.4 AU
▲7.7 UV截止功能：内置紫外截止滤光片（开或关可选）。对分析光不稳定化合物时可防止分解，提高定量精度。
1.7.8 智能峰解卷积功能：未达到基线分离的包裹峰可通过智能峰解卷积功能实现单一组分基线分离，保证单个化合物定量的准确性。
▲1.7.9 控温单元：光源，光路系统，流通池
1.8. 色谱工作站
1.8.1可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能
1.8.2语言：中文/英文/日文
1.8.3 可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）、光谱仪（UV、IR、RF）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
1.8.4 支持手机等智能终端监测/操作/分析
1.8.5 软件内置直接计算功能，符合中国药典，美国药典，欧洲药典要求的系统适用性
1.8.6 参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准，提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.7 参考2025版药典二部化学药品种标准，提要求使用与仪器同品牌色谱柱，提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
1.8.8 ▲可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
2、配置要求
2.1. 配置要求： 
2.2. 输液泵2套
2.3. 脱气机2套
2.4. 自动进样器，2套
2.5. 柱温箱，2套。
2.6. 二极管阵列检测器1套
2.7. 紫外检测器2套
2.8. 控制器1套
2.9. 网络版软件接入许可1套
2.10. 电脑1台（处理器：不低于基本主频≥2.6GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；27寸及以上显示器；条码扫描器1套）

品目5 显微镜(生物型)
1、技术要求
▲1.1 显微镜光路采用无限远色差和反差双重校正系统；
1.2具备明场、暗场、微分干涉、荧光观察功能；
1.3目镜10X，视场≥23mm；
1.4主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜位置的光强度；
1.5总放大倍率：50X-1000X。配备物镜：4X、10X、40X、100X多功能高级荧光物镜，其中40X、100X具有微分干涉功能；
1.6内藏式标准照明装置，≥10瓦高显色LED光源；
1.7 编码型物镜转换器6位，切换时自动匹配亮度。切换不同倍数镜头时，自动计算标尺；
1.8显微镜在空闲15分钟后自动进入待机状态；
▲1.9机身左右侧集成两个快速拍摄图像按钮，靠近左右两侧调焦旋钮，可一键实现快速获取单张图像、多通道荧光等；
1.10 光学元件防霉；
▲1.11彩色冷成像系统：低于环境温度≥18℃，有效物理像素≥500万，像素尺寸≥3.45微米×3.45微米，芯片尺寸≥2/3”，数字化范围≥14bit，图像采集速度全幅下≥60幅/秒,动态范围1:5000，高速动态范围1:25000，曝光时间250毫秒至60秒，调焦距离≤0.001mm，同时具有黑白模式和彩色模式。高速USB3.0接口；
1.12高效荧光模块，至少可以满足DAPI、FITC、CY3等成像；
1.13高功率LED荧光光源，使用寿命大于2万小时，显微镜软件可驱动并控制调节；
1.14软件功能；
1.14.1手动景深扩展功能，可实现超景深拍摄、手动大图拼接功能，实现超大视野拍摄、多通道叠加功能，实现多个通道图像叠加；
1.14.2视频拍摄功能；
1.14.3可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等；
1.14.4可同时进行多幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览；
1.14.5支持bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp,等格式图像输入。支持bmp, jpg, tif, tga, png, psd, cmp, avi, lsm, mov, j2k, jp2, pcx，czi，tga, wmf, pcf等格式图像输出；
1.14.6可配置、保存和恢复复杂的采集实验：能直接保存当前软件参数设置，进行参数一键还原，保证实验的可重复性；
1.14.7、软件具有提高图像分辨率功能。
2、配置要求
2.1 显微镜，1套；
2.2 电脑（处理器：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；24寸及以上显示器）1台。

[bookmark: heading_13]品目6 倒置显微镜
1、技术要求
1、主要功能：可以用于明场、相衬、荧光观察，电动物镜转换，电动荧光转盘，电动光路切换等；可扩展DIC、霍夫曼、偏光等多种观察方式（可升级为共聚焦显微系统）；
2、光学系统：符合国际标准齐焦距离≥60mm；无限远（管镜200）平场半复消色差光学系统；
3、观察系统：铰链式三目，头部2挡分光B：T=0：100%、100%：0，瞳距55-75mm；
4、目镜：视度可调目镜10X，线视场Ф22；
▲5、物镜：平场半复消色差相衬荧光物镜，齐焦距离≥50mm：
4X    NA≥0.13   WD≥16.5，盖玻片厚度：-
10X   NA≥0.30   WD≥8，盖玻片厚度：1.2mm；
20X   NA≥0.45   WD≥7.5-8.7，盖玻片厚度：0-2mm，带校正环；
40X   NA≥0.60   WD≥3-4.3，盖玻片厚度：0-2mm，带校正环。
6齐焦差：10X→20X齐焦范围≤0.028mm（需提供第三方光学检测报告）；
10X→40X齐焦范围≤0.023mm（需提供第三方光学检测报告）。
▲7、电动转换器：电动6孔物镜转换器带DIC分析插槽(透射用、反射用同时具有)。可通过通讯控制，6孔位物镜LED灯亮度记忆功能，3W的LED灯亮度可通过通讯和编码器调节，寿命≥60000小时；
8、电动平台：行程130mm*100mm，重复定位精度≤0.5μm，分辨率≤0.1μm。
▲9、电动调焦方式：3档变速升降机构, 移动行程10mm，（焦面上8.5mm，下1.5mm），Z轴调焦精度≤20nm。 
聚光镜：长工作距离转盘式结构，7孔位电动转盘，4个直径37mm小型开口（用于相衬、霍夫曼、ND滤光片），3个直径39mm大型开口（用于DIC、ND滤光片），NA ≥0.52，WD≥30mm。
11、系统中间倍率： 1X、1.5X转盘式切换。
12、主机分光出口：采用转盘式结构（电动）。左侧/目视= 100% /0%；右侧/目视 = 100%/0%；左右侧/目视= 0/100%；下端口/目视=100%/0%。
▲13、荧光装置：采用双层光路多功能转盘式结构，标配一个6工位电动转盘，可扩展为双层12工位电动转盘，可通过通讯控制；可从主机取出，方便更换各模块；根据需求荧光激发模块可随意拆卸、安装。
B激发光波滤色组件：激发BP460-495  截止BA510-550  分色DM505
G激发光波滤色组件：激发BP528-553  截止BA578-633  分色DM565
U激发光波滤色组件：激发BP360-390  截止BA435-485  分色DM415
14、荧光照明系统：高功率LED灯箱照明； 
15：便捷的照明控制：在机身左侧布置编码式透射照明开关，按键开关。
16、可倾式透射照明柱，确保使用者有较大的工作空间和方便更换样本。
17、中控系统：适用于LED灯、电动平台、电动荧光转盘、电动物镜转盘。
18、成像系统：彩色高分辨率数码相机，12MP芯片，120FPS；分离式，鼠标式，电动相机快门，可远程控制拍照。
19、软件参数：
19.1、兼容系统：Windows 7、8、10、OS X (Mac OS X)Linux等（支持32位及64位）。
19.2、API接口支持主流PACS系统的DirectShow及Twain协议。
19.3、图像采集及视频录制。
19.4、2D平面几何学测量。
19.5、图像三维形貌、图像剖面线以及弥散化马赛克等操作。
19.6、多自由度图片及视频添加标尺。
19.7、HDR / WDR宽动态范围图像获取。
19.8、全景图像拼接工具。
19.9、EDF景深扩展：将不同焦平面的图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张大景深的清晰图片。
19.10、彩色合成工具：具用于创建，着色，标记，合成图像的对比度增强功能以及减背景功能，主要用于合并和标记多个单色单波长的荧光图像为彩色合成图像。彩色合成也可用于合成亮视场图像与荧光图像，如将绿色荧光蛋白（GFP）与非常好的工具和微分干涉对比（DIC）图像进行合成操作。
19.11、全黑背景图像降噪（用于拍摄荧光图片）。
19.12、图像浮雕：图像的一种艺术化处理。使图像经处理后看上去跟浮雕一样。浮雕对话框里面的预览按键提供预览功能。提供了3种卷积操作方法，包括梯度方向，平移差分。
19.13、高阶色彩矫正功能；背景灰度校正功能。
2、配置清单：
1、主机一台；
2、电动6孔转换器一个；
3、4×、10×、20×、40×物镜各一；
4、电动平台一个；
5、电动聚光镜转盘及长距聚光镜个一个；4×、10-20×、40×相衬模块各一个。
6、电动荧光转盘一个；FITC激发模块、TRITC激发模块、DAPI激发模块各一；
7、12MP高分辨率数码相机一个，成像软件一套；
8、电脑一台：i7-11700/16GB*2 DDR4/1TB SSD/RTX A2000 6G/USB PCIe扩展卡 4个USB3.0口/WINDOWS 10专业版/3NBD/460W/
品目7 电位滴定仪
1、技术要求
1.1 测量范围：-2000～2000mV。
1.2 辨率：0.1mV。
1.3 最大误差：0.2mV。
1.4 用于各种电化学滴定分析，如酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、电导滴定、恒pH滴定、永停滴定、容量法卡氏水分测定、库仑法卡氏水分测定，两相滴定（如表面活性剂类样品）、光度滴定，并能直接测量pH值、离子浓度、氧化还原电位、温度、电导率值、极化电压、极化电流、透光率和吸光率等。
1.5 具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正,MEASConc离子浓度测量等模式。
▲1.6 主机为分体式结构，同时具备螺旋桨及磁力搅拌功能，滴定台采用密闭滴定台，避免有毒试剂对操作人员的伤害，配有清洗装置，方便清洗。
1.7 磁力搅拌器和螺旋桨搅拌器2种，搅拌速度可调。
1.8 滴定仪控制方式：不小于7英寸彩色触摸屏和专用电脑软件双通道操控滴定仪，即使一种终端出现故障时仪器仍能正常工作。
1.9 具备RS232，USB，以太网和PDF等输出方式，并可输出PDF，csv，XML等格式的数据。
1.10 具备多次标准加入法，可实现自动化的钠，钾，钙，硝酸根等离子的含量测定。
1.11 可以设置20个以上的用户，5个以上用户组，每个用户组分配不同的权限，并设有方便的密码/指纹保护，连接软件后数量无限制，且权限可自定义。
1.12 主机具备双排智能电极接口，可以同时连接两支智能电极，无需频繁更换电极。
▲1.13 采用上推式滴定管，运动方式由下往上，能有效排除气泡，避免气泡对结果的影响。
1.14 滴定管具备1ml、5ml、10ml、20mL等种规格可选。
1.15 智能滴定管、滴定驱动器与主机连接采用即插即用方式，无需重新启动主机。
▲1.16 滴定管驱动器步进电机精度为：1/20000。
★1.17 配置不少于18位全自动样品进样器，滴定杯体积≥100mL，并且能全自动完成馈液，淋洗等样品处理工作。
▲1.18 滴定仪主机、触摸屏和自动进样器均带有LED状态指示灯功能，表示分析状态，如正在运行、出现问题或准备就绪等待下一个样品，使系统一直保持高效的工作。
2、配置要求
2.1滴定仪主机（含原厂触摸屏） 1套；
2.2自动进样器 1套；
2.3 10mL智能识别滴定管 3套；
2.4非水滴定智能识别电极 1支；
2.5酸碱滴定智能识别电极 1支；
2.6银量法滴定智能识别电极 1支；
2.7 密封滴定杯 1盒；
2.8 软件 1套；
2.9 电脑 1套（处理器：不低于基本主频≥2.6GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统，正版Office软件；27寸及以上显示器）
品目8 自动定氮仪
1、技术要求
1.1 采用的凯氏定氮的方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、自动加碱、蒸汽发生，自动排空、自动滴定，采用最准确的电位滴定测定终点法。
1.2检测范围：0.02-240mgN。
1.3回收率≥99.5%。
1.4重复性误差：RSD≤0.5%。
1.5滴定精度：0.02～0.2μL/步。
1.6测定样品重量：固体≤5g，液体≤20ml。
1.7分析时间：3-7min(比色法）。
1.8储存量：≥100万条测试结果，≥500个测定方法。
▲1.9仪器内置冷却系统，无需外接任何冷却源（包括但不限于自来水冷却循环水器等），仪器布局灵活，符合绿色低碳理念。
1.10仪器具有三种以上蒸馏模式，可通过对实验过程中的关键指标进行监测与评估，智能确定实验的终点。
1.11仪器采用金属双层冷凝结构，确保测定过程中，馏出物能够充分且迅速地从气态转化为液态，极大地提高了冷凝效果和整体效率。
▲1.12具有颜色和电位二种终点判定方法。
1.13软件采用多任务处理设计，在测试过程中也可同时进行批次设置数据回溯等工作。节约了仪器设置过程的等待时间。
▲1.14蒸馏系统采用自动垂直升降设计，无需手工装卸消化管，减少溶液与实验人员的接触，提高操作安全性。
1.15仪器具有稳态闪蒸技术，配合瞬时过热蒸汽，有效加速氨气回收过程，确保了检测流程的高效与实验数据的精准。
▲1.16仪器多工位循环进样系统，可以一次更换并处理至少3个样品，实行自动进样自动检测。
1.17符合GMP的要求，采用四级以上用户名加密码形式登录，并可对密码进行老化设置，内置用户权限分级规则，权限内容可自定义。仪器操作可溯源，使仪器的实验数据更加的真实，安全。
1.18测试结果具备两种报告格式，满足不同客户需求。
1.19 接口：具备USBLANRS485CANWIFI（可选）接口。
1.20 可以对接LIMS实验室信息管理系统，数据统一管理，方便快捷。
1.21 结果高低限报警功能，及时提示实验人员结果异常，避免批次结果受损。
2、配置要求
2.1 主机一台 
2.2 消化管10支 
2.3 溶液桶4个 
品目9 全自动旋光仪
1、技术要求    
1.1 测量量程：±90°/±259°Z。
1.2 旋光分辨率：0.001°。
1.3 旋光准确性：0.003°。
1.4 大屏幕彩色触摸屏，中文标配，其他语言可选；配备4个USB接口，配备网络接口，配备外接触摸屏接口，可采用外接触摸屏，鼠标，键盘控制仪器。
1.5 内置珀耳帖控温系统，控温范围：10-50℃，控温精度：±0.1℃，控温准确度：±0.1℃。半导体控温长20cm，将旋光管包裹加热或制冷，温度均匀性高。珀耳帖控温与旋光管分开设计，以方便清洗。
1.6 波长589nm，可选多种谱线。
1.7 旋光仪测量结果显示：旋光度、比旋光、浓度、国际糖度及其它。
1.8 旋光仪和旋光管无任何连接传输设计
1.9 主机具有数字化自动识别功能，对旋光管/石英管进行数字识别。将旋光管的信息，如长度、编号，膨胀系数等相关数据自动传输到旋光仪主机中
1.10 主机配置气泡提醒系统，实时监测旋光管内是否有气泡并给出不同标示
▲1.11 旋光仪主机内置CFR 21 Part 11合规软件，支持21 CFR Part 11审计追踪，符合GMP 规范及FDA要求
1.12 旋光管设计简单，无需任何工具即可方便拆卸清洗
1.13 配置电脑操作系统，实现电脑上可控制仪器
2 配置要求：
2.1 旋光仪主机   1套；
2.2 内置珀耳帖控温系统    1套；
2.3 无线传输组件   1套；
2.4 数字化自动识别功能 1套；
2.5 内置气泡自动检测功能   1套；
2.6 漏斗旋光管（合金材质，无需工具拆卸设计，长度100mm，体积5ml ） 1套；
2.7 仪器正常使用和日常维护标配所需的附件、备件包、耗材和技术文件等 1套；
品目10 红外分光光度计
1、技术要求
★1.1 光谱分辨率：≤0.1 cm-1。
▲1.2 信噪比：≥600000:1（4 cm-1分辨率, 1 min扫描, 峰-峰值）。
1.3 光谱范围：7800 - 350 cm-1。
1.4 全光谱范围线性度：≤0.07%T。(ASTM E1421标准方法)。
1.5 波数准确度：≤0.005 cm-1。
1.6 波数精度：≤0.0008 cm-1。
▲1.7 干涉仪：研究级磁浮式或空气轴承式干涉仪，配置高速自动准直的连续动态调整技术。
1.8 光源：配置中红外和远红外光源，可选配扩展可见和近红外光源。
▲1.9 光阑：≥200档精度连续可变自动控制光阑。
1.10 检测器：高性能DTGS检测器，采用高速数据采集A/D转换器。
1.11 操作软件：
1.11.1 包括各种常规红外操作处理，具有光谱采集自动光谱质量检查和判断提示，自动谱峰查找定量分析、智能模型编辑等应用功能。
1.11.2 具备高级ATR校正功能，以多模型处理功能，精准校正不同ATR对光谱的峰强、位移以及非极化的影响，使得ATR谱图与透射谱图达到优于97%最佳匹配度，实现谱图高准确度检索和鉴别。（提供ATR校正技术的官方资料）
1.11.3 具备高精度质量筛查功能：配置两级检查级别，不仅能对含有不同成分的样品进行快速鉴别，更可对相同成分不同含量的样品进行高精度快速鉴别，实现对原料或产品质量的快速和精确控制。
1.11.4 具备多组分混合物鉴别软件，包含多组分检索功能，自动光谱分离解谱技术、可对混合物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别，给出混合物不同物质相对含量的信息。
▲1.11.5 提供≥20万张具有自主知识产权的、永久离线安装在用户电脑上的标准红外光谱数据库，或提供≥20万张含十年年费的萨特勒谱图集的红外光谱数据库。
2、配置要求
2.1傅里叶红外光谱仪主机1台
2.2 标准操作软件1套
2.3 高级材料混合物自动分离和鉴别分析软件1套
2.4 智能透射测试附件1套
2.5 金刚石ATR采样附件1套
2.6 微型压片机1套
2.7 配套电脑和打印机1套：处理器不低于基本主频≥2.1GHz、核心≥12核、总线程数≥20、三级缓存≥25MB；≥8G内存；512GB及以上固态硬盘；正版系统软件（win11专业版64位或以上）；22寸及以上显示器；激光打印机

品目 11 酶标仪
1、技术参数：
1.1.检测类型：1-1536孔微孔板。
1.2.采用四光栅+滤光片设计，可应用范围包括但不限于：吸收光(Abs)、荧光强度(FL)、化学发光（Lum）、时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）、荧光共振能量转移（FRET）、均相时间分辨荧光（HTRF）、时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET）、生物发光共振能量转移（BRET）、Western Blot及特殊气体浓度下的活细胞检测。
1.3.采用高能氙闪灯光源，使用寿命大于108次闪烁；光吸收检测模式下使用紫外硅光电二极管、荧光检测模式下采用扩展波长低暗电流PMT、发光检测模式下采用低暗电流单光子技术PMT，荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立。
▲1.4.温度控制范围：≥室温+5℃～66℃。
1.5.温度均一性：≤±0.75℃。
1.6.温度准确度：≤±1℃@37℃。
1.7.支持多种震荡方式，包括但不限于线性、圆周、双圆周、超长时间震荡（强度和时间可调）。
1.8.支持多种检测模式，包括但不限于：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（吸收光、荧光、化学发光、时间分辨荧光），区域扫描（可达20X20密度/孔）。
1.9.电脑连接方式： 网线（直接接入局域网）,允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析。
1.10.吸收光：
1.10.1.波长范围：230nm-1000nm，1nm可调；
1.10.2.波长带宽：4.0nm；
1.10.3.波长准确度： ±2.0nm；
1.10.4.波长重复性：±1nm；
1.10.5.光度量范围：0-4.0(OD)；
1.10.6.分光检测分辨率：：≤0.001OD；
1.10.7.测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-3.0OD；
1.10.8.测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-3.0OD；
1.10.9.杂散光： ＜0.0005%@260nm，280nm；
▲1.10.10.配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化。
1.11 荧光强度：
1.11.1.荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测；
1.11.2.波长范围： 250nm—850nm，1nm可调；
1.11.3.带宽：(EX)15nm； ( EM)25nm；
1.11.4.动态学范围：>6个数量级；
1.11.5.灵敏度(光栅)：
＜ 1pM荧光素，96孔板顶读；＜ 2pM荧光素，96孔板底读；
＜ 1pM荧光素， 384孔板顶读；＜ 2.5pM荧光素，384孔板底读；
灵敏度(滤光片)：   
 ＜ 0.3pM荧光素，96孔板顶读； ＜ 2pM荧光素，96孔板底读；
 ＜ 0.5pM荧光素，384孔板顶读；＜ 2.5pM荧光素，384孔板底读。
1.12 化学发光：
1.12.1.检测方式：微孔板顶部检测；
1.12.2.波长范围：300nm—850nm，1nm可调；
1.12.3.动态学范围：>7个数量级；
1.12.4.灵敏度（辉光）：＜ 2pM ATP（96孔板），＜ 4pM ATP（384孔板）；  
1.12.5.灵敏度（闪光）： 20amol ATP（Promega ENLITEN ATP Assay System ）；
1.12.6.孔间干扰：＜0.1%，白色96孔板；＜0.2%，白色384孔板。
1.13 时间分辨荧光：
1.13.1.波长范围：EX 滤光片：350nm（带宽60nm），EM光栅：450-750nm
1.13.2.动态学范围：>5个数量级；
1.13.3.检测灵敏度： 10fM铕元素（96孔板）；10fM铕元素（384孔板）。
1.14 荧光偏振：
1.14.1.波长范围：300nm-750nm；
1.14.2.检测灵敏度： 
滤光片：＜1mP标准偏差 (1nM荧光素，黑色96孔板)；
光栅：＜2mP标准偏差 (10nM荧光素，黑色96孔板)；
滤光片：＜2mP标准偏差 (1nM荧光素，黑色384孔板)；
光栅：＜2mP标准偏差 (10nM荧光素，黑色384孔板)。
1.15.机器支持自动化整合功能。
1.16.近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC）。
▲1.17.配备用户身份识别卡，内置感应芯片，使用前用户只需进行识别卡扫描，仪器即会自动识别用户身份，进入到该用户的个性化界面，调出所有此用户账户下的已建立的程序，然后点击运行即可，达到无纸化化的仪器登记使用管理。
1.18.仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏，仪器主机USB插口可数据输出。
1.19.无需电脑，直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至USB或网络路径）、数据展示和浏览；同时机器内置培训视频可在线可调用观看。
▲1.20 软件需求信息：数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，24种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能（可选），支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一程序；支持多种数据导出格式：Excel、TXT、XML和PDF。
2、配置要求
2.1 主机一台（内置光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光、荧光偏振模块）
2.2 专业分析和控制软件一套，品牌电脑一台（处理器：基本主频≥2.1GHz，≥32G 内存；≥512GB 固态硬盘 + 2TB 机械硬盘；DVD/CD-RW；双网卡；不低于 win10 64 位专业版正版软件；24 寸及以上显示器）。
2.3 HTRF 滤光片组一套。
2.4 电源线、数据线、安装使用手册各一套
品目 12 集菌仪
1、技术参数
1.1 转速范围：≥0-220rpm，无级可调：转速控制稳定，不同转速下运行无明显抖动，可记忆常用转速。
1.2 控制与显示：钢化玻璃触控面板。
1.3 运行模式：具有转速记忆功能。
1.4 管路安装：支持泵管直线装管、自动夹管设计，安装拆卸便捷，降低人为污染风险。
1.5 安全保护：具备过流、过压、过载、堵转四重保护功能;泵头及防护罩具备安全防护设计，避免操作风险。
1.6 机身材质：机身主体采用316L不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁消毒，符合无菌实验室洁净要求；
1.7 物理尺寸：悬架总高度≥37cm；外形尺寸：约50X30X10，适配常规无菌实验室操作台即可。
1.8 重量：设备重量≤20kg，结构稳定，运行无位移。
1.9 操作配件：标配脚踏开关，支持点动/连续运行模式切换，解放双手，适配无菌操作流程。
1.10 排液设计：配置可旋转排液槽，废液收集便捷，避免交叉污染。
1.11 功率：≥100W。
2、配置要求
2.1 主机1台:含集菌仪主体、蠕动泵头、悬架支架、废液收集槽
2.2 标准配件:脚踏开关1个、电源线1根、备用泵管若干、产品说明书/合格证/保修卡各1
品目 13 紫外可见分光光度计
1、技术要求
1.1 分光系统
1.1.1 光学系统: 双光束
1.1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置
1.1.3 设定波长范围: 190～1100nm
1.1.4 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm
▲1.1.5 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm），±0.5nm（全波段）
1.1.6 波长重复精度: ±0.05nm
1.1.7 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min； 最大扫描速度：4000nm/min; 
▲1.1.8 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm 
1.1.9 分辨率: 0.1nm
▲1.1.10 杂散光: NaI <0.005%T（220nm)；NaNO2 <0.005%T（340nm)
1.1.11 测光方式: 双光束测光方式 
1.1.12 吸光度线性范围：-3.0～5.0A
▲1.1.13 光度准确性：±0.002Abs(0-0.5Abs)；±0.003Abs(0.5-1Abs)；±0.006Abs(1.0-2.0Abs)
1.1.14光度重现性：±0.001Abs(0.5Abs)；±0.001Abs(1Abs)；±0.003Abs(2Abs)
▲1.1.15 噪音： 0.00003Abs (500nm)
▲1.1.16基线稳定性 <0.0002Abs/hour
1.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）
1.3 检测器：光电倍增管
2、配置要求
2.1 主机 1台
2.2 电恒温六联池 1套
2.3 CPS电源 1套
2.4 电脑 1台（处理器：不低于基本主频≥2.6GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB，固态硬盘≥1T，内存≥8G，不低于win10 64位专业正版操作系统；27寸及以上显示器；条码扫描器1套）                                        
2.5 10mm方形石英比色皿 7个
2.6  网络版软件接入许可1套

品目 14 超纯水机
1、技术要求
1.1 系统以经过 EDI、DI、RO 或蒸馏技术处理的纯水作为进水，生产制备超纯水。
1.2 超纯水产水速度（制水量）为逐滴至最大 2 L/min，可搭配智能远程取水单元逐滴取水。制水量：≥30L/h。
1.3 产水水质
▲1.3.1 产水电阻率≥18.2 MΩ.cm @ 25℃；
1.3.2 TOC 含量≤2 ppb; （进水＜50 ppb）；
1.3.3 微生物 ＜ 0.001 cfu/mL（搭配同品牌终端过滤器）；
1.3.4 直径大于 0.2 μm 的颗粒物数量 ＜1/mL；
1.3.5 内毒素 ＜ 0.001 Eu/mL；
1.3.6 RNases ＜1 pg/mL；
1.3.7 DNases＜5 pg/mL；
1.3.8 蛋白酶 ＜0.15 μg/mL；
1.3.9  重金属离子≤0.1ppb。
▲1.4 系统使用大容量高品质活性炭及核子级离子交换树脂柱，填充总量不少于 4.6 L；采用全下垂流纯化方式，保证在使用中无树脂分层现象，并提供产品彩页或者技术资料证明。
1.5 配置独立的智能远程超纯水取水单元，内置流量计，具有定量（0.05～50L）和逐滴取水功能。
1.6 具有定时取水功能，支持倒计时取水。
1.7 标配 2 个电导率检测仪，可监测进水及产水电导率或电阻率（具有温度补偿和非温度补偿两种模式）。
▲1.8 配置双层（0.45 + 0.2 μm）无菌级终端过滤器，有效过滤面积不少于 150 cm2，微生物含量＜0.001cfu/ml, 可提供细菌挑战性及完整性测试证书。
1.9 具有系统日志功能，可自动记录维护及故障信息，包括日期、时间及事件描述，符合 GMP、GLP 要求；系统有智能的报警模式和服务模式，可显示报警、维护及服务信息。
2、配置要求
2.1 超纯水主机 （含双波长紫外灯）一套；
2.2 智能远程超纯水取水单元 一个；
2.3 预纯化柱 一个；
2.4 精纯化柱 一个；
2.5 双层无菌终端过滤器 两个；


★三、付款方式：
1.签订合同后预付50%货款；
2.货到安装调试合格后，支付30%货款；
3.验收合格并开具发票后支付20%。
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。

★五、免费质保期：
1.高效液相色谱仪（配置3）:自设备验收合格后1年;
2.高效液相色谱仪（配置5）（核心产品）:自设备验收合格后1年;
3.高效液相色谱仪（配置8）:自设备验收合格后1年;
4.高效液相色谱仪（配置10）:自设备验收合格后1年;
5.显微镜(生物型):自设备验收合格后1年。
6.倒置显微镜:自设备验收合格后1年;
7.电位滴定仪:自设备验收合格后1年;
8.自动定氮仪:自设备验收合格后1年;
9.全自动旋光仪:自设备验收合格后1年;
10.红外分光光度计:自设备验收合格后1年;
11.酶标仪:自设备验收合格后1年;
12.集菌仪:自设备验收合格后1年;
13.紫外可见分光光度计:自设备验收合格后1年;
14.超纯水机:自设备验收合格后1年。
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第5章  评标方法与评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人。
综合评分保留至小数点后两位。
二、评标标准
本项目采用综合评估法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。


采购包一：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	报价
	1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算或最高限价，否则为无效报价。
2.其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点后保留2位
	30

	2
	技术响应
	投标产品技术参数全部满足招标要求的得满分45分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注45条“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣0.76分，其他214条非重要参数负偏离的，则每项扣0.05分。
所有对标注“★”和“▲”的技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、或带有CMA标识的检测报告等证明材料，单台配置要求中“★”参数除外），如第四章有规定支撑资料类型的以规定为准，否则视为未实质性响应。 
	45

	3
	实施方案
	根据投标人提供的实施方案（如进度计划、安装调试、包装和运输等）进行评审： 
（1）给出的进度计划具体且切实可行，包含了生产、发货、运输、送货、安装、培训、验收等各关键节点，时间明确，考虑了潜在的风险因素，并制定了相应的应对措施，以保障项目按时完成得2分；进度计划内容有缺失，应对措施不能保障项目按时完成得1分；未提供得0分；
（2）给出的安装调试方案完整、内容清晰，包括了安装调试的各个环节、方法、步骤及可能遇到的问题与解决方案得2分；安装调试方案内容有缺失得1分；未提供得0分；
（3）对产品的包装和运输方案进行了周密的规划，考虑了产品的保护、防潮、防震等措施，以确保产品在运输过程中的安全得1分；包装和运输方案内容有缺失，相关措施不能确保产品在运输过程中的安全得0.5分；未提供得0分。
	5

	4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（如故障解决方案、响应时间、专业技术人员情况及保障服务能力、质保期满后的服务方案等）进行评审：
（1）提供了的故障响应及解决方案完整，针对本项目，包括远程支持和现场服务以及特殊情况解决措施等得2分，方案内容有缺失，缺少针对本项目特殊情况的处理措施得1分，未提供得0分；
（2）拥有专业技术人员，人员经过专业培训具有服务经验得2分，人员没有经过专业培训，没有服务经验得1分，未提供得0分；
（3）质保期满后，提供了延续服务方案，包括有偿维修（各项维修费用有明细清单，且对采购人有优惠）、免费定期巡检等得1分，提供的服务内容有缺失，费用清单无明细，巡检收费或无巡检得0.5分，未提供得0分。
	5

	5
	培训方案
	[bookmark: _Hlk160527588]根据投标人提供的培训方案（如培训目标、培训方法、培训内容、教师资历、培训时间、拟提供的培训资料等）进行评审：
（1）提供了明确的培训目标，培训方法，时间安排，能确保培训效果，包括演示教学、学员动手实操，培训考核，得2分；内容有缺失，不能保证培训效果得1分；未提供得0分；
（2）提供的培训内容全面，提供的培训名额充足，满足或超出项目需求，提供的培训资料完整、实用得2分；内容有缺失，不能满足项目需求得1分；未提供得0分；
（3）提供的培训教师资历高，具有相关培训经验，能确保培训质量得1分；教师没有相关培训经验，不能确保培训质量得0.5分；未提供得0分。
	5

	6
	免费质保期
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保要求的不得分；在此基础上核心产品免费质保期每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）
	2

	7
	业绩证明
	2023年1月1日（含）至今投标人实施过的类似设备采购项目成功案例（以合同签订时间为准，提供合同复印件），每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。
	6

	8
	国家政策导向
	1.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2.投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
	2




采购包二：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	报价
	1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算或最高限价，否则为无效报价。
2.其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点后保留2位
	30

	2
	技术响应
	投标产品技术参数全部满足招标要求的得满分45分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注57条“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣0.65分，其他162条非重要参数负偏离的，则每项扣0.05分。
所有对标注“★”和“▲”的技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、或带有CMA标识的检测报告等，单台配置要求中“★”参数除外），如第四章有规定支撑资料类型的以规定为准，否则视为未实质性响应。 
	45

	3
	实施方案
	根据投标人提供的实施方案（如进度计划、安装调试、包装和运输等）进行评审： 
（1）给出的进度计划具体且切实可行，包含了生产、发货、运输、送货、安装、培训、验收等各关键节点，时间明确，考虑了潜在的风险因素，并制定了相应的应对措施，以保障项目按时完成得2分；进度计划内容有缺失，应对措施不能保障项目按时完成得1分；未提供得0分；
（2）给出的安装调试方案完整、内容清晰，包括了安装调试的各个环节、方法、步骤及可能遇到的问题与解决方案得2分；安装调试方案内容有缺失得1分；未提供得0分；
（3）对产品的包装和运输方案进行了周密的规划，考虑了产品的保护、防潮、防震等措施，以确保产品在运输过程中的安全得1分；包装和运输方案内容有缺失，相关措施不能确保产品在运输过程中的安全得0.5分；未提供得0分。
	5

	4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（如故障解决方案、响应时间、专业技术人员情况及保障服务能力、质保期满后的服务方案等）进行评审：
（1）提供了的故障响应及解决方案完整，针对本项目，包括远程支持和现场服务以及特殊情况解决措施等得2分，方案内容有缺失，缺少针对本项目特殊情况的处理措施得1分，未提供得0分；
（2）拥有专业技术人员，人员经过专业培训具有服务经验得2分，人员没有经过专业培训，没有服务经验得1分，未提供得0分；
（3）质保期满后，提供了延续服务方案，包括有偿维修（各项维修费用有明细清单，且对采购人有优惠）、免费定期巡检等得1分，提供的服务内容有缺失，费用清单无明细，巡检收费或无巡检得0.5分，未提供得0分。
	5

	5
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（如培训目标、培训方法、培训内容、教师资历、培训时间、拟提供的培训资料等）进行评审：
（1）提供了明确的培训目标，培训方法，时间安排，能确保培训效果，包括演示教学、学员动手实操，培训考核，得2分；内容有缺失，不能保证培训效果得1分；未提供得0分；
（2）提供的培训内容全面，提供的培训名额充足，满足或超出项目需求，提供的培训资料完整、实用得2分；内容有缺失，不能满足项目需求得1分；未提供得0分；
（3）提供的培训教师资历高，具有相关培训经验，能确保培训质量得1分；教师没有相关培训经验，不能确保培训质量得0.5分；未提供得0分。
	5

	6
	免费质保期
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保要求的不得分；在此基础上核心产品免费质保期每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）
	2

	7
	业绩证明
	2023年1月1日（含）至今投标人实施过的类似设备采购项目成功案例（以合同签订时间为准，提供合同复印件），每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。
	6

	8
	国家政策导向
	1.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2.投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
	2




采购包三：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	报价
	1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算或最高限价，否则为无效报价。
2.其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点后保留2位
	30

	2
	技术响应
	投标产品技术参数全部满足招标要求的得满分45分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注125条“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣0.25分，其他279条非重要参数负偏离的，则每项扣0.05分。
所有对标注“★”和“▲”的技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、或带有CMA标识的检测报告等证明材料，单台配置要求中“★”参数除外），如第四章有规定支撑资料类型的以规定为准，否则视为未实质性响应。 
	45

	3
	实施方案
	根据投标人提供的实施方案（如进度计划、安装调试、包装和运输等）进行评审： 
（1）给出的进度计划具体且切实可行，包含了生产、发货、运输、送货、安装、培训、验收等各关键节点，时间明确，考虑了潜在的风险因素，并制定了相应的应对措施，以保障项目按时完成得2分；进度计划内容有缺失，应对措施不能保障项目按时完成得1分；未提供得0分；
（2）给出的安装调试方案完整、内容清晰，包括了安装调试的各个环节、方法、步骤及可能遇到的问题与解决方案得2分；安装调试方案内容有缺失得1分；未提供得0分；
（3）对产品的包装和运输方案进行了周密的规划，考虑了产品的保护、防潮、防震等措施，以确保产品在运输过程中的安全得1分；包装和运输方案内容有缺失，相关措施不能确保产品在运输过程中的安全得0.5分；未提供得0分。
	5

	4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（如故障解决方案、响应时间、专业技术人员情况及保障服务能力、质保期满后的服务方案等）进行评审：
（1）提供了的故障响应及解决方案完整，针对本项目，包括远程支持和现场服务以及特殊情况解决措施等得2分，方案内容有缺失，缺少针对本项目特殊情况的处理措施得1分，未提供得0分；
（2）拥有专业技术人员，人员经过专业培训具有服务经验得2分，人员没有经过专业培训，没有服务经验得1分，未提供得0分；
（3）质保期满后，提供了延续服务方案，包括有偿维修（各项维修费用有明细清单，且对采购人有优惠）、免费定期巡检等得1分，提供的服务内容有缺失，费用清单无明细，巡检收费或无巡检得0.5分，未提供得0分。
	5

	5
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（如培训目标、培训方法、培训内容、教师资历、培训时间、拟提供的培训资料等）进行评审：
（1）提供了明确的培训目标，培训方法，时间安排，能确保培训效果，包括演示教学、学员动手实操，培训考核，得2分；内容有缺失，不能保证培训效果得1分；未提供得0分；
（2）提供的培训内容全面，提供的培训名额充足，满足或超出项目需求，提供的培训资料完整、实用得2分；内容有缺失，不能满足项目需求得1分；未提供得0分；
（3）提供的培训教师资历高，具有相关培训经验，能确保培训质量得1分；教师没有相关培训经验，不能确保培训质量得0.5分；未提供得0分。
	5

	6
	免费质保期
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保要求的不得分；在此基础上核心产品免费质保期每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）
	2

	7
	业绩证明
	2023年1月1日（含）至今投标人实施过的类似设备采购项目成功案例（以合同签订时间为准，提供合同复印件），每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。
	6

	8
	国家政策导向
	1.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2.投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
	2




采购包四：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	报价
	1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算或最高限价，否则为无效报价。
2.其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点后保留2位
	30

	2
	技术响应
	投标产品技术参数全部满足招标要求的得满分45分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注42条“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣0.64分，其他364条非重要参数负偏离的，则每项扣0.05分。
所有对标注“★”和“▲”的技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、或带有CMA标识的检测报告等，单台配置要求中“★”参数除外），如第四章有规定支撑资料类型的以规定为准，否则视为未实质性响应。 
	45

	3
	实施方案
	根据投标人提供的实施方案（如进度计划、安装调试、包装和运输等）进行评审： 
（1）给出的进度计划具体且切实可行，包含了生产、发货、运输、送货、安装、培训、验收等各关键节点，时间明确，考虑了潜在的风险因素，并制定了相应的应对措施，以保障项目按时完成得2分；进度计划内容有缺失，应对措施不能保障项目按时完成得1分；未提供得0分；
（2）给出的安装调试方案完整、内容清晰，包括了安装调试的各个环节、方法、步骤及可能遇到的问题与解决方案得2分；安装调试方案内容有缺失得1分；未提供得0分；
（3）对产品的包装和运输方案进行了周密的规划，考虑了产品的保护、防潮、防震等措施，以确保产品在运输过程中的安全得1分；包装和运输方案内容有缺失，相关措施不能确保产品在运输过程中的安全得0.5分；未提供得0分。
	5

	4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（如故障解决方案、响应时间、专业技术人员情况及保障服务能力、质保期满后的服务方案等）进行评审：
（1）提供了的故障响应及解决方案完整，针对本项目，包括远程支持和现场服务以及特殊情况解决措施等得2分，方案内容有缺失，缺少针对本项目特殊情况的处理措施得1分，未提供得0分；
（2）拥有专业技术人员，人员经过专业培训具有服务经验得2分，人员没有经过专业培训，没有服务经验得1分，未提供得0分；
（3）质保期满后，提供了延续服务方案，包括有偿维修（各项维修费用有明细清单，且对采购人有优惠）、免费定期巡检等得1分，提供的服务内容有缺失，费用清单无明细，巡检收费或无巡检得0.5分，未提供得0分。
	5

	5
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（如培训目标、培训方法、培训内容、教师资历、培训时间、拟提供的培训资料等）进行评审：
（1）提供了明确的培训目标，培训方法，时间安排，能确保培训效果，包括演示教学、学员动手实操，培训考核，得2分；内容有缺失，不能保证培训效果得1分；未提供得0分；
（2）提供的培训内容全面，提供的培训名额充足，满足或超出项目需求，提供的培训资料完整、实用得2分；内容有缺失，不能满足项目需求得1分；未提供得0分；
（3）提供的培训教师资历高，具有相关培训经验，能确保培训质量得1分；教师没有相关培训经验，不能确保培训质量得0.5分；未提供得0分。
	5

	6
	免费质保期
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保要求的不得分；在此基础上核心产品免费质保期每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）
	2

	7
	业绩证明
	2023年1月1日（含）至今投标人实施过的类似设备采购项目成功案例（以合同签订时间为准，提供合同复印件），每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。
	6

	8
	国家政策导向
	1.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2.投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
	2




采购包五：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	报价
	1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算或最高限价，否则为无效报价。
2.其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点后保留2位
	30

	2
	技术响应
	投标产品技术参数全部满足招标要求的得满分45分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注52条“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣0.6分，其他456条非重要参数负偏离的，则每项扣0.03分。
所有对标注“★”和“▲”的技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、或带有CMA标识的检测报告等证明材料，单台配置要求中“★”参数除外），如第四章有规定支撑资料类型的以规定为准，否则视为未实质性响应。 
	45

	3
	实施方案
	根据投标人提供的实施方案（如进度计划、安装调试、包装和运输等）进行评审： 
（1）给出的进度计划具体且切实可行，包含了生产、发货、运输、送货、安装、培训、验收等各关键节点，时间明确，考虑了潜在的风险因素，并制定了相应的应对措施，以保障项目按时完成得2分；进度计划内容有缺失，应对措施不能保障项目按时完成得1分；未提供得0分；
（2）给出的安装调试方案完整、内容清晰，包括了安装调试的各个环节、方法、步骤及可能遇到的问题与解决方案得2分；安装调试方案内容有缺失得1分；未提供得0分；
（3）对产品的包装和运输方案进行了周密的规划，考虑了产品的保护、防潮、防震等措施，以确保产品在运输过程中的安全得1分；包装和运输方案内容有缺失，相关措施不能确保产品在运输过程中的安全得0.5分；未提供得0分。
	5

	4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（如故障解决方案、响应时间、专业技术人员情况及保障服务能力、质保期满后的服务方案等）进行评审：
（1）提供了的故障响应及解决方案完整，针对本项目，包括远程支持和现场服务以及特殊情况解决措施等得2分，方案内容有缺失，缺少针对本项目特殊情况的处理措施得1分，未提供得0分；
（2）拥有专业技术人员，人员经过专业培训具有服务经验得2分，人员没有经过专业培训，没有服务经验得1分，未提供得0分；
（3）质保期满后，提供了延续服务方案，包括有偿维修（各项维修费用有明细清单，且对采购人有优惠）、免费定期巡检等得1分，提供的服务内容有缺失，费用清单无明细，巡检收费或无巡检得0.5分，未提供得0分。
	5

	5
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（如培训目标、培训方法、培训内容、教师资历、培训时间、拟提供的培训资料等）进行评审：
（1）提供了明确的培训目标，培训方法，时间安排，能确保培训效果，包括演示教学、学员动手实操，培训考核，得2分；内容有缺失，不能保证培训效果得1分；未提供得0分；
（2）提供的培训内容全面，提供的培训名额充足，满足或超出项目需求，提供的培训资料完整、实用得2分；内容有缺失，不能满足项目需求得1分；未提供得0分；
（3）提供的培训教师资历高，具有相关培训经验，能确保培训质量得1分；教师没有相关培训经验，不能确保培训质量得0.5分；未提供得0分。
	5

	6
	免费质保期
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保要求的不得分；在此基础上核心产品免费质保期每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）
	2

	7
	业绩证明
	2023年1月1日（含）至今投标人实施过的类似设备采购项目成功案例（以合同签订时间为准，提供合同复印件），每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。
	6

	8
	国家政策导向
	1.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2.投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
	2






注：
[bookmark: _Toc91836565]一、落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。
1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。
10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件：
1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
4.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
5.评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。




[bookmark: _Toc7374]第六章 投标文件格式
注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

[bookmark: _Toc96347900]
附件
江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目

[bookmark: _Toc100905255]
投 标 文 件


项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356
（采购包一/采购包二/采购包三/采购包四/采购包五）




投标人名称：_____________________
  地址：_____________________   
联系人及联系方式：_____________________   
二O   年  月  日
目录
一、价格及商务部分
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5）分项报价表，格式见附件。
（6）商务条款偏离表，格式见附件。
（7）投标人具备投标资格的证明文件：
（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。
（7-2）财务报表等证明文件。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。
（8）公章授权书（如需），格式见附件。
（9）售后服务条款
二、技术部分
（1）技术条款偏离表
（2）需求响应方案
（3）投标人售后服务承诺（如需）
（4）用于本项目人员简历表（如需）
三、其他部分
（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料
（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料
（3）提供符合政府采购政策的证明材料
1、 [bookmark: _Toc4161][bookmark: _Toc103848582][bookmark: _Toc107246274][bookmark: _Toc104560897][bookmark: _Toc104560893]
价格及商务部分

[bookmark: _Toc107246275][bookmark: _Toc13070]（1）投标函
[bookmark: _Toc103848580][bookmark: _Toc96347902]江苏省药品监督检验研究院（采购人）：
       (投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的 江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356投标的有关活动，并对此项目进行投标。
为此：
1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。
2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。
3、本投标有效期为自投标日起90日历天。
4、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。
5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。
6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。
7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。
8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：								
邮编：								
联系人：							
手机：								
固定电话：							
邮箱：								
投标人名称（公章）：				
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：		
日期：______年		月		日
[bookmark: _Toc103848583][bookmark: _Toc104560898][bookmark: _Toc107246276][bookmark: _Toc6696]
（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明


投标人名称： 	
姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	
系 	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。
特此证明。


附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）


	身份证正面
	
	身份证反面





投标人名称（公章）： 	
                                            日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc103848584][bookmark: _Toc107246277][bookmark: _Toc104560899][bookmark: _Toc24967]
（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
投标人名称（公章）：                            
法定代表人（签字或盖章）：                      
身份证号码：                                   
授权代表（签字）：                            
身份证号码：                                   
附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


注： 
1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。
[bookmark: _Toc107246279][bookmark: _Toc104560895]2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。
3、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。


[bookmark: _Toc103848585][bookmark: _Toc5077][bookmark: _Toc104560900][bookmark: _Toc107246278]（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
自然人姓名（签字）：                            
身份证号码：                                   
授权代表（签字）：                            
身份证号码：                                   
附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面



注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。
2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。


[bookmark: _Toc10333]（4）开标一览表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目
[bookmark: _Toc103848581]项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356
	投标总价
	（人民币，小写）元
（人民币，大写）元

	交货时间
	响应招标文件要求（如有提前请在此说明）

	交货地点
	响应招标文件要求

	付款方式
	响应招标文件要求

	免费质保期
	       年

	所投产品制造商是否全部属于小微企业
	□是       □否


注：采购内容详见采购文件第四章“项目需求”。	



投标人名称（公章）：                 
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：  	     	    
                                 日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560896]





[bookmark: _Toc23129][bookmark: _Toc107246280]
（5）产品信息表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	制造商/产地
	是否进口产品

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc24536]（6）分项报价表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356
采购包一：                                          
	序号
	分项内容
	品牌
	型号
	数量
（套）
	单价（元）
	总价（元）
	制造商/产地
	免费质保期

	1. 
	液相色谱/质谱联用仪（配置1）（核心产品）
	
	
	1
	
	
	
	

	2. 
	液相色谱/质谱联用仪（配置2）
	
	
	1
	
	
	
	

	3. 
	气相色谱/质谱联用仪（配置1）
	
	
	1
	
	
	
	

	4. 
	微粒分析仪
	
	
	1
	
	
	
	

	5. 
	渗透压仪 (冰点法)
	
	
	1
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币        元
小写：人民币         元
	



注：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.“分项报价表”中“总价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
3.本表均填写含税价格。



投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日


采购包二：                                          
	序号
	分项内容
	品牌
	型号
	数量
（套）
	单价（元）
	总价（元）
	制造商/产地
	免费质保期

	1. 
	液相色谱/质谱联用仪（配置3）（核心产品）

	
	
	1
	
	
	
	

	2. 
	气相色谱/质谱联用仪（配置2）
	
	
	1
	
	
	
	

	3. 
	液相色谱/质谱联用仪（配置4）
	
	
	1
	
	
	
	

	4. 
	低温离心机
	
	
	1
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币        元
小写：人民币         元
	



注：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.“分项报价表”中“总价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
3.本表均填写含税价格。



投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日


采购包三：                                          
	序号
	分项内容
	品牌
	型号
	数量
（套）
	单价（元）
	总价（元）
	制造商/产地
	免费质保期

	1. 
	高效液相色谱仪（配置13）（核心产品）

	
	
	1
	
	
	
	

	2. 
	高效液相色谱仪（配置1）
	
	
	2
	
	
	
	

	3. 
	高效液相色谱仪（配置2）
	
	
	1
	
	
	
	

	4. 
	高效液相色谱仪（配置7）
	
	
	1
	
	
	
	

	5. 
	高效液相色谱仪（配置12）
	
	
	1
	
	
	
	

	6. 
	气相色谱仪（配置1）
	
	
	1
	
	
	
	

	7. 
	气相色谱仪（配置2）
	
	
	1
	
	
	
	

	8. 
	气相色谱仪（配置3）
	
	
	1
	
	
	
	

	9. 
	离子色谱仪
	
	
	1
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币        元
小写：人民币         元
	



注：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.“分项报价表”中“总价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
3.本表均填写含税价格。



投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日


采购包四：                                          
	序号
	分项内容
	品牌
	型号
	数量
（套）
	单价（元）
	总价（元）
	制造商/产地
	免费质保期

	1. 
	高效液相色谱仪（配置4）（核心产品）
	
	
	2
	
	
	
	

	2. 
	高效液相色谱仪（配置6）
	
	
	1
	
	
	
	

	3. 
	高效液相色谱仪（配置9）
	
	
	1
	
	
	
	

	4. 
	高效液相色谱仪（配置11）
	
	
	1
	
	
	
	

	5. 
	微生物分析系统
	
	
	1
	
	
	
	

	6. 
	自动溶出度仪（12杯）
	
	
	3
	
	
	
	

	7. 
	自动溶出度仪（8杯）
	
	
	3
	
	
	
	

	8. 
	费休氏水分测定仪
	
	
	3
	
	
	
	

	9. 
	电子分析天平
	
	
	6
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币        元
小写：人民币         元
	



注：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.“分项报价表”中“总价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
3.本表均填写含税价格。



投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日


采购包五：                                          
	序号
	分项内容
	品牌
	型号
	数量
（套）
	单价（元）
	总价（元）
	制造商/产地
	免费质保期

	1. 
	高效液相色谱仪（配置3）
	
	
	1
	
	
	
	

	2. 
	高效液相色谱仪（配置5）（核心产品）
	
	
	1
	
	
	
	

	3. 
	高效液相色谱仪（配置8）
	
	
	1
	
	
	
	

	4. 
	高效液相色谱仪（配置10）
	
	
	1
	
	
	
	

	5. 
	显微镜(生物型)
	
	
	1
	
	
	
	

	6. 
	倒置显微镜
	
	
	1
	
	
	
	

	7. 
	电位滴定仪
	
	
	2
	
	
	
	

	8. 
	自动定氮仪
	
	
	1
	
	
	
	

	9. 
	全自动旋光仪
	
	
	3
	
	
	
	

	10. 
	红外分光光度计
	
	
	2
	
	
	
	

	11. 
	酶标仪
	
	
	1
	
	
	
	

	12. 
	集菌仪
	
	
	5
	
	
	
	

	13. 
	紫外可见分光光度计
	
	
	2
	
	
	
	

	14. 
	超纯水机
	
	
	1
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币        元
小写：人民币         元
	



注：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.“分项报价表”中“总价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
3.本表均填写含税价格。



投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日



[bookmark: _Toc32375][bookmark: _Toc107246281][bookmark: _Toc104560901][bookmark: _Toc103848586][bookmark: _Toc102117319]

（6-1）质保期满后的配件明细表（如需）
	序号
	配件名称
	型号及规格
	数量（件）
	单价
(元)
	备注
(如外购请注明产地、制造商)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日



[bookmark: _Toc20729]（7）商务条款偏离表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日
注：
1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
[bookmark: _Toc104560902][bookmark: _Toc103848587]

[bookmark: _Toc107246282][bookmark: _Toc23366]（8）投标人具备投标资格的证明文件
[bookmark: _Toc20497][bookmark: _Toc104560903][bookmark: _Toc107246283][bookmark: _Toc103848588]（8-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件
[bookmark: _Hlk33717720]
注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

[bookmark: _Toc103848589][bookmark: _Toc102117320][bookmark: _Toc107246284][bookmark: _Toc104560904]

[bookmark: _Toc11018]（8-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。
[bookmark: _Toc103848590][bookmark: _Toc107246285][bookmark: _Toc104560905][bookmark: _Toc102117321]

[bookmark: _Toc20677]（8-2）财务报表等证明文件
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；
[bookmark: _Toc104560908][bookmark: _Toc102117322][bookmark: _Toc103848593][bookmark: _Toc107246286][bookmark: _Toc21395]
（8-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函）




承 诺 函
我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。






  									投标人名称（公章）：______________________

                                    日期：______年    月    日

[bookmark: _Toc103848591][bookmark: _Toc102117323][bookmark: _Toc104560906][bookmark: _Toc26457][bookmark: _Toc107246287]
（8-4）依法缴纳税收的相关材料
注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。
[bookmark: _Toc107246288][bookmark: _Toc102117324][bookmark: _Toc12009][bookmark: _Toc103848592][bookmark: _Toc104560907]
（8-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料
注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

[bookmark: _Toc102117325][bookmark: _Toc107246289][bookmark: _Toc104560909][bookmark: _Toc103848594][bookmark: _Toc2368]
（8-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函）。


声  明

	我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                    


  
投标人名称（公章）：  	     	         

                                      日期：______年    月    日
备注：
较大数额罚款金额规定如下：
根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
[bookmark: _Toc107246290][bookmark: _Toc104560910][bookmark: _Toc31251]
（8-7）承诺函
（一）本单位郑重承诺满足以下要求：
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：
1.被人民法院列入失信被执行人；
2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；
3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。



[bookmark: _Toc102117326][bookmark: _Toc103848596]投标人名称（公章）：  	     	         

                                      日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560911][bookmark: _Toc107246291][bookmark: _Toc12099]
（8-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件
[bookmark: _Toc107246292]1、如投标产品为医疗器械：
（1）根据国家相关规定提供投标产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证；
（2）若投标供应商为代理商，应根据国家相关规定提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件；
（3）若投标供应商为生产商，应根据国家相关规定提供医疗器械生产许可证或生产备案凭证。

[bookmark: _Toc107246293][bookmark: _Toc104560912]
2、如果投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，需提供如下授权文件之一：
（1）制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。
（2）制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。
（3）制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书。
（4）投标人取得的产品代理证书。




3、投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件加盖公章。



[bookmark: _Toc104560915][bookmark: _Toc103848598][bookmark: _Toc9004][bookmark: _Toc102117330][bookmark: _Toc107246296]（9）公章授权书（如需）

______________________（采购人）
______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。
（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。
（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________
印章样式：





投标人名称（公章）：                         
               
法定代表人
或其授权代表（签字或盖章）：_________________

                                日期：______年    月    日
2、 [bookmark: _Toc103848599][bookmark: _Toc107246299][bookmark: _Toc19895][bookmark: _Toc104560916]技术部分
[bookmark: _Toc14640][bookmark: _Toc107246301][bookmark: _Toc104560918][bookmark: _Toc103848601]（1）技术条款偏离表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356
采购包一技术条款偏离表：
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明
	证明材料及页码

	品目1 液相色谱/质谱联用仪（配置1）（核心产品）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目 2 液相色谱 / 质谱联用仪（配置2）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目3 气相色谱/质谱联用仪（配置1）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目4 微粒分析仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目5 渗透压仪 (冰点法)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	付款方式；交货期、交货地点及验收；交货期、交货地点及验收

	1. 
	★三、付款方式：
1.签订合同后预付70%货款；
2.货到安装调试验收合格后，支付30%货款；
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
	
	
	

	2. 
	★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。
	
	
	

	3. 
	★五、免费质保期：
1.液相色谱/质谱联用仪（配置1）（核心产品）:自设备验收合格后1年;
2.液相色谱/质谱联用仪（配置2）:自设备验收合格后1年;
3.气相色谱/质谱联用仪（配置1）:自设备验收合格后1年;
4.微粒分析仪:自设备验收合格后1年;
5.渗透压仪 (冰点法):自设备验收合格后1年。
	
	
	




采购包二技术条款偏离表：
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明
	证明材料及页码

	品目 1 液相色谱 / 质谱联用仪（配置 3）（核心产品）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目 2 气相色谱 / 质谱联用仪（配置 2）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目3 液相色谱/质谱联用仪（配置4）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目4 低温离心机

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	付款方式；交货期、交货地点及验收；交货期、交货地点及验收

	4. 
	★三、付款方式：
1.签订合同后预付70%货款；
2.货到安装调试验收合格后，支付30%货款；
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
	
	
	

	5. 
	★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。
	
	
	

	6. 
	★五、免费质保期：
1.液相色谱/质谱联用仪（配置3）（核心产品）:自设备验收合格后1年;
2.气相色谱/质谱联用仪（配置2）:自设备验收合格后1年;
3.液相色谱/质谱联用仪（配置4）:自设备验收合格后1年;
4.低温离心机:自设备验收合格后1年。
	
	
	




采购包三技术条款偏离表：
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明
	证明材料及页码

	品目1 高效液相色谱仪（配置13）（核心产品）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2 高效液相色谱仪（配置1）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目3 高效液相色谱仪（配置2）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目4 高效液相色谱仪（配置7）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目5 高效液相色谱仪（配置12）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目6 气相色谱仪（配置1）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目7 气相色谱仪（配置2）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目8 气相色谱仪（配置3）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目9 离子色谱仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	付款方式；交货期、交货地点及验收；交货期、交货地点及验收

	1. 
	★三、付款方式：
1.签订合同后预付70%货款；
2.货到安装调试验收合格后，支付30%货款；
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
	
	
	

	2. 
	★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。
	
	
	

	3. 
	★五、免费质保期：
1.高效液相色谱仪（配置13）（核心产品）:自设备验收合格后1年;
2.高效液相色谱仪（配置1）:自设备验收合格后1年;
3.高效液相色谱仪（配置2）:自设备验收合格后1年;
4.高效液相色谱仪（配置7）:自设备验收合格后1年;
5.高效液相色谱仪（配置12）:自设备验收合格后1年；
6.气相色谱仪（配置1）:自设备验收合格后1年；
7.气相色谱仪（配置2）:自设备验收合格后1年；
8.气相色谱仪（配置3）:自设备验收合格后1年；
9.离子色谱仪:自设备验收合格后1年。
	
	
	




采购包四技术条款偏离表：
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明
	证明材料及页码

	品目1 高效液相色谱仪（配置4）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2 高效液相色谱仪（配置6）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目3 高效液相色谱仪（配置9）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目4 高效液相色谱仪（配置11）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目 5 微生物分析系统

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目 6 自动溶出度仪（12 杯）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目 7 自动溶出度仪（8 杯）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目8 费休氏水分测定仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目 9 电子分析天平

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	付款方式；交货期、交货地点及验收；交货期、交货地点及验收

	1. 
	★三、付款方式：
1.签订合同后预付70%货款；
2.货到安装调试验收合格后，支付30%货款；
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
	
	
	

	2. 
	★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。
	
	
	

	3. 
	★五、免费质保期：
1.高效液相色谱仪（配置13）（核心产品）:自设备验收合格后1年;
2.高效液相色谱仪（配置1）:自设备验收合格后1年;
3.高效液相色谱仪（配置2）:自设备验收合格后1年;
4.高效液相色谱仪（配置7）:自设备验收合格后1年;
5.高效液相色谱仪（配置12）:自设备验收合格后1年；
6.气相色谱仪（配置1）:自设备验收合格后1年；
7.气相色谱仪（配置2）:自设备验收合格后1年；
8.气相色谱仪（配置3）:自设备验收合格后1年；
9.离子色谱仪:自设备验收合格后1年。
	
	
	




采购包五技术条款偏离表：
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明
	证明材料及页码

	品目1 高效液相色谱仪（配置3）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目2 高效液相色谱仪（配置5）（核心产品）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目3 高效液相色谱仪（配置8）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目4 高效液相色谱仪（配置10）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目5 显微镜(生物型)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目6 倒置显微镜

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目7 电位滴定仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目8 自动定氮仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目9 全自动旋光仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目10 红外分光光度计

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目 11 酶标仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目 12 集菌仪

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目 13 紫外可见分光光度计

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	品目 14 超纯水机

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	付款方式；交货期、交货地点及验收；交货期、交货地点及验收

	1. 
	★三、付款方式：
1.签订合同后预付70%货款；
2.货到安装调试验收合格后，支付30%货款；
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
	
	
	

	2. 
	★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。
	
	
	

	3. 
	★五、免费质保期：
★五、免费质保期：
1.高效液相色谱仪（配置3）:自设备验收合格后1年;
2.高效液相色谱仪（配置5）（核心产品）:自设备验收合格后1年;
3.高效液相色谱仪（配置8）:自设备验收合格后1年;
4.高效液相色谱仪（配置10）:自设备验收合格后1年;
5.显微镜(生物型):自设备验收合格后1年。
6.倒置显微镜:自设备验收合格后1年;
7.电位滴定仪:自设备验收合格后1年;
8.自动定氮仪:自设备验收合格后1年;
9.全自动旋光仪:自设备验收合格后1年;
10.红外分光光度计:自设备验收合格后1年;
11.酶标仪:自设备验收合格后1年;
12.集菌仪:自设备验收合格后1年;
13.紫外可见分光光度计:自设备验收合格后1年;
14.超纯水机:自设备验收合格后1年。
	
	
	




注：
1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。


投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日


（2） [bookmark: _Toc31650]需求响应方案

 格式自拟。


[bookmark: _Toc107246302][bookmark: _Toc103848602][bookmark: _Toc104560919][bookmark: _Toc4903]
（3）投标人服务承诺（如需，格式自拟）
[bookmark: _Toc103848603][bookmark: _Toc107246303][bookmark: _Toc10170][bookmark: _Toc104560920]
（4）用于本项目人员简历表

	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本项目任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近____年承担项目情况

	时间
	类似供货项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc12686][bookmark: _Toc107246305][bookmark: _Toc104560922][bookmark: _Toc103848605][bookmark: _Toc100905289][bookmark: _Toc96347904]
（5）拟投入本项目人员情况表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目		
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0356
	序号
	岗位
	姓名
	年龄
	职称/证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




（6） [bookmark: _Toc29343]业绩表
	序号
	项目名称
	供货设备清单
（品牌、型号）
	数量
	合同金额
	签约
日期
	业主名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	
	
	　
	　
	　





[bookmark: _Toc104560925][bookmark: _Toc103848608][bookmark: _Toc107246308][bookmark: _Toc16332][bookmark: _Toc100905295][bookmark: _Toc107246307][bookmark: _Toc104560924][bookmark: _Toc103848607][bookmark: _Toc104560923][bookmark: _Toc107246306][bookmark: _Toc103848606]（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料


[bookmark: _Toc20459]（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料


[bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc23304]三、其他部分
（3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省药品监督检验研究院的江苏省药品监督检验研究院2026年药品检验检测设备更新项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称），属于其他未列明行业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于其他未列明行业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：            
日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1. 本项目中小微企业划分标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
2．填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。


监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：____________
日期：	     年 	月   	日


符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）：            
日期：　  年　  月　  日


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


成本比例声明函
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


                            公司（单位）名称（盖章）：

                                                   日期：　  年　  月　  日





注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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