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第一章 招标公告
项目概况
江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年09月29日13:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc93909065][bookmark: _Toc96347851]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318
1.2项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目
1.3预算金额：本项目总预算639万元。
1.4★最高限价：本项目投标总价不得高于人民币635.2万元，投标人投标报价不得超过上述限价和对应品目最高限价金额，否则将作无效标处理，对应品目最高限价金额具体详见招标文件第四章《项目需求》。
1.5采购需求：具体要求详见招标文件第四章《项目需求》。
1.6采购包划分：本项目共划分1个采购包。
1.7★合同履行期限：具体要求详见招标文件第四章《项目需求》。
1.8★本项目是否接受联合体投标：不接受
[bookmark: _Toc80264698][bookmark: _Toc93909066][bookmark: _Toc80792689][bookmark: _Toc96347852]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc96347853][bookmark: _Toc93909067][bookmark: _Toc80792690][bookmark: _Toc80264699]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；
2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；
2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK12]2.2.1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））
2.2.2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。
2.3本项目的特定资格要求：
2.3.1.法定代表人授权书（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。
2.3.2.本项目接受进口产品投标。
2.3.3.如果投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，需提供如下授权文件之一：
2.3.3.1.制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。
2.3.3.2.制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。
2.3.3.3.制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书。
2.3.3.4.投标人取得的产品代理证书。
2.4.投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件加盖公章。
2.5如投标产品为医疗器械：
（1）根据国家相关规定提供投标产品有效的医疗器械产品注册证复印件或产品备案凭证复印件；
（2）若投标供应商为代理商，应根据国家相关规定提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件；
（3）若投标供应商为生产商，应根据国家相关规定提供医疗器械生产许可证复印件或生产备案凭证复印件。
2.6.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
2.6.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
2.6.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc80792691][bookmark: _Toc80264700][bookmark: _Toc96347854][bookmark: _Toc93909068]时间：自本公告发布之日起5个工作日
获取地点：江苏政府采购网。
获取方式：网上下载
售价：0元。
四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间、开标时间：2026年09月29日13:30（北京时间）
提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
开标地点：“苏采云”网上开标大厅
[bookmark: _Toc80792693][bookmark: _Toc93909069][bookmark: _Toc96347855]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc93909070][bookmark: _Toc96347856]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc80264702][bookmark: _Toc80792694][bookmark: _Toc96347857][bookmark: _Toc93909071]1．政府采购支持政策:
（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》
（六）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见
2、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
3、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。如因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359085]1．采购人信息
名 称：江苏省药品监督检验研究院
地址：南京市建邺区康文路17号
联系人：李晶晶 
联系方式：025-86251030
2．采购代理机构信息
名 称：江苏省招标中心有限公司
地 址：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305室
联系人：彭洪岩、周伟业、许一凡、宗超、马继烨
联系方式：15151818335、15312419809
3．项目联系方式
项目联系人：周伟业
电 话：15151818335
[bookmark: _Toc1202]
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	2.1
	采购人
	名 称：江苏省药品监督检验研究院
地址：南京市建邺区康文路17号
联系人：李晶晶 
联系方式：025-86251030

	2
	2.2
	采购代理机构
	名 称 ：江苏省招标中心有限公司
地 址 ：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305
联系人：彭洪岩、周伟业、许一凡、宗超、马继烨
电  话：15151818335、18761879918

	3
	4
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	8.1
	现场考察
	■不组织

	5
	9.1
	开标前答疑会
	■不召开

	6
	10.1
	联合体投标
	■不接受

	7
	11.1
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许

	8
	12.1
	样品
	投标样品递交：■不需要

	9
	13.1
	采购进口产品
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	14.1
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	14.2
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	15.1
	供应商资格条件
	详见招标文件第一章《招标公告》

	13
	20.5
	投标报价
	投标报价的其他要求：无

	14
	21.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天

	15
	22.1
	投标保证金
	■不需要

	16
	23.1
	投标文件份数
	■不适用

	17
	24.1
	投标文件的递交
	投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

	
	
	提交投标文件的截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	18
	25.1
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	19
	28.1
	投标文件份数
	■不适用

	20
	29.2.1
	信用查询
	■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。

	21
	30.1.1
	评标委员会
	5人及以上单数。

	22
	30.5.3
	核心产品	
	■ 非对称场流多角度光散射分析系统

	23
	31.3
	确定中标单位
	评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐1名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

	24
	31.4
	公告媒体
	《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

	25
	35.1
	履约保证金
	■不要求提供

	26
	36.1
	供应商对采购文件的询问
	时间：递交投标文件截止时间前15日。
形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至zwy@jstcc.cn邮箱）通知采购代理机构。

	27
	37.1
	供应商对采购文件提出的
质疑
	形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至zwy@jstcc.cn邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。

	28
	38.1
	招标代理服务费
	本项目采购代理服务费用（包括专家费）由采购人江苏省药品监督检验研究院支付。本项目收费标准按采购人与本项目代理机构协议约定执行中标金额的0.5%的比例向采购代理机构交付招标代理服务费（如实际发生的招标代理费低于3500元，按照3500元收取）。

	29
	39.1
	其他规定
	采购项目类型：货物

	
	
	
	标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

	
	
	
	1、 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2、 异常低价处理：
 （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	
	
	
	对本国产品的支持政策：
1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
注：
①本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
②评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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[bookmark: _Toc1306][bookmark: _Toc107246213][bookmark: _Toc104560837][bookmark: _Toc103848526][bookmark: _Toc100905199][bookmark: _Toc80264714]投标人须知
[bookmark: _Toc80264706][bookmark: _Toc6906][bookmark: _Toc107246214]一．总则
[bookmark: _Toc103848528][bookmark: _Toc104560839][bookmark: _Toc11009][bookmark: _Toc100905201][bookmark: _Toc107246215][bookmark: _Toc96347862]1.采购方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc100905202][bookmark: _Toc103848529][bookmark: _Toc299][bookmark: _Toc96347863][bookmark: _Toc107246216][bookmark: _Toc104560840]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。
2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。
2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。
2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: _Toc14938][bookmark: _Toc100905203][bookmark: _Toc103848530][bookmark: _Toc107246217][bookmark: _Toc104560841][bookmark: _Toc96347864]3.适用法律
[bookmark: _Toc100905204]3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[bookmark: _Toc103848531][bookmark: _Toc107246218][bookmark: _Toc12406][bookmark: _Toc104560842]4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3信息安全产品
4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc104560843][bookmark: _Toc107246219][bookmark: _Toc103848532][bookmark: _Toc100905205][bookmark: _Toc11034][bookmark: _Toc96347865]5.相关费用
[bookmark: _Toc80264707]5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc7797][bookmark: _Toc104560844][bookmark: _Toc103848533][bookmark: _Toc100905206][bookmark: _Toc107246220][bookmark: _Toc96347866]6.保密
[bookmark: _Toc96347867][bookmark: _Toc100905207]6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。
[bookmark: _Toc103848534][bookmark: _Toc107246221][bookmark: _Toc104560845][bookmark: _Toc27651]7.语言文字、计量单位
7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc104560846][bookmark: _Toc100905208][bookmark: _Toc107246222][bookmark: _Toc22572][bookmark: _Toc96347868][bookmark: _Toc103848535]8.现场考察
8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。
8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。
8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc102117275][bookmark: _Toc107246223]9.开标前答疑会
9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。
9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。
[bookmark: _Toc12793][bookmark: _Toc100905210][bookmark: _Toc107246224][bookmark: _Toc103848536][bookmark: _Toc104560847][bookmark: _Toc96347869]10.联合体投标
10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。
10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；
（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc103848537][bookmark: _Toc104560848][bookmark: _Toc100905213][bookmark: _Toc3493][bookmark: _Toc107246225][bookmark: _Toc100905211]11.分包
11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。
11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc107246226][bookmark: _Toc7163][bookmark: _Toc104560849]12.样品
12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。
12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。
[bookmark: _Toc100905214][bookmark: _Toc29917][bookmark: _Toc103848538][bookmark: _Toc107246227][bookmark: _Toc104560850]13.采购进口产品
13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc104560851][bookmark: _Toc26299][bookmark: _Toc107246228]14.采购项目预算及最高限价
14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。
14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17159][bookmark: _Toc107246229][bookmark: _Toc104560852]15. 供应商资格条件
15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc25118][bookmark: _Toc107246230]二．招标文件
[bookmark: _Toc19414][bookmark: _Toc107246231][bookmark: _Toc103848540][bookmark: _Toc96347871][bookmark: _Toc104560854][bookmark: _Toc100905217]16.招标文件的构成
16.1招标文件各章节的内容如下：
第一章：招标公告
第二章：投标人须知
第三章：政府采购合同条款及格式
第四章：采购需求
第五章：评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc96347872]第六章：投标文件格式
对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。
16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。
16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。
[bookmark: _Toc96347873][bookmark: _Toc20713][bookmark: _Toc104560855][bookmark: _Toc103848541][bookmark: _Toc107246232][bookmark: _Toc100905218]17.招标文件的澄清或者修改
[bookmark: _Toc100905219]17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。
17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。
17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
[bookmark: _Toc91836558][bookmark: _Toc104560856][bookmark: _Toc30060][bookmark: _Toc107246233][bookmark: _Toc80264708]三．投标文件
[bookmark: _Toc103848543][bookmark: _Toc15709][bookmark: _Toc104560857][bookmark: _Toc107246234][bookmark: _Toc96347875][bookmark: _Toc100905221]18.投标文件的组成
18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。
18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5）分项报价表，格式见附件。
（6）商务条款偏离表，格式见附件。
（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）：
（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。
（7-2）财务报表，格式见附件。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。
（8）投标保证金（如需），格式见附件。
（9）联合体协议书（如需），格式见附件。
（10）分包意向协议（如需），格式见附件。
（11）公章授权书（如需），格式见附件。
（12）投标人参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。
18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：
（1）技术方案或服务方案。
（2）技术条款偏离表，格式见附件。
（3）投标人售后服务承诺（如需）。
（4）用于本项目人员简历表（如需）。
（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。
18.4投标文件的其他部分
18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
[bookmark: _Toc4874][bookmark: _Toc104560858][bookmark: _Toc107246235]19.投标文件编制的原则
19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。
19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。
[bookmark: _Toc107246236][bookmark: _Toc24500]20.投标报价
20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。
★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。
20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc103848545][bookmark: _Toc100905224][bookmark: _Toc107246237][bookmark: _Toc104560859][bookmark: _Toc19990][bookmark: _Toc100905223][bookmark: _Toc103848544][bookmark: _Toc96347878]21.投标有效期
21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc3460][bookmark: _Toc104560860][bookmark: _Toc107246238]22.投标保证金
[bookmark: _Toc68159552][bookmark: _Toc96347879][bookmark: _Toc466452044][bookmark: _Toc420487862][bookmark: _Toc420657357][bookmark: _Toc519241651]22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。
22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。
22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：
[bookmark: _Toc104560861][bookmark: _Toc103848546][bookmark: _Toc96347880][bookmark: _Toc100905225]（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；
（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；
（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；
（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc107246239][bookmark: _Toc22632]23.投标文件的制作和签署
[bookmark: _Toc107246240]23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。
23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。
23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。
23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。
[bookmark: _Toc8542]四．投标文件的递交
[bookmark: _Toc100905226][bookmark: _Toc103848548][bookmark: _Toc96347881][bookmark: _Toc104560863][bookmark: _Toc107246241][bookmark: _Toc14857][bookmark: _Toc100905227][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc38931800][bookmark: _Toc38933357][bookmark: _Toc97561941][bookmark: _Toc40202948][bookmark: _Toc96347882][bookmark: _Toc19963][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc103848549][bookmark: _Toc89586904][bookmark: _Toc51928343][bookmark: _Toc469850063][bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc50528805][bookmark: _Toc91399404][bookmark: _Toc46960670][bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc38931614][bookmark: _Toc48151397][bookmark: _Toc46939510][bookmark: _Toc46219699]24.投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
[bookmark: _Toc104560864][bookmark: _Toc107246242][bookmark: _Toc1045]25.投标文件解密
[bookmark: _Toc96347883]25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
[bookmark: _Toc23996][bookmark: _Toc100905228][bookmark: _Toc104560865][bookmark: _Toc107246243][bookmark: _Toc103848550]26.投标文件的修改和撤回
26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。
26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc103848551][bookmark: _Toc3476][bookmark: _Toc104560866][bookmark: _Toc107246244]27.诚实信用
27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc23313][bookmark: _Toc107246245][bookmark: _Toc96347885]五．开标和评标
[bookmark: _Toc103848553][bookmark: _Toc100905230][bookmark: _Toc107246246][bookmark: _Toc24890][bookmark: _Toc104560868]28.开标
[bookmark: _Toc107246247][bookmark: _Toc100905231]28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
28.3投标人不足3家的，不得开标。
28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc12755]29.资格性审查
[bookmark: _Toc103848554][bookmark: _Toc104560869]29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。
29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。
[bookmark: _Toc107246248][bookmark: _Toc18943]30.评标
[bookmark: _Toc104560870][bookmark: _Toc103848555][bookmark: _Toc107246249][bookmark: _Toc2566]30.1评标委员会
30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。
[bookmark: _Toc104560871][bookmark: _Toc103848556][bookmark: _Toc107246250][bookmark: _Toc31997]30.2符合性审查
30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
[bookmark: _Toc103848557][bookmark: _Toc107246251][bookmark: _Toc104560872]（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc25823]30.3投标文件澄清
30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc107246252][bookmark: _Toc7446]30.4报价修正
30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc103848558][bookmark: _Toc104560873][bookmark: _Toc107246253][bookmark: _Toc20047]30.5同品牌多家投标人处理原则
30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc28859][bookmark: _Toc104560874][bookmark: _Toc103848559][bookmark: _Toc107246254]30.6比较与评价
30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法与评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
[bookmark: _Toc23580][bookmark: _Toc107246255]30.7编写评标报告
30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc822][bookmark: _Toc107246256][bookmark: _Toc104560876][bookmark: _Toc103848561]30.8评标过程的保密	
30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。
30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc28325][bookmark: _Toc107246257]六．确定中标
[bookmark: _Toc104560878][bookmark: _Toc103848563][bookmark: _Toc29910][bookmark: _Toc107246258]31.确定中标人
31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。
31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
[bookmark: _Toc104560879][bookmark: _Toc107246259][bookmark: _Toc103848564]31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc2228]32.中标通知书
32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。
[bookmark: _Toc103848560][bookmark: _Toc104560875]32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc6644][bookmark: _Toc107246260]33.废标
★33.1出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc32537][bookmark: _Toc107246261][bookmark: _Toc104560880][bookmark: _Toc103848565][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]34.签订合同
34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc104560881][bookmark: _Toc107246262][bookmark: _Toc18091][bookmark: _Toc103848567]35.履约保证金
35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。
35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc1505][bookmark: _Toc107246263][bookmark: _Toc103848569]七．询问与质疑
[bookmark: _Toc107246264][bookmark: _Toc21938][bookmark: _Toc102117305][bookmark: _Toc104560883]36.询问
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。
36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc4185][bookmark: _Toc107246265][bookmark: _Toc104560884][bookmark: _Toc102117306]37.质疑
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。
37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。
[bookmark: _Toc10948][bookmark: _Toc107246266]八．其他
[bookmark: _Toc104560886][bookmark: _Toc107246267][bookmark: _Toc103848572][bookmark: _Toc25169]38.招标代理服务费
38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc103848573][bookmark: _Toc107246268][bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc104560887]39.其他规定
39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc25647][bookmark: _Toc103848574][bookmark: _Toc107246269][bookmark: _Toc104560888]40.文件解释权
40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。
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[bookmark: _Toc91836563][bookmark: _Toc24398]
第三章 政府采购合同条款及格式
[bookmark: _Toc91836564]
[bookmark: _Toc6085]（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

（采购人）（项目名称）采购合同
（货物类模板）

甲方（采购人）：
乙方（供应商）：
招标编号：
签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照 项目名称        （招标编号：        ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意以下内容。
第一条：合同签订依据
甲方采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货地点一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；
（6）服务承诺；
（7）中标或成交通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件。
第二条：合同标的   
乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：
	序号
	货物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
及单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）


第三条：合同总价款    
本合同项下货物总价款为元人民币，大写；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。
第四条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条  质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条  包装要求
1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条  交货和验收
1、交货时间地点
（1）交货时间：年月日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。
乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在（期间）前将货物交付甲方。
（2）交货地点由甲方指定，交货地点：。
2、验收标准
（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。
4、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如调试验收不合格则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改。
5、甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招投标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
7、甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，在验收后____个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。
第八条 付款方式和期限
1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。
2、付款条件
乙方要求付款应提交下列单证和文件：
A、国家税务机关监制的正式发票。
B、制造厂家出具的货物质量合格证书。
C、甲方已收讫货物的验收凭证。
D、甲方签发的验收合格文件。
3、付款方式
甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是
第九条   履约、质量保证金（如有）
1、乙方在签订本合同之前，按合同总价款 / 比例向甲方提交履约保证金，待货物验收合格且甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章无异议后个工作日内无息返还。
2、甲方按本合同总价款____比例留存质量保证金，质量保证期____个月，甲方应在质量保证期届满后     个工作日内按规定无息返还乙方。
第十条  安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
第十一条 售后服务
1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。货物保修起止时间：起至止。
2、乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态。
3、若招投标文件中不包含有关售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.2货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为  小时；非工作期间为  小时。
3.3若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.4 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
4、保修期届满后，双方可另行签订维护保养合同。
第十二条 合同的变更、终止与转让
1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。
3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。
4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过     次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。
第十三条　违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的10%_违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每天 5‰ 计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 10% 。
3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每天__5‰_向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期 10 工作日不能交货的，甲方可解除本合同。
4、如乙方不能交付货物，乙方需退还甲方已支付货款；同时乙方应向甲方支付合同总价 20% 的违约金。
5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的__10%__向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的_10_%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
第十四条 保密条款
1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。
本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。
2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。
3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。
第十五条 不可抗力
1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
第十六条  争议的解决
1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十七条  合同生效及其他
1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 
3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。
4、本合同一式份，甲方份，乙方份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（公章）



年   月    日
	乙方（公章）



年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：
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第四章 项目需求

1、 [bookmark: _Toc32765]采购清单：
	品目号
	设备名称
	数量
（台套）
	最高限价
（万元）
	★合同履行期限
	是否接受进口

	1
	非对称场流多角度光散射分析系统（核心产品）
	1
	400
	★合同签订后90个工作日
	是

	2
	单光子后电离质谱成像系统
	1
	125
	★合同签订后60个工作日
	否

	3
	纳米库尔特粒度仪
	1
	49
	★合同签订后30个工作日
	否

	4
	自动显微法粒度分析仪
	1
	45
	★合同签订后30个工作日
	否

	5
	皮肤角质量测量仪
	1
	5
	★合同签订后30个工作日
	否

	6
	pH计
	3
	11.2
	★合同签订后30个工作日
	否



[bookmark: _Toc19865]注：
1.★号条款为实质性要求和条件，如不满足则为无效响应；
2.▲号条款（如果有）为重要技术条款，重要技术条款和一般技术条款偏离将导致扣分
3.超过对应品目预算金额作无效投标处理
4.上述核心产品进口货物投标，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，采购人享受国家支持科技创新进口税收政策，如进口产品中标，中标人可联系采购人指定的外贸代理公司根据国家相关政策办理进口产品减免税。

[bookmark: _Toc15143]二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）（技术响应评分项）



品目1 非对称场流多角度光散射分析系统（核心产品）
1、技术要求
1.1 溶剂管理系统
1.1.1 色谱泵：采用一体式独立柱塞、数控直线驱动色谱泵技术，配备双压力传感器反馈回路，无需阻尼装置。
1.1.2 梯度模式：支持低压混合、四元梯度，可实现1~4路溶剂任意混合。
1.1.3 流量范围：0.001~5.000 mL/min。
1.1.4 最大操作压力：全流量范围可达9500 psi。
1.1.5 内置自动缓冲盐配置功能：可自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，参数增量为0.1；缓冲盐配置体系数量≥8套；具备3种梯度变化模式，分别为流动相组成变化、流速变化、pH值变化。
1.2 自动进样器管理系统
1.2.1 进样模式：采用流通针式进样模式。
1.2.2 样品容量：配备2 mL样品瓶架，样品容量≥96位。
1.2.3 吸取准确度：±0.2 μL。
1.2.4 样品交叉污染/样品残留：以咖啡因测试，残留量≤0.002%。
1.2.5 进样针清洗：采用集成式主动清洗模式，清洗参数可自定义设置。
1.2.6 进样体积：标配0.1~50 μL，体积增量0.1 μL；可增配1000μL定量环。
1.2.7 进样精度：＜0.25% RSD (5.0～1000.0μL)。
1.2.8 样品室温度：可控范围4℃~40℃，温度调节增量0.1℃。
1.3 色谱柱管理器
1.3.1 温度范围：20℃~65℃，温度调节增量1℃。
1.3.2 加热模式：空气循环加热。
1.3.3 溶剂平衡：支持被动预加热。
1.4 紫外/可见光检测器
1.4.1 波长范围：190~700 nm。
1.4.2 波长准确度：±1 nm。
1.4.3 波长重现性：±0.1 nm。
1.4.4 流通池体积：≤18 μL。
1.4.5 噪音指标：230 nm波长下，噪音≤5×10⁻⁶AU；230nm、280nm波长下，噪音≤35×10⁻⁶AU。
1.4.6 漂移：≤1×10⁻⁴ AU/h。
1.5 非对称场流分离仪
1.5.1 溶剂兼容性：适配水相和有机溶剂，在pH值2~12范围内具备良好抗腐蚀性。
1.5.2 分离范围：可分离半径1 nm～1μm的颗粒/分子，具体依据样品特性适配。
1.5.3 分离流道：可调范围为室温至50℃，最大耐受不低于30 bar, 配备过压释放阀保护。
1.5.4 数据传输模式：Ethernet数据传输。
1.5.5 预切膜截留分子量：根据材料适配，范围为2K~30K道尔顿。
1.6 多角度光散射检测器
1.6.1 摩尔质量范围：200 Da~1000 MDa。
1.6.2 检测器角度（检测探头）数量：不少于15个。
▲1.6.3（检测池）在线（超声）清洗功能（提供制造商官方硬件说明书并加盖公章）。
1.6.4可扩展在线动态激光光散射功能。
1.6.5仪器校正无需任何标准品/对照品。
1.7 示差折光检测器
▲1.7.1检测模式：不低于512光电二极管阵列检测（提供制造商官方硬件说明书并加盖公章）。
1.7.2温度控制：控温范围：4℃～65℃，控温精度≤±0.01℃。
1.7.3噪音RIU：≤±7.5×10⁻¹⁰
★1.7.4单机模式：具备独立测量样品dn/dc值的功能，单机测定氯化钠在水中dn/dc值，测定值在0.174±5%以内。（提供单机模式下测dn/dc值的操作指导说明书，并作为验收指标）。
1.7.5检测能力：折光指数差范围RIU不窄于-0.0047～+0.0047，绝对折射率范围不窄于1.2～1.8 RIU (±0.002RIU灵敏度)。
1.8 在线粘度计
1.8.1DP噪音：≤0.05 Pa，DP漂移：≤2.5 Pa/hr。
1.8.2传感器设计：四毛细管桥臂设计，削弱泵脉冲影响。
1.8.3灵敏度：THF体系下，对10万分子量聚苯乙烯灵敏度不低于0.1μg。
▲1.8.4操作温度：4℃～70℃，温度稳定性：≤0.005℃。（提供制造商官方技术规格书并加盖公章）。
1.8.5传感器过压保护系统（TPS）。
2、配置要求
2.1 液相色谱仪：1台
2.2 非对称场流分离仪：1套
2.3 多角度光散射检测器：1套
2.4 示差折光检测器（含折射率增量进样装置）：1套
2.5 在线粘度计：1套
2.6 工作站（含软件授权）：1套
2.7 配套电脑：1台
2.7.1 处理器：主频≥2.1GHz，核心数≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB。
2.7.2 硬件配置：固态硬盘≥1T，内存≥32G。
2.7.3 操作系统：搭载不低于Win10 64位专业正版操作系统。
2.7.4 显示器：配备24寸及以上显示器。


品目2 单光子后电离质谱成像系统
1、技术要求
1.1 敞开式质谱成像离子源
1.1.1 敞开式离子源，易于安装和拆卸，无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换。可对组织切片中的化合物进行成像分析或表面化合物快速分析；
1.1.2 待检测样品无需事先进行衍生化或使用基质处理，可直接切片后放置离子源处进行检测；
★1.1.3 离子化技术：解吸电喷雾离子化技术，适合小分子代谢物的成像分析；
▲1.1.4 后电离离子化技术：二次单光子光电离，紫外线与离子传输管同轴设计；
1.1.5 喷雾电压：最高电压≥4000 V，连续可调，正负高压可切换；
▲1.1.6 离子传输管道：最高温度可加热≥300℃，提升脱溶能力和电离效率；
1.1.7 电喷雾针：流速1‑10μL/min可调，雾化气压0.2‑0.5Mpa，位置多角度可调；
1.1.8 样品区域定期紫外线杀菌消毒；
1.1.9 样品扫描区域视频辅助观察定位；
1.1.10 高分辨质谱匹配的质谱离子源接口，可免工具快速进行离子源的拆卸和安装。
1.2 质谱成像平台及控制系统
1.2.1 高精度自动化控制系统，可自定义组织扫描参数；
1.2.2 全自动触发质谱数据采集；
1.2.3 XY轴最小采样步进 ≤10um；
1.2.4 成像样品台：可同时放置≥2块标准载玻片进行连续质谱成像实验；
★1.2.5 配置样品识别高清摄像头，全自动识别组织样品，自动划定扫描范围，可编辑自动扫描功能。
1.3 质谱成像数据处理系统
1.3.1 自动化处理流程：自动数据导入及预处理，生成清晰质谱成像图；
1.3.2 兼容多种类型的质谱数据格式：*.cdf、*.mzXML、*.mzML、*.imzML
1.3.3 多样本数据同时处理：支持同时导入≥6个样品进行二维重构成像，批量导出数百个成像图；
1.3.4 自动背景扣除：支持背景全部扣除或者比例扣除，支持设置背景扣除容差及扣除系数；
1.3.5 选区提取：具备1*1像素、3*3像素、5*5像素、任意像素、多孔共5种选区提取方式；
1.3.6 光学图像导入和成像区域进行精密匹配，支持光学图像平移、缩放、旋转、水平/垂直翻转、透明度调节；
1.3.7 统计分析：包含PCA和OPLS‑DA等常用算法；
▲1.3.8 定量分析：支持体内药物质谱成像、多孔板高通量定量分析，能够进行内标校正、标曲拟合绘制、待测浓度计算；
▲1.3.9 配套数据库：内含代谢物注释工具，支持加载特定第三方数据库以及自建库；
▲1.3.10 所投质谱成像数据处理软件与所投质谱成像仪为同品牌。
1.4 数据处理工作站
1.4.1 操作系统：不低于Microsoft Windows 10/11  64位操作系统
1.4.2 CPU：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB
1.4.3 内存容量：128GB及以上
1.4.4 显卡：独立显卡，显存12GB及以上
1.4.5 硬盘：≥5TB可用空间
1.4.6 显示器：分辨率2K及以上
1.5 笔记本电脑
1.5.1 操作系统：不低于Microsoft Windows 11 操作系统
1.5.2 内存容量：16GB及以上
1.5.3 硬盘：≥512GB可用空间
2、配置要求
2.1 单光子后电离质谱成像系统主机     1台
2.2 解吸电喷雾喷针组件    1套
2.3 喷雾毛细管          3根
2.4 真空紫外放电灯      1个
2.5 数据处理工作站      1套
2.6 微量注射泵（含5ml注射器）  1套
2.7 真空干燥装置         1套
2.8 正电荷防脱落载玻片   2盒
2.9 台式电脑 1台
2.10 笔记本电脑 1台


品目3 纳米库尔特粒度仪
1、技术要求
1.1 设备技术指标
★1.1.1 检测原理：采用RPS电阻脉冲感应（库尔特）技术原理。
▲1.1.2 芯片类型：配备硅基固态纳米孔芯片，检测稳定性与精度更高。
1.1.3 进样方式：采用插入式样本检测卡设计，样本仅在检测卡内作用，不会进入仪器内部，可有效保护设备、降低污染风险。
1.2 设备性能参数
1.2.1 单颗粒粒径检测范围：50～300 nm。
1.2.2 浓度测量范围：1×10⁷～3×10¹¹ particles/mL。
1.2.3 粒径准确度：粒径回收率100%±6%。
1.2.4 粒径精确度：变异系数CV＜3%。
1.2.5 浓度准确度：浓度回收率100%±10%。
1.2.6 浓度精确度：变异系数CV＜5%。
1.2.7 样本需求量：原液取样量3～50 μL，稀释后检测用量200 μL，样本消耗量低。
1.3 设备操作方式
1.3.1 设备需外接电脑，通过配套专用操作软件完成样本检测、参数查看、数据处理等全套试验操作。
1.4 参数校准与启动
1.4.1 设备无需人工调整参数、无需预热热机、无需标准品校准，开机即可直接开展测量工作，操作高效便捷。
1.5 配套软件功能
1.5.1 系统适配：适配Windows操作系统，搭载中英双语操作界面，适配国内外使用场景。
1.5.2 数据可视化：可自动生成颗粒粒径分布直方图、曲线图，检测结果直观可视。
1.5.3 数据导出与打印：支持JPG、PNG、Excel、PDF等多格式数据导出，可直接连接打印机完成报告打印。
1.5.4 自定义分析功能：支持自定义粒径分析区间，可自动计算所选粒径区间内的颗粒浓度及对应占比百分比。
1.5.5 合规性功能：可选配审计追踪与多级权限管理功能，完全符合FDA 21CFR Part 11法规数据完整性要求。
1.6 功能拓展性
1.6.1 设备预留拓展空间，支持后期功能迭代、软硬件升级优化，设备使用周期长、可拓展性强。
2、配置要求
2.1 设备主机：1台
2.2 USB数据线：1根
2.3 二维码扫描枪：1把
2.4 配套操作软件（U盘装载）：1份
2.5 笔记本电脑1台：内存≥16G，固态硬盘容量≥512G，屏幕≥15.6英寸


品目4 自动显微法粒度分析仪
1、技术要求
1.1 设备整体结构与自动化性能
1.1.1 设备搭载高精密悬臂式XYZ三轴电动平台，可实现全自动扫描、全自动测试、自动生成检测报告，有效减少人为操作误差，大幅提升检测工作效率。
1.1.2 Z轴步进设置精度可达0.1μm，定位精准、运行平稳，保障全域扫描检测精度。
1.2 硬件配置参数
1.2.1 光学系统：配备透反射双光源系统及偏光系统，配置5X、10X、20X、40X、50X专业物镜，适配不同精度、不同粒径样品检测需求。
1.2.2 成像系统：搭载高清彩色相机，相机像元尺寸介于2.0μm~3.45μm之间，成像清晰、细节丰富。
1.2.3 显微镜配置：采用双筒大视野显微镜，目镜内置标定测微尺，单格刻度5~10μm；坐标轴前后、左右移动范围均＞30mm；配备光线投射角度、光强度可调节的专用照明装置。
1.2.4 检测范围：搭配10X目镜及多规格物镜，整体检测范围为0.2μm~3000μm，覆盖超大跨度颗粒检测区间。
1.3 核心检测精度指标
1.3.1 设备分辨力≤1.2μm。
1.3.2 计数准确性误差＜5%，计数重复性误差＜5%。
1.3.3 测长示值误差＜0.5%，直径测量示值误差＜0.5μm，检测数据精准稳定。
1.4 基础软件分析功能
1.4.1 自动计数功能：软件支持全自动颗粒计数，无需人工统计；数据分析配备手动阈值、自动阈值两种分析模式。可完整留存原始检测图片、分析区域选定图片，保障数据合理性与全程可溯源性，需提供软件界面截图佐证。
1.4.2 多算法分析能力：内置全阈值模式、RGB模式、AI形态学算法、边缘检测、粘连分割等多种专业颗粒分析算法，自带图像增强功能，有效优化成像质量，保障检测数据准确性，需提供软件算法界面截图。搭载AI智能分析功能，可精准区分复杂制剂中的液滴与API颗粒，需提供AI算法模型界面。
1.4.3 数据优化处理：具备数据分割、合并功能，支持异常颗粒数据拟合与异常值剔除；多张图像叠加分析时，可对单张图片独立处理。微粒剔除过程自动生成不可修改的审计追踪记录。支持可见异物自动识别，同时配备人工二次确认功能，兼顾智能化与检测准确性。
1.4.4 颗粒双重定位功能：支持双重精准定位，可定位目标微粒并展示对应颗粒参数信息，可精准锁定微粒实际位置，支持视野自由切换，可实时追踪观测目标微粒。
1.4.5 多背景适配功能：配备自动、白色、黑色、彩色等多种背景模式，可根据不同制剂样品背景灵活切换，规避背景干扰，提升复杂样品颗粒识别准确率。自带背景光强度指示功能，实时提示当前光照是否适配检测，辅助操作人员快速调节至最佳测试状态。
1.5 粒度与超景深分析功能
▲1.5.1 粒度分布智能测试：支持全自动拍照、全自动颗粒计数，软件界面可直观展示拍摄图片及数量。支持单张图像独立计数、多张照片叠加分析两种模式，可自动计算颗粒平均粒径、D3、D10、D50、D90、D100等核心粒径参数，支持自定义设置D值参数。测试完成后自动保存原图、分析框选图片，所有微粒可在留存图片中直观展示，全程数据可溯源。
▲1.5.2 超景深测试功能：具备专业超景深检测能力，可自定义设置景深位置与拍照数量，分层完成景深成像，彻底避免颗粒成像模糊问题，保障所有颗粒成像清晰度，需提供扫描原始大图、相关技术资料及软件界面截图。
1.6 形态学参数分析
1.6.1 可自动检测统计全套颗粒形态学参数，包含长径、短径、周长径、等效面积圆直径、圆度、椭圆度、长宽比、长径比、延伸度、凸起度、等效周长圆径等，所有检测数据自动存入数据库，可提供数据库保存界面、检测报告界面展示素材。
1.6.2 可开展不溶性微粒、颗粒计数、粒度分布、长径比分布、圆形度分布等多项检测分析，所有详细数据可导出Excel格式，检测数据可完全支撑报告审核，接受各类合规审查。
1.7 AI智能颗粒分类功能
1.7.1 搭载AI人工智能神经网络颗粒分类软件，内置多类型专属数据库，可精准溯源识别玻璃、纤维、金属、胶塞、硅油、蛋白聚集等各类微粒，检测完成后自动完成颗粒分类并生成专项报告。
1.7.2 可提供软件操作界面、分类数据报告模板展示素材，内置不少于50份颗粒物鉴定分析报告，包含不少于三种不同设备的定性分析数据，分类结果精准、数据支撑充足。
1.7.3 支持个性化功能定制升级，可通过大数据迭代训练模型，精准识别新型特征微粒，软件提供终生免费升级服务。
1.8 样品前处理配置
1.8.1 设备配套全套样品前处理装置，涵盖过滤、干燥、平皿转移等全套设备，满足样品检测前标准化制备需求。
1.9 报告与合规性要求
1.9.1 报告输出功能：可依据中国药典、美国药典等国内外标准自动生成检测报告。报告模板包含检查时间、操作人员、报告时间、测试阈值、放大倍率、标定系数、样品名称、样品量、参照标准、审计人员、批准人员等完整信息。支持中英文双语报告输出，审计追踪功能可中英文自由切换，适配国内外监管核查需求，需提供报告模板及软件界面截图。
1.9.2 法规合规性：完全符合FDA 21CFR Part11法规、GMP数据完整性要求及NMPA《药品记录与数据管理要求（试行）》相关规定，可提供第三方合规检查证明文件，可提供软件界面截图或功能演示视频。
1.9.3 合规标准依据：严格符合中国药典0982第一法、GB21649、USP776、GB38879、ISO13322、中国药典9016、USP1790、YBB00272004‑2015、YBB00332004‑2015等多项国内外法规及标准要求。
1.10 配套电脑配置
1.10.1 处理器：主频≥2.1GHz，核心数≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB。
1.10.2 硬件配置：内存≥16G；配备256GB及以上固态硬盘+1TB机械硬盘；搭载双网卡。
1.10.3 操作系统：搭载不低于Win10 64位专业版正版操作系统。
1.10.4 显示器：配备22寸及以上显示器。
2、配置要求
2.1 自动显微镜法粒度及异物分析仪主机：1台
2.2 数据处理工作站：1套
2.3 粒度及可见异物分析软件：1套
2.4 AI智能颗粒分类软件：1套
2.5 高精度加热台及可见异物富集装置：1套
2.6 验证设备专用标准品：2件（含10μm测微尺、10μm标定板）
2.7 洁净工作台：1台
2.8 配套电脑：1台


品目5 皮肤角质量测量仪
1、技术要求
1.1 核心性能参数
1.1.1 光谱范围：750~950nm。
1.1.2 测量量程：0~50%。
1.1.3 测量孔径：≤12.5mm。
1.1.4 分辨率：≥0.1%。
1.1.5 测量重现性：±1%。
1.1.6 适配样品规格：可同时支持直径13mm圆形、25mm方形角质剥离胶带样品检测。
2、配置要求
2.1 皮肤角质量测试仪主机：1台
2.2 测量校准片：1件
2.3 胶带测量夹具：1件
2.4 样品镊子：1个
2.5 皮肤角质剥离胶带启动套装：1份
2.6 2kg标准砝码：1个


品目6 pH计
1、技术要求
1.1 pH/mV检测模块
1.1.1 测量范围
pH：‑2.000～20.000；mV：‑2000～+2000mV；温度：‑30.0～130.0℃。
1.1.2 分辨率
pH：0.001/0.01/0.1（多档位可调）；mV：0.1/1 mV；温度：0.1℃。
1.1.3 测量精度
pH：±0.002；mV：±0.1 mV；温度：0～100℃范围内±0.1℃，‑30～130℃范围内±0.3℃。
1.2 校准功能： 支持5点校正，内置8组预定义缓冲液组，可自定义20组用户专属缓冲液参数，适配各类校准场景。
1.3 ▲模块化拓展性能 仪器采用模块化设计，可搭载pH/mV模块、离子模块、电导率模块，支持pH、离子、电导率四通道同时测量，设备拓展性强、检测效率高。
1.4 ▲操作显示 配备7寸彩色触摸屏，人机交互直观便捷，操作简单高效。
1.5 接口配置 配备USB‑A接口、Type‑C接口、以太网接口，可灵活连接打印机、电脑等外设，满足数据传输与设备联动需求。
1.6 操作语言内置多种操作语言（含中文），适配不同使用人员操作习惯，通用性强。
1.7 数据存储与导出设备可存储3000组检测结果或200MB数据内容，支持U盘导出、软件导出两种数据导出方式，数据留存完整、调取便捷。
1.8 搅拌控制功能设备自带磁力搅拌器专用接口，可外接磁力搅拌器，搅拌速度可通过主机直接调控，无需额外控制设备。
1.9 智能诊断与提醒功能 具备自定义校准/验证周期提醒、电极状态实时提示、电极自诊断功能，可实时监测设备及电极状态，保障检测合规性与准确性。
1.10 电极支架结构配备专用立式电极支架，支持上下垂直移动定位，可固定电极无位移，有效规避样品容器翻倒、电极磕碰损坏风险，提升实验安全性与稳定性。
1.11 合规性设计仪器内置精准时钟，全程数据记录可溯源，完全符合GLP规范要求，满足实验室合规检测标准。
1.12 智能电极识别可适配智能电极等不同电极，设备可自动识别接入电极，自动读取、存储电极校准数据、使用参数等信息，无需人工手动录入。
1.13 ▲自动化拓展能力 可对接全自动进样器，可实现样品全自动检测，大幅提升检测效率，满足高通量检测需求。
2、配置要求
【以下为单台配置，共采购3台，每台均按此清单完整供货】
2.1 pH主机：1台
2.2 pH数字信号转换器：1个
2.3 电极支架：1个
2.4 原厂打印机：1台
2.5 pH标准溶液（4.01/7.00/10.01）：各3袋

★三、付款方式：
①签订合同后预付70%货款；
②货到安装调试验收合格后，支付30%货款；
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。

★五、免费质保期：
1.非对称场流多角度光散射分析系统（核心产品）:自设备验收合格后1年;
2.单光子后电离质谱成像系统:自设备验收合格后1年;
3.纳米库尔特粒度仪:自设备验收合格后3年;
4.自动显微法粒度分析仪:自设备验收合格后1年;
5.皮肤角质量测量仪:自设备验收合格后1年;
6.pH计:自设备验收合格后1年。


第5章 [bookmark: _Toc31774] 评标方法与评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人。
综合评分保留至小数点后两位。
二、评标标准
本项目采用综合评估法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	报价
	1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算或最高限价，否则为无效报价。
2.其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点后保留2位
	30

	2
	技术响应
	投标产品技术参数全部满足招标要求的得满分48分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注14条“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣1分，其他170条非重要参数负偏离的，则每项扣0.2分。
所有对标注“★”和“▲”的技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、或带有CMA标识的检测报告等，配置要求中“★”参数除外），如第四章有规定支撑资料类型的以规定为准，否则视为未实质性响应。 
	48

	3
	实施方案
	根据投标人提供的实施方案（如进度计划、安装调试、包装和运输等）进行评审： 
（1）给出的进度计划具体且切实可行，包含了生产、发货、运输、送货、安装、培训、验收等各关键节点，时间明确，考虑了潜在的风险因素，并制定了相应的应对措施，以保障项目按时完成得2分；进度计划内容有缺失，应对措施不能保障项目按时完成得1分；未提供得0分；
（2）给出的安装调试方案完整、内容清晰，包括了安装调试的各个环节、方法、步骤及可能遇到的问题与解决方案得2分；安装调试方案内容有缺失得1分；未提供得0分；
（3）对产品的包装和运输方案进行了周密的规划，考虑了产品的保护、防潮、防震等措施，以确保产品在运输过程中的安全得1分；包装和运输方案内容有缺失，相关措施不能确保产品在运输过程中的安全得0.5分；未提供得0分。
	5

	4
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（如故障解决方案、响应时间、专业技术人员情况及保障服务能力、质保期满后的服务方案等）进行评审：
（1）提供了的故障响应及解决方案完整，针对本项目，包括远程支持和现场服务以及特殊情况解决措施等得2分，方案内容有缺失，缺少针对本项目特殊情况的处理措施得1分，未提供得0分；
（2）拥有专业技术人员，人员经过专业培训具有服务经验得2分，人员没有经过专业培训，没有服务经验得1分，未提供得0分；
（3）质保期满后，提供了延续服务方案，包括有偿维修（各项维修费用有明细清单，且对采购人有优惠）、免费定期巡检等得1分，提供的服务内容有缺失，费用清单无明细，巡检收费或无巡检得0.5分，未提供得0分。
	5

	5
	培训方案
	[bookmark: _Hlk160527588]根据投标人提供的培训方案（如培训目标、培训方法、培训内容、教师资历、培训时间、拟提供的培训资料等）进行评审：
（1）提供了明确的培训目标，培训方法，时间安排，能确保培训效果，包括演示教学、学员动手实操，培训考核，得2分；内容有缺失，不能保证培训效果得1分；未提供得0分；
（2）提供的培训内容全面，提供的培训名额充足，满足或超出采购需求，提供的培训资料完整、实用得1分；内容有缺失，不能满足采购需求得0.5分；未提供得0分；
（3）提供的培训教师资历高，具有相关培训经验，能确保培训质量得1分；教师没有相关培训经验，不能确保培训质量得0.5分；未提供得0分。
	4

	6
	免费质保期
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保要求的不得分；在此基础上核心产品免费质保期每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）
	2

	7
	业绩证明
	2023年1月1日（含）至今投标人实施过的类似项目（至少含核心产品同类型的产品）成功案例（以合同签订时间为准，提供合同复印件），每提供一个有效业绩得2分，最高得4分。
	4

	8
	国家政策导向
	1.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2.投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
	2




注：
[bookmark: _Toc91836565]一、落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。
1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。
10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件：
1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
4.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
5.评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。




[bookmark: _Toc7374]第六章 投标文件格式
注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

[bookmark: _Toc96347900]
附件
江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目

[bookmark: _Toc100905255]
投 标 文 件


项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318




投标人名称：_____________________
  地址：_____________________   
联系人及联系方式：_____________________   
二O   年  月  日
目录
一、价格及商务部分
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5）分项报价表，格式见附件。
（6）商务条款偏离表，格式见附件。
（7）投标人具备投标资格的证明文件：
（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。
（7-2）财务报表等证明文件。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。
（8）公章授权书（如需），格式见附件。
（9）售后服务条款
二、技术部分
（1）技术条款偏离表
（2）需求响应方案
（3）投标人售后服务承诺（如需）
（4）用于本项目人员简历表（如需）
三、其他部分
（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料
（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料
（3）提供符合政府采购政策的证明材料
1、 [bookmark: _Toc104560897][bookmark: _Toc4161][bookmark: _Toc107246274][bookmark: _Toc103848582][bookmark: _Toc104560893]
价格及商务部分

[bookmark: _Toc107246275][bookmark: _Toc13070]（1）投标函
[bookmark: _Toc103848580][bookmark: _Toc96347902]江苏省药品监督检验研究院（采购人）：
       (投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的 江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318投标的有关活动，并对此项目进行投标。
为此：
1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。
2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。
3、本投标有效期为自投标日起90日历天。
4、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。
5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。
6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。
7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。
8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：								
邮编：								
联系人：							
手机：								
固定电话：							
邮箱：								
投标人名称（公章）：				
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：		
日期：______年		月		日
[bookmark: _Toc103848583][bookmark: _Toc104560898][bookmark: _Toc6696][bookmark: _Toc107246276]
（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明


投标人名称： 	
姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	
系 	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。
特此证明。


附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）


	身份证正面
	
	身份证反面





投标人名称（公章）： 	
                                            日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc103848584][bookmark: _Toc107246277][bookmark: _Toc104560899][bookmark: _Toc24967]
（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
投标人名称（公章）：                            
法定代表人（签字或盖章）：                      
身份证号码：                                   
授权代表（签字）：                            
身份证号码：                                   
附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


注： 
1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。
[bookmark: _Toc104560895][bookmark: _Toc107246279]2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。
3.需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。


[bookmark: _Toc5077][bookmark: _Toc103848585][bookmark: _Toc107246278][bookmark: _Toc104560900]（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
自然人姓名（签字）：                            
身份证号码：                                   
授权代表（签字）：                            
身份证号码：                                   
附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面



注：
1.若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。
2.需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，3.如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。


[bookmark: _Toc10333]（4）开标一览表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目
[bookmark: _Toc103848581]项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318
	投标总价
	（人民币，小写）元
（人民币，大写）元

	交货时间
	响应招标文件要求（如有提前请在此说明）

	交货地点
	响应招标文件要求

	付款方式
	响应招标文件要求

	核心产品免费质保期
	       年

	所投产品制造商是否全部属于小微企业
	□是       □否


注：采购内容详见采购文件第四章“项目需求”。	



投标人名称（公章）：                 
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：  	     	    
                                 日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560896]





[bookmark: _Toc23129][bookmark: _Toc107246280]
（5）产品信息表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量
（台套）
	单价
	总价
	制造商/产地
	是否进口产品

	1. 
	非对称场流多角度光散射分析系统（核心产品）
	
	
	1
	
	
	
	

	2. 
	单光子后电离质谱成像系统
	
	
	1
	
	
	
	

	3. 
	纳米库尔特粒度仪
	
	
	1
	
	
	
	

	4. 
	自动显微法粒度分析仪
	
	
	1
	
	
	
	

	5. 
	皮肤角质量测量仪
	
	
	1
	
	
	
	

	6. 
	pH计
	
	
	3
	
	
	
	




[bookmark: _Toc24536]（6）分项报价表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318                                          
	序号
	分项内容
	品牌
	型号
	数量
（台套）
	单价（元）
	总价（元）
	制造商/产地
	免费质保期

	1. 
	非对称场流多角度光散射分析系统（核心产品）
	
	
	1
	
	
	
	

	2. 
	单光子后电离质谱成像系统
	
	
	1
	
	
	
	

	3. 
	纳米库尔特粒度仪
	
	
	1
	
	
	
	

	4. 
	自动显微法粒度分析仪
	
	
	1
	
	
	
	

	5. 
	皮肤角质量测量仪
	
	
	1
	
	
	
	

	6. 
	pH计
	
	
	3
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币        元
小写：人民币         元
	



注：1.如果行数不够，请自行增加。
2. “分项报价表”中“总价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
3. 本表均填写含税价格。



投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日
[bookmark: _Toc103848586][bookmark: _Toc107246281][bookmark: _Toc104560901][bookmark: _Toc102117319]

[bookmark: _Toc32375]（6-1）质保期满后的配件明细表（如需）
	序号
	配件名称
	型号及规格
	数量（件）
	单价
(元)
	备注
(如外购请注明产地、制造商)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日



[bookmark: _Toc20729]（7）商务条款偏离表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日
注：
1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
[bookmark: _Toc103848587][bookmark: _Toc104560902]

[bookmark: _Toc23366][bookmark: _Toc107246282]（8）投标人具备投标资格的证明文件
[bookmark: _Toc104560903][bookmark: _Toc20497][bookmark: _Toc107246283][bookmark: _Toc103848588]（8-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件
[bookmark: _Hlk33717720]
注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

[bookmark: _Toc103848589][bookmark: _Toc102117320][bookmark: _Toc104560904][bookmark: _Toc107246284]

[bookmark: _Toc11018]（8-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。
[bookmark: _Toc102117321][bookmark: _Toc103848590][bookmark: _Toc107246285][bookmark: _Toc104560905]

[bookmark: _Toc20677]（8-2）财务报表等证明文件
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；
[bookmark: _Toc103848593][bookmark: _Toc102117322][bookmark: _Toc104560908][bookmark: _Toc21395][bookmark: _Toc107246286]
（8-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函）




承 诺 函
我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。






  									投标人名称（公章）：______________________

                                    日期：______年    月    日

[bookmark: _Toc102117323][bookmark: _Toc103848591][bookmark: _Toc26457][bookmark: _Toc107246287][bookmark: _Toc104560906]
（8-4）依法缴纳税收的相关材料
注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。
[bookmark: _Toc12009][bookmark: _Toc104560907][bookmark: _Toc102117324][bookmark: _Toc107246288][bookmark: _Toc103848592]
（8-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料
注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

[bookmark: _Toc107246289][bookmark: _Toc2368][bookmark: _Toc104560909][bookmark: _Toc103848594][bookmark: _Toc102117325]
（8-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函）。


声  明

	我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                    


  
投标人名称（公章）：  	     	         

                                      日期：______年    月    日
备注：
较大数额罚款金额规定如下：
根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
[bookmark: _Toc31251][bookmark: _Toc107246290][bookmark: _Toc104560910]
（8-7）承诺函
（一）本单位郑重承诺满足以下要求：
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：
1.被人民法院列入失信被执行人；
2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；
3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。



[bookmark: _Toc102117326][bookmark: _Toc103848596]投标人名称（公章）：  	     	         

                                      日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560911][bookmark: _Toc107246291][bookmark: _Toc12099]
（8-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件
[bookmark: _Toc107246292]1、如投标产品为医疗器械：
（1）根据国家相关规定提供投标产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证；
（2）若投标供应商为代理商，应根据国家相关规定提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件；
（3）若投标供应商为生产商，应根据国家相关规定提供医疗器械生产许可证或生产备案凭证。

[bookmark: _Toc104560912][bookmark: _Toc107246293]
2、如果投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，需提供如下授权文件之一：
（1）制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。
（2）制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。
（3）制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书。
（4）投标人取得的产品代理证书。




3、投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供复印件加盖公章。



[bookmark: _Toc9004][bookmark: _Toc104560915][bookmark: _Toc102117330][bookmark: _Toc103848598][bookmark: _Toc107246296]（9）公章授权书（如需）

______________________（采购人）
______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。
（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。
（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________
印章样式：





投标人名称（公章）：                         
               
法定代表人
或其授权代表（签字或盖章）：_________________

                                日期：______年    月    日




70
2、 [bookmark: _Toc19895][bookmark: _Toc107246299][bookmark: _Toc103848599][bookmark: _Toc104560916]技术部分
[bookmark: _Toc103848601][bookmark: _Toc14640][bookmark: _Toc107246301][bookmark: _Toc104560918]（1）技术条款偏离表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离及说明
	证明材料及页码

	品目1 非对称场流多角度光散射分析系统（核心产品）

	1. 
	1.1 溶剂管理系统
1.1.1 色谱泵：采用一体式独立柱塞、数控直线驱动色谱泵技术，配备双压力传感器反馈回路，无需阻尼装置。
1.1.2 梯度模式：支持低压混合、四元梯度，可实现1~4路溶剂任意混合。
1.1.3 流量范围：0.001~5.000 mL/min。
1.1.4 最大操作压力：全流量范围可达9500 psi。
1.1.5 内置自动缓冲盐配置功能：可自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，参数增量为0.1；缓冲盐配置体系数量≥8套；具备3种梯度变化模式，分别为流动相组成变化、流速变化、pH值变化。
	
	
	

	2. 
	1.2 自动进样器管理系统
1.2.1 进样模式：采用流通针式进样模式。
1.2.2 样品容量：配备2 mL样品瓶架，样品容量≥96位。
1.2.3 吸取准确度：±0.2 μL。
1.2.4 样品交叉污染/样品残留：以咖啡因测试，残留量≤0.002%。
1.2.5 进样针清洗：采用集成式主动清洗模式，清洗参数可自定义设置。
1.2.6 进样体积：标配0.1~50 μL，体积增量0.1 μL；可增配1000μL定量环。
1.2.7 进样精度：＜0.25% RSD(5.0～1000.0μL)。
1.2.8 样品室温度：可控范围4℃~40℃，温度调节增量0.1℃。
	
	
	

	3. 
	1.3 色谱柱管理器
1.3.1 温度范围：20℃~65℃，温度调节增量1℃。
1.3.2 加热模式：空气循环加热。
1.3.3 溶剂平衡：支持被动预加热。
	
	
	

	4. 
	1.4 紫外/可见光检测器
1.4.1 波长范围：190~700 nm。
1.4.2 波长准确度：±1 nm。
1.4.3 波长重现性：±0.1 nm。
1.4.4 流通池体积：≤18 μL。
1.4.5 噪音指标：230 nm波长下，噪音≤5×10⁻⁶AU；230nm、280nm波长下，噪音≤35×10⁻⁶AU。
1.4.6 漂移：≤1×10⁻⁴ AU/h。

	
	
	

	5. 
	1.5 非对称场流分离仪
1.5.1 溶剂兼容性：适配水相和有机溶剂，在pH值2~12范围内具备良好抗腐蚀性。
1.5.2 分离范围：可分离半径1 nm～1μm的颗粒/分子，具体依据样品特性适配。
1.5.3 分离流道：可调范围为室温至50℃，最大耐受不低于30 bar, 配备过压释放阀保护。
1.5.4 数据传输模式：Ethernet数据传输。
1.5.5 预切膜截留分子量：根据材料适配，范围为2K~30K道尔顿。
	
	
	

	6. 
	1.6 多角度光散射检测器
▲1.6.1 摩尔质量范围：200 Da~1000 MDa。
1.6.2 检测器角度（检测探头）数量：不少于15个。
▲1.6.3（检测池）在线（超声）清洗功能（提供制造商官方硬件说明书并加盖公章）。
1.6.4可扩展在线动态激光光散射功能。
1.6.5仪器校正无需任何标准品/对照品。
	
	
	

	7. 
	1.7 示差折光检测器
▲1.7.1检测模式：不低于512光电二极管阵列检测（提供制造商官方硬件说明书并加盖公章）
1.7.2温度控制：控温范围：4℃～65℃，控温精度≤±0.01℃
1.7.3噪音RIU：≤±7.5×10⁻¹⁰
★1.7.4单机模式：具备独立测量样品dn/dc值的功能，单机测定氯化钠在水中dn/dc值，测定值在0.174±5%以内。（提供单机模式下测dn/dc值的操作指导说明书，并作为验收指标）。
1.7.5检测能力：折光指数差范围RIU不窄于-0.0047～+0.0047，绝对折射率范围不窄于1.2～1.8 RIU (±0.002RIU灵敏度)。
	
	
	

	8. 
	1.8 在线粘度计
1.8.1DP噪音：≤0.05 Pa，DP漂移：≤2.5 Pa/hr。
1.8.2传感器设计：四毛细管桥臂设计，削弱泵脉冲影响。
1.8.3灵敏度：THF体系下，对10万分子量聚苯乙烯灵敏度不低于0.1μg。
▲1.8.4操作温度：4℃～70℃，温度稳定性：≤0.005℃。（提供制造商官方技术规格书并加盖公章）。
1.8.5传感器过压保护系统（TPS）。
	
	
	

	9. 
	2、配置要求
2.1 液相色谱仪：1台
2.2 非对称场流分离仪：1套
2.3 多角度光散射检测器：1套
2.4 示差折光检测器（含折射率增量进样装置）：1套
2.5 在线粘度计：1套
2.6 工作站（含软件授权）：1套
2.7 配套电脑：1台
2.7.1 处理器：主频≥2.1GHz，核心数≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB。
2.7.2 硬件配置：固态硬盘≥1T，内存≥32G。
2.7.3 操作系统：搭载不低于Win10 64位专业正版操作系统。
2.7.4 显示器：配备24寸及以上显示器。
	
	
	

	品目2 单光子后电离质谱成像系统

	1. 
	1.1 敞开式质谱成像离子源
1.1.1 敞开式离子源，易于安装和拆卸，无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换。可对组织切片中的化合物进行成像分析或表面化合物快速分析；
1.1.2 待检测样品无需事先进行衍生化或使用基质处理，可直接切片后放置离子源处进行检测；
★1.1.3 离子化技术：解吸电喷雾离子化技术，适合小分子代谢物的成像分析；
▲1.1.4 后电离离子化技术：二次单光子光电离，紫外线与离子传输管同轴设计；
1.1.5 喷雾电压：最高电压≥4000 V，连续可调，正负高压可切换；
▲1.1.6 离子传输管道：最高温度可加热≥300℃，提升脱溶能力和电离效率；
1.1.7 电喷雾针：流速1‑10μL/min可调，雾化气压0.2‑0.5Mpa，位置多角度可调；
1.1.8 样品区域定期紫外线杀菌消毒；
1.1.9 样品扫描区域视频辅助观察定位；
1.1.10 高分辨质谱匹配的质谱离子源接口，可免工具快速进行离子源的拆卸和安装。
	
	
	

	2. 
	1.2 质谱成像平台及控制系统
1.2.1 高精度自动化控制系统，可自定义组织扫描参数；
1.2.2 全自动触发质谱数据采集；
1.2.3 XY轴最小采样步进 ≤10um；
1.2.4 成像样品台：可同时放置≥2块标准载玻片进行连续质谱成像实验；
★1.2.5 配置样品识别高清摄像头，全自动识别组织样品，自动划定扫描范围，可编辑自动扫描功能；
	
	
	

	3. 
	1.3 质谱成像数据处理系统
1.3.1 自动化处理流程：自动数据导入及预处理，生成清晰质谱成像图；
1.3.2 兼容多种类型的质谱数据格式：*.cdf、*.mzXML、*.mzML、*.imzML
1.3.3 多样本数据同时处理：支持同时导入≥6个样品进行二维重构成像，批量导出数百个成像图；
1.3.4 自动背景扣除：支持背景全部扣除或者比例扣除，支持设置背景扣除容差及扣除系数；
1.3.5 选区提取：具备1*1像素、3*3像素、5*5像素、任意像素、多孔共5种选区提取方式；
1.3.6 光学图像导入和成像区域进行精密匹配，支持光学图像平移、缩放、旋转、水平/垂直翻转、透明度调节；
1.3.7 统计分析：包含PCA和OPLS‑DA等常用算法；
▲1.3.8 定量分析：支持体内药物质谱成像、多孔板高通量定量分析，能够进行内标校正、标曲拟合绘制、待测浓度计算；
▲1.3.9 配套数据库：内含代谢物注释工具，支持加载特定第三方数据库以及自建库；
▲1.3.10 所投质谱成像数据处理软件与所投质谱成像仪为同品牌。
	
	
	

	4. 
	1.4 数据处理工作站
1.4.1 操作系统：不低于Microsoft Windows 10/11  64位操作系统
1.4.2 CPU：不低于基本主频≥2.1GHz，核心≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB
1.4.3 内存容量：128GB及以上
1.4.4 显卡：独立显卡，显存12GB及以上
1.4.5 硬盘：≥5TB可用空间
1.4.6 显示器：分辨率2K及以上
	
	
	

	5. 
	1.5 笔记本电脑
1.5.1 操作系统：不低于Microsoft Windows 11 操作系统
1.5.2 内存容量：16GB及以上
1.5.3 硬盘：≥512GB可用空间
	
	
	

	6. 
	2、配置要求
2.1 单光子后电离质谱成像系统主机     1台
2.2 解吸电喷雾喷针组件    1套
2.3 喷雾毛细管          3根
2.4 真空紫外放电灯      1个
2.5 数据处理工作站      1套
2.6 微量注射泵（含5ml注射器）  1套
2.7 真空干燥装置         1套
2.8 正电荷防脱落载玻片   2盒
2.9 台式电脑 1台
2.10 笔记本电脑 1台
	
	
	

	品目3 纳米库尔特粒度仪

	1. 
	1、技术要求
1.1 设备技术指标
★1.1.1 检测原理：采用RPS电阻脉冲感应（库尔特）技术原理。
▲1.1.2 芯片类型：配备硅基固态纳米孔芯片，检测稳定性与精度更高。
1.1.3 进样方式：采用插入式样本检测卡设计，样本仅在检测卡内作用，不会进入仪器内部，可有效保护设备、降低污染风险。
	
	
	

	2. 
	1.2 设备性能参数
1.2.1 单颗粒粒径检测范围：50～300 nm。
1.2.2 浓度测量范围：1×10⁷～3×10¹¹ particles/mL。
1.2.3 粒径准确度：粒径回收率100%±6%。
1.2.4 粒径精确度：变异系数CV＜3%。
1.2.5 浓度准确度：浓度回收率100%±10%。
1.2.6 浓度精确度：变异系数CV＜5%。
1.2.7 样本需求量：原液取样量3～50 μL，稀释后检测用量200 μL，样本消耗量低。
	
	
	

	3. 
	1.3 设备操作方式
1.3.1 设备需外接电脑，通过配套专用操作软件完成样本检测、参数查看、数据处理等全套试验操作。
1.4 参数校准与启动
1.4.1 设备无需人工调整参数、无需预热热机、无需标准品校准，开机即可直接开展测量工作，操作高效便捷。
	
	
	

	4. 
	1.5 配套软件功能
1.5.1 系统适配：适配Windows操作系统，搭载中英双语操作界面，适配国内外使用场景。
1.5.2 数据可视化：可自动生成颗粒粒径分布直方图、曲线图，检测结果直观可视。
1.5.3 数据导出与打印：支持JPG、PNG、Excel、PDF等多格式数据导出，可直接连接打印机完成报告打印。
1.5.4 自定义分析功能：支持自定义粒径分析区间，可自动计算所选粒径区间内的颗粒浓度及对应占比百分比。
1.5.5 合规性功能：可选配审计追踪与多级权限管理功能，完全符合FDA 21CFR Part 11法规数据完整性要求。
	
	
	

	5. 
	1.6 功能拓展性
1.6.1 设备预留拓展空间，支持后期功能迭代、软硬件升级优化，设备使用周期长、可拓展性强。
	
	
	

	6. 
	2、配置要求
2.1 设备主机：1台
2.2 USB数据线：1根
2.3 二维码扫描枪：1把
2.4 配套操作软件（U盘装载）：1份
2.5 笔记本电脑1台：内存≥16G，固态硬盘容量≥512G，屏幕≥15.6英寸
	
	
	

	品目4 自动显微法粒度分析仪

	1. 
	1.1 设备整体结构与自动化性能
1.1.1 设备搭载高精密悬臂式XYZ三轴电动平台，可实现全自动扫描、全自动测试、自动生成检测报告，有效减少人为操作误差，大幅提升检测工作效率。
1.1.2 Z轴步进设置精度可达0.1μm，定位精准、运行平稳，保障全域扫描检测精度。
	
	
	

	2. 
	1.2 硬件配置参数
1.2.1 光学系统：配备透反射双光源系统及偏光系统，配置5X、10X、20X、40X、50X专业物镜，适配不同精度、不同粒径样品检测需求。
1.2.2 成像系统：搭载高清彩色相机，相机像元尺寸介于2.0μm~3.45μm之间，成像清晰、细节丰富。
1.2.3 显微镜配置：采用双筒大视野显微镜，目镜内置标定测微尺，单格刻度5~10μm；坐标轴前后、左右移动范围均＞30mm；配备光线投射角度、光强度可调节的专用照明装置。
1.2.4 检测范围：搭配10X目镜及多规格物镜，整体检测范围为0.2μm~3000μm，覆盖超大跨度颗粒检测区间。
	
	
	

	3. 
	1.3 核心检测精度指标
1.3.1 设备分辨力≤1.2μm。
1.3.2 计数准确性误差＜5%，计数重复性误差＜5%。
1.3.3 测长示值误差＜0.5%，直径测量示值误差＜0.5μm，检测数据精准稳定。
	
	
	

	4. 
	1.4 基础软件分析功能
1.4.1 自动计数功能：软件支持全自动颗粒计数，无需人工统计；数据分析配备手动阈值、自动阈值两种分析模式。可完整留存原始检测图片、分析区域选定图片，保障数据合理性与全程可溯源性，需提供软件界面截图佐证。
1.4.2 多算法分析能力：内置全阈值模式、RGB模式、AI形态学算法、边缘检测、粘连分割等多种专业颗粒分析算法，自带图像增强功能，有效优化成像质量，保障检测数据准确性，需提供软件算法界面截图。搭载AI智能分析功能，可精准区分复杂制剂中的液滴与API颗粒，需提供AI算法模型界面。
1.4.3 数据优化处理：具备数据分割、合并功能，支持异常颗粒数据拟合与异常值剔除；多张图像叠加分析时，可对单张图片独立处理。微粒剔除过程自动生成不可修改的审计追踪记录。支持可见异物自动识别，同时配备人工二次确认功能，兼顾智能化与检测准确性。
1.4.4 颗粒双重定位功能：支持双重精准定位，可定位目标微粒并展示对应颗粒参数信息，可精准锁定微粒实际位置，支持视野自由切换，可实时追踪观测目标微粒。
1.4.5 多背景适配功能：配备自动、白色、黑色、彩色等多种背景模式，可根据不同制剂样品背景灵活切换，规避背景干扰，提升复杂样品颗粒识别准确率。自带背景光强度指示功能，实时提示当前光照是否适配检测，辅助操作人员快速调节至最佳测试状态。
	
	
	

	5. 
	1.5 粒度与超景深分析功能
▲1.5.1 粒度分布智能测试：支持全自动拍照、全自动颗粒计数，软件界面可直观展示拍摄图片及数量。支持单张图像独立计数、多张照片叠加分析两种模式，可自动计算颗粒平均粒径、D3、D10、D50、D90、D100等核心粒径参数，支持自定义设置D值参数。测试完成后自动保存原图、分析框选图片，所有微粒可在留存图片中直观展示，全程数据可溯源。
▲1.5.2 超景深测试功能：具备专业超景深检测能力，可自定义设置景深位置与拍照数量，分层完成景深成像，彻底避免颗粒成像模糊问题，保障所有颗粒成像清晰度，需提供扫描原始大图、相关技术资料及软件界面截图。
	
	
	

	6. 
	1.6 形态学参数分析
1.6.1 可自动检测统计全套颗粒形态学参数，包含长径、短径、周长径、等效面积圆直径、圆度、椭圆度、长宽比、长径比、延伸度、凸起度、等效周长圆径等，所有检测数据自动存入数据库，可提供数据库保存界面、检测报告界面展示素材。
1.6.2 可开展不溶性微粒、颗粒计数、粒度分布、长径比分布、圆形度分布等多项检测分析，所有详细数据可导出Excel格式，检测数据可完全支撑报告审核，接受各类合规审查。
	
	
	

	7. 
	1.7 AI智能颗粒分类功能
1.7.1 搭载AI人工智能神经网络颗粒分类软件，内置多类型专属数据库，可精准溯源识别玻璃、纤维、金属、胶塞、硅油、蛋白聚集等各类微粒，检测完成后自动完成颗粒分类并生成专项报告。
1.7.2 可提供软件操作界面、分类数据报告模板展示素材，内置不少于50份颗粒物鉴定分析报告，包含不少于三种不同设备的定性分析数据，分类结果精准、数据支撑充足。
1.7.3 支持个性化功能定制升级，可通过大数据迭代训练模型，精准识别新型特征微粒，软件提供终生免费升级服务。
	
	
	

	8. 
	1.8 样品前处理配置
1.8.1 设备配套全套样品前处理装置，涵盖过滤、干燥、平皿转移等全套设备，满足样品检测前标准化制备需求。
	
	
	

	9. 
	1.9 报告与合规性要求
1.9.1 报告输出功能：可依据中国药典、美国药典等国内外标准自动生成检测报告。报告模板包含检查时间、操作人员、报告时间、测试阈值、放大倍率、标定系数、样品名称、样品量、参照标准、审计人员、批准人员等完整信息。支持中英文双语报告输出，审计追踪功能可中英文自由切换，适配国内外监管核查需求，需提供报告模板及软件界面截图。
1.9.2 法规合规性：完全符合FDA 21CFR Part11法规、GMP数据完整性要求及NMPA《药品记录与数据管理要求（试行）》相关规定，可提供第三方合规检查证明文件，可提供软件界面截图或功能演示视频。
1.9.3 合规标准依据：严格符合中国药典0982第一法、GB21649、USP776、GB38879、ISO13322、中国药典9016、USP1790、YBB00272004‑2015、YBB00332004‑2015等多项国内外法规及标准要求。
	
	
	

	10. 
	1.10 配套电脑配置
1.10.1 处理器：主频≥2.1GHz，核心数≥12核，总线程数≥20，三级缓存≥25MB。
1.10.2 硬件配置：内存≥16G；配备256GB及以上固态硬盘+1TB机械硬盘；搭载双网卡。
1.10.3 操作系统：搭载不低于Win10 64位专业版正版操作系统。
1.10.4 显示器：配备22寸及以上显示器。
	
	
	

	11. 
	2、配置要求
2.1 自动显微镜法粒度及异物分析仪主机：1台
2.2 数据处理工作站：1套
2.3 粒度及可见异物分析软件：1套
2.4 AI智能颗粒分类软件：1套
2.5 高精度加热台及可见异物富集装置：1套
2.6 验证设备专用标准品：2件（含10μm测微尺、10μm标定板）
2.7 洁净工作台：1台
2.8 配套电脑：1台
	
	
	

	品目5 皮肤角质量测量仪

	1. 
	1、技术要求
1.1 核心性能参数
1.1.1 光谱范围：750~950nm。
1.1.2 测量量程：0~50%。
1.1.3 测量孔径：≤12.5mm。
1.1.4 分辨率：≥0.1%。
1.1.5 测量重现性：±1%。
1.1.6 适配样品规格：可同时支持直径13mm圆形、25mm方形角质剥离胶带样品检测。
	
	
	

	2. 
	2、配置要求
2.1 皮肤角质量测试仪主机：1台
2.2 测量校准片：1件
2.3 胶带测量夹具：1件
2.4 样品镊子：1个
2.5 皮肤角质剥离胶带启动套装：1份
2.6 2kg标准砝码：1个

	
	
	

	品目6 pH计

	1. 
	1、技术要求
1.1 pH/mV检测模块
1.1.1 测量范围
pH：‑2.000～20.000；mV：‑2000～+2000mV；温度：‑30.0～130.0℃。
1.1.2 分辨率
pH：0.001/0.01/0.1（多档位可调）；mV：0.1/1 mV；温度：0.1℃。
1.1.3 测量精度
pH：±0.002；mV：±0.1 mV；温度：0～100℃范围内±0.1℃，‑30～130℃范围内±0.3℃。
	
	
	

	2. 
	1.2 校准功能： 支持5点校正，内置8组预定义缓冲液组，可自定义20组用户专属缓冲液参数，适配各类校准场景。
1.3 ▲模块化拓展性能 仪器采用模块化设计，可搭载pH/mV模块、离子模块、电导率模块，支持pH、离子、电导率四通道同时测量，设备拓展性强、检测效率高。
1.4 ▲操作显示 配备7寸彩色触摸屏，人机交互直观便捷，操作简单高效。
1.5 接口配置 配备USB‑A接口、Type‑C接口、以太网接口，可灵活连接打印机、电脑等外设，满足数据传输与设备联动需求。
1.6 操作语言内置多种操作语言（含中文），适配不同使用人员操作习惯，通用性强。
1.7 数据存储与导出设备可存储3000组检测结果或200MB数据内容，支持U盘导出、软件导出两种数据导出方式，数据留存完整、调取便捷。
1.8 搅拌控制功能设备自带磁力搅拌器专用接口，可外接磁力搅拌器，搅拌速度可通过主机直接调控，无需额外控制设备。
1.9 智能诊断与提醒功能 具备自定义校准/验证周期提醒、电极状态实时提示、电极自诊断功能，可实时监测设备及电极状态，保障检测合规性与准确性。
1.10 电极支架结构配备专用立式电极支架，支持上下垂直移动定位，可固定电极无位移，有效规避样品容器翻倒、电极磕碰损坏风险，提升实验安全性与稳定性。
1.11 合规性设计仪器内置精准时钟，全程数据记录可溯源，完全符合GLP规范要求，满足实验室合规检测标准。
1.12 智能电极识别可适配智能电极等不同电极，设备可自动识别接入电极，自动读取、存储电极校准数据、使用参数等信息，无需人工手动录入。
1.13 ▲自动化拓展能力 可对接全自动进样器，可实现样品全自动检测，大幅提升检测效率，满足高通量检测需求。
	
	
	

	3. 
	2、配置要求
【以下为单台配置，共采购3台，每台均按此清单完整供货】
2.1 pH主机：1台
2.2 pH数字信号转换器：1个
2.3 电极支架：1个
2.4 原厂打印机：1台
2.5 pH标准溶液（4.01/7.00/10.01）：各3袋
	
	
	

	付款方式；交货期、交货地点及验收；交货期、交货地点及验收

	1. 
	①签订合同后预付70%货款；
②货到安装调试验收合格后，支付30%货款；
若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
	
	
	

	2. 
	★四、交货期、交货地点及验收：
1.合同履行期限（交货期）：详见本章采购清单中要求。
2.交货地点及验收：江苏省药品监督检验研究院指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、验收标准：按招标文件的技术参数和中标供应商投标文件的承诺进行验收，各项性能指标参数满足招标文件要求。
	
	
	

	3. 
	★五、免费质保期：
1.非对称场流多角度光散射分析系统（核心产品）:自设备验收合格后1年;
2.单光子后电离质谱成像系统:自设备验收合格后1年;
3.纳米库尔特粒度仪:自设备验收合格后3年;
4.自动显微法粒度分析仪:自设备验收合格后1年;
5.皮肤角质量测量仪:自设备验收合格后1年;
6.pH计:自设备验收合格后1年。
	
	
	



注：
1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。 
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且针对标注“★”和“▲”技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4、如果行数不够，请自行增加。


投标人名称（公章）：                 
	                            日期：        年      月     日


（2） [bookmark: _Toc31650]需求响应方案

 格式自拟。


[bookmark: _Toc107246302][bookmark: _Toc103848602][bookmark: _Toc104560919][bookmark: _Toc4903]
（3）投标人服务承诺（如需，格式自拟）
[bookmark: _Toc10170][bookmark: _Toc103848603][bookmark: _Toc104560920][bookmark: _Toc107246303]
（4）用于本项目人员简历表

	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本项目任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近____年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc12686][bookmark: _Toc107246305][bookmark: _Toc104560922][bookmark: _Toc103848605][bookmark: _Toc100905289][bookmark: _Toc96347904]
（5）拟投入本项目人员情况表
项目名称：江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目		
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0318
	序号
	岗位
	姓名
	年龄
	职称/证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




（6） [bookmark: _Toc29343]业绩表
	序号
	项目名称
	供货设备清单
（品牌、型号）
	数量
	合同金额
	签约
日期
	业主名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	
	
	　
	　
	　





[bookmark: _Toc103848608][bookmark: _Toc107246308][bookmark: _Toc16332][bookmark: _Toc104560925][bookmark: _Toc100905295][bookmark: _Toc104560924][bookmark: _Toc103848607][bookmark: _Toc107246307][bookmark: _Toc103848606][bookmark: _Toc107246306][bookmark: _Toc104560923]（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料


[bookmark: _Toc20459]（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料


[bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc23304]三、其他部分
（3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省药品监督检验研究院的江苏省药品监督检验研究院2026年检测能力建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称），属于其他未列明行业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于工业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：            
日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1. 本项目中小微企业划分标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
2．填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。


监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：____________
日期：	     年 	月   	日


符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）：            
日期：　  年　  月　  日


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


成本比例声明函
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


                            公司（单位）名称（盖章）：

                                                   日期：　  年　  月　  日





注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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