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[bookmark: _Toc183091221]  招标公告
[bookmark: _Hlk213065768]项目概况
南京市食品药品监督检验院检验检测设备一批的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年10月14日09时（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2026-0360（ZZ06602658ZC03613）
1.2项目名称：南京市食品药品监督检验院检验检测设备一批
1.3项目预算：
分包1：600.75万元
分包2：319.86万元
分包3：316.20万元
分包4：294.49万元
1.4最高限价：
分包1：600.75万元
分包2：319.86万元
分包3：316.20万元
分包4：294.49万元
1.5采购需求：本项目为南京市食品药品监督检验院检验检测设备一批（具体采购产品清单详见招标文件采购项目需求部分），项目内容包括但不限于产品设备采购、运输、安装、调试、提供备品备件、专业安装工具直至交付使用通过验收、售后服务等。具体详见第四章项目需求。
设备清单：
分包1：
	品目
	设备名称
	核心产品
	设备数量（台/套）

	1
	液相色谱/质谱联用仪
	是
	1

	2
	高效液相色谱仪
	
	2

	3
	紫外可见分光光度计
	
	1

	4
	荧光分光光度计
	
	1

	5
	气相色谱仪
	
	1

	6
	高效液相色谱仪
	
	1

	7
	薄层扫描仪
	
	1

	8
	测汞仪
	
	1

	9
	微波消解仪
	
	1

	10
	高效液相色谱仪
	
	1

	11
	自动定氮仪
	
	1

	12
	干燥箱
	
	1



分包2：
	品目
	设备名称
	核心产品
	设备数量（台/套）

	1
	热原测定仪
	
	1

	2
	电位滴定仪
	
	1

	3
	气相色谱仪
	
	1

	4
	紫外可见分光光度计
	
	1

	5
	气相色谱/质谱联用仪
	是
	1

	6
	高效液相色谱仪
	
	 2



分包3：
	品目
	设备名称
	核心产品
	设备数量（台/套）

	1
	超高效液相色谱仪
	是
	1

	2
	紫外可见分光光度计
	
	1

	3
	不溶性微粒测定仪
	
	1

	4
	超纯水机
	
	1

	5
	气相色谱仪
	
	1

	6
	自动溶出度仪
	
	1

	7
	样品粉碎机
	
	1

	8
	高效液相色谱仪
	
	1

	9
	高效液相色谱仪
	
	2



分包4：
	品目
	设备名称
	核心产品
	设备数量
（台/套）

	1
	高效液相色谱仪
	
	1

	2
	薄层成像系统
	
	1

	3
	电子分析天平
	
	1

	4
	恒温培养箱
	
	1

	5
	费休氏水分测定仪
	
	1

	6
	超高效液相色谱仪
	是
	1

	7
	高效液相色谱仪
	
	1

	8
	高效液相色谱仪
	
	2

	9
	气相色谱仪
	
	1


1.6服务进度要求：自合同签订之日起60个工作日内完成供货、安装及相关调试工作，通过验收，交付使用。
1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.8本项目不接受联合体投标，且不接受转包、分包，实际参与完成本项目的工作人员必须是投标文件中明确的项目组成员。
1.9本项目标的所属行业：工业。
1.10本项目共划分为四个分包，按包独立评审，评标顺序依次为分包一、分包二、分包三、分包四，各供应商可以参与一个或多个分包的投标，但最多只能中标一个分包，已经中标的供应商可以参加后续分包的评审，但不再被推荐为中标候选人。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特殊条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
2.5第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.6供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.8拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
[bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc24617][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]三、获取采购文件
3.1时间：自公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
[bookmark: OLE_LINK10]3.3获取方式：网上下载 
[bookmark: _Toc21817][bookmark: _Toc1456]四、响应文件提交
4.1截止时间：2026年10月14日9点（北京时间）
[bookmark: _Toc21891][bookmark: _Toc22940]4.2提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
五、开启
5.1时间：2026年10月14日9点（北京时间）
[bookmark: _Toc23729][bookmark: _Toc26308]5.2地点：“苏采云”网上开标大厅
六、公告期限
[bookmark: _Toc29605][bookmark: _Toc11013]自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
7.1本项目在江苏政府采购网“苏采云”系统发布公告。
7.2供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
	操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
	“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
	7.3有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网“苏采云”系统”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]1.名称：南京市食品药品监督检验院
地址：南京市江宁区文芳路199号
联系人：胡先生                                 
联系电话：025-89636123
2.采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室
联系人：李婷婷、季腾雨
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：025-86635193、025-86633685
邮箱：litt@jcec.cn、809802419@qq.com
3.项目联系方式
项目联系人：李婷婷、季腾雨
电话：025-86635193、025-86633685
[bookmark: _Toc452625218][bookmark: _Toc183091222]
  投标人须知
一、总则
1.适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3.政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7政府采购中实施本国产品标准及相关政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4.招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。
4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5.招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7.联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8.投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9.投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10.投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11.投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12.投标文件的其他部分
12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13.投标保证金
不收取
14.投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15.投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16.投标费用
16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2招标代理服务费：本次采购，各包中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）招标收费基准费率50%计算，招标代理服务费在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用含在投标报价中，无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18.投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。
19.投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20.诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21.开标
21.开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22.评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.4澄清有关问题。
22.2.4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.5比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.6相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
列：如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23.确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24.编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25.评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26.签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27.质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28.投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
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  评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
本项目共划分为四个分包，按包独立评审，评标顺序依次为分包一、分包二、分包三、分包四，各供应商可以参与一个或多个分包的投标，但最多只能中标一个分包，已经中标的供应商可以参加后续分包的评审，但不再被推荐为中标候选人。
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	一、价格（30分）

	1
	价格
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	30

	二、技术（54分）

	2.1
	技术响应
	评委根据投标文件中对第五章“四、采购设备技术指标等要求”中响应情况进行打分。完全满足招标文件要求的得46分。其中标注“★”的参数为实质性要求，有一项负偏离作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣1.5分；其他普通参数，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
备注：供应商需在《技术条款偏离表》中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。标注“★”和“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或白皮书或产品手册或官网/仪器操作界面截图等。如技术指标要求中另有要求的，则从其要求)，并在《技术条款偏离表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术规格偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。其他技术参数以技术条款偏离表响应为准。
	46

	2.2
	实施方案
	评委根据供应商提供的项目实施方案（包括设备安装调试、进度计划安排、质量控制等）进行综合评分：方案贴合实际、内容全面、合理性、可行性强的得8分；方案较为贴合实际，完整性、合理性、可行性较强得5分；方案基本满足项目需求得3分；未提供的本项不得分。
	8

	三、商务（16分）

	3.1
	售后服务方案
	[bookmark: OLE_LINK12]评委根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及响应时间等方面）进行综合评分：售后服务方案针对性、可实施性强的得8分；售后服务方案针对性、可实施性较强5分；售后服务方案针对性、可实施性强一般得3分；未提供的本项不得分。
	8

	3.2
	培训方案
	评委根据供应商提供的人员培训方案（包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面）进行综合评分：方案全面具体、科学合理、操作可行的得4分；方案较为全面完整、科学合理的得2分；方案完整性、合理性、可行性一般的得1分；未提供不得分。
	4

	3.3
	增值服务
	评委根据供应商提供采购文件要求范围以外具体的、切实可行的增值服务或优惠措施，且经评标委员会认可的进行评分：每提供一项得1分，最多得2分（投标文件中提供相关承诺函并加盖公章，格式自拟）。
	2

	3.4
	业绩
	评委根据供应商提供2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）所投核心产品同品牌同类型业绩：每提供一个得1分，最多得2分（投标文件中提供合同复印件并加盖公章，且含有清晰可见的标的物及签字盖章部分所在页，提供不全或者没有提供不得分）。
	2

	
	
	满分
	100


说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。以上评分标准中的各评分要点，各投标人均应提供相关的证明材料并做出相应的对比（列表）供评委评判。（提供评分索引表）
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
2.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的价格扣除
6.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
6.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Toc183091224][bookmark: _Hlk42851832]
  采购需求
  一、项目名称：南京市食品药品监督检验院检验检测设备一批
  二、项目概况
本项目为南京市食品药品监督检验院检验检测设备一批采购，项目内容包括但不限于产品设备采购、运输、安装、调试、提供备品备件、专业安装工具直至交付使用通过验收、售后服务等。本项目分为四个分包，具体采购产品清单如下：
分包1：
	品目
	设备名称
	核心产品
	设备数量（台/套）

	1
	液相色谱/质谱联用仪
	是
	1

	2
	高效液相色谱仪
	
	2

	3
	紫外可见分光光度计
	
	1

	4
	荧光分光光度计
	
	1

	5
	气相色谱仪
	
	1

	6
	高效液相色谱仪
	
	1

	7
	薄层扫描仪
	
	1

	8
	测汞仪
	
	1

	9
	微波消解仪
	
	1

	10
	高效液相色谱仪
	
	1

	11
	自动定氮仪
	
	1

	12
	干燥箱
	
	1
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品目1：液相色谱/质谱联用仪
[bookmark: _Hlk105595314]一、参数与性能指标
1. 输液泵           
1.1 泵类型 ：微体积双柱塞泵（10μL/冲程）
★1.2 流速范围 ：0.0001--10.0000 mL/min；流速准确度：±1% (指定条件下)；流速精确度：<0.06% RSD或0.02minSD（其中较大值）
1.3 混合类型 ：二元混合；
1.4 耐压：≥130Mpa
1.5 柱塞冲洗 ：标配自动柱塞清洗组件
1.6 梯度曲线 ：共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品
1.7 梯度组成范围  0.0-100.0%, 0.1%步进
1.8 梯度混合准确度 ：±0.5% (指定条件下)
2.自动进样器   
[bookmark: _Hlk71802846]2.1 进样方式：全量进样, 进样量可变式（可选配环进样模式）
▲2.2 最大耐压：≥130MPa，进样量设定范围：至少0.1mL ~ 20mL(标准值)
▲2.3 样品瓶数目：≥160 个1.5mL或2mL样品瓶，控温范围4-40℃；
2.4 进样精度：<0.25%RSD
2.5 进样量准确度：≤1% 
2.6 交叉污染：< 0.004%
2.7 进样针清洗：进样前后，针内外自由设定，最少支持3种清洗溶液，有在线自动脱气；
▲2.8智能化样品冷却机制或类似设计，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并放置冷凝的发生；
2.9 支持共进样功能或类似设计，消除溶剂效应，改善峰形。
3. 柱温箱    
3.1 容量：可以同时放置≥4根25cm 色谱柱或≥8根10cm 色谱柱
[bookmark: OLE_LINK2]3.2温度设定范围：至少满足室温下10℃ - 85℃（步距为1℃）
3.3温度稳定性：±0.1℃
4.质谱部分
4.1 三重四级杆质谱仪设计。
4.2 离子源： 独立ESI离子源。
4.2.1 正交喷雾口设计（或类似设计），喷雾针位置免调，可适应不同的HPLC流速，耐盐溶液，抗污染。离子源流速范围：正/负ESI接口和正/负APCI接口：1μL/min～2000μL/min；
4.2.2 离子源接口：独立的ESI电喷雾离子源、可选配同品牌APCI大气压电离离子源、PESI原位探针离子源等，能够进一步扩展其分析能力，且更换简单，接口具有真空锁定装置，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。
4.2.3 ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度可达≥200℃，并可针对不同化合物设定不同的分析温度，保证获得最优的离子化效果。
4.2.4具有反吹氮气或其他类似设计，氮气加热，氮气温度及流速可调，保证液滴的充分脱溶剂化，提高离子化效率，适应很宽的HPLC流速。	
▲4.3 质量范围m/z：涵盖5-2000 amu或更宽，四极杆分辨率≤0.5Da。
★4.4灵敏度： ESI源正离子方式：1pg利血平，信噪比>2000000:1（RMS），IDL 灵敏度（正离子）< 0.3 fg（柱上进样 1 fg）；ESI源负离子方式：1pg氯霉素，信噪比>2000000:1 (RMS) ，IDL 灵敏度（负离子）< 0.3 fg 氯霉素（柱上进样 1 fg）。（提供官方证明材料并作为验收指标）。
4.5质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：≤1ms	。
▲4.6 质量轴稳定性：≤0.1Da/24 hours，质量准确度：0.1 Da	
4.7定量重复性：氯霉素，进样量50fg，6次重复进样，RSD ≤ 2%
4.8质谱分辨率（FWHM): 样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤ 0.4u；
4.9质量准确度:样品(利血平)（m/z609处）实测值与理论值之间的误差≤ 0.15u
4.10质谱扫描速度：最小步径为0.1u，大于18000 u/sec，可同时完成MRM扫描和触发产物离子扫描两种扫描模式，定量的同时定性筛查，保证灵敏度不损失。
▲4.11正负离子切换速度：不超过5ms，实现正、负离子同时采集。
4.12 MRM通道速度：＞500MRM/s
4.13 MRM同步扫描：同步调查扫描在MRM或其他事件的同时，可触发产物离子扫描，同时实现定性定量；能自动按照离子对数目优化方法。
▲4.14质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。
4.14.1 Q1四极杆：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。（提供结构图或相应的证明文件）。
4.14.2 Q2碰撞室：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取先进的曲线型加速电势场加碰撞气压控制，可有效消除记忆效应和串扰。
4.14.3 Q3四极杆：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。（提供结构图或相应的证明文件）
▲4.15 高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计，可大幅度降低背景噪音。
4.16质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机即可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法。
4.17扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、产物离子扫描（Product Ion Scan）、前体离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、同步调查扫描（Synchronized Survey Scan）、正/负离子快速切换扫描。
4.18质谱调谐：可实现全自动质谱调谐和校正，在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。
▲4.19自动诊断：具有自动诊断仪器性能状态功能，记录仪器状态，自检不合格时，告知处理方法，在无人值守的情况下，可根据系统自检结果启动自动诊断和分析，减少因为仪器故障造成的停机时间。(提供软件截图证明)。
▲4.20 液相色谱和质谱需同一品牌产品，统一软件控制液相和质谱部分，保证软件和硬件的兼容性及售后服务一致性。
4.21质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。
★4.22 质谱软件或数据后处理软件具备智能积分算法技术。峰积分处理时，只需选择要使用的算法和模型，无需设置或调整积分参数。提高数据处理速度，减少人为误差。(提供官方彩页或软件截图证明)
二、配置要求
1.超高效液相色谱仪 1套（含液相色谱输液泵2套、自动进样器降温型1套、降温型柱温箱1套、低延迟体积超高效混合器1套等）
2.三重四极杆液质主机一台
3.液质接口离子源ESI源
4.工作站1套，配置不低于（不低于处理器4核CPU, 8GB内存, 512 GB硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，配置正版Office办公软件，22寸及以上显示器）。
5.质谱控制软件一套
6.UPS一套（10KVA,续航1h）
7.DL管2根
三、售后及服务
质保1年，免费培训名额不少于2人。

品目2：高效液相色谱仪
一、技术参数：
1. 输液泵
1.1传动机构：串联泵，固定冲程10ul
1.2 传动涉及：皮带传动，非齿轮传动
▲1.3耐压：≥66Mpa
1.4 流速范围：0-5.0000ml/min
1.5柱塞冲洗：标配在线密封圈清洗装置
1.6梯度曲线 ：共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品
▲1.7脱气机：独立式脱气机
1.8 混合方式：四元混合
2. 自动进样器
2.1 进样方式:  全量进样, 进样量可变式
2.2耐压：≥66Mpa
2.3温控：4℃-40℃
▲2.4进样量设定范围:  0.1μL ~200μL ，支持扩展≥1500ul
2.5样品瓶数目:  ≥ 105个(1.5/2mL样品瓶)
2.6进样精度:  <0.2%RSD
2.7交叉污染: < 0.0025% 
2.8进样速度：≤10s
3. 柱温箱:  
3.1容量:可放置300mm长色谱柱≥6根
▲3.2温度控制范围:  (室温-10)℃~85℃ 
3.3控温方式：强制空气循环电子冷却控温方式
3.4温度设定准确度:  ±0.5℃
4. 控制器
4.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口作用;
4.2具有内存缓冲功能
4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
5. 二极管阵列检测器
5.1光源：氘灯和钨灯
5.2二极管数量：≥1024
5.3波长范围：190~750nm
5.4漂移：＜0.4×10-3AU/h
5.5噪音：＜4.5×10-6AU
★5.6控温单元：光源，光路系统，流通池
5.7 UV截止功能	内置UV截止滤光片(开/关可选)
5.8具备共流出化合物的基线分离功能
5.9具备智能动态范围扩展功能
6. 软件
6.1界面友好,并有丰富的向导文件
6.2采用RS-232数据采集与控制环境,融合WINDOWS系统的关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障
6.3具有完备的数据审计追踪能力,更易于方法的确认,符合cGMP标准,并标准配置了系统适应性软件
★6.4可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
7.扩展性：
▲7.1可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
★7.2 参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准，提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息
7.3参考2025版药典二部化学药品种标准，要求使用与仪器同品牌色谱柱（提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息）
二、配置要求： 
1. 输液泵1套
2. 四元比例阀1套
3. 独立脱气机1套
4. 自动进样器1套，含500ul定量环一套
5. 柱温箱1套
6. 二极管阵列检测器1套
7. 控制器1套
8. 软件1套
9. 电脑1套（不低于处理器4核CPU, 8GB内存, 512 GB硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，配置正版Office办公软件，22寸及以上显示器）


品目3：紫外可见分光光度计
一、技术参数
1 性能参数
1.1光学系统：双光束，全息切尔尼－特纳光栅，具有样品池和参比池，可以实时扣背景。
★1.2光源：氙灯光源，开机即可测定样品，无需预热，一个光源可以覆盖所有波段（190-1100nm），无需转换光源。
▲1.3带宽：≤1nm
1.4波长范围：190nm－1100nm
▲1.5波长准确度：≤±0.5 nm
★1.6波长重复性：≤±0.05 nm
[bookmark: OLE_LINK5]★1.7波长扫描速度：1～6000nm/min自动可调
1.8光栅转动速度：≥31,000 nm/min
1.9数据点分辨率：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10nm
1.10吸光度范围：-0.3 to 4.0 A
▲1.11吸光度准确度：±0.004A(1Abs)
▲1.12吸光度重复性：±0.0002A
[bookmark: OLE_LINK15]▲1.13杂散光：<0.05％（220nm&340nm）
1.14噪音：<0.00015A  500 nm, 1.0 nm SBW, RMS @ 0A
▲1.15稳定性：<0.0005A/hr
1.16基线平直度：±0.001 A（200–800 nm, 1.0 nm带宽）
1.17检测器：双硅光二极管
1.18 4个USB接口，可接U盘，打印机或电脑。
1.19软件功能：中英文可任意选择，全波段扫描，定量，动力学，单波长、多波长测定，多组份分析，客户定制环境编辑程序CUE软件，可将复杂的分析方法编辑成简单的人性化操作流程。
二、配置要求：
1.主机一台；
2.长光程比色皿支架一个；
3.10mm、20mm、30mm、50mm、100mm石英比色皿各2对；
4.电脑一台，最低配置要求：英特尔® CoreTM i3，正版 Windows® 10 专业版（64bit 英文版或中文版），2GB DDR3 SDRAM，1333 Mhz ，500 GB SATA 硬盘 ，DVD-ROM。
三、售后服务
1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
2.仪器故障响应时间不超过2小时，专职技术服务人员 1个工作日内到场维修。
3.零配件应保证 10 年以上的供应期。
4.自测试验收合格起，整机设备免费保修≥2年，光源免费保修≥3年。

品目4：荧光分光光度计
一、参数与性能指标
1.光源与检测器：150W高强度长寿命除臭氧型氙气灯与R928红敏型光电倍增管。
2.信噪比:S/N>450（P-P）；S/N>3000（RMS）；S/N>20000（BG）。
▲3.激发和发射带宽：1nm~20nm以1nm为单位调节
▲4.波长准确性：±0.4nm
▲5.波长重复性：≤0.2nm
6.荧光增益档：1-17档（0-1000V）    
7.狭缝方式：独创的水平狭缝，更加节省样品使用量
8.激发光源：高强度长寿命除臭氧型150W氙灯
★9.激发波长范围：200nm~900nm
10.发射波长范围：200nm~900nm
11.测量线性：≥0.995
12.波长扫描速度：15/30/60/300/1000/3000/6000/10000/30000/60000 nm/min 十档可调档速度可，最高速度达60000nm/min
13.波长移动速度;80000 nm/min
14.光度值范围：-99999—99999
15.最小样品量：0.5mL（使用标准10MM方形样品池）
▲16.水平光束设计，大孔径的凹面光栅单色器光学系统，保证荧光分光光度计优异的发光检测效率和超高的信噪比水平，水的拉曼峰信噪比≥450:1（峰-峰）。 
▲17.扫描速度最高可达60000nm/min,可在1分钟内实现样品的三维荧光图谱扫描，全方位了解样品的荧光特性。
18.高级扫描功能：可实现荧光三维扫描功能，三维时间扫描功能，等波长差同步扫描功能，等波数差（恒能量差）同步扫描功能等。
19.多种测量附件可选：包括单孔样品池座、多用途荧光样品座、200µL微量离心管测量附件、毛细管微量样品测量附件、荧光样品半自动进样附件、单孔样品池适配器、膜状样品和粉状样品测量附件和护套式样品池架等。丰富的附件大大扩展仪器的应用范围。
▲20.内置光门装置：内置可编程光门装置，专门针对容易光反应或荧光信号不稳定的样品测量设计，通过统一样品激发检测节奏提高荧光分析精度。
21.光谱校正功能：光谱校正功能可校正仪器本身的光谱响应函数，获取样品真实的荧光光谱数据。
▲22.可加购量子产率附件：通过量子产率专用软件中的量子效率模块测定样品的荧光光谱，利用绝对荧光量子产率测量系统，对已知荧光量子产率的物质进行测量验证。   
23.数据传输方式：USB2.0以上
24.标准能耗：200W
25.电源种类：交流220V/50HZ； 110V/60HZ
二、设备配置
1.主机1台
2.荧光分光光度计数据处理软件包（套）U盘内1套
3.电源电缆1根
4.USB通讯电缆1根
5.石英荧光样品池10mm 1对
6.自动偏正附件（可见） 1套
7.品牌电脑，1套（配置不低于i5以上处理器，8G以上内存，256GSSD，22寸液晶显示屏、win10及以上正版操作系统）
8.免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。
三、售后服务
1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
2.免费提供2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。
3.仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员 2 个工作日内到场维修。
4.零配件应保证 10 年以上的供应期。
5.自测试验收合格起，整机设备免费保修3年。

品目5：气相色谱仪
一、参数与性能指标
1.工作条件：
1.1运行环境温度：15℃~35℃
1.2运行环境湿度：5%~90%RH
2.技术指标：
2.1整体性能：
★2.1.1保留时间重现性<0.008%，峰面积重现性＜0.5%RSD。
▲2.1.2可通过在智能手机的浏览器直接输入气相色谱仪IP地址的方式远程访问气相色谱仪，而非通过远程桌面或其他远程连接软件的方式，安全性更高（提供智能手机浏览器IP直连的截图证明）。
2.1.3仪器面板具有不小于7英寸触摸屏，可以实时访问仪器状态，配置和流路信息。
▲2.1.4仪器具备自动泄漏检测功能（提供公开可查询官网截图及链接证明），无需外接检漏仪，并可自动生成诊断结果。
▲2.1.5仪器采用原厂微流路控制模块，支持柱前、柱中及柱后反吹、中心切割及GC×GC二维气相色谱。（提供公开可查询官网技术证明文件）。
2.1.6空白评估：自动评估系统空白的信号水平和信号面积，超出限值时可以自动停止序列运行、提醒维护，避免重复分析样品。
2.1.7软件自带三维备件查找功能。
2.1.8早期预防维护，可同监控不少于45个监测点，实时监控仪器部件和耗材的使用情况，及时提醒维护。（监测点数量为仪器验收指标）
2.1.9自引导式维护：分步式文字和视频指导更换耗材和设备维护（提供维护界面截图证明）。
▲2.1.10仪器主机面板上有不少于5个USB接口，可以识别和记录色谱柱信息。（提供官网截图和网站链接证明）。
★2.1.11气相主机支持同时安装和运行不少于2个进样口和4个检测器，不需要辅助柱温箱或第二台气相。
▲2.1.12支持拓展同品牌气质产品，包含单四极杆气质联用仪、串联四极杆气质联用仪和高分辨气质联用仪（提供公开可查询官网截图或出版物作为证明材料）。
2.2柱箱
▲2.2.1温度范围：室温以上5˚C~450˚C，温度设置分辨率：0.1°C。 
2.2.2升温速率≥120 ˚C /min 的，从450°C降温至50°C≤ 4分钟。
2.2.3温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C。
2.2.4程序升温：19阶20平台，可程序降温。
▲ 2.2.5支持拓展安装不低于8个EPC模块，提供不少于18个通道的EPC控制（提供制造商公开发表的证明资料）。
2.3惰性分流/不分流毛细管柱进样口 
2.3.1可编程设定压力、流速、分流比。
2.3.2快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝。
2.3.3最高使用温度400˚C。
▲ 2.3.4压力设定范围：0-100psi, 控制精度0.001psi。 
2.3.5压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力不低于145psi 。
2.3.6 进样口和样品流路应采用整体高惰性处理技术。
2.4液体自动进样器
2.4.1样品位数≥16位自动进样器。
2.4.2进样体积：0.01 μL-50.0 μL。
2.4.3交叉污染小于十万分之一。
▲2.4.4可升级配置样品盘，实现对所有盘位样品进行温控，温控范围5-60℃或更宽范围（提供公开可查询官网证明材料）。
2.5电子捕获检测器（ECD）
2.5.1最低检测限（林丹）：< 4.0 fg/mL。
2.5.2线性动态范围：> 5 × 104（林丹）。
2.5.3采集速率：＞480Hz。
2.5.4放射源：< 15 mCi的63Ni的β射线。
2.5.5最高操作温度：＞390℃。
2.6氢火焰离子检测器（FID）
▲2.6.1最低检测限：<1.2pg C/s（提供公开可查询官网证明材料）。
2.6.2电子压力/流量控制，压力控制精度：0.001psi。
2.6.3最高温度450℃。
2.6.4线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变。
▲2.6.5数据最高采集速率：≥1000Hz（提供软件设置界面截图证明）。
2.6.6具有灭火自动检测和自动重新点火功能。
3.工作站软件
★3.1支持接入网络版工作站，提供接入网络版软件的所有费用。（提供盖章承诺函）
3.2 可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
3.3 软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能（以气泡形式呈现）。（提供软件截图证明）。
▲3.4 数据系统必须具有保留时间锁定或等效功能。色谱柱维护(包括切割、更换)后、或将方法从一个气相色谱系统转移到另一个气相色谱时，通过软件校正可恢复目标化合物相同保留时间。（提供官网截图和网站链接证明）
二、设备配置
1.气相色谱仪主机一台。
2.两个惰性分流不分流进样口。
3.一个FID检测器。
4.一个ECD检测器。
5.16位液体自动进样器一套。
6.毛细管柱2根。
7.安装工具包一套，氧水捕集阱一个，烃类捕集阱一个
8.电脑一台（含显示器，配置不低于：最新一代i5处理器，16g内存，512GSSD+1T HHD，适配软件的操作系统）。
三、售后服务
1.安装：仪器到达后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。
2.现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。
3.文件资料：由供货方提供中英文样本、使用及安装、调试、维护手册。

品目6：高效液相色谱仪
一、技术参数：
1. 输液泵
▲1.1传动机构：串联泵，固定冲程10ul
1.2 传动涉及：皮带传动，非齿轮传动
1.3耐压：≥66Mpa
1.4 流速范围：0-5.0000ml/min
1.5柱塞冲洗：标配在线密封圈清洗装置
1.6梯度曲线 ：共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品
1.7脱气机：独立式脱气机
1.8混合方式：四元混合
2. 自动进样器
2.1进样方式:  全量进样, 进样量可变式
2.2耐压：≥66Mpa
▲2.3温控：4℃-40℃
2.4进样量设定范围:  0.1μL ~200μL，支持扩展≥1500ul 
2.5样品瓶数目:  ≥ 105个(1.5/2mL样品瓶)
2.6进样精度:  <0.2%RSD
▲2.7交叉污染: < 0.0025% 
2.8进样速度：≤10s
3. 柱温箱:  
★3.1容量:可放置300mm长色谱柱≥6根
3.2温度控制范围:  (室温-10)℃~85℃
3.3控温方式：强制空气循环电子冷却控温方式
3.4温度设定准确度:  ±0.5℃
4. 控制器
4.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口作用;
4.2具有内存缓冲功能
4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
5. 紫外检测器
5.1波长范围	190－700nm
5.2波长准确度：<1nm
5.3波长精密度：< 0.1nm
5.4波长重现性：≤±0.1nm
5.5噪音（AU）：≤±0.25×10－5
5.6双波长模式：具备
5.7漂移：≤1×10－4AU/h
▲5.8UV截止功能	内置UV截止滤光片(开/关可选)
6. 软件
6.1界面友好,并有丰富的向导文件
6.2采用RS-232数据采集与控制环境,融合WINDOWS系统的关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障
6.3具有完备的数据审计追踪能力,更易于方法的确认,符合cGMP标准,并标准配置了系统适应性软件。
★6.4可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
7.扩展性：
▲7.1可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
7.2参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准。（提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息）
★7.3参考2025版药典二部化学药品种标准，提要求使用与仪器同品牌色谱柱。（提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息）
二、配置要求： 
1.输液泵1套
2.四元比例阀1套
3.独立脱气机1套
4.自动进样器1套
5.柱温箱1套
6.紫外检测器1套
7.控制器1套
8.软件1套
9.电脑1套（不低于处理器4核CPU, 8GB内存, 512 GB硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，配置正版Office办公软件，22寸及以上显示器）


品目7：薄层扫描仪
1、 用途参数与性能指标
1.主机功能：
★1.1测量方式：反射吸收法、透射吸收法、荧光法； 
★1.2光谱范围：190nm~900nm（连续可调）； 
1.3光源：卤钨灯、氘灯、汞灯（自动切换）； 
1.4单色器：全息光栅（1200线/mm）； 
1.5光谱带宽：5nm、10nm、20nm可选，标配（10nm）；
1.6波长准确度：±0.5nm；波长重现性：优于0.1nm；
1.7最小位移分辨率为：10~50μm；
1.8测量平台：可放200mm×200mm色谱板（可定制300×200mm色谱板）； 
1.9扫描速度：0~120mm/s；
1.10数模转换：24位A/D，八通道，20μs、2次转换；
▲1.11滤光片：K320、K360、K400、K450、K510、K550为标配，6个滤光片位置，其他滤光片波长可定制；
1.12狭缝尺寸：长0-8mm、宽度0-4mm、
1.13检测器：光电倍增管；
1.14数据采集：数据采集速度30000DPS，数据传输：2000000baud；
1.15扫描方式：线性扫描；
1.16操作系统：WIN 7/8/10；
1.17电源接口：USB接口 220V 300W；
2.专业薄层中药指纹图谱工作站功能：
2.1薄层色谱扫描软件：包括单波长、双波长、光谱扫描功能；
2.2可计算峰高、峰宽、峰面积、Rf值、含量比例、RSD值；
2、 设备配置
1.主机（含光源、光栅单色仪、移动平台、USB串口）1套；
2.Tstar-3000Plus专业薄层中药工作软件1套；
3.电脑1台，不低于i5 CPU, 16GB内存, 1TB固态硬盘,专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器
三、售后服务
1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
2.仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员3 个工作日内到场维修。
3.自测试验收合格起，设备免费保修1年。
4.配有中心实验室，可以提供全套薄层设备的应用培训，及提供应用技术支持。


品目8：测汞仪
一、参数及性能指标
1.工作原理：采用高温热解冷原子吸收光谱法原理；
★2.采用塞曼技术或其他先进的光谱扣背景技术，可以对含水分、高有机质、含氯及高汞样品进行分析；
3.检出限为0.05ug/kg（标准溶液）；
★4.分析进样不需额外加配气瓶或其他气源作为载气，后续使用和分析成本低，同时降低实验室安全隐患； 
5.进样方式：手动进样，随时可升级全自动进样器进样； 
p6.进样量：10～5000mg； 
p7.重复性：RSD＜1.5%@1ng
8.使用成本低，保证10年内在正确使用机器的情况下无需更换金汞齐和催化管等其他使用成本； 
9.热解单元预设多种温度模式，分解室可根据样品选择对应模式，达到最优原子化； 
★10.宽泛的动态检测范围：0.05-2000000ug/kg 
p11.具有高、低含量检测两个光学池，仪器能够自动进行选择切换，高低汞含量测定无记忆效应，不存在高汞仪器残留造成的污染问题；
12.操作便捷，分析速度快，分析速度1-3分钟/样品；  
13.仪器配备温度反控模块，跟进背景信号监测，自动调整温度模式，保证样品的准确分析，避免高油脂类的有机样品因瞬间升温而剧烈燃烧所导致的“爆燃”影响； 
p14.仪器自带尾气回收装置，不会对实验室空气进行二次污染；
15.具有仪器状态全自动信号监控功能，仪器实时显示标准偏差，确保仪器保持最佳分析状态；
p16.仪器可与天平连接，直接导入样品重量，提高分析效率。
17.采用中英文操作界面的操作系统，操作界面友好，由电脑及软件控制系统，电脑软件显示并控制仪器所有参数，进行自动检测。
二、主要配置
2.1 汞分析仪主机，一台；  
2.2 手持式手柄，2只； 
2.3 配套控制软件，1套；         
2.4 尾气吸附过滤器，1个；
2.5 陶瓷进样舟，10只；
2.6 计算机，1台：配备台式品牌机（不低于处理器4核CPU, 8GB内存, 1TB硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，配置正版Office办公软件，22寸及以上显示器）。
三、售后服务及质保
测汞仪免费提供中文操作手册，用户现场免费安装，调试，培训，为用户提供不少于2个人的集中培训。对客户的服务要求24小时做出响应，两天内到达实验室现场，能提供免费咨询电话，以保证用户能以最快、最低成本的得到技术支持。自仪器安装调试合格之日起免费保修1年。


品目9：微波消解仪
一、参数及性能指标
1.主机
1.1微波源：采用专业磁控管，仪器安装功率 ≥3150W，微波场强密度 ≥35W/L。双磁控管顶部平行安装并联运行，输出功率 ≥1800W（符合IEC705 methods）。
1.2微波效率：配备在线微波能量最大化系统，腔体内垂直方向菱形反射面设计，提升反射吸收效果。
1.3防爆安全门：五层复合钢结构全自动安全感应门，超压自动平行弹出，释放横向冲击波危害，异常时自动切断微波源。门体具有大面积防弹玻璃视窗，可观察腔内消解罐。
1.4炉腔结构：不锈钢整体腔体，炉腔体积大于60L。多层特氟龙防腐涂层，耐强酸、耐高温、防腐蚀，易清洁。
1.5安全与泄露：执行零负载检测标准，防止瞬时零负载导致微波溢出。具有微波电磁过载安全装置，空载无损坏，微波泄露 <0.05mw/cm²。
▲1.6消解罐智能识别：具有激光雷达识别系统和全自动计数系统，独立传感器 6套，检测范围 0-24罐，可自动识别型号并显示数量、位置。
2.温度控制系统
★2.1主动式无线全罐控温：无线原位温度测量技术，利用无线发射穿透Teflon材料，精确直接测量每个样品温度。传感器数量：≥2个，自动跟踪记录和控制 ≥40个反应罐内温度。测温范围：室温 ~ 330℃；测温精度：±1℃（提供主机操作界面截图或照片证明）
3.压力控制系统
3.1全罐压力智能控制：精确监控消解罐内压力值，任何压力罐达到设定值，自动给出安全警告并停止微波发射。
▲3.2检测范围：0-150Bar。（提供主机操作界面设置照片证明）
3.3微波腔内压力监控：内置压力传感器，实时监控并显示微波腔内压力波动，异常时自动控制排风系统，排除酸气并释放多余热量。
4.火焰报警系统
▲4.1腔内火焰报警：内置火焰报警系统，实时监控腔内有无火焰。若有异常，自动给出安全警告并立即停止微波发射，防止危险发生。
5.操作系统
5.1硬件与存储：采用智能操作系统，支持可移动存储卡，存储 ≥64G。
5.2操作方式：一键式操作，用户选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等参数。
▲5.3实时显示：可实时显示温度曲线图、功率曲线图、所有反应罐的温度柱状图、微波腔内压力柱状图等。
▲5.4混合样品消解：自动以各种颜色标注不同位点温度是否达到或超过目标温度（提供截图并加盖公章）
5.5方法修正与溯源：任意状态下查看消解罐温度是否符合要求，超出误差的罐位置给出图形标识。运行中的功率、时间和温度等数据可逐秒显示，自由导入导出方法，生成采购人制式实验报告（含自定义单位名称和图标）。
5.6界面与内置方法：主机与触摸屏一体化设计，内置电容式触摸屏+防腐涂层。中文界面，内置≥110种国际通用标准方法，用户可建立、储存及修改方法。
6.消解罐组件
6.1泻压与冷却：采用二阶缓冲泻压 + 非金属压力弹片双重泻压方式，及内冷凝循环技术，无后续使用耗材。
★6.2 耐压外套：材质：高安全绝缘阻燃的宇航复合非金属材料，不含PEEK成分。结构：光滑外壁，保证受压均匀。性能：最高压力 ≥8000psi，最高温度 ≥500℃，具备垂直定向防爆功能。（提供彩页上必须对防爆外套性能进行描述）
★6.3消解内罐：材质是99%高纯TFM材料，光滑外壁。性能：最高温度 ≥330℃，最高压力 ≥1500psi。体积：≥60mL。批处理量：≥40个样品/批。整套组件不含金属材质，防止元素污染及金属打火放电。内罐（罐体、内塞、内盖）可泡酸清洗。
6.4消解转盘：采用TFM或同等微波透明材质，双层设计，不得使用任何微波反射材质。可根据需求放入不同数量的内罐和外罐。
▲6.5扩展能力：主机可匹配 ≥24位、反应容器体积 ≥110ml的大体积反应罐组件。（提供彩页资料上需标注）
二、配置清单
1. 含全套安全装置的微波消解萃取系统主机：1套
2. 一体式智能操作系统：1套
3. 底部高精度温度控制系统：2套
4. 全罐压力智能监控系统：1套
5. 消解罐智能识别控制系统：6个
6. 40位双层高温高压高通量消解罐转盘支架：1个
7. 宇航复合纤维非金属防爆外套：40个
8. 高纯TFM消解内罐：40个
9. 高纯PFA盖子：40个
10. 高纯TFM防爆弹片：40个
三、售后及服务
1.免费用户使用现场安装调试。
2.安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。
3.江苏设有售后服务点，维修响应时间一般情况≤24小时。
4.所供型号产品下线后，继续提供不短于10年的零配件供应。
5.免费培训2人/台直至能完全独立操作。


品目10：高效液相色谱仪
一、参数与性能指标
1. 二元泵
1.1工作原理：串联双柱塞
★1.2通道数量：≥6个
p1.3流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min
p1.4溶剂脱气：内置6通道脱气机
[bookmark: _Hlk231497785]1.5梯度准确度：±0.2%。
1.6流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD。
p1.7流量准确度：±0.1%。
2.自动进样器
★2.1≥180位2ml进样位  
[bookmark: _Hlk231497988]p2.2进样量精度：<0.25% RSD	 
2.3交叉污染：0.0004%
p2.4控制温度：5~40℃
3.柱温箱
p3.1控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。
3.2预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用
3.3升温速率：典型值5 min 从 25℃ 升温至40℃
p3.4温控范围：5~85℃
4.二极管阵列检测器
[bookmark: _Hlk231498191]4.1二极管数：1024
[bookmark: _Hlk231498239]★4.2数据采集频率：≥100HZ；3D模式下也是≥100Hz
p4.3波长准确度：± 1 nm
4.4波长范围：190-800 nm（选配钨灯）
5.荧光检测器：
5.1光源：闪烁氙灯
5.2扫描模式：激发、发射、同步扫描
p5.3脉冲频率: 支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz）
p5.4波长准确度：±2 nm
5.5最大数据采集频率：100Hz。
6.化学工作站
p6.1数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。
6.2仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、 LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。可以双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电雾式检测器、单级质谱以及串级质谱等液相检测器，也可双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的离子色谱、气相色谱和气质联用仪。
6.3缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览。
二、设备配置
1. 液相色谱主机，1套
2. 二元高压泵，1套
3. 带控温模块自动进样器，1套
4. 柱温箱，1套
5. 二极管阵列检测器1套
6. 荧光检测器 1套
7. 品牌电脑，1套（配置不低于i7-7500 3.2Hz以上处理器，8G以上内存，512GSSD，独立显卡、25寸液晶显示屏、win10及以上正版操作系统）
8. 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书
9. 包含色谱软件及升级套装（电脑+软件）
10. C18色谱柱 2 根
三、售后服务
1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
2.免费提供2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。
3.仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员 2 个工作日内到场维修。
4.零配件应保证 10 年以上的供应期。
5.自测试验收合格起，整机设备免费保修1年。
品目11：自动定氮仪
一、技术参数
1 性能参数
1.1 机身材质：整机外壳采用防腐、绝缘、耐锈蚀的工程塑料或同等材质，适应实验室酸碱环境。
1.2 测定范围：0.1 mg N～210 mg N（或量程更宽）。
1.3 蒸馏效率：蒸馏时间：3～8分钟/样品；蒸馏速度：15～30 mL/min 可调。
★1.4 滴定精度：滴定系统分辨率 ≤ 0.8ul/步；误差：≤0.01ul/步。
▲1.5 检测结果重复性（RSD）＜0.5%（1～210mgN）。
▲1.6 回收率：连续测定至少6次，标准样品平均回收率≥99.5%(1-210mgN)，且单次回收率≥99.0%（作为核心验收指标，使用硫酸铵（(NH₄)₂SO₄）标准物质或 有证标准物质（如麸皮/大豆粉 CRM），按 GB 5009.5 操作）。
▲1.7 试剂泵控：试剂泵体积调节范围：0～150 mL，步进精度 ≤1 mL。
1.8 特殊样品：具备延时蒸馏功能，延迟时间 0～1800s 可调，满足硝酸盐氮等复杂样品的测定需求。
▲1.9 滴定终点判定：采用高精度光学传感器（支持颜色法滴定），具备实时滴定曲线显示功能，可直观监控蒸馏、滴定全过程，确保氨吸收完全，避免假终点。
1.10 滴定系统：采用高精度陶瓷柱塞泵或同等精密计量泵，具备自动根据浓度调节滴定速率的功能，确保测试精度及长期运行的稳定性。
1.11 安全防护：具备全方位安全监测系统，包括但不限于：防护门/罩未闭合报警、试剂液位低限报警、冷却水流量/压力异常报警，并具备故障自诊断提示功能。
1.12操作模式：支持全自动模式与手动单步模式自由切换。在全自动模式下可实现无人值守；在手动模式下可对加碱、蒸馏、滴定等任一环节进行人工干预，便于方法开发与异常排查。
1.13 蒸馏装置：蒸馏单元采用耐高温、耐腐蚀玻璃组件，可视性强，便于观察蒸馏状态。
1.14加液控制：具备智能加碱控制逻辑（如分段式/间歇式加碱），防止剧烈反应导致氨气逸散，确保高氮样品测定的安全性与准确性。
▲1.15显示与打印：主机配备 ≥8英寸彩色触摸屏，操作界面友好。
支持内置及外接打印，两种打印方式均要求打印字迹长久不褪色（耐光照、耐有机溶剂擦拭），验收时需通过酒精棉擦拭测试（酒精棉擦拭后不褪色即合格）。
1.16自动化流程：具备自动添加酸、碱、稀释液功能；支持蒸馏与滴定同步进行；自动计算、存储数据并输出报告。
▲1.17质控管理：主机具备质量控制（QC）功能，实验过程中可显示质控图（Levey-Jennings等），能自动计算测试结果与靶值的偏差（SD/Z-score），确保数据质量。（提供软件界面截图证明）
1.18数据存储：内置预置标准实验方案库，用户可自定义存储方案 ≥ 2000 组；实验数据存储容量 ≥ 100万条。
★1.19 数据接口：具备U盘数据导出和与LIMS（实验室信息管理系统）无缝对接的能力。

二、设备配置
1.全自动凯氏定氮仪主机1台
2.消化管20只
3.催化剂片1瓶
4.冷却水循环水机一台（匹配全自动凯氏定氮仪，中文液晶显示，制冷量≥1700W）
三、售后服务要求：
1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
2.仪器故障响应时间自接到通知2个小时内，专职技术服务人员 1个工作日内到场维修。
3.零配件应保证 10 年以上的供应期。
4.自测试验收合格起，整机设备免费保修≥2年。
品目12：干燥箱
一、技术参数
1.技术指标：
▲1.1体积：≥136L。
▲1.2控温范围： RT+10～250℃；温度均匀度：±2.5%（测试点为100℃）；温度分辨率/波动度：0.1℃/±1.0℃
1.3工作环境温度：+5～40℃。
1.4外部尺寸：(宽×深×高cm)：58.5×76×90；
内部尺寸： (宽×深×高cm)：45×55×55
1.5箱体内胆采用镜面不锈钢，箱体外壳采用优质钢板，喷塑为整体白色调，电控盒部分为黑灰色调，设计美观大方。
1.6液晶显示PID温度控制器，多组数据一屏显示，直观便捷。具有超温保护，定时功能， 控温精确可靠。
1.7 3C耐高温钢化玻璃观察窗，方便观察工作室内样品；
1.8 抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位；
1.9旋转式自锁紧门把手，保证门与封条贴合度更高，达到良好的密封性；
1.10合理的风道设计，保证箱体内的热风循环，提高工作室内温度均匀度。
1.11合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，保证在关门时候的贴合度。
1.12优质保温隔热棉，耐高温，导热系数低，‌能够有效减少热量传递，‌提高保温效果 
▲1.13定时范围：1-9999min
1.14 技术资料：提供中文用户操作手册及安装维护手册
二、配置需求
1.整机一台
2.载物托架（标配/最多）：≥2
3.售后服务及培训：整机质保一年，提供免费现场培训。 






分包2：
	品目
	设备名称
	核心产品
	设备数量（台/套）

	1
	热原测定仪
	
	1

	2
	电位滴定仪
	
	1

	3
	气相色谱仪
	
	1

	4
	紫外可见分光光度计
	
	1

	5
	气相色谱/质谱联用仪
	是
	1

	6
	高效液相色谱仪
	
	 2


品目1：热原测定仪
一、技术参数
1.测温范围0℃～50℃；
2.测温精度≤±0.1℃(32℃～44℃)；
3.探头数量≤96个，每3个一组（标配33个）。
4.探头具有长期稳定性，软件内部设置了《中国药典》规定的检测方法，并可以自行设定检测方法。
5.多任务的软件操作环境，可以同时检测多个检品，随时灵活的分组功能保证分组和注射的时间。
二、配置
主机1台，配套电脑及软件1套


品目2：电位滴定仪
一、技术参数
1.mV测量范围：-2000.0mV～+2000.0mV，分辨率≤0.1mV
2.pH测量范围：-20.000pH～+20.000pH，分辨率≤0.001pH
3.温度测温范围：-5～120℃，分辨率≤0.1℃
▲4.配备至少5套滴定管驱动器
5.内置式滴定管，滴定管规格：10mL 可选配1mL,5mL,25mL
▲6.滴定管驱动器分辨率≤1/150万，滴定管补液时间≤16秒（满量程，100％充液速度）
7.支持滴定剂、辅助试剂任意组合，可根据需求设置滴定前、滴定中、滴定后及不同终点参考节点的辅助试剂添加。
▲8.配备无线通讯模块，实现远程控制仪器
9.电极接口类型：mv/pH测量电极接口，参比电极接口，PT1000温度电极接口
10.支持手动设置终点并另存为关联数据，减少不必要的反复实验
11.自定义公式编辑器支持加减乘除、结果单位、结果精度等自定义公式编辑，复杂的公式也可自动计算出结果；最大支持额外的5个变量添加，可进行补偿、修正，将其他设备测定的结果也带入进计算中
12.等量滴定、动态滴定、手动滴定、终点滴定、等量滴定二阶微商法、恒pH滴定、连续pH/mV测量等测试功能，可进行自定义流程pH值的测定，具备搅拌、加液、等待时间等多种流程自定义编辑
★13.可支持酸碱滴定、非水滴定、沉淀滴定、络合滴定、氧化还原滴定、永停滴定
★14.支持天平数据传输功能，可快速复制天平称量数据到样品信息位
二、配置要求
1.全自动滴定仪主机 1套
2.滴定管驱动器 5套 
3.10ml滴定管  5套
4.磁力搅拌器 1套 
5.电极包（含非水pH复合电极、玻璃pH复合电极、银复合电极、钙离子复合电极、氧化还原复合电极） 1套
6.电极连接线  1套
7.滴定管防扩散组件  5套
8.品牌电脑  1套（不低于处理器4核CPU, 8GB内存, 1TB固态硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，配置正版Office办公软件，22寸及以上显示器）


品目3：气相色谱仪
一、参数与性能指标
1.快速加热和冷却的柱温箱：
1.1柱箱温度：室温以上2℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）；
★1.2程序升温：≥32阶33平台；
1.3可设定升温速率：250℃/min，支持程序降温；
1.4温度设定精度：0.1℃；
1.5控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)；
1.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；
★1.7冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min；
1.8最大运行时间：≥9000分钟；
▲1.9气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。（提供主机彩色触摸屏的图片证明）
▲1.10柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。（提供显示“氢气漏气报警功能”的主机触摸屏界面截图证明）
▲1.11具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。（提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图证明）
▲1.12柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。（提供安装智能灯的柱箱内部图片证明）
2.进样单元
2.1分流/不分流进样口
2.1.1最高温度：≥450℃。
2.1.2配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能。
支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒
线速度控制功能。
2.1.3标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量。
▲2.1.4进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。（提供“智能锁”技术的图片材料）
2.1.5压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～147psi）。
2.1.6压力控制精度：0.001psi。
2.1.7压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min。
2.1.8压力程序：≥7阶。
2.1.9分流比设定范围：最大12500:1。
2.1.10流量设定范围：0 ～ 1280mL/min，He；0 ～ 550mL/min，N2。
▲2.1.11进样口标配“智能扣”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成色谱柱的安装或拆卸，仪器自动感知最佳气密位置，大幅提升色谱柱操作体验。（提供“智能扣”技术的图片）
★2.1.12仪器主机最多可同时安装SPL进样口≥3个。（提供“同时安装不低于3个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料）
2.1.13可升级配置气体智选阀，实现SPL进样单元同时连接两种气体类型，分析时可根据工作需要在软件中进行两种类型载气的自动无缝切换。
2.2液体自动进样器
2.2.1样品位：≥150位样品盘。
2.2.2进样量范围：0.01~200 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进。
2.2.3交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗，测定正己烷中1% 联苯)
2.2.4具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。
3.检测器单元
3.1火焰热离子化检测器（FTD）
3.1.1最高使用温度：≥450°C。
3.1.2检测限：N 0.1pgN/s (偶氮苯)、P 0.01pgP/s (马拉硫磷)。
3.1.3动态范围：N, P 103。
3.1.4数据采集速度：≥400Hz。
3.2电子捕获检测器（ECD）
3.2.1最高使用温度：≥400℃
3.2.2检测限：＜4.0fg/s (γ-BHC)
3.2.3动态范围：≥8x105
3.2.4 最大数据采集速率：1ms (1000Hz)
4.主机和电子流量控制器单元
4.1色谱柱和主机功能
4.1.1支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制。
4.1.2具有专为色谱柱安装设计的 “智能规”组件——进样口/检测器量具的多合一。通过智能规和智能扣的使用，实现快速的色谱柱安装和维护体验。（提供“智能规”图片材料）
4.1.3主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。
4.1.4主机具有【预老化】功能，在软件中有预老化按键，可根据工作需要，在批处理分析开始前自动执行定制化的老化操作。
4.1.5主机具有【报错码】功能，遇到系统报错时，主机触摸屏自动显示此错误信息对应的二维码，分析人员扫码即可浏览相应的维护说明，有助于快速了解和解决问题，提高效率。
4.2电子流量控制单元
4.2.1具有大气压力补偿和温度补偿功能。
4.2.2压力单元包括psi, kPa, bar三种，可自由选择使用。
4.2.3压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～147psi）。
4.2.4压力控制精度：0.001psi。
4.2.5压力程序阶数：7阶。
4.2.6压力传感器准确度：< ± 2%（全范围）。
4.2.7压力传感器重现性：< ± 0.34 kPa。
4.2.8温度系数：< ± 0.068 kPa/℃。
4.2.9压力漂移：< ± 0.68 kPa/6个月。
▲4.2.10支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气。（提供主机触摸屏显示“4种载气类型可选界面”的截图）
5.数据处理系统
5.1数据采集和数据解析：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。
5.2报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。
5.3质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。
5.4网络化控制及信号传送：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机。主机可选择使用USB接口、LAN接口传输数据。
5.5法规符合性：具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GLP/GMP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。
二、设备配置
1.主机1套。
2.液体自动进样器1套。
3. FTD检测器1套。
4. ECD检测器1套。
5.用于量取不同进样/检测单元色谱柱长度的多合一智能规一套。
6.可徒手拧紧色谱柱且可自动感知最佳气密位置的智能扣一套。
7.消耗品包1套。
8.电脑1套（不低于处理器4核CPU, 8GB内存, 512 GB硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，配置正版Office办公软件，22寸及以上显示器）。
9.操作软件1套
三、售后服务
1.质保期：自验收合格之日起，由供应商提供1年原厂质保，包含备件维修、上门工时费用，提供制造厂家售后服务承诺书，该项为不可偏离条款。保修期有不同提供方的，须说明提供方的顺序和各自期限。保修提供方最多不得超过两个。
2.培训要求：对相关人员进行免费的操作和维修培训，使其达到熟练操作和排除一般性故障的能力；培训在采购人所在地进行，在仪器正常使用后提供三次为期2天的培训，培训内容包括共聚焦基础培训、进阶培训以及高端应用培训等。
3.售后服务响应：在采购人提出维修要求后，制造商（或代理商）应在4小时内做出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复；履行所承诺的其他服务条款。

品目4：紫外可见分光光度计
一、技术参数：
1.仪器工作环境：室温：15 ~ 35 ℃，相对湿度：80%  电压：220V 
★2.光学系统：双光束光学系统（需有独立的参比样品为和独立的样品位），
3.波长范围：190－1,100nm,
▲4．杂散光： 在220、340、370 nm 处≤0.01%T
▲5.带宽：0.5、1.0、2.0、5.0、20nm
6.波长精度：0.1nm，
7.波长重复性：<0.1nm
8.基线漂移：<0.0003A/h，
9.基线平直：0.0005A
10.光度计精度:0.003A，
11.光度计重复性:<0.001A
★12.噪声：<0.00005A
13.光源：氘灯、卤钨灯，可自动切换
★14.光度范围：≤±4A
15.软件：具有扫描功能。软件应能执行扫描、波长编程、时间驱动、酶动力学、底物动力学、以及定量分析功能。定量分析时应具有容纳20个标准浓度的色列、以4种标准曲线拟合的能力。软件应能在线分析下列主要项目：单波长、2波长、3波长、二阶导数、或峰面积的定量。应有1－4阶导数计算功能和可变阈值找峰功能。波长编程需具有2波长比值或差值的计算功能，应能储存多达200个自设方法，并有用户自定名功能。各方法应能在不同仪器或不同实验室之间互相传送，并可加锁。方法属性应有：读保护、写保护、读/写保护、执行保护、及全保护
二、配置要求：
1.紫外可见分光光度计主机 1台
2.配套工作站软件1套
3.玻璃和石英比色皿 各2对
4.商务电脑 1台（不低于处理器4核CPU, 8GB内存, 1TB固态硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，配置正版Office办公软件，22寸及以上显示器）


品目5：气相色谱/质谱联用仪
一、技术参数
1 .工作条件
1.1. 电源电压：220V±10%
1.2. 温度：18℃～28℃
1.3. 湿度：40%～70%
2 .气相色谱仪部分
2.1. 柱箱
2.1.1操作温度范围：室温以上2℃～450℃
2.1.2标配柱箱升温速率： 最大±220℃/min（无需升级），以0.01℃/min增加
2.1.3程序升温的阶数：32阶33平台
2.1.4控温准确性：0.01℃
2.1.5冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）
2.1.6柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。
▲2.1.7柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。（提供安装智能灯的柱箱内部图片证明）
2.2. 流路系统
▲2.2.1配置双柱双流路系统
2.2.2支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。（提供反吹软件图示化界面的截图。）
2.3. 分流/不分流毛细管进样口
▲2.3.1支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，（提供软件截图和采用恒线速度分析样品的应用文章证明）
2.3.2最高温度：450℃
2.3.3压力设定范围：0 ～ 1010kPa
2.3.4流量设定范围：0 ～ 1250mL/min
2.3.5仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。（提供“同时安装3个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料）
2.4. 自动进样器单元
2.4.1. 样品位：≥150位样品盘
2.4.2. 进样量范围：0.1~150 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进； 
2.4.3. 可升级双塔双柱进样系统。
2.4.4. 可升级样品架冷却和加热功能。
2.4.5. 保留时间重复性：<0.001min
2.4.6. 峰面积重复性：<1% RSD
2.5. 顶空进样器
2.5.1 样品流路温度：中温设置时，室温+10℃至220℃；高温设置时，150℃至300℃
2.5.2 进样阀：6 通阀
2.5.3 进样环：1ml Sulfinert 惰化处理(标配）；0.2ml，3ml (可选) 
2.5.4 温度：室温+10℃至350℃，1℃增量，精度±0.5℃
2.5.5 样品瓶数量：不低于90位
2.5.6恒温炉：
温度范围：室温+10℃至300℃（1℃增量，精度±0.1℃）
加热方式：电子加热
加热孔数量：不低于12个样品瓶位旋转托盘
2.5.7 专属顶空软件，可独立操作
▲2.5.8 “无传输线“设计，残留更低（需提供硬件图片证明）
3 .质谱部分
3.1. 基本性能
3.1.1. 质量数范围: 2 ～ 1080 u
3.1.2. 灵敏度： 
▲3.1.2.1 EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 1900（氦气做载气），须采用30米毛细柱进行验收。
3.1.2.2 EI Scan : 1pg   OFN, S/N ≥ 200（氢气做载气）
3.1.2.3 EI MRM  : 100fg OFN, S/N ≥ 38000 ，须采用30米毛细柱进行验收。
★3.1.2.4IDL(MRM): 2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.5fg。
3.1.2.5 PCI MRM : 1pg BZP-d10, S/N ≥ 4500，须采用30米毛细柱进行验收。
3.1.2.6 NCI SIM : 100fg OFN, S/N ≥ 9000，须采用30米毛细柱进行验收。
3.1.3. 质量稳定性：±0.1u/48h
▲3.1.4最大扫描速度：18,000 u/sec，须有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题（提供技术证明材料）
3.1.5最小Event time：3ms
3.1.6最大Event数：2000 events
3.1.7最大MRM速度：850通道/sec
3.1.8一次进样能够设置的通道数不少于30000个。
3.2. 离子源
3.2.1. EI离子源
3.2.2. 离子化能量：10 ～ 180eV
3.2.3. 离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃
3.2.4. 灯丝电流：5 ～ 210μA（发射电流）
▲3.2.5双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性。（提供质谱离子源部位的图片证明）
▲3.2.6离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。（提供质谱离子源部位前开门设计的图片证明）
3.2.7维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。
3.2.8支持EI/CI离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和CI质谱图。（提供Smart EI/CI离子源应用文章证明）
3.3. 质量分析器
★3.3.1配备预四极的高精度全金属钼四极杆。无须控温更优。如需控温，需提供原厂全新四极杆五套，以保证设备稳定运行
▲3.3.2预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点，（提供仪器图片证明）
3.3.3四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。
★3.3.4碰撞池采用氩气作为碰撞气。
3.3.5 Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。
3.4. 扫描功能
3.4.1. 扫描功能:
全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。
3.4.2. 支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息
3.5. 检测系统
3.5.1. 离轴连续打拿电子倍增器
3.5.2. 动态范围：5×106
3.6. 真空系统
3.6.1. 高真空： ＞380L/s 双入口差动式涡轮分子泵排气系统。
3.6.2. 低真空：30L/min（60Hz）机械泵。
4 .数据处理系统
4.1. GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。
4.2. MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。（提供利用保留指数计算保留时间，并快速创建MRM分析方法的应用报告或说明）
4.3. MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法。（提供数据库分组功能的截图证明）
▲4.4同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。
4.5支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。
二、配置要求：
1.三重四级杆气质联用仪1套
2.EI离子源1套
3.液体自动进样器1套
4.顶空进样器1套
5.分流/不分流进样口2套
6.控制软件1套
7.NIST谱库1套
8.消耗品包1套（含灯丝，铝箔，金箔，进样垫、石墨压环、O型圈、微量进样针等）
9.电脑1套（不低于处理器4核CPU, 8GB内存, 1TB固态硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，配置正版Office办公软件，22寸及以上显示器）
10.打印机1套
11.UPS1套（功率不低于6KVA，续航不低于1小时）

品目6：高效液相色谱仪
一、技术参数
1.溶剂管理系统
▲1.1色谱泵：独立柱塞输液结构，电机驱动，配置双压力传感器（提供制造商官方证明文件）
1.2 pH范围：1~12.5
1.3 梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合
1.4 流量范围：0.001~ 5.000 mL/min，增量为0.001 mL 
★1.5 最大操作压力：≥9500 psi（流速为5 mL/min时）（提供制造商官方证明文件或软件耐压操作截图）
1.6 流速精度：＜0.075% RSD
1.7 流速准确度：±1.0%
▲1.8梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制（提供软件截图及功能证明材料）
▲1.9内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1，缓冲盐配置体系数量：≥8种，梯度种类：3种（流动相组成变化、；流速变化、pH值变化）（提供软件截图及功能证明材料）
2. 自动进样器管理系统
2.1样品容量：96位（2 mL样品瓶架） 
2.2样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因），UV条件下
▲2.3进样体积：0.1~200 μL，增量：0.1 μL
★2.4样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃
3. 色谱柱管理器
★3.1温度范围：20℃~65℃，增量：1℃；
3.2温控精度：0.1℃；
4. 二极管阵列检测器
▲4.1波长范围：190~800 nm，单一光源氘灯，无其他辅助光源（提供制造商官方公开发布的证明文件，作为验收指标）
4.2波长准确度：±1 nm
4.3带宽：1.2 nm
4.4固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作；
4.5内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量
4.6可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值
▲4.7测量范围：0.0001- 4.0000 AU（提供制造商官方公开发布的证明文件）
▲4.8流通池耐压：≥900 psi（提供制造商官方公开发布的证明文件）
5. 色谱数据管理系统
5.1中文及英文原厂源代码软件，非第三方插件翻译版本。
▲5.2软件内置图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，实验人员仅通过数据文件即可查询到相应信息。（提供软件操作说明截图及制造商官方公开发布的证明文件）
5.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。
▲5.4具有数据安全可追溯能力：数据库内部必须维护一套ID，用于识别不同的处理结果，各类方法文件，样品，样品组等。该 ID 不可人为干预修改。（提供制造商官方公开发布的证明文件或软件功能截图）
5.5操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。
▲5.6 ≥15种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。 ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。（提供制造商官方公开发布的证明文件或软件功能截图）
5.7报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告，原始数据和结果可通过多种方式输出到其他软件中（如Excel）。
▲5.8软件内置两套积分模式：传统一阶斜率阈值积分和基于二阶导数曲率的高级积分模式，可自动提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。（提供操作说明截图及制造商官方公开发布的证明文件）
5.9 用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6
二、基本配置
1.高效液相色谱四元泵
2.在线脱气机
3.自动进样器（另配100μL及250μL定量环各1个）
4.柱温箱
5.样品冷却装置
6.二极管阵列检测器
7.数据处理系统
三、技术服务
1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训；
2.提供2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训；
3.仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日；
4.及时免费提供技术咨询和软件升级服务；
5.提供不定期的仪器应用技术培训服务；
6.标准保修期2年。

分包3：
	品目
	设备名称
	核心产品
	设备数量（台/套）

	1
	超高效液相色谱仪
	是
	1

	2
	紫外可见分光光度计
	
	1

	3
	不溶性微粒测定仪
	
	1

	4
	超纯水机
	
	1

	5
	气相色谱仪
	
	1

	6
	自动溶出度仪
	
	1

	7
	样品粉碎机
	
	1

	8
	高效液相色谱仪
	
	1

	9
	高效液相色谱仪
	
	2



品目1：超高效液相色谱仪
一、技术参数
1.四元梯度泵系统
1.1.四元梯度泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置。
▲1.2自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-90ul或覆盖此区间更宽范围。（提供显示泵模块的软件设置截图证明）
★1.3最大流量：≥5.0ml/min，最大耐压：≥1300 bar或130 MPa
1.4流量精度：≤ 0.07 %RSD
1.5支持拓展溶剂最大数量：≥26种（提供官网截图证明）
▲1.6 梯度曲线：≥22条，包括线性、凹型、凸型等类型。（提供体现泵型号的梯度表曲线软件截图）
▲1.7具有智能系统模拟技术，可实现无缝方法转移（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
2.自动进样器
▲2.1进样器样品位数：≥130 个2 mL样品瓶位（提供公开可查询官网截图证明）
2.2进样精度：< 0.25% RSD
2.3交叉污染度：< 0.005 % 
2.4进样量支持扩展≥1500ul
2.5最大耐压：≥1300 bar或130 MPa
2.6 样品温控范围：4-40℃或覆盖此区间更宽范围
2.7 采用高压、阀进样技术：使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁，因此可将样品在进样针中的残留降至最低；
3.柱温箱：
▲3.1帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下 20 °C（最低4℃）-100 °C（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
3.2温度精度：≤±0.05℃
▲3.3柱容量：可以同时放置≥4 根30cm 色谱柱或≥8 根10cm 色谱柱；（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
4.二极管阵列检测器
4.1二极管对数：1024对
4.2波长范围：190-640nm或覆盖此区间更宽范围
▲4.3支持配置60 mm光程流通池，短期噪音：<±0.8*10-6 AU（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
4.4漂移：<0.5*10-3 AU/h，在 230 nm 条件下
▲4.5采集速率：≥120Hz（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
5.荧光检测器	
5.1水的拉曼峰＞S/N500，暗背景下＞S/N3000	
▲5.2 最大采样速率：≥74Hz	（提供软件截图证明）
5.3激发波长: 200nm-1200nm且是零级；发射波长: 200nm-1200nm且是零级	
5.4 最大耐压：≥20bar	
6.工作站软件
6.1所有色谱模块为同一品牌，一套软件控制所有的色谱模块部分。可以实现数据采集，数据分析，在线监测，反馈显示和序列采集。（提供承诺函）
6.2工作站：不低于i5 CPU, 16GB内存, 512G固态硬盘,专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器。
▲6.3色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子纪录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
▲6.4软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能（以气泡形式呈现）。（提供软件截图证明）
★6.5支持接入网络版软件（提供盖章承诺函）
二、配置要求
1.四元梯度泵（耐压≥1300bar） 1套 
2.可控温自动进样器（耐压≥1300bar） 1套
3.可降温柱温箱 1套
4.二极管阵列检测器1套
5.荧光检测器1套
6.配套工作站电脑 1套
7.配套软件接入许可  1套
8.耗材1批（包含C18色谱柱1根、过滤白头1包，年度预防性维护耗材包1套，进样小瓶100个


品目2：紫外可见分光光度计
一、技术参数：
1.分光系统
▲1.1光学系统: 双光束
1.2分光器: 单单色器，像差校正型切尼尔一特纳装置
1.3设定波长范围: 185~900nm
1.4衍射光栅刻线数: ≥1300 lines/mm
1.5波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）
★1.6波长重复精度: ± 0.02 nm
★1.7波长移动速度: ≥14000nm/min;  
1.8最大扫描速度：≥4000nm/min; 
1.9光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm
1.10谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式）
1.11分辨率: ≤0.1nm
▲1.12杂散光: KCI < 1%T（198nm），NaI < 0.005%T（220nm)，NaNO2 < 0.005%T（340nm
1.13测光方式: 双光束测光方式 
1.14测光类型: 吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量（E）
1.15测光范围: 吸光度：-5~5 Abs
1.16光度准确性：≤±0.002Abs(0-0.5Abs)
1.17光度重现性：≤± 0.0005 Abs (0.5 Abs)
★1.18噪音：≤0.00003Abs (500nm)
1.19基线稳定性	< 0.0002Abs/hour
1.20基线平直度	±0.0003Abs(200-860nm)
1.21漂移：≤0.0002Abs/h
1.22基线校正：计算机自动校正
▲2.光源：50W卤素灯和氘灯
[bookmark: _Hlk38371782]3.检测器：光电倍增管
4.软件：
4.1可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。具有助手功能，能够辅助客户测试
4.2具有自动唤醒及休眠功能
二、配置要求：
1. 主机1套
2. 比色皿：2个
3. 软件：1套
4. 电脑：1套（不低于处理器4核CPU, 8GB内存, 1TB固态硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，配置正版Office办公软件，22寸及以上显示器）


品目3：不溶性微粒测定仪
一、技术参数
▲1.全自动多杯（1ml*176只样品盘、2 ml*133只样品盘架、5 ml*96只样品盘架、10 ml*70只样品盘架、50 ml*21只样品盘架、100ml烧杯*10只样品盘架、250ml*10只样品盘架、500 ml*5只样品盘架）
▲2.最小进样体积：≥0.2ml 以上任意体积；
3.光学系统： 激光光阻法；
▲4.测试范围：1～500μm；
▲5.检测通道：16通道任意设置；
6.可进行多样品统计分析及RSD偏差自动计算，并给出样品曲线图谱及直方图。药典标准专用通道：≥10μm、≥25μm、相对标准偏差：RSD ≤ 1.5 %（标准粒子≥1800 粒/ml）；
7.取样时间：5ml（<5秒） 100ml（<3分钟）；
8.准确度：规定值±4%以内；
9.操作系统：品牌电脑(正版系统)，I3及以上处理器，4G以上内存条，1T及以上机械硬盘
二、配置
1.主机1台
2.软件及电脑1套



品目4：超纯水机
一、技术参数
[bookmark: OLE_LINK4]★1.纯化流程：以纯水（EDI纯水，RO纯水或蒸馏水等）为进水，经过172nm无汞降解紫外灯、超纯化柱、终端过滤器等纯化工艺，制备超纯水。
★2.超纯水主要技术要求：
2.1电阻率18.2 MΩ•cm @ 25℃。
2.2离子（Li、B、Zr、Hg、Pb、Mg、Al、Si、P、Ni）含量＜0.01 ug/L。
2.3总有机碳（TOC）＜2 ppb。
2.4微生物＜0.001 CFU/ml。
▲3.主机内置高效环保的无汞紫外灯，采用氙激发技术发射172nm波长紫外线氧化降解有机物，超纯水每小时经过紫外灯和纯化柱自动循环，保障水质的长期稳定。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK32]4.配置高性能超纯化柱，确保电阻率稳定至18.2 MΩ•cm @ 25℃，TOC稳定至2 ppb以下，在无需改变制水主机情况下可以选择配置≥6种超纯化柱，满足多种实验应用。
▲5.配置独立智能取水单元，取水手柄集成≥2.4英寸彩色触摸屏，无物理或机械按键，可实时显示超纯水电阻率、TOC和温度；可调节流速（支持≥10档流速调节）和实现定量取水（范围0.01~999L）；取水器可距离主机远至10米，可通过无数据线方式与主机通讯连接。
▲6.主控制器完全独立于主机和取水器，全触控和可移动设计，屏幕不小于8英寸；用户通过控制器可远程控制取水器调节流速（支持≥10档流速调节）和定量取水（范围0.01-999L）。具有中文、英文、俄文、法文等在内≥9种语言可切换操作界面，应对不同实验室管理需求。
7.可配置通用型进水液位检测装置，适合各种类型储水容器，在线检测储水容器的液位，液位精度≤1%，并实时显示在主控屏上；当进水低于设定液位时机器自动停止运行，进水缺水保护，能够进行声光报警。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]▲8.超纯水降解紫外灯、超纯化柱、过滤器均具有无线射频（RFID）识别芯片，可在主机控制面板的同一个监控界面在线显示（1）耗材名称，（2）产品编号，（3）出厂序号，（4）安装日期，（5）过水量或使用时间，（6）剩余寿命。
▲9.主机可配置虹膜识别功能或指纹识别功能方便权限管理。
10.主机采用低噪音设计，1.5米内的平均声压级≤50dB（A）。
11.主机提供完善的PC端上位机软件支持，符合实验室信息化管理要求，可提供标准LIMS接口，支持与主流LIMS系统对接。支持用户通过移动智能终端应用软件（APP），用户可远程查看使用状态、水质信息，可对多台设备进行同步管理。
二、配置要求
1. 超纯水主机1套；
2. 纯化柱1套（纯化柱、超纯化柱、紫外灯、及终端过滤器）；
3. 取水手臂1套；
4. 脚踏开关1个
5. 漏水检测器1个。
6. 进水液位检测器1个。






品目5：气相色谱仪
1、 参数与性能指标
1 .工作条件：
1.1 运行环境温度：15˚C~35˚C
1.2 运行环境湿度：5%~90%RH
2 .技术指标：
2.1 整体性能：
★2.1.1保留时间重现性<0.008%，峰面积重现性<0.5% RSD
[bookmark: _Hlk180744033]2.1.2可通过在智能手机的浏览器直接输入气相色谱仪IP地址的方式远程访问气相色谱仪，而非通过远程桌面或其他远程连接软件的方式。
2.1.3仪器面板具有不小于7英寸触摸屏，可以实时访问仪器状态，配置和流路信息。
2.1.4智能识别功能： 自启动诊断测试（包括气密性测试，在电脑上完成气源压力测试）；自动检漏，自动诊断分流出口捕集阱是否需要更换；自动连续监测，FID熄火会自动提醒等等；
▲2.1.5仪器采用原厂微流路控制模块，支持柱前、柱中及柱后反吹、中心切割及GC×GC二维气相色谱。
2.1.6空白评估：自动评估系统空白的信号水平和信号面积，超出限值时可以自动停止序列运行、提醒维护，避免重复分析样品
2.1.7软件自带三维备件查找功能。
2.1.8早期预防维护，可同监控45个监测点，实时监控仪器部件和耗材的使用情况，及时提醒维护。（监测点数量为仪器验收指标）
2.1.9自引导式维护：分步式文字和视频指导更换耗材和设备维护（提供维护界面截图证明）
▲2.1.10具有色谱柱智能识别功能，识别功能接口≥5个，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱型号及生产时间，进样次数，使用时间，最大应用温度等信息，满足数据完整性需求，每根色谱柱具备专属的智能钥匙，智能识别端口在主机上具备保护门锁（提供仪器控制面板显示色谱柱生产时间的照片，仪器主机含智能端口和保护门实物图片）
[bookmark: _Hlk180744045]▲2.1.11支持拓展连接同品牌的SCD和NCD检测器（提供官网截图和网站链接证明）
2.2 .柱箱
2.2.1 温度范围：室温以上5˚C~450˚C，温度设置分辨率：0.1°C  
▲2.2.2最大升温速度≥120 ˚C/min，从450°C降温至50°C≤ 4分钟。
2.2.3温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C
2.2.4程序升温：19阶20平台，可程序降温
2.2.5支持拓展安装不低于8个EPC模块，提供不少于18个通道的EPC控制。
2.3 .分流/不分流毛细管柱进样口 
2.3.1 可编程设定压力、流速、分流比
2.3.2 快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝
2.3.3 最高使用温度400˚C
2.3.4 压力设定范围：0-100psi, 控制精度0.001psi
2.4 .液体自动进样器
▲2.4.1样品位数：单个进样塔的样品盘位数≥15位，样品盘样品位：≥150位，支持拓展双进样塔进样（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
2.4.1 进样体积：0.01 μL-50.0 μL
2.4.2 交叉污染小于十万分之一
▲2.4.3样品盘可支持升级加热、制冷功能，实现150个样品瓶统一温控范围5˚C -60˚C (提供制造商盖章技术证明文件)
[bookmark: _Hlk239326409]▲2.4.4进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调（提供该功能软件界面截图证明）
▲2.4.5自动进样器具备两层，三层等多次进样功能。（提供相关参数设置软件截图作为证明）
▲2.4.6针对高沸点复杂样品，进样针可以在进样口停留加热，进样器和进样后最大停留时间1min（提供进样器进样前，后驻留时间工作站设置界面截图证明）
2.5 .电子捕获检测器（ECD）
2.5.1  最低检测限（林丹）：< 4.0 fg/mL
2.5.2  线性动态范围：> 5 × 104（林丹）
2.5.3  采集速率：＞480Hz
2.5.4  放射源：< 15 mCi 的 63Ni 的 β 射线
2.5.5  最高操作温度：＞390℃
2.6  氢火焰离子检测器（FID）
2.6.1  最低检测限：<1.2pg C/s
2.6.2  电子压力/流量控制,压力控制精度:0.001psi
2.6.3  最高温度450°C
2.6.4  线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变。
▲2.6.5数据最高采集速率：≥1000Hz（需提供仪器控制软件截图或官网截图证明）
2.6.6具有灭火自动检测和自动重新点火功能
3 .工作站软件
▲3.1 色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子纪录法规的要求。（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
3.2 可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
▲3.3 软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能（以气泡形式呈现）。（提供软件截图证明）
▲3.4 数据系统必须具有保留时间锁定或等效功能。色谱柱维护（包括切割、更换）后、或将方法从一个气相色谱系统转移到另一个气相色谱时，通过软件校正可恢复目标化合物相同保留时间。（提供官网截图和网站链接证明）
★3.5支持接入网络版软件。（提供盖章承诺函）
二、设备配置
1.气相色谱仪主机一台
2.一个分流不分流进样口
3.一个FID检测器
4.一个ECD检测器
5.液体自动进样器一套
6.非极性毛细管柱一根
7.安装工具包一套，氧水捕集阱一个，烃类捕集阱一个，石墨垫圈一包（短型，内径0.5mm，适用于0.1至0.32mm，10/包），手拧式柱螺帽一个，衬管一包（超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5/包），进样隔垫一包（不粘连 BTO 进样隔垫，11 mm，50/包），O形圈一包（不粘连衬管 O 形圈，10/包）
8.工作站1台（含显示器，配置不低于：最新一代i5处理器，16g内存，512GSSD+1T HHD，适配软件的操作系统）
9.氢气发生器和空气发生器各一台
三、售后服务
1.安装：仪器到达后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。
2.现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。
3.文件资料：由供货方提供中英文样本、使用及安装、调试、维护手册。



品目6：自动溶出度仪
一、技术参数
1.符合USP、ChP、EP、JP、CFDA、FDA的要求
2.搅拌桨摆动幅度：≤±0.2mm 
3.转篮摆动幅度：≤0.5mm 
4.转杆与溶出杯轴偏差：≤1.0mm 
5.溶出杯垂直度90±0.5°
6.桨篮垂直度90±0.3°
7.溶出仪的水平度≦0.5 °
8.调速范围：（10－280）转/分 
9.转速分辨率：0.1rpm 
★10.稳速误差：≦±0.3rpm 
11.步进电机控制转速 
12.调温范围：室温－45.0℃ 
★13.温度分辨率：0.01℃ 
14.控温误差：≦±0.2℃ 
▲15.程控取样次数：36次（单次运行方法中） 
16.最小取样间隔：首次2分钟，其余≦5分钟 
17.最长工作时间：9999小时 
18.最大取样量：20ml 
19.溶媒温度监测：12通道 
★20.溶媒温度监测分辨率：0.01℃ 
21.水浴控温准确度:≦±0.2℃ 
22.溶出杯位数：12位 
23.机头升降：升降柱电动升降，高度定位精准，无需任何手调过程。 
24.溶出杯安装方式：旋转溶出杯，自动中心定位，自动锁定，同时适用浸没池法和中国药典小杯法
▲25. 桨法、篮法、小杯法、浸没池法、转筒法、桨碟法切换：桨法、篮法、小杯法、浸没池法、转筒法、桨碟法，共轴设计，方法切换无须拆卸转轴，无须重新定位高度，操作快捷简便；小杯法、浸没池法、转筒法、桨碟法选配。  
26.桨、篮等配件对应位置激光打标，避免不同杯号的配件带来的机械误差。
▲27.投药模式：三种投药模式，自动同步投药、手动同步投药、预约时间投药
▲28.样品剂型：片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉末剂、浸没池半固体制剂
29.取样模式：两种取样模式，自动取样、手动取样 
30.取样针固定模式：配置伸缩式取样针，只在取样点伸入溶媒，取样后自动升 
起，减少扰流因素影响。 
31.取样针高度调节：取样高度可自动调节，可根据设定溶媒量自动调节取样高度 
32.溶出杯温度：每个溶出杯均有独立的测温系统，采用的是伸缩式的测温探针， 需要时自动进入溶出杯内测温，可方便的检测和记录每个取样点的温度 
33.遵循21CFRPart11规范，操作日志自动记录，实验过程数据自动生成报告， 温度、转速实时监控，超出预设值自动报警，并记录异常，电子签名、数据备份、U盘 导出。可通过U盘或连接企业服务器实时备份。可远程登录企业服务器查看和打印 
所有记录及实验报告；可存储1000个账户/存储1000种方法。 
34.实时监控温度及转速并超范围预报警，具有终极搅拌、溶媒变更、双排取样、 程序转速、稀释功能配置 
35.升降式取样针，取样高度可自动调节;可根据设定溶媒量(如500,750,900ml 
等)及实验方法（如浆法、篮法）自动调节取样高度 
36.桨和篮共轴互换，无须调整转轴高度。 
取样系统 
37.自动取样系统：12通道注射泵取样，156位样品收集装置，自动清洗，自动补液，保证回补液温度为37.0℃±0.5℃符合药典要求，浸没池法32.0℃±0.5℃
38.取样精度：取样精度±1%，取样量为5ml时准确度。 
39.具有在线过滤功能： 两级过滤，取样针柱状过滤及0.45um滤膜循环式过滤，充分解决样品吸附性问题，实验过程不允许有空气通过滤膜，保证系统压力稳定。
40.收集容器：试管、液相小瓶
41.样品窗：封闭式样品窗，有灯带照明功能 
42.防交叉污染功能：取样前循环、取样后排空 
43.自动清洗功能：实验后自动清洗，可以自定义清洗次数 
44. 提供IQ、OQ、服务，包括IQ、OQ文件及验证执行。符合药物溶出度仪机械验证指导原则. 
二、配置要求：
1. 12杯溶出仪主机1台
2. 自动取样工作站1套（含溶媒回补恒温装置）
3. 手动取样装置1套
4. 1000ml溶出杯12个、小杯12个
5. 篮法、桨法、小杯法套件（12位）
6. 电脑及操作软件1套
7. 安装确认、运行确认、性能确认等文件


品目7：样品粉碎机
一、技术参数
1.进样尺寸：≤15mm
2.出料细度：≤40um
3.转速：0-20000转/分钟
4.转刀直径：98mm
5.最大转刀线性速度：132m/s = 528km/h米/秒
6.转刀类型：12齿转刀
7.接收容器：1000毫升
8.可拆卸旋转防回溅进料口设计，研磨腔防尘密封
9.可选环筛：0.08 / 0.12 / 0.20 / 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 / 2.00 mm/3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 10.00 mm   
10.控制方式：设备采用彩色触摸屏控制设计，数字显示，能够输入参数和读取机器状态
11.设备运行时能实时监测研磨负载，并显示于触摸屏幕上，允许操作员监控动力负荷，并手动调整进料速率以得到优化结果。
12.额定功率：1100瓦
设备配有变频三相交流电动机，使设备具有更高的能效
13.设备盖子内部采用光滑复合材料设计，样品不会残留在盖子上，方便清洁
14.安全等级：IP20
二、主要配置要求：
1.粉碎机主机                       1 台
2.12尺不锈钢制转刀                 1把
3.不锈钢收集盘1000ml               1套
4.0.5mm环筛不锈钢材质              1个
5.1mm环筛不锈钢材质                1个
三、设备工作环境要求：
1.电源：220V 50HZ
2.环境温度：室温-40 ℃
3.相对湿度 ：≦80%
4.无特殊水电要求  
四、售后服务及资质证明：
1. 厂商提供一年的免费保修期，仪器终生维修
2.投标商必须提供原厂商的项目授权书和售后服务承诺书
五、交货日期
合同签约后30天内


品目8：高效液相色谱仪
一、技术参数
1.四元梯度泵
1.1四元梯度泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置； 
▲1.2串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-80ul或覆盖此区间更宽范围；（提供冲程设置软件截图证明）
▲1.3最大流量：≥10.0ml/min，最大耐压：≥600 bar或60 MPa；（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.4流量精度：≤0.07 %RSD；
▲1.5配置主动入口阀；（如满足，需在配置清单中体现）
▲1.6组分范围：可设置0%-100%；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
▲1.7 兼容正相体系。
2.自动进样器
▲2.1样品容量：≥130个2 mL样品瓶位；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
2.2进样精度：≤ 0.25% RSD；
2.3交叉污染度：≤ 0.005 % ；
▲2.4进样量≥1500ul；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
★2.5最大压力：≥600 bar或60MPa；
2.6 温控范围：4-40℃或覆盖此区间更宽范围
3.柱温箱
▲3.1帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
▲3.2温度范围为环境温度以下 10℃（最低5℃）-85℃或覆盖此区间更宽范围；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
3.3温度精度：≤±0.05℃；
▲3.4箱容积：可支持放≥4根配备快速连接接头或预柱的30cm色谱柱；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
4.二极管阵列检测器
4.1二极管对数：1024对；
4.2灯源：钨灯和氘灯；
▲4.3波长范围：190-900nm或覆盖此区间更宽范围；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
4.4短期噪音：≤±8*10-6 AU；
4.5漂移：≤1* 10-3AU/hr；
▲4.6采集速率：≥120Hz；（提供软件截图证明）
5.工作站软件	
5.1所有色谱模块为同一品牌，一套软件控制所有的色谱模块部分，提供1套色谱控制软件。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集；
5.2工作站：不低于i5CPU,16GB内存，512G固态硬盘，专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器。
★5.3支持接入网络版软件。（提供盖章承诺函）
二、配置清单：
1.四元梯度泵（耐压≥600bar） 1套 
2.可控温自动进样器（耐压≥600bar） 1套
3.可降温柱温箱 1套
4.二极管阵列检测器 1套
5.色谱工作站软件 1套
6.配套电脑工作站 1套


品目9：高效液相色谱仪
一、技术参数
1.四元梯度泵
1.1四元梯度泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置； 
▲1.2串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-80ul或覆盖此区间更宽范围；（提供冲程设置软件截图证明）
▲1.3最大流量：≥10.0ml/min，最大耐压：≥600 bar或60 MPa；（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.4流量精度：≤ 0.07 %RSD；
▲1.5配置主动入口阀；（如满足，需在配置清单中体现）
▲1.6 组分范围：可设置0%-100 % （提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
2.自动进样器
▲2.1样品容量：≥130个2 mL样品瓶位；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
2.2进样精度：≤ 0.25% RSD；
2.3交叉污染度：≤ 0.005 % ；
★2.4最大压力：≥600 bar或60MPa；
2.5温控范围：4-40℃或覆盖此区间更宽范围
3.柱温箱
▲3.1帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
▲3.2温度范围为环境温度以下 10℃（最低5℃）-85℃或覆盖此区间更宽范围；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
3.3温度精度：≤±0.05℃；
▲3.4箱容积：可支持放≥4根配备快速连接接头或预柱的30cm色谱柱；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
4.二极管阵列检测器
4.1二极管对数：1024对；
4.2灯源：钨灯和氘灯；
▲4.3波长范围：190-900nm或覆盖此区间更宽范围；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
4.4短期噪音：≤±8*10-6 AU；
4.5漂移：≤1* 10-3AU/hr；
▲4.6采集速率：≥120Hz；（提供软件截图证明）
5.工作站软件	
5.1所有色谱模块为同一品牌，一套软件控制所有的色谱模块部分，提供1套色谱控制软件。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集；
5.2工作站：不低于i5 CPU, 16GB内存，512G固态硬盘，专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器。
★5.3 支持接入网络版软件。（提供盖章承诺函）
▲5.4色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子纪录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
▲5.5软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能（以气泡形式呈现）。（提供软件截图证明）
二、配置清单：
1.四元梯度泵（耐压≥600bar） 1套 
2.可控温自动进样器（耐压≥600bar） 1套 
3.可降温柱温箱 1套 
4.二极管阵列检测器 1套 
5. 配套软件接入许可  1套 
6.配套电脑工作站 1套 


分包4：
	品目
	设备名称
	核心产品
	设备数量（台/套）

	1
	高效液相色谱仪
	
	1

	2
	薄层成像系统
	
	1

	3
	电子分析天平
	
	1

	4
	恒温培养箱
	
	1

	5
	费休氏水分测定仪
	
	1

	6
	超高效液相色谱仪
	是
	1

	7
	高效液相色谱仪
	
	1

	8
	高效液相色谱仪
	
	2

	9
	气相色谱仪
	
	1



品目1：高效液相色谱仪
一、技术参数
1.四元梯度泵
1.1四元梯度泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置； 
▲1.2串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-80ul或覆盖此区间更宽范围；（提供冲程设置软件截图证明）
▲1.3最大流量：≥10.0ml/min，最大耐压：≥600 bar或60 MPa；（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
1.4流量精度：≤0.07 %RSD；
▲1.5配置主动入口阀；（如满足，需在配置清单中体现）
▲1.6 组分范围：可设置0%-100%；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
2.自动进样器
▲2.1样品容量：≥130个2 mL样品瓶位；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
2.2进样精度：≤0.25% RSD；
2.3交叉污染度：≤0.005 % ；
★2.4最大压力：≥600 bar或60MPa；
2.5温控范围：4-40℃或覆盖此区间更宽范围
▲2.6 进样量：≥200ul（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
3.柱温箱
▲3.1帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
▲3.2温度范围为环境温度以下 10℃（最低5℃）-85℃或覆盖此区间更宽范围；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
3.3温度精度：≤±0.05℃；
▲3.4箱容积：可支持放≥4根配备快速连接接头或预柱的30cm色谱柱；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
4.二极管阵列检测器
4.1二极管对数：1024对；
4.2灯源：钨灯和氘灯；
▲4.3波长范围：190-900nm或覆盖此区间更宽范围；（提供公开可查询官网截图附有效查询的网页链接证明）
4.4短期噪音：≤±8*10-6 AU；
4.5漂移：≤1* 10-3AU/hr；
▲4.6采集速率：≥120Hz；（提供软件截图证明）
5.工作站软件	
5.1所有色谱模块为同一品牌，一套软件控制所有的色谱模块部分，提供1套色谱控制软件。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集；
5.2工作站：不低于i5CPU,16GB内存，512G固态硬盘，专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器。
★5.3 支持接入网络版软件。（提供盖章承诺函）
▲5.4色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子纪录法规的要求。（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
▲5.5软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能（以气泡形式呈现）。（提供软件截图证明）
二、配置清单：
1.四元梯度泵（耐压≥600bar） 1套 
2.可控温自动进样器（耐压≥600bar） 1套 
3.可降温柱温箱 1套 
4.二极管阵列检测器 1套 
5. 配套软件接入许可  1套 
6.配套电脑工作站 1套 

品目2：薄层成像系统
1、 用途参数与性能指标
1.成像波长：标配UV254nm、UV365nm、白光400-700nm，其余波长可定制；
★2.照明时间：0-600min间任意计算机设定，到时自动关闭，如不考虑灯管寿命与安全因素可扩展为0-∞min任意长时间任意设定；
3.成像尺寸：最大200×200mm；
★4.图像传感器面积：≥1英寸；
5.专用摄像机：≧2000万像素，高分辨率、反应灵敏；
6.曝光时间：0-10s；
★7.色彩深度：24bit,色阶数为16777216级；
8.工业定焦镜头：焦距固定便于拍摄
9.通讯方式：USB；
10.专业显示系统：具有16 bit数据处理能力，可显示10.7亿种颜色，4G内存、2G显存；
11.控制器：USB接口6个；
12.系统：Windows10；
13.软件功能涵盖了图像处理、数据分析、指纹图谱，可计算Rf值、峰高、峰面积、含量、标准方程等数据
14.满足2020版药典薄层色谱成像的要求，符合GMP/GLP规范
2、 设备配置
1.主机（包括工业相机、全自动灯箱、专业显示系统、控制器）1套；
2.薄层图像工作站1套；
三、售后服务
1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
2.仪器故障响应时间不超过1个工作日，专职技术服务人员3 个工作日内到场维修。
3.自测试验收合格起，设备免费保修1年。
4.在中国配有中心实验室，可以提供全套薄层设备的应用培训，及提供应用技术支持。

品目3：电子分析天平
一、技术参数
▲1.后置式电磁力传感器，三开门大防风罩。
▲2.全自动一键内部校准、自动定时校准、温度变化自动校准。
▲3.具有超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、累加/累减。
4.配有RS232输出接口，可与电脑、打印机等外配，充分满足实验室质量分析之需求。
5.可读性 (d)：0.1mg/0.01mg
6.称量范围(最大)：210g/120g
7.重复性：±0.1mg/±0.05mg
8.线性：±0.2mg/±0.05mg
9.校准方式：全自动方式
10.显示方式： LCD液晶显示
11电脑接口：RS232
12.称量室：三开门大防风罩
13.底挂钩/静水支架
14.功能键具有：开关、去皮、自动校准功能
15.自安装调试完毕后，仪器质保一年。


品目4：恒温培养箱
一、技术参数
1.容积≥150L
2.控温范围：0-50℃	
3.分辨率≤0.1℃
4.波动度≤±1℃（加热），±2℃（制冷）
5.均匀度≤±2℃	
6.定时范围：0-999h
7.载物托架≥3个
8.每层搁板承重≥15kg
二、配置
主机1台


品目5：费休氏水分测定仪
一、技术参数
1.全自动水分滴定仪
1.1水分测量范围：0.001%-100%
1.2极化电流：极化电流范围1~24μA；极化电流分辨率≤0.01μA
1.3电压量程：0-1999mV；电压分辨率≤0.1mV；电压误差范围≤±0.2mV
▲1.4滴定管驱动器分辨率≤1/150万；滴定管最小加液体积≤0.001mL
1.5滴定管规格：标配5mL，1mL/10mL/25mL可选
★1.6机器自身存储空间≥8G，可导出格式 Excel、PDF，具备数据检索功能
★1.7结果单位显示：mg、%、ppm、H2O、mL、mg/mL、mg/g 等
1.8具备废液防溢装置，防止废液瓶满后溢出
1.9样品池≥120mL，具备密闭安全的试剂管理系统，无需打开滴定杯即可实现试剂的自动更换
▲1.10具备动态连续加液技术，加液速度可控制在0.00002mL/s - 0.1ml/s之间自动切换
1.11可新建方法数量≥150个
1.12磁力搅拌器，支持手动、自动搅拌，可兼容均质器
1.13配备试剂瓶防倒架，可自由组合兼容250mL、500mL、1000mL试剂瓶，瓶口径规格GL45
1.14显示方式：≥10英寸触控显示屏
1.15具备审计追踪功能
★1.16具备相对漂移停止、绝对漂移停止、延时判断、最大时间停止四种判断逻辑
1.17通讯接口：至少包括USB、以太网、RS232、BNC
1.18电源：100-240V ±10%；50-60Hz；
2.卡氏样品加热器
2.1控制方式：具备触摸屏，可独立控制
2.2可兼容10mL/20mL、钳口/ 螺纹口顶空瓶
2.3连通管路具备保温功能，防止气体提前冷凝
2.4具备至少5梯度升温功能
2.5温度范围：50-300℃，精度≤±1℃，分辨率≤0.1℃、稳定性（30分钟内）≤±0.5℃
2.6升温速率：15℃/min（50-150℃），5℃/min（150℃以上）
2.7内置空气泵，也可连接钢瓶气体
2.8气体流速范围：0-200mL/min，精度±2mL/min
二、配置要求
1.全自动水分滴定仪主机 1套
2.磁力搅拌单元（内置排液泵） 1套
3.滴定模块 1套
4.滴定杯模组 1套
5.双铂电极 1套
6.卡氏样品加热器  1套
7.10mL螺纹口测试瓶 100个
8.10mL螺纹口瓶盖（含隔垫）100个


品目6：超高效液相色谱仪
一、技术参数
1.四元梯度泵系统
1.1四元梯度泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置。
▲1.2自动连续可变冲程，冲程可设置范围30ul-90ul或覆盖此区间更宽范围（提供显示泵模块的软件设置截图证明）。
★1.3最大流量：≥5.0ml/min，最大耐压：≥1300 bar或130 MPa
1.4流量精度：≤ 0.07 %RSD
1.5支持拓展溶剂最大数量：≥26种（提供官网截图证明）
▲1.6 梯度曲线：≥22条，包括线性、凹型、凸型等类型。（提供体现泵型号的梯度表曲线软件截图）
▲1.7具有智能系统模拟技术，可实现无缝方法转移（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
2.自动进样器
▲2.1进样器样品位数：≥130 个2 mL样品瓶位（提供公开可查询官网截图证明）
2.2进样精度：< 0.25% RSD
2.3交叉污染度：< 0.005 % 
2.4进样量支持扩展≥1500ul
2.5最大耐压：≥1300 bar或130 MPa
★2.6 样品温控范围：4-40℃或覆盖此区间更宽范围
2.7 采用高压、阀进样技术：使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁，因此可将样品在进样针中的残留降至最低；
3.柱温箱：
▲3.1帕尔帖冷却/加热具有两个独立的温区，温度范围为环境温度以下 20 °C（最低4℃）-100 °C（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
3.2温度精度：≤±0.05℃
▲1.3.3柱容量：可以同时放置≥4 根30cm 色谱柱或≥8 根10cm 色谱柱；（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
4.二极管阵列检测器
4.1二极管对数：1024对
4.2波长范围：190-640nm或覆盖此区间更宽范围
▲4.3支持配置60 mm光程流通池，短期噪音：<±0.8*10-6 AU（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
4.4漂移：<0.5*10-3 AU/h，在 230 nm 条件下
▲4.5采集速率：≥120Hz（提供公开可查询的产品彩页或官网截图或第三方检测机构盖章的检测报告证明）
5.示差检测器	
5.1示差折光检测器
5.1.1示差折光范围1.00–1.75 RIU或更宽
5.1.2测量范围≥±600·10-6 RIU
5.1.3短期噪音：＜±1.25·10-9 RIU
5.1.4漂移：＜200·10-9 RIU/hr  	
6.工作站软件
6.1所有色谱模块为同一品牌，一套软件控制所有的色谱模块部分。可以实现数据采集，数据分析，在线监测，反馈显示和序列采集。
6.2工作站：不低于i5 CPU, 16GB内存, 512G固态硬盘,专业版或者企业版操作系统，23英寸液晶显示器。
▲6.3色谱软件应支持符合FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11电子记录法规的要求（提供公开可查询的白皮书并附有效查询的网页链接）
▲6.4软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能（以气泡形式呈现）。（提供软件截图证明）
★6.5 支持接入网络版软件（提供盖章承诺函）。
二、配置要求
1.四元梯度泵（耐压≥1300bar） 1套 
2.可控温自动进样器（耐压≥1300bar） 1套
3.可降温柱温箱 1套
4.二极管阵列检测器1套
5.示差检测器1套
6.工作站及色谱软件1套
品目7：高效液相色谱仪
一、技术参数：
1. 输液泵
1.1传动机构：串联泵，固定冲程10ul
1.2 传动涉及：皮带传动，非齿轮传动
▲1.3耐压：≥66Mpa
1.4 流速范围：0-5.0000ml/min
1.5柱塞冲洗：标配在线密封圈清洗装置
1.6梯度曲线 ：共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品
▲1.7脱气机：独立式脱气机
1.8 混合方式：四元混合
2.自动进样器
2.1 进样方式:  全量进样, 进样量可变式
2.2耐压：≥66Mpa
2.3温控：4℃-40℃
▲2.4进样量设定范围:  0.1μL  ~ 100μL，支持扩展≥1500ul 
2.5样品瓶数目:  ≥ 105个(1.5/2mL样品瓶)
2.6进样精度:  <0.2%RSD
2.7交叉污染: < 0.0025% 
2.8进样速度：≤10s
3.柱温箱:  
▲3.1容量:可放置300mm长色谱柱≥6根
3.2温度控制范围:  (室温-10)℃~85℃ 
3.3控温方式：强制空气循环电子冷却控温方式
3.4温度设定准确度:  ±0.5℃
4.控制器
4.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口作用;
4.2具有内存缓冲功能
4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
5.紫外检测器
5.1波长范围	190－700nm
5.2波长准确度：<1nm
5.3波长精密度：< 0.1nm
5.4波长重现性：≤±0.1nm
▲5.5噪音（AU）：≤±0.25×10－5
5.6双波长模式：具备
5.7漂移：≤	1×10－4AU/h
★5.8 UV截止功能	内置UV截止滤光片(开/关可选)
6.示差折光检测器
6.1折射率测量范围：1~1.75RIU
▲6.2噪音：＜2.0-9RIU
6.3漂移：＜1.5×10-7RIU/h
6.4范围：A模式：0.06×10-6~500×10-6RIU，P，L模式：1×10-6~5000×10-6RIU
6.5控温方式：双重温度控制光学系统
6.6工作模式：兼容分析型和制备型
6.7零位调整：自动归零，手动归零，精细调零
6.8流量范围：0-20mL/min
6.9池温控制范围：30~60℃
7.软件
7.1界面友好,并有丰富的向导文件
7.2采用RS-232数据采集与控制环境,融合WINDOWS系统的关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障
7.3具有完备的数据审计追踪能力,更易于方法的确认,符合cGMP标准,并标准配置了系统适应性软件。
★7.4可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
8.扩展性：
8.1可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
★8.2 参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准，提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
▲8.3参考2025版药典二部化学药品种标准，提要求使用与仪器同品牌色谱柱，提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
二、配置要求： 
1. 输液泵1套
2. 四元比例阀1套
3. 独立脱气机1套
4. 自动进样器1套
5. 柱温箱1套
6. 紫外检测器1套
7. 示差检测器1套
8. 控制器1套
9. 软件1套
10. 电脑1套


品目8：高效液相色谱仪
一、性能要求：
1. 输液泵
▲1.1传动机构：串联泵，固定冲程10ul
1.2 传动涉及：皮带传动，非齿轮传动
1.3耐压：≥66Mpa
1.4 流速范围：0-5.0000ml/min
1.5柱塞冲洗：标配在线密封圈清洗装置
1.6梯度曲线 ：共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品
1.7脱气机：独立式脱气机
▲1.8分体独立式二元高压泵，高压混合
2.自动进样器
2.1 进样方式:  全量进样, 进样量可变式
2.2耐压：≥66Mpa
▲2.3温控：4℃-40℃
2.4进样量设定范围:  0.1mL ~ 50uL
2.5样品瓶数目:  ≥ 105个(1.5/2mL样品瓶)
2.6进样精度:  <0.2%RSD
2.7交叉污染: < 0.0025% 
2.8进样速度：≤10s
3.柱温箱:  
★3.1容量:可放置300mm长色谱柱≥6根
3.2温度控制范围:  (室温-10)°C~85°C 
3.3控温方式：强制空气循环电子冷却控温方式
3.4温度设定准确度:  ±0.5°C
4.控制器
4.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机与分析装置连接的接口作用;
4.2具有内存缓冲功能
4.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等
5.二极管阵列检测器
5.1光源：氘灯和钨灯
5.2二极管数量：≥1024
5.3波长范围：190~750nm
5.4漂移：＜0.4×10-3AU/h
5.5噪音：＜4.5×10-6AU
★5.6控温单元：光源，光路系统，流通池
5.7UV截止功能：内置UV截止滤光片(开/关可选)
▲5.8具备共流出化合物的基线分离功能（需提供证明资料） 
▲5.9具备智能动态范围扩展功能（需提供证明资料）
6.软件
6.2界面友好,并有丰富的向导文件
6.2采用RS-232数据采集与控制环境,融合WINDOWS系统的关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障
6.3具有完备的数据审计追踪能力,更易于方法的确认,符合cGMP标准,并标准配置了系统适应性软件。
★6.4可接入同品牌网络版软件，加强合规性，除可接入高效液相色谱(HPLC)外、还可以处理气相色谱(GC)、液质联用仪（LCMS）等仪器的数据、控制，数据的统一管理
7.扩展性：
▲7.1可支持升级与同品牌单四级杆质谱、三重四级杆质谱、Q-TOF高分辨质谱联用（提供同品牌质谱联用升级后实际工作照片）
▲7.2参考2025版药典一部中药材饮片品种含量测定、指纹图谱、特征图谱标准，提供药材饮片应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
7.3参考2025版药典二部化学药品种标准，提要求使用与仪器同品牌色谱柱，提供应用报告，文件包含覆盖对照图谱-供试图谱-系统适用性结果-分析条件-色谱柱等信息。
二、配置要求： 
1.输液泵2套
2.高效混合器1套
3.独立脱气机1套
4.自动进样器1套
5.柱温箱1套
6.二极管阵列检测器1套
7.控制器1套
8.软件1套
9.电脑1套（不低于处理器4核CPU, 8GB内存, 1TB固态硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，配置正版Office办公软件，22寸及以上显示器）
三、质量保证：
自测试验收合格起，整机设备免费保修1年。





品目9：气相色谱仪
一、快速加热和冷却的柱温箱
1.柱箱温度：室温以上2℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）；
★2.程序升温：≥32阶33平台；
3.可设定升温速率： 250℃/min，支持程序降温；
4.温度设定精度：0.1℃；
5.控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)；
6.温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；
★7.冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min；
8.最大运行时间：9000分钟；
▲9.气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。（提供主机彩色触摸屏的图片证明）
10.柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。（提供显示“氢气漏气报警功能”的主机触摸屏界面截图证明）
11.具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。（提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图证明）
▲12.柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。（供安装智能灯的柱箱内部图片证明）
二、进样单元
1. 分流/不分流进样口
1.1 最高温度：≥450℃；
1.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；
支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒
线速度控制功能。
1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量；
▲1.4 进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。（提供“智能锁”技术的图片）
1.5 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～147psi）；
1.6 压力控制精度：0.001psi；
1.7 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min；
1.8 压力程序：≥7阶；
1.9 分流比设定范围：最大12500:1；
1.10 流量设定范围：0 ～ 1280mL/min，He；0 ～ 550mL/min，N2
▲1.11 进样口标配“智能扣”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成色谱柱的安装或拆卸，仪器自动感知最佳气密位置，大幅提升色谱柱操作体验。（提供“智能扣”技术的图片、用智能扣安装色谱柱的证明材料。）
▲1.12 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。（提供“同时安装3个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料）
1.13 可升级配置气体智选阀，实现SPL进样单元同时连接两种气体类型，分析时可根据工作需要在软件中进行两种类型载气的自动无缝切换。
2. 液体自动进样器
2.1 样品位：≥150位样品盘
2.2 进样量范围：0.01~200 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进；
2.3 交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)
2.4 具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定,而后继续完成批处理设定。
三、检测器单元---氢火焰离子化检测器（FID）
1.最高使用温度：450℃
2.自动点火功能
3.检测限： ＜1.2×10-12g C/s ( 十二烷 )
4.动态范围：≥107
5.最大数据采集速率：1ms (1000Hz)
四、主机和电子流量控制器单元
1. 色谱柱和主机功能
★1.1 双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制，搭载两个FID检测器（验收项）
▲1.2 具有专为色谱柱安装设计的 “智能规”组件——进样口/检测器量具的多合一。通过智能规和智能扣的使用，实现快速的色谱柱安装和维护体验。
1.3 主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。
1.4 主机具有【预老化】功能，在软件中有预老化按键，可根据工作需要，在批处理分析开始前自动执行定制化的老化操作。
1.5 主机具有【报错码】功能，遇到系统报错时，主机触摸屏自动显示此错误信息对应的二维码，分析人员扫码即可浏览相应的维护说明，有助于快速了解和解决问题，提高效率。
2. 电子流量控制单元
2.1 具有大气压力补偿和温度补偿功能；
2.2 压力单元包括psi, kPa, bar三种，可自由选择使用；
2.3 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～147psi）
2.4 压力控制精度：≤0.001psi；
2.5 压力程序阶数：≥7阶；
2.6 压力传感器准确度：< ± 2%（全范围）；
2.7 压力传感器重现性：< ± 0.34 kPa；
2.8 温度系数：< ± 0.068 kPa/°C；
2.9 压力漂移：< ± 0.68 kPa/6个月；
▲2.10 支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气。（提供主机触摸屏显示“4种载气类型可选界面”的截图）
五、数据处理系统
1.数据采集和数据解析：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。
2.报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。
3.质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。
4.网络化控制及信号传送：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机。主机可选择使用USB接口、LAN接口传输数据。
5.法规符合性：具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GLP/GMP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。
六、附属设备：
1. 氢气发生器：
1.1 流量范围：0-300ml/min 
1.2 材质：单级不锈钢过滤器
1.3 压力 ：≤0.4MPa
1.4 气体纯度 ：≥99.999%
2. 空气发生器：
2.1流量范围：0-2000ml/min 
2.2 材质：不锈钢过滤器、不锈钢储气罐
七、仪器配置要求
主机1套；
液体自动进样器1套；
FID检测器2套；
用于量取不同进样/检测单元色谱柱长度的多合一智能规一套；
可徒手拧紧色谱柱且可自动感知最佳气密位置的智能扣一套；
消耗品包1套
氢气发生器1套
空气发生器1套
电脑1套（不低于处理器4核CPU, 8GB内存, 1TB固态硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，专业版正版软件，配置正版Office办公软件，22寸及以上显示器）
操作软件1套











注（全部4个包）：
一、质量要求
1.供应商应严格按照采购文件的要求和有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。且负责将所有产品运至采购人指定的地点，并安装调试等。
2.产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良好造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。
3.投标供应商应确保设备及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对设备的正常运行和维护必不可少的且应属于设备配带的部件、配件等，投标供应商有责任给予补充。
4.中标供应商保证向采购人提供的设备或设备的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由供应商承担。
二、安装要求
1.中标供应商应按采购人现场实际情况进行设备布局及安装，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不会支付由此带来的其他费用。
2.本章所提供的项目设备技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个设备安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商应在投标文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。
3.在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由中标供应商负责承担，中标供应商应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。
三、验收要求
1.产品到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等验收，作出开箱记录，双方签字确认；对采购软件产品按要求进行安装调试。供应商应为使用方安装、调试、维修、使用等提供足够的技术资料和技术保障。如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，并由供应商立即、无条件调换补齐。
2.中标供应商应保证产品到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3.中标供应商应提供完备的技术资料、原厂真货证明、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：
3.1货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标，同时应符合本项目招标文件和投标文件中明确的指标（验收方式以采购人要求为准）。
3.2设备技术资料、原厂真货证明、装箱单、合格证等资料齐全。
3.3在规定时间内完成交货并由双方组织验收小组进行验收，并经验收小组签字确认。
4.供应商提供的产品设备未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.设备安装完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格交付采购人之日为止。中标供应商应免费提供成品保护。如需临时拆装，中标供应商不收取临时拆装费。
6.中标供应商须在安装、调试、培训结束后，向采购人提交详细的竣工验收资料，包括但不限于以下部分：交付清单、系统试运行报告、竣工验收报告、项目实施过程照片、技术文件、操作手册、培训记录等。
四、商务部分要求
（一）质保要求
1.供应商报价时须承诺所有设备免费质保期满足技术指标等要求中的规定（各包约定为准，如未明确的则质保期为至少一年）（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内定期进行维护保养，免费更新和维护软件。
2.供应商须保证所供产品为原厂全新设备；在质保期内，所有服务及配件全部免费，负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，消耗品除外。
（二）售后服务要求（如技术指标要求中另有约定的，则从其约定）
1.中标供应商应具备完善的售后服务体系之外，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.1电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应：
1.2.1当系统或设备发生故障时，供应商在保修期内须免费向采购人提供所有设备、材料和劳工维修处理，供应商须承诺报修时及时到达现场、若无法修复须提供备件保障系统设备正常运行。
1.2.2质保期内定期到现场进行设备的安全性、操作检查、软件更新、系统连接和其他关键项目以维持系统处于最佳使用效果。
1.2.3人员培训：供应商应到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。
2.质保期满后服务要求
2.1质量保证期满后，中标供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期满后，采购人需要继续由中标供应商提供售后服务的，中标供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，中标供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。
3.提供终身的维护及技术支持。有专门的应用工程师对采购人提供专业的应用技术支持。在采购人遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。
（三）交付要求
1.交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸及安装调试等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
2.交付时间：自合同签订之日起60个工作日内完成供货、安装及相关调试工作，通过验收，交付使用（如技术指标要求中另有约定的，则从其约定）。
3.交货方式：供应商送货并安装、调试、培训。
（四）付款条件
合同签订后20个工作日内支付合同总额的50%；产品交付、安装及调试完成并验收合格并开具发票后20个工作日内支付合同总额的50%。（以各台设备实际验收时间为准）
（五）报价要求及说明
1.本项目为交钥匙项目，供应商报价应包括本项目所有产品供货、包装、运输、安装、调试费/质量管理费、保险、竣工资料以及验收合格之前的保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等全部工作内容（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。
2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费和降低质量的理由。
3.采购文件中如有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。
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南京市政府采购合同





合同编号 ：          
项目名称 ：          
采 购 人 ：          
供 应 商 ：          
签订日期 ：          
      



南京市市场监督管理局
南京市财政局  监制

（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

合同编号：
	采购人：（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的  
1.乙方根据甲方需求提供下列货物：                             。
2.货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。
第二条 合同总价款
1.本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。
2.本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。
3.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
4.本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于本项目标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.招标文件；
2.乙方提供的投标文件；
3.供货一览表；
4.交货一览表；
5.投标承诺/服务承诺；
6.中标通知书；
7.甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条 包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1.乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件另有约定的，从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
第八条 伴随服务／售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条 履约保证金
无。
第十条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款条件：合同签订后20个工作日内支付合同总额的50%；所有产品交付、安装及调试完成并验收合格并开具发票后20个工作日内支付合同总额的50%。（以各台设备实际验收时间为准）
第十一条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。
6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
8.乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十二条 项目履约验收
1.甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；
3.参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
第十三条 合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十五条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3.在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十六条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式肆分份，甲乙双方各执贰份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	账    号：

	采购代理机构：（盖章） 
	

	日      期：     年    月    日
	



[bookmark: _Toc183091226]  投标文件格式及附件


（项目名称）



投标文件


（项目编号：       ）
（投标包号：       ）




投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）


年   月    日

目  录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））


附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号/包号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。
3.本项目服务时间为：满足招标文件要求。
4.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间内完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9.与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人名称：                            （电子签章）
法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号/包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
被授权人签字：                   
供应商盖章（加盖电子公章）：
日     期：        年    月    日

附：法定代表人、被授权人的身份证的复印件
 
 
 

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号、包号：
	
	
	备注

	投标总价
	合计
	小写：人民币              

大写：人民币                     
	


	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	


	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否”）
	



投标人名称：                            （电子签章）
法定代表人或授权代表：            （电子签章或签名）
日期： 年 月 日
说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、 “投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。


附表：分项报价表
分项报价表
	项目名称：
	项目编号、包号：

	序号
	名称
	品牌、规格或型号或
分项目
	单价
（元）
	数量
	小计
（元）
	是否属于小微企业制造的货物
	是否属于节能、环境标志产品

	品目1：
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	品目2：
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。




注：如果行数不够，请自行增加。

说明：1.《分项报价表》中“合计总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。
      2.在“是否属于小微企业制造的货物”栏内，填写“是”或“否”，供应商须根据制造商实际情况如实填写，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，则不享受小微企业价格评审优惠政策。（以声明函为准）
      3.在“是否属于节能、环境标志产品”栏内，填写“是”或“否”，如供应商提供的货物为节能、环境标志产品，则该货物必须为列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，且以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不享受节能、环境标志产品优先采购政策。



投标人名称：                （电子签章）
法定代表人或授权代表：      （电子签章或签名）
	                               日期：        年      月     日

 附件四、技术规格偏离表格式 
技术条款偏离表
                       
项目名称：	项目编号/包号：
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                （电子签章）
法定代表人或授权代表：      （电子签章或签名）

日期：  年  月  日
 
 
 
 
 
 

附件五、商务条款偏离表格式 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号/包号： 
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                （电子签章）
法定代表人或授权代表：      （电子签章或签名）

日期：  年  月  日
 
 

[bookmark: _Toc490133034][bookmark: _Toc534273683][bookmark: _Toc504056874][bookmark: _Toc504573089][bookmark: _Toc504044386][bookmark: _Toc534273806]
附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                             项目编号/包号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	技术
职称
	相关工作年限
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称：                （电子签章）
法定代表人或授权代表：      （电子签章或签名）

日期：  年   月  日

[bookmark: _Toc534273807][bookmark: _Toc504056875][bookmark: _Toc534273684][bookmark: _Toc504573090][bookmark: _Toc490133035][bookmark: _Toc504044387]
附件七、投标人类似业绩情况表
投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	内容
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：                （电子签章）
法定代表人或授权代表：      （电子签章或签名）

日期：年  月  日

[bookmark: _Toc490133036][bookmark: _Toc534273808][bookmark: _Toc504573091][bookmark: _Toc504056876][bookmark: _Toc504044388][bookmark: _Toc534273685]
附件八、企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _GoBack]2.请供应商如实填写，自行勾选制造商的企业规模类型，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3.中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人名称：  （电子签章）
日期：  年  月  日



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


投标人名称：  （电子签章）
日期：  年  月  日
[bookmark: _Toc504044389][bookmark: _Toc8704][bookmark: _Toc534273809][bookmark: _Toc490133037][bookmark: _Toc504056877][bookmark: _Toc534273686][bookmark: _Toc504573092]



关于符合本国产品标准的声明函	

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称品目1：）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称品目2：   ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
3.（产品名称品目3：   ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
                 日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）



投标人名称：  （电子签章）
日期：年月日
附件十、资格证明文件或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用承诺书


	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日










附件十一、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写：





















投标人名称：  （电子签章）
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投标人名称：  （电子签章）
