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项目名称：热工、电学及容量检定装置采购项目
项目编号：JSZC-320800-HWYW-G2026-0006



招   标   人：淮安市计量测试中心
招标代理机构：淮安友旺管理咨询有限公司

二〇二六年九月十八日
[bookmark: OLE_LINK1]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629]受淮安市计量测试中心的委托，淮安友旺管理咨询有限公司就热工、电学及容量检定装置采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。项目概况:热工、电学容量检定装置采购项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年10月19日14点30分（北京时间）前提交投标文件。





一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320800-HWYW-G2026-0006
（二）项目名称：热工、电学及容量检定装置采购项目
（三）预算金额：175万元
（四）最高限价：175万元
（五）采购需求：热工、电学及容量检定装置采购项目，具体详见第五章项目采购需求。
（六）合同履行期限：6个月。
（七）本项目（是/否）接受联合体：否。
（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30项。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393800]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801]（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
（二）地点：方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件上传截止时间及开标时间：2026年10月19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              日14时30分；
投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805]本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019]1.招标人信息
名    称：淮安市计量测试中心
地    址：淮安市工业园区永济西路6号
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097]联系方式：刘旭
电    话：18360711044
2.招标代理机构信息
名    称：淮安友旺管理咨询有限公司
地　　址：淮安市经开区海口路留学生创业园（西北门）一号楼210室
联 系 人：龚莹莹
电    话：19552386618
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


第二章  供应商须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安友旺管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）和淮安市计量测试中心（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次代理服务费按照苏政采协〔2024〕20号文收取，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性付清。各供应商在报价时必须将以上费用包含在磋商报价中，但不需要单独列项计取。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）评审方法与评审标准
（4）合同格式及条款 
（5）项目采购需求
（6）投标文件格式
6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的供应商都具有约束力。
7.3为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请供应商根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1 供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 供应商需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.响应文件的签署
17.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 供应商上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。
18.3 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4 代理公司可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 供应商在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2 供应商不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3 供应商不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
[bookmark: _Toc162083530]五、开标及评标
21.开标
21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
21.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7 供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4 供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6 未通过符合性审查的。
26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评审小组认为供应商的报价属于《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照财库〔2026〕2 号文件要求启动异常低价响应审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应文件处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；
26.1.12 其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2 废标条款
26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 代理公司将在“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2 向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.质疑处理
28.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑供应商针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】
28.6 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
28.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
28.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30. 签订合同	
30.l 中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
八、政府采购政策功能落实
33.促进中小企业发展政策
33.1 小微型企业价格扣除
33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2 联合体及分包
33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
34. 节能、环保政策
34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2 节能产品（本项目不涉及）
本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
34.3 环保产品（本项目不涉及）
本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36. 履约资金扶持政策
36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2有融资贷款需求的中标供应商，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
37.采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。


第三章  评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
四、具体标准：
	
序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	
投标报价

	满足招标文件要求进入详细评审且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留两位。
	30

	2
	技术参数
	设备技术参数及商务要求全部满足招标要求的得满分15分；
在此基础上，招标文件中标注“★”的条款为实质性要求，有一项负偏离，作无效投标处理。其他▲非重要技术条款每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
注：所有对招标文件标注★、▲的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料（如：公开发行的手册、彩页、官网截图、功能页面截图、检测报告、白皮书等）。
	15

	3
	设备整体方案设计
	根据装置技术方案、现场布局规划、系统设计、抗干扰措施、安全防护方案、安装调试等内容进行综合评审打分：
方案完整规范，各项设计科学合理，安全及防护措施齐全完善，安装调试流程成熟可行，完全满足相关规范及项目要求的，得 9 分；
方案内容完整，装置、布局、防护、安装调试、建标适配等核心要素均已覆盖，主要措施到位，能够满足项目要求的，得 6 分；
方案基本齐全，但部分设计细节缺失、针对性不足，仅能满足设备基础使用条件，建标适配考虑不够充分的，得 3 分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	9

	4
	产品选型与规格
	产品选型与规格完全匹配项目需求；执行标准明确；材质选用列明具体品牌、规格或技术参数；制造工艺描述清晰，包含关键制造工艺工序的，得10分；
产品选型与规格符合项目需求；材质选用说明材质类型；制造工艺有基本描述，得6分；
产品选型、规格、性能、材质选用或制造工艺中有任一内容低于采购文件要求的，得3分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	10

	5
	
实施方案

	评委依据投标文件中的实施方案内容（包括但不限于项目供货实施计划、质量保障措施、风险识别及管控措施、验收保障等）进行打分：
实施方案全面具体，内容详实，供货计划、质量保障、风险管控等措施针对性强，整体优于采购文件要求的，得 9 分；
实施方案较为全面，主要内容完整，核心措施基本到位，能够满足采购文件要求的，得 6 分；
实施方案不够全面，内容偏空泛，关键措施存在缺失，不能完全满足采购文件要求的，得 3 分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	9

	6
	售后服务方案
	评委根据投标文件中售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、备品备件保证、质保期外维保方案等方面）进行打分：
售后服务方案完整详细，有明确的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务响应及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况清晰具体，优于采购人要求的，得9分；
售后服务方案较为完整，载明售后服务机构及服务人员、售后服务承诺、售后服务响应及故障处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况满足采购人基本要求的，得 6 分；售后服务体系薄弱，售后服务方案各方面内容介绍不明晰，得3分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	9

	7
	培训方案
	评委根据投标文件中培训方案（包括但不限于培训目标、培训方法、培训内容、培训师资力量、培训时间、拟提供的培训资料等方面）进行打分：
培训内容详实丰富、科学贴合项目需求，培训形式多元灵活，方案落地性、可操作性强，培训计划详细，安排合理，优于采购人要求的，得9分；
培训内容较为丰富，设置合理合规，培训形式多样，方案具备可操作性，培训计划清晰明确，满足采购人要求的，得 6 分；
培训内容简略单薄、合理性一般，培训形式单一固化，培训计划简单，形式单一，得3分；
未针对本项进行阐述、未提供相应方案的，得0分。
	9

	8
	业绩
	提供2022年1月1日（含）以来，投标人具有同型号产品（核心产品）或技术指标不低于此次招标技术要求的产品在计量技术机构的销售业绩合同。每提供一份产品销售合同得3分，最高9分。（提供合同复印件）
	9
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第四章  合同主要条款
注：以下为招标人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，中标人必须实质性响应，中标单位不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标单位结合本项目具体情况协商后签订。
一、合同格式
买方（甲方）：
卖方（乙方）： 
合同由买卖双方签订，并依据本项目采购文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。
1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	￥


2.合同总价（大写）：人民币            。（含税）
（小写）：￥             元。
2.1投标报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及投标人认为需要的其他费用等。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，必须保证各系统正常运行，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
3. 交付使用时间：详见投标文件。
4. 收货人：淮安市计量测试中心。
5. 交货地点：买方指定地点。
6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。
7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
8. 买方付款方式及期限：
合同签订后，买方向卖方支付合同总价的40%的货款，设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后，买方向卖方支付合同总价60%的货款。
卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。
9. 验收
验收标准及方式：符合招标文件、投标文件、双方签订的技术协议、国家的相关标准和规范；经采购人项目负责人确认是否达到验收标准，若符合验收标准则验收合格。
10. 质保期及售后服务
10.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：详见投标文件要求。
10.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，24小时内响应，并设备厂家工程师三个工作日内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
10.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，设备厂家工程师应在规定时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。
10.4 质保期满后，如设备出现故障，设备厂家在接买方通知后，设备厂家工程师仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
11. 技术资料
按投标文件技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。
12.货物风险承担
12.1卖方应当按照买方指定的地点交货，需要运输的货物，卖方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。
12.2卖方将货物运输至买方指定的地点后，应当及时通知买方进行接收，由买方进行检验。
12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由卖方承担，因买方原因造成货物毁损、灭失的除外。
13. 卖方的违约责任
13.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。
13.2卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五支付违约金。
13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，卖方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的买方有权拒绝接收。因此造成的损失由卖方承担。
13.4卖方不能交付或不能完成合同，买方有权解除本合同并要求卖方双倍返还买方已支付的货款。
13.5本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。
13.6 货物经买方验收不符合要求的，卖方应当在买方指定的时间内调换，调换后仍不符合要求的，买方有权解除合同并要求卖方赔偿因此造成的损失。
13.7卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减10%合同款。
13.8在合同约定的质保期内，卖方未能履行合同约定的义务，卖方应按合同总价的10%支付违约金，导致买方遭受损失的，卖方应承担因此造成的全部损失。
14. 买方的违约责任：
14.1买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付时间顺延。
15. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。
16. 卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：无
17. 卖方应保证提供的货物、设备不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由卖方负责。
18. 合同的生效：本合同一式陆份，各份具有同等法律效力，自买卖双方签字、盖章并加盖骑缝章之日起生效。
19. 合同的变更和终止：除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，买卖双方不得放弃或拒绝履行合同。
20. 合同权利义务的转让：合同履行过程中，卖方未经买方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则买方有权解除合同，同时卖方应当向买方支付合同总价款10%的违约金，造成买方损失的还应当进行赔偿。
21. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。约定履行本合同发生争议，协商不成的，交由淮安仲裁委员会仲裁裁决。仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。
22.招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据招标文件、中标（成交）通知书、卖方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。
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联系方式：
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	卖方（盖章）：
单位名称：
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法定代表人：
委托代理人（签字）：
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签订日期：  年  月  日





第五章  项目概况及采购需求
[bookmark: _Toc11199]一、婴儿培养箱校准装置参数要求：
1.无线温度采集标准器：温度范围：0至85℃，温度精度：±0.1℃，温度分辨率：0.01℃
2.温度计：测量范围：（34.5-44.5）℃，最大允许误差：±0.05℃
3.无线湿度采集标准器：湿度范围：（0-100）%RH，湿度精度：±2%RH，湿度分辨率：0.01%RH
4.电池规格：专用耐高温锂电池，使用寿命2年以上（2年内免费更换）；
5.测量间隔：最小1秒，最高无上限；
6.单个记录器存储容量≥50,000组；
7.标准器与数据处理装置之间采用无线通讯方式，便于现场操作：采用非接触形式对记录器进行编程及读取，支持数据的无线实时传输功能；
8.专用软件：同一界面上能同时显示多条曲线，数据可直接生成规范要求的原始记录格式。
9.自动生成符合JJF1260-2010、JJF2180-2024校准规范原始记录。
10.试验装置满足JJF2180-2024校准规范中附录A的要求。
11.无线温度采集标准器主体高度不大于15mm，直径不大于40mm。
12.检测数据能够以多种方式展示，包括数据曲线，数据列表等，历史数据库功能完备，具有多种数据检索和分析功能，有效保存原始数据并支持全部类型数据回放。
13.无线湿度采集标准器×1；无线温度采集标准器×5；温度计×1；风速仪×1；照度计×1；声级计×1；专用软件及数据读取装置×2；实验装置×5；
14.附相关国家级计量证书×1套
二、单相电能表标准装置参数要求
1.装置准确度等级及标准配置：
装置准确度：0.1级； 12表位；装置标准表：0.05级； 
2.量程及容量：
输出电压量程：0～300V；电流范围：最小量程1mA，输出范围1mA~120A；输出功率：电压：200VA/相，电流： 500VA/相；电压量程：220V；电流量程：0~100A；
3.输出调节范围
电压、电流调节范围：0～120%；相位调节范围：0°～360°；频率调节范围：45Hz～65Hz；
4.输出调节细度:
电压、电流调节细度：0.002%；相位调节细度：0.01°；频率调节细度：0.001Hz；
5.监视表精度:
电压、电流表精度：0.1%；相位精度：0.5°；频率监视表精度：0.01Hz；
6.输出功率稳定度：优于0.05%/2min；
7.电压、电流波形失真度：优于0.5%；
8.电压、电流相位差：优于0.5°
9.标准偏差估计值（S）：优于0.02%
10.谐波输出：谐波次数2~50次；
11.时间基准NZ2903N型： 
频率：1Hz、500kHz（TTL电平）；稳定度：2×10-8/日；准确度：2×10-7；卫星时刻1PPS准确度：100ns。
12.符合JJG 596-2026《电子式电能表检定规程》、JJG 597-2025《交流电能表检定装置》规程
13.专用计算机软件：数据处理功能：存储、各类报表打印、上网方便；可按智能电能表通用技术规范要求测试初始固有误差，各校验点可根据客户要求自由设置；能对电子式多费率电能表功能进行测试，读写电表时间、事件记录、时间日期、电量、时段、电表局编号等数据。
三、三相电能表检定装置参数要求
1.功能要求：
1.1台体准确度等级0.05级，3表位，由三相精密标准功率源、三相多功能标准表、多表位检定台、测控台、专用软件、电脑及电脑工作台等组成。
1.2参考标准：JJG 596-2026、JJG 307-2006、JJG 597-2025等检定规程。
1.3电压和电流输出全自动量程切换，并支持自动负载匹配；具有正向、反向有功电能，无功电能等多种电能计量方法。
1.4支持自动巡检，自动短接未挂表表位；采用压接接线。
1.5应配备移动式测控台，通过其液晶触摸屏观察或控制量值输出，方便手动检表。
1.6▲可通过485通讯端口与被检表通讯，支持698和645协议。
1.7▲应配专用检定软件：支持被检表的半自动或全自动校准，支持数据管理及证书导出，软件具有单点多次测试功能，测试间隔可设置，并自动绘制误差曲线图。
1.8▲装置断电、重启后，软件支持从当前误差点进行检测。
1.9应配备光电头，用于采集光脉冲信号。
1.10所配三相多功能标准表的功率/电能准确度为0.02级，电压测量范围：30V～528V，电流测量范围：0.2mA～120A，基波频率：45Hz～65Hz。
2.标准功率源技术要求：
2.1 三相电压输出范围：6 V～576 V，量程：60V、120V、240V、480V；
2.2电压输出测量不确定度（k=2）：（200ppm*RD+50ppm*RG），短期稳定度：0.01%/min；
2.3三相电流输出范围：0.2mA～120A，量程：5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A、10A、20A、50A、100A；
2.4▲电流输出测量不确定度（k=2）：
其他量程：（200ppm*RD+50ppm*RG），短期稳定度：0.01%/min；
10mA...50mA量程：（300ppm*RD+200ppm*RG），短期稳定度：0.02%/min；
5mA量程：（400ppm*RD+300ppm*RG），短期稳定度：0.03%/min；
2.5 电压输出负载能力：15 VA /(相·表位)，电流输出负载能力：30 VA /(相·表位)；
2.6频率调节范围:45Hz～100Hz，测量不确定度(k=2):0.005%*RD；
2.7相位调节范围:0～360°
2.8功率/电能输出指标：
2.8.1功率/电能测量范围：交流电压量程与交流电流量程的组合；
2.8.2 功率因数测量范围：-1.000000…0.000000…1.000000；
2.8.3 ▲功率/电能最佳测量不确定度(k=2)：0.05%*RD；输出功率稳定度：0.02% / 2min； 
2.8.4电能误差显示：自动，分辨率为0.0001%；
2.9 日计时误差限：±0.05s/d；时刻准确度：±1 s；
2.10通讯接口：RS232、RS485、LAN；供电电源：AC(220±22)V，(50±2)Hz。
3.交货和质保等要求：
3.1交货时，三相电能表检定装置、三相多功能标准表应由省级及以上法定计量检定机构依据相关检定规程出具合格的检定证书，如有证书不符合，视为验收不合格
四、智能数字压力校验仪及配套设备参数要求
智能数字压力校验仪
1.▲压力范围：(0~100)MPa、(0~60)MPa、(0~25)MPa、(0~10)MPa、(0~6)MPa、
(0~4)MPa、(0~1.6)MPa、(0~600)kPa、(0~400)kPa、(0~160)kPa、(-100~0)kPa、(0~120)kPa、（0~250）MPa（0.1级，无需电测功能）；
2.准确度等级：0.02级；
3.显示位数:4、5、6位可选；
4.▲内置HART协议，HARTDD文件免费永久升级。
5.内置多种应用：模拟指针式表盘、峰峰值统计、比例缩放、滤波、去皮、压力单位切换、分辨力设置、单位转换、数据记录、数据管理等；
6.压力单位：不低于20单位及5个自定义单位，满足不同场景使用；
7.通讯方式：WiFi、BLE，USBType-C，支持手机APP查看实时数据，自定义采样间隔，手机全程存储时序数据，可显示实时曲线；记录可手机本地保存，一键导出Excel表格；压力曲线图可分享至手机其他应用，安卓手机+iPhoneiOS均支持；
8.与现有实验室计量软件的通讯，满足系统软件的整体运行，校验仪的数据能上传至所业务系统；
9.▲不小于8G存储空间，机身出厂固化整套规程任务模板（JJG52压力表、JJG882压力变送器规程），一键调用规程预设，自动按规程算误差、判合格、存检定记录；
10.支持0°、90°、180°、270°四种屏幕显示方向，适应不同操作方式需要；
11.外壳材料：不锈钢，IP67防护等级；
12.▲内置电信号测量功能，电测指标（范围，准确度）：
电压测量：(-30~30)V，±(0.01%RD+1.5mV)
电流测量：(-30~30)mA，±(0.01%RD+1.5μA)
开关检测：支持机械式和NPN、PNP电子式开关
24V输出：24V±1%，最大带载30mA。
13.支持内外部供电，锂电池典型工作时间不小于12小时。
控制器真空气压泵
1.抽气速率：4.8m³/h；
2.压力范围：（-99.5~0）kPa，支持手动调节；
3.噪音：≤50dB(A)；
4.双级整体缸体、强制油泵循环润滑，停机自动防返油，保护真空腔体；
5.▲支持与实验室现有压力控制器电气连接，实现真空泵的自动启停。
台式液压泵
1.压力范围：(0～100)MPa；
2.调节细度：0.1kPa；
3.传压介质：纯净水；
4.压力连接：M20×1.5快接内螺纹(3个)；
5.重量：不大于12kg；
6.结构简单、可靠性高、操作维护方便；
7.不易泄漏、升降压平稳；
8.压杆式预压结构，可快速且轻松地发生所需压力值；
9.使用配套组件可切换至非循环工作模式，减少管路堵塞；
10.全面采用不锈钢连接管路，耐腐蚀。
五、▲智能型LNG加气机检定装置参数要求
1.装置扩展不确定度：≤0.3%，k=2（出具法定计量机构校准证书）
2.重复性：≤0.15%
3.检定介质：液化天然气（LNG）
4.流量范围：1kg/min~80kg/min
5.额定压力：不低于1.6MPa；设计工作压力2.0MPa
6.环境温度：覆盖-25℃~55℃
7.相对湿度：覆盖35%~90%
8.大气压力：覆盖86kPa~106kPa
9.电源电压：可DC12V车载供电
10.整机防爆标志：Ex db ibⅡB T4 Gb
11.液相质量流量计：
1）准确度等级不低于0.15级， 
2）重复性不大于0.075%
3）流量范围覆盖（20 ~80）kg/min
4）须提供质量流量计出厂标定证书且出具法定计量机构检定证书（投标时须提供全套样本复印件）
12.气相质量流量计：
1）知名品牌,需经严格筛选，并可作主标准器,且须取得厂家授权。
2）准确度等级不低于0.15级
3）重复性不大于0.075%
4）流量范围：（2.5～8）kg/min
5）须提供质量流量计出厂标定证书且出具法定计量机构检定证书（投标时须提供全套样本复印件）
13.压力表：准确度等级不低于0.2级（出具法定计量机构检定证书）
14.机壳及管路系统结构合理：采取防震、防潮、防锈措施，安全接地，液相从加液枪接口到液相流量计进口距离不大于15厘米，且不得有拐弯。
15.加液枪：LNG专用加液枪
最大加注压力：1.6MPa
公称压力：2.5MPa
最大流量：190L/min
介质温度：-196°C~+50°C
接口尺寸：M36x2
重量：4.8kg
16.▲功能要求:
（1）支持采集的图像实时识别，并自动校准采集的检测数据；
（2）支持移动终端认证接入检测，支持全自动数据采集/检定模式，手动采集/检定模式。
（3）支持一键自动生成原始记录，并给出检定结论，若不合格并给出具体原因。
（4）PDA可生成二维码，并具有扫描提取历史数据的功能
（5）支持Excel 模版预览，导出pdf、Excel
17.数据中心：
（1）处理器：性能不低于英特尔I3
（2）内存：不少于16G
（3）硬盘：不少于500G
18.移动工作站
内存RAM:8G/ROM:128G；具有防爆合格证；具备扫码功能；检测数据可一键发送至云端。
19.▲装置主机与移动工作站无线连接,
20.▲专用检定软件具备被检对象二维码生成及管理功能。
21.供应商应对其提供的产品进行免费培训，使采购方使用人员能够正常进行操作。
六、加油机检定装置参数要求
本次采购设备内含2套燃油加油机智能检定装置，分别为20L、50L各一套；
燃油加油机智能检定装置的技术指标必须满足《JJG443-2023燃油加油机》、《JJG259标准金属量器》现行有效检定规程的相关要求；检定装置须附省级或以上计量机构的检定证书。
不锈钢标准量器的要求：
额定容积:20L、50L;
容积最大允许误差:优于±2.5×10-4 ；
材质：S304不锈钢
其他指标均符合《JJG259标准金属量器》的要求；
感知模块和防爆检定终端的要求：
★每套智能检定装置均包含枪口温度传感器、器内温度传感器、液位传感器及环境温湿度传感器；（须提供相应的有效证明材料（如彩页、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性）
温度传感器须采用铠装四线制PT100铂电阻，测量范围为-25°～55°，最大允许误差优于±0.2℃，分辨率：0.01℃；
液位传感器采用磁致伸缩液位传感器，准确度优于0.05％，分辨率为0.01mm；
★防爆检定终端的要求：（须提供相应的有效证明材料（如彩页、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性）
每套智能检定装置均配备一个防爆检定终端，检定终端包含数据采集处理电路、液晶显示屏、GPS定位模块、无线传输模块（4G、wifi、蓝牙等）、二维码识别模块、锂电池、金属壳体、金属按钮、与感知模块连接用的连接件等部件；
检定终端具有实时采集、处理、显示、储存检定加油机的必备参数，必备参数至少包含加油站/加油机信息（生产厂家、器具编号、铅封号、检定有效期等）、枪口温度、容器内温度、液位高度、实时流量、检定现场环境温湿度、检定地点等参数，并自动计算及判断检定结果的功能；
终端可通过GPS定位或扫码方式快速录入被检加油枪的客户信息、标识号、油枪号、铅封号等内容；
★感知模块和防爆检定终端均须取得防爆标志不低于ExiaⅡBT4Ga的防爆合格证；（须提供相应的有效证明材料（如检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性）
加油机检定专用软件的要求：
专用软件可与每套检定装置的防爆检定终端实现远程双向通讯，传输检定任务及相关信息，获取已检任务的信息和数据，自动生成检测记录；
★专用软件与采购方的计量业务管理系统实现无缝对接，可实现将检测记录一键发送到业务系统生成检定原始记录和证书；（须提供相应的有效证明材料（如彩页、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性）
注:带★必须满足招标文件的要求，否则按无效响应处理。
七、标准铂铑10-铂热电偶（标准铂电阻温度计）参数要求
1.测量温度（-189℃~420）℃，误差：±5mK
2.法定计量机构检定证书（一等标准合格）
八、PH/离子计检定仪参数要求
1.满足规程
《JJG119-2018实验室pH（酸度）计检定规程》
《JJF  1547-2015在线pH计校准规范》
《JJG  757-2018实验室离子计》
2.▲产品性能要求
具有pH、PX、PXII、mV标准信号输出功能，无需预热
具有温度补偿和等电位设置功能
具有自动切换1G和3G高阻功能
程序化自动输出检定功能，可按JJG119规程自动输出标准信号
具有RS232接口及计算机读取装置
3.技术指标
	
	输出范围
	分辨率
	允许误差

	pH输出
	（-3.0000-17.0000）pH
	0.0001  pH
	±0.0003  pH

	mV输出
	(0.000-±2000)mV
	0.001mV
	±0.005%FS

	高阻
	1G、3G
	/
	±10%

	温度补偿
	(0-100)℃
	/
	±0.0006pH

	pH示值稳定性
	/
	/
	±0.0002pH


4.纯水机
出水量大于等于60L/H，出水电导率小于0.06μs/cm，出水微生物细菌小于0.1CFU/ml
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项 目 编 号：



投标人名称：（加盖CA电子公章）
    


日       期：




1、 投标函
致招标人：                 
关于          采购项目（项目编号：           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表        （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.我们接受招标文件的所有条款和规定。
4.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：             
地址：             邮编：            
电话：             传真：             
日期：       年     月     日



2、 开标一览表

	项目名称
	热工、电学及容量检定装置采购项目

	投标报价
	
           元



[bookmark: _Toc157775459][bookmark: _Toc136924766]
投标人：     （电子签章）     
法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：               

注： 1.投标报价总计为招标文件中投标人须知所述内容。
2.开标一览表格式如与系统不一致，以系统为准。


3、 [bookmark: _Toc157775468]投标报价明细表
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元） 


 
投标单位：               （加盖电子签章）    
法定代表人：             （电子签章或电子签字）              
备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

4、 人员配备表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	职称
	相关证书
	拟任岗位

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标单位：                 （加盖电子签章）    
法定代表人签字：     （电子签章或电子签字）    

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。


五、技术条款响应偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的规格、参数
	投标响应
规格、参数
	偏离情况（+/-/=）
	证明材料页码
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人名称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年  月  日
 
[bookmark: _Toc11669][bookmark: _Toc5552][bookmark: _Toc10292]说明：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
②是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
③供应商必须仔细阅读本招标文件“第五章”中所有相关采购要求，并对所有技术要求偏离的条目列入上表。供应商必须根据所提供服务的实际情况如实填写，评审小组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。
六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
[bookmark: _Toc157775454]1.提供下列材料之一：
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；
（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。
2.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：
（1）企业声明函（详见示范格式四）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
4.供应商未被“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商未被“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人组织评审小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过）。
注：（1）上述相关原件，中标单位必须在签订合同时提交招标人审查，中标单位未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。
（2）上述是评审小组对投标人资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及投标人资质条件不符合招标文件要求的将取消其继续参加本项目的资格。
（3）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。






七、综合评分时投标人需提供的证明文件
（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）










八、示范格式
示范格式一
法定代表人资格证明

单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：    
系 （投标人单位名称） 的法定代表人。为参与             项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。


投标人：    （电子签章）
日期：       年      月    日





注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。


 


示范格式二
授权委托书

致招标人：            
本授权书宣告：
委托方：               地址：                        
法定代表人：                                        
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                职务：                     
身 份 证：                联系方式：                 
兹委托受托人       代表我公司参加招标人组织的（项目编号：           ）         采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。


投标人：     （电子签章）
日期：       年      月      日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。


示范格式三
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致招标人：                   
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：       ）      采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人：    （电子签章）
日期：     年     月    日


示范格式四
企业声明函（货物类）
致 （采购人)  :
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                      
                     投标人：        （电子签章）     
                        日期：        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

[bookmark: _GoBack]示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致招标人：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物,不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人：        （电子签章）     
                          法定代表人：（电子签章或电子签字）
                        日期：        年      月      日


注：非残疾人福利性单位不需提供此函。


示范格式六
	
	关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。 



