沭阳县妇幼保健院

高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目

项目编号：JSZC-321322-JSHY-G2026-0191

采购文件

采购人：沭阳县妇幼保健院

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

日期：2026年9月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  供应商须知	9

第三章  评标方法与评标标准	44

第四章  采购需求	51

第五章  合同文本	60

第六章  投标文件格式	69

第一章  投标邀请

受沭阳县妇幼保健院的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司就高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

沭阳县妇幼保健院高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载采购文件（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月20日 14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-JSHY-G2026-0191

2.项目名称：沭阳县妇幼保健院高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目

3.预算金额：160万元

4.本项目最高限价为：160万元

5.采购需求（简介）：

| 采购包 | 货物名称 | 数量 | 预算 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 160万元 | 否 |

（详细内容见本采购文件采购需求）

6.合同履行期限：合同签订后30日内，交付至采购人指定地点。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.提供投标函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

# 1.若投标产品属于医疗器械，依据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册与备案管理办法》提供对应资质证件并加盖供应商公章，且证件须在有效期内：

# （1）第一类医疗器械：提供《第一类医疗器械产品备案凭证》；

# （2）第二类、第三类医疗器械：提供《医疗器械注册证》。

# 若投标产品不属于医疗器械管理范畴，供应商须提供加盖公章的《非医疗器械产品声明函》（格式自拟），声明函应承诺所投产品未纳入医疗器械分类管理；如声明内容不实，供应商自愿承担投标无效、取消中标资格等全部法律责任。

- 2.供应商所投产品为医疗器械的，须按自身主体类型、投标产品管理类别提供对应有效资质证件并加盖供应商公章，资质证件所载经营范围/生产范围须覆盖本次投标医疗器械产品品类，具体要求如下：

- 2.1供应商为医疗器械经营企业（经销、代理非自产器械）：

- （1）所投产品为第三类医疗器械：提供有效期内《医疗器械经营许可证》；

- （2）所投产品为第二类医疗器械：提供有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

- （3）所投产品为第一类医疗器械：无需提供经营许可/备案类资质。

- 2.2供应商为所投医疗器械产品的生产企业（仅可投本企业自产、受托生产医疗器械）：

- （1）投标第二类、第三类医疗器械：提供有效期内《医疗器械生产许可证》；

- （2）仅投标第一类医疗器械：提供《第一类医疗器械生产备案凭证》；

- 注：生产企业直销自有产品，无需额外提供医疗器械经营许可/备案凭证；若生产企业同时经销其他厂家医疗器械，则经销部分须按本条第2.1项补充经营资质。

- 3.供应商须提供供应商代表在提交投标文件截止日前6个月内任一月份的社会保险缴纳的相关证明材料，具体要求如下：

- （1）法定代表人或退休返聘人员作为供应商代表的无需提供社会保险缴纳的相关证明材料，需提供法定代表人或退休返聘人员身份证明；

- （2）授权代表作为供应商代表的需提供本单位为其缴纳社保的相关证明材料；

- （3）依法无需为员工缴纳社保的，提供法定免缴证明材料或声明函；

- （4）开标当月新设立企业：可提供开标当月社保缴纳的相关证明材料。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按要求提供承诺函）。

三、获取采购文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.本项目共1个采购包。供应商未按要求获取采购文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月20日14点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏省政府采购网―办事指南－资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

3.供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

3.1潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3.3“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.4潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

3.5采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.6招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.7苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

5.宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

6.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：沭阳县妇幼保健院

地  址：沭阳县苏州东路15号

联系人：张老师

联系方式：0527-83995591

2.采购代理机构信息

名  称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地  址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

联系人：苗健、戴婷

联系方式：18551866585、025-52306140

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法。具体细则详见采购文件评标办法部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目采购代理服务费参照计价格〔2002〕1980号文标准收取。 账户信息： 账户名称：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：527460884999 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取。 |
| 8 | 进口产品政策 | 1.除招标公告载明接受进口产品参加外，不接受进口产品参加投标。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。 2.允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。 3.允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 9 | 中小企业划分所属行业及划分标准 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 对应的中小企业划分标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 本项目属于货物类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 11 | 供应商中标后需提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。（归档使用） |  |

一、总 则

1.招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合采购文件第一章《投标邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。

4.投标费用

供应商应自行承担所有参加投标有关的费用。

5.采购文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

6.采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

7.政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为7.1、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.10、7.11、7.12。

7.1中小企业政策

政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划分标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

7.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以采购文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以采购文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.4节能产品、信息安全产品、环境标志产品

7.4.1如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

7.4.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

7.4.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

7.4.4提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

7.4.5提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

7.5绿色采购

7.5.1中标/成交供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

7.5.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

7.5.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7.5.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

7.5.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

7.6创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

7.7网络产品、市场准入类产品采购

7.7.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

7.7.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

7.8支持乡村产业振兴管理：落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求。

7.9根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

7.10落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

7.11评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.12对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

8.采购文件的澄清或修改

8.1在提交投标文件接收截止之日前，采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.3采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的采购文件），如因供应商原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“采购文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“采购文件”作出实质性响应。

9.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

9.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9.4供应商如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

10.投标文件构成

10.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

10.2供应商应仔细阅读“采购文件”的所有内容，参考“采购文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“采购文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第六章规定的格式进行，混乱编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.3采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

11.投标报价

11.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括采购文件中涉及的其他一切费用。

11.2报价注意事项：

11.2.1投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，采购文件有规定的按采购文件执行。

11.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

11.2.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.2.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.投标有效期

12.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，可向供应商提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；供应商同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交、撤回和修改

13.1供应商应在采购文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除采购文件另有规定外，供应商所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：

供应商可在投标截止时间前，撤回其投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

供应商可在投标截止时间之前，对其投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改采购文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

13.4供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第14条规定处理。

14.投标文件被拒绝接收的情形

在采购文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15.开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

15.3供应商用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16.评标委员会

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17.评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据采购文件的规定对供应商的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据采购文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指供应商投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足采购文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照采购文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本采购文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；

（5）出现供应商串通投标情形的；

（6）不符合法律法规规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18.无效投标情形

18.1供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2供应商不符合采购文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过资格性审查或符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合采购文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

18.8供应商有本采购文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对采购文件进行实质性响应。

18.10投标报价出现前后不一致，按照采购文件规定进行修正，修正后的报价，供应商不在规定时间内确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的。

18.11明细报价表出现缺漏项的。

18.12投标文件技术参数及要求中一般指标超出采购文件规定允许偏离最大范围或最高项数的。

18.13技术响应完全复制采购需求的内容，未对采购文件进行有效响应的。

18.14其他评标委员会认为有必要取消的投标。

18.15投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.16其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形。

19.废标情形

19.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的供应商不足3家的。

19.6因苏采云系统故障造成开标不成功的。

20.供应商不足三家情形处理

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21.串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

21.9不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同供应商的投标文件相互混装；

21.14不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

21.15不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。

22.取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

22.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律法规规定的其他情况。

## 七、中标及合同签订

23.确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为中标人的，中标结果无效。

23.4采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

23.5中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

24.中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。中标通知书、采购文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25.3中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

26.履约保证金

26.1按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：（待定），按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，免费全保期满后无任何问题，中标人凭履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购人收到中标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

27.线上融资

27.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29.质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

29.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.4.2质疑项目的名称、编号；

29.4.3获取采购文件的时间；

29.4.4具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

29.4.5事实依据；

29.4.6必要的法律依据；

29.4.7提出质疑的日期；

29.4.8供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

29.4.9供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人或采购代价机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30.投诉

30.1质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

30.2供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 九、货物（包含与货物相关的服务）的追加

- 31.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 十、验收及付款

- 32.验收

- 32.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

33.付款

按照采购文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

- 十一、保密

34.保密

34.1参与本次招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

34.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

34.3在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

34.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

34.5采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三章  评标方法与评标标准

- 一、资格性审查

采购人或采购代理机构按照采购文件第一章《投标邀请》中申请人的资格要求，对各供应商进行资格审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 二、符合性审查

评标委员会按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或 法定代表人授权书 | 内容符合采购文件要求，并且按照要求签章/签字 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合采购文件要求 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 投标有效期 | 符合采购文件要求 |
| 商务要求响应 | 填写符合采购文件要求，并且不存在负偏离 |
| 对实质性条款的响应性 | 符合采购文件要求，并且不存在重大偏离 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后供应商排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术要求响应 | 40分 | 满足或优于采购文件-采购需求-技术要求的基本要求得40分。 一般参数，负偏离一项，扣2分； ▲为重要参数，负偏离一项，扣3分； 扣分累计不超过40分，扣至0分为止。 注： 1.一般参数为除标注▲以外参数。 2.一般参数允许存在负偏离。一般参数最多允许负偏离条数：采购包1为5条。 投标文件技术一般参数负偏离条数超过对应采购包允许最大条数的，按无效投标处理。 3.供应商针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应偏离表》中逐条列出响应或偏离情况，未在响应偏离表中列明响应或偏离情况的对应项按负偏离进行处理。 4.对于技术要求中标注▲的参数如供应商在投标文件中进行响应，请提供技术支持资料（技术白皮书或最新的第三方检测报告或制造商盖章的证明材料等）并标明页码及所在位置，如提供的材料不全或提供的材料不能证明其响应情况或未提供证明材料，评标委员会可视为未响应。 |
| 企业业绩 | 5分 | - 提供供应商的自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目采购的[彩色多普勒超声诊断仪]同类业绩，每提供一份得1分，满分5分。 - 注： - 1.提供同一项目项下的中标（成交）通知书与合同。 - 2.合同须有双方清晰盖章及项目/设备名称、品牌、型号、金额等内容。 - 3.提供不全或未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 6分 | - 要求：提供符合本项目采购人现场条件、合同工期、医院管理要求的设备交付及安装调试实施方案（包括但不限于）： - ①设备交付计划与实施时间表：明确备货、出厂检验、运输、到货、开箱清点各时间节点，明确项目总负责人、交付对接人、现场实施责任人；充分考虑物流风险、不可抗力、院方场地条件、到货前置条件确认、项目验收缓冲期等； - ②安装调试全流程实施工作方案：包含进场条件复核、开箱验货、设备就位安装、硬件装配、通电自检、整机调试、参数标定、软件配置、院内信息系统联调、实施方内部自检，结合本项目合同交货周期编制适配实施工序等； - ③现场安全环境管控、配合验收闭环方案：包含进场施工安全、医患防护、院感、防尘降噪等医疗环境保护措施，明确安全管理人员；指定专职验收对接人员，完成验收资料准备、现场演示、问题台账登记、整改、复验确认闭环管理等。 - 评分要求：针对以上3项要求进行打分，本项最高得6分。 - 1.每一项内容全面详实，流程节点完整、人员职责清晰、风险充分考虑，贴合本医院项目实际工况及工期要求，得2分/项； - 2.每一项内容较完整，关键节点、人员或管控措施存在少量缺漏，整体逻辑通顺，能够基本满足项目实施需求，得1分/项； - 3.每一项内容过于简略，关键实施要素缺失，方案存在明显缺陷，未结合项目实际，得0.5分/项； - 4.未提供的不得分。 - 注：无本项目针对性细化内容的，对应子项按未提供处理；全部子项均未提供或者整体方案与项目无关的，本项整体不得分。 |
| 售后服务方案 | 6分 | - 要求：提供符合本项目使用需求的售后服务方案及服务承诺（包括但不限于）： - ①售后组织人员及工单管理机制：明确本项目专属售后负责人、上门工程师配置及资质；7×24小时联络渠道，故障受理登记、工单流转派单机制等； - ②故障响应处置与备用保障：明确电话响应、远程指导、工程师到场时效；故障分级处置流程，重大故障下备用设备、备件调度保障等； - ③质保巡检及重大故障专项处理：明确原厂质保细则；质保期内每年不少于4次的免费上门保养服务，列明保养作业内容；免费巡检工作计划清单，备件供应保障；关键部件故障专项处置流程及故障复盘改进机制等。 - 评分要求：针对以上3项要求进行打分，本项最高得6分。 - 1.每一项内容全面详实，岗位职责清晰，服务时效、流程、保障措施完整，方案完善、可实施性强、措施有效，额外增加风险防控、保障类举措，贴合医疗机构设备运维实际场景，得2分/项； - 2.每一项内容较完整，岗位职责、时效或保障措施存在少量缺漏，整体逻辑通顺，关键要素齐全，能够完整实现全部履约工作，得1分/项； - 3.每一项内容过于简略，关键服务要素缺失，未结合项目实际，现有方案存在明显缺陷，得0.5分/项； - 4.未提供的不得分。 - 注：无本项目针对性细化内容的，对应子项按未提供处理；全部子项均未提供或者整体方案与项目无关的，本项整体不得分。 |
| 培训及技术支持方案 | 6分 | - 要求：提供适配采购人临床操作人员、技师、设备管理人员岗位需求的培训服务及技术支持方案（包括但不限于）： - ①分层分类培训课程计划：针对不同岗位人员制定差异化理论、实操培训，明确培训场次、频次安排等； - ②培训师资与交付资料：明确培训讲师资质来源，培训课件、操作手册、快速指引等资料交付等； - ③技术支持与临床应用保障：远程技术支持通道、日常技术咨询；设备操作、保养、故障处置、临床应用指导支持等。 - 评分要求：针对以上3项要求进行打分，本项最高得6分。 - 1.每一项内容全面详实，课程计划、师资安排明确，贴合医院人员现状，具备可落地可操作性，得2分/项； - 2.每一项内容较完整，课程、师资或者支持内容存在少量缺漏，整体逻辑通顺，基本满足采购需求，得1分/项； - 3.每一项内容过于简略，关键培训及技术支持要素缺失，方案存在明显缺陷，未结合项目实际，得0.5分/项； - 4.未提供的不得分。 - 注：无本项目针对性细化内容的，对应子项按未提供处理；全部子项均未提供或者整体方案与目无关的，本项整体不得分。 |
| 应急方案 | 6分 | - 要求：提供设备使用场景下设备故障应急处置方案（包括但不限于）： - ①风险识别与事前预防措施：梳理设备重点风险部件，制定日常隐患排查、预防性检查措施，分析运维重难点； - ②分级应急响应处置流程：故障上报、风险分级研判，区分一般故障、重大停机故障处置流程、响应时效； - ③应急资源保障与协同复盘：应急人员、备件物资调度保障；故障期间业务疏导、医患告知，故障修复验证、复盘改进措施。 - 评分要求：针对以上3项要求进行打分，本项最高得6分。 - 1.每一项内容全面详实，风险识别充分，处置流程清晰，人员物资保障明确，适配实际业务运行场景，得2分/项； - 2.每一项内容较完整，风险点、处置流程、保障资源存在少量缺漏，整体逻辑通顺，基本满足采购需求，得1分/项； - 3.每一项内容过于简略，关键应急要素缺失，方案存在明显缺陷，未结合项目实际，得0.5分/项； - 4.未提供的不得分。 - 注：无本项目针对性细化内容的，对应子项按未提供处理；全部子项均未提供或者整体方案与项目无关的，本项整体不得分。 |
| 投标产品主要为节能、环保产品 | 1分 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购环境标志产品品目清单范围内，本项不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

7.采购本国产品的支持政策

7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标黄部分及用删除线（A）划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 货物名称 | 数量 | 预算 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 160万元 | 否 |

二、技术要求

采购包1：技术参数及要求

| 需求清单及技术参数 |  |
| --- | --- |
| 高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪1套 |  |
| ▲1 | 供应商所投产品需为2024年（含2024年）之后的新机型。（以注册证载明时间为准） |
| 2 | 设备用途：设备为以妇产科临床为核心的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，满足产科常规超声诊断、胎儿畸形产前筛查与诊断、妇科疑难病例诊断、生殖超声评估等核心临床需求，同时可开展腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管等多部位检查，支撑临床科研工作开展。 |
| 3 | 主要规格及系统概述 |
| 3.1 | 高分辨率液晶显示器≥23英寸，可支持多角度旋转调节。 |
| 3.2 | 高分辨率液晶触摸屏≥13英寸，用于参数调节与功能交互。 |
| 3.3 | 探头接口≥4个，全激活、互通互用、探头接口为无针式接口。 |
| 3.4 | 具备宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调。 |
| 3.5 | 具备斑点噪声抑制技术。 |
| 3.6 | 具备多角度扫描空间复合成像技术。 |
| 3.7 | 具备频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求凸阵探头、线阵探头、相控阵探头支持连续多普勒成像）。 |
| 3.8 | 支持灰阶及血流三维/四维成像模式，最大支持3个独立的可移动光源。 |
| 3.9 | 具备智能胎儿多普勒技术。 |
| 3.10 | 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。 |
| ▲3.11 | 具备或支持智能三维产程监测功能。能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，可自动产生数据、手动输入数据在内的产程报告。 |
| ▲3.12 | 具备窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 |
| 3.13 | 具备时间空间相关成像技术。 |
| ▲3.14 | 具备胎心容积切面识别技术，容积数据获取≥8个切面。 |
| 3.15 | 具备弹性成像及定量分析技术 |
| 3.16 | 具有胎儿颜面自动识别技术，实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像。 |
| 3.17 | 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 |
| 3.18 | 支持智能中枢神经系统检查，可自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面。 |
| ▲3.19 | 具有智能盆底测量，可实时追踪盆膈裂，测量肛提肌裂。 |
| ▲3.20 | 具有智能产筛切面识别，可实时自动检测识别胎儿产前筛查标准切面。 |
| ▲3.21 | 具有智能产筛质量控制，系统可获取图像或切面与标准切面进行比较，有解剖示意图和并与插入标准图像进行参考比较。 |
| 3.22 | 支持一般测量。 |
| 3.23 | 支持妇产科测量。 |
| ▲3.24 | 具备子宫内膜自动成像与容积分析功能。 |
| 3.25 | 支持胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长。 |
| 3.26 | 支持自动NT及IT测量技术。 |
| 3.27 | 具有容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI。 |
| ▲3.28 | 二维凸阵探头及高频线阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量。 |
| 3.29 | 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示。 |
| 3.30 | 腹部单晶体二维凸阵探头1把 |
| 3.31 | 腹部凸阵容积探头1把 |
| 3.32 | 腔内微凸探头1把 |
| 3.33 | 腔内容积探头1把 |
| 3.34 | 线阵探头1把 |
| ▲3.35 | 线阵探头阵元数≥1000。 |
| 3.36 | 数字集成化智能TGC分段≥8段。 |
| 3.37 | 二维成像扫描深度≥45cm。 |
| 3.38 | 系统动态范围≥260dB。 |
| 3.39 | 支持图像存储、管理及回放重现。 |
| 3.40 | 支持本地固态硬盘存储≥1TB，后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查。 |
| 3.41 | 配备工作站一套，彩色打印机1台，稳定电源1台，电动检查床、椅1套。 |
| 3.42 | 负责设备首次计量费用。 |
| 3.43 | 负责与PACS连机费用。 |

三、商务要求

1.付款方式：合同签订后，采购人在收到中标供应商发票后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，中标供应商开具等额税务发票，采购人收到发票后10个工作日内向中标供应商支付合同剩余全部价款。

注：签订合同时，中标供应商如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2.交货期：合同签订后30日内，交付至采购人指定地点。

3.质保期：验收通过之日起，供应商为本项目所供全部设备提供5年原厂免费全保，同步提供原厂质保函。

4.交货地点：交付至采购人指定地点。

6.伴随服务：

6.1技术培训：供应商提供设备首检的相关费用，供应商向甲方临床医生提供免费初级应用培训6次、免费高级应用培训6次，确保采购人使用科室每位使用人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止；供应商向采购人技师及工程师提供免费维修培训和技术培训，确保采购人工程师掌握基本的维修保养操作技术为止。供应商应向采购人免费提供维修手册和操作使用手册。如有专用工具，供应商需向采购人提供设备维护的专用工具。

6.2软件升级：免费开放数据接口，设备全生命周期内供应商可按采购人需求对现有软件免费升级。

6.3在设备全生命周期内，供应商须保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

6.4无论在全保期内还是全保期外，设备全生命周期内供应商均承诺免费上门维修，供应商工程师至医院维修本设备，必须事先与采购人设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由供应商负责。为保证设备正常运行，供应商承诺在设备的使用寿命周期内保证为采购人更换原厂正品的零部件，确保设备的正常使用。

6.5提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

6.6免费为设备连接医院信息化系统，设备全生命周期内免费开放设备端口。

6.7备品备件要求：在全保期内，非人为原因损坏的情况下，采购人实际所需备件超出该清单范围的部分，由供应商无偿提供。自设备售出10年内，供应商应保证零配件的供应。

- 7.售后服务要求

- 7.1保证设备维保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，维保期延长两周。

- 7.2免费全保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计使用周期内，保证更换到原厂配件。

7.3所有设备保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由供应商承担。供应商确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械使用质量监督管理办法》等相关规定。

- 8.供应商提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

- 9.供应商应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过3个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

- 10.在安装过程中或安装结束后，对采购人方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南。

四、验收标准

1.由采购人自行组织履约验收，可采用一次性验收和分期（分段）验收等方式开展履约验收。

2.履约验收的基本要求：供应商配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。

3.验收时间：设备安装调试经采购人临床试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

4.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

五、其他要求

- 1.项目实施方案

- 投标人须针对本项目编制项目实施方案，方案应当结合采购人现场条件、合同约定交货工期、医院内部管理要求进行编制，不得直接复制本采购文件文本作为方案内容。

- 方案应当完整包含以下内容：

- ①设备交付计划与实施时间表：明确备货、出厂检验、运输、到货、开箱清点各时间节点，明确项目总负责人、交付对接人、现场实施责任人；充分考虑物流风险、不可抗力、院方场地条件、配套工程交叉施工、到货前置条件确认、项目验收缓冲期；

- ②安装调试全流程实施工作方案：包含进场条件复核、开箱验货、设备就位安装、硬件装配、通电自检、整机调试、参数标定、软件配置、院内信息系统联调、实施方内部自检，结合本项目合同交货周期编制适配实施工序；

- ③现场安全环境管控、配合验收闭环方案：包含进场施工安全、医患防护、院感、防尘降噪等医疗环境保护措施，明确安全管理人员；指定专职验收对接人员，完成验收资料准备、现场演示、问题台账登记、整改、复验确认闭环管理。

- 2.售后服务方案

- 投标人须针对本项目编制售后服务方案及售后服务承诺，方案应当结合采购人实际运维需求编制，不得直接复制本采购文件文本作为方案内容。

- 方案应当完整包含以下内容：

- ①售后组织人员及工单管理机制：明确本项目专属售后负责人、上门工程师配置及资质；7×24小时联络渠道，故障受理登记、工单流转派单机制；

- ②故障响应处置与备用保障：明确电话响应、远程指导、工程师到场时效；故障分级处置流程，重大故障下备用设备、备件调度保障；

- ③质保巡检及重大故障专项处理：明确原厂质保细则；质保期内每年不少于4次的免费上门保养服务，列明保养作业内容；免费巡检工作计划清单，备件供应保障；关键部件故障专项处置流程及故障复盘改进机制。

- 3.培训及技术支持方案

- 投标人须针对本项目编制培训服务方案及技术支持方案，方案应适配采购人临床操作人员、技师、设备管理人员岗位实际需求编制，不得直接复制本采购文件文本作为方案内容。

- 方案应当完整包含以下内容：

- ①分层分类培训课程计划：针对不同岗位人员制定差异化理论、实操培训，明确培训场次、频次安排；

- ②培训师资与交付资料：明确培训讲师资质来源，培训课件、操作手册、快速指引等资料交付；

- ③技术支持与临床应用保障：远程技术支持通道、日常技术咨询；设备操作、保养、故障处置、临床应用指导支持。

- 4.应急处理

- 投标人须针对本项目编制应急处置方案，结合采购人设备实际使用场景编制，不得直接复制本采购文件文本作为方案内容。

- 方案应当完整包含以下内容：

- ①风险识别与事前预防措施：梳理设备重点风险部件，制定日常隐患排查、预防性检查措施，分析运维重难点；

- ②分级应急响应处置流程：故障上报、风险分级研判，区分一般故障、重大停机故障处置流程、响应时效；

- ③应急资源保障与协同复盘：应急人员、备件物资调度保障；故障期间业务疏导、医患告知，故障修复验证、复盘改进措施。

- 第五章  合同文本

# 政府采购合同（货物）

合同编号：

采购人（甲方）：沭阳县妇幼保健院

地址：

中标人（乙方）：

地址：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号   项目名称为    采购项目的采购相关事项协商一致，达成如下合同条款：

第一条  合同组成

1.本合同条款；

2.采购文件；

3.乙方投标文件；

4.中标（成交）通知书。

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列设备，具体配置详见附页《配置清单》。

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

合计：人民币（大写）  元整（¥   .00）

本合同总价款包括设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装、验收合格之前和质保期内备品备件发生的所有含税费用以及乙方应当提供的售后服务费用。

第三条   质量技术标准

1.乙方提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

2.乙方所提供设备的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及响应文件的技术规格响应表相一致。

3.乙方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过3个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

第四条  售后服务

1.验收通过之日起，供应商为本项目所供全部设备提供5年原厂免费全保，同步提供原厂质保函。

2.乙方须保证标的设备质保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，质保期延长两周。

3.免费质保期内，乙方应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复须提供备用机使用确保甲方能正常开展工作；乙方须保证设备在设计使用周期内能更换到原厂配件。

4.所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械使用质量监督管理办法》等相关规定。

5.技术服务：乙方提供合同设备安装调试以及相应服务。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题，必要时提供正规培训班培训，确保甲方操作人员掌握日常工作所需的基本工作方法、工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

6.伴随服务：

6.1技术培训：乙方提供设备首检的相关费用，乙方向甲方临床医生提供免费初级应用培训6次、免费高级应用培训6次，确保采购人使用科室每位使用人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止；乙方向甲方技师及工程师提供免费维修培训和技术培训，确保甲方工程师掌握基本的维修保养操作技术为止。乙方应向甲方免费提供维修手册和操作使用手册。如有专用工具，乙方需向甲方提供设备维护的专用工具。

6.2软件升级：免费开放数据接口，设备全生命周期内乙方可按甲方需求对现有软件免费升级。

6.3设备全生命周期内，乙方须保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

6.4无论在全保期内还是全保期外，设备全生命周期内乙方均承诺免费上门维修，乙方工程师至医院维修本设备，必须事先与甲方设备管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。为保证设备正常运行，乙方承诺在设备的使用寿命周期内保证为甲方更换原厂正品的零部件，确保设备的正常使用。

6.5乙方提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

6.6设备免费连接医院信息化系统，设备全生命周期内免费开放端口。

6.7备品备件要求：在全保期内，非人为原因损坏的情况下，甲方实际所需备件超出该清单范围的部分，由乙方无偿提供。自设备售出10年内，乙方应保证零配件的供应。

- 第五条  交付

1.交付时间：合同签订后   日内乙方将设备交付甲方。

2.交付地点：甲方指定地点

3.交付约定：交付前乙方至少提前三天通知甲方，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方时，乙方代表须同时到达，由乙方负责将设备运送至甲方指定的地点，甲乙双方办理交接手续。

第六条  验收

1.验收时间：设备安装调试经甲方临床试用并达到验收标准后，甲方根据合同约定组织验收。

2.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量、出厂日期是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂保修卡、随机工具等是否齐全。

3.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理；如乙方3天内未作处理或处理不到位的，甲方有权根据实际情况作验收不合格或违约处理。

第七条  付款

合同签订后，甲方在收到乙方发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款；设备安装调试、经验收合格并出具验收报告（或验收单）后，乙方开具等额税务发票，甲方收到发票后10个工作日内向乙方支付合同剩余全部价款。

注：签订合同时，乙方如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

第八条  履约保证金

本项目不收取。

第九条  违约条款

1.乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务的，应向甲方支付违约金。除甲方或不可抗力造成的原因外，每延迟交付或提供服务一天，按合同总价款的2‰支付违约金，直至交货或提供服务为止； 延期超过10 日，甲方有权解除合同；如乙方逾期交货或提供服务给甲方造成损失的，包括但不限于工期延误的违约赔偿金等，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方所供设备品牌、型号、规格、技术参数、花色、质量、数量、出厂日期等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，由此造成延迟交付的，按前款执行；乙方因所供设备不符合合同规定，造成最终未能交付的，甲方有权解除合同，同时保留追究乙方违约责任的权利。

3.设备验收后，在免费质保期内，乙方应对由于所供设备设计、工艺或材料的缺陷及安装等而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

4.在乙方承诺的质保期内，如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方须退回全部货款，并等额赔偿由此造成的一切损失，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

5.在乙方承诺的质保期内，如乙方售后服务不能按承诺时效响应，响应迟延或不响应的，每次承担1000元违约金，因此导致甲方产生额外维修费用的，由乙方承担，由此引起的维修时间按本合同第四条第3项约定处理。

6.本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同，所造成的一切损失由乙方负责，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

7.非因乙方原因，甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付超期利息。

第十条  知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

- 第十一条  乙方合法权益补偿机制

乙方合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

第十二条  合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式四份，以中文书写，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

- 第十三条  落实政府采购政策功能

- 落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：乙方所供设备需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。乙方一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

第十四条  其他约定

1.甲方指定由甲方设备管理处负责本合同设备验收、付款、售后服务管理等合同履约管理事宜，联系电话：           。

2.本合同在沭阳县签署。

3.本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，因本合同签订、履行引发的诉讼由甲方所在地具有管辖权的人民法院管辖。

| 甲方：沭阳县妇幼保健院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 设备管理处负责人： | 项目负责人： |
| 招标办负责人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： | 日期： |

# 第六章  投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商基本情况

二、满足资格要求的证明文件

三、满足符合性要求的证明文件

四、开标（报价）一览表

五、投标报价明细表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、项目组人员

九、企业业绩

十、项目实施方案

十一、售后服务方案

十二、培训及技术支持方案

十三、应急方案

十四、关于符合本国产品标准的声明函

十五、投标所需其他材料

- 一、供应商基本情况

供应商基本情况表

| 供应商名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 此表后附供应商营业执照 |  |  |

- 二、满足资格要求的证明文件

注：按照本项目申请人的资格要求提供，后附相关模板，如无模板，请格式自拟。

特定资格要求请按照顺序依次提供相关资格证明文件，并标注好名称。

如：XXX设备（医疗器械注册证、经营许可证、备案凭证等）

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的采购文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按采购文件要求提交投标文件，响应采购文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 采购单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称（货物名称），属于（供应商须知表中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称（货物名称），属于（供应商须知表明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 承诺函

## （采购单位名称）：

## 根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的采购文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

## 1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。

## 2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。

## 本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标（成交）无效等。

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 三、满足符合性要求的证明文件

注：按照本项目符合性要求提供，后附相关模板，如无模板，请格式自拟。

报价符合性审查

1.属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价采购文件规定比例的，即投标（响应）报价＜（采购项目最高限价 × 采购文件预设比例），供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

2.如贵司投标报价不低于采购项目最高限价采购文件规定比例的，则按照下列要求提供符合性声明函。

报价符合性声明函

（采购单位名称）：

我司报价符合采购文件相关要求，符合异常低价投标审查要求。

我司投标报价为：         元（大写人民币：               ）。

供应商名称：                 （盖CA电子公章）                                        日期：        年    月    日
法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购单位名称）：

（供应商名称）法定代表人（姓名），法定代表人身份证号：        ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）投标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

法定代表人：               （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日
投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件签署、盖章符合采购文件规定，具体内容详见投标文件。

特此声明。

我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合采购文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日

## 投标有效期

投标有效期声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号 （项目名称）项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交投标文件截止之日起算）。

特此声明。

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日

## 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件符合采购文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明。

我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合采购文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日
联合体投标

非联合体声明

（采购单位名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司参与本项目不存在联合体投标。

特此声明。

供应商名称：                 （盖CA电子公章）

日期：        年    月    日

## 四、开标（报价）一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |
| --- | --- |
| 备注 | 是否属于小微型企业提供的产品：（请打√）是□ 否 □ 1.“是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。 如勾选“是”，供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文件）要求提供《中小企业声明函》。 2.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |

说明：

- 1.此表的投标总价中已包含供应商完成本项目的一切费用包括税费。

- 2.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 3.在“是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

供应商名称：                              （加盖CA电子公章）

日期：       年   月   日

## 五、投标报价明细表（分包号：采购包**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | 人民币（小写）：¥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

2.“投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：                              （加盖CA电子公章）

日期：       年   月   日
六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .... | ..... |  |  |  |

供应商名称：                      （盖CA电子公章）

备注：

1.针对采购需求－技术要求中的实质性要求（“★”内容），供应商须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术要求响应及偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列明的，作负偏离处理。

2.对采购需求的其他非实质性要求，供应商按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离/响应）并说明理由；未列明的均视为未响应采购文件要求。

- 七、商务要求响应及偏离表

# 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... | ..... |  |  |

供应商名称：                                       （加盖CA电子公章）

备注：

1.供应商须对采购需求－商务要求中的全部内容做出明确响应，否则视为无效响应。

2.针对采购需求－商务要求中的所有内容，供应商应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应。

3.行数不够，可自行添加。
八、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 九、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并在此表后上传业绩资料电子件。

十、项目实施方案（格式自拟）十一、售后服务方案（格式自拟）十二、培训及技术支持方案（格式自拟）十三、应急方案（格式自拟）十四、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司 （单位） 郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号） 的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

（注：若有更多产品，可按上述格式依次增加条目）

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司 （单位） 名称 （盖章）：

日期：      年      月      日

填写说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

- 6.标黄部分及用删除线（A）划除的地方无需填写。

- 7.《关于符合本国产品标准的声明函》作为企业报价折扣证明使用。

## 十五、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。